## 产品信息变更
组件编号 | 变更前：组件名称 | 变更后：组件名称 | 变更前：产品商标 | 变更后：产品商标 | 变更前：注册证规格 | 变更后：注册证规格 | 变更前：注册证型号 | 变更后：注册证型号 | 变更前：产品材质 | 变更后：产品材质 | 变更前：产品标准 | 变更后：产品标准 | 变更前：产品有效期 | 变更后：产品有效期 | 变更前：产品包装材质 | 变更后：产品包装材质 | 变更前：产品性能组成 | 变更后：产品性能组成 | 变更前：产品适用范围 | 变更后：产品适用范围 | 变更前：产品使用方法 | 变更后：产品使用方法 | 变更后：产品存储条件及有效期 | 变更后：产品存储条件及有效期1
00066240 | 一次性使用麻醉穿刺包 |  | 艾仁 | 驼人 | AS-E、AS-S、AS-E/SII、AS-N | AS-E I型（硬膜外套件）、AS-E II型（硬膜外套件）、AS-E III型（硬膜外套件）、AS-S I型（腰麻套件）、AS-S II型（腰麻套件）、AS-S III型（腰麻套件）、AS-E/SII I型（腰麻硬膜外联合套件）、AS-E/SII II型（腰麻硬膜外联合套件）、AS-E/SII III型（腰麻硬膜外联合套件）、AS-N I型（神经阻滞套件）、AS-N II型（神经阻滞套件）、AS-N III型（神经阻滞套件）。 | AS-E、AS-S、AS-E/SII、AS-N | AS-E I型（硬膜外套件）、AS-E II型（硬膜外套件）、AS-E III型（硬膜外套件）、AS-S I型（腰麻套件）、AS-S II型（腰麻套件）、AS-S III型（腰麻套件）、AS-E/SII I型（腰麻硬膜外联合套件）、AS-E/SII II型（腰麻硬膜外联合套件）、AS-E/SII III型（腰麻硬膜外联合套件）、AS-N I型（神经阻滞套件）、AS-N II型（神经阻滞套件）、AS-N III型（神经阻滞套件）。 | PN、不锈钢 |  | 国械注准20173661545 | 国械注准20173081545 | 24个月 |  | 铝箔 |  | 基本配置：AS-E:一次性使用麻醉用针-硬膜外穿刺针、一次性使用麻醉用过滤器-药液过滤器、一次性使用硬膜外麻醉导管及导管接头；AS-S：一次性使用麻醉用针-腰椎穿刺针I型、一次性使用麻醉用过滤器-药液过滤器；AS-E/SII:一次性使用麻醉用针-硬膜外穿刺针、一次性使用麻醉用针-腰椎穿刺针II型、一次性使用麻醉用过滤器-药液过滤器、一次性使用硬膜外麻醉导管及导管接头；AS-N:一次性使用麻醉用针-神经阻滞穿刺针、一次性使用麻醉用过滤器-药液过滤器；选用配置：一次性使用麻醉用过滤器-空气过滤器、一次性使用低阻力注射器/全玻璃注射器、一次性使用无菌注射器、一次性使用无菌注射针、负压管、消毒液刷、医用输液贴、一次性使用灭菌橡胶外科手套、医用脱脂纱布块、一次性使用治疗巾、一次性使用手术洞巾、医用透气胶贴、导管固定垫、医用棉球、药盒。本产品采用环氧乙烷灭菌，一次性使用；各组件材质详见产品技术要求；选用配置中的消毒液刷，医用棉球和药盒均不含消毒液或药物。 | 基本配置： AS-E I型（硬膜外套件）、AS-E II型（硬膜外套件）、AS-E III型（硬膜外套件）：一次性使用麻醉用针－硬膜外穿刺针、一次性使用麻醉用过滤器－药液过滤器、一次性使用硬膜外麻醉导管及导管接头； AS-S I型（腰麻套件）、AS-S II型（腰麻套件）、AS-S III型（腰麻套件）：一次性使用麻醉用针－腰椎穿刺针I型、一次性使用麻醉用过滤器－药液过滤器； AS-E/SII I型（腰麻硬膜外联合套件）、AS-E/SII II型（腰麻硬膜外联合套件）、AS-E/SII III型（腰麻硬膜外联合套件）：一次性使用麻醉用针－硬膜外穿刺针、一次性使用麻醉用针－腰椎穿刺针II型、一次性使用麻醉用过滤器-药液过滤器、一次性使用硬膜外麻醉导管及导管接头；AS-N I型（神经阻滞套件）、AS-N II型（神经阻滞套件）、AS-N III型（神经阻滞套件）：一次性使用麻醉用针-神经阻滞穿刺针、一次性使用麻醉用过滤器-药液过滤器； 选用配置： 一次性使用麻醉用过滤器-空气过滤器、一次性使用低阻力注射器／全玻璃注射器、一次性使用无菌注射器、一次性使用无菌注射针、负压管、消毒液刷（弯型I型、弯型II型、直型）、医用输液贴、一次性使用灭菌橡胶外科手套、医用脱脂纱布块、一次性使用治疗巾、一次性使用手术洞巾、医用透气胶带、导管固定垫、医用棉球、药盒、配药针、创可贴、导引针。 | AS-E:临床用于对人体做硬脊膜外神经阻滞麻醉方法进行穿刺、注射药物；AS-S：临床用于对人体做蛛网膜下腔阻滞麻醉方法进行穿刺、注射药物；AS-E//SII临床用于对人体做硬脊膜外腔和蛛网膜下腔联合麻醉时进行穿刺，注射药物；AS-N：临床用于对人体实施神经阻滞麻醉方法进行穿刺、注射药物。 |  | 1、使用产品前，请详细阅读使用说明书； 2、摆好病人体位，检查单包装是否破损，破损严禁使用；打开单包装，按无菌操作规范带上手套，并检查内装器械是否完整； 3、应用适当的消毒方法消毒穿刺部位皮肤，铺巾，并用常规方法做局部麻醉； 4、按常规方法进行硬膜外穿刺，用玻璃注射器与空气过滤器连接，同硬膜外穿刺针连接进行空气阻力试验，以验证硬膜外穿刺针是否进入硬膜外腔； 5、固定穿刺针的位置不动将药液抽入注射器同药液过滤器相连，再与穿刺针紧密连接； 6、根据麻药扩散的要求均匀注入麻醉药，注药过程中要按硬膜外麻醉的要求对病人进行严密的监测； 7、操作者可通过硬膜外穿刺针放入导管至硬膜外腔；导管上的刻度将对导管的位置起提示作用，导管位置正常后，边固定导管边拔出硬膜外穿刺针； 8、将导管插入导管接头的孔内并旋紧，将导管与穿刺部位紧密固定，防止导管脱落或扭曲； 9、在向硬膜外导管注入药物之前，先给适量的试验剂量以验证导管的位置是否合适，然后按通常硬膜外麻醉给药标准根据麻醉平面的要求分阶段间歇性注入麻醉药物； 10、麻醉结束后，应注意均匀施力将一次性使用硬膜外麻醉导管拔出，不得快速或硬拔，以免一次性使用硬膜外麻醉导管折断。
00073544 | 血清淀粉样蛋白A检测试剂（免疫荧光层析法） |  |  |  | 25人份/盒；50人份/盒；100人份/盒 |  | 袋型 | 袋型、卡盒型 | 化工原料 |  | 豫械注准20192400158 |  | 18个月 |  | 纸盒 |  | "袋型：检测卡（NC膜包被抗体、标记抗体）、样本缓冲液（PBS）、ID卡（内含产品特定批次信息和标准曲线信息）。 卡盒型：检测卡（NC膜包被抗体、标记抗体）、样本缓冲液（PBS）。" |  | 本产品用于检测人血清/血浆/全血中淀粉样蛋白A的含量。 |  | 1. 试剂准备及配制 ① 将试剂、样本放置室温（18℃～28℃）平衡至少 30min。 ② 质控： 确认 ID 卡与检测卡批号匹配，进行 ID 卡质控（详见仪器说明书）。 2. 实验操作 ① 打开检测试剂包装，取出检测卡和样本缓冲液并编号。 ② 加样： 干式荧光免疫分析仪（半自动单通道、多通道） 根据样本类型，在干式荧光免疫分析仪上选择样本模式：“血清/血浆”模式或“全血”模式（详 见干式荧光免疫分析仪说明书）。 血清/血浆/全血：用加样枪吸取 5μL 样本加入到 750μL 样本缓冲液中，充分混匀后，吸取 60μL 混合液加入到检测卡的加样孔中，开始计时。 ③ 检测： “即时测试”模式：检测卡加样 3min 后，立即将检测卡插入仪器中，点击“测试”按钮，系统 自动读卡并显示测试结果。 “标准测试”模式：检测卡加样时即点击“测试”按钮，将检测卡插入仪器中，系统将自动倒 计时，并自动读卡显示测试结果。
00010643 | 复合可吸收骨锚钉 |  | Arthrex |  | 复合可吸收骨锚钉，2.4 x 6.5mm，带蓝色缝线 复合可吸收骨锚钉，2.4 x 8.5mm，带蓝色缝线 复合可吸收骨锚钉，3mm，带蓝色缝线 复合可吸收免打结锚钉，2.9 mm x 15.5 mm 复合可吸收免打结锚钉, 3.5 mm x 19.5 mm 复合可吸收免打结锚钉, 4.5 mm x 24 mm 复合可吸收免打结锚钉, 4.5 mm x 28mm 复合可吸收免打结锚钉, 2.9 mm x 15.5 mm 复合可吸收骨锚钉, 3 mm x 14.5 mm 复合可吸收骨锚钉, 2.4 mm x 12mm,带一根蓝色缝线 复合可吸收骨锚钉, 2.4 mm x 12mm,带一根蓝色缝线，一根黑白缝线 复合可吸收骨锚钉, 3.0 mm x 14.5mm，带一根蓝色缝线 复合可吸收骨锚钉, 3.0 mm x 14.5mm，带一根蓝色缝线，一根黑白缝线 复合可吸收骨锚钉, 3.0 mm x 14.5mm，带两根黑白缝线 复合可吸收骨锚钉, 3.0 mm x 14.5mm，带一根黑白缝线 复合可吸收骨锚钉, 2.0 mm x 14.5mm, 带一根蓝色缝线 复合可吸收骨锚钉, 4.5 mm x 14mm，带一根蓝色缝线，一根黑白缝线 复合可吸收骨锚钉, 5.5 mm x 14.7mm,带一根蓝色缝线，一根黑白缝线 复合可吸收骨锚钉, 5.5 mm x 14.7mm,带三根黑白缝线 复合可吸收骨锚钉, 5.5 mm x 14.7mm，带两根黑白缝线 复合可吸收骨锚钉, 5.5 mm x 14.7mm，带一根蓝色缝线 复合可吸收骨锚钉, 6.5 mm x 14.7mm,带一根蓝色缝线，一根黑白缝线 复合可吸收旋入式免打结锚钉，3.5 x 14.8mm 复合可吸收旋入式免打结锚钉, 4.75 mm x 19.1 mm，带一根蓝色缝线 复合可吸收旋入式免打结锚钉，4.75 x 19.1 mm, 带蓝色缝线 复合可吸收旋入式免打结锚钉，4.75 x 19.1 mm，带黑白色缝线 复合可吸收旋入式免打结锚钉， 4.75 x 24.5 mm 复合可吸收旋入式免打结锚钉，5.5 mm x 19.1 mm 复合可吸收旋入式免打结锚钉， 5.5 x 24.5 mm 复合可吸收骨锚钉, 7 mm x 19.5mm,带蓝色缝线 复合可吸收骨锚钉, 8 mm x 19.5mm，带蓝色缝线 复合可吸收骨锚钉, 9 mm x 19.5mm，带蓝色缝线 复合可吸收骨锚钉, 7 mm x 19.5mm，带蓝色缝线 复合可吸收骨锚钉, 8 mm x 19.5mm，带蓝色缝线 复合可吸收骨锚钉, 9 mm x 19.5mm，带蓝色缝线 复合可吸收骨锚钉，2.4 x 6.5mm，带蓝色缝线 复合可吸收骨锚钉，2.4 x 8.5mm，带蓝色缝线 复合可吸收骨锚钉，3mm，带蓝色缝线 复合可吸收免打结锚钉，2.9 mm x 15.5 mm 复合可吸收免打结锚钉, 3.5 mm x 19.5 mm 复合可吸收免打结锚钉, 4.5 mm x 24 mm 复合可吸收免打结锚钉, 4.5 mm x 28mm 复合可吸收免打结锚钉, 2.9 mm x 15.5 mm 复合可吸收骨锚钉, 3 mm x 14.5 mm 复合可吸收骨锚钉, 2.4 mm x 12mm,带一根蓝色缝线 复合可吸收骨锚钉, 2.4 mm x 12mm,带一根蓝色缝线，一根黑白缝线 复合可吸收骨锚钉, 3.0 mm x 14.5mm，带一根蓝色缝线 复合可吸收骨锚钉, 3.0 mm x 14.5mm，带一根蓝色缝线，一根黑白缝线 复合可吸收骨锚钉, 3.0 mm x 14.5mm，带两根黑白缝线 复合可吸收骨锚钉, 3.0 mm x 14.5mm，带一根黑白缝线 复合可吸收骨锚钉, 2.0 mm x 14.5mm, 带一根蓝色缝线 复合可吸收骨锚钉, 4.5 mm x 14mm，带一根蓝色缝线，一根黑白缝线 复合可吸收骨锚钉, 5.5 mm x 14.7mm,带一根蓝色缝线，一根黑白缝线 复合可吸收骨锚钉, 5.5 mm x 14.7mm,带三根黑白缝线 复合可吸收骨锚钉, 5.5 mm x 14.7mm，带两根黑白缝线 复合可吸收骨锚钉, 5.5 mm x 14.7mm，带一根蓝色缝线 复合可吸收骨锚钉, 6.5 mm x 14.7mm,带一根蓝色缝线，一根黑白缝线 复合可吸收旋入式免打结锚钉，3.5 x 14.8mm 复合可吸收旋入式免打结锚钉, 4.75 mm x 19.1 mm,带一根蓝色缝线 复合可吸收旋入式免打结锚钉，4.75 x 19.1 mm, 带蓝色缝线 复合可吸收旋入式免打结锚钉，4.75 x 19.1 mm，带黑白色缝线 复合可吸收旋入式免打结锚钉， 4.75 x 24.5 mm 复合可吸收旋入式免打结锚钉，5.5 mm x 19.1 mm 复合可吸收旋入式免打结锚钉， 5.5 x 24.5 mm 复合可吸收骨锚钉, 7 mm x 19.5mm,带蓝色缝线 复合可吸收骨锚钉, 8 mm x 19.5mm，带蓝色缝线 复合可吸收骨锚钉, 9 mm x 19.5mm，带蓝色缝线 复合可吸收骨锚钉, 7 mm x 19.1mm，带蓝色缝线 复合可吸收骨锚钉, 8 mm x 19.1mm，带蓝色缝线 复合可吸收骨锚钉, 9 mm x 19.1mm，带蓝色缝线 | 复合可吸收免打结锚钉，直径2.9mm*长度15.5mm，用于髋关节;复合可吸收免打结锚钉，直径3.5mm*长度19.5mm;复合可吸收免打结锚钉，直径2.9mm x 长度15.5mm，用于肩关节;复合可吸收免打结锚钉，直径4.5mm*长度24mm;复合可吸收旋入式免打结锚钉，直径5.5x长度24.5mm;复合可吸收旋入式免打结锚钉，直径4.75 x 长度24.5 mm;复合可吸收旋入式免打结锚钉，直径3.5*长度14.8mm;复合可吸收旋入式免打结锚钉，直径5.5mm*长度19.1mm;复合可吸收旋入式免打结锚钉，直径4.75mm*长度19.1mm，带一根蓝色缝线;复合可吸收骨锚钉，直径9mm*长度19.5mm，带蓝色缝线;复合可吸收骨锚钉，直径7mm*长度19.5mm，带蓝色缝线;复合可吸收骨锚钉，直径8mm*长度19.5mm，带蓝色缝线;复合可吸收旋入式免打结锚钉，直径4.75x长度19.1mm，带黑白色缝线;复合可吸收旋入式免打结锚钉，直径4.75x长度19.1mm，带蓝色缝线 | AR-1320BCNF AR-1322BCNF AR-8934BCNF AR-1923BC AR-1926BC AR-1922BC AR-1922BCM AR-1923BCH AR-1935BCF AR-1934BCF-24 AR-1934BCF-24-2 AR-1934BCF AR-1934BCF-2 AR-1934BCFT AR-1934BCFT-2 AR-1934BCF-20 AR-1927BCF-45 AR-1927BCF AR-1927BCF-3 AR-1927BCFT AR-1927BCNF AR-1927BCF-65 AR-2325BCC AR-2324BCC AR-2324BCCT AR-2324BCCTT AR-2324BCM AR-2323BCC AR-2323BCM AR-1662BC-7 AR-1662BC-8 AR-1662BC-9 AR-1662BCC-7 AR-1662BCC-8 AR-1662BCC-9 AR-1320BCNF-1 AR-1322BCNF-1 AR-8934BCNF-1 AR-1923BC-1 AR-1926BC-1 AR-1922BC-1 AR-1922BCM-1 AR-1923BCH-1 AR-1935BCF-1 AR-1934BCF-24-1 AR-1934BCF-24-2-1 AR-1934BCF-1 AR-1934BCF-2-1 AR-1934BCFT-1 AR-1934BCFT-2-1 AR-1934BCF-20-1 AR-1927BCF-45-1 AR-1927BCF-1 AR-1927BCF-3-1 AR-1927BCFT-1 AR-1927BCNF-1 AR-1927BCF-65-1 AR-2325BCC-1 AR-2324BCC-1 AR-2324BCCT-1 AR-2324BCCTT-1 AR-2324BCM-1 AR-2323BCC-1 AR-2323BCM-1 AR-1662BC-7-1 AR-1662BC-8-1 AR-1662BC-9-1 AR-1662BCC-7-1 AR-1662BCC-8-1 AR-1662BCC-9-1 | AR-1923BCH;AR-1926BC;AR-1923BC;AR-1922BC;AR-2323BCM;AR-2324BCM;AR-2325BCC;AR-2323BCC;AR-2324BCC;AR-1662BC-9;AR-1662BC-7;AR-1662BC-8;AR-2324BCCTT;AR-2324BCCT | 聚乳酸+β磷酸三钙 |  | 国械注进20163465096 |  | 2年 |  | 铝塑或特卫强 |  | 该产品由骨锚钉、缝线和插入器组成。骨锚钉由符合YY／T 0661标准规定的左旋聚乳酸材料和符合YY／T 0683规定的β -磷酸三钙材料混合制成；骨锚钉穿线孔由符合YY／T 0660标准规定的聚醚醚酮（PEEK-OPTIMA-LT1）材料制成；缝线由聚乙烯材料制成；插入器（与人体接触部分）由符合ASTM F899标准规定的630不锈钢材料制成。灭菌包装。 |  | 适用于肩、膝、指、踝、趾关节肌腱、韧带与骨的固定 |  | 通过旋转手柄，将前端可吸收锚钉顺着预制骨髓道旋转进入。锚钉尾端缝线用于穿过软组织固定修复。
00010891 | 聚醚醚酮骨锚钉系统 |  | Arthrex |  | 聚醚醚酮带线锚钉，2.0mmx12mm,带蓝色#1缝线，共一根缝线;聚醚醚酮带线锚钉，2.4mmx12.4mm,带蓝色#2缝线，共一根缝线;聚醚醚酮带线锚钉，3.0mmx12.4mm,带蓝色#2缝线，共一根缝线;聚醚醚酮带线锚钉，3x12.2mm,带#2蓝色缝线和黑白缝线，共两根缝线;聚醚醚酮免打结锚钉，3.0 x 12.7 mm;聚醚醚酮带线锚钉，3.0 x 12.4 mm,带#2蓝色缝线，共一根缝线;聚醚醚酮带线锚钉，4.5mmx14mm;聚醚醚酮带线锚钉，4.5mmx14mm,带#2蓝色缝线和黑白缝线，共两根缝线;聚醚醚酮带线锚钉，5.5 x 14.7mm，带两根#2蓝色缝线;聚醚醚酮带线锚钉，5.5mmx14.7mm，带#2蓝色缝线，共一根缝线;聚醚醚酮带线锚钉，5.5mmx14.7mm;聚醚醚酮带线锚钉，5.5mmx14.7mm，带#2蓝色缝线和黑白缝线，共两根缝线;聚醚醚酮带线锚钉，5.5mmx14.7mm，带两根#2蓝色缝线，一根#2黑白缝线，共三根缝线;聚醚醚酮带线锚钉，6.5mmx14.7mm，带#2蓝色缝线和#2黑白缝线，共两根缝线;聚醚醚酮免打结锚钉，2.5 x 8mm;聚醚醚酮免打结锚钉，2.9 x 15.5mm;聚醚醚酮免打结锚钉，3.5 x 19.5mm;聚醚醚酮免打结锚钉，4.5 x 24mm;聚醚醚酮免打结锚钉，4.5 x 28mm;聚醚醚酮免打结锚钉，2.9 x 15.5mm;聚醚醚酮免打结锚钉，3.5 x 19.5mm;聚醚醚酮免打结锚钉，3.5 x 15.8mm;聚醚醚酮免打结锚钉，4.75 x 19.1mm;聚醚醚酮免打结锚钉，4.75 x 24.5mm;聚醚醚酮免打结锚钉，5.5 x 20mm;聚醚醚酮免打结锚钉，5.5 x 19.1mm;聚醚醚酮免打结锚钉，5.5 x 24.5mm;聚醚醚酮带线锚钉，2.0mmx12mm,带蓝色#1缝线，共一根缝线;聚醚醚酮带线锚钉，2.4mmx12.4mm,带蓝色#2缝线，共一根缝线;聚醚醚酮带线锚钉，3.0mmx12.4mm,带蓝色#2缝线，共一根缝线;聚醚醚酮带线锚钉，3x12.2mm,带#2蓝色缝线和黑白缝线，共两根缝线;聚醚醚酮免打结锚钉，3.0 x 12.7 mm;聚醚醚酮带线锚钉，3.0 x 12.4 mm,带#2蓝色缝线，共一根缝线;聚醚醚酮带线锚钉，4.5mmx14mm;聚醚醚酮带线锚钉，4.5mmx14mm,带#2蓝色缝线和黑白缝线，共两根缝线;聚醚醚酮带线锚钉，5.5 x 14.7mm，带两根#2蓝色缝线;聚醚醚酮带线锚钉，5.5mmx14.7mm，带#2蓝色缝线，共一根缝线;聚醚醚酮带线锚钉，5.5mmx14.7mm;聚醚醚酮带线锚钉，5.5mmx14.7mm，带#2蓝色缝线和黑白缝线，共两根缝线;聚醚醚酮带线锚钉，5.5mmx14.7mm，带两根#2蓝色缝线，一根#2黑白缝线，共三根缝线;聚醚醚酮带线锚钉，6.5mmx14.7mm，带#2蓝色缝线和#2黑白缝线，共两根缝线;聚醚醚酮免打结锚钉，2.5 x 8mm;聚醚醚酮免打结锚钉，2.9 x 15.5mm;聚醚醚酮免打结锚钉，3.5 x 19.5mm;聚醚醚酮免打结锚钉，4.5 x 24mm;聚醚醚酮免打结锚钉，4.5 x 28mm;聚醚醚酮免打结锚钉，2.9 x 15.5mm;聚醚醚酮免打结锚钉，3.5 x 19.5mm;聚醚醚酮免打结锚钉，3.5 x 15.8mm;聚醚醚酮免打结锚钉，4.75 x 19.1mm;聚醚醚酮免打结锚钉，4.75 x 24.5mm;聚醚醚酮免打结锚钉，5.5 x 20mm;聚醚醚酮免打结锚钉，5.5 x 19.1mm;聚醚醚酮免打结锚钉，5.5 x 24.5mm | 直径4.5mm*长度14mm，带#2蓝色缝线和黑白缝线;直径5.5mm*长度14.7mm,带#2蓝色缝线和黑白缝线;直径6.5mm*长度14.7mm，带#2蓝色缝线和#2黑白缝线;直径2.0mm*长度12mm,带蓝色#1缝线;直径2.4mm*长度12.4mm，带蓝色#2缝线;直径3.0mm*长度12.4mm，带蓝色#2缝线 | AR-1934PF-20;AR-1934PF-24;AR-1934PS;AR-1934PS-2;AR-1938PS;AR-1935PS;AR-1927PNF-45;AR-1927PSF-45;AR-1927PF-2;AR-1927PFC;AR-1927PNF;AR-1927PSF;AR-1927PSF-3;AR-1927PSF-65;AR-8825P;AR-1923PS;AR-1926PS;AR-1922PS;AR-1922PSM;AR-1923PHS;AR-1926PHS;AR-2325PSLC;AR-2324PSLC;AR-2324PSLM;AR-2323PSL;AR-2323PSLC;AR-2323PSLM;AR-1934PF-20-1;AR-1934PF-24-1;AR-1934PS-1;AR-1934PS-2-1;AR-1938PS-1;AR-1935PS-1;AR-1927PNF-45-1;AR-1927PSF-45-1;AR-1927PF-2-1;AR-1927PFC-1;AR-1927PNF-1;AR-1927PSF-1;AR-1927PSF-3-1;AR-1927PSF-65-1;AR-8825P-1;AR-1923PS-1;AR-1926PS-1;AR-1922PS-1;AR-1922PSM-1;AR-1923PHS-1;AR-1926PHS-1;AR-2325PSLC-1;AR-2324PSLC-1;AR-2324PSLM-1;AR-2323PSL-1;AR-2323PSLC-1;AR-2323PSLM-1 | AR-1927PSF-45;AR-1927PSF;AR-1927PSF-65;AR-1934PF-20;AR-1934PF-24;AR-1934PS | 聚醚醚酮 |  | 国械注进20183462075 |  | 5年 |  | 铝塑或特卫强 |  | 该产品由一系列用于运动医学手术的骨锚钉组成，包括Corksrew，Pushlock和Swivelock，由符合YY/T 0660标准要求的PEEK optima LT1聚醚醚酮材料制成，所带缝线由超高分子量聚乙烯材料制成，缝线的蓝色染料为符合21 CFR 74.3106 D&C要求的蓝色六号，黑色染料为符合21 CFR 73.1410要求的logwood extract。灭菌包装。 |  | 用于如下软组织固定： 肩：旋转肩袖固定，肩关节撕脱性损伤，SLAP损伤修复，二头肌，肩峰-锁骨修复，三角肌修复，关节囊重建。 髋：关节囊修复术及髋臼盂唇修复术。 膝：前交叉韧带重建，中交叉韧带重建，后交叉韧带重建，半月板肌腱修复，胫骨带重建。 |  | 用于如下软组织固定： 肩：旋转肩袖固定，肩关节撕脱性损伤，SLAP损伤修复，二头肌，肩峰-锁骨修复，三角肌修复，关节囊重建。 髋：关节囊修复术及髋臼盂唇修复术。 膝：前交叉韧带重建，中交叉韧带重建，后交叉韧带重建，半月板肌腱修复，胫骨带重建。
00099993 | 伽玛型带锁髓内钉V型（主钉） | 金属带锁髓内钉 |  |  | 直径Φ9,10,11,12长度240,320,340,360,380,400,420mm |  | 伽玛型带锁髓内钉 | 伽玛型带锁髓内钉III | 钛合金 |  | YZB/国 5992-2013 《金属带锁髓内钉》 |  | 长期 |  | 透析纸 |  | 产品分为五种型号，股骨带锁髓内钉，胫骨带锁髓内钉，股骨髁上带锁髓内钉，肱骨带锁髓内钉由髓内钉、锁钉、封帽组成。伽玛型带锁髓内钉由髓内钉，拉力螺钉，锁钉，封帽组成。产品选用符合GB 4234-2003标准规定的00Cr18Ni14Mo3不锈钢或符合GB/T13810标准中规定的TC4钛合金制造。产品表面无着色，非灭菌包装。 | 产品分为五种型号，股骨带锁髓内钉，胫骨带锁髓内钉，股骨髁上带锁髓内钉，肱骨带锁该髓内钉由髓内钉、锁钉、封帽组成。伽玛型带锁髓内钉由髓内钉，拉力螺钉，锁钉，封帽组成。产品选用符合GB 4234.1标准规定的00Cr18Ni14Mo3不锈钢或符合GB/T13810标准规定的TC4钛合金制造。产品表面无着色，非灭菌包装。 | 股骨带锁髓内钉适用于股骨干骨折，胫骨带锁髓内钉适用于胫骨1/3以下至胫骨下1/4以上的骨干骨折，伽玛型带锁髓内钉（标准）适用于股骨颈及粗隆周围骨折，伽玛型带锁髓内钉（加长）适用于股骨颈合并股骨干骨折，股骨髁上带锁髓内钉适用于股骨髁间及股骨干上1/3以下粉碎性骨折，肱骨带锁髓内钉适用于肱骨骨干的各类骨折。 |  | 若手术中必须进行扩髓，扩髓后髓腔直径大于主钉1mm为宜。安装产品时必须确保主钉、联接装置、瞄准装置处于紧固状态，并随时检查各个连接处的状态。根据所选用的髓内钉的型式，选择合理的配套的锁钉直径与长度。锁钉应与髓内钉配合良好，封帽应正确旋入并旋紧。骨折愈合后应将其取出。
00305541 | 样本释放剂 | 样本释放剂（水溶性维生素） | [6 empty] | 液体 | [13 empty] | 原包装应于2～30℃避光储存，有效期为12个月。开封后于2～30℃密封储存，有效期30天。在效期的最后1天打开未开封的试剂，开封后于2～30℃储存的试剂仍然能够在30天内有效。
00063185 | 聚醚醚酮免打结锚钉 |  |  |  | 聚醚醚酮免打结锚钉，2.5 x 8mm;聚醚醚酮免打结锚钉，2.9 x 15.5mm;聚醚醚酮免打结锚钉，3.5 x 19.5mm;聚醚醚酮免打结锚钉，4.5 x 24mm;聚醚醚酮免打结锚钉，4.5 x 28mm;聚醚醚酮免打结锚钉，2.9 x 15.5mm;聚醚醚酮免打结锚钉，3.5 x 19.5mm;聚醚醚酮免打结锚钉，3.5 x 15.8mm;聚醚醚酮免打结锚钉，4.75 x 19.1mm;聚醚醚酮免打结锚钉，4.75 x 24.5mm;聚醚醚酮免打结锚钉，5.5 x 20mm;聚醚醚酮免打结锚钉，5.5 x 19.1mm;聚醚醚酮免打结锚钉，5.5 x 24.5mm;聚醚醚酮免打结锚钉，3.0 x 12.7mm | 聚醚醚酮带线锚钉，3mmx12.2mm,带#2蓝色缝线和黑白缝线，共两根缝线;直径4.5mm*长度28mm;直径2.9mm*长度15.5mm;直径4.75mm*长度19.1mm;直径4.5mm*长度24mm;直径3.5mm*长度19.5mm;直径5.5mm*长度20mm;直径5.5mm*长度19.1mm;直径3.5mm*长度15.8mm | AR-8825P;AR-1923PS;AR-1926PS;AR-1922PS;AR-1922PSM;AR-1923PHS;AR-2326PHS;AR-2325PSLC;AR-2324PSLC;AR-2324PSLM;AR-2323PSL;AR-2323PSLC;AR-2323PSLM;AR-1938PS-1;AR-8825P-1;AR-1923PS-1;AR-1926PS-1;AR-1922PS-1;AR-1922PSM-1;AR-1923PHS-1;AR-1926PHS-1;AR-2325PSLC-1;AR-2324PSLC-1;AR-2324PSLM-1;AR-2323PSL-1;AR-2323PSLC-1;AR-2323PSLM-1 | AR-1934PS-2;AR-1922PSM;AR-1923PS;AR-2324PSLC;AR-1922PS;AR-1926PS;AR-2323PSL;AR-2323PSLC;AR-2325PSLC | PEEK |  | 国械注进20183462075 |  | 5年 |  | 铝塑或特卫强 |  | 该产品由一系列用于运动医学手术的骨锚钉组成，包括Corksrew，Pushlock和Swivelock，由符合YY/T 0660标准要求的PEEK optima LT1聚醚醚酮材料制成，所带缝线由超高分子量聚乙烯材料制成，缝线的蓝色染料为符合21 CFR 74.3106 D&C要求的蓝色六号，黑色染料为符合21 CFR 73.1410要求的logwood extract。灭菌包装。 |  | 用于如下软组织固定： 肩：旋转肩袖固定，肩关节撕脱性损伤，SLAP损伤修复，二头肌，肩峰-锁骨修复，三角肌修复，关节囊重建。 髋：关节囊修复术及髋臼盂唇修复术。 膝：前交叉韧带重建，中交叉韧带重建，后交叉韧带重建，半月板肌腱修复，胫骨带重建。 |  | 用于如下软组织固定： 肩：旋转肩袖固定，肩关节撕脱性损伤，SLAP损伤修复，二头肌，肩峰-锁骨修复，三角肌修复，关节囊重建。 髋：关节囊修复术及髋臼盂唇修复术。 膝：前交叉韧带重建，中交叉韧带重建，后交叉韧带重建，半月板肌腱修复，胫骨带重建。
00081887 | 类人胶原蛋白疤痕修复硅凝胶 | 重组胶原蛋白疤痕修复硅凝胶 | 可痕 |  | 1g、2g、5g、10g、15g、20g、25g、30g、40g、50g、60g、80g、100g | 1g、2g、5g、10g、11g、12g、13g、14g、15g、16g、17g、18g、19g、20g、21g、22g、23g、24g、25g、30g、40g、50g、60g、80g、100g | 凝胶型 | 15g | 硅凝胶 | 硅酮胶 | 陕械注准20152640138《类人胶原蛋白疤痕修复硅凝胶》产品技术要求 |  | 24个月 |  | 塑料 |  | 该产品主要由环五硅氧烷、二氧化硅、二甲硅油、聚二甲基硅氧烷醇、类人胶原蛋白组成的敷料。 | 该产品主要由环五硅氧烷、二氧化硅、二甲硅油（聚二甲基硅氧烷）、聚二甲基硅氧烷醇、重组I型人源化胶原蛋白组成的敷料。 | 该产品适用于预防、辅助治疗因烧烫伤、创伤和外科手术所引起的疤痕形成。 |  | 体表外用。保证疤痕部位清洁干燥，取本品在疤痕上轻轻涂抹，形成一薄层，待其自然干燥。每天使用2次。建议最短治疗期为60-90天。治疗大面积疤痕和旧的疤痕可能需要更长时间，如治疗90天后仍能改善疤痕时，建议继续使用本品。
00066246 | 敷料胶带 |  | 驼人 |  | A1、A2、A3、A4、A5、B1、B2、B3、B4、B5、B6、B7、C1、C2、C3、C4、C5、C6、C7、D1、D2、D3、D4、D5、E1、E2、E3、F1、F2、G1 | A1、A2、A3、A4、A5、B1、B2、B3、B4、B5、B6、B7、C1、C2、C3、C4、C5、C6、C7、D1、D2、D3、E1、E2、E3、F1、F2、G1 | A型、B型、C型、D型、E型、F型 | A型、B型、C型、D型、E型、F型、G型 | 无纺布、聚氨酯膜等 |  | 豫长械备20150017号 |  | 24个月 |  | 纸塑 |  | 本产品为背材上涂有具有自粘特性的胶粘剂的胶带。部分胶带涂胶面有保护层。非无菌提供，一次性使用。不与创面直接接触。粘贴部位为完好皮肤。 |  | 用于将敷料粘贴固定于创面或其他医疗器械固定到人体的特定部位。 |  | 1、使用前先检查产品的外包装是否完好。 2、然后按包装上箭头所示方向打开包装。 3、打开包装后，取出敷料胶带，将胶带覆于合适部位，轻轻抚平至胶带牢固贴合于体表。 4、将胶带最上层的粘扣带毛面揭开，将要固定的导管放入粘扣带毛布下面，将粘扣带扣合在一起。
00010676 | 复合可吸收螺钉系统 |  | Arthrex |  | 复合可吸收螺钉系统，3 x 8 mm 复合可吸收螺钉系统，4.75 x 15 mm 复合可吸收螺钉系统，5.5 x 15 mm 复合可吸收螺钉系统，4 x 10 mm 复合可吸收螺钉系统，6.25 x 15 mm 复合可吸收螺钉系统，7 x 23 mm 复合可吸收螺钉系统，7 x 10 mm 复合可吸收螺钉系统，8 x 23 mm 复合可吸收螺钉系统，8 x 12 mm 复合可吸收螺钉系统，9 x 23 mm 复合可吸收螺钉系统，6.25 x 19.1 mm 复合可吸收螺钉系统, 7 x19.5mm 复合可吸收螺钉系统, 8 x19.5mm 复合可吸收螺钉系统, 9 x19.5mm 复合可吸收螺钉系统, 7 x19.1mm 复合可吸收螺钉系统, 8 x19.1mm 复合可吸收螺钉系统, 9 x19.1mm 复合可吸收螺钉系统, 6 X 23mm 复合可吸收螺钉系统, 7 x 23 mm 复合可吸收螺钉系统, 8 x 23 mm 复合可吸收螺钉系统, 9 x 23 mm 复合可吸收螺钉系统, 10 x 23 mm 复合可吸收螺钉系统, 7 x 28 mm 复合可吸收螺钉系统, 8 x 28 mm 复合可吸收螺钉系统, 9 x 28 mm 复合可吸收螺钉系统, 10 x 28 mm 复合可吸收螺钉系统, 11 x 28 mm 复合可吸收螺钉系统, 12 x 28 mm 复合可吸收螺钉系统, 5 x 40 mm 复合可吸收螺钉系统, 5 x 50 mm 复合可吸收螺钉系统, 5 x 60 mm 复合可吸收螺钉系统, 7x25mm 复合可吸收螺钉系统, 8x29.5mm 复合可吸收螺钉系统, 9x29.5mm | 直径4*长度10mm;直径6.25*长度15mm;钉头为圆头，直径8*长度23mm;直径8*长度12mm;钉头为圆头，直径7*长度23mm;直径4.75*长度15mm;直径5.5*长度15mm;直径7*长度10mm;复合可吸收螺钉，3*8mm | AR-1530BC AR-1547BC AR-1555BC AR-1540BC AR-1562BC AR-1570BC AR-1670BC AR-1580BC AR-1680BC AR-1590BC AR-1662BC AR-1662BC-7 AR-1662BC-8 AR-1662BC-9 AR-1662BCC-7 AR-1662BCC-8 AR-1662BCC-9 AR-1360C AR-1370C AR-1380C AR-1390C AR-1400C AR-1370TC AR-1380TC AR-1390TC AR-1400TC AR-1403TC AR-1404TC AR-1351C-01 AR-1351C-02 AR-1351C-03 AR-5100C-07 AR-5100C-08 AR-5100C-09 | AR-1540BC;AR-1562BC;AR-1580BC;AR-1680BC;AR-1570BC;AR-1547BC;AR-1555BC;AR-1670BC;AR-1530BC | 聚乳酸+β磷酸三钙 |  | 国械注进20163465097 |  | 24个月 |  | 铝塑或特卫强 |  | 该产品由符合YY／T 0661标准规定的左旋聚乳酸材料和符合YY／T 0683标准规定的β-磷酸三钙材料混合制成。灭菌包装。 |  | 适用于肩、膝、指、腕、踝、趾关节肌腱、韧带与骨的固定 |  | 适用于肩、膝、指、腕、踝、趾关节肌腱、韧带与骨的固定
00101624 | 生物活性玻璃创面敷料 |  | 颖创 |  | 糊剂型5g、10g、20g、50g；油纱布型6cm×6cm、6cm×10cm、10cm×10cm | 糊剂型3g、5g、10g、20g、50g； 油纱布型6cm×6cm、6cm×10cm、5cm×12cm、10cm×10cm*** | 糊剂型5g、10g、20g、50g；油纱布型6cm×6cm、6cm×10cm、10cm×10cm | 糊剂型3g、5g、10g、20g、50g； 油纱布型6cm×6cm、6cm×10cm、5cm×12cm、10cm×10cm*** | 生物活性玻璃、凡士林和液体石蜡及水刺无纺布组成，其中水刺无纺布为油纱布型的组成成分。 | 该产品由生物活性玻璃、凡士林和液体石蜡及水刺无纺布组成，其中水刺无纺布为油纱布型的组成成分。 | 晋械注准20182640006 | 晋械注准20182140006 | 2年 |  | 聚乙烯软管、铝塑袋 |  | 该产品由生物活性玻璃、凡士林和液体石蜡及水刺无纺布组成，其中水刺无纺布为油纱布型的组成成分。 | 该产品由生物活性玻璃、凡士林和液体石蜡及水刺无纺布组成，其中水刺无纺布为油纱布型的组成成分。 | 适用于外科手术切口（Ⅰ类和Ⅱ类）、擦伤、挫伤、切割伤、烫伤等患处的外敷护创，促进创面愈合 | 产品适用于手术后缝合创面、擦伤、挫伤、切割伤、烫伤（Ⅰ度或浅Ⅱ度）等患处的外敷护创，为创面提供湿润环境，促进创面愈合。 | 糊剂型用法用量：1.外用，视创面深浅，0.2-0.4g/cm2 ； 2.打开盖子，挤出药膏涂抹于创面患处，一日一次或在每次给伤口换药时使用，或遵医嘱。 油纱布型用法用量：1.外用，一日一次或在每次给伤口换药时使用，或遵医嘱。2.使用前撕开铝塑袋，揭开离型纸，粘贴于患处。 | 糊剂型用法用量：1.外用，视创面深浅，0.2-0.4g/cm2 ； 2.打开盖子，挤出药膏涂抹于创面患处，一日一次或在每次给伤口换药时使用，或遵医嘱。 油纱布型用法用量：1.外用，一日一次或在每次给伤口换药时使用，或遵医嘱。2.使用前撕开铝塑袋，揭开离型纸，粘贴于患处。
00294951 | 水溶性维生素测定试剂盒（液相色谱—串联质谱法） | [7 empty] | 复合材质 | [13 empty] | 12个月
00074840 | 总蛋白测定试剂盒（双缩脲法） |  |  |  | 2×100mL，校准品1×1mL 1×500mL，校准品1×1mL 4×40mL，校准品1×1mL 1×60mL，校准品1×1mL 4×60mL，校准品1×1mL 12×60mL，校准品1×1mL 4×80mL，校准品1×1mL 8×80mL，校准品1×1mL 2×80mL（2×300tests），校准品1×1mL 36×4.5mL（400tests ），校准品1×1mL | 1×20mL 2×100mL 1×500mL 4×40mL 1×60mL 4×60mL 12×60mL 4×80mL 8×80mL 2×80mL 36×4.5mL 4×70mL 80测试/盒（1×20mL） 100测试/盒（1×20mL） 160测试/盒（1×20mL） 640测试/盒（4×40mL） 800测试/盒（4×40mL） 240测试/盒（1×60mL） 300测试/盒（1×60mL） 480测试/盒（1×60mL） 960测试/盒（4×60mL） 1200测试/盒（4×60mL） 1920测试/盒（4×60mL） 2000测试/盒（1×500mL） 640测试/盒（2×80mL） 1400测试/盒（4×70mL） 校准品（选配）：1×1mL | 2×100mL，校准品1×1mL 1×500mL，校准品1×1mL 4×40mL，校准品1×1mL 1×60mL，校准品1×1mL 4×60mL，校准品1×1mL 12×60mL，校准品1×1mL 4×80mL，校准品1×1mL 8×80mL，校准品1×1mL 2×80mL（2×300tests），校准品1×1mL 36×4.5mL（400tests ），校准品1×1mL | 1×20mL 2×100mL 1×500mL 4×40mL 1×60mL 4×60mL 12×60mL 4×80mL 8×80mL 2×80mL 36×4.5mL 4×70mL 80测试/盒（1×20mL） 100测试/盒（1×20mL） 160测试/盒（1×20mL） 640测试/盒（4×40mL） 800测试/盒（4×40mL） 240测试/盒（1×60mL） 300测试/盒（1×60mL） 480测试/盒（1×60mL） 960测试/盒（4×60mL） 1200测试/盒（4×60mL） 1920测试/盒（4×60mL） 2000测试/盒（1×500mL） 640测试/盒（2×80mL） 1400测试/盒（4×70mL） 校准品（选配）：1×1mL | 液体 |  | 京械注准20152401186 |  | 12个月 |  | 纸盒 |  | 试剂 NaOH 0.6mmol/L 酒石酸钾钠 32mmol/L 碘化钾 20mmol/L 硫酸铜 12mmol/L 校准品（单水平） 磷酸盐缓冲液牛血清白蛋白靶值70g/L |  | 本试剂用于体外定量测定人血清中总蛋白的含量。 |  | 双缩脲法
00119463 | 一次性医用照明扩张器 |  | FULL VIEW |  | NGR-1、NGR-2、NGR-3、NGR-4、NGR-5、NGX-1、NGX-2、NGX-3、NGF-1、NGY-1、NGY-2、NGG-1、NGG-2、NGD-1、NGZ-1、NGZ-2、NGZ-3、NGJ-1 | NGR-1、NGR-2、NGR-3、NGR-4、NGR-5、NGX-1、NGX-2、NGX-3、NGF-1、NGY-1、NGY-2、NGG-1、NGG-2、NGD-1、NGZ-1、NGZ-2、NGZ-3、NGJ-1 | NGR-1、NGR-2、NGR-3、NGR-4、NGR-5、NGX-1、NGX-2、NGX-3、NGF-1、NGY-1、NGY-2、NGG-1、NGG-2、NGD-1、NGZ-1、NGZ-2、NGZ-3、NGJ-1 | NGR-1、NGR-2、NGR-3、NGR-4、NGR-5、NGX-1、NGX-2、NGX-3、NGF-1、NGY-1、NGY-2、NGG-1、NGG-2、NGD-1、NGZ-1、NGZ-2、NGZ-3、NGJ-1 | PC |  | 赣械注准20202020020 |  | 36个月 |  | 纸塑袋 |  | 一次性医用照明扩张器由照明光源（选配）和扩张器组成，照明光源非无菌，可重复使用，扩张器无菌，一次性使用。 |  | 用于牵开和扩张组织。 |  | 1.根据手术需要选定适合的型号规格的扩张器； 2.拧开电池盖，将电池安装到照明光源的手柄内，按下尾部的开关，检查照明是否正常； 3.将扩张器的主杆底端和照明光源的前端通过螺口旋拧组装起来，并确保连接紧密后方可使用； 4.使用完毕后，拧开前端螺口，将扩张器拆卸并丢弃； 5.将照明光源内的电池取出。 6.电池更换方法：拧开电池盖，取下旧电池，按照电池的标识方向安装新电池，再重新拧紧电池盖。
00038483 | 低通量聚醚砜中空纤维膜血液透析器 | 血液透析器 | OCI |  | OCI-HD14L；OCI-HD16L；OCI-HD18L；OCI-HD20L |  | OCI-HD14L；OCI-HD16L；OCI-HD18L；OCI-HD20L |  | 聚醚砜 |  | 国械注准20163101682 |  | 36个月 |  | 无菌铝箔 |  | 产品组成：产品由聚醚砜中空纤维膜、壳体、端盖、O型密封圈组成；灭菌方式：产品有三种灭菌方式，分别是环氧乙烷灭菌（EO）、蒸汽灭菌或辐射灭菌；产品为一次性使用。 |  | 适用于急、慢性肾功能衰竭的血液透析治疗 |  | 1.透析前准备：迅速打开包装取出透析器，按上图将透析器与管路接好，用1000ml或以上生理盐水冲洗，并排除气泡，再用500ml肝素生理盐水（肝素用量约10mg）预充，将血液管路和透析器肝素化，待透析使用.2.透析开始：先接通透析液（下进上出）循环数分钟，然后接通血液进行（超滤）透析（血液流向自上而下，使血液与透析方向成对流方向），并将预充液排除管路.3.超滤透析过程中应随时注意追加肝素以防止凝血，肝素用量应按病人病情而确定或遵医嘱.4.超滤透析结束，将生理盐水（500ml）接入进血口，逐渐把透析器内残血回输入人体.
00109853 | 浓缩洗液 |  |  |  | 250ml/瓶、250ml/瓶*4 |  | 250ml/瓶、250ml/瓶*4 |  | 复合材质 |  | 粤穗械备20180756号 |  | 1年 |  | 医用纸盒 |  | 含吐温20（Tween-20），亮蓝。氯化钠（NACl）、Procline300（FPC）、三羟甲基氨基甲烷（Tris）、盐酸（HCL）和纯化水。 |  | 用于检测过程中反应体系的清洗，以便于对待测物质进行体外检测，仅供体外诊断使用 |  | 【检验方法】 将浓缩洗液复温至室温后，使用前浓缩洗液需用纯化水按 1:25 比例稀释（如 40ml 的浓缩洗液加入到 960ml 的纯化水中）充分混匀后使用，按免疫检测试剂盒的要求再进行洗涤操作。
00183114 | 泪液分泌检测滤纸条 | 快速检测泪河试纸 | 速沐 |  | SMT82 |  | SMT82 |  | 产品呈细条状，中央轴线为宽约1mm的凹槽，凹槽的材质为滤纸，滤纸材料为人造丝、纸浆；载体为中间的手持部位，载体材料为聚氨酯、聚酯。 |  | 泪液分泌检测滤纸条 |  | 36个月 |  | 塑料密封膜 |  | 泪液分泌检测滤纸条由标识线、滤纸和载体组成。产品呈细条状，中央轴线为宽约1mm的凹槽，凹槽的材质为滤纸，滤纸材料为人造丝、纸浆；载体为中间的手持部位，载体材料为聚氨酯、聚酯。滤纸条末端标识线上的指示剂材料为亮蓝1。产品经电子束辐照灭菌，一次性使用，货架有效期3年。 |  | 产品适用于诊断眼科泪液分泌障碍。 |  | 将产品接触眼睛的下眼睑泪河，静置5秒，用笔标记并测量滤纸湿长，读数。
00109777 | 新生儿17α-羟孕酮测定试剂盒（时间分辨荧光免疫分析法） |  |  |  | AN206：96人份/盒，AN206-1：960人份/盒，AN306:96人份/盒，AN306-1:960人份/盒 |  | AN206：96人份/盒，AN206-1：960人份/盒，AN306:96人份/盒，AN306-1:960人份/盒 |  | 复合材质 |  | 国械注准20153401147 |  | 12个月 |  | 医用纸盒 |  | 17α-羟孕酮校准品A、17α-羟孕酮校准品B、17α-羟孕酮校准品C、17α-羟孕酮校准品D、17α-羟孕酮校准品E、17α-羟孕酮校准品F、17α-羟孕酮质控C1、17α-羟孕酮质控C2、17α-羟孕酮质控C3、17α-羟孕酮抗体、17α-羟孕酮标记物、17α-羟孕酮实验缓冲液、增强液、浓缩洗液、17α-羟孕酮微孔反应板。(具体内容详见产品说明书) |  | 用于定量检测新生儿滤纸干血片样本中17α-羟孕酮的含量。 |  | "【检验方法】 1. 试剂准备 ① 微孔反应板：将试剂及所需数量的微孔反应板条平衡至室温（20～25℃）。余下的微孔板条及时置入自封袋密闭并于2～8℃保存。 ② 洗涤液：将40ml浓缩洗液和960ml纯化水在干净的容器中混合，作为工作洗涤液备用。 ③ 17α-羟孕酮抗体工作液：使用前按需要量配制，将17α-羟孕酮抗体与实验缓冲液按体积比1:100加进洁净的一次性容器中并混匀，当次试验用完，未用完的应舍弃。请勿将抗体浓缩液与缓冲液一次混合后长期使用，必须随用随配。 ④ 铕标记物工作液：使用前按需要量配制，将17α-羟孕酮标记物与实验缓冲液按体积比1:100加进洁净的一次性容器中并混匀，当次试验用完，未用完的应舍弃。请勿将标记物与缓冲液一次混合后长期使用，必须随用随配。 2. 检验操作（简易操作流程见附表） ⑴ 直接打孔 ① 加入校准品、质控品、待测样本：用打孔钳从17α-羟孕酮校准品、质控品或者待测样本的滤纸干血片圆斑上打下直径为3mm（1/8 inch）的校准品、质控品或者样本(打下纸片须被血液浸透)，并依次放置于微孔反应板中，每孔一片。控制打孔的一致性，使纸片尽量一致。 ② 加抗体工作液：向微孔反应板每孔中加入已配好的抗体工作液100µl，并加贴封片。 ③ 第一步孵育：微孔反应板条在室温下，用振荡器缓慢振荡孵育5分钟（最长15分钟）。 ④ 加入铕标记物工作液：向每孔中加入100µl已配好的铕标记物工作液。 ⑤ 第二步孵育：过夜孵育法：微孔反应板条在室温下，用振荡器缓慢振荡孵育10分钟后，再2℃～8℃静置过夜（20±2h）；快速孵育法：微孔反应板条在室温下，用振荡器缓慢振荡孵育10分钟后，室温下静置3小时（温度不高于37℃）。 ⑥ 洗板：第二步孵育结束后，弃掉滤纸片，用洗板机洗涤6次，拍干。 ⑦ 加入增强液：向每孔中加入增强液200µl。 ⑧ 检测：微孔反应板条于室温下缓慢振荡5分钟后上机检测，在30分钟内完成检测。 ⑵ 自动打孔机打孔（支架法） ① 加抗体工作液：向微孔反应板每孔中加入已配好的抗体工作液100µl，并加贴封片。 ② 第一步孵育：微孔反应板条在室温下，用振荡器缓慢振荡孵育5分钟（最长15分钟）。 ③ 加入铕标记物工作液：向每孔中加入100µl已配好的铕标记物工作液。 ④ 加入校准品、待测样本：使用自动打孔机（如Easy DBS 100或Easy DBS 200）和塑料排钉(支架)从17α-羟孕酮校准品、质控品或者待测样本的滤纸干血片圆斑上打下直径为3mm（1/8 inch）的校准品、质控品或者样本(打下纸片须被血液浸透)，依次固定在塑料排钉上。依次将打好的校准品、质控品以及样本的塑料排钉（支架）放入板孔中，用自封袋装好。 ⑤ 第二步孵育：过夜孵育法：微孔反应板条在室温下，用振荡器缓慢振荡孵育10分钟后。在2℃～8℃静置过夜（20±2h）；快速孵育法：微孔反应板条在室温下，用振荡器缓慢振荡孵育10分钟后。室温下静置3小时（温度不高于37℃）。 ⑥ 洗板：第二步孵育结束后，弃掉塑料排钉（支架），用洗板机洗涤6次，拍干。 ⑦ 加入增强液：向每孔中加入增强液200µl。 ⑧ 检测：微孔反应板条于室温下缓慢振荡5分钟后上机检测，在30分钟内完成检测。 3. 校准品、质控品的使用 ① 校准品的使用：校准品是每次实验的基础，每次实验都应有校准品。校准曲线的绘制有相应的分析软件自动完成，也可手动绘制。手动绘制时，以浓度值的lg值为横坐标，相应校准品各点荧光计数/A点的荧光计数的值为纵坐标，在图上做出一条圆滑的曲线。将样本荧光计数/A点荧光计数的值代入图表中即可求得相对应的样本浓度值。 ② 质控品的使用：建议使用试剂盒中质控品来保证实验室日常结果的可靠性。每次实验时应该同时使用高、中、低的质控品。只有当质控品测定值落在实验室允许的范围内时，才可报告检验结果；若某次实验中质控品的测定值落在实验室允许的范围之外，请重复此次实验！ 我们也建议实验室参加外部质控计划。 "
00077680 | 抗环瓜氨酸肽抗体测定试剂盒（胶乳免疫比浊法） |  |  |  | 试剂1：1×15mL，试剂2：1×5mL 试剂1：1×45mL，试剂2：1×15mL 试剂1：3×40mL，试剂2：1×40mL 试剂1：1×60mL，试剂2：1×20mL 试剂1：3×60mL，试剂2：1×60mL 试剂1：9×60mL，试剂2：3×60mL 试剂1：3×80mL，试剂2：1×80mL 试剂1：6×80mL，试剂2：2×80mL 试剂1：1×540mL，试剂2：1×180mL 试剂1：2×52mL，试剂2：2×17mL（2×200tests） 试剂1：24×4.5mL，试剂2：12×3.2mL（400tests） 校准品(选配)：水平1：1×1mL，水平2：1×1mL； 质控品(选配)：水平1：1×1mL，水平2：1×1mL。 | 试剂 1：1×15mL，试剂 2：1×5mL 试剂 1：1×45mL，试剂 2：1×15mL 试剂 1：3×40mL，试剂 2：1×40mL 试剂 1：1×60mL，试剂 2：1×20mL 试剂 1：3×60mL，试剂 2：1×60mL 试剂 1：9×60mL，试剂 2：3×60mL 试剂 1：3×80mL，试剂 2：1×80mL 试剂 1：6×80mL，试剂 2：2×80mL 试剂 1：1×540mL，试剂 2：1×180mL 试剂 1：2×52mL，试剂 2：2×17mL 试剂 1：24×4.5mL，试剂 2：12×3.2mL 试剂 1：4×70mL，试剂 2：4×25mL 校准品(选配)：水平 1：1×1mL，水平 2：1×1mL 质控品(选配)：水平 1：1×1mL，水平 2：1×1mL | 试剂1：1×15mL，试剂2：1×5mL 试剂1：1×45mL，试剂2：1×15mL 试剂1：3×40mL，试剂2：1×40mL 试剂1：1×60mL，试剂2：1×20mL 试剂1：3×60mL，试剂2：1×60mL 试剂1：9×60mL，试剂2：3×60mL 试剂1：3×80mL，试剂2：1×80mL 试剂1：6×80mL，试剂2：2×80mL 试剂1：1×540mL，试剂2：1×180mL 试剂1：2×52mL，试剂2：2×17mL（2×200tests） 试剂1：24×4.5mL，试剂2：12×3.2mL（400tests） 校准品(选配)：水平1：1×1mL，水平2：1×1mL； 质控品(选配)：水平1：1×1mL，水平2：1×1mL。 | 试剂 1：1×15mL，试剂 2：1×5mL 试剂 1：1×45mL，试剂 2：1×15mL 试剂 1：3×40mL，试剂 2：1×40mL 试剂 1：1×60mL，试剂 2：1×20mL 试剂 1：3×60mL，试剂 2：1×60mL 试剂 1：9×60mL，试剂 2：3×60mL 试剂 1：3×80mL，试剂 2：1×80mL 试剂 1：6×80mL，试剂 2：2×80mL 试剂 1：1×540mL，试剂 2：1×180mL 试剂 1：2×52mL，试剂 2：2×17mL 试剂 1：24×4.5mL，试剂 2：12×3.2mL 试剂 1：4×70mL，试剂 2：4×25mL 校准品(选配)：水平 1：1×1mL，水平 2：1×1mL 质控品(选配)：水平 1：1×1mL，水平 2：1×1mL | 液体 |  | 京械注准20162400631 |  | 12个月 |  | 纸盒 |  | 试剂1 磷酸盐缓冲液100 mmol/L，pH7.4 试剂2 胶乳环瓜氨酸肽抗原120 mg/L 校准品水平1（液体，选配） 磷酸盐缓冲液100 mmol/L，pH7.4 抗环瓜氨酸肽抗体目标浓度：5 U/mL 校准品水平2（液体，选配） 磷酸盐缓冲液100 mmol/L，pH7.4 抗环瓜氨酸肽抗体目标浓度：100 U/mL 质控品水平1（液体，选配） 磷酸盐缓冲液100 mmol/L，pH7.4 抗环瓜氨酸肽抗体目标浓度范围：10 U/mL- 30 U/mL 质控品水平2（液体，选配） 磷酸盐缓冲液100 mmol/L，pH7.4 抗环瓜氨酸肽抗体目标浓度范围：30 U/mL- 70 U/mL |  | 用于体外定量测定人血清中抗环瓜氨酸肽抗体的含量。 |  | 胶乳免疫比浊法
00079022 | 载脂蛋白E测定试剂盒（免疫比浊法） |  |  |  | 试剂1：1×15mL，试剂2：1×5mL 试剂1：1×45mL，试剂2：1×15mL 试剂1：3×40mL，试剂2：1×40mL 试剂1：1×60mL，试剂2：1×20mL 试剂1：3×60mL，试剂2：1×60mL 试剂1：9×60mL，试剂2：3×60mL 试剂1：3×80mL，试剂2：1×80mL 试剂1：6×80mL，试剂2：2×80mL 试剂1：1×540mL，试剂2：1×180mL 试剂1：2×52mL，试剂2：2×17mL（2×200tests） 试剂1：24×4.5mL，试剂2：12×3.2mL（400tests） 校准品（选配）：1×1mL； 质控品（选配）：水平1：1×1mL，水平2：1×1mL。 | 试剂 1：1×15mL，试剂 2：1×5mL 试剂 1：1×45mL，试剂 2：1×15mL 试剂 1：3×40mL，试剂 2：1×40mL 试剂 1：1×60mL，试剂 2：1×20mL 试剂 1：3×60mL，试剂 2：1×60mL 试剂 1：9×60mL，试剂 2：3×60mL 试剂 1：3×80mL，试剂 2：1×80mL 试剂 1：6×80mL，试剂 2：2×80mL 试剂 1：1×540mL，试剂 2：1×180mL 试剂 1：2×52mL，试剂 2：2×17mL 试剂 1：24×4.5mL，试剂 2：12×3.2mL 试剂 1：4×70mL，试剂 2：4×25mL 校准品(选配)：1×1mL 质控品（选配）：水平 1：1×1mL，水平 2：1×1mL | 试剂1：1×15mL，试剂2：1×5mL 试剂1：1×45mL，试剂2：1×15mL 试剂1：3×40mL，试剂2：1×40mL 试剂1：1×60mL，试剂2：1×20mL 试剂1：3×60mL，试剂2：1×60mL 试剂1：9×60mL，试剂2：3×60mL 试剂1：3×80mL，试剂2：1×80mL 试剂1：6×80mL，试剂2：2×80mL 试剂1：1×540mL，试剂2：1×180mL 试剂1：2×52mL，试剂2：2×17mL（2×200tests） 试剂1：24×4.5mL，试剂2：12×3.2mL（400tests） 校准品（选配）：1×1mL； 质控品（选配）：水平1：1×1mL，水平2：1×1mL。 | 试剂 1：1×15mL，试剂 2：1×5mL 试剂 1：1×45mL，试剂 2：1×15mL 试剂 1：3×40mL，试剂 2：1×40mL 试剂 1：1×60mL，试剂 2：1×20mL 试剂 1：3×60mL，试剂 2：1×60mL 试剂 1：9×60mL，试剂 2：3×60mL 试剂 1：3×80mL，试剂 2：1×80mL 试剂 1：6×80mL，试剂 2：2×80mL 试剂 1：1×540mL，试剂 2：1×180mL 试剂 1：2×52mL，试剂 2：2×17mL 试剂 1：24×4.5mL，试剂 2：12×3.2mL 试剂 1：4×70mL，试剂 2：4×25mL 校准品(选配)：1×1mL 质控品（选配）：水平 1：1×1mL，水平 2：1×1mL | 液体 |  | 京械注准20162401187 |  | 12个月 |  | 纸盒 |  | 试剂1 磷酸盐缓冲液100mmol/L，pH6.8 试剂2 羊抗人APOE 抗体适量 校准品（选配） 单水平冻干粉，磷酸盐缓冲液100mmol/L，pH6.8 载脂蛋白E 目标浓度：12mg/dL 质控品水平1（选配） 冻干粉，人血清基质载脂蛋白E 目标浓度范围：1 mg/dL – 5 mg/dL 质控品水平2（选配） 冻干粉，人血清基质载脂蛋白E 目标浓度范围：5mg/dL - 10 mg/dL |  | 用于体外定量测定人血清中载脂蛋白E 的含量。 |  | 免疫比浊法
00083775 | 热敏胶片 |  |  |  | A3(297*420),A4(210*297),B5(182*257),L1(203*254),L2(148*210),L3(271*195),L4(280*356),L5(356*432),L6(254*305) | A3(297x420)、A4(210x297)、B5(182x257)、L1(8inx10in)、L2(148x210)、L3(271 x195)、L4(11inx14in)、L5(14inx17in)、L6(10inx12in) | A3(297*420),A4(210*297),B5(182*257),L1(203*254),L2(148*210),L3(271*195),L4(280*356),L5(356*432),L6(254*305) | A3(297x420)、A4(210x297)、B5(182x257)、L1(8inx10in)、L2(148x210)、L3(271 x195)、L4(11inx14in)、L5(14inx17in)、L6(10inx12in) | PET |  | 苏苏械备20190143号 |  | 36个月 |  | 铝箔袋 |  | 通常在由聚酯（PET）片基、热敏层、保护层组成制作而成，作为诊断依据的医学影像（CT、MRI、CR、DR等）的记录。 |  | 作为诊断依据的医学影像（CT、MRI、CR、DR等）的记录。 |  | 1、打印机选用 适用于厂家指定打印机。 2、使用方法 2.1使用环境条件 最佳使用环境为温度18℃—24℃、相对湿度50%—65%。 2.2热敏胶片拆箱 使用者根据打印需要，选择适用的医用胶片。拆开瓦楞纸箱，取任意一包。打开铝箔袋取出适量胶片放入打印机，然后将铝箔袋封口。 2.3打印机设置 将打印机设置中打印介质选项设为胶片，质量选项设为灰度设置；高精度医学影像打印时，质量选项根据需要设置打印。
00128216 | 细胞保存液 |  |  |  | 1ml/瓶、3ml/瓶、20ml/瓶、1ml/瓶×100、3ml/瓶×50、20ml/瓶×20 |  | 1ml/瓶、3ml/瓶、20ml/瓶、1ml/瓶×100、3ml/瓶×50、20ml/瓶×20 |  | 复合材质 |  | 粤穗械备20190119号 |  | 12个月 |  | 复合材质 |  | 主要含有磷酸盐、丙三醇、甲醇、纯化水的溶液。 |  | 用于保存、运输取自人体的细胞，仅用于体外分析检测目的，不用于治疗性用途。 |  | "【检验方法】 不同采集方法样本细胞保存液使用表（详细请见说明书） 1、宫颈分泌物样本的采集和保存方法： （1）充分暴露宫颈，使用棉签清除宫颈口和宫颈外口周围的粘液，丢弃棉签。 （2）将采集用毛刷中央部分轻轻插入宫颈口1.0～1.5cm，按同一方向旋转5-10周（切忌来回转动），请勿将整个刷子插入宫颈。 （3）将毛刷置于装有细胞保存液的专用瓶内，漂洗扫帚状采样器。上下反复地将扫帚状采样器推入瓶底，迫使刷毛全部分散开来，共10次左右；最后，在溶液中快速地转动扫帚状采样器以进一步的将细胞样本保存下来，拧紧瓶盖。如不能及时制细胞片，可在室温存放7天。 2、鼻、咽、眼、肛门拭子样本的采集和保存方法： 将采集后的离体病毒类拭子高出采样管的部分折断，含有样本的拭子头浸没于含有细胞保存液的采样管里，旋紧管盖。如不能及时提取核酸，可将保存的样本放2～8 ℃ 7天；长期保存，可置于-20 ℃及以下。 3、灭活 将采集管置于56 ℃灭活30分钟。 4、核酸释放 在室温条件下，将采集管振荡1分钟，静置约5分钟，以上两个操作（振荡、静置）至少重复3次，然后12000 r/min离心30秒或4000 r/min离心1分钟，核酸即释放到保存液中，直接吸上清液作为模板，加入到PCR体系进行扩增。 5、核酸提取（必要时） 如检测要求必须通过核酸提取仪提取样本核酸，将核酸提取液作为模板，加入到PCR体系进行扩增，可按提取试剂说明书操作，上机提取核酸。 "
00294948 | 妊娠相关血浆蛋白A测定试剂盒（时间分辨荧光免疫分析法） | [7 empty] | 复合材质 | [13 empty] | 12个月
00079048 | 触珠蛋白测定试剂盒（免疫比浊法） |  |  |  | 试剂1：1×15mL，试剂2：1×5mL 试剂1：1×45mL，试剂2：1×15mL 试剂1：3×40mL，试剂2：1×40mL 试剂1：1×60mL，试剂2：1×20mL 试剂1：3×60mL，试剂2：1×60mL 试剂1：9×60mL，试剂2：3×60mL 试剂1：3×80mL，试剂2：1×80mL 试剂1：6×80mL，试剂2：2×80mL 试剂1：1×540mL，试剂2：1×180mL 试剂1：2×52mL，试剂2：2×17mL（2×200tests） 试剂1：24×4.5mL，试剂2：12×3.2mL（400tests） 校准品（选配）：1×1mL； 质控品（选配）：水平1：1×1mL，水平2：1×1mL。 | 试剂 1：1×15mL，试剂 2：1×5mL 试剂 1：1×45mL，试剂 2：1×15mL 试剂 1：3×40mL，试剂 2：1×40mL 试剂 1：1×60mL，试剂 2：1×20mL 试剂 1：3×60mL，试剂 2：1×60mL 试剂 1：9×60mL，试剂 2：3×60mL 试剂 1：3×80mL，试剂 2：1×80mL 试剂 1：6×80mL，试剂 2：2×80mL 试剂 1：1×540mL，试剂 2：1×180mL 试剂 1：2×52mL，试剂 2：2×17mL 试剂 1：24×4.5mL，试剂 2：12×3.2mL 试剂 1：4×70mL，试剂 2：4×25mL 校准品(选配)：1×1mL 质控品（选配）：水平 1：1×1mL，水平 2：1×1mL | 试剂1：1×15mL，试剂2：1×5mL 试剂1：1×45mL，试剂2：1×15mL 试剂1：3×40mL，试剂2：1×40mL 试剂1：1×60mL，试剂2：1×20mL 试剂1：3×60mL，试剂2：1×60mL 试剂1：9×60mL，试剂2：3×60mL 试剂1：3×80mL，试剂2：1×80mL 试剂1：6×80mL，试剂2：2×80mL 试剂1：1×540mL，试剂2：1×180mL 试剂1：2×52mL，试剂2：2×17mL（2×200tests） 试剂1：24×4.5mL，试剂2：12×3.2mL（400tests） 校准品（选配）：1×1mL； 质控品（选配）：水平1：1×1mL，水平2：1×1mL。 | 试剂 1：1×15mL，试剂 2：1×5mL 试剂 1：1×45mL，试剂 2：1×15mL 试剂 1：3×40mL，试剂 2：1×40mL 试剂 1：1×60mL，试剂 2：1×20mL 试剂 1：3×60mL，试剂 2：1×60mL 试剂 1：9×60mL，试剂 2：3×60mL 试剂 1：3×80mL，试剂 2：1×80mL 试剂 1：6×80mL，试剂 2：2×80mL 试剂 1：1×540mL，试剂 2：1×180mL 试剂 1：2×52mL，试剂 2：2×17mL 试剂 1：24×4.5mL，试剂 2：12×3.2mL 试剂 1：4×70mL，试剂 2：4×25mL 校准品(选配)：1×1mL 质控品（选配）：水平 1：1×1mL，水平 2：1×1mL | 液体 |  | 京械注准20162401185 |  | 12个月 |  | 纸盒 |  | 试剂1 磷酸盐缓冲液10mmol/L，pH6.8 氯化钠150 mmol/L 聚乙二醇6000 18.75g/L 试剂2 羊抗人触珠蛋白抗体50ml/L 磷酸盐缓冲液10mmol/L 氯化钠150 mmol/L 校准品（选配） 单水平冻干粉，人血清基质触珠蛋白目标浓度：5g/L 质控品水平1（选配） 冻干粉，人血清基质触珠蛋白目标浓度范围：1 g/L -3 g/L 质控品水平2（选配） 冻干粉，人血清基质触珠蛋白目标浓度范围：3 g/L - 5g/L |  | 用于体外定量测定人血清中触珠蛋白的含量。 |  | 免疫比浊法
00054070 | 医用外固定夹板 | 骨科外固定夹板 |  | 华丰康诚 | HF-JB-001A L-S HF-JB-001B L-S HF-JB-002A L-S HF-JB-002B L-S HF-JB-003A L-S HF-JB-003B L-S HF-JB-004A L-S HF-JB-004B L-S HF-JB-005A L-S HF-JB-005B L-S HF-JB-006A L-S HF-JB-006B L-S HF-JB-007A L-S HF-JB-007B L-S HF-JB-008A L-S HF-JB-008B L-S HF-JB-009A L-S HF-JB-009B L-S HF-JB-010A L-S HF-JB-010B L-S HF-JB-011A L-S HF-JB-011B L-S HF-JB-012A L-S HF-JB-012B L-S HF-JB-013A L-S HF-JB-013B L-S HF-JB-014A L-S HF-JB-014B L-S HF-JB-015A L-S HF-JB-015B L-S HF-JB-016A L-S HF-JB-016B L-S HF-JB-017A L-S HF-JB-017B L-S HF-JB-018A L-S HF-JB-018B L-S HF-JB-019A 均码 HF-JB-019B 均码 HF-JB-20A 均码 HF-JB-20B 均码 HF-JB-21A 均码 HF-JB-21B 均码 HF-JB-22 L-S HF-JB-23 L-S HF-JB-24 L-S HF-JB-25 均码 HF-JB-26 均码 HF-JB-27 均码 HF-JB-028 L-S |  | HF-JB-001A L-S HF-JB-001B L-S HF-JB-002A L-S HF-JB-002B L-S HF-JB-003A L-S HF-JB-003B L-S HF-JB-004A L-S HF-JB-004B L-S HF-JB-005A L-S HF-JB-005B L-S HF-JB-006A L-S HF-JB-006B L-S HF-JB-007A L-S HF-JB-007B L-S HF-JB-008A L-S HF-JB-008B L-S HF-JB-009A L-S HF-JB-009B L-S HF-JB-010A L-S HF-JB-010B L-S HF-JB-011A L-S HF-JB-011B L-S HF-JB-012A L-S HF-JB-012B L-S HF-JB-013A L-S HF-JB-013B L-S HF-JB-014A L-S HF-JB-014B L-S HF-JB-015A L-S HF-JB-015B L-S HF-JB-016A L-S HF-JB-016B L-S HF-JB-017A L-S HF-JB-017B L-S HF-JB-018A L-S HF-JB-018B L-S HF-JB-019A 均码 HF-JB-019B 均码 HF-JB-20A 均码 HF-JB-20B 均码 HF-JB-21A 均码 HF-JB-21B 均码 HF-JB-22 L-S HF-JB-23 L-S HF-JB-24 L-S HF-JB-25 均码 HF-JB-26 均码 HF-JB-27 均码 HF-JB-028 L-S |  | 高分子泡沫、铝板 柳木、绵织套、针织布等 |  | 湘长械备20170104号 |  | 36个月 |  | 塑料 |  | 骨科创伤手术配套工具，可重复使用。 | 采用聚氨酯高分子材料、铝合金、非织造布制成。不与体内使用的医疗器械连接。非无菌提供。 | 用于骨折外固定 | 用于骨折或软组织损伤的外固定。 | 在专业人员指导下使用 | 1.请在医师指导下固定使用。2.根据骨折或损伤的部位，选择相应的夹板固定在患者的肢体上。3.K板使用前需放入60-70℃热水中，将其完全浸泡软化，随后将完全透明软化的材料放置固定位置，匀速拉伸并将边条固定在固定架上，然后对人体局部塑型，塑型操作时间为3-5分钟。塑型完成后，5-10分钟即可完全硬化定型。
00152315 | 脂蛋白相关磷脂酶 A2 测定试剂盒(酶法) | 脂蛋白相关磷脂酶A2测定试剂盒(14-NPC 底物法) | 柏定 |  | 试剂 1：1×20 mL，试剂 2a：1×4.7 5mL，试剂 2b：1×0.25 mL 试剂 1：1×40mL，试剂 2a：1×9.5mL，试剂 2b：1×0.5 mL 试剂 1：3×40mL，试剂 2a：1×28.5mL，试剂 2b：1×1.5 mL 试剂 1：1×60mL，试剂 2a：1×14.25mL，试剂 2b：1×0.75 mL 试剂 1：3×60mL，试剂 2a：1×42.75mL，试剂 2b：1×2.25 mL 试剂 1：9×60mL，试剂 2a：3×42.75mL，试剂 2b：3×2.25 mL 试剂 1：3×80mL，试剂 2a：1×57mL，试剂 2b：1×3 mL 试剂 1：6×80mL，试剂 2a：2×57mL，试剂 2b：2×3 mL 试剂 1：1×540mL，试剂 2a：1×128.5mL，试剂 2b：1×6.75 mL 试剂 1：2×52mL，试剂 2a：2×13mL，试剂 2b：2×0.25 mL 试剂 1：24×4.6mL，试剂 2a：12×2.5mL，试剂 2b：12×0.25 mL 校准品(选配)∶1×1mL 质控品(选配)∶水平 1∶1×1mL，水平 2∶1×1mL | 试剂 1：1×20 mL，试剂 2a：1×4.75mL，试剂 2b：1×0.25mL 试剂 1：1×40mL，试剂 2a：1×9.5mL，试剂 2b：1×0.5mL 试剂 1：3×40mL，试剂 2a：1×28.5mL，试剂 2b：1×1.5mL 试剂 1：1×60mL，试剂 2a：1×14.25mL，试剂 2b：1×0.75mL 试剂 1：3×60mL，试剂 2a：1×42.75mL，试剂 2b：1×2.25mL 试剂 1：9×60mL，试剂 2a：3×42.75mL，试剂 2b：3×2.25mL 试剂 1：3×80mL，试剂 2a：1×57mL，试剂 2b：1×3mL 试剂 1：6×80mL，试剂 2a：2×57mL，试剂 2b：2×3mL 试剂 1：1×540mL，试剂 2a：1×128.5mL，试剂 2b：1×6.75mL 试剂 1：2×52mL，试剂 2a：2×13mL，试剂 2b：2×0.25mL 试剂 1：24×4.6mL，试剂 2a：12×2.5mL，试剂 2b：12×0.25mL 试剂 1：4×70mL，试剂 2a：4×19mL，试剂 2b：4×1mL 校准品(选配)∶1×1mL 质控品(选配)∶水平 1∶1×1mL，水平 2∶1×1mL | 试剂 1：1×20 mL，试剂 2a：1×4.7 5mL，试剂 2b：1×0.25 mL 试剂 1：1×40mL，试剂 2a：1×9.5mL，试剂 2b：1×0.5 mL 试剂 1：3×40mL，试剂 2a：1×28.5mL，试剂 2b：1×1.5 mL 试剂 1：1×60mL，试剂 2a：1×14.25mL，试剂 2b：1×0.75 mL 试剂 1：3×60mL，试剂 2a：1×42.75mL，试剂 2b：1×2.25 mL 试剂 1：9×60mL，试剂 2a：3×42.75mL，试剂 2b：3×2.25 mL 试剂 1：3×80mL，试剂 2a：1×57mL，试剂 2b：1×3 mL 试剂 1：6×80mL，试剂 2a：2×57mL，试剂 2b：2×3 mL 试剂 1：1×540mL，试剂 2a：1×128.5mL，试剂 2b：1×6.75 mL 试剂 1：2×52mL，试剂 2a：2×13mL，试剂 2b：2×0.25 mL 试剂 1：24×4.6mL，试剂 2a：12×2.5mL，试剂 2b：12×0.25 mL 校准品(选配)∶1×1mL 质控品(选配)∶水平 1∶1×1mL，水平 2∶1×1mL | 试剂 1：1×20 mL，试剂 2a：1×4.75mL，试剂 2b：1×0.25mL 试剂 1：1×40mL，试剂 2a：1×9.5mL，试剂 2b：1×0.5mL 试剂 1：3×40mL，试剂 2a：1×28.5mL，试剂 2b：1×1.5mL 试剂 1：1×60mL，试剂 2a：1×14.25mL，试剂 2b：1×0.75mL 试剂 1：3×60mL，试剂 2a：1×42.75mL，试剂 2b：1×2.25mL 试剂 1：9×60mL，试剂 2a：3×42.75mL，试剂 2b：3×2.25mL 试剂 1：3×80mL，试剂 2a：1×57mL，试剂 2b：1×3mL 试剂 1：6×80mL，试剂 2a：2×57mL，试剂 2b：2×3mL 试剂 1：1×540mL，试剂 2a：1×128.5mL，试剂 2b：1×6.75mL 试剂 1：2×52mL，试剂 2a：2×13mL，试剂 2b：2×0.25mL 试剂 1：24×4.6mL，试剂 2a：12×2.5mL，试剂 2b：12×0.25mL 试剂 1：4×70mL，试剂 2a：4×19mL，试剂 2b：4×1mL 校准品(选配)∶1×1mL 质控品(选配)∶水平 1∶1×1mL，水平 2∶1×1mL | 液体 |  | 京械注准20202400163 |  | 12个月 |  | 纸盒 |  | 试剂 2a 柠檬酸缓冲液 200 mmol/L 试剂 2b 1-肉豆蔻酰-2-（4-硝基 苯基琥珀酰基-sn 丙三基 -3-磷酸胆碱 ＜200 mmol/L 校准品 （冻干粉，选配） 磷酸盐缓冲液 脂蛋白磷脂酶 A2 20 mmol/L，pH 6.8 目标浓度：300 U/L 质控品水平 1 （冻干粉，选配） 磷酸盐缓冲液 脂蛋白磷脂酶 A2 20 mmol/L，pH 6.8 目标浓度范围：100 U/L - 400 U/L 质控品水平 2 （冻干粉，选配） 磷酸盐缓冲液 脂蛋白磷脂酶 A2 20 mmol/L，pH 6.8 目标浓度范围：500 U/L - 800 U/L |  | 用于体外定量测定人血清中脂蛋白相关磷脂酶 A2 的活性。 |  | 酶法
00079003 | 载脂蛋白C3测定试剂盒（免疫比浊法） |  |  |  | 试剂1：1×15mL，试剂2：1×5mL 试剂1：1×45mL，试剂2：1×15mL 试剂1：3×40mL，试剂2：1×40mL 试剂1：1×60mL，试剂2：1×20mL 试剂1：3×60mL，试剂2：1×60mL 试剂1：9×60mL，试剂2：3×60mL 试剂1：3×80mL，试剂2：1×80mL 试剂1：6×80mL，试剂2：2×80mL 试剂1：1×540mL，试剂2：1×180mL 试剂1：2×52mL，试剂2：2×17mL（2×200tests） 试剂1：24×4.5mL，试剂2：12×3.2mL（400tests） 校准品（选配）：1×1mL； 质控品（选配）：水平1：1×1mL，水平2：1×1mL。 | 试剂 1：1×15mL，试剂 2：1×5mL 试剂 1：1×45mL，试剂 2：1×15mL 试剂 1：3×40mL，试剂 2：1×40mL 试剂 1：1×60mL，试剂 2：1×20mL 试剂 1：3×60mL，试剂 2：1×60mL 试剂 1：9×60mL，试剂 2：3×60mL 试剂 1：3×80mL，试剂 2：1×80mL 试剂 1：6×80mL，试剂 2：2×80mL 试剂 1：1×540mL，试剂 2：1×180mL 试剂 1：2×52mL，试剂 2：2×17mL 试剂 1：24×4.5mL，试剂 2：12×3.2mL 试剂 1：4×70mL，试剂 2：4×25mL 校准品(选配)：1×1mL 质控品（选配）：水平 1：1×1mL，水平 2：1×1mL | 试剂1：1×15mL，试剂2：1×5mL 试剂1：1×45mL，试剂2：1×15mL 试剂1：3×40mL，试剂2：1×40mL 试剂1：1×60mL，试剂2：1×20mL 试剂1：3×60mL，试剂2：1×60mL 试剂1：9×60mL，试剂2：3×60mL 试剂1：3×80mL，试剂2：1×80mL 试剂1：6×80mL，试剂2：2×80mL 试剂1：1×540mL，试剂2：1×180mL 试剂1：2×52mL，试剂2：2×17mL（2×200tests） 试剂1：24×4.5mL，试剂2：12×3.2mL（400tests） 校准品（选配）：1×1mL； 质控品（选配）：水平1：1×1mL，水平2：1×1mL。 | 试剂 1：1×15mL，试剂 2：1×5mL 试剂 1：1×45mL，试剂 2：1×15mL 试剂 1：3×40mL，试剂 2：1×40mL 试剂 1：1×60mL，试剂 2：1×20mL 试剂 1：3×60mL，试剂 2：1×60mL 试剂 1：9×60mL，试剂 2：3×60mL 试剂 1：3×80mL，试剂 2：1×80mL 试剂 1：6×80mL，试剂 2：2×80mL 试剂 1：1×540mL，试剂 2：1×180mL 试剂 1：2×52mL，试剂 2：2×17mL 试剂 1：24×4.5mL，试剂 2：12×3.2mL 试剂 1：4×70mL，试剂 2：4×25mL 校准品(选配)：1×1mL 质控品（选配）：水平 1：1×1mL，水平 2：1×1mL | 液体 |  | 京械注准20162401184 |  | 12个月 |  | 纸盒 |  | 试剂1 磷酸盐缓冲液20mmol/L，pH6.8 试剂2 羊抗人ApoC3 抗体适量 校准品（选配） 单水平冻干粉，磷酸盐缓冲液20mmol/L，pH6.8 载脂蛋白C3 目标浓度：20mg/dL 质控品水平1（选配） 冻干粉，人血清基质载脂蛋白C3 目标浓度范围：4 mg/dL - 8 mg/dL 质控品水平2（选配） 冻干粉，人血清基质载脂蛋白C3 目标浓度范围：8 mg/dL - 15 mg/dL |  | 用于体外定量测定人血清中载脂蛋白C3 的含量。 |  | 免疫比浊法
00154173 | 25Ga+玻切套包-10000CPM，普通照明光纤 | 超声眼科晶状体摘除和玻璃体切除设备及附件 | 爱尔康 |  | 8065752437 |  | 8065752437 |  | 不锈钢304，液体管路材料为PVC塑料 |  | 国械注进20153161071 |  | 23个月 |  | 纸质密封盒 |  | 25Ga+玻切套包-10000CPM，普通照明光纤 |  | 产品是用于眼前节和眼后节手术的手术系统，可进行玻璃体和组织切割、晶状体乳化、人工晶状体推注、眼后节照明以及电凝，激光模块能发射532nm的可见绿色治疗光束供眼科使用，用于眼部前后节的光J疑。人工晶状体推注器适用于在自内障摘除之后向眼球内植入合格的人工晶状体，如SN60WF、SN6AD1、SN6AT3到SN6AT9以及获批专门与该推注器配用的人工晶状体。” |  | 将I/A探头安装到I/A手柄上，并使用包装中提供的探头扳钳紧固探头。将包装中提供的冲洗套管安装到I/A手柄上。随着液体从手柄的冲洗端口流出，用液体装满试验箱，然后将试验箱滑动到冲洗套管和I/A探头上。将I/A手柄放在经过灭菌的设置器械盘的托架上。
00150462 | 定制式固定义齿 |  |  |  | 钴铬合金铸造冠、钴铬合金烤瓷冠、钴铬合金烤瓷桥、二氧化锆全瓷冠、二氧化锆全瓷桥 | 钴铬合金铸造冠、钴铬合金烤瓷桥、二氧化锆全瓷冠、二氧化锆全瓷桥、纯钛切削桥、纯钛切削冠、纯钛切削烤瓷桥、纯钛切削烤瓷冠、银钯烤瓷桥、银钯烤瓷冠、钴铬合金铸造桩、纯钛金属铸造桩、二氧化锆全瓷桩、铸瓷全瓷嵌体、铸瓷全瓷贴面 | 钴铬合金铸造冠、钴铬合金烤瓷冠、钴铬合金烤瓷桥、二氧化锆全瓷冠、二氧化锆全瓷桥 | 钴铬合金铸造冠、钴铬合金烤瓷桥、二氧化锆全瓷冠、二氧化锆全瓷桥、纯钛切削桥、纯钛切削冠、纯钛切削烤瓷桥、纯钛切削烤瓷冠、银钯烤瓷桥、银钯烤瓷冠、钴铬合金铸造桩、纯钛金属铸造桩、二氧化锆全瓷桩、铸瓷全瓷嵌体、铸瓷全瓷贴面 | 金属、全瓷 |  | 产品技术要求 |  | 24个月 |  | 密封袋 |  | 定制式固定义齿由固位体、桥体和连接体组成。 |  | 定制式固定义齿用于牙列缺损或牙体缺损的固定修复。 |  | 安装需要具有专业资质的医师进行佩戴调试。
00079212 | β2-微球蛋白质控品 |  |  |  | 0.5ml×2（液体，2 水平）。 | 2×0.5ml（液体，2 水平） | 0.5ml×2（液体，2 水平）。 | 2×0.5ml（液体，2 水平） | 液体 |  | 京械注准20162400384 |  | 12个月 |  | 纸盒 |  | 磷酸盐缓冲液，浓度：20mmol/L BSA，浓度：1g/L 水平1：重组β2-微球蛋白，目标浓度范围：1.2mg/L-1.8mg/L 水平2：重组β2-微球蛋白，目标浓度范围：3.5mg/L-4.5mg/L |  | 与本公司生产的β2-微球蛋白测定试剂盒（免疫比浊法）配套使 用，用于β2-微球蛋白的室内质量控制。 |  | 与本公司生产的β2-微球蛋白测定试剂盒（免疫比浊法）配套使 用
00079174 | 胱抑素C质控品 |  |  |  | 0.5ml×2（液体，2 水平）。 | 2×0.5mL（液体，2水平） | 0.5ml×2（液体，2 水平）。 | 2×0.5mL（液体，2水平） | 液体 |  | 京械注准20162400380 |  | 12个月 |  | 纸盒 |  | 磷酸盐缓冲液，浓度：20mmol/L BSA，浓度：1g/L 水平1：重组人胱抑素C，目标浓度范围：1.2mg/L～2.0mg/L 水平2：重组人胱抑素C，目标浓度范围：2.5mg/L～5.0mg/L |  | 与本公司生产的胱抑素C 测定试剂盒（免疫比浊法）配套使用， 用于胱抑素C 的室内质量控制。 |  | 与本公司生产的胱抑素C 测定试剂盒（免疫比浊法）配套使用
00077180 | 单胺氧化酶测定试剂盒（苄胺法） |  |  |  | 1×10mL 1×40mL 4×40mL 1×60mL 4×60mL 12×60mL 4×80mL 8×80mL 1×540mL 2×80mL（2×200tests） 36×4.5mL（400tests） | 1×10mL 1×20mL 1×40mL 4×40mL 1×60mL 4×60mL 12×60mL 4×80mL 2×80mL 8×80mL 1×540mL 36×4.5mL 4×70mL 80测试/盒（1×20mL） 100测试/盒（1×20mL） 160测试/盒（1×20mL） 640测试/盒（4×40mL） 800测试/盒（4×40mL） 240测试/盒（1×60mL） 300测试/盒（1×60mL） 480测试/盒（1×60mL） 960测试/盒（4×60mL） 1200测试/盒（4×60mL） 1920测试/盒（4×60mL） 2000测试/盒（1×500mL） 640测试/盒（2×80mL） 1400测试/盒（4×70mL） | 1×10mL 1×40mL 4×40mL 1×60mL 4×60mL 12×60mL 4×80mL 8×80mL 1×540mL 2×80mL（2×200tests） 36×4.5mL（400tests） | 1×10mL 1×20mL 1×40mL 4×40mL 1×60mL 4×60mL 12×60mL 4×80mL 2×80mL 8×80mL 1×540mL 36×4.5mL 4×70mL 80测试/盒（1×20mL） 100测试/盒（1×20mL） 160测试/盒（1×20mL） 640测试/盒（4×40mL） 800测试/盒（4×40mL） 240测试/盒（1×60mL） 300测试/盒（1×60mL） 480测试/盒（1×60mL） 960测试/盒（4×60mL） 1200测试/盒（4×60mL） 1920测试/盒（4×60mL） 2000测试/盒（1×500mL） 640测试/盒（2×80mL） 1400测试/盒（4×70mL） | 液体 |  | 京械注准20162400642 |  | 12个月 |  | 纸盒 |  | 试剂 Tris 缓冲液100 mmol/L，pH7.0 苄胺20 mmol/L α-酮戊二酸10 mmol/L 还原型辅酶0.25 mmol/L 谷氨酸脱氢酶1 KU/L |  | 用于体外定量测定人血清中单胺氧化酶的活性。 |  | 苄胺法
00030866 | 三通接头 | 负压辅助治疗系统用耗材 |  |  | 三通接头 |  | M6275066/10 |  | 白色ABS树脂 |  | YZB/USA 5841-2014《负压辅助愈合治疗系统用耗材》 |  | 3年 |  | 聚乙烯薄膜 |  | 负压辅助愈合治疗系统用耗材包括敷料组合包装、积液罐、粘性密封薄膜、三通接头。敷料组合包装包括敷料、粘性密封薄膜、密封垫和管路、尺子；其中敷料有黑色敷料和白色敷料两种类型。灭菌方式：伽马射线灭菌。本品为一次性使用产品。 |  | 本产品仅限与KCI公司生产的负压创伤治疗仪配合使用，覆盖于伤口，引流渗出液，组成V.A.C治疗系统，通过可控制的负压来创造一种密闭的湿润环境，使得伤口边缘合拢，体积缩小，减低水肿，促进肉芽组织的形成和血流灌注，以及清除伤口内的渗液，来促进伤口的愈合。可用于慢性、急性、外伤性、亚急性及裂开伤口，烧伤，溃疡（例如糖尿病溃疡及压力性溃疡），皮瓣和植皮前后等类型的伤口。 |  | 将V.A.C敷料切割成相应尺寸以确保敷料能够被轻轻放置在创口上，修剪粘性密封膜并将其覆盖在V.A.C敷料上，在密封膜上剪开直径约4cm的小孔，放置吸盘，连接积液罐，将积液罐放置机器上，开机使用。（如需连接不同部位创面，可用三通接头将不同创面的管路连接，再与积液罐连接）
00077357 | 脂蛋白(a)测定试剂盒（胶乳免疫比浊法） |  |  |  | 试剂1：1×20mL，试剂2：1×5mL 试剂1：1×40mL，试剂2：1×10mL 试剂1：3×40mL，试剂2：1×30mL 试剂1：1×60mL，试剂2：1×15mL 试剂1：3×60mL，试剂2：1×45mL 试剂1：9×60mL，试剂2：3×45mL 试剂1：3×80mL，试剂2：1×60mL 试剂1：6×80mL，试剂2：2×60mL 试剂1：1×540mL，试剂2：1×135mL 试剂1：2×52mL，试剂2：2×13mL（2×200tests） 试剂1：24×4.6mL，试剂2：12×2.5mL（400tests） 校准品(选配)：1×1mL； 质控品(选配)：水平1：1×1mL；水平2：1×1mL。 | 试剂 1：1×20mL，试剂 2：1×5mL 试剂 1：1×40mL，试剂 2：1×10mL 试剂 1：3×40mL，试剂 2：1×30mL 试剂 1：1×60mL，试剂 2：1×15mL 试剂 1：3×60mL，试剂 2：1×45mL 试剂 1：9×60mL，试剂 2：3×45mL 试剂 1：3×80mL，试剂 2：1×60mL 试剂 1：6×80mL，试剂 2：2×60mL 试剂 1：1×540mL，试剂 2：1×135mL 试剂 1：2×52mL，试剂 2：2×13mL 试剂 1：24×4.6mL，试剂 2：12×2.5mL 试剂 1：4×70mL，试剂 2：4×19mL 校准品(选配)：1×1mL 质控品(选配)：水平 1：1×1mL；水平 2：1×1mL | 试剂1：1×20mL，试剂2：1×5mL 试剂1：1×40mL，试剂2：1×10mL 试剂1：3×40mL，试剂2：1×30mL 试剂1：1×60mL，试剂2：1×15mL 试剂1：3×60mL，试剂2：1×45mL 试剂1：9×60mL，试剂2：3×45mL 试剂1：3×80mL，试剂2：1×60mL 试剂1：6×80mL，试剂2：2×60mL 试剂1：1×540mL，试剂2：1×135mL 试剂1：2×52mL，试剂2：2×13mL（2×200tests） 试剂1：24×4.6mL，试剂2：12×2.5mL（400tests） 校准品(选配)：1×1mL； 质控品(选配)：水平1：1×1mL；水平2：1×1mL。 | 试剂 1：1×20mL，试剂 2：1×5mL 试剂 1：1×40mL，试剂 2：1×10mL 试剂 1：3×40mL，试剂 2：1×30mL 试剂 1：1×60mL，试剂 2：1×15mL 试剂 1：3×60mL，试剂 2：1×45mL 试剂 1：9×60mL，试剂 2：3×45mL 试剂 1：3×80mL，试剂 2：1×60mL 试剂 1：6×80mL，试剂 2：2×60mL 试剂 1：1×540mL，试剂 2：1×135mL 试剂 1：2×52mL，试剂 2：2×13mL 试剂 1：24×4.6mL，试剂 2：12×2.5mL 试剂 1：4×70mL，试剂 2：4×19mL 校准品(选配)：1×1mL 质控品(选配)：水平 1：1×1mL；水平 2：1×1mL | 液体 |  | 京械注准20162400644 |  | 12个月 |  | 纸盒 |  | 试剂1 Good's 缓冲液0.1 mmol/L， pH7.0 试剂2 兔抗人脂蛋白（a)单克隆抗体2.0 mg/mL 校准品( 单水平液体，选配) 磷酸盐缓冲液50 mmol/L， pH7.4 脂蛋白(a)抗原目标浓度： 900 mg/L 质控品水平1（液体，选配） 磷酸盐缓冲液50 mmol/L， pH7.4 脂蛋白(a)抗原目标浓度范围：100 mg/L- 300 mg/L 质控品水平2（液体，选配） 磷酸盐缓冲液50 mmol/L， pH7.4 脂蛋白(a)抗原目标浓度范围：400 mg/L– 600 mg/L |  | 用于体外定量测定人血清中脂蛋白（a)的含量。 |  | 胶乳免疫比浊法
00077141 | 前白蛋白测定试剂盒（免疫比浊法） |  |  |  | 试剂1：1×15mL，试剂2：1×5mL 试剂1：1×45mL，试剂2：1×15mL 试剂1：3×40mL，试剂2：1×40mL 试剂1：1×60mL，试剂2：1×20mL 试剂1：3×60mL，试剂2：1×60mL 试剂1：9×60mL，试剂2：3×60mL 试剂1：3×80mL，试剂2：1×80mL 试剂1：6×80mL，试剂2：2×80mL 试剂1：1×540mL，试剂2：1×180mL 试剂1：2×52mL，试剂2：2×17mL（2×200tests） 试剂1：24×4.5mL，试剂2：12×3.2mL（400tests） 校准品(选配)：1×1mL； 质控品(选配)：水平1：1×1mL，水平2：1×1mL | 试剂 1：1×15mL，试剂 2：1×5mL 试剂 1：1×45mL，试剂 2：1×15mL 试剂 1：3×40mL，试剂 2：1×40mL 试剂 1：1×60mL，试剂 2：1×20mL 试剂 1：3×60mL，试剂 2：1×60mL 试剂 1：9×60mL，试剂 2：3×60mL 试剂 1：3×80mL，试剂 2：1×80mL 试剂 1：6×80mL，试剂 2：2×80mL 试剂 1：1×540mL，试剂 2：1×180mL 试剂 1：2×52mL，试剂 2：2×17mL 试剂 1：24×4.5mL，试剂 2：12×3.2mL 试剂 1：4×70mL，试剂 2：4×25mL 80测试/盒（试剂 1：1×15mL，试剂 2：1×5mL） 100测试/盒（试剂 1：1×15mL，试剂 2：1×5mL） 160测试/盒（试剂 1：1×15mL，试剂 2：1×5mL） 640测试/盒（试剂 1：3×40mL，试剂 2：1×40mL） 800测试/盒（试剂 1：3×40mL，试剂 2：1×40mL） 320测试/盒（试剂 1：1×60mL，试剂 2：1×20mL） 400测试/盒（试剂 1：1×60mL，试剂 2：1×20mL） 640测试/盒（试剂 1：1×60mL，试剂 2：1×20mL） 960测试/盒（试剂 1：3×60mL，试剂 2：1×60mL） 1200测试/盒（试剂 1：3×60mL，试剂 2：1×60mL） 1920测试/盒（试剂 1：3×60mL，试剂 2：1×60mL） 2880测试/盒（试剂 1：1×540mL，试剂 2：1×180mL） 550测试/盒（试剂 1：2×52mL，试剂 2：2×17mL） 1900测试/盒（试剂 1：4×70mL，试剂 2：4×25mL） 校准品(选配)：1×1mL 质控品(选配)：水平 1：1×1mL，水平 2：1×1mL | 试剂1：1×15mL，试剂2：1×5mL 试剂1：1×45mL，试剂2：1×15mL 试剂1：3×40mL，试剂2：1×40mL 试剂1：1×60mL，试剂2：1×20mL 试剂1：3×60mL，试剂2：1×60mL 试剂1：9×60mL，试剂2：3×60mL 试剂1：3×80mL，试剂2：1×80mL 试剂1：6×80mL，试剂2：2×80mL 试剂1：1×540mL，试剂2：1×180mL 试剂1：2×52mL，试剂2：2×17mL（2×200tests） 试剂1：24×4.5mL，试剂2：12×3.2mL（400tests） 校准品(选配)：1×1mL； 质控品(选配)：水平1：1×1mL，水平2：1×1mL | 试剂 1：1×15mL，试剂 2：1×5mL 试剂 1：1×45mL，试剂 2：1×15mL 试剂 1：3×40mL，试剂 2：1×40mL 试剂 1：1×60mL，试剂 2：1×20mL 试剂 1：3×60mL，试剂 2：1×60mL 试剂 1：9×60mL，试剂 2：3×60mL 试剂 1：3×80mL，试剂 2：1×80mL 试剂 1：6×80mL，试剂 2：2×80mL 试剂 1：1×540mL，试剂 2：1×180mL 试剂 1：2×52mL，试剂 2：2×17mL 试剂 1：24×4.5mL，试剂 2：12×3.2mL 试剂 1：4×70mL，试剂 2：4×25mL 80测试/盒（试剂 1：1×15mL，试剂 2：1×5mL） 100测试/盒（试剂 1：1×15mL，试剂 2：1×5mL） 160测试/盒（试剂 1：1×15mL，试剂 2：1×5mL） 640测试/盒（试剂 1：3×40mL，试剂 2：1×40mL） 800测试/盒（试剂 1：3×40mL，试剂 2：1×40mL） 320测试/盒（试剂 1：1×60mL，试剂 2：1×20mL） 400测试/盒（试剂 1：1×60mL，试剂 2：1×20mL） 640测试/盒（试剂 1：1×60mL，试剂 2：1×20mL） 960测试/盒（试剂 1：3×60mL，试剂 2：1×60mL） 1200测试/盒（试剂 1：3×60mL，试剂 2：1×60mL） 1920测试/盒（试剂 1：3×60mL，试剂 2：1×60mL） 2880测试/盒（试剂 1：1×540mL，试剂 2：1×180mL） 550测试/盒（试剂 1：2×52mL，试剂 2：2×17mL） 1900测试/盒（试剂 1：4×70mL，试剂 2：4×25mL） 校准品(选配)：1×1mL 质控品(选配)：水平 1：1×1mL，水平 2：1×1mL | 液体 |  | 京械注准20162400643 |  | 12个月 |  | 纸盒 |  | 试剂1 Tris缓冲液20 mmol/L，pH7.0 试剂2 羊抗人前白蛋白单克隆抗体≥2 g/L 校准品（单水平液体，选配） 磷酸盐缓冲液20 mmol/L，pH7.4 前白蛋白目标浓度：700mg/L 质控品水平1（液体，选配） 磷酸盐缓冲液20 mmol/L，pH7.4 前白蛋白目标浓度范围：100mg/L - 200 mg/L 质控品水平2（液体，选配） 磷酸盐缓冲液20 mmol/L，pH7.4 前白蛋白目标浓度范围：300mg/L - 400 mg/L |  | 用于体外定量测定人血清中前白蛋白的含量。 |  | 免疫比浊法
00076376 | 铁蛋白测定试剂盒(免疫比浊法) |  |  |  | 试剂1：1×40ml，试剂2：1×10ml 试剂1：1×36ml，试剂2：1×9ml 试剂1：3×60ml，试剂2：1×45ml 试剂1：9×60ml，试剂2：3×45ml 试剂1：3×80ml，试剂2：1×60ml 试剂1：6×80ml，试剂2：2×60ml 试剂1：2×52mL，试剂2：2×13mL（2×200tests） 试剂1：24×4.6mL，试剂2：12×2.5mL（400tests） 校准品（选配）：1×3ml | 试剂1：1×20mL，试剂2：1×5mL 试剂1：1×40ml，试剂2：1×10ml 试剂1：1×36ml，试剂2：1×9ml 试剂1：3×60ml，试剂2：1×45ml 试剂1：9×60ml，试剂2：3×45ml 试剂1：3×80ml，试剂2：1×60ml 试剂1：6×80ml，试剂2：2×60ml 试剂1：2×52mL，试剂2：2×13mL 试剂1：24×4.6mL，试剂2：12×2.5mL 试剂1：4×70mL，试剂2：4×19mL 校准品（选配）：1×3ml | 试剂1：1×40ml，试剂2：1×10ml 试剂1：1×36ml，试剂2：1×9ml 试剂1：3×60ml，试剂2：1×45ml 试剂1：9×60ml，试剂2：3×45ml 试剂1：3×80ml，试剂2：1×60ml 试剂1：6×80ml，试剂2：2×60ml 试剂1：2×52mL，试剂2：2×13mL（2×200tests） 试剂1：24×4.6mL，试剂2：12×2.5mL（400tests） 校准品（选配）：1×3ml | 试剂1：1×20mL，试剂2：1×5mL 试剂1：1×40ml，试剂2：1×10ml 试剂1：1×36ml，试剂2：1×9ml 试剂1：3×60ml，试剂2：1×45ml 试剂1：9×60ml，试剂2：3×45ml 试剂1：3×80ml，试剂2：1×60ml 试剂1：6×80ml，试剂2：2×60ml 试剂1：2×52mL，试剂2：2×13mL 试剂1：24×4.6mL，试剂2：12×2.5mL 试剂1：4×70mL，试剂2：4×19mL 校准品（选配）：1×3ml | 液体 |  | 京械注准20162401382 |  | 12个月 |  | 纸盒 |  | 试剂1 Tris 缓冲液20mmol/L，pH8.2 氯化钠150mmol/L PC300 0.95g/L 试剂2 鼠抗人铁蛋白抗体胶乳微粒悬液1g/L PC300 0.95g/L 校准品（冻干粉，单水平）血清基质铁蛋白目标浓度250μg/L |  | 用于体外定量测定人血清中铁蛋白的含量。 |  | 免疫比浊法
00075235 | 无机磷测定试剂盒（磷钼酸盐法） |  |  |  | 试剂1：2×40mL，试剂2：2×20mL，校准品1×2mL 试剂1：1×60mL，试剂2：1×30mL，校准品1×2mL 试剂1：2×60mL，试剂2：2×30mL，校准品1×2mL 试剂1：8×60mL，试剂2：4×60mL，校准品1×2mL 试剂1：2×80mL，试剂2：2×40mL，校准品1×2mL 试剂1：4×80mL，试剂2：4×40mL，校准品1×2mL 试剂1：1×540mL，试剂2：1×270mL，校准品1×2mL 试剂1：2×40mL，试剂2：2×18.5mL（2×200tests），校准品1×2mL 试剂1：24×4.4mL，试剂2：12×4.4mL（400tests），校准品1×2mL | 试剂 1：1×20mL，试剂 2：1×10mL，校准品 1×2mL 试剂 1：2×40mL，试剂 2：2×20mL，校准品 1×2mL 试剂 1：1×60mL，试剂 2：1×30mL，校准品 1×2mL 试剂 1：2×60mL，试剂 2：2×30mL，校准品 1×2mL 试剂 1：8×60mL，试剂 2：4×60mL，校准品 1×2mL 试剂 1：2×80mL，试剂 2：2×40mL，校准品 1×2mL 试剂 1：4×80mL，试剂 2：4×40mL，校准品 1×2mL 试剂 1：1×540mL，试剂 2：1×270mL，校准品 1×2mL 试剂 1：2×40mL，试剂 2：2×18.5mL，校准品 1×2mL 试剂 1：24×4.4mL，试剂 2：12×4.4mL，校准品 1×2mL 试剂 1：4×60mL，试剂 2：4×30mL，校准品 1×2mL | 试剂1：2×40mL，试剂2：2×20mL，校准品1×2mL 试剂1：1×60mL，试剂2：1×30mL，校准品1×2mL 试剂1：2×60mL，试剂2：2×30mL，校准品1×2mL 试剂1：8×60mL，试剂2：4×60mL，校准品1×2mL 试剂1：2×80mL，试剂2：2×40mL，校准品1×2mL 试剂1：4×80mL，试剂2：4×40mL，校准品1×2mL 试剂1：1×540mL，试剂2：1×270mL，校准品1×2mL 试剂1：2×40mL，试剂2：2×18.5mL（2×200tests），校准品1×2mL 试剂1：24×4.4mL，试剂2：12×4.4mL（400tests），校准品1×2mL | 试剂 1：1×20mL，试剂 2：1×10mL，校准品 1×2mL 试剂 1：2×40mL，试剂 2：2×20mL，校准品 1×2mL 试剂 1：1×60mL，试剂 2：1×30mL，校准品 1×2mL 试剂 1：2×60mL，试剂 2：2×30mL，校准品 1×2mL 试剂 1：8×60mL，试剂 2：4×60mL，校准品 1×2mL 试剂 1：2×80mL，试剂 2：2×40mL，校准品 1×2mL 试剂 1：4×80mL，试剂 2：4×40mL，校准品 1×2mL 试剂 1：1×540mL，试剂 2：1×270mL，校准品 1×2mL 试剂 1：2×40mL，试剂 2：2×18.5mL，校准品 1×2mL 试剂 1：24×4.4mL，试剂 2：12×4.4mL，校准品 1×2mL 试剂 1：4×60mL，试剂 2：4×30mL，校准品 1×2mL | 液体 |  | 京械注准20152401178 |  | 12个月 |  | 纸盒 |  | 试剂1 硫酸 0.36mmol/L 氯化钠 154mmol/L 试剂2 硫酸 0.36mol/L 氯化钠 154mmol/L 钼酸铵 3.5mmol/L 校准品（单水平）无机磷酸盐水溶液靶值1.62 mmol/L |  | 本试剂用于体外定量测定人血清中无机磷的含量。 |  | 磷钼酸盐法
00074797 | 总胆红素测定试剂盒（钒酸盐氧化法） |  |  |  | 试剂1：3×40mL,试剂2:1×30mL 试剂1：1×60mL,试剂2:1×15mL 试剂1：3×60mL,试剂2:1×45mL 试剂1：9×60mL,试剂2:3×45mL 试剂1：3×80mL,试剂2:1×60mL 试剂1：6×80mL,试剂2:2×60mL 试剂1：1×540mL,试剂2:1×135mL 试剂1：2×52mL,试剂2:2×13mL（2×200tests） 试剂1:24×4.6mL,试剂2:12×2.5mL（400tests） 校准品(单水平冻干粉，选配)1×2mL。 | 试剂 1：1×20mL，试剂 2：1×5mL 试剂 1：3×40mL，试剂 2:1×30mL 试剂 1：1×60mL，试剂 2:1×15mL 试剂 1：3×60mL，试剂 2:1×45mL 试剂 1：9×60mL，试剂 2:3×45mL 试剂 1：3×80mL，试剂 2:1×60mL 试剂 1：6×80mL，试剂 2:2×60mL 试剂 1：1×540mL，试剂 2:1×135mL 试剂 1：2×52mL，试剂 2:2×13mL 试剂 1:24×4.6mL，试剂 2:12×2.5mL 试剂 1：4×70mL，试剂 2：4×19mL 100测试/盒（试剂 1：1×20mL，试剂 2：1×5mL） 125测试/盒（试剂 1：1×20mL，试剂 2：1×5mL） 200测试/盒（试剂 1：1×20mL，试剂 2：1×5mL） 600测试/盒（试剂 1：3×40mL，试剂 2：1×30mL） 750测试/盒（试剂 1：3×40mL，试剂 2：1×30mL） 300测试/盒（试剂 1：1×60mL，试剂 2：1×15mL） 375测试/盒（试剂 1：1×60mL，试剂 2：1×15mL） 600测试/盒（试剂 1：1×60mL，试剂 2：1×15mL） 900测试/盒（试剂 1：3×60mL，试剂 2：1×45mL） 1125测试/盒（试剂 1：3×60mL，试剂 2：1×45mL） 1800测试/盒（试剂 1：3×60mL，试剂 2：1×45mL） 2700测试/盒（试剂 1：1×540mL，试剂 2：1×135mL） 520测试/盒（试剂 1：2×52mL，试剂 2：2×13mL） 1780测试/盒（试剂 1：4×70mL，试剂 2：4×19mL） 校准品(单水平冻干粉，选配)：1×2mL | 试剂1：3×40mL,试剂2:1×30mL 试剂1：1×60mL,试剂2:1×15mL 试剂1：3×60mL,试剂2:1×45mL 试剂1：9×60mL,试剂2:3×45mL 试剂1：3×80mL,试剂2:1×60mL 试剂1：6×80mL,试剂2:2×60mL 试剂1：1×540mL,试剂2:1×135mL 试剂1：2×52mL,试剂2:2×13mL（2×200tests） 试剂1:24×4.6mL,试剂2:12×2.5mL（400tests） 校准品(单水平冻干粉，选配)1×2mL。 | 试剂 1：1×20mL，试剂 2：1×5mL 试剂 1：3×40mL，试剂 2:1×30mL 试剂 1：1×60mL，试剂 2:1×15mL 试剂 1：3×60mL，试剂 2:1×45mL 试剂 1：9×60mL，试剂 2:3×45mL 试剂 1：3×80mL，试剂 2:1×60mL 试剂 1：6×80mL，试剂 2:2×60mL 试剂 1：1×540mL，试剂 2:1×135mL 试剂 1：2×52mL，试剂 2:2×13mL 试剂 1:24×4.6mL，试剂 2:12×2.5mL 试剂 1：4×70mL，试剂 2：4×19mL 100测试/盒（试剂 1：1×20mL，试剂 2：1×5mL） 125测试/盒（试剂 1：1×20mL，试剂 2：1×5mL） 200测试/盒（试剂 1：1×20mL，试剂 2：1×5mL） 600测试/盒（试剂 1：3×40mL，试剂 2：1×30mL） 750测试/盒（试剂 1：3×40mL，试剂 2：1×30mL） 300测试/盒（试剂 1：1×60mL，试剂 2：1×15mL） 375测试/盒（试剂 1：1×60mL，试剂 2：1×15mL） 600测试/盒（试剂 1：1×60mL，试剂 2：1×15mL） 900测试/盒（试剂 1：3×60mL，试剂 2：1×45mL） 1125测试/盒（试剂 1：3×60mL，试剂 2：1×45mL） 1800测试/盒（试剂 1：3×60mL，试剂 2：1×45mL） 2700测试/盒（试剂 1：1×540mL，试剂 2：1×135mL） 520测试/盒（试剂 1：2×52mL，试剂 2：2×13mL） 1780测试/盒（试剂 1：4×70mL，试剂 2：4×19mL） 校准品(单水平冻干粉，选配)：1×2mL | 液体 |  | 京械注准20152401197 |  | 12个月 |  | 纸盒 |  | 试剂1 柠檬酸盐缓冲液 100mmol/L 表面活性剂 0.3% 试剂2 磷酸缓冲液 10mmol/L 钒酸钠 4mmol/L 校准品（单水平冻干粉）磷酸盐缓冲液胆红素靶值范围35μmol/L-45μmol/L |  | 本试剂用于体外定量测定人血清中总胆红素的含量。 |  | 钒酸盐氧化法
00114598 | 胃蛋白酶原I/胃蛋白酶原II联合检测试剂（免疫荧光层析法） |  |  |  | 20人份/盒；25人份/盒；50人份/盒；100人份/盒 |  | 袋型 | 袋型、卡盒型 | 化工原料 |  | 豫械注准20192400438 |  | 18个月 |  | 纸盒 |  | 袋型：检测卡（NC膜T线包被有鼠抗人PGI单克隆抗体和鼠抗人PGIⅡ单克隆抗体、C线包被羊抗鼠IgG，结合垫标记有鼠抗人PGI单克隆抗体和鼠抗人PGIⅡ单克隆抗体）、样本缓冲液（0.9%氯化钠）、ID卡（内含产品特定批次信息和标准曲线信息）；卡盒型：检测卡（NC膜T线包被有鼠抗人PGI单克隆抗体和鼠抗人PGⅡ单克隆抗体、C线包被羊抗鼠IgC，结合垫标记有鼠抗人PGⅡ单克隆抗体和鼠抗人PGIⅡ单克隆抗体）、样本缓冲液（0.9%氯化钠） |  | 用于检测人血清/血浆/全血中胃蛋白酶原I、胃蛋白酶原II的含量。 |  | 1. 试剂准备及配制 ① 将试剂、样本放置室温（18℃～28℃）平衡至少 30min。 ② 质控： 确认 ID 卡与检测卡批号匹配，进行 ID 卡质控。 2. 实验操作 ① 打开检测试剂包装，取出检测卡和样本缓冲液并编号。 ② 样本稀释： 用加样枪吸取 30μL 样本加入到 210μL 样本缓冲液中，充分混匀。 ③ 加样： 根据样本类型，在干式荧光免疫分析仪上选择样本模式：“血清/血浆”模式或“全血”模式。 血清/血浆/全血：吸取 60μL 稀释后样本加入到检测卡的加样孔中，开始计时。 ④ 检测： “即时测试”模式：检测卡加样 15min 后，立即将检测卡插入仪器中，点击“测试”按钮，系 统自动读卡并显示测试结果。 “标准测试”模式：检测卡加样时即点击“测试”按钮，将检测卡插入仪器中，系统将自动倒 计时，并自动读卡显示测试结果。
00148797 | 肩关节软组织固定钛板 |  |  |  | 8.13 x10.16mm固定钛板2.60x12.00mm固定钛板2.60x10.90mm固定钛板2.60x12.00mm固定钛板套装，#2缝线，2根，一白/蓝色和一白/黑色，缝线长38〃，均带圆针1/2弧 13.5×172.60x10.90mm固定钛板套装，#2缝线，2根，一白/蓝色和一白/黑色，缝线长38〃，均带圆针1/2弧 13.5×17 | （钛板宽x长）8.13 x10.16（mm） 固定钛板 | AR-2270;AR-2261;AR-2266;AR-2260;AR-2268 | AR-2270 | 钛合金 |  | 国械注进20163462129 |  | 60个月 |  | 铝塑或特卫强 |  | 产品由单独钛板或套装组成，套装中包括钛板盒带针缝线、置入器、铲头钻。钛板材质为符合GB/T 13810的TC4ELI的钛合金；带针缝线中缝线为不可吸收缝线，由超高分子量聚乙烯及在超高分子量聚乙烯芯上方编织的聚酯纤维和尼龙制成,颜色为白蓝色或白黑色相间,硅橡胶涂层(NuSil医用级2174),缝线尾端的粘合剂为医用级粘合剂乐泰4014,符合标准YY0167.缝针材质为304号不锈钢；置入器和铲头钻的材质分别为符合ASTM F899的304和630号不锈钢。灭菌包装。 |  | 适用于肩关节重建术中固定肌腱和韧带（配合缝线使用） |  | 适用于肩关节重建术中固定肌腱和韧带（配合缝线使用）
00065016 | 复合可吸收骨锚钉 |  |  |  | 复合可吸收骨锚钉，2.4 x 6.5mm，带蓝色缝线;复合可吸收骨锚钉，2.4 x 8.5mm，带蓝色缝线;复合可吸收骨锚钉，3mm，带蓝色缝线;复合可吸收免打结锚钉，2.9 mm x 15.5 mm;复合可吸收免打结锚钉, 3.5 mm x 19.5 mm;复合可吸收免打结锚钉, 4.5 mm x 24 mm;复合可吸收免打结锚钉, 4.5 mm x 28mm;复合可吸收免打结锚钉, 2.9 mm x 15.5 mm;复合可吸收骨锚钉, 3 mm x 14.5 mm;复合可吸收骨锚钉, 2.4 mm x 12mm,带一根蓝色缝线;复合可吸收骨锚钉, 2.4 mm x 12mm,带一根蓝色缝线，一根黑白缝线;复合可吸收骨锚钉, 3.0 mm x 14.5mm，带一根蓝色缝线;复合可吸收骨锚钉, 3.0 mm x 14.5mm，带一根蓝色缝线，一根黑白缝线;复合可吸收骨锚钉, 3.0 mm x 14.5mm，带两根黑白缝线;复合可吸收骨锚钉, 3.0 mm x 14.5mm，带一根黑白缝线;复合可吸收骨锚钉, 2.0 mm x 14.5mm, 带一根蓝色缝线;复合可吸收骨锚钉, 4.5 mm x 14mm，带一根蓝色缝线，一根黑白缝线;复合可吸收骨锚钉, 5.5 mm x 14.7mm,带一根蓝色缝线，一根黑白缝线;复合可吸收骨锚钉, 5.5 mm x 14.7mm,带三根黑白缝线;复合可吸收骨锚钉, 5.5 mm x 14.7mm，带两根黑白缝线;复合可吸收骨锚钉, 5.5 mm x 14.7mm，带一根蓝色缝线;复合可吸收骨锚钉, 6.5 mm x 14.7mm,带一根蓝色缝线，一根黑白缝线;复合可吸收旋入式免打结锚钉，3.5 x 14.8mm;复合可吸收旋入式免打结锚钉, 4.75 mm x 19.1 mm，带一根蓝色缝线;复合可吸收旋入式免打结锚钉，4.75 x 19.1 mm, 带蓝色缝线;复合可吸收旋入式免打结锚钉，4.75 x 19.1 mm，带黑白色缝线;复合可吸收旋入式免打结锚钉， 4.75 x 24.5 mm;复合可吸收旋入式免打结锚钉，5.5 mm x 19.1 mm;复合可吸收旋入式免打结锚钉， 5.5 x 24.5 mm;复合可吸收骨锚钉, 7 mm x 19.5mm,带蓝色缝线; 复合可吸收骨锚钉, 8 mm x 19.5mm，带蓝色缝线;复合可吸收骨锚钉, 9 mm x 19.5mm，带蓝色缝线;复合可吸收骨锚钉, 7 mm x 19.5mm，带蓝色缝线;复合可吸收骨锚钉, 8 mm x 19.5mm，带蓝色缝线;复合可吸收骨锚钉, 9 mm x 19.5mm，带蓝色缝线;复合可吸收骨锚钉，2.4 x 6.5mm，带蓝色缝线;复合可吸收骨锚钉，2.4 x 8.5mm，带蓝色缝线;复合可吸收骨锚钉，3mm，带蓝色缝线;复合可吸收免打结锚钉，2.9 mm x 15.5 mm;复合可吸收免打结锚钉, 3.5 mm x 19.5 mm;复合可吸收免打结锚钉, 4.5 mm x 24 mm;复合可吸收免打结锚钉, 4.5 mm x 28mm;复合可吸收免打结锚钉, 2.9 mm x 15.5 mm;复合可吸收骨锚钉, 3 mm x 14.5 mm;复合可吸收骨锚钉, 2.4 mm x 12mm,带一根蓝色缝线;复合可吸收骨锚钉, 2.4 mm x 12mm,带一根蓝色缝线，一根黑白缝线;复合可吸收骨锚钉, 3.0 mm x 14.5mm，带一根蓝色缝线;复合可吸收骨锚钉, 3.0 mm x 14.5mm，带一根蓝色缝线，一根黑白缝线;复合可吸收骨锚钉, 3.0 mm x 14.5mm，带两根黑白缝线;复合可吸收骨锚钉, 3.0 mm x 14.5mm，带一根黑白缝线;复合可吸收骨锚钉, 2.0 mm x 14.5mm, 带一根蓝色缝线;复合可吸收骨锚钉, 4.5 mm x 14mm，带一根蓝色缝线，一根黑白缝线;复合可吸收骨锚钉, 5.5 mm x 14.7mm,带一根蓝色缝线，一根黑白缝线;复合可吸收骨锚钉, 5.5 mm x 14.7mm,带三根黑白缝线;复合可吸收骨锚钉, 5.5 mm x 14.7mm，带两根黑白缝线;复合可吸收骨锚钉, 5.5 mm x 14.7mm，带一根蓝色缝线;复合可吸收骨锚钉, 6.5 mm x 14.7mm,带一根蓝色缝线，一根黑白缝线;复合可吸收旋入式免打结锚钉，3.5 x 14.8mm;复合可吸收旋入式免打结锚钉, 4.75 mm x 19.1 mm,带一根蓝色缝线;复合可吸收旋入式免打结锚钉，4.75 x 19.1 mm, 带蓝色缝线;复合可吸收旋入式免打结锚钉，4.75 x 19.1 mm，带黑白色缝线; 复合可吸收旋入式免打结锚钉， 4.75 x 24.5 mm; 复合可吸收旋入式免打结锚钉，5.5 mm x 19.1 mm; 复合可吸收旋入式免打结锚钉， 5.5 x 24.5 mm; 复合可吸收骨锚钉, 7 mm x 19.5mm,带蓝色缝线; 复合可吸收骨锚钉, 8 mm x 19.5mm，带蓝色缝线; 复合可吸收骨锚钉, 9 mm x 19.5mm，带蓝色缝线; 复合可吸收骨锚钉, 7 mm x 19.1mm，带蓝色缝线; 复合可吸收骨锚钉, 8 mm x 19.1mm，带蓝色缝线; 复合可吸收骨锚钉, 9 mm x 19.1mm，带蓝色缝线 | 复合可吸收骨锚钉，直径4.5mm*长度14mm，带一根蓝色缝线，一根黑白缝线;复合可吸收骨锚钉, 5.5 mm x 14.7mm,带一根蓝色缝线，一根黑白缝线;复合可吸收骨锚钉，直径6.5mm*长度14.7mm，带一根蓝色缝线，一根黑白缝线;复合可吸收骨锚钉，直径5.5mm*长度14.7mm，带一根蓝色缝线，一根黑白缝线;复合可吸收骨锚钉, 4.5 mm x 14mm，带一根蓝色缝线，一根黑白缝线 | AR-1320BCNF;AR-1322BCNF;AR-8934BCNF;AR-1923BC;AR-1926BC;AR-1922BC;AR-1922BCM;AR-1923BCH;AR-1935BCF;AR-1934BCF-24;AR-1934BCF-24-2;AR-1934BCF;AR-1934BCF-2;AR-1934BCFT;AR-1934BCFT-2;AR-1934BCF-20;AR-1927BCF-45;AR-1927BCF;AR-1927BCF-3;AR-1927BCFT;AR-1927BCNF;AR-1927BCF-65;AR-2325BCC;AR-2324BCC;AR-2324BCCT;AR-2324BCCTT;AR-2324BCM;AR-2323BCCAR-2323BCM;AR-1662BC-7;AR-1662BC-8;AR-1662BC-9;AR-1662BCC-7;AR-1662BCC-8;AR-1662BCC-9;AR-1320BCNF-1;AR-1322BCNF-1;AR-8934BCNF-1;AR-1923BC-1;AR-1926BC-1;AR-1922BC-1;AR-1922BCM-1;AR-1923BCH-1;AR-1935BCF-1;AR-1934BCF-24-1;AR-1934BCF-24-2-1;AR-1934BCF-1;AR-1934BCF-2-1;AR-1934BCFT-1;AR-1934BCFT-2-1;AR-1934BCF-20-1;AR-1927BCF-45-1;AR-1927BCF-1;AR-1927BCF-3-1;AR-1927BCFT-1;AR-1927BCNF-1;AR-1927BCF-65-1;AR-2325BCC-1;AR-2324BCC-1;AR-2324BCCT-1;AR-2324BCCTT-1;AR-2324BCM-1;AR-2323BCC-1;AR-2323BCM-1;AR-1662BC-7-1;AR-1662BC-8-1;AR-1662BC-9-1;AR-1662BCC-7-1;AR-1662BCC-8-1;AR-1662BCC-9-1 | AR-1927BCF-45;AR-1927BCF-1;AR-1927BCF-65;AR-1927BCF;AR-1927BCF-45-1 | 左旋聚乳酸和β-磷酸三钙 |  | 国械注进20163465096 |  | 4年 |  | 铝塑或特卫强 |  | 该产品由骨锚钉、缝线和插入器组成。骨锚钉由符合YY／T 0661标准规定的左旋聚乳酸材料和符合YY／T 0683规定的β -磷酸三钙材料混合制成；骨锚钉穿线孔由符合YY／T 0660标准规定的聚醚醚酮（PEEK-OPTIMA-LT1）材料制成；缝线由聚乙烯材料制成；插入器（与人体接触部分）由符合ASTM F899标准规定的630不锈钢材料制成。辐照或环氧乙烷灭菌包装，无菌有效期4年。 |  | 适用于肩、膝、指、踝、趾关节肌腱、韧带与骨的固定 |  | 适用于肩、膝、指、踝、趾关节肌腱、韧带与骨的固定
00006171 | 一次性球囊扩张器 | 一次性使用球囊扩张器 | 安瑞 |  | AMH-DBC-2219-0420 AMH-DBC-2219-0620 AMH-DBC-2219-0430 AMH-DBC-2219-0630 AMH-DBC-2219-0830 AMH-DBC-2219-1030 AMH-DBC-2219-1230 AMH-DBC-2219-1430 AMH-DBC-2219-0440 AMH-DBC-2219-0640 AMH-DBC-2219-0840 AMH-DBC-2219-1040 AMH-DBC-2219-1240 AMH-DBC-2219-1440 AMH-DBC-2219-1640 AMH-DBC-2219-0660 AMH-DBC-2219-0860 AMH-DBC-2219-1060 AMH-DBC-2219-1260 AMH-DBC-2219-1460 AMH-DBC-2219-1660 AMH-DBC-2219-1860 AMH-DBC-2219-2060 AMH-DBC-2219-0680 AMH-DBC-2219-0880 AMH-DBC-2219-1080 AMH-DBC-2219-1280 AMH-DBC-2219-1480 AMH-DBC-2219-1680 AMH-DBC-2219-1880 AMH-DBC-2219-2080 AMH-DBQ-2219-0420 AMH-DBQ-2219-0620 AMH-DBQ-2219-0430 AMH-DBQ-2219-0630 AMH-DBQ-2219-0830 AMH-DBQ-2219-1030 AMH-DBQ-2219-0440 AMH-DBQ-2219-0640 AMH-DBQ-2219-0840 AMH-DBQ-2219-1040 AMH-DBQ-2219-0660 AMH-DBQ-2219-0860 AMH-DBQ-2219-1060 AMH-DBQ-2219-0680 AMH-DBQ-2219-0880 AMH-DBQ-2219-1080 AMH-DBT-2219-0420 AMH-DBT-2219-0620 AMH-DBT-2219-0430 AMH-DBT-2219-0630 AMH-DBT-2219-0830 AMH-DBT-2219-1030 AMH-DBT-2219-0440 AMH-DBT-2219-0640 AMH-DBT-2219-0840 AMH-DBT-2219-1040 AMH-DBT-2219-0660 AMH-DBT-2219-0860 AMH-DBT-2219-1060 AMH-DBT-2219-0680 AMH-DBT-2219-0880 AMH-DBT-2219-1080 |  | C型；Q型；T型 |  | 尼龙 |  | 浙械注准20152020012 |  | 2年 |  | 纸塑 |  | 产品由球囊部分、联接件组件和球囊保护套组成，其中球囊部分包括：鞘管、显影环、球囊，联接件包括：鞘管、导向管、联接件、球囊导管、末梢导管座、球囊导管座。 |  | 产品与内窥镜配合使用，用于内窥镜诊断和手术中扩张胆管系统狭窄处和十二指肠大乳头。 |  | 放置球囊 1. 取下球囊的保护套，可以用水溶性润滑剂对球囊进行润滑，以便于球囊顺利通过活检通道。 2. 将抽空的球囊引入内窥镜活检通道，并小幅度缓慢推送，直至在内窥镜下能看到完整的球囊为止。 3. 可以沿着预先定位的 0.035inch （0.89mm） 或更细的导丝导入球囊，在沿着预先定位的导丝引入内镜之前，用无菌水或无菌盐水冲洗导丝腔，以辅助推送操作。 4. 可以注射造影剂，以透视确认器材的位置。在透视或内镜监测下，继续向前推送球囊，直至抵达预定位置。 5. 实施充盈前，确保球囊完全露出内窥镜且位于狭窄区域内的预定位置，两显影点分别位于狭窄的两端。 充盈球囊 6. 使用带有压力表的压力泵向球囊内注射液体。注：只能使用液体充盈球囊，空气或气态物质充盈球囊会增加临床应用风险。 7. 逐渐增加充盈压力，当达到球囊的额定使用压力时，停止加压。视扩张效果考虑是否要反复扩张，重复扩张一般不超过三次。注：加压压力不得大于规定的额定使用压力。 取出球囊 8. 扩张完成后，彻底抽空球囊内部的液体，直至压力显示为零或负压。 9. 从内窥镜通道中取出排空的球囊，伸直内窥镜头端。缓缓的经由内镜撤出球囊。注：如果将球囊由内窥镜取出过程中遇到阻力，应停止操作并将球囊和内窥镜一起取出。
00114835 | 一次性球囊扩张器 | 一次性使用球囊扩张器 |  |  | AMH-DBC-2219-0420 AMH-DBC-2219-0620 AMH-DBC-2219-0430 AMH-DBC-2219-0630 AMH-DBC-2219-0830 AMH-DBC-2219-1030 AMH-DBC-2219-1230 AMH-DBC-2219-1430 AMH-DBC-2219-0440 AMH-DBC-2219-0640 AMH-DBC-2219-0840 AMH-DBC-2219-1040 AMH-DBC-2219-1240 AMH-DBC-2219-1440 AMH-DBC-2219-1640 AMH-DBC-2219-0660 AMH-DBC-2219-0860 AMH-DBC-2219-1060 AMH-DBC-2219-1260 AMH-DBC-2219-1460 AMH-DBC-2219-1660 AMH-DBC-2219-1860 AMH-DBC-2219-2060 AMH-DBC-2219-0680 AMH-DBC-2219-0880 AMH-DBC-2219-1080 AMH-DBC-2219-1280 AMH-DBC-2219-1480 AMH-DBC-2219-1680 AMH-DBC-2219-1880 AMH-DBC-2219-2080 AMH-DBQ-2219-0420 AMH-DBQ-2219-0620 AMH-DBQ-2219-0430 AMH-DBQ-2219-0630 AMH-DBQ-2219-0830 AMH-DBQ-2219-1030 AMH-DBQ-2219-0440 AMH-DBQ-2219-0640 AMH-DBQ-2219-0840 AMH-DBQ-2219-1040 AMH-DBQ-2221-0660 AMH-DBQ-2221-0860 AMH-DBQ-2221-1060 AMH-DBQ-2221-0680 AMH-DBQ-2221-0880 AMH-DBQ-2221-1080 AMH-DBT-2219-0420 AMH-DBT-2219-0620 AMH-DBT-2219-0430 AMH-DBT-2219-0630 AMH-DBT-2219-0830 AMH-DBT-2219-1030 AMH-DBT-2219-0440 AMH-DBT-2219-0640 AMH-DBT-2219-0840 AMH-DBT-2219-1040 AMH-DBT-2221-0660 AMH-DBT-2221-0860 AMH-DBT-2221-1060 AMH-DBT-2221-0680 AMH-DBT-2221-0880 AMH-DBT-2221-1080 |  | C型；Q型；T型 |  | 尼龙，PEBAX |  | 浙械注准20152020012 |  | 36个月 |  | 纸塑 |  | 产品由球囊部分、联接件组件和球囊保护套组成，其中球囊部分包括：鞘管、显影环、球囊，联接件组件包括：鞘管、导向管、联接件、球囊导管、末梢导管座、球囊导管座。 |  | 产品与内窥镜配合使用，用于内窥镜诊断和手术中扩张胆管系统狭窄处和十二指肠大乳头。 |  | 放置球囊 1. 取下球囊的保护套，可以用水溶性润滑剂对球囊进行润滑，以便于球囊顺利通过活检通道。 2. 将抽空的球囊引入内窥镜活检通道，并小幅度缓慢推送，直至在内窥镜下能看到完整的球囊为止。 3. 可以沿着预先定位的 0.035inch （0.89mm） 或更细的导丝导入球囊，在沿着预先定位的导丝引入内镜之前，用无菌水或无菌盐水冲洗导丝腔，以辅助推送操作。 4. 可以注射造影剂，以透视确认器材的位置。在透视或内镜监测下，继续向前推送球囊，直至抵达预定位置。 5. 实施充盈前，确保球囊完全露出内窥镜且位于狭窄区域内的预定位置，两显影点分别位于狭窄的两端。 充盈球囊 6. 使用带有压力表的压力泵向球囊内注射液体。注：只能使用液体充盈球囊，空气或气态物质充盈球囊会增加临床应用风险。 7. 逐渐增加充盈压力，当达到球囊的额定使用压力时，停止加压。视扩张效果考虑是否要反复扩张，重复扩张一般不超过三次。注：加压压力不得大于规定的额定使用压力。 取出球囊 8. 扩张完成后，彻底抽空球囊内部的液体，直至压力显示为零或负压。 9. 从内窥镜通道中取出排空的球囊，伸直内窥镜头端。缓缓的经由内镜撤出球囊。注：如果将球囊由内窥镜取出过程中遇到阻力，应停止操作并将球囊和内窥镜一起取出。
00137916 | 肌钙蛋白I/肌红蛋白/肌酸激酶同工酶联合检测试剂（免疫荧光层析法) |  |  |  | 20人份/盒；25人份/盒；50人份/盒；100人份/盒 |  | 袋型 | 袋型、卡盒型 | 化工原料 |  | 豫械注准20202400733 |  | 18个月 |  | 纸盒 |  | 袋型：检测卡（NC膜T线包被有鼠抗人cTnI 单克隆抗体、鼠抗人Myo单克隆抗体和抗人CK-MIB单克隆抗体，C线包被羊抗鼠IgG，结合垫标记有鼠抗人cTnI单克隆抗体、鼠抗人Myo单克隆抗体和抗人CK-MB单克隆抗体）、样本缓冲液（0.9%氯化钠）、ID卡（内含产品特定批次信息和标准曲线信息）；卡盒型：检测卡（NC膜T线包被有鼠抗人cTnI单克隆抗体、鼠抗人Myo单克隆抗体和抗人CK-MB单克隆抗体，C线包被羊抗鼠IgG，结合垫标记有鼠抗人cTnI单克隆抗体，鼠抗人MyO单克隆抗体和抗人CK-MB单克隆抗体）、样本缓冲液（0.9%氯化钠）。 |  | 本产品用于检测人血清/血浆/全血中肌钙蛋白I、肌红蛋白和肌酸激酶同工酶的含量 |  | 1. 试剂准备及配制 ① 将试剂、样本放置室温（18℃～28℃）平衡至少 30min。 ② 质控： 确认 ID 卡与检测卡批号匹配，进行 ID 卡质控。 2. 实验操作 ① 打开检测试剂包装，取出检测卡和样本缓冲液并编号。 ② 样本稀释： 用加样枪吸取 60μL 样本加入到 210μL 样本缓冲液中，充分混匀。 ③加样：根据样本类型，在干式荧光免疫分析仪上选择样本模式：“血清/血浆”模式或“全血”模式。 血清/血浆/全血：吸取 60μL 稀释后样本加入到检测卡的加样孔中，开始计时。 ④ 检测： “即时测试”模式：检测卡加样 15min 后，立即将检测卡插入仪器中，点击“测试”按钮，系统自 动读卡并显示测试结果。 “标准测试”模式：检测卡加样时即点击“测试”按钮，将检测卡插入仪器中，系统将自动倒计时， 并自动读卡显示测试结果。
00100825 | 一次性头皮式采血针 | 一次性使用真空动静脉采血针 |  |  | 18GX3/4"、19GX3/4"、20GX3/4"、21GX3/4"、22GX3/4"、23GX3/4"、24GX3/4"、25GX3/4"、26GX3/4"、27GX3/4" |  | 18GX3/4"、19GX3/4"、20GX3/4"、21GX3/4"、22GX3/4"、23GX3/4"、24GX3/4"、25GX3/4"、26GX3/4"、27GX3/4" |  | 本产品由聚乙烯、不锈钢、ABS树脂、聚碳酸酯、聚氯乙烯、聚丙烯和合成橡胶。 |  | 国械注进20173150260 | 国械注进20173220260 | 5年 |  | PE |  | 本产品由保护套、采血针、针座、针柄、针翼、锁扣、软管、鲁尔接头、瓶塞穿刺针针座、瓶塞穿刺针和保护帽组成。 |  | 本产品适用于血液检测时采血用。 |  | 1、取下穿刺针保护套，连接持针器2、绑好止血带，皮肤消毒3、捏住针翼穿刺静脉4、采血完毕，拔出穿刺针的同时，锁定穿刺针尖，保护医患。
00297061 | 两项尿液分析仪 | 尿液两项分析试纸条（干化学法） | [6 empty] | 试纸 | [13 empty] | 2~30度保存 有效期24小时
00057268 | 一次性腔镜用直线型切割吻合器及钉仓 | 一次性腔镜用直线型切割吻合器及组件 | 苏美 |  | 吻合器：TQQWA/B30W/B/G、TQQWA/B35W/B/G、TQQWA/B40W/B/G、TQQWA/B45W/B/G、TQQWA/B50W/B/G、TQQWA/B55W/B/G、TQQWA/B60W/B/G、TQQWA/B65W/B/G、TQQWA/B70W/B/G、TQQWA/B75W/B/G、TQQWA/B80W/B/G、TQQWA/B90W/B/G、TQQWA/B100W/B/G 钉仓：TQQWZ30W/B/G、TQQWZ35W/B/G、TQQWZ40W/B/G、TQQWZ45W/B/G、TQQWZ50W/B/G、TQQWZ55W/B/G、TQQWZ60W/B/G、TQQWZ65W/B/G、TQQWZ70W/B/G、TQQWZ75W/B/G、TQQWZ80W/B/G、TQQWZ90W/B/G、TQQWZ100W/B/G | 吻合器：吻合器：TQQWA-Ⅰ、TQQWA-Ⅱ、TQQWA-Ⅲ、TQQWA-Ⅳ、TQQWB-Ⅰ-Z30、TQQWB- Ⅱ-Z35、TQQWB-Ⅲ-Z40、TQQWB-Ⅳ-Z45、TQQWB-Ⅴ-Z50、TQQWB-Ⅵ-Z55、TQQWB- Ⅶ-Z60 组件：TQQWZA30-W/B/G、TQQWZA35-W/B/G、TQQWZA40-W/B/G、TQQWZA45-W/B/G、TQQWZA50-W/B/G、TQQWZA55-W/B/G、TQQWZA60-W/B/G、TQQWZA65-W/B/G、TQQWZA70-W/B/G、TQQWZA75-W/B/G、TQQWZA80-W/B/G、TQQWZA90-W/B/G、TQQWZA100-W/B/G；TQQWZB30-W/B/G、TQQWZB35-W/B/G、TQQWZB40-W/B/G、TQQWZB45-W/B/G、TQQWZB50-W/B/G、TQQWZB55-W/B/G、TQQWZB60-W/B/G | 吻合器：TQQWA/B30W/B/G、TQQWA/B35W/B/G、TQQWA/B40W/B/G、TQQWA/B45W/B/G、TQQWA/B50W/B/G、TQQWA/B55W/B/G、TQQWA/B60W/B/G、TQQWA/B65W/B/G、TQQWA/B70W/B/G、TQQWA/B75W/B/G、TQQWA/B80W/B/G、TQQWA/B90W/B/G、TQQWA/B100W/B/G 钉仓：TQQWZ30W/B/G、TQQWZ35W/B/G、TQQWZ40W/B/G、TQQWZ45W/B/G、TQQWZ50W/B/G、TQQWZ55W/B/G、TQQWZ60W/B/G、TQQWZ65W/B/G、TQQWZ70W/B/G、TQQWZ75W/B/G、TQQWZ80W/B/G、TQQWZ90W/B/G、TQQWZ100W/B/G | 吻合器：吻合器：TQQWA-Ⅰ、TQQWA-Ⅱ、TQQWA-Ⅲ、TQQWA-Ⅳ、TQQWB-Ⅰ-Z30、TQQWB- Ⅱ-Z35、TQQWB-Ⅲ-Z40、TQQWB-Ⅳ-Z45、TQQWB-Ⅴ-Z50、TQQWB-Ⅵ-Z55、TQQWB- Ⅶ-Z60 组件：TQQWZA30-W/B/G、TQQWZA35-W/B/G、TQQWZA40-W/B/G、TQQWZA45-W/B/G、TQQWZA50-W/B/G、TQQWZA55-W/B/G、TQQWZA60-W/B/G、TQQWZA65-W/B/G、TQQWZA70-W/B/G、TQQWZA75-W/B/G、TQQWZA80-W/B/G、TQQWZA90-W/B/G、TQQWZA100-W/B/G；TQQWZB30-W/B/G、TQQWZB35-W/B/G、TQQWZB40-W/B/G、TQQWZB45-W/B/G、TQQWZB50-W/B/G、TQQWZB55-W/B/G、TQQWZB60-W/B/G | 纯钛 |  | 苏械注准20182220986 |  | 36个月 |  | 纸盒 |  | 一次性腔镜用直线型切割吻合器及钉仓由击发部分和钉仓组成，按形状分A、B两种，A型由钉仓、抵钉座、切割刀、套管、调节阀、旋钮、退位按钮、保险、固定手柄、击发手柄、缝合钉组成，B型由钉仓、抵钉座、切割刀、套管、旋钮、指针、复位按钮、固定手柄、闭合手柄、击发手柄、缝合钉组成。本品出厂配置1-5个钉仓。缝合钉采用TA1材料制成，切割刀采用12Cr18Ni9制成，钉仓由ABS制成，经r射线辐照灭菌后应无菌。 | 一次性腔镜用直线型切割吻合器及组件由击发部分和组件组成，按结构不同分 A、B 两种型号。A 型由组件、套管、调节阀、旋钮、退位按钮、保险、固定手柄、击发手柄组成，组件由钉仓、抵钉座、切割刀、保护盖、缝合钉组成；B 型由组件、抵钉座、切割刀、套管、旋钮、指针、复位按钮、固定手柄、闭合手柄、击发手柄组成，组件为钉仓。出厂配置 1-5 个组件。该产品以无菌状态提供，经辐照灭菌。一次性使用。 | 适用于腔镜和开放手术的消化道组织离断、切除和吻合。 |  | 注意：在将器械插入穿刺器套管前，请压下开-闭压杆以闭合器械。 1. 将一次性腔镜用直线型切割吻合器钉仓插入相应管径的吻合器套管，本产品中心杆可沿轴向360°旋转，头部可左右各旋转15°； 2. 进入体腔后即可向上推起退位拉钮以打开器械口； 3. 将器械口置于需要进行切割的组织上； 注意：请确认在需要进行切割的组织上没有类似止血夹之类的金属物品。在金属物上进行击发可能造成缝钉成型不良或切割不全而导致吻合失败。 4. 闭合器械以夹紧组织，如需调整器械位置，只要打开器械即可进行调整； 5. 向下推动保险开关，握紧击发手柄一次到底； 6. 完成击发后，打开器械，从组织行退出器械并仔细检查缝钉线的止血情况。如有小的出血点可用电灼止血或缝扎止血； 7. 关闭器械口，从穿刺器套管被退出，准备更换新的钉仓。 注意：切勿在器械头部关节与中心杆呈角度的情况尝试插入/推出穿刺器套管。 八、钉仓的更换 1. 确认退位拉钮已全部打开，且器械头部关节与中心杆平行； 2. 用手指向上轻推钉仓的前端，然后向斜上方抽出钉仓； 3. 将一个新的钉仓以15°-30°角度向斜下方插入钉仓座，向下轻压钉仓头部直到听见明 显的“咔哒”声即表示新钉仓已安装到位。 注意：每次在插入新钉仓前请用湿纱布擦拭抵钉座，以保证没有血块或组织碎片残留。
00064971 | 复合可吸收骨锚钉 |  |  |  | 复合可吸收骨锚钉，2.4 x 6.5mm，带蓝色缝线;复合可吸收骨锚钉，2.4 x 8.5mm，带蓝色缝线;复合可吸收骨锚钉，3mm，带蓝色缝线;复合可吸收免打结锚钉，2.9 mm x 15.5 mm;复合可吸收免打结锚钉, 3.5 mm x 19.5 mm;复合可吸收免打结锚钉, 4.5 mm x 24 mm;复合可吸收免打结锚钉, 4.5 mm x 28mm;复合可吸收免打结锚钉, 2.9 mm x 15.5 mm;复合可吸收骨锚钉, 3 mm x 14.5 mm;复合可吸收骨锚钉, 2.4 mm x 12mm,带一根蓝色缝线;复合可吸收骨锚钉, 2.4 mm x 12mm,带一根蓝色缝线，一根黑白缝线;复合可吸收骨锚钉, 3.0 mm x 14.5mm，带一根蓝色缝线;复合可吸收骨锚钉, 3.0 mm x 14.5mm，带一根蓝色缝线，一根黑白缝线;复合可吸收骨锚钉, 3.0 mm x 14.5mm，带两根黑白缝线;复合可吸收骨锚钉, 3.0 mm x 14.5mm，带一根黑白缝线;复合可吸收骨锚钉, 2.0 mm x 14.5mm, 带一根蓝色缝线;复合可吸收骨锚钉, 4.5 mm x 14mm，带一根蓝色缝线，一根黑白缝线;复合可吸收骨锚钉, 5.5 mm x 14.7mm,带一根蓝色缝线，一根黑白缝线;复合可吸收骨锚钉, 5.5 mm x 14.7mm,带三根黑白缝线;复合可吸收骨锚钉, 5.5 mm x 14.7mm，带两根黑白缝线;复合可吸收骨锚钉, 5.5 mm x 14.7mm，带一根蓝色缝线;复合可吸收骨锚钉, 6.5 mm x 14.7mm,带一根蓝色缝线，一根黑白缝线;复合可吸收旋入式免打结锚钉，3.5 x 14.8mm;复合可吸收旋入式免打结锚钉, 4.75 mm x 19.1 mm，带一根蓝色缝线;复合可吸收旋入式免打结锚钉，4.75 x 19.1 mm, 带蓝色缝线;复合可吸收旋入式免打结锚钉，4.75 x 19.1 mm，带黑白色缝线;复合可吸收旋入式免打结锚钉， 4.75 x 24.5 mm;复合可吸收旋入式免打结锚钉，5.5 mm x 19.1 mm;复合可吸收旋入式免打结锚钉， 5.5 x 24.5 mm;复合可吸收骨锚钉, 7 mm x 19.5mm,带蓝色缝线; 复合可吸收骨锚钉, 8 mm x 19.5mm，带蓝色缝线;复合可吸收骨锚钉, 9 mm x 19.5mm，带蓝色缝线;复合可吸收骨锚钉, 7 mm x 19.5mm，带蓝色缝线;复合可吸收骨锚钉, 8 mm x 19.5mm，带蓝色缝线;复合可吸收骨锚钉, 9 mm x 19.5mm，带蓝色缝线;复合可吸收骨锚钉，2.4 x 6.5mm，带蓝色缝线;复合可吸收骨锚钉，2.4 x 8.5mm，带蓝色缝线;复合可吸收骨锚钉，3mm，带蓝色缝线;复合可吸收免打结锚钉，2.9 mm x 15.5 mm;复合可吸收免打结锚钉, 3.5 mm x 19.5 mm;复合可吸收免打结锚钉, 4.5 mm x 24 mm;复合可吸收免打结锚钉, 4.5 mm x 28mm;复合可吸收免打结锚钉, 2.9 mm x 15.5 mm;复合可吸收骨锚钉, 3 mm x 14.5 mm;复合可吸收骨锚钉, 2.4 mm x 12mm,带一根蓝色缝线;复合可吸收骨锚钉, 2.4 mm x 12mm,带一根蓝色缝线，一根黑白缝线;复合可吸收骨锚钉, 3.0 mm x 14.5mm，带一根蓝色缝线;复合可吸收骨锚钉, 3.0 mm x 14.5mm，带一根蓝色缝线，一根黑白缝线;复合可吸收骨锚钉, 3.0 mm x 14.5mm，带两根黑白缝线;复合可吸收骨锚钉, 3.0 mm x 14.5mm，带一根黑白缝线;复合可吸收骨锚钉, 2.0 mm x 14.5mm, 带一根蓝色缝线;复合可吸收骨锚钉, 4.5 mm x 14mm，带一根蓝色缝线，一根黑白缝线;复合可吸收骨锚钉, 5.5 mm x 14.7mm,带一根蓝色缝线，一根黑白缝线;复合可吸收骨锚钉, 5.5 mm x 14.7mm,带三根黑白缝线;复合可吸收骨锚钉, 5.5 mm x 14.7mm，带两根黑白缝线;复合可吸收骨锚钉, 5.5 mm x 14.7mm，带一根蓝色缝线;复合可吸收骨锚钉, 6.5 mm x 14.7mm,带一根蓝色缝线，一根黑白缝线;复合可吸收旋入式免打结锚钉，3.5 x 14.8mm;复合可吸收旋入式免打结锚钉, 4.75 mm x 19.1 mm,带一根蓝色缝线;复合可吸收旋入式免打结锚钉，4.75 x 19.1 mm, 带蓝色缝线;复合可吸收旋入式免打结锚钉，4.75 x 19.1 mm，带黑白色缝线; 复合可吸收旋入式免打结锚钉， 4.75 x 24.5 mm; 复合可吸收旋入式免打结锚钉，5.5 mm x 19.1 mm; 复合可吸收旋入式免打结锚钉， 5.5 x 24.5 mm; 复合可吸收骨锚钉, 7 mm x 19.5mm,带蓝色缝线; 复合可吸收骨锚钉, 8 mm x 19.5mm，带蓝色缝线; 复合可吸收骨锚钉, 9 mm x 19.5mm，带蓝色缝线; 复合可吸收骨锚钉, 7 mm x 19.1mm，带蓝色缝线; 复合可吸收骨锚钉, 8 mm x 19.1mm，带蓝色缝线; 复合可吸收骨锚钉, 9 mm x 19.1mm，带蓝色缝线 | 复合可吸收免打结锚钉，2.9 mm x 15.5 mm;复合可吸收旋入式免打结锚钉, 4.75 mm x 19.1 mm,带一根蓝色缝线;复合可吸收骨锚钉，2.4 x 6.5mm，带蓝色缝线;复合可吸收旋入式免打结锚钉，5.5 x 19.1 mm;复合可吸收旋入式免打结锚钉，4.75 x 19.1 mm, 带蓝色缝线;复合可吸收骨锚钉, 3.0 mm x 14.5mm，带一根蓝色缝线，一根黑白缝线;复合可吸收骨锚钉，直径3mm，带蓝色缝线;复合可吸收骨锚钉，直径2.4mm*长度8.5mm，带蓝色缝线;复合可吸收骨锚钉，直径3.0mm*长度14.5mm，带一根蓝色缝线;复合可吸收骨锚钉，直径3.0mm*长度14.5mm，带一根蓝色缝线，一根黑白缝线;复合可吸收骨锚钉，直径2.4*长度6.5mm，带蓝色缝线 | AR-1320BCNF;AR-1322BCNF;AR-8934BCNF;AR-1923BC;AR-1926BC;AR-1922BC;AR-1922BCM;AR-1923BCH;AR-1935BCF;AR-1934BCF-24;AR-1934BCF-24-2;AR-1934BCF;AR-1934BCF-2;AR-1934BCFT;AR-1934BCFT-2;AR-1934BCF-20;AR-1927BCF-45;AR-1927BCF;AR-1927BCF-3;AR-1927BCFT;AR-1927BCNF;AR-1927BCF-65;AR-2325BCC;AR-2324BCC;AR-2324BCCT;AR-2324BCCTT;AR-2324BCM;AR-2323BCCAR-2323BCM;AR-1662BC-7;AR-1662BC-8;AR-1662BC-9;AR-1662BCC-7;AR-1662BCC-8;AR-1662BCC-9;AR-1320BCNF-1;AR-1322BCNF-1;AR-8934BCNF-1;AR-1923BC-1;AR-1926BC-1;AR-1922BC-1;AR-1922BCM-1;AR-1923BCH-1;AR-1935BCF-1;AR-1934BCF-24-1;AR-1934BCF-24-2-1;AR-1934BCF-1;AR-1934BCF-2-1;AR-1934BCFT-1;AR-1934BCFT-2-1;AR-1934BCF-20-1;AR-1927BCF-45-1;AR-1927BCF-1;AR-1927BCF-3-1;AR-1927BCFT-1;AR-1927BCNF-1;AR-1927BCF-65-1;AR-2325BCC-1;AR-2324BCC-1;AR-2324BCCT-1;AR-2324BCCTT-1;AR-2324BCM-1;AR-2323BCC-1;AR-2323BCM-1;AR-1662BC-7-1;AR-1662BC-8-1;AR-1662BC-9-1;AR-1662BCC-7-1;AR-1662BCC-8-1;AR-1662BCC-9-1 | AR-1923BC-1;AR-2324BCC-1;AR-1320BCNF-1;AR-2323BCC-1;AR-2324BCCT-1;AR-1934BCF-2-1;AR-8934BCNF;AR-1322BCNF;AR-1934BCF;AR-1934BCF-2;AR-1320BCNF | 左旋聚乳酸和β-磷酸三钙 |  | 国械注进20163465096 |  | 4年 |  | 铝塑或特卫强 |  | 该产品由骨锚钉、缝线和插入器组成。骨锚钉由符合YY／T 0661标准规定的左旋聚乳酸材料和符合YY／T 0683规定的β -磷酸三钙材料混合制成；骨锚钉穿线孔由符合YY／T 0660标准规定的聚醚醚酮（PEEK-OPTIMA-LT1）材料制成；缝线由聚乙烯材料制成；插入器（与人体接触部分）由符合ASTM F899标准规定的630不锈钢材料制成。辐照或环氧乙烷灭菌包装，无菌有效期4年。 |  | 适用于肩、膝、指、踝、趾关节肌腱、韧带与骨的固定 |  | 适用于肩、膝、指、踝、趾关节肌腱、韧带与骨的固定
00096550 | 聚醚醚酮免打结锚钉 |  |  |  | 聚醚醚酮带线锚钉，2.0mmx12mm,带蓝色#1缝线，共一根缝线;聚醚醚酮带线锚钉，2.4mmx12.4mm,带蓝色#2缝线，共一根缝线;聚醚醚酮带线锚钉，3.0mmx12.4mm,带蓝色#2缝线，共一根缝线;聚醚醚酮带线锚钉，3x12.2mm,带#2蓝色缝线和黑白缝线，共两根缝线;聚醚醚酮免打结锚钉，3.0 x 12.7 mm;聚醚醚酮带线锚钉，3.0 x 12.4 mm,带#2蓝色缝线，共一根缝线;聚醚醚酮带线锚钉，4.5mmx14mm;聚醚醚酮带线锚钉，4.5mmx14mm,带#2蓝色缝线和黑白缝线，共两根缝线;聚醚醚酮带线锚钉，5.5 x 14.7mm，带两根#2蓝色缝线;聚醚醚酮带线锚钉，5.5mmx14.7mm，带#2蓝色缝线，共一根缝线;聚醚醚酮带线锚钉，5.5mmx14.7mm;聚醚醚酮带线锚钉，5.5mmx14.7mm，带#2蓝色缝线和黑白缝线，共两根缝线;聚醚醚酮带线锚钉，5.5mmx14.7mm，带两根#2蓝色缝线，一根#2黑白缝线，共三根缝线;聚醚醚酮带线锚钉，6.5mmx14.7mm，带#2蓝色缝线和#2黑白缝线，共两根缝线;聚醚醚酮免打结锚钉，2.5 x 8mm;聚醚醚酮免打结锚钉，2.9 x 15.5mm;聚醚醚酮免打结锚钉，3.5 x 19.5mm;聚醚醚酮免打结锚钉，4.5 x 24mm;聚醚醚酮免打结锚钉，4.5 x 28mm;聚醚醚酮免打结锚钉，2.9 x 15.5mm;聚醚醚酮免打结锚钉，3.5 x 19.5mm;聚醚醚酮免打结锚钉，3.5 x 15.8mm;聚醚醚酮免打结锚钉，4.75 x 19.1mm;聚醚醚酮免打结锚钉，4.75 x 24.5mm;聚醚醚酮免打结锚钉，5.5 x 20mm;聚醚醚酮免打结锚钉，5.5 x 19.1mm;聚醚醚酮免打结锚钉，5.5 x 24.5mm;聚醚醚酮带线锚钉，2.0mmx12mm,带蓝色#1缝线，共一根缝线;聚醚醚酮带线锚钉，2.4mmx12.4mm,带蓝色#2缝线，共一根缝线;聚醚醚酮带线锚钉，3.0mmx12.4mm,带蓝色#2缝线，共一根缝线;聚醚醚酮带线锚钉，3x12.2mm,带#2蓝色缝线和黑白缝线，共两根缝线;聚醚醚酮免打结锚钉，3.0 x 12.7 mm;聚醚醚酮带线锚钉，3.0 x 12.4 mm,带#2蓝色缝线，共一根缝线;聚醚醚酮带线锚钉，4.5mmx14mm;聚醚醚酮带线锚钉，4.5mmx14mm,带#2蓝色缝线和黑白缝线，共两根缝线;聚醚醚酮带线锚钉，5.5 x 14.7mm，带两根#2蓝色缝线;聚醚醚酮带线锚钉，5.5mmx14.7mm，带#2蓝色缝线，共一根缝线;聚醚醚酮带线锚钉，5.5mmx14.7mm;聚醚醚酮带线锚钉，5.5mmx14.7mm，带#2蓝色缝线和黑白缝线，共两根缝线;聚醚醚酮带线锚钉，5.5mmx14.7mm，带两根#2蓝色缝线，一根#2黑白缝线，共三根缝线;聚醚醚酮带线锚钉，6.5mmx14.7mm，带#2蓝色缝线和#2黑白缝线，共两根缝线;聚醚醚酮免打结锚钉，2.5 x 8mm;聚醚醚酮免打结锚钉，2.9 x 15.5mm;聚醚醚酮免打结锚钉，3.5 x 19.5mm;聚醚醚酮免打结锚钉，4.5 x 24mm;聚醚醚酮免打结锚钉，4.5 x 28mm;聚醚醚酮免打结锚钉，2.9 x 15.5mm;聚醚醚酮免打结锚钉，3.5 x 19.5mm;聚醚醚酮免打结锚钉，3.5 x 15.8mm;聚醚醚酮免打结锚钉，4.75 x 19.1mm;聚醚醚酮免打结锚钉，4.75 x 24.5mm;聚醚醚酮免打结锚钉，5.5 x 20mm;聚醚醚酮免打结锚钉，5.5 x 19.1mm;聚醚醚酮免打结锚钉，5.5 x 24.5mm | 聚醚醚酮免打结锚钉，3.5*15.8mm | AR-1934PF-20;AR-1934PF-24;AR-1934PS;AR-1934PS-2;AR-1938PS;AR-1935PS;AR-1927PNF-45;AR-1927PSF-45;AR-1927PF-2;AR-1927PFC;AR-1927PNF;AR-1927PSF;AR-1927PSF-3;AR-1927PSF-65;AR-8825P;AR-1923PS;AR-1926PS;AR-1922PS;AR-1922PSM;AR-1923PHS;AR-1926PHS;AR-2325PSLC;AR-2324PSLC;AR-2324PSLM;AR-2323PSL;AR-2323PSLC;AR-2323PSLM;AR-1934PF-20-1;AR-1934PF-24-1;AR-1934PS-1;AR-1934PS-2-1;AR-1938PS-1;AR-1935PS-1;AR-1927PNF-45-1;AR-1927PSF-45-1;AR-1927PF-2-1;AR-1927PFC-1;AR-1927PNF-1;AR-1927PSF-1;AR-1927PSF-3-1;AR-1927PSF-65-1;AR-8825P-1;AR-1923PS-1;AR-1926PS-1;AR-1922PS-1;AR-1922PSM-1;AR-1923PHS-1;AR-1926PHS-1;AR-2325PSLC-1;AR-2324PSLC-1;AR-2324PSLM-1;AR-2323PSL-1;AR-2323PSLC-1;AR-2323PSLM-1 | AR-2325PSLC-1 | 聚醚醚酮 |  | 国械注进20183462075 |  | 5年 |  | 铝塑或特卫强 |  | 该产品由一系列用于运动医学手术的骨锚钉组成，包括Corksrew，Pushlock和Swivelock，由符合YY/T 0660标准要求的PEEK optima LT1聚醚醚酮材料制成，所带缝线由超高分子量聚乙烯材料制成，缝线的蓝色染料为符合21 CFR 74.3106 D&C要求的蓝色六号，黑色染料为符合21 CFR 73.1410要求的logwood extract。灭菌包装。 |  | 用于如下软组织固定： 肩：旋转肩袖固定，肩关节撕脱性损伤，SLAP损伤修复，二头肌，肩峰-锁骨修复，三角肌修复，关节囊重建。 髋：关节囊修复术及髋臼盂唇修复术。 膝：前交叉韧带重建，中交叉韧带重建，后交叉韧带重建，半月板肌腱修复，胫骨带重建。 |  | 用于如下软组织固定： 肩：旋转肩袖固定，肩关节撕脱性损伤，SLAP损伤修复，二头肌，肩峰-锁骨修复，三角肌修复，关节囊重建。 髋：关节囊修复术及髋臼盂唇修复术。 膝：前交叉韧带重建，中交叉韧带重建，后交叉韧带重建，半月板肌腱修复，胫骨带重建。
00266802 | 清洗液 |  |  |  | "1L/瓶（1瓶/包装，2瓶/盒，4瓶/盒）； 2L/瓶（1瓶/包装，2瓶/盒，4瓶/盒）； 5L/瓶（1瓶/包装，2瓶/盒，4瓶/盒）" | "250mL/瓶（1瓶/包装，2瓶/盒，4瓶/盒）； 500mL/瓶（1瓶/包装，2瓶/盒，4瓶/盒）； 1L/瓶（1瓶/包装，2瓶/盒，4瓶/盒）； 2L/瓶（1瓶/包装，2瓶/盒，4瓶/盒）； 5L/瓶（1瓶/包装，2瓶/盒，4瓶/盒）。" | "1L/瓶（1瓶/包装，2瓶/盒，4瓶/盒）； 2L/瓶（1瓶/包装，2瓶/盒，4瓶/盒）； 5L/瓶（1瓶/包装，2瓶/盒，4瓶/盒）" | / | 清洗液内含有磷酸盐缓冲液、吐温20、叠氮 |  | 豫长械备20210344号 |  | 12个月 |  | 瓶 |  | 清洗液内含有磷酸盐缓冲液、吐温20、叠氮 |  | 用于检测过程中反应体系的清洗，以便于对待测物质进行体外检测，不包含单独用于仪器清洗的清洗液 |  | 1. 清洗液在检验前10倍稀释（即清洗液：纯化水=1：9），根据需要配制所需体积的洗液备用。 2. 根据配套使用试剂和全自动化学发光免疫分析仪的操作方法完成洗涤操作。
00129857 | 退热贴 | 医用退热贴 |  |  | 4cmX11cm、 5cmX 12cm |  | 4cmX11cm、 5cmX 12cm |  | 水凝胶 |  | 苏盐械备20140015号 |  | 2年 |  | 复合PE袋 |  | 退热贴由背衬层、凝胶层、防粘层等部分组成。 |  | 适用于感冒等各种原因引起的发烧、发热，以及闭合性急性扭挫伤的降温冷敷。 |  | 揭开透明薄膜，将胶贴凝胶面紧贴于额头、脖颈、太阳穴及其他需要降温冷2、如果将本商品放入冰箱冷藏室冷藏后再使用，能得到更好的降温效果(请勿放入冷冻室保存)。
00145563 | 血液透析浓缩液 |  | 科技 | 驼人 | TR-I A液体积 5L、5.5L、10L、11L、12L TR-I B液体积 7L、10L、11L、12L | TR-Ⅰ-A1、TR-Ⅰ-A2、TR-Ⅰ-A3、TR-Ⅰ-A4、TR-Ⅰ-A5、TR-Ⅰ-B1、TR-Ⅰ-B2、TR-Ⅰ-B3、TR-Ⅰ-B4、TR-Ⅰ-B5。 | TR-I A液体积 B液体积 | TR-Ⅰ-A1、TR-Ⅰ-A2、TR-Ⅰ-A3、TR-Ⅰ-A4、TR-Ⅰ-A5、TR-Ⅰ-B1、TR-Ⅰ-B2、TR-Ⅰ-B3、TR-Ⅰ-B4、TR-Ⅰ-B5。 | 混合液 |  | 国械注准20183100570 |  | 5年 | A 液 12 个月；B 液 6 个月 | 高分子 |  | 血液透析浓缩液由A液和B液两部分组成，A液由透析用水、氯化钠、氯化钾、氯化钙、氯化镁、冰醋酸组成，B液由透析用水、碳酸氢钠组成 |  | 血液透析浓缩液临床上适用于急、慢性肾功能衰竭、尿毒症及药物中毒患者进行血液透析治疗。 |  | 1、使用产品前，请详细阅读使用说明书；检查包装的完整性，包装破损，禁止使用。 2、开启A液、B液的封口，将透析机的A液进口管接入液中，将B液进口管接入B液中。 3、稀释：A液、B液与透析用水被透析机自动吸入并按透析机规定比例混合稀释成透析液。 4、使用：待透析机的电导度、温度符合预先设定后，应取机器所产之透析液样品若干，进行电解质分析，确定其钠、钾、钙、镁、氯、醋酸根、碳酸氢根离子浓度及渗透压、pH值（6.9-8.0）符合要求后，方可给病人实施透析治疗，用量谨遵医嘱。
00105517 | D-二聚体（D-Dimer）测定试剂盒（量子点免疫荧光层析法） |  | 金准 |  | 25人份/盒；50人份/盒 | 卡型：25人份/盒，50人份/盒；卡盒型：25人份/盒 | 25人份/盒；50人份/盒 | 卡型：25人份/盒，50人份/盒；卡盒型：25人份/盒 | 检测卡由试纸条外壳和试纸条组成 |  | 粤械注准20172401872 |  | 18个月 |  | 铝箔袋 |  | 性能指标1外观：检测卡外观应平整，材料应粘着牢固各组份齐全卡壳固定紧密。2准确度：检测浓度小于1mg/L时，结果误差应在±20.0%内；检测浓度为1-10mg/L时，结果误差应在±15.0%内。3最低检测限对D-二聚体空白参考品进行测定，最低检测限应不高于0.01mg/L。4线性范围线性范围为0.1-10mg/L。在此线性范围内，试剂盒线性相关系数r≥0.990。5精密度（重复性）批内精密度：检测浓度为0.3-0.8mg/L时，其变异系数（CV）应≤10.0%；检测浓度小于0.3mg/L或大于0.8mg/L时，其变异系数（CV）应≤15.0%。批间精密度：用连续3个批号的试剂，对浓度为0.25mg/L、0.75mg/L和6mg/L的D-二聚体参考品进行测定，3个批号试剂盒之间的批间变异系数（CV）应≤15.0%。6移行速度：液体移行速度应不低于10mm/min。 结构与组成： D-二聚体（D-Dimer）测定试剂盒（量子点免疫荧光层析法）由检测卡和SD芯片组成．检测卡由外壳和试纸条组成，试纸条由样品垫、结合垫（固定有量子点标记的D-Dimer鼠抗人单克隆抗体I）、NC膜（检测线包被有D-Dimer鼠抗人单克隆抗体Ⅱ，质控线包被有兔抗鼠IgG）、吸水纸和PVC底板组成。 |  | 本检测试剂盒用于体外定量检测人血浆/全血样本中D-二聚体（D-Dimer）的含量。本检测试剂盒能定量反映样本中D-Dimer的水平，但检测结果不能用于静脉血栓疾病（VTE）的辅助诊断及排除诊断。 |  | 使用方法：在使用此试剂前必须仔细阅读试剂的说明书，需严格按照试剂说明书执行有关操作，否则无法保证可靠的结果。 1. 样本分析 （1）准备 ：检测前将检测卡、样本恢复至室温（15-30℃），并编号，建议将铝箔袋在恢复室温后再拆封，并尽量在一小时内使用，防止检测卡受潮。 （2）校准：确认SD芯片与检测卡的批号相匹配，将SD芯片信息导入仪器，进行校准操作（详见仪器使用说明书）。 （3）加样 血浆样本：取100μL血浆样本，垂直滴加在检测卡的加样孔中，开始计时。 全血样本：取120μL全血样本，加入50μL样本稀释液中，混匀后取140μL混合液垂直滴加在检测卡的加样孔中，开始计时。 （4）检测：13分钟时立即使用配套仪器进行检测。
00294974 | 新生儿血液采集卡 | [7 empty] | 纸质 | [13 empty] | 24个月
00051314 | 石膏绷带（粘胶型） | 粘胶型石膏绷带 | 深树 | CGPO | 宽（6～15）cm×长（270～460）cm |  | 宽（6～15）cm×长（270～460）cm |  | 石膏粉 |  | 豫长械备20170016号 |  | 24个月 |  | 塑料 |  | 骨科创伤手术配套工具。本产品主要由石膏和胶质材料及纱布制成。 | 本产品由石膏和胶质材料及纱布制成。不与体内使用的医疗器械连接。非无菌提供。 | 用于骨折外固定。 | 用于骨折或软组织等损伤的外固定。 | 1、使用石膏绷带之前，须在患处敷上纱布、棉纸、衬垫，勿将石膏绷带直接接触皮肤。 2、浸渍方法：应将绷带倾斜45度，浸渍在25℃～30℃洁净的水中，停留时间不得超过15秒（待绷带在水中气泡消失，即浸渍完成）， 如水已混淆应换水。 3、挤压：从水中取出绷带，将至另一器皿，用双手轻轻地从加缘向中心挤压，排除多余的水份，切勿将绷带扭绞和过分挤压，避免石膏粉过多流失。 4、塑形：挤去多余的水份后应立即使用，以免石膏绷带凝结失去可塑性，包装一般采用绕圈叠盖的方法，不要将绷带拉的过紧，接绷带必须在石膏未凝结前一卷接一卷连续包扎衔接。 5、平整：在包扎的同时进行平整，以除去绷带内气泡，使用层面粘合均匀，并修饰外观达到平滑均匀。在石膏开始凝固时不要再抚摸。 6、固化时间是从水中取出至固化成形的时间，固化时间一般为14-15分钟，为加速固化时间可适当提高水温国，使用软水，反之则使用冷水。
00079137 | 脂蛋白相关磷脂酶A2 测定试剂盒(免疫比浊法) |  |  |  | 试剂1：1×20mL，试剂2：1×5mL 试剂1：1×40mL，试剂2：1×10mL 试剂1：3×40mL，试剂2：1×30mL 试剂1：1×60mL，试剂2：1×15mL 试剂1：3×60mL，试剂2：1×45mL 试剂1：9×60mL，试剂2：3×45mL 试剂1：3×80mL，试剂2：1×60mL 试剂1：6×80mL，试剂2：2×60mL 试剂1：1×540mL，试剂2：1×135mL 试剂1：2×52mL，试剂2：2×13mL 试剂1：24×4.6mL，试剂2：12×2.5mL 校准品(选配)：5×0.5mL； 质控品(选配)：水平1：1×0.5mL，水平2：1×0.5mL。 | 试剂 1：1×20mL，试剂 2：1×5mL 试剂 1：1×40mL，试剂 2：1×10mL 试剂 1：3×40mL，试剂 2：1×30mL 试剂 1：1×60mL，试剂 2：1×15mL 试剂 1：3×60mL，试剂 2：1×45mL 试剂 1：9×60mL，试剂 2：3×45mL 试剂 1：3×80mL，试剂 2：1×60mL 试剂 1：6×80mL，试剂 2：2×60mL 试剂 1：1×540mL，试剂 2：1×135mL 试剂 1：2×52mL，试剂 2：2×13mL 试剂 1：24×4.6mL，试剂 2：12×2.5mL 试剂 1：4×70mL，试剂 2：4×19mL 校准品(选配)：5×0.5mL 质控品(选配)：水平 1：1×0.5mL，水平 2：1×0.5mL | 试剂1：1×20mL，试剂2：1×5mL 试剂1：1×40mL，试剂2：1×10mL 试剂1：3×40mL，试剂2：1×30mL 试剂1：1×60mL，试剂2：1×15mL 试剂1：3×60mL，试剂2：1×45mL 试剂1：9×60mL，试剂2：3×45mL 试剂1：3×80mL，试剂2：1×60mL 试剂1：6×80mL，试剂2：2×60mL 试剂1：1×540mL，试剂2：1×135mL 试剂1：2×52mL，试剂2：2×13mL 试剂1：24×4.6mL，试剂2：12×2.5mL 校准品(选配)：5×0.5mL； 质控品(选配)：水平1：1×0.5mL，水平2：1×0.5mL。 | 试剂 1：1×20mL，试剂 2：1×5mL 试剂 1：1×40mL，试剂 2：1×10mL 试剂 1：3×40mL，试剂 2：1×30mL 试剂 1：1×60mL，试剂 2：1×15mL 试剂 1：3×60mL，试剂 2：1×45mL 试剂 1：9×60mL，试剂 2：3×45mL 试剂 1：3×80mL，试剂 2：1×60mL 试剂 1：6×80mL，试剂 2：2×60mL 试剂 1：1×540mL，试剂 2：1×135mL 试剂 1：2×52mL，试剂 2：2×13mL 试剂 1：24×4.6mL，试剂 2：12×2.5mL 试剂 1：4×70mL，试剂 2：4×19mL 校准品(选配)：5×0.5mL 质控品(选配)：水平 1：1×0.5mL，水平 2：1×0.5mL | 液体 |  | 京械注准20182400174 |  | 12个月 |  | 纸盒 |  | 试剂1 Tris 缓冲液>30 mmol/L，pH 7.0 试剂2 磷酸盐缓冲液 >30 mmol/L，pH 7.4 脂蛋白磷脂酶A2 抗体 ≥10mg/L 校准品（选配） 液体，5 水平，磷酸盐缓冲液脂蛋白磷脂酶A2>20 mmol/L，pH 6.8 校准品Ⅰ目标浓度：100 μg/L 校准品Ⅱ目标浓度：200 μg/L 校准品Ⅲ目标浓度：400 μg/L 校准品Ⅳ目标浓度：800 μg/L 质控品水平1（选配） 磷酸盐缓冲液脂蛋白磷脂酶A2>20 mmol/L，pH 6.8 目标浓度范围：100 μg/L -300 μg/L 质控品水平2（选配） 磷酸盐缓冲液脂蛋白磷脂酶A2>20 mmol/L，pH 6.8 目标浓度范围：400 μg/L -800 μg/L |  | 用于体外定量测定人血清中脂蛋白相关磷脂酶A2 的含量。 |  | 免疫比浊法
00127179 | 多种脂溶性维生素质控品 |  |  |  | QC1: 1.0 mL/瓶×1瓶（冻干粉）; QC2: 1.0 mL/瓶×1瓶（冻干粉） |  | QC1: 1.0 mL/瓶×1瓶（冻干粉）; QC2: 1.0 mL/瓶×1瓶（冻干粉） |  | 复合材质 |  | 粤械注准20202401354 |  | 1年 |  | 复合材质 |  | "本产品的主要组成成分由质控品和说明书组成，其中QC1质控 品和QC2质控品为冻干粉，含有VA、25-OH VD2、25-OH VD3、VE、VK1和人阴性血清。 " |  | 与本公司生产的试剂盒配套使用，用于包括维生素A(VA )、25-羟基维生素D2 ( 25-OH VD2) 、25-羟基维生素D3 ( 25-OH VD3 )、维生素E(VE)、维生素K1 ( VK1）项目的室内质量控制。 |  | "【检验方法】 1.复溶: (1）打开螺帽，小心地提起胶塞，但不要完全取出，确保空气透过位于胶塞下部的凹槽进入小瓶中。避免损失冻干品。 （2）取下胶塞，二叉丁面平置于桌面朝上。 （3）严格按照小瓶标签上的说明，添加指定量的纯化水。为保证最佳的瓶间复溶一致性，应使用 认证量具或定标移液管。 (4)小心地盖上瓶盖。确保冻干品与水充分接触。不时的轻轻旋转小瓶，注意避免产生泡沫，让 水中的成分彻底溶解。请勿剧烈振荡。 2.本品应与病人样品相同方式处理，按照仪器与使用的试剂盒说明操作。 3.按储存条件和有效期进行保存。 "
00005705 | 施夹钳 |  |  |  | 0301-04XLEA45、0301-04LEA45、0301-04MLEA45、0301-04MEA45，0301-04XLE、0301-04LE、0301-04MLE、0301-04ME，0301-04XLEA20、0301-04LEA20、0301-04MLEA20、0301-04MEA20。 | 0301-04ML27A70、0301-04L27A70、0301-04XL27A70、0301-04M27A70P、0301-04ML27A70P、0301-04L27A70P、0301-04XL27A70P、0301-04ME、0301-04MLE、0301-04LE、0301-04XLE、0301-04MLEA20、0301-04LEA20、0301-04XLEA20、0301-04MLEP、0301-04LEP、0301-04XLEP、0301-04MLEB、0301-04LEB、0301-04XLEB、0301-04MLEA45、0301-04LEA45、0301-04XLEA45、0301-04MMLEHS、0301-04LXLEHS、0301-04MMLEHSB、0301-04LXLEHSB、0301-04MEI、0301-04MLEI、0301-04LEI、0301-04XLEI、0301-04MEJ、0301-4MLEJ、0301-04LEJ、0301-04XLEJ、0301-04MEJB，0301-04MLEJB、0301-04LEJB、0301-04XLEJB、0301-04UNEH，0301-04MMLES、0301-04LXLES、0301-04MMLESB、0301-04LXLSB、0301-R804MMLL、0301-R804XL、0301-R804MLLE、0301-0R804LXLE、0301-R804MLLEB、0301-0R804LXLEB。 | 0301-04XLEA45、0301-04LEA45、0301-04MLEA45、0301-04MEA45，0301-04XLE、0301-04LE、0301-04MLE、0301-04ME，0301-04XLEA20、0301-04LEA20、0301-04MLEA20、0301-04MEA20。 | 0301-04ML27A70、0301-04L27A70、0301-04XL27A70、0301-04M27A70P、0301-04ML27A70P、0301-04L27A70P、0301-04XL27A70P、0301-04ME、0301-04MLE、0301-04LE、0301-04XLE、0301-04MLEA20、0301-04LEA20、0301-04XLEA20、0301-04MLEP、0301-04LEP、0301-04XLEP、0301-04MLEB、0301-04LEB、0301-04XLEB、0301-04MLEA45、0301-04LEA45、0301-04XLEA45、0301-04MMLEHS、0301-04LXLEHS、0301-04MMLEHSB、0301-04LXLEHSB、0301-04MEI、0301-04MLEI、0301-04LEI、0301-04XLEI、0301-04MEJ、0301-4MLEJ、0301-04LEJ、0301-04XLEJ、0301-04MEJB，0301-04MLEJB、0301-04LEJB、0301-04XLEJB、0301-04UNEH，0301-04MMLES、0301-04LXLES、0301-04MMLESB、0301-04LXLSB、0301-R804MMLL、0301-R804XL、0301-R804MLLE、0301-0R804LXLE、0301-R804MLLEB、0301-0R804LXLEB。 | 不锈钢 |  | 国械备20150063 |  | 5年 |  | 纸壳 |  | 施夹钳的材料是不锈钢的，属于一类医疗器械，用于夹闭非吸收高分子结扎夹的。 |  | 施夹钳用于夹闭非吸收高分子结扎夹的。 |  | 施夹钳钳头部位放置时垂直于夹舱，装夹时不要使用蛮力，注意听同时的两次咔哒声，以此来确认夹子已装入施夹钳的钳爪中。
00077916 | 锌测定试剂盒（PAPS显色法） |  |  |  | 试剂1：1×20mL，试剂2：1×5mL 试剂1：1×40mL，试剂2：1×10m 试剂1：3×40mL，试剂2：1×30mL 试剂1：1×60mL，试剂2：1×15mL 试剂1：3×60mL，试剂2：1×45mL 试剂1：9×60mL，试剂2：3×45mL 试剂1：3×80mL，试剂2：1×60mL 试剂1：6×80mL，试剂2：2×60mL 试剂1：1×540mL，试剂2：1×135mL 试剂1：2×52mL，试剂2：2×13mL（2×200tests） 试剂1：24×4.6mL，试剂2：12×2.5mL（400tests） 校准品(选配)：1×1mL | 试剂 1：1×20mL，试剂 2：1×5mL 试剂 1：1×40mL，试剂 2：1×10mL 试剂 1：3×40mL，试剂 2：1×30mL 试剂 1：1×60mL，试剂 2：1×15mL 试剂 1：3×60mL，试剂 2：1×45mL 试剂 1：9×60mL，试剂 2：3×45mL 试剂 1：3×80mL，试剂 2：1×60mL 试剂 1：6×80mL，试剂 2：2×60mL 试剂 1：1×540mL，试剂 2：1×135mL 试剂 1：2×52mL，试剂 2：2×13mL 试剂 1：24×4.6mL，试剂 2：12×2.5mL 试剂 1：4×70mL，试剂 2：4×19mL 校准品(选配)：1×1mL | 试剂1：1×20mL，试剂2：1×5mL 试剂1：1×40mL，试剂2：1×10m 试剂1：3×40mL，试剂2：1×30mL 试剂1：1×60mL，试剂2：1×15mL 试剂1：3×60mL，试剂2：1×45mL 试剂1：9×60mL，试剂2：3×45mL 试剂1：3×80mL，试剂2：1×60mL 试剂1：6×80mL，试剂2：2×60mL 试剂1：1×540mL，试剂2：1×135mL 试剂1：2×52mL，试剂2：2×13mL（2×200tests） 试剂1：24×4.6mL，试剂2：12×2.5mL（400tests） 校准品(选配)：1×1mL | 试剂 1：1×20mL，试剂 2：1×5mL 试剂 1：1×40mL，试剂 2：1×10mL 试剂 1：3×40mL，试剂 2：1×30mL 试剂 1：1×60mL，试剂 2：1×15mL 试剂 1：3×60mL，试剂 2：1×45mL 试剂 1：9×60mL，试剂 2：3×45mL 试剂 1：3×80mL，试剂 2：1×60mL 试剂 1：6×80mL，试剂 2：2×60mL 试剂 1：1×540mL，试剂 2：1×135mL 试剂 1：2×52mL，试剂 2：2×13mL 试剂 1：24×4.6mL，试剂 2：12×2.5mL 试剂 1：4×70mL，试剂 2：4×19mL 校准品(选配)：1×1mL | 液体 |  | 京械注准20162401174 |  | 12个月 |  | 纸盒 |  | 试剂1 硼酸盐缓冲液370mmol/L，pH8.2 水杨醛肟12.5mmol/L 丁二酮肟盐1.25mmol/L 试剂2 硝基-PAPS 缓冲液0.4mM，pH6.8 校准品（选配） 单水平液体，磷酸盐缓冲液20mmol/L，pH6.8 氯化锌目标浓度：26μmol/L |  | 用于体外定量测定人血清中锌的含量。 |  | PAPS显色法
00105549 | N末端脑钠肽前体（NT-proBNP）测定试剂盒（量子点免疫荧光层析法） |  | 金准 |  | 25人份/盒；50人份/盒 | 卡型：25人份/盒，50人份/盒；卡盒型：25人份/盒 | 25人份/盒；50人份/盒 | 卡型：25人份/盒，50人份/盒；卡盒型：25人份/盒 | 检测卡由试纸条外壳和试纸条组成 |  | 粤械注准20172401877 |  | 18个月 |  | 铝箔袋 |  | 性能指标1 外观:检测卡外观应平整，材料应粘着牢固，各组份齐全，卡壳固定紧密。2 特异性:分别用企业内部NT-proBNP特异性参考品（见表1）与NT-proBNP检测试剂反应，要求检测结果≤5 pg/mL。 表1 企业内部NT-proBNP特异性参考品 反应因子 浓度 测定结果 T1 心房利钠肽（ANP） 3.1 μg/mL ≤5 pg/mL T2 脑钠肽（BNP） 3.5 μg/mL ≤5 pg/mL 3 准确度:检测浓度≤450 pg/mL时，结果误差应在±20.0%内；检测浓度为450-35,000 pg/mL时，结果误差应在±15.0%内。4 线性范围:线性范围为：50-35,000 pg/mL，其线性相关系数r≥0.990。5 最低检测限 对NT-proBNP空白参考品进行测定，最低检出限应≤5 pg/mL。6 精密度（重复性）6.1批内精密度:检测浓度为250-500 pg/mL时，结果变异系数CV≤10.0%；检测浓度为小于250 pg/mL和大于500 pg/mL时，结果变异系数CV≤15.0%。6.2 批间精密度:检测浓度为5-35,000 pg/mL时，其相对极差R≤15.0%。7 液体移行速度应不低于10 mm/min。 结构与组成：N末端脑钠肽前体（NT-proBNP）测定试剂盒（量子点免疫荧光层析法）由检测卡和SD芯片 组成。检测卡由外壳和试纸条组成，试纸条由样品垫、结合垫（固定量子点标记的鼠抗人NT-proBNP单克隆抗体I ）、NC膜（检测线包被有鼠抗人NT-proBNP单克隆抗体II，质控线包被有兔抗鼠IgG抗体）、吸水纸和PVC底板组成。 |  | 本检测试剂盒用于体外定量检测人血浆或血清、全血中N末端脑钠肽前体（NT-proBNP）的含量。 |  | 使用方法：在使用此试剂前必须仔细阅读试剂的说明书，需严格按照试剂说明书执行有关操作，否则无法保证可靠的结果。 1. 样本分析 （1）准备：检测前将检测卡、样本平衡至室温（15-30℃），并编号，建议将铝箔袋在平衡室温后再拆封，拆封后请尽快使用，防止检测卡受潮。 （2）校准：确认SD芯片与检测卡的批号相匹配，进行校准操作（详见仪器使用说明书）。 （3）加样 血清或血浆：取血清或血浆100 μL，垂直滴加至检测卡加样孔处，开始计时； 全血：取全血120 μL加入到50μL样本稀释液中，轻轻摇匀，然后取140 μL垂直滴加至检测卡加样孔处，开始计时。 （4）检测：13分钟时立即用深圳市金准生物医学工程有限公司干式荧光免疫分析仪读取结果。
00079043 | 纤维连接蛋白测定试剂盒（免疫比浊法） |  |  |  | 试剂1：1×15mL，试剂2：1×5mL 试剂1：1×45mL，试剂2：1×15mL 试剂1：3×40mL，试剂2：1×40mL 试剂1：1×60mL，试剂2：1×20mL 试剂1：3×60mL，试剂2：1×60m 试剂1：9×60mL，试剂2：3×60mL 试剂1：3×80mL，试剂2：1×80mL 试剂1：6×80mL，试剂2：2×80mL 试剂1：1×540mL，试剂2：1×180mL 试剂1：2×52mL，试剂2：2×17mL（2×200tests） 试剂1：24×4.5mL，试剂2：12×3.2mL（400tests） 校准品（选配）：1×1mL； 质控品（选配）：水平1：1×1mL，水平2：1×1mL。 | 试剂 1：1×15mL，试剂 2：1×5mL 试剂 1：1×45mL，试剂 2：1×15mL 试剂 1：3×40mL，试剂 2：1×40mL 试剂 1：1×60mL，试剂 2：1×20mL 试剂 1：3×60mL，试剂 2：1×60mL 试剂 1：9×60mL，试剂 2：3×60mL 试剂 1：3×80mL，试剂 2：1×80mL 试剂 1：6×80mL，试剂 2：2×80mL 试剂 1：1×540mL，试剂 2：1×180mL 试剂 1：2×52mL，试剂 2：2×17mL 试剂 1：24×4.5mL，试剂 2：12×3.2mL 试剂 1：4×70mL，试剂 2：4×25mL 校准品(选配)：1×1mL 质控品（选配）：水平 1：1×1mL，水平 2：1×1mL | 试剂1：1×15mL，试剂2：1×5mL 试剂1：1×45mL，试剂2：1×15mL 试剂1：3×40mL，试剂2：1×40mL 试剂1：1×60mL，试剂2：1×20mL 试剂1：3×60mL，试剂2：1×60m 试剂1：9×60mL，试剂2：3×60mL 试剂1：3×80mL，试剂2：1×80mL 试剂1：6×80mL，试剂2：2×80mL 试剂1：1×540mL，试剂2：1×180mL 试剂1：2×52mL，试剂2：2×17mL（2×200tests） 试剂1：24×4.5mL，试剂2：12×3.2mL（400tests） 校准品（选配）：1×1mL； 质控品（选配）：水平1：1×1mL，水平2：1×1mL。 | 试剂 1：1×15mL，试剂 2：1×5mL 试剂 1：1×45mL，试剂 2：1×15mL 试剂 1：3×40mL，试剂 2：1×40mL 试剂 1：1×60mL，试剂 2：1×20mL 试剂 1：3×60mL，试剂 2：1×60mL 试剂 1：9×60mL，试剂 2：3×60mL 试剂 1：3×80mL，试剂 2：1×80mL 试剂 1：6×80mL，试剂 2：2×80mL 试剂 1：1×540mL，试剂 2：1×180mL 试剂 1：2×52mL，试剂 2：2×17mL 试剂 1：24×4.5mL，试剂 2：12×3.2mL 试剂 1：4×70mL，试剂 2：4×25mL 校准品(选配)：1×1mL 质控品（选配）：水平 1：1×1mL，水平 2：1×1mL | 液体 |  | 京械注准20162401182 |  | 12个月 |  | 纸盒 |  | 试剂1 磷酸缓冲液10mmol/L，pH6.8 氯化钠0.15mol/L 试剂2 磷酸缓冲液100mmol/L，pH6.8 氯化钠0.15mol/L 羊抗人FN 抗血清10-30% 校准品（选配） 单水平液体，磷酸盐缓冲液20mmol/L，pH6.8 纤维连接蛋白目标浓度：600mg/L 质控品水平1（选配） 液体，磷酸盐缓冲液20mmol/L， pH6.8纤维连接蛋白目标浓度范围：70mg/L～130 mg/L 质控品水平2（选配） 液体，磷酸盐缓冲液20mmol/L，pH6.8 纤维连接蛋白目标浓度范围：150mg/L～250 mg/L |  | 用于体外定量测定人血清中纤维连接蛋白的含量。 |  | 免疫比浊法
00077771 | C反应蛋白测定试剂盒（免疫比浊法） |  |  |  | 试剂1：1×20mL，试剂2：1×5mL 试剂1：1×40mL，试剂2：1×10mL 试剂1：3×40mL，试剂2：1×30mL 试剂1：1×60mL，试剂2：1×15mL 试剂1：3×60mL，试剂2：1×45mL 试剂1：9×60mL，试剂2：3×45mL 试剂1：3×80mL，试剂2：1×60mL 试剂1：6×80mL，试剂2：2×60mL 试剂1：1×540mL，试剂2：1×135mL 试剂1：2×52mL，试剂2：2×13mL（2×200tests） 试剂1：24×4.6mL，试剂2：12×2.5mL（400tests） 校准品(选配)：1×1mL； 质控品(选配)：水平1：1×1mL，水平2：1×1mL。 | 试剂 1：1×20mL，试剂 2：1×5mL 试剂 1：1×40mL，试剂 2：1×10mL 试剂 1：3×40mL，试剂 2：1×30mL 试剂 1：1×60mL，试剂 2：1×15mL 试剂 1：3×60mL，试剂 2：1×45mL 试剂 1：9×60mL，试剂 2：3×45mL 试剂 1：3×80mL，试剂 2：1×60mL 试剂 1：6×80mL，试剂 2：2×60mL 试剂 1：1×540mL，试剂 2：1×135mL 试剂 1：2×52mL，试剂 2：2×13mL 试剂 1：24×4.6mL，试剂 2：12×2.5mL 试剂 1：4×70mL，试剂 2：4×19mL 校准品(选配)：1×1mL； 质控品(选配)：水平 1：1×1mL，水平 2：1×1mL | 试剂1：1×20mL，试剂2：1×5mL 试剂1：1×40mL，试剂2：1×10mL 试剂1：3×40mL，试剂2：1×30mL 试剂1：1×60mL，试剂2：1×15mL 试剂1：3×60mL，试剂2：1×45mL 试剂1：9×60mL，试剂2：3×45mL 试剂1：3×80mL，试剂2：1×60mL 试剂1：6×80mL，试剂2：2×60mL 试剂1：1×540mL，试剂2：1×135mL 试剂1：2×52mL，试剂2：2×13mL（2×200tests） 试剂1：24×4.6mL，试剂2：12×2.5mL（400tests） 校准品(选配)：1×1mL； 质控品(选配)：水平1：1×1mL，水平2：1×1mL。 | 试剂 1：1×20mL，试剂 2：1×5mL 试剂 1：1×40mL，试剂 2：1×10mL 试剂 1：3×40mL，试剂 2：1×30mL 试剂 1：1×60mL，试剂 2：1×15mL 试剂 1：3×60mL，试剂 2：1×45mL 试剂 1：9×60mL，试剂 2：3×45mL 试剂 1：3×80mL，试剂 2：1×60mL 试剂 1：6×80mL，试剂 2：2×60mL 试剂 1：1×540mL，试剂 2：1×135mL 试剂 1：2×52mL，试剂 2：2×13mL 试剂 1：24×4.6mL，试剂 2：12×2.5mL 试剂 1：4×70mL，试剂 2：4×19mL 校准品(选配)：1×1mL； 质控品(选配)：水平 1：1×1mL，水平 2：1×1mL | 液体 |  | 京械注准20162400652 |  | 12个月 |  | 纸盒 |  | 试剂1 Tris 缓冲液20 mmol/L，pH7.8 试剂2 羊抗人C 反应蛋白单克隆抗体胶乳0.20 g/L 校准品（单水平液体，选配） Tris 缓冲液20 mmol/L，pH7.8 C 反应蛋白抗原目标浓度：300 mg/L 质控品水平1（液体，选配） Tris 缓冲液20 mmol/L，pH7.8 C 反应蛋白抗原目标浓度范围：5 mg/L– 10 mg/L 质控品水平2（液体，选配） Tris 缓冲液20 mmol/L，pH7.8 C 反应蛋白抗原目标浓度范围：11 mg/L– 40 mg/L |  | 用于体外定量测定人血清中C 反应蛋白的含量。 |  | 免疫比浊法
00077970 | α1-微球蛋白测定试剂盒（胶乳免疫比浊法） |  |  |  | 试剂1：1×20mL，试剂2：1×5mL 试剂1：1×40mL，试剂2：1×10mL 试剂1：3×40mL，试剂2：1×30mL 试剂1：1×60mL，试剂2：1×15mL 试剂1：3×60mL，试剂2：1×45mL 试剂1：9×60mL，试剂2：3×45mL 试剂1：3×80mL，试剂2：1×60mL 试剂1：6×80mL，试剂2：2×60mL 试剂1：1×540mL，试剂2：1×135mL 试剂1：2×52mL，试剂2：2×13mL（2×200tests） 试剂1：24×4.6mL，试剂2：12×2.5mL（400tests） 校准品(选配)：1×1mL； 质控品(选配)：水平1：1×1mL，水平2：1×1mL。 | 试剂 1：1×20mL，试剂 2：1×5mL 试剂 1：1×40mL，试剂 2：1×10mL 试剂 1：3×40mL，试剂 2：1×30mL 试剂 1：1×60mL，试剂 2：1×15mL 试剂 1：3×60mL，试剂 2：1×45mL 试剂 1：9×60mL，试剂 2：3×45mL 试剂 1：3×80mL，试剂 2：1×60mL 试剂 1：6×80mL，试剂 2：2×60mL 试剂 1：1×540mL，试剂 2：1×135mL 试剂 1：2×52mL，试剂 2：2×13mL 试剂 1：24×4.6mL，试剂 2：12×2.5mL 试剂 1：4×70mL，试剂 2：4×19mL 校准品(选配)：1×1mL 质控品(选配)：水平 1：1×1mL，水平 2：1×1mL | 试剂1：1×20mL，试剂2：1×5mL 试剂1：1×40mL，试剂2：1×10mL 试剂1：3×40mL，试剂2：1×30mL 试剂1：1×60mL，试剂2：1×15mL 试剂1：3×60mL，试剂2：1×45mL 试剂1：9×60mL，试剂2：3×45mL 试剂1：3×80mL，试剂2：1×60mL 试剂1：6×80mL，试剂2：2×60mL 试剂1：1×540mL，试剂2：1×135mL 试剂1：2×52mL，试剂2：2×13mL（2×200tests） 试剂1：24×4.6mL，试剂2：12×2.5mL（400tests） 校准品(选配)：1×1mL； 质控品(选配)：水平1：1×1mL，水平2：1×1mL。 | 试剂 1：1×20mL，试剂 2：1×5mL 试剂 1：1×40mL，试剂 2：1×10mL 试剂 1：3×40mL，试剂 2：1×30mL 试剂 1：1×60mL，试剂 2：1×15mL 试剂 1：3×60mL，试剂 2：1×45mL 试剂 1：9×60mL，试剂 2：3×45mL 试剂 1：3×80mL，试剂 2：1×60mL 试剂 1：6×80mL，试剂 2：2×60mL 试剂 1：1×540mL，试剂 2：1×135mL 试剂 1：2×52mL，试剂 2：2×13mL 试剂 1：24×4.6mL，试剂 2：12×2.5mL 试剂 1：4×70mL，试剂 2：4×19mL 校准品(选配)：1×1mL 质控品(选配)：水平 1：1×1mL，水平 2：1×1mL | 液体 |  | 京械注准20162401177 |  | 12个月 |  | 纸盒 |  | 试剂1 PBS 缓冲液0.1mol/L，pH6.8 聚乙二醇2.0g/L 试剂2 PBS 缓冲液0.1mol/L，pH6.8 羊抗人α1-微球蛋白单克隆抗体 校准品（选配） 单水平冻干粉，PBS 缓冲液0.1mol/L，pH6.8 牛血清白蛋白1% α1-微球蛋白目标浓度： 100mg/L 质控品水平1（选配） 冻干粉，人血清基质牛血清白蛋白1% α1-微球蛋白目标浓度范围：10mg/L-20mg/L 质控品水平2（选配） 冻干粉，人血清基质牛血清白蛋白1% α1-微球蛋白目标浓度范围：20mg/L-40mg/L |  | 用于体外定量测定人血清中α1-微球蛋白的含量。 |  | 胶乳免疫比浊法
00077709 | 不饱和铁结合力测定试剂盒（Ferene法） |  |  |  | 试剂1：1×20mL，试剂2：1×5mL 试剂1：1×40mL，试剂2：1×10mL 试剂1：3×40mL，试剂2：1×30mL 试剂1：1×60mL，试剂2：1×15mL 试剂1：3×60mL，试剂2：1×45mL 试剂1：9×60mL，试剂2：3×45mL 试剂1：3×80mL，试剂2：1×60mL 试剂1：6×80mL，试剂2：2×60mL 试剂1：1×540mL，试剂2：1×135mL 试剂1：2×52mL，试剂2：2×13mL（2×200tests） 试剂1：24×4.6mL，试剂2：12×2.5mL（400tests） | 试剂 1：1×20mL，试剂 2：1×5mL 试剂 1：1×40mL，试剂 2：1×10mL 试剂 1：3×40mL，试剂 2：1×30mL 试剂 1：1×60mL，试剂 2：1×15mL 试剂 1：3×60mL，试剂 2：1×45mL 试剂 1：9×60mL，试剂 2：3×45mL 试剂 1：3×80mL，试剂 2：1×60mL 试剂 1：6×80mL，试剂 2：2×60mL 试剂 1：1×540mL，试剂 2：1×135mL 试剂 1：2×52mL，试剂 2：2×13mL 试剂 1：24×4.6mL，试剂 2：12×2.5mL 试剂 1：4×70mL，试剂 2：4×19mL | 试剂1：1×20mL，试剂2：1×5mL 试剂1：1×40mL，试剂2：1×10mL 试剂1：3×40mL，试剂2：1×30mL 试剂1：1×60mL，试剂2：1×15mL 试剂1：3×60mL，试剂2：1×45mL 试剂1：9×60mL，试剂2：3×45mL 试剂1：3×80mL，试剂2：1×60mL 试剂1：6×80mL，试剂2：2×60mL 试剂1：1×540mL，试剂2：1×135mL 试剂1：2×52mL，试剂2：2×13mL（2×200tests） 试剂1：24×4.6mL，试剂2：12×2.5mL（400tests） | 试剂 1：1×20mL，试剂 2：1×5mL 试剂 1：1×40mL，试剂 2：1×10mL 试剂 1：3×40mL，试剂 2：1×30mL 试剂 1：1×60mL，试剂 2：1×15mL 试剂 1：3×60mL，试剂 2：1×45mL 试剂 1：9×60mL，试剂 2：3×45mL 试剂 1：3×80mL，试剂 2：1×60mL 试剂 1：6×80mL，试剂 2：2×60mL 试剂 1：1×540mL，试剂 2：1×135mL 试剂 1：2×52mL，试剂 2：2×13mL 试剂 1：24×4.6mL，试剂 2：12×2.5mL 试剂 1：4×70mL，试剂 2：4×19mL | 液体 |  | 京械注准20162400632 |  | 12个月 |  | 纸盒 |  | 试剂1 Tris 缓冲液0.3 mmol/L，pH7.0 硫脲42 mmol/L 试剂2 Ferene 1 mmol/L 抗坏血酸30 mmol/L |  | 用于体外定量测定人血清中不饱和铁结合力的含量。 |  | Ferene法
00109813 | 乙型肝炎病毒表面抗原测定试剂盒（时间分辨荧光免疫法） |  |  |  | 96人份/盒（半自动）、96人份/盒（全自动） |  | 96人份/盒（半自动）、96人份/盒（全自动） |  | 复合材质 |  | 国械注准20143402228 |  | 12个月 |  | 医用纸盒 |  | 96人份／盒（半自动）：HBsAg定标品A、HBsAg定标品B、HBsAg定标品C、HBsAg定标品D、HBsAg定标品E、HBsAg定标品F、HBsAg标记物、HBsAg浓缩洗液、HBsAg实验缓冲液、HBsAg增强液、HBsAg微孔反应板，试剂盒中还包含封片、吸头、自封袋。96人份／盒（全自动）：HBsAg定标品A、HBsAg定标品B、HBsAg定标品C、HBsAg定标品D、HBsAg定标品E、HBsAg定标品F、HBsAg标记物、HBsAg实验缓冲液、HBsAg微孔反应板，封片、自封袋。（具体内容详见产品说明书） |  | 该产品用于定量检测血清标本中的乙型肝炎病毒表面抗原(HBsAg)。 |  | "【检验方法】（简易操作流程指南见附表） 一、半自动试剂盒检验方法（简易操作流程见附表） 1 试剂准备 ① 微孔反应板：将试剂及所需数量的微孔反应板条平衡至室温（20～25℃）。余下的微孔板条及时置入自封袋密闭并于2～8℃保存。 ②洗涤液：将40 mL浓缩洗液和960 mL纯化水在干净的容器中混合，作为工作洗涤液备用。纯化水敬请用户自备。 ③标记物工作液：使用前30 min内配制，将HBeAg标记物与实验缓冲液按体积比1:50加进洁净的一次性容器中并混匀，当次试验用完。 2 试验操作 ① 吸取100 µL的HBeAg校准品或待测样本依次加入微孔反应板的微孔中，加贴封片。一般情况，校准品至少做2孔的复孔。建议待测样本作复孔检测。 ② 微孔反应板条在室温下，用振荡器缓慢振荡孵育1小时 ③ 第一步孵育结束后，小心将封片揭下并弃掉，用洗板机洗涤4次，拍干。 ④ 向每孔中加入100 µL已配好的标记物工作液，加贴封片。 ⑤ 微孔反应板条在室温下，用振荡器缓慢振荡孵育1小时。 ⑥ 第二步孵育结束后，小心将封片揭下并弃掉，用洗板机洗涤6次，拍干。 ⑦ 向每孔中加入增强液100 µL。 ⑧ 微孔反应板条于室温下缓慢振荡5分钟后上机检测，在30分钟内完成检测。 二、全自动试剂盒检验方法（简易操作流程见附表） 1 试剂准备 ① 微孔反应板：将试剂及所需数量的微孔反应板条平衡至室温（20～25℃）。余下的微孔板条及时置入自封袋密闭并于2～8℃保存。 ② 洗涤液：将浓缩洗液用纯化水在干净的容器中按体积比1:25倍稀释，混匀，作为工作洗涤液备用。纯化水敬请用户自备。 ③ 标记物工作液：将HBeAg标记物与实验缓冲液按体积比1:20加进洁净的一次性容器中并混匀，当次试验用完。 2 试验操作 ① 吸取100 µL的HBeAg校准品或待测样本依次加入微孔反应板的微孔中。一般情况，校准品至少做2孔的复孔。建议待测样本作复孔检测。 ② 微孔反应板条在室温下，用振荡器缓慢振荡孵育1小时 ③ 第一步孵育结束后，用洗板机洗涤4次。 ④ 向每孔中加入100 µL已配好的标记物工作液。 ⑤ 微孔反应板条在室温下，用振荡器缓慢振荡孵育1小时。 ⑥ 第二步孵育结束后，用洗板机洗涤6次。 ⑦ 向每孔中加入增强液100 µL。 ⑧ 微孔反应板条于室温下缓慢振荡5分钟后上机检测，在30分钟内完成检测。 "
00109745 | 抑制素A测定试剂盒（时间分辨荧光免疫分析法） |  |  |  | 96人份/盒（半自动）、96人份/盒（全自动） |  | 96人份/盒（半自动）、96人份/盒（全自动） |  | 复合材质 |  | 粤械注准20182400179 |  | 12个月 |  | 医用纸盒 |  | 主要组成成份：试剂盒由INHIBIN-A校准品、INHIBIN-A标记物、实验室缓冲液、浓缩洗液、增强液和INHIBIN-A微孔反应板组成。 |  | 用于体外定量检测人血清样本中的抑制素A的含量。 |  | 【检验方法】 ①微孔反应板：将试剂及所需数量的微孔反应板条平衡室温（20~25涉世度）。余下的微孔板条及时置入自封袋密闭并于2~8℃保存。 ②洗涤液：将40ml浓缩洗液和960ml蒸馏水在干净的容器中混合，作为工作洗涤液备用。 ③铕标记物工作液：使用前，将INHIBIN-A标记物用实验缓冲液按体积比1:50加入洁净的一次性容器中并混匀，当次试验用完。
00079147 | 中性粒细胞明胶酶相关脂质运载蛋白校准品 |  |  |  | 0.5ml×6（液体，6 水平）。 | 6×0.5mL（液体，6水平） | 0.5ml×6（液体，6 水平）。 | 6×0.5mL（液体，6水平） | 液体 |  | 京械注准20162400385 |  | 12个月 |  | 纸盒 |  | 磷酸盐缓冲液，浓度：20mmol/L BSA，浓度：1g/L 水平1：重组人中性粒细胞明胶酶相关脂质运载蛋白，目标浓度：0μg/L 水平2：重组人中性粒细胞明胶酶相关脂质运载蛋白，目标浓度：150μg/L 水平3：重组人中性粒细胞明胶酶相关脂质运载蛋白，目标浓度：600μg/L 水平4：重组人中性粒细胞明胶酶相关脂质运载蛋白，目标浓度：1500μg/L 水平5：重组人中性粒细胞明胶酶相关脂质运载蛋白，目标浓度：3000μg/L 水平6：重组人中性粒细胞明胶酶相关脂质运载蛋白，目标浓度：5000μg/L |  | 与本公司生产的中性粒细胞明胶酶相关脂质运载蛋白测定试剂 盒（免疫比浊法）配套使用，用于检测系统的校准。 |  | 免疫比浊法
00064327 | 壳聚糖外用止血粉 | 壳聚糖止血粉 |  |  | 0.1g/瓶，0.1g/袋，0.2g/瓶，0.2g/袋，0.5g/瓶，0.5g/袋，1g/瓶，1g/袋，2g/瓶，2g/袋，3g/瓶，3g/袋，5g/瓶，5g/袋，10g/瓶，10g/袋，15g/瓶，15g/袋，25g/瓶，25g/袋，35g/瓶，35g/袋，50g/瓶，50g/袋，100g/瓶，100g/袋。 | 规格：0.1g、0.15g、0.2g、0.25g、0.5g、0.6g、0.75g、0.8g、1g、1.25g、1.5g、2g、2.5g、3g、3.5g、4g、4.5g、5g、5.5g、6g、6.5g、7g、7.5g、8g、8.5g、9g、9.5g、10g、12g、15g、16g、20g、25g、30g、35g、40g、45g、50g、100g | 0.1g/瓶，0.1g/袋，0.2g/瓶，0.2g/袋，0.5g/瓶，0.5g/袋，1g/瓶，1g/袋，2g/瓶，2g/袋，3g/瓶，3g/袋，5g/瓶，5g/袋，10g/瓶，10g/袋，15g/瓶，15g/袋，25g/瓶，25g/袋，35g/瓶，35g/袋，50g/瓶，50g/袋，100g/瓶，100g/袋。 | 型号：Ⅰ型、Ⅱ型、Ⅲ型 | 壳聚糖 |  | 鲁械注准20182640297 | 鲁械注准20182140297 | 24个月 |  | 纸铝/聚乙烯 | Ⅰ型为纸铝袋密封包装 Ⅱ型为聚乙烯瓶和铝塑复合密封包装 Ⅲ型为推注器（材质为聚乙烯）和铝塑复合袋密封包装 | 本品成分为壳聚糖，为淡黄色或黄色颗粒状物；化学式：（C6H11NO4)n，原材料甲壳质来源于蟹壳、虾壳。 | 本品成分为壳聚糖﹐为淡黄色或黄色颗粒状物；化学式：(C6H11NO4)n ，原材料甲壳质来源于蟹壳、虾壳。Ⅰ型为纸铝袋密封包装，Ⅱ型为聚乙烯瓶和铝塑复合袋密封包装﹐Ⅲ型为推注器（材质为聚乙烯）和铝塑复合袋密封包装。 | 本品适用体表浅表创面的止血。 | 用于体表浅表创面出血的紧急处理。 | 打开包装，快速清洁创面后，立即将本品倒在伤口上，用纱布覆盖伤口，按压5分钟，如仍然出血，继续按压，直至停止出血。医务人员清创前，可用生理盐水清洗伤口及周围多余的壳聚糖外用止血粉及其凝胶物。 使用剂量根据创面和出血情况确定。
00075662 | 载脂蛋白A1测定试剂盒(免疫比浊法) |  |  |  | 试剂1:1×30ml，试剂2:1×10ml 试剂1:3×40ml，试剂2:1×40ml 试剂1:1×60ml，试剂2:1×20ml 试剂1:3×60ml，试剂2:1×60ml 试剂1:9×60ml，试剂2:3×60ml 试剂1:3×80ml，试剂2:1×80ml 试剂1:6×80ml，试剂2:2×80ml 试剂1：2×52mL，试剂2：2×17mL（2×200tests） 试剂1：24×4.5mL，试剂2：12×3.2mL（ 400tests） | 试剂 1：1×15mL，试剂 2：1×5mL 试剂 1：1×30ml，试剂 2：1×10ml 试剂 1：3×40ml，试剂 2：1×40ml 试剂 1：1×60ml，试剂 2：1×20ml 试剂 1：3×60ml，试剂 2：1×60ml 试剂 1：9×60ml，试剂 2：3×60ml 试剂 1：3×80ml，试剂 2：1×80ml 试剂 1：6×80ml，试剂 2：2×80ml 试剂 1：2×52mL，试剂 2：2×17mL 试剂 1：24×4.5mL，试剂 2：12×3.2mL 试剂 1：4×70mL，试剂 2：4×25mL | 试剂1:1×30ml，试剂2:1×10ml 试剂1:3×40ml，试剂2:1×40ml 试剂1:1×60ml，试剂2:1×20ml 试剂1:3×60ml，试剂2:1×60ml 试剂1:9×60ml，试剂2:3×60ml 试剂1:3×80ml，试剂2:1×80ml 试剂1:6×80ml，试剂2:2×80ml 试剂1：2×52mL，试剂2：2×17mL（2×200tests） 试剂1：24×4.5mL，试剂2：12×3.2mL（ 400tests） | 试剂 1：1×15mL，试剂 2：1×5mL 试剂 1：1×30ml，试剂 2：1×10ml 试剂 1：3×40ml，试剂 2：1×40ml 试剂 1：1×60ml，试剂 2：1×20ml 试剂 1：3×60ml，试剂 2：1×60ml 试剂 1：9×60ml，试剂 2：3×60ml 试剂 1：3×80ml，试剂 2：1×80ml 试剂 1：6×80ml，试剂 2：2×80ml 试剂 1：2×52mL，试剂 2：2×17mL 试剂 1：24×4.5mL，试剂 2：12×3.2mL 试剂 1：4×70mL，试剂 2：4×25mL | 液体 |  | 京械注准20162401384 |  | 12个月 |  | 纸盒 |  | 试剂1 Tris 缓冲液100mmol/L，pH7.5 试剂2 羊抗人载脂蛋白A1 抗体乳胶溶液≥1.5mg/L |  | 用于体外定量测定人血清中载脂蛋白A1 的含量。 |  | 免疫比浊法
00077301 | 乳酸脱氢酶同工酶1测定试剂盒（化学抑制-乳酸底物法） |  |  |  | 试剂1：1×15mL，试剂2：1×5mL 试剂1：1×45mL，试剂2：1×15mL 试剂1：3×40mL，试剂2：1×40mL 试剂1：1×60mL，试剂2：1×20mL 试剂1：3×60mL，试剂2：1×60mL 试剂1：9×60mL，试剂2：3×60mL 试剂1：3×80mL，试剂2：1×80mL 试剂1：6×80mL，试剂2：2×80mL 试剂1：1×540mL，试剂2：1×180mL 试剂1：2×52mL，试剂2：2×17mL（2×200tests） 试剂1：24×4.5mL，试剂2：12×3.2mL（400tests） | 试剂 1：1×15mL，试剂 2：1×5mL 试剂 1：1×45mL，试剂 2：1×15mL 试剂 1：3×40mL，试剂 2：1×40mL 试剂 1：1×60mL，试剂 2：1×20mL 试剂 1：3×60mL，试剂 2：1×60mL 试剂 1：9×60mL，试剂 2：3×60mL 试剂 1：3×80mL，试剂 2：1×80mL 试剂 1：6×80mL，试剂 2：2×80mL 试剂 1：1×540mL，试剂 2：1×180mL 试剂 1：2×52mL，试剂 2：2×17mL 试剂 1：24×4.5mL，试剂 2：12×3.2mL 试剂 1：4×70mL，试剂 2：4×25mL | 试剂1：1×15mL，试剂2：1×5mL 试剂1：1×45mL，试剂2：1×15mL 试剂1：3×40mL，试剂2：1×40mL 试剂1：1×60mL，试剂2：1×20mL 试剂1：3×60mL，试剂2：1×60mL 试剂1：9×60mL，试剂2：3×60mL 试剂1：3×80mL，试剂2：1×80mL 试剂1：6×80mL，试剂2：2×80mL 试剂1：1×540mL，试剂2：1×180mL 试剂1：2×52mL，试剂2：2×17mL（2×200tests） 试剂1：24×4.5mL，试剂2：12×3.2mL（400tests） | 试剂 1：1×15mL，试剂 2：1×5mL 试剂 1：1×45mL，试剂 2：1×15mL 试剂 1：3×40mL，试剂 2：1×40mL 试剂 1：1×60mL，试剂 2：1×20mL 试剂 1：3×60mL，试剂 2：1×60mL 试剂 1：9×60mL，试剂 2：3×60mL 试剂 1：3×80mL，试剂 2：1×80mL 试剂 1：6×80mL，试剂 2：2×80mL 试剂 1：1×540mL，试剂 2：1×180mL 试剂 1：2×52mL，试剂 2：2×17mL 试剂 1：24×4.5mL，试剂 2：12×3.2mL 试剂 1：4×70mL，试剂 2：4×25mL | 液体 |  | 京械注准20162400645 |  | 12个月 |  | 纸盒 |  | 试剂1 L-乳酸80 mmol/L 2-氨基-2-甲基1-丙醇250 mmol/L 1,6-已二醇500 mmol/L 试剂2 NAD+ 9 mmol/L |  | 用于体外定量测定人血清中乳酸脱氢酶同工酶1 的含量。 |  | 化学抑制-乳酸底物法
00077290 | 缺血修饰白蛋白测定试剂盒（白蛋白-钴结合法） |  |  |  | 试剂1：1×15mL，试剂2：1×5mL 试剂1：1×45mL，试剂2：1×15mL 试剂1：3×40mL，试剂2：1×40mL 试剂1：1×60mL，试剂2：1×20mL 试剂1：3×60mL，试剂2：1×60mL 试剂1：9×60mL，试剂2：3×60mL 试剂1：3×80mL，试剂2：1×80mL 试剂1：6×80mL，试剂2：2×80mL 试剂1：1×540mL，试剂2：1×180mL 试剂1：2×52mL，试剂2：2×17mL（2×200tests） 试剂1：24×4.5mL，试剂2：12×3.2mL（400tests） 校准品(选配)：水平1：1×1mL，水平2：1×1mL； 质控品(选配)：水平1：1×1mL，水平2：1×1mL | 试剂 1：1×15mL，试剂 2：1×5mL 试剂 1：1×45mL，试剂 2：1×15mL 试剂 1：3×40mL，试剂 2：1×40mL 试剂 1：1×60mL，试剂 2：1×20mL 试剂 1：3×60mL，试剂 2：1×60mL 试剂 1：9×60mL，试剂 2：3×60mL 试剂 1：3×80mL，试剂 2：1×80mL 试剂 1：6×80mL，试剂 2：2×80mL 试剂 1：1×540mL，试剂 2：1×180mL 试剂 1：2×52mL，试剂 2：2×17mL 试剂 1：24×4.5mL，试剂 2：12×3.2mL 试剂 1：4×70mL，试剂 2：4×25mL 校准品(选配)：水平 1：1×1mL，水平 2:1×1mL 质控品(选配)：水平 1：1×1mL，水平 2：1×1mL | 试剂1：1×15mL，试剂2：1×5mL 试剂1：1×45mL，试剂2：1×15mL 试剂1：3×40mL，试剂2：1×40mL 试剂1：1×60mL，试剂2：1×20mL 试剂1：3×60mL，试剂2：1×60mL 试剂1：9×60mL，试剂2：3×60mL 试剂1：3×80mL，试剂2：1×80mL 试剂1：6×80mL，试剂2：2×80mL 试剂1：1×540mL，试剂2：1×180mL 试剂1：2×52mL，试剂2：2×17mL（2×200tests） 试剂1：24×4.5mL，试剂2：12×3.2mL（400tests） 校准品(选配)：水平1：1×1mL，水平2：1×1mL； 质控品(选配)：水平1：1×1mL，水平2：1×1mL | 试剂 1：1×15mL，试剂 2：1×5mL 试剂 1：1×45mL，试剂 2：1×15mL 试剂 1：3×40mL，试剂 2：1×40mL 试剂 1：1×60mL，试剂 2：1×20mL 试剂 1：3×60mL，试剂 2：1×60mL 试剂 1：9×60mL，试剂 2：3×60mL 试剂 1：3×80mL，试剂 2：1×80mL 试剂 1：6×80mL，试剂 2：2×80mL 试剂 1：1×540mL，试剂 2：1×180mL 试剂 1：2×52mL，试剂 2：2×17mL 试剂 1：24×4.5mL，试剂 2：12×3.2mL 试剂 1：4×70mL，试剂 2：4×25mL 校准品(选配)：水平 1：1×1mL，水平 2:1×1mL 质控品(选配)：水平 1：1×1mL，水平 2：1×1mL | 液体 |  | 京械注准20162400634 |  | 12个月 |  | 纸盒 |  | 试剂1 盐酸三乙醇胺缓冲液90 mmol/L，pH7.3 二水氯化钴0.6 mmol/L 试剂2 二硫苏糖醇(DTT) 3.75 mmol/L 校准品水平1（液体，选配） 磷酸盐缓冲液100 mmol/L，pH7.4 重组人白蛋白目标浓度：0 U/mL 校准品水平2（液体，选配） 磷酸盐缓冲液100 mmol/L，pH7.4 重组人白蛋白目标浓度：60 U/mL 质控品水平1（液体，选配） 磷酸盐缓冲液100 mmol/L，pH7.4 重组人白蛋白目标浓度范围：50U/mL － 70 U/mL 质控品水平2（液体，选配） 磷酸盐缓冲液100 mmol/L 重组人白蛋白目标浓度范围：80U/mL － 100 U/mL |  | 用于体外定量测定人血清中缺血修饰白蛋白的含量。 |  | 白蛋白-钴结合法
00077166 | 线粒体天门冬氨酸氨基转移酶测定试剂盒（天门冬氨酸底物法） |  |  |  | 试剂1：1×20mL，试剂2：1×5mL 试剂1：1×40mL，试剂2：1×10mL 试剂1：3×40mL，试剂2：1×30mL 试剂1：1×60mL，试剂2：1×15mL 试剂1：3×60mL，试剂2：1×45mL 试剂1：9×60mL，试剂2：3×45mL 试剂1：3×80mL，试剂2：1×60mL 试剂1：6×80mL，试剂2：2×60mL 试剂1：1×540mL，试剂2：1×135mL 试剂1：2×52mL，试剂2：2×13mL（2×200tests） 试剂1：24×4.6mL，试剂2：12×2.5mL（400tests） | 试剂 1：1×20mL，试剂 2：1×5mL 试剂 1：1×40mL，试剂 2：1×10mL 试剂 1：3×40mL，试剂 2：1×30mL 试剂 1：1×60mL，试剂 2：1×15mL 试剂 1：3×60mL，试剂 2：1×45mL 试剂 1：9×60mL，试剂 2：3×45mL 试剂 1：3×80mL，试剂 2：1×60mL 试剂 1：6×80mL，试剂 2：2×60mL 试剂 1：1×540mL，试剂 2：1×135mL 试剂 1：2×52mL，试剂 2：2×13mL 试剂 1：24×4.6mL，试剂 2：12×2.5mL 试剂 1：4×70mL，试剂 2：4×19mL | 试剂1：1×20mL，试剂2：1×5mL 试剂1：1×40mL，试剂2：1×10mL 试剂1：3×40mL，试剂2：1×30mL 试剂1：1×60mL，试剂2：1×15mL 试剂1：3×60mL，试剂2：1×45mL 试剂1：9×60mL，试剂2：3×45mL 试剂1：3×80mL，试剂2：1×60mL 试剂1：6×80mL，试剂2：2×60mL 试剂1：1×540mL，试剂2：1×135mL 试剂1：2×52mL，试剂2：2×13mL（2×200tests） 试剂1：24×4.6mL，试剂2：12×2.5mL（400tests） | 试剂 1：1×20mL，试剂 2：1×5mL 试剂 1：1×40mL，试剂 2：1×10mL 试剂 1：3×40mL，试剂 2：1×30mL 试剂 1：1×60mL，试剂 2：1×15mL 试剂 1：3×60mL，试剂 2：1×45mL 试剂 1：9×60mL，试剂 2：3×45mL 试剂 1：3×80mL，试剂 2：1×60mL 试剂 1：6×80mL，试剂 2：2×60mL 试剂 1：1×540mL，试剂 2：1×135mL 试剂 1：2×52mL，试剂 2：2×13mL 试剂 1：24×4.6mL，试剂 2：12×2.5mL 试剂 1：4×70mL，试剂 2：4×19mL | 液体 |  | 京械注准20162400647 |  | 12个月 |  | 纸盒 |  | 试剂1 Tris 缓冲液80 mmol/L， pH7.2 L-天冬氨酸200 mmol/L MDH >0.8 U/mL 兔抗人c-AST 单克隆体1.5g/L 试剂2 NADH 0.18 mmol/L α-酮戊二酸12 mmol/L |  | 用于体外定量测定人血清中线粒体天门冬氨酸氨基转移酶 的活性。 |  | 天门冬氨酸底物法
00076738 | D-二聚体测定试剂盒（免疫比浊法） |  |  |  | 试剂1：1×15mL，试剂2：1×5mL 试剂1：1×30mL，试剂2：1×10mL 试剂1：3×30mL，试剂2：1×30mL 试剂1：1×45mL，试剂2：1×15mL 试剂1：1×60mL，试剂2：1×20mL 试剂1：2×60mL，试剂2：2×20mL 试剂1：3×60mL，试剂2：1×60mL 试剂1：28×4mL，试剂2：14×2.8mL 校准品（选配）：1×1mL； 质控品（选配）：水平1：1×1mL；水平2：1×1mL | 试剂 1：1×15mL，试剂 2：1×5mL 试剂 1：1×30mL，试剂 2：1×10mL 试剂 1：3×30mL，试剂 2：1×30mL 试剂 1：1×45mL，试剂 2：1×15mL 试剂 1：1×60mL，试剂 2：1×20mL 试剂 1：2×60mL，试剂 2：2×20mL 试剂 1：3×60mL，试剂 2：1×60mL 试剂 1：28×4mL，试剂 2：14×2.8mL 试剂 1：4×70mL，试剂 2：4×25mL 校准品（冻干粉单水平，选配）：1×1mL 质控品（冻干粉 2 水平，选配）：水平 1：1×1mL；水平 2：1×1mL | 试剂1：1×15mL，试剂2：1×5mL 试剂1：1×30mL，试剂2：1×10mL 试剂1：3×30mL，试剂2：1×30mL 试剂1：1×45mL，试剂2：1×15mL 试剂1：1×60mL，试剂2：1×20mL 试剂1：2×60mL，试剂2：2×20mL 试剂1：3×60mL，试剂2：1×60mL 试剂1：28×4mL，试剂2：14×2.8mL 校准品（选配）：1×1mL； 质控品（选配）：水平1：1×1mL；水平2：1×1mL | 试剂 1：1×15mL，试剂 2：1×5mL 试剂 1：1×30mL，试剂 2：1×10mL 试剂 1：3×30mL，试剂 2：1×30mL 试剂 1：1×45mL，试剂 2：1×15mL 试剂 1：1×60mL，试剂 2：1×20mL 试剂 1：2×60mL，试剂 2：2×20mL 试剂 1：3×60mL，试剂 2：1×60mL 试剂 1：28×4mL，试剂 2：14×2.8mL 试剂 1：4×70mL，试剂 2：4×25mL 校准品（冻干粉单水平，选配）：1×1mL 质控品（冻干粉 2 水平，选配）：水平 1：1×1mL；水平 2：1×1mL | 液体 |  | 京械注准20162400084 |  | 12个月 |  | 纸盒 |  | 试剂1 Tris 缓冲液20 mmol/L，pH8.0 试剂2 包被羊抗人D-二聚体多抗的胶乳颗粒液≥1.5 mg/L 校准品（冻干粉）甘露醇20g/L，牛血清白蛋白10g/L，纯化人D-二聚体目标浓度：40mg/L 质控品（冻干粉）甘露醇20g/L，牛血清白蛋白10g/L，纯化人D-二聚体 水平1 目标浓度范围：1mg/L-5mg/L， 水平2 目标浓度范围：6mg/L-14mg/L |  | 用于体外定量测定人血浆中D-二聚体的含量。 |  | 免疫比浊法
00075550 | β2-微球蛋白测定试剂盒(免疫比浊法) |  |  |  | 试剂1:1×40ml，试剂2:1×10ml 试剂1:3×60ml，试剂2:1×45ml 试剂1:9×60ml，试剂2:3×45ml 试剂1:3×80ml，试剂2:1×60ml 试剂1:6×80ml，试剂2:2×60ml 试剂1：2×52mL，试剂2：2×13mL（2×200tests） 试剂1：24×4.6mL，试剂2：12×2.5mL（400tests） 校准品（选配）：1×0.5ml | 试剂1：1×20mL，试剂2：1×5mL 试剂1：1×40ml，试剂2：1×10ml 试剂1：3×60ml，试剂2：1×45ml 试剂1：9×60ml，试剂2：3×45ml 试剂1：3×80ml，试剂2：1×60ml 试剂1：6×80ml，试剂2：2×60ml 试剂1：2×52mL，试剂2：2×13mL 试剂1：24×4.6mL，试剂2：12×2.5mL 试剂1：4×70mL，试剂2：4×19mL 校准品（选配）：1×0.5ml | 试剂1:1×40ml，试剂2:1×10ml 试剂1:3×60ml，试剂2:1×45ml 试剂1:9×60ml，试剂2:3×45ml 试剂1:3×80ml，试剂2:1×60ml 试剂1:6×80ml，试剂2:2×60ml 试剂1：2×52mL，试剂2：2×13mL（2×200tests） 试剂1：24×4.6mL，试剂2：12×2.5mL（400tests） 校准品（选配）：1×0.5ml | 试剂1：1×20mL，试剂2：1×5mL 试剂1：1×40ml，试剂2：1×10ml 试剂1：3×60ml，试剂2：1×45ml 试剂1：9×60ml，试剂2：3×45ml 试剂1：3×80ml，试剂2：1×60ml 试剂1：6×80ml，试剂2：2×60ml 试剂1：2×52mL，试剂2：2×13mL 试剂1：24×4.6mL，试剂2：12×2.5mL 试剂1：4×70mL，试剂2：4×19mL 校准品（选配）：1×0.5ml | 液体 |  | 京械注准20162401375 |  | 12个月 |  | 纸盒 |  | 试剂1 氯化铵缓冲液200mmol/L， pH8.2 PC300 0.95g/L 试剂2 羊抗人β2-微球蛋白抗体胶乳微粒悬液≥1.5mg/L PC300 0.95g/L 校准品（ 液体，单水平）人血清基质β2-微球蛋白 目标浓度8mg/L |  | 用于体外定量测定人血清或人尿液β2-微球蛋白的含量。 |  | 免疫比浊法
00075637 | 总胆汁酸测定试剂盒(循环酶法) |  |  |  | 试剂1:1×30ml，试剂2:1×10ml 试剂1:3×40ml，试剂2:1×40ml 试剂1:3×36ml，试剂2:1×36ml 试剂1:1×60ml，试剂2:1×20ml 试剂1:3×60ml，试剂2:1×60ml 试剂1:9×60ml，试剂2:3×60ml 试剂1:3×80ml，试剂2:1×80ml 试剂1:6×80ml，试剂2:2×80ml 试剂1：2×52ml，试剂2：2×17ml（2×200tests） 试剂1：24×4.5ml，试剂2：12×3.2ml（ 400tests） 试剂1:1×540ml，试剂2:1×180ml 校准品（选配）：1×1ml | 试剂 1：1×30ml，试剂 2：1×10ml 试剂 1：3×40ml，试剂 2：1×40ml 试剂 1：3×36ml，试剂 2：1×36ml 试剂 1：1×60ml，试剂 2：1×20ml 试剂 1：3×60ml，试剂 2：1×60ml 试剂 1：9×60ml，试剂 2：3×60ml 试剂 1：3×80ml，试剂 2：1×80ml 试剂 1：6×80ml，试剂 2：2×80ml 试剂 1：2×52ml，试剂 2：2×17ml 试剂 1：24×4.5ml，试剂 2：12×3.2ml 试剂 1：1×540ml，试剂 2：1×180ml 试剂 1：4×70mL，试剂 2：4×25mL 100测试/盒（试剂 1：1×30mL，试剂 2：1×10mL） 160测试/盒（试剂 1：1×30mL，试剂 2：1×10mL） 640测试/盒（试剂 1：1×30mL，试剂 2：1×10mL） 800测试/盒（试剂 1：3×40mL，试剂 2：1×40mL） 320测试/盒（试剂 1：1×60mL，试剂 2：1×20mL） 400测试/盒（试剂 1：1×60mL，试剂 2：1×20mL） 640测试/盒（试剂 1：1×60mL，试剂 2：1×20mL） 960测试/盒（试剂 1：3×60mL，试剂 2：1×60mL） 1200测试/盒（试剂 1：3×60mL，试剂 2：1×60mL） 1920测试/盒（试剂 1：3×60mL，试剂 2：1×60mL） 2880测试/盒（试剂 1：1×540mL，试剂 2：1×180mL） 550测试/盒（试剂 1：2×52mL，试剂 2：2×17mL） 1900测试/盒（试剂 1：4×70mL，试剂 2：4×25mL） 校准品（选配）：1×1ml | 试剂1:1×30ml，试剂2:1×10ml 试剂1:3×40ml，试剂2:1×40ml 试剂1:3×36ml，试剂2:1×36ml 试剂1:1×60ml，试剂2:1×20ml 试剂1:3×60ml，试剂2:1×60ml 试剂1:9×60ml，试剂2:3×60ml 试剂1:3×80ml，试剂2:1×80ml 试剂1:6×80ml，试剂2:2×80ml 试剂1：2×52ml，试剂2：2×17ml（2×200tests） 试剂1：24×4.5ml，试剂2：12×3.2ml（ 400tests） 试剂1:1×540ml，试剂2:1×180ml 校准品（选配）：1×1ml | 试剂 1：1×30ml，试剂 2：1×10ml 试剂 1：3×40ml，试剂 2：1×40ml 试剂 1：3×36ml，试剂 2：1×36ml 试剂 1：1×60ml，试剂 2：1×20ml 试剂 1：3×60ml，试剂 2：1×60ml 试剂 1：9×60ml，试剂 2：3×60ml 试剂 1：3×80ml，试剂 2：1×80ml 试剂 1：6×80ml，试剂 2：2×80ml 试剂 1：2×52ml，试剂 2：2×17ml 试剂 1：24×4.5ml，试剂 2：12×3.2ml 试剂 1：1×540ml，试剂 2：1×180ml 试剂 1：4×70mL，试剂 2：4×25mL 100测试/盒（试剂 1：1×30mL，试剂 2：1×10mL） 160测试/盒（试剂 1：1×30mL，试剂 2：1×10mL） 640测试/盒（试剂 1：1×30mL，试剂 2：1×10mL） 800测试/盒（试剂 1：3×40mL，试剂 2：1×40mL） 320测试/盒（试剂 1：1×60mL，试剂 2：1×20mL） 400测试/盒（试剂 1：1×60mL，试剂 2：1×20mL） 640测试/盒（试剂 1：1×60mL，试剂 2：1×20mL） 960测试/盒（试剂 1：3×60mL，试剂 2：1×60mL） 1200测试/盒（试剂 1：3×60mL，试剂 2：1×60mL） 1920测试/盒（试剂 1：3×60mL，试剂 2：1×60mL） 2880测试/盒（试剂 1：1×540mL，试剂 2：1×180mL） 550测试/盒（试剂 1：2×52mL，试剂 2：2×17mL） 1900测试/盒（试剂 1：4×70mL，试剂 2：4×25mL） 校准品（选配）：1×1ml | 液体 |  | 京械注准20162401377 |  | 12个月 |  | 纸盒 |  | 试剂1 THIO-NAD 950mg/L 试剂2 NADH 6g/L 3α-HSD ＞12KU/L PC300 0.18g/L 校准品（液体，水基质胆汁酸溶液目标浓度85umol/L |  | 用于体外定量测定人血清总胆汁酸的含量。 |  | 循环酶法
00075491 | 微量白蛋白测定试剂盒（免疫比浊法） |  |  |  | 试剂1：1×40mL，试剂2：1×10mL 试剂1：1×36mL，试剂2：1×9mL 试剂1：3×60mL，试剂2：1×45mL 试剂1：9×60mL，试剂2：3×45mL 试剂1：3×80mL，试剂2：1×60mL 试剂1：6×80mL，试剂2：2×60mL 试剂1：2×50mL，试剂2：2×12.5mL（2×200tests） 试剂1：24×4.6mL，试剂2：12×2.5mL （400tests） 校准品(单水平冻干粉，选配)1×1mL | 试剂 1：1×20mL，试剂 2：1×5mL 试剂 1：1×40mL，试剂 2：1×10mL 试剂 1：1×36mL，试剂 2：1×9mL 试剂 1：3×60mL，试剂 2：1×45mL 试剂 1：9×60mL，试剂 2：3×45mL 试剂 1：3×80mL，试剂 2：1×60mL 试剂 1：6×80mL，试剂 2：2×60mL 试剂 1：2×50mL，试剂 2：2×12.5mL 试剂 1：24×4.6mL，试剂 2：12×2.5mL 试剂 1：4×70mL，试剂 2：4×19mL 校准品(选配)：1×1mL 质控品(选配)：2×1mL | 试剂1：1×40mL，试剂2：1×10mL 试剂1：1×36mL，试剂2：1×9mL 试剂1：3×60mL，试剂2：1×45mL 试剂1：9×60mL，试剂2：3×45mL 试剂1：3×80mL，试剂2：1×60mL 试剂1：6×80mL，试剂2：2×60mL 试剂1：2×50mL，试剂2：2×12.5mL（2×200tests） 试剂1：24×4.6mL，试剂2：12×2.5mL （400tests） 校准品(单水平冻干粉，选配)1×1mL | 试剂 1：1×20mL，试剂 2：1×5mL 试剂 1：1×40mL，试剂 2：1×10mL 试剂 1：1×36mL，试剂 2：1×9mL 试剂 1：3×60mL，试剂 2：1×45mL 试剂 1：9×60mL，试剂 2：3×45mL 试剂 1：3×80mL，试剂 2：1×60mL 试剂 1：6×80mL，试剂 2：2×60mL 试剂 1：2×50mL，试剂 2：2×12.5mL 试剂 1：24×4.6mL，试剂 2：12×2.5mL 试剂 1：4×70mL，试剂 2：4×19mL 校准品(选配)：1×1mL 质控品(选配)：2×1mL | 液体 |  | 京械注准20152401213 |  | 12个月 |  | 纸盒 |  | 试剂1 硼酸盐缓冲液，pH10.0 0.1mmol/L 防腐剂0.95g/L 试剂2 抗人白蛋白胶乳微粒悬液≥1mg/L 防腐剂0.95g/L 校准品（单水平冻干粉，选配） 磷酸盐缓冲液人血清白蛋白靶值范围40 mg/L-60mg/L |  | 本试剂用于体外定量测定人尿液中微量白蛋白的含量。 |  | 免疫比浊法
00077720 | 甘胆酸测定试剂盒（胶乳免疫比浊法） |  |  |  | 试剂1：1×20mL，试剂2：1×5mL 试剂1：1×40mL，试剂2：1×10mL 试剂1：3×40mL，试剂2：1×30mL 试剂1：1×60mL，试剂2：1×15mL 试剂1：3×60mL，试剂2：1×45mL 试剂1：9×60mL，试剂2：3×45mL 试剂1：3×80mL，试剂2：1×60mL 试剂1：6×80mL，试剂2：2×60mL 试剂1：1×540mL，试剂2：1×135mL 试剂1：2×52mL，试剂2：2×13mL（2×200tests） 试剂1：24×4.6mL，试剂2：12×2.5mL（400tests） 校准品(选配)：1×1mL； 质控品(选配)：1×1mL。 | 试剂 1：1×20mL，试剂 2：1×5mL 试剂 1：1×40mL，试剂 2：1×10mL 试剂 1：3×40mL，试剂 2：1×30mL 试剂 1：1×60mL，试剂 2：1×15mL 试剂 1：3×60mL，试剂 2：1×45mL 试剂 1：9×60mL，试剂 2：3×45mL 试剂 1：3×80mL，试剂 2：1×60mL 试剂 1：6×80mL，试剂 2：2×60mL 试剂 1：1×540mL，试剂 2：1×135mL 试剂 1：2×52mL，试剂 2：2×13mL 试剂 1：24×4.6mL，试剂 2：12×2.5mL 试剂 1：4×70mL，试剂 2：4×19mL 100测试/盒（试剂 1：1×20mL，试剂 2：1×5mL） 125测试/盒（试剂 1：1×20mL，试剂 2：1×5mL） 200测试/盒（试剂 1：1×20mL，试剂 2：1×5mL） 600测试/盒（试剂 1：3×40mL，试剂 2：1×30mL） 750测试/盒（试剂 1：3×40mL，试剂 2：1×30mL） 300测试/盒（试剂 1：1×60mL，试剂 2：1×15mL） 375测试/盒（试剂 1：1×60mL，试剂 2：1×15mL） 600测试/盒（试剂 1：1×60mL，试剂 2：1×15mL） 900测试/盒（试剂 1：3×60mL，试剂 2：1×45mL） 1125测试/盒（试剂 1：3×60mL，试剂 2：1×45mL） 1800测试/盒（试剂 1：3×60mL，试剂 2：1×45mL） 2700测试/盒（试剂 1：1×540mL，试剂 2：1×135mL） 520测试/盒（试剂 1：2×52mL，试剂 2：2×13mL） 1780测试/盒（试剂 1：4×70mL，试剂 2：4×19mL） 校准品(选配)：1×1mL 质控品(选配)：1×1mL | 试剂1：1×20mL，试剂2：1×5mL 试剂1：1×40mL，试剂2：1×10mL 试剂1：3×40mL，试剂2：1×30mL 试剂1：1×60mL，试剂2：1×15mL 试剂1：3×60mL，试剂2：1×45mL 试剂1：9×60mL，试剂2：3×45mL 试剂1：3×80mL，试剂2：1×60mL 试剂1：6×80mL，试剂2：2×60mL 试剂1：1×540mL，试剂2：1×135mL 试剂1：2×52mL，试剂2：2×13mL（2×200tests） 试剂1：24×4.6mL，试剂2：12×2.5mL（400tests） 校准品(选配)：1×1mL； 质控品(选配)：1×1mL。 | 试剂 1：1×20mL，试剂 2：1×5mL 试剂 1：1×40mL，试剂 2：1×10mL 试剂 1：3×40mL，试剂 2：1×30mL 试剂 1：1×60mL，试剂 2：1×15mL 试剂 1：3×60mL，试剂 2：1×45mL 试剂 1：9×60mL，试剂 2：3×45mL 试剂 1：3×80mL，试剂 2：1×60mL 试剂 1：6×80mL，试剂 2：2×60mL 试剂 1：1×540mL，试剂 2：1×135mL 试剂 1：2×52mL，试剂 2：2×13mL 试剂 1：24×4.6mL，试剂 2：12×2.5mL 试剂 1：4×70mL，试剂 2：4×19mL 100测试/盒（试剂 1：1×20mL，试剂 2：1×5mL） 125测试/盒（试剂 1：1×20mL，试剂 2：1×5mL） 200测试/盒（试剂 1：1×20mL，试剂 2：1×5mL） 600测试/盒（试剂 1：3×40mL，试剂 2：1×30mL） 750测试/盒（试剂 1：3×40mL，试剂 2：1×30mL） 300测试/盒（试剂 1：1×60mL，试剂 2：1×15mL） 375测试/盒（试剂 1：1×60mL，试剂 2：1×15mL） 600测试/盒（试剂 1：1×60mL，试剂 2：1×15mL） 900测试/盒（试剂 1：3×60mL，试剂 2：1×45mL） 1125测试/盒（试剂 1：3×60mL，试剂 2：1×45mL） 1800测试/盒（试剂 1：3×60mL，试剂 2：1×45mL） 2700测试/盒（试剂 1：1×540mL，试剂 2：1×135mL） 520测试/盒（试剂 1：2×52mL，试剂 2：2×13mL） 1780测试/盒（试剂 1：4×70mL，试剂 2：4×19mL） 校准品(选配)：1×1mL 质控品(选配)：1×1mL | 液体 |  | 京械注准20162400640 |  | 12个月 |  | 纸盒 |  | 试剂1 甘氨酸缓冲液100 mmol/L，pH7.5 试剂2 鼠抗人甘氨酸单克隆抗体胶乳5 g/L 校准品（单水平液体，选配） 磷酸盐缓冲液100 mmol/L，pH7.4 甘胆酸目标浓度：50 mg/L 质控品（单水平液体，选配） 磷酸盐缓冲液100 mmol/L，pH7.4 甘胆酸目标浓度范围：10 mg/L–30 mg/L |  | 用于体外定量测定人血清中甘胆酸的含量。 |  | 胶乳免疫比浊法
00075357 | 免疫球蛋白G测定试剂盒（免疫比浊法） |  |  |  | 1×40mL 1×50mL 1×36mL 4×60mL 12×60mL 4×80mL 8×80mL 2×50mL （2×200tests） 36×4.5mL （400tests） 校准品（单水平，选配）：1×1mL | 1×20mL 1×40mL 1×50mL 1×36mL 4×60mL 12×60mL 4×80mL 8×80mL 2×50mL 36×4.5mL 4×70mL 校准品（单水平，选配）：1×1mL | 1×40mL 1×50mL 1×36mL 4×60mL 12×60mL 4×80mL 8×80mL 2×50mL （2×200tests） 36×4.5mL （400tests） 校准品（单水平，选配）：1×1mL | 1×20mL 1×40mL 1×50mL 1×36mL 4×60mL 12×60mL 4×80mL 8×80mL 2×50mL 36×4.5mL 4×70mL 校准品（单水平，选配）：1×1mL | 液体 |  | 京械注准20152401211 |  | 12个月 |  | 纸盒 |  | 试剂 咪唑缓冲液，pH7.5 0.1mol/L 羊抗人IgG 抗体≥1mg/L 防腐剂0.95g/L 校准品（单水平，选配）人血清基质免疫球蛋白G靶值范围28g /L-36g/L |  | 本试剂用于体外定量测定人血清中免疫球蛋白G 的含量。 |  | 免疫比浊法
00075347 | 免疫球蛋白A测定试剂盒（免疫比浊法） |  |  |  | 1×40mL 1×50mL 1×36mL 4×60mL 12×60mL 4×80mL 8×80mL 2×50mL （2×200tests） 36×4.5mL （400tests） 校准品（单水平，选配）：1×1mL | 1×20mL 1×40mL 1×50mL 1×36mL 4×60mL 12×60mL 4×80mL 8×80mL 2×50mL 36×4.5mL 4×70mL 校准品（单水平，选配）：1×1mL | 1×40mL 1×50mL 1×36mL 4×60mL 12×60mL 4×80mL 8×80mL 2×50mL （2×200tests） 36×4.5mL （400tests） 校准品（单水平，选配）：1×1mL | 1×20mL 1×40mL 1×50mL 1×36mL 4×60mL 12×60mL 4×80mL 8×80mL 2×50mL 36×4.5mL 4×70mL 校准品（单水平，选配）：1×1mL | 液体 |  | 京械注准20152401210 |  | 12个月 |  | 纸盒 |  | 试剂 咪唑缓冲液，pH7.5 0.1mol/L 羊抗人IgA 抗体≥1mg/L 防腐剂0.95g/L 校准品（单水平， 选配）人血清基质免疫球蛋白A靶值范围5.5g/L-6.5g/L |  | 本试剂用于体外定量测定人血清中免疫球蛋白A 的含量。 |  | 免疫比浊法
00074770 | 碱性磷酸酶测定试剂（NPP底物-AMP缓冲液法） |  |  |  | 试剂1：3×40mL，试剂2：1×30mL 试剂1：1×60mL，试剂2：1×15mL 试剂1：3×60mL，试剂2：1×45mL 试剂1：9×60mL，试剂2：3×45mL 试剂1：3×80mL，试剂2：1×60mL 试剂1：6×80mL，试剂2：2×60mL 试剂1：1×540mL，试剂2：1×135mL 试剂1：2×52mL，试剂2：2×13mL（2×200tests） 试剂1：24×4.6mL，试剂2：12×2.5mL（400tests） | 试剂 1：1×20mL，试剂 2：1×5mL 试剂 1：3×40mL，试剂 2：1×30mL 试剂 1：1×60mL，试剂 2：1×15mL 试剂 1：3×60mL，试剂 2：1×45mL 试剂 1：9×60mL，试剂 2：3×45mL 试剂 1：3×80mL，试剂 2：1×60mL 试剂 1：6×80mL，试剂 2：2×60mL 试剂 1：1×540mL，试剂 2：1×135mL 试剂 1：2×52mL，试剂 2：2×13mL 试剂 1：24×4.6mL，试剂 2：12×2.5mL 试剂 1：4×70mL，试剂 2：4×19mL 100测试/盒（试剂 1：1×20mL，试剂 2：1×5mL） 125测试/盒（试剂 1：1×20mL，试剂 2：1×5mL） 200测试/盒（试剂 1：1×20mL，试剂 2：1×5mL） 600测试/盒（试剂 1：3×40mL，试剂 2：1×30mL) 750测试/盒（试剂 1：3×40mL，试剂 2：1×30mL) 300测试/盒（试剂 1：1×60mL，试剂 2：1×15mL） 375测试/盒（试剂 1：1×60mL，试剂 2：1×15mL） 600测试/盒（试剂 1：1×60mL，试剂 2：1×15mL） 900测试/盒（试剂 1：3×60mL，试剂 2：1×45mL） 1125测试/盒（试剂 1：3×60mL，试剂 2：1×45mL） 1800测试/盒（试剂 1：3×60mL，试剂 2：1×45mL） 2700测试/盒（试剂 1：1×540mL，试剂 2：1×135mL) 520测试/盒（试剂 1：2×52mL，试剂 2：2×13mL) 1780测试/盒（试剂 1：4×70mL，试剂 2：4×19mL） | 试剂1：3×40mL，试剂2：1×30mL 试剂1：1×60mL，试剂2：1×15mL 试剂1：3×60mL，试剂2：1×45mL 试剂1：9×60mL，试剂2：3×45mL 试剂1：3×80mL，试剂2：1×60mL 试剂1：6×80mL，试剂2：2×60mL 试剂1：1×540mL，试剂2：1×135mL 试剂1：2×52mL，试剂2：2×13mL（2×200tests） 试剂1：24×4.6mL，试剂2：12×2.5mL（400tests） | 试剂 1：1×20mL，试剂 2：1×5mL 试剂 1：3×40mL，试剂 2：1×30mL 试剂 1：1×60mL，试剂 2：1×15mL 试剂 1：3×60mL，试剂 2：1×45mL 试剂 1：9×60mL，试剂 2：3×45mL 试剂 1：3×80mL，试剂 2：1×60mL 试剂 1：6×80mL，试剂 2：2×60mL 试剂 1：1×540mL，试剂 2：1×135mL 试剂 1：2×52mL，试剂 2：2×13mL 试剂 1：24×4.6mL，试剂 2：12×2.5mL 试剂 1：4×70mL，试剂 2：4×19mL 100测试/盒（试剂 1：1×20mL，试剂 2：1×5mL） 125测试/盒（试剂 1：1×20mL，试剂 2：1×5mL） 200测试/盒（试剂 1：1×20mL，试剂 2：1×5mL） 600测试/盒（试剂 1：3×40mL，试剂 2：1×30mL) 750测试/盒（试剂 1：3×40mL，试剂 2：1×30mL) 300测试/盒（试剂 1：1×60mL，试剂 2：1×15mL） 375测试/盒（试剂 1：1×60mL，试剂 2：1×15mL） 600测试/盒（试剂 1：1×60mL，试剂 2：1×15mL） 900测试/盒（试剂 1：3×60mL，试剂 2：1×45mL） 1125测试/盒（试剂 1：3×60mL，试剂 2：1×45mL） 1800测试/盒（试剂 1：3×60mL，试剂 2：1×45mL） 2700测试/盒（试剂 1：1×540mL，试剂 2：1×135mL) 520测试/盒（试剂 1：2×52mL，试剂 2：2×13mL) 1780测试/盒（试剂 1：4×70mL，试剂 2：4×19mL） | 液体 |  | 京械注准20152401182 |  | 12个月 |  | 纸盒 |  | 试剂1AMP 缓冲液pH10.50 350mmol/L 氯化镁 2.5mmol/L 试剂2 对硝基苯磷酸盐16mmol/L |  | 本试剂用于体外定量测定人血清中碱性磷酸酶的活性。 |  | NPP底物-AMP缓冲液法
00151145 | 一次性使用超滑导尿包 |  |  |  | B-SP-06、B-SP-08、B-SP-10、B-SP-12、B-SP-14、B-SP-16、B-SP-18、B-SP-06S、B-SP-08S、B-SP-10S、B-SP-12S、B-SP-14S、B-SP-16S、B-SP-18S B-FP-06、B-FP-08、B-FP-10、B-FP-12、B-FP-14、B-FP-16、B-FP-18、B-FP-06S、B-FP-08S、B-FP-10S、B-FP-12S、B-FP-14S、B-FP-16S、B-FP-18S | B-SP-06P、B-SP-08P、B-SP-10P、B-SP-12M、B-SP-14M、B-SP-16M、B-SP-18M、B-SP-06PS、B-SP-08PS、B-SP-10PS、B-SP-12MS、B-SP-14MS、B-SP-16MS、B-SP-18MS、B-FP-06P、B-FP-08P、B-FP-10P、B-FP-12M、B-FP-14M、B-FP-16M、B-FP-18M、B-FP-06PS、B-FP-08PS、B-FP-10PS、B-FP-12MS、B-FP-14MS、B-FP-16MS、B-FP-18MS | 超滑PVC导尿包 |  | PVC |  | 川械注准20202140165 |  | 36个月 |  | 涂胶纸塑包装袋 |  | 产品由超滑导尿管、医用检查手套、碘伏棉球/棉签、镊子、配药用注射器（内装无菌水，不得用于注射人体使用）、试管（带塞）和托盘弯盘组成；其中超滑导尿管由PVC导尿管或乳胶导尿管管身涂敷超滑涂层（不含药物、银盐或抗菌成分涂层）制成；超滑涂层由聚乙烯基吡咯烷酮聚合物材料制成。产品经环氧乙烷灭菌，无菌，一次性使用。 产品经过环氧乙烷灭菌无菌，环氧乙烷的残留量小于10μg/g。 | 产品由超滑导尿管、医用检查手套、碘伏棉球/棉签、集尿袋、镊子、配药用注射器（内装无菌水，不得用于注射人体使用）、试管（带塞）、洞巾、无纺布中单、托盘、弯盘和医用纱布组成;其中超滑导尿管由PVC导尿管或乳胶导尿管管身涂覆超滑涂层（不含药物、银盐或抗菌成分涂层）制成;超滑涂层由聚乙烯基吡咯烷酮聚合物材料制成。产品经环氧乙烷灭菌，无菌，一次性使用。 | 产品适用于临床常规导尿使用，其中超滑PVC导尿管不得留置使用，超滑乳胶导尿管留置时间不超过14天。 |  | 1、确认产品包装完好无损，打开包装，检查各配件，用无菌水或生理盐水浸润超滑导尿管不少于60秒，以激活超滑涂层；使用前检查导尿管外观质量管身超滑性能是否符合要求； （注意：管身未浸润激活前，应避免对管身进行弯折动作，不能对球囊导尿管的球囊进行充盈动作，否则会破坏表面亲水涂层。） 2、按手术要求和导尿常规程序进行临床操作。
00020392 | 套管 |  |  |  | 半密封式套管，6x90透明半密封式套管，尖头透明半密封式套管，钝头部分螺纹透明套管，7x90部分螺纹透明套管，7x110部分螺纹透明套管，8.25x90部分螺纹透明套管，7x70部分螺纹透明套管，8.25x70部分螺纹透明套管，8.25x110旋入套管，6x70旋入套管，6x90旋入套管，7x70旋入套管，8.25x70旋入套管，8.25x90凹口旋入套管，8.25x70槽缝套管，5.5x 90槽缝套管，7x70单螺纹透明套管，5.75x70光滑透明套管，5.75x70部分螺纹透明套管，5.75x70扩张锁定套管通道套管，6x20通道套管，6x30通道套管，6x40通道套管，6x50通道套管，8x20通道套管，8x30通道套管，8x40通道套管，8x50通道套管，8x60通道套管，8x90通道套管，10x20通道套管，10x30通道套管，10x40通道套管，10x50 | 部分螺纹套管 5.75x90；部分螺纹套管，8.25x70；旋入套管 6x90；旋入套管 6x70；旋入套管 7x70；部分螺纹套管 7x70；旋入套管 8.25x70；部分螺纹套管；旋入套管，8.25x90 | AR-6565;AR-6507-01;AR-6507-02;AR-6577-09;AR-6577-11;AR-6575-09;AR-6567;AR-6566;AR-6575-11;AR-6535;AR-6545;AR-6570;AR-6530;AR-6540;AR-6530N; AR-6532;AR-6550;AR-6560;AR-6562;AR-6564;AR-6569;AR-6592-06-20;AR-6592-06-30; AR-6592-06-40;AR-6592-06-50;AR-6592-08-20;AR-6592-08-30;AR-6592-08-40;AR-6592-08-50;AR-6592-08-60; AR-6592-08-90;AR-6592-10-20;AR-6592-10-30;AR-6592-10-40;AR-6592-10-50 | AR-6575-09;AR-6566;AR-6545;AR-6535;AR-6570;AR-6567;AR-6530;AR-6575-11;AR-6540 | 聚丙烯 |  | 国械注进20172222270 |  | 5年 |  | 铝塑或特卫强 |  | 一次性使用内窥镜套管是有聚碳酸酯或聚碳酸酯和聚丙烯材料制成的套管和聚碳酸酯材料制成的闭孔器、硅树脂材料制成的密封套管，及不与人体接触的PVC(聚氯乙烯）和HDPE材质的鲁尔接头盖帽，不锈钢接口和C-Flex材质的方喷射保护盖部件组成。经环氧乙烷灭菌。 |  | 适用于关节镜手术时，为用于插入、拔出器械时提供通路。 |  | 适用于关节镜手术时，为用于插入、拔出器械时提供通路。
00105477 | 降钙素原（PCT）定量测定试剂盒（量子点免疫荧光层析法） |  | 金准 |  | 25人份/盒；50人份/盒。 | 卡型：25人份/盒，50人份/盒；卡盒型：25人份/盒。 | 25人份/盒；50人份/盒。 | 卡型：25人份/盒，50人份/盒；卡盒型：25人份/盒。 | 试纸条外壳和试纸条组成 |  | 粤械注准20152400386 |  | 18个月 |  | 铝箔袋 |  | 产品性能：1.最低检出限：0.01 ng／ml；2.线性范围：0.1 ng／ml-100 ng／ml，线性相关系数r≥0.990；3.精密度：批内差：CV≤15％；批间差：CV≤20％；4.准确度（方法学对比）：检测浓度小于10ng／ml时，结果误差在±20％内，检测浓度为10-100ng／ml时，结果误差在±15％内。 主要组成：1.降钙素原（PCT）定量测定试剂盒（量子点免疫荧光层析法）：内含25条、50条单人份检测卡;每人份有检测卡、干燥剂、铝箔袋组成;检测卡由试纸条外壳和试纸条组成;2.试纸条：样品垫、结合垫（固定量子点标记PCT抗体Ⅰ）、层析膜（包被PCT单克隆抗体Ⅱ）、吸水纸、PVC底板;3.吸管：25个/盒，50个/盒;4.说明书一份;5.质控二维码卡一张/质控SD芯片一张。 |  | 本检测试剂盒用于体外定量检测人血清、血浆、静脉全血和末梢血中降钙素原（PCT）的含量。 |  | 检验方法： 在使用此试剂前必须仔细阅读试剂的说明书，需严格按照试剂说明书执行有关操作，否则无法保证可靠的结果。 1准备，检测前将检测卡、样本恢复至室温（15-30℃）,并编号，建议将铝箔袋在恢复室温后再拆封，并在一小时内尽量使用，防止检测卡受潮。 2、质检，确认质控二维码卡/质控SD芯片与检测卡的批号相匹配，进行质控操作（详见仪器使用说明书）。 3、加样，样本为血清、血浆时，吸取100μl血清或血浆样本，垂直滴加至检测卡加样处，开始计时;样本为静脉全血时，分别吸取120μl静脉全血和50μl样本稀释液充分混匀，取140μl垂直滴加到加样处，开始计时;样本为末梢血时，分别吸取30μl末梢血和100μl样本稀释液充分混匀，取100μl垂直滴加到加样处，开始计时。 4、检测，15分钟时按正确方向迅速将检测卡插入金准生物医学工程有限公司KF-Q001-A免疫荧光定量分析仪的卡槽里，按下“检测”键，仪器会自动检测并可打印检测结果。
00066863 | 自粘性软聚硅酮泡沫辅料Mepilex XT | 自粘性软聚硅酮泡沫敷料Mepilex XT |  |  | 10*10cm，15*15cm，5*5cm，12.5*12.5cm,10*21cm,17.5*17.5cm 21*22cm,20*20cm |  | 211100，211300，211015，211110，211210，211310，211410，211400 |  | 软聚硅酮，聚氨酯泡沫，聚氨酯薄膜 |  | 国械注进20183640274 |  | 36个月 |  | 纸塑 |  | 自粘性软聚硅酮泡沫敷料是一种具有吸收性和自粘性的软聚硅酮泡沫敷料，由一层透气并防水的聚氨酯外覆薄膜，一层聚氨酯泡沫吸收垫，一层软聚硅酮伤口接触层组成。一次性使用，环氧乙烷灭菌包装。 |  | 自粘性软聚硅酮泡沫敷料适用于渗出性的急性和慢性伤口。例如腿或足部溃疡，褥疮和外伤伤口，如皮肤撕裂伤和二期愈合伤口。 |  | 1，按正常程序清晰伤口 2，彻底干燥周围皮肤 3，去除离型膜，将具有粘性的一面敷于伤口，避免拉伸 4，对于产品规格不超过12.5*12.5的敷料应覆盖伤口周围干燥的皮肤至少1-2cm，对于规格较大的敷料，应该覆盖周围干燥皮肤至少5cm，
00295384 | 样本释放剂 | 样本释放剂（脂溶性维生素） | [6 empty] | 液体 | [13 empty] | 于2～30℃避光储存，有效期为12个月。开封后于2～8℃储存，有效期30天。在效期的最后1天打开未开封的试剂，开封后于2～8℃储存的试剂仍然能够在30天内有效。
00065298 | 多功能喉罩 |  | 驼人 |  | 3.0#、4.0#、5.0# | Ⅰ型分为1.0、1.5、2.0、2.5、3.0、4.0、5.0；Ⅱ型分为3.0、4.0、5.0；III型分为3.0、4.0、5.0 | 3.0#、4.0#、5.0# | Ⅰ型、Ⅱ型、III型 | 混合 |  | 豫械注准20152660494 | 豫械注准20192080839 | 24个月 |  | 混合 |  | 本产品主要由气囊、通气管、充气管、接头、指示球囊、充气阀、气管插管导向装置、引流腔、喉罩置换芯、固定带组成。产品应无菌。经环氧乙烷灭菌后，环氧乙烷残留量应不大于10μg/g。一次性使用。 | Ⅰ型喉罩由气囊、主体管、充气管、接头、指示球囊、充气阀、气管插管导向装置、喉罩置换芯、固定带组成。Ⅱ型喉罩由气囊、连接件、主体管、三通接头、接头、护帽、排气装置、充气阀、指示球囊、充气管、气管插管导向装置、喉罩置换芯、固定带组成。III型喉罩由气囊、主体管、接头组成。 | 适用于打开并密封上喉部，在进行自主、辅助或控制通气时，在患者体内提供一个气体通道，同时具备对食道和胃内容物的引流作用并且在需要时能经喉罩完成气管插管。 |  | 1、用符合规定的鲁尔外圆锥接头的注射器顶开气阀抽尽喉罩内的气体； 2、将喉罩背尖部涂少量可溶于水（或生理盐水）的润滑剂，一手以握笔式夹住喉罩； 3、将病人的口张开，将喉罩的背尖部于前侧牙齿的后部； 4、用食指辅助喉罩沿硬、软腭向后顺序进入，持续沿头颅方向后压至下咽腔部位，直到感觉有特征性阻力； 5、在易凯食指前用另一手轻轻压住气道导管，以防止喉罩移位； 6、用符合规定的鲁尔外圆锥接头的注射器顶开气阀充气至指示气囊显示压力，置入牙垫，固定位置，保持充气。 | 喉罩插入： 1、在喉罩背肩部涂少量可溶于水的润滑剂，一手以握笔式夹住喉罩；2、将患者的口张开，置喉罩的背肩部于前侧牙齿的后部； 3、用食指辅助喉罩沿硬腭、软腭向后顺序进入，持续沿头颅方向向后压至下咽腔部位直到感觉有特征性阻力为止（提示到达上食管括约肌）；4、在移开食指前用另一只手轻轻压住喉罩，以防喉罩移位； 5、如果插入时提前遇到阻力，建议使用下颚推挤法或者插入同时深旋转；6、喉罩置入成功后，用固定带将喉罩固定。 喉罩拔出：喉罩拔出前应先将配合使用的各器械取下，再将喉罩拔出。配合器械操作： 1、胃管：预期使用胃管引流时，应首先选择适宜规格的胃管，胃管插入前应对喉罩食道引流腔或胃管前端进行润滑，一手持胃管，将胃管从喉罩食道引流腔开口处置入，当胃管置入遇到阻力时可稍微向外拔，再次置入，反复数次仍无法成功置入胃管时应考虑更换其他规格胃管； 2、纤支镜：预期使用纤支镜时，应选择适宜规格的纤支镜，将连接器械取下，暂时中断通气，将纤支镜经喉罩接头插入，快速进行操作，并及时连接器械通气； 3、导引型气管插管：选用适宜的导引形气管插管，充分润滑后经喉罩通气腔盲探插入，或配合纤支镜引导插入，插入到位后利用喉罩置换芯将喉罩移出，保留气管插管并固定，同时用呼末二氧化碳波形证实。 4、呼吸回路：预期和喉罩配合使用的连接器械，其接头应符合YY/T1040.1-2015标准中的规定的15mm内圆锥接头要求，同时在喉罩置入成功后连接该器械进行通气； 5、不同规格喉罩选择与之相配套的器械。
00152997 | 降钙素原/白介素6联合检测试剂（免疫荧光层析法） |  |  |  | 20人份/盒；25人份/盒；50人份/盒；100人份/盒 |  | 袋型 | 袋型、卡盒型 | 化工原料 |  | 豫械注准20212401033 |  | 12个月 |  | 纸盒 |  | 袋型：检测卡（NC膜包被抗体，标记抗体）、样本缓冲液（0.9%氯化钠）、ID卡（内含产品特定批次信息和标准曲线信息）。卡盒型：检测卡（NC膜包被抗体，标记抗体）、样本缓冲液（0.9%氯化钠）。 |  | 本产品用于定量检测人血清、血浆或全血中的降钙素原（PCT)、白介素（IL-6)含量 |  | 1. 试剂准备及配制 1.1 将试剂、样本放置室温（18℃～28℃）平衡至少30min。 1.2 确认ID卡与检测卡批号匹配，读取信息。 2. 实验操作 2.1 打开检测试剂包装，取出检测卡和样本缓冲液并编号。 2.2 样本稀释： 用加样枪吸取40μL样本加入到160µL样本缓冲液中，充分混匀。 2.3 加样： 根据样本类型，在干式荧光免疫分析仪上选择样本类型：“血清/血浆”或“全血” 血清/血浆/全血：吸取60µL稀释后样本加入到检测卡的加样孔中，开始计时。 2.4 检测： “即时测试”：检测卡加样15min后，立即将检测卡插入仪器中，点击测试按钮，系统自动读 卡并显示测试结果。 “标准测试”：检测卡加样后立即插入仪器中，点击测试按钮，系统将自动倒计时，并自动 读卡显示测试结果。 3. 结果分析 结果分析由干式荧光免疫分析仪上内置的相关软件协助完成。 测量的光电信号值可在对应批次的 ID 卡所存储的标准曲线上直接读取样本的浓度值，检测结果 以 ng/mL 为单位。
00096580 | 锁扣带袢钛板套装 |  |  |  | 锁扣带袢钛板套装,3.5mm,远端牵拉，带钛板，锁扣，引线;锁扣带袢钛板套装,3.5mm,近端牵拉, 带钛板，锁扣，引线;锁扣带袢钛板套装,3.5mm,带钛板，锁扣，引线，带量尺;锁扣带袢钛板套装，3.5mm骨-腱-骨,带钛板，锁扣，引线;钛板，8mm;钛板，7mm;锁扣带袢钛板套装，7mm，带钛板，锁扣，引线;锁扣带袢钛板套装，8mm，带钛板，锁扣，引线;钛板，9mm;锁扣带袢钛板套装，9mm，带钛板，锁扣，引线;锁扣;锁扣带袢双钛板，8mm，带钛板，锁扣，引线;锁扣带袢钛板套装，2.6mm, 带钛板，锁扣，引线;锁扣带袢钛板系统带量尺,2.6mm, 带钛板，锁扣，引线;钛板,5mm;全螺纹钛板3.5mm;锁扣带袢韧带连接钛板套装，6.5mm, 带钛板，锁扣，引线;免打结锁扣带袢钛板，6.5mm;锁扣带袢钛板套装，6.5mm, 带钛板，锁扣，引线;锁扣带袢钛板套装,10mm，带钛板，锁扣，引线;锁扣带袢钛板套装.3.5mm,末梢钛板，锁扣，引线;锁扣带袢钛板套装,3.5mm，双钛板，锁扣，引线 | 锁扣带袢钛板套装，3.5mm，远端牵拉，带钛板，锁扣，引线 | AR-1588T;AR-1588RT;AR-1588RTS;AR-1588BTB;AR-1588TB;AR-1588TDB-7;AR-1588TDB-7S;AR-1588TDB-8;AR-1588TDB-9;AR-1588TDB-9S;AR-1588TN;AR-1588TP;AR-8913DS;AR-8914P;AR-8917DS;AR-8920CDS;AR-8926T;AR-8947DS;AR-2257;AR-2258;AR-2264 | AR-1588RTS | 钛合金 |  | 国械注进20173460186 |  | 5年 |  | 铝塑或特卫强 |  | 该产品由钛板，锁扣、引线组成，钛板采用符合GB／T 13810标准规定的TC4ELI钛合金制成，锁扣和尾线为白色3／4号缝线，纯聚乙烯制成，引线为蓝色缝线，纯聚乙稀制成，蓝色染料为D＆C蓝色6号，仅起导引作用。灭菌包装 |  | 适用于前交叉韧带软组织与骨的固定 |  | 适用于前交叉韧带软组织与骨的固定
00093147 | 聚醚醚酮免打结锚钉 |  |  |  | 聚醚醚酮带线锚钉，2.0mmx12mm,带蓝色#1缝线，共一根缝线;聚醚醚酮带线锚钉，2.4mmx12.4mm,带蓝色#2缝线，共一根缝线;聚醚醚酮带线锚钉，3.0mmx12.4mm,带蓝色#2缝线，共一根缝线;聚醚醚酮带线锚钉，3x12.2mm,带#2蓝色缝线和黑白缝线，共两根缝线;聚醚醚酮免打结锚钉，3.0 x 12.7 mm;聚醚醚酮带线锚钉，3.0 x 12.4 mm,带#2蓝色缝线，共一根缝线;聚醚醚酮带线锚钉，4.5mmx14mm;聚醚醚酮带线锚钉，4.5mmx14mm,带#2蓝色缝线和黑白缝线，共两根缝线;聚醚醚酮带线锚钉，5.5 x 14.7mm，带两根#2蓝色缝线;聚醚醚酮带线锚钉，5.5mmx14.7mm，带#2蓝色缝线，共一根缝线;聚醚醚酮带线锚钉，5.5mmx14.7mm;聚醚醚酮带线锚钉，5.5mmx14.7mm，带#2蓝色缝线和黑白缝线，共两根缝线;聚醚醚酮带线锚钉，5.5mmx14.7mm，带两根#2蓝色缝线，一根#2黑白缝线，共三根缝线;聚醚醚酮带线锚钉，6.5mmx14.7mm，带#2蓝色缝线和#2黑白缝线，共两根缝线;聚醚醚酮免打结锚钉，2.5 x 8mm;聚醚醚酮免打结锚钉，2.9 x 15.5mm;聚醚醚酮免打结锚钉，3.5 x 19.5mm;聚醚醚酮免打结锚钉，4.5 x 24mm;聚醚醚酮免打结锚钉，4.5 x 28mm;聚醚醚酮免打结锚钉，2.9 x 15.5mm;聚醚醚酮免打结锚钉，3.5 x 19.5mm;聚醚醚酮免打结锚钉，3.5 x 15.8mm;聚醚醚酮免打结锚钉，4.75 x 19.1mm;聚醚醚酮免打结锚钉，4.75 x 24.5mm;聚醚醚酮免打结锚钉，5.5 x 20mm;聚醚醚酮免打结锚钉，5.5 x 19.1mm;聚醚醚酮免打结锚钉，5.5 x 24.5mm;聚醚醚酮带线锚钉，2.0mmx12mm,带蓝色#1缝线，共一根缝线;聚醚醚酮带线锚钉，2.4mmx12.4mm,带蓝色#2缝线，共一根缝线;聚醚醚酮带线锚钉，3.0mmx12.4mm,带蓝色#2缝线，共一根缝线;聚醚醚酮带线锚钉，3x12.2mm,带#2蓝色缝线和黑白缝线，共两根缝线;聚醚醚酮免打结锚钉，3.0 x 12.7 mm;聚醚醚酮带线锚钉，3.0 x 12.4 mm,带#2蓝色缝线，共一根缝线;聚醚醚酮带线锚钉，4.5mmx14mm;聚醚醚酮带线锚钉，4.5mmx14mm,带#2蓝色缝线和黑白缝线，共两根缝线;聚醚醚酮带线锚钉，5.5 x 14.7mm，带两根#2蓝色缝线;聚醚醚酮带线锚钉，5.5mmx14.7mm，带#2蓝色缝线，共一根缝线;聚醚醚酮带线锚钉，5.5mmx14.7mm;聚醚醚酮带线锚钉，5.5mmx14.7mm，带#2蓝色缝线和黑白缝线，共两根缝线;聚醚醚酮带线锚钉，5.5mmx14.7mm，带两根#2蓝色缝线，一根#2黑白缝线，共三根缝线;聚醚醚酮带线锚钉，6.5mmx14.7mm，带#2蓝色缝线和#2黑白缝线，共两根缝线;聚醚醚酮免打结锚钉，2.5 x 8mm;聚醚醚酮免打结锚钉，2.9 x 15.5mm;聚醚醚酮免打结锚钉，3.5 x 19.5mm;聚醚醚酮免打结锚钉，4.5 x 24mm;聚醚醚酮免打结锚钉，4.5 x 28mm;聚醚醚酮免打结锚钉，2.9 x 15.5mm;聚醚醚酮免打结锚钉，3.5 x 19.5mm;聚醚醚酮免打结锚钉，3.5 x 15.8mm;聚醚醚酮免打结锚钉，4.75 x 19.1mm;聚醚醚酮免打结锚钉，4.75 x 24.5mm;聚醚醚酮免打结锚钉，5.5 x 20mm;聚醚醚酮免打结锚钉，5.5 x 19.1mm;聚醚醚酮免打结锚钉，5.5 x 24.5mm | 聚醚醚酮免打结锚钉，2.9 x 15.5mm | AR-1934PF-20;AR-1934PF-24;AR-1934PS;AR-1934PS-2;AR-1938PS;AR-1935PS;AR-1927PNF-45;AR-1927PSF-45;AR-1927PF-2;AR-1927PFC;AR-1927PNF;AR-1927PSF;AR-1927PSF-3;AR-1927PSF-65;AR-8825P;AR-1923PS;AR-1926PS;AR-1922PS;AR-1922PSM;AR-1923PHS;AR-1926PHS;AR-2325PSLC;AR-2324PSLC;AR-2324PSLM;AR-2323PSL;AR-2323PSLC;AR-2323PSLM;AR-1934PF-20-1;AR-1934PF-24-1;AR-1934PS-1;AR-1934PS-2-1;AR-1938PS-1;AR-1935PS-1;AR-1927PNF-45-1;AR-1927PSF-45-1;AR-1927PF-2-1;AR-1927PFC-1;AR-1927PNF-1;AR-1927PSF-1;AR-1927PSF-3-1;AR-1927PSF-65-1;AR-8825P-1;AR-1923PS-1;AR-1926PS-1;AR-1922PS-1;AR-1922PSM-1;AR-1923PHS-1;AR-1926PHS-1;AR-2325PSLC-1;AR-2324PSLC-1;AR-2324PSLM-1;AR-2323PSL-1;AR-2323PSLC-1;AR-2323PSLM-1 | AR-1923PS-1 | 聚醚醚酮 |  | 国械注进20183462075 |  | 5年 |  | 铝塑或特卫强 |  | 该产品由一系列用于运动医学手术的骨锚钉组成，包括Corksrew，Pushlock和Swivelock，由符合YY/T 0660标准要求的PEEK optima LT1聚醚醚酮材料制成，所带缝线由超高分子量聚乙烯材料制成，缝线的蓝色染料为符合21 CFR 74.3106 D&C要求的蓝色六号，黑色染料为符合21 CFR 73.1410要求的logwood extract。灭菌包装。 |  | 用于如下软组织固定： 肩：旋转肩袖固定，肩关节撕脱性损伤，SLAP损伤修复，二头肌，肩峰-锁骨修复，三角肌修复，关节囊重建。 髋：关节囊修复术及髋臼盂唇修复术。 膝：前交叉韧带重建，中交叉韧带重建，后交叉韧带重建，半月板肌腱修复，胫骨带重建。 |  | 用于如下软组织固定： 肩：旋转肩袖固定，肩关节撕脱性损伤，SLAP损伤修复，二头肌，肩峰-锁骨修复，三角肌修复，关节囊重建。 髋：关节囊修复术及髋臼盂唇修复术。 膝：前交叉韧带重建，中交叉韧带重建，后交叉韧带重建，半月板肌腱修复，胫骨带重建。
00291836 | 乙型肝炎病毒核心抗体测定试剂盒（直接化学发光法） | 乙型肝炎病毒核心抗体检测试剂盒（直接化学发光法） | [6 empty] | 液体 | [13 empty] | 本试剂盒存放于2~8℃，有效期为12个月。
00105536 | 降钙素原/白介素6（PCT/IL-6）二联检测试剂盒（量子点免疫荧光层析法） |  | 金准 |  | 25人份/盒；50人份/盒 | 卡型：25人份/盒，50人份/盒；卡盒型：25人份/盒 | 25人份/盒；50人份/盒 | 卡型：25人份/盒，50人份/盒；卡盒型：25人份/盒 | 检测卡由试纸条外壳和试纸条组成 |  | 粤械注准20172401871 |  | 18个月 |  | 铝箔袋 |  | 性能指标：1 外观:试剂卡外观应平整，材料应粘着牢固，各组分齐全，卡壳固定紧密。2准确度：降钙素原（PCT）检测浓度小于10ng/ml时，结果误差应在±20.0%内；检测浓度为10-100ng/ml时，结果误差应在±15.0%内。白介素6（IL-6）检测浓度小于500pg/ml时，结果误差应在±20.0%内；检测浓度为500-4 000pg/ml时，结果误差应在±15.0%内。3 线性范围：PCT线性范围为0.1-100ng/ml，其线性相关系数r≥0.990。IL-6线性范围为10-4 000pg/ml，其线性相关系数r≥0.990。4最低检测限：对PCT空白参考品进行测定，最低检出限应不高于0.01ng/ml。对IL-6空白参考品进行测定，最低检出限应不高于2pg/ml。5 精密度（重复性）5.1批内精密度：当PCT检测浓度为0.15-3ng/ml时，CV≤10.0%；当检测浓度小于0.15ng/ml、大于3ng/ml时，CV≤15.0%；：当IL-6检测浓度为100-500pg/ml时，CV≤10.0%；当检测浓度小于100pg/ml、大于500pg/ml时，CV≤15.0%。5.2 批间精密度：随机抽取连续三个批号的试剂卡，分别测定浓度为0.1ng/ml、2ng/ml、100ng/ml的PCT参考品和50pg/ml、250pg/ml、2 000pg/ml的IL-6参考品，其变异系数CV≤15.0%。6 移行速度：液体移行速度应不低于10mm/min。 结构与组成：降钙素原/白介素6（PCT/IL-6）二联检测试剂盒（量子点免疫荧光层析法）由检测卡和SD芯片组成。检测卡由试纸条外壳和试纸条组成，试纸条由样品垫、结合垫（固定有量子点标记的PCT、IL-6鼠抗人单克隆抗体I）、NC膜（检测线包被有PCT、IL-6鼠抗人单克隆抗体Ⅱ,质控线包被有兔抗鼠IgG抗体）、吸水纸和PVC底板组成。 |  | 本检测试剂盒用于体外定量检测人血清、血浆或全血、末梢血中降钙素原（PCT）、白介素6（IL-6）含量。 |  | 使用方法：在使用此试剂前必须仔细阅读试剂的说明书，需严格按照试剂说明书执行有关操作，否则无法保证可靠的结果。 样本分析 （1）准备：检测前将检测卡、样本恢复至室温（15-30℃），并编号，建议将铝箔袋在恢复室温后再拆封，并在一小时内尽量使用，防止检测卡受潮。 （2）校准：确认SD芯片与检测卡的批号相匹配，导入SD芯片中的信息，进行校准操作（详见仪器使用说明书）。 （3）加样：血清、血浆样本：取100μl血清或血浆样本垂直滴加在检测卡的加样孔中，开始计时。 全血样本：取100μl全血样本，加入100μl样本稀释液中，混匀后，取100μl混合液垂直滴加在检测卡的加样孔中，开始计时。 末梢血样本：取20μl末梢血样本，加入100μl样本稀释液中，混匀后，全部混合液垂直滴加在检测卡的加样孔中，开始计时。 （4）检测：18分钟时立即使用仪器进行检测。
00109790 | 乙型肝炎病毒表面抗体测定试剂盒（时间分辨荧光免疫法） |  |  |  | 96人份/盒（半自动）、96人份/盒（全自动） |  | 96人份/盒（半自动）、96人份/盒（全自动） |  | 复合材质 |  | 国械注准20143402227 |  | 12个月 |  | 医用纸盒 |  | "96人份/盒(半自动):抗-HBs定标品A、抗-HBs定标品B、抗-HBs定标品C、抗-HBs定标品D、抗-HBs定标品E、抗-HBs定标品F、抗-HBs标记物、抗-HBs浓缩洗液、抗-HBs实验缓 冲液、抗-HBs增强液、抗-HBs微孔反应板、封片、吸头、自 封袋。96人份/盒(全自动):抗-HBs定标品A、抗-HBs定标品B、抗-HBs定标品C、抗-HBs定标品D、抗-HBs定标品E、抗-HBs定标品F、抗-HBs标记物、抗-HBs实验缓冲液、抗-HBs微孔反应板、封片、自封袋(具体内容详见说明书)" |  | 该产品用于定量检测血清标本中的乙型肝炎病毒表面抗体(抗-HBs)。 |  | "【检验方法】（简易操作流程指南见附表） 一、半自动试剂盒检验方法（简易操作流程见附表） 1 试剂准备 ① 微孔反应板：将试剂及所需数量的微孔反应板条平衡至室温（20～25℃）。余下的微孔板条及时置入自封袋密闭并于2～8℃保存。 ②洗涤液：将40 mL浓缩洗液和960 mL纯化水在干净的容器中混合，作为工作洗涤液备用。纯化水敬请用户自备。 ③标记物工作液：使用前30 min内配制，将HBeAg标记物与实验缓冲液按体积比1:50加进洁净的一次性容器中并混匀，当次试验用完。 2 试验操作 ① 吸取100 µL的HBeAg校准品或待测样本依次加入微孔反应板的微孔中，加贴封片。一般情况，校准品至少做2孔的复孔。建议待测样本作复孔检测。 ② 微孔反应板条在室温下，用振荡器缓慢振荡孵育1小时 ③ 第一步孵育结束后，小心将封片揭下并弃掉，用洗板机洗涤4次，拍干。 ④ 向每孔中加入100 µL已配好的标记物工作液，加贴封片。 ⑤ 微孔反应板条在室温下，用振荡器缓慢振荡孵育1小时。 ⑥ 第二步孵育结束后，小心将封片揭下并弃掉，用洗板机洗涤6次，拍干。 ⑦ 向每孔中加入增强液100 µL。 ⑧ 微孔反应板条于室温下缓慢振荡5分钟后上机检测，在30分钟内完成检测。 二、全自动试剂盒检验方法（简易操作流程见附表） 1 试剂准备 ① 微孔反应板：将试剂及所需数量的微孔反应板条平衡至室温（20～25℃）。余下的微孔板条及时置入自封袋密闭并于2～8℃保存。 ② 洗涤液：将浓缩洗液用纯化水在干净的容器中按体积比1:25倍稀释，混匀，作为工作洗涤液备用。纯化水敬请用户自备。 ③ 标记物工作液：将HBeAg标记物与实验缓冲液按体积比1:20加进洁净的一次性容器中并混匀，当次试验用完。 2 试验操作 ① 吸取100 µL的HBeAg校准品或待测样本依次加入微孔反应板的微孔中。一般情况，校准品至少做2孔的复孔。建议待测样本作复孔检测。 ② 微孔反应板条在室温下，用振荡器缓慢振荡孵育1小时 ③ 第一步孵育结束后，用洗板机洗涤4次。 ④ 向每孔中加入100 µL已配好的标记物工作液。 ⑤ 微孔反应板条在室温下，用振荡器缓慢振荡孵育1小时。 ⑥ 第二步孵育结束后，用洗板机洗涤6次。 ⑦ 向每孔中加入增强液100 µL。 ⑧ 微孔反应板条于室温下缓慢振荡5分钟后上机检测，在30分钟内完成检测。 "
00060017 | 多糖纤维素医用胶 | 羧甲基纤维素钠液体敷料 |  |  | 30mL、50mL、60mL、80mL、100mL、200mL |  | 30mL、50mL、60mL、80mL、100mL、200mL |  | 羧甲基纤维素钠 |  | YZB/苏0284-2015 多糖纤维素医用胶 | YZB/苏0284-2015 | 24个月 |  | 玻璃瓶 |  | 由符合中华人民共和国药典2010板标准的羧甲基纤维素钠（6.0%）和由符合中华人民共和国药典2010板标准的纯化水（94%）组成。 | 由符合中华人民共和国药典2020板标准的羧甲基纤维素钠（6.0%）和由符合中华人民共和国药典2020板标准的纯化水（94%）组成。 | 用于人体皮肤及创面上皮组织的辅助修复，能对人体皮肤及创面上皮组织起到润滑隔离及生物屏障作用。 |  | 直接冲洗或用无菌纱布浸润本品覆盖、涂抹、湿敷。以浸润、润浸整个区域为合适量，一般每次50ml至500ml或遵医嘱。
00055379 | 一次性使用密闭式吸痰管 |  | 麻龙 |  | 2.0mm（6Fr）；2.7mm（8Fr）；3.3mm（10Fr）；4.0mm（12Fr）；4.7mm（14Fr）；5.3mm（16Fr） | 1.7mm（5Fr）；2.0mm（6Fr）；2.7mm（8Fr）；3.3mm（10Fr）；4.0mm（12Fr）；4.7mm（14Fr）；5.3mm（16Fr） | 标准型、长效型 |  | 聚丙烯树脂、聚碳酸酯、聚氨酯（TPU）、不锈钢 |  | 苏械注准20182660746 |  | 36个月 |  | 纸塑 |  | 一次性使用封闭式吸痰管分为标准型和长效型，根据吸痰管大小分为2.0mm（6Fr）、2.7mm（8Fr）、3.3mm（10Fr）、4.0mm（12Fr）、4.7mm（14Fr）、5.3mm（16Fr）；标准型由病人端单元（包括接口套、四通、阀体座、清洗单元、滑板、旋转接头、旋转接头套、密封垫、前嘴锁母、前嘴、密封套、卡箍）、吸痰管单元（包括吸痰管、薄膜）、机器端单元（包括后嘴、阀芯、老管座体、老弹簧、管帽嘴）组成；吸痰管、清洗单元采用符合GB15593-1995的聚氯乙烯材质制成，四通、前嘴、后嘴、卡箍、底盖、底座帽芯/阀芯、座体帽/管帽嘴、新管体座/老管体座由聚碳酸酯材质制成，接口套、旋转接头采用符合YY/T0242-2007的聚丙烯树脂制成，滑板由聚碳酸酯和符合YY/T0242-2007的聚丙烯树脂制成，薄膜由聚氨酯（TPU）材质制成，老弹簧/新弹簧采用制造医疗器械用不锈钢（牌号：06Cr19Ni10）材质制成；产品经确认过的环氧乙烷灭菌，产品应无菌。 | 一次性使用密闭式吸痰管标准型由吸痰管单元(包括吸痰管、薄膜)、病人端单元(包括清洗单元、加药装置、四通、垫片、前嘴、卡箍)、机器端单元(包括底盖、短弹簧、管体座、黑色密封套、底座帽芯、座体帽)、后嘴、分离夹、管嘴帽、尾部透明管组成;长效型由吸痰管单元(包括吸痰管、薄膜)、病人端单元(包括清洗单元、加药装置、四通、滑板、前嘴锁母、垫片、前嘴、卡箍)、机器端单元(包括底盖、短弹簧、管体座、黑色密封套、底座帽芯、座体帽)、后嘴、分离夹、管嘴帽、尾部透明管组成;产品以无菌状态提供，经环氧乙烷灭菌，一次性使用。 | 一次性使用气管插管供临床麻醉或急救时建立人工气道用。 | 与真空负压系统或设备连接，供呼吸道吸引痰液用。 | 1、根据患者选择合适的吸痰管规格（管径、长度等）； 2、T形三通转换接头端与气管插管（或气管切开插管）连接，管路接头与麻醉呼吸回路连接，连接管 接头与负压连接管和负压吸引装置连接；非冲洗时用管帽关闭冲洗液入口； 3、冲洗时输液器与无菌生理盐水袋/瓶连接，末端与冲洗液口连接； 4、吸痰时打开负压吸引装置开关，调节负压值在-80至-120mmHg（-10.7至-15.9kPa）； 5、一手拇指抬起放松负压阀，另一手持吸痰管缓慢插入气管插管至所需深度；此时拇指按压负压阀 边旋转边吸引边向上提吸痰管，退管至黑色指示线以上； 6、吸痰后拇指拇指按压负压阀，开放生理盐水冲洗吸痰管； 7、冲洗完毕，先关闭生理盐水，再放松负压阀； 8、关闭负压吸引装置，处理用物，做好记录； 9、标准型密闭式吸痰管建议每日更换1次，长效型建议每72小时更换1次，无菌生理盐水袋/瓶每24h更换1次； 10、气管插管用吸痰管长度600mm，适用于口腔插管或鼻腔插管；气管切开插管的吸痰管的长度为 300mm； 11、成人吸痰压力最高不超过150mmHg，婴幼儿吸痰压力为80-100mmHg，实际吸痰时间建议不超过15s。
00109831 | 乙型肝炎病毒e抗原测定试剂盒（时间分辨荧光免疫法） |  |  |  | 96测试/盒（半自动仪器专用）、96测试/盒（全自动仪器专用） |  | 96测试/盒（半自动仪器专用）、96测试/盒（全自动仪器专用） |  | 复合材质 |  | 国械注准20173400287 |  | 12个月 |  | 医用纸盒 |  | 96测试半自动试剂盒：乙型肝炎病毒e抗原(HBeAg)校准品A、乙型肝炎病毒e抗原(HBeAg)校准品B、乙型肝炎病毒e抗原(HBeAg)校准品C、乙型肝炎病毒e抗原(HBeAg)校准品D、乙型肝炎病毒e抗原(HBeAg)校准品E、乙型肝炎病毒e抗原(HBeAg)校准品F、乙型肝炎病毒e抗原(HBeAg)标记物、浓缩洗液、乙型肝炎病毒e抗原(HBeAg)实验缓冲液、增强液、乙型肝炎病毒e抗原(HBeAg)微孔反应板、自封袋、封片纸、200111吸嘴。96测试全自动试剂盒：乙型肝炎病毒e抗原(HBeAg)校准品A、乙型肝炎病毒e抗原(HBeAg)校准品B、乙型肝炎病毒e抗原(HBeAg)校准品C、乙型肝炎病毒e抗原(HBeAg)校淮品D、乙型肝炎病毒e抗原(HBeAg)校准品E、乙型肝炎病毒e抗原(HBeAg)校准品F、乙型肝炎病毒e抗原(HBeAg)标记物、乙型肝炎病毒e抗原(HBeAg)微孔反应板、乙型肝炎病毒e抗原(HBeAg)实验缓冲液、自封袋。（具体内容详见产品说明书） |  | 用于定量检测血清样本中的乙型肝炎病毒e抗原(HBeAg)的含量。 |  | "【检验方法】（简易操作流程指南见附表） 一、半自动试剂盒检验方法（简易操作流程见附表） 1 试剂准备 ① 微孔反应板：将试剂及所需数量的微孔反应板条平衡至室温（20～25℃）。余下的微孔板条及时置入自封袋密闭并于2～8℃保存。 ②洗涤液：将40 mL浓缩洗液和960 mL纯化水在干净的容器中混合，作为工作洗涤液备用。纯化水敬请用户自备。 ③标记物工作液：使用前30 min内配制，将HBeAg标记物与实验缓冲液按体积比1:50加进洁净的一次性容器中并混匀，当次试验用完。 2 试验操作 ① 吸取100 µL的HBeAg校准品或待测样本依次加入微孔反应板的微孔中，加贴封片。一般情况，校准品至少做2孔的复孔。建议待测样本作复孔检测。 ② 微孔反应板条在室温下，用振荡器缓慢振荡孵育1小时 ③ 第一步孵育结束后，小心将封片揭下并弃掉，用洗板机洗涤4次，拍干。 ④ 向每孔中加入100 µL已配好的标记物工作液，加贴封片。 ⑤ 微孔反应板条在室温下，用振荡器缓慢振荡孵育1小时。 ⑥ 第二步孵育结束后，小心将封片揭下并弃掉，用洗板机洗涤6次，拍干。 ⑦ 向每孔中加入增强液100 µL。 ⑧ 微孔反应板条于室温下缓慢振荡5分钟后上机检测，在30分钟内完成检测。 二、全自动试剂盒检验方法（简易操作流程见附表） 1 试剂准备 ① 微孔反应板：将试剂及所需数量的微孔反应板条平衡至室温（20～25℃）。余下的微孔板条及时置入自封袋密闭并于2～8℃保存。 ② 洗涤液：将浓缩洗液用纯化水在干净的容器中按体积比1:25倍稀释，混匀，作为工作洗涤液备用。纯化水敬请用户自备。 ③ 标记物工作液：将HBeAg标记物与实验缓冲液按体积比1:20加进洁净的一次性容器中并混匀，当次试验用完。 2 试验操作 ① 吸取100 µL的HBeAg校准品或待测样本依次加入微孔反应板的微孔中。一般情况，校准品至少做2孔的复孔。建议待测样本作复孔检测。 ② 微孔反应板条在室温下，用振荡器缓慢振荡孵育1小时 ③ 第一步孵育结束后，用洗板机洗涤4次。 ④ 向每孔中加入100 µL已配好的标记物工作液。 ⑤ 微孔反应板条在室温下，用振荡器缓慢振荡孵育1小时。 ⑥ 第二步孵育结束后，用洗板机洗涤6次。 ⑦ 向每孔中加入增强液100 µL。 ⑧ 微孔反应板条于室温下缓慢振荡5分钟后上机检测，在30分钟内完成检测。 "
00077806 | 超氧化物歧化酶测定试剂盒（邻苯三酚底物法) |  |  |  | 试剂1：1×15mL，试剂2：1×5mL 试剂1：1×45mL，试剂2：1×15mL 试剂1：3×40mL，试剂2：1×40mL 试剂1：1×60mL，试剂2：1×20mL 试剂1：3×60mL，试剂2：1×60mL 试剂1：9×60mL，试剂2：3×60mL 试剂1：3×80mL，试剂2：1×80mL 试剂1：6×80mL，试剂2：2×80mL 试剂1：1×540mL，试剂2：1×180mL 试剂1：2×52mL，试剂2：2×17mL（2×200tests） 试剂1：24×4.5mL，试剂2：12×3.2mL（400tests） 校准品（选配）：1×1mL； 质控品（选配）：水平1：1×1mL，水平2：1×1mL。 | 试剂 1：1×15mL，试剂 2：1×5mL 试剂 1：1×45mL，试剂 2：1×15mL 试剂 1：3×40mL，试剂 2：1×40mL 试剂 1：1×60mL，试剂 2：1×20mL 试剂 1：3×60mL，试剂 2：1×60mL 试剂 1：9×60mL，试剂 2：3×60mL 试剂 1：3×80mL，试剂 2：1×80mL 试剂 1：6×80mL，试剂 2：2×80mL 试剂 1：1×540mL，试剂 2：1×180mL 试剂 1：2×52mL，试剂 2：2×17mL 试剂 1：24×4.5mL，试剂 2：12×3.2mL 试剂 1：4×70mL，试剂 2：4×25mL 校准品（选配）：1×1mL 质控品（选配）：水平 1：1×1mL，水平 2：1×1mL | 试剂1：1×15mL，试剂2：1×5mL 试剂1：1×45mL，试剂2：1×15mL 试剂1：3×40mL，试剂2：1×40mL 试剂1：1×60mL，试剂2：1×20mL 试剂1：3×60mL，试剂2：1×60mL 试剂1：9×60mL，试剂2：3×60mL 试剂1：3×80mL，试剂2：1×80mL 试剂1：6×80mL，试剂2：2×80mL 试剂1：1×540mL，试剂2：1×180mL 试剂1：2×52mL，试剂2：2×17mL（2×200tests） 试剂1：24×4.5mL，试剂2：12×3.2mL（400tests） 校准品（选配）：1×1mL； 质控品（选配）：水平1：1×1mL，水平2：1×1mL。 | 试剂 1：1×15mL，试剂 2：1×5mL 试剂 1：1×45mL，试剂 2：1×15mL 试剂 1：3×40mL，试剂 2：1×40mL 试剂 1：1×60mL，试剂 2：1×20mL 试剂 1：3×60mL，试剂 2：1×60mL 试剂 1：9×60mL，试剂 2：3×60mL 试剂 1：3×80mL，试剂 2：1×80mL 试剂 1：6×80mL，试剂 2：2×80mL 试剂 1：1×540mL，试剂 2：1×180mL 试剂 1：2×52mL，试剂 2：2×17mL 试剂 1：24×4.5mL，试剂 2：12×3.2mL 试剂 1：4×70mL，试剂 2：4×25mL 校准品（选配）：1×1mL 质控品（选配）：水平 1：1×1mL，水平 2：1×1mL | 液体 |  | 京械注准20162401007 |  | 12个月 |  | 纸盒 |  | 试剂1 磷酸盐缓冲液100mmol/L，pH6.8 试剂2 邻苯三酚1mmol/L 校准品（选配） 单水平冻干粉，磷酸盐缓冲液100mmol/L，pH6.8 超氧化物歧化酶目标浓度：150U/mL 质控品水平1（选配） 冻干粉，磷酸盐缓冲液100mmol/L，pH6.8 超氧化物歧化酶目标浓度范围：70U/mL -130 U/mL 质控品水平2（选配） 冻干粉，磷酸盐缓冲液100mmol/L，pH6.8 超氧化物歧化酶目标浓度范围：150U/mL-250 U/mL |  | 用于体外定量测定人血清中的超氧化物歧化酶的含量。 |  | 邻苯三酚底物法
00158610 | 冷敷凝胶 | 医用退热凝胶 | 昱晟 |  | BK-LFA型、BK-LFB型 |  | 5g、10g、20g、30g、50g、100g |  | / |  | 豫三械备20200011号 |  | 24个月 |  | 高分子材料 |  | 由降温物质和各种形式的外套及固定器具组成。降温物质不应含有发挥药理学、免疫学或者代谢作用的成分。 | 本产品由降温物质（甘油、水、卡波姆制成）和涂抹瓶组成。降温物质不应含有发挥药理学、免疫学或者代谢作用的成分。 | 用于人体物理退热、体表面特定部位的降温。仅用于闭合性软组织。 | 用于发热患者的局部降温。仅用于体表完整皮肤。 | 外用。1)、请仔细阅读说明。使用前清洁使用部位皮肤。 2)、将冷敷凝胶敷于需要物理退热降温，闭合性软组织冷敷理疗部位。 | 外用。1)、使用前清洁使用部位皮肤。 2)、将医用退热凝胶敷于需要物理退热降温、冷敷理疗部位。
00109784 | 葡萄糖-6-磷酸脱氢酶测定试剂盒（荧光比值法） |  |  |  | 96人份/盒（半自动）、96人份/盒（全自动）、480人份/盒（半自动）、480人份/盒（全自动） |  | 96人份/盒（半自动）、96人份/盒（全自动）、480人份/盒（半自动）、480人份/盒（全自动） |  | 复合材质 |  | 国械注准20173400272 |  | 12个月 |  | 医用纸盒 |  | 葡萄糖-6-磷酸二钠(G-6-P)底物试剂（冻干粉）、6-磷酸葡萄糖酸磷酸三钠(6-PG)底物试剂（冻干粉）、铜试剂、葡萄糖-6-磷酸脱氢酶（G6PD）质控品（C1 阳性、C2 阴性）、底物复溶试剂和白色反应板。（具体内容详见产品说明书） |  | 该产品用于定性分析新生儿足跟血滤纸干血片样本中葡萄糖-6-磷酸脱氢酶。 |  | "【检验方法】 1 .试剂准备 ①底物的复溶：每瓶加16mL底物复溶试剂，混匀，静置不少于20分钟； ② 铜试剂的冷却：试剂使用前须放入2～8℃冰箱中冷却备用。 2 .检验操作 ① 加样：用打孔钳从样品滤纸干血片中打下直径约为 3mm（1/8 inch）的样本两份(打下纸片须被血液浸透)，并依次分别加入G6PD和6PGD测试的空白微孔中，每孔一片，一一对应。控制打孔的一致性，使纸片尽量一致。 ② 加入底物：向检测G6PD荧光值的微孔中加入复溶好的G6PD底物试剂150µl；向检测6PGD荧光值的微孔中加入复溶好的6PGD底物试剂150µl并加贴封片。 ③ 孵育：在室温下，缓慢振荡30分钟。 ④ 加入铜试剂：孵育完成后，立即加入150µL/孔冷的铜试剂工作液（刚从冰箱取出，不复温），混匀。 ⑤ 检 测：使用对应的程序进行检测，检测工作在15分钟内完成（激发波长355nm，发射波长460nm）。 ⑥ 检验结果计算：通过TAKEEN®系列荧光免疫分析仪、TALENT-STAR型多功能荧光分析仪、芬兰Anilabsystems公司生产的FLUOROSKAN®荧光读数仪、PerkinElmer 公司生产的荧光免疫分析仪（1420 Victor2 D，Multilabel Counter）或者AutoTRFIA-2型、AutoTRFIA-4型、AutoTRFIA-8型自动荧光免疫分析仪，读取G6PD荧光值（S1）和6PGD荧光值（S2），计算S1/S2。 3 .质控品的使用 试剂盒内含有阳性质控品（C1）和阴性质控品（C2），建议每批试验均做质控品用于判断试验成功与否，也鼓励各实验室参加外部质评计划。 "
00079153 | 钙测定试剂盒（偶氮砷Ⅲ法） |  |  |  | 试剂： 1×20mL； 1×40mL； 4×40mL； 1×60mL； 4×60mL； 12×60mL； 4×80mL； 8×80mL； 1×540mL； 2×80mL （2×200tests）； 36×4.5mL（400tests）； 校准品(选配)：1×1mL。 | 1×20mL 1×40mL 4×40mL 1×60mL 4×60mL 12×60mL 4×80mL 8×80mL 1×540mL 2×80mL 36×4.5mL 4×70mL 校准品(选配)：1×1mL | 试剂： 1×20mL； 1×40mL； 4×40mL； 1×60mL； 4×60mL； 12×60mL； 4×80mL； 8×80mL； 1×540mL； 2×80mL （2×200tests）； 36×4.5mL（400tests）； 校准品(选配)：1×1mL。 | 1×20mL 1×40mL 4×40mL 1×60mL 4×60mL 12×60mL 4×80mL 8×80mL 1×540mL 2×80mL 36×4.5mL 4×70mL 校准品(选配)：1×1mL | 液体 |  | 京械注准20172400092 |  | 12个月 |  | 纸盒 |  | 试剂 磷酸盐缓冲液100mmol/L，pH6.8 醋酸钠90mmol/L 偶氮砷348μmol/L 校准品（选配） 单水平液体，磷酸盐缓冲液20mmol/L，pH6.8 氯化钙目标浓度：2.4mmol/L |  | 用于体外定量测定人血清中钙的含量。 |  | 偶氮砷Ⅲ法
00083800 | 医用干式胶片 |  |  |  | A3(297*420),A4(210*297),B5(182*257),L1(203*254),L2(148*210),L3(271*195),L4(280*356),L5(356*432),L6(254*305) | L1(20cmx25cm)、L2(26cmx36cm)、L4(28cmx35cm)、L5(35cmx43cm)、 L6(25cmx30cm)、A3(297x420)、 A4(210x297)、 B5(182x257)、 L3(271x195) | A3(297*420),A4(210*297),B5(182*257),L1(203*254),L2(148*210),L3(271*195),L4(280*356),L5(356*432),L6(254*305) | L1(20cmx25cm)、L2(26cmx36cm)、L4(28cmx35cm)、L5(35cmx43cm)、 L6(25cmx30cm)、A3(297x420)、 A4(210x297)、 B5(182x257)、 L3(271x195) | PET |  | 苏苏械备20160501号 | 苏苏械备20160501 | 36个月 |  | PET |  | 通常在由聚对苯二甲酸乙二醇醋(PET) 树脂片材的透明胶片基一侧或双侧银盐和保护层制作而成，作为干式成像设备硬拷贝输出，用于记录医用影响图像。 | 由聚酯(PET)片基包被银盐和保护层组成 | 作为干式成像设备硬拷贝输出，用于记录医用影响图像。 | 用于作为诊断依据的医学影像(CT、MRI、CR、DR等)的记录。 | 1、打印机选用 适用于干式打印机。 2、使用方法 2.1使用环境条件 最佳使用环境为温度18℃—24℃、相对湿度50%—65%。 2.2医用干式胶片拆箱 使用者根据打印需要，选择适用的医用胶片。拆开瓦楞纸箱，取任意一包。打开铝箔袋取出适量胶片放入打印机，然后将铝箔袋封口。 2.3打印机设置 适用于干式打印机，将打印机设置中打印介质选项设为胶片，质量选项设为灰度设置；高精度医学影像打印时，质量选项根据需要设置打印。 | 1.本胶片仅用于指定的成像仪，不可用于其他设备或系统。 2.使用者根据需要，选择适合的胶片。禁止在普通白光环境中开启胶片遮光袋，应在指定的安全照明灯光环境中进行， 安全灯使用:采用7B安全灯滤片或同等产品。
00291827 | 丙型肝炎病毒抗体测定试剂盒（直接化学发光法） | 丙型肝炎病毒抗体检测试剂盒（直接化学发光法） | [6 empty] | 液体 | [13 empty] | 本试剂盒存放于2~8℃，有效期为12个月。
00079183 | 胃蛋白酶原I/II校准品 |  |  |  | 0.5ml×6（液体，6 水平）。 | 6×0.5mL（液体，6 水平） | 0.5ml×6（液体，6 水平）。 | 6×0.5mL（液体，6 水平） | 液体 |  | 京械注准20162400381 |  | 12个月 |  | 纸盒 |  | 磷酸盐缓冲液，浓度：20mmol/L； BSA，浓度：1g/L； 水平1：纯化人胃蛋白酶原I，目标浓度：0 ng/mL 纯化人胃蛋白酶原Ⅱ，目标浓度：0 ng/mL 水平2：纯化人胃蛋白酶原I，目标浓度：20 ng/mL 纯化人胃蛋白酶原Ⅱ，目标浓度：5 ng/mL 水平3：纯化人胃蛋白酶原I，目标浓度：70 ng/mL 纯化人胃蛋白酶原Ⅱ，目标浓度：15 ng/mL 水平4：纯化人胃蛋白酶原I，目标浓度：130 ng/mL 纯化人胃蛋白酶原Ⅱ，目标浓度：30 ng/mL 水平5：纯化人胃蛋白酶原I，目标浓度：200 ng/mL 纯化人胃蛋白酶原Ⅱ，目标浓度：60 ng/mL 水平6：纯化人胃蛋白酶原I，目标浓度：250 ng/mL 纯化人胃蛋白酶原Ⅱ，目标浓度：100 ng/mL |  | 与本公司生产的胃蛋白酶原I 测定试剂盒（免疫比浊法）和胃蛋 白酶原Ⅱ测定试剂盒（免疫比浊法）配套使用，用于检测系统的 校准。 |  | 与本公司生产的胃蛋白酶原I 测定试剂盒（免疫比浊法）和胃蛋 白酶原Ⅱ测定试剂盒（免疫比浊法）配套使用
00109833 | 乙型肝炎病毒e抗体测定试剂盒（时间分辨荧光免疫法） |  |  |  | 96测试/盒（半自动仪器专用）、96测试/盒（全自动仪器专用） |  | 96测试/盒（半自动仪器专用）、96测试/盒（全自动仪器专用） |  | 复合材质 |  | 国械注准20173400281 |  | 12个月 |  | 医用纸盒 |  | "96测试半自动试剂盒：乙型肝炎病毒e抗体（抗-HBe）校准品A、乙型肝炎病毒e抗体（抗-HBe）校准品B、乙型肝炎病毒e抗体（抗-HBe）校准品C、乙型肝炎病毒e（抗-HBe）校准品E、乙型肝炎病毒e抗体（抗-HBe）校准品F、乙型肝抗体（抗-HBe）校准品D、乙型肝炎病毒e抗体炎病毒e抗体（抗-HBe）标记物、中和抗原、浓缩洗液、乙型肝炎病毒e抗体（抗-HBe）实验缓冲液、增强液、乙型肝炎病毒e抗体（抗-HBe）微孔反应板、自封袋、封片纸、200 111吸嘴。 96测试全自动试剂盒：乙型肝炎病毒e抗体（抗-HBe）校准品A、乙型肝炎病毒e抗体（抗-HBe）校准品B、乙型肝炎病毒e抗体（抗-HBe）校准品C、乙型肝炎病毒e抗体（抗-HBe>校准品D、乙型肝炎病毒e抗体（抗-HBe）校准品E、乙型肝炎病毒e抗体（抗-HBe）校准品F、乙型肝（抗-HBe）校准品E、乙型肝炎病毒e抗体（抗-HBe）校准品F、乙型肝抗原、中和抗原稀释液、乙型肝炎病毒e抗体（抗-HBe）微孔反应板、乙型肝炎病毒e抗体（抗-HBe）实验缓冲液、自封袋。（具体内容详见产品说明书） " |  | 该产品用于定量检测血清样本中的乙型肝炎病毒e抗体(抗一HBe)的含量。 |  | "【检验方法】（简易操作流程指南见附表） 一、半自动试剂盒检验方法（简易操作流程见附表） 1 试剂准备 ① 微孔反应板：将试剂及所需数量的微孔反应板条平衡至室温（20～25℃）。余下的微孔板条及时置入自封袋密闭并于2～8℃保存。 ②洗涤液：将40 mL浓缩洗液和960 mL纯化水在干净的容器中混合，作为工作洗涤液备用。纯化水敬请用户自备。 ③标记物工作液：使用前30 min内配制，将HBeAg标记物与实验缓冲液按体积比1:50加进洁净的一次性容器中并混匀，当次试验用完。 2 试验操作 ① 吸取100 µL的HBeAg校准品或待测样本依次加入微孔反应板的微孔中，加贴封片。一般情况，校准品至少做2孔的复孔。建议待测样本作复孔检测。 ② 微孔反应板条在室温下，用振荡器缓慢振荡孵育1小时 ③ 第一步孵育结束后，小心将封片揭下并弃掉，用洗板机洗涤4次，拍干。 ④ 向每孔中加入100 µL已配好的标记物工作液，加贴封片。 ⑤ 微孔反应板条在室温下，用振荡器缓慢振荡孵育1小时。 ⑥ 第二步孵育结束后，小心将封片揭下并弃掉，用洗板机洗涤6次，拍干。 ⑦ 向每孔中加入增强液100 µL。 ⑧ 微孔反应板条于室温下缓慢振荡5分钟后上机检测，在30分钟内完成检测。 二、全自动试剂盒检验方法（简易操作流程见附表） 1 试剂准备 ① 微孔反应板：将试剂及所需数量的微孔反应板条平衡至室温（20～25℃）。余下的微孔板条及时置入自封袋密闭并于2～8℃保存。 ② 洗涤液：将浓缩洗液用纯化水在干净的容器中按体积比1:25倍稀释，混匀，作为工作洗涤液备用。纯化水敬请用户自备。 ③ 标记物工作液：将HBeAg标记物与实验缓冲液按体积比1:20加进洁净的一次性容器中并混匀，当次试验用完。 2 试验操作 ① 吸取100 µL的HBeAg校准品或待测样本依次加入微孔反应板的微孔中。一般情况，校准品至少做2孔的复孔。建议待测样本作复孔检测。 ② 微孔反应板条在室温下，用振荡器缓慢振荡孵育1小时 ③ 第一步孵育结束后，用洗板机洗涤4次。 ④ 向每孔中加入100 µL已配好的标记物工作液。 ⑤ 微孔反应板条在室温下，用振荡器缓慢振荡孵育1小时。 ⑥ 第二步孵育结束后，用洗板机洗涤6次。 ⑦ 向每孔中加入增强液100 µL。 ⑧ 微孔反应板条于室温下缓慢振荡5分钟后上机检测，在30分钟内完成检测。 "
00116599 | 一次性使用负压引流球 |  |  |  | 按球体容量不同分为：100ml、200ml；按引流管外径不同分为：8F、10F、12F、14F、16F、18F、20F、22F、24F、26F、28F、30F、32F、34F、36F。 | 按结构不同分为：I型和II型；按球体容量不同分为：100mL和200mL；按引流管外径不同分为：8F、10F、12F、14F、16F、18F、20F、22F、24F、26F、28F、30F、32F、34F、36F | 十字型、侧孔型 | 十字型和侧孔型 | 混合 |  | 豫械注准20192140023 |  | 5年 | 2年 | 塑料 |  | 引流球由球体、排液塞、挂件、密封内盖、密封外盖、接头、单向阀、导丝、引流管和选配配置导引导针组成。 | I型引流球由球体、排液塞、挂件、密封内盖、密封外盖、接头、单向阀、导丝、引流管和选配配置导引导针组成。II型引流球由球体、排液塞、挂件、密封内盖、密封外盖、接头、单向阀、导丝、下通管、止流夹、鲁尔接头、引流袋、引流管和选配配置导引导针组成。 | 适用于术后伤口引流及贮存引流液用。 |  | 1、严格执行无菌操作技术。2、若引流球不能保持负压，应检查球体进出口安装是否严密，必要时应予旋紧。3、用手挤压球体，排除空气即塞紧排气口、松开球体并悬挂于患者身体侧略低的位置，可持续引流。4、引流过程中，如果球体回弹或觉得引流不畅，可以打开盖子，将引流球体捏扁后，用盖子堵住进气口，重新建立负压。5、引流管建议留置时间不超过5天，留置过程中保持引流管管道通畅，随时注意观察，不要受压和扭曲，折转成角，以免影响引流。还要注意引流管的固定，避免移位、脱出。
00079164 | 特异性生长因子测定试剂盒(比色法) |  |  |  | 试剂1：1×20mL，试剂2：1×5mL 试剂1：1×40mL，试剂2：1×10mL 试剂1：3×40mL，试剂2：1×30mL 试剂1：1×60mL，试剂2：1×15mL 试剂1：3×60mL，试剂2：1×45mL 试剂1：9×60mL，试剂2：3×45mL 试剂1：3×80mL，试剂2：1×60mL 试剂1：6×80mL，试剂2：2×60mL 试剂1：1×540mL，试剂2：1×135mL 试剂1：2×52mL，试剂2：2×13mL 试剂1：24×4.6mL，试剂2：12×2.5mL 校准品(选配)：1×0.5mL； 质控品(选配)：水平1：1×0.5mL，水平2：1×0.5mL。 | 试剂 1：1×20mL，试剂 2：1×5mL 试剂 1：1×40mL，试剂 2：1×10mL 试剂 1：3×40mL，试剂 2：1×30mL 试剂 1：1×60mL，试剂 2：1×15mL 试剂 1：3×60mL，试剂 2：1×45mL 试剂 1：9×60mL，试剂 2：3×45mL 试剂 1：3×80mL，试剂 2：1×60mL 试剂 1：6×80mL，试剂 2：2×60mL 试剂 1：1×540mL，试剂 2：1×135mL 试剂 1：2×52mL，试剂 2：2×13mL 试剂 1：24×4.6mL，试剂 2：12×2.5mL 试剂 1：4×70mL，试剂 2：4×19mL 校准品(选配)：1×0.5mL 质控品(选配)：水平 1：1×0.5mL，水平 2：1×0.5mL | 试剂1：1×20mL，试剂2：1×5mL 试剂1：1×40mL，试剂2：1×10mL 试剂1：3×40mL，试剂2：1×30mL 试剂1：1×60mL，试剂2：1×15mL 试剂1：3×60mL，试剂2：1×45mL 试剂1：9×60mL，试剂2：3×45mL 试剂1：3×80mL，试剂2：1×60mL 试剂1：6×80mL，试剂2：2×60mL 试剂1：1×540mL，试剂2：1×135mL 试剂1：2×52mL，试剂2：2×13mL 试剂1：24×4.6mL，试剂2：12×2.5mL 校准品(选配)：1×0.5mL； 质控品(选配)：水平1：1×0.5mL，水平2：1×0.5mL。 | 试剂 1：1×20mL，试剂 2：1×5mL 试剂 1：1×40mL，试剂 2：1×10mL 试剂 1：3×40mL，试剂 2：1×30mL 试剂 1：1×60mL，试剂 2：1×15mL 试剂 1：3×60mL，试剂 2：1×45mL 试剂 1：9×60mL，试剂 2：3×45mL 试剂 1：3×80mL，试剂 2：1×60mL 试剂 1：6×80mL，试剂 2：2×60mL 试剂 1：1×540mL，试剂 2：1×135mL 试剂 1：2×52mL，试剂 2：2×13mL 试剂 1：24×4.6mL，试剂 2：12×2.5mL 试剂 1：4×70mL，试剂 2：4×19mL 校准品(选配)：1×0.5mL 质控品(选配)：水平 1：1×0.5mL，水平 2：1×0.5mL | 液体 |  | 京械注准20182400175 |  | 12个月 |  | 纸盒 |  | 试剂1 TES 缓冲液 50 mmol/L，pH 7.0 稳定剂 >0.1g/L 试剂2 TES 缓冲液 50 mmol/L，pH 7.0 茚三酮 >0.2 mmol/L 稳定剂 >0.1g/L 校准品（选配） 磷酸盐缓冲液 20 mmol/L，pH 6.8 特异性生长因子目标浓度：200 U/mL 质控品水平1（选配） 磷酸盐缓冲液 20 mmol/L，pH 6.8 特异性生长因子目标浓度范围：20 U/mL -200 U/mL 质控品水平2（选配） 磷酸盐缓冲液 20 mmol/L，pH 6.8 特异性生长因子目标浓度范围：200 U/mL -400 U/mL |  | 用于体外定量测定人血清中特异性生长因子的含量。 |  | 比色法
00075777 | 胰岛素测定试剂盒(免疫比浊法) |  |  |  | 试剂1：1×40mL，试剂2：1×20mL 试剂1：2×40mL，试剂2：2×20mL 试剂1：1×60mL，试剂2：1×30mL 试剂1：2×60mL，试剂2：2×30mL 试剂1：2×40ml，试剂2：2×18.5ml（2×200tests） 试剂1：24×4.4ml，试剂2：12×4.4ml（400tests） 校准品（选配）：6×1mL； 质控品(选配)：水平1：1×1mL；水平2：1×1mL。 | 试剂 1：1×20mL，试剂 2：1×10mL 试剂 1：1×40mL，试剂 2：1×20mL 试剂 1：2×40mL，试剂 2：2×20mL 试剂 1：1×60mL，试剂 2：1×30mL 试剂 1：2×60mL，试剂 2：2×30mL 试剂 1：2×40ml，试剂 2：2×18.5ml 试剂 1：24×4.4ml，试剂 2：12×4.4ml 试剂 1：4×60mL，试剂 2：4×30mL 校准品（选配）：6×1mL 质控品(选配)：水平 1：1×1mL；水平 2：1×1mL | 试剂1：1×40mL，试剂2：1×20mL 试剂1：2×40mL，试剂2：2×20mL 试剂1：1×60mL，试剂2：1×30mL 试剂1：2×60mL，试剂2：2×30mL 试剂1：2×40ml，试剂2：2×18.5ml（2×200tests） 试剂1：24×4.4ml，试剂2：12×4.4ml（400tests） 校准品（选配）：6×1mL； 质控品(选配)：水平1：1×1mL；水平2：1×1mL。 | 试剂 1：1×20mL，试剂 2：1×10mL 试剂 1：1×40mL，试剂 2：1×20mL 试剂 1：2×40mL，试剂 2：2×20mL 试剂 1：1×60mL，试剂 2：1×30mL 试剂 1：2×60mL，试剂 2：2×30mL 试剂 1：2×40ml，试剂 2：2×18.5ml 试剂 1：24×4.4ml，试剂 2：12×4.4ml 试剂 1：4×60mL，试剂 2：4×30mL 校准品（选配）：6×1mL 质控品(选配)：水平 1：1×1mL；水平 2：1×1mL | 液体 |  | 京械注准20162401376 |  | 12个月 |  | 纸盒 |  | 试剂1 Tris 缓冲液20mol/L，pH7.5 试剂2超敏化的胰岛素抗体乳胶颗粒溶液1mg/mL 校准品（液体，6 水平）磷酸盐缓冲液（20mmol/L，pH 7.4）， 牛血清白蛋白33.33g/L，重组人胰岛素 校准品1 目标浓度0μU/ml； 校准品2 目标浓度5μU/ml； 校准品3 目标浓度10μU/ml； 校准品4 目标浓度25μU/ml； 校准品5 目标浓度50μU/ml； 校准品6 目标浓度100μU/ml 质控品（液体，2 水平） 磷酸盐缓冲液（20mmol/L，pH 7.4）， 牛血清白蛋白33.33g/L，重组人胰岛素 水平1 目标浓度范围：4μg/L-10μg/L； 水平2 目标浓度范围20μg/L-40μg/L： |  | 用于体外定量测定人血清或人血浆中胰岛素的含量。 |  | 免疫比浊法
00075737 | 胃蛋白酶原Ⅰ测定试剂盒(免疫比浊法) |  |  |  | 试剂1：1×27mL，试剂2：1×5mL 试剂1：2×27mL，试剂2：2×5mL 试剂1：1×54mL，试剂2：1×10mL 试剂1：2×54mL，试剂2：2×10mL 试剂1：2×52mL，试剂2：2×17mL（2×200tests） 试剂1：24×4.5mL，试剂2：12×3.2mL（ 400tests） | 试剂 1：1×27mL，试剂 2：1×5mL 试剂 1：2×27mL，试剂 2：2×5mL 试剂 1：1×54mL，试剂 2：1×10mL 试剂 1：2×54mL，试剂 2：2×10mL 试剂 1：2×52mL，试剂 2：2×17mL 试剂 1：24×4.5mL，试剂 2：12×3.2mL 试剂 1：4×70mL，试剂 2：4×13mL | 试剂1：1×27mL，试剂2：1×5mL 试剂1：2×27mL，试剂2：2×5mL 试剂1：1×54mL，试剂2：1×10mL 试剂1：2×54mL，试剂2：2×10mL 试剂1：2×52mL，试剂2：2×17mL（2×200tests） 试剂1：24×4.5mL，试剂2：12×3.2mL（ 400tests） | 试剂 1：1×27mL，试剂 2：1×5mL 试剂 1：2×27mL，试剂 2：2×5mL 试剂 1：1×54mL，试剂 2：1×10mL 试剂 1：2×54mL，试剂 2：2×10mL 试剂 1：2×52mL，试剂 2：2×17mL 试剂 1：24×4.5mL，试剂 2：12×3.2mL 试剂 1：4×70mL，试剂 2：4×13mL | 液体 |  | 京械注准20162401383 |  | 12个月 |  | 纸盒 |  | 试剂1 Tris 缓冲液20mmol/L，pH7.5 试剂2 羊抗人类胃蛋白酶原I 单克隆抗体敏感的乳状溶液1.3mg/mL |  | 用于体外定量测定人血清或人血浆中胃蛋白酶原Ⅰ的含量。 |  | 免疫比浊法
00270178 | 组合式外固定支架系统-环形外固定支架-弧型环 RE1006C |  | 大博 |  | 组合式外固定支架系统主要采用铝合金、钛合金、不锈钢、碳纤、聚醚醚酮等材质制成，包括环形外固定支架、三维外固定支架、单边外固定支架及配套工具。灭菌和非灭菌包装。 | D：150～300mm T：2～12mm | 该产品通过与骨针的配合，应用于骨折部位的体外固定复位。 | RE1006C | 碳纤复合材料 |  | 闽械注准20212040191 |  | 长期 |  | PE塑料袋 |  | 组合式外固定支架系统主要采用铝合金、钛合金、不锈钢、碳纤、聚醚醚酮等材质制成，包括环形外固定支架、三维外固定支架、单边外固定支架及配套工具。灭菌和非灭菌包装。 |  | 该产品通过与骨针的配合，应用于骨折部位的体外固定复位。 |  | 使用前准备： 1、严格掌握手术适应症，完善术前准备，制定周密手术方案。 2、根据骨折部位，类型选择外固定支架规格，型号及安装外固定支架所需要配套器械。 3、将不同规格的整套外固定支架、金属骨针及配套器械进行严格灭菌。 典型操作步骤 1、麻醉成功后，常规消毒铺巾； 2、透视辅助下对骨折进行手法复位； 3、根据骨折情况选择进针点，一般在骨折断端分别置入两根金属骨针； 4、在进针点切开约0.5厘米小口后，血管钳分离直至骨端； 5、套筒保护下钻孔、拧入金属骨针，将骨针固定夹套入金属骨针； 6、用连接棒连接同一骨折端的两骨针固定夹,将骨针固定夹锁紧螺母拧紧，将骨针及连接棒同时固定，全部骨针固定夹锁紧固定后，再用连棒夹将连接棒连接固定成一整体； 7、再次应用C臂透视明确骨折端及全部骨针的位置； 8、再次检查所有螺母是否旋紧； 9、骨折固定完成后，再次检查骨折端是否达到预期稳定效果； 10、全部过程应遵循无菌操作原则。
00077620 | 1,5-脱水-D-山梨醇测定试剂盒（吡喃糖氧化酶法） |  |  |  | 试剂1：1×15mL，试剂2：1×5mL 试剂1：1×45mL，试剂2：1×15mL 试剂1：3×40mL，试剂2：1×40mL 试剂1：1×60mL，试剂2：1×20mL 试剂1：3×60mL，试剂2：1×60mL 试剂1：9×60mL，试剂2：3×60mL 试剂1：3×80mL，试剂2：1×80mL 试剂1：6×80mL，试剂2：2×80mL 试剂1：1×540mL，试剂2：1×180mL 试剂1：2×52mL，试剂2：2×17mL（2×200tests） 试剂1：24×4.5mL，试剂2：12×3.2mL（400tests） 校准品(选配)：1×1mL； 质控品(选配)： 水平1：1×1mL，水平2：1×1mL。 | 试剂 1：1×15mL，试剂 2：1×5mL 试剂 1：1×45mL，试剂 2：1×15mL 试剂 1：3×40mL，试剂 2：1×40mL 试剂 1：1×60mL，试剂 2：1×20mL 试剂 1：3×60mL，试剂 2：1×60mL 试剂 1：9×60mL，试剂 2：3×60mL 试剂 1：3×80mL，试剂 2：1×80mL 试剂 1：6×80mL，试剂 2：2×80mL 试剂 1：1×540mL，试剂 2：1×180mL 试剂 1：2×52mL，试剂 2：2×17mL 试剂 1：24×4.5mL，试剂 2：12×3.2mL 试剂 1：4×70mL，试剂 2：4×25mL 校准品(选配)：1×1mL 质控品(选配)： 水平 1：1×1mL，水平 2：1×1mL | 试剂1：1×15mL，试剂2：1×5mL 试剂1：1×45mL，试剂2：1×15mL 试剂1：3×40mL，试剂2：1×40mL 试剂1：1×60mL，试剂2：1×20mL 试剂1：3×60mL，试剂2：1×60mL 试剂1：9×60mL，试剂2：3×60mL 试剂1：3×80mL，试剂2：1×80mL 试剂1：6×80mL，试剂2：2×80mL 试剂1：1×540mL，试剂2：1×180mL 试剂1：2×52mL，试剂2：2×17mL（2×200tests） 试剂1：24×4.5mL，试剂2：12×3.2mL（400tests） 校准品(选配)：1×1mL； 质控品(选配)： 水平1：1×1mL，水平2：1×1mL。 | 试剂 1：1×15mL，试剂 2：1×5mL 试剂 1：1×45mL，试剂 2：1×15mL 试剂 1：3×40mL，试剂 2：1×40mL 试剂 1：1×60mL，试剂 2：1×20mL 试剂 1：3×60mL，试剂 2：1×60mL 试剂 1：9×60mL，试剂 2：3×60mL 试剂 1：3×80mL，试剂 2：1×80mL 试剂 1：6×80mL，试剂 2：2×80mL 试剂 1：1×540mL，试剂 2：1×180mL 试剂 1：2×52mL，试剂 2：2×17mL 试剂 1：24×4.5mL，试剂 2：12×3.2mL 试剂 1：4×70mL，试剂 2：4×25mL 校准品(选配)：1×1mL 质控品(选配)： 水平 1：1×1mL，水平 2：1×1mL | 液体 |  | 京械注准20162400636 |  | 12个月 |  | 纸盒 |  | 试剂1 4-氨基安替比林1.6 mmol/L 己糖激酶5 KU/L 腺嘌呤核苷三磷酸1 mmol/L 丙酮酸激酶4 KU/L 磷酸烯醇式丙酮酸4 mmol/L 试剂2 过氧化物酶12 KU/L 吡喃糖氧化酶80 KU/L 羟基甲苯磺酰碘苯5 mmol/L 牛血清白蛋白＜1% 校准品（单水平液体，选配） 磷酸盐缓冲液20 mmol/L， pH7.4 1,5-脱水-D-山梨醇目标浓度：150 μmol/L 质控品水平1（液体，选配） 磷酸盐缓冲液20 mmol/L， pH7.4 1,5-脱水-D-山梨醇目标浓度范围：20μmol/L - 60 μmol/L 质控品水平2（液体，选配） 磷酸盐缓冲液20 mmol/L， pH7.4 1,5-脱水-D-山梨醇目标浓度范围：80μmol/L–150 μmol/L |  | 用于体外定量测定人血清中1,5-脱水-D-山梨醇的含量。 |  | 吡喃糖氧化酶法
00077216 | 5′-核苷酸酶测定试剂盒（过氧化物酶法） |  |  |  | 试剂1：1×20mL，试剂2：1×10mL 试剂1：1×40mL，试剂2：1×20mL 试剂1：2×40mL，试剂2：2×20mL 试剂1：1×60mL，试剂2：1×30mL 试剂1：2×60mL，试剂2：2×30mL 试剂1：8×60mL，试剂2：4×60mL 试剂1：2×80mL，试剂2：2×40mL 试剂1：4×80mL，试剂2：4×40mL 试剂1：1×540mL，试剂2：1×270mL 试剂1：2×40mL，试剂2：2×18.5mL（2×200tests） 试剂1：24×4.4mL，试剂2：12×4.4mL（400tests） | 试剂 1：1×20mL，试剂 2：1×10mL 试剂 1：1×40mL，试剂 2：1×20mL 试剂 1：2×40mL，试剂 2：2×20mL 试剂 1：1×60mL，试剂 2：1×30mL 试剂 1：2×60mL，试剂 2：2×30mL 试剂 1：8×60mL，试剂 2：4×60mL 试剂 1：2×80mL，试剂 2：2×40mL 试剂 1：4×80mL，试剂 2：4×40mL 试剂 1：1×540mL，试剂 2：1×270mL 试剂 1：2×40mL，试剂 2：2×18.5mL 试剂 1：24×4.4mL，试剂 2：12×4.4mL 试剂 1：4×60mL，试剂 2：4×30mL 120测试/盒（试剂 1：1×20mL，试剂 2：1×10mL） 150测试/盒（试剂 1：1×20mL，试剂 2：1×10mL） 240测试/盒（试剂 1：1×20mL，试剂 2：1×10mL） 480测试/盒（试剂 1：2×40mL，试剂 2：2×20mL） 600测试/盒（试剂 1：2×40mL，试剂 2：2×20mL） 360测试/盒（试剂 1：1×60mL，试剂 2：1×30mL） 450测试/盒（试剂 1：1×60mL，试剂 2：1×30mL） 720测试/盒（试剂 1：1×60mL，试剂 2：1×30mL） 720测试/盒（试剂 1：2×60mL，试剂 2：2×30mL） 900测试/盒（试剂 1：2×60mL，试剂 2：2×30mL） 1440测试/盒（试剂 1：2×60mL，试剂 2：2×30mL） 3240测试/盒（试剂 1：1×540mL，试剂 2：1×270mL） 460测试/盒（试剂 1：2×40mL，试剂 2：2×18.5mL） 1800测试/盒（试剂 1：4×60mL，试剂 2：4×30mL） | 试剂1：1×20mL，试剂2：1×10mL 试剂1：1×40mL，试剂2：1×20mL 试剂1：2×40mL，试剂2：2×20mL 试剂1：1×60mL，试剂2：1×30mL 试剂1：2×60mL，试剂2：2×30mL 试剂1：8×60mL，试剂2：4×60mL 试剂1：2×80mL，试剂2：2×40mL 试剂1：4×80mL，试剂2：4×40mL 试剂1：1×540mL，试剂2：1×270mL 试剂1：2×40mL，试剂2：2×18.5mL（2×200tests） 试剂1：24×4.4mL，试剂2：12×4.4mL（400tests） | 试剂 1：1×20mL，试剂 2：1×10mL 试剂 1：1×40mL，试剂 2：1×20mL 试剂 1：2×40mL，试剂 2：2×20mL 试剂 1：1×60mL，试剂 2：1×30mL 试剂 1：2×60mL，试剂 2：2×30mL 试剂 1：8×60mL，试剂 2：4×60mL 试剂 1：2×80mL，试剂 2：2×40mL 试剂 1：4×80mL，试剂 2：4×40mL 试剂 1：1×540mL，试剂 2：1×270mL 试剂 1：2×40mL，试剂 2：2×18.5mL 试剂 1：24×4.4mL，试剂 2：12×4.4mL 试剂 1：4×60mL，试剂 2：4×30mL 120测试/盒（试剂 1：1×20mL，试剂 2：1×10mL） 150测试/盒（试剂 1：1×20mL，试剂 2：1×10mL） 240测试/盒（试剂 1：1×20mL，试剂 2：1×10mL） 480测试/盒（试剂 1：2×40mL，试剂 2：2×20mL） 600测试/盒（试剂 1：2×40mL，试剂 2：2×20mL） 360测试/盒（试剂 1：1×60mL，试剂 2：1×30mL） 450测试/盒（试剂 1：1×60mL，试剂 2：1×30mL） 720测试/盒（试剂 1：1×60mL，试剂 2：1×30mL） 720测试/盒（试剂 1：2×60mL，试剂 2：2×30mL） 900测试/盒（试剂 1：2×60mL，试剂 2：2×30mL） 1440测试/盒（试剂 1：2×60mL，试剂 2：2×30mL） 3240测试/盒（试剂 1：1×540mL，试剂 2：1×270mL） 460测试/盒（试剂 1：2×40mL，试剂 2：2×18.5mL） 1800测试/盒（试剂 1：4×60mL，试剂 2：4×30mL） | 液体 |  | 京械注准20162400637 |  | 12个月 |  | 纸盒 |  | 试剂1 HEPES缓冲液20 mmol/L，PH7.2 4-氨基氨替吡啉0.5 mmol/L 核苷酸磷酸化酶0.5 KU/L 黄嘌呤氧化酶0.5 KU/L 过氧化氢酶1.0 KU/L 试剂2 HEPES缓冲液20 mmol/L，PH7.2 5′-次黄嘌呤核苷酸5.0 mmol/L TOOS 2.0 mmol/L |  | 用于体外定量测定人血清中5′-核苷酸酶的含量。 |  | 过氧化物酶法
00075398 | 补体C3测定试剂盒（免疫比浊法） |  |  |  | 1×40mL 1×50mL 1×36mL 4×60mL 12×60mL 4×80mL 8×80mL 2×50mL （2×200tests） 36×4.5mL （400tests） 校准品（单水平，选配）：1×1mL | 1×20mL 1×40mL 1×50mL 1×36mL 4×60mL 12×60mL 4×80mL 8×80mL 2×50mL 36×4.5mL 4×70mL 校准品（单水平，选配）：1×1mL | 1×40mL 1×50mL 1×36mL 4×60mL 12×60mL 4×80mL 8×80mL 2×50mL （2×200tests） 36×4.5mL （400tests） 校准品（单水平，选配）：1×1mL | 1×20mL 1×40mL 1×50mL 1×36mL 4×60mL 12×60mL 4×80mL 8×80mL 2×50mL 36×4.5mL 4×70mL 校准品（单水平，选配）：1×1mL | 液体 |  | 京械注准20152401207 |  | 12个月 |  | 纸盒 |  | 试剂 咪唑缓冲液，pH7.5 0.1mol/L 羊抗人C3 抗体≥1mg/L 防腐剂0.95g/L 校准品（单水平，选配）人血清基质补体C3 靶值范围3.0g/L-4.0g/L |  | 本试剂用于体外定量测定人血清中补体C3 的含量。 |  | 免疫比浊法
00075268 | 钙测定试剂盒（邻甲酚酞络合酮法） |  |  |  | 试剂1：1×100mL，试剂2：1×100mL，校准品：1×2mL 试剂1：2×40mL，试剂2：2×40mL，校准品：1×2mL 试剂1：1×60mL，试剂2：1×60mL，校准品：1×2mL 试剂1：2×60mL，试剂2：2×60mL，校准品：1×2mL 试剂1：6×60mL，试剂2：6×60mL，校准品：1×2mL 试剂1：2×80mL，试剂2：2×80mL，校准品：1×2mL 试剂1：4×80mL，试剂2：4×80mL，校准品：1×2mL 试剂1：1×540mL，试剂2：1×540mL，校准品：1×2mL | 试剂 1：1×10mL，试剂 2：1×10mL，校准品：1×2mL 试剂 1：1×100mL，试剂 2：1×100mL，校准品：1×2mL 试剂 1：2×40mL，试剂 2：2×40mL，校准品：1×2mL 试剂 1：1×60mL，试剂 2：1×60mL，校准品：1×2mL 试剂 1：2×60mL，试剂 2：2×60mL，校准品：1×2mL 试剂 1：6×60mL，试剂 2：6×60mL，校准品：1×2mL 试剂 1：2×80mL，试剂 2：2×80mL，校准品：1×2mL 试剂 1：4×80mL，试剂 2：4×80mL，校准品：1×2mL 试剂 1：1×540mL，试剂 2：1×540mL，校准品：1×2mL 试剂 1：4×30mL，试剂 2：4×30mL，校准品：1×2mL | 试剂1：1×100mL，试剂2：1×100mL，校准品：1×2mL 试剂1：2×40mL，试剂2：2×40mL，校准品：1×2mL 试剂1：1×60mL，试剂2：1×60mL，校准品：1×2mL 试剂1：2×60mL，试剂2：2×60mL，校准品：1×2mL 试剂1：6×60mL，试剂2：6×60mL，校准品：1×2mL 试剂1：2×80mL，试剂2：2×80mL，校准品：1×2mL 试剂1：4×80mL，试剂2：4×80mL，校准品：1×2mL 试剂1：1×540mL，试剂2：1×540mL，校准品：1×2mL | 试剂 1：1×10mL，试剂 2：1×10mL，校准品：1×2mL 试剂 1：1×100mL，试剂 2：1×100mL，校准品：1×2mL 试剂 1：2×40mL，试剂 2：2×40mL，校准品：1×2mL 试剂 1：1×60mL，试剂 2：1×60mL，校准品：1×2mL 试剂 1：2×60mL，试剂 2：2×60mL，校准品：1×2mL 试剂 1：6×60mL，试剂 2：6×60mL，校准品：1×2mL 试剂 1：2×80mL，试剂 2：2×80mL，校准品：1×2mL 试剂 1：4×80mL，试剂 2：4×80mL，校准品：1×2mL 试剂 1：1×540mL，试剂 2：1×540mL，校准品：1×2mL 试剂 1：4×30mL，试剂 2：4×30mL，校准品：1×2mL | 液体 |  | 京械注准20152401191 |  | 12个月 |  | 纸盒 |  | 试剂1 邻甲酞络合酮（OCPC） 0.22mmo/L 8-羟基喹啉 0.6mmol/L 试剂2 AMP 缓冲液1mol/L 校准品（单水平）钙盐水溶液靶值2.5mmol/L |  | 本试剂用于体外定量测定人血清钙的含量。 |  | 邻甲酚酞络合酮法
00075007 | 甘油三酯测定试剂盒（GPO-PAP法） |  |  |  | 试剂1：3×40mL，试剂2：1×20mL，校准品1×1mL 试剂1：1×60mL，试剂2：1×10mL，校准品1×1mL 试剂1：3×60mL，试剂2：1×30mL，校准品1×1mL 试剂1：9×60mL，试剂2：3×30mL，校准品1×1mL 试剂1：3×80mL，试剂2：1×40mL，校准品1×1mL 试剂1：6×80mL，试剂2：2×40mL，校准品1×1mL 试剂1：1×540mL，试剂2：1×90mL，校准品1×1mL 试剂1：2×65mL，试剂2：2×11mL（2×200tests ），校准品1×1mL 试剂1：30×4.4mL，试剂2：6×3.7mL（400tests），校准品1×1mL | 试剂 1：1×30mL，试剂 2：1×5mL 试剂 1：3×40mL，试剂 2：1×20mL 试剂 1：1×60mL，试剂 2：1×10mL 试剂 1：3×60mL，试剂 2：1×30mL 试剂 1：9×60mL，试剂 2：3×30mL 试剂 1：3×80mL，试剂 2：1×40mL 试剂 1：6×80mL，试剂 2：2×40mL 试剂 1：1×540mL，试剂 2：1×90mL 试剂 1：2×65mL，试剂 2：2×11mL 试剂 1：30×4.4mL，试剂 2：6×3.7mL 试剂 1：4×70mL，试剂 2：4×13mL 140测试/盒（试剂 1：1×30mL，试剂 2：1×5mL） 175测试/盒（试剂 1：1×30mL，试剂 2：1×5mL） 280测试/盒（试剂 1：1×30mL，试剂 2：1×5mL） 560测试/盒（试剂 1：3×40mL，试剂 2：1×20mL） 700测试/盒（试剂 1：3×40mL，试剂 2：1×20mL） 280测试/盒（试剂 1：1×60mL，试剂 2：1×10mL） 350测试/盒（试剂 1：1×60mL，试剂 2：1×10mL） 560测试/盒（试剂 1：1×60mL，试剂 2：1×10mL） 840测试/盒（试剂 1：3×60mL，试剂 2：1×30mL） 1050测试/盒（试剂 1：3×60mL，试剂 2：1×30mL） 1680测试/盒（试剂 1：3×60mL，试剂 2：1×30mL） 2520测试/盒（试剂 1：1×540mL，试剂 2：1×90mL） 600测试/盒（试剂 1：2×65mL，试剂 2：2×11mL） 1320测试/盒（试剂 1：4×70mL，试剂 2：4×13mL） 校准品（选配）：1×1mL | 试剂1：3×40mL，试剂2：1×20mL，校准品1×1mL 试剂1：1×60mL，试剂2：1×10mL，校准品1×1mL 试剂1：3×60mL，试剂2：1×30mL，校准品1×1mL 试剂1：9×60mL，试剂2：3×30mL，校准品1×1mL 试剂1：3×80mL，试剂2：1×40mL，校准品1×1mL 试剂1：6×80mL，试剂2：2×40mL，校准品1×1mL 试剂1：1×540mL，试剂2：1×90mL，校准品1×1mL 试剂1：2×65mL，试剂2：2×11mL（2×200tests ），校准品1×1mL 试剂1：30×4.4mL，试剂2：6×3.7mL（400tests），校准品1×1mL | 试剂 1：1×30mL，试剂 2：1×5mL 试剂 1：3×40mL，试剂 2：1×20mL 试剂 1：1×60mL，试剂 2：1×10mL 试剂 1：3×60mL，试剂 2：1×30mL 试剂 1：9×60mL，试剂 2：3×30mL 试剂 1：3×80mL，试剂 2：1×40mL 试剂 1：6×80mL，试剂 2：2×40mL 试剂 1：1×540mL，试剂 2：1×90mL 试剂 1：2×65mL，试剂 2：2×11mL 试剂 1：30×4.4mL，试剂 2：6×3.7mL 试剂 1：4×70mL，试剂 2：4×13mL 140测试/盒（试剂 1：1×30mL，试剂 2：1×5mL） 175测试/盒（试剂 1：1×30mL，试剂 2：1×5mL） 280测试/盒（试剂 1：1×30mL，试剂 2：1×5mL） 560测试/盒（试剂 1：3×40mL，试剂 2：1×20mL） 700测试/盒（试剂 1：3×40mL，试剂 2：1×20mL） 280测试/盒（试剂 1：1×60mL，试剂 2：1×10mL） 350测试/盒（试剂 1：1×60mL，试剂 2：1×10mL） 560测试/盒（试剂 1：1×60mL，试剂 2：1×10mL） 840测试/盒（试剂 1：3×60mL，试剂 2：1×30mL） 1050测试/盒（试剂 1：3×60mL，试剂 2：1×30mL） 1680测试/盒（试剂 1：3×60mL，试剂 2：1×30mL） 2520测试/盒（试剂 1：1×540mL，试剂 2：1×90mL） 600测试/盒（试剂 1：2×65mL，试剂 2：2×11mL） 1320测试/盒（试剂 1：4×70mL，试剂 2：4×13mL） 校准品（选配）：1×1mL | 液体 |  | 京械注准20152401202 |  | 12个月 |  | 纸盒 |  | 试剂1 脂肪酶（LPL）≥2KU/L 甘油激酶（GK）≥0.5KU/L 过氧化物酶 ≥1KU/L （POD）6μmol/L 亚铁氰化钾4-氯酚 ≥3.5mmol/L 试剂2 磷酸甘油氧化酶（GPO） ≥5KU/L 4-氨基安替比林 ≥0.35mmol/L 校准品（单水平） 甘油水溶液靶值2.26mmol/L |  | 本试剂用于体外定量测定人血清中甘油三酯的含量。 |  | GPO-PAP法
00091745 | 医用阴道冲洗器 | 阴道洗涤器 | 九尔 |  | 30ml、50ml、125ml、200ml、300ml |  | 30ml、50ml、125ml、200ml、300ml |  | 聚乙烯 |  | 鲁宁械备20150028号 |  | 2年 |  | 纸盒 |  | 由冲洗头与储液罐组成，采用聚乙烯材料制成 |  | 用于女性阴道、会阴的冲洗 |  | 1.阴道冲洗：取原液40-50ml（冲洗器容量为50ml）直接灌入冲洗器，然后装上冲洗头即可使用。 2.使用时将冲洗头轻轻插入阴道深处，挤出全部药液2-3分钟，在捏住的状态下，缓缓从阴道抽出冲洗器。 3.外阴清洁：取本品适量后直接冲洗或湿敷。 每天冲洗1-2次。
00073585 | 全量程C反应蛋白（超敏CRP 常规CRP）检测试剂（免疫荧光层析法） |  |  |  | 25人份/盒；50人份/盒；100人份/盒 |  | 袋型 | 袋型、卡盒型 | 化工原料 |  | 豫械注准20182400874 |  | 18个月 |  | 纸盒 |  | "袋型：检测卡、样本缓冲液、ID卡；卡盒型： 检测卡、样本缓冲液。" |  | 本产品用于检测人血清/血浆/全血中的 C 反应蛋白的含量，C 反应蛋白主要作为一种非特异性 炎症指标。 |  | 1. 试剂准备及配制 ① 将试剂、样本放置室温（18℃～28℃）平衡至少 30min。 ② 质控： 确认 ID 卡与检测卡批号匹配，进行 ID 卡质控（详见仪器说明书）。 2. 实验操作 ① 打开检测试剂包装，取出检测卡和样本缓冲液并编号。 ② 加样： 干式荧光免疫分析仪（半自动单通道、多通道） 根据样本类型，在干式荧光免疫分析仪上选择样本模式：“血清/血浆”模式或“全血”模式（详 见干式荧光免疫分析仪说明书）。 血清/血浆/全血：用加样枪吸取 5μL 样本加入到 750μL 样本缓冲液中，充分混匀后，吸取 60μL 混合液加入到检测卡的加样孔中，开始计时。 ③ 检测： “即时测试”模式：检测卡加样 3min 后，立即将检测卡插入仪器中，点击“测试”按钮，系统 自动读卡并显示测试结果。 “标准测试”模式：检测卡加样时即点击“测试”按钮，将检测卡插入仪器中，系统将自动倒 计时，并自动读卡显示测试结果。 3. 标准曲线的绘制、计算方法 使用 CRP 企业参考品进行定标，以光电信号值为 x，浓度值为 y，进行四参数拟合，得到标准 曲线 Y=(a-d)/[1+(x/c)b]+d，将该标准曲线储存在 ID 卡中，检测样本时，通过 ID 卡将标准曲线导入 仪器，待样本和检测卡反应结束后，仪器进行检测读出光电信号值，将光电信号值代入标准曲线中， 即可计算出该样本的浓度值。
00080217 | 类人胶原蛋白敷料 | 重组胶原蛋白敷料 | 可复美 |  | 圆型、椭圆型、方型、特殊规格 |  | 圆型、椭圆型、方型、特殊规格 |  | 无纺布 |  | 陕械注准20152640026 |  | 24个月 |  | 塑料 |  | 类人胶原蛋白原液（含有少量医用防腐剂盒少量医用矫味剂） | 重组I型人源化胶原蛋白原液（含少量医用防腐剂和少量医用矫味剂）和无纺布组成 | 该产品用于提供激光治疗术后创面的愈合环境，抑制和缓解皮肤炎症（寻常型痤疮、皮炎、敏感性肌肤等）反应，促进创面愈合，减轻炎症后色素沉着与瘢痕形成的风险。 |  | 体表外用。清洁患部皮肤，打开敷料的外包装，取出敷料展开，敷于患者皮肤上，轻压周边使无纺布贴紧，每贴30分钟，每天使用一次，连续使用一周，第二周使用2-3次，两周为一疗程。
00178299 | 乙型肝炎病毒核心抗体IgM检测试剂盒（时间分辨荧光免疫法） |  |  |  | 抗-HBc IgM101:96测试/盒、抗-HBc IgM102:96测试/盒 |  | 抗-HBc IgM101:96测试/盒、抗-HBc IgM102:96测试/盒 |  | 复合材质 |  | 国械注准20153400435 |  | 12个月 |  | 纸盒 |  | 96测试半自动试剂盒：乙型肝炎病毒前Sl抗原(PreSl)对照品A、乙型肝炎病毒前Sl抗原(PreSl)对照品B、乙型肝炎病毒前Sl抗原(PreSl)对照品C、乙型肝炎病毒前Sl抗原(PreSl)对照品D、乙型肝炎病毒前Sl抗原(PreSl)对照品E、乙型肝炎病毒前Sl抗原(PreSl)对照品F、铕标记物、浓缩洗液、实验缓冲液、增强液、乙型肝炎病毒前Sl抗原(PreSl)微孔反应板、自封袋、封片纸、200ul吸嘴。96测试全自动试剂盒：乙型肝炎病毒前Sl抗原(PreSl)对照品A、乙型肝炎病毒前Sl抗原(PreSl)对照品B、乙型肝炎病毒前Sl抗原(PreSl)对照品C、乙型肝炎病毒前Sl抗原(PreSl)对照品D、乙犁肝炎病毒前Sl抗原(PreSl)对照品E、乙型肝炎病毒前Sl抗原(PreSl)对照品F、铕标记物、实验缓冲液、乙型肝炎病毒前Sl抗原(PreSl)微孔反应板、自封袋。（具体内容详见产品说明书） |  | 该产品用于定性检测血清样本中的乙型肝炎病毒前Sl抗原（HBVPreSIAg，简称PreSl）。 |  | 时间分辨荧光免疫法
00105548 | 白介素6(IL-6）测定试剂盒（量子点免疫荧光层析法） |  | 金准 |  | 25人份/盒；50人份/盒 | 卡型：25人份/盒，50人份/盒；卡盒型：25人份/盒 | 25人份/盒；50人份/盒 | 卡型：25人份/盒，50人份/盒；卡盒型：25人份/盒 | 检测卡由外壳和试纸条组成 |  | 粤械注准20172401874 |  | 18个月 |  | 铝箔袋 |  | 性能指标1外观：检测卡外观应平整，材料应粘着牢固，各组份齐全，卡壳固定紧密。 2准确度：检测浓度小于500pg/ml时，相对偏差应在±20.0%内；检测浓度为500-4 000pg/ml时，相对偏差应在±15.0%内。3 最低检测限：对IL-6空白参考品进行测定，最低检测限应不高于2pg/ml。4 线性范围：线性范围为10-4 000pg/ml。在此线性范围内，试剂盒线性相关系数r≥0.990。5精密度（重复性） 5.1批内精密度：检测浓度为100-500pg/ml时，其变异系数（CV）应≤10.0%；检测浓度小于100pg/ml或大于500pg/ml时，其变异系数（CV）应≤15.0%。5.2 批间精密度：随机抽取连续3个批号的试剂，对浓度为50pg/ml、250pg/ml和2 000pg/ml的IL-6参考品进行测定，其变异系数CV≤15.0%。6 移行速度液体移行速度应不低于10mm/min。 结构与组成：白介素6(IL-6）测定试剂盒（量子点免疫荧光层析法）由检测卡和SD芯片组成。检测卡由外壳和试纸条组成，试纸条由样品垫、结合垫（固定有量子点标记IL-6鼠抗人单克隆抗体I ）、NC膜（检测线包被有IL-6鼠抗人单克隆抗体II，质控线包被有兔抗鼠IgG）、吸水纸和PVC底板组成。 |  | 本检测试剂盒用于体外定量检测人血清/血浆/全血/末梢血样本中白介素6( IL-6 )的含量。 |  | 使用方法：在使用此试剂前必须仔细阅读试剂的说明书，需严格按照试剂说明书执行有关操作，否则无法保证可靠的结果。 1. 样本分析 （1）准备 ：检测前将检测卡、样本恢复至室温（15-30℃），并编号，建议将铝箔袋在恢复室温后再拆封，并尽量在一小时内使用，防止检测卡受潮。 （2）校准：确认SD芯片与检测卡的批号相匹配，将SD芯片信息导入仪器，进行校准操作（详见仪器使用说明书）。 （3）加样 血清、血浆样本：取100μL血清或血浆样本，垂直滴加在检测卡的加样孔中，开始计时。 全血样本：取100μL全血样本，加入100μL样本稀释液中，混匀后，取100μL垂直滴加在检测卡的加样孔中，开始计时。 末梢血样本：取20μL末梢血样本，加入100μL血液样本稀释液中，混匀后，全部混合液垂直滴加在检测卡的加样孔中，开始计时。 （4）检测：18分钟时立即使用配套仪器进行检测。
00109817 | 乙型肝炎病毒核心抗体测定试剂盒（时间分辨荧光免疫法） |  |  |  | 96测试/盒（半自动仪器专用）、96测试/盒（全自动仪器专用） |  | 96测试/盒（半自动仪器专用）、96测试/盒（全自动仪器专用） |  | 复合材质 |  | 国械注准20173400288 |  | 12个月 |  | 医用纸盒 |  | 96测试半自动试剂盒：乙型肝炎病毒核心抗体（抗-HBc）校准品A、乙型肝炎病 毒核心抗体（抗-HBc）校准品B、乙型肝炎病毒核心抗体（抗-HBc）校准品C、 乙型肝炎病毒核心抗体（抗-HBc）校准品D、乙型肝炎病毒核心抗体（抗-HBc） 校准品E、乙型肝炎病毒核心抗体（抗-HBc）校准品F、乙型肝炎病毒核心抗体 （抗-HBc）标记物、乙型肝炎病毒核心抗体（抗-HBc）中和抗原、乙型肝炎病毒 核心抗体（抗-HBc）样本处理液、浓缩洗液、乙型肝炎病毒核心抗体（抗-HBc） 实验缓冲液、增强液、乙型肝炎病毒核心抗体（抗-HBc）微孔反应板、自封袋、 封片纸、200ul吸嘴。 96测试全自动试剂盒：乙型肝炎病毒核心抗体（抗-HBc）校准品A、乙型肝炎病 毒核心抗体&lt;抗-HBc）校准品B、乙型肝炎病毒核心抗体（抗-HBc）校准品C、 乙型肝炎病毒核心抗体（抗-HBc）校准品D、乙型肝炎病毒核心抗体（抗-HBc） 校准品E、乙型肝炎病毒核心抗体(抗-HBc)校准品F、乙型肝炎病毒核心抗体 （抗-HBc）标记物、乙型肝炎病毒核心抗体（抗-HBc）中和抗原、中和抗原稀释 液、乙型肝炎病毒核心抗体（抗-HBc）样本处理液、乙型肝炎病毒核心抗体(抗-HBc)实验缓冲液、乙型肝炎病毒核心抗体（抗-HBc）微孔反应板、自封袋。 （具体内容详见产品说明书） |  | 该试剂盒用于定量检测血清样本中的乙型肝炎病毒核心抗体 （抗-HBc）的含量。 |  | "【检验方法】（简易操作流程指南见附表） 一、半自动试剂盒检验方法（简易操作流程见附表） 1 试剂准备 ① 微孔反应板：将试剂及所需数量的微孔反应板条平衡至室温（20～25℃）。余下的微孔板条及时置入自封袋密闭并于2～8℃保存。 ②洗涤液：将40 mL浓缩洗液和960 mL纯化水在干净的容器中混合，作为工作洗涤液备用。纯化水敬请用户自备。 ③标记物工作液：使用前30 min内配制，将HBeAg标记物与实验缓冲液按体积比1:50加进洁净的一次性容器中并混匀，当次试验用完。 2 试验操作 ① 吸取100 µL的HBeAg校准品或待测样本依次加入微孔反应板的微孔中，加贴封片。一般情况，校准品至少做2孔的复孔。建议待测样本作复孔检测。 ② 微孔反应板条在室温下，用振荡器缓慢振荡孵育1小时 ③ 第一步孵育结束后，小心将封片揭下并弃掉，用洗板机洗涤4次，拍干。 ④ 向每孔中加入100 µL已配好的标记物工作液，加贴封片。 ⑤ 微孔反应板条在室温下，用振荡器缓慢振荡孵育1小时。 ⑥ 第二步孵育结束后，小心将封片揭下并弃掉，用洗板机洗涤6次，拍干。 ⑦ 向每孔中加入增强液100 µL。 ⑧ 微孔反应板条于室温下缓慢振荡5分钟后上机检测，在30分钟内完成检测。 二、全自动试剂盒检验方法（简易操作流程见附表） 1 试剂准备 ① 微孔反应板：将试剂及所需数量的微孔反应板条平衡至室温（20～25℃）。余下的微孔板条及时置入自封袋密闭并于2～8℃保存。 ② 洗涤液：将浓缩洗液用纯化水在干净的容器中按体积比1:25倍稀释，混匀，作为工作洗涤液备用。纯化水敬请用户自备。 ③ 标记物工作液：将HBeAg标记物与实验缓冲液按体积比1:20加进洁净的一次性容器中并混匀，当次试验用完。 2 试验操作 ① 吸取100 µL的HBeAg校准品或待测样本依次加入微孔反应板的微孔中。一般情况，校准品至少做2孔的复孔。建议待测样本作复孔检测。 ② 微孔反应板条在室温下，用振荡器缓慢振荡孵育1小时 ③ 第一步孵育结束后，用洗板机洗涤4次。 ④ 向每孔中加入100 µL已配好的标记物工作液。 ⑤ 微孔反应板条在室温下，用振荡器缓慢振荡孵育1小时。 ⑥ 第二步孵育结束后，用洗板机洗涤6次。 ⑦ 向每孔中加入增强液100 µL。 ⑧ 微孔反应板条于室温下缓慢振荡5分钟后上机检测，在30分钟内完成检测。 "
00109845 | 结核感染T细胞检测试剂盒 (体外释放免疫荧光法) |  |  |  | 28人份/盒、84人份/盒 |  | 28人份/盒、84人份/盒 |  | 复合材质 |  | 国械注准20173400970 |  | 12个月 |  | 医用纸盒 |  | TB-IGRAs空白对照管N、TB-IGRAs阳性对照管P、TB-IGRAs测试管T、TB-IGRAs微孔反应板、TB-IGRAs校准品A、TB-IGRAs校准品B、TB-IGRAs校准品C、TB-IGRAs校准品D、TB-IGRAs校准品E、TB-IGRAs校准品F、TB-IGRAs生物素标记抗体、TB-IGRAs铕标记物、浓缩洗液、TB-IGRAs实验缓冲液、增强液，试剂盒中还包含自封袋和封片。（具体内容详见产品说明书） |  | 该产品利用结核分枝杆菌特异性抗原刺激人全血标本中的结核分枝杆菌抗原特异性T细胞产生免疫应答，再用时间分辨免疫荧光法定量测定人血浆中免疫应答产生的γ-干扰素浓度。 |  | "【检验方法】 一、人γ-干扰素的体外释放 1. 按空白对照管N，测试管T和阳性对照管P的顺序，在3种培养管中分别加入1 mL全血样本（肝素钠或肝素锂抗凝），立刻颠倒混匀6次以上，使内容物与血液充分混匀。 2. 将以上加有全血的3种培养管在血液采集后4小时内放入37（±1）℃恒温培养箱中培养16～24小时。培养过程中保持培养管直立。 3. 培养结束后，将培养管以3000～5000 r/min的转速离心10min，取血浆检测各培养管中γ-干扰素的浓度。在吸取血浆样本时必须特别注意不要扰动血细胞。如不能及时检测，必须将上清血浆从培养管取出，置于1.5 mL的洁净离心管中，2～8℃存放7天，长期储存应在至少-20℃条件下保存，冻融次数应不高于3次。 二、人γ-干扰素的定量检测（简易操作流程见附表） 1 试剂准备 ① 微孔反应板：将试剂及所需数量的微孔反应板条平衡至室温（20～25℃）。余下的微孔板条及时置入自封袋密闭并于2～8℃保存。 ② 洗涤工作液：将浓缩洗液用纯化水在干净的容器中按体积比1：25倍稀释，混匀，作为工作洗涤液备用。纯化水敬请用户自备。 ③ 校准品的复溶：28人份/盒的每瓶冻干粉校准品中分别加入0.5 mL纯化水充分溶解；84人份/盒的每瓶冻干粉校准品中分别加入1.5 mL纯化水充分溶解；溶解好的校准品应静置30 min后使用。溶解的校准品如需重复使用，请分装后置于至少-20℃条件下保存，冻融次数应不高于2次。 ④ 生物素标记抗体工作液：按试验用量将生物素标记抗体与实验缓冲液按体积比1:25加进洁净的一次性容器中并充分混匀稀释成工作液，当次试验用完。实验前配好。 ⑤ 标记物工作液：按试验用量将铕标记物与实验缓冲液按1:25稀释，加进洁净的一次性容器中并充分混匀稀释成工作液，当次试验用完。实验前配好。 2 试验操作 ① 吸取100 µL的校准品或待测样本依次加入微孔反应板的微孔中，加贴封片。一般情况，校准品至少做2孔的复孔。 ② 微孔反应板条在室温下，用振荡器缓慢振荡孵育45 min。 ③ 第一步孵育结束后，小心将封片揭下并弃掉，用洗板机洗涤5次，拍干。 ④ 向每孔中加入100 µL已配好的生物素标记抗体工作液，加贴封片。 ⑤ 微孔反应板条在室温下，用振荡器缓慢振荡孵育45 min。 ⑥ 第二步孵育结束后，小心将封片揭下并弃掉，用洗板机洗涤5次，拍干。 ⑦ 向每孔中加入100 µL已配好的标记物工作液，加贴封片。 ⑧ 微孔反应板条在室温下，用振荡器缓慢振荡孵育15 min。 ⑨ 第三步孵育结束后，小心将封片揭下并弃掉，用洗板机洗涤6次，拍干。 ⑩ 向每孔中加入增强液100 µL。 ○11 微孔反应板条于室温下缓慢振荡5 min后上机检测，在30 min内完成检测。 "
00319304 | D-二聚体检测试剂盒（免疫荧光法） | [7 empty] | 试剂条 | [13 empty] | "试剂条：1 人份/袋，由样本垫，硝酸纤维素膜，支撑垫片和吸水垫4 个部分组成；样本垫喷有荧光物质标记的鼠源性D-Dimer 单克隆检测抗 体（浓度0.2mg/mL）和兔IgG 标记抗体（浓度0.1mg/mL），硝酸纤维素膜包被有鼠源性DD
00077946 | 谷氨酸脱氢酶测定试剂盒（α-酮戊二酸底物法） |  |  |  | 试剂1：1×15mL，试剂2：1×5mL 试剂1：1×45mL，试剂2：1×15mL 试剂1：3×40mL，试剂2：1×40mL 试剂1：1×60mL，试剂2：1×20mL 试剂1：3×60mL，试剂2：1×60mL 试剂1：9×60mL，试剂2：3×60mL 试剂1：3×80mL，试剂2：1×80mL 试剂1：6×80mL，试剂2：2×80mL 试剂1：1×540mL，试剂2：1×180mL 试剂1：2×52mL，试剂2：2×17mL（2×200tests） 试剂1：24×4.5mL，试剂2：12×3.2mL（400tests） | 试剂 1：1×15mL，试剂 2：1×5mL 试剂 1：1×45mL，试剂 2：1×15mL 试剂 1：3×40mL，试剂 2：1×40mL 试剂 1：1×60mL，试剂 2：1×20mL 试剂 1：3×60mL，试剂 2：1×60mL 试剂 1：9×60mL，试剂 2：3×60mL 试剂 1：3×80mL，试剂 2：1×80mL 试剂 1：6×80mL，试剂 2：2×80mL 试剂 1：1×540mL，试剂 2：1×180mL 试剂 1：2×52mL，试剂 2：2×17mL 试剂 1：24×4.5mL，试剂 2：12×3.2mL 试剂 1：4×70mL，试剂 2：4×25mL 80测试/盒（试剂 1：1×15mL，试剂 2：1×5mL） 100测试/盒（试剂 1：1×15mL，试剂 2：1×5mL） 160测试/盒（试剂 1：1×15mL，试剂 2：1×5mL） 640测试/盒（试剂 1：3×40mL，试剂 2：1×40mL） 800测试/盒（试剂 1：3×40mL，试剂 2：1×40mL） 320测试/盒（试剂 1：1×60mL，试剂 2：1×20mL） 400测试/盒（试剂 1：1×60mL，试剂 2：1×20mL） 640测试/盒（试剂 1：1×60mL，试剂 2：1×20mL） 960测试/盒（试剂 1：3×60mL，试剂 2：1×60mL） 1200测试/盒（试剂 1：3×60mL，试剂 2：1×60mL） 1920测试/盒（试剂 1：3×60mL，试剂 2：1×60mL） 2880测试/盒（试剂 1：1×540mL，试剂 2：1×180mL） 550测试/盒（试剂 1：2×52mL，试剂 2：2×17mL） 1900测试/盒（试剂 1：4×70mL，试剂 2：4×25mL） | 试剂1：1×15mL，试剂2：1×5mL 试剂1：1×45mL，试剂2：1×15mL 试剂1：3×40mL，试剂2：1×40mL 试剂1：1×60mL，试剂2：1×20mL 试剂1：3×60mL，试剂2：1×60mL 试剂1：9×60mL，试剂2：3×60mL 试剂1：3×80mL，试剂2：1×80mL 试剂1：6×80mL，试剂2：2×80mL 试剂1：1×540mL，试剂2：1×180mL 试剂1：2×52mL，试剂2：2×17mL（2×200tests） 试剂1：24×4.5mL，试剂2：12×3.2mL（400tests） | 试剂 1：1×15mL，试剂 2：1×5mL 试剂 1：1×45mL，试剂 2：1×15mL 试剂 1：3×40mL，试剂 2：1×40mL 试剂 1：1×60mL，试剂 2：1×20mL 试剂 1：3×60mL，试剂 2：1×60mL 试剂 1：9×60mL，试剂 2：3×60mL 试剂 1：3×80mL，试剂 2：1×80mL 试剂 1：6×80mL，试剂 2：2×80mL 试剂 1：1×540mL，试剂 2：1×180mL 试剂 1：2×52mL，试剂 2：2×17mL 试剂 1：24×4.5mL，试剂 2：12×3.2mL 试剂 1：4×70mL，试剂 2：4×25mL 80测试/盒（试剂 1：1×15mL，试剂 2：1×5mL） 100测试/盒（试剂 1：1×15mL，试剂 2：1×5mL） 160测试/盒（试剂 1：1×15mL，试剂 2：1×5mL） 640测试/盒（试剂 1：3×40mL，试剂 2：1×40mL） 800测试/盒（试剂 1：3×40mL，试剂 2：1×40mL） 320测试/盒（试剂 1：1×60mL，试剂 2：1×20mL） 400测试/盒（试剂 1：1×60mL，试剂 2：1×20mL） 640测试/盒（试剂 1：1×60mL，试剂 2：1×20mL） 960测试/盒（试剂 1：3×60mL，试剂 2：1×60mL） 1200测试/盒（试剂 1：3×60mL，试剂 2：1×60mL） 1920测试/盒（试剂 1：3×60mL，试剂 2：1×60mL） 2880测试/盒（试剂 1：1×540mL，试剂 2：1×180mL） 550测试/盒（试剂 1：2×52mL，试剂 2：2×17mL） 1900测试/盒（试剂 1：4×70mL，试剂 2：4×25mL） | 液体 |  | 京械注准20162401175 |  | 12个月 |  | 纸盒 |  | 试剂1 三乙醇胺缓冲液50mmol/L，pH6.8 醋酸铵100mmol/L EDTA 2.5mmol/L α-酮戊二酸7mmol/L 试剂2 三乙醇胺缓冲液50mmol/L，pH6.8 ADP 1.0mmol/L NADH 0.2mmol/L |  | 用于体外定量测定人血清中谷氨酸脱氢酶的含量。 |  | α-酮戊二酸底物法
00083794 | 医用激光胶片 |  |  |  | A3(297*420),A4(210*297),B5(182*257),L1(203*254),L2(148*210),L3(271*195),L4(280*356),L5(356*432),L6(254*305) | A3(297*420)、A4(210*297)、B5(182*257)、L1(20cmx25cm)、L2(148*210)、L3 (271*195)、L4(28cmx35cm)、L5(35cmx43cm)、L6(25cmx30cm)、Runs-I1(20cmx25cm)、 Runs-I4(28cmx35cm)、Runs-I5(35cmx43cm)、Runs-I6(25cmx30cm)、Runs-I2(149*212)、 Runs-I3(273*197)、Runs-I7(299*422)、Runs-I8(212*299)、Runs-I9(184*259) | A3(297*420),A4(210*297),B5(182*257),L1(203*254),L2(148*210),L3(271*195),L4(280*356),L5(356*432),L6(254*305) | A3(297*420)、A4(210*297)、B5(182*257)、L1(20cmx25cm)、L2(148*210)、L3 (271*195)、L4(28cmx35cm)、L5(35cmx43cm)、L6(25cmx30cm)、Runs-I1(20cmx25cm)、 Runs-I4(28cmx35cm)、Runs-I5(35cmx43cm)、Runs-I6(25cmx30cm)、Runs-I2(149*212)、 Runs-I3(273*197)、Runs-I7(299*422)、Runs-I8(212*299)、Runs-I9(184*259) | PET |  | 苏苏械备20160440号 | 苏苏械备20160440 | 36个月 |  | PET |  | 通常在由聚对苯二甲酸乙二醇醋(PET) 树脂片材的透明胶片基一侧或双侧涂上感光乳剂/感光材料制作而成，用于记录、显示与储存医学影像。 | 由聚酯(PET)片基包被银盐和保护层组成 | 用于X射线摄影时记录射线影像图像 | 用于作为诊断依据的医学影像(CT、MRI、CR、DR 等)的记录。 | 1、打印机选用 适用于激光打印机。 2、使用方法 2.1使用环境条件 最佳使用环境为温度18℃—24℃、相对湿度50%—65%。 2.2医用打印胶片拆箱 使用者根据打印需要，选择适用的医用胶片。拆开瓦楞纸箱，取任意一包。打开铝箔袋取出适量胶片放入打印机，然后将铝箔袋封口。 2.3打印机设置 适用于激光打印机，将打印机设置中打印介质选项设为胶片，质量选项设为灰度设置；高精度医学影像打印时，质量选项根据需要设置打印。 | 1.本胶片仅用于指定的成像仪，不可用于其他设备或系统。 2.使用者根据需要，选择适合的胶片。禁止在普通白光环境中开启胶片遮光袋，应在指定的安全照明灯光环境中进行， 安全灯使用:采用7B安全灯滤片或同等产品。
00002918 | 联合手术套包 | 超声眼科晶状体摘除和玻璃体切除设备及附件 | 爱尔康 |  | Constellation 超声眼科品状体摘除和玻璃体切除设备 8065751536 Constellation桌面 8065751451 Constellation底座 8065751559 Constellation 吊臂托盘 8065751539 Constellation托盘 8065751540 Constellation托盘配亟 8065751541 Constellation托盘柱 8065751450 Constellation 内置激光 8065751452 Constellation 内置侃灯 8065750977 Constellation脚踏开关 562-1360-501 激光脚踏开关 8065751155 无针头超乳套包／0.9mm 8065751 158 无针头超乳套包／I.I mm 8065751883 Constellation基础超乳包 8065751063 20Ga 被切套包 5000CPM ，普通照明光纤 8065751057 20Ga 破切套包 5000CPM ，广角照明光纤 8065751058 23Ga 玻切套包 5000CPM ，普通照明光纤 8065751157 23Ga 玻切套包 5000CPM ，广角照明光纤 8065751060 25Ga 被切套包 5000CPM ，普通照明光纤 8065751156 25Ga 被切套包 5000CPM ，广角fi 明光纤 8065751490 25Ga＋ 简装玻切套包，无照明光纤 8065751059 20Ga 破切套包 2500CPM ，普通照明光纤 8065751061 20Ga 玻切套包 2500CPM，广角照明光纤 8065751062 23Ga 破切套包 2500CPM ，普通照明光纤 8065751453 23Ga 破切套包 2500CPM，广角照明光纤 8065751056 25Ga 玻切苦苦包 2500CPM ，普通照明光纤 8065751454 25Ga 破切套包 2500CPM ，广角照明光纤 8065751462 25Ga＋ 玻切套包 5000CPM，普通照明光纤 8065751463 25Ga＋ 破切套包 5000CPM ，广角照明光纤 8065751464 25Ga＋ 破切套包 2500CPM，普通fi 明光纤 8065751465 25Ga＋ 破切套包 2500CPM ，广角照明光纤 8065751493 25Ga＋ 被切套包 ，普通照明光纤 8065751613 23Ga 玻切套包 7500CPM ，普通照明光纤 8065751614 23Ga 玻切套包 7500CPM ，广角照明光纤 8065751617 25Ga＋ 玻切套包 7500CPM ，普通照明光纤 8065751618 25Ga＋ 玻切套包 7500CPM ，广角照明光纤 8065752062 27Ga＋ 破切套包 7500CPM ，瞥’通照明光纤 8065751715 25Ga+/S 玻切套包 7500CPM ，普通照明光纤 8065751514 Contellation基础玻切套包 8065751070 20Ga 联合手术套包-5000CPM/1.1mm, 通照明光纤 8065751065 23Ga 联合手术套包-5000CPM/1.1mm, 普通照明光纤 8065751071 25Ga 联合手术套包-5000CPM/1.1mm, 普通照明光纤 8065751466 25Ga＋ 联合手术套包 5000CPM/ l.lrnrn ，普通照明光纤 8065751079 20Ga 联合手术ff包 5000CPM/0.9mm ，普通照明光纤 8065751077 23Ga 联合手术're包 5000CPM/0.9mm，普通照明光纤 8065751072 25Ga 联合手术套包 5000CPM/0.9mrn , rt通照明光纤 8065751468 25Ga＋ 联合手术套包 5000CPM/0. 9mm ，普通照明光纤 8065751066 20Ga 联合手术套包 2500CPM/l.lmm ，普通照明光纤 8065751069 23Ga 联合孚术套包 2500CPM/l.lmm ，普通照明光纤 8065751068 25Ga 联合手术态包 2500CPM/l.lmm ，普通照明光纤 8065751470 25Ga＋ 联合手术套包 2500CPM/l.lmm ，普通照明光纤 8065751494 25Ga＋ 联合手术套包 1.lmm ，普通照明光纤 8065751489 25Ga＋ 联合简装手术瓷包 1.lmm，无照明光纤 8065751078 20Ga 联合手术套包 2500CPM/0.9mm ，普通照明光纤 8065751075 23Ga 联合手术套包 2500CPM/O. 9rnrn ，普通照明光纤 8065751073 25Ga 联合手术套包 2500CPM/0.9mm ，普通照明光纤 8065751472 25Ga＋联合手术套包 2500CPM/0.9mm ，普通照明光纤 8065751491 25Ga＋ 联合孚术套包 0.9mm ，普通照明光纤 8065751492 25Ga＋ 简装联合孚术套包 0.9mm ，无照明光纤 8065751064 20Ga 联合手术'ff包 5000CPM/1.lrnm ，广角照明光纤 8065751160 23Ga 联合手术套包 5000CPM/1. 1mm，广角照明光纤 8065751161 25Ga 联合予术套包 5000CPM/l.lrnrn ，广角照明光纤 8065751467 25Ga＋ 联合手术套包 5000CPM/l.l mm ，广角照明光纤 8065751076 20Ga 联合手术套包 5000CPM/0.9mm ，广角照明光纤 8065751154 23Ga 联合手术套包 5000CPM/O.9mm ，广角照明光纤 8065751159 25Ga 联合予术1r包 5000CPM/0.9mm ，广角照明光纤 8065751469 25Ga＋ 联合手术套包 5000CPM/0.9mm ，广角照明光纤 8065751067 20Ga 联合手术王军包 2500CPM/l.lmm ，广角照明光纤 8065751455 23Ga 联合孚术套包 2500CPM/l.1mm ，广角照明光纤 8065751456 25Ga 联合手术套包 2500CPM/l.lmm ，广角照明光纤 8065751471 25Ga＋ 联合手术套包 2500CPM/l .1mm ，广角照明光纤 8065751074 20Ga 联合手术套包 2500CPM/0.9mm，广角照明光纤 8065751457 23Ga 联合手术套包 2500CPM/0.9mm ，广角照明光纤 8065751458 25Ga 联合手术套包 2500CPM/0.9mm ，广角照明光纤 8065751473 25Ga＋ 联合手术套包 2500CPM/0.9mrn ，广角照明光纤 8065751765 23Ga 联合乎术套包 7500CPM/0.9mrn ，普通照明光纤 8065751766 23Ga 联合手术套包 7500CPM/0.9mm，广角照明光纤 8065751767 25Ga＋ 联合手术套包 7500CPM/0.9mm ，普通照明光纤 8065751768 25Ga＋ 联合手术套包 7500CPM/0.9mm ，广角照明光纤 8065752059 27Ga＋ 联合乎术瓷包 7500CPM/0. 9rnm ，普通照明光纤 8065752070 25Ga+/S 联合孚术套包 7500CPM/0.9mm ，广角照明光纤 8065751885 Constellat ion基础联合手术套包 8065751020 20Ga 前节iU ltraVit玻璃体切除探头 5000 CPM 8065750948 20Ga Ultr 8065750949 23Ga U ltraVit玻瑞体切陈探头 5000 CPM 8065750950 25Ga U ltraVit玻瑞体切陈探头 5000 CPM 8065751438 25Ga+ U ltraVit玻瑞体切陈探头 5000 CPM 8065751017 20Ga UltraYit玻璃体切除探头 2500 CPM 8065751018 23Ga UltraYit波硝体切除探头 2500 CPM 8065751019 25Ga UltraVit被璃体切除探头 2500 CPM 8065751436 25Ga+ UltraVit玻璃体切除探头 2500 CPM 8065751571 23Ga UltraYit玻璃体切除探头 7500 CPM 8065751569 25Ga UltraYit玻璃体切除探头 7500 CPM 8065751570 25Ga+ UltraVit玻璃体切除探头 7500 CPM 8065751704 25Ga+/S UltraYit玻消体切除探头 7500 CPM 8065751700 27Ga+ UltraVit玻璃体切除探头 7500 CPM 8065750971 20Ga RFID直形照明光纤 8065750972 23Ga RFID直形照明光纤 8065750976 25Ga RFID直形ft｛！明光纤 8065751441 25Ga+ RFID在形照明光纤 8065751165 25Ga＋ 直形照明光纤 8065011020 20Ga 直形照明光纤 8065751705 25Ga+/S RFID直形照明光纤 8065751701 27Ga+ RFID直形照明光纤 8065751572 25Ga RFID照明膜钩 8065751576 23Ga RFID照明膜钩 8065751000 20Ga RFID Ryan照明脱钩 8065751002 20Ga RFIDft 明膜钩 8065751001 20Ga RFID末端滥注光纤 8065751003 20Ga RFID带钩子孙头遮盖广角照明光纤 8065109202 20Ga 子弹头遮盖广角照明光纤 8065010920 20Ga 子孙头广角照明光纤 8065750973 20Ga RFID子孙头遮盖广角照明光纤 8065750974 20Ga RFID子孙头广角照 明光纤 8065751486 25Ga+ Sapphire广角照明光纤 8065751185 25Ga Sapphire广角照明光纤 8065750975 20Ga Sapphire广角照明光纤 8065751184 23Ga Sapphire广角照明光纤 8065750998 20Ga 末端裸露照明光纤 8065751577 25Ga RFID 吊顶光纤 8065750888 粉碎手柄 8065750958 20Ga 粉碎等件 170.11 双手灌注／抽吸手柄 ，糙面 170.12 双手灌注／抽l吸手柄，光面 170.51 灌注／抽吸手柄 ，直头 170.52 灌注/抽吸手柄，弯头 337.81 20Ga先进钝头移液手柄 337.82 20Ga先进软头移液手柄 337.83 25Ga先进钝头移液手柄 337.84 25Ga先进软头移液手柄 337.85 23Ga先进钝头移液手柄 337.86 23Ga先进软头移液手柄 337.87 27Ga＋ 先进钝头移液手柄 337.88 27Ga＋ 先进软头移液手柄 720.13 Grieshaber MAXGrip 20Ga镊子头 723.13 Grieshaber MAXGrip 23Ga镊子头 725.13 Grieshaber MAXGrip 25Ga镊子头 725.13P Grieshaber MAXGrip 25Ga＋镊子头 727.13 Grieshaber MAXGrip 27Ga＋镊子头 720.43 Grieshaber 20Ga抓持镊子头 723.43 Grieshaber 23Ga抓持镊子头 725.43 Grieshaber 25Ga抓持镊子头 725.43P Grieshaber 25Ga＋抓持镊子头 727.43 Grieshaber 27Ga＋抓持镊子头 720.44 Grieshaber 20Ga膜剥离镊子头 723.44 Grieshaber 23Ga膜剥离镊子头 725.44 Grieshaber 25Ga膜剥离镊子头 725.44P Grieshaber 25G剖腹剥离镊子头 727.44 Grieshaber 27Ga＋膜剥离镊子头 723.45 Grieshaber 23Ga不对称镊子头 725.45 Grieshaber 25Ga不对称镊子头 725.45P Grieshaber 25Ga＋不对称镊子头 720.47 Grieshaber 20Ga锯齿镊子头 723.47 Grieshaber 23Ga锯齿镊子头 725.47 Grieshaber 25Ga锯齿镊子头 725.47P Grieshaber 25Ga＋锯齿镊子头 701.11 Grieshaber 20Gal.lmm 垂直剪刀头 701.12 Grieshaber 20Gal.9m m垂直剪刀头 720.26 20Ga先进MPC垂直剪刀头 723.26 23Ga先进MPC垂直剪刀头 723.52 Grieshaber 23Ga弯形剪刀头 725.52P Grieshaber 25Ga＋弯形剪刀头 720.52 Grieshaber 20Ga弯形剪刀头 725.52 Grieshaber 25Ga弯形剪刀头 727.53 Grieshaber 27Ga＋直形剪刀头 339.21 25Ga 30度电凝头 339.31 27Ga+ 30度电凝头 8065128001 31/2寸弯型虹膜镊 8065129101 弯型虹膜镊，不带电线 8065128402 12 英尺塑料电凝线 8065128301 12 英尺硅胶电i疑线 8065751014 自动充气包件 8065750957 粘弹物质控制管路 8065750188 25Ga 灌注头 8065750841 23Ga 滋注头 8065751698 27Ga＋ 灌注头 8065752122 23Ga 灌注头 （托盘装〉 8065752124 25Ga 灌注头 〈托盘装〉 8065752125 27Ga＋ 灌注头 （托盘装〉 8065750842 23Ga 灌注头套装 8065751706 25Ga 溜注头套装 8065751459 25Ga 加强灌注头 8065751442 25Ga 加强灌注头 〈托盘装） 8065750580 20Ga 自适应灌注头 8065752121 20Ga 自适应灌注头 （托盘装） 8065752123 23Ga 缝线灌注头 〈托盘装〉 8065751779 23Ga 缝线灌注头 ，4mm 8065750352 前节玻切同轴袖套 8065750914 带自动灌注阀的灌注管路 8065750917 辅助抽吸管路 8065750918 灌注／抽吸管路 8065750920 GFI管路 8065750121 超声眼科乳化治疗仪手柄 （型号：ULTRASONI C) 8065750469 超声眼科乳化治疗仪手+A1:D194柄 （型号：OZil ) |  | Constellation 超声眼科品状体摘除和玻璃体切除设备 8065751536 Constellation桌面 8065751451 Constellation底座 8065751559 Constellation 吊臂托盘 8065751539 Constellation托盘 8065751540 Constellation托盘配亟 8065751541 Constellation托盘柱 8065751450 Constellation 内置激光 8065751452 Constellation 内置侃灯 8065750977 Constellation脚踏开关 562-1360-501 激光脚踏开关 8065751155 无针头超乳套包／0.9mm 8065751 158 无针头超乳套包／I.I mm 8065751883 Constellation基础超乳包 8065751063 20Ga 被切套包 5000CPM ，普通照明光纤 8065751057 20Ga 破切套包 5000CPM ，广角照明光纤 8065751058 23Ga 玻切套包 5000CPM ，普通照明光纤 8065751157 23Ga 玻切套包 5000CPM ，广角照明光纤 8065751060 25Ga 被切套包 5000CPM ，普通照明光纤 8065751156 25Ga 被切套包 5000CPM ，广角fi 明光纤 8065751490 25Ga＋ 简装玻切套包，无照明光纤 8065751059 20Ga 破切套包 2500CPM ，普通照明光纤 8065751061 20Ga 玻切套包 2500CPM，广角照明光纤 8065751062 23Ga 破切套包 2500CPM ，普通照明光纤 8065751453 23Ga 破切套包 2500CPM，广角照明光纤 8065751056 25Ga 玻切苦苦包 2500CPM ，普通照明光纤 8065751454 25Ga 破切套包 2500CPM ，广角照明光纤 8065751462 25Ga＋ 玻切套包 5000CPM，普通照明光纤 8065751463 25Ga＋ 破切套包 5000CPM ，广角照明光纤 8065751464 25Ga＋ 破切套包 2500CPM，普通fi 明光纤 8065751465 25Ga＋ 破切套包 2500CPM ，广角照明光纤 8065751493 25Ga＋ 被切套包 ，普通照明光纤 8065751613 23Ga 玻切套包 7500CPM ，普通照明光纤 8065751614 23Ga 玻切套包 7500CPM ，广角照明光纤 8065751617 25Ga＋ 玻切套包 7500CPM ，普通照明光纤 8065751618 25Ga＋ 玻切套包 7500CPM ，广角照明光纤 8065752062 27Ga＋ 破切套包 7500CPM ，瞥’通照明光纤 8065751715 25Ga+/S 玻切套包 7500CPM ，普通照明光纤 8065751514 Contellation基础玻切套包 8065751070 20Ga 联合手术套包-5000CPM/1.1mm, 通照明光纤 8065751065 23Ga 联合手术套包-5000CPM/1.1mm, 普通照明光纤 8065751071 25Ga 联合手术套包-5000CPM/1.1mm, 普通照明光纤 8065751466 25Ga＋ 联合手术套包 5000CPM/ l.lrnrn ，普通照明光纤 8065751079 20Ga 联合手术ff包 5000CPM/0.9mm ，普通照明光纤 8065751077 23Ga 联合手术're包 5000CPM/0.9mm，普通照明光纤 8065751072 25Ga 联合手术套包 5000CPM/0.9mrn , rt通照明光纤 8065751468 25Ga＋ 联合手术套包 5000CPM/0. 9mm ，普通照明光纤 8065751066 20Ga 联合手术套包 2500CPM/l.lmm ，普通照明光纤 8065751069 23Ga 联合孚术套包 2500CPM/l.lmm ，普通照明光纤 8065751068 25Ga 联合手术态包 2500CPM/l.lmm ，普通照明光纤 8065751470 25Ga＋ 联合手术套包 2500CPM/l.lmm ，普通照明光纤 8065751494 25Ga＋ 联合手术套包 1.lmm ，普通照明光纤 8065751489 25Ga＋ 联合简装手术瓷包 1.lmm，无照明光纤 8065751078 20Ga 联合手术套包 2500CPM/0.9mm ，普通照明光纤 8065751075 23Ga 联合手术套包 2500CPM/O. 9rnrn ，普通照明光纤 8065751073 25Ga 联合手术套包 2500CPM/0.9mm ，普通照明光纤 8065751472 25Ga＋联合手术套包 2500CPM/0.9mm ，普通照明光纤 8065751491 25Ga＋ 联合孚术套包 0.9mm ，普通照明光纤 8065751492 25Ga＋ 简装联合孚术套包 0.9mm ，无照明光纤 8065751064 20Ga 联合手术'ff包 5000CPM/1.lrnm ，广角照明光纤 8065751160 23Ga 联合手术套包 5000CPM/1. 1mm，广角照明光纤 8065751161 25Ga 联合予术套包 5000CPM/l.lrnrn ，广角照明光纤 8065751467 25Ga＋ 联合手术套包 5000CPM/l.l mm ，广角照明光纤 8065751076 20Ga 联合手术套包 5000CPM/0.9mm ，广角照明光纤 8065751154 23Ga 联合手术套包 5000CPM/O.9mm ，广角照明光纤 8065751159 25Ga 联合予术1r包 5000CPM/0.9mm ，广角照明光纤 8065751469 25Ga＋ 联合手术套包 5000CPM/0.9mm ，广角照明光纤 8065751067 20Ga 联合手术王军包 2500CPM/l.lmm ，广角照明光纤 8065751455 23Ga 联合孚术套包 2500CPM/l.1mm ，广角照明光纤 8065751456 25Ga 联合手术套包 2500CPM/l.lmm ，广角照明光纤 8065751471 25Ga＋ 联合手术套包 2500CPM/l .1mm ，广角照明光纤 8065751074 20Ga 联合手术套包 2500CPM/0.9mm，广角照明光纤 8065751457 23Ga 联合手术套包 2500CPM/0.9mm ，广角照明光纤 8065751458 25Ga 联合手术套包 2500CPM/0.9mm ，广角照明光纤 8065751473 25Ga＋ 联合手术套包 2500CPM/0.9mrn ，广角照明光纤 8065751765 23Ga 联合乎术套包 7500CPM/0.9mrn ，普通照明光纤 8065751766 23Ga 联合手术套包 7500CPM/0.9mm，广角照明光纤 8065751767 25Ga＋ 联合手术套包 7500CPM/0.9mm ，普通照明光纤 8065751768 25Ga＋ 联合手术套包 7500CPM/0.9mm ，广角照明光纤 8065752059 27Ga＋ 联合乎术瓷包 7500CPM/0. 9rnm ，普通照明光纤 8065752070 25Ga+/S 联合孚术套包 7500CPM/0.9mm ，广角照明光纤 8065751885 Constellat ion基础联合手术套包 8065751020 20Ga 前节iU ltraVit玻璃体切除探头 5000 CPM 8065750948 20Ga Ultr 8065750949 23Ga U ltraVit玻瑞体切陈探头 5000 CPM 8065750950 25Ga U ltraVit玻瑞体切陈探头 5000 CPM 8065751438 25Ga+ U ltraVit玻瑞体切陈探头 5000 CPM 8065751017 20Ga UltraYit玻璃体切除探头 2500 CPM 8065751018 23Ga UltraYit波硝体切除探头 2500 CPM 8065751019 25Ga UltraVit被璃体切除探头 2500 CPM 8065751436 25Ga+ UltraVit玻璃体切除探头 2500 CPM 8065751571 23Ga UltraYit玻璃体切除探头 7500 CPM 8065751569 25Ga UltraYit玻璃体切除探头 7500 CPM 8065751570 25Ga+ UltraVit玻璃体切除探头 7500 CPM 8065751704 25Ga+/S UltraYit玻消体切除探头 7500 CPM 8065751700 27Ga+ UltraVit玻璃体切除探头 7500 CPM 8065750971 20Ga RFID直形照明光纤 8065750972 23Ga RFID直形照明光纤 8065750976 25Ga RFID直形ft｛！明光纤 8065751441 25Ga+ RFID在形照明光纤 8065751165 25Ga＋ 直形照明光纤 8065011020 20Ga 直形照明光纤 8065751705 25Ga+/S RFID直形照明光纤 8065751701 27Ga+ RFID直形照明光纤 8065751572 25Ga RFID照明膜钩 8065751576 23Ga RFID照明膜钩 8065751000 20Ga RFID Ryan照明脱钩 8065751002 20Ga RFIDft 明膜钩 8065751001 20Ga RFID末端滥注光纤 8065751003 20Ga RFID带钩子孙头遮盖广角照明光纤 8065109202 20Ga 子弹头遮盖广角照明光纤 8065010920 20Ga 子孙头广角照明光纤 8065750973 20Ga RFID子孙头遮盖广角照明光纤 8065750974 20Ga RFID子孙头广角照 明光纤 8065751486 25Ga+ Sapphire广角照明光纤 8065751185 25Ga Sapphire广角照明光纤 8065750975 20Ga Sapphire广角照明光纤 8065751184 23Ga Sapphire广角照明光纤 8065750998 20Ga 末端裸露照明光纤 8065751577 25Ga RFID 吊顶光纤 8065750888 粉碎手柄 8065750958 20Ga 粉碎等件 170.11 双手灌注／抽吸手柄 ，糙面 170.12 双手灌注／抽l吸手柄，光面 170.51 灌注／抽吸手柄 ，直头 170.52 灌注/抽吸手柄，弯头 337.81 20Ga先进钝头移液手柄 337.82 20Ga先进软头移液手柄 337.83 25Ga先进钝头移液手柄 337.84 25Ga先进软头移液手柄 337.85 23Ga先进钝头移液手柄 337.86 23Ga先进软头移液手柄 337.87 27Ga＋ 先进钝头移液手柄 337.88 27Ga＋ 先进软头移液手柄 720.13 Grieshaber MAXGrip 20Ga镊子头 723.13 Grieshaber MAXGrip 23Ga镊子头 725.13 Grieshaber MAXGrip 25Ga镊子头 725.13P Grieshaber MAXGrip 25Ga＋镊子头 727.13 Grieshaber MAXGrip 27Ga＋镊子头 720.43 Grieshaber 20Ga抓持镊子头 723.43 Grieshaber 23Ga抓持镊子头 725.43 Grieshaber 25Ga抓持镊子头 725.43P Grieshaber 25Ga＋抓持镊子头 727.43 Grieshaber 27Ga＋抓持镊子头 720.44 Grieshaber 20Ga膜剥离镊子头 723.44 Grieshaber 23Ga膜剥离镊子头 725.44 Grieshaber 25Ga膜剥离镊子头 725.44P Grieshaber 25G剖腹剥离镊子头 727.44 Grieshaber 27Ga＋膜剥离镊子头 723.45 Grieshaber 23Ga不对称镊子头 725.45 Grieshaber 25Ga不对称镊子头 725.45P Grieshaber 25Ga＋不对称镊子头 720.47 Grieshaber 20Ga锯齿镊子头 723.47 Grieshaber 23Ga锯齿镊子头 725.47 Grieshaber 25Ga锯齿镊子头 725.47P Grieshaber 25Ga＋锯齿镊子头 701.11 Grieshaber 20Gal.lmm 垂直剪刀头 701.12 Grieshaber 20Gal.9m m垂直剪刀头 720.26 20Ga先进MPC垂直剪刀头 723.26 23Ga先进MPC垂直剪刀头 723.52 Grieshaber 23Ga弯形剪刀头 725.52P Grieshaber 25Ga＋弯形剪刀头 720.52 Grieshaber 20Ga弯形剪刀头 725.52 Grieshaber 25Ga弯形剪刀头 727.53 Grieshaber 27Ga＋直形剪刀头 339.21 25Ga 30度电凝头 339.31 27Ga+ 30度电凝头 8065128001 31/2寸弯型虹膜镊 8065129101 弯型虹膜镊，不带电线 8065128402 12 英尺塑料电凝线 8065128301 12 英尺硅胶电i疑线 8065751014 自动充气包件 8065750957 粘弹物质控制管路 8065750188 25Ga 灌注头 8065750841 23Ga 滋注头 8065751698 27Ga＋ 灌注头 8065752122 23Ga 灌注头 （托盘装〉 8065752124 25Ga 灌注头 〈托盘装〉 8065752125 27Ga＋ 灌注头 （托盘装〉 8065750842 23Ga 灌注头套装 8065751706 25Ga 溜注头套装 8065751459 25Ga 加强灌注头 8065751442 25Ga 加强灌注头 〈托盘装） 8065750580 20Ga 自适应灌注头 8065752121 20Ga 自适应灌注头 （托盘装） 8065752123 23Ga 缝线灌注头 〈托盘装〉 8065751779 23Ga 缝线灌注头 ，4mm 8065750352 前节玻切同轴袖套 8065750914 带自动灌注阀的灌注管路 8065750917 辅助抽吸管路 8065750918 灌注／抽吸管路 8065750920 GFI管路 8065750121 超声眼科乳化治疗仪手柄 （型号：ULTRASONI C) 8065750469 超声眼科乳化治疗仪手+A1:D194柄 （型号：OZil ) |  | 不锈钢304，液体管路材料为PVC塑料 |  | 国械注进20153161071 |  | 3年 |  | 纸质密封盒 |  | 20GA白内障及玻切手术使用附件套包-5000CPM/0.9mm，普通照明光纤 液流控制盒，照明光纤，玻切头，气液管路，穿刺系统，灌注头等等 |  | 用于眼科前后节玻璃体手术及晶状体超乳手术 |  | 将I/A探头安装到I/A手柄上，并使用包装中提供的探头扳钳紧固探头。将包装中提供的冲洗套管安装到I/A手柄上。随着液体从手柄的冲洗端口流出，用液体装满试验箱，然后将试验箱滑动到冲洗套管和I/A探头上。将I/A手柄放在经过灭菌的设置器械盘的托架上。
00002677 | 普通照明光纤 | 超声眼科晶状体摘除和玻璃体切除设备及附件 | 爱尔康 |  | Constellation 超声眼科品状体摘除和玻璃体切除设备 8065751536 Constellation桌面 8065751451 Constellation底座 8065751559 Constellation 吊臂托盘 8065751539 Constellation托盘 8065751540 Constellation托盘配亟 8065751541 Constellation托盘柱 8065751450 Constellation 内置激光 8065751452 Constellation 内置侃灯 8065750977 Constellation脚踏开关 562-1360-501 激光脚踏开关 8065751155 无针头超乳套包／0.9mm 8065751 158 无针头超乳套包／I.I mm 8065751883 Constellation基础超乳包 8065751063 20Ga 被切套包 5000CPM ，普通照明光纤 8065751057 20Ga 破切套包 5000CPM ，广角照明光纤 8065751058 23Ga 玻切套包 5000CPM ，普通照明光纤 8065751157 23Ga 玻切套包 5000CPM ，广角照明光纤 8065751060 25Ga 被切套包 5000CPM ，普通照明光纤 8065751156 25Ga 被切套包 5000CPM ，广角fi 明光纤 8065751490 25Ga＋ 简装玻切套包，无照明光纤 8065751059 20Ga 破切套包 2500CPM ，普通照明光纤 8065751061 20Ga 玻切套包 2500CPM，广角照明光纤 8065751062 23Ga 破切套包 2500CPM ，普通照明光纤 8065751453 23Ga 破切套包 2500CPM，广角照明光纤 8065751056 25Ga 玻切苦苦包 2500CPM ，普通照明光纤 8065751454 25Ga 破切套包 2500CPM ，广角照明光纤 8065751462 25Ga＋ 玻切套包 5000CPM，普通照明光纤 8065751463 25Ga＋ 破切套包 5000CPM ，广角照明光纤 8065751464 25Ga＋ 破切套包 2500CPM，普通fi 明光纤 8065751465 25Ga＋ 破切套包 2500CPM ，广角照明光纤 8065751493 25Ga＋ 被切套包 ，普通照明光纤 8065751613 23Ga 玻切套包 7500CPM ，普通照明光纤 8065751614 23Ga 玻切套包 7500CPM ，广角照明光纤 8065751617 25Ga＋ 玻切套包 7500CPM ，普通照明光纤 8065751618 25Ga＋ 玻切套包 7500CPM ，广角照明光纤 8065752062 27Ga＋ 破切套包 7500CPM ，瞥’通照明光纤 8065751715 25Ga+/S 玻切套包 7500CPM ，普通照明光纤 8065751514 Contellation基础玻切套包 8065751070 20Ga 联合手术套包-5000CPM/1.1mm, 通照明光纤 8065751065 23Ga 联合手术套包-5000CPM/1.1mm, 普通照明光纤 8065751071 25Ga 联合手术套包-5000CPM/1.1mm, 普通照明光纤 8065751466 25Ga＋ 联合手术套包 5000CPM/ l.lrnrn ，普通照明光纤 8065751079 20Ga 联合手术ff包 5000CPM/0.9mm ，普通照明光纤 8065751077 23Ga 联合手术're包 5000CPM/0.9mm，普通照明光纤 8065751072 25Ga 联合手术套包 5000CPM/0.9mrn , rt通照明光纤 8065751468 25Ga＋ 联合手术套包 5000CPM/0. 9mm ，普通照明光纤 8065751066 20Ga 联合手术套包 2500CPM/l.lmm ，普通照明光纤 8065751069 23Ga 联合孚术套包 2500CPM/l.lmm ，普通照明光纤 8065751068 25Ga 联合手术态包 2500CPM/l.lmm ，普通照明光纤 8065751470 25Ga＋ 联合手术套包 2500CPM/l.lmm ，普通照明光纤 8065751494 25Ga＋ 联合手术套包 1.lmm ，普通照明光纤 8065751489 25Ga＋ 联合简装手术瓷包 1.lmm，无照明光纤 8065751078 20Ga 联合手术套包 2500CPM/0.9mm ，普通照明光纤 8065751075 23Ga 联合手术套包 2500CPM/O. 9rnrn ，普通照明光纤 8065751073 25Ga 联合手术套包 2500CPM/0.9mm ，普通照明光纤 8065751472 25Ga＋联合手术套包 2500CPM/0.9mm ，普通照明光纤 8065751491 25Ga＋ 联合孚术套包 0.9mm ，普通照明光纤 8065751492 25Ga＋ 简装联合孚术套包 0.9mm ，无照明光纤 8065751064 20Ga 联合手术'ff包 5000CPM/1.lrnm ，广角照明光纤 8065751160 23Ga 联合手术套包 5000CPM/1. 1mm，广角照明光纤 8065751161 25Ga 联合予术套包 5000CPM/l.lrnrn ，广角照明光纤 8065751467 25Ga＋ 联合手术套包 5000CPM/l.l mm ，广角照明光纤 8065751076 20Ga 联合手术套包 5000CPM/0.9mm ，广角照明光纤 8065751154 23Ga 联合手术套包 5000CPM/O.9mm ，广角照明光纤 8065751159 25Ga 联合予术1r包 5000CPM/0.9mm ，广角照明光纤 8065751469 25Ga＋ 联合手术套包 5000CPM/0.9mm ，广角照明光纤 8065751067 20Ga 联合手术王军包 2500CPM/l.lmm ，广角照明光纤 8065751455 23Ga 联合孚术套包 2500CPM/l.1mm ，广角照明光纤 8065751456 25Ga 联合手术套包 2500CPM/l.lmm ，广角照明光纤 8065751471 25Ga＋ 联合手术套包 2500CPM/l .1mm ，广角照明光纤 8065751074 20Ga 联合手术套包 2500CPM/0.9mm，广角照明光纤 8065751457 23Ga 联合手术套包 2500CPM/0.9mm ，广角照明光纤 8065751458 25Ga 联合手术套包 2500CPM/0.9mm ，广角照明光纤 8065751473 25Ga＋ 联合手术套包 2500CPM/0.9mrn ，广角照明光纤 8065751765 23Ga 联合乎术套包 7500CPM/0.9mrn ，普通照明光纤 8065751766 23Ga 联合手术套包 7500CPM/0.9mm，广角照明光纤 8065751767 25Ga＋ 联合手术套包 7500CPM/0.9mm ，普通照明光纤 8065751768 25Ga＋ 联合手术套包 7500CPM/0.9mm ，广角照明光纤 8065752059 27Ga＋ 联合乎术瓷包 7500CPM/0. 9rnm ，普通照明光纤 8065752070 25Ga+/S 联合孚术套包 7500CPM/0.9mm ，广角照明光纤 8065751885 Constellat ion基础联合手术套包 8065751020 20Ga 前节iU ltraVit玻璃体切除探头 5000 CPM 8065750948 20Ga Ultr 8065750949 23Ga U ltraVit玻瑞体切陈探头 5000 CPM 8065750950 25Ga U ltraVit玻瑞体切陈探头 5000 CPM 8065751438 25Ga+ U ltraVit玻瑞体切陈探头 5000 CPM 8065751017 20Ga UltraYit玻璃体切除探头 2500 CPM 8065751018 23Ga UltraYit波硝体切除探头 2500 CPM 8065751019 25Ga UltraVit被璃体切除探头 2500 CPM 8065751436 25Ga+ UltraVit玻璃体切除探头 2500 CPM 8065751571 23Ga UltraYit玻璃体切除探头 7500 CPM 8065751569 25Ga UltraYit玻璃体切除探头 7500 CPM 8065751570 25Ga+ UltraVit玻璃体切除探头 7500 CPM 8065751704 25Ga+/S UltraYit玻消体切除探头 7500 CPM 8065751700 27Ga+ UltraVit玻璃体切除探头 7500 CPM 8065750971 20Ga RFID直形照明光纤 8065750972 23Ga RFID直形照明光纤 8065750976 25Ga RFID直形ft｛！明光纤 8065751441 25Ga+ RFID在形照明光纤 8065751165 25Ga＋ 直形照明光纤 8065011020 20Ga 直形照明光纤 8065751705 25Ga+/S RFID直形照明光纤 8065751701 27Ga+ RFID直形照明光纤 8065751572 25Ga RFID照明膜钩 8065751576 23Ga RFID照明膜钩 8065751000 20Ga RFID Ryan照明脱钩 8065751002 20Ga RFIDft 明膜钩 8065751001 20Ga RFID末端滥注光纤 8065751003 20Ga RFID带钩子孙头遮盖广角照明光纤 8065109202 20Ga 子弹头遮盖广角照明光纤 8065010920 20Ga 子孙头广角照明光纤 8065750973 20Ga RFID子孙头遮盖广角照明光纤 8065750974 20Ga RFID子孙头广角照 明光纤 8065751486 25Ga+ Sapphire广角照明光纤 8065751185 25Ga Sapphire广角照明光纤 8065750975 20Ga Sapphire广角照明光纤 8065751184 23Ga Sapphire广角照明光纤 8065750998 20Ga 末端裸露照明光纤 8065751577 25Ga RFID 吊顶光纤 8065750888 粉碎手柄 8065750958 20Ga 粉碎等件 170.11 双手灌注／抽吸手柄 ，糙面 170.12 双手灌注／抽l吸手柄，光面 170.51 灌注／抽吸手柄 ，直头 170.52 灌注/抽吸手柄，弯头 337.81 20Ga先进钝头移液手柄 337.82 20Ga先进软头移液手柄 337.83 25Ga先进钝头移液手柄 337.84 25Ga先进软头移液手柄 337.85 23Ga先进钝头移液手柄 337.86 23Ga先进软头移液手柄 337.87 27Ga＋ 先进钝头移液手柄 337.88 27Ga＋ 先进软头移液手柄 720.13 Grieshaber MAXGrip 20Ga镊子头 723.13 Grieshaber MAXGrip 23Ga镊子头 725.13 Grieshaber MAXGrip 25Ga镊子头 725.13P Grieshaber MAXGrip 25Ga＋镊子头 727.13 Grieshaber MAXGrip 27Ga＋镊子头 720.43 Grieshaber 20Ga抓持镊子头 723.43 Grieshaber 23Ga抓持镊子头 725.43 Grieshaber 25Ga抓持镊子头 725.43P Grieshaber 25Ga＋抓持镊子头 727.43 Grieshaber 27Ga＋抓持镊子头 720.44 Grieshaber 20Ga膜剥离镊子头 723.44 Grieshaber 23Ga膜剥离镊子头 725.44 Grieshaber 25Ga膜剥离镊子头 725.44P Grieshaber 25G剖腹剥离镊子头 727.44 Grieshaber 27Ga＋膜剥离镊子头 723.45 Grieshaber 23Ga不对称镊子头 725.45 Grieshaber 25Ga不对称镊子头 725.45P Grieshaber 25Ga＋不对称镊子头 720.47 Grieshaber 20Ga锯齿镊子头 723.47 Grieshaber 23Ga锯齿镊子头 725.47 Grieshaber 25Ga锯齿镊子头 725.47P Grieshaber 25Ga＋锯齿镊子头 701.11 Grieshaber 20Gal.lmm 垂直剪刀头 701.12 Grieshaber 20Gal.9m m垂直剪刀头 720.26 20Ga先进MPC垂直剪刀头 723.26 23Ga先进MPC垂直剪刀头 723.52 Grieshaber 23Ga弯形剪刀头 725.52P Grieshaber 25Ga＋弯形剪刀头 720.52 Grieshaber 20Ga弯形剪刀头 725.52 Grieshaber 25Ga弯形剪刀头 727.53 Grieshaber 27Ga＋直形剪刀头 339.21 25Ga 30度电凝头 339.31 27Ga+ 30度电凝头 8065128001 31/2寸弯型虹膜镊 8065129101 弯型虹膜镊，不带电线 8065128402 12 英尺塑料电凝线 8065128301 12 英尺硅胶电i疑线 8065751014 自动充气包件 8065750957 粘弹物质控制管路 8065750188 25Ga 灌注头 8065750841 23Ga 滋注头 8065751698 27Ga＋ 灌注头 8065752122 23Ga 灌注头 （托盘装〉 8065752124 25Ga 灌注头 〈托盘装〉 8065752125 27Ga＋ 灌注头 （托盘装〉 8065750842 23Ga 灌注头套装 8065751706 25Ga 溜注头套装 8065751459 25Ga 加强灌注头 8065751442 25Ga 加强灌注头 〈托盘装） 8065750580 20Ga 自适应灌注头 8065752121 20Ga 自适应灌注头 （托盘装） 8065752123 23Ga 缝线灌注头 〈托盘装〉 8065751779 23Ga 缝线灌注头 ，4mm 8065750352 前节玻切同轴袖套 8065750914 带自动灌注阀的灌注管路 8065750917 辅助抽吸管路 8065750918 灌注／抽吸管路 8065750920 GFI管路 8065750121 超声眼科乳化治疗仪手柄 （型号：ULTRASONI C) 8065750469 超声眼科乳化治疗仪手+A1:D194柄 （型号：OZil ) |  | Constellation 超声眼科品状体摘除和玻璃体切除设备 8065751536 Constellation桌面 8065751451 Constellation底座 8065751559 Constellation 吊臂托盘 8065751539 Constellation托盘 8065751540 Constellation托盘配亟 8065751541 Constellation托盘柱 8065751450 Constellation 内置激光 8065751452 Constellation 内置侃灯 8065750977 Constellation脚踏开关 562-1360-501 激光脚踏开关 8065751155 无针头超乳套包／0.9mm 8065751 158 无针头超乳套包／I.I mm 8065751883 Constellation基础超乳包 8065751063 20Ga 被切套包 5000CPM ，普通照明光纤 8065751057 20Ga 破切套包 5000CPM ，广角照明光纤 8065751058 23Ga 玻切套包 5000CPM ，普通照明光纤 8065751157 23Ga 玻切套包 5000CPM ，广角照明光纤 8065751060 25Ga 被切套包 5000CPM ，普通照明光纤 8065751156 25Ga 被切套包 5000CPM ，广角fi 明光纤 8065751490 25Ga＋ 简装玻切套包，无照明光纤 8065751059 20Ga 破切套包 2500CPM ，普通照明光纤 8065751061 20Ga 玻切套包 2500CPM，广角照明光纤 8065751062 23Ga 破切套包 2500CPM ，普通照明光纤 8065751453 23Ga 破切套包 2500CPM，广角照明光纤 8065751056 25Ga 玻切苦苦包 2500CPM ，普通照明光纤 8065751454 25Ga 破切套包 2500CPM ，广角照明光纤 8065751462 25Ga＋ 玻切套包 5000CPM，普通照明光纤 8065751463 25Ga＋ 破切套包 5000CPM ，广角照明光纤 8065751464 25Ga＋ 破切套包 2500CPM，普通fi 明光纤 8065751465 25Ga＋ 破切套包 2500CPM ，广角照明光纤 8065751493 25Ga＋ 被切套包 ，普通照明光纤 8065751613 23Ga 玻切套包 7500CPM ，普通照明光纤 8065751614 23Ga 玻切套包 7500CPM ，广角照明光纤 8065751617 25Ga＋ 玻切套包 7500CPM ，普通照明光纤 8065751618 25Ga＋ 玻切套包 7500CPM ，广角照明光纤 8065752062 27Ga＋ 破切套包 7500CPM ，瞥’通照明光纤 8065751715 25Ga+/S 玻切套包 7500CPM ，普通照明光纤 8065751514 Contellation基础玻切套包 8065751070 20Ga 联合手术套包-5000CPM/1.1mm, 通照明光纤 8065751065 23Ga 联合手术套包-5000CPM/1.1mm, 普通照明光纤 8065751071 25Ga 联合手术套包-5000CPM/1.1mm, 普通照明光纤 8065751466 25Ga＋ 联合手术套包 5000CPM/ l.lrnrn ，普通照明光纤 8065751079 20Ga 联合手术ff包 5000CPM/0.9mm ，普通照明光纤 8065751077 23Ga 联合手术're包 5000CPM/0.9mm，普通照明光纤 8065751072 25Ga 联合手术套包 5000CPM/0.9mrn , rt通照明光纤 8065751468 25Ga＋ 联合手术套包 5000CPM/0. 9mm ，普通照明光纤 8065751066 20Ga 联合手术套包 2500CPM/l.lmm ，普通照明光纤 8065751069 23Ga 联合孚术套包 2500CPM/l.lmm ，普通照明光纤 8065751068 25Ga 联合手术态包 2500CPM/l.lmm ，普通照明光纤 8065751470 25Ga＋ 联合手术套包 2500CPM/l.lmm ，普通照明光纤 8065751494 25Ga＋ 联合手术套包 1.lmm ，普通照明光纤 8065751489 25Ga＋ 联合简装手术瓷包 1.lmm，无照明光纤 8065751078 20Ga 联合手术套包 2500CPM/0.9mm ，普通照明光纤 8065751075 23Ga 联合手术套包 2500CPM/O. 9rnrn ，普通照明光纤 8065751073 25Ga 联合手术套包 2500CPM/0.9mm ，普通照明光纤 8065751472 25Ga＋联合手术套包 2500CPM/0.9mm ，普通照明光纤 8065751491 25Ga＋ 联合孚术套包 0.9mm ，普通照明光纤 8065751492 25Ga＋ 简装联合孚术套包 0.9mm ，无照明光纤 8065751064 20Ga 联合手术'ff包 5000CPM/1.lrnm ，广角照明光纤 8065751160 23Ga 联合手术套包 5000CPM/1. 1mm，广角照明光纤 8065751161 25Ga 联合予术套包 5000CPM/l.lrnrn ，广角照明光纤 8065751467 25Ga＋ 联合手术套包 5000CPM/l.l mm ，广角照明光纤 8065751076 20Ga 联合手术套包 5000CPM/0.9mm ，广角照明光纤 8065751154 23Ga 联合手术套包 5000CPM/O.9mm ，广角照明光纤 8065751159 25Ga 联合予术1r包 5000CPM/0.9mm ，广角照明光纤 8065751469 25Ga＋ 联合手术套包 5000CPM/0.9mm ，广角照明光纤 8065751067 20Ga 联合手术王军包 2500CPM/l.lmm ，广角照明光纤 8065751455 23Ga 联合孚术套包 2500CPM/l.1mm ，广角照明光纤 8065751456 25Ga 联合手术套包 2500CPM/l.lmm ，广角照明光纤 8065751471 25Ga＋ 联合手术套包 2500CPM/l .1mm ，广角照明光纤 8065751074 20Ga 联合手术套包 2500CPM/0.9mm，广角照明光纤 8065751457 23Ga 联合手术套包 2500CPM/0.9mm ，广角照明光纤 8065751458 25Ga 联合手术套包 2500CPM/0.9mm ，广角照明光纤 8065751473 25Ga＋ 联合手术套包 2500CPM/0.9mrn ，广角照明光纤 8065751765 23Ga 联合乎术套包 7500CPM/0.9mrn ，普通照明光纤 8065751766 23Ga 联合手术套包 7500CPM/0.9mm，广角照明光纤 8065751767 25Ga＋ 联合手术套包 7500CPM/0.9mm ，普通照明光纤 8065751768 25Ga＋ 联合手术套包 7500CPM/0.9mm ，广角照明光纤 8065752059 27Ga＋ 联合乎术瓷包 7500CPM/0. 9rnm ，普通照明光纤 8065752070 25Ga+/S 联合孚术套包 7500CPM/0.9mm ，广角照明光纤 8065751885 Constellat ion基础联合手术套包 8065751020 20Ga 前节iU ltraVit玻璃体切除探头 5000 CPM 8065750948 20Ga Ultr 8065750949 23Ga U ltraVit玻瑞体切陈探头 5000 CPM 8065750950 25Ga U ltraVit玻瑞体切陈探头 5000 CPM 8065751438 25Ga+ U ltraVit玻瑞体切陈探头 5000 CPM 8065751017 20Ga UltraYit玻璃体切除探头 2500 CPM 8065751018 23Ga UltraYit波硝体切除探头 2500 CPM 8065751019 25Ga UltraVit被璃体切除探头 2500 CPM 8065751436 25Ga+ UltraVit玻璃体切除探头 2500 CPM 8065751571 23Ga UltraYit玻璃体切除探头 7500 CPM 8065751569 25Ga UltraYit玻璃体切除探头 7500 CPM 8065751570 25Ga+ UltraVit玻璃体切除探头 7500 CPM 8065751704 25Ga+/S UltraYit玻消体切除探头 7500 CPM 8065751700 27Ga+ UltraVit玻璃体切除探头 7500 CPM 8065750971 20Ga RFID直形照明光纤 8065750972 23Ga RFID直形照明光纤 8065750976 25Ga RFID直形ft｛！明光纤 8065751441 25Ga+ RFID在形照明光纤 8065751165 25Ga＋ 直形照明光纤 8065011020 20Ga 直形照明光纤 8065751705 25Ga+/S RFID直形照明光纤 8065751701 27Ga+ RFID直形照明光纤 8065751572 25Ga RFID照明膜钩 8065751576 23Ga RFID照明膜钩 8065751000 20Ga RFID Ryan照明脱钩 8065751002 20Ga RFIDft 明膜钩 8065751001 20Ga RFID末端滥注光纤 8065751003 20Ga RFID带钩子孙头遮盖广角照明光纤 8065109202 20Ga 子弹头遮盖广角照明光纤 8065010920 20Ga 子孙头广角照明光纤 8065750973 20Ga RFID子孙头遮盖广角照明光纤 8065750974 20Ga RFID子孙头广角照 明光纤 8065751486 25Ga+ Sapphire广角照明光纤 8065751185 25Ga Sapphire广角照明光纤 8065750975 20Ga Sapphire广角照明光纤 8065751184 23Ga Sapphire广角照明光纤 8065750998 20Ga 末端裸露照明光纤 8065751577 25Ga RFID 吊顶光纤 8065750888 粉碎手柄 8065750958 20Ga 粉碎等件 170.11 双手灌注／抽吸手柄 ，糙面 170.12 双手灌注／抽l吸手柄，光面 170.51 灌注／抽吸手柄 ，直头 170.52 灌注/抽吸手柄，弯头 337.81 20Ga先进钝头移液手柄 337.82 20Ga先进软头移液手柄 337.83 25Ga先进钝头移液手柄 337.84 25Ga先进软头移液手柄 337.85 23Ga先进钝头移液手柄 337.86 23Ga先进软头移液手柄 337.87 27Ga＋ 先进钝头移液手柄 337.88 27Ga＋ 先进软头移液手柄 720.13 Grieshaber MAXGrip 20Ga镊子头 723.13 Grieshaber MAXGrip 23Ga镊子头 725.13 Grieshaber MAXGrip 25Ga镊子头 725.13P Grieshaber MAXGrip 25Ga＋镊子头 727.13 Grieshaber MAXGrip 27Ga＋镊子头 720.43 Grieshaber 20Ga抓持镊子头 723.43 Grieshaber 23Ga抓持镊子头 725.43 Grieshaber 25Ga抓持镊子头 725.43P Grieshaber 25Ga＋抓持镊子头 727.43 Grieshaber 27Ga＋抓持镊子头 720.44 Grieshaber 20Ga膜剥离镊子头 723.44 Grieshaber 23Ga膜剥离镊子头 725.44 Grieshaber 25Ga膜剥离镊子头 725.44P Grieshaber 25G剖腹剥离镊子头 727.44 Grieshaber 27Ga＋膜剥离镊子头 723.45 Grieshaber 23Ga不对称镊子头 725.45 Grieshaber 25Ga不对称镊子头 725.45P Grieshaber 25Ga＋不对称镊子头 720.47 Grieshaber 20Ga锯齿镊子头 723.47 Grieshaber 23Ga锯齿镊子头 725.47 Grieshaber 25Ga锯齿镊子头 725.47P Grieshaber 25Ga＋锯齿镊子头 701.11 Grieshaber 20Gal.lmm 垂直剪刀头 701.12 Grieshaber 20Gal.9m m垂直剪刀头 720.26 20Ga先进MPC垂直剪刀头 723.26 23Ga先进MPC垂直剪刀头 723.52 Grieshaber 23Ga弯形剪刀头 725.52P Grieshaber 25Ga＋弯形剪刀头 720.52 Grieshaber 20Ga弯形剪刀头 725.52 Grieshaber 25Ga弯形剪刀头 727.53 Grieshaber 27Ga＋直形剪刀头 339.21 25Ga 30度电凝头 339.31 27Ga+ 30度电凝头 8065128001 31/2寸弯型虹膜镊 8065129101 弯型虹膜镊，不带电线 8065128402 12 英尺塑料电凝线 8065128301 12 英尺硅胶电i疑线 8065751014 自动充气包件 8065750957 粘弹物质控制管路 8065750188 25Ga 灌注头 8065750841 23Ga 滋注头 8065751698 27Ga＋ 灌注头 8065752122 23Ga 灌注头 （托盘装〉 8065752124 25Ga 灌注头 〈托盘装〉 8065752125 27Ga＋ 灌注头 （托盘装〉 8065750842 23Ga 灌注头套装 8065751706 25Ga 溜注头套装 8065751459 25Ga 加强灌注头 8065751442 25Ga 加强灌注头 〈托盘装） 8065750580 20Ga 自适应灌注头 8065752121 20Ga 自适应灌注头 （托盘装） 8065752123 23Ga 缝线灌注头 〈托盘装〉 8065751779 23Ga 缝线灌注头 ，4mm 8065750352 前节玻切同轴袖套 8065750914 带自动灌注阀的灌注管路 8065750917 辅助抽吸管路 8065750918 灌注／抽吸管路 8065750920 GFI管路 8065750121 超声眼科乳化治疗仪手柄 （型号：ULTRASONI C) 8065750469 超声眼科乳化治疗仪手+A1:D194柄 （型号：OZil ) |  | 与患者眼睛接触材料为不锈钢304，液体管路材料为PVC。 |  | 国械注进20153161071 |  | 3年 |  | 纸质密封盒 |  | 23Ga玻切手术使用附件套包-7500CPM，普通照明光纤。 由23Ga 7500CPM玻璃体切除探头、23Ga普通照明光纤、后节积液盒、积液袋、GFI管路、带自动灌注阀的灌注管路、辅助抽吸管路、灌注头等组成。 |  | 用于眼科后节玻璃体摘除手术 |  | 1、展开玻璃体切除管路套包后，将黑色和灰色接头分别连接到控制台上各自气动端口，并顺时针旋转，直到完全吻合。2、将探头连接到抽吸连接头。3、使用灌注管线，将灌注液注入无菌杯中。4、将探头置入装有灌注液的杯中，踏下脚踏板。激活后，切割器应发出声音。5、将灌注头连接到灌注连接头。通过向前滑动锁扣将灌注连接头锁定到灌注头，并顺时针旋转以固定。6、进入到眼内前，医生应核实激活时切割器完全闭合。
00109931 | 新生儿血液采集卡 |  |  |  | FH-A-01型、FH-A-02型、FH-A-03型、FH-B-01型、FH-B-02型、FH-B-03型 |  | FH-A-01型、FH-A-02型、FH-A-03型、FH-B-01型、FH-B-02型、FH-B-03型 |  | 纸质 |  | 粤械注准20152220038 |  | 2年 |  | 医用纸盒 |  | FH-A型系列采集卡由100%纯棉绒制成的903#滤纸（印有3个、4个或5个圆圈）和信息记录卡组成。 FH-B型系列采集卡由100%纯棉绒制成的903#滤纸（印有3个、4个或5个圆圈）组成。 |  | 适用于新生儿遗传代谢疾病筛查所需血斑样本的收集。 |  | "采集方法: ①采血人员清洗双手并佩戴无菌、无滑石粉的手套; ②按摩或热敷新生儿足跟，湿毛巾或纸尿布不超过42℃热敷针刺部分3分钟，并用75%乙醇消毒皮肤; ③待乙醇完全挥发后，使用一次性采血针刺足跟内侧或外侧，深度小于3毫米，用干棉球拭去第一滴血，从第二滴血开始取样； ④用拇指轻微地、间歇性地挤压婴儿足跟，在血滴形成后放松。将滤纸片接触血滴，切勿触及足跟皮肤，使血自然渗透至滤纸背面，避免重复滴血，每个血斑直径大于8毫米，至少采集三个血斑; ⑤手持消毒干棉球轻压采血部位止血; ⑥将血片悬空平置于18℃至25℃的清洁空气中，自然晾干至少3小时，呈深褐色，并登记造册； ⑦及时将检查合格的滤纸干血片置于密封袋内，密闭保存在2~8℃冰箱中，有条件者可在0℃以下保存。每个标本以180度方向错开叠放，若标本间用物理方法(纸片)隔开则无需旋转; ⑧所有血片应当按照血源性传染病标本对待，对特殊传染病标本，如艾滋病等应当作标识并单独包装(生物安全标识包装) : ⑨标本采集后5个工作日内递送，送出后3天内应到达新生儿疾病筛查检测机构。 "
00077933 | 铜测定试剂盒（PAESA显色剂法） |  |  |  | 试剂1：1×15mL，试剂2：1×5mL 试剂1：1×45mL，试剂2：1×15mL 试剂1：3×40mL，试剂2：1×40mL 试剂1：1×60mL，试剂2：1×20mL 试剂1：3×60mL，试剂2：1×60mL 试剂1：9×60mL，试剂2：3×60mL 试剂1：3×80mL，试剂2：1×80mL 试剂1：6×80mL，试剂2：2×80mL 试剂1：1×540mL，试剂2：1×180mL 试剂1：2×52mL，试剂2：2×17mL（2×200tests） 试剂1：24×4.5mL，试剂2：12×3.2mL（400tests） 校准品(选配)：1×1mL。 | 试剂 1：1×15mL，试剂 2：1×5mL 试剂 1：1×45mL，试剂 2：1×15mL 试剂 1：3×40mL，试剂 2：1×40mL 试剂 1：1×60mL，试剂 2：1×20mL 试剂 1：3×60mL，试剂 2：1×60mL 试剂 1：9×60mL，试剂 2：3×60mL 试剂 1：3×80mL，试剂 2：1×80mL 试剂 1：6×80mL，试剂 2：2×80mL 试剂 1：1×540mL，试剂 2：1×180mL 试剂 1：2×52mL，试剂 2：2×17mL 试剂 1：24×4.5mL，试剂 2：12×3.2mL 试剂 1：4×70mL，试剂 2：4×25mL 校准品(选配)：1×1mL | 试剂1：1×15mL，试剂2：1×5mL 试剂1：1×45mL，试剂2：1×15mL 试剂1：3×40mL，试剂2：1×40mL 试剂1：1×60mL，试剂2：1×20mL 试剂1：3×60mL，试剂2：1×60mL 试剂1：9×60mL，试剂2：3×60mL 试剂1：3×80mL，试剂2：1×80mL 试剂1：6×80mL，试剂2：2×80mL 试剂1：1×540mL，试剂2：1×180mL 试剂1：2×52mL，试剂2：2×17mL（2×200tests） 试剂1：24×4.5mL，试剂2：12×3.2mL（400tests） 校准品(选配)：1×1mL。 | 试剂 1：1×15mL，试剂 2：1×5mL 试剂 1：1×45mL，试剂 2：1×15mL 试剂 1：3×40mL，试剂 2：1×40mL 试剂 1：1×60mL，试剂 2：1×20mL 试剂 1：3×60mL，试剂 2：1×60mL 试剂 1：9×60mL，试剂 2：3×60mL 试剂 1：3×80mL，试剂 2：1×80mL 试剂 1：6×80mL，试剂 2：2×80mL 试剂 1：1×540mL，试剂 2：1×180mL 试剂 1：2×52mL，试剂 2：2×17mL 试剂 1：24×4.5mL，试剂 2：12×3.2mL 试剂 1：4×70mL，试剂 2：4×25mL 校准品(选配)：1×1mL | 液体 |  | 京械注准20162401176 |  | 12个月 |  | 纸盒 |  | 试剂1 乙酸缓冲液0.2mmol/L，PH4.7 抗坏血酸0.02 mmol/L 试剂2 4-（3.5-二溴-吡啶偶氮）-N-乙基-N-磺基丙基苯胺（3.5-DiBr-PAESA） 0.10mmol/L 校准品（选配） 单水平液体，乙酸缓冲液0.2mmol/L，PH4.7 五水硫酸铜(CuSO4·5H2O) 目标浓度：28μmol/L |  | 用于体外定量测定人血清中铜的含量。 |  | PAESA显色剂法
00065603 | 水胶体敷料 |  | 艾仁 | 驼人 | 5cm×5cm、5cm×10cm、5cm×15cm、5cm×20cm、8cm×12cm、9cm×10cm、9cm×15cm、9cm×20cm、9cm×25cm、9cm×30cm、9cm×35cm、10cm×10cm、15cm×18cm | 2cm×2cm、2cm×3cm、2cm×4cm、2cm×5cm、2cm×7cm、3cm×5cm、3cm×9cm、4cm×4cm、4cm×5cm、4cm×6cm、4cm×8cm、5cm×5cm、5cm×8cm、5cm×10cm、5cm×15cm、5cm×20cm、6cm×7cm、6cm×8cm、6cm×9cm、7.5cm×7.5cm、7cm×9cm、8cm×10cm、8cm×12cm、8cm×15cm、9cm×10cm、9cm×15cm、9cm×20cm、9cm×25cm、9cm×30cm、9cm×35cm、10cm×10cm、10cm×15cm、12.5cm×12.5cm、15cm×15cm、15cm×18cm、15cm×20cm、18cm×20cm、20cm×20cm、20cm×22cm、20cm×30cm、25cm×25cm | 5cm×5cm、5cm×10cm、5cm×15cm、5cm×20cm、8cm×12cm、9cm×10cm、9cm×15cm、9cm×20cm、9cm×25cm、9cm×30cm、9cm×35cm、10cm×10cm、15cm×18cm | 2cm×2cm、2cm×3cm、2cm×4cm、2cm×5cm、2cm×7cm、3cm×5cm、3cm×9cm、4cm×4cm、4cm×5cm、4cm×6cm、4cm×8cm、5cm×5cm、5cm×8cm、5cm×10cm、5cm×15cm、5cm×20cm、6cm×7cm、6cm×8cm、6cm×9cm、7.5cm×7.5cm、7cm×9cm、8cm×10cm、8cm×12cm、8cm×15cm、9cm×10cm、9cm×15cm、9cm×20cm、9cm×25cm、9cm×30cm、9cm×35cm、10cm×10cm、10cm×15cm、12.5cm×12.5cm、15cm×15cm、15cm×18cm、15cm×20cm、18cm×20cm、20cm×20cm、20cm×22cm、20cm×30cm、25cm×25cm | 水胶体 |  | 国械注准20173643346 | 国械注准20173143346 | 24个月 |  | 纸塑 |  | 水胶体敷料由基材、敷芯、隔离纸组成，也可以单独由敷芯组成。各组成部分原材料见产品技术要求。 |  | 本产品适用于术后伤口的护理 |  | 1、 检查产品包装是否完好，灭菌日期是否有效。 2、 按包装上箭头所示方向打开包装（注意无菌操作）。 3、 取出水胶体敷料，待消毒创面清创处理后，将敷贴中心置于创面处。 4、 使用粘性胶带或采用其他敷料对水胶体敷料进行固定。
00118527 | 腔道用耦合剂套装 |  | 慈辉 | 通幽 | 标准型: W45 (0. 2g/套、0.5g/套、1g/套、2g/套、3g/套、4g/套、5g/套、6g/套、7g/套、8g/套、9g/套、10g/套、 12g/套、 15g/套 、20g/套、30g/套、35g/套、40g/套、50g/套、60g/套、80g/套、100g/套) ;通用型: W25 (0. 2g/套、0. 5g/套、1g/套、2g/套、3g/套、4g/套、5g/套、6g/套、7g/套、8g/套、9g/套、10g/套、 12g/套、15g/套、20g/套、30g/套、35g/套、40g/套、 50g/套、60g/套、80g/套、100g/套) ;加大型: W50 (0.2g套、0.5g/套、1g/套、2g/套、3g/套、 4g/套、 5g/套、 6g/套、7g/套、 8g/套、9g/套、10g/套、 12g/套、 15g/套、 20g/套、 30g/套、 35g/套、 40g/套、50g/套、60g/套、80g/套、 100g/套) 。 | W25(0.2g/套，0.5g/套，1g/套，2g/套，3g/套,4g/套,5g/套,6g/套,7g/套,8g/套,9g/套,10g/套,12g/套、15g/套、20g/套、30g/套、35g/套、40g/套、50g/套、60g/套、80g/套、100g/套）。W45 (0.2g/套，0.5g/套，1g/套，2g/套，3g/套,4g/套,5g/套,6g/套,7g/套,8g/套,9g/套,10g/套,12g/套、15g/套、20g/套、30g/套、35g/套、40g/套、50g/套、60g/套、80g/套、100g/套）。W50(0.2g/套，0.5g/套，1g/套，2g/套，3g/套,4g/套,5g /套,6g/套,7g/套,8g/套,9g/套,10g/套,12g/套、15g/套、20g/套、30g/套、35g/套、40g/套、50g/套、60g/套、80g/套、100g/套）。 | 标准型、通用型、加大型 | 消毒型（无菌级) | 纯化水、三氯羟基二苯醚、丙二醇、丙三醇、三乙醇胺、卡波姆 |  | 湘械注准20192060268 |  | 36个月 |  | 纸塑 |  | 产品由耦合剂、探头套、高分子套管组成，其中耦合剂由纯化水、三氯羟基二苯醚、丙二醇、丙三醇、三乙醇胺、卡波姆组成，探头套由天然乳胶橡胶制成，探头套加有二甲基硅油润滑剂，高分子套管由管身以及管盖组成。 | 产品由耦合剂、探头套、高分子套管组成，其中耦合剂由纯化水、三氯羟基二苯酰、丙二醇、丙三醇、三乙醇胺、卡波姆组成，探头套由天然乳胶橡胶制成，探头套加有水溶性润滑剂，高分子套管由管身以及管盖组成，产品经辐照灭菌，无菌提供。 | 供提高腔内粘膜与探头的超声耦合用。 |  | 1.在超声检查前，取出产品: 2、打开高分子套管的管盖，将超声探头插入探头套内，再手持探头套卷边从高分子套管中拉出探头套(超声探头与探头套一同拉出)，后插入人体腔道内进行超声检查，完成超声检查后，将探头套作为医用垃圾处理，将探头套擦拭干净即可。
00109827 | 样本释放剂 |  |  |  | 96人份/盒、960人份/盒 |  | N-1、N-2 |  | 复合材质 |  | 粤穗械备20190754号 |  | 1年 |  | 医用纸盒 |  | Vit-W1液：主要含有乙醇、去离子水；Vit-W2液：主要含有异丙醇、丙酮、三氧乙酸；Vit-W3液：；甲醇、氨水、氢氧化钠。 |  | 用于待测样本的预处理，使样本中的待测物从与其他物质结合的状态中释放出来。以便于使用体外诊断试剂或仪器对待测物进行检测。 |  | "【检验方法】 没有提供的其他必需品 ：水溶性维生素内标，水溶性维生素校准品，水溶性维生素质控品，2.0 mL 离心管，1.5 mL 96 孔 V 型底耐热微孔板，硅胶垫片等。 1. 使用前准备 ⑴ 内标储备液的制备：取 0.50 mL Vit-W1 液加入到水溶性维生素内标干粉小瓶中，彻底混匀， 直到完全溶解（大约 2 小时）。2~8℃条件下储存在密封的原装小瓶中，此溶液可以稳定 30 天。 ⑵ 内标工作液的制备：依据待测样本数计算内标工作液的量，取适量内标储备液按 1:49 的比 例用 Vit-W2 液稀释成内标工作液。此溶液仅在 24 小时内稳定，必须随用随配。 3 ⑶ 校准品的溶解：取 1.0 mL 去离子水加入到脂溶性维生素校准品干粉小瓶中，彻底混匀，直 到完全溶解（推荐过夜溶解）。2~8℃条件下储存在密封的原装小瓶中，此溶液可以稳定 30 天。 ⑷ 质控品的溶解：取 1.0 mL 去离子水加入到脂溶性维生素质控品干粉小瓶中，彻底混匀，直 到完全溶解（推荐过夜溶解）。2~8℃条件下储存在密封的原装小瓶中，此溶液可以稳定 30 天。 2. 实验操作 ⑴ 取样本/校准品/质控品200 µL 于2.0 mL 离心管中，加入200 µL 内标工作液。 ⑵ 在 2000～2400 rpm 振频下涡旋振荡 10 分钟，于-20℃下静置 10 分钟，13000 rpm 离心 5 分钟。 ⑶ 取上清液 200 µL 转移到 1.5 mL 96 孔 V 型底微孔板，再加入 20µl Vit-W3 液，盖好硅胶 垫封板，涡旋振荡 45 秒。 ⑷ 放置自动进样器，吸取上清液，进行样本检测。"
00109835 | 丙型肝炎病毒抗体检测试剂盒（时间分辨荧光免疫法） |  |  |  | 96测试/盒（半自动仪器专用）、96测试/盒（全自动仪器专用） |  | 96测试/盒（半自动仪器专用）、96测试/盒（全自动仪器专用） |  | 复合材质 |  | 国械注准20173400270 |  | 12个月 |  | 医用纸盒 |  | 96测试半自动试剂盒：丙型肝炎病毒抗体（抗-HCV）校准品A、丙型肝炎病毒抗体（抗-HCV）校准品B、丙型肝炎病毒抗体（抗-HCV）校准品C、丙型肝炎病毒抗体（抗-HCV）校准品D、丙型肝炎病毒抗体（抗-HCV）校准品E、丙型肝炎病毒抗体（抗-HCV）校准品F、铕标记物、浓缩洗液、生物素标记抗原、样本稀释液、丙型肝炎病毒抗体（抗-HCV）实验缓冲液、增强液、丙型肝炎病毒抗体(抗-HCV)微孔反应板、自封袋、封片纸、200ul吸嘴。96测试全自动试剂盒：丙型肝炎病毒抗体（抗-HCV）校准品A、丙型肝炎病毒抗体（抗-HCV）校准品B、丙型肝炎病毒抗体（抗-HCV）校准品C、丙型肝炎病毒抗体（抗-HCV）校准品D、丙型肝炎病毒抗体（抗-HCV）校准品E、丙型肝炎病毒抗体（抗-HCV>校准品F、铕标记物、生物素标记抗原、样本稀释液、丙型肝炎病毒抗体（抗-HCV）实验缓冲液、丙型肝炎病毒抗体（抗-HCV）微孔反应板、自封袋。（具体内容详见产品说明书） |  | 用于定性检测人血清样本中的丙型肝炎病毒抗体(抗-HCV)。 |  | "【检验方法】 一、半自动试剂盒检验方法（简易操作流程见附表） 1 试剂准备 1) 微孔反应板：将试剂及所需数量的微孔反应板条平衡至室温（20～25℃）。余下的微孔板条及时置入自封袋密闭并于2～8℃保存。 2) 洗涤工作液：将40 mL浓缩洗液和960 mL纯化水在干净的容器中混合，作为工作洗涤液备用。纯化水敬请用户自备。 3) 生物素标记抗原工作液：使用前30min配制，按所需量将生物素标记抗原与样本稀释液按体积比1:50加进洁净的一次性容器中并混匀，当次试验用完。 4) 铕标记物工作液：使用前30min配制，将铕标记物与实验缓冲液按体积比1:50加进洁净的一次性容器中并混匀，当次试验用完。 2 试验操作 1) 吸取50 µL的抗-HCV校准品、待测样本依次加入微孔反应板的微孔中，并在每一孔中加入50 µL的样本稀释液，加贴封片。一般情况校准品至少做2孔的复孔。建议待测样本作复孔检测。 2) 将加好样本的微孔反应板条在室温下，用振荡器缓慢振荡孵育45min。 3) 第一步孵育结束后，小心将封片揭下并弃掉，用洗板机洗涤5次，拍干。 4) 向每孔中加入100 µL已配好的生物素标记抗原工作液，加贴封片。 5) 微孔反应板条在室温下，用振荡器缓慢振荡孵育45min。 6) 第二步孵育结束后，小心将封片揭下并弃掉，用洗板机洗涤5次，拍干。 7) 向每孔中加入100 µL已配好的铕标记物工作液，加贴封片。 8) 微孔反应板条在室温下，用振荡器缓慢振荡孵育15min。 9) 第三步孵育结束后，小心将封片揭下并弃掉，用洗板机洗涤5次，拍干。 10) 向每孔中加入增强液100 µL。 11) 微孔反应板条于室温下缓慢振荡5分钟后上机检测，在30min内完成检测。 二、全自动试剂盒检验方法（简易操作流程见附表） 1 试剂准备 1) 微孔反应板：将试剂及所需数量的微孔反应板条平衡至室温（20～25℃）。余下的微孔板条及时置入自封袋密闭并于2～8℃保存。 2) 洗涤工作液：将浓缩洗液用纯化水在干净的容器中按体积比1：25倍稀释，混匀，作为工作洗涤液备用。纯化水敬请用户自备。 3) 生物素标记抗原工作液：使用前30min配制，按所需量将生物素标记抗原与样本稀释液按体积比1:20加进洁净的一次性容器中并混匀，当次试验用完。 4) 铕标记物工作液：将铕标记物与实验缓冲液按体积比1:20加进洁净的一次性容器中并混匀，当次试验用完。 2 试验操作 1) 吸取50 µL的抗-HCV校准品、待测样本依次加入微孔反应板的微孔中，并在每一孔中加入50 µL的样本稀释液。一般情况校准品至少做2孔的复孔。建议待测样本作复孔检测。 2) 将加好样本的微孔反应板条在室温下，用振荡器缓慢振荡孵育45min。 3) 第一步孵育结束后，用洗板机洗涤5次。 4) 向每孔中加入100 µL已配好的生物素标记抗原工作液。 5) 微孔反应板条在室温下，用振荡器缓慢振荡孵育45min。 6) 第二步孵育结束后，用洗板机洗涤5次。 7) 向每孔中加入100 µL已配好的铕标记物工作液。 8) 微孔反应板条在室温下，用振荡器缓慢振荡孵育15min。 9) 第三步孵育结束后，用洗板机洗涤5次。 10) 向每孔中加入增强液100 µL。 11) 微孔反应板条于室温下缓慢振荡5分钟后上机检测，在30min内完成检测。 "
00078966 | 载脂蛋白C2测定试剂盒（免疫比浊法） |  |  |  | 试剂1：1×15mL，试剂2：1×5mL 试剂1：1×45mL，试剂2：1×15mL 试剂1：3×40mL，试剂2：1×40mL 试剂1：1×60mL，试剂2：1×20mL 试剂1：3×60mL，试剂2：1×60mL 试剂1：9×60mL，试剂2：3×60mL 试剂1：3×80mL，试剂2：1×80mL 试剂1：6×80mL，试剂2：2×80mL 试剂1：1×540mL，试剂2：1×180mL 试剂1：2×52mL，试剂2：2×17mL（2×200tests） 试剂1：24×4.5mL，试剂2：12×3.2mL（400tests） 校准品（选配）：1×1mL； 质控品（选配）：水平1：1×1mL，水平2：1×1mL。 | 试剂 1：1×15mL，试剂 2：1×5mL 试剂 1：1×45mL，试剂 2：1×15mL 试剂 1：3×40mL，试剂 2：1×40mL 试剂 1：1×60mL，试剂 2：1×20mL 试剂 1：3×60mL，试剂 2：1×60mL 试剂 1：9×60mL，试剂 2：3×60mL 试剂 1：3×80mL，试剂 2：1×80mL 试剂 1：6×80mL，试剂 2：2×80mL 试剂 1：1×540mL，试剂 2：1×180mL 试剂 1：2×52mL，试剂 2：2×17mL 试剂 1：24×4.5mL，试剂 2：12×3.2mL 试剂 1：4×70mL，试剂 2：4×25mL 校准品(选配)：1×1mL 质控品（选配）：水平 1：1×1mL，水平 2：1×1mL | 试剂1：1×15mL，试剂2：1×5mL 试剂1：1×45mL，试剂2：1×15mL 试剂1：3×40mL，试剂2：1×40mL 试剂1：1×60mL，试剂2：1×20mL 试剂1：3×60mL，试剂2：1×60mL 试剂1：9×60mL，试剂2：3×60mL 试剂1：3×80mL，试剂2：1×80mL 试剂1：6×80mL，试剂2：2×80mL 试剂1：1×540mL，试剂2：1×180mL 试剂1：2×52mL，试剂2：2×17mL（2×200tests） 试剂1：24×4.5mL，试剂2：12×3.2mL（400tests） 校准品（选配）：1×1mL； 质控品（选配）：水平1：1×1mL，水平2：1×1mL。 | 试剂 1：1×15mL，试剂 2：1×5mL 试剂 1：1×45mL，试剂 2：1×15mL 试剂 1：3×40mL，试剂 2：1×40mL 试剂 1：1×60mL，试剂 2：1×20mL 试剂 1：3×60mL，试剂 2：1×60mL 试剂 1：9×60mL，试剂 2：3×60mL 试剂 1：3×80mL，试剂 2：1×80mL 试剂 1：6×80mL，试剂 2：2×80mL 试剂 1：1×540mL，试剂 2：1×180mL 试剂 1：2×52mL，试剂 2：2×17mL 试剂 1：24×4.5mL，试剂 2：12×3.2mL 试剂 1：4×70mL，试剂 2：4×25mL 校准品(选配)：1×1mL 质控品（选配）：水平 1：1×1mL，水平 2：1×1mL | 液体 |  | 京械注准20162401181 |  | 12个月 |  | 纸盒 |  | 试剂1 磷酸盐缓冲液20mmol/L，pH6.8 试剂2 羊抗人ApoC2 抗体适量 校准品（选配） 单水平冻干粉，磷酸盐缓冲液20mmol/L，pH6.8 载脂蛋白C2 目标浓度：10mg/dL 质控品水平1（选配） 冻干粉，人血清基质载脂蛋白C2 目标浓度范围：1.5 mg/dL – 3 mg/dL 质控品水平2（选配） 冻干粉，人血清基质载脂蛋白C2 目标浓度范围：3 mg/dL - 6 mg/dL |  | 用于体外定量测定人血清中载脂蛋白C2 的含量。 |  | 免疫比浊法
00109802 | 苯丙氨酸测定试剂盒（荧光分析法） |  |  |  | 96人份/盒（半自动）、960人份/盒（半自动）、96人份/盒（全自动）、960人份/盒（全自动） |  | 96人份/盒（半自动）、960人份/盒（半自动）、96人份/盒（全自动）、960人份/盒（全自动） |  | 复合材质 |  | 国械注准20173400271 |  | 12个月 |  | 医用纸盒 |  | 苯丙氨酸校准品A、苯丙氨酸校准品B、苯丙氨酸校准品C、苯丙氨酸校准品D、苯丙氨酸校准品E、苯丙氨酸校准品F、苯丙氨酸质控品Cl、苯丙氨酸质控品C2、琥珀酸试剂(1#)、L-亮氨酸-L-丙氨酸试剂(2#)、茚三酮试剂(3#)、铜试剂、白色反应板。（具体内容详见产品说明书） |  | 该试剂盒用于定量测定新生儿足跟血滤纸干血片样品中苯丙氨酸(Phenylalanine，Phe)的含量。 |  | "1. 试剂准备： ① 苯丙氨酸提取液的配制：将无水乙醇用蒸馏水稀释成乙醇含量为80%的乙醇溶液，作为苯丙氨酸提取液备用； ② 茚三酮工作液配制：将琥珀酸试剂（1#）、L-亮氨酸-L-丙氨酸试剂（2#）和茚三酮试剂（3#）取出恢复至室温，按照实际用量5：1：2混合备用；实验所需溶液量的配制表如下： 条 琥珀酸（mL）1# L-亮氨酸-L-丙氨酸（mL）2# 茚三酮（mL）3# 2 1 0.2 0.4 4 2 0.4 0.8 8 3.5 0.7 1.4 16 7.5 1.5 3 24 10 2 4 32 15 3 6 40 17.5 3.5 7 48 22.5 4.5 9 56 25 5 10 64 27.5 5.5 11 72 30 6 12 80 35 7 14 注：该混合试剂需现配现用，不可长期储存。 铜试剂的冷却：试剂使用前须放入4℃冰箱中冷却备用。 2. 检验操作： ① 手工法操作： a. 手工打孔：用打孔钳从苯丙氨酸校准品、质控品以及样本的滤纸圆斑上打下直径为3 mm（1/8 inch）的纸片(打下纸片须被血液浸透)。控制打孔的一致性，使纸片尽量一致。 b. 加样：将已打好的校准品、质控品以及样本纸片，依次放置于 “U”型板的微孔中，每孔一片。 c. 提取：向每孔中加入配制好的Phe提取液80µL，并加贴封片。在室温下，缓慢振荡30分钟。 d. 转移：从“U”型板中转移50µL Phe提取液至白色反应板对应的孔中。 e. 孵育：再向白色反应板中加入茚三酮工作液50µL/孔，混匀，放入60℃温育箱中静置孵育60分钟或者在37℃条件下静置孵育2小时。 f. 加铜试剂：孵育完成后，立即加入200µL/孔冷的铜试剂工作液（刚从冰箱取出，不复温），混匀，静置15分钟后检测。 g. 检测：使用对应的程序进行检测，检测工作在20分钟内完成。（激发波长390nm，接收波长486nm）。 ② 支架法操作： a. 自动打孔：用自动打孔机从苯丙氨酸校准品、质控品以及样本的滤纸圆斑上打下直径为3mm（1/8 inch）的纸片(打下纸片须被血液浸透) ，依次固定在支架上。控制打孔的一致性，使纸片尽量一致。 b. 提取：白色反应板中每孔中加入配制好的Phe提取液100µL，依次将载有校准品、质控品以及样本的支架放入板孔中，用自封袋装好放在振荡器上，在室温下，缓慢振荡30分钟。 c. 孵育：提取完成后去掉支架，再向白色反应板中加入茚三酮工作液50µL/孔，混匀，放入60℃温育箱中静置孵育60分钟或者在37℃条件下静置孵育2小时。 d. 加铜试剂：孵育完成后，立即加入200µL/孔冷的铜试剂工作液（刚从冰箱取出，不复温），混匀，静置15分钟后检测。 e. 检测：使用对应的程序进行检测，检测工作在20分钟内完成。（激发波长390nm，接收波长486nm）。 3. 校准品、质控品的使用： ① 校准品的使用： 校准品是每次实验的基础，每次实验都应带有校准品。 标准曲线的绘制有相应的分析软件自动完成，并得出样本值。也可采用LIN-MEAS拟合方式手工绘制曲线的方式计算样本浓度。 ② 质控品的使用： 建议使用质控品来保证实验室日常结果的正确性。每次实验时应同时使用高、低的质控品。当质控品测定值落在实验室允许的范围内时,才可报告检验结果；若实验中质控品的测定值落在实验室允许的范围之外，请重复实验！ 我们建议每个实验室备有自己的不同浓度分布的质控品，也鼓励各实验室参加外部质评计划。 4. 检验结果： 丰华公司生产的TAKEEN型荧光免疫分析仪、TALENT-STAR型多功能荧光分析仪；AutoTRFIA-2型、AutoTRFIA-4型、AutoTRFIA-8型自动荧光免疫分析仪；芬兰Anilabsystems公司生产的FLUOROSKAN®荧光读数仪；PerkinElmer 公司生产的荧光免疫分析仪（1420 Victor2 D，Multilabel Counter）及全自动时间分辨荧光免疫分析系统（Wallac Auto-DELFIA（r）1235 Automatic immunoassay system）已整合相应的数据分析程序用于数据运算，可直接显示并打印标准曲线图和质控品、待测样本的测定值。 "
00152280 | 补体 C1q 测定试剂盒（免疫比浊法） |  | 柏定 |  | 试剂 1：1×20 mL，试剂 2：1×5 mL 试剂 1：1×40 mL，试剂 2：1×10 mL 试剂 1：3×40 mL，试剂 2：1×30 mL 试剂 1：1×60 mL，试剂 2：1×15 mL 试剂 1：3×60 mL，试剂 2：1×45 mL 试剂 1：9×60 mL，试剂 2：3×45 mL 试剂 1：3×80 mL，试剂 2：1×60 mL 试剂 1：6×80 mL，试剂 2：2×60 mL 试剂 1：1×540 mL，试剂 2：1×135 mL 试剂 1：2×52 mL，试剂 2：2×13 mL 试剂 1：24×4.6 mL，试剂 2：12×2.5 mL 校准品（选配）：5×0.5mL， 质控品（选配）：2×0.5mL。 | 试剂 1：1×20mL，试剂 2：1×5mL 试剂 1：1×40mL，试剂 2：1×10mL 试剂 1：3×40mL，试剂 2：1×30mL 试剂 1：1×60mL，试剂 2：1×15mL 试剂 1：3×60mL，试剂 2：1×45mL 试剂 1：9×60mL，试剂 2：3×45mL 试剂 1：3×80mL，试剂 2：1×60mL 试剂 1：6×80mL，试剂 2：2×60mL 试剂 1：1×540mL，试剂 2：1×135mL 试剂 1：2×52mL，试剂 2：2×13mL 试剂 1：24×4.6mL，试剂 2：12×2.5mL 试剂 1：4×70mL，试剂 2：4×19mL 校准品(选配)：5×0.5mL 质控品(选配)：2×0.5mL | 试剂 1：1×20 mL，试剂 2：1×5 mL 试剂 1：1×40 mL，试剂 2：1×10 mL 试剂 1：3×40 mL，试剂 2：1×30 mL 试剂 1：1×60 mL，试剂 2：1×15 mL 试剂 1：3×60 mL，试剂 2：1×45 mL 试剂 1：9×60 mL，试剂 2：3×45 mL 试剂 1：3×80 mL，试剂 2：1×60 mL 试剂 1：6×80 mL，试剂 2：2×60 mL 试剂 1：1×540 mL，试剂 2：1×135 mL 试剂 1：2×52 mL，试剂 2：2×13 mL 试剂 1：24×4.6 mL，试剂 2：12×2.5 mL 校准品（选配）：5×0.5mL， 质控品（选配）：2×0.5mL。 | 试剂 1：1×20mL，试剂 2：1×5mL 试剂 1：1×40mL，试剂 2：1×10mL 试剂 1：3×40mL，试剂 2：1×30mL 试剂 1：1×60mL，试剂 2：1×15mL 试剂 1：3×60mL，试剂 2：1×45mL 试剂 1：9×60mL，试剂 2：3×45mL 试剂 1：3×80mL，试剂 2：1×60mL 试剂 1：6×80mL，试剂 2：2×60mL 试剂 1：1×540mL，试剂 2：1×135mL 试剂 1：2×52mL，试剂 2：2×13mL 试剂 1：24×4.6mL，试剂 2：12×2.5mL 试剂 1：4×70mL，试剂 2：4×19mL 校准品(选配)：5×0.5mL 质控品(选配)：2×0.5mL | 液体 |  | 京械注准20192400638 |  | 12个月 |  | 纸盒 |  | 试剂 1 磷酸盐缓冲液 40 mmol/L，pH 7.1 试剂 2 磷酸盐缓冲液 鼠抗人 C1q 抗体 40 mmol/L，pH 7.1 ≥20%（V/V） 校准品 （选配） 人血清基质，液 体，5 水平 目标浓度分别为：0 mg/L、60 mg/L、 120 mg/L、280 mg/L、480 mg/L 质控品（选配） 人血清基质，液 体，2 水平 水平 1 目标浓度范围：80 mg/L～ 160mg/L； 水平 2 目标浓度范围：200 mg/L～ 400mg/L |  | 用于体外定量测定人血清中的补体C1q含量。 |  | 免疫比浊法
00030273 | 黑色敷料组合包装 | 负压辅助治疗系统用耗材 | KCI |  | 10*7.5*3.3cm；18*12.5*3.3cm；26*15*3.3cm；60*30*1.5cm；12.7*12.7*3.3cm；25*15*1.6cm | 超大号黑色敷料组合包装，中号黑色敷料组合包装，大号黑色敷料组合包装，薄层黑色敷料组合包装，环状黑色敷料组合包装，小号黑色敷料组合包装 | M8275051/10；M8275052/10；M8275053/10；M8275065/5；M8275075/10；M8275081/10 | M8275065/5，M8275052/10，M8275053/10，M8275081/10，M8275075/10，M8275051/10 | 聚氨酯 |  | YZB/USA 5841-2014《负压辅助愈合治疗系统用耗材》 |  | 3年 |  | 聚乙烯薄膜 |  | 负压辅助愈合治疗系统用耗材包括敷料组合包装、积液罐、粘性密封薄膜、三通接头。敷料组合包装包括敷料、粘性密封薄膜、密封垫和管路、尺子；其中敷料有黑色敷料和白色敷料两种类型。灭菌方式：伽马射线灭菌。本品为一次性使用产品。 |  | 可用于慢性、急性、外伤性、亚急性及裂开伤口，烧伤，溃疡（例如糖尿病及压力性溃疡），皮瓣和植皮前后等类型的伤口 |  | 将V.A.C敷料切割成相应尺寸以确保敷料能够被轻轻放置在创口上，修剪粘性密封膜并将其覆盖在V.A.C敷料上，在密封膜上剪开直径约4cm的小孔，放置吸盘，连接积液罐，将积液罐放置机器上，开机使用。
00030739 | 大号黑色敷料组合包装 | 负压辅助治疗系统用耗材 |  |  | 26*15*3.3cm | 大号黑色敷料组合包装 | M8275053/10 |  | 聚氨酯 |  | YZB/USA 5841-2014《负压辅助愈合治疗系统用耗材》 |  | 3年 |  | 聚乙烯薄膜 |  | 负压辅助愈合治疗系统用耗材包括敷料组合包装、积液罐、粘性密封薄膜、三通接头。敷料组合包装包括敷料、粘性密封薄膜、密封垫和管路、尺子；其中敷料有黑色敷料和白色敷料两种类型。灭菌方式：伽马射线灭菌。本品为一次性使用产品。 |  | 本产品仅限与KCI公司生产的负压创伤治疗仪配合使用，覆盖于伤口，引流渗出液，组成V.A.C治疗系统，通过可控制的负压来创造一种密闭的湿润环境，使得伤口边缘合拢，体积缩小，减低水肿，促进肉芽组织的形成和血流灌注，以及清除伤口内的渗液，来促进伤口的愈合。可用于慢性、急性、外伤性、亚急性及裂开伤口，烧伤，溃疡（例如糖尿病溃疡及压力性溃疡），皮瓣和植皮前后等类型的伤口。 |  | 将V.A.C敷料切割成相应尺寸以确保敷料能够被轻轻放置在创口上，修剪粘性密封膜并将其覆盖在V.A.C敷料上，在密封膜上剪开直径约4cm的小孔，放置吸盘，连接积液罐，将积液罐放置机器上，开机使用。
00076918 | 视黄醇结合蛋白测定试剂盒（免疫比浊法） |  |  |  | 试剂1：1×15mL，试剂2：1×5mL 试剂1：1×30mL，试剂2：1×10mL 试剂1：3×30mL，试剂2：1×30mL 试剂1：1×45mL，试剂2：1×15mL 试剂1：1×60mL，试剂2：1×20mL 试剂1：2×60mL，试剂2：2×20mL 试剂1：3×60mL，试剂2：1×60mL 试剂1：28×4mL，试剂2：14×2.8mL 质控品（选配）：水平1:1×0.5ml，水平2: 1×0.5ml | 试剂 1：1×15mL，试剂 2：1×5mL 试剂 1：1×30mL，试剂 2：1×10mL 试剂 1：3×30mL，试剂 2：1×30mL 试剂 1：1×45mL，试剂 2：1×15mL 试剂 1：1×60mL，试剂 2：1×20mL 试剂 1：2×60mL，试剂 2：2×20mL 试剂 1：3×60mL，试剂 2：1×60mL 试剂 1：28×4mL，试剂 2：14×2.8mL 试剂 1：4×70mL，试剂 2：4×25mL 校准品（血清测试用，5 水平，选配）：5×0.5ml 校准品（尿液测试用，6 水平，选配）：6×0.5ml 质控品（血清测试用，2 水平，选配）：2×0.5ml 质控品（尿液测试用，2 水平，选配）：2×0.5ml | 试剂1：1×15mL，试剂2：1×5mL 试剂1：1×30mL，试剂2：1×10mL 试剂1：3×30mL，试剂2：1×30mL 试剂1：1×45mL，试剂2：1×15mL 试剂1：1×60mL，试剂2：1×20mL 试剂1：2×60mL，试剂2：2×20mL 试剂1：3×60mL，试剂2：1×60mL 试剂1：28×4mL，试剂2：14×2.8mL 质控品（选配）：水平1:1×0.5ml，水平2: 1×0.5ml | 试剂 1：1×15mL，试剂 2：1×5mL 试剂 1：1×30mL，试剂 2：1×10mL 试剂 1：3×30mL，试剂 2：1×30mL 试剂 1：1×45mL，试剂 2：1×15mL 试剂 1：1×60mL，试剂 2：1×20mL 试剂 1：2×60mL，试剂 2：2×20mL 试剂 1：3×60mL，试剂 2：1×60mL 试剂 1：28×4mL，试剂 2：14×2.8mL 试剂 1：4×70mL，试剂 2：4×25mL 校准品（血清测试用，5 水平，选配）：5×0.5ml 校准品（尿液测试用，6 水平，选配）：6×0.5ml 质控品（血清测试用，2 水平，选配）：2×0.5ml 质控品（尿液测试用，2 水平，选配）：2×0.5ml | 液体 |  | 京械注准20162400087 |  | 12个月 |  | 纸盒 |  | 试剂1 Tris 缓冲液（pH7.0） 15 mmol/L 试剂2包被羊抗人视黄醇结合蛋白多抗的胶乳颗粒液≥2.0 mg/L 质控品水平1（选配） 磷酸盐缓冲液（pH7.4） 20 mmol/L 视黄醇结合蛋白目标浓度范围：10mg/L～30 mg/L 质控品水平2（选配） 磷酸盐缓冲液（pH7.4）20 mmol/L 视黄醇结合蛋白目标浓度范围：30mg/L～60mg/L |  | 用于体外定量测定人血清中视黄醇结合蛋白的含量。 |  | 免疫比浊法
00030851 | 粘性密封薄膜 | 负压辅助治疗系统用耗材 |  |  | 长*宽：30.5*26cm | 粘性密封薄膜 | M6275009/10 |  | 聚氨酯 |  | YZB/USA 5841-2014《负压辅助愈合治疗系统用耗材》 |  | 3年 |  | 聚乙烯薄膜 |  | 负压辅助愈合治疗系统用耗材包括敷料组合包装、积液罐、粘性密封薄膜、三通接头。敷料组合包装包括敷料、粘性密封薄膜、密封垫和管路、尺子；其中敷料有黑色敷料和白色敷料两种类型。灭菌方式：伽马射线灭菌。本品为一次性使用产品。 |  | 本产品仅限与KCI公司生产的负压创伤治疗仪配合使用，覆盖于伤口，引流渗出液，组成V.A.C治疗系统，通过可控制的负压来创造一种密闭的湿润环境，使得伤口边缘合拢，体积缩小，减低水肿，促进肉芽组织的形成和血流灌注，以及清除伤口内的渗液，来促进伤口的愈合。可用于慢性、急性、外伤性、亚急性及裂开伤口，烧伤，溃疡（例如糖尿病溃疡及压力性溃疡），皮瓣和植皮前后等类型的伤口。 |  | 将V.A.C敷料切割成相应尺寸以确保敷料能够被轻轻放置在创口上，修剪粘性密封膜并将其覆盖在V.A.C敷料上，在密封膜上剪开直径约4cm的小孔，放置吸盘，连接积液罐，将积液罐放置机器上，开机使用。
00075716 | 胱抑素C测定试剂盒（胶乳免疫比浊法） |  |  |  | 试剂1：1×40mL，试剂2：1×10mL 试剂1：4×20mL，试剂2：1×20mL 试剂1：2×60mL，试剂2：1×30mL 试剂1：2×80mL，试剂2：1×40mL 试剂1：2×52mL，试剂2：2×13mL 试剂1：28×4.4mL，试剂2：14×2.2mL 校准品（选配）：水平Ⅰ：1×0.5mL、水平Ⅱ：1×0.5mL、水平Ⅲ： 1×0.5mL、水平Ⅳ：1×0.5mL、水平Ⅴ：1×0.5mL | 试剂 1：1×20mL，试剂 2：1×5mL 试剂 1：1×40mL，试剂 2：1×10mL 试剂 1：4×20mL，试剂 2：1×20mL 试剂 1：2×60mL，试剂 2：1×30mL 试剂 1：2×80mL，试剂 2：1×40mL 试剂 1：2×52mL，试剂 2：2×13mL 试剂 1：28×4.4mL，试剂 2：14×2.2mL 试剂 1：4×70mL，试剂 2：4×19mL 校准品（选配）：水平Ⅰ：1×0.5mL、水平Ⅱ：1×0.5mL、水平Ⅲ：1×0.5mL、水平Ⅳ：1×0.5mL、水平Ⅴ：1×0.5mL | 试剂1：1×40mL，试剂2：1×10mL 试剂1：4×20mL，试剂2：1×20mL 试剂1：2×60mL，试剂2：1×30mL 试剂1：2×80mL，试剂2：1×40mL 试剂1：2×52mL，试剂2：2×13mL 试剂1：28×4.4mL，试剂2：14×2.2mL 校准品（选配）：水平Ⅰ：1×0.5mL、水平Ⅱ：1×0.5mL、水平Ⅲ： 1×0.5mL、水平Ⅳ：1×0.5mL、水平Ⅴ：1×0.5mL | 试剂 1：1×20mL，试剂 2：1×5mL 试剂 1：1×40mL，试剂 2：1×10mL 试剂 1：4×20mL，试剂 2：1×20mL 试剂 1：2×60mL，试剂 2：1×30mL 试剂 1：2×80mL，试剂 2：1×40mL 试剂 1：2×52mL，试剂 2：2×13mL 试剂 1：28×4.4mL，试剂 2：14×2.2mL 试剂 1：4×70mL，试剂 2：4×19mL 校准品（选配）：水平Ⅰ：1×0.5mL、水平Ⅱ：1×0.5mL、水平Ⅲ：1×0.5mL、水平Ⅳ：1×0.5mL、水平Ⅴ：1×0.5mL | 液体 |  | 京械注准20182400014 |  | 12个月 |  | 纸盒 |  | 试剂1 甘氨酸缓冲液0.1mol/L 试剂2 羊抗人Cys-C 抗体胶乳颗粒≥10mg/L 校准品（选配）5 水平，Tris 缓冲液基质重组胱抑素C 水平Ⅰ目标浓度：0.5 mg/L 水平Ⅱ目标浓度：1.0 mg/L 水平Ⅲ目标浓度：2.0 mg/L 水平Ⅳ目标浓度：4.0 mg/L 水平Ⅴ目标浓度：8.0 mg/L |  | 本试剂用于体外定量测定人血清中胱抑素C 的含量。 |  | 胶乳免疫比浊法
00075475 | 转铁蛋白测定试剂盒（免疫比浊法） |  |  |  | 1×40mL 1×50mL 1×36mL 4×60mL 12×60mL 4×80mL 8×80mL 2×50mL（2×200tests） 36×4.5mL（400tests） 校准品（单水平，选配）：1×1mL | 1×20mL 1×40mL 1×50mL 1×36mL 4×60mL 12×60mL 4×80mL 8×80mL 2×50mL 36×4.5mL 4×70mL 校准品（单水平，选配）：1×1mL | 1×40mL 1×50mL 1×36mL 4×60mL 12×60mL 4×80mL 8×80mL 2×50mL（2×200tests） 36×4.5mL（400tests） 校准品（单水平，选配）：1×1mL | 1×20mL 1×40mL 1×50mL 1×36mL 4×60mL 12×60mL 4×80mL 8×80mL 2×50mL 36×4.5mL 4×70mL 校准品（单水平，选配）：1×1mL | 液体 |  | 京械注准20152401215 |  | 12个月 |  | 纸盒 |  | 试剂 咪唑缓冲液，pH7.5 0.1mol/L 羊抗人TRF 抗体≥1mg/L 防腐剂0.95g/L 校准品 单水平，选配） 人血清基质转铁蛋白靶值范围6.4 g /L-7.0g /L |  | 本试剂适用于体外定量测定人血清中转铁蛋白的含量。 |  | 免疫比浊法
00077633 | 脂肪酶测定试剂盒（甲基试卤灵底物法） |  |  |  | 试剂1：1×15mL，试剂2：1×5mL 试剂1：1×45mL，试剂2：1×15mL 试剂1：3×40mL，试剂2：1×40mL 试剂1：1×60mL，试剂2：1×20mL 试剂1：3×60mL，试剂2：1×60mL 试剂1：9×60mL，试剂2：3×60mL 试剂1：3×80mL，试剂2：1×80mL 试剂1：6×80mL，试剂2：2×80mL 试剂1：1×540mL，试剂2：1×180mL 试剂1：2×52mL，试剂2：2×17mL（2×200tests） 试剂1：24×4.5mL，试剂2：12×3.2mL（400tests） | 试剂 1：1×15mL，试剂 2：1×5mL 试剂 1：1×45mL，试剂 2：1×15mL 试剂 1：3×40mL，试剂 2：1×40mL 试剂 1：1×60mL，试剂 2：1×20mL 试剂 1：3×60mL，试剂 2：1×60mL 试剂 1：9×60mL，试剂 2：3×60mL 试剂 1：3×80mL，试剂 2：1×80mL 试剂 1：6×80mL，试剂 2：2×80mL 试剂 1：1×540mL，试剂 2：1×180mL 试剂 1：2×52mL，试剂 2：2×17mL 试剂 1：24×4.5mL，试剂 2：12×3.2mL 试剂 1：4×70mL，试剂 2：4×25mL | 试剂1：1×15mL，试剂2：1×5mL 试剂1：1×45mL，试剂2：1×15mL 试剂1：3×40mL，试剂2：1×40mL 试剂1：1×60mL，试剂2：1×20mL 试剂1：3×60mL，试剂2：1×60mL 试剂1：9×60mL，试剂2：3×60mL 试剂1：3×80mL，试剂2：1×80mL 试剂1：6×80mL，试剂2：2×80mL 试剂1：1×540mL，试剂2：1×180mL 试剂1：2×52mL，试剂2：2×17mL（2×200tests） 试剂1：24×4.5mL，试剂2：12×3.2mL（400tests） | 试剂 1：1×15mL，试剂 2：1×5mL 试剂 1：1×45mL，试剂 2：1×15mL 试剂 1：3×40mL，试剂 2：1×40mL 试剂 1：1×60mL，试剂 2：1×20mL 试剂 1：3×60mL，试剂 2：1×60mL 试剂 1：9×60mL，试剂 2：3×60mL 试剂 1：3×80mL，试剂 2：1×80mL 试剂 1：6×80mL，试剂 2：2×80mL 试剂 1：1×540mL，试剂 2：1×180mL 试剂 1：2×52mL，试剂 2：2×17mL 试剂 1：24×4.5mL，试剂 2：12×3.2mL 试剂 1：4×70mL，试剂 2：4×25mL | 液体 |  | 京械注准20162400651 |  | 12个月 |  | 纸盒 |  | 试剂1 BICN 缓冲液50 mmol/L，pH8.0 脱氧胆酸钠1.6 mmol/L 氯化钙10 mmol/L 共脂肪酶≥1 mg/L 试剂2 酒石酸缓冲液10 mmol/L,pH8.2 牛黄脱氧胆酸盐8.8 mmol/L 1，2-邻-二月桂基-消旋-甘油- 3-戊二酸-（6-甲基试卤灵）酯0.27 mmol/L |  | 用于体外定量测定人血清中脂肪酶的活性。 |  | 甲基试卤灵底物法
00077451 | 脑脊液与尿蛋白测定试剂盒（邻苯三酚红法） |  |  |  | 1×10mL 1×40mL 4×40mL 1×60mL 4×60mL 12×60mL 4×80mL 8×80mL 1×540mL 2×80mL（2×200tests） 36×4.5mL（400tests） 校准品(选配)：1×1mL； 质控品(选配)：1×1mL。 | 1×10mL 1×20mL 1×40mL 4×40mL 1×60mL 4×60mL 12×60mL 4×80mL 8×80mL 1×540mL 2×80mL 36×4.5mL 4×70mL 校准品(选配)：1×1mL 质控品(选配)：1×1mL | 1×10mL 1×40mL 4×40mL 1×60mL 4×60mL 12×60mL 4×80mL 8×80mL 1×540mL 2×80mL（2×200tests） 36×4.5mL（400tests） 校准品(选配)：1×1mL； 质控品(选配)：1×1mL。 | 1×10mL 1×20mL 1×40mL 4×40mL 1×60mL 4×60mL 12×60mL 4×80mL 8×80mL 1×540mL 2×80mL 36×4.5mL 4×70mL 校准品(选配)：1×1mL 质控品(选配)：1×1mL | 液体 |  | 京械注准20162400641 |  | 12个月 |  | 纸盒 |  | 试剂 邻苯三酚红2.4 mg/dL 钼酸钠0.96 mg/dL 校准品（单水平液体，选配） 磷酸盐缓冲液100 mmol/L，pH7.0 牛血清白蛋白目标浓度：900 mg/L 质控品（单水平液体，选配） 磷酸盐缓冲液100 mmol/L，pH7.0 牛血清白蛋白目标浓度范围：300mg/L - 800 mg/L |  | 用于体外定量测定人脑脊液与尿液中总蛋白的含量。 |  | 邻苯三酚红法
00134508 | 喉罩气道导管 |  |  |  | 1#、1.5#、2#、2.5#、3#、4#、5# | Ⅰ型、Ⅱ型、Ⅲ型、Ⅳ型分为1.0、1.5、2.0、2.5、3.0、4.0、5.0；Ⅴ型分为3.0、4.0、5.0 | 1#、1.5#、2#、2.5#、3#、4#、5# | Ⅰ型、Ⅱ型、Ⅲ型、Ⅳ型、Ⅴ型 | PVC |  | 豫械注准20192080134 |  | 5年 | 2年 | 透析纸+复合膜 |  | 本产品主要由医用无毒PVC和/或硅胶材料制成的通气管、通气罩、气阀、阀囊、接头等组成。 | Ⅰ型喉罩由气囊、连接件、通气管、充气管、指示球囊、接头、充气阀组成。Ⅱ型喉罩由气囊、连接件、通气管、充气管、指示球囊、接头、充气阀、弹簧组成。Ⅲ型喉罩由气囊、连接件、通气管、充气管、指示球囊、接头、充气阀、弹簧、食道引流管、导芯（选配）组成。Ⅳ型喉罩由气囊、主体管、充气管、接头、指示球囊、充气阀、气管插管导向装置、喉罩置换芯（选配）、固定带组成。Ⅴ型喉罩由气囊、连接件、主体管、三通接头、接头、护帽、吸引导管、吸引导管接头、排气装置、充气阀、指示球囊、充气管、气管插管导向装置、喉罩置换芯（选配）、固定带组成。 | 主要用于插入人体咽部，维持气道通气。 |  | 主要用于插入人体咽部，维持气道通气。 | 1、首先检查单包装有无破损现象，如有破损，禁止使用。 2、从撕裂口拆开包装，取出喉罩，即可与配套器械连接使用。 3、可用盲探插入法或在喉镜指引下进行，插入后将气囊充气至临床或标准要求。 4、喉罩插入 (1)用符合GB/T19621规定的6%(鲁尔)外圆锥接头的注射器顶开气阀抽尽喉罩内的气体。 (2)在喉罩背尖部涂少量可溶于水(或生理盐水)的润滑剂，一手以握笔式夹住喉罩。 (3)将病人的口张开，置喉罩的背尖部于前侧牙齿的后部。 (4)用食指辅助喉罩沿硬、软腭向后顺序进入，持续沿头颅方向后压至下咽腔部位直到感觉有特 征性阻力(提示到达上食管括约肌)为止。 (5)在移开食指前用另一手轻轻压住气道导管，以防止喉罩移位。 (6)用符合GB/T1962.1规定的6%(鲁尔)外圆锥接头的注射器顶开气阀充气至指示气囊显示压力 (充气量不能超过标明的最大充气量)，置入牙垫，固定位置，保持通气。 5、喉罩拔出 使用结束后，应用符合GB/T1962.1规定的6%(鲁尔)外圆锥接头的注射器顶开气阀抽尽喉罩内的 气体后方可拔出喉罩。
00076567 | 心肌肌钙蛋白-I测定试剂盒（免疫比浊法） |  |  |  | 试剂1：1×15mL，试剂2：1×5mL 试剂1：1×30mL，试剂2：1×10mL 试剂1：3×30mL，试剂2：1×30mL 试剂1：1×45mL，试剂2：1×15mL 试剂1：1×60mL，试剂2：1×20mL 试剂1：2×60mL，试剂2：2×20mL 试剂1：3×60mL，试剂2：1×60mL 试剂1：28×4mL，试剂2：14×2.8mL 校准品(选配)：0.5mL×6 | 试剂 1：1×15mL，试剂 2：1×5mL 试剂 1：1×30mL，试剂 2：1×10mL 试剂 1：3×30mL，试剂 2：1×30mL 试剂 1：1×45mL，试剂 2：1×15mL 试剂 1：1×60mL，试剂 2：1×20mL 试剂 1：2×60mL，试剂 2：2×20mL 试剂 1：3×60mL，试剂 2：1×60mL 试剂 1：28×4mL，试剂 2：14×2.8mL 试剂 1：4×70mL，试剂 2：4×25mL 校准品(6 水平，选配)：6×0.5mL | 试剂1：1×15mL，试剂2：1×5mL 试剂1：1×30mL，试剂2：1×10mL 试剂1：3×30mL，试剂2：1×30mL 试剂1：1×45mL，试剂2：1×15mL 试剂1：1×60mL，试剂2：1×20mL 试剂1：2×60mL，试剂2：2×20mL 试剂1：3×60mL，试剂2：1×60mL 试剂1：28×4mL，试剂2：14×2.8mL 校准品(选配)：0.5mL×6 | 试剂 1：1×15mL，试剂 2：1×5mL 试剂 1：1×30mL，试剂 2：1×10mL 试剂 1：3×30mL，试剂 2：1×30mL 试剂 1：1×45mL，试剂 2：1×15mL 试剂 1：1×60mL，试剂 2：1×20mL 试剂 1：2×60mL，试剂 2：2×20mL 试剂 1：3×60mL，试剂 2：1×60mL 试剂 1：28×4mL，试剂 2：14×2.8mL 试剂 1：4×70mL，试剂 2：4×25mL 校准品(6 水平，选配)：6×0.5mL | 液体 |  | 京械注准20162400088 |  | 12个月 |  | 纸盒 |  | 试剂1 Tris 缓冲液（pH6.0） 15 mmol/L 试剂2 包被羊抗人心肌肌钙蛋白-I 多抗的胶乳颗粒液≥2.0 mg/L 校准品（ 液体6水平，选配）人血清基质心肌肌钙蛋白-I 水平Ⅰ 目标浓度： 0 μg/L， 水平Ⅱ目标浓度：1.625μg/L， 水平Ⅲ目标浓度：3.25μg/L， 水平Ⅳ目标浓度：6.5μg/L， 水平Ⅴ目标浓度：13μg/L， 水平Ⅵ目标浓度：26μg/L |  | 用于体外定量测定人血清中心肌肌钙蛋白-I 的含量。 |  | 免疫比浊法
00075276 | 铁测定试剂盒（亚铁嗪法） |  |  |  | 试剂1：3×40mL，试剂2：1×30mL 试剂1：1×60mL，试剂2：1×15mL 试剂1：3×60mL，试剂2：1×45mL 试剂1：9×60mL，试剂2：3×45mL 试剂1：3×80mL，试剂2：1×60mL 试剂1：6×80mL，试剂2：2×60mL 试剂1：2×52mL，试剂2：2×13mL（2×200tes） 试剂1：24×4.6mL，试剂2：12×2.5mL（400tests） 校准品(选配)1×2mL | 试剂 1：1×20mL，试剂 2：1×5mL 试剂 1：3×40mL，试剂 2：1×30mL 试剂 1：1×60mL，试剂 2：1×15mL 试剂 1：3×60mL，试剂 2：1×45mL 试剂 1：9×60mL，试剂 2：3×45mL 试剂 1：3×80mL，试剂 2：1×60mL 试剂 1：6×80mL，试剂 2：2×60mL 试剂 1：2×52mL，试剂 2：2×13mL 试剂 1：24×4.6mL，试剂 2：12×2.5mL 试剂 1：4×70mL，试剂 2：4×19mL 校准品(选配)：1×2mL | 试剂1：3×40mL，试剂2：1×30mL 试剂1：1×60mL，试剂2：1×15mL 试剂1：3×60mL，试剂2：1×45mL 试剂1：9×60mL，试剂2：3×45mL 试剂1：3×80mL，试剂2：1×60mL 试剂1：6×80mL，试剂2：2×60mL 试剂1：2×52mL，试剂2：2×13mL（2×200tes） 试剂1：24×4.6mL，试剂2：12×2.5mL（400tests） 校准品(选配)1×2mL | 试剂 1：1×20mL，试剂 2：1×5mL 试剂 1：3×40mL，试剂 2：1×30mL 试剂 1：1×60mL，试剂 2：1×15mL 试剂 1：3×60mL，试剂 2：1×45mL 试剂 1：9×60mL，试剂 2：3×45mL 试剂 1：3×80mL，试剂 2：1×60mL 试剂 1：6×80mL，试剂 2：2×60mL 试剂 1：2×52mL，试剂 2：2×13mL 试剂 1：24×4.6mL，试剂 2：12×2.5mL 试剂 1：4×70mL，试剂 2：4×19mL 校准品(选配)：1×2mL | 液体 |  | 京械注准20152401180 |  | 12个月 |  | 纸盒 |  | 试剂1 醋酸盐缓冲液（pH4.0）0.4 mol/L 氯化胍1.0mol/L 羟胺0.6 mol/L 试剂2 亚铁嗪40mmol/L 校准品硫酸铁水溶液靶值范围20μmol/L-40μmol/L |  | 本试剂用于体外定量测定人血清中铁的含量。 |  | 亚铁嗪法
00075137 | 尿酸测定试剂盒（尿酸酶法） |  |  |  | 试剂1：2×40ml，试剂2：2×20ml，校准品：1×2ml 试剂1：1×60ml，试剂2：1×30ml，校准品：1×2ml 试剂1：2×60ml，试剂2：2×30ml，校准品：1×2ml 试剂1：8×60ml，试剂2：4×60ml，校准品：1×2ml 试剂1：2×80ml，试剂2：2×40ml，校准品：1×2ml 试剂1：4×80ml，试剂2：4×40ml，校准品：1×2ml 试剂1：2×40ml，试剂2：2×18.5ml（2×200tests），校准品：1×2ml 试剂1：24×4.4ml，试剂2：12×4.4ml（400tests），校准品：1×2ml | 试剂 1：1×20ml，试剂 2：1×10ml，校准品：1×2ml 试剂 1：2×40ml，试剂 2：2×20ml，校准品：1×2ml 试剂 1：1×60ml，试剂 2：1×30ml，校准品：1×2ml 试剂 1：2×60ml，试剂 2：2×30ml，校准品：1×2ml 试剂 1：8×60ml，试剂 2：4×60ml，校准品：1×2ml 试剂 1：2×80ml，试剂 2：2×40ml，校准品：1×2ml 试剂 1：4×80ml，试剂 2：4×40ml，校准品：1×2ml 试剂 1：2×40ml，试剂 2：2×18.5ml，校准品：1×2ml 试剂 1：24×4.4ml，试剂 2：12×4.4ml，校准品：1×2ml 试剂 1：4×60ml，试剂 2：4×30ml，校准品：1×2ml | 试剂1：2×40ml，试剂2：2×20ml，校准品：1×2ml 试剂1：1×60ml，试剂2：1×30ml，校准品：1×2ml 试剂1：2×60ml，试剂2：2×30ml，校准品：1×2ml 试剂1：8×60ml，试剂2：4×60ml，校准品：1×2ml 试剂1：2×80ml，试剂2：2×40ml，校准品：1×2ml 试剂1：4×80ml，试剂2：4×40ml，校准品：1×2ml 试剂1：2×40ml，试剂2：2×18.5ml（2×200tests），校准品：1×2ml 试剂1：24×4.4ml，试剂2：12×4.4ml（400tests），校准品：1×2ml | 试剂 1：1×20ml，试剂 2：1×10ml，校准品：1×2ml 试剂 1：2×40ml，试剂 2：2×20ml，校准品：1×2ml 试剂 1：1×60ml，试剂 2：1×30ml，校准品：1×2ml 试剂 1：2×60ml，试剂 2：2×30ml，校准品：1×2ml 试剂 1：8×60ml，试剂 2：4×60ml，校准品：1×2ml 试剂 1：2×80ml，试剂 2：2×40ml，校准品：1×2ml 试剂 1：4×80ml，试剂 2：4×40ml，校准品：1×2ml 试剂 1：2×40ml，试剂 2：2×18.5ml，校准品：1×2ml 试剂 1：24×4.4ml，试剂 2：12×4.4ml，校准品：1×2ml 试剂 1：4×60ml，试剂 2：4×30ml，校准品：1×2ml | 液体 |  | 京械注准20152401199 |  | 12个月 |  | 纸盒 |  | 试剂1 过氧化物酶(POD) ≥1.8KU/L 4-氨基安替比林 0.3mmol/L 抗坏血酸氧化酶 ≥0.8KU/L 试剂2 Uricase ≥0.6KU/L Toos 1.4mmol/L 校准品（单水平） 尿酸水溶液靶值297.5μmol/L |  | 本试剂用于体外定量测定人血清中尿酸的含量。 |  | 尿酸酶法
00075115 | 肌酐测定试剂盒（肌氨酸氧化酶法） |  |  |  | 试剂1：3×40mL，试剂2：1×40mL，校准品：1×2mL 试剂1：1×60mL，试剂2：1×20mL，校准品：1×2mL 试剂1：3×60mL，试剂2：1×60mL，校准品：1×2mL 试剂1：9×60mL，试剂2：3×60mL，校准品：1×2mL 试剂1：3×80mL，试剂2：1×80mL，校准品：1×2mL 试剂1：6×80mL，试剂2：2×80mL，校准品：1×2mL 试剂1：1×540mL，试剂2：1×180mL，校准品：1×2mL 试剂1：2×52mL，试剂2：2×17mL（2×200tests），校准品：1×2mL 试剂1：24×4.5mL，试剂2：12×3.2mL（ 400tests），校准品：1×2mL | 试剂 1：1×15mL，试剂 2：1×5mL，校准品 1×2mL 试剂 1：3×40mL，试剂 2：1×40mL，校准品：1×2mL 试剂 1：1×60mL，试剂 2：1×20mL，校准品：1×2mL 试剂 1：3×60mL，试剂 2：1×60mL，校准品：1×2mL 试剂 1：9×60mL，试剂 2：3×60mL，校准品：1×2mL 试剂 1：3×80mL，试剂 2：1×80mL，校准品：1×2mL 试剂 1：6×80mL，试剂 2：2×80mL，校准品：1×2mL 试剂 1：1×540mL，试剂 2：1×180mL，校准品：1×2mL 试剂 1：2×52mL，试剂 2：2×17mL，校准品：1×2mL 试剂 1：24×4.5mL，试剂 2：12×3.2mL，校准品：1×2mL 试剂 1：4×70mL，试剂 2：4×25mL，校准品：1×2mL | 试剂1：3×40mL，试剂2：1×40mL，校准品：1×2mL 试剂1：1×60mL，试剂2：1×20mL，校准品：1×2mL 试剂1：3×60mL，试剂2：1×60mL，校准品：1×2mL 试剂1：9×60mL，试剂2：3×60mL，校准品：1×2mL 试剂1：3×80mL，试剂2：1×80mL，校准品：1×2mL 试剂1：6×80mL，试剂2：2×80mL，校准品：1×2mL 试剂1：1×540mL，试剂2：1×180mL，校准品：1×2mL 试剂1：2×52mL，试剂2：2×17mL（2×200tests），校准品：1×2mL 试剂1：24×4.5mL，试剂2：12×3.2mL（ 400tests），校准品：1×2mL | 试剂 1：1×15mL，试剂 2：1×5mL，校准品 1×2mL 试剂 1：3×40mL，试剂 2：1×40mL，校准品：1×2mL 试剂 1：1×60mL，试剂 2：1×20mL，校准品：1×2mL 试剂 1：3×60mL，试剂 2：1×60mL，校准品：1×2mL 试剂 1：9×60mL，试剂 2：3×60mL，校准品：1×2mL 试剂 1：3×80mL，试剂 2：1×80mL，校准品：1×2mL 试剂 1：6×80mL，试剂 2：2×80mL，校准品：1×2mL 试剂 1：1×540mL，试剂 2：1×180mL，校准品：1×2mL 试剂 1：2×52mL，试剂 2：2×17mL，校准品：1×2mL 试剂 1：24×4.5mL，试剂 2：12×3.2mL，校准品：1×2mL 试剂 1：4×70mL，试剂 2：4×25mL，校准品：1×2mL | 液体 |  | 京械注准20152401176 |  | 12个月 |  | 纸盒 |  | 试剂1 TODB 0.47 g/L 肌酸酶(CR) 24000 U/L 肌氨酸氧化酶(SOX) 11000U/L 过氧化氢酶 23000 U/L 试剂2 肌酐酶(CRN) 250000 U/L 4-AAP 0.61 g/L POD 500 U/L 校准品(单水平)肌酐水溶液靶值范围400 μmol/L-600μmol/L |  | 本试剂用于体外定量测定人血清中肌酐的含量。 |  | 肌氨酸氧化酶法
00075414 | 补体C4测定试剂盒（免疫比浊法） |  |  |  | 1×40mL 1×50mL 1×36mL 4×60mL 12×60mL 4×80mL 8×80mL 2×50mL （2×200tests） 36×4.5mL （400tests） 校准品（单水平，选配）：1×1mL | 1×20mL 1×40mL 1×50mL 1×36mL 4×60mL 12×60mL 4×80mL 8×80mL 2×50mL 36×4.5mL 4×70mL 校准品（单水平，选配）：1×1mL | 1×40mL 1×50mL 1×36mL 4×60mL 12×60mL 4×80mL 8×80mL 2×50mL （2×200tests） 36×4.5mL （400tests） 校准品（单水平，选配）：1×1mL | 1×20mL 1×40mL 1×50mL 1×36mL 4×60mL 12×60mL 4×80mL 8×80mL 2×50mL 36×4.5mL 4×70mL 校准品（单水平，选配）：1×1mL | 液体 |  | 京械注准20152401208 |  | 12个月 |  | 纸盒 |  | 试剂 咪唑缓冲液，pH7.5 0.1mol/L 羊抗人C4 抗体≥1mg/L 防腐剂0.95g/L 校准品（单水平，选配）人血清基质补体4靶值范围0.55 g/L-0.75g/L |  | 用于体外定量测定人血清中补体C4 的含量。 |  | 免疫比浊法
00075297 | 镁测定试剂盒（Calmagite染料法） |  |  |  | 4×40mL 1×60mL 4×60mL 12×60mL 4×80mL 8×80mL 1×540mL 2×80mL （2×200tests） 36×4.5mL （400tests） 校准品(选配)：1×2mL | 1×20mL 4×40mL 1×60mL 4×60mL 12×60mL 4×80mL 8×80mL 1×540mL 2×80mL 36×4.5mL 4×70mL 校准品(选配)：1×2mL | 4×40mL 1×60mL 4×60mL 12×60mL 4×80mL 8×80mL 1×540mL 2×80mL （2×200tests） 36×4.5mL （400tests） 校准品(选配)：1×2mL | 1×20mL 4×40mL 1×60mL 4×60mL 12×60mL 4×80mL 8×80mL 1×540mL 2×80mL 36×4.5mL 4×70mL 校准品(选配)：1×2mL | 液体 |  | 京械注准20152401177 |  | 12个月 |  | 纸盒 |  | 试剂 Calmagite 80 mmol/L EGTA 60 mmol/L 二乙胺0.2 mmol/L 校准品（单水平） 硫酸镁水溶液靶值0.823mmol/L |  | 本试剂用于体外定量测定人血清中镁的含量。 |  | Calmagite染料法
00075074 | 高密度脂蛋白胆固醇测定试剂盒（直接法-过氧化氢酶清除法） |  |  |  | 试剂1：3×40mL，试剂2：1×40mL 试剂1：1×60mL，试剂2：1×20mL 试剂1：2×60mL，试剂2：2×20mL 试剂1：9×60mL，试剂2：3×60mL 试剂1：3×80mL，试剂2：1×80mL 试剂1：6×80mL，试剂2：2×80mL 试剂1：1×540mL，试剂2：1×180mL 试剂1：2×52mL，试剂2：2×17mL（2×200tests） 试剂1：24×4.5mL，试剂2：12×3.2mL（400tests） 校准品(单水平冻干粉，选配)：1×1mL 。 | 试剂 1：1×15mL，试剂 2：1×5mL 试剂 1：3×40mL，试剂 2：1×40mL 试剂 1：1×60mL，试剂 2：1×20mL 试剂 1：2×60mL，试剂 2：2×20mL 试剂 1：9×60mL，试剂 2：3×60mL 试剂 1：3×80mL，试剂 2：1×80mL 试剂 1：6×80mL，试剂 2：2×80mL 试剂 1：1×540mL，试剂 2：1×180mL 试剂 1：2×52mL，试剂 2：2×17mL 试剂 1：24×4.5mL，试剂 2：12×3.2mL 试剂 1：4×70mL，试剂 2：4×25mL 80测试/盒（试剂 1：1×15mL，试剂 2：1×5mL） 100测试/盒（试剂 1：1×15mL，试剂 2：1×5mL） 160测试/盒（试剂 1：1×15mL，试剂 2：1×5mL） 640测试/盒（试剂 1：3×40mL，试剂 2：1×40mL） 800测试/盒（试剂 1：3×40mL，试剂 2：1×40mL） 320测试/盒（试剂 1：1×60mL，试剂 2：1×20mL） 400测试/盒（试剂 1：1×60mL，试剂 2：1×20mL） 640测试/盒（试剂 1：1×60mL，试剂 2：1×20mL） 960测试/盒（试剂 1：3×60mL，试剂 2：1×60mL） 1200测试/盒（试剂 1：3×60mL，试剂 2：1×60mL） 1920测试/盒（试剂 1：3×60mL，试剂 2：1×60mL） 2880测试/盒（试剂 1：1×540mL，试剂 2：1×180mL） 550测试/盒（试剂 1：2×52mL，试剂 2：2×17mL） 1900测试/盒（试剂 1：4×70mL，试剂 2：4×25mL） 校准品(单水平冻干粉，选配)：1×1mL | 试剂1：3×40mL，试剂2：1×40mL 试剂1：1×60mL，试剂2：1×20mL 试剂1：2×60mL，试剂2：2×20mL 试剂1：9×60mL，试剂2：3×60mL 试剂1：3×80mL，试剂2：1×80mL 试剂1：6×80mL，试剂2：2×80mL 试剂1：1×540mL，试剂2：1×180mL 试剂1：2×52mL，试剂2：2×17mL（2×200tests） 试剂1：24×4.5mL，试剂2：12×3.2mL（400tests） 校准品(单水平冻干粉，选配)：1×1mL 。 | 试剂 1：1×15mL，试剂 2：1×5mL 试剂 1：3×40mL，试剂 2：1×40mL 试剂 1：1×60mL，试剂 2：1×20mL 试剂 1：2×60mL，试剂 2：2×20mL 试剂 1：9×60mL，试剂 2：3×60mL 试剂 1：3×80mL，试剂 2：1×80mL 试剂 1：6×80mL，试剂 2：2×80mL 试剂 1：1×540mL，试剂 2：1×180mL 试剂 1：2×52mL，试剂 2：2×17mL 试剂 1：24×4.5mL，试剂 2：12×3.2mL 试剂 1：4×70mL，试剂 2：4×25mL 80测试/盒（试剂 1：1×15mL，试剂 2：1×5mL） 100测试/盒（试剂 1：1×15mL，试剂 2：1×5mL） 160测试/盒（试剂 1：1×15mL，试剂 2：1×5mL） 640测试/盒（试剂 1：3×40mL，试剂 2：1×40mL） 800测试/盒（试剂 1：3×40mL，试剂 2：1×40mL） 320测试/盒（试剂 1：1×60mL，试剂 2：1×20mL） 400测试/盒（试剂 1：1×60mL，试剂 2：1×20mL） 640测试/盒（试剂 1：1×60mL，试剂 2：1×20mL） 960测试/盒（试剂 1：3×60mL，试剂 2：1×60mL） 1200测试/盒（试剂 1：3×60mL，试剂 2：1×60mL） 1920测试/盒（试剂 1：3×60mL，试剂 2：1×60mL） 2880测试/盒（试剂 1：1×540mL，试剂 2：1×180mL） 550测试/盒（试剂 1：2×52mL，试剂 2：2×17mL） 1900测试/盒（试剂 1：4×70mL，试剂 2：4×25mL） 校准品(单水平冻干粉，选配)：1×1mL | 液体 |  | 京械注准20152401195 |  | 12个月 |  | 纸盒 |  | 试剂1 TOOS 3mmol/L 胆固醇酯酶 ≥0.8U/mL 胆固醇氧化酶 ≥0.5U/mL 过氧化氢酶 ≥30U/mL 去污剂 适量 试剂2 4-氨基安替比林 0.5mmol/L 过氧化物酶 ≥10KU/L 校准品单（水平冻干粉，选配）人血清基质高密度脂蛋白胆固醇靶值范围1.2mmol/L-1.6mmol/L |  | 本试剂用于体外定量测定人血清中高密度脂蛋白胆固醇的含 量。 |  | 直接法-过氧化氢酶清除法
00074894 | 肌酸激酶同工酶MB测定试剂盒（免疫抑制法） |  |  |  | 试剂1：3×40mL，试剂2：1×30mL 试剂1：1×60mL，试剂2：1×15mL 试剂1：3×60mL，试剂2：1×45mL 试剂1：9×60mL，试剂2：3×45mL 试剂1：3×80mL，试剂2：1×60mL 试剂1：6×80mL，试剂2：2×60mL 试剂1：1×540mL，试剂2：1×135mL 试剂1：2×52mL，试剂2：2×13mL（2×200tests） 试剂1：24×4.6mL，试剂2：12×2.5mL（400tests） | 试剂 1：1×20mL，试剂 2：1×5mL 试剂 1：3×40mL，试剂 2：1×30mL 试剂 1：1×60mL，试剂 2：1×15mL 试剂 1：3×60mL，试剂 2：1×45mL 试剂 1：9×60mL，试剂 2：3×45mL 试剂 1：3×80mL，试剂 2：1×60mL 试剂 1：6×80mL，试剂 2：2×60mL 试剂 1：1×540mL，试剂 2：1×135mL 试剂 1：2×52mL，试剂 2：2×13mL 试剂 1：24×4.6mL，试剂 2：12×2.5mL 试剂 1：4×70mL，试剂 2：4×19mL | 试剂1：3×40mL，试剂2：1×30mL 试剂1：1×60mL，试剂2：1×15mL 试剂1：3×60mL，试剂2：1×45mL 试剂1：9×60mL，试剂2：3×45mL 试剂1：3×80mL，试剂2：1×60mL 试剂1：6×80mL，试剂2：2×60mL 试剂1：1×540mL，试剂2：1×135mL 试剂1：2×52mL，试剂2：2×13mL（2×200tests） 试剂1：24×4.6mL，试剂2：12×2.5mL（400tests） | 试剂 1：1×20mL，试剂 2：1×5mL 试剂 1：3×40mL，试剂 2：1×30mL 试剂 1：1×60mL，试剂 2：1×15mL 试剂 1：3×60mL，试剂 2：1×45mL 试剂 1：9×60mL，试剂 2：3×45mL 试剂 1：3×80mL，试剂 2：1×60mL 试剂 1：6×80mL，试剂 2：2×60mL 试剂 1：1×540mL，试剂 2：1×135mL 试剂 1：2×52mL，试剂 2：2×13mL 试剂 1：24×4.6mL，试剂 2：12×2.5mL 试剂 1：4×70mL，试剂 2：4×19mL | 液体 |  | 京械注准20152401181 |  | 12个月 |  | 纸盒 |  | 试剂1 咪唑（imidazol） 110mmol/L EDTA 2.08 mmol/L 醋酸镁10.4 mmol/L D-葡萄糖20.8 mmol/L NADP 2.08mmol/L ADP 2.08mmol/L AMP 5.2 mmol/L N-乙酰-L-半胱氨酸20.8mmol/L Pentaphosphate 10.4mmol/L 己糖激酶（HK） >3120U/L G-6-PDH >2080U/L 抗人CK－M 抑制2000U/mL CK－M 试剂2 咪唑110mmol/L EDTA 2.08 mmol/L 醋酸镁10.4 mmol/L 肌酸磷酸31.2 mmol/L |  | 本试剂用于体外定量测定人血清中肌酸激酶同工酶的活性。 |  | 免疫抑制法
00074537 | 丙氨酸氨基转移酶测定试剂盒（丙氨酸底物法） |  |  |  | 试剂1：2×40ml，试剂2：2×20ml 试剂1：1×60ml，试剂2：1×30ml 试剂1：2×60ml，试剂2：2×30ml 试剂1：8×60ml，试剂2：4×60ml 试剂1：2×80ml，试剂2：2×40ml 试剂1：4×80ml，试剂2：4×40ml 试剂1：1×540ml，试剂2：1×270ml 试剂1：2×40ml，试剂2：2×18.5ml（2×200tests） 试剂1：24×4.4ml，试剂2：12×4.4ml（400tests） | 试剂 1：1×20mL，试剂 2：1×10mL 试剂 1：2×40ml，试剂 2：2×20ml 试剂 1：1×60ml，试剂 2：1×30ml 试剂 1：2×60ml，试剂 2：2×30ml 试剂 1：8×60ml，试剂 2：4×60ml 试剂 1：2×80ml，试剂 2：2×40ml 试剂 1：4×80ml，试剂 2：4×40ml 试剂 1：1×540ml，试剂 2：1×270ml 试剂 1：2×40ml，试剂 2：2×18.5ml 试剂 1：24×4.4ml，试剂 2：12×4.4ml 试剂 1：4×60mL，试剂 2：4×30mL 120测试/盒（试剂 1：1×20mL，试剂 2：1×10mL） 150测试/盒（试剂 1：1×20mL，试剂 2：1×10mL） 240测试/盒（试剂 1：1×20mL，试剂 2：1×10mL） 480测试/盒（试剂 1：2×40mL，试剂 2：2×20mL） 600测试/盒（试剂 1：2×40mL，试剂 2：2×20mL） 360测试/盒（试剂 1：1×60mL，试剂 2：1×30mL） 450测试/盒（试剂 1：1×60mL，试剂 2：1×30mL） 720测试/盒（试剂 1：1×60mL，试剂 2：1×30mL） 720测试/盒（试剂 1：2×60mL，试剂 2：2×30mL） 900测试/盒（试剂 1：2×60mL，试剂 2：2×30mL） 1440测试/盒（试剂 1：2×60mL，试剂 2：2×30mL） 3240测试/盒（试剂 1：1×540mL，试剂 2：1×270mL） 460测试/盒（试剂 1：2×40mL，试剂 2：2×18.5mL） 1800测试/盒（试剂 1：4×60mL，试剂 2：4×30mL） | 试剂1：2×40ml，试剂2：2×20ml 试剂1：1×60ml，试剂2：1×30ml 试剂1：2×60ml，试剂2：2×30ml 试剂1：8×60ml，试剂2：4×60ml 试剂1：2×80ml，试剂2：2×40ml 试剂1：4×80ml，试剂2：4×40ml 试剂1：1×540ml，试剂2：1×270ml 试剂1：2×40ml，试剂2：2×18.5ml（2×200tests） 试剂1：24×4.4ml，试剂2：12×4.4ml（400tests） | 试剂 1：1×20mL，试剂 2：1×10mL 试剂 1：2×40ml，试剂 2：2×20ml 试剂 1：1×60ml，试剂 2：1×30ml 试剂 1：2×60ml，试剂 2：2×30ml 试剂 1：8×60ml，试剂 2：4×60ml 试剂 1：2×80ml，试剂 2：2×40ml 试剂 1：4×80ml，试剂 2：4×40ml 试剂 1：1×540ml，试剂 2：1×270ml 试剂 1：2×40ml，试剂 2：2×18.5ml 试剂 1：24×4.4ml，试剂 2：12×4.4ml 试剂 1：4×60mL，试剂 2：4×30mL 120测试/盒（试剂 1：1×20mL，试剂 2：1×10mL） 150测试/盒（试剂 1：1×20mL，试剂 2：1×10mL） 240测试/盒（试剂 1：1×20mL，试剂 2：1×10mL） 480测试/盒（试剂 1：2×40mL，试剂 2：2×20mL） 600测试/盒（试剂 1：2×40mL，试剂 2：2×20mL） 360测试/盒（试剂 1：1×60mL，试剂 2：1×30mL） 450测试/盒（试剂 1：1×60mL，试剂 2：1×30mL） 720测试/盒（试剂 1：1×60mL，试剂 2：1×30mL） 720测试/盒（试剂 1：2×60mL，试剂 2：2×30mL） 900测试/盒（试剂 1：2×60mL，试剂 2：2×30mL） 1440测试/盒（试剂 1：2×60mL，试剂 2：2×30mL） 3240测试/盒（试剂 1：1×540mL，试剂 2：1×270mL） 460测试/盒（试剂 1：2×40mL，试剂 2：2×18.5mL） 1800测试/盒（试剂 1：4×60mL，试剂 2：4×30mL） | 液体 |  | 京械注准20152401183 |  | 12个月 |  | 纸盒 |  | 试剂1 NADH 0.18mmol/L LDH ≥5000U/L 试剂2 L-丙氨酸 500mmol/L α-酮戊二酸 15mmol/L |  | 本试剂用于体外定量测定人血清中丙氨酸氨基转移酶的活性。 |  | 丙氨酸底物法
00107083 | 一次性使用双腔支气管插管 |  |  |  | 28Fr ,32Fr ,35Fr ,37Fr ,39Fr ,41Fr |  | 左侧型，右侧型 | 普通左侧型，普通右侧型，可视左侧型，可视右侧型 | PVC |  | 粤械注准20182660687 |  | 36个月 |  | 纸塑袋 |  | 由15mm圆锥接头、双腔导管、三通、气管充气单向阀、支气管充气单向阀、充气管、气管指示球囊、支气管指示球囊、气管套囊、支气管套囊、钢丝、吸痰管等组成。 |  | 供医疗部门在胸科手术麻醉时作分隔支气管通气一次性使用。 |  | 1、检查并确认产品规格、包装的完整性、灭菌有效期； 2、打开包装，检查产品及配件，气囊预充气检查气囊是否完好，充气管道单向阀是否漏气； 3、将气囊抽空至扁平，再将管芯插入导管内，调节管型，然后在管壁前后均匀涂抹润滑油； 4、摆体位。将患者头、颈、肩相应垫高，使头后仰并抬高8-10cm；双手将下颌向前、向上托起以使口张开，或以右手拇指对着下齿列、食指对着上齿列，借旋转力量使口腔张开； 5、接通吸引器，清除口、鼻、咽的分泌物、血块及异物，保证呼吸道通畅； 6、左手持喉镜柄将喉镜片由右口角放入口腔，将舌体推向侧后缓慢推进，可见到悬雍垂，将镜片垂直提起前进，直到会厌显露，挑起会厌以显露声门； 7、如采用弯镜片插管则将镜片置于会厌与舌根交界处（会厌台），用力向前上方提起，使舌骨会庆韧带紧张，会厌翘起紧贴喉镜片，即显露声门。如用直镜片插管，应直接挑起会厌，声门即可显露； 8、以右手拇指、食指及中指如持笔式持住导管的中、上段，由右口角进入口腔，直到导管接近喉头时再将管端移至喉镜片处，同时双目经过镜片与管壁间的狭窄闭隙监视导管的中、上段，由右口角进入口腔，直到导管接近喉头时再将管端移至喉镜片处，同时双目经过镜片与管壁间的狭窄闭隙监视导管前进方向，准确轻巧地将导管尖端插入声门； 9、当导管前端刚进入声门后，拔除管芯，然后缓慢推进导管，在推进中将导管做逆时针方向旋转90℃，使得舌状小瓣通过旋转动作滑入声门； 10、当舌状小瓣通过声门后，立即将导管再依顺时针方向旋转90℃，使得导管前端分叉部水平面与支气管的解剖水平面一致，且导管外端的双管平面与门齿的平面相一致； 11、在保持水平状态下，继续推进导管直至遇到阻力而不能再推进导管，提示双腔导管的长管已进入支气管腔、隆突钩已骑跨于隆突，插管即告初步成功； 12、观察监护设备是否显示相关参数或图形，确认导管已进入气管内，并应用牙垫等固定导管； 13、维持过程中，定期检查导管位置，防止导管移位或滑出；同时注意定期加湿及吸痰； 14、拔管前务必先吸痰，放尽气囊内气体后，缓慢退出导管，注意观察患者反应，避免患者出现心血管反应。
00073638 | N端-B型钠尿肽前体（NT-ProBNP）检测试剂（免疫荧光层析法） |  |  |  | 25人份/盒；50人份/盒；100人份/盒 |  | 袋型 | 袋型、卡盒型 | 化工原料 |  | 豫械注准20192400060 |  | 18个月 |  | 纸盒 |  | 袋型：检测卡（NC膜T线包被有具抗NT-proBNP单克隆抗体（0.3~1.5mg/mL）,C线包被羊抗鼠IgG（0.3~1.0mg/mL），结合垫标记有鼠抗NT-proBNP单克隆抗体（0.025-0.1mg/mL））、样本缓冲液（0.5%~1%氯化钠）、ID卡（内含产品特定批次信息和标准曲线信息）；卡盒型：检测卡（NC膜T线包被有鼠抗NT-proBNP单克隆抗体（0.3~1.5mg/ml）,C线包被羊抗鼠IgG（0.3~1.Omg/mL），结合垫标记有鼠抗NT-proBNP单克隆抗体（0.025~0.lmg/aL））、样本缓冲液（0.5%~1%氯化钠）. |  | 本产品用于检测人血清/血浆/全血中 N 末端心房利钠肽前体的含量，临床上主要用于心力衰竭 的辅助诊断。 |  | 1.试剂准备及配制 ① 将试剂、样本放置室温（18℃～28℃）平衡至少 30min。 ② 质控： 确认 ID 卡与检测卡批号匹配，进行 ID 卡质控（详见仪器说明书）。 2. 实验操作 ① 打开检测试剂包装，取出检测卡和样本缓冲液并编号。、 ②样本稀释： 用加样枪吸取 60μL 样本加入到 180μL 样本缓冲液中，充分混匀。 ③加样： 干式荧光免疫分析仪（半自动单通道、多通道） 根据样本类型，在干式荧光免疫分析仪上选择样本模式：“血清/血浆”模式或“全血”模式（详 见干式荧光免疫分析仪说明书）。 血清/血浆/全血：吸取 60μL 稀释后样本加入到检测卡的加样孔中，开始计时。 ④ 检测： “即时测试”模式：检测卡加样 15min 后，立即将检测卡插入仪器中，点击“测试”按钮，系 统自动读卡并显示测试结果。 “标准测试”模式：检测卡加样时即点击“测试”按钮，将检测卡插入仪器中，系统将自动倒 计时，并自动读卡显示测试结果。
00009938 | 半月板缝合系统 |  | Arthrex |  | 双钉双线半月板缝合钉，带2-0缝线 双钉双线半月板缝合钉，带2-0缝线 双钉双线半月板缝合钉，带2-0缝线 | 双钉双线半月板缝合钉，带2-0缝线，长5mm，枪体前段是弯的;双钉双线半月板缝合钉，带2-0缝线，长5mm，枪体前端是直的;双钉双线半月板缝合钉 | AR-4500 AR-4502 AR-4503 | AR-4500;AR-4502;AR-4501 | PEEK |  | 国械注进20173462024 |  | 60个月 |  | 铝塑或特卫强 |  | 该产品由半月板固定物、缝线及植入工具组成，半月板固定物采用符合YY0660-2008的PEEK材料制成，等级为OPTIMA LT1；缝线为2-0号的聚乙烯蓝色缝线，蓝色染料为21CFR74.3106 D＆C蓝色六号，表面有MED-2174涂层；入路杆和推送杆采用符合ASTM F899标准规定的304号不锈钢材料制成。灭菌包装。 |  | 该产品用于经皮和内窥镜下的半月板撕裂的缝合修复 |  | 该产品用于经皮和内窥镜下的半月板撕裂的缝合修复
00010585 | 非吸收性外科缝线 |  | Arthrex |  | #2 缝线，白/蓝色，圆针1/2弧 14x17,缝线长38'' #2 缝线，2根，一白/蓝色和一白/黑色，缝线长38'' #2 缝线，白/蓝色，圆针1/2弧 14x23.4，缝线长38'' #2 缝线，白/黑色，缝线长38'' #2 缝线，白/蓝色，带2个圆针 1/2弧 14x17，缝线长38'' #2 缝线，白/黑色，带2个圆针 1/2弧 14x17，缝线长38'' #2 缝线，白/蓝色，带圆针 1/2弧 14x23.4，缝线长38'' #2 缝线，2根，一白/蓝色和一白/黑色，均带圆针1/2弧 14x17，缝线长38'' #2 缝线，白/蓝色，缝线长38'' #2 缝线，1根白/蓝色，1根白/黑色，缝线长38'' #2 缝线， 白/蓝色，缝线长24'' #2 缝线， 白/黑色，缝线长24'' #5 缝线，白/蓝色，缝线长38'' #5 缝线，白/蓝色，带圆针1/2弧 16x30.8，缝线长38'' #5 缝线，白/蓝色，带圆针1/2弧 14x17和圆针1/2弧16x30.8，缝线长38'' #2 缝线，白/蓝色，缝线长50'' #2 缝线，白/黑色，缝线长50'' #2 缝线，白/蓝色，缝线长26'' #2 缝线，白/黑色，缝线长26'' #2 缝线，白/蓝色，缝线长54'' #2 缝线，白/蓝色，缝线长30'' #2 缝线，白/黑色，缝线长30'' #2 缝线，白/黑色，带圆针1/2弧 14x17，缝线长34'' #2 缝线，白/蓝色，缝线长32'' #2 缝线，白/蓝色，缝线长34'' #2 缝线，白/蓝色，缝线长28'' #3-0 缝线， 白/蓝色，带圆针3/8弧 14x20.7，缝线长18'' #3-0 缝线， 白/蓝色，带圆针3/8弧 14x11.9，缝线长18'' #3-0 缝线， 白/蓝色，带圆针3/8弧 14x12.9，缝线长18'' #4-0 缝线， 白/蓝色，带圆针3/8弧 14x14.8，缝线长18'' #0 缝线,白/蓝色，带圆针1/2弧 16x14.2，缝线长38'' #0 缝线，白/蓝色,带圆针1/2弧 18x16.6，缝线长38'' #2-0 缝线，白/蓝色，带圆针3/8弧 16x14.1，缝线长18'' #2-0 缝线，白/蓝色，缝线长38'' #2-0 缝线, 白/蓝色，缝线长50'' #2-0 缝线环，白/蓝色，带圆针1/2弧 16x30.7，缝线长30'' #2-0 缝线环，白/蓝色，带圆针3/8弧 14x20.7，缝线长24'' #2-0 缝线环，白/蓝色，带圆针14x24.8，缝线长30'' #2-0 缝线，白/蓝色，带圆针1/2弧16x17，缝线长18'' #4-0 缝线环，白/蓝色，带圆针3/8弧14x14.1，缝线长12'' #4-0 缝线环，白/蓝色，带圆针3/8弧14x14.1，缝线长20'' #4-0 缝线，白/蓝色，带圆针3/8弧6x9.7，缝线长18'' #4-0 缝线，白/蓝色，带圆针3/8弧9x9.4，缝线长18'' #4-0 缝线，白/蓝色，带圆针1/2弧9x8.1，缝线长18'' #4-0 缝线环，白/蓝色，带圆针1/2弧9x8.1，缝线长12'' #4-0 缝线环，白/蓝色，带圆针1/2弧9x8.1，缝线长20'' #2 缝线环， 白/蓝色，带圆针1/2弧18x76.2，缝线长40'' #2 缝线环， 白/蓝色，圆针1/2弧 14x17，缝线长20'' #2 缝线环，白/黑色，圆针1/2弧 14x17，缝线长20'' #0 缝线环，白/ 蓝色，带圆针1/2弧 14x76.2，缝线长10'' #0 缝线环， 白/黑色，带圆针1/2弧 14x76.2，缝线长40'' #2-0 缝线，白/ 蓝色，带圆针1/2弧14x33，缝线长38'' #2-0 缝线，白/ 蓝色,带圆针1/2弧16x36.4，缝线长38'' #2 缝线，带圆针1/2弧6x10，缝线长38'' #2 缝线，带2根圆针1/2弧6x10，缝线长38'' | #4-0 缝线， 白/蓝色，带圆针3/8弧 14x14.8，缝线长18';#0 缝线,白/蓝色，带圆针1/2弧 16x14.2，缝线长38';#2-0 缝线，白/蓝色，带圆针3/8弧 16x14.1，缝线长18';#2 缝线，白/蓝色，圆针1/2弧 14x17,缝线长38';#5 缝线，白/蓝色，缝线长38';#5 缝线，白/蓝色，带圆针1/2弧 16x30.8，缝线长38';#2 缝线，白/黑色，缝线长38';#2 缝线，白/蓝色，缝线长50';#2 缝线环， 白/蓝色，带圆针1/2弧18x76.2，缝线长40';#2-0 缝线，白/ 蓝色，带圆针1/2弧14x33，缝线长38';#2-0 缝线，白/ 蓝色,带圆针1/2弧16x36.4，缝线长38';#2缝线，白/蓝色，缝线长26';#4-0缝线，白/蓝色，带圆针1/2弧9*8.1，缝线长20' | AR-7200 AR-7201 AR-7202 AR-7203 AR-7205 AR-7205T AR-7206 AR-7208 AR-7233 AR-7240 AR-7275 AR-7275T AR-7210 AR-7211 AR-7213 AR-7209 AR-7209T AR-7235 AR-7235T AR-7237 AR-7237-7 AR-7237-7T AR-7237-17N AR-7270 AR-7271 AR-7209SN AR-7225 AR-7227-01 AR-7227-02 AR-7228 AR-7250 AR-7251 AR-7220 AR-7221 AR-7222 AR-7232-01 AR-7232-02 AR-7232-03 AR-7242 AR-7229-12 AR-7229-20 AR-7230-01 AR-7230-02 AR-7248 AR-7249-12 AR-7249-20 AR-7234 AR-7234C AR-7234T AR-7253 AR-7253T AR-7223 AR-7223SM AR-7204 AR-7207 | AR-7228;AR-7250;AR-7220;AR-7200;AR-7210;AR-7211;AR-7203;AR-7209;AR-7234;AR-7223;AR-7223SM;AR-7235;AR-7249-20 | 聚乙烯 |  | 国械注进20172656025 |  | 60个月 |  | 铝塑或特卫强 |  | 缝线由超高分子量聚乙烯及在超高分子量聚乙烯芯上方编织的聚酯纤维和尼龙制成,颜色为白蓝色或白黑色相间,硅橡胶涂层(NuSil医用级2174),缝线尾端的粘合剂为医用级粘合剂乐泰4014,部分缝线带针。 |  | 适用于软组织的缝合或结扎 |  | 适用于软组织的缝合或结扎
00022383 | 过线器 |  | Arthrex |  | 过线器，小弯； 过线器，大弯； 过线器，大弯； 过线器，加长大弯型； 过线器，直型； 过线器，直型； 过线器，70度； 过线器内芯； 低切迹过线器； 过线器，45度左弯； 过线器，45度右弯； 过线器，90度； 过线器，90度； 香蕉形过线器； 过线器，45度； 过线器，45度； 半月板过线器； 过线器内芯； 过线器，45度左弯，长杆； 过线器，45度右弯，长杆； 过线器，90度直形，长杆； 过线器，新月形； 过线器，25度左弯； 过线器，25度右弯； 过线器，30度直形； 过线器，45度左弯； 过线器，45度右弯； 过线器，90度直形； 过线器，90度左弯； 过线器，90度右弯； 过线器，大弯形； 过线器内芯； 过线器内芯； 过线器内芯； 过线器内芯； 过线器内芯； 过线器内芯； 过线器内芯； 滚轮过线器，25度左弯； 滚轮过线器，25度右弯； 滚轮过线器，30度直型； 滚轮过线器，45度左弯； 滚轮过线器，45度右弯； 滚轮过线器，90度直型； 滚轮过线器，90度左弯； 滚轮过线器，90度右弯； 滚轮过线器，90度； 滚轮过线器，新月形； 滚轮过线器, 90度直型； 半月板过线器； 滑轮快速式过线器，45度左弯； 滑轮快速式过线器，45度右弯； 滑轮快速式过线器，90度； | 过线器内芯，直径1.5mm，长度189mm;过线器内芯，直径1.5mm，长度189mm;香蕉形过线套索;过线器，大弯;过线器，小弯;过线器内芯;香蕉形过线器;过线器，直型;过线器，大弯形;过线器，25度左弯;过线器，25度右弯;过线器，30度直形;过线器，25度左弯;过线器，45度左弯;过线器，90度直形;过线器，90度右弯;过线器，90度左弯;过线器，45度右弯;过线器，25度右弯;过线器，70度;过线器内芯;过线器内芯 | AR-8701； AR-8702； AR-4070-70S； AR-4070-01； AR-8703； AR-1000； AR-8704； AR-8701SR； AR-4065H； AR-4065-45L； AR-4065-45R； AR-4065-90S； AR-4065-90W； AR-4065B； AR-4065S； AR-4065W； AR-4060S； AR-4068-05SD； AR-4068-45LH； AR-4068-45RH； AR-4068-90H； AR-4068CH； AR-4068-25TL； AR-4068-25TR； AR-4068-30； AR-4068-45L； AR-4068-45R； AR-4068-90； AR-4068-90L； AR-4068-90R； AR-4068C； AR-6068-01； AR-16991N； AR-8999N； AR-12990N； AR-13990N； AR-13991N； AR-13995N； AR-6068-25TL； AR-6068-25TR； AR-6068-30； AR-6068-45L； AR-6068-45R； AR-6068-90； AR-6068-90L； AR-6068-90R； AR-6068-90T； AR-6068C； AR-6060-90； AR-4515； AR-6069-45L； AR-6069-45R； AR-6069-90； | 13991N;AR-13990N;AR-4068-05SD;AR-8702;AR-8701;AR-8701SR;AR-4065B;AR-8703;AR-4068C;AR-4068-25TLF;AR-4068-25TRF;AR-4068-30;AR-4068-25TL;AR-4068-45L;AR-4068-90;AR-4068-90R;AR-4068-90L;AR-4068-45R;AR-4068-25TR;AR-8704;AR-12990N;AR-13995N | 不锈钢 |  | 国械注进20182040457 |  | 5年 |  | 铝塑或特卫强 |  | 过线器由头端，推进杆，手柄及过线内芯组成。头端及推送杆为符合ASTM F899要求的304或17-7不锈钢。手柄为ABS 或聚醚酰亚胺材料。过线内芯材料为镍钛诺，聚丙烯或尼龙。产品以无菌形式提供，一次性使用。 |  | 产品适用于关节镜手术中辅助手术缝线穿过软组织。 |  | 手持末端ABS手柄，镜下操作前端锋利金属头穿过软组织，通过套索内部镍钛锘合金导丝牵引缝线穿过软组织。
00135666 | 唾液酸测定试剂盒(比色法) | 唾液酸测定试剂盒(乳酸脱氢酶法) |  |  | 试剂1：1×60mL，试剂2：1×12mL 试剂1：1×40mL，试剂2：1×10mL 试剂1：1×60mL，试剂2：1×20mL 试剂1：2×50mL，试剂2：1×20mL 试剂1：1×40mL，试剂2：1×20mL 试剂1：3×60mL，试剂2：3×15mL 试剂1：3×45mL，试剂2：3×15mL 试剂1：4×50mL，试剂2：2×25mL 试剂1：2×80mL，试剂2：2×20mL 试剂1：3×60mL，试剂2：1×36mL 试剂1：4×50mL，试剂2：2×20mL 试剂1：2×100mL，试剂2：2×20mL 试剂1：1×60mL，试剂2：1×60mL 试剂1：3×60mL，试剂2：3×60mL |  | 试剂1：1×60mL，试剂2：1×12mL 试剂1：1×40mL，试剂2：1×10mL 试剂1：1×60mL，试剂2：1×20mL 试剂1：2×50mL，试剂2：1×20mL 试剂1：1×40mL，试剂2：1×20mL 试剂1：3×60mL，试剂2：3×15mL 试剂1：3×45mL，试剂2：3×15mL 试剂1：4×50mL，试剂2：2×25mL 试剂1：2×80mL，试剂2：2×20mL 试剂1：3×60mL，试剂2：1×36mL 试剂1：4×50mL，试剂2：2×20mL 试剂1：2×100mL，试剂2：2×20mL 试剂1：1×60mL，试剂2：1×60mL 试剂1：3×60mL，试剂2：3×60mL |  | 液体 |  | 京械注准20142400259 |  | 12个月 |  | 纸塑 |  | 试剂1（R1） Tris缓冲液 20mmol/L 神经氨酸 1mmol/L NANA-醛缩酶 1KU/L 试剂2（R2） Tris缓冲液 20mmol/L NADH 0.2mmol/L LDH 1KU/L |  | 用于体外定量测定人血清中唾液酸(SA)的含量。 |  | 1. 试剂准备 液体双试剂开瓶即用。 2. 参数设置 检测方法：速率法（下降） 检测温度：37℃ 检测主/副波长：340/405nm 反应时间：10min min 以水作为空白对照。 3. 检测步骤 空白管（B） 标准管（S） 测定管（T） 试剂1 210μL 210μL 210μL 蒸馏水 7μL 校准品 7μL 样品 7μL 混匀， 37℃孵育5分钟； 试剂2 70μL 70μL 70μL 混匀，延迟反应2分钟，连续读取2-3分钟内吸光度变化率（△A/min） 4. 校准程序 推荐使用本公司配套校准品。若使用其他厂家产品，请自行验证。 5. 质控程序 推荐使用本公司配套质控品。若使用其他厂家产品，请自行验证。如果结果偏离范围，请按以下步骤查找原因： (一) 检查参数设置和光源是否正确。 (二) 检查比色杯和吸样针是否洁净。 (三) 检查水是否被污染，细菌增长会导致不正确的结果。 (四) 检查反应温度。 (五) 检查试剂盒的效期。 6. 计算 样本浓度= ∆A/min样本 × 校准品浓度 ∆A/min校准
00073591 | 糖化血红蛋白检测试剂（免疫荧光层析法） |  |  |  | 25人份/盒；50人份/盒；100人份/盒 |  | 袋型 | 袋型、卡盒型 | 化工原料 |  | 豫械注准20182400876 |  | 12个月 |  | 纸盒 |  | 检测卡（NC膜T线包被有鼠抗HbA1c单克隆抗体（0.5~1.5mg/mL），C线包被羊抗鼠IgG（0.3~1.0mg/mL），结合垫标记有鼠抗Hb单克隆抗体（0.05~0.15mg/mL））样本缓冲液（含0.1%~1%表面活性剂）、ID卡（内含产品特定批次信息和标准曲线信息）。”变更为“袋型：检测卡（NC膜T线包被有鼠抗HbA1c单克隆抗体（0.5~1.5mg/mL）,C线包被羊抗鼠IgG（0.3~1.0mg/mL）,结合垫标记有鼠抗Hb单克隆抗体（0.05~0.15mg/mL））、样本缓冲液（含0.1%~1%表面活性剂）、ID卡内含产品特定批次信息和标准曲线信息）；卡盒型：检测卡（NC膜T线包被有鼠抗HbA1c单克隆抗体（0.5~1.5mg/mL）,C线包被羊抗鼠IgG（0.3~1.0mg/mL），结合垫标记有鼠抗Hb单克隆抗体（0.05～0.15mg/mL））、样本缓冲液（含0.1%～1%表面活性剂） |  | 本产品用于检测人全血中糖化血红蛋白的含量，临床上主要用于糖尿病的辅助诊断和血糖水平 的监控。 |  | 1. 试剂准备及配制 ① 将试剂、样本放置室温（18℃～28℃）平衡至少 30min。 ② 质控： 确认 ID 卡与检测卡批号匹配，进行 ID 卡质控（详见仪器说明书）。 2. 实验操作 ① 打开检测试剂包装，取出检测卡和样本缓冲液并编号。 ② 样本稀释： 用加样枪吸取 10μL 全血样本加入到 800μL 样本缓冲液中，充分混匀。 ③ 加样： 干式荧光免疫分析仪（半自动单通道、多通道） 根据样本类型，在干式荧光免疫分析仪上选择样本模式：“全血”模式（详见干式荧光免疫分析 仪说明书）。 全血：吸取 70μL 稀释后样本加入到检测卡的加样孔中，开始计时。 ④ 检测 “即时测试”模式：检测卡加样 15min 后，立即将检测卡插入仪器中，点击“测试”按钮，系 统自动读卡并显示测试结果。 “标准测试”模式：检测卡加样时即点击“测试”按钮，将检测卡插入仪器中，系统将自动倒 计时，并自动读卡显示测试结果。
00073577 | 降钙素原检测试剂（免疫荧光层析法） |  |  |  | 25人份/盒；50人份/盒；100人份/盒 |  | 袋型 | 袋型、卡盒型 | 化工原料 |  | 豫械注准20182400875 |  | 12个月 |  | 纸盒 |  | "袋型：检测卡（NC膜T线包被有鼠抗PCT单克隆抗体（1.0-5.0mg/mL）,C线包被羊抗鼠IgG（0.2~3.Omg/mL），结合垫标记有鼠抗PCT单克隆抗体（0.01~0.1mg/mL））、ID卡（内含产品特定批次信息和标准曲线信息）；卡盒型：检测卡（NC 膜T线包被有鼠抗PCT单克隆抗体（1.0~5.0mg/mL）,C线包被羊抗鼠IgG（0.2~3.0mg/mL）,结合垫标记有鼠抗PCT单克隆抗体（0.01~0.1mg/mL)" |  | 用于检测人血清/血浆/全血中的降钙素原(PCT)的含量本产品用于检测人血清/血浆/全血中的降钙素原（PCT）的含量，临床上主要用于细菌感染性 疾病的辅助诊断。。 |  | 1. 试剂准备及配制 ① 将试剂、样本放置室温（18℃～28℃）平衡至少 30min。 ② 质控： 确认 ID 卡与检测卡批号匹配，进行 ID 卡质控（详见仪器说明书）。 2. 实验操作 ① 打开检测试剂包装，取出检测卡并编号。 ② 加样： 干式荧光免疫分析仪（半自动单通道、多通道） 根据样本类型，在干式荧光免疫分析仪上选择样本模式：“血清/血浆”模式或“全血”模式（详 见干式荧光免疫分析仪说明书）。 血清/血浆：用加样枪吸取 60μL 加入到检测卡的加样孔中，开始计时。 全血：用加样枪吸取 60μL 加入到检测卡的加样孔中，再滴入一滴全血缓冲液（约 30μL），开始 计时。 ③ 检测： “即时测试”模式：检测卡加样 15min 后，立即将检测卡插入仪器中，点击“测试”按钮，系 统自动读卡并显示测试结果。 “标准测试”模式：检测卡加样时即点击“测试”按钮，将检测卡插入仪器中，系统将自动倒 计时，并自动读卡显示测试结果。
00051900 | 光子冷凝胶 | 导光凝胶 | 创欣洁 |  | 10g、12g、15g、20g、50g、250g、500g、1kg、2kg、3kg、5kg、10kg |  | 10g、12g、15g、20g、50g、250g、500g、1kg、2kg、3kg、5kg、10kg |  | 铝塑管 |  | 粤顺械备20170009号 | 粤顺械备20220030 | 36个月 |  | 铝塑管 |  | 由卡波姆、甘油、对羟基苯甲酸乙酯、香精和水组成 | 由卡波姆、甘油、对羟基苯甲酸乙脂、氢氧化钠(pH调节剂)和纯化水组成。配合多种光子治疗设备使用。使用时涂覆于治疗处完整皮肤上，透明状凝胶在光子治疗时可以让激光透过起到导光作用;在皮肤和光子治疗设备探头之间形成隔离层起到隔离作用，避免激光直接作用在皮肤上，防止作用部位温度短时间迅速升高而造成的损伤和疼痛。 | 与光子治疗设备配合使用，起隔热和导光的作用，防止皮肤烫伤，缓解病人的疼痛。 | 用于光子治疗过程中隔热和导光，与多种光子治疗设备配合使用。 | 将光子冷凝胶适量图涂于表皮部位，光子治疗设备探头轻压皮肤表层部位治疗。光子冷凝胶涂抹厚度一般为1-3mm为宜。治疗后光子冷凝胶可在皮肤保留半小时，起到镇静皮肤的作用，可缓解光子治疗设备对皮肤造成的损伤。治疗完毕后，用纸巾清檫或用清水洗掉光子冷凝胶即可 | 将导光凝胶适量涂抹于表皮部位，光子治疗设备探头轻压表皮部位治疗。导光凝胶涂抹厚度一般为 1-3m为宜。治疗后导光凝胶可在皮肤上保留半个小时，可以缓解光子治疗设备对皮肤造成的损伤。治疗完毕后用纸巾擦除或清水冲洗掉导光凝胶即可。
00081824 | 类人胶原蛋白修复敷料 | 重组胶原蛋白修复敷料 | 可愈 | 可预 | G型:5g 10g 15g 20g 25g 30g 40g 50g 60g 80g 100g 120g 150g 180g 200g 250g 300g;R型：5g 10g 15g 20g 25g 30g 40g 50g 60g 80g 100g 120g 150g 180g 200g 250g 300g;N型：5g 10g 15g 20g 25g 30g 40g 50g 60g 80g 100g 120g 150g 180g 200g 250g 300g;P型：3ml 5ml 10ml 15ml 20ml 25ml 30ml 40ml 50ml 60ml 80ml 100ml 120ml 150ml 180ml 200ml 250ml 300ml 400ml 500ml;Y型：1ml 2ml 3ml 4ml 5ml 6ml 8ml 10ml 15ml 20ml 25ml 30ml 40ml 50ml 60ml 80ml 100ml 120ml 150ml 180ml 200ml 250ml 300ml 400ml 500ml |  | G型:5g 10g 15g 20g 25g 30g 40g 50g 60g 80g 100g 120g 150g 180g 200g 250g 300g;R型：5g 10g 15g 20g 25g 30g 40g 50g 60g 80g 100g 120g 150g 180g 200g 250g 300g;N型：5g 10g 15g 20g 25g 30g 40g 50g 60g 80g 100g 120g 150g 180g 200g 250g 300g;P型：3ml 5ml 10ml 15ml 20ml 25ml 30ml 40ml 50ml 60ml 80ml 100ml 120ml 150ml 180ml 200ml 250ml 300ml 400ml 500ml;Y型：1ml 2ml 3ml 4ml 5ml 6ml 8ml 10ml 15ml 20ml 25ml 30ml 40ml 50ml 60ml 80ml 100ml 120ml 150ml 180ml 200ml 250ml 300ml 400ml 500ml |  | 类人胶原蛋白原液 | 胶原蛋白 | 陕械注准20142640018 |  | 24个月 |  | 塑料 |  | 类人胶原蛋白和丙烯酸（酯）类/丙烯酰胺共聚物等辅料组成的敷料。 | 用于提供激光治疗术后创面的愈合环境，抑制和缓解皮肤湿疹、皮肤干燥症、敏感性肌肤等皮肤炎症反应，减轻炎症后色素沉着与瘢痕形成的风险 | 该产品具有保湿，隔离作用。主要用于抑制和缓解皮炎湿疹、特应性皮炎、激素依赖性皮炎、皮肤干燥症、敏感性肌肤、痤疮、激光治疗术后等各种原因引起的皮肤炎症反应，促进创面愈合与皮肤修复，缩短病程，减轻炎症后色素沉着与瘢痕形成的风险，并对上述疾病具有一定辅助治疗。 |  | 体表外用。清洁患部皮肤，打开敷料的外包装，取出敷料涂于患者皮肤上，每天使用2次或遵医嘱，两周为一疗程。
00153173 | D-二聚体检测试剂（免疫荧光层析法） |  |  |  | 20人份/盒；25人份/盒；50人份/盒；100人份/盒 |  | 袋型 | 袋型、卡盒型 | 化工原料 |  | 豫械注准20212401022 |  | 18个月 |  | 纸盒 |  | 袋型：检测卡（NC膜T线包被鼠抗人D-二聚体单克隆抗体、C线包被羊抗鼠IgG，结合垫标记鼠抗人D-二聚体单克隆抗体、ID卡（内含产品特定批次信息和标准曲线信息）；卡盒型：检测卡（NC膜T线包被鼠抗人D-二聚体单克隆抗体、C线包被羊抗鼠IgG，结合垫标记鼠抗人D-二聚体单克隆抗体。 |  | 用于检测人血浆或全血中D-二聚体的含量 |  | 1. 试剂准备及配制 ① 将试剂、样本放置室温（18℃～28℃）平衡至少 30min。 ② 质控： 确认 ID 卡与检测卡批号匹配，进行 ID 卡质控。 2. 实验操作 ① 打开检测试剂包装，取出检测卡并编号。 ② 加样： 根据样本类型，在干式荧光免疫分析仪上选择样本模式：“血清/血浆”模式或“全血”模式。 血浆：用加样枪吸取 60μL 加入到检测卡的加样孔中，开始计时。 全血：用加样枪吸取 60μL 加入到检测卡的加样孔中，再滴入一滴全血缓冲液，开始计时。 ③ 检测： “即时测试”模式：检测卡加样 5min 后，立即将检测卡插入仪器中，点击“测试”按钮，系统 自动读卡并显示测试结果。 “标准测试”模式：检测卡加样时立即点击“测试”按钮，将检测卡插入仪器中，系统将自动 倒计时，并自动读卡显示测试结果。
00116661 | 一次性使用胸腔引流装置 |  |  |  | 单腔型、双腔型 | 单腔型、双腔型、三腔型 | 单腔型、双腔型 | 单腔型、双腔型、三腔型 | 混合 |  | 豫械注准20192140750 |  | 5年 | 2年 | PVC |  | 单腔型:引流管、挂钩、加液漏斗、水封腔、水位线、水封旋盖;双腔型:引流管、连通管、旋盖、积液腔、水封管、封腔、加液漏斗、挂钩;单腔、双腔均不包括插入人体胸腔的引流管。 | 单腔型由引流管、挂钩、加液漏斗、防尘帽、腔体、水位线、水封管、旋盖及底座组成。 双腔型由引流管、连通管、旋盖、积液腔、水封管、水封腔、加液漏斗、防尘帽、防逆流阀、挂钩及底座组成。三腔型由积液腔、引流管、水封腔加液口、防逆流阀、连接弯管、十字控制阀、自动正压释放装置、水封管、水封腔、调压腔、调压管、挂钩、旋转支架、加液漏斗、防尘帽组成。 | 供胸腔闭式引流。 |  | 单腔型：1、从启口处打开内包装，取出加液漏斗置于如药口上，从加药口注入生理盐水至“0”水位线。2、取下加液漏斗。3、将引流管与水封管接口连接，引流管的另一端与插入患者体内的胸腔引流管管体外端连接。4、将引流瓶固定在适宜位置戴将引流瓶悬挂在适宜的位置即可引流。双腔型:1、从启口处打开内包装x取出加液漏斗置于加药口上，从加药口注入生理盐水至“0”水位线咸2、取下加液漏斗。3、将连接管连接两瓶上的“连接通管”，4、将引流管与“接引流管慧口连接，引流管的另一端与插入患者体内的胸腔引流管管体外端连接。5、将引流瓶固定在适宜位置或将引流瓶悬挂在适宜的位置即可引流。 | 单腔型： 1、从启口处打开内包装，取出加液漏斗置于加药口上，从加药口注入生理盐水至"0"水位线。2、取下加液漏斗。 3、双腔型的通过文字不同和口径不同判断，加药口的接口旁有“加药口”字样，连通管连接的两个接口一端旁边有“连接通管”字样，另一端连接旋盖背面无柱子的接口，引流管连接旋盖背面有柱子的接口。 双腔型： 1、从启口处打开内包装，取出加液漏斗置于加药口上，从加药口注入生理盐水至"0"水位线。2、取下加液漏斗。 3、双腔型的通过文字不同和口径不同判断，加药口的接口旁有“加药口”字样，连通管连接的两个接口一端旁边有“连接通管”字样，另一端连接旋盖背面无柱子的接口，引流管连接旋盖背面有柱子的接口4、将引流瓶固定在适宜位置或将引流瓶悬挂在适宜的位置即可引流。 三腔型： 1、打开产品单包装，取出并检查产品是否完好 2、取下防倒流阀及导管，使用漏斗对瓶体的水封腔进行加液至0水位线3、将防倒流阀及导管重新安装到位（接口部位应大于瓶体接口三分之二长度以上）4、将调压管加液口对瓶体的调压腔进行加液，至所需液位（4-16cmH20或根据医嘱） 5、将引流瓶用挂钩牢固挂在患者床边或旋出底脚/支架稳妥至于地面，位置不高于患者引流部位6、将引流管与患者引流导管连接，在引流开始时，可通过调压腔十字控制阀接口施以负压，待引流管充满引流液后，对患者进行引流 A）不接负压源引流：取下十字控制阀上负压接管，必须将十字控制阀置于“开”的位置，使引流瓶向大气开放后以重力式自然引流 B）接负压源引流：当水封管水柱超过14cm时，需要接负压源，根据患者的负压情况进行调压腔调压，将蒸馏水或生理盐水注入调压腔，至4-16厘米水柱位置或根据医嘱（调压腔水位即表示负压吸引的数值），关闭十字控制阀，接上负压源，通过调节十字控制阀，使瓶体内只发出稳定、轻柔的气泡声即可，使水封管水柱调至14cm以下，特别应注意，在调压后如遇到水封管液面无明显变化，应立即检查引流管有无堵塞或排查患者的胸腔负压是否过深，若负压过深，则释放负压，再次观察和调压
00291813 | 乙型肝炎病毒核心抗体测定试剂盒（直接化学发光法） | 乙型肝炎病毒核心抗体检测试剂盒（直接化学发光法） | [6 empty] | 液体 | [13 empty] | 本试剂盒存放于2~8℃，有效期为12个月。
00074846 | 白蛋白测定试剂盒（溴甲酚绿法） |  |  |  | 2×100mL，校准品1×1mL 1×500mL，校准品1×1mL 4×40mL，校准品1×1mL 1×60mL，校准品1×1mL 4×60mL，校准品1×1mL 12×60mL，校准品1×1mL 4×80mL，校准品1×1mL 8×80mL，校准品1×1mL 2×80mL（2×300tests），校准品1×1mL 36×4.5mL（400tests），校准品1×1mL | 1×20mL 2×100mL 1×500mL 4×40mL 1×60mL 4×60mL 12×60mL 4×80mL 8×80mL 2×80mL 36×4.5mL 4×70mL 80测试/盒（1×20mL） 100测试/盒（1×20mL） 160测试/盒（1×20mL） 640测试/盒（4×40mL） 800测试/盒（4×40mL） 240测试/盒（1×60mL） 300测试/盒（1×60mL） 480测试/盒（1×60mL） 960测试/盒（4×60mL） 1200测试/盒（4×60mL） 1920测试/盒（4×60mL） 2000测试/盒（1×500mL） 640测试/盒（2×80mL） 1400测试/盒（4×70mL） 校准品（选配）：1×1mL | 2×100mL，校准品1×1mL 1×500mL，校准品1×1mL 4×40mL，校准品1×1mL 1×60mL，校准品1×1mL 4×60mL，校准品1×1mL 12×60mL，校准品1×1mL 4×80mL，校准品1×1mL 8×80mL，校准品1×1mL 2×80mL（2×300tests），校准品1×1mL 36×4.5mL（400tests），校准品1×1mL | 1×20mL 2×100mL 1×500mL 4×40mL 1×60mL 4×60mL 12×60mL 4×80mL 8×80mL 2×80mL 36×4.5mL 4×70mL 80测试/盒（1×20mL） 100测试/盒（1×20mL） 160测试/盒（1×20mL） 640测试/盒（4×40mL） 800测试/盒（4×40mL） 240测试/盒（1×60mL） 300测试/盒（1×60mL） 480测试/盒（1×60mL） 960测试/盒（4×60mL） 1200测试/盒（4×60mL） 1920测试/盒（4×60mL） 2000测试/盒（1×500mL） 640测试/盒（2×80mL） 1400测试/盒（4×70mL） 校准品（选配）：1×1mL | 液体 |  | 京械注准20152401187 |  | 12个月 |  | 纸盒 |  | "试剂 琥珀酸缓冲液（pH4.2） 75mmol/L 溴甲酚绿 0.15mmol/L Brij35 30% 校准品（单水平）磷酸盐缓冲液基质白蛋白靶值40g/L" |  | 本试剂用于体外定量测定人血清中白蛋白的含量。 |  | 溴甲酚绿法
00109919 | 游离雌三醇测定试剂盒（时间分辨荧光免疫分析法） |  |  |  | 96人份/盒（半自动）、96人份/盒（全自动） |  | 96人份/盒（半自动）、96人份/盒（全自动） |  | 复合材质 |  | 粤械注准20182400311 |  | 12个月 |  | 医用纸盒 |  | 试剂盒由uE3校准品（冻干粉）、uE3标记物（冻干粉）、uE3抗体、uE3实验缓冲液、浓缩洗液、增强液和uE3微孔反应板组成。 |  | 用于定量检测人体血清中的游离雌三醇含量。 |  | "【检验方法】 1 试剂准备 ① 微孔反应板：将试剂及所需数量的微孔反应板条平衡至室温（20～25℃）。余下的微孔板条及时置入自封袋密闭并于2～8℃保存。 ② 校准品复溶： 半自动试剂盒：轻轻旋开橡皮塞，向每瓶中精确加入0.5ml的纯化水，充分溶解，轻轻混匀。复溶后，静置约30分钟后使用。 全自动试剂盒：轻轻旋开橡皮塞，向每瓶中精确加入1.0ml的纯化水，充分溶解，轻轻混匀。复溶后，静置约30分钟后使用。 ③ 洗涤液：将40ml浓缩洗液和960ml蒸馏水在干净的容器中混合，作为工作洗涤液备用。蒸馏水敬请用户自备。 ④ 标记物工作液：使用前配制，将hAFP标记物与实验缓冲液按体积比1:50加进洁净的一次性容器中并混匀，当次试验用完。 2 检验操作（简易操作流程见附表） ① 加入校准品、待测样本：吸取25µl的hAFP校准品（Std）、待测样本(Unk)，按照下图所示依次加入微孔反应板微孔中。建议待测样本作复孔检测。 ② 加入标记物工作液：向每孔中加入100µl已配好的标记物工作液，并加贴封片。 ③ 孵育：微孔反应板条在室温下，用振荡器缓慢振荡孵育90分钟（1.5小时）。 ④ 洗板：孵育结束后，用洗板机洗涤6次，拍干。 ⑤ 加入增强液：洗涤完成后，向每孔中加入增强液100µl。 ⑥ 检测：微孔反应板条于室温下缓慢振荡5分钟后上机检测，在30分钟内完成检测。 3 校准品、质控品的使用 ① 校准品的使用：校准品是每次实验的基础，每次实验都应有标准曲线。标准曲线的绘制有相应的分析软件自动完成，也可手动绘制。手动绘制时，以浓度值lg值为横坐标，荧光计数值的lg值为纵坐标，在图上做出一条圆滑的曲线。将样本荧光计数带回图表中即可求得相对应的样本浓度。 ② 质控品的使用：建议使用质控血清来保证实验室日常结果的可靠性。 我们建议每个实验室备有自己的不同浓度分布的血清库。每次实验时应该同时使用高、中、低的质控品。只有当质控品测定值落在实验室允许的范围内时，才可报告检验结果；若某次实验中质控品的测定值落在实验室允许的范围之外，请重复此次实验！ 我们也建议实验室参加外部质控计划。 "
00291828 | 丙型肝炎病毒抗体测定试剂盒（直接化学发光法） | 丙型肝炎病毒抗体检测试剂盒（直接化学发光法） | [6 empty] | 液体 | [13 empty] | 本试剂盒存放于2~8℃，有效期为12个月。
00078213 | 降钙素原测定试剂盒（胶乳免疫比浊法） |  |  |  | 试剂1：1×15mL，试剂2：1×5mL 试剂1：1×45mL，试剂2：1×15mL 试剂1：3×40mL，试剂2：1×40mL 试剂1：1×60mL，试剂2：1×20mL 试剂1：3×60mL，试剂2：1×60mL 试剂1：9×60mL，试剂2：3×60mL 试剂1：3×80mL，试剂2：1×80mL 试剂1：6×80mL，试剂2：2×80mL 试剂1：1×540mL，试剂2：1×180mL 试剂1：2×52mL，试剂2：2×17mL（2×200tests） 试剂1：24×4.5mL，试剂2：12×3.2mL（400tests） 校准品（选配）：1×1mL； 质控品（选配）：水平1：1×1mL，水平2：1×1mL。 | 试剂 1：1×15mL，试剂 2：1×5mL 试剂 1：1×45mL，试剂 2：1×15mL 试剂 1：3×40mL，试剂 2：1×40mL 试剂 1：1×60mL，试剂 2：1×20mL 试剂 1：3×60mL，试剂 2：1×60mL 试剂 1：9×60mL，试剂 2：3×60mL 试剂 1：3×80mL，试剂 2：1×80mL 试剂 1：6×80mL，试剂 2：2×80mL 试剂 1：1×540mL，试剂 2：1×180mL 试剂 1：2×52mL，试剂 2：2×17mL 试剂 1：24×4.5mL，试剂 2：12×3.2mL 试剂 1：4×70mL，试剂 2：4×25mL 校准品（选配）：1×1mL 质控品（选配）：水平 1：1×1mL，水平 2：1×1mL | 试剂1：1×15mL，试剂2：1×5mL 试剂1：1×45mL，试剂2：1×15mL 试剂1：3×40mL，试剂2：1×40mL 试剂1：1×60mL，试剂2：1×20mL 试剂1：3×60mL，试剂2：1×60mL 试剂1：9×60mL，试剂2：3×60mL 试剂1：3×80mL，试剂2：1×80mL 试剂1：6×80mL，试剂2：2×80mL 试剂1：1×540mL，试剂2：1×180mL 试剂1：2×52mL，试剂2：2×17mL（2×200tests） 试剂1：24×4.5mL，试剂2：12×3.2mL（400tests） 校准品（选配）：1×1mL； 质控品（选配）：水平1：1×1mL，水平2：1×1mL。 | 试剂 1：1×15mL，试剂 2：1×5mL 试剂 1：1×45mL，试剂 2：1×15mL 试剂 1：3×40mL，试剂 2：1×40mL 试剂 1：1×60mL，试剂 2：1×20mL 试剂 1：3×60mL，试剂 2：1×60mL 试剂 1：9×60mL，试剂 2：3×60mL 试剂 1：3×80mL，试剂 2：1×80mL 试剂 1：6×80mL，试剂 2：2×80mL 试剂 1：1×540mL，试剂 2：1×180mL 试剂 1：2×52mL，试剂 2：2×17mL 试剂 1：24×4.5mL，试剂 2：12×3.2mL 试剂 1：4×70mL，试剂 2：4×25mL 校准品（选配）：1×1mL 质控品（选配）：水平 1：1×1mL，水平 2：1×1mL | 液体 |  | 京械注准20162401179 |  | 12个月 |  | 纸盒 |  | 试剂1 Tris 缓冲液100mmol/L，pH7.4 试剂2 包被胶乳颗粒的单克隆鼠抗人PCT 抗体0.2% 校准品（选配） 单水平冻干粉，Tris 缓冲液100mmol/L，pH7.4 降钙素原目标浓度：52ng/mL 质控品水平1（选配） 冻干粉，人血清基质降钙素原目标浓度范围：0ng/mL-5ng/mL 质控品水平2（选配） 冻干粉，人血清基质降钙素原目标浓度范围：6ng/mL-15ng/mL |  | 用于体外定量测定人血清中降钙素原的含量。 |  | 胶乳免疫比浊法
00182403 | 样本萃取液 |  |  |  | 96人份/盒 |  | E-1 |  | 复合材质 |  | 粤穗械备20210450号 |  | 12个月 |  | 纸盒 |  | 主要由E1液、E2液、E3液、E4液、E5液、E-1流动相A浓缩液和E-1流动相B浓缩液组成。 |  | 用于对样本进行分析前预处理，溶解细胞，萃取出待测物质。 |  | "【检验方法】 没有提供的其他必需品：儿茶酚胺内标，儿茶酚胺校准品，儿茶酚胺质控品，2.0mL 离心管，1.5mL 96 孔 V 型底耐热微孔板，硅胶垫片，SPE 板、收集板等。 1. 使用前准备 ⑴ 流动相 A、B 的配置：各取 1.0 mL 流动相浓缩液分别加入儿茶酚胺流动相 A（500mL 去离子水）、流动相 B（500mL 甲醇）瓶中，置于超声仪超声 5 分钟，使其充分混匀； ⑵ 内标工作液的制备：依据待测样本数计算内标工作液的量，取适量内标储备液按 1:99 的比例用 E 1 液稀释成内标工作液。此溶液仅在 24 小时内稳定，必须随用随配。 ⑶ 校准品的溶解：取 1.0 mL 去离子水加入到儿茶酚胺校准品干粉小瓶中，彻底混匀，直到完全溶解。2~8℃条件下储存在密封的原装小瓶中，此溶液可以稳定 3 天。 ⑷ 质控品的溶解：取 1.0 mL 去离子水加入到儿茶酚胺质控品干粉小瓶中，彻底混匀，直到完全溶解（推荐过夜溶解）。2~8℃条件下储存在密封的原装小瓶中，此溶液可以稳定 3 天。 2. 实验操作 ⑴ 活化：先向SPE 板中加入500uL 甲醇，采用正压装置或者负压装置抽干，再加入 500uL 含1%甲酸水采用正压装置或者负压装置抽干； ⑵ 取样本/校准品/质控品400 µL 于2.0 mL 离心管中，加入400 µL 内标工作液，旋涡30 秒。 ⑶ 转移混合后的 750ul 样本至 SPE 板中，采用正压装置或者负压装置抽干。 ⑷ 分别加入 E 2 液、E 3 液 400uL 对每孔进行淋洗，采用收集板进行收集。 ⑸ 分 2 次每次加入 300 uL E 4 液进行淋洗，采用进样板进行收集。 ⑹ 进样板收集的液体采用氮气吹干，采用 E 5 液 60uL 复溶，涡旋 5 分钟，4000 转/分钟离心5 分钟，放入自动进样器，吸取上清液，进行样本检测。 "
00160330 | 乙型肝炎病毒前S1抗原检测试剂盒（时间分辨荧光免疫法） |  |  |  | 96测试/盒（半自动仪器专用）、96测试/盒（全自动仪器专用） |  | 96测试/盒（半自动仪器专用）、96测试/盒（全自动仪器专用） |  | 复合材质 |  | 国械注准20173400279 |  | 12个月 |  | 纸盒 |  | 96测试半自动试剂盒：乙型肝炎病毒前Sl抗原(PreSl)对照品A、乙型肝炎病毒前Sl抗原(PreSl)对照品B、乙型肝炎病毒前Sl抗原(PreSl)对照品C、乙型肝炎病毒前Sl抗原(PreSl)对照品D、乙型肝炎病毒前Sl抗原(PreSl)对照品E、乙型肝炎病毒前Sl抗原(PreSl)对照品F、铕标记物、浓缩洗液、实验缓冲液、增强液、乙型肝炎病毒前Sl抗原(PreSl)微孔反应板、自封袋、封片纸、200ul吸嘴。96测试全自动试剂盒：乙型肝炎病毒前Sl抗原(PreSl)对照品A、乙型肝炎病毒前Sl抗原(PreSl)对照品B、乙型肝炎病毒前Sl抗原(PreSl)对照品C、乙型肝炎病毒前Sl抗原(PreSl)对照品D、乙犁肝炎病毒前Sl抗原(PreSl)对照品E、乙型肝炎病毒前Sl抗原(PreSl)对照品F、铕标记物、实验缓冲液、乙型肝炎病毒前Sl抗原(PreSl)微孔反应板、自封袋。（具体内容详见产品说明书） |  | 该产品用于定性检测血清样本中的乙型肝炎病毒前Sl抗原（HBVPreSIAg，简称PreSl）。 |  | "【检验方法】 一、半自动试剂盒检验方法（简易操作流程见附表） 1 试剂准备 1) 微孔反应板：将试剂及所需数量的微孔反应板条平衡至室温（20～25℃）。余下的微孔板条及时置入自封袋密闭并于2～8℃保存。 2) 洗涤工作液：将40 mL浓缩洗液和960 mL纯化水在干净的容器中混合，作为工作洗涤液备用。纯化水敬请用户自备。 3) 生物素标记抗原工作液：使用前30min配制，按所需量将生物素标记抗原与样本稀释液按体积比1:50加进洁净的一次性容器中并混匀，当次试验用完。 4) 铕标记物工作液：使用前30min配制，将铕标记物与实验缓冲液按体积比1:50加进洁净的一次性容器中并混匀，当次试验用完。 2 试验操作 1) 吸取50 µL的抗-HCV校准品、待测样本依次加入微孔反应板的微孔中，并在每一孔中加入50 µL的样本稀释液，加贴封片。一般情况校准品至少做2孔的复孔。建议待测样本作复孔检测。 2) 将加好样本的微孔反应板条在室温下，用振荡器缓慢振荡孵育45min。 3) 第一步孵育结束后，小心将封片揭下并弃掉，用洗板机洗涤5次，拍干。 4) 向每孔中加入100 µL已配好的生物素标记抗原工作液，加贴封片。 5) 微孔反应板条在室温下，用振荡器缓慢振荡孵育45min。 6) 第二步孵育结束后，小心将封片揭下并弃掉，用洗板机洗涤5次，拍干。 7) 向每孔中加入100 µL已配好的铕标记物工作液，加贴封片。 8) 微孔反应板条在室温下，用振荡器缓慢振荡孵育15min。 9) 第三步孵育结束后，小心将封片揭下并弃掉，用洗板机洗涤5次，拍干。 10) 向每孔中加入增强液100 µL。 11) 微孔反应板条于室温下缓慢振荡5分钟后上机检测，在30min内完成检测。 二、全自动试剂盒检验方法（简易操作流程见附表） 1 试剂准备 1) 微孔反应板：将试剂及所需数量的微孔反应板条平衡至室温（20～25℃）。余下的微孔板条及时置入自封袋密闭并于2～8℃保存。 2) 洗涤工作液：将浓缩洗液用纯化水在干净的容器中按体积比1：25倍稀释，混匀，作为工作洗涤液备用。纯化水敬请用户自备。 3) 生物素标记抗原工作液：使用前30min配制，按所需量将生物素标记抗原与样本稀释液按体积比1:20加进洁净的一次性容器中并混匀，当次试验用完。 4) 铕标记物工作液：将铕标记物与实验缓冲液按体积比1:20加进洁净的一次性容器中并混匀，当次试验用完。 2 试验操作 1) 吸取50 µL的抗-HCV校准品、待测样本依次加入微孔反应板的微孔中，并在每一孔中加入50 µL的样本稀释液。一般情况校准品至少做2孔的复孔。建议待测样本作复孔检测。 2) 将加好样本的微孔反应板条在室温下，用振荡器缓慢振荡孵育45min。 3) 第一步孵育结束后，用洗板机洗涤5次。 4) 向每孔中加入100 µL已配好的生物素标记抗原工作液。 5) 微孔反应板条在室温下，用振荡器缓慢振荡孵育45min。 6) 第二步孵育结束后，用洗板机洗涤5次。 7) 向每孔中加入100 µL已配好的铕标记物工作液。 8) 微孔反应板条在室温下，用振荡器缓慢振荡孵育15min。 9) 第三步孵育结束后，用洗板机洗涤5次。 10) 向每孔中加入增强液100 µL。 11) 微孔反应板条于室温下缓慢振荡5分钟后上机检测，在30min内完成检测。 "
00109808 | 葡萄糖-6-磷酸脱氢酶测定试剂盒（荧光分析法） |  |  |  | 96人份/盒（半自动）、960人份/盒（半自动）、96人份/盒（全自动）、960人份/盒（全自动） |  | 96人份/盒（半自动）、960人份/盒（半自动）、96人份/盒（全自动）、960人份/盒（全自动） |  | 复合材质 |  | 国械注准20173400269 |  | 12个月 |  | 医用纸盒 |  | 葡萄糖-6-磷酸脱氢酶（G6PD）校准品A、葡萄糖-6-磷酸脱氢酶（G6PD）校准品B、葡萄糖-6-磷酸脱氢酶（G6PD）校准品C、葡萄糖-6-磷酸脱氢酶（G6PD）校准品D、葡萄糖-6-磷酸脱氢酶（G6PD）校准品E、葡萄糖-6-磷酸脱氢酶（G6PD）校准品F、葡萄糖-6-磷酸脱氢酶（G6PD）质控品C1、葡萄糖-6-磷酸脱氢酶（G6PD）质控品C2、底物试剂、底物复溶试剂、铜试剂、白色反应板。（具体内容详见产品说明书） |  | 该产品用于定量测定新生儿足跟血滤纸干血片样本中葡萄糖-6-磷酸脱氢酶（G6PD）的含量。 |  | "【检验方法】 1. 试剂准备 ① 微孔反应板：将试剂及所需数量的微孔反应板条平衡至室温（20～25℃）。余下的微孔板条及时置入自封袋密闭并于2～8℃保存。 ② 洗涤液：将40ml浓缩洗液和960ml纯化水在干净的容器中混合，作为工作洗涤液备用。 ③ 17α-羟孕酮抗体工作液：使用前按需要量配制，将17α-羟孕酮抗体与实验缓冲液按体积比1:100加进洁净的一次性容器中并混匀，当次试验用完，未用完的应舍弃。请勿将抗体浓缩液与缓冲液一次混合后长期使用，必须随用随配。 ④ 铕标记物工作液：使用前按需要量配制，将17α-羟孕酮标记物与实验缓冲液按体积比1:100加进洁净的一次性容器中并混匀，当次试验用完，未用完的应舍弃。请勿将标记物与缓冲液一次混合后长期使用，必须随用随配。 2. 检验操作（简易操作流程见附表） ⑴ 直接打孔 ① 加入校准品、质控品、待测样本：用打孔钳从17α-羟孕酮校准品、质控品或者待测样本的滤纸干血片圆斑上打下直径为3mm（1/8 inch）的校准品、质控品或者样本(打下纸片须被血液浸透)，并依次放置于微孔反应板中，每孔一片。控制打孔的一致性，使纸片尽量一致。 ② 加抗体工作液：向微孔反应板每孔中加入已配好的抗体工作液100µl，并加贴封片。 ③ 第一步孵育：微孔反应板条在室温下，用振荡器缓慢振荡孵育5分钟（最长15分钟）。 ④ 加入铕标记物工作液：向每孔中加入100µl已配好的铕标记物工作液。 ⑤ 第二步孵育：过夜孵育法：微孔反应板条在室温下，用振荡器缓慢振荡孵育10分钟后，再2℃～8℃静置过夜（20±2h）；快速孵育法：微孔反应板条在室温下，用振荡器缓慢振荡孵育10分钟后，室温下静置3小时（温度不高于37℃）。 ⑥ 洗板：第二步孵育结束后，弃掉滤纸片，用洗板机洗涤6次，拍干。 ⑦ 加入增强液：向每孔中加入增强液200µl。 ⑧ 检测：微孔反应板条于室温下缓慢振荡5分钟后上机检测，在30分钟内完成检测。 ⑵ 自动打孔机打孔（支架法） ① 加抗体工作液：向微孔反应板每孔中加入已配好的抗体工作液100µl，并加贴封片。 ② 第一步孵育：微孔反应板条在室温下，用振荡器缓慢振荡孵育5分钟（最长15分钟）。 ③ 加入铕标记物工作液：向每孔中加入100µl已配好的铕标记物工作液。 ④ 加入校准品、待测样本：使用自动打孔机（如Easy DBS 100或Easy DBS 200）和塑料排钉(支架)从17α-羟孕酮校准品、质控品或者待测样本的滤纸干血片圆斑上打下直径为3mm（1/8 inch）的校准品、质控品或者样本(打下纸片须被血液浸透)，依次固定在塑料排钉上。依次将打好的校准品、质控品以及样本的塑料排钉（支架）放入板孔中，用自封袋装好。 ⑤ 第二步孵育：过夜孵育法：微孔反应板条在室温下，用振荡器缓慢振荡孵育10分钟后。在2℃～8℃静置过夜（20±2h）；快速孵育法：微孔反应板条在室温下，用振荡器缓慢振荡孵育10分钟后。室温下静置3小时（温度不高于37℃）。 ⑥ 洗板：第二步孵育结束后，弃掉塑料排钉（支架），用洗板机洗涤6次，拍干。 ⑦ 加入增强液：向每孔中加入增强液200µl。 ⑧ 检测：微孔反应板条于室温下缓慢振荡5分钟后上机检测，在30分钟内完成检测。 3. 校准品、质控品的使用 ① 校准品的使用：校准品是每次实验的基础，每次实验都应有校准品。校准曲线的绘制有相应的分析软件自动完成，也可手动绘制。手动绘制时，以浓度值的lg值为横坐标，相应校准品各点荧光计数/A点的荧光计数的值为纵坐标，在图上做出一条圆滑的曲线。将样本荧光计数/A点荧光计数的值代入图表中即可求得相对应的样本浓度值。 ② 质控品的使用：建议使用试剂盒中质控品来保证实验室日常结果的可靠性。每次实验时应该同时使用高、中、低的质控品。只有当质控品测定值落在实验室允许的范围内时，才可报告检验结果；若某次实验中质控品的测定值落在实验室允许的范围之外，请重复此次实验！ 我们也建议实验室参加外部质控计划。 "
00105488 | 全程C反应蛋白（hsCRP+常规CRP）测定试剂盒（量子点免疫荧光层析法） |  | 金准 |  | 25人份/盒；50人份/盒 | 卡型：25人份/盒，50人份/盒；卡盒型：25人份/盒 | 25人份/盒；50人份/盒 | 卡型：25人份/盒，50人份/盒；卡盒型：25人份/盒 | 检测卡由外壳和试纸条组成 |  | 粤械注准20172401869 |  | 18个月 |  | 铝箔袋 |  | 性能指标：1 外观:试剂卡外观应平整，材料应粘着牢固，各组分齐全，卡壳固定紧密。2 准确度:检测浓度小于3mg/L时，结果误差应在±20.0%内；检测浓度3-200mg/L时，结果误差应在±15.0%内。3 线性范围:线性范围为0.5-200mg/L，其线性相关系数r≥0.990。4 最低检测限:对CRP空白参考品进行测定，最低检出限应不高于0.1mg/L。5 精密度（重复性）5.1批内精密度:当CRP检测浓度为2.5-15mg/L时，CV≤10.0%；当检测浓度小于2.5mg/L、大于15mg/L时，CV≤15.0%。5.2 批间精密度:随机抽取连续三个批号的试剂卡，测定浓度分别为2mg/L、10mg/L、100mg/L的CRP参考品，其变异系数CV≤15.0%。6 移行速度:液体移行速度应不低于10mm/min。 结构与组成：全程C反应蛋白（hsCRP+常规CRP）测定试剂盒（量子点免疫荧光层析法）由检测卡和SD芯片组成。检测卡由外壳和试纸条组成，试纸条由样品垫、结合垫（固定有量子点标记的CRP鼠抗人单克隆抗体I）、NC膜（检测线包被有CRP鼠抗人单克隆抗体II，质控线包被有兔抗鼠IgG抗体）、吸水纸和PVC底板组成。 |  | 本检测试剂盒用于体外定量检测人血清、血浆或全血、末梢血中C反应蛋白（CRP）的含量。 |  | 使用方法： 在使用此试剂前必须仔细阅读试剂的说明书，需严格按照试剂说明书执行有关操作，否则无法保证可靠的结果。 样本分析 （1）准备：检测前将检测卡、样本恢复至室温（15-30℃），并编号，建议将铝箔袋在恢复室温后再拆封，并在一小时内尽量使用，防止检测卡受潮。 （2）校准：确认SD芯片与检测卡的批号相匹配，导入SD芯片中的信息，进行校准操作（详见仪器使用说明书）。 （3）加样：血清、血浆样本：取5μl血清或血浆样本，加入500μl样本稀释液中，混匀后，取100μl混合液垂直滴加在检测卡的加样孔中，开始计时。 全血样本：取5μl全血样本，加入500μl样本稀释液中，混匀后，取100μl混合液垂直滴加在检测卡的加样孔中，开始计时。 末梢血样本：取5μl末梢血样本，加入500μl样本稀释液中，混匀后，取100μl混合液垂直滴加在检测卡的加样孔中，开始计时。 （4）检测：10分钟时立即使用仪器进行检测。
00050909 | 横联器（钛合金） | 横联器-横联杆（钛合金） | 捷迈得 |  | 10~80mm |  | USS-II |  | 钛合金 |  | 国械注准20163462367 |  | 60个月 |  | PE+透析纸 |  | 该产品以GB4234中规定的00Cr18Ni14Mo3不锈钢材料和GB/T13810中规定的Ti6A14V钛合金材料制成。该产品的产品型式为：浅螺纹（HA)、对称螺纹（HC）、填塞钉（HT）。旋动部分型式为：一字槽、十字槽、内六角、四方槽、内三角、梅花型。表面无着色。非无菌包装。 |  | 该产品与锁定型金属接骨板配合使用，适用于四肢骨折内固定。 |  | 1、根据不同型式的病例和部位,选用相适应的接骨板和椎体钉。 2、胸腰椎前路内固定板手术要点： （1）通过CT/MRI检查，一般选用左侧入口，但对于主动脉偏右的特殊病例，则应选用右侧入路。（2）体位必须为正确的侧卧位。（3）切口位置视病变节段而定。对于胸段的损伤节段上两节肋骨需切除。对于胸腰的过渡节段，从第11肋床入路。胸腰段损伤需从隔外周入路。中－下部腰椎损伤从腹膜后入路。（4）对于胸段的暴露，需切除盖住椎间盘的肋头部分，确保椎体侧部完全暴露。（5）使用开路器打孔，确定螺钉的植入位置，确保下椎间盘的损伤降到最低。（6）植入螺钉。（7）撑开椎体复位，植入植骨块并保证植骨块与上下椎体的终板完全接触。（8）植入钢板，预紧螺母后加压，锁紧螺母植入植骨螺钉。 3、接骨板为非永久性植入物,只是在骨折愈合阶段完成对其进行暂时固定,在骨折断端起连接、支撑作用,植入物接触时间建议在12～24个月，应将其取出。
00154207 | 25Ga+ 联合手术套包-10000CPM/0.9mm，普通照明光纤 | 超声眼科晶状体摘除和玻璃体切除设备及附件 | 爱尔康 |  | 8065752450 |  | 8065752450 |  | 不锈钢304，液体管路材料为PVC塑料 |  | 国械注进20153161071 |  | 23个月 |  | 纸质密封盒 |  | 25Ga+联合手术套包-10000CPM/0.9mm，普通照明光纤 |  | 产品是用于眼前节和眼后节手术的手术系统，可进行玻璃体和组织切割、晶状体乳化、人工晶状体推注、眼后节照明以及电凝，激光模块能发射532nm的可见绿色治疗光束供眼科使用，用于眼部前后节的光J疑。人工晶状体推注器适用于在自内障摘除之后向眼球内植入合格的人工晶状体，如SN60WF、SN6AD1、SN6AT3到SN6AT9以及获批专门与该推注器配用的人工晶状体。”。 |  | 将I/A探头安装到I/A手柄上，并使用包装中提供的探头扳钳紧固探头。将包装中提供的冲洗套管安装到I/A手柄上。随着液体从手柄的冲洗端口流出，用液体装满试验箱，然后将试验箱滑动到冲洗套管和I/A探头上。将I/A手柄放在经过灭菌的设置器械盘的托架上。
00065473 | 呼吸道用吸引导管 | 一次性使用吸痰管 | 驼人 |  | 5F、6F、6.5F、7F、7.5F、8F、9F、10F、12F、14F、15F、16F、18F、20F | 5F、6F、6.5F、7F、7.5F、8F、9F、10F、12F、14F、15F、16F、18F、20F | 5F、6F、6.5F、7F、7.5F、8F、9F、10F、12F、14F、15F、16F、18F、20F | I型、I-1型、I-2型；II型、II-1型、II-2型；III型、III-1型、III-2型 | 医用PVC |  | 豫械注准20212082036 |  | 24个月 |  | 纸塑 |  | 本品由管体和接头组成。 | I型由吸痰管组成；I-1型由吸痰管、PE薄膜手套组成；I-2型由吸痰管、PE薄膜手套、纯化水袋组成；II型由吸痰管组成；II-1型由吸痰管、PE薄膜手套组成；II-2型由吸痰管、PE薄膜手套、纯化水袋组成；III型由吸痰管组成；III-1型由吸痰管、PE薄膜手套组成；III-2型由吸痰管、PE薄膜手套、纯化水袋组成。 | 适用于临床吸取呼吸道内分泌物。 |  | 1、严格执行无菌操健术。 . ’ 2、选择合适的呼吸遣导管。 3、充分预氧，以防止发生低氧血症。 4、与病人呼吸同步的髙通气以防止气压伤和低血压。 5、严格限铜吸引压力低于0.014Kpa. 6、严格限制吸引时间（10s/次）。 7、采用间歇呼吸技术，以防止呼吸道粘膜损伤。 8、用盐水润滑呼吸道导管。 • 9、吸引管进行过度通气，以防止肺不张和缺氧。 | 1、严格执行无菌操健术。 2、选择合适的呼吸道导管。 3、充分预氧，以防止发生低氧血症。 4、与病人呼吸同步的高通气以防止气压伤和低血压。 5、严格限制吸引压力低于0.014Mpa. 6、严格限制吸引时间（10s/次）。 7、采用间歇呼吸技术，以防止呼吸道粘膜损伤。 8、用盐水润滑呼吸道导管。9、吸引管进行过度通气，以防止肺不张和缺氧。
00054533 | 硅酮疤痕敷料 | 硅酮疤痕敷料 |  |  | 20g/支，50g/支 |  | 20g/支，50g/支 |  | 硅酮 |  | 苏械注准20162640864 | 苏械注准20162140864 | 24个月 |  | 纸盒 |  | 采用硅酮（含量为9.1%）和霜剂基质（单硬脂酸甘油酯、白凡士林、轻质液状石蜡、甘油、纯化水等）制成，为白色软膏型霜剂，按装量不同分为两种规格，PH值为5.0-8.0。 | 硅酮疤痕敷料有α，ω-二羟基-聚二甲基硅氧烷、单硬脂酸甘油酯、白凡士林、轻质液状石蜡、甘油、纯化水组成，为乳白色软膏型霜剂，按装量不同分为20g/支、50g/支两种规格，PH值为5.0-8.0。该产品以非无菌状态提供。 | 适用于抑制烧伤、外伤、手术等原因引起的增生性疤痕。 | 用于辅助改善皮肤病理性疤痕，辅助预防皮肤病理性疤痕的形成，不用于未愈合的伤口。 | 将适量硅酮霜涂抹在患处，轻轻按摩，每日二至四次或遵医嘱。烧伤、外伤、手术后早期使用效果更好。 | 将适量硅酮疤痕敷料涂抹在患处，轻轻按摩，每日二至四次或遵医嘱。烧伤、外伤、手术后早期使用效果更佳。
00075700 | 同型半胱氨酸测定试剂盒（循环酶法） |  |  |  | 试剂1：1×24mL，试剂2：1×7mL 试剂1：1×48mL，试剂2：1×13mL 试剂1：3×20mL，试剂2：1×16.5mL 试剂1：3×60mL，试剂2：1×49mL 试剂1：2×52mL，试剂2：2×13mL 试剂1：14×4.4mL，试剂2：7×2.2mL 校准品（选配）：水平Ⅰ：1×0.5mL，水平Ⅱ：1×0.5mL，水平Ⅲ：1×0.5mL， 质控品（选配）：水平1：1×0.5mL，水平2：1×0.5mL | 试剂 1：1×24mL，试剂 2：1×7mL 试剂 1：1×48mL，试剂 2：1×13mL 试剂 1：3×20mL，试剂 2：1×16.5mL 试剂 1：3×60mL，试剂 2：1×49mL 试剂 1：2×52mL，试剂 2：2×13mL 试剂 1：14×4.4mL，试剂 2：7×2.2mL 试剂 1：4×70mL，试剂 2：4×19mL 校准品（选配）：水平Ⅰ：1×0.5mL，水平Ⅱ：1×0.5mL，水平Ⅲ：1×0.5mL 质控品（选配）：水平 1：1×0.5mL，水平 2：1×0.5mL | 试剂1：1×24mL，试剂2：1×7mL 试剂1：1×48mL，试剂2：1×13mL 试剂1：3×20mL，试剂2：1×16.5mL 试剂1：3×60mL，试剂2：1×49mL 试剂1：2×52mL，试剂2：2×13mL 试剂1：14×4.4mL，试剂2：7×2.2mL 校准品（选配）：水平Ⅰ：1×0.5mL，水平Ⅱ：1×0.5mL，水平Ⅲ：1×0.5mL， 质控品（选配）：水平1：1×0.5mL，水平2：1×0.5mL | 试剂 1：1×24mL，试剂 2：1×7mL 试剂 1：1×48mL，试剂 2：1×13mL 试剂 1：3×20mL，试剂 2：1×16.5mL 试剂 1：3×60mL，试剂 2：1×49mL 试剂 1：2×52mL，试剂 2：2×13mL 试剂 1：14×4.4mL，试剂 2：7×2.2mL 试剂 1：4×70mL，试剂 2：4×19mL 校准品（选配）：水平Ⅰ：1×0.5mL，水平Ⅱ：1×0.5mL，水平Ⅲ：1×0.5mL 质控品（选配）：水平 1：1×0.5mL，水平 2：1×0.5mL | 液体 |  | 京械注准20182400013 |  | 12个月 |  | 纸盒 |  | 试剂1 S-腺苷甲硫氨酸（SAM） 0.1mmol/L β-烟酰胺腺嘌呤二核苷酸还原型（NADH） 0.2mmol/L 三（2 羧乙基）磷氯化氢（TCEP） 0.5mmol/L α-酮戊二酸5.0mmol/L HCY 甲基转移酶（HMTase） 5.0KU/L 谷氨酸脱氢酶（GLDH） 10.0KU/L 试剂2 S-腺苷同型半胱氨酸（SAH）水解酶3.0KU/L 腺苷脱氨酶（ADA） 5.0KU/L 校准品（选配）3水平，人血清基质同型半胱氨酸 水平Ⅰ目标浓度：0μmol/L 水平Ⅱ目标浓度：9μmol/L 水平Ⅲ目标浓度：35μmol/L 质控品水平1（选配） 磷酸盐缓冲液基质(pH7.4 ) 20 mmol/L 同型半胱氨酸浓度范围:8μmol/L～16μmol/L 质控品水平2（选配） 磷酸盐缓冲液基质(pH7.4) 20 mmol/L 同型半胱氨酸浓度范围:15μmol/L～35μmol/L |  | 用于体外定量测定人血清中同型半胱氨酸的含量。 |  | 循环酶法
00075655 | 腺苷脱氨酶测定试剂盒(过氧化物酶法) |  |  |  | 试剂1：1×15ml，试剂2：1×5ml 试剂1：1×30ml，试剂2：1×10ml 试剂1：3×30ml，试剂2：1×30ml 试剂1：3×60ml，试剂2：1×60ml 试剂1：9×60ml，试剂2：3×60ml 试剂1：3×80ml，试剂2：1×80ml 试剂1：6×80ml，试剂2：2×80ml 试剂1：2×52mL，试剂2：2×17mL（2×200tests） 试剂1：24×4.5mL，试剂2：12×3.2mL（ 400tests） 校准品（选配）：1×0.5mL | 试剂 1：1×15ml，试剂 2：1×5ml 试剂 1：1×30ml，试剂 2：1×10ml 试剂 1：3×30ml，试剂 2：1×30ml 试剂 1：3×60ml，试剂 2：1×60ml 试剂 1：9×60ml，试剂 2：3×60ml 试剂 1：3×80ml，试剂 2：1×80ml 试剂 1：6×80ml，试剂 2：2×80ml 试剂 1：2×52mL，试剂 2：2×17mL 试剂 1：24×4.5mL，试剂 2：12×3.2mL 试剂 1：4×70mL，试剂 2：4×25mL 80测试/盒（试剂 1：1×15mL，试剂 2：1×5mL） 100测试/盒（试剂 1：1×15mL，试剂 2：1×5mL） 160测试/盒（试剂 1：1×15mL，试剂 2：1×5mL） 640测试/盒（试剂 1：3×40mL，试剂 2：1×40mL） 800测试/盒（试剂 1：3×40mL，试剂 2：1×40mL） 320测试/盒（试剂 1：1×60mL，试剂 2：1×20mL） 400测试/盒（试剂 1：1×60mL，试剂 2：1×20mL） 640测试/盒（试剂 1：1×60mL，试剂 2：1×20mL） 960测试/盒（试剂 1：3×60mL，试剂 2：1×60mL） 1200测试/盒（试剂 1：3×60mL，试剂 2：1×60mL） 1920测试/盒（试剂 1：3×60mL，试剂 2：1×60mL） 2880测试/盒（试剂 1：1×540mL，试剂 2：1×180mL） 550测试/盒（试剂 1：2×52mL，试剂 2：2×17mL） 1900测试/盒（试剂 1：4×70mL，试剂 2：4×25mL） 校准品（选配）：1×0.5mL | 试剂1：1×15ml，试剂2：1×5ml 试剂1：1×30ml，试剂2：1×10ml 试剂1：3×30ml，试剂2：1×30ml 试剂1：3×60ml，试剂2：1×60ml 试剂1：9×60ml，试剂2：3×60ml 试剂1：3×80ml，试剂2：1×80ml 试剂1：6×80ml，试剂2：2×80ml 试剂1：2×52mL，试剂2：2×17mL（2×200tests） 试剂1：24×4.5mL，试剂2：12×3.2mL（ 400tests） 校准品（选配）：1×0.5mL | 试剂 1：1×15ml，试剂 2：1×5ml 试剂 1：1×30ml，试剂 2：1×10ml 试剂 1：3×30ml，试剂 2：1×30ml 试剂 1：3×60ml，试剂 2：1×60ml 试剂 1：9×60ml，试剂 2：3×60ml 试剂 1：3×80ml，试剂 2：1×80ml 试剂 1：6×80ml，试剂 2：2×80ml 试剂 1：2×52mL，试剂 2：2×17mL 试剂 1：24×4.5mL，试剂 2：12×3.2mL 试剂 1：4×70mL，试剂 2：4×25mL 80测试/盒（试剂 1：1×15mL，试剂 2：1×5mL） 100测试/盒（试剂 1：1×15mL，试剂 2：1×5mL） 160测试/盒（试剂 1：1×15mL，试剂 2：1×5mL） 640测试/盒（试剂 1：3×40mL，试剂 2：1×40mL） 800测试/盒（试剂 1：3×40mL，试剂 2：1×40mL） 320测试/盒（试剂 1：1×60mL，试剂 2：1×20mL） 400测试/盒（试剂 1：1×60mL，试剂 2：1×20mL） 640测试/盒（试剂 1：1×60mL，试剂 2：1×20mL） 960测试/盒（试剂 1：3×60mL，试剂 2：1×60mL） 1200测试/盒（试剂 1：3×60mL，试剂 2：1×60mL） 1920测试/盒（试剂 1：3×60mL，试剂 2：1×60mL） 2880测试/盒（试剂 1：1×540mL，试剂 2：1×180mL） 550测试/盒（试剂 1：2×52mL，试剂 2：2×17mL） 1900测试/盒（试剂 1：4×70mL，试剂 2：4×25mL） 校准品（选配）：1×0.5mL | 液体 |  | 京械注准20162401378 |  | 12个月 |  | 纸盒 |  | 试剂1 Good`s 缓冲液50mmol/L，pH7.4 黄嘌呤氧化酶（XOD） ≥1KU Hexoxidase ≥1KU 过氧化物酶（POD） ≥2KU TBHBA 1 mmol/L PC300 1g/L 嘌呤核苷磷酸化酶（PNP） ≥1KU 试剂2 Good`s 缓冲液50mmol/L，pH7.0 腺苷12mmol/L PC300 1g/L 4-氨基安替比林（4-AA） 2mmol/L 校准品（单水平，冻干粉）人血清基质腺苷脱氨酶目标浓度90 U/L |  | 用于体外定量测定人血清中腺苷脱氨酶的活性。 |  | 过氧化物酶法
00077236 | 亮氨酸氨基肽酶测定试剂盒（L－亮氨酸-p-硝基苯胺底物法） |  |  |  | 试剂1：1×15mL，试剂2：1×5mL 试剂1：1×45mL，试剂2：1×15mL 试剂1：3×40mL，试剂2：1×40mL 试剂1：1×60mL，试剂2：1×20mL 试剂1：3×60mL，试剂2：1×60mL 试剂1：9×60mL，试剂2：3×60mL 试剂1：3×80mL，试剂2：1×80mL 试剂1：6×80mL，试剂2：2×80mL 试剂1：1×540mL，试剂2：1×180mL 试剂1：2×52mL，试剂2：2×17mL（2×200tests） 试剂1：24×4.5mL，试剂2：12×3.2mL（400tests） | 试剂 1：1×15mL，试剂 2：1×5mL 试剂 1：1×45mL，试剂 2：1×15mL 试剂 1：3×40mL，试剂 2：1×40mL 试剂 1：1×60mL，试剂 2：1×20mL 试剂 1：3×60mL，试剂 2：1×60mL 试剂 1：9×60mL，试剂 2：3×60mL 试剂 1：3×80mL，试剂 2：1×80mL 试剂 1：6×80mL，试剂 2：2×80mL 试剂 1：1×540mL，试剂 2：1×180mL 试剂 1：2×52mL，试剂 2：2×17mL 试剂 1：24×4.5mL，试剂 2：12×3.2mL 试剂 1：4×70mL，试剂 2：4×25mL 80测试/盒（试剂 1：1×15mL，试剂 2：1×5mL） 100测试/盒（试剂 1：1×15mL，试剂 2：1×5mL） 160测试/盒（试剂 1：1×15mL，试剂 2：1×5mL） 640测试/盒（试剂 1：3×40mL，试剂 2：1×40mL） 800测试/盒（试剂 1：3×40mL，试剂 2：1×40mL） 320测试/盒（试剂 1：1×60mL，试剂 2：1×20mL） 400测试/盒（试剂 1：1×60mL，试剂 2：1×20mL） 640测试/盒（试剂 1：1×60mL，试剂 2：1×20mL） 960测试/盒（试剂 1：3×60mL，试剂 2：1×60mL） 1200测试/盒（试剂 1：3×60mL，试剂 2：1×60mL） 1920测试/盒（试剂 1：3×60mL，试剂 2：1×60mL） 2880测试/盒（试剂 1：1×540mL，试剂 2：1×180mL） 550测试/盒（试剂 1：2×52mL，试剂 2：2×17mL） 1900测试/盒（试剂 1：4×70mL，试剂 2：4×25mL） | 试剂1：1×15mL，试剂2：1×5mL 试剂1：1×45mL，试剂2：1×15mL 试剂1：3×40mL，试剂2：1×40mL 试剂1：1×60mL，试剂2：1×20mL 试剂1：3×60mL，试剂2：1×60mL 试剂1：9×60mL，试剂2：3×60mL 试剂1：3×80mL，试剂2：1×80mL 试剂1：6×80mL，试剂2：2×80mL 试剂1：1×540mL，试剂2：1×180mL 试剂1：2×52mL，试剂2：2×17mL（2×200tests） 试剂1：24×4.5mL，试剂2：12×3.2mL（400tests） | 试剂 1：1×15mL，试剂 2：1×5mL 试剂 1：1×45mL，试剂 2：1×15mL 试剂 1：3×40mL，试剂 2：1×40mL 试剂 1：1×60mL，试剂 2：1×20mL 试剂 1：3×60mL，试剂 2：1×60mL 试剂 1：9×60mL，试剂 2：3×60mL 试剂 1：3×80mL，试剂 2：1×80mL 试剂 1：6×80mL，试剂 2：2×80mL 试剂 1：1×540mL，试剂 2：1×180mL 试剂 1：2×52mL，试剂 2：2×17mL 试剂 1：24×4.5mL，试剂 2：12×3.2mL 试剂 1：4×70mL，试剂 2：4×25mL 80测试/盒（试剂 1：1×15mL，试剂 2：1×5mL） 100测试/盒（试剂 1：1×15mL，试剂 2：1×5mL） 160测试/盒（试剂 1：1×15mL，试剂 2：1×5mL） 640测试/盒（试剂 1：3×40mL，试剂 2：1×40mL） 800测试/盒（试剂 1：3×40mL，试剂 2：1×40mL） 320测试/盒（试剂 1：1×60mL，试剂 2：1×20mL） 400测试/盒（试剂 1：1×60mL，试剂 2：1×20mL） 640测试/盒（试剂 1：1×60mL，试剂 2：1×20mL） 960测试/盒（试剂 1：3×60mL，试剂 2：1×60mL） 1200测试/盒（试剂 1：3×60mL，试剂 2：1×60mL） 1920测试/盒（试剂 1：3×60mL，试剂 2：1×60mL） 2880测试/盒（试剂 1：1×540mL，试剂 2：1×180mL） 550测试/盒（试剂 1：2×52mL，试剂 2：2×17mL） 1900测试/盒（试剂 1：4×70mL，试剂 2：4×25mL） | 液体 |  | 京械注准20162400649 |  | 12个月 |  | 纸盒 |  | 试剂1 Tris 缓冲液100 mmol/L，pH7.0 试剂2 L-亮氨酰对硝基苯胺15 mmol/L |  | 用于体外定量测定人血清中的亮氨酸氨肽酶的活性。 |  | L－亮氨酸-p-硝基苯胺底物法
00030734 | 中号黑色敷料组合包装 | 负压辅助治疗系统用耗材 |  |  | 18*12.5*3.3cm | 中号黑色敷料组合包装 | M8275052/10 |  | 聚氨酯 |  | YZB/USA 5841-2014《负压辅助愈合治疗系统用耗材》 |  | 3年 |  | 聚乙烯薄膜 |  | 负压辅助愈合治疗系统用耗材包括敷料组合包装、积液罐、粘性密封薄膜、三通接头。敷料组合包装包括敷料、粘性密封薄膜、密封垫和管路、尺子；其中敷料有黑色敷料和白色敷料两种类型。灭菌方式：伽马射线灭菌。本品为一次性使用产品。 |  | 本产品仅限与KCI公司生产的负压创伤治疗仪配合使用，覆盖于伤口，引流渗出液，组成V.A.C治疗系统，通过可控制的负压来创造一种密闭的湿润环境，使得伤口边缘合拢，体积缩小，减低水肿，促进肉芽组织的形成和血流灌注，以及清除伤口内的渗液，来促进伤口的愈合。可用于慢性、急性、外伤性、亚急性及裂开伤口，烧伤，溃疡（例如糖尿病溃疡及压力性溃疡），皮瓣和植皮前后等类型的伤口。 |  | 将V.A.C敷料切割成相应尺寸以确保敷料能够被轻易放置在创口上，修剪粘性密封膜并将其覆盖在V.A.C敷料上，在密封膜上剪开直径约4cm的小孔，放置吸盘，连接积液罐，将积液罐放置机器上，开机使用。
00077348 | 髓过氧化物酶测定试剂盒（胶乳免疫比浊法） |  |  |  | 试剂1：1×15mL，试剂2：1×5mL 试剂1：1×45mL，试剂2：1×15mL 试剂1：3×40mL，试剂2：1×40mL 试剂1：1×60mL，试剂2：1×20mL 试剂1：3×60mL，试剂2：1×60mL 试剂1：9×60mL，试剂2：3×60mL 试剂1：3×80mL，试剂2：1×80mL 试剂1：6×80mL，试剂2：2×80mL 试剂1：1×540mL，试剂2：1×180mL 试剂1：2×52mL，试剂2：2×17mL（2×200tests） 试剂1：24×4.5mL，试剂2：12×3.2mL（400tests） 校准品(选配)：1×1mL； 质控品(选配)：水平1：1×1mL，水平2：1×1mL | 试剂 1：1×15mL，试剂 2：1×5mL 试剂 1：1×45mL，试剂 2：1×15mL 试剂 1：3×40mL，试剂 2：1×40mL 试剂 1：1×60mL，试剂 2：1×20mL 试剂 1：3×60mL，试剂 2：1×60mL 试剂 1：9×60mL，试剂 2：3×60mL 试剂 1：3×80mL，试剂 2：1×80mL 试剂 1：6×80mL，试剂 2：2×80mL 试剂 1：1×540mL，试剂 2：1×180mL 试剂 1：2×52mL，试剂 2：2×17mL 试剂 1：24×4.5mL，试剂 2：12×3.2mL 试剂 1：4×70mL，试剂 2：4×25mL 校准品(选配)：1×1mL 质控品(选配)：水平 1：1×1mL，水平 2：1×1mL | 试剂1：1×15mL，试剂2：1×5mL 试剂1：1×45mL，试剂2：1×15mL 试剂1：3×40mL，试剂2：1×40mL 试剂1：1×60mL，试剂2：1×20mL 试剂1：3×60mL，试剂2：1×60mL 试剂1：9×60mL，试剂2：3×60mL 试剂1：3×80mL，试剂2：1×80mL 试剂1：6×80mL，试剂2：2×80mL 试剂1：1×540mL，试剂2：1×180mL 试剂1：2×52mL，试剂2：2×17mL（2×200tests） 试剂1：24×4.5mL，试剂2：12×3.2mL（400tests） 校准品(选配)：1×1mL； 质控品(选配)：水平1：1×1mL，水平2：1×1mL | 试剂 1：1×15mL，试剂 2：1×5mL 试剂 1：1×45mL，试剂 2：1×15mL 试剂 1：3×40mL，试剂 2：1×40mL 试剂 1：1×60mL，试剂 2：1×20mL 试剂 1：3×60mL，试剂 2：1×60mL 试剂 1：9×60mL，试剂 2：3×60mL 试剂 1：3×80mL，试剂 2：1×80mL 试剂 1：6×80mL，试剂 2：2×80mL 试剂 1：1×540mL，试剂 2：1×180mL 试剂 1：2×52mL，试剂 2：2×17mL 试剂 1：24×4.5mL，试剂 2：12×3.2mL 试剂 1：4×70mL，试剂 2：4×25mL 校准品(选配)：1×1mL 质控品(选配)：水平 1：1×1mL，水平 2：1×1mL | 液体 |  | 京械注准20162400639 |  | 12个月 |  | 纸盒 |  | 试剂1 Tris 缓冲液100 mmol/L， pH7.0 试剂2 兔抗人MPO 单克隆抗体胶乳2 g/L 校准品（单水平液体，选配） 磷酸盐缓冲液80 mmol/L， pH7.4 髓过氧化物酶纯品目标浓度： 1200 ng/mL 质控品水平1（液体，选配） 磷酸盐缓冲液80 mmol/L， pH7.4 髓过氧化物酶纯品目标浓度范围：80 ng/mL– 150 ng/mL 质控品水平2（液体，选配） 磷酸盐缓冲液80 mmol/L， pH7.4 髓过氧化物酶纯品目标浓度范围：600 ng/m– 800 ng/mL |  | 用于体外定量测定人血清中髓过氧化物酶的含量。 |  | 胶乳免疫比浊法
00030826 | V.A.C.积液罐 | 负压辅助治疗系统用耗材 |  |  | 300ML;500ML;1000ML | ActiV.A.C.300mL积液罐，InfoV.A.C.500mL积液罐，InfoV.A.C.1000mL积液罐 | M8275058/10;M8275063/10;M8275093/5.S | M8275058/10，M8275063/10，M8275093/5 | ABS聚合物;共聚酯 |  | YZB/USA 5841-2014《负压辅助愈合治疗系统用耗材》 |  | 2年 |  | 聚乙烯薄膜 |  | 负压辅助愈合治疗系统用耗材包括敷料组合包装、积液罐、粘性密封薄膜、三通接头。敷料组合包装包括敷料、粘性密封薄膜、密封垫和管路、尺子；其中敷料有黑色敷料和白色敷料两种类型。灭菌方式：伽马射线灭菌。本品为一次性使用产品。 |  | 本产品仅限与KCI公司生产的负压创伤治疗仪配合使用，覆盖于伤口，引流渗出液，组成V.A.C治疗系统，通过可控制的负压来创造一种密闭的湿润环境，使得伤口边缘合拢，体积缩小，减低水肿，促进肉芽组织的形成和血流灌注，以及清除伤口内的渗液，来促进伤口的愈合。可用于慢性、急性、外伤性、亚急性及裂开伤口，烧伤，溃疡（例如糖尿病溃疡及压力性溃疡），皮瓣和植皮前后等类型的伤口。 |  | 将V.A.C敷料切割成相应尺寸以确保敷料能够被轻轻放置在创口上，修剪粘性密封膜并将其覆盖在V.A.C敷料上，在密封膜上剪开直径约4cm的小孔，放置吸盘，连接积液罐，将积液罐放置机器上，开机使用。
00077541 | 乳酸测定试剂盒（乳酸氧化酶法） |  |  |  | 1×10mL 1×40mL 4×40mL 1×60mL 4×60mL 12×60mL 4×80mL 8×80mL 1×540mL 2×80mL（2×200tests） 36×4.5mL（400tests） | 1×10mL 1×20mL 1×40mL 4×40mL 1×60mL 4×60mL 12×60mL 4×80mL 8×80mL 1×540mL 2×80mL 36×4.5mL 4×70mL | 1×10mL 1×40mL 4×40mL 1×60mL 4×60mL 12×60mL 4×80mL 8×80mL 1×540mL 2×80mL（2×200tests） 36×4.5mL（400tests） | 1×10mL 1×20mL 1×40mL 4×40mL 1×60mL 4×60mL 12×60mL 4×80mL 8×80mL 1×540mL 2×80mL 36×4.5mL 4×70mL | 液体 |  | 京械注准20162400638 |  | 12个月 |  | 纸盒 |  | 试剂 Tris 缓冲液50.0mmol/L，pH7.2 乳酸氧化酶（LOX） 0.2 KU/L 过氧化物酶（POD） 0.5 KU/L 4-氨基氨替吡啉0.4 mmol/L TOOS 0.5 mmol/L |  | 用于体外定量测定人血清中乳酸的含量。 |  | 乳酸氧化酶法
00077386 | 游离脂肪酸测定试剂盒（ACS-ACOD法） |  |  |  | 试剂1：1×20mL，试剂2：1×5mL 试剂1：1×40mL，试剂2：1×10mL 试剂1：3×40mL，试剂2：1×30mL 试剂1：1×60mL，试剂2：1×15mL 试剂1：3×60mL，试剂2：1×45mL 试剂1：9×60mL，试剂2：3×45mL 试剂1：3×80mL，试剂2：1×60mL 试剂1：6×80mL，试剂2：2×60mL 试剂1：1×540mL，试剂2：1×135mL 试剂1：2×52mL，试剂2：2×13mL（2×200tests） 试剂1：24×4.6mL，试剂2：12×2.5mL（400tests） 校准品(选配)：1×1mL； 质控品(选配)：水平1：1×1mL，水平2：1×1mL | 试剂 1：1×20mL，试剂 2：1×5mL 试剂 1：1×40mL，试剂 2：1×10mL 试剂 1：3×40mL，试剂 2：1×30mL 试剂 1：1×60mL，试剂 2：1×15mL 试剂 1：3×60mL，试剂 2：1×45mL 试剂 1：9×60mL，试剂 2：3×45mL 试剂 1：3×80mL，试剂 2：1×60mL 试剂 1：6×80mL，试剂 2：2×60mL 试剂 1：1×540mL，试剂 2：1×135mL 试剂 1：2×52mL，试剂 2：2×13mL 试剂 1：24×4.6mL，试剂 2：12×2.5mL 试剂 1：4×70mL，试剂 2：4×19mL 校准品(选配)：1×1mL 质控品(选配)：水平 1：1×1mL，水平 2：1×1mL | 试剂1：1×20mL，试剂2：1×5mL 试剂1：1×40mL，试剂2：1×10mL 试剂1：3×40mL，试剂2：1×30mL 试剂1：1×60mL，试剂2：1×15mL 试剂1：3×60mL，试剂2：1×45mL 试剂1：9×60mL，试剂2：3×45mL 试剂1：3×80mL，试剂2：1×60mL 试剂1：6×80mL，试剂2：2×60mL 试剂1：1×540mL，试剂2：1×135mL 试剂1：2×52mL，试剂2：2×13mL（2×200tests） 试剂1：24×4.6mL，试剂2：12×2.5mL（400tests） 校准品(选配)：1×1mL； 质控品(选配)：水平1：1×1mL，水平2：1×1mL | 试剂 1：1×20mL，试剂 2：1×5mL 试剂 1：1×40mL，试剂 2：1×10mL 试剂 1：3×40mL，试剂 2：1×30mL 试剂 1：1×60mL，试剂 2：1×15mL 试剂 1：3×60mL，试剂 2：1×45mL 试剂 1：9×60mL，试剂 2：3×45mL 试剂 1：3×80mL，试剂 2：1×60mL 试剂 1：6×80mL，试剂 2：2×60mL 试剂 1：1×540mL，试剂 2：1×135mL 试剂 1：2×52mL，试剂 2：2×13mL 试剂 1：24×4.6mL，试剂 2：12×2.5mL 试剂 1：4×70mL，试剂 2：4×19mL 校准品(选配)：1×1mL 质控品(选配)：水平 1：1×1mL，水平 2：1×1mL | 液体 |  | 京械注准20162400630 |  | 12个月 |  | 纸盒 |  | 试剂1 磷酸盐缓冲液0.04 mol/L，pH7.4 氯化镁3 mmol/L 酰基辅酶A 合成酶≥0.3 U/mL 抗环血酸氧化酶≥1.5 U/mL 辅酶A 0.9 mmol/L ATP 5.0 mmol/L 4-氨基安替比林1.5 mmol/L 试剂2 苯氧基乙醇30 mg/L 乙酰辅酶A 氧化酶≥10 U/mL 过氧化物酶7.5 U/mL 色原1.2 mmol/L 校准品（单水平液体，选配） 磷酸盐缓冲液50 mmol/L，pH7.4 油酸钠目标浓度：1.0 mmol/L 质控品水平1（液体，选配） 磷酸盐缓冲液50 mmol/L，pH7.4 油酸钠目标浓度范围：0.3 mmol/L- 0.6 mmol/L 质控品水平2（液体，选配） 磷酸盐缓冲液50 mmol/L，pH7.4 油酸钠目标浓度范围：0.8 mmol/L- 1.2 mmol/L |  | 用于体外定量测定人血清中游离脂肪酸的含量。 |  | ACS-ACOD法
00076499 | 肌红蛋白测定试剂盒（免疫比浊法） |  |  |  | 试剂1：1×15mL，试剂2：1×5mL 试剂1：1×30mL，试剂2：1×10mL 试剂1：3×30mL，试剂2：1×30mL 试剂1：1×45mL，试剂2：1×15mL 试剂1：1×60mL，试剂2：1×20mL 试剂1：2×60mL，试剂2：2×20mL 试剂1：3×60mL，试剂2：1×60mL 试剂1：28×4mL，试剂2：14×2.8mL 校准品（选配）：0.5ml×5； 质控品（选配）：水平1:1×0.5ml，水平2: 1×0.5ml | 试剂 1：1×15mL，试剂 2：1×5mL 试剂 1：1×30mL，试剂 2：1×10mL 试剂 1：3×30mL，试剂 2：1×30mL 试剂 1：1×45mL，试剂 2：1×15mL 试剂 1：1×60mL，试剂 2：1×20mL 试剂 1：2×60mL，试剂 2：2×20mL 试剂 1：3×60mL，试剂 2：1×60mL 试剂 1：28×4mL，试剂 2：14×2.8mL 试剂 1：4×70mL，试剂 2：4×25mL 校准品（5 水平，选配）：5×0.5ml 质控品（2 水平，选配）：水平 1:1×0.5ml，水平 2: 1×0.5ml | 试剂1：1×15mL，试剂2：1×5mL 试剂1：1×30mL，试剂2：1×10mL 试剂1：3×30mL，试剂2：1×30mL 试剂1：1×45mL，试剂2：1×15mL 试剂1：1×60mL，试剂2：1×20mL 试剂1：2×60mL，试剂2：2×20mL 试剂1：3×60mL，试剂2：1×60mL 试剂1：28×4mL，试剂2：14×2.8mL 校准品（选配）：0.5ml×5； 质控品（选配）：水平1:1×0.5ml，水平2: 1×0.5ml | 试剂 1：1×15mL，试剂 2：1×5mL 试剂 1：1×30mL，试剂 2：1×10mL 试剂 1：3×30mL，试剂 2：1×30mL 试剂 1：1×45mL，试剂 2：1×15mL 试剂 1：1×60mL，试剂 2：1×20mL 试剂 1：2×60mL，试剂 2：2×20mL 试剂 1：3×60mL，试剂 2：1×60mL 试剂 1：28×4mL，试剂 2：14×2.8mL 试剂 1：4×70mL，试剂 2：4×25mL 校准品（5 水平，选配）：5×0.5ml 质控品（2 水平，选配）：水平 1:1×0.5ml，水平 2: 1×0.5ml | 液体 |  | 京械注准20162400083 |  | 12个月 |  | 纸盒 |  | 试剂1 Tris 缓冲液（pH6.0） 50 mmol/L 试剂2 包被羊抗人肌红蛋白多克隆抗体的胶乳颗粒液≥1.5 mg/L 校准品（选配）5 水平，人血清基质肌红蛋白 水平Ⅰ目标浓度：0μg/L， 水平Ⅱ目标浓度：62.5μg/L， 水平Ⅲ目标浓度125μg/L， 水平Ⅳ目标浓度250μg/L， 水平Ⅴ目标浓度500μg/L 质控品（选配)2 水平，磷酸盐缓冲液基质（pH7.4) 肌红蛋白 水平1 目标浓度范围：70μg/L～130μg/L， 水平2 目标浓度范围：180μg/L～280μg/L |  | 用于体外定量测定人血清中肌红蛋白的含量。 |  | 免疫比浊法
00075430 | 类风湿因子测定试剂盒（胶乳免疫比浊法） |  |  |  | 试剂1:1×40mL,试剂2：1×10mL 试剂1:1×36mL,试剂2：1×9mL 试剂1:3×60mL,试剂2：1×45mL 试剂1:9×60mL,试剂2：3×45mL 试剂1：3×80mL,试剂2：1×60mL 试剂1：6×80mL,试剂2：2×60mL 试剂1：2×50mL,试剂2：2×12.5mL（2×200tests） 试剂1：24×4.6mL,试剂2：12×2.5mL （400tests） 校准品（单水平冻干粉，选配）：1×1mL | 试剂 1：1×20mL，试剂 2：1×5mL 试剂 1：1×40mL，试剂 2：1×10mL 试剂 1：1×36mL，试剂 2：1×9mL 试剂 1：3×60mL，试剂 2：1×45mL 试剂 1：9×60mL，试剂 2：3×45mL 试剂 1：3×80mL，试剂 2：1×60mL 试剂 1：6×80mL，试剂 2：2×60mL 试剂 1：2×50mL，试剂 2：2×12.5mL 试剂 1：24×4.6mL，试剂 2：12×2.5mL 试剂 1：4×70mL，试剂 2：4×19mL 校准品（单水平冻干粉，选配）：1×1mL | 试剂1:1×40mL,试剂2：1×10mL 试剂1:1×36mL,试剂2：1×9mL 试剂1:3×60mL,试剂2：1×45mL 试剂1:9×60mL,试剂2：3×45mL 试剂1：3×80mL,试剂2：1×60mL 试剂1：6×80mL,试剂2：2×60mL 试剂1：2×50mL,试剂2：2×12.5mL（2×200tests） 试剂1：24×4.6mL,试剂2：12×2.5mL （400tests） 校准品（单水平冻干粉，选配）：1×1mL | 试剂 1：1×20mL，试剂 2：1×5mL 试剂 1：1×40mL，试剂 2：1×10mL 试剂 1：1×36mL，试剂 2：1×9mL 试剂 1：3×60mL，试剂 2：1×45mL 试剂 1：9×60mL，试剂 2：3×45mL 试剂 1：3×80mL，试剂 2：1×60mL 试剂 1：6×80mL，试剂 2：2×60mL 试剂 1：2×50mL，试剂 2：2×12.5mL 试剂 1：24×4.6mL，试剂 2：12×2.5mL 试剂 1：4×70mL，试剂 2：4×19mL 校准品（单水平冻干粉，选配）：1×1mL | 液体 |  | 京械注准20152401214 |  | 12个月 |  | 纸盒 |  | 试剂1 Tris 缓冲液，pH 8.2 20mmol/L 防腐剂0.95g/L 试剂2 人γ球蛋白胶乳微粒悬液≥1mg/L 防腐剂0.95g/L 校准品(单水平冻干粉，选配)人血清基质类风湿因子靶值范围：145U/mL-215U/mL |  | 本试剂用于体外定量测定人血清中类风湿因子的含量。 |  | 胶乳免疫比浊法
00075167 | 葡萄糖测定试剂盒（葡萄糖氧化酶法） |  |  |  | 4×40mL，校准品：1×2mL 1×60mL，校准品：1×2mL 4×60mL，校准品：1×2mL 12×60mL，校准品：1×2mL 4×80mL，校准品：1×2mL 8×80mL，校准品：1×2mL 1×540mL，校准品：1×2mL 2×80mL（2×300tests），校准品：1×2mL 36×4.5mL（400tests），校准品：1×2mL | 1×20mL，校准品：1×2mL 4×40mL，校准品：1×2mL 1×60mL，校准品：1×2mL 4×60mL，校准品：1×2mL 12×60mL，校准品：1×2mL 4×80mL，校准品：1×2mL 8×80mL，校准品：1×2mL 1×540mL，校准品：1×2mL 2×80mL，校准品：1×2mL 36×4.5mL，校准品：1×2mL 4×70mL，校准品：1×2mL | 4×40mL，校准品：1×2mL 1×60mL，校准品：1×2mL 4×60mL，校准品：1×2mL 12×60mL，校准品：1×2mL 4×80mL，校准品：1×2mL 8×80mL，校准品：1×2mL 1×540mL，校准品：1×2mL 2×80mL（2×300tests），校准品：1×2mL 36×4.5mL（400tests），校准品：1×2mL | 1×20mL，校准品：1×2mL 4×40mL，校准品：1×2mL 1×60mL，校准品：1×2mL 4×60mL，校准品：1×2mL 12×60mL，校准品：1×2mL 4×80mL，校准品：1×2mL 8×80mL，校准品：1×2mL 1×540mL，校准品：1×2mL 2×80mL，校准品：1×2mL 36×4.5mL，校准品：1×2mL 4×70mL，校准品：1×2mL | 液体 |  | 京械注准20152401204 |  | 12个月 |  | 纸盒 |  | 试剂 成份浓度 磷酸盐(pH 7.5) 70 mmol/L 葡萄糖氧化酶>10 U/mL 酚5 mmol/L 过氧化物酶>1 U/mL 4-氨基安替比林0.4 mmol/L 校准品（单水平） 葡萄糖水溶液靶值5.55mmol/L |  | 本试剂用于体外定量测定人血清中的葡萄糖含量。 |  | 葡萄糖氧化酶法
00074933 | 乳酸脱氢酶测定试剂盒（乳酸底物法） |  |  |  | 试剂1：3×40mL，试剂2：1×40mL 试剂1：1×60mL，试剂2：1×20mL 试剂1：3×60mL，试剂2：1×60mL 试剂1：9×60mL，试剂2：3×60mL 试剂1：3×80mL，试剂2：1×80mL 试剂1：6×80mL，试剂2：2×80mL 试剂1：1×540mL，试剂2：1×180mL 试剂1：2×52mL，试剂2：2×17mL（2×200tests） 试剂1：24×4.5mL，试剂2：12×3.2mL（400tests） | 试剂 1：1×15mL，试剂 2：1×5mL 试剂 1：3×40mL，试剂 2：1×40mL 试剂 1：1×60mL，试剂 2：1×20mL 试剂 1：3×60mL，试剂 2：1×60mL 试剂 1：9×60mL，试剂 2：3×60mL 试剂 1：3×80mL，试剂 2：1×80mL 试剂 1：6×80mL，试剂 2：2×80mL 试剂 1：1×540mL，试剂 2：1×180mL 试剂 1：2×52mL，试剂 2：2×17mL 试剂 1：24×4.5mL，试剂 2：12×3.2mL 试剂 1：4×70mL，试剂 2：4×25mL 80测试/盒（试剂 1：1×15mL，试剂 2：1×5mL） 100测试/盒（试剂 1：1×15mL，试剂 2：1×5mL） 160测试/盒（试剂 1：1×15mL，试剂 2：1×5mL） 640测试/盒（试剂 1：3×40mL，试剂 2：1×40mL） 800测试/盒（试剂 1：3×40mL，试剂 2：1×40mL） 320测试/盒（试剂 1：1×60mL，试剂 2：1×20mL） 400测试/盒（试剂 1：1×60mL，试剂 2：1×20mL） 640测试/盒（试剂 1：1×60mL，试剂 2：1×20mL） 960测试/盒（试剂 1：3×60mL，试剂 2：1×60mL） 1200测试/盒（试剂 1：3×60mL，试剂 2：1×60mL） 1920测试/盒（试剂 1：3×60mL，试剂 2：1×60mL） 2880测试/盒（试剂 1：1×540mL，试剂 2：1×180mL） 550测试/盒（试剂 1：2×52mL，试剂 2：2×17mL） 1900测试/盒（试剂 1：4×70mL，试剂 2：4×25mL） | 试剂1：3×40mL，试剂2：1×40mL 试剂1：1×60mL，试剂2：1×20mL 试剂1：3×60mL，试剂2：1×60mL 试剂1：9×60mL，试剂2：3×60mL 试剂1：3×80mL，试剂2：1×80mL 试剂1：6×80mL，试剂2：2×80mL 试剂1：1×540mL，试剂2：1×180mL 试剂1：2×52mL，试剂2：2×17mL（2×200tests） 试剂1：24×4.5mL，试剂2：12×3.2mL（400tests） | 试剂 1：1×15mL，试剂 2：1×5mL 试剂 1：3×40mL，试剂 2：1×40mL 试剂 1：1×60mL，试剂 2：1×20mL 试剂 1：3×60mL，试剂 2：1×60mL 试剂 1：9×60mL，试剂 2：3×60mL 试剂 1：3×80mL，试剂 2：1×80mL 试剂 1：6×80mL，试剂 2：2×80mL 试剂 1：1×540mL，试剂 2：1×180mL 试剂 1：2×52mL，试剂 2：2×17mL 试剂 1：24×4.5mL，试剂 2：12×3.2mL 试剂 1：4×70mL，试剂 2：4×25mL 80测试/盒（试剂 1：1×15mL，试剂 2：1×5mL） 100测试/盒（试剂 1：1×15mL，试剂 2：1×5mL） 160测试/盒（试剂 1：1×15mL，试剂 2：1×5mL） 640测试/盒（试剂 1：3×40mL，试剂 2：1×40mL） 800测试/盒（试剂 1：3×40mL，试剂 2：1×40mL） 320测试/盒（试剂 1：1×60mL，试剂 2：1×20mL） 400测试/盒（试剂 1：1×60mL，试剂 2：1×20mL） 640测试/盒（试剂 1：1×60mL，试剂 2：1×20mL） 960测试/盒（试剂 1：3×60mL，试剂 2：1×60mL） 1200测试/盒（试剂 1：3×60mL，试剂 2：1×60mL） 1920测试/盒（试剂 1：3×60mL，试剂 2：1×60mL） 2880测试/盒（试剂 1：1×540mL，试剂 2：1×180mL） 550测试/盒（试剂 1：2×52mL，试剂 2：2×17mL） 1900测试/盒（试剂 1：4×70mL，试剂 2：4×25mL） | 液体 |  | 京械注准20152401185 |  | 12个月 |  | 纸盒 |  | 试剂1 Tris pH8.9 100mmol/L KCl 100mmol/L 乳酸锂 52mmol/L 试剂2 NAD 6.5mmol/L |  | 本试剂用于体外定量测定人血清中乳酸脱氢酶的活性。 |  | 乳酸底物法
00074822 | 直接胆红素测定试剂盒（钒酸盐氧化法） |  |  |  | 试剂1：3×40mL，试剂2：1×30mL 试剂1：1×60mL，试剂2：1×15mL 试剂1：3×60mL，试剂2：1×45mL 试剂1：9×60mL，试剂2：3×45mL 试剂1：3×80mL，试剂2：1×60mL 试剂1：6×80mL，试剂2：2×60mL 试剂1：1×540mL，试剂2：1×135mL 试剂1：2×52mL，试剂2：2×13mL（2×200tests） 试剂1：24×4.6mL，试剂2：12×2.5mL（400tests） 校准品(单水平冻干粉，选配)：1×2mL。 | 试剂 1：1×20mL，试剂 2：1×5mL 试剂 1：3×40mL，试剂 2:1×30mL 试剂 1：1×60mL，试剂 2:1×15mL 试剂 1：3×60mL，试剂 2:1×45mL 试剂 1：9×60mL，试剂 2:3×45mL 试剂 1：3×80mL，试剂 2:1×60mL 试剂 1：6×80mL，试剂 2:2×60mL 试剂 1：1×540mL，试剂 2:1×135mL 试剂 1：2×52mL，试剂 2:2×13mL 试剂 1:24×4.6mL，试剂 2:12×2.5mL 试剂 1：4×70mL，试剂 2：4×19mL 100测试/盒（试剂 1：1×20mL，试剂 2：1×5mL） 125测试/盒（试剂 1：1×20mL，试剂 2：1×5mL） 200测试/盒（试剂 1：1×20mL，试剂 2：1×5mL） 600测试/盒（试剂 1：3×40mL，试剂 2：1×30mL） 750测试/盒（试剂 1：3×40mL，试剂 2：1×30mL） 300测试/盒（试剂 1：1×60mL，试剂 2：1×15mL） 375测试/盒（试剂 1：1×60mL，试剂 2：1×15mL） 600测试/盒（试剂 1：1×60mL，试剂 2：1×15mL） 900测试/盒（试剂 1：3×60mL，试剂 2：1×45mL） 1125测试/盒（试剂 1：3×60mL，试剂 2：1×45mL） 1800测试/盒（试剂 1：3×60mL，试剂 2：1×45mL） 2700测试/盒（试剂 1：1×540mL，试剂 2：1×135mL） 520测试/盒（试剂 1：2×52mL，试剂 2：2×13mL） 1780测试/盒（试剂 1：4×70mL，试剂 2：4×19mL） 校准品(单水平冻干粉，选配)：1×2mL | 试剂1：3×40mL，试剂2：1×30mL 试剂1：1×60mL，试剂2：1×15mL 试剂1：3×60mL，试剂2：1×45mL 试剂1：9×60mL，试剂2：3×45mL 试剂1：3×80mL，试剂2：1×60mL 试剂1：6×80mL，试剂2：2×60mL 试剂1：1×540mL，试剂2：1×135mL 试剂1：2×52mL，试剂2：2×13mL（2×200tests） 试剂1：24×4.6mL，试剂2：12×2.5mL（400tests） 校准品(单水平冻干粉，选配)：1×2mL。 | 试剂 1：1×20mL，试剂 2：1×5mL 试剂 1：3×40mL，试剂 2:1×30mL 试剂 1：1×60mL，试剂 2:1×15mL 试剂 1：3×60mL，试剂 2:1×45mL 试剂 1：9×60mL，试剂 2:3×45mL 试剂 1：3×80mL，试剂 2:1×60mL 试剂 1：6×80mL，试剂 2:2×60mL 试剂 1：1×540mL，试剂 2:1×135mL 试剂 1：2×52mL，试剂 2:2×13mL 试剂 1:24×4.6mL，试剂 2:12×2.5mL 试剂 1：4×70mL，试剂 2：4×19mL 100测试/盒（试剂 1：1×20mL，试剂 2：1×5mL） 125测试/盒（试剂 1：1×20mL，试剂 2：1×5mL） 200测试/盒（试剂 1：1×20mL，试剂 2：1×5mL） 600测试/盒（试剂 1：3×40mL，试剂 2：1×30mL） 750测试/盒（试剂 1：3×40mL，试剂 2：1×30mL） 300测试/盒（试剂 1：1×60mL，试剂 2：1×15mL） 375测试/盒（试剂 1：1×60mL，试剂 2：1×15mL） 600测试/盒（试剂 1：1×60mL，试剂 2：1×15mL） 900测试/盒（试剂 1：3×60mL，试剂 2：1×45mL） 1125测试/盒（试剂 1：3×60mL，试剂 2：1×45mL） 1800测试/盒（试剂 1：3×60mL，试剂 2：1×45mL） 2700测试/盒（试剂 1：1×540mL，试剂 2：1×135mL） 520测试/盒（试剂 1：2×52mL，试剂 2：2×13mL） 1780测试/盒（试剂 1：4×70mL，试剂 2：4×19mL） 校准品(单水平冻干粉，选配)：1×2mL | 液体 |  | 京械注准20152401189 |  | 12个月 |  | 纸盒 |  | 试剂1 酒石酸缓冲液 100mmol/L 表面活性剂 0.3% 试剂2 磷酸缓冲液 10mmol/L 钒酸钠 4mmol/L 校准品(单水平冻干粉，选配)磷酸盐缓冲液基质胆红素靶值范围12μmol/L-16μmol/L |  | 本试剂用于体外定量测定人血清中直接胆红素的含量。 |  | 钒酸盐氧化法
00075440 | 抗链球菌溶血素O测定试剂盒(胶乳免疫比浊法) |  |  |  | 试剂1：1×40mL，试剂2：1×10mL 试剂1：1×36mL，试剂2：1×9mL 试剂1：3×60mL，试剂2：1×45mL 试剂1：9×60mL，试剂2：3×45mL 试剂1：3×80mL，试剂2：1×60mL 试剂1：6×80mL，试剂2：2×60mL 试剂1：2×50mL，试剂2：2×12.5mL（2×200tests） 试剂1：24×4.6mL，试剂2：12×2.5mL（400tests） 校准品(单水平冻干粉，选配)1×1mL | 试剂 1: 1×20mL，试剂 2: 1×5mL 试剂 1：1×40mL，试剂 2：1×10mL 试剂 1：1×36mL，试剂 2：1×9mL 试剂 1：3×60mL，试剂 2：1×45mL 试剂 1：9×60mL，试剂 2：3×45mL 试剂 1：3×80mL，试剂 2：1×60mL 试剂 1：6×80mL，试剂 2：2×60mL 试剂 1：2×50mL，试剂 2：2×12.5mL 试剂 1：24×4.6mL，试剂 2：12×2.5mL 试剂 1：4×70mL，试剂 2：4×19mL 校准品（选配）：1×1mL 质控品（选配）：2×1mL | 试剂1：1×40mL，试剂2：1×10mL 试剂1：1×36mL，试剂2：1×9mL 试剂1：3×60mL，试剂2：1×45mL 试剂1：9×60mL，试剂2：3×45mL 试剂1：3×80mL，试剂2：1×60mL 试剂1：6×80mL，试剂2：2×60mL 试剂1：2×50mL，试剂2：2×12.5mL（2×200tests） 试剂1：24×4.6mL，试剂2：12×2.5mL（400tests） 校准品(单水平冻干粉，选配)1×1mL | 试剂 1: 1×20mL，试剂 2: 1×5mL 试剂 1：1×40mL，试剂 2：1×10mL 试剂 1：1×36mL，试剂 2：1×9mL 试剂 1：3×60mL，试剂 2：1×45mL 试剂 1：9×60mL，试剂 2：3×45mL 试剂 1：3×80mL，试剂 2：1×60mL 试剂 1：6×80mL，试剂 2：2×60mL 试剂 1：2×50mL，试剂 2：2×12.5mL 试剂 1：24×4.6mL，试剂 2：12×2.5mL 试剂 1：4×70mL，试剂 2：4×19mL 校准品（选配）：1×1mL 质控品（选配）：2×1mL | 液体 |  | 京械注准20152401206 |  | 12个月 |  | 纸盒 |  | 试剂1 Tris 缓冲液，pH 8.2 20mmol/L 氯化钠150mmol/L 防腐剂0.95g/L 试剂2 SO 胶乳微粒悬液≥1mg/L 防腐剂0.95g/L 校准品（单水平冻干粉）人血清基质抗链球菌溶血素O靶值范围240U/mL-340U/mL |  | 本试剂用于体外定量测定人血清中抗链球菌溶血素O 的含量。 |  | 胶乳免疫比浊法
00075127 | 尿素测定试剂盒（尿素酶-谷氨酸脱氢酶法） |  |  |  | 试剂1：3×40mL，试剂2：1×30mL，校准品：1×2mL 试剂1：1×60mL，试剂2：1×15mL ，校准品：1×2mL 试剂1：3×60mL，试剂2：1×45mL ，校准品：1×2mL 试剂1：9×60mL，试剂2：3×45mL ，校准品：1×2mL 试剂1：3×80mL，试剂2：1×60mL ，校准品：1×2mL 试剂1：6×80mL，试剂2：2×60mL ，校准品：1×2mL 试剂1：1×540mL，试剂2：1×135mL ，校准品：1×2mL 试剂1：2×52mL，试剂2：2×13mL （2×200tests），校准品：1×2mL 试剂1：24×4.6mL，试剂2：12×2.5mL （400tests），校准品：1×2mL | 试剂1：1×20mL，试剂2：1×5mL，校准品：1×2mL 试剂1：3×40mL，试剂2：1×30mL，校准品：1×2mL 试剂1：1×60mL，试剂2：1×15mL，校准品：1×2mL 试剂1：3×60mL，试剂2：1×45mL，校准品：1×2mL 试剂1：9×60mL，试剂2：3×45mL，校准品：1×2mL 试剂1：3×80mL，试剂2：1×60mL，校准品：1×2mL 试剂1：6×80mL，试剂2：2×60mL，校准品：1×2mL 试剂1：1×540mL，试剂2：1×135mL，校准品：1×2mL 试剂1：2×52mL，试剂2：2×13mL，校准品：1×2mL 试剂1：24×4.6mL，试剂2：12×2.5mL，校准品：1×2mL 试剂1：4×70mL，试剂2：4×19mL，校准品：1×2mL | 试剂1：3×40mL，试剂2：1×30mL，校准品：1×2mL 试剂1：1×60mL，试剂2：1×15mL ，校准品：1×2mL 试剂1：3×60mL，试剂2：1×45mL ，校准品：1×2mL 试剂1：9×60mL，试剂2：3×45mL ，校准品：1×2mL 试剂1：3×80mL，试剂2：1×60mL ，校准品：1×2mL 试剂1：6×80mL，试剂2：2×60mL ，校准品：1×2mL 试剂1：1×540mL，试剂2：1×135mL ，校准品：1×2mL 试剂1：2×52mL，试剂2：2×13mL （2×200tests），校准品：1×2mL 试剂1：24×4.6mL，试剂2：12×2.5mL （400tests），校准品：1×2mL | 试剂1：1×20mL，试剂2：1×5mL，校准品：1×2mL 试剂1：3×40mL，试剂2：1×30mL，校准品：1×2mL 试剂1：1×60mL，试剂2：1×15mL，校准品：1×2mL 试剂1：3×60mL，试剂2：1×45mL，校准品：1×2mL 试剂1：9×60mL，试剂2：3×45mL，校准品：1×2mL 试剂1：3×80mL，试剂2：1×60mL，校准品：1×2mL 试剂1：6×80mL，试剂2：2×60mL，校准品：1×2mL 试剂1：1×540mL，试剂2：1×135mL，校准品：1×2mL 试剂1：2×52mL，试剂2：2×13mL，校准品：1×2mL 试剂1：24×4.6mL，试剂2：12×2.5mL，校准品：1×2mL 试剂1：4×70mL，试剂2：4×19mL，校准品：1×2mL | 液体 |  | 京械注准20152401193 |  | 12个月 |  | 纸盒 |  | 试剂1 NADH 0.3mmol/L α-酮戊二酸 13mmol/L 试剂2 GLDH ≥1.4U/mL 脲酶 ≥10U/mL 校准品（单水平） 尿素水溶液7.14mmol/L |  | 本试剂用于体外定量测定人血清中尿素的含量。 |  | 尿素酶-谷氨酸脱氢酶法
00074876 | 胆碱酯酶测定试剂盒（丁酰硫代胆碱底物法） |  |  |  | 试剂1：3×40mL，试剂2：1×30mL 试剂1：1×60mL，试剂2：1×15mL 试剂1：3×60mL，试剂2：1×45mL 试剂1：9×60mL，试剂2：3×45mL 试剂1：3×80mL，试剂2：1×60mL 试剂1：6×80mL，试剂2：2×60mL 试剂1：1×540mL，试剂2：1×135mL 试剂1：2×52mL，试剂2：2×13mL（2×200tests） 试剂1：24×4.6mL，试剂2：12×2.5mL（400tests） | 试剂1：1×20mL，试剂2：1×5mL 试剂1：3×40mL，试剂2：1×30mL 试剂1：1×60mL，试剂2：1×15mL 试剂1：3×60mL，试剂2：1×45mL 试剂1：9×60mL，试剂2：3×45mL 试剂1：3×80mL，试剂2：1×60mL 试剂1：6×80mL，试剂2：2×60mL 试剂1：1×540mL，试剂2：1×135mL 试剂1：2×52mL，试剂2：2×13mL 试剂1：24×4.6mL，试剂2：12×2.5mL 试剂1：4×70mL，试剂2：4×19mL 75测试/盒（试剂 1：1×20mL，试剂 2：1×5mL） 100测试/盒（试剂 1：1×20mL，试剂 2：1×5mL） 125测试/盒（试剂 1：1×20mL，试剂 2：1×5mL） 200测试/盒（试剂 1：1×20mL，试剂 2：1×5mL） 600测试/盒（试剂 1：3×40mL，试剂 2：1×30mL） 750测试/盒（试剂 1：3×40mL，试剂 2：1×30mL） 225测试/盒（试剂 1：1×60mL，试剂 2：1×15mL） 300测试/盒（试剂 1：1×60mL，试剂 2：1×15mL） 375测试/盒（试剂 1：1×60mL，试剂 2：1×15mL） 600测试/盒（试剂 1：1×60mL，试剂 2：1×15mL） 675测试/盒（试剂 1：3×60mL，试剂 2：1×45mL） 900测试/盒（试剂 1：3×60mL，试剂 2：1×45mL） 1125测试/盒（试剂 1：3×60mL，试剂 2：1×45mL） 1800测试/盒（试剂 1：3×60mL，试剂 2：1×45mL） 2700测试/盒（试剂 1：1×540mL，试剂 2：1×135mL） 520测试/盒（试剂 1：2×52mL，试剂 2：2×13mL） 1780测试/盒（试剂 1：4×70mL，试剂 2：4×19mL） | 试剂1：3×40mL，试剂2：1×30mL 试剂1：1×60mL，试剂2：1×15mL 试剂1：3×60mL，试剂2：1×45mL 试剂1：9×60mL，试剂2：3×45mL 试剂1：3×80mL，试剂2：1×60mL 试剂1：6×80mL，试剂2：2×60mL 试剂1：1×540mL，试剂2：1×135mL 试剂1：2×52mL，试剂2：2×13mL（2×200tests） 试剂1：24×4.6mL，试剂2：12×2.5mL（400tests） | 试剂1：1×20mL，试剂2：1×5mL 试剂1：3×40mL，试剂2：1×30mL 试剂1：1×60mL，试剂2：1×15mL 试剂1：3×60mL，试剂2：1×45mL 试剂1：9×60mL，试剂2：3×45mL 试剂1：3×80mL，试剂2：1×60mL 试剂1：6×80mL，试剂2：2×60mL 试剂1：1×540mL，试剂2：1×135mL 试剂1：2×52mL，试剂2：2×13mL 试剂1：24×4.6mL，试剂2：12×2.5mL 试剂1：4×70mL，试剂2：4×19mL 75测试/盒（试剂 1：1×20mL，试剂 2：1×5mL） 100测试/盒（试剂 1：1×20mL，试剂 2：1×5mL） 125测试/盒（试剂 1：1×20mL，试剂 2：1×5mL） 200测试/盒（试剂 1：1×20mL，试剂 2：1×5mL） 600测试/盒（试剂 1：3×40mL，试剂 2：1×30mL） 750测试/盒（试剂 1：3×40mL，试剂 2：1×30mL） 225测试/盒（试剂 1：1×60mL，试剂 2：1×15mL） 300测试/盒（试剂 1：1×60mL，试剂 2：1×15mL） 375测试/盒（试剂 1：1×60mL，试剂 2：1×15mL） 600测试/盒（试剂 1：1×60mL，试剂 2：1×15mL） 675测试/盒（试剂 1：3×60mL，试剂 2：1×45mL） 900测试/盒（试剂 1：3×60mL，试剂 2：1×45mL） 1125测试/盒（试剂 1：3×60mL，试剂 2：1×45mL） 1800测试/盒（试剂 1：3×60mL，试剂 2：1×45mL） 2700测试/盒（试剂 1：1×540mL，试剂 2：1×135mL） 520测试/盒（试剂 1：2×52mL，试剂 2：2×13mL） 1780测试/盒（试剂 1：4×70mL，试剂 2：4×19mL） | 液体 |  | 京械注准20152401175 |  | 12个月 |  | 纸盒 |  | "试剂1 5,5-二硫双（2-硝基苯甲酸） 0.25mmol/L 试剂2 丁酰硫代胆碱7mmol/L" |  | 本试剂用于体外定量测定人血清中胆碱酯酶的活性。 |  | 丁酰硫代胆碱底物法
00064317 | 非吸收性外科缝线（线带） |  |  |  | #2 缝线，白/蓝色，圆针1/2弧 14x17,缝线长38;#2 缝线，2根，一白/蓝色和一白/黑色，缝线长38;#2 缝线，白/蓝色，圆针1/2弧 14x23.4，缝线长38;#2 缝线，白/黑色，缝线长38;#2 缝线，白/蓝色，带2个圆针 1/2弧 14x17，缝线长38;#2 缝线，白/黑色，带2个圆针 1/2弧 14x17，缝线长38;#2 缝线，白/蓝色，带圆针 1/2弧 14x23.4，缝线长38;#2 缝线，2根，一白/蓝色和一白/黑色，均带圆针1/2弧 14x17，缝线长38;#2 缝线，白/蓝色，缝线长38;#2 缝线，1根白/蓝色，1根白/黑色，缝线长38;#2 缝线， 白/蓝色，缝线长24;#2 缝线， 白/黑色，缝线长24#5 缝线，白/蓝色，缝线长38;#5 缝线，白/蓝色，带圆针1/2弧 16x30.8，缝线长38;#5 缝线，白/蓝色，带圆针1/2弧 14x17和圆针1/2弧16x30.8，缝线长38;#2 缝线，白/蓝色，缝线长50;#2 缝线，白/黑色，缝线长50;#2 缝线，白/蓝色，缝线长26;#2 缝线，白/黑色，缝线长26;#2 缝线，白/蓝色，缝线长54;#2 缝线，白/蓝色，缝线长30;#2 缝线，白/黑色，缝线长30;#2 缝线，白/黑色，带圆针1/2弧 14x17，缝线长34;#2 缝线，白/蓝色，缝线长32;#2 缝线，白/蓝色，缝线长34;#2 缝线，白/蓝色，缝线长28;#3-0 缝线， 白/蓝色，带圆针3/8弧 14x20.7，缝线长18;#3-0 缝线， 白/蓝色，带圆针3/8弧 14x11.9，缝线长18;#3-0 缝线， 白/蓝色，带圆针3/8弧 14x12.9，缝线长18;#4-0 缝线， 白/蓝色，带圆针3/8弧 14x14.8，缝线长18;#0 缝线,白/蓝色，带圆针1/2弧 16x14.2，缝线长38;#0 缝线，白/蓝色,带圆针1/2弧 18x16.6，缝线长38;#2-0 缝线，白/蓝色，带圆针3/8弧 16x14.1，缝线长18;#2-0 缝线，白/蓝色，缝线长38;#2-0 缝线, 白/蓝色，缝线长50;#2-0 缝线环，白/蓝色，带圆针1/2弧 16x30.7，缝线长30;#2-0 缝线环，白/蓝色，带圆针3/8弧 14x20.7，缝线长24;#2-0 缝线环，白/蓝色，带圆针14x24.8，缝线长30;#2-0 缝线，白/蓝色，带圆针1/2弧16x17，缝线长18;#4-0 缝线环，白/蓝色，带圆针3/8弧14x14.1，缝线长12;#4-0 缝线环，白/蓝色，带圆针3/8弧14x14.1，缝线长20;#4-0 缝线，白/蓝色，带圆针3/8弧6x9.7，缝线长18;#4-0 缝线，白/蓝色，带圆针3/8弧9x9.4，缝线长18;#4-0 缝线，白/蓝色，带圆针1/2弧9x8.1，缝线长18;#4-0 缝线环，白/蓝色，带圆针1/2弧9x8.1，缝线长12;#4-0 缝线环，白/蓝色，带圆针1/2弧9x8.1，缝线长20;#2 缝线环， 白/蓝色，带圆针1/2弧18x76.2，缝线长40;#2 缝线环， 白/蓝色，圆针1/2弧 14x17，缝线长20;#2 缝线环，白/黑色，圆针1/2弧 14x17，缝线长20;#0 缝线环，白/ 蓝色，带圆针1/2弧 14x76.2，缝线长10;#0 缝线环， 白/黑色，带圆针1/2弧 14x76.2，缝线长40;#2-0 缝线，白/ 蓝色，带圆针1/2弧14x33，缝线长38;#2-0 缝线，白/ 蓝色,带圆针1/2弧16x36.4，缝线长38;#2 缝线，带圆针1/2弧6x10，缝线长38;#2 缝线，带2根圆针1/2弧6x10，缝线长38 | #2 缝线，白/蓝色，缝线长30CM';#2 缝线， 白/蓝色，缝线长24CM';#2 缝线，白/黑色，缝线长30CM';#2 缝线， 白/黑色，缝线长24CM' | AR-7200;AR-7201;AR-7202;AR-7203;AR-7205;AR-7205T;AR-7206;AR-7208;AR-7233;AR-7240;AR-7275;AR-7225T;AR-7210;AR-7211;AR-7213;AR-7209;AR-7209T;AR-7235;AR-7235T;AR-7237;AR-7237-7;AR-7237-7T;AR-7237-17N;AR-7270;AR-7271;AR-7209SN;AR-7225;AR-7227-01;AR-7227-02;AR-7228;AR-7250;AR-7251;AR-7220;AR-7221;AR-7222;AR-7232-01;AR-7232-02;AR-7232-03;AR-7242;AR-7229-12;AR-7229-20;AR-7230-01;AR-7230-02;AR-7248;AR-7249-12;AR-7249-20;AR-7234;AR-7234C;AR-7234T;AR-7253;AR-7253T;AR-7223;AR-7223SM;AR-7204;AR-7207 | AR-7237-7;AR-7275;AR-7237-7T;AR-7275T | 聚乙烯 |  | 国械注进20172656025 |  | 5年 |  | 铝塑或特卫强 |  | 缝线由超高分子量聚乙烯及在超高分子量聚乙烯芯上方编织的聚酯纤维和尼龙制成,颜色为白蓝色或白黑色相间,硅橡胶涂层(NuSil医用级2174),缝线尾端的粘合剂为医用级粘合剂乐泰4014,部分缝线带针。 |  | 适用于软组织的缝合或结扎 |  | 适用于软组织的缝合或结扎
00010832 | 钛合金缝线锚钉 |  | Arthrex |  | 3.5mmx12.1mm带线锚钉，#2蓝色缝线 3.5mmx12.1mm带线锚钉，#2蓝色缝线 4.5mm带线锚钉，#2蓝色缝线，#2白/黑缝线 5mmx15.5mm带线锚钉，#2蓝色缝线，#2白/黑缝线 5mmx15.5mm带线锚钉，#2白/黑缝线 5mmx15.5mm带线锚钉，两根#2蓝色缝线 5mmx15.5mm带线锚钉，#2蓝色缝线，#2白/黑缝线 5.5mmx15.5mm带线锚钉，#2蓝色缝线，#2白/黑缝线 5.5mmx16.3mm带线锚钉，#2蓝色缝线，#2白/黑缝线 5.5mmx16.3mm带线锚钉，两根#2白/黑缝线 5mmx15.5mm带线锚钉，#2蓝色缝线 5.5mmx16.3mm带线锚钉，#2蓝色缝线 5.5mmx16.3mm带线锚钉，带三根#2线 6.5mmx15.5mm带线锚钉，带双#2线 6.5mmx16.3mm带线锚钉，带三#2线 2.8mmx11.7mm带线锚钉，带蓝色#2线 2.8mmx11.7mm带线锚钉，带蓝色#2线，不带手柄 2.4mmx7.5mm带线锚钉，2-0蓝色缝线 2.4mmx7.5mm带线锚钉，#2蓝色缝线 2.2mm带线锚钉，2-0蓝色缝线 2.2mm带线锚钉，4-0蓝色缝线 2.7mm带线锚钉，2-0缝线带针 3.5mmx12mm带线锚钉，#0蓝色缝线 3.5mmx12mm带线锚钉，两根#0蓝色缝线 5mmx15.5mm带线锚钉，两根#1蓝色缝线 4.75mmx24.5mm旋入式免打结锚钉 | 直径5mm*长度15.5mm带线锚钉，两根#2蓝色缝线;直径5mm*长度15.5mm带线锚钉，#2蓝色缝线，#2白／黑缝线;直径6.5mm*长度15.5mm带线锚钉，带双#2线;直径5.5mm*长度15.5mm带线锚钉，#2蓝色缝线，#2白／黑缝线;直径5.5mm*长度16.3mm带线锚钉，#2蓝色缝线，#2白／黑缝线;直径4.5mm 带线锚钉，#2蓝色缝线，#2 白／黑缝线;直径5.5mm*长度16.3mm带线锚钉，两根#2b白／黑缝线;直径2.8mm*长度11.7mm带线锚钉，带蓝色#2线;直径2.8mm*长度11.7mm带线锚钉，带蓝色#2线，不带手柄;直径5mm*长度15.5带线锚钉，#2蓝色缝线，#2白／黑缝线;直径3.5mm*长度12mm带线锚钉，#0蓝色缝线;直径3.5mm*长度12.1mm 带线锚钉，#2蓝色缝线;直径3.5mm*长度12.1mm 带线锚钉，#2蓝色缝线;直径5.5mm*长度16.3mm带线锚钉，带三根#2线;直径5mm*长度15.5mm带线锚钉，#2蓝色缝线;直径5.5mm*长度16.3mm带线锚钉，#2蓝色缝线;直径6.5mm*长度16.3mm带线锚钉，带三#2线;直径4.75mm*长度24.5mm旋入式免打结锚钉;直径5mm*长度15.5mm带线锚钉，两根#1蓝色缝线;直径5mm*长度15.5mm带线锚钉，#2白／黑缝线;直径3.5mm*长度12mm带线锚钉，两根#0蓝色缝线;直径2.4mm*长度7.5mm带线锚钉，2-0蓝色缝线;直径2.4mm*长度7.5mm带线锚钉，#2蓝色缝线;直径2.7mm带线锚钉，2-0缝线带针;直径2.2mm带线锚钉，4-0蓝色缝线;直径2.2mm带线锚钉，2.0蓝色缝线 | AR-1915S AR-1915SF AR-1928SF-45 AR-1902SF AR-1920NSF AR-1920S AR-1920SF AR-1928SF AR-1928SF-2 AR-1928SFT-2 AR-1928SNF AR-1928SNF-2 AR-1928SF-3 AR-1925SF AR-1929SF-3 AR-1324HF AR-1324SF AR-1322-752SF AR-1322SXF AR-1318FT AR-1318FT-40 AR-1319FT AR-1915FT AR-1915SNF AR-1920SNF AR-2324SLM | AR-1920S;AR-1920SF;AR-1925SF;AR-1928SF;AR-1928SF-2;AR-1928SF-45;AR-1928SFT-2;AR-1324HF;AR-1324SF;AR-1902SF;AR-1915FT;AR-1915S;AR-1915SF;AR-1928SF-3;AR-1928SNF;AR-1928SNF-2;AR-1929SF-3;AR-2324SLM;AR-1920SNF;AR-1920NSF;AR-1915SNF;AR-1322-752SF;AR-1322SXF;AR-1319FT;AR-1318FT-40;AR-1318FT | 钛合金 |  | 国械注进20173466362 |  | 5年 |  | 铝塑或特卫强 |  | 产品为用于运动医学手术的带线骨锚钉，锚钉材料为符合GB／T13810-2007 TC4 ELI的钛合金，所带缝线为超高分子量聚乙烯组成，分蓝色和黑白色两种，蓝色染料为21CFR 74.3106 D＆C蓝色六号，黑色染料为21 CFR 73.1410的logwood extract，骨锚连接杆由符合ASTMF899的630号不锈钢制成。灭菌方法为环氧乙烷。 |  | 用于肩，足／踝，膝，手／腕，肘，骨盆，髋的软组织固定。 |  | 用于肩，足／踝，膝，手／腕，肘，骨盆，髋的软组织固定。
00087482 | 富血小板血浆制备器 |  |  |  | ABS-10010由容量10毫升和5毫升的两个独立一次性注射器嵌套组成；ABS-10014由容量15毫升和6毫升的两个独立一次性注射器嵌套组成。 | 由容量15毫升和6毫升的两个独立一次性注射器嵌套组成 | ABS-10010; ABS-10014 | ABS-10014 | 聚丙烯 |  | 国械注进20153663923 |  | 5年 |  | 铝塑或特卫强 |  | 产品有ABS-10010和ABS-10014两个型号。型号ABS-10010由容量10毫升和5毫升的两个独立一次性注射器嵌套组成；型号ABS-10014由容量15毫升和6毫升的两个独立一次性注射器嵌套组成。容量较小的注射器还充当较大的注射器的芯杆。以达到抽取、注射的双重作用。注射器为中头型，由聚丙烯材料制成。 |  | 该产品与Rotofix 32A离心机共同使用，用于从人体自体血样中制备自体富血小板血浆 |  | 该产品与Rotofix 32A离心机共同使用，用于从人体自体血样中制备自体富血小板血浆
00067126 | 一次性使用吸引连接管 |  | 康乐 |  | KL-8010-A、KL-8010-B、KL-8010-C1、KL-8010-C2 | KL-8010 | A型、B型、C型 |  | 聚氯乙烯 |  | 苏械注准20182660205 |  | 24个月 |  | PE袋 |  | 一次性使用吸引连接管是由吸引头和连接导管组成。吸引头采用符合《GB15593-1995中规定的聚氯乙烯材料》的聚氯乙烯材料或医用K胶制成；连接导管接头和管身采用符合《GB15593-1995中规定的聚氯乙烯材料》的聚氯乙烯材料制成。产品按组成方式不同分为A、B、C三种型式；A型吸引头带连接导管，B型吸引头不带连接导管，C型连接导管不带吸引头（按样式又分C1和C2）；连接导管管身长度（L）应不低于1.2m。产品采用环氧乙烷灭菌，灭菌后产品应无菌；环氧乙烷残留量应不大于10µg/g |  | 供临床手术时吸引残液用 |  | 1.本品使用前需注意包装是否破损、生产日期和失效日期 2.从启口处打开包装袋，取出产品 3.将吸引头接口与连接导管接头连接后，将吸引连接管与吸引设备接口连接 4.医护人员将吸引头或接头慢慢插入病人引流口至一定部位即可工作吸除残夜 5.用后按照医疗废弃物处理
00092553 | 牙龈炎冲洗器 | 牙龈冲洗器 | 九尔 |  | 30ml、50ml、80ml、150ml、200ml、250ml、300ml、350ml、500ml |  | A型、B型 |  | 聚乙烯 |  | 鲁宁械备20180081号 |  | 2年 |  | 纸盒 |  | 产品有高密度聚乙烯材质的瓶盖、喷液管、喷头、储液瓶等组成。对口腔进行冲洗的无源产品。非无菌提供 | 对口腔进行冲洗的无源产品。非无菌提供。 | 用于去除口腔中的碎屑或杂物，适用于口腔各部位的冲洗护理 | 医疗机构口腔治疗时用于去除口腔中的碎屑或杂物。 | 含漱。每次含漱10-15ml,每日3次。
00091429 | 聚醚醚酮带线锚钉 |  |  |  | 聚醚醚酮带线锚钉，2.0mmx12mm,带蓝色#1缝线，共一根缝线;聚醚醚酮带线锚钉，2.4mmx12.4mm,带蓝色#2缝线，共一根缝线;聚醚醚酮带线锚钉，3.0mmx12.4mm,带蓝色#2缝线，共一根缝线;聚醚醚酮带线锚钉，3x12.2mm,带#2蓝色缝线和黑白缝线，共两根缝线;聚醚醚酮免打结锚钉，3.0 x 12.7 mm;聚醚醚酮带线锚钉，3.0 x 12.4 mm,带#2蓝色缝线，共一根缝线;聚醚醚酮带线锚钉，4.5mmx14mm;聚醚醚酮带线锚钉，4.5mmx14mm,带#2蓝色缝线和黑白缝线，共两根缝线;聚醚醚酮带线锚钉，5.5 x 14.7mm，带两根#2蓝色缝线;聚醚醚酮带线锚钉，5.5mmx14.7mm，带#2蓝色缝线，共一根缝线;聚醚醚酮带线锚钉，5.5mmx14.7mm;聚醚醚酮带线锚钉，5.5mmx14.7mm，带#2蓝色缝线和黑白缝线，共两根缝线;聚醚醚酮带线锚钉，5.5mmx14.7mm，带两根#2蓝色缝线，一根#2黑白缝线，共三根缝线;聚醚醚酮带线锚钉，6.5mmx14.7mm，带#2蓝色缝线和#2黑白缝线，共两根缝线;聚醚醚酮免打结锚钉，2.5 x 8mm;聚醚醚酮免打结锚钉，2.9 x 15.5mm;聚醚醚酮免打结锚钉，3.5 x 19.5mm;聚醚醚酮免打结锚钉，4.5 x 24mm;聚醚醚酮免打结锚钉，4.5 x 28mm;聚醚醚酮免打结锚钉，2.9 x 15.5mm;聚醚醚酮免打结锚钉，3.5 x 19.5mm;聚醚醚酮免打结锚钉，3.5 x 15.8mm;聚醚醚酮免打结锚钉，4.75 x 19.1mm;聚醚醚酮免打结锚钉，4.75 x 24.5mm;聚醚醚酮免打结锚钉，5.5 x 20mm;聚醚醚酮免打结锚钉，5.5 x 19.1mm;聚醚醚酮免打结锚钉，5.5 x 24.5mm;聚醚醚酮带线锚钉，2.0mmx12mm,带蓝色#1缝线，共一根缝线;聚醚醚酮带线锚钉，2.4mmx12.4mm,带蓝色#2缝线，共一根缝线;聚醚醚酮带线锚钉，3.0mmx12.4mm,带蓝色#2缝线，共一根缝线;聚醚醚酮带线锚钉，3x12.2mm,带#2蓝色缝线和黑白缝线，共两根缝线;聚醚醚酮免打结锚钉，3.0 x 12.7 mm;聚醚醚酮带线锚钉，3.0 x 12.4 mm,带#2蓝色缝线，共一根缝线;聚醚醚酮带线锚钉，4.5mmx14mm;聚醚醚酮带线锚钉，4.5mmx14mm,带#2蓝色缝线和黑白缝线，共两根缝线;聚醚醚酮带线锚钉，5.5 x 14.7mm，带两根#2蓝色缝线;聚醚醚酮带线锚钉，5.5mmx14.7mm，带#2蓝色缝线，共一根缝线;聚醚醚酮带线锚钉，5.5mmx14.7mm;聚醚醚酮带线锚钉，5.5mmx14.7mm，带#2蓝色缝线和黑白缝线，共两根缝线;聚醚醚酮带线锚钉，5.5mmx14.7mm，带两根#2蓝色缝线，一根#2黑白缝线，共三根缝线;聚醚醚酮带线锚钉，6.5mmx14.7mm，带#2蓝色缝线和#2黑白缝线，共两根缝线;聚醚醚酮免打结锚钉，2.5 x 8mm;聚醚醚酮免打结锚钉，2.9 x 15.5mm;聚醚醚酮免打结锚钉，3.5 x 19.5mm;聚醚醚酮免打结锚钉，4.5 x 24mm;聚醚醚酮免打结锚钉，4.5 x 28mm;聚醚醚酮免打结锚钉，2.9 x 15.5mm;聚醚醚酮免打结锚钉，3.5 x 19.5mm;聚醚醚酮免打结锚钉，3.5 x 15.8mm;聚醚醚酮免打结锚钉，4.75 x 19.1mm;聚醚醚酮免打结锚钉，4.75 x 24.5mm;聚醚醚酮免打结锚钉，5.5 x 20mm;聚醚醚酮免打结锚钉，5.5 x 19.1mm;聚醚醚酮免打结锚钉，5.5 x 24.5mm | 聚醚醚酮带线锚钉，5.5mm*14.7mm，带#2蓝色缝线和黑白缝线，共两根缝线 | AR-1934PF-20;AR-1934PF-24;AR-1934PS;AR-1934PS-2;AR-1938PS;AR-1935PS;AR-1927PNF-45;AR-1927PSF-45;AR-1927PF-2;AR-1927PFC;AR-1927PNF;AR-1927PSF;AR-1927PSF-3;AR-1927PSF-65;AR-8825P;AR-1923PS;AR-1926PS;AR-1922PS;AR-1922PSM;AR-1923PHS;AR-1926PHS;AR-2325PSLC;AR-2324PSLC;AR-2324PSLM;AR-2323PSL;AR-2323PSLC;AR-2323PSLM;AR-1934PF-20-1;AR-1934PF-24-1;AR-1934PS-1;AR-1934PS-2-1;AR-1938PS-1;AR-1935PS-1;AR-1927PNF-45-1;AR-1927PSF-45-1;AR-1927PF-2-1;AR-1927PFC-1;AR-1927PNF-1;AR-1927PSF-1;AR-1927PSF-3-1;AR-1927PSF-65-1;AR-8825P-1;AR-1923PS-1;AR-1926PS-1;AR-1922PS-1;AR-1922PSM-1;AR-1923PHS-1;AR-1926PHS-1;AR-2325PSLC-1;AR-2324PSLC-1;AR-2324PSLM-1;AR-2323PSL-1;AR-2323PSLC-1;AR-2323PSLM-1 | AR-1927PSF-1 | 聚醚醚酮 |  | 国械注进20183462075 |  | 5年 |  | 铝塑或特卫强 |  | 该产品由一系列用于运动医学手术的骨锚钉组成，包括Corksrew，Pushlock和Swivelock，由符合YY/T 0660标准要求的PEEK optima LT1聚醚醚酮材料制成，所带缝线由超高分子量聚乙烯材料制成，缝线的蓝色染料为符合21 CFR 74.3106 D&C要求的蓝色六号，黑色染料为符合21 CFR 73.1410要求的logwood extract。灭菌包装。 |  | 用于如下软组织固定： 肩：旋转肩袖固定，肩关节撕脱性损伤，SLAP损伤修复，二头肌，肩峰-锁骨修复，三角肌修复，关节囊重建。 髋：关节囊修复术及髋臼盂唇修复术。 膝：前交叉韧带重建，中交叉韧带重建，后交叉韧带重建，半月板肌腱修复，胫骨带重建。 |  | 用于如下软组织固定： 肩：旋转肩袖固定，肩关节撕脱性损伤，SLAP损伤修复，二头肌，肩峰-锁骨修复，三角肌修复，关节囊重建。 髋：关节囊修复术及髋臼盂唇修复术。 膝：前交叉韧带重建，中交叉韧带重建，后交叉韧带重建，半月板肌腱修复，胫骨带重建。
00153157 | B型钠尿肽（BNP）检测试剂（免疫荧光层析法） |  |  |  | 20人份/盒；25人份/盒；50人份/盒；100人份/盒 |  | 袋型 | 袋型、卡盒型 | 化工原料 |  | 豫械注准20212401032 |  | 18个月 |  | 纸盒 |  | "袋型：检测卡（NC膜包被抗体、标记抗体）、样本缓冲液（氯化钠）、ID卡（内含产品特定批次信息和标准曲线信息）。 卡盒型：检测卡（NC膜包被抗体、标记抗体）、样本缓冲液（氯化钠）。" |  | 本产品用于定量检测人血浆或全血中B型利钠肽的含量 |  | 1. 试剂准备及配制 1.1 将试剂、样本放置室温（18℃～28℃）平衡至少 30min。 1.2 确认 ID 卡与检测卡批号匹配，读取信息。 2. 实验操作 2.1 打开检测试剂包装，取出检测卡和样本缓冲液并编号。 2.2 样本稀释： 用加样枪吸取 60μL 样本加入到 200μL 样本缓冲液中，充分混匀。 2.3 加样： 根据样本类型，在干式荧光免疫分析仪上选择样本类型：“血清/血浆”或“全血”。 血浆/全血：吸取 60μL 稀释后样本加入到检测卡的加样孔中，开始计时。 2.4 检测： “即时测试”：检测卡加样 15min 后，立即将检测卡插入仪器中，点击测试按钮，系统自动读 卡并显示测试结果。 “标准测试”：检测卡加样后立即插入仪器中，点击测试按钮，系统将自动倒计时，并自动读 卡显示测试结果。 3. 结果分析 结果分析由干式荧光免疫分析仪上内置的相关软件协助完成。 3 测量的光电信号值可在对应批次的 ID 卡所存储的标准曲线上直接读取样本的浓度值，检测结果 以 pg/mL 为单位。
00093189 | 聚醚醚酮旋入式免打结外排钉 |  |  |  | 聚醚醚酮带线锚钉，2.0mmx12mm,带蓝色#1缝线，共一根缝线;聚醚醚酮带线锚钉，2.4mmx12.4mm,带蓝色#2缝线，共一根缝线;聚醚醚酮带线锚钉，3.0mmx12.4mm,带蓝色#2缝线，共一根缝线;聚醚醚酮带线锚钉，3x12.2mm,带#2蓝色缝线和黑白缝线，共两根缝线;聚醚醚酮免打结锚钉，3.0 x 12.7 mm;聚醚醚酮带线锚钉，3.0 x 12.4 mm,带#2蓝色缝线，共一根缝线;聚醚醚酮带线锚钉，4.5mmx14mm;聚醚醚酮带线锚钉，4.5mmx14mm,带#2蓝色缝线和黑白缝线，共两根缝线;聚醚醚酮带线锚钉，5.5 x 14.7mm，带两根#2蓝色缝线;聚醚醚酮带线锚钉，5.5mmx14.7mm，带#2蓝色缝线，共一根缝线;聚醚醚酮带线锚钉，5.5mmx14.7mm;聚醚醚酮带线锚钉，5.5mmx14.7mm，带#2蓝色缝线和黑白缝线，共两根缝线;聚醚醚酮带线锚钉，5.5mmx14.7mm，带两根#2蓝色缝线，一根#2黑白缝线，共三根缝线;聚醚醚酮带线锚钉，6.5mmx14.7mm，带#2蓝色缝线和#2黑白缝线，共两根缝线;聚醚醚酮免打结锚钉，2.5 x 8mm;聚醚醚酮免打结锚钉，2.9 x 15.5mm;聚醚醚酮免打结锚钉，3.5 x 19.5mm;聚醚醚酮免打结锚钉，4.5 x 24mm;聚醚醚酮免打结锚钉，4.5 x 28mm;聚醚醚酮免打结锚钉，2.9 x 15.5mm;聚醚醚酮免打结锚钉，3.5 x 19.5mm;聚醚醚酮免打结锚钉，3.5 x 15.8mm;聚醚醚酮免打结锚钉，4.75 x 19.1mm;聚醚醚酮免打结锚钉，4.75 x 24.5mm;聚醚醚酮免打结锚钉，5.5 x 20mm;聚醚醚酮免打结锚钉，5.5 x 19.1mm;聚醚醚酮免打结锚钉，5.5 x 24.5mm;聚醚醚酮带线锚钉，2.0mmx12mm,带蓝色#1缝线，共一根缝线;聚醚醚酮带线锚钉，2.4mmx12.4mm,带蓝色#2缝线，共一根缝线;聚醚醚酮带线锚钉，3.0mmx12.4mm,带蓝色#2缝线，共一根缝线;聚醚醚酮带线锚钉，3x12.2mm,带#2蓝色缝线和黑白缝线，共两根缝线;聚醚醚酮免打结锚钉，3.0 x 12.7 mm;聚醚醚酮带线锚钉，3.0 x 12.4 mm,带#2蓝色缝线，共一根缝线;聚醚醚酮带线锚钉，4.5mmx14mm;聚醚醚酮带线锚钉，4.5mmx14mm,带#2蓝色缝线和黑白缝线，共两根缝线;聚醚醚酮带线锚钉，5.5 x 14.7mm，带两根#2蓝色缝线;聚醚醚酮带线锚钉，5.5mmx14.7mm，带#2蓝色缝线，共一根缝线;聚醚醚酮带线锚钉，5.5mmx14.7mm;聚醚醚酮带线锚钉，5.5mmx14.7mm，带#2蓝色缝线和黑白缝线，共两根缝线;聚醚醚酮带线锚钉，5.5mmx14.7mm，带两根#2蓝色缝线，一根#2黑白缝线，共三根缝线;聚醚醚酮带线锚钉，6.5mmx14.7mm，带#2蓝色缝线和#2黑白缝线，共两根缝线;聚醚醚酮免打结锚钉，2.5 x 8mm;聚醚醚酮免打结锚钉，2.9 x 15.5mm;聚醚醚酮免打结锚钉，3.5 x 19.5mm;聚醚醚酮免打结锚钉，4.5 x 24mm;聚醚醚酮免打结锚钉，4.5 x 28mm;聚醚醚酮免打结锚钉，2.9 x 15.5mm;聚醚醚酮免打结锚钉，3.5 x 19.5mm;聚醚醚酮免打结锚钉，3.5 x 15.8mm;聚醚醚酮免打结锚钉，4.75 x 19.1mm;聚醚醚酮免打结锚钉，4.75 x 24.5mm;聚醚醚酮免打结锚钉，5.5 x 20mm;聚醚醚酮免打结锚钉，5.5 x 19.1mm;聚醚醚酮免打结锚钉，5.5 x 24.5mm | 聚醚醚酮免打结锚钉，4.75 x 19.1mm | AR-1934PF-20;AR-1934PF-24;AR-1934PS;AR-1934PS-2;AR-1938PS;AR-1935PS;AR-1927PNF-45;AR-1927PSF-45;AR-1927PF-2;AR-1927PFC;AR-1927PNF;AR-1927PSF;AR-1927PSF-3;AR-1927PSF-65;AR-8825P;AR-1923PS;AR-1926PS;AR-1922PS;AR-1922PSM;AR-1923PHS;AR-1926PHS;AR-2325PSLC;AR-2324PSLC;AR-2324PSLM;AR-2323PSL;AR-2323PSLC;AR-2323PSLM;AR-1934PF-20-1;AR-1934PF-24-1;AR-1934PS-1;AR-1934PS-2-1;AR-1938PS-1;AR-1935PS-1;AR-1927PNF-45-1;AR-1927PSF-45-1;AR-1927PF-2-1;AR-1927PFC-1;AR-1927PNF-1;AR-1927PSF-1;AR-1927PSF-3-1;AR-1927PSF-65-1;AR-8825P-1;AR-1923PS-1;AR-1926PS-1;AR-1922PS-1;AR-1922PSM-1;AR-1923PHS-1;AR-1926PHS-1;AR-2325PSLC-1;AR-2324PSLC-1;AR-2324PSLM-1;AR-2323PSL-1;AR-2323PSLC-1;AR-2323PSLM-1 | AR-2324PSLC-1 | 聚醚醚酮 |  | 国械注进20183462075 |  | 5年 |  | 铝塑或特卫强 |  | 该产品由一系列用于运动医学手术的骨锚钉组成，包括Corksrew，Pushlock和Swivelock，由符合YY/T 0660标准要求的PEEK optima LT1聚醚醚酮材料制成，所带缝线由超高分子量聚乙烯材料制成，缝线的蓝色染料为符合21 CFR 74.3106 D&C要求的蓝色六号，黑色染料为符合21 CFR 73.1410要求的logwood extract。灭菌包装。 |  | 用于如下软组织固定： 肩：旋转肩袖固定，肩关节撕脱性损伤，SLAP损伤修复，二头肌，肩峰-锁骨修复，三角肌修复，关节囊重建。 髋：关节囊修复术及髋臼盂唇修复术。 膝：前交叉韧带重建，中交叉韧带重建，后交叉韧带重建，半月板肌腱修复，胫骨带重建。 |  | 用于如下软组织固定： 肩：旋转肩袖固定，肩关节撕脱性损伤，SLAP损伤修复，二头肌，肩峰-锁骨修复，三角肌修复，关节囊重建。 髋：关节囊修复术及髋臼盂唇修复术。 膝：前交叉韧带重建，中交叉韧带重建，后交叉韧带重建，半月板肌腱修复，胫骨带重建。
00109734 | 游离β-绒毛膜促性腺激素测定试剂盒（时间分辨荧光免疫分析法） |  |  |  | 96人份/盒（半自动）、96人份/盒（全自动） |  | 96人份/盒（半自动）、96人份/盒（全自动） |  | 复合材质 |  | 粤械注准20182400369 |  | 12个月 |  | 医用纸盒 |  | 试剂盒由Fβ-hCG校准品（冻干粉）、Fβ-hCG标记物、Fβ-hCG实验室缓冲液、浓缩洗液、增强液和Fβ-hCG微孔反应板组成。 |  | 该产品用于定量检测人体血清中游离β-绒毛膜促性腺激素的含量。 |  | "【检验方法】 1 试剂准备 ① 微孔反应板：将试剂及所需数量的微孔反应板条平衡至室温（20～25℃）。余下的微孔板条及时置入自封袋密闭并于2～8℃保存。 ② 校准品复溶： 半自动试剂盒：轻轻旋开橡皮塞，向每瓶中精确加入0.5ml的纯化水，充分溶解，轻轻混匀。复溶后，静置约30分钟后使用。 全自动试剂盒：轻轻旋开橡皮塞，向每瓶中精确加入1.0ml的纯化水，充分溶解，轻轻混匀。复溶后，静置约30分钟后使用。 ③ 洗涤液：将40ml浓缩洗液和960ml蒸馏水在干净的容器中混合，作为工作洗涤液备用。蒸馏水敬请用户自备。 ④ 标记物工作液：使用前配制，将hAFP标记物与实验缓冲液按体积比1:50加进洁净的一次性容器中并混匀，当次试验用完。 2 检验操作（简易操作流程见附表） ① 加入校准品、待测样本：吸取25µl的hAFP校准品（Std）、待测样本(Unk)，按照下图所示依次加入微孔反应板微孔中。建议待测样本作复孔检测。 ② 加入标记物工作液：向每孔中加入100µl已配好的标记物工作液，并加贴封片。 ③ 孵育：微孔反应板条在室温下，用振荡器缓慢振荡孵育90分钟（1.5小时）。 ④ 洗板：孵育结束后，用洗板机洗涤6次，拍干。 ⑤ 加入增强液：洗涤完成后，向每孔中加入增强液100µl。 ⑥ 检测：微孔反应板条于室温下缓慢振荡5分钟后上机检测，在30分钟内完成检测。 3 校准品、质控品的使用 ① 校准品的使用：校准品是每次实验的基础，每次实验都应有标准曲线。标准曲线的绘制有相应的分析软件自动完成，也可手动绘制。手动绘制时，以浓度值lg值为横坐标，荧光计数值的lg值为纵坐标，在图上做出一条圆滑的曲线。将样本荧光计数带回图表中即可求得相对应的样本浓度。 ② 质控品的使用：建议使用质控血清来保证实验室日常结果的可靠性。 我们建议每个实验室备有自己的不同浓度分布的血清库。每次实验时应该同时使用高、中、低的质控品。只有当质控品测定值落在实验室允许的范围内时，才可报告检验结果；若某次实验中质控品的测定值落在实验室允许的范围之外，请重复此次实验！ 我们也建议实验室参加外部质控计划。 "
00109821 | 样本萃取液 |  |  |  | 96人份/盒、960人份/盒 |  | M-1、M-2 |  | 复合材质 |  | 粤穗械备20181291号 |  | 1年 |  | 医用纸盒 |  | Vit-F1液：主要含有乙醇；Vit-F2液：主要含有甲醇、乙腈、异丙醇；Vit-F3液：主要含有正己烷、异辛烷；Vit-F4液：主要含有甲醇、异丙醇、去离子水、甲酸。 |  | 用于对样本进行分析前预处理，溶解细胞，萃取出待测物质。 |  | "【检验方法】 没有提供的其他必需品：脂溶性维生素内标，脂溶性维生素校准品，脂溶性维生素质控品，2.0 mL 离心管，1.5 mL 96 孔 V 型底耐热微孔板，硅胶垫片等。 1. 使用前准备 3 ⑴ 内标储备液的制备：取 0.50 mL Vit-F1 液加入到脂溶性维生素内标干粉小瓶中，彻底混匀， 直到完全溶解（大约 2 小时）。2~8℃条件下储存在密封的原装小瓶中，此溶液可以稳定 30 天。 ⑵ 内标工作液的制备：依据待测样本数计算内标工作液的量，取适量内标储备液按 1:100 的比 例用 Vit-F2 液稀释成内标工作液。此溶液仅在 24 小时内稳定，必须随用随配。 ⑶ 校准品的溶解：取 1.0 mL 去离子水加入到脂溶性维生素校准品干粉小瓶中，彻底混匀，直 到完全溶解（推荐过夜溶解）。2~8℃条件下储存在密封的原装小瓶中，此溶液可以稳定 30 天。 ⑷ 质控品的溶解：取 1.0 mL 去离子水加入到脂溶性维生素质控品干粉小瓶中，彻底混匀，直 到完全溶解（推荐过夜溶解）。2~8℃条件下储存在密封的原装小瓶中，此溶液可以稳定 30 天。 2. 实验操作 ⑴ 取样本/校准品/质控品200 µL于2.0 mL离心管中，加入400 µL内标工作液，旋涡45 秒。 ⑵ 加入 800 µL Vit-F3 液，在 2000～2400 rpm 振频下涡旋振荡 10 分钟，于-20℃下静置 10 分钟，13000 rpm 离心 5 分钟。 ⑶ 取最上层液体 800 µL 转移到 1.5 mL 96 孔 V 型底耐热微孔板，37℃下氮气吹干。 ⑷ 加入 200 µL Vit-F4 液，盖好硅胶垫封板，旋涡振荡 5 分钟，进行复溶，置于 96 孔板离 心机中 3000～3500 rpm 离心 5 分钟。 ⑸ 放置自动进样器，吸取上清液，进行样本检测。"
00109836 | 梅毒螺旋体抗体检测试剂盒（时间分辨荧光免疫法) |  |  |  | TP101:96测试/盒、TP102:96测试/盒 |  | TP101:96测试/盒、TP102:96测试/盒 |  | 复合材质 |  | 国械注准20143402217 |  | 12个月 |  | 医用纸盒 |  | 抗TP校准品A、抗TP校准品B、抗TP校准品C、抗TP校准品D、抗TP校准品E、抗TP校准品F、抗TP有标记物、浓缩洗液、实验室缓冲液、增强液、抗TP微孔反应板。 |  | 该产品用于定性检测人血清样本中的特异性梅毒螺旋体抗体。 |  | "【检验方法】 一、半自动试剂盒检验方法（简易操作流程见附表） 1 试剂准备 1) 微孔反应板：将试剂及所需数量的微孔反应板条平衡至室温（20～25℃）。余下的微孔板条及时置入自封袋密闭并于2～8℃保存。 2) 洗涤工作液：将40 mL浓缩洗液和960 mL纯化水在干净的容器中混合，作为工作洗涤液备用。纯化水敬请用户自备。 3) 生物素标记抗原工作液：使用前30min配制，按所需量将生物素标记抗原与样本稀释液按体积比1:50加进洁净的一次性容器中并混匀，当次试验用完。 4) 铕标记物工作液：使用前30min配制，将铕标记物与实验缓冲液按体积比1:50加进洁净的一次性容器中并混匀，当次试验用完。 2 试验操作 1) 吸取50 µL的抗-HCV校准品、待测样本依次加入微孔反应板的微孔中，并在每一孔中加入50 µL的样本稀释液，加贴封片。一般情况校准品至少做2孔的复孔。建议待测样本作复孔检测。 2) 将加好样本的微孔反应板条在室温下，用振荡器缓慢振荡孵育45min。 3) 第一步孵育结束后，小心将封片揭下并弃掉，用洗板机洗涤5次，拍干。 4) 向每孔中加入100 µL已配好的生物素标记抗原工作液，加贴封片。 5) 微孔反应板条在室温下，用振荡器缓慢振荡孵育45min。 6) 第二步孵育结束后，小心将封片揭下并弃掉，用洗板机洗涤5次，拍干。 7) 向每孔中加入100 µL已配好的铕标记物工作液，加贴封片。 8) 微孔反应板条在室温下，用振荡器缓慢振荡孵育15min。 9) 第三步孵育结束后，小心将封片揭下并弃掉，用洗板机洗涤5次，拍干。 10) 向每孔中加入增强液100 µL。 11) 微孔反应板条于室温下缓慢振荡5分钟后上机检测，在30min内完成检测。 二、全自动试剂盒检验方法（简易操作流程见附表） 1 试剂准备 1) 微孔反应板：将试剂及所需数量的微孔反应板条平衡至室温（20～25℃）。余下的微孔板条及时置入自封袋密闭并于2～8℃保存。 2) 洗涤工作液：将浓缩洗液用纯化水在干净的容器中按体积比1：25倍稀释，混匀，作为工作洗涤液备用。纯化水敬请用户自备。 3) 生物素标记抗原工作液：使用前30min配制，按所需量将生物素标记抗原与样本稀释液按体积比1:20加进洁净的一次性容器中并混匀，当次试验用完。 4) 铕标记物工作液：将铕标记物与实验缓冲液按体积比1:20加进洁净的一次性容器中并混匀，当次试验用完。 2 试验操作 1) 吸取50 µL的抗-HCV校准品、待测样本依次加入微孔反应板的微孔中，并在每一孔中加入50 µL的样本稀释液。一般情况校准品至少做2孔的复孔。建议待测样本作复孔检测。 2) 将加好样本的微孔反应板条在室温下，用振荡器缓慢振荡孵育45min。 3) 第一步孵育结束后，用洗板机洗涤5次。 4) 向每孔中加入100 µL已配好的生物素标记抗原工作液。 5) 微孔反应板条在室温下，用振荡器缓慢振荡孵育45min。 6) 第二步孵育结束后，用洗板机洗涤5次。 7) 向每孔中加入100 µL已配好的铕标记物工作液。 8) 微孔反应板条在室温下，用振荡器缓慢振荡孵育15min。 9) 第三步孵育结束后，用洗板机洗涤5次。 10) 向每孔中加入增强液100 µL。 11) 微孔反应板条于室温下缓慢振荡5分钟后上机检测，在30min内完成检测。 "
00033945 | 加强型气管插管 |  | 驼人 |  | 2.0#、2.5#、3.0#、3.5#、4.0#、4.5#、5.0#、5.5#、6.0#、6.5#、7.0#、7.5#、8.0#、8.5#、9.0#、9.5#、10.0#、10.5#、11.0# | 2.0、2.5、3.0、3.5、4.0、4.5、5.0、5.5、6.0、6.5、7.0、7.5、8.0、8.5、9.0、9.5、10.0、10.5、11.0 | 2.0#、2.5#、3.0#、3.5#、4.0#、4.5#、5.0#、5.5#、6.0#、6.5#、7.0#、7.5#、8.0#、8.5#、9.0#、9.5#、10.0#、10.5#、11.0# | PVC套囊型、TPU套囊型、无套囊型 | PVC |  | 豫械注准20162660532 | 豫械注准20212081408 | 24个月 |  | PVC |  | 本品由不锈钢管丝管体、套囊、接头、充气装置、导芯组成。产品应无菌。经环氧乙烷灭菌后，环氧乙烷残留量应不大于10μg/g，一次性使用。 | PVC套囊型和TPU套囊型气管插管由不锈钢丝管体、套囊、接头、充气装置、导芯组成，充气装置由单向阀、指示球囊、充气管组成；无套囊型气管插管由不锈钢丝管体、接头、导芯组成。 | 本产品用于临床人工建立临时呼吸通道时使用。 |  | l、检查包装的完整性，包装破损，请勿使用。 2、撕开外包装，检查本包内器械是否完好无损。 3、插管前准备： (1)准备插管前的设备 (2)确定插管的路径 (3)插管前的麻醉 (4)确定插管的规格 4、插管： (1)在插管前的工作准备充分以后，即可进行插管。 (2)按照相应的插管规程进行插管（如经口气管插管规程、经鼻气管内插管规程等）。 5、插管后检查插管插入气管的确认方法： (1)用棉花絮放在插管外端，观察棉絮是否随病人呼吸而动。 (2)用面颊去感觉。 (3)连接呼吸末C02监测仪。 (4)两肺呼吸音听诊。 6、固定插管：以胶布或棉带将插管固定。 7、拔管：按拔管操作规程进行拔管，具体方法可参阅相关专业书籍。
00109741 | 甲胎蛋白及游离β-绒毛膜促性腺激素双标测定试剂盒（时间分辨荧光免疫分析法） |  |  |  | 96人份/盒（半自动）、96人份/盒（全自动） |  | 96人份/盒（半自动）、96人份/盒（全自动） |  | 复合材质 |  | 粤械注准20162400440 |  | 12个月 |  | 医用纸盒 |  | "（1）半自动试剂盒主要组成成分：6瓶AFP/HCG校准品（冻干粉）（复溶0.5ml/瓶）：含有游离β-绒毛膜促性腺激素抗原、Tris-HC1缓冲液（冻干前）；2瓶标记物（0.75ml/瓶） 标记物Tris-HC1缓冲溶液；1瓶实验室缓冲液（30ml）：含有Tris-HC1缓冲溶液（牛血清白蛋白、惰性染料、防腐剂）；1瓶增强液（30ml）：含有螯合剂；1瓶浓缩洗液（40ml）：含有Tris-HC1缓冲溶液、纯净水；1块微孔反应板（96孔）：含有固相单抗、1份说明书。（2）全自动试剂盒主要组成成分：6瓶AFP/HCG校准品（冻干粉）（复溶1.0ml/瓶）：含有游离β-绒毛膜促性腺激素抗原、Tris-HC1缓冲液（冻干前）；2瓶标记物（1.5ml/瓶）：含有标记物Tris-HC1缓冲溶液；1瓶实验室缓冲液（50ml）：含有Tris-HC1缓冲溶液（牛血清白蛋白、惰性染料、防腐剂）；1块微孔反应板（96孔）：含有固相单抗；1份说明书。全自动试剂盒产品中需要由本公司另外单独提供的试剂组份：增强液：含有螯合剂；浓缩洗液：含有Tris-HC1缓冲溶液、纯化水。 " |  | 用于定量检测人体血清中的甲胎蛋白及游离β-绒毛膜促性腺激素的含量，不得用于肿瘤诊断。 |  | "【检验方法】 1. 试剂准备 ① 微孔反应板的准备：将试剂及所需数量的微孔反应板条平衡至室温(20～25℃)。余下的微孔板条及时置入自封袋密闭并于2～8℃保存。 ② 校准品复溶： 半自动试剂盒：轻轻旋开橡皮塞，向每瓶中精确加入0.5 ml的蒸馏水，充分溶解，轻轻混匀。静置约30分钟后使用。 全自动试剂盒：轻轻旋开橡皮塞，向每瓶中精确加入1.0 ml的蒸馏水，充分溶解，轻轻混匀。静置约30分钟后使用。 ③ 洗涤工作液：将40ml浓缩洗液和960ml蒸馏水在干净的容器中混合,作为洗涤工作液备用。 ④ 标记物工作液：使用前按需要量配制,将AFP/Fβ-hCG标记物与实验缓冲液按体积比1:50加进洁净的一次性容器中并混匀,备用。当次试验用完,未用完的应舍弃。请勿将标记物与缓冲液一次混合后长期使用,必须随用随配。 2 检验操作(简易操作流程见附表) ① 加校准品（或样本）：吸取25µl的AFP/Fβ-hCG校准品(Std)或待测样本(Unk),按照下图所示依次加入微孔反应板微孔中。建议待测样本作复孔检测； ② 加标记物工作液：向每孔中加入200µl已配好的标记物工作液,并加贴封片； ③ 孵育：微孔反应板条在室温下,用振荡器缓慢振荡孵育2.5小时； ④ 洗板：孵育结束后,用洗板机洗涤6次,拍干； ⑤ 加增强液：洗涤完成后,向每孔中加入增强液200µl； ⑥ 检测：微孔反应板条于室温下缓慢振荡5分钟后上机检测,在30分钟内完成检测。 3 校准品、质控品的使用 ① 校准品的使用： 校准品是每次实验的基础，每次实验都应带有标准品。标准曲线的绘制有相应的分析软件自动完成，并得出样本值。也可采用log-log拟合方式手工绘制曲线的方式计算样本浓度。 ② 质控品的使用： 建议使用质控血清来保证实验室日常结果的正确性。每次实验时应同时使用高、中、低的质控品。当质控品测定值落在实验室允许的范围内时,才可报告检验结果；若实验中质控品的测定值落在实验室允许的范围之外，请重复实验！ 我们建议每个实验室备有自己的不同浓度分布的血清库，也鼓励各实验室参加外部质评计划。 "
00055510 | 一次性使用双腔支气管插管 |  | 麻龙 |  | 3.1 mm（28Fr）；3.5 mm（32Fr）；4.5 mm（35Fr）；4.9 mm（37Fr）；5.2mm（39Fr）；5.4mm（41Fr） |  | 左侧型、右侧型 |  | 聚氯乙烯、聚丙烯、不锈钢304、硅胶、环氧乙烷 |  | 苏械注准20182660747 | 苏械注准20182080747 | 36个月 |  | 纸塑 |  | 一次性使用双腔支气管插管分为左侧型和右侧型，规格可分为3.1 mm（28Fr）、3.5 mm（32Fr）、4.5 mm（35Fr）、4.9 mm（37Fr）、5.2mm（39Fr）、5.4mm（41Fr）；右侧型由右腔支气管套囊、气管套囊、通气主管、锥形接头、支气管侧外接管、气管侧外接管、15mm接头、导丝、充气管、气管侧指示气囊、支气管侧指示气囊、止逆阀、叉形接头、T形复合接头、吸痰管组成；吸痰管由吸痰管接头和吸痰管导管组成；T形复合接头由连接管、橡胶帽、三通接头、15mm锥套组成；支气管套囊、气管套囊、通气主管、锥形接头、外接管、充气管、指示气囊、叉形接头、连接管、吸痰管、（包括吸痰管接头和吸痰管导管）采用符合GB 15593-1995的聚氯乙烯制成；止逆阀采用符合YY/T 0242-2007规定的聚丙烯和不锈钢304（牌号06Cr19Ni10）制成；15mm接头、三通接头、15mm锥套采用符合YY/T 0242-2007规定的聚丙烯制成，橡胶帽采用医用硅胶制成；产品要求无菌，采用环氧乙烷灭菌，出厂时环氧乙烷残留量不大于10ug/g。 | 一次性使用双腔支气管插管分为左侧型和右侧型，规格可分为3.1 mm（28Fr）、3.5 mm（32Fr）、4.5 mm（35Fr）、4.9 mm（37Fr）、5.2mm（39Fr）、5.4mm（41Fr）；左侧型由左腔支气管套囊、气管套囊、通气主管、锥形接头、支气管侧外接管、气管侧外接管、15mm接头、导丝、充气管、气管侧指示气囊、支气管侧指示气囊、止逆阀、叉形接头、T形复合接头、吸痰管组成；右侧型由右腔支气管套囊、气管套囊、通气主管、锥形接头、支气管侧外接管、气管侧外接管、15mm接头、导丝、充气管、气管侧指示气囊、支气管侧指示气囊、止逆阀、叉形接头、T形复合接头、吸痰管组成；吸痰管由吸痰管接头和吸痰管导管组成；T形复合接头由连接管、橡胶帽、三通接头、15mm锥套组成；该产品以无菌状态供，经环氧乙烷灭菌，一次性使用 | 用于选择性充气或放气、吸痰、单侧肺通气，或用于支气管镜检查时使用。 | 用于选择性的充气或放气、吸痰、单侧肺通气，或用于支气管镜检查时使用 | 1、根据患者选择合适的双腔支气管插管规格； 2、使用前抽干套囊内气体，检查有无泄露情况； 3、插入导管至规定位置，用注射器向支气管套囊及气管套囊内充入一定量气体，封闭支气管和气管； 4、固定双腔支气管插管后，与麻醉呼吸管路连接，实施IPPV正压通气。
00065446 | 麻醉咽喉镜 |  | 驼人 |  | 大号、中号、小号 | 大号、中号、中号-A、小号 | 大号、中号、小号 | 大号、中号、中号-A、小号 | 混合 |  | 豫械注准20152660562 | 豫械注准20202081018 | 24个月 |  | 纸塑 |  | 结构及组成：本产品采用不锈钢及ABS两种材质；由镜片、镜柄和电源三部分组成。 主要技术指标：1.照度：喉镜的光照应集中射在镜片头端的中部，照度值应不小于500LUX；2.电源：镜片自带电源的电压为4.5V，镜柄电池作为电源的电压为3V。照度值在不小于500LUX的情况下持续照明时间应不小于5小时；3.锁定：当在镜片上施加一个0.35Nm～1.35Nm的力矩时，镜片应锁定在工作位置；4.解锁：当在镜片上施加一个0.25Nm～1.35Nm的力矩时，镜片应从工作位置上解脱。产品应无菌。经环氧乙烷灭菌后，环氧乙烷残留量应不大于10μg/g。一次性使用。 | 本产品由窥视片、手柄（选配）、内部电源三部分组成。 | 配合麻醉咽喉手柄，供临床喉部检查、急救及麻醉手术时协助插管用。 |  | 1、使用前，操作人员应先仔细阅读使用说明书，熟悉本产品的性能及使用方法。 2、根据对象选择适用规格的喉镜片。 3、喉镜片与手柄连接：手持喉镜片的前端，将后端的斜钩勾于手柄的铰链拴上，将喉镜片向上扳动使其两侧的滚珠弹入连接座定位槽内，达到固定状态，使其喉镜片底部的接触开关此时电路接通。 4、卸去喉镜片时，可手握喉镜片的前端往下揪，在将后端的斜型沟槽脱出铰链栓即可，此时电路自动断开。
00079112 | 磷脂测定试剂盒（氧化酶法） |  |  |  | 试剂1：1×20mL，试剂2：1×5mL 试剂1：1×40mL，试剂2：1×10mL 试剂1：3×40mL，试剂2：1×30mL 试剂1：1×60mL，试剂2：1×15mL 试剂1：3×60mL，试剂2：1×45mL 试剂1：9×60mL，试剂2：3×45mL 试剂1：3×80mL，试剂2：1×60mL 试剂1：6×80mL，试剂2：2×60mL 试剂1：1×540mL，试剂2：1×135mL 试剂1：2×52mL，试剂2：2×13mL（2×200tests） 试剂1：24×4.6mL，试剂2：12×2.5mL（400tests） 校准品(选配)：1×1mL； 质控品(选配)：水平1：1×1mL，水平2：1×1mL。 | 试剂 1：1×20mL，试剂 2：1×5mL 试剂 1：1×40mL，试剂 2：1×10mL 试剂 1：3×40mL，试剂 2：1×30mL 试剂 1：1×60mL，试剂 2：1×15mL 试剂 1：3×60mL，试剂 2：1×45mL 试剂 1：9×60mL，试剂 2：3×45mL 试剂 1：3×80mL，试剂 2：1×60mL 试剂 1：6×80mL，试剂 2：2×60mL 试剂 1：1×540mL，试剂 2：1×135mL 试剂 1：2×52mL，试剂 2：2×13mL 试剂 1：24×4.6mL，试剂 2：12×2.5mL 试剂 1：4×70mL，试剂 2：4×19mL 校准品（选配）：1×1mL 质控品（选配）：水平 1：1×1mL，水平 2：1×1mL | 试剂1：1×20mL，试剂2：1×5mL 试剂1：1×40mL，试剂2：1×10mL 试剂1：3×40mL，试剂2：1×30mL 试剂1：1×60mL，试剂2：1×15mL 试剂1：3×60mL，试剂2：1×45mL 试剂1：9×60mL，试剂2：3×45mL 试剂1：3×80mL，试剂2：1×60mL 试剂1：6×80mL，试剂2：2×60mL 试剂1：1×540mL，试剂2：1×135mL 试剂1：2×52mL，试剂2：2×13mL（2×200tests） 试剂1：24×4.6mL，试剂2：12×2.5mL（400tests） 校准品(选配)：1×1mL； 质控品(选配)：水平1：1×1mL，水平2：1×1mL。 | 试剂 1：1×20mL，试剂 2：1×5mL 试剂 1：1×40mL，试剂 2：1×10mL 试剂 1：3×40mL，试剂 2：1×30mL 试剂 1：1×60mL，试剂 2：1×15mL 试剂 1：3×60mL，试剂 2：1×45mL 试剂 1：9×60mL，试剂 2：3×45mL 试剂 1：3×80mL，试剂 2：1×60mL 试剂 1：6×80mL，试剂 2：2×60mL 试剂 1：1×540mL，试剂 2：1×135mL 试剂 1：2×52mL，试剂 2：2×13mL 试剂 1：24×4.6mL，试剂 2：12×2.5mL 试剂 1：4×70mL，试剂 2：4×19mL 校准品（选配）：1×1mL 质控品（选配）：水平 1：1×1mL，水平 2：1×1mL | 液体 |  | 京械注准20162401188 |  | 12个月 |  | 纸盒 |  | 试剂1 柠檬酸缓冲液100mmol/L，PH7.2 磷脂酶D 0.46U/mL DAOS 1.2mmol/L 抗坏血酸酶0.6U/mL 试剂2 柠檬酸缓冲液100mmol/L，PH7.2 过氧化物酶17U/mL 胆碱氧化酶7.2U/mL 校准品（选配） 单水平冻干粉，磷酸盐缓冲液20 mmol/L，pH6.8 卵磷脂目标浓度：260mg/dL 质控品水平1（选配） 冻干粉，人血清基质卵磷脂目标浓度范围：80 mg/dL -120mg/dL 质控品水平2（冻干粉，选配） 人血清基质卵磷脂目标浓度范围：160 mg/dL -200mg/dL |  | 用于体外定量测定人血清中磷脂的含量。 |  | 氧化酶法
00078270 | 载脂蛋白A2测定试剂盒（免疫比浊法） |  |  |  | 试剂1：1×15mL，试剂2：1×5mL 试剂1：1×45mL，试剂2：1×15mL 试剂1：3×40mL，试剂2：1×40mL 试剂1：1×60mL，试剂2：1×20mL 试剂1：3×60mL，试剂2：1×60mL 试剂1：9×60mL，试剂2：3×60mL 试剂1：3×80mL，试剂2：1×80mL 试剂1：6×80mL，试剂2：2×80mL 试剂1：1×540mL，试剂2：1×180mL 试剂1：2×52mL，试剂2：2×17mL（2×200tests） 试剂1：24×4.5mL，试剂2：12×3.2mL（400tests） 校准品(选配)：1×1mL； 质控品（选配）：水平1：1×1mL，水平2：1×1mL | 试剂 1：1×15mL，试剂 2：1×5mL 试剂 1：1×45mL，试剂 2：1×15mL 试剂 1：3×40mL，试剂 2：1×40mL 试剂 1：1×60mL，试剂 2：1×20mL 试剂 1：3×60mL，试剂 2：1×60mL 试剂 1：9×60mL，试剂 2：3×60mL 试剂 1：3×80mL，试剂 2：1×80mL 试剂 1：6×80mL，试剂 2：2×80mL 试剂 1：1×540mL，试剂 2：1×180mL 试剂 1：2×52mL，试剂 2：2×17mL 试剂 1：24×4.5mL，试剂 2：12×3.2mL 试剂 1：4×70mL，试剂 2：4×25mL 校准品(选配)：1×1mL 质控品（选配）：水平 1：1×1mL，水平 2：1×1mL | 试剂1：1×15mL，试剂2：1×5mL 试剂1：1×45mL，试剂2：1×15mL 试剂1：3×40mL，试剂2：1×40mL 试剂1：1×60mL，试剂2：1×20mL 试剂1：3×60mL，试剂2：1×60mL 试剂1：9×60mL，试剂2：3×60mL 试剂1：3×80mL，试剂2：1×80mL 试剂1：6×80mL，试剂2：2×80mL 试剂1：1×540mL，试剂2：1×180mL 试剂1：2×52mL，试剂2：2×17mL（2×200tests） 试剂1：24×4.5mL，试剂2：12×3.2mL（400tests） 校准品(选配)：1×1mL； 质控品（选配）：水平1：1×1mL，水平2：1×1mL | 试剂 1：1×15mL，试剂 2：1×5mL 试剂 1：1×45mL，试剂 2：1×15mL 试剂 1：3×40mL，试剂 2：1×40mL 试剂 1：1×60mL，试剂 2：1×20mL 试剂 1：3×60mL，试剂 2：1×60mL 试剂 1：9×60mL，试剂 2：3×60mL 试剂 1：3×80mL，试剂 2：1×80mL 试剂 1：6×80mL，试剂 2：2×80mL 试剂 1：1×540mL，试剂 2：1×180mL 试剂 1：2×52mL，试剂 2：2×17mL 试剂 1：24×4.5mL，试剂 2：12×3.2mL 试剂 1：4×70mL，试剂 2：4×25mL 校准品(选配)：1×1mL 质控品（选配）：水平 1：1×1mL，水平 2：1×1mL | 液体 |  | 京械注准20162401180 |  | 12个月 |  | 纸盒 |  | 试剂1 Tris/HCL 缓冲液100mmol/L，pH8.5 试剂2 羊抗人Apo A-2 抗血清20% 校准品（选配） 单水平冻干粉，磷酸盐缓冲液20mmol/L，pH6.8 载脂蛋白A2 目标浓度;60 mg/dL 质控品水平1（选配） 冻干粉，人血清基质载脂蛋白A2 目标浓度范围：10 mg/dL -20 mg/dL 质控品水平2（选配） 冻干粉，人血清基质载脂蛋白A2 目标浓度范围：30 mg/dL -50 mg/dL |  | 用于体外定量测定人血清中载脂蛋白A2 的含量。 |  | 免疫比浊法
00122653 | 定制式活动义齿 |  |  |  | 树脂基托全口义齿、钴铬合金可摘局部义齿 | 树脂基托全口义齿、钴铬合金可摘局部义齿、纯钛切削支架可摘局部义齿 | 树脂基托全口义齿、钴铬合金可摘局部义齿 | 树脂基托全口义齿、钴铬合金可摘局部义齿、纯钛切削支架可摘局部义齿 | 树脂、金属合金 |  | 鄂械注准20182172382 |  | 3年 |  | 密封袋 |  | 全口义齿由基托和人工牙组成；局部可摘由基托、人工牙、固位体和连接体组成。 1、活动义齿设计制作： 1.1活动义齿应按医疗机构提供的工作模型及设计文件制造。 1.2活动义齿的制作，应使用具有医疗器械注册证书的齿科铸造合金、合成树脂、义齿基托树脂、基托蜡、铸造包埋材料及其它按医疗器械管理的产品。 2、人工牙颜色：人工牙颜色应符合设计文件中色号的要求。 3、外观和一般性能： 3.1、活动义齿除组织面外表面外，人工牙、基托、卡环及连接体应光滑。 3.2、活动义齿组织面不应存在残余石膏。 3.3、树脂基托部分调和色应均匀，用肉眼观察应无气孔和裂纹，铸造的基托、连接体和卡环内部用肉眼观察应无气孔、裂纹和夹杂。 3.4、全口义齿的上、下颌对合后，上下颌同名后牙均应有接触。轮番按压上下颌义齿的第一前磨牙、第二磨牙区域，上下颌义齿之间应无翘动现象。人工牙的功能尖（又称“工作尖”）基本位于牙槽嵴顶。 3.5、牙体颈缘与基牙模型的牙颈部密合、无悬突，与牙龈无明显的空隙。 4、基本尺寸： 金属可摘局部义齿的树脂基托部分最薄处应不小于0.5㎜；全口义齿的树脂基托部分最薄处应不小于2.0㎜； 金属卡环体与卡环臂连接处的最大厚度应不小于1.0㎜；舌杆下缘的厚度应不小于2.0㎜，前腭杆的厚度应不小于1.0㎜，后腭杆的厚度应为1.2㎜～2㎜，腭板的厚度应不小于0.5㎜。 5、局部义齿金属部分内部质量：附件2规定的方法试验，义齿卡环体部与卡环臂部的连接处应无气泡或砂眼卡环臂至卡环尖的图像变化应均匀。 6、色稳定性：活动义齿树脂部分颜色应均匀，按照YY0270.1-2011中8.4规定的方法试验。颜色应只有轻微的变化。 |  | 用于牙列缺损、牙列缺失大活动修复。 | 用于牙列缺损、牙列缺失的活动修复。 | （1）产品安装需要由具有专业资质的医师进行佩戴调试，安装前应对义齿进行消毒。 （2）定制式活动义齿不能用酸性和碱性清洗剂和消毒剂、饭后和睡前应摘下清洗，不宜用热水浸泡。 （3）在试戴时，不可强行试压，认真检查邻接点、咬合、冠边缘密合性，遇到问题及时修改并做抛光处理。 （4）用户消毒建议采用75%酒精擦拭消毒或WS/T 367-2012 《医疗机构消毒技术规范》中规定的其他消毒方式进行消毒。
00079194 | 胃蛋白酶原I/II质控品 |  |  |  | 0.5ml×2（液体，2 水平）。 | 2×0.5mL（液体，2水平） | 0.5ml×2（液体，2 水平）。 | 2×0.5mL（液体，2水平） | 液体 |  | 京械注准20162400382 |  | 12个月 |  | 纸盒 |  | 磷酸盐缓冲液，浓度：20mmol/L BSA，浓度：1g/L 水平1：纯化人胃蛋白酶原I，目标浓度范围：15ng/mL-45ng/mL 纯化人胃蛋白酶原Ⅱ，目标浓度范围：5ng/mL-15ng/mL 水平2：纯化人胃蛋白酶原I，目标浓度范围：50ng/mL-90ng/mL 纯化人胃蛋白酶原Ⅱ，目标浓度范围：30ng/mL-50ng/mL |  | 与本公司生产的胃蛋白酶原I 测定试剂盒（免疫比浊法）和胃蛋 白酶原Ⅱ测定试剂盒（免疫比浊法）配套使用，用于胃蛋白酶原 I 和胃蛋白酶原Ⅱ的室内质量控制。 |  | 与本公司生产的胃蛋白酶原I 测定试剂盒（免疫比浊法）和胃蛋 白酶原Ⅱ测定试剂盒（免疫比浊法）配套使用
00077260 | 唾液酸测定试剂盒（神经氨酸苷酶法） |  |  |  | 试剂1：1×15mL，试剂2：1×5mL 试剂1：1×45mL，试剂2：1×15mL 试剂1：3×40mL，试剂2：1×40mL 试剂1：1×60mL，试剂2：1×20mL 试剂1：3×60mL，试剂2：1×60mL 试剂1：9×60mL，试剂2：3×60mL 试剂1：3×80mL，试剂2：1×80mL 试剂1：6×80mL，试剂2：2×80mL 试剂1：1×540mL，试剂2：1×180mL 试剂1：2×52mL，试剂2：2×17mL（2×200tests） 试剂1：24×4.5mL，试剂2：12×3.2mL（400tests） 校准品(选配)：1×1mL； 质控品(选配)：水平1：1×1mL，水平2：1×1mL | 试剂 1：1×15mL，试剂 2：1×5mL 试剂 1：1×45mL，试剂 2：1×15mL 试剂 1：3×40mL，试剂 2：1×40mL 试剂 1：1×60mL，试剂 2：1×20mL 试剂 1：3×60mL，试剂 2：1×60mL 试剂 1：9×60mL，试剂 2：3×60mL 试剂 1：3×80mL，试剂 2：1×80mL 试剂 1：6×80mL，试剂 2：2×80mL 试剂 1：1×540mL，试剂 2：1×180mL 试剂 1：2×52mL，试剂 2：2×17mL 试剂 1：24×4.5mL，试剂 2：12×3.2mL 试剂 1：4×70mL，试剂 2：4×25mL 校准品(选配)：1×1mL 质控品(选配)：水平 1：1×1mL，水平 2：1×1mL | 试剂1：1×15mL，试剂2：1×5mL 试剂1：1×45mL，试剂2：1×15mL 试剂1：3×40mL，试剂2：1×40mL 试剂1：1×60mL，试剂2：1×20mL 试剂1：3×60mL，试剂2：1×60mL 试剂1：9×60mL，试剂2：3×60mL 试剂1：3×80mL，试剂2：1×80mL 试剂1：6×80mL，试剂2：2×80mL 试剂1：1×540mL，试剂2：1×180mL 试剂1：2×52mL，试剂2：2×17mL（2×200tests） 试剂1：24×4.5mL，试剂2：12×3.2mL（400tests） 校准品(选配)：1×1mL； 质控品(选配)：水平1：1×1mL，水平2：1×1mL | 试剂 1：1×15mL，试剂 2：1×5mL 试剂 1：1×45mL，试剂 2：1×15mL 试剂 1：3×40mL，试剂 2：1×40mL 试剂 1：1×60mL，试剂 2：1×20mL 试剂 1：3×60mL，试剂 2：1×60mL 试剂 1：9×60mL，试剂 2：3×60mL 试剂 1：3×80mL，试剂 2：1×80mL 试剂 1：6×80mL，试剂 2：2×80mL 试剂 1：1×540mL，试剂 2：1×180mL 试剂 1：2×52mL，试剂 2：2×17mL 试剂 1：24×4.5mL，试剂 2：12×3.2mL 试剂 1：4×70mL，试剂 2：4×25mL 校准品(选配)：1×1mL 质控品(选配)：水平 1：1×1mL，水平 2：1×1mL | 液体 |  | 京械注准20162400635 |  | 12个月 |  | 纸盒 |  | 试剂1 Tris-HCL 100 mmol/L，pH7.0 神经氨酸苷酶＞0.2 KU/L 乳酸脱氢酶＞2 KU/L 试剂2 Tris-HCL 100 mmol/L，pH8.0 NADH ＞0.13 mmol/L N-乙酰神经氨酸醛缩酶＞2 KU/L 校准品（单水平液体，选配） Tris-HCL 100 mmol/L，pH7.4 唾液酸目标浓度：1500 mg/L 质控品水平1（液体，选配） Tris-HCL 100 mmol/L，pH7.4 唾液酸目标浓度范围：500 mg/L– 700 mg/L 质控品水平2（液体，选配） Tris-HCL 100 mmol/L，pH7.4 唾液酸目标浓度范围：1200 mg/L- 1800 mg/L |  | 用于体外定量测定人血清中唾液酸的含量。 |  | 神经氨酸苷酶法
00076970 | 纤维蛋白与纤维蛋白原分解产物测定试剂盒（免疫比浊法） |  |  |  | 试剂1：1×10mL，试剂2：1×10mL 试剂1：2×20mL，试剂2：2×20mL 试剂1：1×40mL，试剂2：1×40mL 试剂1：2×40mL，试剂2：2×40mL 试剂1：1×60mL，试剂2：1×60mL 试剂1：2×60mL，试剂2：2×60mL 试剂1：21×4mL，试剂2：21×4mL 校准品（选配）：1×1mL； 质控品（选配）：水平1：1×1mL；水平2：1×1mL | 试剂 1：1×10mL，试剂 2：1×10mL 试剂 1：2×20mL，试剂 2：2×20mL 试剂 1：1×40mL，试剂 2：1×40mL 试剂 1：2×40mL，试剂 2：2×40mL 试剂 1：1×60mL，试剂 2：1×60mL 试剂 1：2×60mL，试剂 2：2×60mL 试剂 1：21×4mL，试剂 2：21×4mL 试剂 1：4×30mL，试剂 2：4×30mL 校准品（冻干粉单水平，选配）：1×1mL 质控品（冻干粉 2 水平，选配）：水平 1：1×1mL；水平 2：1×1mL | 试剂1：1×10mL，试剂2：1×10mL 试剂1：2×20mL，试剂2：2×20mL 试剂1：1×40mL，试剂2：1×40mL 试剂1：2×40mL，试剂2：2×40mL 试剂1：1×60mL，试剂2：1×60mL 试剂1：2×60mL，试剂2：2×60mL 试剂1：21×4mL，试剂2：21×4mL 校准品（选配）：1×1mL； 质控品（选配）：水平1：1×1mL；水平2：1×1mL | 试剂 1：1×10mL，试剂 2：1×10mL 试剂 1：2×20mL，试剂 2：2×20mL 试剂 1：1×40mL，试剂 2：1×40mL 试剂 1：2×40mL，试剂 2：2×40mL 试剂 1：1×60mL，试剂 2：1×60mL 试剂 1：2×60mL，试剂 2：2×60mL 试剂 1：21×4mL，试剂 2：21×4mL 试剂 1：4×30mL，试剂 2：4×30mL 校准品（冻干粉单水平，选配）：1×1mL 质控品（冻干粉 2 水平，选配）：水平 1：1×1mL；水平 2：1×1mL | 液体 |  | 京械注准20162400085 |  | 12个月 |  | 纸盒 |  | 试剂1 Tris 缓冲液20 mmol/L，pH8.0 试剂2 包被羊抗人纤维蛋白与纤维蛋白原分解产物多抗的胶乳颗粒液≥1.5 mg/L 校准品（冻干粉）甘露醇20g/L，牛血清白蛋白10g/L，纯化纤维蛋白与纤维蛋白原分解产物 目标浓度：80mg/L 质控品（冻干粉）甘露醇20g/L，牛血清白蛋白10g/L，纯化纤维蛋白与纤维蛋白原分解产物 水平1 目标浓度范围：4 mg/L - 10 mg/L， 水平2 目标浓度范围：20 mg/L - 40mg/L |  | 用于体外定量测定人血浆中纤维蛋白与纤维蛋白原分解产物的 含量。 |  | 免疫比浊法
00075457 | 超敏C反应蛋白测定试剂盒（免疫比浊法） |  |  |  | 试剂1：1×40mL，试剂2：1×10mL 试剂1：1×36mL，试剂2：1×9mL 试剂1：3×60mL，试剂2：1×45mL 试剂1：9×60mL，试剂2：3×45mL 试剂1：3×80mL，试剂2：1×60mL 试剂1：6×80mL，试剂2：2×60mL 试剂1：2×50mL，试剂2：2×12.5mL（2×200tests） 试剂1：24×4.6mL，试剂2：12×2.5mL（400tests） 校准品(冻单水平干粉，选配)：1×5mL | 试剂 1：1×20mL，试剂 2：1×5mL 试剂 1：1×40mL，试剂 2：1×10mL 试剂 1：1×36mL，试剂 2：1×9mL 试剂 1：3×60mL，试剂 2：1×45mL 试剂 1：9×60mL，试剂 2：3×45mL 试剂 1：3×80mL，试剂 2：1×60mL 试剂 1：6×80mL，试剂 2：2×60mL 试剂 1：2×50mL，试剂 2：2×12.5mL 试剂 1：24×4.6mL，试剂 2：12×2.5mL 试剂 1：4×70mL，试剂 2：4×19mL 校准品(选配)：1×1mL 质控品(选配)：2×1mL | 试剂1：1×40mL，试剂2：1×10mL 试剂1：1×36mL，试剂2：1×9mL 试剂1：3×60mL，试剂2：1×45mL 试剂1：9×60mL，试剂2：3×45mL 试剂1：3×80mL，试剂2：1×60mL 试剂1：6×80mL，试剂2：2×60mL 试剂1：2×50mL，试剂2：2×12.5mL（2×200tests） 试剂1：24×4.6mL，试剂2：12×2.5mL（400tests） 校准品(冻单水平干粉，选配)：1×5mL | 试剂 1：1×20mL，试剂 2：1×5mL 试剂 1：1×40mL，试剂 2：1×10mL 试剂 1：1×36mL，试剂 2：1×9mL 试剂 1：3×60mL，试剂 2：1×45mL 试剂 1：9×60mL，试剂 2：3×45mL 试剂 1：3×80mL，试剂 2：1×60mL 试剂 1：6×80mL，试剂 2：2×60mL 试剂 1：2×50mL，试剂 2：2×12.5mL 试剂 1：24×4.6mL，试剂 2：12×2.5mL 试剂 1：4×70mL，试剂 2：4×19mL 校准品(选配)：1×1mL 质控品(选配)：2×1mL | 液体 |  | 京械注准20152401209 |  | 12个月 |  | 纸盒 |  | 试剂1 氨基乙酸缓冲液，pH 8.60.1mol/L 防腐剂0.95g/L 试剂2 抗人CRP 抗体胶乳微粒悬液≥1mg/L 防腐剂0.95g/L 校准品(冻单水平干粉，选配)人血清基质超敏C反应蛋白靶值范围9mg/L-15mg/L |  | 本试剂用于体外定量测定人血清中超敏C 反应蛋白的含量。 |  | 免疫比浊法
00040196 | 一次性使用介入手术包 |  | 强森 | 驼人 | A型，B型 | A型、B型、C型、D型 | A型，B型 | A型、B型、C型、D型 | 混合 |  | 国械注准20172640822 |  | 36个月 |  | 纸塑 |  | 本产品A型基本配置：一次性无菌手术衣、一次性使用手术洞巾、消毒刷、一次性使用中单，选用配置：一次性使用治疗巾、医用脱脂纱布块、一次性医用垫、一次性使用灭菌橡胶外壳手套、一次性使用镊子、无菌塑柄手术刀、一次性使用配药注射器、无菌敷贴、医用棉球、肾形盘、药碗、塑料杯、托盘；B型基本配置：一次性使用手术洞巾、消毒刷、一次性使用中单，选用配置：一次性使用治疗巾、医用脱脂纱布块、一次性使用灭菌橡胶外壳手套、托盘。产品应无菌，经环氧乙烷灭菌后，环氧乙烷残留量应不大于10μg/g。一次性使用。 | 本产品A型基本配置：一次性无菌手术衣、一次性使用手术洞巾、消毒刷、一次性使用中单，选用配置：医用脱脂纱布块、一次性医用垫、一次性使用灭菌橡胶外科手套、一次性使用镊子、无菌塑柄手术刀、一次性使用配药用注射器、无菌敷贴、医用棉球、肾形盘、药碗、塑料杯、托盘、一次使用无菌保护罩、一次性使用口罩、一次性使用帽、纱布绷带、纱布绷带剪、一次性使用手术钳、夹子；B型基本配置：一次性使用手术洞巾、消毒刷、一次性使用中单，选用配置：一次性使用治疗巾、医用脱脂纱布块、一次性使用灭菌橡胶外科手套、托盘、一次性使用镊子、一次性使用配药用注射器、无菌塑柄手术刀、肾形盘。C型基本配置：一次性使用手术洞巾、托盘，选用配置：一次性无菌手术衣、一次性使用中单、医用脱脂纱布块、一次性使用配药用注射器、一次性使用灭菌橡胶外科手套、一次性使用镊子、无菌塑柄手术刀、肾形盘、药碗、塑料杯、一次使用无菌保护罩、一次性使用手术钳、纱布绷带、纱布绷带剪、夹子；D型基本配置：一次性使用手术洞巾、托盘、一次性无菌手术衣、一次性使用治疗巾，选用配置：一次性使用中单、医用脱脂纱布块、一次性使用配药用注射器、一次性使用灭菌橡胶外科手套、消毒刷、一次性使用镊子、一次性无菌保护罩、一次性使用口罩、一次性使用帽、纱布绷带、纱布绷带剪、一次性使用手术钳、肾形盘、药碗、塑料杯、夹子、无菌塑柄手术刀。 | 供医疗机构介入手术使用 |  | 1、检查包装，如有破损，禁止使用； 2、在洁净区拆开包装即可使用。
00077585 | 丙酮酸测定试剂盒(乳酸脱氢酶法) |  |  |  | 试剂1：1×20mL，试剂2：1×5mL 试剂1：1×40mL，试剂2：1×10mL 试剂1：3×40mL，试剂2：1×30mL 试剂1：1×60mL，试剂2：1×15mL 试剂1：3×60mL，试剂2：1×45mL 试剂1：9×60mL，试剂2：3×45mL 试剂1：3×80mL，试剂2：1×60mL 试剂1：6×80mL，试剂2：2×60mL 试剂1：1×540mL，试剂2：1×135mL 试剂1：2×52mL，试剂2：2×13mL（2×200tests） 试剂1：24×4.6mL，试剂2：12×2.5mL（400tests） 校准品(选配)：1×1mL； 质控品(选配)：水平1：1×1mL，水平2：1×1mL。 | 试剂 1：1×20mL，试剂 2：1×5mL 试剂 1：1×40mL，试剂 2：1×10mL 试剂 1：3×40mL，试剂 2：1×30mL 试剂 1：1×60mL，试剂 2：1×15mL 试剂 1：3×60mL，试剂 2：1×45mL 试剂 1：9×60mL，试剂 2：3×45mL 试剂 1：3×80mL，试剂 2：1×60mL 试剂 1：6×80mL，试剂 2：2×60mL 试剂 1：1×540mL，试剂 2：1×135mL 试剂 1：2×52mL，试剂 2：2×13mL 试剂 1：24×4.6mL，试剂 2：12×2.5mL 试剂 1：4×70mL，试剂 2：4×19mL 校准品(选配)：1×1mL； 质控品(选配)：水平 1：1×1mL，水平 2：1×1mL 试剂 1：1×20mL，试剂 2：1×5mL 试剂 1：1×40mL，试剂 2：1×10mL 试剂 1：3×40mL，试剂 2：1×30mL 试剂 1：1×60mL，试剂 2：1×15mL 试剂 1：3×60mL，试剂 2：1×45mL 试剂 1：9×60mL，试剂 2：3×45mL 试剂 1：3×80mL，试剂 2：1×60mL 试剂 1：6×80mL，试剂 2：2×60mL 试剂 1：1×540mL，试剂 2：1×135mL 试剂 1：2×52mL，试剂 2：2×13mL 试剂 1：24×4.6mL，试剂 2：12×2.5mL 试剂 1：4×70mL，试剂 2：4×19mL 校准品(选配)：1×1mL 质控品(选配)：水平 1：1×1mL，水平 2：1×1mL | 试剂1：1×20mL，试剂2：1×5mL 试剂1：1×40mL，试剂2：1×10mL 试剂1：3×40mL，试剂2：1×30mL 试剂1：1×60mL，试剂2：1×15mL 试剂1：3×60mL，试剂2：1×45mL 试剂1：9×60mL，试剂2：3×45mL 试剂1：3×80mL，试剂2：1×60mL 试剂1：6×80mL，试剂2：2×60mL 试剂1：1×540mL，试剂2：1×135mL 试剂1：2×52mL，试剂2：2×13mL（2×200tests） 试剂1：24×4.6mL，试剂2：12×2.5mL（400tests） 校准品(选配)：1×1mL； 质控品(选配)：水平1：1×1mL，水平2：1×1mL。 | 试剂 1：1×20mL，试剂 2：1×5mL 试剂 1：1×40mL，试剂 2：1×10mL 试剂 1：3×40mL，试剂 2：1×30mL 试剂 1：1×60mL，试剂 2：1×15mL 试剂 1：3×60mL，试剂 2：1×45mL 试剂 1：9×60mL，试剂 2：3×45mL 试剂 1：3×80mL，试剂 2：1×60mL 试剂 1：6×80mL，试剂 2：2×60mL 试剂 1：1×540mL，试剂 2：1×135mL 试剂 1：2×52mL，试剂 2：2×13mL 试剂 1：24×4.6mL，试剂 2：12×2.5mL 试剂 1：4×70mL，试剂 2：4×19mL 校准品(选配)：1×1mL； 质控品(选配)：水平 1：1×1mL，水平 2：1×1mL 试剂 1：1×20mL，试剂 2：1×5mL 试剂 1：1×40mL，试剂 2：1×10mL 试剂 1：3×40mL，试剂 2：1×30mL 试剂 1：1×60mL，试剂 2：1×15mL 试剂 1：3×60mL，试剂 2：1×45mL 试剂 1：9×60mL，试剂 2：3×45mL 试剂 1：3×80mL，试剂 2：1×60mL 试剂 1：6×80mL，试剂 2：2×60mL 试剂 1：1×540mL，试剂 2：1×135mL 试剂 1：2×52mL，试剂 2：2×13mL 试剂 1：24×4.6mL，试剂 2：12×2.5mL 试剂 1：4×70mL，试剂 2：4×19mL 校准品(选配)：1×1mL 质控品(选配)：水平 1：1×1mL，水平 2：1×1mL | 液体 |  | 京械注准20162400633 |  | 12个月 |  | 纸盒 |  | 试剂1 Tris 缓冲液100 mmol/L， PH7.0 NADH 0.35 mmol/L 试剂2 LDH 300 U/L 校准品（单水平液体，选配） Tris 缓冲液100 mmol/L， PH7.4 丙酮酸目标浓度：200 μmol/L 质控品水平1液体，选配） Tris 缓冲液100 mmol/L， PH7.4 丙酮酸目标浓度范围：50 μmol/L- 200 μmol/L 质控品水平2（液体，选配） Tris 缓冲液100 mmol/L， PH7.4 丙酮酸目标浓度范围：200 μmol/L- 500 μmol/L |  | 用于体外定量测定人血清中丙酮酸的含量。 |  | 乳酸脱氢酶法
00002051 | 带Squirt喷注系统溶栓导管（溶栓段长度：5、10、20、30、40、50cm） | 一次性使用输注导管套件 | Merit Medical |  | FIS4-90-30SQ； FIS4-90-40SQ； FIS4-90-50SQ；FIS5-90-30SQ ；FIS5-90-40SQ ；FIS5-90-50SQ ；FIS5-135-30SQ ；FIS5-135-40SQ ；FIS5-135-50SQ；FIS4-45-10SQ； FIS4-45-20SQ；FIS4-90-5SQ ；FIS4-90-10SQ； FIS4-90-20SQ ;FIS4-135-5SQ ；FIS4-135-10SQ ；FIS4-135-20SQ ；FIS5-45-10SQ ；FIS5-45-20SQ ；FIS5-90-5SQ ；FIS5-90-10SQ ；FIS5-90-20SQ ；FIS5-135-5SQ ；FIS5-135-10SQ ；FIS5-135-20SQ |  | FIS4-90-30SQ； FIS4-90-40SQ； FIS4-90-50SQ；FIS5-90-30SQ ；FIS5-90-40SQ ；FIS5-90-50SQ ；FIS5-135-30SQ ；FIS5-135-40SQ ；FIS5-135-50SQ；FIS4-45-10SQ； FIS4-45-20SQ；FIS4-90-5SQ ；FIS4-90-10SQ； FIS4-90-20SQ ;FIS4-135-5SQ ；FIS4-135-10SQ ；FIS4-135-20SQ ；FIS5-45-10SQ ；FIS5-45-20SQ ；FIS5-90-5SQ ；FIS5-90-10SQ ；FIS5-90-20SQ ；FIS5-135-5SQ ；FIS5-135-10SQ ；FIS5-135-20SQ |  | 聚碳酸酯、PEBAX、碱式碳酸铋、ABS、硅橡胶、聚乙烯等 |  | 国械注进20193032024 |  | 3年 |  | PVC |  | 该产品包括输注导管，配套用齿合导丝，止血阀，检查安全法，注射器或压力分配装置 |  | 用于将治疗溶液输注入患者的外周血管中 |  | PCI手术使用
00074759 | 天门冬氨酸氨基转移酶测定试剂盒（天门冬氨酸底物法） |  |  |  | 试剂1：2×40mL ，试剂2：2×20mL 试剂1：1×60mL，试剂2：1×30mL 试剂1：2×60mL，试剂2：2×30mL 试剂1：8×60mL，试剂2：4×60mL 试剂1：2×80mL，试剂2：2×40mL 试剂1：4×80mL，试剂2：4×40mL 试剂1：1×540mL，试剂2：1×270mL 试剂1：2×40mL，试剂2：2×18.5mL（2×200tests） 试剂1：24×4.4mL，试剂2：12×4.4mL（400tests） | 试剂 1：1×20mL，试剂 2：1×10mL 试剂 1：2×40mL ，试剂 2：2×20mL 试剂 1：1×60mL，试剂 2：1×30mL 试剂 1：2×60mL，试剂 2：2×30mL 试剂 1：8×60mL，试剂 2：4×60mL 试剂 1：2×80mL，试剂 2：2×40mL 试剂 1：4×80mL，试剂 2：4×40mL 试剂 1：1×540mL，试剂 2：1×270mL 试剂 1：2×40mL，试剂 2：2×18.5mL 试剂 1：24×4.4mL，试剂 2：12×4.4mL 试剂 1：4×60mL，试剂 2：4×30mL 120测试/盒（试剂 1：1×20mL，试剂 2：1×10mL） 150测试/盒（试剂 1：1×20mL，试剂 2：1×10mL） 240测试/盒（试剂 1：1×20mL，试剂 2：1×10mL） 480测试/盒（试剂 1：2×40mL，试剂 2：2×20mL） 600测试/盒（试剂 1：2×40mL，试剂 2：2×20mL） 360测试/盒（试剂 1：1×60mL，试剂 2：1×30mL） 450测试/盒（试剂 1：1×60mL，试剂 2：1×30mL） 720测试/盒（试剂 1：1×60mL，试剂 2：1×30mL） 720测试/盒（试剂 1：2×60mL，试剂 2：2×30mL） 900测试/盒（试剂 1：2×60mL，试剂 2：2×30mL） 1440测试/盒（试剂 1：2×60mL，试剂 2：2×30mL） 3240测试/盒（试剂 1：1×540mL，试剂 2：1×270mL） 460测试/盒（试剂 1：2×40mL，试剂 2：2×18.5mL） 1800测试/盒（试剂 1：4×60mL，试剂 2：4×30mL） | 试剂1：2×40mL ，试剂2：2×20mL 试剂1：1×60mL，试剂2：1×30mL 试剂1：2×60mL，试剂2：2×30mL 试剂1：8×60mL，试剂2：4×60mL 试剂1：2×80mL，试剂2：2×40mL 试剂1：4×80mL，试剂2：4×40mL 试剂1：1×540mL，试剂2：1×270mL 试剂1：2×40mL，试剂2：2×18.5mL（2×200tests） 试剂1：24×4.4mL，试剂2：12×4.4mL（400tests） | 试剂 1：1×20mL，试剂 2：1×10mL 试剂 1：2×40mL ，试剂 2：2×20mL 试剂 1：1×60mL，试剂 2：1×30mL 试剂 1：2×60mL，试剂 2：2×30mL 试剂 1：8×60mL，试剂 2：4×60mL 试剂 1：2×80mL，试剂 2：2×40mL 试剂 1：4×80mL，试剂 2：4×40mL 试剂 1：1×540mL，试剂 2：1×270mL 试剂 1：2×40mL，试剂 2：2×18.5mL 试剂 1：24×4.4mL，试剂 2：12×4.4mL 试剂 1：4×60mL，试剂 2：4×30mL 120测试/盒（试剂 1：1×20mL，试剂 2：1×10mL） 150测试/盒（试剂 1：1×20mL，试剂 2：1×10mL） 240测试/盒（试剂 1：1×20mL，试剂 2：1×10mL） 480测试/盒（试剂 1：2×40mL，试剂 2：2×20mL） 600测试/盒（试剂 1：2×40mL，试剂 2：2×20mL） 360测试/盒（试剂 1：1×60mL，试剂 2：1×30mL） 450测试/盒（试剂 1：1×60mL，试剂 2：1×30mL） 720测试/盒（试剂 1：1×60mL，试剂 2：1×30mL） 720测试/盒（试剂 1：2×60mL，试剂 2：2×30mL） 900测试/盒（试剂 1：2×60mL，试剂 2：2×30mL） 1440测试/盒（试剂 1：2×60mL，试剂 2：2×30mL） 3240测试/盒（试剂 1：1×540mL，试剂 2：1×270mL） 460测试/盒（试剂 1：2×40mL，试剂 2：2×18.5mL） 1800测试/盒（试剂 1：4×60mL，试剂 2：4×30mL） | 液体 |  | 京械注准20152401192 |  | 12个月 |  | 纸盒 |  | 试剂1 NADH 0.18mmol/L LDH ≥5000U/L MDH ≥1000U/L 试剂2 L-天门冬氨酸 240mmol/L α-酮戊二酸 12mmol/L |  | 本试剂用于体外定量测定人血清中天门冬氨酸氨基转移酶的活 性。 |  | 天门冬氨酸底物法
00074962 | α-羟丁酸脱氢酶测定试剂盒（α-酮丁酸底物法） |  |  |  | 试剂1：3×40mL，试剂2：1×30mL 试剂1：1×60mL，试剂2：1×15mL 试剂1：3×60mL，试剂2：1×45mL 试剂1：9×60mL，试剂2：3×45mL 试剂1：3×80mL，试剂2：1×60mL 试剂1：6×80mL，试剂2：2×60mL 试剂1：1×540mL，试剂2：1×135mL 试剂1：2×52mL，试剂2：2×13mL（2×200tests） 试剂1：28×4mL ，试剂2：14×2.3mL（400tests） | 试剂 1：1×20mL，试剂 2：1×5mL 试剂 1：3×40mL，试剂 2：1×30mL 试剂 1：1×60mL，试剂 2：1×15mL 试剂 1：3×60mL，试剂 2：1×45mL 试剂 1：9×60mL，试剂 2：3×45mL 试剂 1：3×80mL，试剂 2：1×60mL 试剂 1：6×80mL，试剂 2：2×60mL 试剂 1：1×540mL，试剂 2：1×135mL 试剂 1：2×52mL，试剂 2：2×13mL 试剂 1：28×4mL ，试剂 2：14×2.3mL 试剂 1：4×70mL，试剂 2：4×19mL | 试剂1：3×40mL，试剂2：1×30mL 试剂1：1×60mL，试剂2：1×15mL 试剂1：3×60mL，试剂2：1×45mL 试剂1：9×60mL，试剂2：3×45mL 试剂1：3×80mL，试剂2：1×60mL 试剂1：6×80mL，试剂2：2×60mL 试剂1：1×540mL，试剂2：1×135mL 试剂1：2×52mL，试剂2：2×13mL（2×200tests） 试剂1：28×4mL ，试剂2：14×2.3mL（400tests） | 试剂 1：1×20mL，试剂 2：1×5mL 试剂 1：3×40mL，试剂 2：1×30mL 试剂 1：1×60mL，试剂 2：1×15mL 试剂 1：3×60mL，试剂 2：1×45mL 试剂 1：9×60mL，试剂 2：3×45mL 试剂 1：3×80mL，试剂 2：1×60mL 试剂 1：6×80mL，试剂 2：2×60mL 试剂 1：1×540mL，试剂 2：1×135mL 试剂 1：2×52mL，试剂 2：2×13mL 试剂 1：28×4mL ，试剂 2：14×2.3mL 试剂 1：4×70mL，试剂 2：4×19mL | 液体 |  | 京械注准20152401188 |  | 12个月 |  | 纸盒 |  | "试剂1 磷酸缓冲液（pH7.5）50mmol/L 酮丁酸 3.3mmol/L 试剂2 NADH 0.8mmol/L" |  | 本试剂用于体外定量测定人血清中α-羟丁酸脱氢酶的活性。 |  | α-酮丁酸底物法
00122631 | 麻醉回路 |  | 英仕医疗 |  | 504-001.504-002 .504-003.504-004.504-005.504-006.504-007.504-008.504-009. 504-010. 504-011.504-012.504-013.504-014. | 型号：504-001（规格：50404300、50453800、50404990、50404900、50497800、50405000、50496700.504970000 50434200. 50427 100、50400356、 50451700、50405200、50405290、50405800、50405890、50464500 50456400 50400310、50405900、50425000、50400346、50454400、50421000 50498500、50425100、50425300、50425200）；型号： 504-001S（规格：50408800、50462600、50409400、50409500、 50425600、 50496800）；型号：504-002（规格：504270000、50413900、50430900、 50497400、50414200、 50414290、50414300、50453900、 50414500、50421300、50400311、50414890、50414800、50458900、50414900、50423100、50426500、50496900）；型号：504-003（规格：50489890、 50496290）；型号：504-004（规格：50441200、50445400 50427200 50415100 50415199、50400237.、50500600、50415700、50415790、00202 50449000、50415800、50400220、50425400、50400264、50416000、504166005、50416700、50425500 50429600、 50500800、 50400244、50452500、 50400355）；型号：504-004S（规格：50425700、50425800、50425900、504260000、50426100、50426200、50426300、50426400 50400354）；型号：504-005（规格：50429700、50501100 50400219、50426600、 50426700、50400245、 50426900、50426800、50400299、 50400265、50400223、50510700 50433500、）；型号：504-005A（规格：50400230、50427300、 50489700 50460600、50480000）；型号504-006（规格：5042650A、 5042660A、 5042670A、 5042680A、5042690A、5042460A. 5042700、5042450A、50400249、50400250、50400251、50400252、50400253、500050201、50400264、 50400254）；型号504-007（规格50493000、50492900、 50401500、5499000、50401600、 50401800、 50402000、 50498900、 50402400、 50400357）；型号：504-008（规格：50400400、 50400600、 50401200）；型号：504-009（规格5040010A、5040020A、5040030A、 5040040A、 5040050A、5040060A、 5040070A、540080A0 5040090A）；型号504-010（规格：50428200、50428600、 50428400、 50452100、50428700、 50428500、50400321、50429200、50428800、50429100、504610000、50451800）；型号：504-011（规格：50421500）；型号：504-012（规格50429000、 50420800、 50420300、50420900、50430400 50430500、 50430600、50430700）；型号：504-013（规格：50490900、50491 000、 50400344、 50491100、 50400263）. | 504-001.504-002 .504-003.504-004.504-005.504-006.504-007.504-008.504-009. 504-010. 504-011.504-012.504-013.504-014. | 501-001.504-001S.504-002.504-003.504-004.504-004S.504-005.504-005A.504-006.504-007.504-008.504-009.504-010.504-011.504-012.504-013 | 医用高分子材料 |  | 粤械注准20152080921 |  | 36个月 |  | 纸塑 |  | 主要由螺纹管。圆锥接头，细菌/病毒过滤器、高效空气过滤热湿交换过滤器、呼气过滤器。麻醉面罩、呼吸袋和麻醉回路附件类组成。 | 主要由呼吸管路、圆锥接头、细菌/病毒过滤器、热湿交换过滤器、麻醉面罩、呼吸袋和麻醉回路附件类组成。 | 与麻醉机配套，将麻醉剂输送给患者的装置. |  | 与麻醉机配套使用。
00006502 | 一次性使用麻醉穿刺包 |  | 洋生科技 |  | AS-S、AS-E、AS-E/SⅡ、AS-N |  | AS-S、AS-E、AS-E/SⅡ、AS-N |  | 多种医用材料 |  | 国械注准20173150912 |  | 24个月 |  | 纸塑 |  | 一次性使用麻醉穿刺包由基本配置：AS-E/S II硬膜外穿刺针16#*1,腰椎穿刺针II型5#*1，药液过滤器，硬膜外麻醉到款1.0mm，导管接头，空气过滤器，无菌注射器20ml，3ml各一只，无菌注射针6#，7#各一只，低阻力注射器5ml，导管针16#*1，负压管，消毒液刷*3把，橡胶医用手套7.5#*1只，敷料巾（cm）40*40，手术巾（cm）60*60，医用纱布8层（cm）8*8，创口贴1片，医用胶带（cm）2.5*10、2.5*20、5*8、6*40，导管固定一次性使用麻醉穿刺包由基本配置：一次性使用麻醉穿刺针-（硬膜外穿刺针、腰椎穿刺针I型、II型，神经阻滞穿刺针），一次性使用麻醉用过滤器-药液过滤器，一次性使用硬膜外麻醉导管，导管接头，选用配置：一次性使用麻醉过滤器-空气过滤器，一次性使用无菌注射器，一次性使用无菌注射针，一次性使用低阻力注射器，玻璃注射器，导引针，负压管，消毒液刷（不含消毒液），橡胶医用手套，敷料巾，手术巾，医用纱布，创口贴，医用胶带，导管固定垫组成。 |  | 临床适用于对人体做硬脊膜外腔神经阻滞、蛛网膜下腔阻滞、神经阻滞等各种麻醉方法进行穿刺、注射药物。 |  | 1．检查包装袋完好后，打开包装取出配置器械，放置于无菌操作台中央； 2．戴上橡胶医用手套，用消毒液刷消毒患者穿刺部位，并做局部麻醉； 3．麻醉药起作用实施穿刺，穿刺针突破黄韧带有落空感，将玻璃注射器抽入空气后，再连接空气过滤器（黄色）进行空气阻力试验，验证穿刺针是否进入硬膜外腔； 4．穿刺到位后，固定穿刺针的位置不动，将吸入药液的注射器同药液过滤器（蓝色）连接起来，并与穿刺针紧密连接； 5．注入麻醉药； 6．医师可通过硬膜外穿刺针放入导管至硬膜外腔，导管位置正常后，边固定导管边拔出硬膜外穿刺针。 7．将导管插入导管接头的孔内并旋紧，将导管与穿刺部位紧密固定； 8．根据麻醉平面的给药要求，分阶段间歇性注入麻醉药物； 9. 在抽出麻醉导管时，应均匀缓慢的拉出，禁止快速或猛力抽拉； 10.麻醉完成后，销毁全套组件，请勿重复使用。
00267995 | 一次性使用不可吸收结扎夹 |  | 博辉瑞进 |  | RJLK-S、RJLK-M、RJLK-L | RJLK-S-6、RJLK-M-6、RJLK-L-6 | RJLK-S、RJLK-M、RJLK-L | RJLK-S-6、RJLK-M-6、RJLK-L-6 | POM、ABS、PP |  | 国械注准20213021077 |  | 36 |  | 纸质 |  | 一次性使用不可吸收结扎夹由结扎夹、底座、固定盖、不干胶组成。结扎夹是乙醛缩二乙醇共聚物(POM）材料；底座是丙烯腈-丁二烯-苯乙烯（ABS）材料；固定盖是聚丙烯（PP）材料；不干胶是铜版纸材料。 |  | 一次性使用不可吸收结扎夹适用于人体外科手术时血管和体腔组织结扎和关闭。 |  | 三、使用方法 一次性使用不可吸收结扎夹适用于附图所示的血管和组织结构大小，临床医生应判断选择合适的一次性使用不可吸收结扎夹。 1.放置施夹钳，抓紧施夹钳，并将施夹钳的头部准确的放入一次性使用不可吸收结扎夹的底座内，确认头部垂直于底座、轻轻按下施夹钳，直到听到咔嗒声，不要强迫将施夹钳按入底座或者一次性使用不可吸收结扎夹的上部，一次性使用不可吸收结扎夹可以轻松地进入和退出底座； 2.从底座移走施夹钳，确保一次性使用不可吸收结扎夹被安全地夹持在施夹钳的咬合面里(如图1所示)，必须夹持底座，以便保证一次性使用不可吸收结扎夹能够被移开； 3.在使用过程中（如图1所示），定位结扎夹的两端，使用者用肉眼能确认被结扎的结构； 4.扣锁装置提供了清晰的操作视野，在被结扎的血管和体腔组织周围定位结扎夹（如图2所示），在施夹钳的手柄上施加足够的力量，使结扎夹闭合和锁紧（如图3所示），松开施夹钳的手柄，让施夹钳回到初始位置。 5.注意：如果血管和体腔组织被剥离（如图4所示），就距一次性使用不可吸收结扎夹约2-3mm的位置留置末端边缘，不要将一次性使用不可吸收结扎夹一端作为切开导引。
00094014 | 脱细胞基质周围神经修复膜 |  | 纽睿 |  | 10mm*10mm*0.09mm 15mm*15mm*0.09mm 20mm*20mm*0.09mm 20mm*30mm*0.09mm |  | JX-10 JX-15 JX-20 JX-20-30 |  | 产品为透明或半透明薄膜，主要成分为猪周围神经细胞外基质。 |  | 国械注准20193130355 |  | 24个月 |  | 聚酯/低密度聚乙烯复合袋---聚酯/铝/聚乙烯药用 |  | 产品具有物理屏障作用， 可有效避免损伤神经与周围组织的接触， 为神经的修复提供良好的微环境； 产品具有可降解性， 可被机体吸收。 |  | 适用于无实质缺损或经吻合的周围神经损伤辅助修复 |  | 损伤周围神经经常规处理后， 根据损伤神经直径选取相应规格的产品， 用 0.9%氯化钠注射液浸润后包绕损伤神经并重叠， 可在重叠部分两端各缝一针固定。
00148155 | 骨科矫形工具(套管） |  |  |  | 半密封式套管，6x90透明半密封式套管，尖头透明半密封式套管，钝头部分螺纹透明套管，7x90部分螺纹透明套管，7x110部分螺纹透明套管，8.25x90部分螺纹透明套管，7x70部分螺纹透明套管，8.25x70部分螺纹透明套管，8.25x110旋入套管，6x70旋入套管，6x90旋入套管，7x70旋入套管，8.25x70旋入套管，8.25x90凹口旋入套管，8.25x70槽缝套管，5.5x 90槽缝套管，7x70单螺纹透明套管，5.75x70光滑透明套管，5.75x70部分螺纹透明套管，5.75x70扩张锁定套管通道套管，6x20通道套管，6x30通道套管，6x40通道套管，6x50通道套管，8x20通道套管，8x30通道套管，8x40通道套管，8x50通道套管，8x60通道套管，8x90通道套管，10x20通道套管，10x30通道套管，10x40通道套管，10x50 | 通道套管，10x30;通道套管，8x50;通道套管，8x40;通道套管，8x30;通道套管，6x40;通道套管，6x30 | 半密封式套管，6x90透明半密封式套管，尖头透明半密封式套管，钝头部分螺纹透明套管，7x90部分螺纹透明套管，7x110部分螺纹透明套管，8.25x90部分螺纹透明套管，7x70部分螺纹透明套管，8.25x70部分螺纹透明套管，8.25x110旋入套管，6x70旋入套管，6x90旋入套管，7x70旋入套管，8.25x70旋入套管，8.25x90凹口旋入套管，8.25x70槽缝套管，5.5x 90槽缝套管，7x70单螺纹透明套管，5.75x70光滑透明套管，5.75x70部分螺纹透明套管，5.75x70扩张锁定套管通道套管，6x20通道套管，6x30通道套管，6x40通道套管，6x50通道套管，8x20通道套管，8x30通道套管，8x40通道套管，8x50通道套管，8x60通道套管，8x90通道套管，10x20通道套管，10x30通道套管，10x40通道套管，10x50 | AR-6592-10-30;AR-6592-08-50;AR-6592-08-40;AR-6592-08-30;AR-6592-06-40;AR-6592-06-30 | 聚碳酸酯和聚丙烯 |  | 国械注进20172222270 |  | 60个月 |  | 铝塑或特卫强 |  | 一次性使用内窥镜套管是由聚碳酸酯或聚碳酸酯和聚丙烯材料制成的套管和聚碳酸酯材料制成的闭孔器、硅树脂材料制成的密封套管，及不与人体接触的PVC(聚氯乙烯）和HDPE材质的鲁尔接头盖帽，不锈钢接口和C-Flex材质的防喷射保护盖部件组成。经环氧乙烷灭菌。 |  | 适用于关节镜手术时，为用于插入、拔出器械时提供通路。 |  | 适用于关节镜手术时，为用于插入、拔出器械时提供通路。
00064412 | 锁扣带袢钛板 |  |  |  | 锁扣带袢钛板套装,3.5mm,远端牵拉，带钛板，锁扣，引线;锁扣带袢钛板套装,3.5mm,近端牵拉, 带钛板，锁扣，引线;锁扣带袢钛板套装,3.5mm,带钛板，锁扣，引线，带量尺;锁扣带袢钛板套装，3.5mm骨-腱-骨,带钛板，锁扣，引线;钛板，8mm;钛板，7mm;锁扣带袢钛板套装，7mm，带钛板，锁扣，引线;锁扣带袢钛板套装，8mm，带钛板，锁扣，引线;钛板，9mm;锁扣带袢钛板套装，9mm，带钛板，锁扣，引线;锁扣;锁扣带袢双钛板，8mm，带钛板，锁扣，引线;锁扣带袢钛板套装，2.6mm, 带钛板，锁扣，引线;锁扣带袢钛板系统带量尺,2.6mm, 带钛板，锁扣，引线;钛板,5mm;全螺纹钛板3.5mm;锁扣带袢韧带连接钛板套装，6.5mm, 带钛板，锁扣，引线;免打结锁扣带袢钛板，6.5mm;锁扣带袢钛板套装，6.5mm, 带钛板，锁扣，引线;锁扣带袢钛板套装,10mm，带钛板，锁扣，引线;锁扣带袢钛板套装.3.5mm,末梢钛板，锁扣，引线;锁扣带袢钛板套装,3.5mm，双钛板，锁扣，引线 | 锁扣带袢钛版套装，长度13mm*宽度3.5mm，远端牵拉，带钛板，锁扣，引线;锁扣带袢钛板套装，长度13mm*宽度3.5mm，近端牵拉，带钛板，锁扣，引线 | AR-1588T;AR-1588RT;AR-1588RTS;AR-1588BTB;AR-1588TB;AR-1588TDB-7;AR-1588TDB-7S;AR-1588TDB-8;AR-1588TDB-9;AR-1588TDB-9S;AR-1588TN;AR-1588TP;AR-8913DS;AR-8914P;AR-8917DS;AR-8920CDS;AR-8926T;AR-8947DS;AR-2257;AR-2258;AR-2264 | AR-1588T;AR-1588RT | 钛合金 |  | 国械注进20173460186 |  | 5年 |  | 铝塑或特卫强 |  | 该产品由钛板，锁扣、引线组成，钛板采用符合GB／T 13810标准规定的TC4ELI钛合金制成，锁扣和尾线为白色3／4号缝线，纯聚乙烯制成，引线为蓝色缝线，纯聚乙稀制成，蓝色染料为D＆C蓝色6号，仅起导引作用。灭菌包装 |  | 适用于前交叉韧带软组织与骨的固定 |  | 适用于前交叉韧带软组织与骨的固定
00018460 | 一次性刨刀 |  | Arthrex |  | 磨头，4.85mm 须状刨刀，3.85mm 球形磨头，3.85mm 卵圆磨头，3.85mm 球形磨头，4.85mm 球形磨头，4.85mm 卵圆磨头，4.85mm 锥形磨头，4.85mm 锥形磨头，5.85mm 全半径刨刀，5.85mm 须状刨刀，5.85mm 球形磨头，5.85mm 卵圆磨头，5.85mm 锥形磨头，5.85mm 全半径刨刀，3.85mm 可视化球形磨头，5.85mm 髋关节用球形磨头，4.0mm 髋关节用球形弯磨头，4.0mm 髋关节用球形反弯磨头，4.0mm 髋关节用球形磨头，5.0mm 小关节用卵圆形磨头，3.0mm 小关节用球形磨头，3.0mm 鱼雷刨刀，小关节用，4.0mm x 7cm 小关节用卵圆形磨头，4.0mm 小关节用球形磨头，4.0mm AR-7400OBE用鞘管 可视化球形磨头，4.0mm 可视化SLAP磨头，4.0mm 可视化成角保护磨头，4.0mm 无遮挡磨头，4.0mm 卵圆形磨头，4.0mm 球形磨头，4.0mm 可视化SLAP磨头，4.5mm 可视化成角保护磨头，4.5mm 可视化卵圆形磨头，5.0mm，8槽 可视化卵圆形磨头，5.0mm，6槽 可视化卵圆形磨头，5.0mm，12槽 可视化球形磨头，5.0mm，8槽 卵圆形磨头，5.0mm，8槽 卵圆形磨头，5.0mm，6槽 卵圆形磨头，5.0mm，12槽 无遮挡磨头，5.0mm 卵圆形磨头，5.0mm 球形磨头，5.0mm 锥形磨头，5.0mm 可视化卵圆形磨头，5.5mm，8槽 可视化卵圆形磨头，5.5mm，6槽 可视化卵圆形磨头，5.5mm，12槽 可视化球形磨头，5.5mm，8槽 卵圆形磨头，5.5mm，8槽 卵圆形磨头，5.5mm，6槽 卵圆形磨头，5.5mm，12槽 无遮挡磨头，5.5mm 卵圆形磨头，5.5mm，12槽 球形磨头，5.5mm 锥形磨头，5.5mm 磨锥，30°，1.5mm 磨锥，45°，1.5mm 磨锥，45°，6mm限深，1.5mm 磨刨头，5.0mm 磨锉，3.5mm 磨锉，4.0mm 鱼雷刨刀，4.0mm x 13cm 磨锉，5.5mm 内齿弯刨刀，3.5mm 内齿弯刨刀，4.2mm 髋关节用切骨刨刀，4.2mm 髋关节用切骨弯刨刀，4.2mm 髋关节用内齿弯刨刀，4.2mm 髋关节用强力双齿弯刨刀，4.2mm 髋关节用双齿弯刨刀，4.2mm 髋关节用切骨反弯刨刀，4.2mm 髋关节用内齿反弯刨刀，4.2mm 髋关节用强力双齿反弯刨刀，4.2mm 髋关节用双齿反弯刨刀，4.2mm 髋关节用内齿刨刀，4.2mm 髋关节用强力双齿刨刀，4.2mm 髋关节用双齿刨刀，4.2mm 鱼雷刨刀，4.2mm 小关节用无齿刨刀，2.0mm 小关节用内齿刨刀，3.0mm 小关节用无齿刨刀，3.0mm 内齿刨刀，3.5mm 双齿刨刀，3.5mm 切骨刨刀，3.8mm 双切面刨刀，3.8mm 内齿刨刀，3.8mm 顶端切口刨刀，3.8mm 强力双齿刨刀，3.8mm 无齿刨刀，3.8mm 双齿刨刀，3.8mm 须状刨刀，3.8mm 切骨刨刀，4.0mm 切骨弯刨刀，4.0mm 双切面弯刨刀，4.0mm 内齿弯刨刀，4.0mm 无齿弯刨刀，4.0mm 双齿弯刨刀，4.0mm 双切面刨刀，4.0mm 内齿刨刀，4.0mm 强力双齿刨刀，4.0mm 强力双齿弯刨刀，4.0mm 无齿刨刀，4.0mm 双齿刨刀，4.0mm 切骨刨刀，5.0mm 内齿刨刀，5.0mm 顶端切口刨刀，5.0mm 强力双齿刨刀，5.0mm 无齿刨刀，5.0mm 双齿刨刀，5.0mm 须状刨刀，5.0mm 鱼雷刨刀，5.0mm 切骨刨刀，5.5mm 双切面刨刀，5.5mm 内齿刨刀，5.5mm 强力双齿刨刀，5.5mm 无齿刨刀，5.5mm 双齿刨刀，5.5mm 磨头，2.0mm 磨头，2.9mm 长磨头，2.0mm | 切骨刨刀，直径4.0mm;内齿刨刀，直径3.8mm;卵圆形磨头，直径4.0mm;强力双齿刨刀，直径4.0mm;内齿刨刀，直径4.0mm;强力双齿弯刨刀，直径4.0mm;小关节用内齿刨刀，直径3.0mm;顶端切口刨刀，直径5.0mm;可视化球形磨头，直径4.0mm;磨刨头，直径5.0mm;鱼雷刨刀，直径4.0mm x 长度13cm;可视化卵圆形磨头，直径5.0mm，8槽;可视化球形磨头，直径5.0mm，8槽;小关节用卵圆形磨头，直径3.0mm;小关节用球形磨头，直径3.0mm;小关节用无齿刨刀，直径2.0mm;磨锥，30°，直径1.5mm;磨锉，直径4.0mm;磨锥，45°，直径6mm限深，直径1.5mm;磨锥，45°，直径1.5mm;圆型磨头，5.0mm | AR-6485PB AR-8385RES AR-8385RPB AR-8385RPOB AR-8485PB AR-8485RPB AR-8485RPOB AR-8485RPTB AR-8585PTB AR-8585REF AR-8585RES AR-8585RPB AR-8585RPOB AR-8585RPTB AR-8385REF AR-8585CPB AR-6400RBE AR-6400VBE AR-6400XBE AR-6500RBE AR-7300OBT AR-7300RBE AR-7400TD AR-7400OBE AR-7400RBE AR-7400HSO AR-8400CRE AR-8400CSS AR-8400CTS AR-8400HSO AR-8400OBE AR-8400RBE AR-8450CSS AR-8450CTS AR-8500COE AR-8500COS AR-8500COT AR-8500CRE AR-8500FOE AR-8500FOS AR-8500FOT AR-8500HSO AR-8500OBE AR-8500RBE AR-8500TBT AR-8550COE AR-8550COS AR-8550COT AR-8550CRE AR-8550FOE AR-8550FOS AR-8550FOT AR-8550HSO AR-8550OBT AR-8550RBE AR-8550TBT AR-8150PP-30 AR-8150PP-45 AR-8150PX-45 AR-8500BL AR-8350PR AR-8400PR AR-8400TD AR-8550PR AR-8350CDS AR-8420CST AR-6420BC AR-6420CBC AR-6420CDS AR-6420CEX AR-6420CST AR-6420XBC AR-6420XDS AR-6420XEX AR-6420XST AR-6420DS AR-6420EX AR-6420ST AR-6420TD AR-7200SR AR-7300DS AR-7300SR AR-8350DS AR-8350ST AR-8380BC AR-8380DC AR-8380DS AR-8380EC AR-8380EX AR-8380SR AR-8380ST AR-8380SW AR-8400BC AR-8400CBC AR-8400CDC AR-8400CDS AR-8400CSR AR-8400CST AR-8400DC AR-8400DS AR-8400EX AR-8400CEX AR-8400SR AR-8400ST AR-8500BC AR-8500DS AR-8500EC AR-8500EX AR-8500SR AR-8500ST AR-8500SW AR-8500TD AR-8550BC AR-8550DC AR-8550DS AR-8550EX AR-8550SR AR-8550ST AR-300-B001 AR-300-B101 AR-300-B201 | AR-8400BC;AR-8380DS;AR-8400OBE;AR-8400EX;AR-8400DS;AR-8400CEX;AR-7300DS;AR-8500EC;AR-8400CRE;AR-8500BL;AR-8400TD;AR-8500COE;AR-8500CRE;AR-7300OBT;AR-7300RBE;AR-7200SR;AR-8150PP-30;AR-8400PR;AR-8150PX-45;AR-8150PP-45;AR-8500RBE | 不锈钢 |  | YZB/USA 1234-2015 |  | 5年 |  | 铝塑或特卫强 |  | 产品由配合Arthrex,Inc.公司的刨削系统（主机型号AR-8305）使用的刀头组成，刀头均为辐射灭菌，一次性使用，灭菌有效期5年 |  | 该产品与Arthrex,Inc.公司的刨削主机配合使用，用于在关节镜手术期间切除大小关节腔内的软组织和骨组织。 |  | 刀头接入专用的刨削手柄，刀头尖端锋刃部分通过手柄的马达转动实现对软组织或骨骼刨削清洗效果。
00028962 | 动力刨削系统附件翻转钻 |  | Arthrex |  | 翻转钻，10 翻转钻，10.5 翻转钻，11 翻转钻，11.5 翻转钻，12 翻转钻，12.5 翻转钻，13 翻转钻，5 翻转钻，5.5 翻转钻，6 翻转钻，6.5 翻转钻，7 翻转钻，7.5 翻转钻，8 翻转钻，8.5 翻转钻，9 翻转钻，9.5 自动翻转钻，短，5mm 自动翻转钻，短，5.5mm 自动翻转钻，短，6mm 自动翻转钻，短，6.5mm 自动翻转钻，短，7mm 自动翻转钻，短，7.5mm 自动翻转钻，短，8mm 自动翻转钻，短，8.5mm 自动翻转钻，短，9mm 自动翻转钻，短，9.5mm 自动翻转钻，短，10mm 自动翻转钻，短，10.5mm 自动翻转钻，短，11mm 自动翻转钻，短，11.5mm 自动翻转钻，短，12mm 小摆锯片 41x14x0.6 小摆锯片 41x14x0.6 小摆锯片 41x14x0.6 小摆锯片 41x9.4x0.55 小摆锯片 41x9.4x0.55 小摆锯片 41x9.4x0.55 小摆锯片 25x9.4x0.6 小摆锯片 25x9.4x0.6 小摆锯片 25x9.4x0.6 小摆锯片 25x9.4x0.55 小摆锯片 25x9.4x0.55 小摆锯片 25x9.4x0.55 小摆锯片 25x5.5x0.6 小摆锯片 25x5.5x0.6 小摆锯片 25x5.5x0.6 小摆锯片 16x5.5x0.55 小摆锯片 16x5.5x0.55 小摆锯片 16x5.5x0.55 小摆锯片 17x9.4x0.55 小摆锯片 18.5 mm x 10 mm x .55 mm 小摆锯片 12 mm x 5.5 mm x .55 mm 成角小摆锯片 19 x 10 x 0.6 mm 小往复锯片15x5.5x0.6 小往复锯片15x5.5x0.6 小往复锯片15x5.5x0.6 小往复锯片25x0.6 小往复锯片25x0.6 小往复锯片25x0.6 小往复锯片40x0.6 小往复锯片40x0.6 小往复锯片40x0.6 摆锯片90 x 13 x 1.0 mm 摆锯片90 x 13 x 1.27 mm 摆锯片90 (86) x 19 x 1.27 摆锯片90 x 13 x 1.19 mm 摆锯片90 x 19 x 1.0 mm 摆锯片90 x 19 x 1.37 mm 摆锯片105 x 19 x 1.27 mm 摆锯片 90x13x0.9 摆锯片 90x13x1.27 摆锯片 90x25.4x0.9 摆锯片 90x25.4x1.19 摆锯片 90x25.4x1.27 摆锯片 90x25.4x1.47 摆锯片 45x13x0.9 摆锯片 130x19x1.27 摆锯片 17x8.5x0.4 摆锯片 90x19x0.9 摆锯片 90x19x1.37 摆锯片 65 x 48 x0.9 mm 摆锯片 65x27x0.8 摆锯片 88x1.09 摆锯片 52.8x1.09 摆锯片 73.5x1 | 翻转钻，直径10mm;自动翻转钻，短，8.5mm;翻转钻，7.5;自动翻转钻，短，7.5mm;自动翻转钻，短，9mm;自动翻转钻，短，7mm;翻转钻，6;翻转钻，9;自动翻转钻，短，6mm;翻转钻，8;自动翻转钻，短，6.5mm;自动翻转钻，短，5mm;自动翻转钻，短，5.5mm;翻转钻，8.5;自动翻转钻，短，8mm;翻转钻，7 | AR-1204AF-100 AR-1204AF-105 AR-1204AF-110 AR-1204AF-115 AR-1204AF-120 AR-1204AF-125 AR-1204AF-130 AR-1204AF-50 AR-1204AF-55 AR-1204AF-60 AR-1204AF-65 AR-1204AF-70 AR-1204AF-75 AR-1204AF-80 AR-1204AF-85 AR-1204AF-90 AR-1204AF-95 AR-1204AS-50 AR-1204AS-55 AR-1204AS-60 AR-1204AS-65 AR-1204AS-70 AR-1204AS-75 AR-1204AS-80 AR-1204AS-85 AR-1204AS-90 AR-1204AS-95 AR-1204AS-100 AR-1204AS-105 AR-1204AS-110 AR-1204AS-115 AR-1204AS-120 AR-300-400S AR-300-400-SJ AR-300-400S-SJ AR-300-401S AR-300-401-SJ AR-300-401S-SJ AR-300-402S AR-300-402-SJ AR-300-402S-SJ AR-300-403S AR-300-403-SJ AR-300-403S-SJ AR-300-404S AR-300-404-SJ AR-300-404S-SJ AR-300-405S AR-300-405-SJ AR-300-405S-SJ AR-300-406S AR-300-407S AR-300-408S AR-300-450S AR-300-500S AR-300-500-SJ AR-300-500S-SJ AR-300-501S AR-300-501-SJ AR-300-501S-SJ AR-300-502S AR-300-502-SJ AR-300-502S-SJ AR-600-000S AR-600-001S AR-600-002S AR-600-007S AR-600-010S AR-600-011S AR-600-012S AR-600-100S AR-600-101S AR-600-103S AR-600-104S AR-600-105S AR-600-106S AR-600-107S AR-600-108S AR-600-109S AR-600-110S AR-600-111S AR-600-150S AR-600-151S AR-600-200S AR-600-201S AR-600-202S | AR-1204AF-100;AR-1204AS-85;AR-1204AF-75;AR-1204AS-75;AR-1204AS-90;AR-1204AS-70;AR-1204AF-60;AR-1204AF-90;AR-1204AS-60;AR-1204AF-80;AR-1204AS-65;AR-1204AS-50;AR-1204AS-55;AR-1204AF-85;AR-1204AS-80;AR-1204AF-70 | 不锈钢 |  | YZB/USA 1234-2015 |  | 5年 |  | 铝塑或特卫强 |  | 产品由配合Arthrex,Inc.公司的刨削系统（主机型号AR-8305）使用的刀头组成，刀头均为辐射灭菌，一次性使用，灭菌有效期5年 |  | 该产品与Arthrex,Inc.公司的刨削主机配合使用，用于在关节镜手术期间切除大小关节腔内的软组织和骨组织。 |  | 该产品与Arthrex,Inc.公司的刨削主机配合使用，用于在关节镜手术期间切除大小关节腔内的软组织和骨组织。
00149422 | 一次性软骨移植器械 |  |  |  | 矫形骨科手术器械，骨刀、削切刀、丝攻、骨科用螺丝刀、导钻、骨科钻头、骨钻、埋头钻、髓腔扩大钻、膝关节韧带手术剪、咬骨钳、膝关节息肉钳、骨科撑开器、骨锯、锯片、骨凿、骨锉、微创牵开器、骨导引针、骨定位针、骨探针、穿孔针、骨刮匙、骨膜剥离器（子）、测深器、骨测量器、量规、试模、填充块、医用尺、骨科定位片、骨科钻孔瞄准器、钢丝穿引器、打入器、打拔器、取钉器、夹持器、骨锤、骨撬、打孔器、开路器、扩孔器、骨科吸引器、骨把持器、可调式固定之具、骨折固定夹板、护套、快装手柄、钢板弯曲器和扭断器组成。 | 打拔器;打拔器;打拔器 | AR-2285-08;AR-2285-09;AR-2285-10;AR-2285-11;AR-1767;AR-13421W-10;AR-13421W-15;AR-13421W-20;AR-13421W-25;AR-13421W-30;AR-2383;AR-2384;AR-2385-09;AR-2385-10;AR-2385-11;AR-1365T;AR-1366T;AR-1821S;AR-1998;AR-1998CT-06;AR-1998CT-07;AR-1998CT-08;AR-1998CT-09;AR-1998CT-10;AR-1998CT-11;AR-1998CT-12;AR-13437;AR-1364;AR-1973BD;AR-1973CD;AR-1540DB;AR-1670DB;AR-1350D;AR-1570DB;AR-1386;AR-1387;AR-1388;AR-1389;AR-1389-10;AR-1399;AR-1486;AR-1586R;AR-1896;AR-1995GT;AR-1995SHN;AR-1996CD;AR-1997;AR-1997D;AR-1997GT;AR-1997SH;AR-1997T;AR-1998GT;AR-1998SH;AR-1998T;AR-1998T-25;AR-1998T-30;AR-1998T-40;AR-1999;AR-13323-25S;AR-13323-35S;AR-13326;AR-13326-90;AR-13413;AR-13414;AR-13415;AR-13439;AR-1897S;AR-1898S;AR-1220S;AR-1222S;AR-1223S;AR-1224S;AR-1226S;AR-1227S;AR-1229S;AR-1231S;AR-1250;AR-1250L;AR-1250L-1;AR-1250LS;AR-1250SB;AR-1367D;AR-1204L;AR-1204.5L;AR-1205L;AR-1206L;AR-1207L;AR-1208L;AR-1209L;AR-1214L;AR-1215L;AR-1217L;AR-1221L;AR-1221CR;AR-1256;AR-1257;AR-1355D;AR-1365D;AR-1822;AR-1974;AR-1974L;AR-1405;AR-1405.5;AR-1406;AR-1406.5;AR-1407;AR-1407.5;AR-1408;AR-1408.5;AR-1409;AR-1409.5;AR-1410;AR-1410.5;AR-1411;AR-1412;AR-1413;AR-1414;AR-1297L;AR-1297LS;AR-1820T;AR-1820TC;AR-1904;AR-1246-1;AR-1246-2;AR-1246-3;AR-1204F-100;AR-1204F-105;AR-1204F-110;AR-1204F-115;AR-1204F-120;AR-1204F-130;AR-1204F-60;AR-1204F-65;AR-1204F-70;AR-1204F-75;AR-1204F-80;AR-1204F-85;AR-1204F-90;AR-1204F-95;AR-1204R-055S;AR-1204R-05S;AR-1204R-065S;AR-1204R-06S;AR-1204R-075S;AR-1204R-07S;AR-1204R-085S;AR-1204R-08S;AR-1204R-095S;AR-1204R-09S;AR-1204R-105S;AR-1204R-10S;AR-1204R-11S;AR-1204R-12S;AR-1204RD-065S;AR-1204RD-06S;AR-1204RD-075S;AR-1204RD-07S;AR-1204RD-085S;AR-1204RD-08S;AR-1204RD-095S;AR-1204RD-09S;AR-1204RD-105S;AR-1204RD-10S;AR-1204RD-11S;AR-1204RD-12S;AR-1250F;AR-1250RP;AR-1250RS;AR-1250RT;AR-1590;AR-1595;AR-1595T;AR-1595TC;AR-1405LP;AR-1405LP-50;AR-1406LP;AR-1406LP-50;AR-1407LP;AR-1407LP-50;AR-1408LP;AR-1408LP-50;AR-1409LP;AR-1409LP-50;AR-1410LP;AR-1410LP-50;AR-1411LP;AR-1411LP-50;AR-1412LP;AR-1412LP-50;AR-1413LP;AR-1587S;AR-13302F-10;AR-13302F-25;AR-13302F-35;AR-13303-2.4;AR-13303-2.4S;AR-13303-3.0;AR-13303-3.0S;AR-13306-02;AR-13217;AR-1340D;AR-1343.2D;AR-13422;AR-13425;AR-13434-01;AR-13434-02;AR-1218-40;AR-1218-45;AR-1218-50;AR-1218-55;AR-1218-60;AR-1218-65;AR-1218-70;AR-1218-75;AR-1218-80;AR-1218-85;AR-1218-90;AR-1218-95;AR-1218-100;AR-1218-105;AR-1218-110;AR-1218-115;AR-1218-120;AR-1218-150;AR-1232;AR-4077-08;AR-4077-10;AR-4077-12;AR-4077-14;AR-4079-15;AR-4079-18;AR-4079-20;AR-4079-225;AR-4079-25;AR-4079-275;AR-4079-30;AR-4079-35;AR-4077-15;AR-4077-18;AR-4077-20;AR-4077-225;AR-4077-25;AR-4077-275;AR-4077-30;AR-4077-35;AR-4078-15;AR-4078-18;AR-4078-20;AR-4078-225;AR-4078-25;AR-4078-275;AR-4078-30;AR-4078-35;AR-2950B-1;AR-12140;AR-12150;AR-12160;AR-12140W;AR-12150W;AR-12160W;AR-4520;AR-11790;AR-11791;AR-1367F;AR-41026;AR-41006;AR-1204G;AR-11500NR;AR-11500SR;AR-11510NR;AR-11510SR;AR-11600NR;AR-11600SR;AR-11610NR;AR-11610SR;AR-11700NR;AR-11700SR;AR-11710NR;AR-11710SR;AR-12500NR;AR-12500SR;AR-12510NR;AR-12510SR;AR-12600NR;AR-12600SR;AR-12610NR;AR-12610SR;AR-12700NR;AR-12700SR;AR-12710NR;AR-12710SR;AR-13400NR;AR-13400SR;AR-13500NR;AR-13500SR;AR-13600NR;AR-13600SR;AR-16400NR;AR-16400SR;AR-16600NR;AR-16600SR;AR-11500W;AR-11510W;AR-11600W;AR-11610W;AR-11700W;AR-11710W;AR-11900W;AR-11910W;AR-12500W;AR-12510W;AR-12600W;AR-12610W;AR-12700W;AR-12710W;AR-13400W;AR-13500W;AR-13600W;AR-11000;AR-11010;AR-11020;AR-11030;AR-11040;AR-11040XL;AR-11041;AR-11041XL;AR-11042;AR-11042XL;AR-11043;AR-11043XL;AR-11044;AR-11050;AR-11060;AR-11070;AR-11080;AR-11100;AR-11110;AR-11120;AR-11130;AR-11200;AR-11210;AR-11220;AR-11230;AR-11240;AR-11240XL;AR-11241;AR-11241XL;AR-11242;AR-11242XL;AR-11243;AR-11243XL;AR-11250;AR-11260;AR-11270;AR-11280;AR-11390;AR-11391;AR-11392;AR-11393;AR-11420;AR-11430;AR-11440;AR-11450;AR-11460;AR-11470;AR-11480;AR-11490;AR-11912;AR-11913;AR-12000;AR-12010;AR-12020;AR-12030;AR-12040;AR-12041;AR-12042;AR-12043;AR-12044;AR-12050;AR-12060;AR-12070;AR-12080;AR-12100;AR-12110;AR-12120;AR-12130;AR-12180;AR-12200;AR-12210;AR-12220;AR-12230;AR-12240;AR-12241;AR-12242;AR-12243;AR-12300;AR-12310;AR-12320;AR-12330;AR-12350;AR-12360;AR-12370;AR-12380;AR-12390;AR-12391;AR-12392;AR-12393;AR-12420;AR-12430;AR-12440;AR-12450;AR-12460;AR-12470;AR-12480;AR-12490;AR-12520;AR-12530;AR-12560;AR-12570;AR-12800;AR-12810;AR-12820;AR-12830;AR-12912;AR-12913;AR-12920;AR-12930;AR-12940;AR-12950;AR-11000W;AR-11010W;AR-11020W;AR-11030W;AR-11050W;AR-11060W;AR-11070W;AR-11080W;AR-11100W;AR-11110W;AR-11120W;AR-11130W;AR-11200W;AR-11210W;AR-11220W;AR-11230W;AR-11250W;AR-11260W;AR-11270W;AR-11280W;AR-11420W;AR-11430W;AR-11440W;AR-11450W;AR-11460W;AR-11470W;AR-11480W;AR-11490W;AR-12000W;AR-12010W;AR-12020W;AR-12030W;AR-12040W;AR-12041W;AR-12042W;AR-12043W;AR-12044W;AR-12050W;AR-12060W;AR-12070W;AR-12080W;AR-12100W;AR-12110W;AR-12120W;AR-12130W;AR-12200W;AR-12210W;AR-12220W;AR-12230W;AR-12240W;AR-12241W;AR-12242W;AR-12243W;AR-12300W;AR-12310W;AR-12320W;AR-12330W;AR-12350W;AR-12360W;AR-12370W;AR-12380W;AR-12420W;AR-12430W;AR-12440W;AR-12450W;AR-12460W;AR-12470W;AR-12480W;AR-12490W;AR-12520W;AR-12530W;AR-12560W;AR-12570W;AR-12800W;AR-12810W;AR-12820W;AR-12830W;AR-12912W;AR-12913W;AR-12920W;AR-12930W;AR-12940W;AR-12950W;AR-41006R ;AR-41006L ;AR-13430-01;AR-13430-02;AR-13430-03;AR-13430-04;AR-1821;AR-1824S;AR-1825;AR-1825L;AR-1827;AR-1827S;AR-1828;AR-1828S;AR-1830;AR-13302-10;AR-13302-25;AR-13302-35;AR-2960;AR-1417;AR-1973;AR-13429-01;AR-13429-02;AR-1264;AR-1282;AR-2963L;AR-2963R;AR-4130;AR-5506;AR-6625;AR-8241;AR-1420;AR-1842;AR-1340T;AR-5504;AR-1268;AR-1291-4;AR-1298;AR-4060S;AR-4069;AR-1251S;AR-1978S-1;AR-4009S;AR-4095S;AR-1291S;AR-1000UT1317-L-B;AR-1978S;AR-1977-06P;AR-1977-07.5P;AR-1977-07MP;AR-1977-07P;AR-1977-08.5P;AR-1977-08MP;AR-1977-08P;AR-1977-09.5P;AR-1977-09MP;AR-1977-09P;AR-1977-10.5P;AR-1977-10MP;AR-1977-10P;AR-1977-11.5P;AR-1977-11MP;AR-1977-11P;AR-1977-12P;AR-1978-06MP;AR-1978-07MP;AR-1978-08MP;AR-1978-09MP;AR-1978-10MP;AR-1978-11MP;AR-5025KSP-1981;AR-06SP-1981;AR-08SP-1981;AR-10;AR-2961A;AR-1250Z;AR-1249;AR-1249S;AR-1253;AR-1254;AR-1254S;AR-1259;AR-1263;AR-4070-70S;AR-8923;AR-4082-15;AR-4082-18;AR-4082-20;AR-4082-225;AR-4082-25;AR-4082-275;AR-4082-30;AR-4082-35;AR-4515;AR-1954-10;AR-4006D;AR-4006T;AR-13920P;AR-10010;AR-12990;AR-12990N;AR-1268G;AR-4045;AR-13920;AR-13920DS;AR-13930;AR-13930DS;AR-5013;AR-5014;AR-1768;AR-1278;AR-1278L;AR-1278P;AR-1278PL;AR-1279L;AR-1830L;AR-4167;AR-1591;AR-4071;AR-13435;AR-1985-10;AR-1985-06;AR-1985-08;AR-1879;AR-1990;AR-1270;AR-4080-10;AR-4080-14;AR-4080-15;AR-4080-18;AR-4080-20;AR-4080-225;AR-4080-25;AR-4080-275;AR-4080-30;AR-4080-35;AR-4085;AR-2965;AR-4008;AR-13323G;AR-13418;AR-13420-01;AR-13420-02;AR-4070;AR-1860;AR-1861;AR-1204F-OB;AR-1204F-24I;AR-4083-15;AR-4083-18;AR-4083-20;AR-4083-225;AR-4083-25;AR-4083-275;AR-4083-30;AR-4083-35;AR-4091-L;AR-4091-M;AR-4091-S;AR-1979;AR-1983;AR-1985-05;AR-1985-07;AR-1985-09;AR-1985-15;AR-1988-10;AR-1989-24;AR-1989-56;AR-1989-78;AR-1989-90;AR-1991;AR-1962;AR-1965;AR-1968;AR-13211;AR-13324;AR-13325L;AR-13325S;AR-1258;AR-1308;AR-1802D;AR-1807;AR-1808;AR-1812;AR-1975A;AR-13300;AR-13322-02;AR-13323-25;AR-13323-35;AR-13426;AR-1886-130;AR-1886-125;AR-1886-120;AR-1886-115;AR-1886-110;AR-1886-105;AR-1886-100;AR-1886-095;AR-1886-090;AR-1886-085;AR-1886-080;AR-1886-075;AR-1886-070;AR-1886-065;AR-1886-060;AR-1886-055;AR-1886-050;AR-1897P;AR-1886;AR-1889;AR-4073-15;AR-4073-18;AR-4073-20;AR-4073-225;AR-4073-25;AR-4073-275;AR-4073-30;AR-4073-35;AR-13410;AR-13431-01;AR-13431-02;AR-1510FRS;AR-1510FLS;AR-1510GTS;AR-1510HR;AR-1510FS-7;AR-1510FD-24;AR-1510FD-30;AR-1240-07;AR-1267UT1183;AR-1978MPC;AR-1206S;AR-1207S;AR-1208S;AR-1209S;AR-1214S;AR-1215S;AR-1217S;AR-1221S;AR-1775;AR-1775BTG;AR-1775CT;AR-1776;AR-1800-04;AR-1800-05;AR-1800-06;AR-1800-07;AR-1800-08;AR-1801;AR-1803;AR-1804;AR-1805;AR-1806;AR-1866;AR-1867;AR-1875;AR-1875L;AR-1876;AR-1876G;AR-1878GP-50;AR-1878GP-60;AR-1880-01;AR-1881;AR-1888MA-4;AR-1888MA-5;AR-1888MA-6;AR-1888MA-7;AR-1888MP-4;AR-1888MP-5;AR-1888MP-6;AR-1888MP-7;AR-1975;AR-1976;AR-2501;AR-2504;AR-5015-06;AR-5015-07;AR-5015-08;AR-5015-09;AR-5015-10;AR-5015-11;AR-5015-12;AR-1809;AR-1809BT;AR-1810;AR-1810BT;AR-1811;AR-1811BT;AR-1245L;AR-1510D;AR-1510F;AR-1510F-01;AR-1510FL;AR-1510FPL;AR-1510FPR;AR-1510FR;AR-1510GT;AR-1510H;AR-1510M;AR-1510PF;AR-1510PT;AR-1510PTL;AR-1510PTL-01;AR-1510PTR;AR-1510PTR-01;AR-1510R;AR-1510T;AR-1775R;AR-1776R;AR-1778R-24;AR-1778R-30;AR-1876RSP-1510F-02;AR-1204FDS;AR-1204FDS-10;AR-1220CC;AR-1222CC;AR-1223CC;AR-1224CC;AR-1226CC;AR-1227CC;AR-1229CC;AR-1231CC;AR-1220CCL;AR-1222CCL;AR-1223CCL;AR-1224CCL;AR-1883;AR-4081-06;AR-4081-08;AR-4081-10;AR-4081-12;AR-4081-15;AR-4081-18;AR-4081-20;AR-4081-225;AR-4081-25;AR-4081-275;AR-4081-30;AR-4081-35;AR-1981BI-07;AR-1981BI-09;AR-1981BI-11;AR-1970-01;AR-1970-03;AR-1970-04;AR-1970-05;AR-2962;AR-3007;AR-3007-15;AR-4006-15;AR-4006-3;AR-4006-30L;AR-4006-30R;AR-13304-1;AR-13304-2;AR-13305;AR-13306-01;AR-13308;AR-13309;AR-13312;AR-13313;AR-13314;AR-13315;AR-13317;AR-13318;AR-13319;AR-13320;AR-13321;AR-13327;AR-13216-01;AR-13216-02;AR-13216-03;AR-13216-04;AR-13216-05;AR-13216-06;AR-13216-07;AR-1340DG;AR-1340DGA;AR-1340G;AR-1341DGA;AR-13435D;AR-1343DG;AR-13412-01;AR-13412-02;AR-13412-03;AR-13412-04;AR-13416-01;AR-13416-02;AR-13417-01;AR-13417-02;AR-13417L;AR-13417M;AR-13419-01;AR-13419-02;AR-13421;AR-13424-01;AR-13424-02;AR-13424-03;AR-13424-04;AR-13427-01;AR-13427-02;AR-13428-01;AR-13428-02;AR-13433;AR-13436;AR-5500;AR-5501;AR-5502;AR-5503;AR-5505;AR-1529;AR-13432;AR-1981-04S;AR-1005;AR-1005-01;AR-1010;AR-1586ST;AR-1586ST-90;AR-5101;AR-5102;AR-5103;AR-5104;AR-1981-06S;AR-1981-08S;AR-1981-10S;AR-1980-05S;AR-1980-06S;AR-1980-07S;AR-1980-08S;AR-1980-09S;AR-1980-10S;AR-1981-06H;AR-1981-08H;AR-1981-10H;AR-1982-08S;AR-1982-10S;AR-1973E;AR-1993;AR-1994;AR-14016PE;AR-1951;AR-1952-10;AR-1953;AR-1959;AR-1967A;AR-1967F;AR-4003A;AR-4003F;AR-1588GP;AR-2951-1;AR-2951-2;AR-4074;AR-4076;AR-1970-2A;AR-1970-2B;AR-6701;AR-1005H;AR-2964SH;AR-2964T;AR-2966;AR-1005E;AR-13411-01;AR-13411-02;AR-1842-07;AR-1842-08;AR-1842-09;AR-1843BT;AR-1844;AR-1845;AR-1846;AR-1847;AR-1761;AR-1762;AR-1763;AR-1764;AR-1765;AR-3301;AR-3375-4005;AR-3420.2.5;AR-3375-4001;AR-3375-4002;AR-3375-4004;AR-3375-3001;AR-3375-3002;AR-3375-0301;AR-3375-0302;AR-3300;AR-3370-4000;AR-3371-4000;AR-3370-3000;AR-3370-0300;AR-3370-4004;AR-3370-4005;AR-3372-0301;AR-3372-0302;AR-3372-3001;AR-3372-3002;AR-3372-4001;AR-3372-4002;AR-3373-0301;AR-3373-0302;AR-3373-4001;AR-3373-4002;AR-3370-4001;AR-3370-4002;AR-3371-4001;AR-3371-4002;AR-3370-3001;AR-3370-3002;AR-3370-0301;AR-3370-0302;AR-3371-0301;AR-3371-0302;AR-3380-4001;AR-3380-4002;AR-3380-3001;AR-3380-3002;AR-1266;AR-1373;AR-1377C-06;AR-1377C-07;AR-1377C-08;AR-1377M;AR-1854-05.5;AR-1854-06.0;AR-1854-06.5;AR-1854-07.0;AR-1854-07.5;AR-1854-08.0;AR-1854-08.5;AR-1854-09.0;AR-1854-09.5;AR-1854-10.0;AR-1854-10.5;AR-1854-11.0;AR-1854-11.5;AR-1854-12.0;AR-1857-67;AR-1857-78;AR-1857-89;AR-1857-90;AR-1977-05D;AR-5106;AR-5107;AR-5108;AR-5109;AR-5110;AR-1985S;AR-4072-08;AR-4072-10;AR-4072-16;AR-4072-18;AR-4088-15;AR-4088-18;AR-4088-20;AR-4088-225;AR-4088-25;AR-4088-275;AR-4088-30;AR-4088-35;AR-2964PL;AR-2964PR;AR-13423;AR-6701-48ABS-10010SABS-10021ABS-10022;AR-1234;AR-1950;AR-2950;AR-2950B;AR-4087W;AR-1970;AR-1588H;AR-1886-001;AR-1977-K;AR-6660;AR-1890ABS-10026ABS-10026-15ABS-10027;AR-2001;AR-2001BT;AR-1415;AR-1415T;AR-1416T;AR-2285H;AR-1996CD-1;AR-1999NR;AR-4006H;AR-13301;AR-13335;AR-13421AO;AR-13438;AR-6650;AR-1419 | AR-1981-08S;AR-1981-10S;AR-1981-06S | 不锈钢 |  | 国械备20160682号 |  | 长期 |  | 铝塑或特卫强 |  | 产品由矫形骨科手术器械，骨刀、削切刀、丝攻、骨科用螺丝刀、导钻、骨科钻头、骨钻、埋头钻、髓腔扩大钻、膝关节韧带手术剪、咬骨钳、膝关节息肉钳、骨科撑开器、骨锯、锯片、骨凿、骨锉、微创牵开器、骨导引针、骨定位针、骨探针、穿孔针、骨刮匙、骨膜剥离器（子）、测深器、骨测量器、量规、试模、填充块、医用尺、骨科定位片、骨科钻孔瞄准器、钢丝穿引器、打入器、打拔器、取钉器、夹持器、骨锤、骨撬、打孔器、开路器、扩孔器、骨科吸引器、骨把持器、可调式固定之具、骨折固定夹板、护套、快装手柄、钢板弯曲器和扭断器组成。非灭菌包装。 |  | 该产品用于膝关节矫形外科（骨科）手术中完成相应手术操作。 |  | 该产品用于膝关节矫形外科（骨科）手术中完成相应手术操作。
00294973 | 脂溶性维生素测定试剂盒（液相色谱—串联质谱法） | [7 empty] | 复合材质 | [13 empty] | 12个月
00039861 | 电子输注泵 |  |  |  | TR-1-100、TR-1-150、TR-1-200、TR-1-250、TR-1-275、TR-1-350、 TR-5-100、TR-5-150、TR-5-200、 TR-5-250、TR-5-275、TR-5-350、 TR-10-100、TR-10-150、TR-10-200、TR-10-250、TR-10-275 | 电子输注泵型号规格：TR-1-100、TR-1-150、TR-1-200、 TR-1-250、TR-1-275、TR-1-350、 TR-5-100、TR-5-150、TR-5-200、 TR-5-250、TR-5-275、TR-5-350、 TR-10-100、TR-10-150、TR-10-200、TR-10-250、TR-10-275 电驱动装置型号：TR-I 贮液装置型号规格：TR-100、TR-150、TR-200、TR-250、TR-275、TR-350 | TR-1-100、TR-1-150、TR-1-200、 TR-1-250、TR-1-275、TR-1-350、 TR-5-100、TR-5-150、TR-5-200、 TR-5-250、TR-5-275、TR-5-350、 TR-10-100、TR-10-150、TR-10-200、TR-10-250、TR-10-275 | 电子输注泵型号规格：TR-1-100、TR-1-150、TR-1-200、 TR-1-250、TR-1-275、TR-1-350、 TR-5-100、TR-5-150、TR-5-200、 TR-5-250、TR-5-275、TR-5-350、 TR-10-100、TR-10-150、TR-10-200、TR-10-250、TR-10-275 电驱动装置型号：TR-I 贮液装置型号规格：TR-100、TR-150、TR-200、TR-250、TR-275、TR-350 | 混合 |  | YZB/国1529-2015 | 国械注准20153140698 | 24个月 |  | 纸塑 |  | 产品由单向阀加药装置、药液过滤器、电驱动装置、设置参数按键、贮液装置、自控给液装置、输液管路和圆锥接头组成。 | 产品由单向阀加药装置、药液过滤器、电驱动装置、设置参数按键、贮液装置、自控给液装置、输液管路和圆锥接头组成。其中贮液装置为一次性使用无菌产品。 | 本产品经硬膜外和静脉镇痛给药。 |  | 本产品经硬膜外和静脉镇痛给药。
00094559 | 一次性使用静脉采血针 |  |  |  | 0.5mm×20、0.55mm×20、0.6mm×25、0.7mm×25 | 0.5×20TWLB、0.55×20RWLB、0.6×25TWLB、0.7×25TWLB | A、B、C |  | 聚氯乙烯 |  | 国械注准20153151755 |  | 24个月 |  | PE |  | 本产品由采血针管保护套、采血针管、针柄、软管、瓶塞穿刺针座、瓶塞穿刺针管、止血套、瓶塞穿刺针管保护套（若有）组成。环氧乙烷灭菌，一次性使用。 |  | 本产品适用于与真空采血管配套使用，用于静脉血样的采集。 |  | 1、检查小包装密封是否完好，保护套是否脱落。 2、从小包装袋中取出采血针，摘除护套。 3、用采血针对人体进行常规穿刺。 4、将瓶塞穿刺针插入试管或其它器具内，即可进行常规采血。
00101633 | 次氯酸伤口液体敷料 | 伤口清洁液体敷料 |  |  | 10mL/瓶、15mL/瓶、20mL/瓶、30mL/瓶、40mL/瓶、50mL/瓶、100mL/瓶、150mL/瓶 |  | 10mL/瓶、15mL/瓶、20mL/瓶、30mL/瓶、40mL/瓶、50mL/瓶、100mL/瓶、150mL/瓶 |  | 0.01%次氯酸、0.9%氯化钠、纯化水 | 该产品由含0.9%氯化钠的氧化电位水、硼硅玻璃瓶及喷头（1个）组成。产品为无菌提供。 | 晋械注准20182640007 | 晋械注准20182140007 | 2年 |  | 硼硅玻璃瓶 |  | 该产品由0.01%次氯酸、0.9%氯化钠、纯化水、硼硅玻璃瓶及喷头（1个）组成 | 该产品由含0.9%氯化钠的氧化电位水、硼硅玻璃瓶及喷头（1个）组成。产品为无菌提供。 | 适用于人体浅表创面创口的清洗和防护,促进创面愈合。 | 产品为创伤愈合提供湿润环境，适用于非慢性创面（如浅表性创面、手术后缝合创面、机械创伤、小创口、擦伤、切割伤创面、穿刺器械的穿刺部位、Ⅰ度或浅Ⅱ度的烧烫伤创面、婴儿肚脐口创口、激光/光子/果酸换肤/微整形术后创面）的清洗和护理，促进创面愈合。 | 1.从次氯酸伤口液体敷料瓶上取下盖子，将喷头插入瓶中并拧紧； 2.向上持次氯酸伤口液体敷料并喷在伤口区域； 3.喷头距离伤口不应小于3英寸（7cm），喷涂时注意防止飞溅； 4.喷头距离伤口不应大于10英寸（25cm），以防止超过产品喷涂范围； 5.按需使用次氯酸伤口液体敷料； 6.使用后应盖紧瓶盖，开启后使用期限为2周。 | 1.用在皮肤部位的浅表创面：喷涂：使用时取下盖子，将喷头插入瓶中，对准使用部位，均匀喷涂，以形成可见水滴为宜，2-4次/天； 2.用在口腔粘膜、牙周部位的浅表性创面以及口腔手术引起的浅表创面：喷涂：使用时取下盖子，将喷头插入瓶中，对准使用部位，均匀喷涂，以形成可见水滴为宜，2-4次/天； 3.用在鼻、咽、喉、上呼吸道粘膜等部位浅表创面：雾化：将本品倒入雾化装置，对使用部位进行雾化给液，2次/天，2-5mL/次； 4.用在生殖道黏膜部位的浅表创面及妇科剖宫产、引流术后造成的浅表创面：灌洗/冲洗：使用时，用本品灌洗/冲洗经清创后的伤口和表面，确保病灶部位被本品所覆盖，停留15-20分钟后，排出，2-3次/天； 5.用在清创后的伤口及其周边组织（如机械损伤、手/足外伤、手术伤口等急性浅表性创面）：喷涂/湿敷：使用时直接喷涂，无需清水冲洗。必要时，也可将本品喷涂于其它固体敷料上，使其湿润，并将湿润后的固体敷料轻轻敷在伤口处。更换伤口处敷料时，应避免过度潮湿，2-3次/天。
00105483 | 肌酸激酶同工酶/心肌肌钙蛋白I/肌红蛋白（CK-MB/cTnI/MYO)三联检测试剂盒（量子点免疫荧光层析法） |  | 金准 |  | 25人份/盒；50人份/盒 | 卡型：25人份/盒，50人份/盒；卡盒型：25人份/盒 | 25人份/盒；50人份/盒 | 卡型：25人份/盒，50人份/盒；卡盒型：25人份/盒 | 检测卡由外壳和试纸条组成 |  | 粤械注准20172401868 |  | 18个月 |  | 铝箔袋 |  | 产品性能：外观：试剂卡外观应平整，材料应粘着牢固，各组分齐全，卡壳固定紧密。准确度：肌酸激酶同工酶（CK-MB）检测浓度小于5ng/ml时，结果误差应在±20.0%内；检测浓度为5-100ng/ml时，结果误差应在±15.0%内。心肌肌钙蛋白（cTnI）检测浓度小于5ng/ml时，相对偏差应在±20.0%内；检测浓度为5-50ng/ml时，结果误差应在±15.0%内。肌红蛋白（MYO）检测浓度小于90ng/ml时，结果误差应在±20.0%内；检测浓度为90-500ng/ml时，结果误差应在±15.0%内。线性范围：CK-MB线性范围为1-100ng/ml，其线性相关系数r≥0.990。cTnI线性范围为0.02-50ng/ml，其线性相关系数r≥0.990。MYO线性范围为5-500ng/ml，其线性相关系数r≥0.990。最低检测限：对CK-MB空白参考品进行测定，最低检出限应不高于0.1ng/ml。对cTnI空白参考品进行测定，最低检出限应不高于0.005ng/ml。对MYO空白参考品进行测定，最低检出限应不高于1ng/ml。精密度（重复性）：批内精密度：当CK-MB检测浓度为3-7ng/ml时，CV≤10.0%；当检测浓度小于3ng/ml、大于7ng/ml时，CV≤15.0%；当cTnI检测浓度为0.2-0.8ng/ml时，CV≤10.0%；当检测浓度小于0.2ng/ml、大于0.8ng/ml时，CV≤15.0%；当MYO检测浓度为50-100ng/ml时，CV≤10.0%；当检测浓度小于50ng/ml、大于100ng/ml时，CV≤15.0%。批间精密度：随机抽取连续三个批号的试剂卡，分别测定浓度为5ng/ml的CK-MB参考品，0.5ng/ml的cTnI参考品和70ng/ml的MYO参考品，其变异系数CV≤15.0%。移行速度：液体移行速度应不低于10mm/min。特异性：测定浓度为1 000ng/ml的肌酸激酶同工酶CK-MM和100ng/ml的肌酸激酶同工酶CK-BB，CK-MB与其交叉反应率应不大于0.5%。测定浓度为1000ng/ml的心肌肌钙蛋白C（cTnC）、心肌肌钙蛋白T（cTnT）、骨骼肌肌钙蛋白T（sTnI），cTnI与其交叉反应率应不大于0.5%。测定浓度为100ng/ml的血红蛋白，MYO与其交叉反应率应不大于0.5%。 结构与组成：肌酸激酶同工酶/心肌肌钙蛋白I/肌红蛋白（CK-MB/cTnI/MYO)三联检测试剂盒（量子点免疫荧光层析法）由检测卡和SD芯片组成。检测卡由外壳和试纸条组成，试纸条由样品垫、结合垫（固定有量子点标记CK-MB、cTnI、MYO鼠抗人单克隆抗体I）、NC膜（检测线包被有CK-MB、cTnI、MYO鼠抗人单克隆抗体II，质控线包被有兔抗鼠IgG抗体）、吸水纸和PVC底板组成。 |  | 本检测试剂盒用于体外定量检测人血清、血浆或全血中肌酸激酶同工酶（CK-MB）、心肌肌钙蛋白（cTnI）、肌红蛋白（MYO）含量。 |  | 使用方法：在使用此试剂前必须仔细阅读试剂的说明书，需严格按照试剂说明书执行有关操作，否则无法保证可靠的结果。 样本分析 （1）准备：检测前将检测卡、样本恢复至室温（15-30℃），并编号，建议将铝箔袋在恢复室温后再拆封，并在一小时内尽量使用，防止检测卡受潮。 （2）校准：确认SD芯片与检测卡的批号相匹配，导入SD芯片中的信息，进行校准操作（详见仪器使用说明书）。 （3）加样：血清、血浆样本：取100μl血清或血浆样本，垂直滴加在检测卡的加样孔中，开始计时。 全血样本：取120μl全血样本，加入50μl样本稀释液中，混匀后，取140μl混合液垂直滴加在检测卡的加样孔中，开始计时。 （4）检测：13分钟时立即使用仪器进行检测。
00086098 | B型利钠肽检测试剂盒（化学发光法） | B型钠尿肽检测试剂盒（化学发光法） | 南京诺尔曼 |  | 试剂 50人份/盒、100人份/盒、2×50人份/盒、2×100人份/盒 质控品（选配） 水平1:3mL×1支；水平2:3mL×1支 |  | 试剂 50人份/盒、100人份/盒、2×50人份/盒、2×100人份/盒 质控品（选配） 水平1:3mL×1支；水平2:3mL×1支 |  | 液态试剂 |  | 苏械注准20192400812 |  | 12个月 |  | 纸盒 |  | 【主要组成成分】 磁珠试剂：包被链亲和素的磁性微粒（>0.5mg/mL），标记生物素的B型利钠肽抗体（>0.25μg/mL），防腐剂（proclin 300）（>0.01%）。 吖啶酯标记试剂：标记吖啶酯的特异性B型利钠肽抗体（>0.025μg/mL），防腐剂（proclin 300）（>0.01%）。 B型利钠肽质控品（选配）：冻干粉，含B型利钠肽（BNP）重组抗原，磷酸盐缓冲液（0.1mol/L），防腐剂（proclin 300）（>0.01%）。水平1靶值范围：（70~130）pg/mL；水平2靶值范围：（700~1300）pg/mL。 另外，还配备有射频卡。 【产品性能指标】 1. 外观：磁珠试剂为褐色悬浊液；吖啶酯标记试剂为透明液体。 2. 准确度：相对偏差应不大于10%。 3. 检出限：应不高于10 pg/mL。 4. 线性：[15-2000]pg/mL，相关系数r应不小于0.9900。 5. 重复性：CV≤10%。 6. 批间差：CV≤15%。 7. 质控品外观：冻干质控品溶解后为透明液体。 8. 质控品测定值：应在质控品的参考范围内。 9. 质控品均一性：CV≤15.0%。 | "磁珠试剂：包被链亲和素的磁性微粒 （>0.5mg/mL），标记生物素的 B 型钠尿肽抗体 （>0.25μg/mL），防腐剂（proclin 300） （>0.01%）。 吖啶酯标记试剂：标记吖啶酯的特异性 B 型钠尿肽抗体（>0.025μg/mL），防腐剂（proclin 300）（>0.01%）。 B 型钠尿肽质控品（选配）：冻干粉，含 B 型钠尿肽（BNP）重组抗原，磷酸盐缓冲液 （0.1mol/L），防腐剂（proclin 300） （>0.01%）。水平 1 靶值范围：（70~130） pg/mL；水平 2 靶值范围：（700~1300） pg/mL。 另外，还配备有射频卡。" | 主要用于体外定量检测人体血清、血浆或全血中的B型利钠肽（BNP）含量。 | "主要用于体外定量检测人体血清、血浆或全血 中的 B 型钠尿肽（BNP）含量。" | 化学发光法
00055536 | 一次性使用无菌宫颈采样器 |  | 麻龙 |  | 常规 |  | / |  | 聚丙烯、聚乙烯、环氧乙烷 |  | 苏械注准20182660748 | 苏械注准20182180748 | 36个月 |  | 纸塑 |  | 一次性使用无菌宫颈采样器由刷头和刷柄组成。采样器刷柄采用符合YY/T 0242-2007的聚丙烯材料制成，刷头采用符合YY/T 0114-2008的聚乙烯材料制成。产品采用环氧乙烷灭菌，应无菌，环氧乙烷残留量应≤10ug/g。 | 一次性使用无菌宫颈采样器由刷头和刷柄组成。该产品以无菌状态供，经环氧乙烷灭菌，一次性使用 | 供临床宫颈采样进行涂片用 |  | 1、撕开小包装袋，取出取样刷； 2、将取样刷插入宫颈鳞柱交界处按顺时针方向稍加压力地转5-10圈，采集宫颈及阴道的脱落细胞，取出后，将刷头浸泡在培养液中完成取样。
00079070 | 血清淀粉样蛋白A测定试剂盒（胶乳免疫比浊法） |  |  |  | 试剂1：1×20mL，试剂2：1×4mL 试剂1：1×50mL，试剂2：1×10mL 试剂1：3×50mL，试剂2：1×30mL 试剂1：1×60mL，试剂2：1×12mL 试剂1：3×60mL，试剂2：1×36mL 试剂1：9×60mL，试剂2：3×36mL 试剂1：3×80mL，试剂2：1×48mL 试剂1：6×80mL，试剂2：2×48mL 试剂1：1×540mL，试剂2：1×108mL 试剂1：2×55mL，试剂2：2×11mL（2×200tests） 试剂1：30×4.3mL，试剂2：6×4.3mL（400tests） 校准品（选配）：1×1mL； 质控品（选配）：水平1：1×1mL，水平2：1×1mL。 | 试剂 1：1×20mL，试剂 2：1×4mL 试剂 1：1×50mL，试剂 2：1×10mL 试剂 1：3×50mL，试剂 2：1×30mL 试剂 1：1×60mL，试剂 2：1×12mL 试剂 1：3×60mL，试剂 2：1×36mL 试剂 1：9×60mL，试剂 2：3×36mL 试剂 1：3×80mL，试剂 2：1×48mL 试剂 1：6×80mL，试剂 2：2×48mL 试剂 1：1×540mL，试剂 2：1×108mL 试剂 1：2×55mL，试剂 2：2×11mL 试剂 1：30×4.3mL，试剂 2：6×4.3mL 试剂 1：4×70mL，试剂 2：4×15mL 校准品（选配）：1×1mL 质控品（选配）：水平 1：1×1mL，水平 2：1×1mL | 试剂1：1×20mL，试剂2：1×4mL 试剂1：1×50mL，试剂2：1×10mL 试剂1：3×50mL，试剂2：1×30mL 试剂1：1×60mL，试剂2：1×12mL 试剂1：3×60mL，试剂2：1×36mL 试剂1：9×60mL，试剂2：3×36mL 试剂1：3×80mL，试剂2：1×48mL 试剂1：6×80mL，试剂2：2×48mL 试剂1：1×540mL，试剂2：1×108mL 试剂1：2×55mL，试剂2：2×11mL（2×200tests） 试剂1：30×4.3mL，试剂2：6×4.3mL（400tests） 校准品（选配）：1×1mL； 质控品（选配）：水平1：1×1mL，水平2：1×1mL。 | 试剂 1：1×20mL，试剂 2：1×4mL 试剂 1：1×50mL，试剂 2：1×10mL 试剂 1：3×50mL，试剂 2：1×30mL 试剂 1：1×60mL，试剂 2：1×12mL 试剂 1：3×60mL，试剂 2：1×36mL 试剂 1：9×60mL，试剂 2：3×36mL 试剂 1：3×80mL，试剂 2：1×48mL 试剂 1：6×80mL，试剂 2：2×48mL 试剂 1：1×540mL，试剂 2：1×108mL 试剂 1：2×55mL，试剂 2：2×11mL 试剂 1：30×4.3mL，试剂 2：6×4.3mL 试剂 1：4×70mL，试剂 2：4×15mL 校准品（选配）：1×1mL 质控品（选配）：水平 1：1×1mL，水平 2：1×1mL | 液体 |  | 京械注准20162401183 |  | 12个月 |  | 纸盒 |  | 试剂1 Tris 缓冲液50mmol/L，pH7.4 聚乙二醇8000 35g/L 试剂2 抗血清淀粉样蛋白A 抗体包被的胶乳颗粒1.0% 校准品（选配） 单水平冻干粉，磷酸盐缓冲液20mmol/L，pH6.8 重组人SAA 目标浓度：100mg/L 质控品水平1（选配） 冻干粉，人血清基质重组人SAA 目标浓度范围：2mg/L -10 mg/L 质控品水平2（选配） 冻干粉，人血清基质重组人SAA 目标浓度范围：20mg/L -40 mg/L |  | 用于体外定量测定人血清中血清淀粉样蛋白A 的含量。 |  | 胶乳免疫比浊法
00109852 | 增强液 |  |  |  | 250ml/瓶*1、250ml/瓶*4 |  | 250ml/瓶*1、250ml/瓶*4 |  | 复合材质 |  | 粤穗械备20150008号 |  | 1年 |  | 医用纸盒 |  | β-NTA、冰醋酸、无水乙醇、乙酸钠、Triton X-100、TOPO、纯化水 |  | 用于与标记在抗体上的荧光标记物形成强荧光复合物，以便定量检测荧光强度。 |  | [检验方法] 将增强液平衡至室温后，按试验要求加入所需体积的增强液后，按试验要求再进行以后的试验操作。
00109795 | 新生儿促甲状腺激素测定试剂盒（时间分辨荧光免疫分析法） |  |  |  | 96人份/盒（半自动）、96人份/盒（全自动）960人份/盒（半自动）、960人份/盒（全自动）、960人份/盒（1235专用）、960人份/盒（1235-1专用）、1152人份/盒（1235专用）、1152人份/盒（1235-1专用） |  | 96人份/盒（半自动）、96人份/盒（全自动）960人份/盒（半自动）、960人份/盒（全自动）、960人份/盒（1235专用）、960人份/盒（1235-1专用）、1152人份/盒（1235专用）、1152人份/盒（1235-1专用） |  | 复合材质 |  | 粤械注准20162400458 |  | 12个月 |  | 医用纸盒 |  | "主要组成成份：Neo hTSH校准品A-F（1、10、25、50、100、260.0μIU/ml）：由含量约50%的人血球及TSH抗原的人血清在S&903#滤纸上制备；Neo hTSH质控品：由含TSH抗原的人全血在S&903#滤纸上制备；Neo hTSH标记物：含抗-TSH-Eu3+、牛血清白蛋白的Tris-HC1缓冲液；Neo hTSH为孔反应板：包被有抗-TSH的单克隆抗体；Neo TSH验缓冲液：含牛血清白蛋白、EDTA、Tween40、惰性燃料、防腐剂的Tris-HC1缓冲液；增强液：曲拉通X-100、冰乙酸和螯合剂组成的水溶液；浓缩洗液：含有Tween20、防腐剂的Tris-HC1缓冲液组成（96人份/盒（全自动）、960人份/盒（1235专用）和1152人份/盒（1235专用）包装规格的试剂盒组成成分不含有浓缩洗液与增强液。） " |  | 该产品用于定量检测新生儿滤纸干血样本促甲状腺素的含量。 |  | "【检验方法】 1. 试剂准备 ① 微孔反应板：将试剂及所需数量的微孔反应板条平衡至室温（20～25℃）。余下的微孔板条及时置入自封袋密闭并于2～8℃保存。 ② 洗涤液：将40ml浓缩洗液和960ml蒸馏水在干净的容器中混合，作为工作洗涤液备用。 ③ 铕标记物工作液：使用前按需要量配制，将Neo TSH标记物与实验缓冲液按体积比1:100加进洁净的一次性容器中并混匀，当次试验用完，没用完的应舍弃。请勿将标记物与缓冲液一次混合后长期使用，必须随用随配。 2. 检验操作 2.1 直接打孔（简易操作流程见附表） ① 加入校准品、质控品、待测样本：用打孔器从Neo TSH血片校准品、质控品以及待测样本的滤纸圆斑上打下直径为3mm（1/8 inch）的校准品、质控品以及待测样本（打下纸片须被血液浸透），并依次放置于微孔反应板中，每孔一片。控制打孔的一致性，使纸片尽量一致。 ② 加入标记物工作液：向每孔中加入150µl已配好的标记物工作液，并加贴封片。 ③ 孵育：微孔反应板条在室温下，先用振荡器快速振荡15分钟，在2～8℃静置过夜，第二天再于室温下缓慢振荡孵育60分钟（此为过夜孵育法）；或者用振荡器快速振荡15分钟，然后再室温下缓慢振荡4小时（此为快速孵育法）。 ④ 洗板：孵育结束后，吸取滤纸片，用洗板机洗涤6次，拍干。 ⑤ 加入增强液：洗涤完成后，向每孔中加入增强液150µl。 ⑥ 检测：微孔反应板条于室温下缓慢振荡10分钟后上机检测，在30分钟内完成检测。 注：快速振荡15分钟是为了将TSH从纸片中完全提取出来。 2.2 自动打孔机打孔（支架法） ① 校准品、质控品、待测样本的打孔：用自动打孔机从Neo TSH血片校准品、质控品以及待测样本的滤纸圆斑上打下直径为3mm（1/8 inch）的校准品、质控品以及样本(打下纸片须被血液浸透)，依次固定在支架上。 ② 加入标记物工作液：向每孔中加入150µl已配好的标记物工作液，依次将打好校准品、质控品以及待测样本的支架放入板孔中，用自封袋装好放在振荡器上。 ③ 孵育：室温下缓慢振荡2小时。 ④ 洗板：孵育结束后，扔掉支架，用洗板机洗涤6次，拍干。 ⑤ 加入增强液：洗涤完成后，向每孔中加入增强液150µl。 ⑥ 检测：微孔反应板条于室温下缓慢振荡10分钟后上机检测，在30分钟内完成检测。 3. 校准品、质控品的使用 ① 校准品：校准品是每次实验的基础，每次实验都应有标准曲线。若测试实验中超过一块板，应每块板上都有校准品。标准曲线的绘制有相应的分析软件自动完成，也可手动绘制。手动绘制时，以浓度值为横坐标，荧光计数为纵坐标，在图上做出曲线。将样本荧光计数带回图表中即可求得相对应的样本浓度。 ② 质控品：每次实验都应有质控品；若测试实验中超过一块板，应每块板上都应有质控品。只有质控标本符合实验室建立的允许范围才能报告检测结果；否则，请重复此次实验！建议各个实验室备有自己的不同浓度值的质控标本库，或者参加外部质控程序（如：卫生部临床检验中心的室间质量评价）。 "
00102419 | 医用打印胶片 |  | 乐凯 |  | （203×254）mm;（254×305）mm;（279×330）mm;（279×356）mm;（330×432）mm;（356×432）mm;（420×297）mm;（210×297）mm;（182×257）mm;（195×271）mm;（0.254×35.6）m;（0.356×35.6）m;（0.432×35.6）m;（0.254×43.2）m;（0.356×43.2）m;（0.432×43.2）m;（8×10）in.;（10×12）in.;（11×13）in.;（11×14）in.;（13×17）in.;（14×17）in.;A3;A4;B5;16K;10in.×35.6m;14in.×35.6m;17in.×35.6m;10in.×43.2m;14in.×43.2m;17in.×43.2m | （8×10）in.、（10×12）in.、（11×13）in.、（11×14）in.、（13×17）in.、（14×17）in.、A3、A4、B5、16K、10in.×35.6m、14in.×35.6m、17in.×35.6m、10in.×43.2m、14in.×43.2m、17in.×43.2m | KX5101、KX5102 |  | PET |  | 冀保械备20160025号 |  | 24个月 |  | 纸箱 |  | 由聚对笨二甲酸乙二醇醋（PET）树脂片材与涂层（二氧化硅、氧化铝）相合成。 | 由聚酯（PET）片基与防静电层、吸墨层（二氧化硅、氧化铝、吸附墨水或碳粉）组成。 | 配合打印机，仅用于普通X射线医学影像的打印。 | 用于超声医学影像及图文的打印记录 | 配合打印机，仅用于普通X射线医学影像的打印。 | 用于超声医学影像及图文的打印记录
00033089 | 脊柱内固定器 钉棒系统 螺母 | 脊柱内固定器 钉棒系统 螺塞 | 三友 |  | 直径：3.0/3,2/3.5/3.75/4.0/4.5/4.75/5.0/5.5/6.0/6.35/6.5/7.0mm |  | III型(AF)、IV型（RF-1~RF-3)、V型(RSS 型)-2 RSS I型~RSS VI型、V型(RSS 型) RSS I型~RSS VI型 |  | 钛合金 |  | 国械注准20173460719 |  | 长期 |  | 纸塑薄膜 |  | 该产品由椎弓根钉、骨钩、棒、连接杆、角度杆、横连器、螺塞、螺母、角度快、连接座、连接块、连接头组成。由符合GB/T 13810标准规定的TC4钛合金材料制成。产品表面可经阳极氧化处理。非灭菌包装。 |  | 适用于脊柱后路内固定。 |  | 1、使用者在使用本产品前，必须仔细阅读AO组织技术推荐的《骨科内固定》，《脊柱内固定》及相关资料，并熟练本产品的操作过程，应严格按使用说明书和操作技术手册进行操作。 2、必须是有经验丰富的专业医生方可使用该产品。这是一种对病人可能有严重危害的且技术性要求较高的手术。 3、小心存放植入物，碰撞、弯曲、刮伤植入物会明显降低植入物的强度和抗疲劳寿命，会导致植入物断裂。 4、术中须备齐不同规格的植入物。在术中正确选择植入物极为重要，如选择植入物的尺寸合适，则骨折固定成功率增加。 5、手术的主要目的是固定所选椎骨的关节。充分暴露手术视野及植骨的准备是达到手术效果的重要环节过程。 6、螺钉的进钉点。椎弓根进路的解剖标志是横突和上关节突交界处的突出部位，用咬骨钳咬去突出物而暴露皮质下的松质骨，此即为螺钉在椎弓根处的入路。 7、连接杆应预先弯曲成术前测试所确定的矫正角度。应避免突然的或来回的弯曲连接杆造成降低其强度和抗疲劳寿命。 8、联合使用连接杆、横连杆装配可使固定更坚固。在将连接杆嵌入椎弓根螺钉头之前应用X线片检查椎弓根螺钉的植入位置。装入植入物时应小心，避免损伤神经。 9、椎弓根螺钉的植入。建议最好术前行CT扫描确定合适的螺钉直径，螺钉长度为进钉点至椎体前侧皮质距离的80%~90%。椎弓根螺钉沿预先打好的钉道拧入。 10、仔细叮嘱病人。术后护理和病人遵守医嘱的意愿和能力是骨折成功愈合的两个重要因素，对于治疗不稳定骨折尤其重要。让病人认识到植入物限制性以及身体活动和承受体重或负重均可能导致植入物在骨骼完全愈合前发生松动、弯曲和断裂；病人也应当了解金属植入物不如正常的健康骨骼坚硬，在骨骼完全愈合前，即使在正常的承受重力和负重情况下也会发生断裂。患者不能频繁活动和过于疲劳，不合作的患者应当适当限制活动。 11、应在术后第一年定期做X线检查，并作仔细比较，检查是否有植入物位置变化、松动、弯曲、断裂和骨折未愈合的迹象。如出现这些迹象，需严密观察病人，评估进一步恶化的可能，并考虑减少活动甚至早期修复。 12、术后佩戴支具至少3~6个月，以减轻椎弓根螺钉所受的应力。 13、必须避免过度撑开或过度复位，建议在X线监视器监控下或脊髓监测监控下进行操作。 14、在骨骼完全愈合后，植入物也会松动、折断、腐蚀，因此术后8~12个月内应尽早取出内固定。 15、脊柱内固定器产品为一次性使用产品，不得重复使用。 16、钛合金制脊柱内固定器产品禁止与不锈钢脊柱内固定器产品混用，也禁止与其他厂家脊柱内固定器产品混用。 17、脊柱内固定器 钉棒系统必须与专用器械配套使用。
00054150 | 高频消融电极 |  | 苏盾 |  | ZXD |  | 1CS、1XS、1JS、1CD、1XD、1JD、1CW、1XW、1JW、2CS、2XS、2JS、2CD、2XD、2JD 2CW、2XW、2JW、 3CS、3XS、3JS、3CD、3XD、3JD、3CW、3XW、3JW、4CS、4XS、4JS、4CD、4XD、4JD、4CW、4XW、4JW、5CS、5XS、5JS、5CD、5XD、5JD、5CW、5XW、5JW、6CS、6XS、6JS、6CD、6XD、6JD、6CW、6XW、6JW、7CS、7XS、7JS、7CD、7XD、7JD、7CW、7XW、7JW |  | 银铜合金 |  | 苏械注准20172011895 |  | 24个月 |  | PETE吸塑盒+纸盒 |  | 高频消融电极由电极片、电极座、导线、输水管及输水流量调节器组成，其中输水管及输水流量调节器可选配。根据长度、形状和出水方式的不同分为63个产品规格型号，产品应无菌。 |  | 与高频仪器设备配套使用，供临床各类外科手术中电凝止血、清理视野用。 |  | 1、根据临床需要，选择相应规格型号的电极产品。 2、取出无菌小包装，从启口处撕开，取出电极，脱去护套，理顺、将输液管与生理盐水瓶有效连接，用专用连接线接通高频机电源，调整调节器，放水1分钟，进入正常使用状态待用；手术过程中应及时用纱布抹去电极尖上的组织附着物，确保滴水口畅通； 3整个手术过程中，应严格执行无菌操作和相关操作规程，并注意观察病人体兆。 4本产品需由专业医护人员使用。
00152383 | 小而密低密度脂蛋白胆固醇测定试剂盒(过氧化氢酶法) |  | 柏定 |  | 试剂 1∶1×15mL，试剂 2∶1×5mL 试剂 1∶1×30mL，试剂 2∶1×10mL 试剂 1∶1×45mL，试剂 2∶1×15mL 试剂 1∶3×40mL，试剂 2∶1×40mL 试剂 1∶1×60mL，试剂 2∶1×20mL 试剂 1∶3×60mL，试剂 2∶1×60mL 试剂 1∶9×60mL，试剂 2∶3×60mL 试剂 1∶3×80mL，试剂 2∶1×80mL 试剂 1∶6×80mL，试剂 2∶2×80mL 试剂 1∶1×540mL，试剂 2∶1×180mL 试剂 1∶2×52mL，试剂 2∶2×17mL 试剂 1∶24×4.5mL，试剂 2∶12×3.2mL 校准品(选配)∶1×1mL 质控品(选配)∶水平 1∶1×1mL，水平 2∶1×1mL | 试剂 1∶1×15mL，试剂 2∶1×5mL 试剂 1∶1×30mL，试剂 2∶1×10mL 试剂 1∶1×45mL，试剂 2∶1×15mL 试剂 1∶3×40mL，试剂 2∶1×40mL 试剂 1∶1×60mL，试剂 2∶1×20mL 试剂 1∶3×60mL，试剂 2∶1×60mL 试剂 1∶9×60mL，试剂 2∶3×60mL 试剂 1∶3×80mL，试剂 2∶1×80mL 试剂 1∶6×80mL，试剂 2∶2×80mL 试剂 1∶1×540mL，试剂 2∶1×180mL 试剂 1∶2×52mL，试剂 2∶2×17mL 试剂 1∶24×4.5mL，试剂 2∶12×3.2mL 试剂 1：4×70mL，试剂 2：4×25mL 校准品(选配)∶1×1mL 质控品(选配)∶水平 1∶1×1mL，水平 2∶1×1mL | 试剂 1∶1×15mL，试剂 2∶1×5mL 试剂 1∶1×30mL，试剂 2∶1×10mL 试剂 1∶1×45mL，试剂 2∶1×15mL 试剂 1∶3×40mL，试剂 2∶1×40mL 试剂 1∶1×60mL，试剂 2∶1×20mL 试剂 1∶3×60mL，试剂 2∶1×60mL 试剂 1∶9×60mL，试剂 2∶3×60mL 试剂 1∶3×80mL，试剂 2∶1×80mL 试剂 1∶6×80mL，试剂 2∶2×80mL 试剂 1∶1×540mL，试剂 2∶1×180mL 试剂 1∶2×52mL，试剂 2∶2×17mL 试剂 1∶24×4.5mL，试剂 2∶12×3.2mL 校准品(选配)∶1×1mL 质控品(选配)∶水平 1∶1×1mL，水平 2∶1×1mL | 试剂 1∶1×15mL，试剂 2∶1×5mL 试剂 1∶1×30mL，试剂 2∶1×10mL 试剂 1∶1×45mL，试剂 2∶1×15mL 试剂 1∶3×40mL，试剂 2∶1×40mL 试剂 1∶1×60mL，试剂 2∶1×20mL 试剂 1∶3×60mL，试剂 2∶1×60mL 试剂 1∶9×60mL，试剂 2∶3×60mL 试剂 1∶3×80mL，试剂 2∶1×80mL 试剂 1∶6×80mL，试剂 2∶2×80mL 试剂 1∶1×540mL，试剂 2∶1×180mL 试剂 1∶2×52mL，试剂 2∶2×17mL 试剂 1∶24×4.5mL，试剂 2∶12×3.2mL 试剂 1：4×70mL，试剂 2：4×25mL 校准品(选配)∶1×1mL 质控品(选配)∶水平 1∶1×1mL，水平 2∶1×1mL | 液体 |  | 京械注准20202400164 |  | 12个月 |  | 纸盒 |  | 试剂 1 MOPS 21g/L TOOS 0.2g/L 过氧化氢酶 2KU/L 胆固醇氧化酶 1.6KU/L 胆固醇酯酶 0.2KU/L 试剂 2 MOPS 21g/L 过氧化物酶 3KU/L 4-氨基安替比林 0.5g/L 叠氮钠 1g/L 校准品 （冻干粉，选配） Tris 10g/L 牛血清白蛋白 70g/L 小而密低密度脂蛋白胆固醇 目标浓度：1.00 mmol/L 质控品水平 1 （冻干粉，选配） Tris 10g/L 牛血清白蛋白 70g/L 小而密低密度脂蛋白胆固醇 目标浓度范围：0.20 mmol/L- 0.70 mmol/L 质控品水平 2 （冻干粉，选配） Tris 10g/L 牛血清白蛋白 70g/L 小而密低密度脂蛋白胆固醇 目标浓度范围：0.80 mmol/L- 1.50 mmol/L |  | 用于体外定量测定人血清中小而密低密度脂蛋白胆固醇的含量。 |  | 过氧化氢酶法
00109250 | 一次性使用吸氧面罩 |  |  |  | 成人加大型；成人型；儿童型；婴儿型 |  | JL8015A01、急救款-I、JL8026A01、JL8026B01、JL802501；JL8015A02、JL8026C01、急救款-I、急救款-II、JL8026A02、JL8026B02、JL802502；JL8015A03、JL8026C02、急救款-I、急救款-II、JL8026A03、JL8026B03、JL802503；JL8015A04、急救款-I、JL8026A04、JL8026B04、JL802504 |  | 聚氯乙烯、聚丙烯、聚乙烯、铝材、氨纶、硅橡胶 |  | 苏械注准20172081079 |  | 2年 |  | 纸塑袋 |  | 一次性使用吸氧面罩由面罩、氧气接头、直形接头、抗压氧气管、氧袋、两通接头、面罩接头、氧袋接头、六色接头、可调接头、两色接头、可调积水杯、置换积水杯、固定环、波纹管、铝片、吊带、硅胶片分别配套组成。产品根据面罩大小分为成人加大型、成人型、儿童型和婴儿型 4 种规格。该产品以无菌状态提供，经环氧乙烷灭菌。一次性使用。 |  | 与供氧系统配合，供临床面罩式吸入氧气使用。 |  | 基本型：1）打开包装，取出产品，将抗压氧气管一端与面罩连接；2）将面罩罩住患者的口部和鼻部；3）用吊带将面罩固定，将产品另一端连接于气源，通入氧气，即可吸氧。可调节型：1）打开包装，取出产品，将可调接头与面罩连接；2）根据所需氧气浓度，选择合适范围的两色接头，接头上有相应浓度的标示；3）将两色接头与可调接头另一端连接，套上积水杯，调节至所需氧气浓度；4）将氧气管一端与产品连接，另一头连接于气源，通入氧气，即可吸氧。可置换型：1）打开包装取出产品，将波纹管与面罩连接；2）根据所需氧气浓度，选择合适的六色接头，接头上有相应浓度的标示；3）将六色接头与波纹管另一端连接，套上积水杯；4）将氧气管一端与产品连接，另一头连接于气源，通入氧气，即可吸氧。蓄氧型：1）打开包装，取出产品，将抗压氧气管一端与面罩连接；2）将面罩罩住患者的口部和鼻部；3）将氧袋舒展开来；4）用吊带将面罩固定，将产品另一端连接于气源，通入氧气，即可吸氧。
00075623 | 二氧化碳测定试剂盒(PEPC酶法) |  |  |  | 4×40 ml 4×36 ml 1×60 ml 4×60 ml 12×60 ml 1×80ml 4×80ml 8×80ml 1×540ml 2×80ml（2×300tests） 36×4.5mL（400tests） 校准品：1×1ml | 1×20ml 4×40ml 4×36ml 1×60ml 4×60ml 12×60ml 1×80ml 4×80ml 8×80ml 1×540ml 2×80ml 36×4.5mL 4×70mL 校准品（选配）：1×1ml | 4×40 ml 4×36 ml 1×60 ml 4×60 ml 12×60 ml 1×80ml 4×80ml 8×80ml 1×540ml 2×80ml（2×300tests） 36×4.5mL（400tests） 校准品：1×1ml | 1×20ml 4×40ml 4×36ml 1×60ml 4×60ml 12×60ml 1×80ml 4×80ml 8×80ml 1×540ml 2×80ml 36×4.5mL 4×70mL 校准品（选配）：1×1ml | 液体 |  | 京械注准20162401374 |  | 12个月 |  | 纸盒 |  | 试剂 Tris 缓冲液20mmol/L，pH7.5 PEP 2.5mmol/L PEPC(微生物) ＞400U/L 苹果酸脱氢酶＞400U/L NADH 6mmol/L TritonX100 0.3% PC300 1g/L 校准品（液体，单水平）水基质碳酸钠，目标浓度28mmol/L |  | 用于体外定量测定人血清中二氧化碳的含量。 |  | PEPC酶法
00030778 | 白色敷料组合包装 | 负压辅助治疗系统用耗材 |  |  | 15*10*1cm;10*7.5*1cm | 大号白色敷料组合包装，小号白色敷料组合包装 | M8275067/10;M8275068/10 |  | 聚乙烯醇 |  | YZB/USA 5841-2014《负压辅助愈合治疗系统用耗材》 |  | 2年 |  | 聚乙烯薄膜 |  | 负压辅助愈合治疗系统用耗材包括敷料组合包装、积液罐、粘性密封薄膜、三通接头。敷料组合包装包括敷料、粘性密封薄膜、密封垫和管路、尺子；其中敷料有黑色敷料和白色敷料两种类型。灭菌方式：伽马射线灭菌。本品为一次性使用产品。 |  | 本产品仅限与KCI公司生产的负压创伤治疗仪配合使用，覆盖于伤口，引流渗出液，组成V.A.C治疗系统，通过可控制的负压来创造一种密闭的湿润环境，使得伤口边缘合拢，体积缩小，减低水肿，促进肉芽组织的形成和血流灌注，以及清除伤口内的渗液，来促进伤口的愈合。可用于慢性、急性、外伤性、亚急性及裂开伤口，烧伤，溃疡（例如糖尿病溃疡及压力性溃疡），皮瓣和植皮前后等类型的伤口。 |  | 将V.A.C敷料切割成相应尺寸以确保敷料能够被轻轻放置在创口上，修剪粘性密封膜并将其覆盖在V.A.C敷料上，在密封膜上剪开直径约4cm的小孔，放置吸盘，连接积液罐，将积液罐放置机器上，开机使用。
00075665 | 载脂蛋白B测定试剂盒(免疫比浊法) |  |  |  | 试剂1:1×30ml，试剂2:1×10ml 试剂1:3×40ml，试剂2:1×40ml 试剂1:1×60ml，试剂2:1×20ml 试剂1:3×60ml，试剂2:1×60ml 试剂1:9×60ml，试剂2:3×60ml 试剂1:3×80ml，试剂2:1×80ml 试剂1:6×80ml，试剂2:2×80ml 试剂1：2×52mL，试剂2：2×17mL（2×200tests） 试剂1：24×4.5mL，试剂2：12×3.2mL（ 400tests） | 试剂 1：1×15mL，试剂 2：1×5mL 试剂 1：1×30ml，试剂 2：1×10ml 试剂 1：3×40ml，试剂 2：1×40ml 试剂 1：1×60ml，试剂 2：1×20ml 试剂 1：3×60ml，试剂 2：1×60ml 试剂 1：9×60ml，试剂 2：3×60ml 试剂 1：3×80ml，试剂 2：1×80ml 试剂 1：6×80ml，试剂 2：2×80ml 试剂 1：2×52mL，试剂 2：2×17mL 试剂 1：24×4.5mL，试剂 2：12×3.2mL 试剂 1：4×70mL，试剂 2：4×25mL | 试剂1:1×30ml，试剂2:1×10ml 试剂1:3×40ml，试剂2:1×40ml 试剂1:1×60ml，试剂2:1×20ml 试剂1:3×60ml，试剂2:1×60ml 试剂1:9×60ml，试剂2:3×60ml 试剂1:3×80ml，试剂2:1×80ml 试剂1:6×80ml，试剂2:2×80ml 试剂1：2×52mL，试剂2：2×17mL（2×200tests） 试剂1：24×4.5mL，试剂2：12×3.2mL（ 400tests） | 试剂 1：1×15mL，试剂 2：1×5mL 试剂 1：1×30ml，试剂 2：1×10ml 试剂 1：3×40ml，试剂 2：1×40ml 试剂 1：1×60ml，试剂 2：1×20ml 试剂 1：3×60ml，试剂 2：1×60ml 试剂 1：9×60ml，试剂 2：3×60ml 试剂 1：3×80ml，试剂 2：1×80ml 试剂 1：6×80ml，试剂 2：2×80ml 试剂 1：2×52mL，试剂 2：2×17mL 试剂 1：24×4.5mL，试剂 2：12×3.2mL 试剂 1：4×70mL，试剂 2：4×25mL | 液体 |  | 京械注准20162401381 |  | 12个月 |  | 纸盒 |  | 试剂1 Tris 缓冲液100mmol/L ，pH7.5 试剂2 羊抗人载脂蛋白B 抗体乳胶溶液≥1.5mg/L |  | 用于体外定量测定人血清中载脂蛋白B 的含量。 |  | 免疫比浊法
00030860 | 密封垫和管路 | 负压辅助治疗系统用耗材 |  |  | 密封垫和管路 |  | M8275057/10 |  | 聚丙烯；聚氯乙烯 |  | YZB/USA 5841-2014《负压辅助愈合治疗系统用耗材》 |  | 3年 |  | 聚乙烯薄膜 |  | 负压辅助愈合治疗系统用耗材包括敷料组合包装、积液罐、粘性密封薄膜、三通接头。敷料组合包装包括敷料、粘性密封薄膜、密封垫和管路、尺子；其中敷料有黑色敷料和白色敷料两种类型。灭菌方式：伽马射线灭菌。本品为一次性使用产品。 |  | 本产品仅限与KCI公司生产的负压创伤治疗仪配合使用，覆盖于伤口，引流渗出液，组成V.A.C治疗系统，通过可控制的负压来创造一种密闭的湿润环境，使得伤口边缘合拢，体积缩小，减低水肿，促进肉芽组织的形成和血流灌注，以及清除伤口内的渗液，来促进伤口的愈合。可用于慢性、急性、外伤性、亚急性及裂开伤口，烧伤，溃疡（例如糖尿病溃疡及压力性溃疡），皮瓣和植皮前后等类型的伤口。 |  | 将V.A.C敷料切割成相应尺寸以确保敷料能够被轻轻放置在创口上，修剪粘性密封膜并将其覆盖在V.A.C敷料上，在密封膜上剪开直径约4cm的小孔，放置吸盘，连接积液罐，将积液罐放置机器上，开机使用。
00077664 | 胰淀粉酶测定试剂盒（免疫抑制-EPS底物法） |  |  |  | 试剂1：1×20mL，试剂2：1×5mL 试剂1：1×40mL，试剂2：1×10mL 试剂1：3×40mL，试剂2：1×30mL 试剂1：1×60mL，试剂2：1×15mL 试剂1：3×60mL，试剂2：1×45mL 试剂1：9×60mL，试剂2：3×45mL 试剂1：3×80mL，试剂2：1×60mL 试剂1：6×80mL，试剂2：2×60mL 试剂1：1×540mL，试剂2：1×135mL 试剂1：2×52mL，试剂2：2×13mL（2×200tests） 试剂1：24×4.6mL，试剂2：12×2.5mL（400tests） | 试剂 1：1×20mL，试剂 2：1×5mL 试剂 1：1×40mL，试剂 2：1×10mL 试剂 1：3×40mL，试剂 2：1×30mL 试剂 1：1×60mL，试剂 2：1×15mL 试剂 1：3×60mL，试剂 2：1×45mL 试剂 1：9×60mL，试剂 2：3×45mL 试剂 1：3×80mL，试剂 2：1×60mL 试剂 1：6×80mL，试剂 2：2×60mL 试剂 1：1×540mL，试剂 2：1×135mL 试剂 1：2×52mL，试剂 2：2×13mL 试剂 1：24×4.6mL，试剂 2：12×2.5mL 试剂 1：4×70mL，试剂 2：4×19mL | 试剂1：1×20mL，试剂2：1×5mL 试剂1：1×40mL，试剂2：1×10mL 试剂1：3×40mL，试剂2：1×30mL 试剂1：1×60mL，试剂2：1×15mL 试剂1：3×60mL，试剂2：1×45mL 试剂1：9×60mL，试剂2：3×45mL 试剂1：3×80mL，试剂2：1×60mL 试剂1：6×80mL，试剂2：2×60mL 试剂1：1×540mL，试剂2：1×135mL 试剂1：2×52mL，试剂2：2×13mL（2×200tests） 试剂1：24×4.6mL，试剂2：12×2.5mL（400tests） | 试剂 1：1×20mL，试剂 2：1×5mL 试剂 1：1×40mL，试剂 2：1×10mL 试剂 1：3×40mL，试剂 2：1×30mL 试剂 1：1×60mL，试剂 2：1×15mL 试剂 1：3×60mL，试剂 2：1×45mL 试剂 1：9×60mL，试剂 2：3×45mL 试剂 1：3×80mL，试剂 2：1×60mL 试剂 1：6×80mL，试剂 2：2×60mL 试剂 1：1×540mL，试剂 2：1×135mL 试剂 1：2×52mL，试剂 2：2×13mL 试剂 1：24×4.6mL，试剂 2：12×2.5mL 试剂 1：4×70mL，试剂 2：4×19mL | 液体 |  | 京械注准20162400650 |  | 12个月 |  | 纸盒 |  | 试剂1 HEPES-缓冲液100 mmol/L，PH7.2 氯化钠50 mmol/L 氯化镁10 mmol/L α-葡萄糖苷酶≥23 KU/L 鼠抗人唾液淀粉酶单克隆抗体＞35 ug/ml 试剂2 P-硝基苯D-麦芽庚烷(PNPG7） 3 mmol/L |  | 用于体外定量测定人血清中胰淀粉酶的活性。 |  | 免疫抑制-EPS底物法
00077495 | N-乙酰-β-D-氨基葡萄糖苷酶测定试剂盒（MPT底物法） |  |  |  | 试剂1：1×15mL，试剂2：1×5mL 试剂1：1×45mL，试剂2：1×15mL 试剂1：3×40mL，试剂2：1×40mL 试剂1：1×60mL，试剂2：1×20mL 试剂1：3×60mL，试剂2：1×60mL 试剂1：9×60mL，试剂2：3×60mL 试剂1：3×80mL，试剂2：1×80mL 试剂1：6×80mL，试剂2：2×80mL 试剂1：1×540mL，试剂2：1×180mL 试剂1：2×52mL，试剂2：2×17mL（2×200tests） 试剂1：24×4.5mL，试剂2：12×3.2mL（400tests） 校准品(选配)：1×1mL； 质控品(选配)：1×1mL | 试剂 1：1×15mL，试剂 2：1×5mL 试剂 1：1×45mL，试剂 2：1×15mL 试剂 1：3×40mL，试剂 2：1×40mL 试剂 1：1×60mL，试剂 2：1×20mL 试剂 1：3×60mL，试剂 2：1×60mL 试剂 1：9×60mL，试剂 2：3×60mL 试剂 1：3×80mL，试剂 2：1×80mL 试剂 1：6×80mL，试剂 2：2×80mL 试剂 1：1×540mL，试剂 2：1×180mL 试剂 1：2×52mL，试剂 2：2×17mL 试剂 1：24×4.5mL，试剂 2：12×3.2mL 试剂 1：4×70mL，试剂 2：4×25mL 校准品(选配)：1×1mL 质控品(选配)：1×1mL | 试剂1：1×15mL，试剂2：1×5mL 试剂1：1×45mL，试剂2：1×15mL 试剂1：3×40mL，试剂2：1×40mL 试剂1：1×60mL，试剂2：1×20mL 试剂1：3×60mL，试剂2：1×60mL 试剂1：9×60mL，试剂2：3×60mL 试剂1：3×80mL，试剂2：1×80mL 试剂1：6×80mL，试剂2：2×80mL 试剂1：1×540mL，试剂2：1×180mL 试剂1：2×52mL，试剂2：2×17mL（2×200tests） 试剂1：24×4.5mL，试剂2：12×3.2mL（400tests） 校准品(选配)：1×1mL； 质控品(选配)：1×1mL | 试剂 1：1×15mL，试剂 2：1×5mL 试剂 1：1×45mL，试剂 2：1×15mL 试剂 1：3×40mL，试剂 2：1×40mL 试剂 1：1×60mL，试剂 2：1×20mL 试剂 1：3×60mL，试剂 2：1×60mL 试剂 1：9×60mL，试剂 2：3×60mL 试剂 1：3×80mL，试剂 2：1×80mL 试剂 1：6×80mL，试剂 2：2×80mL 试剂 1：1×540mL，试剂 2：1×180mL 试剂 1：2×52mL，试剂 2：2×17mL 试剂 1：24×4.5mL，试剂 2：12×3.2mL 试剂 1：4×70mL，试剂 2：4×25mL 校准品(选配)：1×1mL 质控品(选配)：1×1mL | 液体 |  | 京械注准20162400648 |  | 12个月 |  | 纸盒 |  | 试剂1 柠檬酸缓冲液200 mmol/L， pH7.3 试剂2 2-甲氧基-4(2’-硝基）-苯基2-乙酰氨-2-去氧-β-D-氨基葡萄糖苷6 mg/dL 校准品（单水平液体，选配） 磷酸盐缓冲液100 mmol/L， pH7.4 N-乙酰-β-D-氨基葡萄糖苷酶目标浓度：50 U/L 质控品（单水平液体，选配） 磷酸盐缓冲液100 mmol/L， pH7.4 N-乙酰-β-D-氨基葡萄糖苷酶目标浓度范围：20 U/L - 50 U/L |  | 用于体外定量测定人尿液中的N-乙酰-β-D-氨基葡萄糖苷 酶的活性。 |  | MPT底物法
00066275 | 一次性使用引流袋 |  | 豫械注准20182660310 |  | 普通型：500ml、1000ml、1500ml A式防逆流型：1000ml、1500ml、2000ml、2500ml、3000ml B式防逆流型：1000ml、1500ml、2000ml、2500ml、3000ml | 普通Ⅰ型：500ml、1000ml、1500ml 普通Ⅱ型：500ml、1000ml、1500ml；A式防逆流型：1000ml、1500ml、2000ml、2500ml、3000ml；B式防逆流型：1000ml、1500ml、2000ml、2500ml、3000ml | 普通型 A式防逆流型 B式防逆流型 | 普通Ⅰ型、 普通Ⅱ型、A式防逆流型、B式防逆流型 | PVC |  | 豫械注准20182660310 |  | 24个月 |  | 纸塑 |  | 本产品普通型的基本配置由长方形收集袋、输入管、排放阀、锥形接头、防护帽、调节阀、挂绳、挂耳组成；A式防逆流型的基本配置由孤形收集袋、输入管、排放阀、防逆流片、锥形接头、防护帽、止流夹、挂绳、挂耳组成；B式防逆流型的基本配置由孤形收集袋、输入管、排放阀、防逆流片、鲁尔接头、止流夹、挂绳、挂耳组成；该产品的选用配置由床单夹、排气囊、排气膜组成。 | 本产品普通Ⅰ型、普通Ⅱ型的基本配置由收集袋、输入管、排放阀组成，选用配置由床单夹、排气囊、排气膜、止流夹、调节阀、挂绳、血尿比色条、挂耳、鲁尔接头、锥形接头、防护帽组成；A式防逆流型的基本配置由收集袋、输入管、排放阀、防逆流片、锥形接头、防护帽组成，选用配置由床单夹、排气囊、排气膜、止流夹、调节阀、血尿比色条、挂绳、挂耳组成；B式防逆流型的基本配置由收集袋、输入管、排放阀、防逆流片、鲁尔接头组成，选用配置由床单夹、排气囊、排气膜、止流夹、调节阀、血尿比色条、挂绳、挂耳组成。 | 本产品用于患者治疗过程中收集分泌物和体液。 | 用于医院临床科室及手术中或手术后患者一次性引流体液（血液、胃液等）、分泌物（痰液、冲洗液等）以及人体排泄物（尿液等）的收集。 | 1、 撕开包装袋取出引流袋放入负压瓶内，与医疗废液收集装置配合使用。 2、 使用前应检查引流袋的密封性，查看引流袋是否漏气，漏气的禁止使用。 3、 若有添加防溢流的引流袋应注意连接顺序，引流管应与抽出口端连接。 4、 使用后应按医疗器械垃圾处理规定，将其丢弃到规定存放处。
00075196 | 果糖胺测定试剂盒（四氮唑蓝法） |  |  |  | 4×40mL 1×60mL 4×60mL 12×60mL 4×80mL 8×80mL 2×80mL（2×300tests） 36×4.5mL（400tests） 校准品（选配）1×1mL | 1×20mL 4×40mL 1×60mL 4×60mL 12×60mL 4×80mL 8×80mL 2×80mL 36×4.5mL 4×70mL 校准品（选配）1×1mL | 4×40mL 1×60mL 4×60mL 12×60mL 4×80mL 8×80mL 2×80mL（2×300tests） 36×4.5mL（400tests） 校准品（选配）1×1mL | 1×20mL 4×40mL 1×60mL 4×60mL 12×60mL 4×80mL 8×80mL 2×80mL 36×4.5mL 4×70mL 校准品（选配）1×1mL | 液体 |  | 京械注准20152401179 |  | 12个月 |  | 纸盒 |  | 试剂 碳酸盐缓冲液（pH10.4） 0.1mol/L NBT 0.2mol/L 稳定剂适量 校准品（ 单水平）1-脱氧-1-吗啉果糖水溶液靶值范围1.4mmol/L-2.6mmol/L |  | 本试剂用于体外定量测定人血清中果糖胺的含量。 |  | 四氮唑蓝法
00074790 | γ-谷氨酰基转移酶测定试剂盒（GCANA底物法） |  |  |  | 试剂1：3×40mL，试剂2：1×24mL 试剂1：1×60mL，试剂2：1×12mL 试剂1：3×60mL，试剂2：1×36mL 试剂1：9×60mL，试剂2：3×36mL 试剂1：3×80mL，试剂2：1×48mL 试剂1：6×80mL，试剂2：2×48mL 试剂1：1×540mL，试剂2：1×108mL 试剂1：2×55mL，试剂2：2×11mL（2×200tests） 试剂1：30×4.3mL，试剂2：6×4.3mL（ 400tests） | 试剂 1：1×20mL，试剂 2：1×4mL 试剂 1：3×40mL，试剂 2：1×24mL 试剂 1：1×60mL，试剂 2：1×12mL 试剂 1：3×60mL，试剂 2：1×36mL 试剂 1：9×60mL，试剂 2：3×36mL 试剂 1：3×80mL，试剂 2：1×48mL 试剂 1：6×80mL，试剂 2：2×48mL 试剂 1：1×540mL，试剂 2：1×108mL 试剂 1：2×55mL，试剂 2：2×11mL 试剂 1：30×4.3mL，试剂 2：6×4.3mL 试剂 1：4×70mL，试剂 2：4×15mL 90测试/盒（试剂 1：1×20mL，试剂 2：1×4mL） 120测试/盒（试剂 1：1×20mL，试剂 2：1×4mL） 190测试/盒（试剂 1：1×20mL，试剂 2：1×4mL） 570测试/盒（试剂 1：3×40mL，试剂 2：1×24mL） 720测试/盒（试剂 1：3×40mL，试剂 2：1×24mL） 280测试/盒（试剂 1：1×60mL，试剂 2：1×12mL） 360测试/盒（试剂 1：1×60mL，试剂 2：1×12mL） 560测试/盒（试剂 1：1×60mL，试剂 2：1×12mL） 860测试/盒（试剂 1：3×60mL，试剂 2：1×36mL） 1080测试/盒（试剂 1：3×60mL，试剂 2：1×36mL） 1720测试/盒（试剂 1：3×60mL，试剂 2：1×36mL） 2590测试/盒（试剂 1：1×540mL，试剂 2：1×108mL） 520测试/盒（试剂 1：2×55mL，试剂 2：2×11mL） 1700测试/盒（试剂 1：4×70mL，试剂 2：4×15mL） | 试剂1：3×40mL，试剂2：1×24mL 试剂1：1×60mL，试剂2：1×12mL 试剂1：3×60mL，试剂2：1×36mL 试剂1：9×60mL，试剂2：3×36mL 试剂1：3×80mL，试剂2：1×48mL 试剂1：6×80mL，试剂2：2×48mL 试剂1：1×540mL，试剂2：1×108mL 试剂1：2×55mL，试剂2：2×11mL（2×200tests） 试剂1：30×4.3mL，试剂2：6×4.3mL（ 400tests） | 试剂 1：1×20mL，试剂 2：1×4mL 试剂 1：3×40mL，试剂 2：1×24mL 试剂 1：1×60mL，试剂 2：1×12mL 试剂 1：3×60mL，试剂 2：1×36mL 试剂 1：9×60mL，试剂 2：3×36mL 试剂 1：3×80mL，试剂 2：1×48mL 试剂 1：6×80mL，试剂 2：2×48mL 试剂 1：1×540mL，试剂 2：1×108mL 试剂 1：2×55mL，试剂 2：2×11mL 试剂 1：30×4.3mL，试剂 2：6×4.3mL 试剂 1：4×70mL，试剂 2：4×15mL 90测试/盒（试剂 1：1×20mL，试剂 2：1×4mL） 120测试/盒（试剂 1：1×20mL，试剂 2：1×4mL） 190测试/盒（试剂 1：1×20mL，试剂 2：1×4mL） 570测试/盒（试剂 1：3×40mL，试剂 2：1×24mL） 720测试/盒（试剂 1：3×40mL，试剂 2：1×24mL） 280测试/盒（试剂 1：1×60mL，试剂 2：1×12mL） 360测试/盒（试剂 1：1×60mL，试剂 2：1×12mL） 560测试/盒（试剂 1：1×60mL，试剂 2：1×12mL） 860测试/盒（试剂 1：3×60mL，试剂 2：1×36mL） 1080测试/盒（试剂 1：3×60mL，试剂 2：1×36mL） 1720测试/盒（试剂 1：3×60mL，试剂 2：1×36mL） 2590测试/盒（试剂 1：1×540mL，试剂 2：1×108mL） 520测试/盒（试剂 1：2×55mL，试剂 2：2×11mL） 1700测试/盒（试剂 1：4×70mL，试剂 2：4×15mL） | 液体 |  | 京械注准20152401201 |  | 12个月 |  | 纸盒 |  | 试剂1 Tris 缓冲液（pH8.25）100mmol/L 甘氨酰甘氨酸 100mmol/L 试剂2 L-γ-谷氨酰-3-竣基-4-硝基苯胺 4mmol/L |  | 本试剂用于体外定量测定人血清中γ-谷氨酰基转移酶的活 性。 |  | GCANA底物法
00075080 | 低密度脂蛋白胆固醇测定试剂盒（直接法-表面活性剂清除法） |  |  |  | 试剂1：3×40mL，试剂2：1×40mL 试剂1：1×60mL，试剂2：1×20mL 试剂1：2×60mL，试剂2：2×20mL 试剂1：9×60mL，试剂2：3×60mL 试剂1：3×80mL，试剂2：1×80mL 试剂1：6×80mL，试剂2：2×80mL 试剂1：1×540mL，试剂2：1×180mL 试剂1：2×52mL，试剂2：2×17mL（2×200tests） 试剂1：24×4.5mL，试剂2：12×3.2mL（400tests） 校准品(单水平冻干粉，选配)：1×1mL | 试剂 1：1×15mL，试剂 2：1×5mL 试剂 1：3×40mL，试剂 2：1×40mL 试剂 1：1×60mL，试剂 2：1×20mL 试剂 1：2×60mL，试剂 2：2×20mL 试剂 1：9×60mL，试剂 2：3×60mL 试剂 1：3×80mL，试剂 2：1×80mL 试剂 1：6×80mL，试剂 2：2×80mL 试剂 1：1×540mL，试剂 2：1×180mL 试剂 1：2×52mL，试剂 2：2×17mL 试剂 1：24×4.5mL，试剂 2：12×3.2mL 试剂 1：4×70mL，试剂 2：4×25mL 80测试/盒（试剂 1：1×15mL，试剂 2：1×5mL） 100测试/盒（试剂 1：1×15mL，试剂 2：1×5 mL） 160测试/盒（试剂 1：1×15mL，试剂 2：1×5mL） 640测试/盒（试剂 1：3×40mL，试剂 2：1×40mL） 800测试/盒（试剂 1：3×40mL，试剂 2：1×40mL） 320测试/盒（试剂 1：1×60mL，试剂 2：1×20mL） 400测试/盒（试剂 1：1×60mL，试剂 2：1×20mL） 640测试/盒（试剂 1：1×60mL，试剂 2：1×20mL） 960测试/盒（试剂 1：3×60mL，试剂 2：1×60mL） 1200测试/盒（试剂 1：3×60mL，试剂 2：1×60mL） 1920测试/盒（试剂 1：3×60mL，试剂 2：1×60mL） 2880测试/盒（试剂 1：1×540mL，试剂 2：1×180mL） 550测试/盒（试剂 1：2×52mL，试剂 2：2×17mL） 1900测试/盒（试剂 1：4×70mL，试剂 2：4×25mL） 校准品(单水平冻干粉，选配)：1×1mL | 试剂1：3×40mL，试剂2：1×40mL 试剂1：1×60mL，试剂2：1×20mL 试剂1：2×60mL，试剂2：2×20mL 试剂1：9×60mL，试剂2：3×60mL 试剂1：3×80mL，试剂2：1×80mL 试剂1：6×80mL，试剂2：2×80mL 试剂1：1×540mL，试剂2：1×180mL 试剂1：2×52mL，试剂2：2×17mL（2×200tests） 试剂1：24×4.5mL，试剂2：12×3.2mL（400tests） 校准品(单水平冻干粉，选配)：1×1mL | 试剂 1：1×15mL，试剂 2：1×5mL 试剂 1：3×40mL，试剂 2：1×40mL 试剂 1：1×60mL，试剂 2：1×20mL 试剂 1：2×60mL，试剂 2：2×20mL 试剂 1：9×60mL，试剂 2：3×60mL 试剂 1：3×80mL，试剂 2：1×80mL 试剂 1：6×80mL，试剂 2：2×80mL 试剂 1：1×540mL，试剂 2：1×180mL 试剂 1：2×52mL，试剂 2：2×17mL 试剂 1：24×4.5mL，试剂 2：12×3.2mL 试剂 1：4×70mL，试剂 2：4×25mL 80测试/盒（试剂 1：1×15mL，试剂 2：1×5mL） 100测试/盒（试剂 1：1×15mL，试剂 2：1×5 mL） 160测试/盒（试剂 1：1×15mL，试剂 2：1×5mL） 640测试/盒（试剂 1：3×40mL，试剂 2：1×40mL） 800测试/盒（试剂 1：3×40mL，试剂 2：1×40mL） 320测试/盒（试剂 1：1×60mL，试剂 2：1×20mL） 400测试/盒（试剂 1：1×60mL，试剂 2：1×20mL） 640测试/盒（试剂 1：1×60mL，试剂 2：1×20mL） 960测试/盒（试剂 1：3×60mL，试剂 2：1×60mL） 1200测试/盒（试剂 1：3×60mL，试剂 2：1×60mL） 1920测试/盒（试剂 1：3×60mL，试剂 2：1×60mL） 2880测试/盒（试剂 1：1×540mL，试剂 2：1×180mL） 550测试/盒（试剂 1：2×52mL，试剂 2：2×17mL） 1900测试/盒（试剂 1：4×70mL，试剂 2：4×25mL） 校准品(单水平冻干粉，选配)：1×1mL | 液体 |  | 京械注准20152401196 |  | 12个月 |  | 纸盒 |  | 试剂1 胆固醇酯酶 ≥0.8KU/L 胆固醇氧化酶 ≥0.5KU/L 过氧化氢酶 ≥400IU/L 4-氨基安替比林 0.5mmol/L 表面活性剂1 适量 试剂2 TOOS 3mmol/L 过氧化物酶 ≥10KU/L 表面活性剂2 适量 校准品（单水平，冻干粉）人血清基质低密度脂蛋白胆固醇靶值范围2.5mmol/L-3.5mmol/L |  | 用于体外定量测定人血清中低密度脂蛋白胆固醇的含量。 |  | 直接法-表面活性剂清除法
00075038 | 甘油三酯测定试剂盒（GPO-PAP法） |  |  |  | 4×40mL，校准品1×1mL 1×60mL，校准品1×1mL 4×60mL，校准品1×1mL 12×60mL，校准品1×1mL 4×80mL，校准品1×1mL 8×80mL，校准品1×1mL 1×540mL，校准品1×1mL 2×80 mL（2×300tests），校准品1×1mL 36×4.5mL（400tests），校准品1×1mL | 1×20mL 4×40mL 1×60mL 4×60mL 12×60mL 4×80mL 8×80mL 1×540mL 2×80mL 36×4.5mL 4×70mL 80测试/盒（1×20mL） 100测试/盒（1×20mL） 160测试/盒（1×20mL） 640测试/盒（4×40mL） 800测试/盒（4×40mL） 240测试/盒（1×60mL） 300测试/盒（1×60mL） 480测试/盒（1×60mL） 960测试/盒（4×60mL） 1200测试/盒（4×60mL） 1920测试/盒（4×60mL） 2000测试/盒（1×500mL） 640测试/盒（2×80mL） 1400测试/盒（4×70mL） 校准品（选配）：1×1mL | 4×40mL，校准品1×1mL 1×60mL，校准品1×1mL 4×60mL，校准品1×1mL 12×60mL，校准品1×1mL 4×80mL，校准品1×1mL 8×80mL，校准品1×1mL 1×540mL，校准品1×1mL 2×80 mL（2×300tests），校准品1×1mL 36×4.5mL（400tests），校准品1×1mL | 1×20mL 4×40mL 1×60mL 4×60mL 12×60mL 4×80mL 8×80mL 1×540mL 2×80mL 36×4.5mL 4×70mL 80测试/盒（1×20mL） 100测试/盒（1×20mL） 160测试/盒（1×20mL） 640测试/盒（4×40mL） 800测试/盒（4×40mL） 240测试/盒（1×60mL） 300测试/盒（1×60mL） 480测试/盒（1×60mL） 960测试/盒（4×60mL） 1200测试/盒（4×60mL） 1920测试/盒（4×60mL） 2000测试/盒（1×500mL） 640测试/盒（2×80mL） 1400测试/盒（4×70mL） 校准品（选配）：1×1mL | 液体 |  | 京械注准20152401205 |  | 12个月 |  | 纸盒 |  | 试剂 Pipes(pH7.5) 45 mmol/L 氟化镁5 mmol/L 甘油激酶>1.5U/mL 脂酶>100 U/mL 3-磷酸甘油氧化酶>4 U/mL 4-氯酚6 mmol/L 4-氨基安替比林0.75 mmol/L 过氧化物酶>0.8 U/mL ATP 0.9 mmol/L 校准品（单水平）甘油水溶液靶值2.26mmol/L |  | 本试剂用于体外定量测定人血清中甘油三酯的含量。 |  | GPO-PAP法
00074995 | 胆固醇测定试剂盒（CHOD-PAP法） |  |  |  | 4×40mL,校准品1×1mL 1×60mL,校准品1×1mL 4×60mL,校准品1×1mL 12×60mL,校准品1×1mL 4×80mL,校准品1×1mL 8×80mL,校准品1×1mL 1×540mL,校准品1×1mL 2×80mL（2×300tests）,校准品1×1mL 36×4.5mL（400tests）,校准品1×1mL | 1×20mL 4×40mL 1×60mL 4×60mL 12×60mL 4×80mL 8×80mL 1×540mL 2×80mL 36×4.5mL 4×70mL 80测试/盒（1×20mL） 100测试/盒（1×20mL） 160测试/盒（1×20mL） 640测试/盒（4×40mL） 800测试/盒（4×40mL） 240测试/盒（1×60mL） 300测试/盒（1×60mL） 480测试/盒（1×60mL） 960测试/盒（4×60mL） 1200测试/盒（4×60mL） 1920测试/盒（4×60mL） 2000测试/盒（1×500mL） 640测试/盒（2×80mL） 1400测试/盒（4×70mL） 校准品（选配）：1×1mL | 4×40mL,校准品1×1mL 1×60mL,校准品1×1mL 4×60mL,校准品1×1mL 12×60mL,校准品1×1mL 4×80mL,校准品1×1mL 8×80mL,校准品1×1mL 1×540mL,校准品1×1mL 2×80mL（2×300tests）,校准品1×1mL 36×4.5mL（400tests）,校准品1×1mL | 1×20mL 4×40mL 1×60mL 4×60mL 12×60mL 4×80mL 8×80mL 1×540mL 2×80mL 36×4.5mL 4×70mL 80测试/盒（1×20mL） 100测试/盒（1×20mL） 160测试/盒（1×20mL） 640测试/盒（4×40mL） 800测试/盒（4×40mL） 240测试/盒（1×60mL） 300测试/盒（1×60mL） 480测试/盒（1×60mL） 960测试/盒（4×60mL） 1200测试/盒（4×60mL） 1920测试/盒（4×60mL） 2000测试/盒（1×500mL） 640测试/盒（2×80mL） 1400测试/盒（4×70mL） 校准品（选配）：1×1mL | 液体 |  | 京械注准20152401203 |  | 12个月 |  | 纸盒 |  | 试剂 Pipes 35mmol/L 胆酸钠0.5 mmol/L 酚28 mmol/L 胆固醇酯酶>0.2 U/mL 胆固醇氧化酶>0.1 U/mL 过氧化物酶>0.8 U/mL 4-氨基安替比林0.5 mmol/L 校准品（单水平）牛血清基质胆固醇4mmol/L- 6mmol/L |  | 本试剂用于体外定量测定人血清中胆固醇的含量。 |  | CHOD-PAP法
00074862 | 肌酸激酶测定试剂盒（磷酸肌酸底物法） |  |  |  | 试剂1：2×40ml，试剂2：2×20ml 试剂1：1×60ml，试剂2：1×30ml 试剂1：2×60ml，试剂2：2×30ml 试剂1：8×60ml，试剂2：4×60ml 试剂1：2×80ml，试剂2：2×40ml 试剂1：4×80ml，试剂2：4×40ml 试剂1：1×540ml，试剂2：1×270ml 试剂1：2×40ml，试剂2：2×18.5ml（2×200tests） 试剂1：24×4.4ml，试剂2：12×4.4ml（400tests） | 试剂 1：1×20mL，试剂 2：1×10mL 试剂 1：2×40ml，试剂 2：2×20ml 试剂 1：1×60ml，试剂 2：1×30ml 试剂 1：2×60ml，试剂 2：2×30ml 试剂 1：8×60ml，试剂 2：4×60ml 试剂 1：2×80ml，试剂 2：2×40ml 试剂 1：4×80ml，试剂 2：4×40ml 试剂 1：1×540ml，试剂 2：1×270ml 试剂 1：2×40ml，试剂 2：2×18.5ml 试剂 1：24×4.4ml，试剂 2：12×4.4ml 试剂 1：4×60mL，试剂 2：4×30mL | 试剂1：2×40ml，试剂2：2×20ml 试剂1：1×60ml，试剂2：1×30ml 试剂1：2×60ml，试剂2：2×30ml 试剂1：8×60ml，试剂2：4×60ml 试剂1：2×80ml，试剂2：2×40ml 试剂1：4×80ml，试剂2：4×40ml 试剂1：1×540ml，试剂2：1×270ml 试剂1：2×40ml，试剂2：2×18.5ml（2×200tests） 试剂1：24×4.4ml，试剂2：12×4.4ml（400tests） | 试剂 1：1×20mL，试剂 2：1×10mL 试剂 1：2×40ml，试剂 2：2×20ml 试剂 1：1×60ml，试剂 2：1×30ml 试剂 1：2×60ml，试剂 2：2×30ml 试剂 1：8×60ml，试剂 2：4×60ml 试剂 1：2×80ml，试剂 2：2×40ml 试剂 1：4×80ml，试剂 2：4×40ml 试剂 1：1×540ml，试剂 2：1×270ml 试剂 1：2×40ml，试剂 2：2×18.5ml 试剂 1：24×4.4ml，试剂 2：12×4.4ml 试剂 1：4×60mL，试剂 2：4×30mL | 液体 |  | 京械注准20152401184 |  | 12个月 |  | 纸盒 |  | 试剂1 HK ≥3ku/L G6PDH ≥2ku/L ADP 2.0mmol/L AMP 5.0mmol/L AP5A 10μmol/L NAC 20mmol/L CP 30mmol/L 试剂2 NADP 2.0mmol/L 葡萄糖 20mmol/L |  | 本试剂用于体外定量测定人血清中肌酸激酶的活性。 |  | 磷酸肌酸底物法
00114620 | C反应蛋白/血清淀粉样蛋白A联合检测试剂（免疫荧光层析法） |  |  |  | 20人份/盒；25人份/盒；50人份/盒；100人份/盒 |  | 袋型 | 袋型、卡盒型 | 化工原料 |  | 豫械注准20192400439 |  | 12个月 |  | 纸盒 |  | 袋型：检测卡（NC膜T线包被鼠抗人CRP单克隆抗体和鼠抗人SAA单克隆抗体、C线包被羊抗鼠IgG，结合垫标记鼠抗人CRP单克隆抗体和鼠抗人SAA单克隆抗体）、样本缓冲液（0.9%氯化钠）、ID卡（内含产品特定批次信息和标准曲线信息）；卡盒型：（NC膜T线包被鼠抗人CRP单克隆抗体和鼠抗人SAA单克隆抗体、C线包被羊抗鼠IgG，结合垫标记鼠抗人CRP单克隆抗体和鼠抗人SAA单克隆抗体）、样本缓冲液（0.9%氯化钠）. |  | 本产品用于检测人血清/血浆/全血中的C反应蛋白、淀粉样蛋白A的含量。 |  | 1. 试剂准备及配制 ① 将试剂、样本放置室温（18℃～28℃）平衡至少 30min。 ② 质控： 确认 ID 卡与检测卡批号匹配，进行 ID 卡质控。 2. 实验操作 ① 打开检测试剂包装，取出检测卡和样本缓冲液并编号。 ②样本稀释： 用加样枪吸取 5μL 样本加入到 750μL 样本缓冲液中，充分混匀。 ③ 加样： 根据样本类型，在干式荧光免疫分析仪上选择样本模式：“血清/血浆”模式或“全血” 模式。 血清/血浆/全血：用加样枪吸取 60μL 稀释后的样本混合液加入到检测卡的加样孔中， 开始计时。 ④ 检测： “即时测试”模式：检测卡加样 3min 后，立即将检测卡插入仪器中，点击“测试”按 钮，系统自动读卡并显示测试结果。 “标准测试”模式：检测卡加样时即点击“测试”按钮，将检测卡插入仪器中，系统将 自动倒计时，并自动读卡显示测试结果。
00093200 | 聚醚醚酮免打结锚钉 |  |  |  | 聚醚醚酮带线锚钉，2.0mmx12mm,带蓝色#1缝线，共一根缝线;聚醚醚酮带线锚钉，2.4mmx12.4mm,带蓝色#2缝线，共一根缝线;聚醚醚酮带线锚钉，3.0mmx12.4mm,带蓝色#2缝线，共一根缝线;聚醚醚酮带线锚钉，3x12.2mm,带#2蓝色缝线和黑白缝线，共两根缝线;聚醚醚酮免打结锚钉，3.0 x 12.7 mm;聚醚醚酮带线锚钉，3.0 x 12.4 mm,带#2蓝色缝线，共一根缝线;聚醚醚酮带线锚钉，4.5mmx14mm;聚醚醚酮带线锚钉，4.5mmx14mm,带#2蓝色缝线和黑白缝线，共两根缝线;聚醚醚酮带线锚钉，5.5 x 14.7mm，带两根#2蓝色缝线;聚醚醚酮带线锚钉，5.5mmx14.7mm，带#2蓝色缝线，共一根缝线;聚醚醚酮带线锚钉，5.5mmx14.7mm;聚醚醚酮带线锚钉，5.5mmx14.7mm，带#2蓝色缝线和黑白缝线，共两根缝线;聚醚醚酮带线锚钉，5.5mmx14.7mm，带两根#2蓝色缝线，一根#2黑白缝线，共三根缝线;聚醚醚酮带线锚钉，6.5mmx14.7mm，带#2蓝色缝线和#2黑白缝线，共两根缝线;聚醚醚酮免打结锚钉，2.5 x 8mm;聚醚醚酮免打结锚钉，2.9 x 15.5mm;聚醚醚酮免打结锚钉，3.5 x 19.5mm;聚醚醚酮免打结锚钉，4.5 x 24mm;聚醚醚酮免打结锚钉，4.5 x 28mm;聚醚醚酮免打结锚钉，2.9 x 15.5mm;聚醚醚酮免打结锚钉，3.5 x 19.5mm;聚醚醚酮免打结锚钉，3.5 x 15.8mm;聚醚醚酮免打结锚钉，4.75 x 19.1mm;聚醚醚酮免打结锚钉，4.75 x 24.5mm;聚醚醚酮免打结锚钉，5.5 x 20mm;聚醚醚酮免打结锚钉，5.5 x 19.1mm;聚醚醚酮免打结锚钉，5.5 x 24.5mm;聚醚醚酮带线锚钉，2.0mmx12mm,带蓝色#1缝线，共一根缝线;聚醚醚酮带线锚钉，2.4mmx12.4mm,带蓝色#2缝线，共一根缝线;聚醚醚酮带线锚钉，3.0mmx12.4mm,带蓝色#2缝线，共一根缝线;聚醚醚酮带线锚钉，3x12.2mm,带#2蓝色缝线和黑白缝线，共两根缝线;聚醚醚酮免打结锚钉，3.0 x 12.7 mm;聚醚醚酮带线锚钉，3.0 x 12.4 mm,带#2蓝色缝线，共一根缝线;聚醚醚酮带线锚钉，4.5mmx14mm;聚醚醚酮带线锚钉，4.5mmx14mm,带#2蓝色缝线和黑白缝线，共两根缝线;聚醚醚酮带线锚钉，5.5 x 14.7mm，带两根#2蓝色缝线;聚醚醚酮带线锚钉，5.5mmx14.7mm，带#2蓝色缝线，共一根缝线;聚醚醚酮带线锚钉，5.5mmx14.7mm;聚醚醚酮带线锚钉，5.5mmx14.7mm，带#2蓝色缝线和黑白缝线，共两根缝线;聚醚醚酮带线锚钉，5.5mmx14.7mm，带两根#2蓝色缝线，一根#2黑白缝线，共三根缝线;聚醚醚酮带线锚钉，6.5mmx14.7mm，带#2蓝色缝线和#2黑白缝线，共两根缝线;聚醚醚酮免打结锚钉，2.5 x 8mm;聚醚醚酮免打结锚钉，2.9 x 15.5mm;聚醚醚酮免打结锚钉，3.5 x 19.5mm;聚醚醚酮免打结锚钉，4.5 x 24mm;聚醚醚酮免打结锚钉，4.5 x 28mm;聚醚醚酮免打结锚钉，2.9 x 15.5mm;聚醚醚酮免打结锚钉，3.5 x 19.5mm;聚醚醚酮免打结锚钉，3.5 x 15.8mm;聚醚醚酮免打结锚钉，4.75 x 19.1mm;聚醚醚酮免打结锚钉，4.75 x 24.5mm;聚醚醚酮免打结锚钉，5.5 x 20mm;聚醚醚酮免打结锚钉，5.5 x 19.1mm;聚醚醚酮免打结锚钉，5.5 x 24.5mm | 聚醚醚酮免打结锚钉，5.5 x 19.1mm | AR-1934PF-20;AR-1934PF-24;AR-1934PS;AR-1934PS-2;AR-1938PS;AR-1935PS;AR-1927PNF-45;AR-1927PSF-45;AR-1927PF-2;AR-1927PFC;AR-1927PNF;AR-1927PSF;AR-1927PSF-3;AR-1927PSF-65;AR-8825P;AR-1923PS;AR-1926PS;AR-1922PS;AR-1922PSM;AR-1923PHS;AR-1926PHS;AR-2325PSLC;AR-2324PSLC;AR-2324PSLM;AR-2323PSL;AR-2323PSLC;AR-2323PSLM;AR-1934PF-20-1;AR-1934PF-24-1;AR-1934PS-1;AR-1934PS-2-1;AR-1938PS-1;AR-1935PS-1;AR-1927PNF-45-1;AR-1927PSF-45-1;AR-1927PF-2-1;AR-1927PFC-1;AR-1927PNF-1;AR-1927PSF-1;AR-1927PSF-3-1;AR-1927PSF-65-1;AR-8825P-1;AR-1923PS-1;AR-1926PS-1;AR-1922PS-1;AR-1922PSM-1;AR-1923PHS-1;AR-1926PHS-1;AR-2325PSLC-1;AR-2324PSLC-1;AR-2324PSLM-1;AR-2323PSL-1;AR-2323PSLC-1;AR-2323PSLM-1 | AR-2323PSLC-1 | 聚醚醚酮 |  | 国械注进20183462075 |  | 5年 |  | 铝塑或特卫强 |  | 该产品由一系列用于运动医学手术的骨锚钉组成，包括Corksrew，Pushlock和Swivelock，由符合YY/T 0660标准要求的PEEK optima LT1聚醚醚酮材料制成，所带缝线由超高分子量聚乙烯材料制成，缝线的蓝色染料为符合21 CFR 74.3106 D&C要求的蓝色六号，黑色染料为符合21 CFR 73.1410要求的logwood extract。灭菌包装。 |  | 用于如下软组织固定： 肩：旋转肩袖固定，肩关节撕脱性损伤，SLAP损伤修复，二头肌，肩峰-锁骨修复，三角肌修复，关节囊重建。 髋：关节囊修复术及髋臼盂唇修复术。 膝：前交叉韧带重建，中交叉韧带重建，后交叉韧带重建，半月板肌腱修复，胫骨带重建。 |  | 用于如下软组织固定： 肩：旋转肩袖固定，肩关节撕脱性损伤，SLAP损伤修复，二头肌，肩峰-锁骨修复，三角肌修复，关节囊重建。 髋：关节囊修复术及髋臼盂唇修复术。 膝：前交叉韧带重建，中交叉韧带重建，后交叉韧带重建，半月板肌腱修复，胫骨带重建。
00010759 | 聚醚醚酮膝关节韧带固定螺钉 |  | Arthrex |  | 聚醚醚酮膝关节韧带固定螺钉，6 x 23mm 聚醚醚酮膝关节韧带固定螺钉，7 x 23mm 聚醚醚酮膝关节韧带固定螺钉，8 x 23mm 聚醚醚酮膝关节韧带固定螺钉，9 x 23mm 聚醚醚酮膝关节韧带固定螺钉，10 x 23mm 聚醚醚酮膝关节韧带固定螺钉，7 x 28mm 聚醚醚酮膝关节韧带固定螺钉，8 x 28mm 聚醚醚酮膝关节韧带固定螺钉，9 x 28mm 聚醚醚酮膝关节韧带固定螺钉，10 x 28mm 聚醚醚酮膝关节韧带固定螺钉，11 x 28mm 聚醚醚酮膝关节韧带固定螺钉，12 x 28mm 聚醚醚酮膝关节韧带固定螺钉，9 x 35mm 聚醚醚酮膝关节韧带固定螺钉，10 x 35mm 聚醚醚酮膝关节韧带固定螺钉，11 x 35mm 聚醚醚酮膝关节韧带固定螺钉，12 x 35mm | 聚醚醚酮膝关节韧带固定螺钉，直径6mm*长度23mm;聚醚醚酮膝关节韧带固定螺钉，直径9mm*长度35mm;聚醚醚酮膝关节韧带固定螺钉，直径8*长度23mm;聚醚醚酮膝关节韧带固定螺钉，直径9mm*长度23mm;聚醚醚酮膝关节韧带固定螺钉，直径10mm*长度23mm;聚醚醚酮膝关节韧带固定螺钉，直径7mm*长度28mm;聚醚醚酮膝关节韧带固定螺钉，直径8mm*长度28mm;聚醚醚酮膝关节韧带固定螺钉，直径9mm*长度28mm;聚醚醚酮膝关节韧带固定螺钉，直径10mm*长度28mm;聚醚醚酮膝关节韧带固定螺钉，直径7mm*长度23mm;聚醚醚酮膝关节韧带固定螺钉，直径10mm*长度35mm | AR-1360P AR-1370P AR-1380P AR-1390P AR-1400P AR-5028P-07 AR-5028P-08 AR-5028P-09 AR-5028P-10 AR-5028P-11 AR-5028P-12 AR-5035P-09 AR-5035P-10 AR-5035P-11 AR-5035P-12 | AR-1360P;AR-5035P-09;AR-1380P;AR-1390P;AR-1400P;AR-5028P-07;AR-5028P-08;AR-5028P-09;AR-5028P-10;AR-1370P;AR-5035P-10 | 聚醚醚酮 |  | 国械注进20173461093 |  | 5年 |  | 铝塑或特卫强 |  | 产品由一系列用于运动医学手术的螺钉组成，材料均为Invibio公司符合YY／T 0660的LT1级PEEK材料，产品包装为环氧乙烷灭菌后的无菌包装。 |  | 产品为膝关节韧带固定螺钉，用于固定软组织，包括骨骼与韧带或肌腱连接 |  | 产品为膝关节韧带固定螺钉，用于固定软组织，包括骨骼与韧带或肌腱连接
00157433 | 尿动力管（连接型连接管） |  | 华美 |  | 连接管CP-Ⅰ：CP-Ⅰ201、CP-Ⅰ202、CP-Ⅰ203、CP-Ⅰ204 | CP-L201、CP-L202、CP-L203、CP-L204，CP-P201、CP-P202、CP-P203、CP-P204，CP-M201、CP-M202、CP-M203、CP-M204 | 连接管CP-Ⅰ：CP-Ⅰ201、CP-Ⅰ202、CP-Ⅰ203、CP-Ⅰ204 | CP-L，CP-P，CP-M | 医用聚氨酯和医用硅胶 |  | 苏械注准20142140608产品技术要求 |  | 36个月 |  | 吸塑袋 |  | 尿动力管由管体和塑配件组成。根据其作用方式的不同分为二种型号：测压型和连接型。测压型尿动力管中根据腔道和球囊的不同又分为六种形式分别为：二腔尿动力管、二腔弯头尿动力管、三腔尿动力管、三腔弯头尿动力管、二腔单球囊尿动力管、三腔双球囊尿动力管。测压型尿动力管的管体与球囊采用医用聚氨酯材料制成，连接型尿动力管的管体由医用聚氨酯和医用硅胶制成，塑配件采用无毒聚丙烯（PP）制成。产品经环氧乙烷灭菌，应无菌。 |  | 与尿动力仪配套，供临床尿动力检测用。 |  | 1）、先根据需要，选择适合使用的本产品的型号及规格。 2）、然后通过尿道插入尿动力管，支管露出（测压型）。 3）、将支管塑配件上印刷有“FILL”字样的注入口与尿动力仪相应的接口用连接型尿动力管相连接。 4）、将支管塑配件上印刷有“PVES”字样的测压口与尿动力仪相应的接口用连接型尿动力管相连接。 5）、若是三腔那么将支管塑配件印刷有“PURA”字样的测压口与尿动力仪相应接口用连接型尿动力管相连接。 6）、连接完毕后进行测压。
00295359 | 样本释放剂 | 样本释放剂（儿茶酚胺及其代谢产物） | [6 empty] | 液体 | [13 empty] | 原包装应于2～30℃避光储存，有效期为12个月。开封后于2～30℃密封储存，有效期30天。在效期的最后1天打开未开封的试剂，开封后于2～30℃储存的试剂仍然能够在30天内有效。
00073640 | 肌钙蛋白I检测试剂（免疫荧光层析法） |  |  |  | 25人份/盒；50人份/盒；100人份/盒 |  | 袋型 | 袋型、卡盒型 | 化工原料 |  | 豫械注准20192400061 |  | 18个月 |  | 纸盒 |  | "袋型：检测卡（NC膜包被抗体、标记抗体）、样本缓冲液（氯化钠）、ID卡（内含产品特定批次信息和标准曲线信息）。 卡盒型：检测卡（NC膜包被抗体、标记抗体）、样本缓冲液（氯化钠）。" |  | 本产品用于检测人血清/血浆/全血中肌钙蛋白 I 的含量，临床上主要用于心肌梗死的辅助诊断。 |  | 1. 试剂准备及配制 ① 将试剂、样本放置室温（18℃～28℃）平衡至少 30min。 ② 质控： 确认 ID 卡与检测卡批号匹配，进行 ID 卡质控（详见仪器说明书）。 2. 实验操作 ① 打开检测试剂包装，取出检测卡并编号。 ② 加样： 干式荧光免疫分析仪（半自动单通道、多通道） 根据样本类型，在干式荧光免疫分析仪上选择样本模式：“血清/血浆”模式或“全血”模式（详 见干式荧光免疫分析仪说明书）。 血清/血浆：用加样枪吸取 60μL 加入到检测卡的加样孔中，开始计时。 全血：用加样枪吸取 60μL 加入到检测卡的加样孔中，再滴入一滴全血缓冲液，开始计时。 ③ 检测： “即时测试”模式：检测卡加样 15min 后，立即将检测卡插入仪器中，点击“测试”按钮，系 统自动读卡并显示测试结果。 “标准测试”模式：检测卡加样时即点击“测试”按钮，将检测卡插入仪器中，系统将自动倒 计时，并自动读卡显示测试结果。
00015685 | 一次性腔镜用直线型切割吻合器及钉仓 | 一次性腔镜用直线型切割吻合器及组件 | 苏美 |  | 吻合器：TQQWA/B30W/B/G、TQQWA/B35W/B/G、TQQWA/B40W/B/G、TQQWA/B45W/B/G、TQQWA/B50W/B/G、TQQWA/B55W/B/G、TQQWA/B60W/B/G、TQQWA/B65W/B/G、TQQWA/B70W/B/G、TQQWA/B75W/B/G、TQQWA/B80W/B/G、TQQWA/B90W/B/G、TQQWA/B100W/B/G 钉仓：TQQWZ30W/B/G、TQQWZ35W/B/G、TQQWZ40W/B/G、TQQWZ45W/B/G、TQQWZ50W/B/G、TQQWZ55W/B/G、TQQWZ60W/B/G、TQQWZ65W/B/G、TQQWZ70W/B/G、TQQWZ75W/B/G、TQQWZ80W/B/G、TQQWZ90W/B/G、TQQWZ100W/B/G | 吻合器：吻合器：TQQWA-Ⅰ、TQQWA-Ⅱ、TQQWA-Ⅲ、TQQWA-Ⅳ、TQQWB-Ⅰ-Z30、TQQWB- Ⅱ-Z35、TQQWB-Ⅲ-Z40、TQQWB-Ⅳ-Z45、TQQWB-Ⅴ-Z50、TQQWB-Ⅵ-Z55、TQQWB- Ⅶ-Z60 组件：TQQWZA30-W/B/G、TQQWZA35-W/B/G、TQQWZA40-W/B/G、TQQWZA45-W/B/G、TQQWZA50-W/B/G、TQQWZA55-W/B/G、TQQWZA60-W/B/G、TQQWZA65-W/B/G、TQQWZA70-W/B/G、TQQWZA75-W/B/G、TQQWZA80-W/B/G、TQQWZA90-W/B/G、TQQWZA100-W/B/G；TQQWZB30-W/B/G、TQQWZB35-W/B/G、TQQWZB40-W/B/G、TQQWZB45-W/B/G、TQQWZB50-W/B/G、TQQWZB55-W/B/G、TQQWZB60-W/B/G | 吻合器：TQQWA/B30W/B/G、TQQWA/B35W/B/G、TQQWA/B40W/B/G、TQQWA/B45W/B/G、TQQWA/B50W/B/G、TQQWA/B55W/B/G、TQQWA/B60W/B/G、TQQWA/B65W/B/G、TQQWA/B70W/B/G、TQQWA/B75W/B/G、TQQWA/B80W/B/G、TQQWA/B90W/B/G、TQQWA/B100W/B/G 钉仓：TQQWZ30W/B/G、TQQWZ35W/B/G、TQQWZ40W/B/G、TQQWZ45W/B/G、TQQWZ50W/B/G、TQQWZ55W/B/G、TQQWZ60W/B/G、TQQWZ65W/B/G、TQQWZ70W/B/G、TQQWZ75W/B/G、TQQWZ80W/B/G、TQQWZ90W/B/G、TQQWZ100W/B/G | 吻合器：吻合器：TQQWA-Ⅰ、TQQWA-Ⅱ、TQQWA-Ⅲ、TQQWA-Ⅳ、TQQWB-Ⅰ-Z30、TQQWB- Ⅱ-Z35、TQQWB-Ⅲ-Z40、TQQWB-Ⅳ-Z45、TQQWB-Ⅴ-Z50、TQQWB-Ⅵ-Z55、TQQWB- Ⅶ-Z60 组件：TQQWZA30-W/B/G、TQQWZA35-W/B/G、TQQWZA40-W/B/G、TQQWZA45-W/B/G、TQQWZA50-W/B/G、TQQWZA55-W/B/G、TQQWZA60-W/B/G、TQQWZA65-W/B/G、TQQWZA70-W/B/G、TQQWZA75-W/B/G、TQQWZA80-W/B/G、TQQWZA90-W/B/G、TQQWZA100-W/B/G；TQQWZB30-W/B/G、TQQWZB35-W/B/G、TQQWZB40-W/B/G、TQQWZB45-W/B/G、TQQWZB50-W/B/G、TQQWZB55-W/B/G、TQQWZB60-W/B/G | 金属、pvc |  | 苏械注准20182220986 |  | 3年 |  | 纸盒 |  | 一次性腔镜用直线型切割吻合器及钉仓由击发部分和钉仓组成，按形状分A、B两种，A型由钉仓、抵钉座、切割刀、套管、调节阀、旋钮、退位按钮、保险、固定手柄、击发手柄、缝合钉组成，B型由钉仓、抵钉座、切割刀、套管、旋钮、指针、复位按钮、固定手柄、闭合手柄、击发手柄、缝合钉组成。本品出厂配置1-5个钉仓。缝合钉采用TA1材料制成，切割刀采用12Cr18Ni9制成，钉仓由ABS制成，经r射线辐照灭菌后应无菌。 | 一次性腔镜用直线型切割吻合器及组件由击发部分和组件组成，按结构不同分 A、B 两种型号。A 型由组件、套管、调节阀、旋钮、退位按钮、保险、固定手柄、击发手柄组成，组件由钉仓、抵钉座、切割刀、保护盖、缝合钉组成；B 型由组件、抵钉座、切割刀、套管、旋钮、指针、复位按钮、固定手柄、闭合手柄、击发手柄组成，组件为钉仓。出厂配置 1-5 个组件。该产品以无菌状态提供，经辐照灭菌。一次性使用。 | 适用于腔镜和开放手术的消化道组织离断、切除和吻合。 |  | 注意：在将器械插入穿刺器套管前，请压下开-闭压杆以闭合器械。 1. 将一次性使用腔内切割吻合器钉仓插入相应管径的吻合器套管，本产品中心杆可沿轴向360°旋转，头部可左右各旋转15°； 2. 进入体腔后即可向上推起退位拉钮以打开器械口； 3. 将器械口置于需要进行切割的组织上； 注意：请确认在需要进行切割的组织上没有类似止血夹之类的金属物品。在金属物上进行击发可能造成缝钉成型不良或切割不全而导致吻合失败。 4. 闭合器械以夹紧组织，如需调整器械位置，只要打开器械即可进行调整； 5. 向下推动保险开关，握紧击发手柄一次到底； 6. 完成击发后，打开器械，从组织行退出器械并仔细检查缝钉线的止血情况。如有小的出血点可用电灼止血或缝扎止血； 7. 关闭器械口，从穿刺器套管被退出，准备更换新的钉仓。 注意：切勿在器械头部关节与中心杆呈角度的情况尝试插入/推出穿刺器套管。
00010771 | 锁扣带袢钛板（商品名：TightRope) |  | Arthrex |  | 锁扣带袢钛板套装,3.5mm,远端牵拉，带钛板，锁扣，引线 锁扣带袢钛板套装,3.5mm,近端牵拉, 带钛板，锁扣，引线 锁扣带袢钛板套装,3.5mm,带钛板，锁扣，引线，带量尺 锁扣带袢钛板套装，3.5mm骨-腱-骨,带钛板，锁扣，引线 钛板，8mm 钛板，7mm 锁扣带袢钛板套装，7mm，带钛板，锁扣，引线 锁扣带袢钛板套装，8mm，带钛板，锁扣，引线 钛板，9mm 锁扣带袢钛板套装，9mm，带钛板，锁扣，引线 锁扣 锁扣带袢双钛板，8mm，带钛板，锁扣，引线 锁扣带袢钛板套装，2.6mm, 带钛板，锁扣，引线 锁扣带袢钛板系统带量尺,2.6mm, 带钛板，锁扣，引线 钛板,5mm 全螺纹钛板3.5mm 锁扣带袢韧带连接钛板套装，6.5mm, 带钛板，锁扣，引线 免打结锁扣带袢钛板，6.5mm 锁扣带袢钛板套装，6.5mm, 带钛板，锁扣，引线 锁扣带袢钛板套装,10mm，带钛板，锁扣，引线 锁扣带袢钛板套装.3.5mm,末梢钛板，锁扣，引线 锁扣带袢钛板套装,3.5mm，双钛板，锁扣，引线 | 锁扣，长度330mm;钛板，长度12mm*宽度8mm;锁扣带袢钛板套装，直径10mm，带钛板，锁扣，引线;锁扣带袢钛板套装，长度15mm*宽度3.5mm，双钛板，锁扣，引线;锁扣带袢钛板套装，长度8mm*宽度2.6mm，带钛板，锁扣，引线;锁扣带袢钛板系统带量尺，长度8mm*宽度2.6mm，带钛板，锁扣，引线;锁扣带袢韧带连接钛板套装，直径6.5mm，带钛板，锁扣，引线;免打结锁扣带袢钛板，直径6.5mm;全螺纹钛板，直径5.84mm;加长钛板，5mm*20mm;凹面钛板，11mm;凹面钛板，14mm;锁扣带袢钛板,3.5mm,远端牵拉，带钛板，锁扣，双引线;钛板，14mm;凹面钛板，20mm;长椭圆钛板，3.5mm | AR-1588T AR-1588RT AR-1588RTS AR-1588BTB AR-1588TB AR-1588TDB-7 AR-1588TDB-7S AR-1588TDB-8 AR-1588TDB-9 AR-1588TDB-9S AR-1588TN AR-1588TP AR-8913DS AR-8914DS AR-8914P AR-8917DS AR-8920CDS AR-8926T AR-8947DS AR-2257 AR-2258 AR-2264 | AR-1588TN;AR-1588TB;AR-2257;AR-2264;AR-8913DS;AR-8914DS;AR-8920CDS;AR-8926T;AR-8917DS;AR-1589RT;AR-1588TB-3;AR-1588TB-4;AR-1588RT-J;AR-1588TB-1;AR-1588TB-5;AR-1588TB-2 | 钛合金 |  | 国械注进20173460186 |  | 5年 |  | 铝塑或特卫强 |  | 该产品由钛板，锁扣、引线组成，钛板采用符合GB／T 13810标准规定的TC4ELI钛合金制成，锁扣和尾线为白色3／4号缝线，纯聚乙烯制成，引线为蓝色缝线，纯聚乙稀制成，蓝色染料为D＆C蓝色6号，仅起导引作用。灭菌包装 |  | 适用于前交叉韧带软组织与骨的固定 |  | 1、制备股骨骨道；2、将编织好的自体/同种异体肌腱悬挂在TightRope的线袢中；3、将蓝色牵引线与白色收缩线一同穿过股骨侧骨道；4、牵拉蓝色牵引线，将钛板拉出骨道；5、同步收紧白色收缩线，直至将肌腱导入骨道；6、剪去线尾
00092971 | 聚醚醚酮免打结锚钉 |  |  |  | 聚醚醚酮带线锚钉，2.0mmx12mm,带蓝色#1缝线，共一根缝线;聚醚醚酮带线锚钉，2.4mmx12.4mm,带蓝色#2缝线，共一根缝线;聚醚醚酮带线锚钉，3.0mmx12.4mm,带蓝色#2缝线，共一根缝线;聚醚醚酮带线锚钉，3x12.2mm,带#2蓝色缝线和黑白缝线，共两根缝线;聚醚醚酮免打结锚钉，3.0 x 12.7 mm;聚醚醚酮带线锚钉，3.0 x 12.4 mm,带#2蓝色缝线，共一根缝线;聚醚醚酮带线锚钉，4.5mmx14mm;聚醚醚酮带线锚钉，4.5mmx14mm,带#2蓝色缝线和黑白缝线，共两根缝线;聚醚醚酮带线锚钉，5.5 x 14.7mm，带两根#2蓝色缝线;聚醚醚酮带线锚钉，5.5mmx14.7mm，带#2蓝色缝线，共一根缝线;聚醚醚酮带线锚钉，5.5mmx14.7mm;聚醚醚酮带线锚钉，5.5mmx14.7mm，带#2蓝色缝线和黑白缝线，共两根缝线;聚醚醚酮带线锚钉，5.5mmx14.7mm，带两根#2蓝色缝线，一根#2黑白缝线，共三根缝线;聚醚醚酮带线锚钉，6.5mmx14.7mm，带#2蓝色缝线和#2黑白缝线，共两根缝线;聚醚醚酮免打结锚钉，2.5 x 8mm;聚醚醚酮免打结锚钉，2.9 x 15.5mm;聚醚醚酮免打结锚钉，3.5 x 19.5mm;聚醚醚酮免打结锚钉，4.5 x 24mm;聚醚醚酮免打结锚钉，4.5 x 28mm;聚醚醚酮免打结锚钉，2.9 x 15.5mm;聚醚醚酮免打结锚钉，3.5 x 19.5mm;聚醚醚酮免打结锚钉，3.5 x 15.8mm;聚醚醚酮免打结锚钉，4.75 x 19.1mm;聚醚醚酮免打结锚钉，4.75 x 24.5mm;聚醚醚酮免打结锚钉，5.5 x 20mm;聚醚醚酮免打结锚钉，5.5 x 19.1mm;聚醚醚酮免打结锚钉，5.5 x 24.5mm;聚醚醚酮带线锚钉，2.0mmx12mm,带蓝色#1缝线，共一根缝线;聚醚醚酮带线锚钉，2.4mmx12.4mm,带蓝色#2缝线，共一根缝线;聚醚醚酮带线锚钉，3.0mmx12.4mm,带蓝色#2缝线，共一根缝线;聚醚醚酮带线锚钉，3x12.2mm,带#2蓝色缝线和黑白缝线，共两根缝线;聚醚醚酮免打结锚钉，3.0 x 12.7 mm;聚醚醚酮带线锚钉，3.0 x 12.4 mm,带#2蓝色缝线，共一根缝线;聚醚醚酮带线锚钉，4.5mmx14mm;聚醚醚酮带线锚钉，4.5mmx14mm,带#2蓝色缝线和黑白缝线，共两根缝线;聚醚醚酮带线锚钉，5.5 x 14.7mm，带两根#2蓝色缝线;聚醚醚酮带线锚钉，5.5mmx14.7mm，带#2蓝色缝线，共一根缝线;聚醚醚酮带线锚钉，5.5mmx14.7mm;聚醚醚酮带线锚钉，5.5mmx14.7mm，带#2蓝色缝线和黑白缝线，共两根缝线;聚醚醚酮带线锚钉，5.5mmx14.7mm，带两根#2蓝色缝线，一根#2黑白缝线，共三根缝线;聚醚醚酮带线锚钉，6.5mmx14.7mm，带#2蓝色缝线和#2黑白缝线，共两根缝线;聚醚醚酮免打结锚钉，2.5 x 8mm;聚醚醚酮免打结锚钉，2.9 x 15.5mm;聚醚醚酮免打结锚钉，3.5 x 19.5mm;聚醚醚酮免打结锚钉，4.5 x 24mm;聚醚醚酮免打结锚钉，4.5 x 28mm;聚醚醚酮免打结锚钉，2.9 x 15.5mm;聚醚醚酮免打结锚钉，3.5 x 19.5mm;聚醚醚酮免打结锚钉，3.5 x 15.8mm;聚醚醚酮免打结锚钉，4.75 x 19.1mm;聚醚醚酮免打结锚钉，4.75 x 24.5mm;聚醚醚酮免打结锚钉，5.5 x 20mm;聚醚醚酮免打结锚钉，5.5 x 19.1mm;聚醚醚酮免打结锚钉，5.5 x 24.5mm | 聚醚醚酮免打结锚钉，2.5mm x 8mm | AR-1934PF-20;AR-1934PF-24;AR-1934PS;AR-1934PS-2;AR-1938PS;AR-1935PS;AR-1927PNF-45;AR-1927PSF-45;AR-1927PF-2;AR-1927PFC;AR-1927PNF;AR-1927PSF;AR-1927PSF-3;AR-1927PSF-65;AR-8825P;AR-1923PS;AR-1926PS;AR-1922PS;AR-1922PSM;AR-1923PHS;AR-1926PHS;AR-2325PSLC;AR-2324PSLC;AR-2324PSLM;AR-2323PSL;AR-2323PSLC;AR-2323PSLM;AR-1934PF-20-1;AR-1934PF-24-1;AR-1934PS-1;AR-1934PS-2-1;AR-1938PS-1;AR-1935PS-1;AR-1927PNF-45-1;AR-1927PSF-45-1;AR-1927PF-2-1;AR-1927PFC-1;AR-1927PNF-1;AR-1927PSF-1;AR-1927PSF-3-1;AR-1927PSF-65-1;AR-8825P-1;AR-1923PS-1;AR-1926PS-1;AR-1922PS-1;AR-1922PSM-1;AR-1923PHS-1;AR-1926PHS-1;AR-2325PSLC-1;AR-2324PSLC-1;AR-2324PSLM-1;AR-2323PSL-1;AR-2323PSLC-1;AR-2323PSLM-1 | AR-8825P | 聚醚醚酮 |  | 国械注进20183462075 |  | 5年 |  | 铝塑或特卫强 |  | 该产品由一系列用于运动医学手术的骨锚钉组成，包括Corksrew，Pushlock和Swivelock，由符合YY/T 0660标准要求的PEEK optima LT1聚醚醚酮材料制成，所带缝线由超高分子量聚乙烯材料制成，缝线的蓝色染料为符合21 CFR 74.3106 D&C要求的蓝色六号，黑色染料为符合21 CFR 73.1410要求的logwood extract。灭菌包装。 |  | 用于如下软组织固定： 肩：旋转肩袖固定，肩关节撕脱性损伤，SLAP损伤修复，二头肌，肩峰-锁骨修复，三角肌修复，关节囊重建。 髋：关节囊修复术及髋臼盂唇修复术。 膝：前交叉韧带重建，中交叉韧带重建，后交叉韧带重建，半月板肌腱修复，胫骨带重建。 |  | 用于如下软组织固定： 肩：旋转肩袖固定，肩关节撕脱性损伤，SLAP损伤修复，二头肌，肩峰-锁骨修复，三角肌修复，关节囊重建。 髋：关节囊修复术及髋臼盂唇修复术。 膝：前交叉韧带重建，中交叉韧带重建，后交叉韧带重建，半月板肌腱修复，胫骨带重建。
00040291 | 直肠测压导管 |  | 维信 |  | NDZ-010F0、NDZ-012F0、NDZ-014F0、NDZ-110F0、NDZ-112F0、NDZ-114F0 |  | NDZ-010F0、NDZ-012F0、NDZ-014F0、NDZ-110F0、NDZ-112F0、NDZ-114F0T |  | 医用PVC |  | 川械注准20172660065 |  | 24个月 |  | 纸塑 |  | 产品由压力传递管、球囊、分支器、连接管、测压管、接头组成。 |  | 该系列导管通过管路与尿动力学分析仪相连，进行直肠压力（腹压）测量。 |  | 1、使用前用生理盐水通过接头（蓝色）充满球囊并排除空气 2、嘱患者深呼吸放松，将导管球囊轻轻插入直肠内 3、通过管路将接头（红色）与尿动力学分析仪上的压力传感器相连，进行直肠压力（腹力）测量 4、完成测量后，按医疗废物进行处理。
00128328 | 一次性使用病毒采样管 |  |  |  | 1ml/管、3ml/管、6ml/管、1ml/管×100、3ml/管×100、6ml/管×50 |  | 1ml/管、3ml/管、6ml/管、1ml/管×100、3ml/管×100、6ml/管×50 |  | 复合材质 |  | 粤穗械备20202051号 |  | 18个月 |  | 纸盒 |  | 由拭子和/或含保存液的杯、管等组成。非无菌提供。 |  | 用于样本的收集、运输和储存等。 |  | "【检验方法】 1、鼻、咽、眼、肛门拭子样本的采集和保存方法： 将采集后的离体病毒类拭子高出采样管的部分折断，含有样本的拭子头浸没于含有保存液的采样管里，旋紧管盖。如不能及时提取核酸，可将采集后的样本置于2～8 ℃ 条件下储存7天；如需长期保存，可将其置于-20 ℃及以下条件下储存。 2、灭活 将采集管置于56 ℃灭活30分钟。 3、核酸释放 将其置（恢复）于室温条件下，将采集管振荡1分钟，静置约5分钟，以上两个操作（振荡、静置）至少重复3次，然后在12000 r/min下离心30秒或4000 r/min离心1分钟，核酸即释放到保存液中，直接吸上清液作为模板，加入到PCR体系进行扩增。 4、核酸提取（必要时） 如检测要求必须通过核酸提取仪提取样本核酸，将核酸提取液作为模板，加入到PCR体系进行扩增，可按提取试剂说明书操作，上机提取核酸。 "
00079084 | 甘氨酰脯氨酸二肽氨基肽酶测定试剂盒（GPDA底物法） |  |  |  | 试剂1：1×20mL，试剂2：1×5mL 试剂1：1×40mL，试剂2：1×10mL 试剂1：3×40mL，试剂2：1×30mL 试剂1：1×60mL，试剂2：1×15mL 试剂1：3×60mL，试剂2：1×45mL 试剂1：9×60mL，试剂2：3×45mL 试剂1：3×80mL，试剂2：1×60mL 试剂1：6×80mL，试剂2：2×60mL 试剂1：1×540mL，试剂2：1×135mL 试剂1：2×52mL，试剂2：2×13mL（2×200tests） 试剂1：24×4.6mL，试剂2：12×2.5mL（400tests） 校准品（选配）：1×1mL； 质控品（选配）：水平1：1×1mL，水平2：1×1mL。 | 试剂 1：1×20mL，试剂 2：1×5mL 试剂 1：1×40mL，试剂 2：1×10mL 试剂 1：3×40mL，试剂 2：1×30mL 试剂 1：1×60mL，试剂 2：1×15mL 试剂 1：3×60mL，试剂 2：1×45mL 试剂 1：9×60mL，试剂 2：3×45mL 试剂 1：3×80mL，试剂 2：1×60mL 试剂 1：6×80mL，试剂 2：2×60mL 试剂 1：1×540mL，试剂 2：1×135mL 试剂 1：2×52mL，试剂 2：2×13mL 试剂 1：24×4.6mL，试剂 2：12×2.5mL 试剂 1：4×70mL，试剂 2：4×19mL 校准品（选配）：1×1mL 质控品（选配）：水平 1：1×1mL，水平 2：1×1mL | 试剂1：1×20mL，试剂2：1×5mL 试剂1：1×40mL，试剂2：1×10mL 试剂1：3×40mL，试剂2：1×30mL 试剂1：1×60mL，试剂2：1×15mL 试剂1：3×60mL，试剂2：1×45mL 试剂1：9×60mL，试剂2：3×45mL 试剂1：3×80mL，试剂2：1×60mL 试剂1：6×80mL，试剂2：2×60mL 试剂1：1×540mL，试剂2：1×135mL 试剂1：2×52mL，试剂2：2×13mL（2×200tests） 试剂1：24×4.6mL，试剂2：12×2.5mL（400tests） 校准品（选配）：1×1mL； 质控品（选配）：水平1：1×1mL，水平2：1×1mL。 | 试剂 1：1×20mL，试剂 2：1×5mL 试剂 1：1×40mL，试剂 2：1×10mL 试剂 1：3×40mL，试剂 2：1×30mL 试剂 1：1×60mL，试剂 2：1×15mL 试剂 1：3×60mL，试剂 2：1×45mL 试剂 1：9×60mL，试剂 2：3×45mL 试剂 1：3×80mL，试剂 2：1×60mL 试剂 1：6×80mL，试剂 2：2×60mL 试剂 1：1×540mL，试剂 2：1×135mL 试剂 1：2×52mL，试剂 2：2×13mL 试剂 1：24×4.6mL，试剂 2：12×2.5mL 试剂 1：4×70mL，试剂 2：4×19mL 校准品（选配）：1×1mL 质控品（选配）：水平 1：1×1mL，水平 2：1×1mL | 液体 |  | 京械注准20162401186 |  | 12个月 |  | 纸盒 |  | 试剂1 双甘肽100mmol/L 试剂2 甘氨酰脯氨酰对硝基苯胺对甲苯磺酸150 mmol/L 校准品（选配） 单水平冻干粉，磷酸盐缓冲液20mmol/L，pH6.8 甘氨酰脯氨酸二肽氨基肽酶目标浓度：200U/L 质控品水平1（选配） 冻干粉，人血清基质甘氨酰脯氨酸二肽氨基肽酶目标浓度范围：60U/L -100U/L 质控品水平2（冻干粉，选配） 人血清基质甘氨酰脯氨酸二肽氨基肽酶目标浓度范围：140 U/L -180U/L |  | 用于体外定量测定人血清中甘氨酰脯氨酸二肽氨基肽酶的 含量。 |  | GPDA底物法
00078010 | 血管紧张素转化酶测定试剂盒（FAPGG底物法） |  |  |  | 1×20mL 1×40mL 4×40mL 1×60mL 4×60mL 12×60mL 4×80mL 8×80mL 1×540mL 2×80mL（2×200tests） 36×4.5mL（400tests） 校准品(选配)：1×1mL 质控品(选配)：水平1：1×1mL，水平2：1×1mL | 1×20mL 1×40mL 4×40mL 1×60mL 4×60mL 12×60mL 4×80mL 8×80mL 1×540mL 2×80mL 36×4.5mL 4×70mL 校准品(选配)：1×1mL 质控品(选配)：水平 1：1×1mL，水平 2：1×1mL | 1×20mL 1×40mL 4×40mL 1×60mL 4×60mL 12×60mL 4×80mL 8×80mL 1×540mL 2×80mL（2×200tests） 36×4.5mL（400tests） 校准品(选配)：1×1mL 质控品(选配)：水平1：1×1mL，水平2：1×1mL | 1×20mL 1×40mL 4×40mL 1×60mL 4×60mL 12×60mL 4×80mL 8×80mL 1×540mL 2×80mL 36×4.5mL 4×70mL 校准品(选配)：1×1mL 质控品(选配)：水平 1：1×1mL，水平 2：1×1mL | 液体 |  | 京械注准20162401178 |  | 12个月 |  | 纸盒 |  | 试剂 磷酸盐缓冲液20mmol/L，pH6.8 苯丙酰氨基双甘肽（FAPGG） 0.2g/L 校准品（单水平冻干粉，选配） 磷酸盐缓冲液20mmol/L，pH6.8 血管紧张素转化酶目标浓度：68U/L 质控品水平1（选配） 冻干粉，人血清基质 血管紧张素转化酶目标浓度范围：40 U/L-60U/L 质控品水平2（选配） 冻干粉，人血清基质血管紧张素转化酶-100U/L目标浓度范围：80 U/L |  | 用于体外定量测定人血清中血管紧张素转化酶的含量。 |  | FAPGG底物法
00127173 | 多种脂溶性维生素校准品 |  |  |  | 1套/袋 |  | 1套/袋 |  | 复合材质 |  | 粤械注准20202401355 |  | 1年 |  | 复合材质 |  | "试剂盒中组成成分及数量如下:1.多种脂溶性维生素校准品AG点（冻干 粉），7点×1套，含有VA、25-OH VD2、25-OH VD3、VE、VK1和牛血清白 蛋白;2.多种脂溶性维生素同位素内标准品（冻干粉），1瓶，含有VA、25-OH VD2、25-OH VD3、VE和VK1同位素内标准品;3.多种脂溶性维生素同位素内 标准品溶解液，0.5mL/瓶×1瓶，含无水乙醇。" |  | "与本公司生产的试剂盒配套使用，用于包括维生素A(VA）、25-羟基维生素D2(25-OH VD2)、25-羟基维生素D3（25-OH VD3 )、维生素E(VE)、维生素K1 (VK1）检测系统校准。 用于定量包括VA、25-OH VD2、25-OH VD3、VE、VK1项目建立液相色谱-串联质谱的校准方法。" |  | "检验方法】 1.复溶: (1）打开螺帽，小心地提起胶塞，但不要完全取出，确保空气透过位于胶塞下部的凹槽进入小瓶中。避免损失冻干品。 （2）取下胶塞，二叉丁平置于桌面向上放置。 （3）严格按照小瓶标签上的说明，添加指定量的纯水。为保证最佳的瓶间复溶一致性，应使用 认证量具或定标移液管。 (4)小心地盖上瓶盖。确保冻干品与水充分接触。不时的轻轻旋转小瓶，注意避免产生泡沫，让 水中的成分在30分钟内彻底溶解。请勿剧烈振荡。 2.参考相应的系统操作手册和/或帮助系统，获取有关校准原理、设置校准品系列、校准品测试 申请输入以及复查校准数据的信息。 3.本品应与病人样品相同方式处理，按照仪器与使用的试剂盒说明操作。 4.取样前，首先将冷冻的校准品置于室温1小时，使其完全恢复至室温。校准品加1mL纯化水 水进行复溶，同位素内标准品加0.5 mL同位素内标准品溶解液复溶，可能会有沉淀物，混匀可溶解。 取样前，温和转动瓶子，将沉淀物溶解彻底，确保均一。每次使用后立即盖紧瓶盖，置2℃~8 ℃ 保存。 5．本产品使用的是内标校正曲线法来建立曲线从而进行定量分析。具体操作如下:配制一系列 不同浓度的对照液（即校准品），并加入相同量的内标准品，进样分析，测得Ai（物质i的峰面积) 和Ais。(内标准品is的峰面积），以配制的不同浓度对照溶液的浓度Ci对照（物质i的浓度）为横坐 标，Ai/Ais 为纵坐标作曲线。求回归方程，按照下面公式(1）计算试待测物含量。供试液（待测样 本）配制时也需加入与对照液相同量的内标准品。 Ci试样=（（Ai/Ais)试样/（Ai/Ais)对照 ）XCi对照.....................（1） Ai、Ais、Ci分别代表物质 i 的峰面积、对应内标准品 is 的峰面积、物质 i 的浓度。 同位素内标准品的作用：从公式（1）可看出，内标校正曲线法是通过测量内标准品及待测物质 的峰面积相对值来进行计量的，因此当出现由于系统不太稳定及操作条件变化而引起的误差的情况 时，将同时反映在内标准品及待测物质上而得到抵消，从而使得分析结果准确度更高，因此加入内 标准品的目的是为了提高结果准确度。 校准品的作用：相当于式（1）中的对照液，与内标准品配合测量得出试样的含量。"
00077842 | 糖化白蛋白测定试剂盒（过氧化物酶法） |  |  |  | GA 试剂1：1×20mL，试剂2：1×5mL，ALB：1×25mL GA 试剂1：1×40mL，试剂2：1×10mL，ALB：1×50mL GA 试剂1：3×40mL，试剂2：1×30mL，ALB：3×50mL GA 试剂1：3×80mL，试剂2：1×60mL，ALB：4×60mL GA 试剂1：6×80mL，试剂2：2×60mL，ALB：8×60mL GA 校准品（选配）：1×1mL ，ALB 校准品（选配）：1×1mL 质控品（选配）：水平1：1×1mL，水平2：1×1mL。 | GA 试剂 1：1×20mL，试剂 2：1×5mL，ALB：1×25mL GA 试剂 1：1×40mL，试剂 2：1×10mL，ALB：1×50mL GA 试剂 1：3×40mL，试剂 2：1×30mL，ALB：3×50mL GA 试剂 1：3×80mL，试剂 2：1×60mL，ALB：4×60mL GA 试剂 1：6×80mL，试剂 2：2×60mL，ALB：8×60mL GA 试剂 1：2×60mL，试剂 2：2×15mL，ALB：2×70mL GA 校准品（选配）：1×1mL ，ALB 校准品（选配）：1×1mL 质控品（选配）：水平 1：1×1mL，水平 2：1×1mL | GA 试剂1：1×20mL，试剂2：1×5mL，ALB：1×25mL GA 试剂1：1×40mL，试剂2：1×10mL，ALB：1×50mL GA 试剂1：3×40mL，试剂2：1×30mL，ALB：3×50mL GA 试剂1：3×80mL，试剂2：1×60mL，ALB：4×60mL GA 试剂1：6×80mL，试剂2：2×60mL，ALB：8×60mL GA 校准品（选配）：1×1mL ，ALB 校准品（选配）：1×1mL 质控品（选配）：水平1：1×1mL，水平2：1×1mL。 | GA 试剂 1：1×20mL，试剂 2：1×5mL，ALB：1×25mL GA 试剂 1：1×40mL，试剂 2：1×10mL，ALB：1×50mL GA 试剂 1：3×40mL，试剂 2：1×30mL，ALB：3×50mL GA 试剂 1：3×80mL，试剂 2：1×60mL，ALB：4×60mL GA 试剂 1：6×80mL，试剂 2：2×60mL，ALB：8×60mL GA 试剂 1：2×60mL，试剂 2：2×15mL，ALB：2×70mL GA 校准品（选配）：1×1mL ，ALB 校准品（选配）：1×1mL 质控品（选配）：水平 1：1×1mL，水平 2：1×1mL | 液体 |  | 京械注准20162401006 |  | 12个月 |  | 纸盒 |  | GA 试剂1 蛋白酶500KU/L 3-羟基-2,4,6-三碘苯甲酸（HTIB）10mmol/L 过氧化物酶50KU/L GA 试剂2 糖化氨基酸氧化酶200KU/L 4-氨基安替比林10mmol/L ALB 溴甲酚绿0.15mmol/L GA 校准品（选配） 单水平冻干粉，磷酸盐缓冲液20mmol/L，pH6.8 糖化氨基酸目标浓度：1.25 g/dL ALB 校准品（选配） 磷酸盐缓冲液20mmol/L，pH6.8 牛血清白蛋白目标浓度：4.5 g/dL 质控品水平1（选配） 冻干粉，人血清基质糖化氨基酸目标浓度范围：0.3 g/dL -0.9 g/dL 牛血清白蛋白目标浓度范围：3.5g/dL -5.5g/dL 质控品水平2（选配）冻干粉，人血清基质 糖化氨基酸目标浓度范围：1.0g/dL -2.0g/dL 牛血清白蛋白目标浓度范围：3.5g/dL -5.5g/dL |  | 用于体外定量测定人血清中糖化白蛋白和白蛋白测量浓度 的比值(%)。 |  | 过氧化物酶法
00105530 | 超敏心肌肌钙蛋白I（hs-cTnI）测定试剂盒（量子点免疫荧光层析法） |  | 金准 |  | 25人份/盒；50人份/盒 | 卡型：25人份/盒，50人份/盒；卡盒型：25人份/盒 | 25人份/盒；50人份/盒 | 卡型：25人份/盒，50人份/盒；卡盒型：25人份/盒 | 检测卡由外壳和试纸条组成 |  | 粤械注准20172401873 |  | 18个月 |  | 铝箔袋 |  | 性能指标：1外观：检测卡外观应平整，材料应粘着牢固，各组份齐全，卡壳固定紧密。 2准确度：检测浓度小于5ng/ml时，相对偏差应在±20.0%内；检测浓度为5-50ng/ml时，相对偏差应在±15.0%内。3最低检测限：对cTnI空白参考品进行测定，最低检测限应不高于0.005ng/ml。4线性范围 线性范围为0.02-50ng/ml。在此线性范围内，试剂盒线性相关系数r≥0.990。5精密度（重复性）5.1批内精密度：检测浓度为0.2-0.8ng/ml时，其变异系数（CV）应≤10.0%；检测浓度小于0.2ng/ml或大于0.8ng/ml时，其变异系数（CV）应≤15.0%。5.2 批间精密度：用连续3个批号试剂检测浓度为0.5ng/ml的cTnI参考品，三个批号试剂盒之间的批间变异系数（CV）应≤15.0%。6分析特异性：测定浓度均为1 000ng/ml的心肌肌钙蛋白C（Cardiac Troponin C，cTnC），心肌肌钙蛋白T（Cardiac Troponin T，cTnT），骨骼肌肌钙蛋白I（Skeletal Troponin I，sTnI），交叉反应率应≤0.5%。7移行速度：液体移行速度应不低于10mm/min。 结构与组成：超敏心肌肌钙蛋白I（hs-cTnI）测定试剂盒（量子点免疫荧光层析法）由检测卡和SD芯片组成 ，检测卡由外壳和试纸条组成 ，试纸条由样品垫 、结合垫（固定有量子点标记cTnI鼠抗人单克隆抗体I）、NC膜（检测线包被有cTnI鼠抗人单克隆抗体Ⅱ，质控线包被有兔抗鼠IgG）、吸水纸和PVC底板组成 。 |  | 本检测试剂盒用于体外定量检测人血清/血浆/全血样本中心肌肌钙蛋白I（cTnI）的含量。 |  | 使用方法：在使用此试剂前必须仔细阅读试剂的说明书，需严格按照试剂说明书执行有关操作，否则无法保证可靠的结果。 1. 样本分析 （1）准备：检测前将检测卡、样本平衡至室温（15-30℃），并编号，建议将铝箔袋在恢复室温后再拆封，并尽量在一小时内使用，防止检测卡受潮。 （2）校准：确认SD芯片与检测卡的批号相匹配，将SD芯片信息导入仪器，进行校准操作（详见仪器使用说明书）。 （3）加样 血清、血浆样本：取100μL血清或血浆样本，垂直滴加在检测卡的加样孔中，开始计时。 全血样本：取120μL全血样本，加入50μL样本稀释液中，混匀后取140μL混合液垂直滴加在检测卡的加样孔中，开始计时。 （4）检测：13分钟时立即使用配套仪器进行检测。
00039881 | 一次性使用便携式输注泵 非电驱动 |  |  |  | 标称容量：60/100/150/200/275/300ml， 标称流速：1/2/3/4/5/6/8/10/12/15/18/20ml/h，标称自控给液再充装时间：10/15min；标称自控给液量：0.5ml、1ml。 | 标称容量：60/100/150/200/275/300/500ml，标称流速：1/2/3/4/5/6/8/10/12/15/18/20ml/h，标称自控给液再充装时间：10/15min；标称自控给液量：0.5ml、1ml。 | CBI、CBI+PCA； | CBI、PM-CA、PM-CB、PM-CC、PM-CD、CBI+PCA、PM-PA、PM-PB、PM-PC、PM-PD、PM-PE； | 混合 |  | YZB/国0695-2013《一次性使用便携式输注泵非电动》 | 国械注准20153142008 | 24个月 |  | 纸塑 |  | 本产品由单向阀加药装置、弹力贮液装置、药液过滤器、限流装置、自控给液装置（可没有）、管路和外圆锥接头组成。 | 本产品由单向阀加药装置、弹力贮液装置、药液过滤器、限流装置、调速装置（可没有）、自控给液装置（可没有）、管路和外圆锥接头组成。型号：CBI、PM-CA、PM-CB、PM-CC、PM-CD、CBI+PCA、PM-PA、PM-PB、PM-PC、PM-PD、PM-PE；标称容量：60/100/150/200/275/300/500ml， 标称流速：1/2/3/4/5/6/8/10/12/15/18/20ml/h，标称自控给液再充装时间：10/15min；标称自控给液量：0.5ml、1ml。 | 本产品临床用于术后注入镇痛药物。 |  | 本产品临床用于术后注入镇痛药物。 | 1、检查包装，确认包装完整、信息无误后，撕开外包装，取出输注泵并核对产品规格信息: 2、关闭止流夹，去除加药装置保护帽，将配置好的药液通过加药装置注入弹力贮液装置内: 3、加药结束后，打开止流夹，进行排气。若为持续给液+自控给液型，在排气过程中不去掉橙色压片，待药液均匀流出管路后，管内无可见气泡时，去掉橙色压片。如有调速装置，排气时箭头指向最大流速，排气结束后使用调速钥匙将流速调节为所需流速。排气结束后，夹紧止流夹待用: 4、PCA键是在持续给药(标定每小时注药量)的基础上由病人自控追加药量的功能键， 此项操作需在医务人员的指导下使用并填写治疗卡，以便从PCA追加次数中了解分析病情。
00079172 | 心肌肌钙蛋白-I质控品 |  |  |  | 0.5ml×2（液体，2 水平） | 2×0.5mL（液体，2水平） | 0.5ml×2（液体，2 水平） | 2×0.5mL（液体，2水平） | 液体 |  | 京械注准20162400387 |  | 12个月 |  | 纸盒 |  | 磷酸盐缓冲液，浓度：20mmol/L BSA，浓度：1g/L 水平1：重组人心肌肌钙蛋白-I，目标浓度范围：1.5μg/L-3μg/L 水平2：重组人心肌肌钙蛋白-I，目标浓度范围：3μg/L-7μg/L |  | 与本公司生产的心肌肌钙蛋白-I 测定试剂盒（免疫比浊法）配套 使用，用于心肌肌钙蛋白-I 的室内质量控制。 |  | 与本公司生产的心肌肌钙蛋白-I 测定试剂盒（免疫比浊法）配套 使用
00109839 | 人类免疫缺陷病毒1+2型抗体检测试剂盒（时间分辨荧光免疫法） |  |  |  | 96测试/盒 |  | HIV101、HIV102 |  | 复合材质 |  | 国械注准20143402216 |  | 12个月 |  | 医用纸盒 |  | 抗HIV阴性对照品、抗HIV 1型阳性对照品、抗HIV 2型阳性对照品、抗HIV铕标记物、浓缩洗液、实验室缓冲液、增强液、抗HIV微孔反应板。 |  | 该产品用于定性检测人血清样本中的人类免疫缺陷病毒抗体（1+2型）。 |  | [检验方法] (简易操作流程指南见附表) 1试剂准备 ①微孔反应板: 将试剂及所需数量的微孔反应板条平衡至室温(20~25C)。余下的微孔板条及时置入自封袋密闭并于2~8C保存。 ②洗涤液: 将“浓缩洗液”用纯化水在干净的容器中按体积比1:25倍稀释，混匀，作为工作洗涤液备用。纯化水敬请用户自备。 ③铕标记物工作液: “铕标记物”与“实验缓冲液”按体积比1:20稀释，加进洁净一--次性容器中并充分混匀稀释成工作液，当次试验用完。实验前配好。 2 试验操作 ① 吸取100 μL的对照品或待测样本依次加入微孔反应板的微孔中，加贴封片。一般情况，试剂中的“抗HIV阴性对照品”应至少做3孔的复孔，“抗HIV 1型阳性对照品”和“抗HIV 2型阳性对照品”均应至少做1孔。待测样本可作单孔检测。 ②微孔反应板条在室温下，用振荡器缓慢振荡孵育60min。 ③第一步孵育结束后， 小心将封片揭下并弃掉，用洗板机洗涤4次，拍干。 ④向每孔中加入 100 μL已配好的标记物工作液，加贴封片。 ⑤微孔反应板条在室温下，用振荡器缓慢振荡孵育45min. ⑥第二步孵育结束后，小心将封片揭下并弃掉，用洗板机洗涤6次，拍干。 ⑦向每孔中加入增强液 100 μL。 ⑧微孔反应板条于室温下缓慢振荡5min后上机检测，在30min内完成检测。
00127128 | 25一羟基维生素D测定试剂盒（液相色谱一串联质谱法） |  |  |  | 96人份/盒 |  | 96人份/盒 |  | 复合材质 |  | 粤械注准20202401385 |  | 12个月 |  | 纸盒 |  | "主要组成成分由25-OH VD校准品A―G点（冻干粉）、25-OH VD同位素内标准品 (冻干粉)、25-OH VD质控品QC1—QC2（冻干粉）、25-OHVD同位素内标准品 溶解液，25-OH VD蛋白沉淀剂、25-OH VD萃取液、25-OHVD复溶液、25-OH VD 流动相A、25-OH VD流动相B、2mL离心管、96孔V型底深孔板和硅胶垫组 成。" |  | "本试剂盒用于定量检测人血清中25-羟基维生素D2和25-羟基 维生素D3浓度。临床上主要用于维生素D缺乏相关疾病的辅助 诊断。" |  | "【检验方法】 1.实验前的准备工作 ⑴25-OH VD同位素内标储备液的制备：取0.50 mL 25-OH VD同位素内标准品溶解液加入到25-OH VD同位素内标准品干粉小瓶中，彻底混匀，直到完全溶解（大约2小时）。2～8℃条件下储存在密封的原装小瓶中，此溶液可以稳定28天，使用前恢复至室温。 ⑵25-OH VD同位素内标工作液的配制：依据每批待测样本数计算所需内标工作液的量，取适量25-OH VD同位素内标储备液与25-OH VD蛋白沉淀剂按1:49的体积比稀释成内标工作液，彻底混匀。此溶液仅在24小时内稳定，请随用随配。 ⑶25-OH VD校准品的溶解：取1.0 mL去离子水加入到25-OH VD校准品干粉小瓶中，彻底混匀，直到完全溶解（推荐过夜溶解）。2～8℃条件下储存在密封的原装小瓶中，此溶液可以稳定28天，使用前恢复至室温。 ⑷25-OH VD质控品的溶解：取1.0 mL去离子水加入到25-OH VD质控品干粉小瓶中，彻底混匀，直到完全溶解（推荐过夜溶解）。2～8℃条件下储存在密封的原装小瓶中，此溶液可以稳定28天，使用前恢复至室温。 2. 实验操作（简易流程见附表1） ⑴取待测血样或25-OH VD校准品或25-OH VD质控品200 µL于相应的2 mL离心管中，均加入200µL25-OH VD同位素内标工作液，旋涡45秒。 ⑵加入1000 µL25-OH VD萃取液，在2000～2400 rpm振频下旋涡振荡10分钟，于-20℃下静置10分钟，13000 rpm离心5分钟。 ⑶取最上层液体800 µL转移到96孔V型底深孔板中，室温下氮气吹干。 ⑷加入200 µL25-OH VD复溶液，盖好硅胶垫封板，在2000～2400 rpm振频下旋涡振荡3分钟，进行复溶，置于96孔板离心机中3000~3500 rpm离心5分钟。 ⑸本试剂盒适用仪器均可参考如下仪器技术参数进行仪器方法编辑（以下参数仅供参考，请根据实验室优化的仪器参数进行设置）。 色谱条件：(详细请见说明书) 表2 25-羟基维生素D测定试剂盒(液相色谱-串联质谱法)色谱条件 质谱条件：采用正离子电喷雾离子化模式（ESI+），多反应监测（MRM）的扫描方式，离子通道参数如下表所示。（详细请见说明书） 表325-羟基维生素D测定试剂盒(液相色谱-串联质谱法)离子通道参数 ⑹放置自动进样器中，吸取上清液1～50 μL，进行样本检测、分析。 ⑺标准曲线的绘制方法：以校准品中分析物的标示浓度为横坐标（x），分析物实测峰面积与其对应同位素内标峰面积的比值为纵坐标（y），绘制标准曲线，并进行线性回归，可获得回归方程：y=a+bx，其中a为截距，b为斜率，并计算相关系数（r），要求r应不低于0.99。 ⑻检测样本结果的计算：将检测样本中25-OH VD2、25-OH VD3的实测峰面积与各自对应同位素内标峰面积的比值代入上述标准曲线方程y，计算检测样本中分析物的浓度x。 "
00109294 | 甲胎蛋白测定试剂盒（时间分辨荧光免疫分析法） |  |  |  | 96人份/盒（半自动）、96人份/盒（全自动） |  | 96人份/盒（半自动）、96人份/盒（全自动） |  | 复合材质 |  | 粤械注准20162400431 |  | 12个月 |  | 医用纸盒 |  | 主要组成成份：hAFP校准品A-F（0、1.0、10.0、30.0、100.0、500.0U/ml）:含AFP抗原、牛血清白蛋白、防腐剂的Tris-HC1缓冲液；hAFP标记物：含抗-hAFP-Eu3+、牛血清白蛋白的Tris-HC1缓冲液；hAFP微孔反应板：包被有抗-hAFP的单克隆抗体；hAFP实验缓冲液：含牛血清白蛋白、EDTA、Tween40、惰性染料、防腐剂的Tris-HC1缓冲液；增强液：含曲拉通X-100、冰乙酸和螯合剂组成的水溶液；浓缩洗液：含有Tween20、防腐剂的Tris-HC1缓冲液组成（96人份/盒（全自动）试剂盒组成成分不含有浓缩洗液与增强液）。 |  | 该品用于定量检测人血清中甲胎蛋白的含量，不得用于肿瘤的辅助诊断 |  | "【检验方法】 1 试剂准备 ① 微孔反应板：将试剂及所需数量的微孔反应板条平衡至室温（20～25℃）。余下的微孔板条及时置入自封袋密闭并于2～8℃保存。 ② 校准品复溶： 半自动试剂盒：轻轻旋开橡皮塞，向每瓶中精确加入0.5ml的纯化水，充分溶解，轻轻混匀。复溶后，静置约30分钟后使用。 全自动试剂盒：轻轻旋开橡皮塞，向每瓶中精确加入1.0ml的纯化水，充分溶解，轻轻混匀。复溶后，静置约30分钟后使用。 ③ 洗涤液：将40ml浓缩洗液和960ml蒸馏水在干净的容器中混合，作为工作洗涤液备用。蒸馏水敬请用户自备。 ④ 标记物工作液：使用前配制，将hAFP标记物与实验缓冲液按体积比1:50加进洁净的一次性容器中并混匀，当次试验用完。 2 检验操作（简易操作流程见附表） ① 加入校准品、待测样本：吸取25µl的hAFP校准品（Std）、待测样本(Unk)，按照下图所示依次加入微孔反应板微孔中。建议待测样本作复孔检测。 ② 加入标记物工作液：向每孔中加入100µl已配好的标记物工作液，并加贴封片。 ③ 孵育：微孔反应板条在室温下，用振荡器缓慢振荡孵育90分钟（1.5小时）。 ④ 洗板：孵育结束后，用洗板机洗涤6次，拍干。 ⑤ 加入增强液：洗涤完成后，向每孔中加入增强液100µl。 ⑥ 检测：微孔反应板条于室温下缓慢振荡5分钟后上机检测，在30分钟内完成检测。 3 校准品、质控品的使用 ① 校准品的使用：校准品是每次实验的基础，每次实验都应有标准曲线。标准曲线的绘制有相应的分析软件自动完成，也可手动绘制。手动绘制时，以浓度值lg值为横坐标，荧光计数值的lg值为纵坐标，在图上做出一条圆滑的曲线。将样本荧光计数带回图表中即可求得相对应的样本浓度。 ② 质控品的使用：建议使用质控血清来保证实验室日常结果的可靠性。 我们建议每个实验室备有自己的不同浓度分布的血清库。每次实验时应该同时使用高、中、低的质控品。只有当质控品测定值落在实验室允许的范围内时，才可报告检验结果；若某次实验中质控品的测定值落在实验室允许的范围之外，请重复此次实验！ 我们也建议实验室参加外部质控计划。 "
00109785 | 琥珀酰丙酮和非衍生化多种氨基酸、肉碱测定试剂盒（串联质谱法） |  |  |  | NZP008:480人份/盒、NZP108:960人份/盒 |  | NZP008:480人份/盒、NZP108:960人份/盒 |  | 复合材质 |  | 国械注准20163401324 |  | 一年 |  | 医用纸盒 |  | 氨基酸同位素内标准品、肉碱同位素内标准品、质控品、非衍生法萃取液、非衍生法流动相、琥珀酰丙酮样本处理液、U型底微孔板、V型底微孔板、铝箔制微孔板封片、粘性微孔板封片。（具体内容详见说明书） |  | 该产品用于检测新生儿滤纸干血片样本中的琥珀酰丙酮和多种氨基酸、肉碱的浓度。 |  | "【检验方法】 1. 实验前的准备工作：内标准品的溶解和日常萃取工作溶液的配制 ① 将氨基酸同位素内标准品用0.5ml（480人份/盒）或1.0ml（960人份/盒）非衍生法萃取液溶解，彻底混匀,直到完全溶解（大约2小时）。2～8℃条件下储存在密封的原装小瓶中，此溶液可以稳定30天。 ② 将肉碱同位素内标准品用0.5ml（480人份/盒）或1.0ml（960人份/盒）非衍生法萃取液溶解，彻底混匀,直到完全溶解（大约2小时）。2～8℃条件下储存在密封的原装小瓶中，此溶液可以稳定30天。 ③ 在制备日常萃取工作溶液之前，所需的已复溶的同位素内标准品（①和②）和萃取液需已经恢复至室温（18～25°C） 如果不测试琥珀酰丙酮，按步骤④制备日常萃取工作溶液 ④ 将步骤①和步骤②的同位素内标准品用非衍生法萃取液按体积比1:110的比例稀释成日常萃取工作液。日常萃取工作液包含氨基酸和肉碱同位素内标准品，该溶液仅在24小时内稳定，必须随用随配。 如果测试琥珀酰丙酮，按步骤⑤制备日常萃取工作溶液 ⑤ 将步骤①和步骤②的同位素内标准品用非衍生法萃取液按体积比1:110的比例稀释成日常萃取工作液，将琥珀酰丙酮样本处理液用非衍生法萃取液按体积比1：40的比例稀释成工作液。日常萃取工作液包含琥珀酰丙酮，氨基酸和肉碱同位素内标准品，该溶液仅在24小时内稳定，必须随用随配。 2. 实验操作： 2.1 直接打孔法：（简易流程见附表） ① 打孔：使用自动或手动打孔器将质控和待测样本打孔，直径约为3mm，依次放入洁净的U型底微孔板中。 ② 每孔加入配制好的日常萃取工作溶液100µl，使用粘性封片覆盖微孔板，将挥发量降低到最小。 ③ 立即将微孔板置于振荡器内，在温度为30℃（±5℃），振频为650～750rpm的条件下振荡孵育45分钟。 ④ 从板上揭去粘性封片，每孔转移75µl至对应孔位的 V型底微孔板。 ⑤ 如果不检测琥珀酰丙酮，使用铝箔覆盖微孔板，再将带有铝箔封片的板放入自动进样器中，启用应用软件，建立样品列表，选择正确的内标浓度文件和采集方法，然后进行检测。 ⑥ 如果检测琥珀酰丙酮，使用粘性封片覆盖微孔板，然后静置至少两个小时，保证所萃取的琥珀酰丙酮充分衍生化。然后再揭去粘性封片，使用铝箔覆盖微孔板，再将带有铝箔封片的板放入自动进样器中，启用应用软件，建立样品列表，选择正确的内标浓度文件和采集方法，然后进行检测。 2.2 排钉法： ① 打孔：使用打孔机和排钉从质控或者待测样本上打孔，依次固定在排钉上。 ② 向洁净的V型底微孔板中每孔加入配制好的日常萃取工作溶液100µl，并依次将打好质控品及样本的排钉放入板孔中。 ③ 立即将微孔板置于振荡器内，在温度为30℃（±5℃），振频为650～750 rpm的条件下振荡孵育45分钟。 ④ 弃掉带有质控或样本的排钉。 ⑤ 如果不检测琥珀酰丙酮，使用铝箔覆盖微孔板，再将带有铝箔封片的板放入自动进样器中，启用应用软件，建立样品列表，选择正确的内标浓度文件和采集方法，然后进行检测。 ⑥ 如果检测琥珀酰丙酮，使用粘性封片覆盖微孔板，然后静置至少两个小时，保证所萃取的琥珀酰丙酮充分衍生化。然后再揭去粘性封片，使用铝箔覆盖微孔板，再将带有铝箔封片的板放入自动进样器中，启用应用软件，建立样品列表，选择正确的内标浓度文件和采集方法，然后进行检测。 3. 质控品的使用 建议使用试剂盒中质控品来保证实验室日常结果的可靠性。每次实验时应该同时使用高、低的质控品。也建议实验室参加外部质控计划。 "
00116326 | 动态葡萄糖监测系统 | 动态葡萄糖监测系统-传感器套装 |  |  | FreeStyle Libre H |  | FreeStyle Libre H |  | 高分子聚合物 |  | 国械注进20173215196 |  | 12个月 |  | 塑料 |  | 该产品由扫描检测仪套装、传感器套装和软件组成。扫描检测仪套装包含扫描检测仪（内置一个血糖血酮仪）及其操作软件（软件发布版本:2.0）、电源适配器和USB电缆；传感器套装包含传感器组件包，传感器敷贴器；软件（应用程序，发布版本:1.0）。 |  | 该产品预期用于监测18周岁及以上糖尿病患者组织间液葡萄糖水平的连续变化趋势并跟踪其动态波动趋势，辅助监测高血糖和低血糖的发生，不能作为治疗药物调整的依据。该产品由专业医护人员使用。患者只有通过咨询专业医护人员才能获得系统读书。扫描检测仪中内置的血糖血酮检测模块用于体外定量测量新鲜毛细血管（采自手指），静脉全血中的葡萄糖和酮体（β-羟基丁酸）浓度。不能用于糖尿病的诊断和筛查，也不能作为治疗药物调整的依据。与其配套的适合专业医护人员使用，帮助他们查阅、分析和评估从动态葡萄糖监测系统上传的患者葡萄糖读书，从而支持有效的糖尿病健康管理方案。 |  | 扫描式葡萄糖监测法
00079176 | 中性粒细胞明胶酶相关脂质运载蛋白质控品 |  |  |  | 0.5ml×2（液体，2 水平）。 | 2×0.5ml（液体，2水平） | 0.5ml×2（液体，2 水平）。 | 2×0.5ml（液体，2水平） | 液体 |  | 京械注准20162400386 |  | 12个月 |  | 纸盒 |  | 磷酸盐缓冲液，浓度：20mmol/L BSA，浓度：1g/L 水平1：重组人中性粒细胞明胶酶相关脂质运载蛋白，目标浓度范围：120μg/L-180μg/L 水平2：重组人中性粒细胞明胶酶相关脂质运载蛋白，目标浓度范围：400μg/L-550μg/L |  | 与本公司生产的中性粒细胞明胶酶相关脂质运载蛋白测定试剂 盒（免疫比浊法）配套使用，用于中性粒细胞明胶酶相关脂质运 载蛋白的室内质量控制。 |  | 与本公司生产的中性粒细胞明胶酶相关脂质运载蛋白测定试剂 盒（免疫比浊法）配套使用
00075773 | 心型脂肪酸结合蛋白测定试剂盒(免疫比浊法) |  |  |  | 试剂1:2×40mL，试剂2:2×40mL 试剂1:1×50mL，试剂2:1×50mL 试剂1:2×50mL，试剂2:2×50mL 试剂1:1×60mL，试剂2:1×60mL 试剂1:2×60mL，试剂2:2×60mL 试剂1:6×60mL，试剂2:6×60mL 试剂1:2×80mL，试剂2:2×80mL 试剂1:4×80mL，试剂2:4×80mL 试剂1:2×52mL，试剂2:2×52mL (2×200tests） 试剂1:18×4.5mL，试剂2:18×4.5mL (400tests) 校准品（选配）：6×1mL； 质控品(选配)：水平1：1×1mL；水平2：1×1mL | 试剂 1:1×10mL，试剂 2:1×10mL 试剂 1:2×40mL，试剂 2:2×40mL 试剂 1:1×50mL，试剂 2:1×50mL 试剂 1:2×50mL，试剂 2:2×50mL 试剂 1:1×60mL，试剂 2:1×60mL 试剂 1:2×60mL，试剂 2:2×60mL 试剂 1:6×60mL，试剂 2:6×60mL 试剂 1:2×80mL，试剂 2:2×80mL 试剂 1:4×80mL，试剂 2:4×80mL 试剂 1:2×52mL，试剂 2:2×52mL 试剂 1:18×4.5mL，试剂 2:18×4.5mL 试剂 1:4×30mL，试剂 2:4×30mL 校准品（选配）：6×1mL 质控品(选配)：2×1mL | 试剂1:2×40mL，试剂2:2×40mL 试剂1:1×50mL，试剂2:1×50mL 试剂1:2×50mL，试剂2:2×50mL 试剂1:1×60mL，试剂2:1×60mL 试剂1:2×60mL，试剂2:2×60mL 试剂1:6×60mL，试剂2:6×60mL 试剂1:2×80mL，试剂2:2×80mL 试剂1:4×80mL，试剂2:4×80mL 试剂1:2×52mL，试剂2:2×52mL (2×200tests） 试剂1:18×4.5mL，试剂2:18×4.5mL (400tests) 校准品（选配）：6×1mL； 质控品(选配)：水平1：1×1mL；水平2：1×1mL | 试剂 1:1×10mL，试剂 2:1×10mL 试剂 1:2×40mL，试剂 2:2×40mL 试剂 1:1×50mL，试剂 2:1×50mL 试剂 1:2×50mL，试剂 2:2×50mL 试剂 1:1×60mL，试剂 2:1×60mL 试剂 1:2×60mL，试剂 2:2×60mL 试剂 1:6×60mL，试剂 2:6×60mL 试剂 1:2×80mL，试剂 2:2×80mL 试剂 1:4×80mL，试剂 2:4×80mL 试剂 1:2×52mL，试剂 2:2×52mL 试剂 1:18×4.5mL，试剂 2:18×4.5mL 试剂 1:4×30mL，试剂 2:4×30mL 校准品（选配）：6×1mL 质控品(选配)：2×1mL | 液体 |  | 京械注准20162401385 |  | 12个月 |  | 纸盒 |  | 试剂1 Tris 缓冲液10mol/ml，pH7.4 试剂2 鼠抗人心型脂肪酸结合蛋白抗体乳胶颗粒≥1.5mg/L 校准品（液体，6 水平）血清基质人心型脂肪酸结合蛋白 校准品Ⅰ目标浓度0μg/L； 校准品Ⅱ目标浓度5μg/L； 校准品Ⅲ目标浓度10μg/L； 校准品Ⅳ目标浓度20μg/L； 校准品Ⅴ目标浓度80μg/L； 校准品Ⅵ目标浓度160μg/L 质控品（液体，2 水平） 磷酸盐缓冲液（20mmol/L，pH7.4），人心型脂肪酸结合蛋白 水平1 目标浓度范围：4μg/L-10μg/L； 水平2 目标浓度范围：20μg/L-40μg/L |  | 用于体外定量测定人血清或人血浆中心型脂肪酸结合蛋白的含量。 |  | 免疫比浊法
00075708 | 胃蛋白酶原II测定试剂盒(免疫比浊法) |  |  |  | 试剂1：1×27mL，试剂2：1×5mL 试剂1：2×27mL，试剂2：2×5mL 试剂1：1×54mL，试剂2：1×10mL 试剂1：2×54mL，试剂2：2×10mL 试剂1：2×52mL，试剂2：2×17mL（2×200tests） 试剂1：24×4.5mL，试剂2：12×3.2mL（ 400tests） | 试剂 1：1×27mL，试剂 2：1×5mL 试剂 1：2×27mL，试剂 2：2×5mL 试剂 1：1×54mL，试剂 2：1×10mL 试剂 1：2×54mL，试剂 2：2×10mL 试剂 1：2×52mL，试剂 2：2×17mL 试剂 1：24×4.5mL，试剂 2：12×3.2mL 试剂 1：4×70mL，试剂 2：4×13mL | 试剂1：1×27mL，试剂2：1×5mL 试剂1：2×27mL，试剂2：2×5mL 试剂1：1×54mL，试剂2：1×10mL 试剂1：2×54mL，试剂2：2×10mL 试剂1：2×52mL，试剂2：2×17mL（2×200tests） 试剂1：24×4.5mL，试剂2：12×3.2mL（ 400tests） | 试剂 1：1×27mL，试剂 2：1×5mL 试剂 1：2×27mL，试剂 2：2×5mL 试剂 1：1×54mL，试剂 2：1×10mL 试剂 1：2×54mL，试剂 2：2×10mL 试剂 1：2×52mL，试剂 2：2×17mL 试剂 1：24×4.5mL，试剂 2：12×3.2mL 试剂 1：4×70mL，试剂 2：4×13mL | 液体 |  | 京械注准20162401379 |  | 12个月 |  | 纸盒 |  | 试剂1 Tris 缓冲液20mmol/L，pH7.5 试剂2 羊抗人胃蛋白酶原Ⅱ单克隆抗体敏感的乳状溶液1.3mg/mL |  | 用于体外定量测定人血清或人血浆中胃蛋白酶原Ⅱ的含量。 |  | 免疫比浊法
00077511 | β－羟丁酸测定试剂盒（β－羟丁酸脱氢酶法） |  |  |  | 试剂1：1×15mL，试剂2：1×5mL 试剂1：1×45mL，试剂2：1×15mL 试剂1：3×40mL，试剂2：1×40mL 试剂1：1×60mL，试剂2：1×20mL 试剂1：3×60mL，试剂2：1×60mL 试剂1：9×60mL，试剂2：3×60mL 试剂1：3×80mL，试剂2：1×80mL 试剂1：6×80mL，试剂2：2×80mL 试剂1：1×540mL，试剂2：1×180mL 试剂1：2×52mL，试剂2：2×17mL（2×200tests） 试剂1：24×4.5mL，试剂2：12×3.2mL（400tests） 校准品(选配)：1×1mL； 质控品(选配)：水平1：1×1mL，水平2：1×1mL | 试剂 1：1×15mL，试剂 2：1×5mL 试剂 1：1×45mL，试剂 2：1×15mL 试剂 1：3×40mL，试剂 2：1×40mL 试剂 1：1×60mL，试剂 2：1×20mL 试剂 1：3×60mL，试剂 2：1×60mL 试剂 1：9×60mL，试剂 2：3×60mL 试剂 1：3×80mL，试剂 2：1×80mL 试剂 1：6×80mL，试剂 2：2×80mL 试剂 1：1×540mL，试剂 2：1×180mL 试剂 1：2×52mL，试剂 2：2×17mL 试剂 1：24×4.5mL，试剂 2：12×3.2mL 试剂 1：4×70mL，试剂 2：4×25mL 校准品(选配)：1×1mL 质控品(选配)：水平 1：1×1mL，水平 2：1×1mL | 试剂1：1×15mL，试剂2：1×5mL 试剂1：1×45mL，试剂2：1×15mL 试剂1：3×40mL，试剂2：1×40mL 试剂1：1×60mL，试剂2：1×20mL 试剂1：3×60mL，试剂2：1×60mL 试剂1：9×60mL，试剂2：3×60mL 试剂1：3×80mL，试剂2：1×80mL 试剂1：6×80mL，试剂2：2×80mL 试剂1：1×540mL，试剂2：1×180mL 试剂1：2×52mL，试剂2：2×17mL（2×200tests） 试剂1：24×4.5mL，试剂2：12×3.2mL（400tests） 校准品(选配)：1×1mL； 质控品(选配)：水平1：1×1mL，水平2：1×1mL | 试剂 1：1×15mL，试剂 2：1×5mL 试剂 1：1×45mL，试剂 2：1×15mL 试剂 1：3×40mL，试剂 2：1×40mL 试剂 1：1×60mL，试剂 2：1×20mL 试剂 1：3×60mL，试剂 2：1×60mL 试剂 1：9×60mL，试剂 2：3×60mL 试剂 1：3×80mL，试剂 2：1×80mL 试剂 1：6×80mL，试剂 2：2×80mL 试剂 1：1×540mL，试剂 2：1×180mL 试剂 1：2×52mL，试剂 2：2×17mL 试剂 1：24×4.5mL，试剂 2：12×3.2mL 试剂 1：4×70mL，试剂 2：4×25mL 校准品(选配)：1×1mL 质控品(选配)：水平 1：1×1mL，水平 2：1×1mL | 液体 |  | 京械注准20162400646 |  | 12个月 |  | 纸盒 |  | 试剂1 Tris 缓冲液100 mmol/L，pH7.0 β羟丁酸脱氢酶0.15 KU/L 黄递酶1 KU/L 试剂2 Tris 缓冲液100 mmol/L，pH7.5 NAD+ 2.5 mmol/L 草酸盐20 mmol/L 校准品（单水平液体，选配） Tris 缓冲液100 mmol/L，pH7.0 β－羟丁酸目标浓度：1.0 mmol/L 质控品水平1（液体，选配） Tris 缓冲液100 mmol/L，pH7.0 β－羟丁酸目标浓度范围：0.2mmol/L-0.5 mmol/L 质控品水平2（液体，选配） Tris 缓冲液100 mmol/L，pH7.0 β－羟丁酸目标浓度范围:1.0mmol/L-2.0 mmol/L |  | 用于体外定量测定人血清中β－羟丁酸的含量。 |  | β－羟丁酸脱氢酶法
00058581 | 医用隔离罩 | 外生殖器术后保护罩 |  |  | 145*90*50mm | 145*90*80mm | 145*90*50mm | CT型 | 裤体纯棉，罩体PVC胶 |  | 粤深械备20180505号 |  | 60个月 |  | 白卡纸盒 |  | 由纯件裤体及隔离罩组成，在治疗过程中对病人进行一般性防护的用品或材料。 | 由防护罩和裤体缝制而成，防护罩为硬质支撑件，上面有透气孔。采用医用聚丙烯高分子材料制成。非无菌提供，使用前由使用机构根据说明书进行消毒。产品应具有与预期用途相适应的抗冲击强度和抗剂压强度。 | 用于对病人提供一般性防护，以免受其它器械或外界的伤害。 | 用于男性包皮手术、泌尿科阴囊和阴茎手术的术后。辅助固定包扎伤口的敷料，将伤口隔离，保护手术部位不被外物碰撞挤压。不接触伤口。 | 打开包装，取出本品，如普通内裤穿戴，使保护罩罩住外生殖器。
00077020 | 中性粒细胞明胶酶相关脂质运载蛋白测定试剂盒（免疫比浊法） |  |  |  | 试剂1：1×15mL，试剂2：1×5mL 试剂1：1×30mL，试剂2：1×10mL 试剂1：3×30mL，试剂2：1×30mL 试剂1：1×45mL，试剂2：1×15mL 试剂1：1×60mL，试剂2：1×20mL 试剂1：2×60mL，试剂2：2×20mL 试剂1：3×60mL，试剂2：1×60mL 试剂1：28×4mL，试剂2：14×2.8mL | 试剂 1：1×15mL，试剂 2：1×5mL 试剂 1：1×30mL，试剂 2：1×10mL 试剂 1：3×30mL，试剂 2：1×30mL 试剂 1：1×45mL，试剂 2：1×15mL 试剂 1：1×60mL，试剂 2：1×20mL 试剂 1：2×60mL，试剂 2：2×20mL 试剂 1：3×60mL，试剂 2：1×60mL 试剂 1：28×4mL，试剂 2：14×2.8mL 试剂 1：4×70mL，试剂 2：4×25mL | 试剂1：1×15mL，试剂2：1×5mL 试剂1：1×30mL，试剂2：1×10mL 试剂1：3×30mL，试剂2：1×30mL 试剂1：1×45mL，试剂2：1×15mL 试剂1：1×60mL，试剂2：1×20mL 试剂1：2×60mL，试剂2：2×20mL 试剂1：3×60mL，试剂2：1×60mL 试剂1：28×4mL，试剂2：14×2.8mL | 试剂 1：1×15mL，试剂 2：1×5mL 试剂 1：1×30mL，试剂 2：1×10mL 试剂 1：3×30mL，试剂 2：1×30mL 试剂 1：1×45mL，试剂 2：1×15mL 试剂 1：1×60mL，试剂 2：1×20mL 试剂 1：2×60mL，试剂 2：2×20mL 试剂 1：3×60mL，试剂 2：1×60mL 试剂 1：28×4mL，试剂 2：14×2.8mL 试剂 1：4×70mL，试剂 2：4×25mL | 液体 |  | 京械注准20162400086 |  | 12个月 |  | 纸盒 |  | 试剂1 Tris 缓冲液（pH7.0） 20 mmol/L 试剂2 包被羊抗人中性粒细胞明胶酶相关脂质运载蛋白多抗的乳胶颗粒液≥1.5 mg/L |  | 用于体外定量测定人血浆中中性粒细胞明胶酶相关脂质运载蛋 白的含量。 |  | 免疫比浊法
00075745 | 糖化血红蛋白测定试剂盒（免疫比浊法） |  |  |  | 试剂1:3×40mL，试剂2:1×40mL 试剂1:3×50mL，试剂2:1×50mL 试剂1:1×60mL，试剂2:1×20mL 试剂1:3×60mL，试剂2:1×60mL 试剂1:9×60mL，试剂2:3×60mL 试剂1:3×80mL，试剂2:1×80mL 试剂1:6×80mL，试剂2:2×80mL 试剂1：2×52mL，试剂2：2×17mL（2×200tests） 试剂1：24×4.5mL，试剂2：12×3.2mL（ 400tests） 校准品（选配）：1ml×5 | 试剂 1:1×15mL，试剂 2:1×5mL 试剂 1:3×40mL，试剂 2:1×40mL 试剂 1:3×50mL，试剂 2:1×50mL 试剂 1:1×60mL，试剂 2:1×20mL 试剂 1:3×60mL，试剂 2:1×60mL 试剂 1:9×60mL，试剂 2:3×60mL 试剂 1:3×80mL，试剂 2:1×80mL 试剂 1:6×80mL，试剂 2:2×80mL 试剂 1：2×52mL，试剂 2：2×17mL 试剂 1：24×4.5mL，试剂 2：12×3.2mL 试剂1：4×70mL，试剂 2：4×25mL 校准品（选配）：5×1mL 质控品（选配)：2×1mL | 试剂1:3×40mL，试剂2:1×40mL 试剂1:3×50mL，试剂2:1×50mL 试剂1:1×60mL，试剂2:1×20mL 试剂1:3×60mL，试剂2:1×60mL 试剂1:9×60mL，试剂2:3×60mL 试剂1:3×80mL，试剂2:1×80mL 试剂1:6×80mL，试剂2:2×80mL 试剂1：2×52mL，试剂2：2×17mL（2×200tests） 试剂1：24×4.5mL，试剂2：12×3.2mL（ 400tests） 校准品（选配）：1ml×5 | 试剂 1:1×15mL，试剂 2:1×5mL 试剂 1:3×40mL，试剂 2:1×40mL 试剂 1:3×50mL，试剂 2:1×50mL 试剂 1:1×60mL，试剂 2:1×20mL 试剂 1:3×60mL，试剂 2:1×60mL 试剂 1:9×60mL，试剂 2:3×60mL 试剂 1:3×80mL，试剂 2:1×80mL 试剂 1:6×80mL，试剂 2:2×80mL 试剂 1：2×52mL，试剂 2：2×17mL 试剂 1：24×4.5mL，试剂 2：12×3.2mL 试剂1：4×70mL，试剂 2：4×25mL 校准品（选配）：5×1mL 质控品（选配)：2×1mL | 液体 |  | 京械注准20162401380 |  | 12个月 |  | 纸盒 |  | 试剂1 乳胶凝集液20mg/L 试剂2 鼠抗人糖化血红蛋白抗体≥1.5mg/L 校准品（ 冻干粉，5 水平）人血液基质糖化血红蛋白 校准品Ⅰ目标浓度0% 校准品Ⅱ目标浓度5% 校准品Ⅲ目标浓度8% 校准品Ⅳ目标浓度12% 校准品Ⅴ目标浓度15% |  | 用于体外定量测定人血液中糖化血红蛋白的含量。 |  | 免疫比浊法
00074970 | 胆固醇测定试剂盒（CHOD-PAP法） |  |  |  | 试剂1：2×40mL,试剂2：2×20mL 试剂1：1×60mL,试剂2：1×30mL 试剂1：2×60mL,试剂2：2×30mL 试剂1：8×60mL,试剂2:4×60mL 试剂1：2×80mL,试剂2:2×40mL 试剂1：4×80mL,试剂2:4×40mL 试剂1：1×540mL,试剂2:1×270mL 试剂1：2×40mL,试剂2:2×18.5mL 试剂1：24×4.4mL,试剂2:12×4.4mL 校准品(选配):1×1mL。 | 试剂 1：1×20mL，试剂 2：1×10mL 试剂 1：2×40mL,试剂 2：2×20mL 试剂 1：1×60mL,试剂 2：1×30mL 试剂 1：2×60mL,试剂 2：2×30mL 试剂 1：8×60mL,试剂 2:4×60mL 试剂 1：2×80mL,试剂 2:2×40mL 试剂 1：4×80mL,试剂 2:4×40mL 试剂 1：1×540mL,试剂 2:1×270mL 试剂 1：2×40mL,试剂 2:2×18.5mL 试剂 1：24×4.4mL,试剂 2:12×4.4mL 试剂 1：4×60mL，试剂 2：4×30mL 120测试/盒（试剂 1：1×20mL，试剂 2：1×10mL） 150测试/盒（试剂 1：1×20mL，试剂 2：1×10mL） 240测试/盒（试剂 1：1×20mL，试剂 2：1×10mL） 480测试/盒（试剂 1：2×40mL，试剂 2：2×20mL） 600测试/盒（试剂 1：2×40mL，试剂 2：2×20mL） 360测试/盒（试剂 1：1×60mL，试剂 2：1×30mL） 450测试/盒（试剂 1：1×60mL，试剂 2：1×30mL） 720测试/盒（试剂 1：1×60mL，试剂 2：1×30mL） 720测试/盒（试剂 1：2×60mL，试剂 2：2×30mL） 900测试/盒（试剂 1：2×60mL，试剂 2：2×30mL） 1440测试/盒（试剂 1：2×60mL，试剂 2：2×30mL） 3240测试/盒（试剂 1：1×540mL，试剂 2：1×270mL） 460测试/盒（试剂 1：2×40mL，试剂 2：2×18.5mL） 1800测试/盒（试剂 1：4×60mL，试剂 2：4×30mL） 校准品(选配):1×1mL | 试剂1：2×40mL,试剂2：2×20mL 试剂1：1×60mL,试剂2：1×30mL 试剂1：2×60mL,试剂2：2×30mL 试剂1：8×60mL,试剂2:4×60mL 试剂1：2×80mL,试剂2:2×40mL 试剂1：4×80mL,试剂2:4×40mL 试剂1：1×540mL,试剂2:1×270mL 试剂1：2×40mL,试剂2:2×18.5mL 试剂1：24×4.4mL,试剂2:12×4.4mL 校准品(选配):1×1mL。 | 试剂 1：1×20mL，试剂 2：1×10mL 试剂 1：2×40mL,试剂 2：2×20mL 试剂 1：1×60mL,试剂 2：1×30mL 试剂 1：2×60mL,试剂 2：2×30mL 试剂 1：8×60mL,试剂 2:4×60mL 试剂 1：2×80mL,试剂 2:2×40mL 试剂 1：4×80mL,试剂 2:4×40mL 试剂 1：1×540mL,试剂 2:1×270mL 试剂 1：2×40mL,试剂 2:2×18.5mL 试剂 1：24×4.4mL,试剂 2:12×4.4mL 试剂 1：4×60mL，试剂 2：4×30mL 120测试/盒（试剂 1：1×20mL，试剂 2：1×10mL） 150测试/盒（试剂 1：1×20mL，试剂 2：1×10mL） 240测试/盒（试剂 1：1×20mL，试剂 2：1×10mL） 480测试/盒（试剂 1：2×40mL，试剂 2：2×20mL） 600测试/盒（试剂 1：2×40mL，试剂 2：2×20mL） 360测试/盒（试剂 1：1×60mL，试剂 2：1×30mL） 450测试/盒（试剂 1：1×60mL，试剂 2：1×30mL） 720测试/盒（试剂 1：1×60mL，试剂 2：1×30mL） 720测试/盒（试剂 1：2×60mL，试剂 2：2×30mL） 900测试/盒（试剂 1：2×60mL，试剂 2：2×30mL） 1440测试/盒（试剂 1：2×60mL，试剂 2：2×30mL） 3240测试/盒（试剂 1：1×540mL，试剂 2：1×270mL） 460测试/盒（试剂 1：2×40mL，试剂 2：2×18.5mL） 1800测试/盒（试剂 1：4×60mL，试剂 2：4×30mL） 校准品(选配):1×1mL | 液体 |  | 京械注准20152401200 |  | 12个月 |  | 纸盒 |  | 试剂1 苯酚 3.5mmol/L 抗坏血酸氧化酶 ≥1KU/L 过氧化物酶 ≥5KU/L 试剂2 胆固醇酯酶 ≥0.8KU/L 胆固醇氧化酶 ≥0.4KU/L 4-氨基安替比林 0.5mmol/L 校准品（单水平）牛血清基质胆固醇靶值范围4mmol/L-6mmol/L |  | 本试剂用于体外定量测定人血清中胆固醇的含量。 |  | CHOD-PAP法
00075161 | 葡萄糖测定试剂盒（葡萄糖氧化酶法） |  |  |  | 试剂1：3×40mL，试剂2：1×30mL，校准品：1×2mL 试剂1：1×60mL，试剂2：1×15mL，校准品：1×2mL 试剂1：3×60mL，试剂2：1×45mL，校准品：1×2mL 试剂1：9×60mL，试剂2：3×45mL，校准品：1×2mL 试剂1：3×80mL，试剂2：1×60mL，校准品：1×2mL 试剂1：6×80mL，试剂2：2×60mL，校准品：1×2mL 试剂1：1×540mL，试剂2：1×135mL，校准品：1×2mL 试剂1：2×52mL，试剂2：2×13mL（2×200tests），校准品：1×2mL 试剂1：24×4.6mL，试剂2：12×2.5mL（400tests），校准品：1×2mL | 试剂 1：1×20mL，试剂 2：1×5mL，校准品：1×2mL 试剂 1：3×40mL，试剂 2：1×30mL，校准品：1×2mL 试剂 1：1×60mL，试剂 2：1×15mL，校准品：1×2mL 试剂 1：3×60mL，试剂 2：1×45mL，校准品：1×2mL 试剂 1：9×60mL，试剂 2：3×45mL，校准品：1×2mL 试剂 1：3×80mL，试剂 2：1×60mL，校准品：1×2mL 试剂 1：6×80mL，试剂 2：2×60mL，校准品：1×2mL 试剂 1：1×540mL，试剂 2：1×135mL，校准品：1×2mL 试剂 1：2×52mL，试剂 2：2×13mL，校准品：1×2mL 试剂 1：24×4.6mL，试剂 2：12×2.5mL，校准品：1×2mL 试剂 1：4×70mL，试剂 2：4×19mL，校准品：1×2mL | 试剂1：3×40mL，试剂2：1×30mL，校准品：1×2mL 试剂1：1×60mL，试剂2：1×15mL，校准品：1×2mL 试剂1：3×60mL，试剂2：1×45mL，校准品：1×2mL 试剂1：9×60mL，试剂2：3×45mL，校准品：1×2mL 试剂1：3×80mL，试剂2：1×60mL，校准品：1×2mL 试剂1：6×80mL，试剂2：2×60mL，校准品：1×2mL 试剂1：1×540mL，试剂2：1×135mL，校准品：1×2mL 试剂1：2×52mL，试剂2：2×13mL（2×200tests），校准品：1×2mL 试剂1：24×4.6mL，试剂2：12×2.5mL（400tests），校准品：1×2mL | 试剂 1：1×20mL，试剂 2：1×5mL，校准品：1×2mL 试剂 1：3×40mL，试剂 2：1×30mL，校准品：1×2mL 试剂 1：1×60mL，试剂 2：1×15mL，校准品：1×2mL 试剂 1：3×60mL，试剂 2：1×45mL，校准品：1×2mL 试剂 1：9×60mL，试剂 2：3×45mL，校准品：1×2mL 试剂 1：3×80mL，试剂 2：1×60mL，校准品：1×2mL 试剂 1：6×80mL，试剂 2：2×60mL，校准品：1×2mL 试剂 1：1×540mL，试剂 2：1×135mL，校准品：1×2mL 试剂 1：2×52mL，试剂 2：2×13mL，校准品：1×2mL 试剂 1：24×4.6mL，试剂 2：12×2.5mL，校准品：1×2mL 试剂 1：4×70mL，试剂 2：4×19mL，校准品：1×2mL | 液体 |  | 京械注准20152401194 |  | 12个月 |  | 纸盒 |  | 试剂1 4-氨基安替比林 0.77mmol/L 抗坏血酸氧化酶 ≥1ku/L 试剂2 葡萄糖氧化酶 ≥13ku/L 过氧化物酶 ≥1ku/L 苯酚 ≥100mmol/L 校准品（单水平） 葡萄糖水溶液靶值5.55mmol/L |  | 本试剂用于体外定量测定人血清中的葡萄糖含量。 |  | 葡萄糖氧化酶法
00075388 | 免疫球蛋白M测定试剂盒（免疫比浊法） |  |  |  | 1×40mL 1×50mL 1×36mL 4×60mL 12×60mL 4×80mL 8×80mL 2×50mL （2×200tests） 36×4.5mL （400tests） 校准品（单水平，选配）：1×1mL | 1×20mL 1×40mL 1×50mL 1×36mL 4×60mL 12×60mL 4×80mL 8×80mL 2×50mL 36×4.5mL 4×70mL 校准品（单水平，选配）：1×1mL | 1×40mL 1×50mL 1×36mL 4×60mL 12×60mL 4×80mL 8×80mL 2×50mL （2×200tests） 36×4.5mL （400tests） 校准品（单水平，选配）：1×1mL | 1×20mL 1×40mL 1×50mL 1×36mL 4×60mL 12×60mL 4×80mL 8×80mL 2×50mL 36×4.5mL 4×70mL 校准品（单水平，选配）：1×1mL | 液体 |  | 京械注准20152401212 |  | 12个月 |  | 纸盒 |  | 试剂 咪唑缓冲液，pH7.5 0.1mol/L 羊抗人IgM 抗体≥1mg/L 防腐剂0.95g/L 校准品（单水平， 选配）人血清基质免疫球蛋白M靶值范围2.4 g/L-3.0g/L |  | 本试剂用于体外定量测定血清中免疫球蛋白M 的含量。 |  | 免疫比浊法
00075220 | α-淀粉酶测定试剂盒（EPS底物法） |  |  |  | 试剂1：3×40mL，试剂2：1×30mL 试剂1：1×60mL，试剂2：1×15mL 试剂1：3×60mL，试剂2：1×45mL 试剂1：9×60mL，试剂2：3×45mL 试剂1：3×80mL，试剂2：1×60mL 试剂1：6×80mL，试剂2：2×60mL 试剂1：2×52mL，试剂2：2×13mL（2×200tests） 试剂1：24×4.6mL，试剂2：12×2.5mL（400tests） | 试剂1：1×20mL，试剂2：1×5mL 试剂1：3×40mL，试剂2：1×30mL 试剂1：1×60mL，试剂2：1×15mL 试剂1：3×60mL，试剂2：1×45mL 试剂1：9×60mL，试剂2：3×45mL 试剂1：3×80mL，试剂2：1×60mL 试剂1：6×80mL，试剂2：2×60mL 试剂1：2×52mL，试剂2：2×13mL 试剂1：24×4.6mL，试剂2：12×2.5mL 试剂1：4×70mL，试剂2：4×19mL | 试剂1：3×40mL，试剂2：1×30mL 试剂1：1×60mL，试剂2：1×15mL 试剂1：3×60mL，试剂2：1×45mL 试剂1：9×60mL，试剂2：3×45mL 试剂1：3×80mL，试剂2：1×60mL 试剂1：6×80mL，试剂2：2×60mL 试剂1：2×52mL，试剂2：2×13mL（2×200tests） 试剂1：24×4.6mL，试剂2：12×2.5mL（400tests） | 试剂1：1×20mL，试剂2：1×5mL 试剂1：3×40mL，试剂2：1×30mL 试剂1：1×60mL，试剂2：1×15mL 试剂1：3×60mL，试剂2：1×45mL 试剂1：9×60mL，试剂2：3×45mL 试剂1：3×80mL，试剂2：1×60mL 试剂1：6×80mL，试剂2：2×60mL 试剂1：2×52mL，试剂2：2×13mL 试剂1：24×4.6mL，试剂2：12×2.5mL 试剂1：4×70mL，试剂2：4×19mL | 液体 |  | 京械注准20152401198 |  | 12个月 |  | 纸盒 |  | 试剂1 HEPES 52.5mmol/L 氯化钠 87mmol/L 氯化镁 12.6mmol/L 氯化钙 0.075mmol/L a－葡萄糖苷酶 ≥4kU/L 试剂2 HEPES 52.5mmol/L 麦芽7 糖（ 5 － 亚乙基-G7PNP，EPS） 22mmol/L |  | 本试剂用于体外定量测定人血清中α-淀粉酶的活性。 |  | EPS底物法

## 注册证信息变更
变更前：注册证编号 | 变更后：注册证编号 | 变更前：注册证产品名称 | 变更后：注册证产品名称 | 变更前：生产国家/地区 | 变更后：生产国家/地区 | 变更前：售后服务机构 | 变更后：售后服务机构 | 变更前：批准日期 | 变更后：批准日期 | 变更前：变更日期 | 变更后：变更日期 | 变更前：注册证有效期起 | 变更后：注册证有效期起 | 变更前：注册证有效期止 | 变更后：注册证有效期止 | 变更前：产品标准 | 变更后：产品标准 | 变更前：代理人名称/生产单位 | 变更后：代理人名称/生产单位 | 变更前：生产厂商(英文) | 变更后：生产厂商(英文) | 变更前：受理证号 | 变更后：受理证号 | 变更前：产品性能结构及组成 | 变更后：产品性能结构及组成 | 变更前：产品适用范围 | 变更后：产品适用范围 | 变更前：管理类别 | 变更后：管理类别
国械注许20182660002 | 国械注许20182020002 | 多通道单孔腹腔镜手术穿刺器 | [9 empty] | 2018-01-08 | 2023-01-08 | 2023-01-07 | 2028-01-07 | [12 empty] | 2
国械注进20182400116 |  | 狼疮抗凝物质控品 | [9 empty] | 2018-03-28 | 2023-03-28 | 2023-03-27 | 2028-03-27 | [12 empty] | 2
川械注准20182640048 |  | 一次性使用医用口罩 | [9 empty] | 2018-03-08 |  | 2023-03-07 | [10 empty] | 口罩由口罩体、鼻夹和口罩带组成，经超声波焊接而成。口罩体为三层，外层为非织造布，中间层为熔喷布，内层为白色非织造布。口罩体上方配有由可弯折的可塑性材料制成的鼻夹。口罩带由弹力松紧带制成。产品分为无菌型和非无菌型，其中无菌型产品经环氧乙烷灭菌，无菌。 |  |  | 2
国械注准20183460167 | 国械注准20183130167 | 锁定接骨板系统 |  |  | 天津 | [6 empty] | 2018-08-15 | 2023-05-02 | 2023-05-01 | 2028-05-01 |  | 国械注准20183130167 |  | 天津正天医疗器械有限公司 | [5 empty] | 该产品由锁定骨板(直型、解剖型、角度型)、接骨螺钉(锁定螺钉、非锁定螺钉、锁定空心螺钉、非锁定空心螺钉)、拉力螺钉和骨板填塞钉组成。锁定骨板采用符合GB/T 13810-2017规定的TA3G纯钛材料制成，表面经着色阳极氧化或微弧阳极氧化处理；接骨螺钉、拉力螺钉、骨板填塞钉和万向锁定骨板的卡环采用符合GB/T 13810-2017规定的TC4钛合金材料制成，表面有经着色阳极氧化、微弧阳极氧化和未经阳极氧化处理三种状态。非灭菌包装。 |  | 作为锁定接骨板系统使用，适用于骨科手术时四肢骨折内固定。 | 3
浙械注准20182660207 | 浙械注准20182080207 | 一次性使用喉罩气管插管 | [9 empty] | 2018-03-27 | 2023-03-27 | 2023-03-26 | 2028-03-26 | [12 empty] | 2
粤械注准20182400627 |  | 视黄醇结合蛋白（RBP）测定试剂盒（免疫散射比浊法） | [9 empty] | 2018-06-04 | 2023-06-04 | 2023-06-03 | 2028-06-03 | [12 empty] | 2
豫长械备20210344号 |  | 清洗液 | [9 empty] | 2021-09-09 | 2022-08-29 | 2099-12-31 | [13 empty] | 1
囯械注进20153460001 | 国械注进20153130001 | 膝关节假体-股骨部件 | 膝关节假体-股骨部件 |  | 美国 |  | 捷迈（上海）医疗国际贸易有限公司 |  | 2022-08-24 |  |  | 2018-03-14 | 2023-03-14 | 2023-03-13 | 2028-03-13 |  | 国械注进20153130001 |  | 捷迈（上海）医疗国际贸易有限公司 |  | Zimmer Inc. 美国捷迈公司 |  |  |  | 该产品包括骨水泥预涂型高屈曲度后十字韧带保留型股骨部件和可选型高屈曲度后稳定型股骨部件。产品由符合 YY0117.3 标准要求的铸造钴铬钼合金材料制成，其中预涂型股骨部件表面附有聚甲基丙烯酸甲酯涂层。灭菌包装。 |  | 该装置适用于由以下原因导致膝关节严重疼痛和功能障碍的患者：类风湿关节炎、骨性关节炎、外创性关节炎、多发性关节炎、胶原蛋白疾病和/或股骨髁缺血性坏死，创伤后关节结构丧失，尤其是髌股关节侵蚀、功能障碍或既往髌骨切除中度外翻、内翻或屈曲畸形，手术失败补救治疗或用于手术期间不能达到满意屈曲稳定性的膝关节。虽然该器械已根据女性患者的典型解剖结构进行设计优化，但也适用于股骨远端截骨后 ML/AP 值为 0.99-1.13 的男性患者。这些股骨假体组件的设计可以和 NexGen 关节面及髌骨等组件相匹配，且有最大155度的关节活动度。患者对其膝关节屈曲幅度有较高的要求时，可用此装置增加屈曲能力。CR-Flex GSF 股骨组件与“90-”前缀的 NexGen CR 关节面，“00-”前缀的 10、12 或 14mm、或“90-”前缀的 17 或 20mmProlong？高交联聚乙烯 CR 关节面配合使用时，设计用于后交叉韧带保留以及负重活动范围小于或等于 155°的膝关节。LPS-Flex GSF 股骨组件与LPS-Flex 关节面配合使用时，设计用于前后交叉韧带均切除以及负重活动范围（ROM）小于或等于 155°的膝关节。该装置需与骨水泥配合使用。 | 3 | 3
国械注进20173461276 | 国械注进20173131276 | 金属锁定接骨板 | 金属锁定接骨板 |  | 美国 |  | 捷迈（上海）医疗国际贸易有限公司 |  | 2021-12-13 |  |  | 2017-04-28 | 2022-04-28 | 2022-04-27 | 2027-04-27 |  | 国械注进20173131276 |  | 捷迈（上海）医疗国际贸易有限公司 |  | Zimmer Inc. 美国捷迈公司 |  |  |  | 该产品由 T 型锁定钢板，L 型锁定钢板和管状锁定钢板组成，采用符合 ISO5832-1 标准规定的不锈钢材料制成。灭菌或非灭菌包装。 |  | 该产品适用于对骨折和截骨的临时的内固定和稳定，包括：粉碎性骨折、髁上骨折、关节外骨折、骨折疏松骨的骨折、骨不连接和骨折愈合不良。该产品可与公司生产的钢板螺钉(ZPS)系统和围关节钢板（Peri-Locking）系统中的螺钉配合使用。 | 3 | 3
湘械注准20202400430 |  | 大便隐血（FOB）检测试剂盒（胶体金免疫层析法） | 大便隐血（FOB）检测试剂盒（单克隆抗体胶体金免疫层析法） | [5 empty] | 2022-01-29 |  |  | 2020-01-09 |  | 2025-01-08 | [13 empty] | 2
国械注进20173466189 | 国械注进20173136189 | 金属接骨板系统 | 金属接骨板系统 |  | 美国 |  | 捷迈（上海）医疗国际贸易有限公司 |  | 2022-04-06 |  |  | 2017-07-10 | 2022-07-10 | 2022-07-09 | 2027-07-09 |  | 国械注进20173136189 |  | 捷迈（上海）医疗国际贸易有限公司 |  | Zimmer Inc. 美国捷迈公司 |  |  |  | 该产品由钢板、皮质骨螺钉和松质骨螺钉组成。钢板材料为 ISO5832-1 和 ASTM F1314 中的不锈钢，螺钉材料为 ISO 5832-1 的不锈钢。接骨板为灭菌包装，螺钉为非灭菌包装。 |  | 该产品适用于骨关节周围骨折内固定。 | 3 | 3
国械注进20173466493 | 国械注进20173136493 | 金属接骨板系统-异型钢板系列 | 金属接骨板系统-异型钢板系列 |  | 美国 |  | 捷迈（上海）医疗国际贸易有限公司 |  | 2022-05-09 |  |  | 2017-08-14 | 2022-08-14 | 2022-08-13 | 2027-08-13 |  | 国械注进20173136493 |  | 捷迈（上海）医疗国际贸易有限公司 |  | Zimmer Inc. 美国捷迈公司 |  |  |  | 金属接骨板系统 - 异型钢板系列由非锁定型式的髁部钢板、匙型钢板、蛇头型钢板、L 型钢板、T 型钢板、H 型钢板、三叶型钢板、跟骨钢板、多发性骨折钢板、桥接钢板、曲型重建钢板组成。材料采用 ISO5832-1 不锈钢。非灭菌包装。 |  | 该产品适用于四肢干骺端、骨盆骨折手术中 , 在骨折正常愈合期给损伤的骨作内固定的作用 , 为临时性内固定装置。 | 3 | 3
吉械注准20182640054 | 吉械注准20232140120 | 抗HPV β-葡聚糖功能敷料 | [9 empty] | 2018-02-28 | 2023-02-28 | 2023-02-27 | 2028-02-27 | [9 empty] | 本品由抗HPV β-葡聚糖功能敷料和给凝胶器两部分组成，抗HPVβ-葡聚糖功能敷料由β-葡聚糖、卡波姆、甘油、氢氧化钠、羟苯乙酯、吐温80、聚乙烯醇、纯化水组成 |  | 适用于合并HPV病毒感染的慢性宫颈炎的辅助治疗，可改善瘙痒、疼痛症状，促进阴道充血水肿、分泌物状态、HPV病毒感染症状的恢复。 | 2
吉械注准20182640053 | 吉械注准20232140215 | β-葡聚糖凝胶敷料 | [9 empty] | 2018-02-28 | 2023-03-14 | 2023-02-27 | 2028-03-13 | [9 empty] | 本品由β-葡聚糖凝胶敷料和给凝胶器两部分组成。β-葡聚糖凝胶敷料由β-葡聚糖、卡波姆、甘油、氢氧化钠、羟苯乙酯、吐温80、聚乙烯醇、纯化水组成。 |  |  | 2
浙械注准20182630263 | 浙械注准20182170263 | 头帽牵引装置 | [6 empty] | 2022-10-11 |  |  | 2018-05-03 | 2023-05-03 | 2023-05-02 | 2028-05-02 | [12 empty] | 2
国械注进20173147075 |  | 射频热凝电极套管针 | [5 empty] | 2022-01-07 |  |  |  | 2022-11-22 |  | 2027-11-21 |  |  |  | 北京北琪医疗科技有限公司 | 北京北琪医疗科技股份有限公司 | 英诺曼德医疗科技有限公司 |  |  |  | 由针管（覆盖有绝缘保护层）、针管座、衬芯、衬芯座、保护套组成。本产品为一次性使用，环氧乙烷灭菌。具体规格型号参数见技术要求。 |  | 与射频控温热凝器配套使用，用于神经和肌肉等组织的射频热凝治疗时，进行穿刺。 |  | 3
苏械注准20172221516 | 苏械注准20232060269 | 一次性使用标本取物器 | [9 empty] | 2017-08-14 | 2023-03-06 | 2022-08-13 | 2028-03-05 | [9 empty] | 一次性使用标本取物器由袋体、钢片、枪杆套（A）、堵头、拉环、接头（A）、枪杆套（B）、接头（B）、取物杆、拉线、手柄组成。按标本袋的容量不同分为大号、中号、小号三种规格。该产品以无菌状态提供，经环氧乙烷灭菌。一次性使用。 |  |  | 2
川械注准20202070035 |  | 体表参考电极 | 一次性使用体表参考电极 | [8 empty] | 2020-03-16 |  | 2025-03-15 | [13 empty] | 2
粤械注准20182400512 |  | 糖化血红蛋白（HbA1c）校准品 | [9 empty] | 2018-04-23 | 2023-04-23 | 2023-04-22 | 2028-04-22 | [12 empty] | 2
国械注准20173660821 | 国械注准20173140821 | 一次性使用袋式输液器 带针 | [9 empty] | 2017-05-22 | 2023-02-27 | 2022-05-21 | 2028-02-26 | [12 empty] | 3
吉械注准20182640049 |  | 消痔凝胶 | 医用痔疮凝胶 | [8 empty] | 2018-02-26 | 2023-03-08 | 2023-02-25 | 2028-03-07 | [9 empty] | 本品由卡波姆凝胶和供给器两部分构成。卡波姆凝胶由卡波姆、尼泊金甲酯钠、尼泊金丙酯钠、尼泊金乙酯钠、柠檬酸钠、三乙醇胺、矫味剂、纯化水组成。 |  |  | 2
国械注准20173014358 | 国械注准20173014358 | 射频肿瘤消融电极 | [5 empty] | 2022-07-14 | 2022-07-14 |  | 2022-07-14 | 2022-08-30 | 2022-08-30 | 2027-08-29 | 2027-08-29 |  |  | 北京博莱德光电技术开发有限公司 | [5 empty] | 本产品为射频肿瘤消融系统的配套消融电极，由中央电极针、周围电极针、导针、导针座、注药口、前固定手柄、滑动手柄、滑动导轨、后固定手柄、电缆及插头组成。 |  | 该产品与本公司生产的RFA-I和RFA-II型射频肿瘤消融系统配合使用，用于医疗机构进行肝实体肿瘤治疗。 |  | 3
鲁械注准20182640061 | 鲁械注准20182140061 | 医用外科口罩 | [6 empty] | 2023-02-15 |  | 2023-02-15 | 2018-02-09 | 2023-02-15 | 2023-02-08 | 2028-02-14 |  | 鲁械注准20182140061 | [7 empty] | 医用外科口罩由口罩体、鼻夹、口罩带组成。口罩体为三层结构，底层和面层由无纺布制成，过滤层由熔喷无纺布组成；鼻夹由聚乙烯塑料制成；口罩带由松紧带制成。该产品一次性使用无菌提供，经由环氧乙烷灭菌。 |  | 供临床医务人员在有创操作过程中佩带，覆盖住使用者的口、鼻及下颌，为防止病原体微生物、体液、颗粒物等的直接透过提供物理屏障。 | 2
粵械注准20212400995 | 粤械注准20212400995 | 胃蛋白酶原II(PGII)检测试剂盒(化学发光法) | 胃蛋白酶原II（PGII）检测试剂盒（化学发光法） | [8 empty] | 2021-07-13 |  | 2026-07-12 | [13 empty] | 2
国械注进20143465031 | 国械注进20143135031 | 髋关节假体-交联型超高分子量聚乙烯髋臼翻修衬垫 | 髋关节假体-交联型超高分子量聚乙烯髋臼翻修衬垫 |  | 美国 |  | 捷迈（上海）医疗国际贸易有限公司 |  | 2021-08-03 |  |  | 2017-11-23 | 2021-08-03 | 2022-11-22 | 2026-08-02 |  | 国械注进20143135031 |  | 捷迈（上海）医疗国际贸易有限公司 |  | Zimmer Inc. 美国捷迈公司 |  |  |  | 该产品由符合 YY/T 0811 标准规定的交联超高分子量聚乙烯材料制成。灭菌包装。 |  | 该产品与同一系统组件配合，也可与 Biomet 股骨头，产品编号为 650-0660/61/62/63，60-1055/56/57/58,60-1157/58/59/60/61/62/63,11-363660/61/62/63/64/65/66,164135/36/37/85/ 86/87，13660/61/62/63/64/65/66/67/68/69/70/71/72/73,163638/51/52/53/74/20/21/22/23/24/25/26/27 配合使用 , 需使用骨水泥与 Trabecular Metal 髋臼翻修杯固定，适用于髋关节翻修术。 | 3 | 3
国械注进20153461739 | 国械注进20153131739 | 髋臼杯内衬 | 髋臼杯内衬 |  | 英国 |  | 捷迈（上海）医疗国际贸易有限公司 |  | 2021-09-09 |  |  | 2018-02-28 | 2021-09-09 | 2023-02-27 | 2026-09-08 |  | 国械注进20153131739 |  | 捷迈（上海）医疗国际贸易有限公司 |  | Biomet UK Limited 邦美英国有限责任公司 |  |  |  | 髋臼内衬采用符合 ISO6474-2 氧化锆增强的氧化铝复合陶瓷材料制成，灭菌包装。 |  | 与该企业生产的同一系统组件配合使用，适用于髋关节置换。 | 3 | 3
粵械注准20212400632 | 粤械注准20212400632 | 心脏功能(五项)检测试剂盒(蛋白芯片一荧光法) | 心脏功能（五项）检测试剂盒（蛋白芯片一荧光法） | [8 empty] | 2021-04-28 |  | 2026-04-27 | [13 empty] | 2
国械注进20153462342 | 国械注进20153132342 | 髋关节假体 | 髋关节假体 |  | 英国 |  | 捷迈（上海）医疗国际贸易有限公司 |  | 2022-06-30 |  |  | 2018-02-28 | 2023-02-28 | 2023-02-27 | 2028-02-27 |  | 国械注进20153132342 |  | 捷迈（上海）医疗国际贸易有限公司 |  | Biomet UK LTD. 邦美英国有限责任公司 |  |  |  | 该产品由髋臼杯和内衬组成。髋臼杯基体由符合 ISO5832-3 标准规定的 Ti6Al4V 钛合金材料制成，分微孔表面、羟基磷灰石+微孔表面两种涂层。微孔表面由符合 ASTM F1580 标准规定的 Ti6Al4V 钛合金粉末制成。髋臼内衬由高交联超高分子量聚乙烯材料制成。灭菌包装。 |  | 与该企业同一系统组件配合，做为非骨水泥型髋关节假体使用，适用于髋关节置换。 | 3 | 3
国械注进20162641827 | 国械注进20162141827 | 伤口敷料Omiderm | [9 empty] | 2016-05-10 | 2020-07-23 | 2021-05-09 | 2025-07-22 | [12 empty] | 2
国械注进20153461707 | 国械注进20153131707 | 人工肩关节组件 | 人工肩关节组件 |  | 美国 |  | 捷迈（上海）医疗国际贸易有限公司 |  | 2020-02-14 |  |  | 2020-02-14 |  | 2025-02-13 | 2025-02-13 |  | 国械注进20153131707 |  | 捷迈（上海）医疗国际贸易有限公司 |  | 捷迈骨金属科技公司 Zimmer Trabecular Metal Technology, Inc |  |  |  | 该产品为正置式肩关节假体的关节盂组件，由符合 ISO5834-1 标准规定的 2 型超高分子量聚乙烯粉料与多孔钽固定嵴经热压工艺形成。灭菌包装。 |  | 与该企业同一系统组件配合，适用于肩关节置换。对于严重骨质疏松或骨量减少或骨质较差的患者，采用全骨水泥技术（全肩盂背面骨水泥固定）进行植入；对于骨量较多、骨质较好的患者，可采用全骨水泥技术或部分骨水泥技术（仅聚乙烯背面骨水泥固定）进行植入。 | 3 | 3
苏械注准20182010439 | 苏械注准20182020439 | 一次性使用备皮包 | 一次性使用备皮包 | [8 empty] | 2018-02-24 | 2023-02-24 | 2023-02-23 | 2028-02-23 | [12 empty] | 2
苏械注准20182660608 | 苏械注准20182080608 | 气管套管 | 气管套管 | [8 empty] | 2018-03-19 | 2023-03-19 | 2023-03-18 | 2028-03-18 | [12 empty] | 2
苏械注准20182660607 | 苏械注准20182140607 | 一次性使用吸痰器 | 一次性使用吸痰器 | [8 empty] | 2018-03-19 | 2023-03-19 | 2023-03-18 | 2028-03-18 | [12 empty] | 2
苏械注准20182660547 | 苏械注准20182140547 | 一次性使用吸引连接管 | 一次性使用吸引管 | [8 empty] | 2018-03-09 | 2023-03-09 | 2023-03-08 | 2028-03-08 | [12 empty] | 2
苏械注准20182250630 | 苏械注准20182010630 | 高频手术电极 | [9 empty] | 2018-03-19 | 2023-03-19 | 2023-03-18 | 2028-03-18 | [12 empty] | 2
国械注准20173464302 | 国械注准20173134302 | 金属接骨螺钉 | [9 empty] | 2017-08-16 | 2023-03-06 | 2022-08-15 | 2028-03-05 | [12 empty] | 3
国械注进20182400115 |  | 狼疮抗凝物测定试剂盒（凝固法） | [9 empty] | 2018-03-28 | 2023-03-28 | 2023-03-27 | 2028-03-27 | [12 empty] | 2
苏械注准20182400034 |  | D-二聚体测定试剂盒（胶乳增强免疫测定法） | [9 empty] | 2018-01-04 |  | 2023-01-03 | [13 empty] | 2
国械注准20183451520 | 国械注准20183101520 | 心肌保护停跳液 | [9 empty] | 2018-01-09 | 2023-01-09 | 2023-01-08 | 2028-01-08 | [12 empty] | 3
国械注进20183461773 | 国械注进20183131773 | 钛网 M3 mesh trauma Fixation System(Anodized) | [9 empty] | 2018-03-06 | 2023-03-06 | 2023-03-05 | 2028-03-05 | [12 empty] | 3
吉械注准20182640047 |  | 宫颈凝胶 | [9 empty] | 2018-02-26 | 2023-03-08 | 2023-02-25 | 2028-03-07 | [9 empty] | 宫颈凝胶由卡波姆凝胶和供给器两部分构成。卡波姆凝胶由卡波姆、尼泊金甲酯钠、尼泊金丙酯钠、尼泊金乙酯钠、柠檬酸钠、三乙醇胺、矫味剂、纯化水组成。 |  |  | 2
吉械注准20182640048 |  | 卡波姆妇科洗液 | [9 empty] | 2018-02-26 | 2023-03-08 | 2023-02-25 | 2028-03-07 | [9 empty] | 卡波姆妇科洗液由卡波姆洗液、包装瓶（外购）和供给器（外购）组成。卡波姆洗液由卡波姆、尼泊金甲酯钠、尼泊金丙酯钠、尼泊金乙酯钠、乙二胺四乙酸二钠、柠檬酸钠、三乙醇胺、氯化钠 |  |  | 2
国械注进20143465631 | 国械注进20143135631 | 膝关节假体-填充块（商品名：Trabecular Metal ) | 膝关节假体-填充块 |  | 美国 |  | 捷迈（上海）医疗国际贸易有限公司 |  | 2022-05-16 |  |  | 2018-02-06 | 2023-02-06 | 2023-02-05 | 2028-02-05 |  | 国械注进20143135631 |  | 捷迈（上海）医疗国际贸易有限公司 |  | 捷迈骨金属科技公司 Zimmer Trabecular Metal Technology, Inc |  |  |  | 该产品由股骨锥形填充块、胫骨锥形填充块、股骨假体填充块、骸骨垫块、螺钉组成。髌骨垫块由垫块和髌骨部件组成。股骨锥形填充块、胫骨锥形填充块、股骨假体填充块、垫块由钽金属制成的多孔钽材料（Trabecular Metal)制成;垫块外缘和螺钉由符合iS0 5832-3标准规定的Ti6Al4V钛合金材料制成;髌骨部件由符合GB/T 19701.2标准规定的2型超高分子量聚乙烯材料制成。灭菌包装。 |  | 与骨水泥配合使用，适用于因膝关节严重退变、创伤、其他疾病而进行膝关节置换以及膝关节翻修术时骨缺损的重建。 | 3 | 3
国械注进20183461567 | 国械注进20183131567 | 髋关节假体 | 髋关节假体 |  | 英国 |  | 捷迈（上海）医疗国际贸易有限公司 |  | 2022-08-09 |  |  | 2018-01-16 | 2023-01-16 | 2023-01-15 | 2028-01-15 |  | 国械注进20183131567 |  | 捷迈（上海）医疗国际贸易有限公司 |  | Biomet UK Limited 邦美英国有限责任公司 |  |  |  | 髋关节假体由髋臼内衬、股骨头和锥度肩袖组成。锥度肩袖采用符合 GB/T13810 TC4ELI 材料制成。髋臼内衬和股骨头采用符合 ISO6474.2 氧化铝基复合陶瓷材料制成。灭菌包装。 |  | 适用于髋关节置换。 | 3 | 3
粵械注准20172400005 | 粤械注准20172400005 | 降钙素原(PCT)检测试剂盒(胶体金法) | 降钙素原（PCT）检测试剂盒（胶体金法） | [8 empty] | 2021-08-02 |  | 2026-08-01 | [13 empty] | 2
国械注进20153460002 | 国械注进20153130002 | 髋关节假体-髋臼内衬Hip Joint Prostheses-Acetabular Liner | 髋关节假体-髋臼内衬 |  | 美国 |  | 捷迈（上海）医疗国际贸易有限公司 | 2018-03-14 | 2022-04-26 |  |  | 2018-03-14 | 2023-03-14 | 2023-03-13 | 2028-03-13 |  | 国械注进20153130002 | 捷迈（上海）医疗国际贸易有限公司 | 捷迈（上海）医疗国际贸易有限公司 |  | Zimmer Inc. 美国捷迈公司 |  |  | 该产品由符合YY/T 0811标准要求的交联型超高分子量聚乙烯材料制成，包括标准型、高边型和偏心式三种形式，灭菌包装。 | 该产品由符合 YY/T 0811 标准要求的交联型超高分子量聚乙烯材料制成，包括标准型、高边型 和偏心式三种形式。灭菌包装 | 与该企业统一系统组件配合，适用于髋关节置换。 | 与该企业同一系统组件配合，且能与 Biomet 公司生产的陶瓷 delta 股骨头产品配合使用。产品 编号：650-1055/56/57/58，650-1157/58/59/60/61/62/63，164135/36/37，164185/86/87， 650-0660/61/62/63/67,650-0830/31/32/33/34/35/36/37/38，适用于髋关节置换。 | 3 | 3
国械注进20153660002 | 国械注进20153130002 | 髋关节假体-髋臼内衬 | 髋关节假体-髋臼内衬 |  | 美国 |  | 捷迈（上海）医疗国际贸易有限公司 |  | 2022-04-26 |  |  | 2018-03-14 | 2023-03-14 | 2023-03-13 | 2028-03-13 |  | 国械注进20153130002 |  | 捷迈（上海）医疗国际贸易有限公司 |  | Zimmer Inc. 美国捷迈公司 |  |  |  | 该产品由符合 YY/T 0811 标准要求的交联型超高分子量聚乙烯材料制成，包括标准型、高边型和偏心式三种形式。灭菌包装。 |  | 与该企业同一系统组件配合，且能与 Biomet 公司生产的陶瓷 delta 股骨头产品配合使用。产品编号：650-1055/56/57/58，650-1157/58/59/60/61/62/63，164135/36/37，164185/86/87，650-0660/61/62/63/67,650-0830/31/32/33/34/35/36/37/38，适用于髋关节置换。 | 3 | 3
粵械注准20222400138 | 粤械注准20222400138 | 人鳞状细胞癌抗原(SCCA)检测试剂盒(化学发光法) | 人鳞状细胞癌抗原（SCCA）检测试剂盒（化学发光法） | [8 empty] | 2022-01-30 |  | 2027-01-29 | [13 empty] | 2
国械注进20153463499 | 国械注进20153133499 | 人工髋关节 | 人工髋关节 |  | 美国 |  | 捷迈（上海）医疗国际贸易有限公司 |  | 2023-02-07 |  |  | 2018-03-14 | 2023-03-14 | 2023-03-13 | 2028-03-13 |  | 国械注进20153133499 |  | 捷迈（上海）医疗国际贸易有限公司 |  | Biomet Orthopedics 邦美骨科公司 |  |  |  | 人工髋关节包括:髋臼杯（部分仅含未装配的一枚顶孔塞,部分含未装配的一枚顶孔塞和装配上的三枚堵孔塞）、顶孔塞、堵孔塞、髋臼螺钉、金属内衬和髋臼内衬。髋白杯、堵孔塞、顶孔塞和髋臼螺钉由符合GD/113810标准要求的TC4ELI材料制造。髋白杯表面由符合ASTM F1580标准要求的钛合金粉末材料制成的微孔涂层，髋臼杯（(规格46mmB，58mmG和60mmG除外）的外缘和髋臼螺钉表面经过阳极氧化处理。G7 金属内衬由符合 ISO 5832-4 的铸造钴铬钼合金制成，E1髋臼内衬由含有维生素E的超高交联分子量聚乙烯制成。灭菌包装。 |  | 1）非炎性的退行性关节疾病，包括骨关节炎和缺血性坏死 2）风湿性关节炎 3）矫正功能畸形 4）治疗骨不连、股骨颈骨折、累及股骨头的股骨近端粗隆间骨折、其他治疗方法无法处理的 疾病 5）其他方法或器械治疗失败的翻修手术。带有多孔涂层的髋臼杯适用于非骨水泥生物学固定。与 Biomet 生产的同一系列髋臼内衬配合使用。 | 3 | 3
国械注进20173461565 | 国械注进20173131565 | 金属髓内钉 | 金属髓内钉 |  | 美国 |  | 捷迈（上海）医疗国际贸易有限公司 |  | 2021-08-19 |  |  | 2017-06-06 | 2021-08-19 | 2022-06-05 | 2026-08-18 |  | 国械注进20173131565 |  | 捷迈（上海）医疗国际贸易有限公司 |  | Zimmer Inc. 美国捷迈公司 |  |  |  | 该产品由胫骨髓内钉,顺行股骨髓内钉,皮质骨螺钉,松质骨螺钉及配套使用的髓内钉封帽组成。由符合IS0 5832-3 标准规定的Ti6Al4V合金材料制成。表面经阳极氧化处理。灭菌和非灭菌包装。 |  | 适用于胫骨和股骨骨折内固定。 | 3 | 3
川械注准20182650060 | 川械注准20182020060 | 非吸收性外科缝线 | [9 empty] | 2018-03-29 | 2023-03-29 | 2023-03-28 | 2028-03-28 | [12 empty] | 2
苏械注准201722022518 | 苏械注准20172022518 | 一次性切口牵开固定器 | [9 empty] | 2022-12-26 |  | 2027-12-25 | [9 empty] | 一次性切口牵开固定器由外环、置入环及通道组成。按外环外径、置入环外径、通道外径和长度的不同区分规格。该产品以无菌状态提供，经环氧乙烷灭菌，一次性使用。 |  | 适用于内窥镜手术及小切口手术，扩展切口术野，保护切口免受损伤，减少切口感染。 |  | 2
国械注准20173661423 | 国械注准20173141423 | 一次性使用输液器 带针 | 一次性使用输液器 带针 | [8 empty] | 2017-09-29 | 2022-09-29 | 2022-09-28 | 2027-09-28 | [9 empty] | 本产品采用热塑弹性体（TPE）、ABS、聚乙烯、聚丙烯、奥氏体不锈钢材料制造而成。其组成如下： TA1/TA2型：由保护套、塑料瓶塞穿剌器、进气器件、注射件（可以不带）、止水夹、三通、管路、滴管、滴斗、滴斗盖（可以不带）、流量调节器、药液过滤器（过滤孔径为15μm）、外圆锥接头和输液针组成。 TB1/TB2型：由保护套、塑钢针瓶塞穿剌器、进气器件、注射件（可以不带）、止水夹、三通、管路、滴管、滴斗、滴斗盖（可以不带）、流量调节器、药液过滤器（过滤孔径为15μm）、外圆锥接头和输液针组成。 TC1/TC2型：由保护套、钢针瓶塞穿剌器、进气器件、注射件（可以不带）、止水夹、三通、管路、滴管、滴斗、滴斗盖（可以不带）、流量调节器、药液过滤器（过滤孔径为15μm）、外圆锥接头和输液针组成。 |  | 本产品适用于人体静脉重力式输液。 | 3 | 3
鲁械注准20182410156 | 鲁械注准20182220156 | 粪便分析工作站 | [9 empty] | 2018-04-08 | 2023-04-08 | 2023-04-07 | 2028-04-07 | [12 empty] | 2
国械注进20183661641 | 国械注进20182101641 | 腹膜透析管及附件Argyle Peritoneal Dialysis Catheters and Accessories |  |  | 美国 |  | 柯惠医疗器材国际贸易（上海）有限公司 |  | 2022-06-14 |  |  | 2018-02-02 | 2023-02-02 | 2023-02-01 | 2028-02-01 |  | 国械注进20183661641 |  | 柯惠医疗器材国际贸易（上海）有限公司 |  | Covidien llc |  |  |  | 透析管及附件组件包括：腹透管，Beta-cap连接头，密封帽，Beta-cap夹，钛接头和探针。其中探针分为Blunt隧道针、Faller隧道针和导管矫直探针。腹透管的材质为硅橡胶；Beta-cap连接头材质为聚醚酰亚胺；密封帽材质为聚丙烯，Beta-cap夹的材质为缩醛；导管矫直探针的材质是ST304V弹簧钢，Faller隧道针的材质是304不锈钢，Blunt隧道针材质包括硅橡胶，303不锈钢，聚丙烯，缩醛。钛接头的材质是ASTM B348 5级钛。除导管矫直探针外其它产品为环氧乙烷灭菌，一 次性使用。导管矫直探针为非灭菌，使用前需进行灭菌处理，一 次性使用。 |  | 透析管及附件适用于急性、慢性腹膜透析和腹腔内化疗。 | 3 | 2
浙械注准20182560013 | 20182080013 | 一次性使用湿化鼻氧管 | [6 empty] | 2022-04-29 |  |  | 2018-01-04 | 2023-01-04 | 2023-01-03 | 2028-01-03 | [12 empty] | 2
浙械注准20172101005 | 浙械注准20172021005 | 一次性使用开创保护器 | [6 empty] | 2022-04-29 |  |  | 2017-09-08 | 2022-09-08 | 2022-09-07 | 2027-10-07 | [12 empty] | 2
粤械注准20182660481 | 粤械注准20182180481 | 一次性使用子宫颈扩张球囊导管 | [9 empty] | 2018-04-17 | 2023-04-17 | 2023-04-16 | 2028-04-16 | [12 empty] | 2
浙械注准20182660208 | 浙械注准20182080208 | 一次性使用气管插管 | [9 empty] | 2018-03-27 | 2023-03-27 | 2023-03-26 | 2028-03-26 | [12 empty] | 2
浙械注准20182660199 | 浙械注准20182080199 | 一次性使用封堵支气管插管 | [9 empty] | 2018-03-22 | 2023-03-22 | 2023-03-21 | 2028-03-21 | [12 empty] | 2
国械注进20153463087 | 国械注进20153133087 | 髋关节假体-股骨头 | 髋关节假体-股骨头 |  | 美国 |  | 捷迈（上海）医疗国际贸易有限公司 |  | 2022-07-05 |  |  | 2018-02-28 | 2023-02-28 | 2023-02-27 | 2028-02-27 |  | 国械注进20153133087 |  | 捷迈（上海）医疗国际贸易有限公司 |  | Zimmer Inc. 美国捷迈公司 |  |  |  | 该产品由符合 ISO 5832-12 标准规定的锻造钴铬钼合金材料制成。灭菌包装。 |  | 该产品可与该企业同一系统组件配合，适用于髋关节置换术。 | 3 | 3
粤械注准20182400524 |  | C反应蛋白（CRP）质控品 | [9 empty] | 2018-05-02 | 2023-05-02 | 2023-05-01 | 2028-05-01 | [12 empty] | 2
国械注准20183460132 | 国械注准20183130132 | 疝修补补片 | [9 empty] | 2018-04-11 | 2023-04-11 | 2023-04-10 | 2028-04-10 | [12 empty] | 3
国械注进20173467045 | 国械注进20173137045 | 股骨柄组件 | 股骨柄组件 |  | 美国 |  | 捷迈（上海）医疗国际贸易有限公司 |  | 2022-05-06 |  |  | 2017-11-17 | 2022-11-17 | 2022-11-16 | 2027-11-16 |  | 国械注进20173137045 |  | 捷迈（上海）医疗国际贸易有限公司 |  | Biomet Orthopedics 邦美骨科公司 |  |  |  | 股骨柄组件基体采用符合 GB/T 13810 中牌号为 TC4 ELI 的锻造钛合金材料制造，股骨柄表面采用符合 ASTM F1580 的Ti6Al4V 钛合金粉末等离子喷涂形成微孔表面。灭菌包装。 |  | 作为非骨水泥型髋关节假体使用，适用于髋关节置换。 | 3 | 3
津械备20210278号 |  | 骨科外固定夹板 | [8 empty] | 2023-02-14 | 2021-05-12 |  | 2099-12-31 | [13 empty] | 1
国械注进20172162444 | 国械注进20172022444 | 载片 | 载片 |  | 美国 |  | 捷迈（上海）医疗国际贸易有限公司 |  | 2022-02-21 |  |  | 2017-12-04 | 2022-12-04 | 2022-12-03 | 2027-12-03 |  | 国械注进20172022444 |  | 捷迈（上海）医疗国际贸易有限公司 |  | Zimmer Surgical, Inc. 美国捷迈手术产品公司 |  |  |  | 载片由聚氯乙烯或丙酸纤维素制成。产品经辐照灭菌，一次性使用，产品有效期为 5 年。 |  | 载片需与植皮片制网器使用，适用于医疗机构在外科皮肤移植手术中提供一种扩展皮片的方法，用以覆盖受皮区。 | 2 | 3
苏械注准20172642264 | 苏械注准20172142264 | 留置针固定胶贴 | [9 empty] | 2017-11-21 | 2023-01-17 | 2022-11-20 | 2028-01-16 | [12 empty] | 2
粤械注准20182660415 | 粤械注准20182030415 | 球囊加压装置 | [6 empty] | 2022-10-18 |  |  | 2018-04-02 | 2023-04-02 | 2023-04-01 | 2028-04-01 | [12 empty] | 2
川械注准20182650058 | 川械注准20182020058 | 钛金属缝合线 | [9 empty] | 2018-03-28 | 2023-03-28 | 2023-03-27 | 2028-03-27 | [12 empty] | 2
国械注准20183150147 | 国械注准20183030147 | 环柄注射器 | [6 empty] | 2022-10-20 |  |  | 2018-04-20 | 2023-04-02 | 2023-04-19 | 2028-04-01 | [12 empty] | 3
国械注准20183660180 | 国械注准20183140180 | 连通板 | [6 empty] | 2022-10-31 |  |  | 2018-05-02 | 2023-05-02 | 2023-05-01 | 2028-05-01 | [12 empty] | 3
国械注进20173461097 | 国械注进20173131097 | 金属锁定接骨板 | 金属锁定接骨板 |  | 美国 |  | 捷迈（上海）医疗国际贸易有限公司 |  | 2021-12-31 |  |  | 2017-04-01 | 2022-04-01 | 2022-03-31 | 2027-03-31 |  | 国械注进20173131097 |  | 捷迈（上海）医疗国际贸易有限公司 |  | Zimmer Inc. 美国捷迈公司 |  |  |  | 该产品由符合ISO5832-2标准规定的纯钛材料或由符合ISO5832-3标准规定的Ti6Al4V钛合金材料制成。钛合金材料产品表面经阳极氧化处理。纯钛材料产品表面无着色。灭菌和非灭菌包装。 |  | 适用于四肢骨折内固定。 | 3 | 3
川械注准20182640049 | 川械注准20182140049 | 一次性使用医用垫单 | [9 empty] | 2018-03-08 | 2023-03-08 | 2023-03-07 | 2028-03-07 | [12 empty] | 2
京械注准20192650379 | 京械注准20192020379 | 医用非吸收缝线 | [9 empty] | 2019-07-01 |  | 2024-06-30 |  |  | 京械注准20192020379 | [10 empty] | 2
川械注准20202140221 |  | 医用外科口罩 | [9 empty] | 2020-12-10 |  | 2025-12-09 | [10 empty] | 本产品由口罩体、鼻夹和口罩带组成，经超声波焊接而成。口罩体为三层，外层为非织造布，中间层为熔喷布，内层为白色非织造布。口罩体上方配有由可弯折的可塑性材料制成的鼻夹。无菌型系绳式的口罩带由非织造布材料制成，无菌型挂耳式的口罩带由弹力松紧材料制成。产品经环氧乙烷灭菌，无菌。 |  |  | 2
豫械注准20172640361 | 豫械注准20172140361 | 一次性使用导尿包 | [6 empty] | 2022-12-22 |  | 2027-12-21 | 2017-06-07 |  | 2022-06-06 |  |  | 豫械注准20172140361 | [7 empty] | 本产品由主要配置一次性使用无菌导尿管和选配配置棉球、石蜡棉球、治疗巾、托盘、镊子、纱布块、一次性使用橡胶检查手套、包布、一次性使用配药注射器、碘伏棉球、试管、弯盘、床位卡、检查手套、海绵刷组成。 |  | 供医疗机构临床导尿使用。 | 2
粤械注准20182400514 |  | 心肌复合质控品 | [9 empty] | 2018-04-23 | 2023-04-23 | 2023-04-22 | 2028-04-22 | [12 empty] | 2
国械注进20173460189 | 国械注进20173130189 | 膝关节假体组件 | 膝关节假体组件 |  | 美国 |  | 捷迈（上海）医疗国际贸易有限公司 |  | 2021-10-12 |  |  | 2017-01-13 | 2022-01-13 | 2022-01-12 | 2027-01-12 |  | 国械注进20173130189 |  | 捷迈（上海）医疗国际贸易有限公司 |  | Zimmer Inc. 美国捷迈公司 |  |  |  | 该产品由关节面（部分关节面配有锁定螺钉）和胫骨平台组成。胫骨平台由符合 ISO 5832-4 标准规定的铸造钴铬钼合金材料制成，部分胫骨平台表面预涂有聚甲基丙烯酸甲酯（PMMA）并含有由符合 ISO5832-3 标准规定的 Ti6Al4V 钛合金材料制成的部件塞。关节面由符合 GB/T19701.2 标准规定的 2 型超高分子量聚乙烯材料制成，关节面锁定螺钉符合 ISO 5832-12 标准规定的锻造钴铬钼合金材料制成。灭菌包装。 |  | 与该企业同一系统组件配合，做为骨水泥型膝关节假体使用，适用于膝关节置换。 | 3 | 3
粤顺械备20150029号 | 粤顺械备20220042号 | 医用冰袋 | [9 empty] | 2016-05-20 |  | 2099-12-31 | [13 empty] | 1
国械注进20183771888 | 国械注进20183031888 | 外周导丝 | [9 empty] | 2018-04-09 | 2023-04-09 | 2023-04-08 | 2028-04-08 |  | 国械注进20183031888 |  |  |  | ASAHI INTECC CO.,LTD | [6 empty] | 3
国械注进20173461099 | 国械注进20173131099 | 金属接骨螺钉 | 金属接骨螺钉 |  | 美国 |  | 捷迈（上海）医疗国际贸易有限公司 |  | 2021-11-26 |  |  | 2017-04-01 | 2022-04-01 | 2022-03-31 | 2027-03-31 |  | 国械注进20173131099 |  | 捷迈（上海）医疗国际贸易有限公司 |  | Zimmer Inc. 美国捷迈公司 |  |  |  | 本产品为双螺纹锁定钉，由符合 ISO5832-3 标准要求的 Ti6Al4V 钛合金材料制成，产品表面无着色，灭菌包装或非灭菌包装。 |  | 该产品与 NCB 围关节接骨板系统和锁定螺帽配合使用，适用于骨折的临时性内固定以及长管状骨截骨术后的固定。其中 4.0mm 螺钉适用于胫骨和肱骨的骨干部位，5.0mm 螺钉适用于股骨骨干部位。 | 3 | 3
国械注进20173461424 | 国械注进20173131424 | 肩关节系统 | 肩关节系统 |  | 美国 |  | 捷迈（上海）医疗国际贸易有限公司 |  | 2021-08-31 |  |  | 2017-05-22 |  | 2022-05-21 | 2026-08-30 |  | 国械注进20173131424 |  | 捷迈（上海）医疗国际贸易有限公司 |  | Biomet Orthopedics 邦美骨科公司 |  |  |  | 该产品由肱骨柄、中置器、双极肱骨头、双极聚乙烯组件和双极肱骨杯（含一枚纯钛锁环）组成。肱骨柄和双极肱骨杯采用符合 ISO5832-4 标准的铸造钴铬钼合金材料制造，双极肱骨杯内含一枚锁环采用符合ISO5832-2 标准的 2 级纯钛材料制成，肱骨柄表面涂层采用符合 ISO5832-3 钛合金粉末制成；中置器采用聚甲基丙烯酸甲酯材料制成；双极肱骨头采用 ISO5832-12 标准规定的锻造钴铬钼合金材料制成；双极聚乙烯组件采用符合 ISO5834-2 标准规定的 2 型超高分子量聚乙烯材料制成。肱骨柄表面为钛合金微孔表面，预期用于压配或骨水泥固定；中置器仅用于骨水泥固定。灭菌包装。 |  | 用于以下疾病的肩关节置换术：1） 非炎性退行性骨关节疾病，包括骨关节炎和无血管性坏死2） 类风湿性关节炎3） 其他治疗方式或医疗器械失效的修复4） 功能性畸形的纠正5） 肱骨近端粗隆骨折，而无法采取其他方式治疗的6） 疑难的临床问题，包括肩袖关节病，而无法采取其他方式治疗的肱骨柄表面为钛合金微孔表面，预期用于压配或骨水泥固定；中置器仅用于骨水泥固定，预期与Comprehensive 肱骨骨折柄使用。 | 3 | 3
国械注进20173461983 | 国械注进20173131983 | 金属接骨螺钉 | 金属接骨螺钉 |  | 美国 |  | 捷迈（上海）医疗国际贸易有限公司 |  | 2021-11-05 |  |  | 2017-06-26 | 2022-06-26 | 2022-06-25 | 2027-06-25 |  | 国械注进20173131983 |  | 捷迈（上海）医疗国际贸易有限公司 |  | Zimmer Inc. 美国捷迈公司 |  |  |  | 该产品采用符合 ISO 5832-1 标准规定的不锈钢材料制成，灭菌包装。 |  | 该产品适用于在骨折后进行内固定和稳定骨的作用，为临时性内固定装置。本系统的螺钉可与本公司生产的钢板螺钉（ZPS）系统和围关节钢板（Peri-Locking)系统配合使用。 | 3 | 3
国械注进20173466609 | 国械注进20173136609 | 解剖型接骨板系统 | 解剖型接骨板系统 |  | 美国 |  | 捷迈（上海）医疗国际贸易有限公司 |  | 2022-02-11 |  |  | 2017-08-31 | 2022-08-31 | 2022-08-30 | 2027-08-30 |  | 国械注进20173136609 |  | 捷迈（上海）医疗国际贸易有限公司 |  | 邦美创伤公司 Biomet Trauma |  |  |  | 该系统产品由L 型板、T 型板、Y 型板、跟骨板、肱骨近端接骨板、Pilon 板、Meta 板、星型板和桡骨远端背侧接骨板组成。由符合 ISO5832-3 的钛 6 铝 4 钒合金材料制成，表面经阳极氧化处理，非灭菌状态提供，供一次性使用。 |  | 该产品适用于关节周围骨折的内固定，具体适用部位详见规格型号列表。 | 3 | 3
国械注进20173466608 | 国械注进20173136608 | 金属接骨螺钉 | 金属接骨螺钉 |  | 美国 |  | 捷迈（上海）医疗国际贸易有限公司 |  | 2021-08-23 |  |  | 2017-08-31 |  | 2022-08-30 | 2026-08-22 |  | 国械注进20173136608 |  | 捷迈（上海）医疗国际贸易有限公司 |  | Zimmer Inc. 美国捷迈公司 |  |  |  | 产品由单皮质螺钉和皮质骨螺钉组成,由符合 ISO 5832-3 的 Ti6Al4V 合金材料制成,表面未经阳极氧化处理。产品为灭菌包装。 |  | 该产品与 NCB 接骨板配合使用,适用于骨折的临时性内固定以及长管状骨截骨术后的固定,如假体周围骨折、粉碎性骨折、髁上骨折、骨质稀少的骨折、骨折不愈合和畸形愈合。 | 3 | 3
国械注进20173467110 | 国械注进20173137110 | 直型锁定接骨板螺钉系统 Plate and Screw System-Straight Plate Series | 直型锁定接骨板螺钉系统 |  | 美国 |  | 捷迈（上海）医疗国际贸易有限公司 |  | 2022-05-09 |  |  | 2017-11-27 | 2022-11-27 | 2022-11-26 | 2027-11-26 |  | 国械注进20173137110 |  | 捷迈（上海）医疗国际贸易有限公司 |  | Zimmer Inc. 美国捷迈公司 |  |  |  | 该系统包括加压锁定接骨板、直型重建锁定接骨板和锁定螺钉、自攻皮质骨螺钉、自攻松质骨螺钉。其中加压锁定接骨板和螺钉均采用符合 ISO 5832-3 标准规定的锻造钛 6 铝 4 钒合金材料制成，直型重建锁定接骨板采用符合 ISO 5832-2 标准规定的纯钛材料制成。表面经阳极氧化处理。灭菌包装和非灭菌包装。 |  | 该产品适用于临时内固定和在骨切开或骨折时对骨进行稳定。本系统的接骨板产品可与本公司生产的接骨板螺钉（ZPS）系统和围关节接骨板（Peri-Locking）系统中的螺钉配合使用。 | 3 | 3
浙械注准20182630237 | 浙械注准20182170237 | 正畸托槽 | [6 empty] | 2022-09-20 |  |  | 2018-04-13 | 2023-04-13 | 2023-04-12 | 2028-04-12 | [9 empty] | 正畸托槽(除自锁托槽外)由托槽体和基底板组成;其中自锁托槽I型由托槽体、锁片和基底板组成;自锁托槽II型由托槽体、盖板、弹簧柱和基底板组成。 |  | 产品供人体牙齿正畸用。 | 2
浙械注准20182630262 | 浙械注准20182170262 | 前方牵引装置 | [6 empty] | 2022-10-18 |  |  | 2018-05-03 | 2023-05-03 | 2023-05-02 | 2028-05-02 | [12 empty] | 2
国械注进20183460148 | 国械注进20183130148 | 尿路支架系统 | [9 empty] | 2018-04-20 |  | 2023-04-19 | 2028-04-19 | [12 empty] | 3
豫械注准20182640194 | 豫械注准20182140194 | 医用棉签 | [6 empty] | 2023-04-13 |  | 2023-04-13 | 2018-04-13 | 2023-04-13 | 2023-04-12 | 2028-04-12 |  |  |  | 新乡市畅达医疗器械有限公司 | [5 empty] | 本产品由竹棒和医用脱脂棉加工而成。 |  | 本产品由竹棒和医用脱脂棉加工而成。 | 2
粤械注准20182400513 |  | 糖化血红蛋白（HbA1c）质控品 | [9 empty] | 2018-04-23 | 2023-04-23 | 2023-04-22 | 2028-04-22 | [12 empty] | 2
国械注准20223401287 |  | 结核分支杆菌特异性细胞免疫反应检测试剂盒（体外释放酶联免疫法） | 结核分枝杆菌特异性细胞免疫反应检测试剂盒（体外释放酶联免疫法） |  |  |  |  | 2022-09-23 | 2023-01-31 |  |  | 2022-09-23 | 2023-01-31 | 2027-09-22 |  |  |  | 武汉海吉力生物科技有限公司 | [5 empty] | 阴性对照培养管（N）、结核刺激培养管（T）、阳性对照培养管（P）、包被酶标板、γ-干扰素校准品、校准品稀释液（酶联）、酶标试剂、浓缩洗涤液（20 倍）、显色剂 A 液、显色剂 B 液、终止液。（具体内容详见产品说明书） |  | 本产品用于体外定性检测人全血样本中结核分枝杆菌特异性的T细胞免疫反应。 |  | 3
粵械注准20212400994 | 粤械注准20212400994 | 胃蛋白酶原I(PGI)检测试剂盒(化学发光法) | 胃蛋白酶原I（PGI）检测试剂盒（化学发光法） | [8 empty] | 2021-07-13 |  | 2026-07-12 | [13 empty] | 2
国械注进20173461567 | 国械注进20173131567 | 接骨钢板螺钉系统-直型锁定钢板 | 接骨钢板螺钉系统-直型锁定钢板 |  | 美国 |  | 捷迈（上海）医疗国际贸易有限公司 |  | 2021-10-21 |  |  | 2017-06-06 | 2022-06-06 | 2022-06-05 | 2027-06-05 |  | 国械注进20173131567 |  | 捷迈（上海）医疗国际贸易有限公司 |  | Zimmer Inc. 美国捷迈公司 |  |  |  | 该产品包括加压锁定钢板和直型重建锁定钢板，由符合 ISO 5832-1 的不锈钢材料制成。产品编号以“47”开头的为灭菌包装部件，产品编号以“00”开头的为非灭菌包装部件。一次 性使用，无菌产品经伽玛射线灭菌。 |  | 该产品适用于在对骨折和截骨的临时性内固定和稳定。本系统的钢板产品可与本公司生产的钢板螺钉（ZPS）系统和围关节钢板（Peri-Locking）系统中的螺钉配合使用。 | 3 | 3
国械注准20153400379 |  | 乙型肝炎病毒（HBV）核酸定量检测试剂盒（荧光PCR法） | 乙型肝炎病毒核酸检测试剂盒（荧光PCR法） | [8 empty] | 2020-02-17 |  | 2025-02-16 | [13 empty] | 3
国械注许20172400049 |  | 血糖试纸（葡萄糖氧化酶法） |  |  | 中国台湾 |  | 广东伯尔尼医疗设备有限公司 |  |  |  | 2022-11-21 | 2022-06-28 | 2022-11-21 | 2027-06-27 |  |  |  |  | 广东伯尔尼医疗设备有限公司 |  | 中国台湾讯映光电股份有限公司 |  |  |  | 每片试片含有氧化酵素，赤血盐和不反应物质。（详细内容见产品说明书） |  | 该产品仅适用于定量检测指尖新鲜毛细血管全血的葡萄糖浓度，只能用于监测糖尿病人血糖控制的效果，不能用于糖尿病的诊断和筛查，也不能用于检测新生儿血液。仅供体外诊断使用。 | 2
豫械注准20182660178 | 豫械注准20182080178 | 一次性使用湿热交换过滤器 |  |  |  |  | 河南驼人医疗器械集团有限公司 |  | 2022-12-30 |  |  | 2018-04-03 | 2023-04-03 | 2023-04-02 | 2028-04-02 |  | 豫械注准20182080178 |  | 河南驼人医疗器械集团有限公司 | [5 empty] | 本产品由机器端、病人端、静电棉、瓦楞湿化纸组成。 |  | 适用于采用麻醉机和呼吸机及人工呼吸器的手术患者。 | 2
国械注进20153464237 | 国械注进20153134237 | 髋关节假体-股骨柄 | 髋关节假体-股骨柄 |  | 美国 |  | 捷迈（上海）医疗国际贸易有限公司 |  | 2022-04-28 |  |  | 2018-02-06 | 2023-02-06 | 2023-02-05 | 2028-02-05 |  | 国械注进20153134237 |  | 捷迈（上海）医疗国际贸易有限公司 |  | Zimmer Inc. 美国捷迈公司 |  |  |  | 该产品由符合 ISO 5832-3 的 Ti6Al4V 钛合金材料制成。股骨柄近端表面由多孔钽材料覆盖。灭菌包装。 |  | 与该企业同一系统组件配合，做为非骨水泥型髋关节假体使用，适用于髋关节置换。 | 3 | 3
粤械注准20172641817 | 粤械注准20172141817 | 医用疤痕贴 | [9 empty] | 2017-11-14 | 2022-11-14 | 2022-11-13 | 2027-11-13 | [12 empty] | 2
国械注进20182100050 | 国械注进20182040050 | 快速真空混合碗 | 快速真空混合碗 |  | 英国 |  | 捷迈（上海）医疗国际贸易有限公司 |  | 2021-09-01 |  |  | 2018-02-23 |  | 2023-02-22 | 2026-08-31 |  | 国械注进20182040050 |  | 捷迈（上海）医疗国际贸易有限公司 |  | Summit Medical Limited 萨米特医疗有限公司 |  |  |  | 本产品由混合碗、连接套管与抹刀组成。混合碗的材料为TPX，套管的材料为 PVC（增塑剂：DEHP），抹刀的材料为线型低密度聚乙烯。产品为伽马辐照灭菌，灭菌有效期为 3 年。 |  | 快速真空混合碗预期用于在一个封闭的真空装置中搅拌骨水泥，使其充分混合。该产品需要与真空脚踏泵配伍使用。 | 2 | 3
苏械注准20182660606 | 苏械注准20182180606 | 一次性使用子宫造影管 | 一次性使用子宫造影管 | [8 empty] | 2018-03-19 | 2023-03-19 | 2023-03-18 | 2028-03-18 | [12 empty] | 2
苏械注准20182660434 | 苏械注准20182140434 | 一次性使用医用橡胶检查手套 | 一次性使用医用橡胶检查手套 | [8 empty] | 2018-02-24 | 2023-02-23 | 2023-02-23 | 2028-02-22 | [12 empty] | 2
苏械注准20182210471 | 苏械注准20182070471 | 一次性使用心电电极 | 一次性使用心电电极 | [8 empty] | 2018-02-24 | 2023-02-24 | 2023-02-23 | 2028-02-23 | [12 empty] | 2
苏械注准20182660548 | 苏械注准20182020548 | 一次性使用切口保护套 | [9 empty] | 2018-03-09 | 2023-03-09 | 2023-03-08 | 2028-03-08 | [12 empty] | 2
苏械注准20182080549 | 苏械注准20182020549 | 一次性使用直线型切割吻（缝）合器及切割组件 | 一次性使用直线型切割吻合器及切割组件 | [8 empty] | 2018-03-09 | 2023-03-09 | 2023-03-08 | 2028-03-08 | [12 empty] | 2
苏械注准20182220986 |  | 一次性腔镜用直线型切割吻合器及钉仓 | 一次性腔镜用直线型切割吻合器及组件 | [8 empty] | 2018-05-29 | 2022-12-22 | 2023-05-28 | [13 empty] | 2
闽械注准20182660082 | 闽械注准20182020082 | 微创筋膜闭（吻）合器 | [9 empty] | 2018-04-17 | 2023-04-17 | 2023-04-16 | 2028-04-16 | [12 empty] | 2
皖合械备20210107号 | 皖合械备20210107 | 热敏胶片 | [9 empty] | 2021-03-25 | 2022-12-27 | 2099-12-31 |  |  |  | 安徽富赢医疗科技有限公司 | [5 empty] | 由聚酯（PET）片基、热敏层、保护层组成。 |  | 用于作为诊断依据的医学影像（CT、MRI、CR、DR 等）的记录。 | 用于作为诊断依据的医学影像（CT、MRI、CR、DR、NM、DSA）的记录。 | 1
晋械注准20182640008 |  | 葡聚多糖聚合物生物胶体液（羧艾泰克） | [9 empty] | 2018-04-02 | 2023-04-02 | 2023-04-01 | 2028-04-01 | [9 empty] | 该产品属于壳聚糖类衍生物。应为无色或微黄色澄明略有料性的液体，无悬浮物及沉淀，无自然分层，无异味。产品应无菌、无热源(兔法)。密封型内包装采用医用包材玻璃瓶、医用丁基胶塞、组合铝盖；喷雾型内包装采用医用铝瓶或聚乙烯瓶及喷头组成。 |  | 该产品适用于人体皮肤及创面上皮组织的极性修复，减少血液与组织液的渗出，保护，润滑，隔离组织创面，促进愈合的作用。外用，冲洗， | 2
豫械注准20172640356 | 豫械注准20172140356 | 一次性使用换药包 | [8 empty] | 2022-12-22 | 2017-06-07 | 2022-12-22 | 2022-06-06 | 2027-12-21 |  | 豫械注准20172140356 |  | 新乡市畅达医疗器械有限公司 | [5 empty] | 本产品由基本配置橡胶检查手套和选配配置包布、洞巾、镊子、纱布块、棉球、托盘、缝合针、非吸收性外科缝线、医用剪、一次性使用口罩、一次性使用帽子、治疗巾组成。 |  | 适用于临床换药时使用。 | 2
豫械注准20182640172 | 豫械注准20182140172 | 一次性使用中单 | [8 empty] | 2023-03-30 | 2018-03-30 | 2023-03-30 | 2023-03-29 | 2028-03-29 |  | 豫械注准20182140172 |  | 新乡市畅达医疗器械有限公司 | [5 empty] | 由淋膜非织造布裁制制成 |  | 适用于医疗机构供患者临床铺垫覆盖、防止交叉污染使用。 | 2
豫械注准20182640171 | 豫械注准20182140171 | 医用棉球 | [6 empty] | 2023-03-30 |  | 2023-03-30 | 2018-03-30 | 2023-03-30 | 2023-03-29 | 2028-03-29 |  | 豫械注准20182140171 |  | 新乡市畅达医疗器械有限公司 | [5 empty] | 本产品由医用脱脂棉加工制成。 |  | 使用酒精、碘酊或碘伏为消毒剂，且仅用于注射、输液前对完整皮肤消毒使用 | 2
赣械注准20202140426 |  | 一次性使用手术单 | 一次性使用医用手术垫单 | [8 empty] | 2020-06-28 |  | 2025-06-27 | [13 empty] | 2
赣械注准20182640078 | 赣械注准20182140078 | 医用纱棉块 | [9 empty] | 2018-04-13 | 2023-04-13 | 2023-04-12 | 2028-04-12 | [12 empty] | 2
赣械注准20182640077 | 赣械注准20182140077 | 医用纱布敷料 | [9 empty] | 2018-04-13 | 2023-04-13 | 2023-04-12 | 2028-04-12 | [12 empty] | 2
国械注进20153462419 | 国械注进20153132419 | 组件式全膝关节系统 | 组件式全膝关节系统 |  | 美国 |  | 捷迈（上海）医疗国际贸易有限公司 |  | 2022-08-25 |  |  | 2018-03-06 | 2023-03-06 | 2023-03-05 | 2028-03-05 |  | 国械注进20153132419 |  | 捷迈（上海）医疗国际贸易有限公司 |  | Biomet Orthopedics 邦美骨科公司 |  |  |  | 组件式全膝关节系统包括：1）股骨组件包括股骨假体（含一枚股骨锁钉）、股骨假体垫块（含一个垫块固定件）及股骨垫块固定件；2）胫骨组件包括半月板组件、胫骨托（含一个胫骨托锁定杆和一枚胫骨托螺钉）、胫骨托垫块（含两个胫骨垫块螺栓）和胫骨托翼。3）延长柄：根据结构型式可分：花键型、喷砂型和光滑型（每个膝关节柄包装内含有一个延长柄锁紧螺钉）。4）偏心距转接头（含一枚转接头螺钉和一个预置螺钉）及转接头螺钉；5）髌骨组件。产品表面无着色、无涂层。产品各部件由符合 ISO5832-4-1996 铸造钴铬钼合金、GB/T13810-2007 标准的 TC4 ELI 材料、符合 ISO5832-12-2007 标准的锻造钴铬钼合金材料、符合 ISO5834-2-2011 的 2 型超高分子量聚乙烯、符合 ISO5832-1-2007 的 316 不锈钢材料制成。具体产品部件材质信息和相应的标准见附件。灭菌包装。 |  | 作为骨水泥型膝关节假体使用，适用于膝关节置换翻修术。 | 3 | 3
国械注进20153463661 | 国械注进20153133661 | 髋臼翻修杯及填充块 | 髋臼翻修杯及填充块 |  | 美国 |  | 捷迈（上海）医疗国际贸易有限公司 |  | 2022-09-21 |  |  | 2018-02-06 | 2023-02-06 | 2023-02-05 | 2028-02-05 |  | 国械注进20153133661 |  | 捷迈（上海）医疗国际贸易有限公司 |  | Zimmer Trabecular Metal Technology, Inc.捷迈骨金属科技公司 |  |  |  | 该产品由翻修髋臼杯和填充块组成。翻修髋臼杯除外缘由符合ISO5832-3 标准规定的钛 6 铝 4 钒合金制成，其他都是由多孔钽金属材料制成的。填充块由多孔钽金属材料制成。灭菌包装。 |  | 该产品适用于非骨水泥型髋臼置换的初次或翻修手术；组件亦可适配本公司生产的股骨柄、不同直径的股骨头以及内衬和螺钉。 | 3 | 3
国械注进20153464235 | 国械注进20153134235 | 膝关节假体 | 膝关节假体 |  | 美国 |  | 捷迈（上海）医疗国际贸易有限公司 |  | 2022-12-20 |  |  | 2018-03-06 | 2023-03-06 | 2023-03-05 | 2028-03-05 |  | 国械注进20153134235 |  | 捷迈（上海）医疗国际贸易有限公司 |  | Zimmer Inc. 美国捷迈公司 |  |  |  | 髌骨部件、延长杆（含螺钉）、胫骨垫块 / 楔块（含螺钉）和股骨垫块（含螺钉）组成。股骨部件由符合 ISO5832-4 标准规定的铸造钴铬钼合金材料制成；胫骨部件、螺钉、螺栓、胫骨垫块 / 楔块、股骨垫块和关节面部件中孔由符合 ISO5832-3 标准规定的 Ti6Al4V 钛合金材料制成；关节面部件、髌骨部件、胫骨部件的垫块及螺纹口由符合 ISO5834-2 标准规定的超高分子量聚乙烯材料制成；胫骨部件、胫骨垫块 / 楔块和股骨垫块表面为聚甲基丙烯酸甲酯涂层。灭菌包装。 |  | 做为骨水泥型膝关节假体使用，适用于膝关节置换。 | 3 | 3
津械注准20182100001 | 津械注准20222040396 | 椎体成形通道成套器械 | 经皮椎体成形系统 | [8 empty] | 2018-01-12 | 2023-01-12 | 2023-01-11 | 2028-01-11 | [9 empty] | 该产品包括椎体成形器械和球囊扩张压力泵，其中椎体成形器械由开口椎、骨水泥注入器、实心钻头、扩孔套管、通道套管、导针组成;球囊扩张压力泵由手柄、泵体、压力表、延长管和三通旋塞组成。 |  | 用于经皮椎体后凸成形术/经皮椎体成形术中，建立工作通道，填充骨水泥，恢复椎体解剖结构。 | 2
苏械注准20202130032 | 苏械注准20202020032 | 一次性使用腔镜关节头直线型切割吻合器及组件 | [9 empty] | 2020-01-10 |  | 2025-01-09 | [13 empty] | 2
苏械注准20182100802 | 苏械注准20182040802 | 单臂式外固定支架 | [6 empty] | 2022-08-24 |  |  | 2018-04-18 | 2023-04-18 | 2023-04-17 | 2028-04-17 | [9 empty] | 单臂式外固定支架由支架主体、夹针块、连接块、加压延长器组成。该产品以非无菌状态提供，一次性使用。 |  | 通过与金属骨针的配合，应用于骨折部位的体外固定复位。 | 2
国械备20160682号 | 国械注进20222040519 | 矫形外科（骨科）手术器械 | 内窥镜用骨科手术器械包 |  | 美国 |  | 锐适医疗器械（上海）有限公司 |  |  |  |  | 2016-05-16 | 2022-10-27 | 2099-12-31 | 2027-10-26 |  |  |  | 锐适医疗器械（上海）有限公司 |  | Arthrex,Inc |  |  |  | 本产品由骨科手术体位固定带、试模、骨科定位器手柄、骨科定位器、导向管、关节镜用手术钻头、隧道扩张器、软组织过线器、关节镜用手术剪、关节镜用手术刀、软骨移植器械包和关节镜配套工具包组成。接触人体部分的金属材质分别采用了化学成分符合ASTM F899标准中牌号为303、304、420B、630、631的不锈钢，化学成分符合YY/T 0294.1标准中牌号为F的不锈钢以及化学成分符合ASTM F2063标准中规定的镍钛合金。高分子材质为聚氨酯泡沫、硅树脂、聚酯、聚乙烯、聚碳酸酯，聚甲基丙烯酸甲酯。产品经辐照或环氧乙烷灭菌。产品有效期为5年。 |  | 在手术过程中起辅助作用，完成关节镜下骨科手术。 | 1 | 2
京械注准20182630117 |  | 氟化泡沫 | [9 empty] | 2018-08-19 | 2023-03-19 | 2023-03-18 | 2028-03-18 | [12 empty] | 2
湘械注准20162640181 | 湘械注准20162140181 | 功能性留置针透明敷贴 | 功能性透明敷贴 | [8 empty] | 2017-10-16 | 2021-07-29 | 2022-10-15 | 2026-07-28 | [9 empty] | Ⅰ型由聚氨酯薄膜基带、粘胶层、防粘隔离纸组成，Ⅱ型由聚氨酯薄膜基带、粘胶层、防粘隔离纸和藻酸钙盐纤维敷芯组成，Ⅲ型由聚氨酯薄膜基带、粘胶层、防粘隔离纸和水胶体敷芯组成。 |  | 供留置动、静脉导管贴敷、固定，输液或穿刺留置针贴敷、固定用。 | 2
陕械注准20182640013 | 陕械注准20182140013 | 功能性敷料生物医用膜（贴） | [9 empty] | 2018-02-12 | 2023-02-12 | 2023-02-11 | 2028-02-11 | [12 empty] | 2
陕械注准20182640016 | 陕械注准20182140016 | 生物光素一次性使用功能性医用敷（贴）料 | [9 empty] | 2018-02-12 | 2023-02-12 | 2023-02-11 | 2028-02-11 | [12 empty] | 2
赣械注准20182130050 |  | 玻璃化冷冻载体 | [5 empty] | 2018-02-22 |  |  |  | 2018-02-22 |  | 2023-02-21 |  |  |  | 江西紫星生物技术有限公司 | [5 empty] | 本产品主要由彩色尾杆、半麦管芯杆和外套管组成，经电子束辐照灭菌，产品无菌。 |  | 应用于辅助生殖实验室，在液氮内低温保存胚胎。 |  | 2
国械注准20163771654 | 国械注准20163031654 | 一次性使用中心静脉导管包 | [9 empty] | 2016-10-18 | 2023-01-04 | 2021-10-17 | 2028-01-03 | [9 empty] | 一次性使用中心静脉导管包按组成不同分为A型和B型，A型由基本配置和选配件组成，基本配置由中心静脉导管、一次性使用导丝，选用配置为穿刺针、扩张管、限流夹、滑扣、输液接头（肝素帽）、一次性使用无菌注射器、一次性使用无菌注射针、一次性使用手术刀、灭菌橡胶外科手套、蓝针管、脱脂纱布片、手术巾、中单、手术贴膜、非吸收性外科缝线（带针）、胶贴、消毒液刷、器械盘组成。B型由中心静脉导管、一次性使用导丝组成，中心静脉导管按管腔数分单腔、双腔和三腔。经环氧乙烷灭菌，无菌、一次性使用。 |  | 临床用于测量中心静脉压力、采集血液样本、以及注入药物或溶液或其他测量取样使用。 | 3
粤械注准20172401871 |  | 降钙素原/白介素6（PCT/IL-6）二联检测试剂盒（量子点免疫荧光层析法） | [9 empty] | 2022-11-27 |  | 2027-11-26 | [13 empty] | 2
国械注准20163661484 | 国械注准20163141484 | 一次性使用延长管 | [9 empty] | 2016-09-08 | 2022-09-16 | 2021-09-07 | 2027-09-15 | [9 empty] | 一次性使用延长管按照结构型式不同分为：T型延长管(LST-T)、测压延长管(LST-C)、三通延长管(LST-S)、静脉延长管(LST-J)。T型延长管由进药口接头、护帽、导管、限流夹、出药口接头组成；测压延长管由进药口接头、导管、出药口接头、护帽组成；三通延长管由三通阀、进药口接头（选配)、导管（选配)、限流夹（选配)、出药口接头（选配)、护帽组成；静脉延长管由进药口接头、导管、药液过滤器（选配）、护帽组成。产品经环氧乙烷灭菌，应无菌。 |  | LST-T、LST-C、LST-S适用于与输注器具（输液器、输注泵、注射器、微量注射泵）管路配套使用。LST-J适用于与临床动、静脉测压管道配套使用。 | 3
粤械注准20172401873 |  | 超敏心肌肌钙蛋白I（hs-cTnI）测定试剂盒（量子点免疫荧光层析法） | [9 empty] | 2022-11-27 |  | 2027-11-26 | [13 empty] | 2
粤械注准20172401872 |  | D-二聚体（D-Dimer）测定试剂盒（量子点免疫荧光层析法） | [9 empty] | 2022-11-27 |  | 2027-11-26 | [13 empty] | 2
湘邵市械备20220037号 |  | 样本萃取液 | [5 empty] | 2022-08-30 |  | 2023-01-11 | 2023-02-06 | 2022-08-30 | 2023-02-06 | 2099-12-31 |  |  |  | 王雪/湖南艾迪迈生物科技有限公司 | [5 empty] | 本品由纯化水、乙腈、醋酸缓冲盐、甲醇组成 【产品性能指标】 1、外观：外观整洁呈无色或透明澄清液体，标签清晰、准确、牢固，液体无渗漏。； 2、装量：应不少于标示值。 3、稳定性：产品在说明书规定条件下贮存至有效期后，检测结果应符合上述性能指标。 |  | 本品适用于前处理仪、液相色谱仪、质谱仪。 |  | 1
湘长械备20170104号 |  | 医用外固定夹板 | 骨科外固定夹板 | [8 empty] | 2020-01-19 | 2022-04-28 | 2099-12-31 | [13 empty] | 1
国械注准20183400123 |  | ABO/RhD血型抗原检测卡（微柱凝胶法） | [9 empty] | 2018-04-02 | 2023-04-02 | 2023-04-01 | 2028-04-01 | [12 empty] | 3
国械注许20143460183 | 国械注许20143130183 | 人工膝关节 | [9 empty] | 2018-02-06 | 2023-02-06 | 2023-02-05 | 2028-02-05 |  |  |  | 联贸医疗用品技术（上海）有限公司/上海市静安区江场路137弄17号502室A区 | [8 empty] | 3
国械注许20163130033 |  | 人工髋关节部件-股骨柄“聯合”U2人工髖關節股骨柄 | [9 empty] | 2021-01-21 |  | 2026-01-20 |  |  |  |  | 联贸医疗用品技术（上海）有限公司 | [8 empty] | 3
国械注许20163130048 |  | 人工膝关节部件-胫骨关节面衬垫“聯合”康膝人工膝關節 | [9 empty] | 2021-08-03 |  | 2026-08-02 |  |  |  |  | 联贸医疗用品技术（上海）有限公司 | [8 empty] | 3
苏械注准20182660207 | 苏械注准20182140207 | 一次性使用气管插管固定器 | [9 empty] | 2018-01-22 | 2023-01-22 | 2023-01-21 | 2028-01-21 | [12 empty] | 2
国械注准20173404327 |  | 淋球菌核酸检测试剂盒（PCR-荧光探针法） | [9 empty] | 2017-08-30 | 2022-08-30 | 2022-08-29 | 2027-08-29 | [12 empty] | 3
国械注许20173130201 |  | 人工膝关节组件 "联合"康膝人工膝关节 | [9 empty] | 2021-08-31 |  | 2026-08-30 |  |  |  |  | 联贸医疗用品技术（上海）有限公司 | [8 empty] | 3
沪械注准20172400698 |  | 铁蛋白（Ferritin）定量测定试剂盒（化学发光法） | 铁蛋白（Ferritin）测定试剂盒（化学发光法） | [8 empty] | 2017-12-01 | 2022-12-16 | 2022-11-30 | 2027-12-15 | [12 empty] | 2
国械注许20163130049 |  | 翻修式股骨柄再置换式股骨柄 | [9 empty] | 2021-04-21 |  | 2026-04-20 |  |  |  |  | 联贸医疗用品技术（上海）有限公司 | [8 empty] | 3
国械注许20183460054 | 国械注许20183130054 | 人工髋关节部件-髋臼杯、股骨头 | [6 empty] | 2022-12-01 |  |  | 2018-01-16 | 2023-01-16 | 2023-01-15 | 2028-01-15 |  |  |  | 联贸医疗用品技术（上海）有限公司/上海市静安区江场路137弄17号502室A区 | [8 empty] | 3
国械注许20173460372 | 国械注许20173130372 | 人工髋关节部件-股骨头“聯合”聯髖人工髖關節 | [6 empty] | 2022-05-24 |  |  | 2017-12-26 | 2022-12-26 | 2022-12-25 | 2027-12-25 |  |  |  | 联贸医疗用品技术（上海）有限公司/上海市静安区江场路137弄17号502室A区 | [8 empty] | 3
国械注许20173460043 | 国械注许20173130043 | 人工髋关节部件-股骨头、髋臼、骨螺丝 “联合”U2全髋臼植入物 | [9 empty] | 2017-05-22 | 2022-12-05 | 2022-05-21 | 2027-12-04 |  |  |  | 联贸医疗用品技术（上海）有限公司/上海市静安区江场路137弄17号502室A区 | [8 empty] | 3
国械注进20183771844 | 国械注进20183011844 | 静脉腔内射频闭合导管 | [6 empty] | 2022-11-25 |  |  | 2018-03-23 | 2023-03-23 | 2023-03-22 | 2028-03-22 |  |  |  | 柯惠医疗器材国际贸易(上海)有限公司 |  | 美敦力公司Medtronic Inc. |  |  |  | 产品为高频附件，与ClosureRFG射频发生器(型号：RFG2或RFG3)联合使用，向需要治疗的部位输送双极射频能量，并向射频发生器传递温度与其他反馈信息。由探针、双极电极、针头、鲁尔适配器、连接电缆、电缆连接器组成，最大外径2.0mm，可插入长度12cm。产品为一次性使用，射线灭菌。 |  | 本产品在医疗机构中与ClosureRFG射频发生器(型号：RFG2或RFG3)联合使用，用于下肢大隐静脉曲张的治疗（限于交通支）。 | 3
川械注准20182260031 | 川械注准20182090031 | 热敷贴 | [9 empty] | 2018-01-23 | 2023-02-22 | 2023-01-22 | 2028-02-21 | [9 empty] | 热敷贴由无纺布层、透气层、发热料层（以铁粉、氯化钠、活性炭、蛭石、水为原料）、压敏胶层（医用胶布）、隔粘纸及外袋组成。 |  | 产品适用于人体体表局部的热敷，以传导的方式将热量传递于患处,用于促进局部血液循环、辅助消炎、消肿和止痛。 | 2
冀械注准20182640112 | 冀械注准20222140385 | 一次性使用无菌换药护理包 | [6 empty] | 2022-10-18 |  | 2023-03-16 | 2018-04-28 | 2023-04-28 | 2023-04-27 | 2028-04-27 | [12 empty] | 2
沪械注准20182660077 | 沪械注准20182080077 | 经皮扩张气管切开管套件 | [9 empty] | 2018-03-06 | 2023-03-06 | 2023-03-05 | 2028-03-05 | [12 empty] | 2
苏苏械备20200049号 | 苏苏械备20200049 | 神经和肌肉刺激器用体表电极 | [9 empty] | 2020-01-21 | 2022-06-23 | 2099-12-31 | [13 empty] | 1
粤械注准20172401874 |  | 白介素6(IL-6）测定试剂盒（量子点免疫荧光层析法） | [9 empty] | 2022-11-27 |  | 2027-11-26 | [13 empty] | 2
粤械注准20172401868 |  | 肌酸激酶同工酶/心肌肌钙蛋白I/肌红蛋白(CK-MB/cTnI/MYO)三联检测试剂盒(量子点免疫荧光层析法) | [9 empty] | 2022-11-27 |  | 2027-11-26 | [13 empty] | 2
鄂械注准20182632497 | 鄂械注准20182172497 | 定制式固定义齿 | 定制式固定义齿 |  |  |  |  | 2018-01-09 | 2022-07-21 | 2022-01-30 | 2023-01-09 | 2018-01-09 | 2023-01-09 | 2023-01-08 | 2028-01-08 |  | 原产品标准 | 宜昌精创齿科技术有限责任公司 | 宜昌精创齿科技术有限责任公司 |  |  |  |  | 结构有冠、桥。 由固位体，桥体和连接体组成 | 结构有冠、桥。 由固位体，桥体和连接体组成 | 用于牙体、牙列缺损的固定修复。 | 用于牙体、牙列缺损的固定修复。 | 2 | 2
鄂械注准20182632498 | 鄂械注准20182172498 | 定制式活动义齿 | 定制式活动义齿 |  |  |  |  | 2018-01-09 | 2022-07-22 |  |  | 2018-01-09 | 2023-01-09 | 2023-01-08 | 2028-01-08 |  |  | 宜昌精创齿科技术有限责任公司 | 宜昌精创齿科技术有限责任公司 |  |  |  |  | 结构有可摘局部义齿，全口义齿。 可摘局部义齿由固位体、连接体、人工牙和基托组成，全口义齿由人工牙和基托组成。 | 结构有可摘局部义齿，全口义齿。 可摘局部义齿由固位体、连接体、人工牙和基托组成，全口义齿由人工牙和基托组成 | 用于牙列缺损、牙列缺失的活动修复。 | 用于牙列缺损、牙列缺失的活动修复 | 2 | 2
国械注许20153130131 |  | 人工髋关节组件“聯合”陶瓷股小球/“聯合”優磨二代全髖臼植入物 | [9 empty] | 2020-04-17 |  | 2025-04-16 |  |  |  |  | 联贸医疗用品技术（上海）有限公司/上海市静安区江场路137弄17号502室A区 | [8 empty] | 3
国械注许20153460001 |  | 人工膝关节部件-股骨端植入物、胫骨关节面衬垫、胫骨基座和髌骨植入物 | [9 empty] | 2018-03-06 |  | 2023-03-05 |  |  |  |  | 联贸医疗用品技术（上海）有限公司/上海市静安区江场路137弄17号502室A区 | [8 empty] | 3
粤械注准20172401987 |  | 钙测定试剂（盒）（邻甲酚酞络合酮法） | [9 empty] | 2017-12-15 | 2022-12-15 | 2022-12-14 | 2027-12-14 | [12 empty] | 2
国械备20150308号 | 国械备20150308 | 医用干式激光胶片 | [9 empty] | 2015-03-27 |  | 2099-12-31 | [13 empty] | 1
国械注准20223401301 |  | 人Twistl基因甲基化检测试剂盒（荧光PCR法） | 人Twist1基因甲基化检测试剂盒（荧光PCR法） |  |  |  |  | 2022-09-28 |  |  |  | 2022-09-28 |  | 2027-09-27 |  |  |  | 安徽达健医学科技有限公司 | [5 empty] | 试剂盒Ⅰ：亚硫酸氢盐转化试剂盒（离心柱型）；试剂盒Ⅱ：PCR扩增试剂盒。 |  | 本试剂盒用于体外定性检测尿脱落细胞中膀胱癌相关Twistl基因甲基化状态。 | 本试剂盒用于体外定性检测尿脱落细胞中膀胱癌相关Twist1基因甲基化状态。 | 3
国械注准20183660136 | 国械注准20183140136 | 一次性使用精密过滤输液器 带针 | 一次性使用精密过滤输液器 带针 | [8 empty] | 2018-04-11 | 2023-04-11 | 2023-04-10 | 2028-04-10 | [9 empty] | 本产品由穿刺器保护套、穿刺器、止液夹（选配）、两通、三通、空气过滤器、滴管、滴斗、管路、流量调节器、药液过滤器（药液过滤介质标称孔径为2.0um、3.0um、5.0um）、外圆锥接头、保护帽、安全保护套（选配）、注射件（选配）和一次性使用静脉输液针（选配）组成，经环氧乙烷灭菌，聚氯乙烯粒料增塑剂为偏苯三酸三异辛酯增塑剂(TOTM)。 |  | 本产品供医疗单位静脉重力滴注药液用。 | 3
国械注进20183771883 | 国械注进20183031883 | PTCA导丝 |  |  |  |  | 朝日英达科贸（北京）有限公司 |  |  |  |  | 2018-04-09 | 2023-04-09 | 2023-04-08 | 2028-04-08 |  | 国械注进20183031883 |  | 朝日英达科贸（北京）有限公司 |  | 日本朝日英达科株式会社ASAHI INTECC CO.,LTD. |  |  |  | 该产品包括AGH和AGP两个系列,由芯丝和绕丝组成。绕丝分为不透射线绕丝和不锈钢绕丝两种,不透射线绕丝材料为铂镍合金,不锈钢绕丝材料为SUS316奥氏体不锈钢;芯丝材料为SUS304奥氏体不锈钢,芯丝近端覆有聚四氟乙烯(PTFE)涂层;绕丝头端覆有硅涂层(二甲聚硅氧烷(硅油)),绕丝表面覆有亲水涂层(聚乙烯吡咯烷酮(PVP)、硝酸纤维素、聚氨酯)。AGP系列导丝还覆有聚氨酯涂层。环氧乙烷灭菌,一次性使用，货架有效期3年。 |  | 该产品用于导引冠状动脉血管内诊断或介入器械。 | 3
国械注进20183771885 | 国械注进20183031885 | PTCA导丝 |  |  |  |  | 朝日英达科贸（北京）有限公司 |  |  |  |  | 2018-04-09 | 2023-04-09 | 2023-04-08 | 2028-04-08 |  | 国械注进20183031885 |  | 朝日英达科贸（北京）有限公司 |  | 日本朝日英达科株式会社ASAHI INTECC CO.,LTD. |  |  |  | 产品由锥形芯丝（SUS304不锈钢）和绕丝组成。不锈钢绕丝由奥氏体不锈钢（SUS316）材料制成，不透射线绕丝由铂镍合金制成。锥形芯丝的近端表面覆有聚四氟乙烯涂层，远端覆有亲水性聚合物涂层.环氧乙烷灭菌,一次性使用，货架有效期36个月。 |  | 导丝适用于经皮腔内冠状动脉成形术(PTCA)过程中辅助球囊扩张导管的位置。 | 3
豫三械备20150002号 | 豫三械备20150005 | 医用冰垫 | [9 empty] | 2015-06-17 | 2022-03-24 | 2099-12-31 | [10 empty] | 本产品由降温物质（水凝胶：甘油、聚丙烯酸钠、乙二胺四乙酸二钠、甘羟铝及水制成），无纺布背衬层、聚乙烯薄膜覆盖层组成。 |  | 用于患者的局部降温。仅用于体表完整皮肤。 | 1
川蓉械备20160063号 |  | 退热贴 | 医用退热贴 | [8 empty] | 2016-05-13 | 2021-09-15 | 2099-12-31 | [10 empty] | 产品描述变更为：产品由降温物质和外套及固定器具组成。降温物质由聚丙烯酸钠、甘油、甘羟铝、乙二胺四乙酸二钠、聚乙烯吡咯烷酮、交联聚乙烯比诺烷酮、羧甲基纤维素钠、水、酒石酸组成。降温物质不含有发挥药理学、免疫学或者代谢作用的成分，不包含附录所列成分。非无菌产品。 |  | 用于发热患者的局部降温，仅用于体表完整皮肤。 | 1
苏械注准20182100853 | 苏械注准20182040853 | 组合式和环式外固定支架 | 组合式外固定支架 | [5 empty] | 2022-09-01 |  |  | 2018-04-28 | 2023-04-28 | 2023-04-27 | 2028-04-27 | [9 empty] | 组合式外固定支架由连接杆、针杆夹、杆杆夹、活动器、全环、半环、U环、C环以及配件组成。该产品以非无菌状态提供，一次性使用。 |  | 通过与金属骨针的配合，应用于骨折部位的体外固定复位。 | 2
国械注准20183461594 | 国械注准20183181594 | 无支架固定式宫内节育器 | [9 empty] | 2018-02-13 | 2023-02-13 | 2023-02-12 | 2028-02-12 | [12 empty] | 3
苏械注准20182090742 | 苏械注准 20182020742 | 一次性使用泌尿道用导丝 | [9 empty] | 2018-04-10 | 2023-04-10 | 2023-04-09 | 2028-04-09 | [9 empty] | 一次性使用泌尿道用导丝由导丝和保护套组成，导丝按材质和外形不同分为金属导丝(JS)、PTFE 涂覆导丝(TF)、弯头导丝（WT)、斑马导丝（BM)、亲水导丝（QS）五种型号，其中斑马导丝（BM)按涂层颜色不同又分为黑白、蓝白和绿白三种型式；导丝按直径可分为0.021in、0.025in、0.028in、0.032in、0.035in、0.038in 六种规格；保护套按头部形状不同可分为 A 型、B 型；一次性使用泌尿道用导丝可以根据不同规格的导丝和保护套组合成若干个不同规格；金属导丝、涂履导丝和弯头导丝应采用 06Cr19Ni10不锈钢材料制成，斑马导丝、亲水导丝应采用镍钛 钢丝制成，涂履导丝、弯头导丝和斑马导丝的涂层应采用 PTFE 材料制成，亲水导丝的涂层应采用的PVP 材料制成；保护套应采用聚乙烯（PE）树脂材料制成。该产品以无菌状态提供，经环氧乙烷灭菌，一次性使用。 |  | 供与 J 型管配套使用时起支撑、引导作用。 | 2
湘械注准20192140079 | 湘械注准20192140079 | 医用痔疮洗液 | 医用前列腺凝胶 | [8 empty] | 2019-04-29 | 2022-03-03 | 2024-04-28 | 2029-04-28 | [9 empty] | 本品由壳聚糖盐酸盐、重组胶原蛋白、甘油、纤维素、苯甲醇、薄荷冰、乙二胺四乙酸二钠 (EDTA-2Na)和纯化水制而成的凝胶和医用高分子材料制成的推注器或软管组成 。 |  | 适用于前列腺炎、前列腺肥大、增生引起的尿频、尿急、尿道灼热、疼痛以及排尿困难的辅助治疗。 | 2
国械注准20173661446 | 国械注准20173141446 | 一次性使用精密过滤袋式输液器 带针 | [9 empty] | 2017-10-27 | 2023-03-14 | 2022-10-26 | 2028-03-13 | [9 empty] | 产品由瓶塞穿刺器及其保护套、进气器件、止液夹或止流开关(选配件）、液袋、挂环、加药口、管路、产品由瓶塞穿刺器及其保护套、进气器件、止液夹或止流开关(选配件）、液袋、挂环、加药口、管路、滴管、滴斗、流量调节器、药液注射件（选配件）、精密药液过滤器（标称孔径为0.22μm、1.2μm、2μm、3μm、5μm）、外圆锥接头、管路、静脉输液针（选配件）组成。静脉输液针针管所用材质为（SUS304）。产品无菌、无热原。 |  |  | 3
国械注进20163632202 | 国械注进20163172202 | 牙科种植体 | 牙科种植体Dental Implants | [8 empty] | 2016-06-17 | 2021-02-22 | 2021-06-16 | 2026-02-21 | [5 empty] | 阿尔法生物科技有限公司 Alpha-Bio Tec LTD. |  |  |  | 产品由牌号为Ti-6Al-4V-ELI的钛合金制成，表面经喷砂酸蚀处理，无菌提供。 |  | 适用于牙体牙列缺失的患者，通过外科手术植入患者的颌骨内，替代天然牙根来支持上部修复结构。 | 3
浙械注准20182400194 |  | β-人绒毛膜促性腺激素测定试剂盒（免疫荧光干式定量法） | [9 empty] | 2018-03-16 | 2023-03-16 | 2023-03-15 | 2028-03-15 | [12 empty] | 2
国械注进20183221804 | 国械注进20183161804 | 眼科用重水 | 眼科用重水Perfluorooctane | [8 empty] | 2018-03-14 | 2023-03-14 | 2023-03-13 | 2028-03-13 | [5 empty] | 德国飞龙公司 FLUORON GmbH | [6 empty] | 3
国械注准20183660146 | 国械注准20183080146 | 一次性使用麻醉穿刺包 |  |  |  |  | 河南驼人医疗器械集团有限公司 |  | 2022-09-02 |  |  | 2018-04-20 | 2023-04-20 | 2023-04-19 | 2028-04-19 |  |  |  | 河南驼人医疗器械集团有限公司 | [5 empty] | 由基本配置一次性使用麻醉用针-硬膜外穿刺针、一次性使用麻醉用针-腰椎穿刺针Ⅱ型、一次性使用麻醉用过滤器-药液过滤器、一次性使用加强硬膜外麻醉导管、导管接头和选配配置：空气过滤器、一次性使用玻璃注射器/一次性使用低阻力注射器、一次性使用无菌注射器、一次性使用无菌注射针、负压管、消毒液刷、医用输液贴、橡胶医用手套、医用纱布、治疗巾、手术巾、尖锐物收集器、适配器、导管固定垫、一次性使用配药针、医用透气胶带、医用棉球组成。包内所有配置均不含药物及消杀成分,橡胶医用手套为无粉型。全部基本配置和选配配置所用原材料详见产品技术要求。本产品经环氧乙烷灭菌。 |  | 临床用于对人体做硬脊膜外腔和蛛网膜下腔联合麻醉时进行穿刺、注射药物。 | 3
国械注许20163130031 |  | 人工膝关节部件-胫骨关节面衬垫、髌骨植入物 | [9 empty] | 2020-07-28 |  | 2025-07-27 |  |  |  |  | 联贸医疗用品技术（上海）有限公司/上海市静安区江场路137弄17号502室A区 | [8 empty] | 3
鲁宁械备20150028号 |  | 医用阴道冲洗器 | 阴道洗涤器 | [8 empty] | 2015-03-20 |  | 2099-12-31 | [13 empty] | 1
鲁宁械备20180081号 |  | 牙龈炎冲洗器 | 牙龈冲洗器 | [8 empty] | 2018-08-24 |  | 2099-12-31 | [13 empty] | 1
国械注许20163130061 |  | 人工髋关节部件-髋臼内衬人工髖關節部件-髖臼 | [9 empty] | 2021-08-16 |  | 2026-08-15 |  |  |  |  | 联贸医疗用品技术（上海）有限公司 | [8 empty] | 3
国械注准20173404350 |  | 解脲脲原体核酸检测试剂盒（PCR-荧光探针法） | [9 empty] | 2017-08-30 | 2022-08-30 | 2022-08-29 | 2027-08-29 | [12 empty] | 3
国械注准20173404143 |  | 沙眼衣原体核酸检测试剂盒（PCR-荧光探针法） | [9 empty] | 2017-07-20 | 2022-07-20 | 2022-07-19 | 2027-07-19 | [12 empty] | 3
国械注准20173404353 |  | 丙型肝炎病毒核酸测定试剂盒（PCR-荧光探针法） | [9 empty] | 2017-08-30 | 2022-08-30 | 2022-08-29 | 2027-08-29 | [12 empty] | 3
国械注准20173404556 |  | 乙型肝炎病毒表面抗原诊断试剂盒（胶体金法） | [9 empty] | 2017-11-03 | 2022-11-03 | 2022-11-02 | 2027-11-02 | [12 empty] | 3
国械注许20173130306 |  | 骨水泥型人工髋关节组件 | [5 empty] | 2022-08-24 |  |  |  | 2022-08-24 |  | 2027-08-23 |  |  |  | 联合医疗仪器有限公司 | 联贸医疗用品技术（上海）有限公司 | [8 empty] | 3
沪械注准20172400721 |  | 抗甲状腺过氧化物酶抗体（Anti-TPO）测定试剂盒（化学发光法） | [9 empty] | 2017-12-21 | 2022-12-21 | 2022-12-20 | 2027-12-20 | [12 empty] | 2
沪械注准20172400722 |  | 抗甲状腺球蛋白抗体（Anti-Tg）测定试剂盒（化学发光法） | [9 empty] | 2017-12-21 | 2022-12-21 | 2022-12-20 | 2027-12-20 | [12 empty] | 2
国械注进20183771802 | 国械注进20183031802 | 球囊扩张导管 Maxi LD Large Diameter Balloon PTA Dilatation Catheter | [9 empty] | 2018-03-14 | 2023-03-14 | 2023-03-13 | 2028-03-13 | [12 empty] | 3
沪械注准20182400058 |  | 临床化学复合质控品水平1 | [9 empty] | 2018-02-11 | 2023-02-11 | 2023-02-10 | 2028-02-10 | [12 empty] | 2
沪械注准20182400044 |  | 临床化学复合校准品水平2 | [9 empty] | 2018-02-07 | 2023-02-07 | 2023-02-06 | 2028-02-06 | [12 empty] | 2
沪械注准20182400034 |  | 临床化学复合校准品水平1 | [9 empty] | 2018-02-25 | 2023-02-05 | 2023-02-24 | 2028-02-04 | [12 empty] | 2
冀械注准20182090089 | 冀械注准20222020421 | 一次性使用无菌肛门镜 | [6 empty] | 2022-11-07 |  |  | 2018-04-25 | 2023-04-25 | 2023-04-24 | 2028-04-24 | [12 empty] | 2
京械注准20182400285 |  | 纤维蛋白原检测试剂盒（凝固法） | 纤维蛋白原测定试剂盒(凝固法) | [8 empty] | 2018-08-30 |  | 2023-08-29 | [10 empty] | FIB试剂:柠檬酸三钠 3g/L、氯化钠 8.5g/L、蔗糖25g/L 、凝血酶 100000单位/L 咪唑缓冲液(IBS):咪唑3.4g/L、氯化钠5.85g/L、盐酸 5ml/L 稀释液(纯化水):纯化水 |  | 本产品用于体外定量检测人血浆中的纤维蛋白原含量。 临床上主要用于弥散性血管内凝血、原发性纤溶症的辅助诊断以及溶栓疗效的监测。 | 2
国械注准20173661447 | 国械注准20173141447 | 一次性使用精密过滤输液器 带针 | [9 empty] | 2017-10-27 | 2023-03-14 | 2022-10-26 | 2028-03-13 | [9 empty] | 输液器由瓶塞穿刺器及其保护套、进气器件、止液夹或止流开关（选配件）、管路、滴管、滴斗、流量调节器、注射件（选配件）、精密药液过滤器（标称孔径为0.22μm、1.2μm、2.0μm、3.0μm、5.0μm）、外圆锥接头及静脉输液针（选配件）组成。产品无菌、无热原。 |  |  | 3
京械注准20142400259 |  | 唾液酸测定试剂盒(比色法) | 唾液酸测定试剂盒(乳酸脱氢酶法) | [8 empty] | 2019-06-21 |  | 2024-06-20 | [13 empty] | 2
国械注进20182551826 | 国械注进20182171826 | 碳化钨牙钻 Bur | 碳化钨牙钻 Bur |  | Chemin du Verger 3, 1338 BALLAIGUES SWITZERLAND |  | 上海市静安区万航渡路780号8层、9层 |  | 2023-03-06 |  | 2023-03-21 | 2018-03-21 | 2023-03-21 | 2023-03-20 | 2028-03-20 |  |  |  | 登士柏西诺德牙科产品（上海）有限公司 |  | MAILLEFER INSTRUMENTS HOLDING Sarl |  |  |  | 该产品工作部分材料为： 碳化钨； 柄部材料： 淬火不锈 钢。性能： 径向圆跳动值： 不大于0.05mm， 颈部强度： 试验后永久变形量应不大于0.05mm。 该产品为非灭菌 产品， 使用前需进行灭菌处理。 |  | 供口腔科钻削牙齿用。 | 2 | 2
国械注准20183401647 |  | 解脲脲原体核酸检测试剂盒 (RNA恒温扩增） | [9 empty] | 2018-03-23 | 2023-03-23 | 2023-03-22 | 2028-03-22 | [12 empty] | 3
国械注准20183401648 |  | 淋病奈瑟菌核酸检测试剂盒 (RNA恒温扩增） | [9 empty] | 2018-03-23 | 2023-03-23 | 2023-03-22 | 2028-03-22 | [12 empty] | 3
渝械注准20202020297 |  | 一次性皮肤拉拢装置 | [8 empty] | 2022-10-18 | 2020-12-11 |  | 2025-12-10 | [10 empty] | 一次性皮肤拉拢装置通用型由控制机构、拉线、拉线扣及缝合钉组成。其中控制机构部件由挡圈、座、座上套、内棘轮、棘爪、弹簧、导管和导线头组成。一次性皮肤拉拢装置通用型A由控制机构、拉线及缝合钉组成。其中控制机构部件由挡圈、座、座上套、内棘轮、棘爪、弹簧、导管和导线头组成。产品经环氧乙烷灭菌。 |  |  | 2
浙械注准20182400180 |  | 肝素结合蛋白测定试剂盒（免疫荧光干式定量法） | [9 empty] | 2018-03-12 | 2023-03-12 | 2023-03-11 | 2028-03-11 | [11 empty] | 用于体外定量检测人血浆和脑脊液中肝素结合蛋白（HBP)的浓度。 | 2
浙械注准20182400195 |  | 全程C反应蛋白测定试剂盒（免疫荧光干式定量法） | [9 empty] | 2018-03-16 | 2023-03-16 | 2023-03-15 | 2028-03-15 | [12 empty] | 2
国械注准20183460110 | 国械注准20183130110 | 椎间融合器 | 椎间融合器 | [8 empty] | 2018-03-28 | 2023-03-28 | 2023-03-27 | 2028-03-27 | [12 empty] | 3 | 3
国械注许20173130044 |  | 人工膝关节 | [5 empty] | 2022-08-09 |  |  |  | 2022-08-09 |  | 2027-08-08 |  |  |  | 联合医疗仪器有限公司 | 联贸医疗用品技术（上海）有限公司 |  |  |  |  | 该产品由股骨部件、胫骨关节面衬垫和胫骨托组成。股骨部件由符合ASTM F75标准规定的铸造钴铬钼合金材料制成；胫骨托由符合ASTM F75标准规定的铸造钴铬钼合金材料或由符合ASTM F136标准规定的Ti6Al4VELI钛合金材料制成；胫骨关节面衬垫由符合ISO 5834-2标准规定的1型超高分子量聚乙烯材料制成。灭菌包装。 |  | 做为骨水泥型膝关节假体使用，适用于膝关节置换。 |  | 3
国械注许20173130057 |  | 人工髋关节部件-陶瓷股骨头 | [9 empty] | 2022-06-26 |  | 2027-06-25 |  |  |  |  | 联贸医疗用品技术（上海）有限公司 | [8 empty] | 3
国械注许20183460057 |  | 人工髋关节组件 | [9 empty] | 2018-02-06 |  | 2023-02-05 |  |  |  |  | 联贸医疗用品技术（上海）有限公司 | [8 empty] | 3
豫械注准20192080839 |  | 多功能喉罩 | [9 empty] | 2019-10-28 |  | 2024-10-27 | [10 empty] | Ⅰ型喉罩由气囊、主体管、充气管、接头、指示球囊、充气阀、气管插管导向装置、喉罩置换芯、固定带组成。Ⅱ型喉罩由气囊、连接件、主体管、三通接头、接头、护帽、排气装置、充气阀、指示球囊、充气管、气管插管导向装置、喉罩置换芯、固定带组成。III型喉罩由气囊、主体管、接头组成。 |  |  | 2
鲁械注准20182250147 | 鲁械注准20182010147 | 一次性等离子刀头 | [9 empty] | 2018-04-03 | 2023-04-03 | 2023-04-02 | 2028-04-02 | [12 empty] | 2
京通械备20160029号 |  | 负压引流接管 | 引流管 | [8 empty] | 2017-02-10 | 2023-03-09 | 2099-12-31 | [10 empty] | 由导管、接头和床单夹组成。能在引流导管与引流装置之间连接，使之组成密闭的引流系统。不直接接触人体。非无菌提供（如在无菌环境下使用，使用前应经灭菌处理），一次性使用。 |  | 与适宜设备配套后，用于手术中、手术后的血水、废液引流、吸引使用。 | 1
国药准注20183661521 | 国械注准20183141521 | 一次性使用输液器 带针 | 一次性使用输液器 带针 | [8 empty] | 2018-10-09 | 2023-01-09 | 2023-10-08 | 2028-01-08 | [9 empty] | 本产品组件不含药物，由瓶塞穿刺器保护套、瓶塞穿刺器、空气过滤器、进气塞、管路夹（选配）、两通、滴管（两通或三通滴管）、滴斗、导管、流量调节器、乳胶管、注射件（选配）、药液过滤器（药液过滤器的孔经为15μm）、外圆锥接头、保护帽（选配）、安全保护套（选配）、一次性使用静脉输液针（选配）、输液贴（选配）组成。经环氧乙烷灭菌。本产品一次性使用。 |  | 本产品适用于医疗单位静脉重力滴注药液用。 | 3
国械注进20183771813 | 国械注进20183031813 | PTCA导丝 |  |  |  |  | 朝日英达科贸（北京）有限公司 |  |  |  |  | 2018-03-15 | 2023-03-15 | 2023-03-14 | 2028-03-14 |  | 国械注进20183031813 |  | 日本朝日英达科株式会社ASAHI INTECC CO.,LTD. |  | ASAHI INTECC CO.,LTD. |  |  |  | 产品由芯丝、绕丝和安全丝组成，外表面覆有PTFE涂层、亲水涂层和聚氨酯涂层。芯丝和安全丝由不锈钢制成，绕丝由铂镍合金和不锈钢制成。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用，灭菌有效期36个月。 |  | 导丝适用于经皮腔内冠状动脉成形术(PTCA)。 | 3
国械注准20183461640 | 国械注准20183131640 | 髋关节假体 | 髋关节假体 |  | 中国/北京市通州区 |  | 北京市春立正达医疗器械股份有限公司 |  | 2023-02-02 |  |  | 2018-03-21 | 2023-03-21 | 2023-03-20 | 2028-03-20 | [9 empty] | 该产品由股骨柄，球头，全髋臼，单极头，双极头（金属杯和半髋臼）和附件远端塞，中置器组成。其中股骨柄，球头，单极头，金属杯材料采用符合YY0117.3标准规定的铸造钴铬钼合金材料制成；全髋臼，半髋臼，远端塞，中置器材料采用符合GB/T19701.2标准中规定的2型超高分子量聚乙烯材料制成；全髋臼内的显影标记采用符合GB4234.1标准的00Cr18Ni14Mo3不锈钢材料制成。灭菌包装或非灭菌包装。 |  | 该产品需与骨水泥配合使用，适用于髋关节假体置换。 | 3 | 3
鲁济械备20160125号 |  | 肢体压力套 | [9 empty] | 2016-10-08 | 2022-11-23 | 2036-10-07 | 2099-12-31 | [9 empty] | 本产品由尼龙纤维（或聚丙烯/聚酰胺纤维）布料、魔术贴、塑料拉链（或尼龙插扣）、气囊、橡胶连接头组成。配合空气波压力治疗仪和深部静脉血栓防治仪使用。非无菌提供。 |  | 通过仪器给肢体压力套充气加压，压力套挤压肌肉群，促进血液和淋巴液回流。 | 1
冀械注准20182400070 |  | 人脂蛋白相关磷脂酶A2（Lp-PLA2）测定试剂盒（酶联免疫吸附法） | [9 empty] | 2018-03-28 | 2023-03-28 | 2023-03-27 | 2028-03-27 | [12 empty] | 2
国械注许20173460362 | 国械注许20173130362 | 部分髋关节假体-双极头 | [9 empty] | 2017-12-07 | 2022-12-07 | 2022-12-06 | 2027-12-06 |  |  |  | 联贸医疗用品技术（上海）有限公司/上海市静安区江场路137弄17号502室A区 | [8 empty] | 3
津械注准20182120033 | 津械注准20222180334 | 一次性使用子宫颈扩张球囊导管 | [9 empty] | 2018-02-08 | 2023-02-08 | 2023-02-07 | 2028-02-07 | [12 empty] | 2
冀械注准20182050088 | 冀械注准20222070422 | 一次性使用无菌鼻镜 | [6 empty] | 2022-11-07 |  |  | 2018-04-25 | 2023-04-25 | 2023-04-24 | 2028-04-24 | [12 empty] | 2
苏械注准20182090743 | 苏械注准 20182020743 | 一次性使用导引针 | [9 empty] | 2018-04-10 | 2023-04-10 | 2023-04-09 | 2028-04-09 | [9 empty] | 一次性使用导引针由针管、针座、针芯、护套组成，针管应采用 06Cr19Ni10 不锈钢材料制成，针芯应采用 06Cr19Ni10 不锈钢材料制成，针座应采用聚苯乙烯(PS)树脂或聚碳酸酯（PC）树脂制成，护套应采用聚丙烯(PP)树脂制成；导引针根据头部形状不同分为 A 型、B 型二种型号，A 型为菱型、B 型为斜面，分别有13G、14G、16G、18G、20G、22G、24G 七种规格；该产品以无菌状态提供，经环氧乙烷灭菌，一次性使用。 |  |  | 2
国械注准20183210022 | 国械注准20183070022 | 一次性使用有创血压传感器 | [9 empty] | 2018-01-23 | 2023-01-23 | 2023-01-22 | 2028-01-22 | [12 empty] | 3
苏械注准20212400917 | 苏械注准20212400917 | 电解质测试卡（离子选择电极法） | 电解质测试卡（干式电化学法） |  | 中国 |  | 南京晶捷生物科技有限公司 |  | 2022-03-07 |  |  | 2021-05-27 | 2022-03-07 | 2026-05-26 | 2026-05-26 | [12 empty] | 2 | 2
京械注准20182630132 |  | 柯柏脂含氟涂膜 | [9 empty] | 2018-03-21 |  | 2023-03-20 | [13 empty] | 2
粤械注准20152400386 |  | 降钙素原（PCT）定量测定试剂盒（量子点免疫荧光层析法） | [9 empty] | 2020-02-18 |  | 2025-02-17 | [13 empty] | 2
粤械注准20172401877 |  | N末端脑钠肽前体（NT-proBNP）测定试剂盒（量子点免疫荧光层析法） | [9 empty] | 2022-11-27 |  | 2027-11-26 | [13 empty] | 2
国械注准20183770186 | 国械注准20183030186 | 取栓支架 | [9 empty] | 2018-05-08 | 2023-05-08 | 2023-05-07 | 2028-05-07 |  |  |  | 健源医疗科技（无锡）有限公司 | [5 empty] | 该产品由支架，推送金属丝，远端不透射线显影标记和近端不透射线显影标记组成，预装于保护鞘内，推送金属丝外表面涂覆有聚乙烯吡咯烷酮亲水涂层，支架和推送金属丝均由镍钛合金制成，环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期2年。 |  |  | 3
国械注准20183461637 | 国械注准20183131637 | 脊椎接骨板 | 脊椎接骨板 | [8 empty] | 2018-03-21 | 2023-03-21 | 2023-03-20 | 2028-03-20 | [12 empty] | 3 | 3
国械注许20163130032 |  | 人工髋关节部件-股骨柄、髋臼“聯合”U2人工髖關節股骨柄/“聯合”U2全髋臼植入物 |  | 中国台湾 |  | 联合医疗仪器有限公司 |  | 2021-11-10 |  |  |  | 2021-11-10 |  | 2026-11-09 |  |  |  | 联合医疗仪器有限公司 | 联贸医疗用品技术（上海）有限公司/上海市静安区江场路137弄17号502室A区 | 联合骨科器材股份有限公司 |  |  |  | 该产品由股骨柄和全髋臼外帽组成，采用符合YY 0117.1标准规定的锻造Ti6Al4V钛合金制成。外帽表面电浆喷涂纯钛涂层化学成分符合ISO5832-2标准规定，分为无孔式及多孔式。股骨柄分为珠结式股骨柄和U2股骨柄（击紧式），珠结式股骨柄表面采用符合ISO5832-2标准规定纯钛进行烧结处理，具有纯钛金属珠涂层。灭菌包装，灭菌方法为伽马射线灭菌，灭菌有效期5年。 |  | 该产品作为非骨水泥部件使用，适用于髋关节置换。 |  | 3
国械注进20163223198 | 国械注进20162023198 | 导引套件 | [9 empty] | 2016-12-01 | 2022-12-05 | 2021-11-30 | 2027-12-04 | [12 empty] | 3 | 2
粤械注准20202062192 |  | 分体式可视喉镜 | [9 empty] | 2020-12-29 |  | 2025-12-28 | [13 empty] | 2
沪械注准20172640714 | 沪械注准20172140714 | 透明敷料 | [9 empty] | 2017-12-11 | 2022-12-11 | 2022-12-10 | 2027-12-10 | [12 empty] | 2
国械注进20183770100 | 国械注进20183030100 | 微导管 Trevo Pro 14 Microcatheter | [9 empty] | 2018-03-15 | 2022-12-21 | 2023-03-14 | 2028-03-14 | [12 empty] | 3
国械注许20173130203 |  | 人工髋关节部件-髋臼内衬 “联合”优磨二代全髋臼植入物 | [9 empty] | 2022-01-16 |  | 2027-01-15 |  |  |  |  | 联贸医疗用品技术（上海）有限公司 | [8 empty] | 3
湘械注准20202401274 |  | 纤维蛋白溶酶原检测试剂盒（免疫比浊法） | [9 empty] | 2020-07-22 |  | 2021-07-21 | 2025-07-21 | [12 empty] | 2
川械注准20182010055 | 川械注准20182020055 | 一次性止血夹 | [9 empty] | 2018-03-28 | 2023-03-28 | 2023-03-27 | 2028-03-27 | [12 empty] | 2
国械注进20183661937 | 国械注进20182141937 | 经皮肝穿刺胆道引流套件 | [9 empty] | 2018-04-19 | 2023-04-19 | 2023-04-18 | 2028-04-18 | [12 empty] | 3 | 2
国械注准20173464460 | 国械注准20173134460 | 椎间融合器 | [9 empty] | 2017-09-28 | 2022-09-28 | 2022-09-27 | 2027-09-27 | [9 empty] | 该产品结构为圆柱体形、板型、弹头形，材料为1-5岁的牛骨，经加工制成。灭菌包装。 |  | 适用于颈椎、腰椎椎体间的支撑、固定和融合。 | 3
国械注进20183770122 | 国械注进20183030122 | 外周血管导丝ASAHI Peripheral Vascular Guide Wire ASAHI CHIKAI V | [9 empty] | 2018-04-02 | 2023-04-02 | 2023-04-01 | 2028-04-01 |  | 国械注进20183030122 | [10 empty] | 3
豫械注准20212082036 |  | 呼吸道用吸引导管 | 一次性使用吸痰管 | [8 empty] | 2022-06-13 |  | 2027-06-12 | [10 empty] | I型由吸痰管组成；I-1型由吸痰管、PE薄膜手套组成；I-2型由吸痰管、PE薄膜手套、纯化水袋组成；II型由吸痰管组成；II-1型由吸痰管、PE薄膜手套组成；II-2型由吸痰管、PE薄膜手套、纯化水袋组成；III型由吸痰管组成；III-1型由吸痰管、PE薄膜手套组成；III-2型由吸痰管、PE薄膜手套、纯化水袋组成。 |  |  | 2
豫械注准20162640786 | 豫械注准20202141352 | 医用脱脂纱布包 | 医用脱脂纱布包 | [8 empty] | 2016-12-19 | 2020-12-04 | 2021-12-18 | 2025-12-03 | [12 empty] | 2 | 2
豫械注准20162640785 | 豫械注准20202142073 | 医用输液贴 | 医用输液贴 | [8 empty] | 2016-12-19 | 2020-11-19 | 2021-12-18 | 2025-11-18 | [12 empty] | 2 | 2
豫械注准20162640784 | 豫械注准20202142071 | 一次性使用无菌手术膜 | 一次性使用无菌手术膜 | [8 empty] | 2016-12-19 | 2020-11-19 | 2021-12-18 | 2025-11-18 | [12 empty] | 2 | 2
豫械注准20162640304 | 豫械注准20202141351 | 医用纱布块 | 医用纱布块 | [8 empty] | 2016-04-15 | 2020-12-04 | 2021-04-14 | 2025-12-03 | [12 empty] | 2 | 2
豫械注准20172660094 | 豫械注准20212141827 | 一次性使用胃管 | 一次性使用胃管 | [8 empty] | 2017-02-27 | 2021-10-19 | 2022-02-26 | 2027-02-26 | [12 empty] | 2 | 2
豫械注准20172660093 | 豫械注准20212081800 | 一次性使用医用喉罩 | 一次性使用医用喉罩 | [8 empty] | 2017-02-27 | 2021-10-19 | 2022-02-26 | 2027-02-26 | [12 empty] | 2 | 2
川械注准20182660056 | 川械注准20182140056 | 海水鼻腔喷雾器 | [9 empty] | 2018-03-28 | 2023-03-28 | 2023-03-27 | 2028-03-27 | [9 empty] | 产品由海盐、纯化水、喷雾瓶、鼻用喷雾泵、鼻用喷嘴、防尘盖组成。经辐照灭菌，产品无菌。 |  | 适用于急慢性鼻炎、过敏性鼻炎、鼻息肉、鼻窦炎等鼻腔疾病患者的鼻腔清洗，也用于鼻炎手术后及化疗后的鼻腔清洗。 | 2
赣械注准20182640033 | 赣械注准20182140033 | 医用棉签 | [9 empty] | 2018-02-22 | 2023-02-22 | 2023-02-21 | 2028-02-21 | [12 empty] | 2
苏械注准20182540252 | 苏械注准20182080252 | 一次性使用简易呼吸器 | [9 empty] | 2018-01-22 | 2023-01-29 | 2023-01-21 | 2028-01-28 | [12 empty] | 2
苏苏械备20221073 |  | 样本释放剂 | [5 empty] | 2022-06-16 |  |  |  | 2022-06-16 |  | 2099-12-31 |  |  |  | 苏州颐坤生物科技有限公司 | [5 empty] | 产品由样本释放剂1、释放剂2、释放剂3、释放剂4和样本稳定剂组成。其中释放剂1 为甲酸、乙腈、水，释放剂2为乙腈，释放剂3为甲酸、乙腈、水，释放剂4为抗坏血酸、水，样本稳定剂为抗坏血酸、水。 |  | 用于人血浆样本中的儿茶氨酚及其代谢产物的释放，便于后续的质谱检测。 | 用于人血浆样本中的儿茶酚胺及其及代谢产物的释放，便于后续的质谱检测。 | 1
国械注许20173130035 |  | 人工髋关节部件-股骨柄 |  | 中国台湾 |  | 联合医疗仪器有限公司 |  | 2021-11-01 |  |  |  | 2022-03-22 |  | 2027-03-21 |  |  |  |  | 联贸医疗用品技术（上海）有限公司 | 联合骨科器材股份有限公司 |  |  |  | 该产品为大粗隆式股骨柄，为骨水泥固定式，采用符合YY0117.3标准的铸造钴铬钼合金制造，灭菌包装。 |  | 用于股骨近端粗隆骨折成形术。 |  | 3
国械注许20173130052 |  | 人工髋关节部件-股骨柄、双极头“联合”联髋人工髋关节/“联合”U2人工髋关节股骨柄 | [5 empty] | 2022-08-29 |  |  |  | 2022-08-29 |  | 2027-08-28 |  |  |  | 联合医疗仪器有限公司 | 联贸医疗用品技术（上海）有限公司 |  |  |  |  | 该产品由HA式股骨柄、半髋臼外帽与半髋臼内衬组成。HA式股骨柄的基材为符合YY0117.1的锻造钛合金，表面有羟基磷灰石涂层材料符合GB23101.2，纯钛涂层材料符合ASTM F1580，半髋臼外帽由符合YY0117.3的铸造钴铬钼合金制造，表面无涂层无着色，半髋臼内衬由符合GB/T19701.2的超高分子聚乙烯制造，表面无涂层着色。一次性使用，灭菌包装 |  | 该产品为生物型髋关节假体组件，与同一系统配合使用，用于髋关节置换手术。 |  | 3
国械注进20183461815 | 国械注进20183131815 | 肠道支架 | [9 empty] | 2018-03-15 | 2023-03-15 | 2023-03-14 | 2028-03-14 | [9 empty] | 本产品为十二指肠/幽门支架，由支架及推送器组成，出厂时支架已放置在推送器内。支架由镍钛 合金丝编织而成。推送器分为内窥镜下用推送器和放射科用推送器两种。推送器的由外鞘、内鞘、内轴、内管、射线不透性标识物顶头、重新定位块、射线不透性标识物、外鞘手柄、内轴手柄和内窥镜标识物（仅内窥镜用推送器包含）组成。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。产品有效期为3年。 |  | 适用于扩张不适宜手术的十二指肠，幽门部癌症晚期患者的肠道狭窄的缓解治疗，以及术前肿瘤抑制治疗（化疗或放疗）期间，治疗吞咽困难及营养不良症状。 | 3
苏苏械备20160501号 | 苏苏械备20160501 | 医用干式胶片 | [9 empty] | 2019-07-03 | 2022-07-22 | 2099-12-31 | [10 empty] | 由聚酯(PET)片基包被银盐和保护层组成。 |  | 用于作为诊断依据的医学影像(CT、MRI、CR、DR等)的记录。 | 1
苏苏械备20160440号 | 苏苏械备20160440 | 医用激光胶片 | [9 empty] | 2019-07-03 | 2022-07-22 | 2099-12-31 | [10 empty] | 由聚酯(PET)片基包被银盐和保护层组成。 |  | 用于作为诊断依据的医学影像(CT、MRI、CR、DR 等)的记录。 | 1
国械注许20173130202 |  | 人工膝关节组件 total knee system components | [9 empty] | 2021-09-01 |  | 2026-08-31 |  |  |  |  | 联贸医疗用品技术（上海）有限公司 | [8 empty] | 3
国械注准20183660135 | 国械注准20183140135 | 一次性使用输液器 带针 | 一次性使用输液器 带针 | [8 empty] | 2018-04-11 | 2023-04-11 | 2023-04-10 | 2028-04-10 | [9 empty] | 本产品由穿刺器保护套、穿刺器、止液夹（选配）、两通、三通、空气过滤器、滴管、滴斗、管路、流量调节器、药液过滤器、外圆锥接头、保护帽、安全保护套（选配）、注射件（选配）和一次性使用静脉输液针（选配）组成，经环氧乙烷灭菌，聚氯乙烯粒料增塑剂为偏苯三酸三异辛酯增塑剂(TOTM)。 |  | 本产品供医疗单位静脉重力滴注药液用。 | 3
皖械注准20192200100 |  | 电子灸治疗仪 | [9 empty] | 2019-07-08 |  | 2024-07-07 | [10 empty] | 由加热灸头（不含药）、控制盒（控制面板）、红光辐射器、灸包（艾绒）、固定架和底座组成。 |  | 通过红光和灸包对人体产生温热作用施灸于人体穴位，用于疾病的预防与治疗。 | 2
国械注进20183771819 | 国械注进20183031819 | PTCA导丝 |  |  |  |  | 朝日英达科贸（北京）有限公司 |  |  |  |  | 2018-03-15 | 2023-03-15 | 2023-03-14 | 2028-03-14 |  | 国械注进20183031819 |  | 朝日英达科贸（北京）有限公司 |  | 日本朝日英达科株式会社ASAHI INTECC CO.,LTD. |  |  |  | 产品由芯丝和绕丝组成,外表面覆有PTFE涂层、亲水涂层和聚亚氨酯涂层。芯丝由不锈钢制成，绕丝由铂镍合金制成。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用，灭菌有效期36个月。 |  | 导丝适用于经皮腔内冠状动脉成形术(PTCA)。 | 3
豫三械备20150004号 | 豫三械备20150004 | 医用退热贴 | [9 empty] | 2015-06-17 |  | 2099-12-31 | [10 empty] | 本产品由降温物质（甘油、聚丙烯酸钠、乙二胺四乙酸、酒石酸、甘羟铝及水制成），无纺布背衬层、聚乙烯薄膜覆盖层组成，非无菌产品。 |  | 用于发热患者的局部降温。仅用于体表完整皮肤。 | 1
豫三械备20160001号 | 豫三械备20160001 | 固定导电用电极片 | [9 empty] | 2015-07-19 | 2022-03-24 | 2099-12-31 | [10 empty] | 该产品由导电布、凝胶、医用胶带、金属扣或连接线组成。凝胶不含有发挥药理学、免疫学或者代谢作用的成分。 |  | 用于皮肤表面，将中医定向透药治疗仪、中低频理疗仪输出的电刺激信号通过导电材料传导到人体。 | 1
豫三械备20200011号 | 豫三械备20200011 | 医用退热凝胶 | [9 empty] | 2020-06-05 | 2022-03-24 | 2099-12-31 | [10 empty] | 本产品由降温物质（甘油、水、卡波姆制成）和涂抹瓶组成。降温物质不含有发挥药理学、免疫学或者代谢作用的成分。 |  | 用于发热患者的局部降温。仅用于体表完整皮肤。 | 1
津械注准20182450049 | 津械注准20222100327 | 一次性使用腹膜透析管外置接管 | [9 empty] | 2018-03-26 | 2023-03-26 | 2023-03-25 | 2028-03-25 | [12 empty] | 2
吉长械备20190014号 |  | 血细胞分析用稀释剂 | 血细胞分析用稀释液 |  |  |  |  | 2020-12-28 |  |  | 2022-01-15 | 2019-12-01 |  | 2099-12-31 | [9 empty] | DIL-3：10L×1、20L×1；DIL-3：1L×1、2L×1、5L×1、10L×1、20L×1；DIL-5浓缩型：1L×1、2L×1、5L×1、10L×1、20L×1；1L×2、2L×2（附件链接地址：http://qxzc.nmpa.gov.cn/upload/ba/164083606556.pdf)（附件链接地址：http://qxzc.nmpa.gov.cn/upload/ba/1641455877708.pdf) |  | DIL-3:硼酸2.0g/L、四硼酸钠0.15g/L、氯化钠6.5g/L、硫酸钠0.26g/L、乙二胺四乙酸二甲二水合物0.2g/L;DIL-3浓缩型:硼酸20.0g/L、四硼酸钠1.5g/L、氯化钠65.0g/L、硫酸钠2.6g/L、乙二胺四乙酸二甲二水合物2.0g/L;DIL-5:硼酸2.1g/L、四硼酸钠0.2g/L、氯化钠5.0g/L、硫酸钠2.0g/L、乙二胺四乙酸二甲二水合物0.2g/L;DIL-5浓缩型:硼酸21.0g/L、四硼酸钠2.0g/L、氯化钠50.0g/L、硫酸钠20.0g/L、乙二胺四乙酸二甲二水合物2.0g/L。 |  | 1
国械注进20183770168 | 国械注进20183030168 | 血栓抽吸导管系统（Penumbra System MAX） | [6 empty] | 2023-03-23 |  |  | 2018-05-02 | 2023-05-02 | 2023-05-01 | 2028-05-01 | [12 empty] | 3
豫械注准20162640684 | 豫械注准20202142074 | 一次性医用垫 | 一次性医用垫 | [8 empty] | 2016-11-02 | 2020-11-19 | 2021-11-01 | 2025-11-18 | [12 empty] | 2 | 2
豫械注准20172640383 | 豫械注准20212141905 | 医用纱布垫 | 医用纱布垫 | [8 empty] | 2017-06-13 | 2021-11-02 | 2022-06-12 | 2027-06-12 | [12 empty] | 2 | 2
冀械注准20182220090 | 冀械注准20222070433 | 一次性使用无菌间接喉镜 | [6 empty] | 2022-11-16 |  |  | 2018-04-25 | 2023-04-25 | 2023-04-24 | 2028-04-24 | [12 empty] | 2
冀械注准20182640113 |  | 一次性使用无菌耳鼻喉科检查包 | [6 empty] | 2022-11-10 |  |  | 2018-04-25 | 2023-04-28 | 2023-04-24 | 2028-04-27 | [12 empty] | 2
国械注进20182061821 | 国械注进20182171821 | 牙用锉（商品名：ProTaper Universal） | 牙用锉 PROTAPER UNIVERSAL |  | Chemin du Verger 3, 1338 BALLAIGUES SWITZERLAND |  | 上海市静安区万航渡路780号8层、9层 |  | 2022-01-26 |  | 2023-03-20 | 2018-03-21 | 2023-03-21 | 2023-03-20 | 2028-03-20 |  |  |  | 登士柏西诺德牙科产品（上海）有限公司 |  | MAILLEFER INSTRUMENTS HOLDING SARL |  |  |  | 牙锉是由工作部分和手柄两部分组成。各种ProTaper Universal 牙用锉的工作部分均为镍钛合金材料。机用的成 形锉和精修锉柄部里层为黄铜镀2微米后，表层用金镀0.2微 米涂层。再治疗锉柄部为原色表面。 |  | 用于根管成型，清理根管系统及根管再治疗时，去除根管充 填物。 | 2 | 2
湘械注准20192140220 |  | 医用功能性敷料 | 功能性医用生物敷料 | [8 empty] | 2019-07-18 | 2021-06-09 | 2024-07-17 | [10 empty] | 该产品以医用脱脂纱布、医用脱脂针织布、医用非织造布、泡沫海绵材料、水胶体、水凝胶或水凝胶和泡沫海绵复合材料为基材，将肽益糖附着在基材上制成，可浸润凡士林制成油性敷料；可组合医用胶带和离型纸。 |  | 适用于I、II度烧伤、创伤、I、II类手术切口、局部皮肤溃疡和感染性伤口的非慢性创面护理，防止感染，促进伤口愈合。 | 2
粤械注准20172401869 |  | 全程C反应蛋白（hsCRP+常规CRP）测定试剂盒（量子点免疫荧光层析法） | [5 empty] | 2022-07-20 |  |  |  | 2022-11-27 |  | 2027-11-26 |  |  |  | 深圳市金准生物医学工程有限公司 | [5 empty] | 全程C反应蛋白（hsCRP+常规CRP）测定试剂盒（量子点免疫荧光层析法）由检测卡和SD芯片组成。检测卡由外壳和试纸条组成，试纸条由样品垫、结合垫（固定有量子点标记的CRP鼠抗人单克隆抗体I）、NC膜（检测线包被有CRP鼠抗人单克隆抗体II，质控线包被有兔抗鼠IgG抗体）、吸水纸和PVC底板组成。 |  | 本检测试剂盒用于体外定量检测人血清、血浆或全血、末梢血中C反应蛋白（CRP）的含量。 |  | 2
国械注准20223400637 |  | 人类SFRP2和SCD2基因甲基化联合检测试剂盒(荧光PCR法) | 人类SFRP2和SDC2基因甲基化联合检测试剂盒(荧光PCR法) | 中国 |  |  |  | 2022-05-13 |  |  |  | 2022-05-13 |  | 2027-05-12 |  |  |  | 上海锐翌生物科技有限公司 | [5 empty] | 扩增反应试剂、对照品。 |  | 本产品用于体外定性检测人粪便样本中的肠道脱落细胞的SFRP2和SDC2基因的甲基化。 |  | 3
国械注许20143460198 |  | 人工髋关节部件-股骨柄 | [9 empty] | 2018-04-17 |  | 2023-04-16 |  |  |  |  | 联贸医疗用品技术（上海）有限公司/上海市静安区江场路137弄17号502室A区 | [8 empty] | 3
辽械注准20182250040 | 辽械注准20182010040 | 冲洗吸引电凝切割器（外科术中止血装置） | [9 empty] | 2018-04-28 | 2023-04-28 | 2023-04-27 | 2028-04-27 | [12 empty] | 2
国械注进20183461814 | 国械注进20183131814 | 胆道支架 | [9 empty] | 2018-03-15 | 2023-03-15 | 2023-03-14 | 2028-03-14 | [9 empty] | 该产品由预装支架和推送器组成，推送器包括内窥镜用推送器和放射科用推送器，推送器的由外鞘、内鞘、内轴、内管、射线不透性标识物顶头、重新定位块、射线不透性标识物、外鞘手柄、内轴手柄和内窥镜标识物（仅内窥镜用推送器包含）组成。支架由镍钛合金丝编织成圆柱状。环氧乙烷灭菌，一次性使用。产品无菌有效期为3年。 |  | 该产品用于扩张因良恶性肿瘤引起的胆道狭窄。 | 3
国药准字S20220007 |  | 丙型肝炎病毒抗体诊断试剂盒（酶联免疫法） | [5 empty] | 2022-02-23 |  |  |  | 2020-02-23 |  | 2022-02-22 | 2027-02-22 |  |  | 上海科华生物工程股份有限公司 | [5 empty] | 微孔反应板、生物素试剂、酶结合物、阳性对照、阴性对照、洗涤液（25X）、显色剂A、显色剂B、终止液、封片 |  | 本试剂盒用于体外定性检测人血清或血浆样本中的丙型肝炎病毒（HCV）抗体。 |  | 3
粤械注准20162660960 |  | 一次性使用雾化器 | [9 empty] | 2016-08-01 |  | 2021-07-31 | [13 empty] | 2
沪械注准20182400035 |  | 临床化学复合质控品水平2 | [9 empty] | 2018-02-05 | 2023-02-05 | 2023-02-04 | 2028-02-04 | [12 empty] | 2
国械注许20183460056 | 国械注许20183130056 | 人工膝关节部件-填补块 | [9 empty] | 2018-02-01 | 2023-02-01 | 2023-01-31 | 2028-01-31 |  |  |  | 联贸医疗用品技术（上海）有限公司 | [8 empty] | 3
粤械注准20172401986 |  | 无机磷测定试剂（盒）（磷钼酸盐法） | [9 empty] | 2017-12-15 | 2022-12-15 | 2022-12-14 | 2027-12-14 | [12 empty] | 2
国械注进20183771817 | 国械注进20183031817 | PTCA导丝 | [9 empty] | 2018-03-15 | 2023-03-15 | 2023-03-14 | 2028-03-14 |  | 国械注进20183031817 |  | 朝日英达科贸（北京）有限公司 |  | 日本朝日英达科株式会社ASAHI INTECC CO.,LTD. |  |  |  | 产品由芯丝和绕丝组成，外表面覆有PTFE涂层和亲水涂层。芯丝由不锈钢制成，绕丝由铂镍合金制成。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用，灭菌有效期36个月。 |  | 导丝适用于经皮腔内冠状动脉成形术(PTCA)。 | 3
国械注进20183771886 | 国械注进20183031886 | PTCA导丝 |  |  |  |  | 朝日英达科贸（北京）有限公司 |  |  |  |  | 2018-04-09 | 2023-04-09 | 2023-04-08 | 2028-04-08 |  | 国械注进20183031886 |  | 朝日英达科贸（北京）有限公司 |  | 日本朝日英达科株式会社ASAHI INTECC CO.,LTD. |  |  |  | 产品由绕丝、锥形芯丝和安全丝构成。绕丝由外部绕丝和内部绕丝组成，其中外部绕丝分为远端铂镍合金不透射线绕丝和近端SUS316不锈钢绕丝;内部绕丝的材料为SUS316不锈钢。安全丝的材料为SUS316不锈钢。近端芯丝表面涂覆有聚四氟乙烯涂层，整个绕丝表面覆有亲水涂层(聚乙烯吡咯烷酮、硝酸纤维素和聚亚安酯)。环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期两年十一个月。 |  | 适用于经皮腔内冠状动脉成形术（PTCA）和经皮腔内血管成形术（PTA）中导引血管内诊断或介入器械。 | 3
国械注进20183770169 | 国械注进20183030169 | 导引导管ASAHI Hyperion Coronary Guide Catheter |  |  |  |  | 朝日英达科贸（北京）有限公司 |  |  |  |  | 2018-05-02 | 2023-05-02 | 2023-05-01 | 2028-05-01 |  | 国械注进20183030169 |  | 朝日英达科贸（北京）有限公司 |  | 日本朝日英达科株式会社ASAHI INTECC CO.,LTD. |  |  |  | 导引导管主要由管身、保护套管和管座组成，表面涂覆硅油涂层，环氧乙烷灭菌，一次性使用。 |  | 本产品是在经皮冠状动脉成形术中，以把用于治疗缺血性心脏病（心绞痛、心肌梗塞）所致的冠状动脉狭窄、闭塞的带有扩张球囊的导管以及PTCA导丝等器具引导至血管内病变部位为目的而使用的导管。 | 3
吉械注准20182260046 | 吉械注准20232090146 | 远红外磁疗贴 | [9 empty] | 2018-02-26 | 2023-03-01 | 2023-02-25 | 2028-02-29 | [12 empty] | 2
豫三械备20150003号 | 豫三械备20150003 | 理疗电极片 | [9 empty] | 2021-05-18 |  | 2099-12-31 | [10 empty] | 由导电胶层、金属扣或连接线组成。不含有发挥药理学、免疫学或者代谢作用的成分。 |  | 配合中医定向透药治疗仪使用，将设备输出的电刺激信号传导到人体皮肤表面。 | 1
豫三械备20200008号 | 豫三械备20200008 | 医用外固定带 | [9 empty] | 2020-06-05 | 2022-03-24 | 2099-12-31 | [10 empty] | 本品由聚酯纤维和棉纱加工而成。 |  | 用于骨折或软组织等损伤的外固定。 | 1
浙械注准20182220238 | 浙械注准20182060238 | 一次性使用内窥镜用活检袋 | [6 empty] | 2022-12-08 |  |  | 2018-04-13 | 2023-04-13 | 2023-04-12 | 2028-04-12 |  |  |  | 宁波胜杰康生物科技有限公司 | [5 empty] | 产品由活检袋套管、纳物袋、结扎绳、撑开钳构成。 |  | 产品用于腔镜手术时将活检样本从手术区域取出。 | 2
苏苏械备20190143号 | 苏苏械备20190143 | 热敏胶片 | [9 empty] | 2019-03-14 | 2022-07-22 | 2099-12-31 | [13 empty] | 1
豫械注准20162660699 |  | 一次性使用气管插管 | [9 empty] | 2016-11-15 |  | 2021-11-14 | [13 empty] | 2
国械注进20183661898 | 国械注进20182031898 | 经皮肾穿刺套件 | [9 empty] | 2018-04-10 | 2023-04-10 | 2023-04-09 | 2028-04-09 | [12 empty] | 3 | 2
国械注准20183640097 | 国械注准20183140097 | 水胶体敷料 | [9 empty] | 2018-03-15 | 2023-03-15 | 2023-03-14 | 2028-03-14 | [12 empty] | 3
鲁械注准20172150916 | 鲁械注准20172140916 | 一次性使用内镜专用粒子推注器 | 一次性使用内镜专用粒子推注器 | [8 empty] | 2017-12-28 | 2022-12-28 | 2022-12-27 | 2027-12-27 | [9 empty] | 一次性使用内镜专用粒子推注器由推杆、套管、保护套管、推注钢丝组成。 |  | 适用于在内窥镜工作管道内，在内窥镜直视下，推注固体粒子。 | 2 | 2
国械注准20183401646 |  | 沙眼衣原体核酸检测试剂盒(RNA恒温扩增） | [9 empty] | 2018-03-23 | 2023-03-23 | 2023-03-22 | 2028-03-22 | [12 empty] | 3
国械注进20163632635 | 国械注进20163172635 | 牙科种植体 | 牙科种植体Dental Implants | [8 empty] | 2016-08-22 | 2021-08-12 | 2021-08-21 | 2026-08-11 | [5 empty] | 阿尔法生物科技有限公司 Alpha-Bio Tec. LTD |  |  |  | 本品由钛合金制造。 种植体结构为两段式， 内六角形连接。种植体表面经大颗粒喷砂及酸蚀处理。 |  | 牙科种植体，牙缺失后用外科方法植入颌骨内牙齿缺失部位以固定修复装置如假牙等。 | 3
粤械注准20182660363 | 粤械注准20182080363 | 一次性使用通气道 | [9 empty] | 2023-03-14 |  | 2028-03-13 | [13 empty] | 2
粤惠械备20180002号 |  | 一次性使用痰液采集器 | 一次性使用痰液采集器 | [8 empty] | 2020-08-03 |  | 2099-12-31 | [13 empty] | 1
国械注准20183400119 |  | ABO正反定型及Rh(D/C/E)血型检测卡（微柱凝胶法） | [9 empty] | 2018-04-02 | 2023-04-02 | 2023-04-01 | 2028-04-01 | [12 empty] | 3
粤械注准20182100471 | 粤械注准20182040471 | 脊柱外固定支架 | 脊柱外固定支架 | [8 empty] | 2018-04-16 | 2023-04-16 | 2023-04-15 | 2028-04-15 | [12 empty] | 2 | 2
苏械注准20182660251 | 苏械注准20182080251 | 一次性使用麻醉机和呼吸机用呼吸管路 | 一次性使用呼吸过滤器包 | [8 empty] | 2018-01-22 | 2023-01-22 | 2023-01-21 | 2028-01-21 | [12 empty] | 2
苏械注准20182660253 | 苏械注准20182140253 | 一次性使用引流袋 | [9 empty] | 2018-01-22 | 2023-01-22 | 2023-01-21 | 2028-01-21 | [12 empty] | 2
苏械注准20182660205 | 苏械注准20182140205 | 一次性使用吸引连接管 | [9 empty] | 2018-01-22 | 2023-01-22 | 2023-01-21 | 2028-01-21 | [12 empty] | 2
国械注准20183460145 | 国械注准20183130145 | 同种异体骨修复材料 | [9 empty] | 2018-04-20 | 2023-04-20 | 2023-04-19 | 2028-04-19 | [12 empty] | 3
国械注许20173130059 |  | 人工膝关节部件-股骨部件 |  |  |  | 联合医疗仪器有限公司 |  | 2021-12-17 |  |  |  | 2022-06-26 |  | 2027-06-25 |  |  |  | 联合医疗仪器有限公司 | 联贸医疗用品技术（上海）有限公司 | UnitedOrthopedicCorporation |  |  |  | 该产品基体部分由符合ASTM F75标准规定的铸造钴铬钼合金材料制成，表面为符合ASTM F75标准规定的铸造钴铬钼合金烧结涂层。灭菌包装。 |  | 与该企业同一系统组件配合，做为非骨水泥型膝关节假体使用，适用于膝关节置换。 |  | 3
粤械注准20172401988 |  | 铁测定试剂（盒）（Ferene法） | [9 empty] | 2017-12-15 | 2022-12-15 | 2022-12-14 | 2027-12-14 | [12 empty] | 2
浙械注准20182660239 | 浙械注准20182020239 | 一次性使用开创保护器 | [6 empty] | 2022-12-08 |  |  | 2018-04-13 | 2023-04-13 | 2023-04-12 | 2028-04-12 |  |  |  | 宁波胜杰康生物科技有限公司 | [5 empty] | 产品由外卡环、内卡环和保护套管组成。 |  | 产品适用于小切口手术及微创手术扩大切口术野，防止切口损伤，减少切口感染。 | 2
冀械注准20182400071 |  | 人N-末端脑钠肽前体（NT-proBNP）测定试剂盒（酶联免疫吸附法） | [9 empty] | 2018-03-28 | 2023-03-28 | 2023-03-27 | 2028-03-27 | [12 empty] | 2
国械注准20173464456 | 国械注准20173134456 | 异种皮质骨内固定器（螺钉） | [9 empty] | 2017-09-28 | 2022-09-28 | 2022-09-27 | 2027-09-27 | [9 empty] | 该产品材料为1-5岁的牛骨，经加工制成。灭菌包装。 |  | 适用于四肢关节内和关节附近骨折内固定；尺桡骨横形或轻度粉碎骨折及肱骨、胫骨长斜形或螺旋形骨折的固定；踝关节融合；肌骨瓣、人工髋臼盖的固定；儿童股骨旋转截骨的固定等。 | 3
鲁械注准20182250143 |  | 一次性使用可监测中性电极 | [5 empty] | 2018-03-28 |  |  |  | 2018-03-28 |  | 2023-03-27 | [9 empty] | 该产品由一次性使用可监测中性电极（由无毒聚乙烯泡棉衬垫、铝箔、导电胶（丙烯酸）、隔离纸组成）和中性电极连接电缆组成。 |  | 产品连接患者身体和高频手术设备，提供低电流密度的高频电流回路。 |  | 2
国械注进20183401874 |  | 隐球菌抗原检测试剂盒（胶体金免疫层析法） | 隐球菌抗原检测试剂盒（胶体金免疫层析法）CrAg Lateral Flow Assay | [8 empty] | 2018-04-02 | 2023-04-02 | 2023-04-01 | 2028-04-01 |  |  |  | 江苏中科隆昌生物科技有限公司 | [8 empty] | 3
国械注准20173133366 |  | 脱细胞真皮基质 | [9 empty] | 2022-12-06 |  | 2027-12-05 | [13 empty] | 3
苏械注准20182210172 | 苏械注准20182070172 | 一次性使用同心圆针电极 | [9 empty] | 2018-01-22 | 2023-03-23 | 2023-01-21 | 2028-03-22 | [12 empty] | 2
国械注进20183771854 | 国械注进20183121854 | 电极导线锁紧装置Lead Locking Device |  |  | 美国 |  | 飞利浦（中国）投资有限公司 |  | 2022-01-26 |  |  | 2018-03-26 | 2023-03-26 | 2023-03-25 | 2028-03-25 |  |  |  | 飞利浦（中国）投资有限公司 | [8 empty] | 3
鲁械注准20192140524 |  | 一次性使用医用引流管 | [9 empty] | 2019-08-08 |  | 2024-08-07 | [10 empty] | 一次性使用医用引流管是由引流管和接头（选配）、带针头保护套的导引针（选配）组成；引流管管壁配以侧开孔并带有可X光显影标记线，管体外壁带有刻度线。A型引流管头部成鱼嘴状，管壁配以2个侧开孔；B型引流管头部开口，管壁配以3个侧开孔；C型圆形引流管孔眼在头部一端；D型圆形引流管孔眼在管体中间位置；E型扁平引流管头部成扁平状，有若干小孔；F型十字引流管头部为十字型；G型引流管为双腔形状；H型引流管头部成鱼嘴状，管壁配以6个侧开孔。 |  | 供临床外科引流用 | 2
豫械注准20162640485 | 豫械注准20202141348 | 一次性使用医用帽 | 一次性使用医用帽 | [8 empty] | 2016-07-05 | 2020-12-04 | 2021-07-04 | 2025-12-03 | [12 empty] | 2 | 2
豫械注准20162640305 | 豫械注准20202141356 | 医用棉签 | 医用棉签 | [8 empty] | 2016-04-15 | 2020-12-04 | 2021-04-14 | 2025-12-03 | [12 empty] | 2 | 2
豫械注准20162640484 | 豫械注准20202141354 | 一次性使用中单 | 一次性使用中单 | [8 empty] | 2016-07-05 | 2020-12-04 | 2021-07-04 | 2025-12-03 | [12 empty] | 2 | 2
豫械注准20162640783 | 豫械注准20202141353 | 一次性使用手术洞巾 | 一次性使用手术洞巾 | [8 empty] | 2016-12-19 | 2020-12-04 | 2021-11-18 | 2025-12-03 | [12 empty] | 2 | 2
国械注准20183460112 | 国械注准20183130112 | 金属骨针 | [9 empty] | 2018-03-28 | 2023-03-28 | 2023-03-27 | 2028-03-27 |  | 国械注准20183130112 | [10 empty] | 3
豫械注准20162640609 | 豫械注准20202142072 | 一次性使用医用口罩 | 一次性使用医用口罩 | [8 empty] | 2016-09-19 | 2020-11-19 | 2021-09-18 | 2025-11-18 | [12 empty] | 2 | 2
豫械注准20172640617 | 豫械注准20212141801 | 碘伏棉球 | 碘伏棉球 | [8 empty] | 2017-07-21 | 2021-10-19 | 2022-07-20 | 2027-07-20 | [12 empty] | 2 | 2
豫械注准20172640895 | 豫械注准20212141804 | 医用棉球 | 医用棉球 | [8 empty] | 2017-11-07 | 2021-10-19 | 2022-11-06 | 2027-11-06 | [12 empty] | 2 | 2
豫械注准20172660998 | 豫械注准20212082253 | 一次性使用口咽通气道 | 一次性使用口咽通气道 | [8 empty] | 2017-12-14 | 2021-11-05 | 2022-12-13 | 2027-12-12 | [12 empty] | 2 | 2
豫械注准20172541020 | 豫械注准20212082014 | 一次性使用简易呼吸器 | 一次性使用简易呼吸器 | [8 empty] | 2017-12-25 | 2021-11-05 | 2022-12-24 | 2027-12-24 | [12 empty] | 2
苏械注准20182090759 | 苏械注准20182020759 | 一次性使用包皮切割吻合器 | 一次性使用包皮切割吻合器 |  | 中国 |  |  |  | 2022-08-16 |  |  | 2018-04-18 | 2023-04-18 | 2023-04-17 | 2028-04-17 |  | 苏械注准20182020759 |  | 常州安克医疗科技有限公司 | [5 empty] | 一次性使用包皮切割吻合器由抵钉座、连杆、环形刀、钉仓、龟头罩、推钉片、钉仓套、吻合钉、缝钉圈组成，扎带为附件。根据外形与结构的差异分为A、B两种。其中A型的连杆为内藏式，调节旋钮跟器身一体；B型的连杆为外露式，调节旋钮跟器身为分体式。根据吻合直径不同分为12、15、18、21、24、26、28、32、36九种规格，带F的规格带有缝钉圈。该产品以无菌状态提供，经环氧乙烷灭菌。一次性使用。 |  | 适用于临床包皮切割缝合手术。 | 2 | 2
国械注进20153460419 | 国械注进20153130419 | 髋关节假体-股骨柄 | 髋关节假体-股骨柄 |  | 瑞士 |  | 捷迈（上海）医疗国际贸易有限公司 |  | 2023-03-08 |  |  | 2018-03-14 | 2023-03-14 | 2023-03-13 | 2028-03-13 |  | 国械注进20153130419 |  | 捷迈（上海）医疗国际贸易有限公司 |  | Zimmer GmbH 瑞士捷迈公司 |  |  |  | 该产品采用符合ISO 5832-11的锻造钛6铝7铌制成。无菌状态提供。 |  | 该产品适用于全髋关节置换术。 | 3 | 3
国械注进20183771711 | 国械注进20183031711 | 微导管Rebar Micro Catheter | [9 empty] | 2018-02-13 | 2023-02-13 | 2023-02-12 | 2028-02-12 | [12 empty] | 3
国械注进20183770099 | 国械注进20183030099 | 微导管 Apollo Onyx Delivery Micro Catheter | [9 empty] | 2018-03-15 | 2023-03-15 | 2023-03-14 | 2028-03-14 | [12 empty] | 3
国械注进20163011857 |  | 球囊型冷冻消融导管 | [9 empty] | 2020-04-26 |  | 2025-04-25 | [6 empty] | Medtronic, Inc. | [6 empty] | 3
国械注进20193070500 |  | 一次性使用心内标测电极导管 | 一次性使用环形标测导管 | [8 empty] | 2019-09-29 |  | 2024-09-28 | [13 empty] | 3
粤深械备20200883号 |  | 粪便标本采集管 | 一次性使用粪便采集器 | [8 empty] | 2021-09-24 |  | 2099-12-31 | [13 empty] | 1
粤深械备20220317 |  | 一次性使用样本收集器 | [5 empty] | 2021-02-22 |  |  |  | 2022-02-21 |  | 2099-12-31 |  |  |  | 深圳市麦瑞科林科技有限公司 | [5 empty] | 由拭子和含保存液的管等组成。非无菌提供。 | 由拭子和含保存液的管组成。非无菌提供。灭活保存液1 由纯化水、 磷酸二氢钾、磷酸二氢钠、氯化钠、十二水合磷酸氢二钠、EDTA 组 成；灭活保存液2 由氯化钾，磷酸二氢钠，氯化钠，吐温-20，冰醋 酸，乙二胺四乙酸，甲醇，水组成；非灭活保存液由纯化水、氯化钠 组成。微生物指标:细菌菌落总数（CFU/支）≤200；真菌菌落总数 （CFU/支）≤100。大肠菌群、绿脓杆菌、金黄色葡萄球菌与溶血性链 球菌不得检出。 | 用于样本的收集、运输和储存等。 |  | 1
国械注进20183462084 | 国械注进20183132084 | 髋臼加强系统 | 髋臼加强系统 |  | 德国 |  |  |  | 2022-07-07 |  |  | 2018-06-01 | 2023-06-01 | 2023-05-31 | 2028-05-31 |  |  |  | 北京威联德骨科技术有限公司 |  | Waldemar Link GmbH & Co. KG |  |  |  | 该产品包括带翼加强杯、闭孔钩和固定螺钉，固定螺钉分为螺钉主体和螺钉锁帽；由符合ISO 5832-1标准要求的锻造不锈钢材料制成；灭菌包装。 |  | 与该企业同一系统组件骨水泥杯配合使用,通过骨水泥进行固定，适用于翻修手术中的髋关节置换。 | 3 | 3
鲁械注准20172660469 | 鲁械注准20172140469 | 透明质酸钠润滑液 | [9 empty] | 2017-06-29 | 2022-01-12 | 2022-06-28 | 2027-01-11 | [12 empty] | 2
湘械注准20182230100 | 湘械注准20182010100 | 超声刀具 | [6 empty] | 2023-03-21 |  |  | 2018-05-04 |  | 2023-05-03 | 2028-05-03 | [9 empty] | 超声刀具结构由超声刀（刀头、刀杆、手柄）、换能器（换能器、线缆、插头）两大部分组成。 |  | 作为超声主机的附件，与超声手术设备配套使用，在各类腔镜手术和开放性手术中辅助实现对需要控制出血和最小程度热损伤的软组织的切割止血功能。不包含高频/射频电流凝血功能。” | 2
苏械注准20162020587 |  | 一次性管形吻合器 | [9 empty] | 2020-11-13 |  | 2025-11-12 |  |  | 苏械注准20162020587 | [7 empty] | 一次性管形吻合器主要由抵钉座总成、吻切组件、器体（弯铝管）、固定手柄、活动手柄、保险、调节螺母、环形刀、吻合钉、垫刀圈、荷包接杆组成；按照调节螺母形状不同分为WHY、BKGX两种型号；按吻切组件不同分为8种规格；该产品以无菌状态提供，经环氧乙烷灭菌，一次性使用。 |  | 适用于食道、胃及肠等消化道重建手术中消化道的端端、端侧和侧侧吻合。 | 2
苏械注准20182661118 |  | 一次性腹腔镜软器械鞘管 | 一次性单孔多通道腹腔镜手术穿刺器 | [8 empty] | 2018-07-10 |  | 2023-07-09 | [13 empty] | 2
苏锡械备20190154号 |  | 拆钉器 | [9 empty] | 2019-12-02 | 2020-11-23 | 2099-12-31 |  |  | 苏锡械备20190154号 | [7 empty] | 拆钉器主要由下手柄部件、上手柄部件、空心铆钉组成；采用ABS塑料注塑和06Cr19Ni10制成；按钳头尺寸分为PHC-W型和PHC-R型；非无菌提供。 |  | 适用于表层皮肤吻合钉的拆除。 | 1
苏械注准20162020586 |  | 一次性直线形吻合器及组件 | [9 empty] | 2020-12-17 |  | 2025-12-16 |  |  | 苏械注准20162020586 | [7 empty] | 一次性直线形吻合器及组件由抵钉座、吻合组件、定位杆、盖板、动手柄、保险、固定手柄、调节螺母、推钉片、吻合钉组成。抵钉座采用06Cr19Ni10制成，组件外壳、手柄采用ABS制成，吻合钉采用TA1G、TA2G制成，按组件缝合长度不同分为五种规格。每把吻合器出厂时配置一到三个吻合组件。该产品以无菌状态提供，经环氧乙烷灭菌，一次性使用。 |  | 用于消化道重建及脏器切除手术中的残端或切口的闭合。 | 2
苏械注准20172021169 |  | 一次性直线切割吻合器及切割组件 | [9 empty] | 2022-06-28 |  | 2027-06-27 |  |  | 苏械注准20172021169 | [7 empty] | 一次性直线切割吻合器及切割组件的器身主要由切割组件、抵钉座、下夹板、上盖板、活动手柄、推钮、吻合钉、切割刀组成，切割组件由钉仓、推钉片和吻合钉组成。按产品型式不同分为QGY和BKBJ两种型式，按有效吻合长度不同分为六种规格，每种又按吻合钉高度不同分为三种。该产品以无菌状态提供，经环氧乙烷灭菌，一次性使用。 |  | 适用于消化道重建及其它脏器切除手术中的吻合口创建及残端或切口的闭合。 | 2
豫械注准20172640597 | 豫械注准20212181833 | 一次性产妇出血量计算垫巾 | 一次性产妇出血量计算垫巾 | [8 empty] | 2017-07-17 | 2021-10-25 | 2022-07-16 | 2027-07-16 | [12 empty] | 2
豫械注准20172640596 | 豫械注准20212141832 | 一次性使用治疗巾 | 一次性使用治疗巾 | [8 empty] | 2017-07-17 | 2021-10-25 | 2022-07-16 | 2027-07-16 | [12 empty] | 2 | 2
豫械注准20172640616 | 豫械注准20212141805 | 酒精棉球 | 酒精棉球 | [8 empty] | 2017-07-21 | 2021-10-19 | 2022-07-20 | 2027-07-20 | [12 empty] | 2 | 2
豫械注准20172660902 | 豫械注准20212082013 | 麻醉机和呼吸机用呼吸管路 | 麻醉机和呼吸机用呼吸管路 | [8 empty] | 2017-11-10 | 2021-11-05 | 2022-11-09 | 2027-11-09 | [12 empty] | 2 | 2
国械注准20173460710 | 国械注准20173130710 | 颅颌面接骨螺钉 | [6 empty] | 2023-03-23 |  |  | 2017-04-28 | 2023-03-23 | 2022-04-27 | 2028-03-22 | [9 empty] | 产品由符合GB 4234. 1标准规定的00Cr1 8Ni14Mo3不锈钢或符合GB/T 138 10标准的TC4钛合金材料制造。钛合金(TC4)材料制造的金属接骨螺钉表面可经阳极氧化处理。非灭菌包装。 |  |  | 3
苏械注准20182400477 |  | 心型脂肪酸结合蛋白检测试剂盒（荧光素增强免疫化学发光法） | [9 empty] | 2018-02-24 | 2023-02-24 | 2023-02-23 | 2028-02-23 | [12 empty] | 2
苏械注准20192400812 |  | B型利钠肽检测试剂盒（化学发光法） | B型钠尿肽检测试剂盒（化学发光法） | [8 empty] | 2019-07-17 | 2021-10-28 | 2024-07-16 | [10 empty] | "磁珠试剂：包被链亲和素的磁性微粒 （>0.5mg/mL），标记生物素的 B 型钠尿肽抗体 （>0.25μg/mL），防腐剂（proclin 300） （>0.01%）。 吖啶酯标记试剂：标记吖啶酯的特异性 B 型钠尿肽抗体（>0.025μg/mL），防腐剂（proclin 300）（>0.01%）。 B 型钠尿肽质控品（选配）：冻干粉，含 B 型钠尿肽（BNP）重组抗原，磷酸盐缓冲液 （0.1mol/L），防腐剂（proclin 300） （>0.01%）。水平 1 靶值范围：（70~130） pg/mL；水平 2 靶值范围：（700~1300） pg/mL。 另外，还配备有射频卡。" |  | "主要用于体外定量检测人体血清、血浆或全血 中的 B 型钠尿肽（BNP）含量。" | 2
沪械注准20182400101 |  | β-羟丁酸测定试剂盒（β-羟丁酸脱氢酶法） | [9 empty] | 2018-03-16 |  | 2023-03-15 | 2028-03-15 | [12 empty] | 2
国械注进20152402837 |  | 总胆红素测定干片（比色法） | 总胆红素测定试剂盒（干化学比色法） | [8 empty] | 2020-02-14 |  | 2025-02-13 | [13 empty] | 2
国械注进20152402835 |  | 胆固醇测定干片（比色法) | 胆固醇测定试剂盒（干化学比色法） | [8 empty] | 2020-06-18 |  | 2025-06-17 | [13 empty] | 2
国械注准20183450080 | 国械注准20183100080 | 空心纤维血液透析器 | [6 empty] | 2023-03-30 |  |  | 2018-03-02 | 2023-03-30 | 2023-03-01 | 2028-03-29 | [9 empty] | 空心纤维血液透析器由聚醚砜空心纤维透析膜、主壳体（聚碳酸酯）、封口胶（聚氨酯胶）、血盖（聚碳酸酯）、O型圈（医用硅橡胶）、小盖子等组成。本产品经γ射线灭菌，一次性使用。 |  | 本产品临床适用于急性或慢性肾功能衰竭患者进行血液透析。 | 3
国械注进20183461570 | 国械注进20183131570 | 金属锁定接骨板系统 | [9 empty] | 2018-01-16 | 2023-01-16 | 2023-01-15 | 2028-01-15 | [12 empty] | 3
苏械注准20142020467 |  | 一次性腔镜用管型吻合器 | [9 empty] | 2019-07-01 |  | 2024-06-30 |  |  | 苏械注准20142020467 | [7 empty] | 一次性腔镜用管型吻合器主要由抵钉座组件、吻切组件、弯套管组件、手柄、活动手柄、保险、调节螺母、环形刀、吻合钉、垫刀圈、荷包接杆组成。抵钉座采用06Cr19Ni10、Y12Cr18Ni9制成，手柄采用ABS、PC（增强）制成，组件外壳采用PA66（增强）制成，环形刀采用06Cr19Ni10、30Cr13制成，吻合钉采用TA1G或TA2G、Ti-6Al-4V制成，荷包接杆采用聚丙烯、PC制成。按照吻合组件外径不同分为若干规格。产品经环氧乙烷灭菌后应无菌。 |  | 适用于开放性手术中或腹腔镜下的微创手术中，对全消化道的端端、端侧和侧侧吻合。 | 2
苏械注准20142020466 |  | 一次性腔镜用直线型切割吻合器及组件 | [9 empty] | 2019-07-01 |  | 2024-06-30 |  |  | 苏械注准20142020466 | [7 empty] | 一次性腔镜用直线型切割吻合器及组件由一次性腔镜用直线型切割吻合器器身及组件两部分组成。吻合器器身主要由铰接连杆、枪管内芯、枪管内芯套管、旋转轴套、保险按钮、复位套、外壳、环形把手、转向旋钮组成；直型组件主要由钉仓、钉砧组件、钉匣底座、切割刀定位块、钉匣外壳、切割刀组成；转动型组件由钉仓、钉砧组件、钉匣底座、切割刀定位块、钉匣外壳套管、切割刀组成。钉砧组件采用06Cr19Ni10、12Cr17Ni7、05Cr17Ni4Cu4Nb制成，推钉片、钉匣外壳、钉仓、枪管内芯采用尼龙（PPA+35%GF）制成，切割刀采用30Cr13制成，钉匣底座采用12Cr17Ni7制成，切割刀定位块采用05Cr17Ni4Cu4Nb制成，枪管内芯套管、钉匣外壳套管采用06Cr19Ni10制成，吻合钉采用Ti-3A1-2.5V制成。器身根据结构不同分为KQN、BKL两种型号，每种型号器身根据枪管内芯套管长度不同分为A、B、C三种型号，组件根据钉砧组件顶部形状及组件头部是否可以弯转分为KN-D、KN-Z、BK-D、BK-Z四种型号，每种型号的组件根据缝合长度不同分为30mm、45mm、60mm三种规格，吻合钉根据高度不同分为2.0mm、2.5mm、3.5mm、4.0mm、4.8mm共5种规格。KQN（BKL）-A（B、C）-Z（D）出厂时含配一个器身和一个组件，KQN（BKL）-A（B、C）出厂时不带组件。该产品以无菌状态提供，经环氧乙烷灭菌，一次性使用。 |  | 适用于开放或腔镜下的外科手术中，肺、支气管组织及胃、肠的切除、横断和吻合。 | 2
苏械注准20142020420 |  | 一次性皮肤吻合器 | [9 empty] | 2019-07-01 |  | 2024-06-30 |  |  | 苏械注准20142020420 | [7 empty] | 一次性皮肤吻合器主要结构分为BK/PH型和BK/PX型两种类型，由送钉器、送钉器弹片、压钉板、固定手柄、缝合钉座、活动手柄、吻合钉组成。送钉器、送钉器弹片、压钉板、缝合钉座采用06Cr19Ni10制成，固定手柄、活动手柄采用ABS制成，吻合钉采用00Cr18Ni14Mo3制成。根据吻合钉成形后的外形尺寸分为R型和W型两种类型，按吻合钉数量不同分为5种规格，选配件为拆钉器。产品经环氧乙烷灭菌，应无菌。 |  | 适用于创伤及手术切口的表层皮肤缝合用。 | 2
苏械注准20152020345 |  | 一次性无刀穿刺器 | [9 empty] | 2019-11-18 |  | 2024-11-17 |  |  | 苏械注准20152020345 | [7 empty] | 一次性无刀穿刺器由外鞘和穿刺芯组成，外鞘由护管、储液器、阀门、上盖、密封圈组成；穿刺芯由尖端、连接杆、刀杆座、刀杆盖组成；选配件（气腹针）由充气管、穿刺管、阀体、两通阀组成。穿刺芯、连接杆、上盖、上下密封环、刀杆座、刀杆盖采用ABS塑料制成，护管、储液器采用PC制成。选配件（气腹针）充气管、穿刺管由06Cr19Ni10制成，阀体、两通阀由PC组成。穿刺器的阀门、密封圈均应有良好的密封性，经4KPa 气压，应无泄漏。穿刺器的鞘管在穿刺芯插入时不应有卡滞现象。气腹针的阀体与导管连接处应无泄漏。产品经环氧乙烷灭菌后应无菌。 |  | 适用于腹腔镜检查和手术过程中建立工作通道。 | 2
国械注准20173404693 |  | 人ABO血型正定型和Rh(D)血型检测卡（柱凝集法） | [9 empty] | 2017-12-08 | 2023-01-04 | 2022-12-07 | 2028-01-03 | [12 empty] | 3
国械注进20173451292 | 国械注进20173101292 | 血透用单针双腔导管套件 | [9 empty] | 2017-04-28 | 2022-04-28 | 2022-04-27 | 2027-04-27 | [12 empty] | 3
苏械注准20182080625 | 苏械注准20182020625 | 直线型吻合器及一次性吻合组件 | [9 empty] | 2018-03-19 | 2023-03-19 | 2023-03-18 | 2028-03-18 | [9 empty] | 直线型吻合器及一次性吻合组件主要由抵钉座、定位杆、盖板、活动手柄、保险、固定手柄和调节螺母组成。组件由推钉片和吻合钉组成。按吻合长度不同分为30、45、60、75、90五种规格。吻合器器身以非无菌状态提供。组件以无菌状态提供，经环氧乙烷灭菌，一次性使用。 |  | 用于消化道重建和脏器切除手术中的残端或切口的关闭 | 2
苏械注准20182660746 | 苏械注准20182660746 | 一次性使用密闭式吸痰管 | [9 empty] | 2018-04-10 | 2023-04-10 | 2023-04-09 | 2028-04-09 |  |  |  | 江苏立峰生物科技有限公司 | [5 empty] | 一次性使用密闭式吸痰管标准型由吸痰管单元(包括吸痰管、薄膜)、病人端单元(包括清洗单元、加药装置、四通、垫片、前嘴、卡箍)、机器端单元(包括底盖、短弹簧、管体座、黑色密封套、底座帽芯、座体帽)、后嘴、分离夹、管嘴帽、尾部透明管组成;长效型由吸痰管单元(包括吸痰管、薄膜)、病人端单元(包括清洗单元、加药装置、四通、滑板、前嘴锁母、垫片、前嘴、卡箍)、机器端单元(包括底盖、短弹簧、管体座、黑色密封套、底座帽芯、座体帽)、后嘴、分离夹、管嘴帽、尾部透明管组成;产品以无菌状态提供，经环氧乙烷灭菌，一次性使用。 |  | 与真空负压系统或设备连接，供呼吸道吸引痰液用。 | 2
国械注准20183401022 |  | 抗人球蛋白试剂（抗IgG+抗C3d） | [6 empty] | 2023-03-23 |  |  | 2018-03-12 | 2023-03-23 | 2023-03-11 | 2028-03-22 | [12 empty] | 3
国械注准20183400108 |  | miR-92a检测试剂盒（荧光RT-PCR法） | [6 empty] | 2022-08-03 |  |  | 2018-03-27 | 2023-03-27 | 2023-03-26 | 2028-03-26 | [12 empty] | 3
粤械注准20182400369 |  | 游离β-绒毛膜促性腺激素测定试剂盒（时间分辨荧光免疫分析法） | [9 empty] | 2018-03-23 | 2023-03-23 | 2023-03-22 | 2028-03-22 | [12 empty] | 2
国械注准20173400288 |  | 乙型肝炎病毒核心抗体测定试剂盒（时间分辨荧光免疫法） | [9 empty] | 2022-02-27 |  | 2027-02-26 | [13 empty] | 3
国械注进20183662011 | 国械注进20183032011 | 血管成型术用套件 |  |  | 美国/爱尔兰/墨西哥 | [6 empty] | 2018-04-20 | 2023-04-20 | 2023-04-19 | 2028-04-19 |  | 国械注进20183032011 |  |  |  | MERIT MEDICAL SYSTEMS, INC. |  |  |  | 本产品包括止血阀、导引导丝插入工具和转矩器械。止血阀主要由聚碳酸酯、硅树脂、聚四氟乙烯、ABS等材料制成。导引导丝插入工具根据导引器材质不同分为不锈钢和树脂两类。转矩器械的材料为聚丙烯和聚碳酸酯。一次性使用，环氧乙烷灭菌。货架有效期36个月。 |  | 用于血管成型术或放射手术，适用于经皮腔血管成形术（PTA）以及其他采用导引导管的血管内治疗手术。 | 3 | 2
国械注进20152402807 |  | 尿素氮测定干片（比色法） | 尿素氮测定试剂盒（干化学比色法） | [8 empty] | 2019-10-21 |  | 2024-10-20 | [13 empty] | 2
国械注进20142405364 |  | 甘油三酯测定干片（比色法） | 甘油三酯测定试剂盒（干化学比色法） | [8 empty] | 2019-05-13 |  | 2024-05-12 | [13 empty] | 2
国械注进20152402859 |  | 尿蛋白测定干片（比色法） | 尿蛋白测定试剂盒（干化学比色法） | [8 empty] | 2019-11-22 |  | 2024-11-21 | [13 empty] | 2
国械注进20152402804 |  | 铁测定干片（速率法） | 铁测定试剂盒（干化学速率法） | [8 empty] | 2020-04-13 |  | 2025-04-12 | [13 empty] | 2
国械注进20152402860 |  | 钠离子测定干片（直接电极法） | 钠离子测定试剂盒（干化学直接电极法） | [8 empty] | 2019-10-21 |  | 2024-10-20 | [13 empty] | 2
国械注进20152402858 |  | 氯离子测定干片（直接电极法） | 氯离子测定试剂盒（干化学直接电极法） | [8 empty] | 2019-10-21 |  | 2024-10-20 | [13 empty] | 2
国械注进20152402857 |  | 磷测定干片（比色法） | 磷测定试剂盒（干化学比色法） | [8 empty] | 2019-06-21 |  | 2024-06-20 | [13 empty] | 2
国械注进20152402801 |  | 锂测定干片 | 锂测定试剂盒（干化学比色法） | [8 empty] | 2020-04-03 |  | 2025-04-02 | [13 empty] | 2
国械注进20202400139 |  | 乳酸脱氢酶测定干片（速率法） | 乳酸脱氢酶测定试剂盒（干化学速率法） | [8 empty] | 2020-03-31 |  | 2025-03-30 | [13 empty] | 2
国械注进20202400365 |  | 丙氨酸氨基转移酶测定干片（速率法） | 丙氨酸氨基转移酶测定试剂盒（干化学速率法） | [8 empty] | 2020-07-30 |  | 2025-07-29 | [13 empty] | 2
国械注进20153400562 |  | 糖类抗原19-9校准品（化学发光法） | 糖类抗原19-9校准品 | [8 empty] | 2019-11-26 |  | 2024-11-25 | [13 empty] | 3
国械注进20152402842 |  | 醋氨酚测定干片（比色法） | 醋氨酚测定试剂盒（干化学比色法） | 美国 |  |  |  | 2020-04-13 |  |  |  | 2020-04-13 |  | 2025-04-12 |  |  |  | 奥森多医疗器械贸易（中国）有限公司 |  | 奥森多临床诊断（美国）股份有限公司Ortho-ClinicalDiagnostics,Inc. |  |  |  | 干片成分：每cm2的反应成分：芳香基酰基酰胺酶、铁氰化钾、1-（3-磺丙基-1,2,3,4-四氢喹林）。其它成分：色素、粘合剂、稳定剂、表面活性剂、清除剂和交联剂。（具体内容详见产品说明书） |  | 该产品用于定量测定血清和血浆中的醋氨酚（ACET）含量。 |  | 2
国械注进20172400567 |  | 癌胚抗原校准品（化学发光法） | 癌胚抗原校准品 |  |  |  |  | 2021-08-06 |  |  |  | 2021-08-06 |  | 2026-08-05 |  |  |  | 奥森多医疗器械贸易（中国）有限公司 | [5 empty] | 1套VITROS癌胚抗原（CEA）校准品1、2（人癌胚抗原（CEA）溶于含抗微生物剂的牛血清中，2mL）；标定值3、250ng/mL（μg/L）。批次校准卡。实验方案卡。16个校准品条码标签（每个校准品有8个校准品条码标签）。 |  | 该产品用于对VITROS ECi/ECiQ全自动免疫分析仪、VITROS 3600全自动免疫分析仪和VITROS 5600全自动生化免疫分析仪定量测定人血清和血浆（EDTA或肝素抗凝）样本中的癌胚抗原（CEA）做校准。 |  | 2
鄂械注准20152402195 |  | 甲状旁腺素(PTH)检测试剂（免疫层析法） | [9 empty] | 2020-12-14 |  | 2025-12-13 | [13 empty] | 2
苏械注准20182400656 |  | 胱抑素C检测试剂盒（胶体金法） | [9 empty] | 2018-03-26 | 2023-03-26 | 2023-03-25 | 2028-03-25 | [12 empty] | 2
苏械注准20182650732 | 苏械注准20182020732 | 一次性使用皮肤吻（缝）合器 | 一次性使用皮肤吻合器 | [8 empty] | 2018-04-10 | 2023-04-10 | 2023-04-09 | 2028-04-09 |  | 苏械注准20182020732 | [7 empty] | 一次性使用皮肤吻合器（以下简称皮肤吻合器）由上手柄、下手柄、推钉板、压钉板、固定架、钉仓 和缝合钉组成；拆钉器为皮肤缝合器的附件，由拆钉器左钳体和拆钉器右钳体组成。皮肤吻合器根据 操作方式与外形的不同，分为 A、B、C 三种型号；根据装载缝合钉数量有 15、25、35 和 45 四种规格；根据缝合钉的宽度可分为 R 和 W 两种规格。该产品以无菌状态提供，经环氧乙烷灭菌。一次性使用。 |  | 适用于人体创伤及手术切口的表层皮肤的手术缝合用；拆钉器用于已闭合缝钉的拔除。 | 2
苏常械备20180174号 |  | 牙科塑料基底 | [9 empty] | 2018-09-26 | 2022-07-28 | 2099-12-31 | [10 empty] | 牙科塑料基底选用聚甲醛材料，由实心基台用塑料基底、低咬合基台用塑料基底、八角直型基台用塑料基底、角度基台用塑料延长套、角度基台用塑料肩台帽、粘结基台用塑料基底、多功能基台用塑料基底、转移基台用塑料基底组成。不是采用增材制造工艺加工制成。非无菌提供。使用前由使用机构根据说明书进行灭菌或消毒（如适用）。 |  | 用于制作牙冠过程中的起辅助作用的耗材。 | 1
苏常械备20180173号 |  | 替代体 | [9 empty] | 2018-09-26 | 2022-05-31 | 2099-12-31 | [10 empty] | 替代体选用铝合金、钛合金或不锈钢材料，由种植替代体、基台替代体、抛光保护帽替代体、螺栓替代体和技工辅助螺丝组成，非无菌提供。 |  |  | 1
豫械注准20172660999 | 豫械注准20212082012 | 一次性使用麻醉面罩 | 一次性使用麻醉面罩 | [8 empty] | 2017-12-14 | 2021-11-05 | 2022-12-13 | 2027-12-13 | [12 empty] | 2 | 2
豫械注准20172660997 | 豫械注准20212082015 | 一次性使用吸氧面罩 | 一次性使用吸氧面罩 | [8 empty] | 2017-12-14 | 2021-11-05 | 2022-12-13 | 2027-12-13 | [12 empty] | 2 | 2
鲁械注准20182640109 | 鲁械注准20182140109 | 甲壳质医用创面贴（创面敷料） | [9 empty] | 2018-03-15 | 2023-03-15 | 2023-03-14 | 2028-03-14 | [12 empty] | 2
国械注进20172632484 | 国械注进20172172484 | 牙科用磷酸酸蚀剂 | [9 empty] | 2017-12-19 | 2022-12-19 | 2022-12-18 | 2027-12-18 | [12 empty] | 2
苏械注准20182080420 | 苏械注准20182020420 | 一次性使用直线吻（缝）合器及组件 | 一次性使用直线吻合器及组件 | [5 empty] | 2023-01-17 |  |  | 2018-02-05 | 2023-02-05 | 2023-02-04 | 2028-02-04 | [9 empty] | 一次性使用直线吻合器及组件由抵钉座、抵钉座夹板、组件、定位杆推板、固定手柄和活动手柄部件组成。出厂时每把吻合器配两个组件。该产品以无菌状态提供,经辐照灭菌,一次性使用。 |  | 用于消化道重建及脏器切除手术中的残端或切口的闭合 | 2
苏械注准20182400478 |  | 肌酸激酶同工酶检测试剂盒（荧光素增强免疫化学发光法） | [9 empty] | 2018-02-24 | 2023-02-24 | 2023-02-23 | 2028-02-23 | [12 empty] | 2
粤械注准20182400179 |  | 抑制素A测定试剂盒（时间分辨荧光免疫分析法） | [9 empty] | 2018-02-02 | 2023-02-02 | 2023-02-01 | 2028-02-01 | [12 empty] | 2
晋械注准20182640007 | 晋械注准20182140007 | 次氯酸伤口液体敷料 | 伤口清洁液体敷料 | [5 empty] | 2023-02-27 |  | 2023-03-09 | 2018-03-09 | 2023-03-09 | 2023-03-08 | 2028-03-08 | [9 empty] | 该产品由含0.9%氯化钠的氧化电位水、硼硅玻璃瓶及喷头（1个）组成。产品为无菌提供。 |  | 产品为创伤愈合提供湿润环境，适用于非慢性创面（如浅表性创面、手术后缝合创面、机械创伤、小创口、擦伤、切割伤创面、穿刺器械的穿刺部位、Ⅰ度或浅Ⅱ度的烧烫伤创面、婴儿肚脐口创口、激光/光子/果酸换肤/微整形术后创面）的清洗和护理，促进创面愈合。 | 2
晋械注准20182640006 | 晋械注准20182140006 | 生物活性玻璃创面敷料 | [6 empty] | 2023-02-27 |  | 2023-03-09 | 2018-03-09 | 2023-03-09 | 2023-03-08 | 2028-03-08 | [9 empty] | 该产品由生物活性玻璃、凡士林和液体石蜡及水刺无纺布组成，其中水刺无纺布为油纱布型的组成成分。 |  | 产品适用于手术后缝合创面、擦伤、挫伤、切割伤、烫伤（Ⅰ度或浅Ⅱ度）等患处的外敷护创，为创面提供湿润环境，促进创面愈合。 | 2 | 2
苏械注准20182090757 | 苏械注准20182020757 | 一次性使用肛肠套扎吻合器及附件 | 一次性使用痔疮套扎器及附件 |  | 中国 |  |  |  | 2022-08-19 |  |  | 2020-11-26 | 2023-04-18 | 2023-04-17 | 2028-04-17 |  | 苏械注准20182020757 |  | 常州安克医疗科技有限公司 | [5 empty] | 一次性使用痔疮套扎器及附件由套扎器身和附件组成。根据结构差异套扎器可分为TZ、TX两种型号，TZ型套扎器有三个规格，TX型套扎器有两个规格。TZA型为齿轮转动带动外推管向前运动使套扎圈实现套扎，TZB、TZC型套扎器通过绕线轮带动拉线拉出套扎圈实现套扎，TXA、TXB型套扎器通过推动管推出套扎圈或弹力线套扎圈实现套扎。附件为套扎圈（硅橡胶）、弹力线套扎圈（硅橡胶）、锥型斜口扩张器（PC）、锥型平口扩张器（PP）、导入器（PC/PP）、套圈器（ABS）、推圈器（ABS），附件可单独包装，该产品以无菌状态提供，经环氧乙烷灭菌，一次性使用。 |  | 适用于各期内痔及混合痔或直肠良性息肉的套扎治疗。 | 2 | 2
沪械注准20182400102 |  | 游离脂肪酸测定试剂盒（ACS-ACOD法） | [9 empty] | 2018-03-16 |  | 2023-03-15 | 2028-03-15 | [12 empty] | 2
粤械注准20222400106 |  | 妊娠相关血浆蛋白A测定试剂盒（时间分辨荧光免疫分析法） |  | 中国 |  | 广州市丰华生物工程有限公司 | 广州市丰华生物股份有限公司 | 2022-01-27 |  |  |  | 2022-01-27 |  | 2027-01-26 |  |  |  | 广州市丰华生物工程有限公司 | 广州市丰华生物股份有限公司 |  |  |  |  | "96 人份/盒半自动试剂盒由PAPP-A校准品A~F（冻干粉）、PAPP-A 标记物、PAPP-A生物素化抗体、PAPP-A实验缓冲液、浓缩洗液、增强液、PAPP-A 微孔反应板、封片、吸嘴和自封袋组成； 96 人份/盒全自动试剂盒由PAPP-A校准品A~F（冻干粉）、PAPP-A 标记物、PAPP-A生物素化抗体、PAPP-A实验缓冲液、PAPP-A 微孔反应板、封片和自封袋组成。 " |  | 用于定量检测孕妇血清样本中妊娠相关血浆蛋白A（PAPP-A）的含量，临床上主要用于评估孕前期三个月唐氏综合征的风险 |  | 2
粤穗械备20211355号 |  | 新生儿血液采集卡 |  | 中国 |  | 广州市丰华生物工程有限公司 | 广州市丰华生物股份有限公司 | 2021-11-18 |  |  |  | 2021-11-18 |  | 2099-12-31 |  |  |  | 广州市丰华生物工程有限公司 | 广州市丰华生物股份有限公司 |  |  |  |  | "采用滤纸制成，卡上有专用染料绘制的圆團用于标记样品位置。 " |  | "用于采集人体末梢血。 " |  | 1
粤械注准20222400603 |  | 脂溶性维生素测定试剂盒（液相色谱—串联质谱法） |  | 中国 |  | 广州市丰华生物工程有限公司 | 广州市丰华生物股份有限公司 | 2022-05-09 |  |  |  | 2022-05-09 |  | 2027-05-08 |  |  |  | 广州市丰华生物工程有限公司 | 广州市丰华生物股份有限公司 |  |  |  |  | 试剂盒由脂溶性维生素校准品A~G、 脂溶性维生素同位素内标准品、脂溶性维生素质控品QC1、 QC2、 脂溶性维生素同位素内标准品溶解液、脂溶性维生素蛋白沉淀剂、脂溶性维生素萃取液、维生素流动相A、 维生素流动相 B、 流动相浓缩液、离心管、96孔 V型底深孔板、脂溶性维生素复溶液、硅胶垫。 |  | 本试剂盒用于体外定量检测人血清中五种脂溶性维生素的含量。包括维生素 A、 25-羟基维生素D2、 25-羟基维生素 D3、维生素 E、 维生素K1。 |  | 2
粤械注准20222400602 |  | 水溶性维生素测定试剂盒（液相色谱—串联质谱法） |  | 中国 |  | 广州市丰华生物工程有限公司 | 广州市丰华生物股份有限公司 | 2022-05-09 |  |  |  | 2022-05-09 |  | 2027-05-08 |  |  |  | 广州市丰华生物工程有限公司 | 广州市丰华生物股份有限公司 |  |  |  |  | 试剂盒由水溶性维生素高浓度校准品、水溶性维生素校准品稀释液、水溶性维生素质控品、水溶性维生素同位素内标准品、水溶性维生素同位素内标准品溶解液、水溶性维生素蛋白沉淀剂、维生素流动相A、 维生素流动相 B、 pH调节剂、流动相浓缩液、离心管、96孔 V型底深孔板和硅胶垫组成 |  | 本试剂盒用于体外定量检测人血清中九种水溶性维生素含量。包括维生素 B1、 B2、 B3、 B5、 B6、 B7、 B9、 B12、 C。 |  | 2
粤械注准20162400440 |  | 甲胎蛋白及游离β-绒毛膜促性腺激素双标测定试剂盒（时间分辨荧光免疫分析法） | [9 empty] | 2020-12-07 |  | 2025-12-06 | [13 empty] | 2
粤械注准20162400458 |  | 新生儿促甲状腺激素测定试剂盒（时间分辨荧光免疫分析法） | [9 empty] | 2021-02-05 |  | 2026-02-04 | [13 empty] | 2
国械注进20172406968 |  | 卡马西平测定干片（免疫速率法） | 卡马西平测定试剂盒（干化学免疫速率法） | [8 empty] | 2017-11-03 | 2022-11-03 | 2022-11-02 | 2027-11-02 | [12 empty] | 2
国械注进20152402836 |  | 钙测定干片（比色法） | 钙测定试剂盒（干化学比色法） | [8 empty] | 2019-07-31 |  | 2024-07-30 | [13 empty] | 2
国械注进20152402814 |  | 钾离子测定干片（直接电极法） | 钾离子测定试剂盒（干化学直接电极法） | [8 empty] | 2020-06-18 |  | 2025-06-17 | [13 empty] | 2
国械注进20152402669 |  | 茶碱测定干片（速率法） | 茶碱测定试剂盒（干化学速率法） | [8 empty] | 2019-07-24 |  | 2024-07-23 | [13 empty] | 2
国械注进20152402805 |  | 结合非结合胆红素测定干片（双波长比色法） | 结合非结合胆红素测定试剂盒（干化学双波长比色法） | [8 empty] | 2019-08-19 |  | 2024-08-18 | [13 empty] | 2
国械注进20152402812 |  | 乳酸测定干片（比色法） | 乳酸测定试剂盒（干化学比色法） | [8 empty] | 2020-02-06 |  | 2025-02-05 | [13 empty] | 2
国械注进20152402833 |  | 二氧化碳测定干片（酶法） | 二氧化碳测定试剂盒（干化学酶法） | [8 empty] | 2019-11-22 |  | 2024-11-21 | [13 empty] | 2
国械注进20152402810 |  | 脂肪酶测定干片（速率法） | 脂肪酶测定试剂盒（干化学速率法） | [8 empty] | 2019-08-19 |  | 2024-08-18 | [13 empty] | 2
国械注进20172400070 |  | 高密度脂蛋白测定干片（直接比色法） | 高密度脂蛋白测定试剂盒（干化学直接比色法） | [8 empty] | 2021-06-10 |  | 2026-06-09 | [13 empty] | 2
国械注进20152402832 |  | 肌酸激酶同工酶MB测定干片（速率法） | 肌酸激酶同工酶MB测定试剂盒（干化学速率法） | [8 empty] | 2020-02-14 |  | 2025-02-13 | [13 empty] | 2
国械注进20152402826 |  | 尿酸测定干片（比色法） | 尿酸测定试剂盒（干化学比色法） | [8 empty] | 2019-09-27 |  | 2024-09-26 | [13 empty] | 2
豫械注准20172640618 | 豫械注准20212141803 | 一次性使用无菌敷贴 | 一次性使用无菌敷贴 | [8 empty] | 2017-07-21 | 2021-10-19 | 2022-07-20 | 2027-07-20 | [12 empty] | 2 | 2
豫械注准20172641000 | 豫械注准20212142011 | 脱脂纱布块（非无菌） | 脱脂纱布块（非无菌） | [8 empty] | 2017-12-14 | 2021-11-05 | 2022-12-13 | 2027-12-13 | [12 empty] | 2 | 2
豫械注准20172661046 | 豫械注准20212141906 | 医用牙垫 | 医用牙垫 | [8 empty] | 2017-12-29 | 2021-11-02 | 2022-12-28 | 2027-12-28 | [12 empty] | 2 | 2
豫械注准20172561045 | 豫械注准20212082022 | 一次性使用鼻氧管 | 一次性使用鼻氧管 | [7 empty] | 2022-12-29 | 2017-12-29 | 2027-12-28 | 2022-12-28 | [13 empty] | 2 | 2
国械注准20183400107 |  | 人Rh系统分型检测卡（凝胶法） | [9 empty] | 2018-03-23 | 2023-03-23 | 2023-03-22 | 2028-03-22 | [12 empty] | 3
鄂械注准20182632531 |  | 定制式活动义齿 | [9 empty] | 2018-05-22 |  | 2023-05-21 | [13 empty] | 2
苏械注准20182220772 | 苏械注准20182020772 | 一次性腹腔镜穿刺器 | [6 empty] | 2022-09-23 |  |  | 2018-04-18 | 2023-04-18 | 2023-04-17 | 2028-04-17 | [9 empty] | 一次性腹腔镜穿刺器由鞘管、腔体、阀门、上盖、密封圈、刀头、刀套、连接杆、保险按钮和手柄组成，选配件（气腹针）由充气管、穿刺管、阀体、两通阀组成。根据穿刺器的穿刺头直径分为5、10、11、12、13、15六种规格，依据是否配气腹针分Y1、Y2和W三种规格。根据包装型式不同分5、10、11、12、13、15、A、B、C、D、E、F，共计12种规格。该产品以无菌状态提供，经环氧乙烷灭菌。一次性使用。 |  | 用于与内窥镜配套使用，在内窥镜手术中对人体组织进行穿刺并建立腹腔通道用。 | 2
苏械注准20182080773 | 苏械注准20182020773 | 一次性弹跳帽管形吻合器 | [6 empty] | 2022-06-02 |  |  | 2018-04-18 | 2023-04-18 | 2023-04-17 | 2028-04-17 | [9 empty] | 一次性弹跳帽管形吻合器由抵钉座总成、吻切组件、器体（弯铝管）、固定手柄、保险、活动手柄、调节螺母、环形刀、吻合钉、垫刀圈、荷包接杆、抵钉座、扭簧、卡簧管、连接销组成。该产品以无菌状态提供，经环氧乙烷灭菌。一次性使用。 |  | 适用于消化道重建手术中的端端、端侧和侧侧吻合。 | 2
苏械注准20182660748 | 苏械注准20182180748 | 一次性使用无菌宫颈采样器 | [9 empty] | 2018-04-10 | 2023-04-10 | 2023-04-09 | 2028-04-09 |  |  |  | 江苏立峰生物科技有限公司 | [5 empty] | 一次性使用无菌宫颈采样器由刷头和刷柄组成。该产品以无菌状态供，经环氧乙烷灭菌，一次性使用 |  | 供临床宫颈采样进行涂片用 | 2
苏械注准20182400476 |  | D-二聚体检测试剂盒（荧光素增强免疫化学发光法） | [9 empty] | 2018-02-24 | 2023-02-24 | 2023-02-23 | 2028-02-23 | [12 empty] | 2
苏械注准20182400479 |  | 超敏心肌肌钙蛋白I检测试剂盒（荧光素增强免疫化学发光法） | [9 empty] | 2018-02-24 | 2023-02-24 | 2023-02-23 | 2028-02-23 | [12 empty] | 2
苏械注准20182400480 |  | 肌红蛋白检测试剂盒（荧光素增强免疫化学发光法） | [9 empty] | 2018-02-24 | 2023-02-24 | 2023-02-23 | 2028-02-23 | [12 empty] | 2
粤械注准20182400311 |  | 游离雌三醇测定试剂盒（时间分辨荧光免疫分析法） | [9 empty] | 2018-02-27 | 2023-02-27 | 2023-02-26 | 2028-02-26 | [12 empty] | 2
苏械注准20172662031 | 苏械注准20172022031 | 一次性使用冲洗引流导管 | 一次性使用冲洗引流导管 |  | 中国 |  |  |  | 2022-06-01 |  |  | 2017-10-27 | 2022-10-27 | 2022-10-26 | 2027-10-26 |  | 苏械注准20172022031 |  | 常州安克医疗科技有限公司 | [5 empty] | 一次性使用冲洗引流导管主要配置由引流外导管、管座、冲洗小管、夹扣、冲洗座、盖帽、进气座、吸引导管、管座盖、引流连接管、引流接头、护套组成，根据临床需要可选配导引穿刺针。根据引流外导管头部形状不同，可分为AKGA、AKGB两种型号，根据引流外导管直径大小不同，可分为三种规格10mm、11.3mm、12mm。该产品以无菌状态提供，经环氧乙烷灭菌。一次性使用。 |  | 各类外科手术后创伤处的体液引流或患处冲洗。 | 2 | 2
国械注准20173400281 |  | 乙型肝炎病毒e抗体测定试剂盒（时间分辨荧光免疫法） | [9 empty] | 2022-02-27 |  | 2027-02-26 | [13 empty] | 3
国械注准20173400272 |  | 葡萄糖-6-磷酸脱氢酶测定试剂盒（荧光比值法） | [9 empty] | 2022-02-27 |  | 2027-02-26 | [13 empty] | 3
国械注准20173400269 |  | 葡萄糖-6-磷酸脱氢酶测定试剂盒（荧光分析法） | [9 empty] | 2022-02-27 |  | 2027-02-26 | [13 empty] | 3
国械注准20173400271 |  | 苯丙氨酸测定试剂盒（荧光分析法） | [9 empty] | 2022-02-27 |  | 2027-02-26 | [13 empty] | 3
国械注准20173400270 |  | 丙型肝炎病毒抗体检测试剂盒（时间分辨荧光免疫法） | [9 empty] | 2022-02-27 |  | 2027-02-26 | [13 empty] | 3
国械注准20163401324 |  | 琥珀酰丙酮和非衍生化多种氨基酸、肉碱测定试剂盒（串联质谱法） | [9 empty] | 2021-08-02 |  | 2026-08-01 | [13 empty] | 3
粤械注准20162400431 |  | 甲胎蛋白测定试剂盒（时间分辨荧光免疫分析法） | [9 empty] | 2020-12-29 |  | 2025-12-28 | [13 empty] | 2
国械注准20173400279 |  | 乙型肝炎病毒前S1抗原检测试剂盒（时间分辨荧光免疫法） | [9 empty] | 2022-02-27 |  | 2027-02-26 | [13 empty] | 3
国械注准20173400287 |  | 乙型肝炎病毒e抗原测定试剂盒（时间分辨荧光免疫法） | [9 empty] | 2022-03-25 |  | 2027-03-24 | [13 empty] | 3
国械注进20152402861 |  | 白蛋白测定干片（比色法） | 白蛋白测定试剂盒（干化学比色法） | [8 empty] | 2015-09-08 |  | 2024-08-18 | [13 empty] | 2
国械注进20162404643 |  | 总蛋白测定干片（比色法） | 总蛋白测定试剂盒（干化学比色法） | [8 empty] | 2021-05-06 |  | 2026-05-05 | [13 empty] | 2
国械注进20152402823 |  | 乙醇测定干片（比色法） | 乙醇测定试剂盒（干化学比色法） | [8 empty] | 2020-03-31 |  | 2025-03-30 | [13 empty] | 2
国械注进20152402806 |  | 淀粉酶测定干片（速率法） | 淀粉酶测定试剂盒（干化学速率法） | [8 empty] | 2019-09-05 |  | 2024-09-04 | [13 empty] | 2
国械注进20152402816 |  | 血氨测定干片(比色法） | 血氨测定试剂盒（干化学比色法） | [8 empty] | 2019-08-19 |  | 2024-08-18 | [13 empty] | 2
国械注进20152402827 |  | 脑脊液蛋白测定干片(比色法） | 脑脊液蛋白测定试剂盒（干化学比色法） | [8 empty] | 2020-02-06 |  | 2025-02-05 | [13 empty] | 2
国械注进20152402815 |  | 镁测定干片（比色法） | 镁测定试剂盒（干化学比色法） | [8 empty] | 2019-09-27 |  | 2024-09-26 | [13 empty] | 2
国械注进20153400200 |  | 糖类抗原15-3校准品（化学发光法） | 糖类抗原15-3校准品 | [8 empty] | 2019-11-28 |  | 2024-11-27 | [13 empty] | 3
国械注进20172547247 | 国械注进20172017247 | 手术动力系统 | [9 empty] | 2017-12-26 | 2022-12-26 | 2022-12-25 | 2027-12-25 |  |  |  | 美敦力（上海）管理有限公司 |  | Medtronic Xomed, Inc. |  |  |  | 手术动力系统由主机部分、手柄、驱动附件和注水装置组成。 |  | 手术动力系统适用于头部及颈部/耳鼻喉（耳科、神经科、神经解剖、鼻窦、鼻科、鼻咽/喉部），上颌面及整形/修复/美容手术过程中切割/切开、消磨、钻孔、锯开软硬组织以及骨骼。 | 2
苏械注准20182660747 | 苏械注准20182080747 | 一次性使用双腔支气管插管 | [9 empty] | 2018-04-10 | 2023-04-10 | 2023-04-09 | 2028-04-09 |  |  |  | 江苏立峰生物科技有限公司 | [5 empty] | 一次性使用双腔支气管插管分为左侧型和右侧型，规格可分为3.1 mm（28Fr）、3.5 mm（32Fr）、4.5 mm（35Fr）、4.9 mm（37Fr）、5.2mm（39Fr）、5.4mm（41Fr）；左侧型由左腔支气管套囊、气管套囊、通气主管、锥形接头、支气管侧外接管、气管侧外接管、15mm接头、导丝、充气管、气管侧指示气囊、支气管侧指示气囊、止逆阀、叉形接头、T形复合接头、吸痰管组成；右侧型由右腔支气管套囊、气管套囊、通气主管、锥形接头、支气管侧外接管、气管侧外接管、15mm接头、导丝、充气管、气管侧指示气囊、支气管侧指示气囊、止逆阀、叉形接头、T形复合接头、吸痰管组成；吸痰管由吸痰管接头和吸痰管导管组成；T形复合接头由连接管、橡胶帽、三通接头、15mm锥套组成；该产品以无菌状态供，经环氧乙烷灭菌，一次性使用 |  | 用于选择性的充气或放气、吸痰、单侧肺通气，或用于支气管镜检查时使用 | 2
苏械注准20182220774 | 苏械注准20182020774 | 一次性腔镜下直线切割吻合器及切割组件 |  | 中国 |  | 江苏博朗森思医疗器械有限公司 |  | 2021-01-22 | 2022-08-04 |  |  | 2018-04-18 | 2023-04-18 | 2023-04-17 | 2028-04-17 | 苏械注准20182220774 | 苏械注准20182020774 | [6 empty] | 一次性腔镜下直线切割吻合器及切割组件主要由器身及切割组件两部分组成，器身由铰接连杆、枪管内芯、枪管内芯套管、旋转轴套、保险按钮、复位帽、外壳、环形把手、转向旋钮、钉匣解锁按钮组成。切割组件由钉仓、钉砧组件(06Cr19Ni10、12Cr17Ni7、05Cr17Ni4Cu4Nb)、钉匣底座(12Cr17Ni7)、切割刀定位块、钉匣外壳、切割刀(30Cr13)、钉匣外壳套管、推钉片、吻合钉(Ti-3Al-2.5V)组成。器身根据枪管长度分A型、B型、C型。切割组件根据钉砧组件顶部形状、是否可弯转、缝合长度和吻合钉高度进行分类。盖产品以无菌状态提供，经环氧乙烷灭菌，一次性使用。 | 一次性腔镜下直线切割吻合器及切割组件主要由器身及切割组件组成。器身由铰接连杆、枪管内芯、枪管内芯套管、旋转轴套、保险按钮、复位帽、外壳、环形把手、转向旋钮、钉匣解锁按钮组成。切割组件由钉仓、钉砧组件、钉匣底座、切割刀定位块、钉匣外壳、切割刀、钉匣外壳套管、推钉片、吻合钉组成。器身根据枪管长度分A型、B型、C型，切割组件根据钉砧组件顶部形状、是否可弯转、缝合长度和吻合钉高度进行分类。该产品以无菌状态提供，经环氧乙烷灭菌，一次性使用。 | 适用于外科手术中，开放或内镜下肺 、支气管及胃 、肠等组织的切除 、横断和吻合。 | 适用于外科手术中，开放或内镜下肺、支气管及胃、肠等组织的切除、横断和吻合。 | 2
苏械注准20182400475 |  | N末端-B型钠尿肽前体检测试剂盒（荧光素增强免疫化学发光法） | [9 empty] | 2018-02-24 | 2023-02-24 | 2023-02-23 | 2028-02-23 | [12 empty] | 2
国械注准20183400181 |  | B族链球菌核酸检测试剂盒（PCR-荧光探针法） | [9 empty] | 2018-05-04 | 2023-05-04 | 2023-05-03 | 2028-05-03 | [12 empty] | 3
国械注准20173404562 |  | 甲型流感病毒核酸检测试剂盒（PCR-荧光探针法） | [9 empty] | 2017-11-03 | 2022-11-03 | 2022-11-02 | 2027-11-02 | [12 empty] | 3
国械注准20173404558 |  | 乙型流感病毒核酸检测试剂盒（PCR-荧光探针法） | [9 empty] | 2017-11-03 | 2022-11-03 | 2022-11-02 | 2027-11-02 | [12 empty] | 3
鲁械注准20182640101 | 鲁械注准20182140101 | 外科纱布敷料 |  |  |  |  | 青岛海诺生物工程有限公司 |  |  |  |  | 2018-03-08 | 2023-03-08 | 2023-03-07 | 2028-03-07 |  |  |  | 青岛海诺生物工程有限公司 | [5 empty] | 产品组成：外科纱布敷料由脱脂棉纱布裁剪加工而成，部分型号规格含有X射线可探测的钡线。产品为一次性使用，无菌供应。 |  | 适用范围：纱布块主要用于清洁皮肤、黏膜或创面，与创面护理常用药物一起使用保护创面，也可用于手术过程中吸收体内渗出液。腹巾主要用于手术过程中吸收体内渗出液、压迫止血和支撑、保护器官及组织。纱布拭子卷（球）主要用于小的、深部位的手术过程中吸收体内渗出液和消毒，也可用于清洁皮肤、粘膜或创面。 | 2
苏械注准20182010758 | 苏械注准20182020758 | 一次性使用组织闭合夹 | 一次性使用组织闭合夹 |  | 中国 |  |  |  | 2022-08-11 |  |  | 2018-04-18 | 2023-04-18 | 2023-04-17 | 2028-04-17 |  | 苏械注准20182020758 |  | 常州安克医疗科技有限公司 | [5 empty] | 一次性使用组织闭合夹由结扎锁、固定盖、底座组成。按结扎锁结扎范围可分为L、M、S三种型号。本产品以无菌状态提供，经环氧乙烷灭菌，一次性使用。 |  | 用于外科手术时临时夹闭血管或组织，非腔镜下使用，术后即刻取出。 | 2 | 2
国械注进20172142485 |  | 敷贴プラスモイストW;プラスモイストDC-W;プラスモイストTOP-W |  | 日本 |  | 日美健药品（中国）有限公司 | 上海睿泰生物科技股份有限公司 | 2017-12-19 | 2022-07-21 |  |  | 2017-12-19 | 2022-12-19 | 2022-12-18 | 2027-12-18 |  |  | 瑞光医疗株式会社ZUIKO MEDICAL CORPORATION （原文：株式会社瑞光メディカル） |  | ZUIKOMEDICALCORPORATION |  |  |  | 本产品由敷贴W 、敷贴DC-W和敷贴TOP-W 三个系列产品组成。敷贴W由透过层（包括网状垫和透过性垫）、吸收层和防漏层构成。敷贴DC-W由网状垫和吸收层构成。敷贴TOP-W由网状垫、透过性垫和剥离纸构成。 |  | 用于术后对伤口的被覆、保护而贴于患部的医疗器械产品。 |  | 2
国械注准20173400970 |  | 结核感染T细胞检测试剂盒 (体外释放免疫荧光法) | [9 empty] | 2022-06-20 |  | 2027-06-19 | [13 empty] | 3
豫械注准20182260042 | 豫械注准20182090042 | 磁疗贴 | [9 empty] | 2018-01-19 | 2023-01-19 | 2023-01-18 | 2028-01-18 | [9 empty] | 本产品由基衬（水刺法非织造布制造）、基质（医用热敏胶）、磁片（钕铁硼）、防粘纸（格拉辛纸）组成。 |  | 适用于颈、肩、腰、腿及关节疼痛的辅助治疗。 | 2
国械注进20183401676 |  | 丙型肝炎病毒抗体检测试剂盒（化学发光法） | [9 empty] | 2018-02-02 | 2023-02-02 | 2023-02-01 | 2028-02-01 | [12 empty] | 3
国械注进20182401589 |  | 皮质醇测定试剂包（化学发光法） | [9 empty] | 2018-01-23 | 2023-01-23 | 2023-01-22 | 2028-01-22 | [12 empty] | 2
国械注进20172406210 |  | N端肽测定试剂包（化学发光法） | [9 empty] | 2017-07-12 | 2022-07-12 | 2022-07-11 | 2027-07-11 | [12 empty] | 2
国械注进20172406969 |  | 妥布霉素测定试剂盒(免疫法) |  | 美国 |  |  |  | 2017-11-03 | 2022-04-26 |  |  | 2017-11-03 | 2022-11-03 | 2022-11-02 | 2027-11-02 |  |  | 奥森多医疗器械贸易（中国）有限公司 |  | Ortho-ClinicalDiagnostics,Inc. |  |  |  | 活性成分 试剂1（R1）：葡萄糖-6-磷酸脱氢酶标记的妥布毒素，试剂2（R2）：绵羊抗妥布霉素抗体，葡萄糖-6-磷酸钠（Na-G6P）；烟酰胺腺嘌呤二核苷酸（NAD）； 其它成分 试剂1（R1）：缓冲液、无机盐、有机盐、蛋白质、蛋白酶抑制剂、生物材料（小鼠单克隆抗体）、表面活性剂、防腐剂，试剂2（R2）：无机盐、有机盐、蛋白质、蛋白酶抑制剂、表面活性剂和防腐剂。（具体内容详见说明书） |  | 该产品用于定量测定人血清和血浆中的妥布霉素（TOBRA）的浓度。 |  | 2
国械注进20162404834 |  | 总人绒毛促性腺激素β亚单位II校准品（化学发光法） | 总人绒毛膜促性腺激素β亚单位II校准品 | [8 empty] | 2021-04-26 |  | 2026-04-25 | [13 empty] | 2
国械注进20162404833 |  | 肌钙蛋白I校准品（化学发光法） | 肌钙蛋白I校准品 | [8 empty] | 2021-03-15 |  | 2026-03-14 | [13 empty] | 2
国械注进20152402811 |  | 苯妥因测定干片（免疫速率法） | 苯妥因测定试剂盒（干化学免疫速率法） | [8 empty] | 2020-03-02 |  | 2025-03-01 | [13 empty] | 2
国械注进20152402828 |  | 地高辛测定干片（免疫速率法） | 地高辛测定试剂盒（干化学免疫速率法） | [8 empty] | 2019-11-22 |  | 2024-11-21 | [13 empty] | 2
国械注进20152402831 |  | 天门冬氨酸氨基转移酶测定干片（速率法） | 天门冬氨酸氨基转移酶测定试剂盒（干化学速率法） | [8 empty] | 2020-03-31 |  | 2025-03-30 | [13 empty] | 2
国械注进20152402803 |  | 胆碱酯酶测定干片（速率法） | 胆碱酯酶测定试剂盒（干化学速率法） | [8 empty] | 2020-02-06 |  | 2025-02-05 | [13 empty] | 2
国械注进20152402862 |  | 碱性磷酸酶测定干片（速率法） | 碱性磷酸酶测定试剂盒（干化学速率法） | [8 empty] | 2019-06-21 |  | 2024-06-20 | [13 empty] | 2
国械注进20152402825 |  | 葡萄糖测定干片（比色法） | 葡萄糖测定试剂盒（干化学比色法） | [8 empty] | 2020-02-14 |  | 2025-02-13 | [13 empty] | 2
国械注进20152402830 |  | γ-谷氨酰转移酶测定干片（速率法） | γ-谷氨酰转移酶测定试剂盒（干化学速率法） | [8 empty] | 2020-04-13 |  | 2025-04-12 | [13 empty] | 2
国械注进20152402813 |  | 肌酸激酶测定干片（速率法） | 肌酸激酶测定试剂盒（干化学速率法） | [8 empty] | 2020-02-06 |  | 2025-02-05 | [13 empty] | 2
鄂械注准20182632530 |  | 定制式固定义齿 | [9 empty] | 2018-05-22 |  | 2023-05-21 | [13 empty] | 2
沪械注准20222040202 |  | 刨削刀头 | 一次性使用刨削刀头 | 上海市松江区 |  |  |  | 2022-11-21 |  |  |  | 2022-11-21 |  | 2027-11-20 |  |  |  | 运医之星（上海）科技有限公司 | [5 empty] | 产品按刀头类型分为刨刀和磨头两种；刨刀由外转接头、内转接头、创刀外管、创刀内管、外刀刀头、内刀刀头组成，其中刨刀外管和创刀内管由 06Cr19Ni10 不锈钢材料制成，外刀刀头和内刀刀头由 S46910 (1RK91)不锈钢材料制成；磨头由外转接头、内转接头、磨头外管、磨头内管、磨头组成，其中磨头外管由 06Cr19Ni10不锈钢材料制成，磨头内管由06Cr19Ni10不锈钢材料和氟化乙烯丙烯共聚物 (FEP)制成，磨头由 440C 不锈钢材料制成。 |  | 产品与关节镜手术用的动力系统的手柄联用，用于在关节镜手术中切除关节腔内的软组织和骨组织。 |  | 2
国械注进20152400564 |  | 肌酐测定干片（酶法） | 肌酐测定试剂盒（干化学酶法） | [8 empty] | 2019-06-21 |  | 2024-06-20 | [13 empty] | 2
国械注进20153400560 |  | 糖类抗原125校准品（化学发光法） | 糖类抗原125校准品 | [8 empty] | 2019-11-28 |  | 2024-11-27 | [13 empty] | 3
国械注进20173400637 |  | 甲胎蛋白校准品（化学发光法） | 甲胎蛋白校准品 | 英国 |  |  |  | 2021-09-01 |  |  |  | 2021-09-01 |  | 2026-08-31 |  |  |  | 奥森多医疗器械贸易（中国）有限公司 |  | 奥森多临床诊断（英国）有限责任公司Ortho-ClinicalDiagnostics |  |  |  | 1 套甲胎蛋白校准品 1、2 和 3：人脐带血清衍生的甲胎蛋白（AFP），溶于含抗微生物剂的人血清中，标定值 2、22 和 220 IU/mL；批次校准卡；实验方案卡；24个校准品条码标签（每一个校准品有8个校准品条码标签）。（具体内容详见说明书） |  | 该产品用于体外定量检测人血清、血浆（乙二胺四乙酸或肝素抗凝）和羊水中的甲胎蛋白（AFP）的校准。 |  | 3
国械注进20152402834 |  | 水杨酸酯测定干片（比色法） | 水杨酸酯测定试剂盒（干化学比色法） | 美国 |  |  |  | 2020-03-31 |  |  |  | 2020-03-31 |  | 2025-03-30 |  |  |  | 奥森多医疗器械贸易（中国）有限公司 |  | 奥森多临床诊断（美国）股份有限公司Ortho-ClinicalDiagnostics,Inc. |  |  |  | 干片成分：每 c㎡ 的反应成分：水杨酸羟化酶、酪氨酸酶、3-甲基-2-苯并噻唑啉酮腙盐酸盐及还原型烟酰胺腺嘌呤二核苷酸；其它成分：色素、粘合剂、缓冲液、表面活性剂、清除剂和交联剂。（具体内容详见产品说明书） |  | 该产品用于定量测定血清和血浆中水杨酸酯(SALI) 的含量。 |  | 2
国械注进20222400118 |  | 白蛋白-总蛋白复合测定干片（比色法/比色法） | 白蛋白-总蛋白复合测定试剂盒（干化学比色法） |  |  |  |  | 2022-03-02 |  |  |  | 2022-03-02 |  | 2027-03-01 |  |  |  | 奥森多医疗器械贸易（中国）有限公司 |  | 奥森多临床诊断（美国）股份有限公司Ortho-ClinicalDiagnostics,Inc. |  |  |  | 白蛋白检测的干片成分：每cm2的反应成分：溴甲酚绿染剂，其它成分：聚合珠、粘合剂、缓冲液和表面活性剂；总蛋白检测的干片成分：每cm2的反应成分：硫酸铜、酒石酸、氢氧化锂，其它成分：聚合珠、粘合剂和表面活性剂。（具体内容详见产品说明书） |  | 本产品用于体外定量检测人血清和血浆样本中的白蛋白和总蛋白。 |  | 2
国械注准20183401815 |  | 乙型肝炎病毒基因分型检测试剂盒（PCR-反向点杂交法） | [9 empty] | 2018-09-13 | 2023-09-13 | 2023-09-12 | 2028-09-12 | [12 empty] | 3
国械注准20173133007 |  | 金属接骨螺钉 | [9 empty] | 2022-04-01 |  | 2027-03-31 | [13 empty] | 3
赣械注准20182640032 |  | 医用棉签 | [9 empty] | 2018-02-22 |  | 2023-02-21 | [13 empty] | 2
赣械注准20182640062 |  | 一次性使用帽子 | [9 empty] | 2018-03-16 |  | 2023-03-15 | [13 empty] | 2
赣械注准20182640080 |  | 一次性使用口罩 | [9 empty] | 2018-04-23 |  | 2023-04-22 | [13 empty] | 2
赣械注准20182660063 |  | 一次性使用无菌阴道扩张器 | [9 empty] | 2018-03-16 |  | 2023-03-15 | [13 empty] | 2
鲁械注准20182660112 | 鲁械注准20182140112 | 一次性使用脑科吸引管 | [9 empty] | 2018-03-20 | 2023-03-20 | 2023-03-19 | 2028-03-19 | [12 empty] | 2
鲁械注准20182660111 | 鲁械注准20182140111 | 一次性使用体外引流装置 | [9 empty] | 2018-03-20 | 2023-03-20 | 2023-03-19 | 2028-03-19 | [12 empty] | 2
苏械注准20182400657 |  | 胱抑素C检测试剂盒(干式免疫荧光法) | [9 empty] | 2018-03-26 | 2023-03-26 | 2023-03-25 | 2028-03-25 | [12 empty] | 2
皖械注准20182400031 |  | 肌酐测定试剂盒（酶法） | [9 empty] | 2018-02-08 | 2023-02-08 | 2023-02-07 | 2028-02-07 | [12 empty] | 2
苏械注准20182640189 | 苏械注准20182170189 | 贻贝粘蛋白口腔凝胶 | [9 empty] | 2018-01-22 | 2023-01-22 | 2023-01-21 | 2028-01-21 | [12 empty] | 2
苏械注准20182220731 | 苏械注准20182220731 | 一次性使用细胞刷 | [9 empty] | 2018-04-10 | 2023-04-10 | 2023-04-09 | 2028-04-09 | [9 empty] | 一次性使用细胞刷（以下简称细胞刷）主要由 刷头、外套管、拉索杆、滑环和手柄组成。刷 头采用符合 GB/T21032-2007 要求的 PA 材料； 外套管采用符合 QB/T 4877-2015 要求的 PTFE 材料；拉索杆采用符合 GB/T 1220-2007 要求 06Cr19Ni10 材料；滑环、手柄采用符合 GB/T 12672-2009 要求的 ABS 材料。 细胞刷根据刷头型式分为：直型刷头和 U 型刷头二种型号；根据外套管的直径不同分为： φ1.8 mm、φ2.3 mm 共二种规格；根据细胞刷 工作长度的不同分为 1050mm、1200mm、1600mm、1800mm、2300 mm 共 5 种规格。 外套管无损坏。刷毛排列分布应均匀。刷毛应 无浮毛现象。刷头进出外套管应顺畅，且刷头 能完全伸出外套管。 产品经环氧乙烷灭菌后应无菌，一次性使用 |  | 适用于临床刷取细胞样品用 | 2
国械注准20183460095 | 国械注准20183130095 | 金属缆索系统 | [9 empty] | 2018-03-12 | 2023-03-12 | 2023-03-11 | 2028-03-11 | [9 empty] | 该系统包括主线和卡扣，主线采用复合YY/T0605.5规定的钴铬钨镍合金制成，卡扣采用复合GB/T13810规定的TA3纯钛制成。纯钛表面经阳极氧化处理。非灭菌和灭菌包装。 |  | 适用于四肢骨折捆扎内固定 | 3
国械注进20193030495 |  | 紫杉醇释放冠脉球囊扩张导管 RESTORE DEB Paclitaxel Releasing PTCA Balloon | [9 empty] | 2019-09-28 |  | 2024-09-28 |  |  |  |  | 凯德诺医疗器械（武汉）有限公司 | [8 empty] | 3
苏常械备20154006号 |  | 转移帽 | [9 empty] | 2017-12-26 | 2022-07-28 | 2099-12-31 | [10 empty] | 转移帽由开窗式转移帽和闭窗式转移帽组成。开窗式转移帽选用铝合金、钛合金或不锈钢材料制成，闭窗式转移帽选用尼龙、聚甲醛、钛合金或不锈钢材料制成。非无菌提供。 |  | 用于种植体种植或制作牙冠过程中的起辅助作用的耗材。 | 1
湘械注准20182270046 | 湘械注准20182200046 | 中医灸疗器具 | [9 empty] | 2018-03-09 | 2023-03-09 | 2023-03-08 | 2028-03-08 | [9 empty] | 雷火灸型由灸材(草木炷、炭化炷)、灸具(由灸盖、灸筒、灸材固定器、防尘网、过滤棉组成。灸盖、灸筒由纸加工而成，内壁贴有锡箔纸;灸材固定器、防尘网由不锈钢制成。)、医用胶贴(医用胶带)组成。督灸型由灸材(草禾炷、炭化炷)、灸具(由灸盖、灸筒、灸材固定器、防尘网、过滤棉组成。灸盖、灸筒、灸材固定器由纸加工而成，防尘网由不锈钢制成。)、医用胶贴(医用胶带)组成。灯火灸型由灸材(草木炷、炭化炷)、灸具(由灸盖、灸筒、灸材固定器、防尘网、过滤棉组成。灸盖、灸筒由ABS材料加工而成;灸材固定器、防尘网由不锈钢制成。)、医用胶贴(医用胶带)组成。三伏灸型由灸材(草木炷、炭化炷)、灸具(由灸盖、灸筒、2个定位针组成。灸盖、灸筒由纸加工而成，内壁贴有锡箔纸;定位针由不锈钢制成。)、医用胶贴(医用胶带)组成。直接灸型由灸材(草木炷、炭化炷)、灸具(由灸盖、灸筒、灸材固定器、防尘网组成。灸盖、灸筒由竹子加工而成，内壁贴有锡箔纸;灸材固定器、防尘网由不锈钢制成。)、医用胶贴(医用胶带)、松紧弹力带组成。扶阳灸型由灸材(草木炷)、灸具(灸筒、定位片组成。灸筒由纸加工而成;定位片由纸及锡箔纸加工而成)、医用胶贴(医用胶带)组成。隔物灸型由灸材(草木炷、炭化炷。灸材底端包裹锡箔纸)、灸材固定装置(由底座、防尘罩组成。底座由ABS材料制成;防尘罩由PA66 15-30%的玻纤材料制成。)、医用胶贴(医用胶带)组成。温针灸型由灸材(草木炷、炭化炷。灸材底端包裹锡箔纸)、灸材固定装置(由底座、防尘罩组成。底座由ABS材料制成;防尘罩由PA6615-30%的玻纤材料制成。)、疾用胶贴(医用胶带)、温针(由不锈钢材料制成)组成。 |  |  | 2
国械注准20213130655 |  | 经导管主动脉瓣膜及可回收输送系统 | [9 empty] | 2021-08-30 |  | 2026-08-29 | [13 empty] | 3
国械注准20173404636 |  | 吗啡/甲基安非他明/氯胺酮联合检测试剂盒（胶体金法） | [9 empty] | 2017-11-22 | 2023-02-16 | 2022-11-21 | 2028-02-15 | [12 empty] | 3
国械注准20183460048 | 国械注准20183130048 | 不可吸收带线锚钉 | [9 empty] | 2018-02-11 | 2023-02-11 | 2023-02-10 | 2028-02-10 | [12 empty] | 3
沪械注准20182660105 | 沪械注准20182020105 | 一次性微创筋膜闭合器 | [9 empty] | 2018-03-23 | 2023-03-23 | 2023-03-22 | 2028-03-22 | [12 empty] | 2
鲁械注准20182660183 |  | 高负压创伤闭合引流瓶 | [9 empty] | 2018-04-16 |  | 2023-04-15 | [13 empty] | 2
苏械注准20192020183 |  | 一次性腔镜用直线型切割吻合器及组件 | [9 empty] | 2019-02-26 |  | 2024-02-25 |  |  | 苏械注准20192020183 | [7 empty] | 一次性腔镜用直线型切割吻合器及组件由一次性腔镜用直线型切割吻合器器身及组件两部分组成。吻合器器身主要由铰接连杆、枪管内芯、枪管内芯套管、旋转轴套、保险按钮、复位帽、外壳、环形把手、转向旋钮组成；旋转型组件主要由钉仓、钉砧组件、钉匣底座、切割刀定位块、钉匣外壳组成；直型组件主要由钉仓、钉砧组件、钉匣底座、切割刀定位块、钉匣外壳组成。钉砧组件采用（06Cr19Ni10、12Cr17Ni7、05Cr17Ni4Cu4Nb）制成，推钉片、钉匣外壳、钉仓、枪管内芯采用尼龙（PPA+35%GF）制成，切割刀采用30Cr13制成，钉匣底座采用12Cr17Ni7制成，切割刀定位块采用05Cr17Ni4Cu4Nb制成，枪管内芯套管、钉匣外壳套管采用06Cr19Ni10，吻合钉采用Ti-3A1-2.5V制成。器身根据结构不同分为YNQ、WTYZT两种型号，每种型号器身根据枪管长度不同分为A、B、C三种型号，组件根据钉砧组件顶部形状及组件头部是否可以弯转分为JN-D、JN-Z、WTZJ-1、WTZJ-2四种型号，每种型号的组件根据缝合长度不同分为30mm、45mm、60mm三种规格，吻合钉根据高度不同分为2.0mm、2.5mm、3.5mm、4.0mm、4.8mm共5种规格。YNQ-A（B、C）-Z（D）、WTYZT-1（2、3）-Z（D）出厂时配一个器身和一个组件,YNQ-A（B、C）、WTYZT-1（2、3）出厂时不带组件。该产品以无菌状态提供，经环氧乙烷灭菌，一次性使用。 |  | 适用于开放或内镜下的外科手术中，肺、支气管组织及胃、肠的切除、横断和吻合。 | 2
鄂械注准20182632502 | 鄂械注准20182172502 | 定制式活动义齿 | 定制式活动义齿 | [8 empty] | 2018-01-19 |  | 2023-01-18 | [13 empty] | 2
苏械注准20192020185 |  | 一次性腹腔镜用管型吻合器 | [9 empty] | 2019-02-26 |  | 2024-02-25 |  |  | 苏械注准20192020185 | [7 empty] | 一次性腹腔镜用管型吻合器由抵钉座（Y12Cr18Ni9、06Cr19Ni10）、吻切组件、弯套管组件、手柄（ABS、PC）、活动手柄、保险、调节螺母、环形刀（06Cr19Ni10、30Cr13）、吻合钉（TA1G、TA2、Ti-6Al-4V）、垫刀圈及荷包接杆（聚丙烯、PC）组成。 |  | 适用于在腹腔镜下的微创手术中或开放性手术中，对消化道的端端、端侧、侧侧吻合。 | 2
苏械注准20182220788 | 苏械注准20182020788 | 一次性腔镜用直线型切割吻合器及组件 | [9 empty] | 2018-04-18 | 2023-04-18 | 2023-04-17 | 2028-04-17 |  | 苏械注准20182020788 | [7 empty] | 一次性腔镜用直线型切割吻合器及组件是由一次性腔镜用直线型切割吻合器(简称切割吻合器)和一次性腔镜用直线型切割组件( 简称切割组件)组成。一次性腔镜用直线型切割吻合器及组件A型由:吻合钉、钉仓、抵钉座、切割刀、保护盖、切割吻合器套管、转动把手、转动柄、击发钮、回复钮、活动手柄、手柄组成；一次性腔镜用直线型切割吻合器及组件B型由:抵钉座、钉仓、钉仓支架、切割组件套管、切割吻合器套管、转动柄、转动把手、手柄、活动手柄、击发钮、回复钮组成；切割吻合器和切割组件分开包装。根据外形不同，切割吻合器分为A、B两种型式；切割组件分为A、B、HB三种型式。根据套管长度不同，切割吻合器分为短管型（60）、标准管型（160）和加长管型（260）三种规格。根据吻合长度的不同，A型和HB型切割组件有30、45和60三种规格，B型切割组件有20、30、45和60四种规格；根据吻合钉高度的不同，A型切割组件分为V(2.0)、L (2.5)、H(3.5)、M(4.8)四种规格； B型和HB型的切割组件分为L(2.5,2.5,2.5)、H(3.5,3.5,3.5)、G(2.0,2.0,2.0)、D(3.8,3.8,3.8)、M(4.2,4.2，4.2)、LM(4.8,4.8,4.8)、T(2.0,2.5,3.0)、LT(2.5,2.5,3.0)、P(3.0,3.5,4.0)、LP(3.5,3.5,4.0)、B(4.0,4.5,5.0)、LB(4.5,4.5,4.8) 12种规格。该产品以无菌状态提供，经辐照灭菌，一次性使用。 |  | 适用于腹部外科、妇科、儿科及胸外科内镜手术中组织的切除、横断和吻合 | 2
苏械注准20192020184 |  | 一次性使用直线形吻合器及组件 | [9 empty] | 2019-02-26 |  | 2024-02-25 |  |  | 苏械注准20192020184 | [7 empty] | 一次性使用直线形吻合器及组件由抵钉座、吻切组件、定位杆、盖板、手柄、保险、固定手柄、调节螺母、推钉片和吻合钉组成，按组件缝合长度不同分为5种规格，根据吻合钉高度不同分为2种规格。该产品以无菌状态提供，经环氧乙烷灭菌，一次性使用。每把吻合器出厂时配置一个或两个组件。 |  | 适用于消化道重建及脏器切除手术中的残端或切口的闭合。 | 2
苏械注准20192020187 |  | 一次性使用直线形吻合器及吻合组件 | [9 empty] | 2019-02-26 |  | 2024-02-25 |  |  | 苏械注准20192020187 | [7 empty] | 一次性使用直线形吻合器及吻合组件由抵钉座、组件、组件夹板、抵钉座夹板、定位杆推板、活动手柄、固定手柄、定位杆推板手柄、复位按钮和吻合钉组成。按缝合长度不同分为5种。根据吻合钉高度不同分为2种规格。该产品以无菌状态提供，经环氧乙烷灭菌，一次性使用。每把吻合器出厂时带有一个或两个组件。 |  | 适用于消化道重建及其它脏器切除手术中的残端或切口的闭合。 | 2
苏械注准20202020610 |  | 一次性弹跳帽管形吻合器 | [9 empty] | 2020-05-18 |  | 2025-05-17 |  |  | 苏械注准20202020610 | [7 empty] | 一次性弹跳帽管形吻合器由抵钉座总成、吻切组件、器体（弯铝管）、固定手柄、保险、活动手柄、调节螺母、环形刀、吻合钉、垫刀圈、抵钉座、卡簧管、连接销、扭簧和选配件（荷包接杆）组成。根据吻切组件外径分为21、24、26、29、32、24共六种规格，该产品以无菌状态提供，经环氧乙烷灭菌，一次性使用。 |  | 适用于食管、胃、肠等消化道重建手术中消化道的端端、端侧和侧侧吻合。 | 2
苏械注准20182021573 |  | 一次性使用肛肠吻合器 | [9 empty] | 2018-11-29 |  | 2023-11-28 |  |  | 苏械注准20182021573 | [7 empty] | 一次性使用肛肠吻合器主要由抵钉座、吻切组件、后收紧圈、指示视窗、固定手柄、蝶形调节螺母、活动手柄、保险块、环形刀、吻合钉、垫刀圈、附件（扩张器、引线钩、导入器、穿线器、不可吸收外科缝线（带针）、加长导入器、3孔扩张器、2孔扩张器、1孔扩张器）组成。根据抵钉座总成是否可拆分，分为连体式和分体式两类；根据配套附件不同分为八种型号；根据吻切组件外径不同分为三种规格。该产品以无菌状态提供，经环氧乙烷灭菌，一次性使用。 |  | 适用于齿状线上黏膜选择性切除。 | 2
苏械注准20192020450 |  | 一次性使用皮肤吻合器 | [9 empty] | 2019-05-14 |  | 2024-05-13 |  |  | 苏械注准20192020450 | [7 empty] | 一次性使用皮肤吻合器由压钉板（06Cr19Ni10）、手柄（ABS）、储钉盒（PC）和吻合钉（00Cr8Ni14Mo3）组成，选配件拆钉器，按吻合钉成形后的外观尺寸分为R型和W型，按吻合钉数量不同分为5种规格。采用环氧乙烷灭菌，产品应无菌。经缝合后的吻合钉，在承受12N的拉力时不松脱。 |  | 适用于创伤及手术切口的表层皮肤缝合用。 | 2
苏械注准20182021571 |  | 一次性使用内窥镜用抓钳 | [9 empty] | 2018-11-29 |  | 2023-11-28 |  |  | 苏械注准20182021571 | [7 empty] | 一次性使用内窥镜用抓钳主要由钳头、钳头架、盖板、外套管、前拨钮、万向轮组成，抓钳根据钳头齿形分为粗齿（C）、细齿（X）、根据传动杆长度分为330、430两种规格。该产品以无菌状态提供，经环氧乙烷灭菌。一次性使用。 |  | 与腹腔镜配套，在临床上供腹腔手术时，对组织进行钳夹、牵引及固定用 | 2
苏械注准20192020186 |  | 一次性荷包缝合器 | [9 empty] | 2019-02-26 |  | 2024-02-25 |  |  | 苏械注准20192020186 | [7 empty] | 一次性荷包缝合器由组件、荷包线、鳃轴、荷包缝合器外钳片、荷包缝合器内钳片、保险机构、荷包钉组成，根据组件长度分为两种。荷包钉采用TA1G或TA2G制成，荷包线采用合成纤维（聚酰胺或聚丙烯）材料制作的非吸收性外科缝线制成。产品经环氧乙烷灭菌后应无菌。 |  | 供临床外科做荷包缝合用。 | 2
苏常械备20143046号 |  | 拆钉器 | [6 empty] | 2020-12-16 |  |  | 2014-12-05 | 2020-12-16 | 2099-12-31 |  |  | 苏常械备20143046号 |  | 常州市智业医疗仪器研究所有限公司 | [5 empty] | 拆钉器采用ABS塑料注塑和06cr19ni10不锈钢制造。按钳头尺寸分为PC-2型和PC-3型 |  | 拆除愈合伤口的皮肤缝合钉，可重复使用。 | 1
苏械注准20182641095 | 苏械注准20182141095 | 聚乙烯醇海绵 | 聚乙烯醇海绵 |  |  | 巴斯特医药科技（常州）有限公司 | 巴斯特医药科技（常州）有限公司 | 2018-06-25 | 2022-11-08 |  |  | 2018-06-25 | 2023-06-25 | 2023-06-24 | 2028-06-24 |  |  | 巴斯特医药科技（常州）有限公司 | 巴斯特医药科技（常州）有限公司 |  |  |  |  | 聚乙烯醇海绵由聚乙烯醇缩甲醛海绵、配件(硅胶管、尼龙线)组成。海绵材质是聚乙烯醇缩甲醛，尼龙线材质是尼龙，硅胶管由符合 YY/TO031-2008的硅橡胶材料制成。根据海绵形状不同分为3种型号，共有114 个规格。产品以无菌状态提供，经辐照灭菌。一次性使用。 | 聚乙烯醇海绵由聚乙烯醇缩甲醛海绵、配件（硅胶管、尼龙线）组成。根据海绵形状不同分为 3 种型号，共有 114 个规格。产品以无菌状态提供，经辐照灭菌。一次性使用。 | 用于手术过程中吸收非慢性创面的渗出液，还用于耳鼻喉腔内的压迫止血。 | 用于手术过程中吸收非慢性创面的渗出液，还用于耳鼻喉腔内的压迫止血。 | 2 | 2
国械注进20182641693 | 国械注进20182141693 | 聚氨酯薄膜敷料 Film Wound Dressing | [6 empty] | 2021-12-13 |  | 2023-02-09 | 2018-02-09 | 2023-02-09 | 2023-02-08 | 2028-02-08 | [12 empty] | 2
苏械注准20182020841 |  | 一次性弹跳帽管形吻合器 |  | 常州市 |  | 常州市智业医疗仪器研究所有限公司 |  | 2022-08-11 |  |  |  | 2023-04-28 |  | 2028-04-27 |  | 苏械注准20182020841 |  | 常州市智业医疗仪器研究所有限公司 | [5 empty] | 一次性弹跳帽管形吻合器由抵钉座总成、吻切组件、器体（弯铝管）、固定手柄、保险、活动手柄、调节螺母、环形刀、吻合钉、垫刀圈、荷包接杆、抵钉座组成。根据吻切组件外径不同分为六种规格。该产品以无菌状态提供，经环氧乙烷灭菌。一次性使用。 |  | 用于食道、胃及肠等消化道重建手术中消化道的端端和端侧吻合。 |  | 2
苏械注准20182020764 |  | 一次性腹腔镜穿刺器 |  | 常州市 |  | 常州市智业医疗仪器研究所有限公司 |  | 2022-11-25 |  |  |  | 2023-04-18 |  | 2028-04-17 |  | 苏械注准20182020764 |  | 常州市智业医疗仪器研究所有限公司 | [5 empty] | 一次性腹腔镜穿刺器由鞘管、腔体、阀门、上盖、密封圈、刀头、刀套、连接杆、保险按钮和手柄组成；选配件（气腹针）由充气管、穿刺管、阀体、两通阀组成。根据穿刺器的穿刺头直径分为5、10、11、12、13、15六种规格。产品出厂时，可以带选配件气腹针。该产品以无菌状态提供，经环氧乙烷灭菌，一次性使用。 |  | 适用于腹腔镜检查和手术过程中建立工作通道。 |  | 2
苏械注准20182020765 |  | 一次性气腹针 |  | 常州市 |  | 常州市智业医疗仪器研究所有限公司 |  | 2022-11-25 |  |  |  | 2023-04-18 |  | 2028-04-17 |  | 苏械注准20182020765 |  | 常州市智业医疗仪器研究所有限公司 | [5 empty] | 一次性气腹针由充气管、穿刺管、阀体和两通阀组成。该产品以无菌状态提供，经环氧乙烷灭菌，一次性使用。 |  | 适用于腹腔镜手术时通过在腹壁穿刺并固定，供形成气腹注气通道用。 |  | 2
国械注进20183662063 | 国械注进20183142063 | 灌注管路SMARTABLATE Irrigation Tubing Set |  |  | 墨西哥 |  | 强生(上海)医疗器材有限公司 |  | 2022-01-26 |  |  | 2018-05-30 | 2023-05-30 | 2023-05-29 | 2028-05-29 |  | 国械注进20183142063 |  | 强生(上海)医疗器材有限公司 |  | 伯恩森斯韦伯斯特股份有限公司Biosense Webster,Inc. |  |  |  | 灌注管路由保护套、穿刺器、滴斗、管路、鲁尔接头、三通接头组成，组成材料为低密度聚乙烯、聚氯乙烯（含乙酰基柠檬酸三丁酯增塑剂和偏苯三酸三辛酯增塑剂）、丙烯腈丁二烯苯乙烯、丙烯酸聚合物、聚丙烯、聚碳酸酯、硅润滑剂和环己酮。本产品为一次性使用，伽马射线灭菌。 |  | 灌注管路设计与灌注泵配合使用，以规定的流速向本公司的射频消融导管提供冲洗溶液，用于导管头端的冷却。 | 3 | 3
京械注准20152401192 |  | 天门冬氨酸氨基转移酶测定试剂盒（天门冬氨酸底物法） | [9 empty] | 2020-11-16 |  | 2025-11-15 | [10 empty] | 试剂 1 NADH 0.18mmol/L LDH ≥5000U/L MDH ≥1000U/L 试剂 2 L-天门冬氨酸 240mmol/L α-酮戊二酸 12mmol/L |  | 用于体外定量测定人血清中天门冬氨酸氨基转移酶的活性。 | 2
京械注准20152401182 |  | 碱性磷酸酶测定试剂盒（NPP 底物-AMP 缓冲液法） | [9 empty] | 2020-11-16 |  | 2025-11-15 | [10 empty] | 试剂 1 AMP 缓冲液 pH10.50，350mmol/L 氯化镁 2.5mmol/L 试剂 2 对硝基苯磷酸盐 16mmol/L |  | 用于体外定量测定人血清中碱性磷酸酶的活性。 | 2
京械注准20152401201 |  | γ-谷氨酰基转移酶测定试剂盒（GCANA底物法） | [9 empty] | 2020-11-16 |  | 2025-11-15 | [10 empty] | 试剂 1 Tris缓冲液 pH8.25，100mmol/L 甘氨酰甘氨酸 100mmol/L 试剂 2 L-γ-谷氨酰-3-竣基-4-硝基苯胺 4mmol/L |  | 用于体外定量测定人血清中γ-谷氨酰基转移酶的活性。 | 2
国械注准20153140698 |  | 电子输注泵 | [9 empty] | 2018-11-12 |  | 2023-11-11 | [10 empty] | 产品由单向阀加药装置、药液过滤器、电驱动装置、设置参数按键、贮液装置、自控给液装置、输液管路和圆锥接头组成。其中贮液装置为一次性使用无菌产品。 |  |  | 3
京械注准20152401189 |  | 直接胆红素测定试剂盒（钒酸盐氧化法） | [9 empty] | 2020-11-16 |  | 2025-11-15 | [10 empty] | 试剂 1 酒石酸缓冲液 100mmol/L 表面活性剂 0.3% 试剂 2 磷酸缓冲液 10mmol/L 钒酸钠 4mmol/L 校准品 (单水平冻干粉，选配) 磷酸盐缓冲液基质胆红素 目标浓度：15μmol/L |  | 用于体外定量测定人血清中直接胆红素的含量。 | 2
京械注准20152401186 |  | 总蛋白测定试剂盒（双缩脲法） | [9 empty] | 2020-11-16 |  | 2025-11-15 | [10 empty] | 试剂 NaOH 0.6mmol/L 酒石酸钾钠 32mmol/L 碘化钾 20mmol/L 硫酸铜 12mmol/L 校准品（单水平） 磷酸盐缓冲液牛血清白蛋白 目标浓度：70g/L |  | 用于体外定量测定人血清中总蛋白的含量。 | 2
京械注准20152401185 |  | 乳酸脱氢酶测定试剂盒（乳酸底物法） | [9 empty] | 2020-11-16 |  | 2025-11-15 | [10 empty] | 试剂 1 Tris pH8.9，100mmol/L KCl 100mmol/L 乳酸锂 52mmol/L 试剂 2 NAD 6.5mmol/L |  | 用于体外定量测定人血清中乳酸脱氢酶的活性。 | 2
京械注准20152401203 |  | 胆固醇测定试剂盒（CHOD-PAP 法） | [9 empty] | 2020-11-16 |  | 2025-11-15 | [10 empty] | 试剂 Pipes 35mmol/L 胆酸钠 0.5 mmol/L 酚 28 mmol/L 胆固醇酯酶 >0.2 U/mL 胆固醇氧化酶 >0.1 U/mL 过氧化物酶 >0.8 U/mL 4-氨基安替比林 0.5 mmol/L 校准品（单水平） 牛血清基质胆固醇 目标浓度：5mmol/L |  | 用于体外定量测定人血清中胆固醇的含量。 | 2
京械注准20152401198 |  | α-淀粉酶测定试剂盒（EPS底物法） | [9 empty] | 2020-11-16 |  | 2025-11-15 | [10 empty] | 试剂 1 HEPES 52.5mmol/L 氯化钠 87mmol/L 氯化镁 12.6mmol/L 氯化钙 0.075mmol/L α－葡萄糖苷酶 ≥4kU/L 试剂 2 HEPES 52.5mmol/L 麦芽7糖（5－亚乙基-G7PNP，EPS） 22mmol/L |  | 用于体外定量测定人血清中α-淀粉酶的活性。 | 2
京械注准20152401191 |  | 钙测定试剂盒（邻甲酚酞络合酮法） | [9 empty] | 2020-11-16 |  | 2025-11-15 | [10 empty] | 试剂 1 邻甲酞络合酮（OCPC） 0.22mmo/L 8-羟基喹啉 0.6mmol/L 试剂 2 AMP 缓冲液 1mol/L 校准品（单水平） 钙盐水溶液 目标浓度：2.5mmol/L |  | 用于体外定量测定人血清钙的含量。 | 2
京械注准20152401180 |  | 铁测定试剂盒（亚铁嗪法） | [9 empty] | 2020-11-16 |  | 2025-11-15 | [10 empty] | 试剂 1 醋酸盐缓冲液 pH4.0，0.4mol/L 氯化胍 1.0mol/L 羟胺 0.6mol/L 试剂 2 亚铁嗪 40mmol/L 校准品(单水平，选配) 硫酸铁水溶液 目标浓度：30μmol/L |  | 用于体外定量测定人血清中铁的含量。 | 2
京械注准20152401177 |  | 镁测定试剂盒（Calmagite染料法） | [9 empty] | 2020-11-16 |  | 2025-11-15 | [10 empty] | 试剂 Calmagite 80 mmol/L EGTA 60 mmol/L 二乙胺 0.2 mmol/L 校准品 （单水平，选配） 硫酸镁水溶液 目标浓度:0.823mmol/L |  | 用于体外定量测定人血清中镁的含量。 | 2
国械注准20173140861 | 国械注准20173030850 | 连通板 | 压力延长管 | [8 empty] | 2021-11-26 | 2022-05-26 | 2027-05-25 | 2027-05-25 | [8 empty] | 由连接主板、开关和圆锥锁定阳接头组成。连接主板材质为聚碳酸酯，开关材质为聚甲醛，圆锥锁定阳接头材质为聚碳酸酯。经环氧乙烷灭菌，一次性使用。 | 由圆锥锁定阳接头、圆锥锁定阴接头及耐压管组成。耐压管材质为聚氯乙烯，聚氯乙烯增塑剂为乙酰柠檬酸三丁酯，圆锥锁定阳接头及圆锥锁定阴接头材质为聚碳酸酯，粘接剂为UV光固化胶。经环氧乙烷灭菌， 一次性使用。 | 用于冠状动脉造影、经皮腔内冠状动脉成形术、冠状支架植入手术操作，它的用途为连接管路，建立多通道，提供药液或造影剂注射使用。 | 用于介入手术操作时，通过该辅助器械连接相关手术器械将造影剂、生理盐水注入人体。 | 3
京械注准20152401211 |  | 免疫球蛋白G测定试剂盒（免疫比浊法） | [9 empty] | 2020-11-16 |  | 2025-11-15 | [10 empty] | 试剂 咪唑缓冲液 pH7.5，0.1mol/L 羊抗人 IgG 多克隆抗体 ≥1mg/L PC300 0.95g/L 校准品 （单水平，选配） 人血清基质免疫球蛋白G 目标浓度：30g/L |  | 用于体外定量测定人血清中免疫球蛋白 G的含量。 | 2
国械注准20173030850 | 国械注准20173140861 | 压力延长管 | 连通板 | [8 empty] | 2022-01-07 | 2022-05-26 | 2027-05-25 | 2027-05-25 | [8 empty] | 由圆锥锁定阳接头、圆锥锁定阴接头及耐压管组成。耐压管材质为聚氯乙烯，聚氯乙烯增塑剂为乙酰柠檬酸三丁酯，圆锥锁定阳接头及圆锥锁定阴接头材质为聚碳酸酯，粘结剂为UV光固化胶。经环氧乙烷灭菌，一次性使用。 | 由连接主板、开关和圆锥锁定阳接头组成。连接主板材质为聚碳酸酯，开关材质为聚甲醛，圆锥锁定阳接头材质为聚碳酸酯。经环氧乙烷灭菌，一次性使用。 | 用于介入手术操作时，通过该辅助器械连接相关手术器械将造影剂、生理盐水注入人体。 | 用于冠状动脉造影、经皮腔内冠状动脉成形术、冠脉支架植入术介入手术操作，它的用途为连接管路，建立多通道，提供药液或造影剂注射使用。 | 3
苏械注准20182640639 | 苏械注准20182140639 | 一次性使用无菌产包 | [9 empty] | 2018-03-26 | 2023-03-26 | 2023-03-25 | 2028-03-25 | [9 empty] | 一次性使用无菌产包由基本配置：垫单、无洞治疗 巾和选用配置：手术衣、腿套、纱布片、纱布巾、 脐带保护带、脐结、棉签、棉球、有洞治疗巾、一 次性使用医用橡胶检查手套、一次性使用帽子、包 布组成。按其临床实际用途不同分为 I 型，流产用； II 型，生产用两种。该产品以无菌状态提供，经环 氧乙烷灭菌，一次性使用。 |  |  | 2
京械注准20152401175 |  | 胆碱酯酶测定试剂盒（丁酰硫代胆碱底物法） | [9 empty] | 2020-11-16 |  | 2025-11-15 | [10 empty] | 试剂 1 5,5-二硫双（2-硝基苯甲酸） 0.25mmol/L 试剂 2 丁酰硫代胆碱 7mmol/L |  | 用于体外定量测定人血清中胆碱酯酶的活性。 | 2
京械注准20152401202 |  | 甘油三酯测定试剂盒（GPO-PAP法） | [9 empty] | 2020-11-16 |  | 2025-11-15 | [10 empty] | 试剂 1 脂肪酶（LPL） ≥2KU/L 甘油激酶（GK） ≥0.5KU/L 过氧化物酶（POD） ≥1KU/L 亚铁氰化钾 6μmol/L 4-氯酚 ≥3.5mmol/L 试剂 2 磷酸甘油氧化酶（GPO）≥5KU/L 4-氨基安替比林 ≥0.35mmol/L 校准品 （单水平） 甘油水溶液 目标浓度：2.26mmol/L |  | 用于体外定量测定人血清中甘油三酯的含量。 | 2
京械注准20152401205 |  | 甘油三酯测定试剂盒（GPO-PAP法） | [9 empty] | 2020-11-16 |  | 2025-11-15 | [10 empty] | 试剂 Pipes pH7.5，45 mmol/L 氟化镁 5 mmol/L 甘油激酶 >1.5U/mL 脂酶 >100 U/mL 3-磷酸甘油氧化酶 >4 U/mL 4-氯酚 6 mmol/L 4-氨基安替比林 0.75 mmol/L 过氧化物酶 >0.8 U/mL ATP 0.9 mmol/L 校准品（单水平） 甘油水溶液 目标浓度：2.26mmol/L |  | 用于体外定量测定人血清中甘油三酯的含量。 | 2
京械注准20152401195 |  | 高密度脂蛋白胆固醇测定试剂盒（直接法-过氧化氢酶清除法） | [9 empty] | 2020-11-16 |  | 2025-11-15 | [10 empty] | 试剂 1 TOOS 3mmol/L 胆固醇酯酶 ≥0.8U/mL 胆固醇氧化酶 ≥0.5U/mL 过氧化氢酶 ≥30U/mL 去污剂 0.1%～0.3% 试剂 2 4-氨基安替比林 0.5mmol/L 过氧化物酶 ≥10KU/L 校准品 （单水平冻干粉，选配） 人血清基质高密度脂蛋白胆固醇 目标浓度：1.5mmol/L |  | 用于体外定量测定人血清中高密度脂蛋白胆固醇的含量。 | 2
京械注准20152401196 |  | 低密度脂蛋白胆固醇测定试剂盒（直接法-表面活性剂清除法） | [9 empty] | 2020-11-16 |  | 2025-11-15 | [10 empty] | 试剂 1 胆固醇酯酶 ≥0.8KU/L 胆固醇氧化酶 ≥0.5KU/L 过氧化氢酶 ≥400IU/L 4-氨基安替比林 0.5mmol/L 表面活性剂 1 0.1%～0.3% 试剂 2 TOOS 3mmol/L 过氧化物酶 ≥10KU/L 表面活性剂 2 0.1%～0.3% 校准品 （单水平冻干粉，选配） 人血清基质低密度脂蛋白胆固醇 目标浓度：3.0mmol/L |  | 用于体外定量测定人血清中低密度脂蛋白胆固醇的含量。 | 2
京械注准20152401176 |  | 肌酐测定试剂盒（肌氨酸氧化酶法） | [9 empty] | 2020-11-16 |  | 2025-11-15 | [10 empty] | 试剂 1 TODB 0.47 g/L 肌酸酶(CR) 24000 U/L 肌氨酸氧化酶(SOX) 11000U/L 过氧化氢酶 23000 U/L 试剂 2 肌酐酶(CRN) 250000 U/L 4-AAP 0.61 g/L POD 500 U/L 校准品(单水平) 肌酐水溶液 目标浓度：500μmol/L |  | 用于体外定量测定人血清中肌酐的含量。 | 2
京械注准20152401193 |  | 尿素测定试剂盒（尿素酶-谷氨酸脱氢酶法） | [9 empty] | 2020-11-16 |  | 2025-11-15 | [10 empty] | 试剂 1 NADH 0.3mmol/L α-酮戊二酸 13mmol/L 试剂 2 GLDH ≥1.4U/mL 脲酶 ≥10U/mL 校准品（单水平） 尿素水溶液 目标浓度：7.14mmol/L |  | 用于体外定量测定人血清中尿素的含量。 | 2
京械注准20152401179 |  | 果糖胺测定试剂盒（四氮唑蓝法） | [9 empty] | 2020-11-16 |  | 2025-11-15 | [10 empty] | 试剂 碳酸盐缓冲液 0.1mol/L，pH10.4 NBT 0.2mol/L 校准品（单水平，选配） 1-脱氧-1-吗啉果糖水溶液 目标浓度：2.0mmol/L |  | 用于体外定量测定人血清中果糖胺的含量。 | 2
京械注准20152401212 |  | 免疫球蛋白M测定试剂盒（免疫比浊法） | [9 empty] | 2020-11-16 |  | 2025-11-15 | [10 empty] | 试剂 咪唑缓冲液 pH7.5，0.1mol/L 羊抗人 IgM 多克隆抗体 ≥1mg/L PC300 0.95g/L 校准品 （单水平，选配） 人血清基质免疫球蛋白M 目标浓度：2.5g/L |  | 用于体外定量测定人血清中免疫球蛋白 M的含量。 | 2
京械注准20152401206 |  | 抗链球菌溶血素O测定试剂盒(胶乳免疫比浊法) | [9 empty] | 2020-11-16 |  | 2025-11-15 | [10 empty] | 试剂 1 Tris 缓冲液 pH 8.2，20 mmol/L 氯化钠 150 mmol/L PC300 0.95 g/L 试剂 2 重组SO胶乳微粒悬液1mg/L～5 mg/L PC300 0.95 g/L 校准品（单水平冻干粉，选配） 人血清基质抗链球菌溶血素 O 目标浓度：450 U/mL 质控品（2水平液体，选配） 人血清基质抗链球菌溶血素O 水平1目标浓度范围： 100U/mL～180U/mL； 水平2目标浓度范围： 200U/mL～600U/mL |  | 用于体外定量测定人血清中抗链球菌溶血素 O 的含量。 | 2
苏械注准20172020950 |  | 内窥镜用异物钳 | [6 empty] | 2022-07-05 |  |  | 2022-06-13 |  | 2027-06-12 | [10 empty] | 内窥镜用异物钳按产品结构型式可分为钳型、爪型、圈型、网型和篮型五种。钳型内窥镜用异物钳由钳头、包塑层、外管、拉索、手柄、保护套组成；爪型和篮型内窥镜用异物钳由钳头、外管、拉索、手柄、保护套组成；圈型和网型内窥镜用异物钳由钳头、外管、拉索、手柄组成。按适用钳道孔直径、工作长度、头部宽度及特征不同分为若干规格。该产品以无菌状态提供，经环氧乙烷灭菌。一次性使用。 |  | 可与气管镜、食管镜、喉镜、输尿管镜及膀胱镜配套，供气管、消化道及泌尿道钳取异物用。 | 2
京械注准20152401209 |  | 超敏C反应蛋白测定试剂盒（免疫比浊法） | [9 empty] | 2020-11-16 |  | 2025-11-15 | [10 empty] | 试剂 1 氨基乙酸缓冲液 pH 8.6，0.1 mol/L PC300 0.95 g/L 试剂 2 羊抗人CRP多克隆 抗体胶乳微粒悬液 1 mg/L～5 mg/L PC300 0.95 g/L 校准品 (单水平，选配) 人血清基质超敏C反应蛋白 目标浓度：30 mg/L 质控品 （2 水平，选配） 人血清基质超敏C反应蛋白 水平1目标浓度范围：1mg/L～9mg/L； 水平2目标浓度范围 ：10mg/L～15 mg/L |  | 用于体外定量测定人血清中 C 反应蛋白的含量。 | 2
苏械注准20212021647 |  | 一次性使用腔镜直线型切割吻合器及组件 | [9 empty] | 2021-12-08 |  | 2026-12-07 |  |  | 苏械注准20212021647 | [9 empty] | 用于体内器官、组织的离断、切除和/或建立吻合（不包含血管吻合）。 | 2
京械注准20182400013 |  | 同型半胱氨酸测定试剂盒（循环酶法） | [6 empty] | 2022-10-25 |  |  | 2018-01-10 | 2023-01-10 | 2023-01-09 | 2028-01-09 | [9 empty] | 试剂 1 S-腺苷甲硫氨酸（SAM） 0.1mmol/L β-烟酰胺腺嘌呤二核苷酸还原型（NADH） 0.2mmol/L 三（2 羧乙基）磷氯化氢（TCEP） 0.5mmol/L α-酮戊二酸 5.0mmol/L HCY 甲基转移酶（HMTase） 5.0KU/L 谷氨酸脱氢酶（GLDH） 10.0KU/L 试剂 2 S-腺苷同型半胱氨酸（SAH）水解酶 3.0KU/L 腺苷脱氨酶（ADA） 5.0KU/L 校准品（选配） 3水平，人血清基质同型半胱氨酸 水平Ⅰ目标浓度：0μmol/L 水平Ⅱ目标浓度：9μmol/L 水平Ⅲ目标浓度：35μmol/L 质控品水平 1 （选配） 磷酸盐缓冲液基质(pH7.4 ) 20 mmol/L 同型半胱氨酸 浓度范围:8μmol/L～16μmol/L 质控品水平 2 （选配） 磷酸盐缓冲液基质(pH7.4) 20 mmol/L 同型半胱氨酸 浓度范围:15μmol/L～35μmol/L |  | 用于体外定量测定人血清中同型半胱氨酸的含量。 | 2
京械注准20162400088 |  | 心肌肌钙蛋白-I测定试剂盒（免疫比浊法） | [9 empty] | 2020-12-31 |  | 2025-12-30 | [10 empty] | 试剂 1 Tris 缓冲液 pH6.0，15 mmol/L 试剂 2 包被羊抗人心肌肌钙蛋白-I 多抗的胶乳颗粒液 ≥1.5 mg/L 校准品 （6水平，选配） 人血清基质心肌肌钙蛋白-I 水平 1 目标浓度：0μg/L， 水平 2 目标浓度：1.625μg/L， 水平 3 目标浓度：3.25μg/L， 水平 4 目标浓度：6.5μg/L， 水平 5 目标浓度：13μg/L， 水平 6 目标浓度：26μg/L |  | 用于体外定量测定人血清中心肌肌钙蛋白-I的含量。 | 2
冀械注准20172640366 |  | 医用外科口罩 | [9 empty] | 2017-12-20 |  | 2022-12-19 | [13 empty] | 2
苏械注准20182021575 |  | 一次性腔镜下直线切割吻合器及切割组件 | [9 empty] | 2018-11-29 |  | 2023-11-28 |  |  | 苏械注准20182021575 | [7 empty] | 一次性腔镜下直线切割吻合器及切割组件主要由切割吻合器器身及组件两部分组成，切割吻合器器身由铰接连杆、枪管内芯、枪管内芯套管、旋转轴套、保险按钮、复位帽、外壳、环形把手、转向旋钮、钉匣解锁按钮组成。组件由钉仓（尼龙PPA+35%GF）、钉砧组件（06Cr19Ni10、12Cr17Ni7、05Cr17Ni4Cu4Nb）、钉匣底座（12Cr17Ni7）、切割刀定位块（05Cr17Ni4Cu4Nb）、切割刀（30Cr13）、钉匣外壳（尼龙 PPA+35%GF）、钉匣外壳套管（06Cr19Ni10）、吻合钉（Ti-3Al-2.5V）组成；器身根据枪管长度分A型、B型、C型；组件根据缝合长度分30、45、60三种规格，钉仓根据吻合钉高度配组不同分1、2、3、4、5、6、7、8八种规格，依据组件头部是否可弯转分直型、转动型，根据钉砧组件顶部形状分为标准型和鹰嘴型。切割吻合器的器身和组件在出厂时分别独立包装。该产品以无菌状态提供，经环氧乙烷灭菌，一次性使用。 |  | 适用于开放或内镜下的外科手术中，肺、支气管及胃、肠等组织的切除、横断和吻合。 | 2
陕械注准20182260014 | 陕械注准20182190014 | 生物光素功能性固定材料 | [9 empty] | 2018-02-12 | 2023-02-13 | 2023-02-11 | 2028-02-12 | [12 empty] | 2
苏常械备20150467号 |  | 荷包钳 | [6 empty] | 2020-12-16 |  |  | 2015-11-16 | 2020-12-16 | 2099-01-01 |  |  | 苏常械备20150467号 |  | 常州市智业医疗仪器研究所有限公司 | [5 empty] | 荷包钳由手柄、锁止牙、鳃轴、唇头齿组成。钳头二片可带齿状。荷包钳采用2Cr13Mo或20Cr13不锈钢制成，钳用鳃轴采用20Cr13或12Cr13不锈钢制成。可重复使用。 |  | 用于直视下，腹腔手术时，夹持器械、异物及打荷包。 | 1
国械注准20183400149 | 京械注准20222400422 | α-L-岩藻糖苷酶测定试剂盒(CNPF底物法) | [9 empty] | 2018-04-20 | 2023-04-20 | 2023-04-19 | 2028-04-19 | [9 empty] | 试剂1: 磷酸盐缓冲液 ≥100mmol/L 稳定剂 ≥0.1% 防腐剂 0.01%-0.2% 试剂2:2-氯-4-硝基苯-L-岩藻吡喃糖苷 &lt;40mmol/L 防腐剂 0.01-0.2% |  | 本产品主要用于体外定量测定人血清或血浆中的α-L-岩藻糖苷酶（AFU）的含量。 | 3 | 2
京械注准20152401183 |  | 丙氨酸氨基转移酶测定试剂盒（丙氨酸底物法） | [9 empty] | 2020-11-16 |  | 2025-11-15 | [10 empty] | 试剂 1 NADH 0.18mmol/L LDH ≥5000U/L 试剂 2 L-丙氨酸 500mmol/L α-酮戊二酸 15mmol/L |  | 用于体外定量测定人血清中丙氨酸氨基转移酶的活性。 | 2
京械注准20152401184 |  | 肌酸激酶测定试剂盒（磷酸肌酸底物法） | [9 empty] | 2020-11-16 |  | 2025-11-15 | [10 empty] | 试剂 1 HK ≥3ku/L G6PDH ≥2ku/L ADP 2.0mmol/L AMP 5.0mmol/L AP5A 10μmol/L NAC 20mmol/L CP 30mmol/L 试剂 2 NADP 2.0mmol/L 葡萄糖 20mmol/L |  | 用于体外定量测定人血清中肌酸激酶的活性。 | 2
京械注准20152401200 |  | 胆固醇测定试剂盒（CHOD-PAP 法） | [9 empty] | 2020-11-16 |  | 2025-11-15 | [10 empty] | 试剂 1 苯酚 3.5mmol/L 抗坏血酸氧化酶 ≥1KU/L 过氧化物酶 ≥5KU/L 试剂 2 胆固醇酯酶 ≥0.8KU/L 胆固醇氧化酶 ≥0.4KU/L 4-氨基安替比林 0.5mmol/L 校准品（单水平） 牛血清基质胆固醇 目标浓度：5mmol/L |  | 用于体外定量测定人血清中胆固醇的含量。 | 2
京械注准20152401194 |  | 葡萄糖测定试剂盒（葡萄糖氧化酶法） | [9 empty] | 2020-11-16 |  | 2025-11-15 | [10 empty] | 试剂 1 4-氨基安替比林 0.77mmol/L 抗坏血酸氧化酶 ≥1ku/L 试剂 2 葡萄糖氧化酶 ≥13ku/L 过氧化物酶 ≥1ku/L 苯酚 ≥100mmol/L 校准品（单水平） 葡萄糖水溶液 目标浓度：5.55mmol/L |  | 用于体外定量测定人血清中的葡萄糖含量。 | 2
京械注准20152401204 |  | 葡萄糖测定试剂盒（葡萄糖氧化酶法） | [9 empty] | 2020-11-16 |  | 2025-11-15 | [10 empty] | 试剂 磷酸盐缓冲液 pH 7.5，70mmol/L 葡萄糖氧化酶 >10 U/mL 酚 5mmol/L 过氧化物酶 >1U/mL 4-氨基安替比林 0.4mmol/L 校准品（单水平） 葡萄糖水溶液 目标浓度：5.55mmol/L |  | 用于体外定量测定人血清中的葡萄糖含量。 | 2
京械注准20152401178 |  | 无机磷测定试剂盒（磷钼酸盐法） | [9 empty] | 2020-11-16 |  | 2025-11-15 | [10 empty] | 试剂 1 硫酸 0.36mmol/L 氯化钠 154mmol/L 试剂 2 硫酸 0.36mol/L 氯化钠 154mmol/L 钼酸铵 3.5mmol/L 校准品（单水平） 无机磷酸盐水溶液 目标浓度：1.62 mmol/L |  | 用于体外定量测定人血清中无机磷的含量。 | 2
京械注准20152401210 |  | 免疫球蛋白A测定试剂盒（免疫比浊法） | [9 empty] | 2020-11-16 |  | 2025-11-15 | [10 empty] | 试剂 咪唑缓冲液 pH7.5，0.1mol/L 羊抗人 IgA 多克隆抗体 ≥1mg/L PC300 0.95g/L 校准品 （单水平，选配） 人血清基质免疫球蛋白A 目标浓度：6.0g/L |  | 用于体外定量测定人血清中免疫球蛋白 A 的含量。 | 2
京械注准20152401214 |  | 类风湿因子测定试剂盒（胶乳免疫比浊法） | [9 empty] | 2020-11-16 |  | 2025-11-15 | [10 empty] | 试剂 1 Tris 缓冲液 pH8.2，20mmol/L PC300 0.95g/L 试剂 2 人γ球蛋白胶乳微粒悬液 ≥1mg/L PC300 0.95g/L 校准品 (单水平冻干粉，选配) 人血清基质类风湿因子 目标浓度：180U/mL |  | 用于体外定量测定人血清中类风湿因子的含量。 | 2
苏械注准20182220579 | 苏械注准20182020579 | 一次性腔镜直线切割吻合器和切割组件 | [9 empty] | 2018-03-19 | 2023-03-19 | 2023-03-18 | 2028-03-18 |  | 苏械注准20182020579 | [10 empty] | 2
苏械注准20182090580 | 苏械注准20182020580 | 一次性使用肛肠吻合器 | [9 empty] | 2018-03-19 | 2023-03-19 | 2023-03-18 | 2028-03-18 |  | 苏械注准20182020580 | [10 empty] | 2
苏械注准20182080578 | 苏械注准20182020578 | 一次性使用管型吻合器 | [9 empty] | 2018-03-19 | 2023-03-19 | 2023-03-18 | 2028-03-18 |  | 苏械注准20182020578 | [10 empty] | 2
京械注准20152401215 |  | 转铁蛋白测定试剂盒（免疫比浊法） | [9 empty] | 2020-11-16 |  | 2025-11-15 | [10 empty] | 试剂 咪唑缓冲液 pH7.5，0.1mol/L 羊抗人TRF多克隆抗体 ≥1mg/L PC300 0.95g/L 校准品（单水平，选配） 人血清基质转铁蛋白 目标浓度：6.7 g /L |  | 适用于体外定量测定人血清中转铁蛋白的含量。 | 2
京械注准20162401375 |  | β2-微球蛋白测定试剂盒（免疫比浊法） | [9 empty] | 2021-12-01 |  | 2026-11-30 | [10 empty] | 试剂 1 氯化铵缓冲液 200mmol/L， pH8.2 PC300 0.95g/L 试剂 2 羊抗人β2-微球蛋白抗体胶乳微粒悬液 ≥1.5mg/L PC300 0.95g/L 校准品（液体， 单水平） 人血清基质β2-微球蛋白 目标浓度 8mg/L |  | 用于体外定量测定人血清或人尿液β2-微球蛋白的含量。 | 2
京械注准20162401377 |  | 总胆汁酸测定试剂盒（循环酶法） | [9 empty] | 2021-12-01 |  | 2026-11-30 | [10 empty] | 试剂 1 THIO-NAD 950mg/L 试剂 2 NADH 6g/L 3α-HSD ＞12KU/L PC300 0.18g/L 校准品（液体，单水平） 水基质胆汁酸溶液 目标浓度 85umol/L |  | 用于体外定量测定人血清总胆汁酸的含量。 | 2
苏械注准20162021146 |  | 管型吻合器及一次性吻切组件 | [6 empty] | 2021-05-25 |  |  | 2021-05-25 |  | 2026-05-24 |  |  | 苏械注准20162021146 |  | 常州市智业医疗仪器研究所有限公司 | [5 empty] | 管型吻合器及一次性吻切组件主要由器体、抵钉座、活动手柄、吻切组件、弯管、保险块、吻合钉及接杆构成。按吻切组件外径不同分为11种规格。吻合器以非无菌状态提供，重复使用；吻合组件以无菌状态提供，经环氧乙烷灭菌，一次性使用。 |  | 用于食管、胃、肠等消化道重建手术中消化道的端端、端侧和侧侧吻合。 | 2
苏械注准20172662173 | 苏械注准20172082173 | 一次性使用细菌过滤器 | 一次性使用热湿交换过滤器 | [8 empty] | 2017-11-06 | 2023-04-04 | 2022-11-05 | 2028-04-03 | [12 empty] | 2
苏械注准20172020742 |  | 肛肠吻合器及一次性吻切组件 | [6 empty] | 2021-12-27 |  |  | 2022-05-09 |  | 2027-05-08 |  |  | 苏械注准20172020742 |  | 常州市智业医疗仪器研究所有限公司 | [5 empty] | 肛肠吻合器及一次性吻切组件由抵钉座、组件、器体、保险、活动手柄、调节螺母、吻合钉、环形刀、垫刀圈和附件（含扩张管、导入管、荷包管和拉线钩）组成，根据组件直径不同分为三种规格。吻合器以非无菌状态提供，组件及附件以灭菌方式提供，无菌产品经环氧乙烷灭菌，一次性性使用，每把吻合器出厂时配有1个吻切组件。 |  | 适用于齿状线上粘膜选择性切除。 | 2
湘械注准20182660104 | 湘械注准20182030104 | 球囊扩张压力泵 | [6 empty] | 2022-10-19 |  |  | 2018-05-11 | 2023-05-11 | 2023-05-10 | 2028-05-10 |  |  |  | 湖南埃普特医疗器械有限公司 | [5 empty] | 球囊扩张压力泵主要由压力泵和三通（选配件）组成。压力泵包括推注系统、压力表、连接管路。主要材料为聚碳酸酯、不锈钢、硅橡胶、聚氨酯、聚甲醛。环氧乙烷灭菌，一次性使用。 |  | 经皮血管成形术中，对球囊进行充盈及收缩。 | 2
京械注准20152401197 |  | 总胆红素测定试剂盒（钒酸盐氧化法） | [9 empty] | 2020-11-16 |  | 2025-11-15 | [10 empty] | 试剂 1 柠檬酸盐缓冲液 100mmol/L 表面活性剂 0.3% 试剂 2 磷酸缓冲液 10mmol/L 钒酸钠 4mmol/L 校准品 （单水平冻干粉，选配） 磷酸盐缓冲液胆红素 目标浓度：40μmol/L |  | 用于体外定量测定人血清中总胆红素的含量。 | 2
京械注准20152401187 |  | 白蛋白测定试剂盒（溴甲酚绿法） | [9 empty] | 2020-11-16 |  | 2025-11-15 | [10 empty] | 试剂 琥珀酸缓冲液 pH4.2，75mmol/L 溴甲酚绿 0.15mmol/L Brij35 30% 校准品（单水平） 磷酸盐缓冲液基质白蛋白 目标浓度：40g/L |  | 用于体外定量测定人血清中白蛋白的含量。 | 2
京械注准20152401181 |  | 肌酸激酶同工酶 MB 测定试剂盒（免疫抑制法） | [9 empty] | 2020-11-16 |  | 2025-11-15 | [10 empty] | 试剂 1 咪唑（imidazol） 110mmol/L EDTA 2.08 mmol/L 醋酸镁 10.4 mmol/L D-葡萄糖 20.8 mmol/L NADP 2.08mmol/L ADP 2.08mmol/L AMP 5.2 mmol/L N-乙酰-L-半胱氨酸 20.8mmol/L Pentaphosphate 10.4mmol/L 己糖激酶（HK） >3120U/L G-6-PDH >2080U/L 鼠抗人 CK－M 单抗 抑制2000U/mL CK－M 试剂 2 咪唑 110mmol/L EDTA 2.08 mmol/L 醋酸镁 10.4 mmol/L 肌酸磷酸 31.2 mmol/L |  | 用于体外定量测定人血清中肌酸激酶同工酶的活性。 | 2
京械注准20152401188 |  | α-羟丁酸脱氢酶测定试剂盒（α-酮丁酸底物法） | [9 empty] | 2020-11-16 |  | 2025-11-15 | [10 empty] | 试剂 1 磷酸缓冲液 pH7.5，50mmol/L 酮丁酸 3.3mmol/L 试剂 2 NADH 0.8mmol/L |  | 用于体外定量测定人血清中α-羟丁酸脱氢酶的活性。 | 2
京械注准20152401199 |  | 尿酸测定试剂盒（尿酸酶法） | [9 empty] | 2020-11-16 |  | 2025-11-15 | [10 empty] | 试剂 1 过氧化物酶(POD) ≥1.8KU/L 4-氨基安替比林 0.3mmol/L 抗坏血酸氧化酶 ≥0.8KU/L 试剂 2 Uricase ≥0.6KU/L Toos 1.4mmol/L 校准品（单水平） 尿酸水溶液 目标浓度：297.5μmol/L |  | 用于体外定量测定人血清中尿酸的含量。 | 2
京械注准20152401207 |  | 补体C3测定试剂盒（免疫比浊法） | [9 empty] | 2020-11-16 |  | 2025-11-15 | [10 empty] | 试剂 咪唑缓冲液 pH7.5，0.1mol/L 羊抗人 C3 多克隆抗体 ≥1mg/L PC300 0.95g/L 校准品（单水平，选配） 人血清基质补体 C3 目标浓度：3.5g/L |  | 用于体外定量测定人血清中补体 C3 的含量。 | 2
京械注准20152401208 |  | 补体C4测定试剂盒（免疫比浊法） | [9 empty] | 2020-11-16 |  | 2025-11-15 | [10 empty] | 试剂 咪唑缓冲液 pH7.5，0.1mol/L 羊抗人 C4 多克隆抗体 ≥1mg/L PC300 0.95g/L 校准品（单水平，选配） 人血清基质补体C4 目标浓度：0.60g/L |  | 用于体外定量测定人血清中补体 C4 的含量。 | 2
京械注准20152401213 |  | 微量白蛋白测定试剂盒（免疫比浊法） | [9 empty] | 2020-11-16 |  | 2025-11-15 | [10 empty] | 试剂 1 硼酸盐缓冲液 pH10.0，0.1 mmol/L PC300 0.95 g/L 试剂 2 鼠抗人白蛋白多克隆抗体胶乳微粒悬液 1 mg/L～5 mg/L PC300 0.95 g/L 校准品（单水平，选配） 磷酸盐缓冲液人血清白蛋白 目标浓度：50mg/L 质控品 (2 水平，选配) 磷酸盐缓冲液人血清白蛋白 水平1 目标浓度范围： 20 mg/L～60mg/L； 水平2 目标浓度范围： 6mg/L～100mg/L |  | 用于体外定量测定人尿液中微量白蛋白的含量。 | 2
京械注准20162401378 |  | 腺苷脱氨酶测定试剂盒（过氧化物酶法） | [9 empty] | 2021-12-01 |  | 2026-11-30 | [10 empty] | 试剂 1 Good`s 缓冲液 50mmol/L，pH7.4 黄嘌呤氧化酶（XOD） ≥1KU Hexoxidase ≥1KU 过氧化物酶（POD） ≥2KU TBHBA 1 mmol/L PC300 1g/L 嘌呤核苷磷酸化酶（PNP） ≥1KU 试剂 2 Good`s 缓冲液 50mmol/L，pH7.0 腺苷 12mmol/L PC300 1g/L 4-氨基安替比林（4-AA） 2mmol/L 校准品（单水平，冻干粉） 人血清基质腺苷脱氨酶 目标浓度 90 U/L |  | 用于体外定量测定人血清中腺苷脱氨酶的活性。 | 2
国械注进20183770123 | 国械注进20183030123 | 外周血管导丝 | [9 empty] | 2018-04-02 | 2023-04-02 | 2023-04-01 | 2028-04-01 |  | 国械注进20183030123 | [10 empty] | 3
京械注准20182400014 |  | 胱抑素C测定试剂盒（胶乳免疫比浊法） | [6 empty] | 2022-12-25 |  |  | 2018-01-10 | 2023-01-10 | 2023-01-09 | 2028-01-09 | [9 empty] | 试剂 1 甘氨酸缓冲液 0.1mol/L 试剂 2 羊抗人Cys-C 抗体胶乳颗粒 ≥10mg/L 校准品（选配） 5水平，Tris 缓冲液基质重组胱抑素 C 水平Ⅰ目标浓度：0.5 mg/L 水平Ⅱ目标浓度：1.0 mg/L 水平Ⅲ目标浓度：2.0 mg/L 水平Ⅳ目标浓度：4.0 mg/L 水平Ⅴ目标浓度：8.0 mg/L |  | 本试剂用于体外定量测定人血清中胱抑素C的含量。 | 2
京械注准20162400083 |  | 肌红蛋白测定试剂盒（免疫比浊法） | [9 empty] | 2020-12-31 |  | 2025-12-30 | [10 empty] | 试剂 1 Tris 缓冲液 pH6.0，50 mmol/L 试剂 2 包被羊抗人肌红蛋白多克隆抗体的胶乳颗粒液 ≥1.5 mg/L 校准品 （5水平，选配） 人血清基质肌红蛋白 水平 1 目标浓度：0μg/L， 水平 2 目标浓度：62.5μg/L， 水平 3 目标浓度：125μg/L， 水平 4 目标浓度：250μg/L， 水平 5 目标浓度：500μg/L 质控品 （2水平，选配) 磷酸盐缓冲液纯化人肌红蛋白 pH 7.4，20 mmol/L 水平 1 目标浓度 范围：70 μ g/L～130μg/L， 水平 2 目标浓度范围：180μ g/L～280μg/L |  | 用于体外定量测定人血清中肌红蛋白的含量。 | 2
京械注准20162400084 |  | D-二聚体测定试剂盒（免疫比浊法） | [9 empty] | 2020-12-31 |  | 2025-12-30 | [10 empty] | 试剂 1 Tris 缓冲液 20 mmol/L，pH8.0 试剂 2 包被羊抗人 D-二聚体多抗的胶乳颗粒液 ≥1.5 mg/L 校准品（冻干粉单水平，选配） 甘露醇 20g/L 牛血清白蛋白 10g/L 纯化人 D-二聚体 目标浓度：40mg/L 质控品（冻干粉 2 水平，选配） 甘露醇 20g/L 牛血清白蛋白 10g/L 纯化人 D-二聚体 水平1目标浓度范围 ：1mg/L-5mg/L 水平2目标浓度范围：6mg/L-14mg/L |  | 用于体外定量测定人血浆中 D-二聚体的含量。 | 2
苏械注准20152020291 |  | 一次性使用直线型吻合器及组件 | [9 empty] | 2019-11-18 |  | 2024-11-17 |  |  | 苏械注准20152020291 | [7 empty] | 一次性使用直线型吻合器及组件根据手柄形式不同分为单手柄（A形）、双手柄（B形）两种形式，根据缝合长度不同分为30、45、60、75、90五种规格，根据吻合钉高度不同分为3、4两种组件；A形由抵钉座、组件、组件夹板、抵钉座夹板、定位杆推板、活动手柄、固定手柄、定位杆推板手柄、复位按钮、吻合钉、钉仓、推钉片组成；B形由抵钉座、抵钉座夹板、推钉手柄、限位手柄、复位按钮、固定手柄、推钉片、吻合钉、钉仓组成。该产品以无菌状态提供，经环氧乙烷灭菌，一次性使用。每把吻合器出厂时带有一个或两个组件。 |  | 适用于消化道重建和脏器切除手术中的残端或切口的关闭。 | 2
苏械注准20152020301 |  | 一次性弧形切割吻合器 | [9 empty] | 2019-11-18 |  | 2024-11-17 |  |  | 苏械注准20152020301 | [7 empty] | 一次性弧形切割吻合器由抵钉座、吻切组件、组件支架、抵钉座夹板、推杆、推杆滑钮、推钉手柄、限位手柄、盖板、复位钮、切割刀、吻合钉组成。每把吻合器出厂时带有一个组件。该产品以无菌状态提供，经环氧乙烷灭菌。一次性使用。 |  | 适用于消化道重建手术中，食管、肠道组织的离断和缝合。 | 2
苏械注准20192021572 |  | 一次性弹跳帽管型吻合器 | [9 empty] | 2019-12-25 |  | 2024-12-24 |  |  | 苏械注准20192021572 | [7 empty] | 一次性弹跳帽管型吻合器由抵钉座总成、吻切组件、器体（弯铝管）、固定手柄、保险块、活动手柄、调节螺母、环形刀、吻合钉、垫刀圈、荷包接杆、卡簧管、连接销、扭簧组成。根据吻切组件外径不同分为6种规格。该产品以无菌状态提供，经环氧乙烷灭菌。一次性使用。 |  | 适用于食道、胃及肠等消化道重建手术中消化道的端端、端侧和侧侧吻合。 | 2
苏械注准20172021170 |  | 一次性肛肠吻合器及附件 | [9 empty] | 2022-06-28 |  | 2027-06-27 |  |  | 苏械注准20172021170 | [7 empty] | 一次性肛肠吻合器主要由抵钉座、吻切组件、后收紧圈、指示视窗、固定手柄、蝶形调节螺母、活动手柄、保险块、环形刀、吻合钉、垫刀圈组成，按吻合器吻切组件外径不同分为三种规格。附件由扩张器、导入器、穿线器、引线钩及不可吸收外科缝线（带针）组成。该产品以无菌状态提供，经环氧乙烷灭菌，一次性使用。 |  | 适用于齿状线上粘膜选择性切除。 | 2
苏械注准20222020399 |  | 一次性腔镜下直线切割吻合器及切割组件 |  | 江苏 |  | 无锡博康医疗器械有限公司 |  | 2022-09-13 |  |  |  | 2022-09-13 |  | 2027-09-12 |  | 苏械注准20222020399 |  | 无锡博康医疗器械有限公司 | [5 empty] | 一次性腔镜下直线切割吻合器及切割组件由器身及切割组件两部分组成，吻合器器身主要由铰接连杆、枪管内芯、枪管内芯套管、旋转轴套、保险按钮、复位帽、外壳、环形把手、转向旋钮、钉匣解锁按钮组成；切割组件主要由钉仓、钉砧组件、钉匣底座、切割刀、钉匣外壳套管组成。器身根据枪管长度不同分为A、B、C三种型号，依据组件头部是否有鹰嘴分为转动型（标准型）和转动型（鹰嘴型），组件根据缝合长度的不同，可以分为30、45、60三种规格，根据吻合钉高度不同分为1、2、3、4、5、6、7、8八种，数字1表示吻合钉高度为2.0、2.5、3.0mm；数字2表示吻合钉高度为3.0、3.5、4.0mm；数字3表示吻合钉高度为4.0、4.5、5.0mm；数字4表示吻合钉高度为2.0、2.0、2.0mm；数字5表示吻合钉高度为2.5、2.5、2.5mm；数字6表示吻合钉高度为3.5、3.5、3.5mm；数字7表示吻合钉高度为4.0、4.0、4.0mm；数字8表示吻合钉高度为4.8、4.8、4.8mm。QJ-A(B、C)出厂时不带组件。该产品以无菌状态提供，经环氧乙烷灭菌，一次性使用。 |  | 适用于外科手术中，开放或内镜下肺、支气管及胃、肠等组织的切除、横断和吻合。 |  | 2
冀械注准20172640365 |  | 医用防护口罩 | [9 empty] | 2017-12-20 |  | 2022-12-19 | [13 empty] | 2
苏械注准20192020452 |  | 一次性使用弧形切割吻合器 | [9 empty] | 2019-05-14 |  | 2024-05-13 |  |  | 苏械注准20192020452 | [7 empty] | 一次性使用弧形切割吻合器由抵钉座、吻切组件、组件支架、抵钉座夹板、推杆、推杆滑钮、推杆手柄、限位手柄、盖板、复位钮、切割刀和吻合钉组成。其中抵钉座、推杆采用06Cr19Ni10制成，抵钉座夹板采用12Cr17Ni7制成，切割刀采用30Cr13制成，钉仓、复位钮、盖板、推杆滑钮、推钉手柄采用PC制成，限位手柄采用PA66制成，吻合钉采用TA1G、TA2G、Ti-3Al-2.5V制成，按吻合长度不同分为两种规格，采用环氧乙烷灭菌，产品应无菌。每把吻合器产品出厂时，自带一个切割组件，并且组件不可更换。 |  | 适用于胃、肠等消化道组织的离断和缝合。 | 2
国械注准20183640111 | 国械注准20183140111 | 聚氨酯泡沫敷料 | [9 empty] | 2018-03-28 | 2023-03-28 | 2023-03-27 | 2028-03-27 | [12 empty] | 3
国械注进20172666665 | 国械注进20172146665 | 鼻塞 Raucocel nasal packing | [9 empty] | 2017-09-13 | 2022-09-13 | 2022-09-12 | 2027-09-12 | [12 empty] | 2
苏械注准20182640526 | 苏械注准 20182140526 | 一次性使用无菌手术包 | [9 empty] | 2017-03-09 | 2023-03-09 | 2023-03-08 | 2028-03-08 | [9 empty] | 一次性使用无菌手术包由基本配置：一次性使用医 用橡胶检查手套、无洞治疗巾和选用配置：铺巾、 有洞治疗巾、无纺布球、医用擦手巾、一次性使用 帽子、手术衣、纱布片、纱布球、棉签、棉球、敷 贴、一次性使用冲洗管、一次性使用吸引管、吸引 头、止血钳、手术刀、医用皮肤记号笔、器械盘、 PE 手套、塑料量杯、医用剪、金属镊、塑料镊、海 绵刷、器械防护膜、包布组成。该产品以无菌状态 提供，经环氧乙烷灭菌，一次性使用。 |  |  | 2
苏械注准20182660525 | 苏械注准20182080525 | 一次性使用口腔吸痰包 | [9 empty] | 2018-03-09 | 2023-03-09 | 2023-03-08 | 2028-03-08 | [9 empty] | 一次性使用口腔吸痰包由口腔吸痰管（导管、接头、 海绵口）、连接管、咬嘴、压舌板、注水器、纱布 片、棉球、 PE 手套或橡胶手套、治疗巾、塑料盘和 包布组成。依据口腔吸痰管直径不同分为 4.0mm(F12)、 4.67mm(F14)、 5.0mm(F15)、 5.33mm(F16)、 6.0mm(F18)五种规格。该产品以无 菌状态提供，经环氧乙烷灭菌，一次性使用 |  |  | 2
苏械注准20182640533 | 苏械注准20182170533 | 一次性使用口腔包 | [9 empty] | 2018-03-09 | 2023-03-09 | 2023-03-08 | 2028-03-08 | [9 empty] | 一次性使用口腔包（以下简称：口腔包）由基本配 置：护巾、器械盘和选用配件：塑料镊、金属镊、 止血钳、纱布片、棉球、棉卷、棉签、一次性使用 医用橡胶检查手套、 PE 手套、压舌板、口罩、帽子、 吸唾管、口镜、牙探针、手动充填器、铺巾、口杯 组成。该产品以无菌状态提供，经环氧乙烷灭菌， 一次性使用。 |  |  | 2
苏械注准20152021414 |  | 一次性管形吻合器 | [9 empty] | 2020-04-14 |  | 2025-04-13 |  |  | 苏械注准20152021414 |  | 常州市智业医疗仪器研究所有限公司 | [5 empty] | 一次性管形吻合器主要有抵钉座、手柄、钉仓套、环形刀、吻合钉、荷包接杆组成，抵钉座采用Y12Cr18Ni9制成，固定手柄采用PC+20%GF制成，钉仓套采用PA66+60%GF制成，环形刀采用06Cr19Ni10制成，吻合钉采用TA1G/Ti-6A1-4V制成，荷包接杆采用聚碳酸酯制成，按形状分为弯管形（Ｗ）和直管形（Ｚ）两种，每种又按外径尺寸不同分为11种规格。经吻合后的吻合口能承受不小于3.6KPa压力，不得有漏水和撕裂现象。产品经环氧乙烷灭菌，应无菌。 |  | 主要用于食道、胃、肠等消化道重建手术消化道的端端和端侧吻合。 | 2
苏械注准20162021145 |  | 一次性使用管型吻合器 | [6 empty] | 2021-05-20 |  |  | 2021-05-20 |  | 2026-05-19 |  |  | 苏械注准20162021145 |  | 常州市智业医疗仪器研究所有限公司 | [5 empty] | 一次性使用管型吻合器主要由抵钉座、手柄、钉仓套、环形刀、吻合钉、荷包接杆构成。按调节螺母形状分为圆形（WHY）和蝶形（ZYWHY)两种，每种又按吻切组件外径不同各分为10种规格。该产品以无菌状态提供，经环氧乙烷灭菌。一次性使用。 |  | 适用于食管、胃、肠等消化道重建手术中消化道的端端、端侧和侧侧吻合。 | 2
苏械注准20162021147 |  | 一次性腹腔镜用圆形吻合器 | [6 empty] | 2021-05-25 |  |  | 2021-05-25 |  | 2026-05-24 |  |  | 苏械注准20162021147 |  | 常州市智业医疗仪器研究所有限公司 | [5 empty] | 一次性腹腔镜用圆形吻合器主要由抵钉座组件、吻切组件、弯管套组件、固定手柄、活动手柄、保险、调节螺母、环形刀、吻合钉、垫刀圈、荷包接杆构成。按吻切组件外径不同分为若干规格。又可按圆形吻合器总长不同分为A型与L型。该产品以无菌状态提供，经环氧乙烷灭菌。一次性使用。 |  | 适用于全消化道的端端、端侧、侧侧吻合。 | 2
苏械注准20152020290 |  | 一次性肛肠吻合器及附件 | [9 empty] | 2019-12-25 |  | 2024-12-24 |  |  | 苏械注准20152020290 | [7 empty] | 一次性肛肠吻合器由抵钉座总成、吻切组件、后收紧圈、指示视窗、固定手柄、蝶形调节螺母、活动手柄、保险块、环形刀、吻合钉、垫刀圈组成，根据抵钉座总成是否可拆分，分为连体式和分体式两类；根据配套附件不同分为八种型号；根据吻切组件外径不同分为三种规格。附件由扩张器、加长导入器、3孔扩张器、2孔扩张器、1孔扩张器、导入器、穿线器、引线钩及不可吸收外科缝线（带针）组成。该产品以无菌状态提供，经环氧乙烷灭菌，一次性使用。 |  | 适用于齿状线上黏膜选择性切除。 | 2
粤械注准20182640465 | 粤械注准20182140465 | 一次性使用无菌手术包 | 一次性使用无菌手术包 |  | 中国/深圳 | [6 empty] | 2018-04-11 | 2023-04-11 | 2023-04-10 | 2028-04-10 |  |  |  | 稳健医疗用品股份有限公司 | [5 empty] | Ⅰ型：由包布、洞巾（带积液袋）、台套、手术铺巾、手术巾、擦手纸、手术衣、鞋套、袖套、袜套、医用手术帽、创面敷贴、医用外科口罩、医用外科手套、仪器套、塑料袋（垃圾袋）、消毒纸袋、医用脱脂棉、棉签、外科纱布敷料、医用绷带、夹子、镊子、托盘、弯盘、盐水碗、量碗、药杯、海绵刷、止血钳、手术刀、溶液器（外购）、塑料转接器组成。 Ⅱ型：基本组件由包布、洞巾（带积液袋）、手术铺巾、手术巾、手术衣、外科纱布敷料组成，选配组件由台套、擦手纸、鞋套、袖套、袜套、医用手术帽、创面敷贴、医用外科口罩、医用外科手套、仪器套、塑料袋（垃圾袋）、消毒纸袋、医用脱脂棉、棉签、医用绷带、夹子、镊子、托盘、弯盘、盐水碗、量碗、药杯、海绵刷、止血钳、手术刀、溶液器（外购）、塑料转接器组成（选配组件供医疗单位根据实际临床需要选择）。 Ⅲ型：基本组件由包布、洞巾（带积液袋）、手术铺巾、手术巾、手术衣组成，选配组件由台套、擦手纸、鞋套、袖套、袜套、医用手术帽、创面敷贴、医用外科口罩、医用外科手套、仪器套、塑料袋（垃圾袋）、消毒纸袋、医用脱脂棉、棉签、医用绷带、夹子、镊子、托盘、弯盘、盐水碗、量碗、药杯、海绵刷、止血钳、手术刀、溶液器（外购）、塑料转接器组成（选配组件供医疗单位根据实际临床需要选择）。 Ⅳ型：基本组件由包布、洞巾（带积液袋）、手术铺巾、手术巾、外科纱布敷料组成，选配组件由台套、擦手纸、鞋套、袖套、袜套、医用手术帽、创面敷贴、医用外科口罩、医用外科手套、仪器套、塑料袋（垃圾袋）、消毒纸袋、医用脱脂棉、棉签、医用绷带、夹子、镊子、托盘、弯盘、盐水碗、量碗、药杯、海绵刷、止血钳、手术刀、溶液器（外购）、塑料转接器组成（选配组件供医疗单位根据实际临床需要选择）。 等... |  | 供医疗单位相应的科室手术时一次性使用。 | 2
苏械注准20192020449 |  | 一次性使用肛肠吻合器及配套件 | [9 empty] | 2019-05-14 |  | 2024-05-13 |  |  | 苏械注准20192020449 | [7 empty] | 一次性使用肛肠吻合器及配套件主要由抵钉座、吻切组件、后收紧圈、指示视窗、固定手柄、蝶形调节螺母、活动手柄、保险块、环形刀，吻合钉、垫刀圈、附件（含扩张器 导入器 穿线器 引线钩）、不可吸收外科缝线（带针）组成，按吻切组件的直径不同分为三种规格，产品以无菌状态提供，经环氧乙烷灭菌，一次性使用。 |  | 适用于齿状线上粘膜选择性切除。 | 2
苏常械备20190374号 |  | 拆钉器 | [9 empty] | 2020-12-15 | 2023-02-10 | 2099-12-31 |  |  | 苏常械备20190374号 | [7 empty] | 通常有两种形式：由中间链接的两片组成，头部为钳喙；或由头部、杆部和手柄组成，头部为一对带钳喙的叶片。一般采用不锈钢或高分子材料制成。非无菌提供。 |  | 用于钳夹器械 | 1
国械注进20183641645 | 国械注进20183141645 | 藻酸钙银纤维敷料 | [6 empty] | 2022-02-25 |  | 2023-02-02 | 2018-02-02 | 2023-02-02 | 2023-02-01 | 2028-02-01 | [12 empty] | 3
苏械注准20162021061 |  | 一次性腔镜用直线型切割吻合器及组件 | [6 empty] | 2021-05-12 |  |  | 2021-05-12 |  | 2026-05-11 |  |  | 苏械注准20162021061 |  | 常州市智业医疗仪器研究所有限公司 | [5 empty] | 一次性腔镜用直线型切割吻合器及组件由切割吻合器器身及组件两部分组成，切割吻合器器身主要由铰接连杆、枪管内芯、枪管内芯套管、旋转轴套、保险按钮、复位帽、外壳、环形把手、转向旋钮组成；切割组件主要由钉仓、钉砧组件、钉匣底座、切割刀定位块、钉匣外壳、吻合钉组成。该产品以无菌状态提供，经环氧乙烷灭菌。一次性使用。 |  | 适用于开放或腔镜下的外科手术中，肺、支气管组织及胃、肠切除、横断和吻合。 | 2
苏械注准20152021413 |  | 一次性切割吻合器及切割组件 | [6 empty] | 2020-07-21 |  |  | 2020-07-21 |  | 2025-07-20 |  |  | 苏械注准20152021413 |  | 常州市智业医疗仪器研究所有限公司 | [5 empty] | 一次性切割吻合器及切割组件由切割组件、抵钉座、下夹板、活动手柄、吻合钉（TA1G/TA2G/Ti-3A1-2.5V）切割刀（6Cr13/30Cr13)组成，根据产品型式分为QH、ZYBJ两种型式，又按照有效吻合长度和吻合钉高度不同分为若干规格。该产品以无菌状态提供，经环氧乙烷灭菌，一次性使用。 |  | 适用于胃、肠等消化道组织的离断、切除和缝合。 | 2
苏械注准20162021144 |  | 一次性弧形切割吻合器 | [8 empty] | 2021-05-20 | 2021-05-20 |  | 2026-05-19 |  |  | 苏械注准20162021144 |  | 常州市智业医疗仪器研究所有限公司 | [5 empty] | 一次性弧形切割吻合器由抵钉座、吻切组件、组件支架、抵钉座夹板、推杆、推杆滑钮、推钉手柄、限位手柄、盖板、复位钮、切割刀、吻合钉组成。每把吻合器出厂时带有一个组件，组件不可更换。该产品以无菌状态提供，经环氧乙烷灭菌。一次性使用。 |  | 适用于消化道重建手术中，食管、肠道组织的离断和缝合。 | 2
苏械注准20172020853 |  | 一次性使用肛肠吻合器 | [6 empty] | 2021-12-27 |  |  | 2022-05-22 |  | 2027-05-21 |  |  | 苏械注准20172020853 |  | 常州市智业医疗仪器研究所有限公司 | [5 empty] | 一次性使用肛肠吻合器由抵钉座、吻切组件、收紧圈、指示视窗、固定手柄、调节螺母、活动手柄、保险块、环形刀、吻合钉和附件（含扩张器、导入器、穿线器和引线钩）组成。按吻切组件的直径不同分为三种规格，该产品以无菌状态提供，经环氧乙烷灭菌，一次性使用。 |  | 适用于齿状线上粘膜选择性切除。 | 2
苏械注准20162021062 |  | 一次性使用直线型吻合器及组件 | [8 empty] | 2021-05-12 | 2021-05-12 |  | 2026-05-11 |  |  | 苏械注准20162021062 |  | 常州市智业医疗仪器研究所有限公司 | [5 empty] | 一次性使用直线型吻合器及组件主要由抵钉座、吻合组件、定位杆、定位杆手柄、指示窗、调节螺母、活动手柄、保险块、固定手柄、吻合钉组成。按缝合长度不同分为五种型号，每种型号按钉槽数不同分为两种规格，按吻合钉高度的不同分为两种规格。新产品出厂时，带一个组件。该产品以无菌状态提供，经环氧乙烷灭菌。一次性使用。 |  | 主要用于消化道重建及脏器切除手术中的残端或切口的闭合。 | 2
苏械注准20152021362 |  | 一次性直线型吻合器及组件 | [6 empty] | 2020-07-30 |  |  | 2020-07-30 |  | 2025-07-29 |  |  | 苏械注准20152021362 |  | 常州市智业医疗仪器研究所有限公司 | [5 empty] | 一次性直线型吻合器及组件由抵钉座、吻合组件、组件夹板、抵钉座夹板、定位杆推板、活动手柄、固定手柄、定位杆推板手柄、复位按钮和吻合钉组成；根据缝合长度不同分为5种规格；根据吻合钉高度不同分为2种规格。每把吻合器出厂时配置一个或二个组件。该产品以无菌状态提供，经环氧乙烷灭菌，一次性使用。 |  | 用于消化道重建及脏器切除手术中的残端或切口的闭合。 | 2
苏械注准20162021148 |  | 直线型吻合器及一次性吻合组件 | [6 empty] | 2021-05-25 |  |  | 2021-05-25 |  | 2026-05-24 |  |  | 苏械注准20162021148 |  | 常州市智业医疗仪器研究所有限公司 | [5 empty] | 直线型吻合器及一次性吻合组件主要由抵钉座、吻合组件、定位杆、盖板、活动手柄、固定手柄、保险销、吻合钉、调节螺母构成。产品出厂时，带一个组件。吻合器以非无菌状态提供，重复使用；吻合组件以无菌状态提供，经环氧乙烷灭菌。一次性使用。 |  | 用于消化道重建及脏器切除手术中的残端或切口的闭合。 | 2
苏械注准20182021572 |  | 一次性使用直线型吻合器及组件 | [9 empty] | 2018-11-29 |  | 2023-11-28 |  |  | 苏械注准20182021572 | [7 empty] | 一次性使用直线型吻合器及组件由抵钉座、组件、组件夹板、抵钉座夹板、推钉手柄、复位按钮、吻合钉组成。产品根据缝合长度不同分为30、45、60、75、90mm共五种规格：根据缝合组织的厚度，吻合钉的高度分为2、3、4共三种组件。每把吻合器出厂时带有一个或两个组件，该产品采用环氧乙烷灭菌，应无菌。 |  | 适用于消化道重建和脏器切除手术中的残端或切口的关闭。 | 2
苏械注准20192080767 |  | 经皮气管切开组套 | [9 empty] | 2019-07-11 |  | 2024-07-10 |  |  | 苏械注准20192080767 | [7 empty] | 经皮气管切开组套由一次性气管切开插管及其附件组成，一次性气管切开插管由指示充气管、固定翼、套囊、病人端、指示球囊、外圆锥接头、机器端、外插管、充气阀、吸痰管组成，附件包括旋转扩张器、J型导丝、插入引导器、探针、手术刀、推助器，经皮气管切开组套分为普通型气管切开组套和吸痰型气管切开组套，根据是否有吸痰功能经皮气管切开组套分为普通型气管切开组套和吸痰型气管切开组套，根据气切插管套囊形状分为柱形和球形，其中普通型气管切开组套根据气管切开插管的外插管内径不同分为十种，吸痰型气管切开组套根据气管切开插管的外插管内径不同分为6种。该产品以无菌状态提供，经环氧乙烷灭菌，一次性使用。 |  | 供临床气管切开时建立人工气道用。 | 2
苏械注准20182021570 |  | 一次性使用内窥镜用分离钳 | [9 empty] | 2018-11-29 |  | 2023-11-28 |  |  | 苏械注准20182021570 | [7 empty] | 一次性使用内窥镜用分离钳主要由盖板、外套管、钳头、钳头架、万向轮组成；产品根据传动杆长度分为330、430两种规格。该产品以无菌状态提供，经环氧乙烷灭菌，一次性使用。 |  | 与腹腔镜配套，在临床上供腹腔手术时，对组织进行分离、牵引和缝合打结。 | 2
苏械注准20182061576 |  | 一次性使用内窥镜标本取物袋 | [9 empty] | 2018-11-29 |  | 2023-11-28 |  |  | 苏械注准20182061576 | [7 empty] | 一次性使用内窥镜标本取物袋按结构不同分为A、B、C三种形式，A形由推柄、连接钢管、手柄、外套管、取出钳夹、袋体、拉带、结扎绳组成；B形由袋体、推杆、外套管、手柄、袋体撑环、内套管手柄组成；C形由收紧拉线、外套管、推杆、袋体组成。其中A形根据取物袋的尺寸不同分为1、2、3、4、5、6、7共7种规格；B形、C形根据取物袋的尺寸不同分为1、2、3、4、5、6、7、8、9、10各10种规格。该产品以无菌状态提供，经环氧乙烷灭菌。一次性使用。 |  | 供临床微创窥镜手术下收集人体组织标本，异物并取出体外用 | 2
苏械注准20182021574 |  | 一次性使用腹腔镜用穿刺器 | [9 empty] | 2018-11-29 |  | 2023-11-28 |  |  | 苏械注准20182021574 | [7 empty] | 一次性使用腹腔镜用穿刺器由鞘管、储液器、阀门、上盖、密封圈、刀头、刀套、连接杆、保险按钮和手柄组成；选配件（气腹针）由充气管、穿刺管、阀体、两通阀组成。穿刺器按是否带有配件气腹针可分为带选配件和不带选配件两种型式，按带有选配件气腹针的长度可分为Y1、Y2两种规格，不带有选配件用字母W表示；穿刺器按包装型式可分为5、10、11、12、13、15、A、B、C、D、E、F,共12种规格；穿刺器的原材料主要为ABS、6Cr13、PC。本产品采用环氧乙烷灭菌，应无菌。 |  | 适用于腹腔镜检查和手术过程中，建立腹腔镜手术的工作通道用 | 2
苏械注准20172022048 |  | 一次性肛肠吻合器 | [5 empty] | 2022-05-30 |  |  |  | 2022-10-27 |  | 2027-10-26 |  | 苏械注准20172022048 |  |  | 常州市智业医疗仪器研究所有限公司 |  |  |  |  | 一次性肛肠吻合器主要由抵钉座、吻切组件、后收紧圈、指示视窗、固定手柄、蝶形调节螺母、活动手柄、保险块、环形刀、吻合钉、垫刀圈组成，附件由扩张器、导入管、加长导入器、1孔、2孔、3孔扩张器、穿线器、引线钩组成，采用ABS或聚碳酸酯塑料制成；配套件为不可吸收外科缝线（带针），吻合器根据抵钉座总成是否可拆分，分为连体式和分体式两类，根据配套附件不同分为八种型号；根据吻切组件外径不同分为三种规格。该产品以无菌状态提供，经环氧乙烷灭菌。一次性使用。 |  | 适用于齿状线上黏膜选择性切除。 |  | 2
苏械注准20142020343 |  | 一次性双手柄直线型吻合器及组件 | [6 empty] | 2019-07-11 |  |  | 2019-07-11 |  | 2024-07-10 |  |  | 苏械注准20142020343 |  | 常州市智业医疗仪器研究所有限公司 | [5 empty] | 一次性双手柄直线型吻合器及组件主要由抵钉座、组件、组件夹板、抵钉座夹板、限位手柄、推钉手柄、固定手柄、复位按钮、吻合钉组成。根据缝合长度和吻合钉高度不同分为若干规格。每把吻合器出厂时配有1个吻合组件。该产品以无菌状态提供，经环氧乙烷灭菌，一次性使用。 |  | 用于消化道重建及脏器切除手术中的残端或切口闭合。 | 2
国械注准20183400153 | 京械注准20222400423 | α-L-岩藻糖苷酶测定试剂盒(CNPF底物法) | [9 empty] | 2018-04-20 | 2023-04-20 | 2023-04-19 | 2028-04-19 | [9 empty] | 试剂:2-氯-4-硝基苯-a-L-岩藻吡喃糖苷 &lt;40.0mmol/L 防腐剂 0.01%-0.1% |  | 本产品主要用于体外定量测定人血清或血浆中的α-L-岩藻糖苷酶（AFU）的含量。 | 3 | 2
苏械注准20152020388 |  | 一次性皮肤吻合器 | [6 empty] | 2019-10-11 |  |  | 2019-10-11 |  | 2024-10-10 |  |  | 苏械注准20152020388 |  | 常州市智业医疗仪器研究所有限公司 | [5 empty] | 一次性皮肤吻合器由压钉板（06Cr19Ni10）、缝合钉座（06Cr19Ni10）、送钉器、送钉器弹片（06Cr19Ni10）、固定手柄、活动手柄（ABS)、缝合钉（00Cr18Ni14Mo3）组成，选配件为拆钉器，按吻合钉成形后的尺寸和吻合钉个数分为若干规格。产品经环氧乙烷灭菌，应无菌。经缝合后的吻合钉，在承受12N的拉力时不松脱。 |  | 适用于各类创伤及手术切口表层皮肤缝合的器械。 | 2
苏械注准20172020741 |  | 一次性荷包针 | [6 empty] | 2022-01-11 |  |  | 2022-05-09 |  | 2027-05-08 |  |  | 苏械注准20172020741 |  | 常州市智业医疗仪器研究所有限公司 | [5 empty] | 一次性荷包针由针体和非吸收性外科缝线组成，该产品以无菌状态提供，经环氧乙烷灭菌，一次性使用。 |  | 适用于消化道吻合手术中的荷包缝扎。 | 2
苏械注准20142020363 |  | 一次性荷包缝合器 | [6 empty] | 2019-10-11 |  |  | 2019-10-11 |  | 2024-10-10 |  |  | 苏械注准20142020363 |  | 常州市智业医疗仪器研究所有限公司 | [5 empty] | 一次性荷包缝合器由组件、荷包线、鳃轴、荷包缝合器外/内钳片、保险机构、荷包钉组成，按荷包缝合长度不同分为两种型号。荷包缝合器内外钳片、保险机构采用尼龙制成，鳃轴采用12Cr18Ni9不锈钢制成，荷包钉采用TA1G或TA2G制成，荷包线采用合成纤维（聚酰胺或聚丙烯）材料制作的非吸收性外科缝线制成，组件采用PC材料制成，产品经环氧乙烷灭菌，应无菌。 |  | 供临床外科做荷包缝合用。 | 2
苏械注准20172011024 |  | 一次性使用高频电刀笔 | [6 empty] | 2021-09-30 |  |  | 2021-09-30 |  | 2026-09-29 |  |  | 苏械注准20172011024 |  | 常州市智业医疗仪器研究所有限公司 | [5 empty] | 一次性使用高频电刀笔主要由手柄、电刀、插头、电缆线构成。 |  | 与高频手术器（高频电刀）配套。分别供临床各科进行切割、凝血或两者兼用的手术用。 | 2
苏械注准20152081416 |  | 经皮气管切开组套 | [6 empty] | 2020-07-21 |  |  | 2020-07-21 |  | 2025-07-20 |  |  | 苏械注准20152081416 |  | 常州市智业医疗仪器研究所有限公司 | [5 empty] | 经皮气管切开组套由气管切开插管和附件组成，气管切开插管由充气管、固定翼、套囊，病人端、指示球囊、外圆锥接头、机器端、外插管、充气阀、吸痰管组成，附件由旋转扩张器、J型导丝、插入引导管、探针、手术刀、推助器组成；根据是否有吸痰功能经皮气管切开组套分为普通型气管切开组套和吸痰型气管切开组套，根据气切插管套囊形状分为柱形和球形，其中普通型气管切开组套根据气管切开插管的外插管内径不同分为十种，吸痰型气管切开组套根据气管切开插管的外插管内径不同分为6种。该产品以无菌状态提供，经环氧乙烷灭菌，一次性使用。 |  | 供临床气管切开时建立人工气道用。 | 2
苏械注准20182021730 |  | 一次性使用内窥镜用取样刷 | [6 empty] | 2018-12-18 |  |  | 2018-12-18 |  | 2023-12-17 |  |  | 苏械注准20182021730 |  | 常州市智业医疗仪器研究所有限公司 | [5 empty] | 一次性使用内窥镜用取样刷由刷头（刷毛和刷头钢丝绳组成）、不锈钢弹簧软管（钢丝绳）、塑料外管、滑块、手柄组成。刷毛由尼龙6材料制成，刷头钢丝绳由20Cr13材料制成，不锈钢弹簧软管（钢丝绳）由06Cr19Ni10材料制成，手柄和滑块由ABS材料制成，塑料外管由PE材料制成。产品采用环氧乙烷灭菌，应无菌。 |  | 供临床取细胞样本用 | 2
苏械注准20182020842 |  | 一次性腔镜下直线切割吻合器及切割组件 |  | 常州市 |  | 常州市智业医疗仪器研究所有限公司 |  | 2022-08-22 |  |  |  | 2023-04-28 |  | 2028-04-27 |  | 苏械注准20182020842 |  | 常州市智业医疗仪器研究所有限公司 | [5 empty] | 一次性腔镜下直线切割吻合器及切割组件由器身及切割组件两部分组成，两者通过铰接机构链接使用，器身根据枪管长度进行分类，切割组件根据钉砧组件顶部形状、是否可以弯转、缝合长度和吻合钉高度进行分类。器身由枪管内芯、枪管内芯套管、铰接连杆、旋转轴套、保险按钮、复位帽、外壳、环形把手、转向旋钮、钉匣解锁按钮组成。切割组件由钉仓、钉砧组件、钉匣底座、钉匣外壳套管、切割刀、切割刀定位块、钉匣外壳、推钉片组成，钉仓内装有不同规格的吻合钉。该产品以无菌状态提供，经环氧乙烷灭菌，一次性使用。 |  | 适用于开放或腔镜下的外科手术中，肺 、支气管组织及胃 、肠切除、横断和吻合 |  | 2
豫械注准20182660168 | 豫械注准20182080168 | 一次性使用气流雾化器 | [9 empty] | 2018-03-16 | 2023-03-16 | 2023-03-15 | 2028-03-15 |  |  |  | 河南曙光汇知康生物科技股份有限公司 | [5 empty] | 普通面罩型雾化器由吸氧面罩、（转换接头，选配）、松紧带、雾化杯、输氧管路和接头组成。精密面罩型雾化器由吸氧面罩、（转换接头，选配）、松紧带、雾化杯、精密过滤装置、输氧管路和接头组成。普通咬嘴雾化器由咬嘴、雾化杯、输氧管路和接头组成。精密咬嘴雾化器由咬嘴、雾化杯、精密过滤装置、输氧管路和接头组成。普通复合型雾化器由吸氧面罩、（转换接头，选配）、松紧带、咬嘴、雾化杯、输氧管路和接头组成。精密复合型雾化器由吸氧面罩、（转换接头，选配）、松紧带、雾化杯、咬嘴、精密过滤装置、输氧管路和接头组成。 |  | 在呼吸装置系统中，一端接入氧气，用氧气的压力将放置于雾化器的药剂雾化，产生的雾化气体通过雾化器的另一端吸入病人口中 | 2
国械注准20173663362 | 国械注准20173143362 | 一次性使用精密过滤输液器 带针 | [9 empty] | 2017-11-20 | 2022-11-22 | 2022-11-19 | 2027-11-21 | [9 empty] | 产品由瓶塞穿刺器保护套、瓶塞穿刺器、进气器件（空气过滤器）、管路、三通（选配）、滴管（二通）、滴斗、二通（选配）、止液装置（选配）、注射件、流量调节器、止流夹、精密药液过滤器（介质孔径大小分为2.0μm、3.0μm、5.0μm三种）、外圆锥接头、输液针（选配）、输液贴（选配，不含药物）组成；输液针是由连接座、防针刺装置（选配）、软管、针柄、针管和保护套组成。环氧乙烷灭菌，一次性使用。本产品制造材料聚氯乙烯（PVC）中的增塑剂为偏苯三酸三辛酯 |  | 该产品适用于重力作用下的静脉输液，输注药液的密度应不小于0.914g/cm3,输液时滴斗最大倾斜角度应不大于30° | 3
京械注准20162400649 |  | 亮氨酸氨基肽酶测定试剂盒（L－亮氨酸-p-硝基苯胺底物法） | [9 empty] | 2021-07-01 |  | 2026-06-30 | [13 empty] | 2
鄂械注准20182172382 |  | 定制式活动义齿 | [6 empty] | 2023-02-24 |  | 2023-01-19 | 2018-08-06 | 2023-08-06 | 2023-08-05 | 2028-08-05 | [9 empty] | 全口义齿由基托和人工牙组成；局部可摘由基托、人工牙、固位体和连接体组成。 |  | 用于牙列缺损、牙列缺失的活动修复。 | 2
浙械注准20172091049 | 浙械注准20172021049 | 一次性使用包皮切割缝合器 | [9 empty] | 2017-09-26 | 2022-09-26 | 2022-09-25 | 2027-09-25 | [12 empty] | 2
(苏械注准20162020477) |  | 一次性使用管型吻合器 | [9 empty] | 2021-01-08 |  | 2026-01-07 | [13 empty] | 2
苏苏械备20190568号 | 苏苏械备20190568 | 样本密度分离液 | [9 empty] | 2020-01-20 | 2022-11-07 | 2099-12-31 | [13 empty] | 1
国械注进20153462347 | 国械注进20153132347 | 髋关节系统组件 | 髋关节系统组件S-ROM HIP SYSTEM |  | 美国、爱尔兰 |  | 强生（上海）医疗器材有限公司 |  | 2023-03-14 |  |  | 2017-09-12 | 2023-03-14 | 2022-09-11 | 2028-03-13 |  |  |  | 强生（上海）医疗器材有限公司 |  | 徳培依（美国）骨科股份有限公司 DePuy Orthopaedics, Inc. |  |  |  | 该产品由包括股骨柄主干、股骨柄近端袖套。股骨柄主干、股骨柄近端袖套基体的材料为符合ISO 5832-3标准的Ti6Al4V钛合金，股骨柄近端袖套表面为符合ISO 13779-2的羟基磷灰石涂层或符合ISO 5832-2的4级纯钛珠和符合13779-2的羟基磷灰石涂层。灭菌包装。 |  | 与该企业同一系统组件配合，作为非骨水泥型髋关节假体使用，适用于髋关节置换。 | 3
苏械注准20182400783 |  | 抗缪勒氏管激素检测试剂盒（量子点荧光免疫法） | [9 empty] | 2018-04-18 | 2023-04-18 | 2023-04-17 | 2028-04-17 | [11 empty] | 用于临床体外定量检测人血清、血浆和全血中的抗缪勒氏管激素（AMH）的含量 | 2
苏械注准20182401296 |  | 糖化血红蛋白检测试剂盒（量子点荧光免疫法） | [9 empty] | 2018-09-10 | 2023-09-10 | 2023-09-09 | 2028-09-09 | [12 empty] | 2
苏械注准20182401628 |  | B型脑钠肽检测试剂盒（量子点荧光免疫法） | [9 empty] | 2018-12-07 | 2023-12-07 | 2023-12-06 | 2028-12-06 | [12 empty] | 2
苏械注准20182400883 |  | 血清淀粉样蛋白A检测试剂盒（胶乳增强免疫比浊法） | [9 empty] | 2018-05-10 | 2023-05-10 | 2023-05-09 | 2028-05-09 | [12 empty] | 2
苏械注准20162020622 |  | 一次性使用直线型切割吻合器及切割组件 | [9 empty] | 2021-01-08 |  | 2026-01-07 | [13 empty] | 2
国械注进20183462027 | 国械注进20183132027 | 带线锚钉 | 带线锚钉Healix Anchor System |  | 瑞士 |  |  |  | 2022-06-30 |  |  | 2018-05-16 | 2023-05-16 | 2023-05-15 | 2028-05-15 |  |  |  | 强生（上海）医疗器材有限公司 |  | DePuy Mitek |  |  |  | 该产品由骨锚、缝线、缝针和插入器组成。骨锚由符合YY0660标准规定的聚醚醚酮（PEEK-OPTIMA-LT3）材料制成；缝线由染色的可吸收性聚对二氧环已酮（PDS）和未染色的不可吸收性聚乙烯材料编织而成；缝针由符合ASTM F899标准规定的420不锈钢材料制成；插入器与人体接触部分由符合ASTM F899标准规定的630不锈钢材料制成。灭菌包装。 |  | 适用于肩、膝、指、腕、踝、趾关节肌腱、韧带的重连接。 | 3
国械注进20183461961 | 国械注进20183131961 | 脊柱后路内固定系统组件 | 脊柱后路内固定系统组件Expedium Spine System |  | 美国 |  | 强生（上海）医疗器材有限公司 |  | 2022-04-13 |  |  | 2018-04-24 | 2023-04-24 | 2023-04-23 | 2028-04-23 |  |  |  | 强生（上海）医疗器材有限公司 |  | Medos International SARL |  |  |  | 该产品由一系列棒组成。其材料为符合ISO5832-12要求的钴铬钼合金。非灭菌包装。 |  | 该产品适用于非颈椎部位的脊柱椎弓根固定与非椎弓根固定。 | 3
国械注进20183462158 | 国械注进20183132158 | 椎间融合器 | 椎间融合器Oracle System |  | 瑞士、美国、奥地利 |  | 强生（上海）医疗器材有限公司 |  | 2022-01-04 |  |  | 2018-06-27 | 2023-06-27 | 2023-06-26 | 2028-06-26 |  |  |  | 强生（上海）医疗器材有限公司 |  | Synthes GmbH |  |  |  | 该产品由符合YY/T 0660标准要求的LT1聚醚醚酮材料制成，内部嵌有由符合ISO 5832-11标准要求的钛6铝7铌钛合金材料制成的显影钉。产品呈凹形，灭菌包装。 |  | 适用于腰椎退变性椎间盘疾病，脊柱不稳定，椎管狭窄，假关节形成，融合失败等疾病治疗的手术融合。 | 3
沪械注准20182100111 | 沪械注准20182040111 | 弯曲骨水泥填充器 | [9 empty] | 2018-03-29 | 2023-03-29 | 2023-03-28 | 2028-03-28 | [9 empty] | "S13-01,S13-02,S13-03,S13-04由手柄、螺杆、弯曲指示柱、套筒、输液孔、Y型阀、导向丝、导向管、输送鞘管和固定帽组成。S13-05,S13-06由手柄、螺杆、弯曲指示柱、套筒、连接管、导向丝、导向管、输送鞘管和固定帽组成。" |  | 供医疗机构在骨科微创介入手术中（椎体成形术、椎体后凸成形术），通过椎体成形手术的通道进入椎体，将骨水泥(PMMA)输送到椎体松质骨缺损部位。 | 2
苏械注准20162020375 |  | 一次性使用直线吻合器 | [9 empty] | 2020-11-13 |  | 2025-11-12 | [13 empty] | 2
苏锡械备20200136号 |  | 口鼻气雾剂给药器 |  |  | 中国 | [6 empty] | 2020-07-21 | 2022-05-17 | 2099-12-31 | [10 empty] | 产品由面罩、腔体和吸入器连接口组成。包括气雾剂药物吸入给药的装置（不含雾化功能）。非无菌提供。不含药物。不具有剂量控制功能。 |  | 用于对患者体表和自然腔道局部给药。不用于皮下给药和静脉给药。不包括阴道给药器。 | 1
苏械注准20202020117 |  | 一次性使用腔镜用直线型切割吻合器及切割组件 | [9 empty] | 2020-01-23 |  | 2025-01-22 | [13 empty] | 2
京械注准20162401175 |  | 谷氨酸脱氢酶测定试剂盒（α-酮戊二酸底物法） | [9 empty] | 2021-11-25 |  | 2026-11-24 | [13 empty] | 2
国械注准20163400268 |  | 甲型H1N1流感病毒（2009）RNA检测试剂盒（荧光PCR法） | [9 empty] | 2016-02-04 | 2021-03-15 | 2021-02-03 | 2026-03-14 | [12 empty] | 3
浙嘉械备20210068号 |  | 糖化血红蛋白溶血剂 | [6 empty] | 2022-12-25 |  | 2022-12-25 | 2021-06-04 | 2022-12-25 | 2099-12-31 | [13 empty] | 1
苏械注准20182401362 |  | 胃蛋白酶原Ⅱ检测试剂盒（胶乳增强免疫比浊法） | [9 empty] | 2018-09-18 | 2023-09-18 | 2023-09-17 | 2028-09-17 | [12 empty] | 2
京械注准20172011022 |  | 一次性使用不粘双极电凝镊 | [5 empty] | 2022-07-14 |  |  |  | 2022-09-27 |  | 2027-09-26 |  | 京械注准20172011022 |  | 北京鸿鹄高翔科技开发有限公司 | [5 empty] | 一次性使用不粘双极电凝镊是由镊体、输水软管、电凝导线组成。 |  | 该产品与高频发生器配合使用，在高频手术中对组织进行电凝用。 |  | 2
宁械注准20142640010 |  | 止血纱布 | [9 empty] | 2019-06-04 |  | 2023-06-03 | 2024-06-03 | [12 empty] | 2
国械注准20183250162 | 国械注准20183010162 | 双极射频消融电极 | [9 empty] | 2018-04-26 | 2023-04-26 | 2023-04-25 | 2028-04-25 | [9 empty] | 双极射频消融电极由电极头端、电极丝、双腔管、外鞘管、手柄（含组件把手、活动柱、盖帽、电极固定座）、电缆线、电缆插头组成。 |  | 产品与高频发生器（型号：Surgi-Max）及脊柱内窥镜配合使用，用于椎间盘手术中对纤维环组织进行凝固、止血。 | 3
沪械注准20172660760 | 沪械注准20172080760 | 一次性使用吸痰管 | 一次性使用吸痰管 | [5 empty] | 2022-10-18 |  |  | 2017-12-29 | 2022-12-29 | 2022-12-28 | 2027-12-28 | [9 empty] | 产品分为I 型、II 型和III 型，I 型由管身和接头组成，II 型和III 型由管身、接头和收集器组成。管身采用软聚氯乙烯制成。 |  | 用于气管插管和气管切开手术时作治疗性吸引用。 | 2 | 2
湘械注准20182640093 | 湘械注准20182140093 | 医用纱布敷料 | [9 empty] | 2018-04-28 | 2023-04-28 | 2023-04-27 | 2028-04-27 | [12 empty] | 2
苏械注准20172022316 |  | 肛肠吻合器及一次性吻切组件 | [5 empty] | 2022-04-11 |  |  |  | 2022-11-21 |  | 2027-11-20 |  |  |  | 常州瑞索斯医疗设备有限公司 | [5 empty] | 肛肠吻合器及一次性吻切组件主要由抵钉座、环形刀、保险块、活动手柄、固定手柄、调节螺母、吻切组件、吻合钉及附件(扩张器、导入器、穿线器、引线钩)组成。每把吻合器出厂时配一套组件，按吻切组件直径不同分为32、34、36三种规格。肛肠吻合器器身以非灭菌方式提供。组件及附件以无菌状态提供，经环氧乙烷灭菌，一次性使用。 |  | 适用于齿状线上面膜选择性切除 |  | 2
苏械注准20172022315 |  | 管形吻合器及一次性吻切组件 | [5 empty] | 2022-04-11 |  |  |  | 2022-11-21 |  | 2027-11-20 |  |  |  | 常州瑞索斯医疗设备有限公司 | [5 empty] | 管形吻合器及一次性吻切组件主要由抵钉座、吻切组件、弯管、器体、活动手柄、保险块、调节螺母、环形刀、吻合钉、垫刀圈、接杆组成。按吻切组件外径不同分为25、27、29、32mm四种规格。吻合器器身以非灭菌方式提供，吻切组件以无菌状态，经环氧乙烷灭菌，一次性使用。 |  | 适用于食管、胃、肠等消化道重建手术中消化道的端端、端侧和侧侧吻合。 |  | 2
鄂荆州械备20200068号 |  | 一次性使用病毒采样管 | 一次性使用采样器 | [8 empty] | 2020-12-29 | 2022-08-01 | 2099-12-31 | [13 empty] | 1
苏械注准20162020473 |  | 一次性腹腔镜用圆形吻合器 | [9 empty] | 2021-01-08 |  | 2026-01-07 | [13 empty] | 2
皖械注准20182400032 |  | 抗精子抗体检测试剂盒（混合抗球蛋白凝集法） | [9 empty] | 2018-02-09 |  | 2023-02-08 | [13 empty] | 2
国械注进20173467083 | 国械注进20173137083 | 颅颌面用接骨螺钉 | 颅颌面用接骨螺钉Screws for Cranio-Maxillofacial |  | 瑞士、美国 |  | 强生（上海）医疗器材有限公司 |  | 2023-03-31 |  |  | 2017-11-23 | 2023-03-31 | 2022-11-22 | 2028-02-09 |  |  |  | 强生（上海）医疗器材有限公司 |  | 辛迪思有限公司 Synthes GmbH |  |  |  | 该产品包括各个颅颌面用接骨螺钉，采用符合ISO 5832-2中的规定的纯钛，符合ISO 5832-11中的规定的钛6铝7铌或符合ISO 5832-1的规定的不锈钢材料制造。纯钛及钛合金产品的表面经过了阳极氧化处理。产品包装分为灭菌包装和非灭菌包装。 |  | 该产品供颅颌面骨科手术时与接骨板配合作骨折内固定用，主要用于骨折断端或骨碎片的临时稳定，直到骨愈合为止。 | 3
国械注进20183461989 | 国械注进20183131989 | 颅颌面外科内固定系统 Cranio-Maxillofacial System | 颅颌面外科内固定系统Cranio-Maxillofacial System |  | 瑞士、德国、美国 |  | 强生（上海）医疗器材有限公司 |  | 2022-09-06 |  |  | 2018-05-04 | 2023-05-04 | 2023-05-03 | 2028-05-03 |  |  |  | 强生（上海）医疗器材有限公司 |  | 辛迪思有限公司 Synthes GmbH |  |  |  | 该产品包括接骨板和接骨螺钉。接骨板采用符合IS05832-2标准规定的1级、2级和4级纯钛材料制成，接骨螺钉采用了符合IS05832-11标准规定的Ti6Al7Nb钛合金材料制成，部分产品表面经阳极化处理。灭菌和非灭菌包装。 |  | 该产品适用于颅颌面骨内固定。 | 3
国械注准20183660050 | 国械注准20183140050 | 一次性使用泵用输液器 | [9 empty] | 2018-02-11 | 2023-02-11 | 2023-02-10 | 2028-02-10 |  |  |  | 山东安得医疗用品股份有限公司 | [5 empty] | 该产品由进气器件、瓶塞穿刺器、止动夹、Y字管、胶帽、滴斗盖、滴斗、自动排气装置、管路、流量调节器、注射件、无针Y型加药口、外圆锥接头、精密药液过滤器（过滤介质孔径5μm、3μm、2μm）、排气护帽、静脉输液针组成，其中胶帽、注射件、无针Y型加药口、排气护帽、静脉输液针为选配。管路及滴斗材料为TOTM增塑的PVC。 |  | 本产品与输液泵配合使用用于压力输注，也可用于重力输注。 | 3
苏械注准20162020374 |  | 一次性直线型吻合器及组件 | [9 empty] | 2020-11-13 |  | 2025-11-12 | [13 empty] | 2
苏械注准20162020474 |  | 一次性皮肤吻合器 | [9 empty] | 2021-01-08 |  | 2026-01-07 | [13 empty] | 2
苏械注准20162020132 |  | 一次性无刀穿刺器 | [9 empty] | 2020-05-20 |  | 2025-05-19 | [13 empty] | 2
苏械注准20162080476 |  | 一次性使用经皮气管切开组套 | [9 empty] | 2021-01-08 |  | 2026-01-07 | [13 empty] | 2
苏械注准20162020475 |  | 一次性冲吸器 | [9 empty] | 2021-01-08 |  | 2026-01-07 | [13 empty] | 2
国械注准20223401432 |  | 人类EGFR/ALK/ROS1基因突变联合检测试剂盒（荧光PCR法） | [5 empty] | 2022-10-26 |  |  |  | 2022-10-26 |  | 2027-10-25 |  |  |  | 广州迈景基因医学科技有限公司 | [5 empty] | RNA基因融合检测试剂、DNA基因突变检测试剂、逆转录反应液、RNA阴性对照品、阳性对照品、无核酸酶水。（具体内容详见产品说明书） |  | 本试剂盒用于定性检测非小细胞肺癌（NSCLC）患者经福尔马林固定的石蜡包埋组织（FFPE）样本中EGFR、ALK和ROS1基因的突变，具体突变位点见说明书附录。 其中EGFR 19号外显子缺失（19del）和L858R点突变用于盐酸厄洛替尼片和甲磺酸奥希替尼片的伴随诊断，ALK基因融合（重排）和ROS1基因融合（重排）用于克唑替尼胶囊的伴随诊断。 |  | 3
湘械注准20182140010 |  | 一次性使用普通医用口罩 | [9 empty] | 2023-01-29 |  | 2028-01-28 | [9 empty] | 产品主要由无纺布加工制成，由无纺布、鼻夹（可塑性材料制成）、口罩带组成，产品应无菌，出厂时环氧乙烷残留量不大于10ug/g，产品应无皮肤激反应。 | 产品主要由口罩体、鼻夹、口罩带组成，口罩体分为内、中、外三层，其中内层和外层材料为聚丙烯纺粘无纺布，中层为聚丙烯熔喷无纺布，鼻夹由可塑性材料组成。无菌型产品经环氧乙烷灭菌无菌供应，非无菌型产品非无菌供应。 |  |  | 2
粤穗械备20210334号 |  | 测序反应通用试剂盒(测序法) | [5 empty] | 2021-03-22 | 2023-03-02 |  |  | 2021-03-22 | 2023-03-02 | 2099-12-31 |  |  |  | 广州迈景基因医学科技有限公司 | [5 empty] | 由制备DNA纳米球试剂和联合探针锚定连接（cPAL）测序通用试剂组成。 |  | 是检测人类基因组DNA文库的一组常用试剂和耗材，基于联合探针锚定连接技术的测序原理，与基因分析仪配合使用，完成高通量测序过程并获取样本序列信息，是该测序反应系统的通用试剂。本产品不用于全基因组测序。测序检测待定基因的数据，需与特异试剂配套使用。 |  | 1
粤械注准20182660687 |  | 一次性使用双腔支气管插管 | [9 empty] | 2018-07-02 |  | 2023-07-01 | [13 empty] | 2
苏械注准20222020351 |  | 一次性使用皮肤缝合器 | [5 empty] | 2022-03-07 |  |  |  | 2022-03-07 |  | 2027-03-06 |  |  |  | 常州瑞索斯医疗设备有限公司 | [5 empty] | 一次性使用皮肤缝合器主要由固定手柄、压簧、压钉板、缝合钉、钉座、钉座外壳、推钉板、击发手柄、弹簧座组成。按缝合器所装缝合钉成型后的宽度不同分为窄型(规格代号后缀R)和宽型(规格代号后缀W)两种类型，每种类型按缝合器所装钉数的不同分为三种规格。该产品以无菌状态提供，经环氧乙烷灭菌。一次性使用。 |  | 适用于创伤和手术切口的表层皮肤缝合 |  | 2
豫械注准20182660310 |  | 一次性使用引流袋 | [9 empty] | 2018-07-05 |  | 2023-07-04 | [10 empty] | 本产品普通Ⅰ型、普通Ⅱ型的基本配置由收集袋、输入管、排放阀组成，选用配置由床单夹、排气囊、排气膜、止流夹、调节阀、挂绳、血尿比色条、挂耳、鲁尔接头、锥形接头、防护帽组成；A式防逆流型的基本配置由收集袋、输入管、排放阀、防逆流片、锥形接头、防护帽组成，选用配置由床单夹、排气囊、排气膜、止流夹、调节阀、血尿比色条、挂绳、挂耳组成；B式防逆流型的基本配置由收集袋、输入管、排放阀、防逆流片、鲁尔接头组成，选用配置由床单夹、排气囊、排气膜、止流夹、调节阀、血尿比色条、挂绳、挂耳组成。 |  | 用于医院临床科室及手术中或手术后患者一次性引流体液（血液、胃液等）、分泌物（痰液、冲洗液等）以及人体排泄物（尿液等）的收集。 | 2
京械注准20162400637 |  | 5′-核苷酸酶测定试剂盒（过氧化物酶法） | [9 empty] | 2021-07-01 |  | 2026-06-30 | [13 empty] | 2
京械注准20162400640 |  | 甘胆酸测定试剂盒（胶乳免疫比浊法） | [9 empty] | 2021-07-01 |  | 2026-06-30 | [13 empty] | 2
湘械注准20172640339 | 湘械注准20172140339 | 改性几丁质生物胶 | 改性几丁质生物胶 | [8 empty] | 2017-12-07 | 2021-01-20 | 2022-12-06 | 2026-01-19 | [12 empty] | 2
京械注准2016240100 | 京械注准20162401008 | 小而密低密度脂蛋白胆固醇测定试剂盒(酶法) | [9 empty] | 2021-07-01 |  | 2026-06-30 | [13 empty] | 2
国械注准20153401899 |  | 肺炎支原体（MP）核酸检测试剂盒（荧光PCR法） | [9 empty] | 2015-10-14 | 2020-04-13 | 2020-10-13 | 2025-04-12 | [12 empty] | 3
鲁械注准20182640099 | 鲁械注准20182140099 | 一次性护理包 | 一次性护理包 | [5 empty] | 2023-02-16 |  |  | 2018-03-08 | 2023-03-08 | 2023-03-07 | 2028-03-07 | [12 empty] | 2
京械注准20202400163 |  | 脂蛋白相关磷脂酶 A2 测定试剂盒(酶法) | 脂蛋白相关磷脂酶A2测定试剂盒(14-NPC 底物法) | [8 empty] | 2020-04-24 |  | 2025-04-23 | [13 empty] | 2
国械注进20183770150 | 国械注进20183030150 | 外周血管球囊扩张导管 Armada 18 PTA Catheter |  |  |  |  | 雅培医疗器械贸易（上海）有限公司 |  | 2022-09-02 |  |  | 2018-04-20 | 2023-04-20 | 2023-04-19 | 2028-04-19 |  |  |  | 雅培医疗器械贸易（上海）有限公司 | [5 empty] | 该产品是一款整体交换型（OTW）导管，由球囊、球囊标记物、导丝内腔、外组件、球囊头端、鲁尔接口、鲁尔接口溢放口、鲁尔接口粘合剂、疏水涂层等部件组成。其球囊所在的位置接近远端无创头部。可以将压力泵连接侧口并通过其内的一个官腔扩张球囊。还有另一个起始于直型入口的管腔，通往导管远端头部，可用于插入导丝（最粗0.018"）。球囊有两处显影标记物。球囊材料为聚酰胺Grilamid L25。该产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用，产品有效期3.5年。 |  | 该产品适用于扩张股动脉、腘动脉、膝下动脉、胫动脉、腓动脉和肾动脉的狭窄部位，治疗自体或人工透析动静脉瘘的阻塞性病变。此外，该款器械还适用于球囊扩张支架和自膨支架的后扩张。 | 3
国械注进20173457206 | 国械注进20173107206 | 血小板套件 | [9 empty] | 2017-12-14 | 2022-12-14 | 2022-12-13 | 2027-12-13 | [12 empty] | 3
国械注进20162083248 |  | 雾化器系统 | [9 empty] | 2021-07-02 |  | 2026-07-01 | [13 empty] | 2
苏械注准20182401297 |  | 高敏心肌肌钙蛋白I检测试剂盒（量子点荧光免疫法） | [9 empty] | 2018-09-10 | 2023-09-10 | 2023-09-09 | 2028-09-09 | [12 empty] | 2
苏械注准20182401264 |  | D-二聚体检测试剂盒（量子点荧光免疫法） | [9 empty] | 2018-08-20 | 2023-08-20 | 2023-08-19 | 2028-08-19 | [12 empty] | 2
苏械注准20182401627 |  | 高敏心肌肌钙蛋白T检测试剂盒（量子点荧光免疫法） | [9 empty] | 2018-12-07 | 2023-12-07 | 2023-12-06 | 2028-12-06 | [12 empty] | 2
苏械注准20142020416 |  | 一次性肛肠吻合器 | [9 empty] | 2019-07-11 |  | 2024-07-10 | [13 empty] | 2
苏械注准20172020469 |  | 一次性使用肛肠吻合器及附件 | [9 empty] | 2022-04-07 |  | 2027-04-06 | [13 empty] | 2
粤深械备20180505号 |  | 医用隔离罩 | 外生殖器术后保护罩 | [8 empty] | 2018-11-13 |  | 2099-12-31 | [13 empty] | 1
苏械注准20152020584 |  | 一次性使用内窥镜异物钳 | [9 empty] | 2019-12-25 | 2023-02-06 | 2024-12-24 | [10 empty] | 一次性使用内窥镜异物钳由异物钳头部、外管、保护套和手柄组成。按头部型式分为椭圆型、折角型、爪型、网兜型和齿型大爪型五种，TY表示椭圆型头部，ZJ表示折角型头部,3ZX表示三爪型头部，4ZX表示四爪型头部，5ZX表示五爪型头部，WD表示网兜型头部,CXDZ表示齿型大爪钳头部。该产品以无菌状态提供,经环氧乙烷灭菌，一次性使用。 |  | 与内窥镜配合使用，用于人体消化道钳取和清除异物 | 2
国械注进20173220110 | 国械注进20172180110 | 宫腔镜组织切除系统 | [9 empty] | 2017-01-13 | 2021-08-11 | 2022-01-12 | 2026-08-10 | [9 empty] | 产品由控制器（10-500、10-550）、脚踏开关（52124-001）、一次性宫腔镜组织切割器（型号：10-401、30-401LITE、50-401XL、50-501XL、10-401FC）（包括驱动线缆、切割刀片、切割管路、外部管路、真空管路）组成。 |  | 该系统用于由经过训练的妇科医生在宫腔镜下进行子宫内手术，切除包括粘膜下肌瘤与子宫内膜息肉在内的子宫内组织。 | 3 | 2
苏械注准20162020038 |  | 一次性荷包缝合器 | [9 empty] | 2020-05-20 |  | 2025-05-19 | [13 empty] | 2
鄂械准注20172172460 | 鄂械注准20172172460 | 定制式固定义齿 | 定制式固定义齿 |  |  |  |  | 2022-03-07 | 2022-03-07 |  |  | 2022-08-22 | 2022-08-22 | 2027-08-21 | 2027-08-21 | [9 empty] | 产品主要结构分为冠、桥、贴面、嵌体，由固位体、桥体和连接体组成。 |  | 定制式固定义齿适用于牙列缺损或牙体缺损的固定修复。 | 2 | 2
湘械注准20182640082 |  | 一次性使用无菌产包 | [9 empty] | 2018-04-13 | 2023-04-13 | 2023-04-12 | 2028-04-12 | [12 empty] | 2
苏械注准20192020018 |  | 一次性使用内窥镜用抓钳 | [5 empty] | 2019-01-07 |  | 2023-03-15 |  | 2019-01-07 |  | 2024-01-06 |  |  |  | 常州瑞索斯医疗设备有限公司 | [5 empty] | 一次性使用内窥镜用抓钳主要由钳头、钳头架、盖板、外套管组成，抓钳的钳头、钳头架采用06Cr19Ni10不锈钢制成，盖板采用ABS塑料制成，外套管采用聚氯乙烯塑料制成。抓钳根据钳头齿形分为粗齿（C）、细齿（X）、根据传动杆长度分为330、430两种规格，产品应无菌，采用环氧乙烷灭菌，灭菌后环氧乙烷残留量应不大于10ug/g。 |  | 与腹腔镜配套，在临床上供腹腔手术时，对组织进行钳夹、牵引及固定用。 |  | 2
苏械注准20192020019 |  | 一次性使用内窥镜用分离钳 | [5 empty] | 2019-01-07 |  | 2023-03-15 |  | 2019-01-07 |  | 2024-01-06 |  |  |  | 常州瑞索斯医疗设备有限公司 | [5 empty] | 一次性使用内窥镜用分离钳主要由钳头、钳头架、盖板、外套管组成，分离钳的钳头、钳头架采用06Cr19Ni10不锈钢制成，盖板采用符合GB/T12672-2009标准的ABS塑料制成，外套管采用聚氯乙烯塑料制成。根据传动杆长度分为330、430mm两种规格，产品应无菌，采用环氧乙烷灭菌，灭菌后环氧乙烷残留量应不大于10ug/g。 |  | 与腹腔镜配套，在临床上供腹腔手术时，对组织进行分离、牵引和缝合打结。 |  | 2
鄂械注准20232174230 |  | 定制式正畸矫治器 |  | 中国湖北省 |  | 荆门市皓然义齿有限公司 |  | 2023-02-28 |  |  |  | 2023-02-28 |  | 2028-02-27 |  |  |  | 荆门市皓然义齿有限公司 | [5 empty] | 活动矫治器由正畸丝、正畸基托树脂组成；固定矫治器由扩弓螺丝、带环组成。 |  | 用于正畸治疗，采取持续的外力调整牙齿位置使其恢复正确咬合关系。 |  | 2
粤械注准20182400186 |  | C-反应蛋白(CRP)校准品 | [9 empty] | 2018-02-02 | 2023-02-02 | 2023-02-01 | 2028-02-01 | [12 empty] | 2
国械注进20153460031 | 国械注进20153130031 | 金属锁定接骨板系统 | 金属锁定接骨板系统 |  | 美国 |  | 捷迈（上海）医疗国际贸易有限公司 |  | 2022-06-30 |  |  | 2018-06-11 | 2023-06-11 | 2023-06-10 | 2028-06-10 |  | 国械注进20153130031 |  | 捷迈（上海）医疗国际贸易有限公司 |  | Zimmer Inc. 美国捷迈公司 |  |  |  | 该产品由围关节周围锁定接骨板、螺钉及其螺栓部件组成,其中螺钉包括圆锥型螺钉、中空圆锥型螺钉、锁定螺钉和中空锁定螺钉组成。3.5mm 围关节皮质骨螺钉由符合ISO5832-1的不锈钢制成,3.5mm锁定螺钉,2.7mm钉头和 2.7mm Zimmer通用锁定螺钉由符合ASTM F2229的23Mn-21Cr-1Mo不锈钢材料制成;其余钢板螺钉均由符合ASTM F1314的22Cr-13Ni-5Mn不锈钢材料制成。灭菌包装和非灭菌包装。 |  | 适用于在截骨术或骨折后骨关节周围暂时性内固定和稳定骨的作用，为临时性内固定装置。 | 3 | 3
京械注准20192400638 |  | 补体 C1q 测定试剂盒（免疫比浊法） | [9 empty] | 2019-10-31 |  | 2024-10-30 | [13 empty] | 2
苏械注准20182400882 |  | 全量程C反应蛋白检测试剂盒（胶乳增强免疫比浊法） | [9 empty] | 2018-05-10 | 2023-05-10 | 2023-05-09 | 2028-05-09 | [12 empty] | 2
苏械注准20182401361 |  | 胃蛋白酶原Ⅰ检测试剂盒（胶乳增强免疫比浊法） | [9 empty] | 2018-09-18 | 2023-09-18 | 2023-09-17 | 2028-09-17 | [12 empty] | 2
津械注准20182450054 | 津械注准20222100329 | 腹膜透析接头 | [9 empty] | 2018-04-09 | 2023-04-09 | 2023-04-08 | 2028-04-08 |  | 津械注准20222100329 | [7 empty] | 结构组成：接头应由符合GB4234-2003中规定的00Cr18Ni14Mo3材料，符合GB/T13810-2017中规定的TC4材料制造。由接头螺杆和接头螺帽两部分组成。 产品性能：1、外观：接头内外壁应洁净，无明显的毛刺、毛边等缺陷。接头外观色泽均匀,表面光滑、无裂纹。2、物理性能：按生产说明装配连接后，且无泄漏。按生产说明装配连接后，接头与腹膜透析管在不大于15N拉力下试验，二者不得分离。接头应无菌。接头经环氧乙烷灭菌，解析15天，其环氧乙烷残留量不大于10ug/g。接头经耐腐蚀性能试验后，表面不应有锈痕、斑痕等缺陷。 |  | 该产品适用于腹膜透析内置管和外置管的连接。 | 2
皖械注准20172400159 |  | 瘦素检测试剂盒（酶联免疫法） | [9 empty] | 2017-10-23 |  | 2022-10-22 | [13 empty] | 2
青械注准20172640006 | 青械注准20172140006 | 酵母重组胶原蛋白凝胶 | [9 empty] | 2017-12-26 | 2022-12-26 | 2022-12-25 | 2027-12-25 | [9 empty] | 酵母重组胶原蛋白凝胶由胶原蛋白、凝胶剂、保湿剂和少量医用防腐剂组成。 |  | 用于非慢性创面（如浅表性创面、机械创伤、小创口、Ⅰ度或浅Ⅱ度的烧烫伤创面、激光/光子/果酸换肤/微整形术后创面、敏感性肌肤、炎症导致的浅表性皮肤小创口）及周围皮肤的护理，为创面愈合提供微环境。 | 2
国械注进20143464987 | 国械注进20143134987 | 面部重建植入物 | 面部重建植入物SynPOR Implants |  | 瑞士 |  | 强生（上海）医疗器材有限公司 |  | 2022-01-11 |  |  | 2018-04-24 | 2023-04-24 | 2023-04-23 | 2028-04-23 |  |  |  | 强生（上海）医疗器材有限公司 |  | 辛迪思有限公司 Synthes GmbH |  |  |  | 该产品部分型号为多孔聚乙烯板，部分型号为多孔聚乙烯板与钛网状板经热压制成。多孔聚乙烯板由符合ISO 5834-2标准规定的2型超高分子量聚乙烯材料经粒化、热熔融工艺形成的多孔聚乙烯块经切割制成，钛网状板由符合ISO 5832-2标准规定的纯钛材料制成。灭菌包装。 |  | 适用于面部非承重性填充和重建。 | 3
苏械注准20192020188 |  | 一次性使用管形吻合器 | [9 empty] | 2019-02-26 |  | 2024-02-25 |  |  | 苏械注准20192020188 | [7 empty] | 一次性使用管形吻合器主要由抵钉座、吻切组件、器体、固定手柄、活动手柄、保险、调节螺母、环形刀、吻合钉、垫刀圈、荷包接杆组成，根据调节螺母外形的不同分为YWH和YWHD两种型号，按吻切组件的外径不同分为十一种规格，该产品以无菌状态提供，经环氧乙烷灭菌。一次性使用。 |  | 适用于食管、胃、肠等消化道重建手术中消化道的端端、端侧和侧侧吻合。 | 2
国械注进20143465029 | 国械注进20143135029 | 颅颌面接骨板 | 颅颌面接骨板Cranio-Maxillofacial plates |  | 瑞士、德国、美国 |  | 强生（上海）医疗器材有限公司 |  | 2022-01-26 |  |  | 2018-04-09 | 2023-04-09 | 2023-04-08 | 2028-04-08 |  |  |  | 强生（上海）医疗器材有限公司 |  | 辛迪思有限公司 Synthes GmbH |  |  |  | 该产品采用ISO 5832 -2 规定的1级、2级以及4级纯钛材料。部分纯钛产品的表面经阳极氧化处理。包装分为灭菌包装和非灭菌包装。 |  | 该产品适用于颅骨及颌面部骨骼内固定。 | 3
苏械注准20192020451 |  | 一次性使用直线型切割吻合器及切割组件 | [9 empty] | 2019-05-14 |  | 2024-05-13 |  |  | 苏械注准20192020451 | [7 empty] | 一次性使用直线型切割吻合器及切割组件由切割组件、抵钉座、下夹板、上盖板、活动手柄、手推杆、吻合钉和切割刀组成，按活动手柄不同分为YQH和YQHBJ两种型号;按有效切割长度分为55、75、100三种，按吻合钉高度分为2、3、4三种切割组件，每把切割吻合器出厂时带有一个组件。产品以无菌状态提供，经环氧乙烷灭菌，一次性使用。 |  | 适用于消化道重建及其它脏器切除手术中的吻合口创建及残端或切口的闭合。 | 2
国械注准20183660041 | 国械注准20183140041 | 一次性使用泵用输液器 | [9 empty] | 2018-02-08 | 2023-02-08 | 2023-02-07 | 2028-02-07 |  |  |  | 山东安得医疗用品股份有限公司 | [5 empty] | 该产品由进气器件、瓶塞穿刺器、止动夹、Y字管、胶帽、滴斗盖、滴斗、自动排气装置、管路、流量调节器、注射件、无针Y型加药口、外圆锥接头、药液过滤器（过滤介质孔径15μm）、排气护帽、静脉输液针组成，其中胶帽、注射件、无针Y型加药口、排气护帽、静脉输液针为选配。管路及滴斗材料为TOTM增塑的PVC。 |  | 本产品与输液泵配合使用用于压力输注，也可用于重力输注。 | 3
宁械注准20142640009 |  | 生物止血功能性敷料 | [9 empty] | 2019-06-04 |  | 2023-06-03 | 2024-06-03 | [12 empty] | 2
浙械注准20182220203 | 浙械注准20182020203 | 一次性使用冲洗吸引器（冲洗引流管） | [9 empty] | 2018-03-22 | 2023-03-22 | 2023-03-21 | 2028-03-21 | [12 empty] | 2
沪械注准20182100032 | 沪械注准20182040032 | 一次性骨水泥真空搅拌器 | [9 empty] | 2018-02-02 | 2023-02-02 | 2023-02-01 | 2028-02-01 | [9 empty] | 产品由搅拌碗、盖子、勺子、导管和转接头组成。 |  | 用于医用骨水泥的混合和转移。 | 2
京械注准20162400087 |  | 视黄醇结合蛋白测定试剂盒（免疫比浊法） | [9 empty] | 2020-12-31 |  | 2025-12-30 | [10 empty] | 试剂1 Tris缓冲液 pH 7.0，15 mmol/L 试剂2 包被羊抗人视黄醇结合蛋白多抗的胶乳颗粒液 2.0 mg/L～6 mg/L 校准品（血清测试用，5水平，选配） 磷酸盐缓冲液 pH 7.4，20 mmol/L 视黄醇结合蛋白 水平1目标浓度：0 mg/L； 水平2目标浓度：17.5 mg/L； 水平3目标浓度：35 mg/L； 水平4目标浓度：70 mg/L； 水平5目标浓度：140 mg/L； 校准品（尿液测试用，6水平，选配） 磷酸盐缓冲液 pH 7.4，20 mmol/L； 视黄醇结合蛋白 水平1目标浓度：0 mg/L； 水平2目标浓度：0.5 mg/L； 水平3目标浓度：2 mg/L； 水平4目标浓度：4 mg/L； 水平5目标浓度：8 mg/L； 水平6目标浓度：16 mg/L； 质控品（血清测试用，2水平，选配） 磷酸盐缓冲液 pH 7.4，20 mmol/L 视黄醇结合蛋白 水平1目标浓度范围： 10 mg/L～300 mg/L 水平2目标浓度范围： 30 mg/L～60 mg/L 质控品（尿液测试用，2水平，选配） 磷酸盐缓冲液 pH 7.4，20 mmol/L； 视黄醇结合蛋白 水平1目标浓度范围： 1 mg/L～5 mg/L 水平2目标浓度范围： 6 mg/L～15 mg/L |  | 用于体外定量测定人血清/尿液中视黄醇结合蛋白的含量。 | 2
京械注准20162400085 |  | 纤维蛋白与纤维蛋白原分解产物测定试剂盒（免疫比浊法） | [9 empty] | 2020-12-31 |  | 2025-12-30 | [10 empty] | 试剂 1 Tris 缓冲液 20 mmol/L，pH8.0 试剂 2 包被羊抗人纤维蛋白与纤维蛋白原分解产物多抗的胶乳颗粒液 ≥1.5 mg/L 校准品（ 冻干粉单水平，选配） 甘露醇 20g/L 牛血清白蛋白 10g/L 纯化人纤维蛋白与纤维蛋白原分解产物 目标浓度：80mg/L 质控品（冻干粉2水平，选配） 甘露醇 20g/L 牛血清白蛋白 10g/L 纯化人纤维蛋白与纤维蛋白原分解产物 水平 1 目标浓度范围：4 mg/L - 10 mg/L， 水平 2 目标浓度范围：20 mg/L - 40mg/L |  | 用于体外定量测定人血浆中纤维蛋白与纤维蛋白原分解产物的含量。 | 2
京械注准20162400086 |  | 中性粒细胞明胶酶相关脂质运载蛋白测定试剂盒（免疫比浊法） | [9 empty] | 2020-12-31 |  | 2025-12-30 | [10 empty] | 试剂 1 Tris 缓冲液 pH7.0，20 mmol/L 试剂 2 包被羊抗人中性粒细胞明胶酶相关脂质运载蛋白多抗的乳胶颗粒液 1.5 mg/L～5 mg/L |  | 用于体外定量测定人血浆中中性粒细胞明胶酶相关脂质运载蛋白的含量。 | 2
京械注准20162400643 |  | 前白蛋白测定试剂盒（免疫比浊法） | [9 empty] | 2021-07-01 |  | 2026-06-30 | [10 empty] | 试剂 1 Tris缓冲液 20 mmol/L，pH7.0 试剂 2 羊抗人前白蛋白单克隆抗体 ≥2 g/L 校准品（单水平液体，选配） 磷酸盐缓冲液 20 mmol/L，pH7.4 前白蛋白 目标浓度：700mg/L 质控品水平 1 （液体，选配） 磷酸盐缓冲液 20 mmol/L，pH7.4 前白蛋白 目标浓度范围：100 mg/L - 200 mg/L 质控品水平 2 （液体，选配） 磷酸盐缓冲液 20 mmol/L，pH7.4 前白蛋白 目标浓度范围：300 mg/L - 400 mg/L |  | 用于体外定量测定人血清中前白蛋白的含量。 | 2
豫长械备20170016号 |  | 石膏绷带（粘胶型） | 粘胶型石膏绷带 | [8 empty] | 2017-07-26 |  | 2099-12-31 | [10 empty] | 本产品由石膏和胶质材料及纱布制成。不与体内使用的医疗器械连接。非无菌提供。 |  |  | 1
苏械注准20172020383 |  | 一次性使用直线型吻合器及吻合组件 | [9 empty] | 2021-07-01 |  | 2026-06-30 | [13 empty] | 2
陕宝械备20190001号 |  | 呼吸功能训练仪 | 呼吸训练器 | [8 empty] | 2019-04-25 |  | 2024-04-24 | [13 empty] | 1
苏械注准20162020477 |  | 一次性使用管型吻合器 | [9 empty] | 2021-01-08 |  | 2026-01-07 | [13 empty] | 2
沪械注准20182400132 |  | 载脂蛋白E测定试剂盒（免疫比浊法） | [9 empty] | 2018-04-19 | 2023-04-19 | 2023-04-18 | 2028-04-18 | [12 empty] | 2
苏常械备20190335号 |  | 拆钉器 | [9 empty] | 2019-12-17 |  | 2099-12-31 | [13 empty] | 1
京械注准20162400642 |  | 单胺氧化酶测定试剂盒（苄胺法） | [9 empty] | 2021-07-01 |  | 2026-06-30 | [13 empty] | 2
囯械注进20173460189 | 国械注进20173130189 | 膝关节假体组件 | 膝关节假体组件 |  | 美国 |  | 捷迈（上海）医疗国际贸易有限公司 |  | 2021-10-12 |  |  | 2017-01-13 | 2022-01-13 | 2022-01-12 | 2027-01-12 |  | 国械注进20173130189 |  | 捷迈（上海）医疗国际贸易有限公司 |  | Zimmer Inc. 美国捷迈公司 |  |  |  | 该产品由关节面（部分关节面配有锁定螺钉）和胫骨平台组成。胫骨平台由符合 ISO 5832-4 标准规定的铸造钴铬钼合金材料制成，部分胫骨平台表面预涂有聚甲基丙烯酸甲酯（PMMA）并含有由符合 ISO5832-3 标准规定的 Ti6Al4V 钛合金材料制成的部件塞。关节面由符合 GB/T19701.2 标准规定的 2 型超高分子量聚乙烯材料制成，关节面锁定螺钉符合 ISO 5832-12 标准规定的锻造钴铬钼合金材料制成。灭菌包装。 |  | 与该企业同一系统组件配合，做为骨水泥型膝关节假体使用，适用于膝关节置换。 | 3 | 3
苏械注准20162020621 |  | 一次性腔镜用直线型切割吻合器及组件 | [9 empty] | 2020-12-22 |  | 2025-12-21 | [13 empty] | 2
国械注进20153461979 | 国械注进20153131979 | 腕部微型锁定接骨板系统 | 腕部微型锁定接骨板系统 |  | 美国 |  | 捷迈（上海）医疗国际贸易有限公司 |  | 2022-03-24 |  |  | 2018-06-01 | 2023-06-01 | 2023-05-31 | 2028-05-31 |  | 国械注进20153131979 |  | 捷迈（上海）医疗国际贸易有限公司 |  | Biomet Trauma邦美创伤公司 |  |  |  | 该产品由接骨板、接骨螺钉、手术工具和灭菌器械包组成。产品以灭菌或非灭菌状态形式提供。接骨板及用于定位导向的锁扣由符合GB/T 13810的TC4ELI合金制成。接骨板表面经II型阳极氧化处理;锁扣表面经阳极氧化着色处理, 仅供定位导向使用, 在接骨板正式植入前去除, 不植入人体。接骨螺钉包括多向锁定螺钉、锁定/非锁定螺钉和锁定平滑钉。多向锁定螺钉由符合ISO5832-12的钴铬钼合金制成, 表面无阳极氧化处理。锁定/非锁定螺钉由符合GB/T 13810的TC4 ELI合金制成, 表面经I型阳极氧化处理。手术工具包括钻头、软组织导向器、导针、螺丝刀、探测尺和钻头导向器, 与人体接触部分由符合ASTM F899-12的不锈钢或符合GB/T 13810的TC4ELI合金制成, 不与人体接触部分由符合ISO16061的聚醚砜材料制成。灭菌器械包包括接骨板、接骨螺钉、钻头、软组织导向器、导针、螺丝刀、探测尺和钻头导向器。 |  | 适用于手腕部骨折的治疗和重建手术。 | 3 | 3
国械注准20173400439 |  | 乙型肝炎病毒基因分型检测试剂盒（PCR荧光法） | [9 empty] | 2017-03-15 | 2021-08-06 | 2022-03-14 | 2026-08-05 | [12 empty] | 3
京械注准20182400174 |  | 脂蛋白相关磷脂酶A2 测定试剂盒(免疫比浊法) | [9 empty] | 2018-05-03 |  | 2023-05-02 | [13 empty] | 2
京械注准20182400175 |  | 特异性生长因子测定试剂盒(比色法) | [9 empty] | 2018-05-03 |  | 2023-05-02 | [13 empty] | 2
国械注进20183462077 | 国械注进20183132077 | 索邦系统 | 索绑系统 |  | 美国 |  | 捷迈（上海）医疗国际贸易有限公司 |  | 2022-06-30 |  |  | 2018-06-01 | 2023-06-01 | 2023-05-31 | 2028-05-31 |  | 国械注进20183132077 |  | 捷迈（上海）医疗国际贸易有限公司 |  | Pioneer Surgical Technology, Inc. 先锋外科手术技术有限公司 |  |  |  | 该产品由大粗隆再结合装置和固定扣组成。大转子再接合装置中，钢板和螺母由符合GB/T13810标准要求的TC4 ELI钛合金材料制成、套管和缆栓由符合GB/T13810标准要求的2级纯钛材料制成、缆索由符合ASTM F90标准要求的钴铬钨镍合金材料制成；固定扣由符合ISO 5832-1标准要求的不锈钢材料制成。灭菌包装。 |  | 大转子再接合装置是临时性植入物，用于在全髋关节置换术截骨后、股骨假体周围骨折手术截骨后和大转子骨折后的大转子复位及内固定。固定扣适用于金属丝、线缆或环扎带与同种材料类型骨螺钉、接骨板联合使用的部位，对骨量不足、多发性骨折、蝶形骨折和长骨骨折进行内固定。 | 3 | 3
鄂械注准20182172383 |  | 定制式固定义齿 | [6 empty] | 2023-02-24 |  | 2023-01-30 | 2018-08-06 | 2023-08-06 | 2023-08-05 | 2028-08-05 | [9 empty] | 定制式固定义齿由固位体、桥体和连接体组成。 |  | 定制式固定义齿用于牙列缺损或牙体缺损的固定修复。 | 2
国械注进20183462160 | 国械注进20183132160 | 空心螺钉 | 空心螺钉 |  | 美国 |  | 捷迈（上海）医疗国际贸易有限公司 |  | 2021-12-02 |  |  | 2018-06-27 | 2023-06-27 | 2023-06-26 | 2028-06-26 |  | 国械注进20183132160 |  | 捷迈（上海）医疗国际贸易有限公司 |  | Biomet Trauma邦美创伤公司 |  |  |  | MAX VPC变螺距加压空心螺钉采用符合GB/T13810 的TC4ELI的钛合金材料制成，其他螺钉采用符合ISO5832-3规定的Ti6Al4V钛合金材料制造,4.0mm MAX VPC变螺距加压空心螺钉表面经过了钝化处理，2.5mm和3.4mm MAX VPC变螺距加压空心螺钉表面经着色阳极氧化处理，其他螺钉表面经黑灰色阳极氧化处理。非灭菌包装。 |  | MAX VPC变螺距加压空心螺钉适用于足、踝、腕、肘和手部小骨块骨折的复位及固定，其他螺钉适用于股骨和胫骨骨折的治疗和重建手术。 | 3 | 3
苏械注准20192021149 |  | 一次性弹跳帽管形吻合器 | [9 empty] | 2019-09-30 |  | 2024-09-29 | [13 empty] | 2
苏械注准20142020417 |  | 一次性弧形切割吻合器 | [9 empty] | 2019-07-11 |  | 2024-07-10 | [13 empty] | 2
粤械注准20182220602 | 粤械注准20182020602 | 一次性使用泌尿道用导丝 | [9 empty] | 2018-05-25 | 2023-05-25 | 2023-05-24 | 2028-05-24 | [12 empty] | 2
宁械注准20142640008 |  | 海藻生物胶 | [9 empty] | 2019-06-04 |  | 2023-06-03 | 2024-06-03 | [12 empty] | 2
粤械注准20172261902 | 粤械注准20172091902 | 远红外理疗贴 | [9 empty] | 2017-11-27 | 2022-11-27 | 2022-11-26 | 2027-11-26 | [12 empty] | 2
沪械注准20182400133 |  | 脂蛋白（a）测定试剂盒（免疫比浊法） | [9 empty] | 2018-04-19 | 2023-04-19 | 2023-04-18 | 2028-04-18 | [12 empty] | 2
沪械注准20182400131 |  | 心型脂肪酸结合蛋白测定试剂盒（胶乳免疫比浊法） | [9 empty] | 2018-04-19 | 2023-04-19 | 2023-04-18 | 2028-04-18 | [12 empty] | 2
苏械注准20172062524 |  | 一次性使用内窥镜标本取物袋 | [5 empty] | 2022-04-11 |  |  |  | 2022-12-26 |  | 2027-12-25 |  |  |  | 常州瑞索斯医疗设备有限公司 | [5 empty] | 一次性使用内窥镜标本取物袋按结构不同分为A、B、C三种形式，每种按尺寸分为若干种规格，A、B型根据取物袋的尺寸大小分为1、2、3、4、5、6、7七种规格，C型取物袋的尺寸大小分为1、2、3、4、5、6、7、8、10十种规格。A形由推柄、连接钢管、手柄、外套管、取出钳夹、袋体、拉带、结扎绳组成。B形由取物袋体、推杆、外套管、手柄组成。C形由取袋体、推杆、外套管组成。该产品以无菌状态提供，经用环氧乙烷灭菌，一次性使用。 |  | 适用于微创外科手术时切除的组织取出体外。 |  | 2

## 进口产品变更总代
注册证编号 | 注册证名称 | 原代理企业账号 | 原代理企业名称 | 新代理企业账号 | 新代理企业名称
国械注进20173141666 | 一次性牙科注射针 | J1215 | 武汉市洪昌齿科医械有限公司 | J3602 | 武汉洪昌汉瑞祥齿科器械有限公司
国械注进20173146882 | 一次性闭合高负压引流系统 | J4096 | 河南华元嘉信医疗器械销售有限公司 | J9917 | 德佩医疗器械（北京）有限公司
国械备20170221号 | 负压引流器 | J4096 | 河南华元嘉信医疗器械销售有限公司 | J9917 | 德佩医疗器械（北京）有限公司
国械注进20183171023 | 牙科种植体 | J2158 | 士卓曼（北京）医疗器械贸易有限公司 | J10029 | 士卓曼（中国）投资有限公司
国械注进20163172515 | 基台及配件 | J2158 | 士卓曼（北京）医疗器械贸易有限公司 | J10029 | 士卓曼（中国）投资有限公司
国械注许20163170111 | 纯钛牙种植体 | J2158 | 士卓曼(北京) 医疗器械贸易有限公司 | J10029 | 士卓曼(中国) 投资有限公司
国械注许20173630348 | 内六角种植体配件 | J2158 | 士卓曼(北京) 医疗器械贸易有限公司 | J10029 | 士卓曼(中国) 投资有限公司
国械注许20193170001 | 内六角种植体配件 | J2158 | 士卓曼(北京) 医疗器械贸易有限公司 | J10029 | 士卓曼(中国) 投资有限公司

## 耗材企业更名
企业编号 | 原企业名称 | 变更后的企业名称
HCS04771 | 湖南金朋医疗器械有限公司 | 湖南金朋医疗器械股份有限公司
HCS02526 | 江苏省德尔福医疗器械有限公司 | 江苏德尔福医疗器械有限公司
HCS00280 | 博能华医疗器械（北京）有限公司（原北京市奥斯比利克新技术开发有限公司） | 博能华医疗器械（北京）有限公司
HCS04493 | 苏州市锐铸医疗企业有限公司 | 苏州市锐铸医疗器械有限公司
J0980 | 湖北九州通民本医药有限公司（原武汉民本医药有限公司） | 南京医药武汉新洲有限公司
J6475 | 国药东风医疗健康产业有限公司 | 国药华中（湖北）医疗健康有限公司
J9922 | 月辉电脑科技有限公司 | 监利市月辉电脑科技有限公司
HCS02707 | 长沙中生众捷生物技术有限公司 | 复星诊断科技(长沙) 有限公司
J3471 | 深圳德商医药有限公司 | 广州德商医药有限公司
J6115 | 恩施威高桦泽生物技术有限公司 | 湖北兴顺医流医疗科技有限公司
J0424 | 湖北爱尔康医药有限公司（原鄂州市慈济医药有限公司） | 南京医药鄂州有限公司