## 产品信息变更
组件编号 | 变更前：组件名称 | 变更后：组件名称 | 变更前：产品商标 | 变更后：产品商标 | 变更前：注册证规格 | 变更后：注册证规格 | 变更前：注册证型号 | 变更后：注册证型号 | 变更前：产品材质 | 变更后：产品材质 | 变更前：产品标准 | 变更后：产品标准 | 变更前：产品有效期 | 变更后：产品有效期 | 变更前：产品包装材质 | 变更后：产品包装材质 | 变更前：产品性能组成 | 变更后：产品性能组成 | 变更前：产品适用范围 | 变更后：产品适用范围 | 变更前：产品使用方法 | 变更后：产品使用方法 | 变更后：产品存储条件及有效期 | 变更后：产品存储条件及有效期1
00082940 | 医用修复敷料 |  |  |  | 贴敷型：圆形（Y）：Y-1、Y-2、Y-3；椭圆形（T）：T-1、T-2、T-3、T-4；方形（F）：F-1、F-2、F-3。 涂抹型：HZ（G）-01:20g；HZ（G）-02:40g；HZ（G）-03:80g；HZ（G）-04:100g；HZ（G）-05:120g；HZ（G）-06:200g。 |  | 贴敷型 涂抹型 |  | 贴敷型由透明质酸钠和无纺布组成；涂抹型由透明质酸钠和纯化水组成。 |  | 陕械注准20182640059 | 陕械注准20182140059 | 18个月 |  | 纸塑复合袋 |  | 该产品分为贴敷型和涂抹型。贴敷型由透明质酸钠和无纺布组成；涂抹型由透明质酸钠和纯化水组成。产品为非无菌。 |  | 该产品适用于激光、光子嫩肤、微晶消磨、果酸活肤术后的处理。 |  | 外用。清洁患处皮肤，取医用修复敷料外敷患处，轻压无纺布使其贴紧，每次25分钟，每天一次，连续使用一周，第二周使用2-3次，两周为一疗程。
00116722 | 固定螺钉III |  | 德康 |  | GDD-I：D×L：D0：5.5，D：5.5～7.5，每间隔0.5mm为一个标准规格，L：20～70，每间隔5mm为一个标准规格；GDD-II：D×L：D0：6.35，D：5.5～7.5，每间隔0.5mm为一个标准规格，L：20～70，每间隔5mm为一个标准规格；GDD-IV：D×L：D0：5.5，D：5.5～7.5，每间隔0.5mm为一个标准规格，L：20～70，每间隔5mm为一个标准规格；GDD-V：D×L：D0：6.35，D：5.5～7.5，每间隔0.5mm为一个标准规格，L：20～70，每间隔5mm为一个标准规格；GDD-VI：D×L：D0：6.0，D：5.5～7.5，每间隔0.5mm为一个标准规格，L：20～70，每间隔5mm为一个标准规格； | GDD-I、GDD-IV:D×L：D0：5.5，D：5.5～7.5，每间隔0.5mm为一个标准规格，L：20～70，每间隔5mm为一个标准规格；GDD-II、GDD-V:D×L：D0：6.35，D：5.5～7.5，每间隔0.5mm为一个标准规格，L：20～70，每间隔5mm为一个标准规格；GDD-III、GDD-VI:D×L：D0：6.0，D：5.5～7.5，每间隔0.5mm为一个标准规格，L：20～70，每间隔5mm为一个标准规格 | GDD-I、GDD-II、GDD-IV、GDD-V、GDD-VI | GDD-I,GDD-II,GDD-III,GDD-IV,GDD-V,GDD-VI | 钛合金 |  | 国械注准20183130357 |  | 60个月 |  | PE |  | 本产品由椎弓根钉（包括固定螺钉、万向螺钉、固定复位螺钉、万向复位螺钉）、钛棒（包括普通钛棒、六角钛棒）、横连（包括固定横连、可变横连）、多米诺（包括多米诺连接器、轴向连接器）、螺塞（包括普通螺塞、自断螺塞、复位螺塞）、侧连、髂骨钉组成。本产品采用符合GB/T 13810标准规定的TC4钛合金材料制造。产品表面经阳极氧化或无着色处理，详见产品型号规格附页。非灭菌包装。 |  | 适用于脊柱胸腰骶椎后路内固定。 |  | 适用于脊柱胸腰骶椎后路内固定。
00144378 | 医用外科口罩 |  |  |  | 17.5cm*9.5cm、14.5cm*9.5cm | 平面形分为17.5cm×9.5cm、14.5cm×9.5cm；折叠形分为10.5cm×16cm、10.5cm×12.5cm、8cm×10.5cm；蝶形分为 8.1cm×20.5cm、7.2cm×16.5cm。 | 无菌平面挂耳型、无菌平面系带型 | 【产品型号】无菌平面挂耳式—A型、无菌平面系带式—A型、无菌折叠挂耳式—A型、无菌折叠挂耳式—B型、无菌蝶形挂耳式—B型。 | 熔喷布加无纺布 |  | 豫械注准20162640474 |  | 24个月 |  | 纸塑袋 |  | 医用外科口罩由口罩提、口罩带、鼻夹组成，口罩体由三层结构组成，由内向外依次为纺粘法非织造布、聚乙烯熔喷布、纺粘法非织造布。 | 医用外科口罩由口罩体、口罩带、鼻夹组成。A型口罩体为三层结构，由内向外依次为纺粘法非织造布、聚丙烯熔喷布、纺粘法非织造布；B型口罩体为四层结构，由内向外依次为两层纺粘法非织造布、聚丙烯熔喷布、纺粘法非织造布。 | 供临床医务人员在有创操作过程中佩带，覆盖住使用者的口、鼻及下颌，为防止病原体微生物、体液、颗粒物的直接透过提供物理屏障。 |  | 1、打开包装，即可使用。 2、使用前请先检查包装有无破损，有破损请勿使用。
00161250 | 样本萃取液 | 脂溶性维生素样本萃取液 | 迪赛思 |  | 96测试/盒 |  | 脂溶性维生素萃取液 | / | 溶液 |  | 溶液 |  | 12个月 | 24个月 | 盒装 |  | EFV-内标液、EFV-复溶液 |  | 用于对样本进行分析前预处理，溶解细胞，萃取出待检测物质。 |  | 详见产品说明书
00088583 | 固定角度自钻螺钉 | 颈椎前路钉板内固定系统-螺钉 |  |  | D×L：D：3.5、4.0、4.5，L：11～17，每间隔1mm为一个标准规格 |  | / |  | 钛合金 |  | 国械注准20193130088 |  | 60个月 |  | PE袋 |  | 该产品由钛板和螺钉组成。采用符合GB/T13810-2007标准规定的TC4钛合金材料制造。产品表面经阳极氧化或无着色处理。非灭菌包装。 |  | 适用于颈椎椎体/椎间融合术中进行前路内固定。 |  | 适用于颈椎椎体/椎间融合术中进行前路内固定。
00038487 | 直肠测压管 |  | 华美 |  | 3.1mm(F10)、3.8mm(F12)、4.4mm(F14)；4.4mm(F14)、5.1mm(F16)、5.7mm(F18)；2.0mm(F6)、2.2mm(F7)、2.6mm(F8)、3.1mm(F10) | 2.6mm(F8)、3.3mm(F10)、4.0mm(F12)、4.7mm(F14) | CY-Ⅰ型；CY-Ⅱ型；CY-Ⅲ型 | CY-Ⅰ型 | 医用聚氨酯材料 |  | 苏械注准20172661371 | 苏械注准20172141371 | 36个月 |  | 吸塑盒 |  | 1、直肠测压管由管体和塑配件、球囊组成，按球囊的不同分为三种型号CY-Ⅰ型、CY-Ⅱ型、CY-Ⅲ型。每种型号对应的规格应符合表1。直肠测压管采用医用聚氨酯材料 制成，球囊是采用医用乳胶制成。 2、直肠测压管具有操作简单、使用方便等优点。 | 直肠测压管由管体和塑配件、球囊组成。直肠测压管的型号分为 CY-Ⅰ型、CY-Ⅱ型、CY-Ⅲ型、CY-Ⅳ型。该产品以无菌状态提供，经环氧乙烷灭菌、一次性使用。 | 供肛肠动力仪、尿动力仪配套使用，在临床上对直肠内压力进行测量 |  | 1、使用本产品前，应确认与其配套的肛肠动力仪、尿动力仪设备试运完好，并等待直肠测压管接入。 2、根据需要选择适合使用的产品规格和型号。 3、使用时应检查本产品包装是否完好，确认产品无异常。 4、撕开包装取出直肠测压管，按临床规定对患者被测部位消毒后，把直肠测压 管的球囊端通过肛门插入直肠合适部位，具体按手术要求执行。 5、将另一端的分支管分别连接尿动力学检测设备对应的接口，然后可按临床规 定进行测量。 6、检测完毕后按临床规定程序取出直肠测压管，直肠测压管使用完毕。
00053188 | 万向复位螺钉 | 胸腰后路钉棒系统-椎弓根长尾万向螺钉 |  |  | WXFW-I：D×L：D0：5.5，D：4.5～8.5，每间隔0.5mm为一个标准规格，L：20～75，每间隔5mm为一个标准规格； WXFW-II：D×L：D0：6.35，D：4.5～8.5，每间隔0.5mm为一个标准规格，L：20～75，每间隔5mm为一个标准规格； WXFW-III：D×L：D0：6.0，D：4.5～8.5，每间隔0.5mm为一个标准规格，L：20～75，每间隔5mm为一个标准规格 | （万向复位螺钉）WXFW-I,WXFW-II,WXFW-III：D×L：D0：5.5、6.35、6.0，D：4.5～8.5，每间隔0.5mm为一个标准规格，L：20～75，每间隔5mm为一个标准规格；（万向复位螺钉II）WXFW-I,WXFW-II,WXFW-III，WXFW-IV,WXFW-V,WXFW-VI：D×L：D0：5.5、6.35、6.0，D：4.5～8.5，每间隔0.5mm为一个标准规格，L：20～75，每间隔5mm为一个标准规格 | WXFW-I、WXFW-II、WXFW-III | WXFW-I,WXFW-II,WXFW-III，WXFW-IV,WXFW-V,WXFW-VI | 钛合金 |  | 国械注准20183130357 |  | 60个月 |  | 纸盒 |  | 本产品由椎弓根钉（包括固定螺钉、万向螺钉、固定复位螺钉、万向复位螺钉）、钛棒（包括普通钛棒、六角钛棒）、横连（包括固定横连、可变横连）、多米诺（包括多米诺连接器、轴向连接器）、螺塞（包括普通螺塞、自断螺塞、复位螺塞）、侧连、髂骨钉组成。本产品采用符合GB/T 13810标准规定的TC4钛合金材料制造。产品表面经阳极氧化或无着色处理，详见产品型号规格附页。非灭菌包装。 |  | 适用于脊柱胸腰骶椎后路内固定。 |  | 使用方法： 1. 术前准备：病人采用俯卧位，亦可根据手术需要采用其他体位。定位时注意要避开压力敏感部位和免于腹部受压.按常规预备和覆盖病人。 2. 切开手术部位皮肤和皮下组织，暴露相应节段脊椎，采用合适的椎弓根钉定位法确定进钉点，透视和确认其钉道位置的安全性。 3. 采用开口锥在进钉点的皮质骨上穿孔开路，采用开路器进行扩孔，用探针探测钉道骨壁是否完整，并根据探测深度选择合适规格的椎弓根钉。 4. 使用丝锥进行攻丝，并使用上钉器将椎弓根钉植入到椎体钉道中，并确保椎弓根钉的U型槽开口方向沿纵向保持一致。 5. 使用模棒测量所需钛棒的长度及所需的矫形弧度，使用持棒器配合弯棒器将钛棒弯成合适的矫形弧度，并将棒放入椎弓根钉的U型槽内。 6. 使用螺塞持取起子持取螺塞。（注：螺塞旋入前逆时针旋转0.5圈，以便螺纹旋入吻合。）在螺塞旋入的过程中，可配合使用压棒器对棒进行预压紧。 7. 使用撑开钳、压缩钳及持棒钳配合完成撑开、压缩、转棒、复位等一系列矫形操作，使用扭力手柄配合扭矩对抗扳手完成螺塞的最终锁紧。 8. 若需安装横连，则用横连夹持取横连安装于两钛棒之间合适节段，用起子将螺塞锁紧即可。
00133547 | 总胆红素测定试剂盒（化学氧化法）450ml | 总胆红素测定试剂盒（钒酸盐氧化法） | 武汉生之源 |  | R1:60mL×6 R2:45mL×2 |  | R1:60mL×6 R2:45mL×2 |  | 液体试剂 |  | 鄂械注准20132401593 |  | 18个月 |  | 聚乙烯瓶 |  | R1：检测试剂1 Good’s缓冲液、反应促进剂；R2：检测试剂2 非特异反应抑制剂、氧化剂。 |  | 本品用于定量测定人体血清中总胆红素的含量。 |  | 化学氧化法 | 钒酸盐氧化法
00133466 | 总胆红素测定试剂盒（化学氧化法）100ml-2 | 总胆红素测定试剂盒（钒酸盐氧化法） | 武汉生之源 |  | R1:40mL×2 R2:20mL×1 |  | R1:40mL×2 R2:20mL×1 |  | 液体试剂 |  | 鄂械注准20132401593 |  | 18个月 |  | 聚乙烯瓶 |  | R1：检测试剂1 Good’s缓冲液、反应促进剂；R2：检测试剂2 非特异反应抑制剂、氧化剂。 |  | 本品用于定量测定人体血清中总胆红素的含量。 |  | 化学氧化法 | 钒酸盐氧化法
00133459 | 总胆红素测定试剂盒（化学氧化法）100ml-1 | 总胆红素测定试剂盒（钒酸盐氧化法） | 武汉生之源 |  | R1:80mL×1 R2:20mL×1 |  | R1:80mL×1 R2:20mL×1 |  | 液体试剂 |  | 鄂械注准20132401593 |  | 18个月 |  | 聚乙烯瓶 |  | R1：检测试剂1 Good’s缓冲液、反应促进剂；R2：检测试剂2 非特异反应抑制剂、氧化剂。 |  | 本品用于定量测定人体血清中总胆红素的含量。 |  | 化学氧化法 | 钒酸盐氧化法
00133569 | 总胆红素测定试剂盒（化学氧化法）2760T | 总胆红素测定试剂盒（钒酸盐氧化法） | 武汉生之源 |  | R1:6×460测试/盒 R2:6×460测试/盒 |  | R1:6×460测试/盒 R2:6×460测试/盒 |  | 液体试剂 |  | 鄂械注准20132401593 |  | 18个月 |  | 聚乙烯瓶 |  | R1：检测试剂1 Good’s缓冲液、反应促进剂；R2：检测试剂2 非特异反应抑制剂、氧化剂。 |  | 本品用于定量测定人体血清中总胆红素的含量。 |  | 化学氧化法 | 钒酸盐氧化法
00051281 | 开门钛板 |  |  |  | AHA-I：L3长度xL2高度:6mmx6mm、8mmx6mm、10mmx6mm、12mmx6mm、14mmx6mm、16mmx6mm、18mmx6mm； AHA-I：L3长度xL2高度:6mmx8mm、8mmx8mm、10mmx8mm、12mmx8mm、14mmx8mm、16mmx8mm、18mmx8mm； AHA-II：L3长度xL2高度:6mmx6mm、8mmx6mm、10mmx6mm、12mmx6mm、14mmx6mm、16mmx6mm、18mmx6mm； AHA-II：L3长度xL2高度:6mmx8mm、8mmx8mm、10mmx8mm、12mmx8mm、14mmx8mm、16mmx8mm、18mmx8mm； AHA-III：L3长度xL2高度:6mmx6mm、8mmx6mm、10mmx6mm、12mmx6mm、14mmx6mm、16mmx6mm、18mmx6mm； AHA-III：L3长度xL2高度:6mmx8mm、8mmx8mm、10mmx8mm、12mmx8mm、14mmx8mm、16mmx8mm、18mmx8mm； AHA-IV：L3长度xL2高度:6mmx6mm、8mmx6mm、10mmx6mm、12mmx6mm、14mmx6mm、16mmx6mm、18mmx6mm； AHA-IV：L3长度xL2高度:6mmx8mm、8mmx8mm、10mmx8mm、12mmx8mm、14mmx8mm、16mmx8mm、18mmx8mm | AHA-I,AHA-II,AHA-III,AHA-IV,AHA-V,AHA-VI：L3长度xL2高度:6mmx6mm、8mmx6mm、10mmx6mm、12mmx6mm、14mmx6mm、16mmx6mm、18mmx6mm、6mmx8mm、8mmx8mm、10mmx8mm、12mmx8mm、14mmx8mm、16mmx8mm、18mmx8mm | AHA-I、AHA-II、AHA-III、AHA-IV | AHA-I,AHA-II,AHA-III,AHA-IV,AHA-V,AHA-VI | 纯钛 |  | 国械注准20183130526 |  | 60个月 |  | 纸盒 |  | 该系统由钛板、螺钉组成。该系统中的钛板采用纯钛Grade3制造，符合ISO 5832-2标准；该系统中的螺钉采用Ti6A14V制造，符合ISO 5832-3标准。产品表面经着色阳极氧化处理。交付状态为非无菌状态。 |  | 本产品适用于下颈椎至上胸椎部位的脊柱椎管扩大减压术后椎板成形。 |  | 1、 手术显露 患者同其他颈椎后路手术一样取俯卧位 2、 开门范围 开门节段的范围应为椎管狭窄的节段及其上一节段和下一节段的全部或部分椎板。 3、 开门方法 铰链侧开槽准备好后，可以在轻轻翻开椎板的同时，用神经玻璃器分离静脉，依次打开各个椎板。 4、 开门钛板使用 利用试模确定每个节段所需钛板的尺寸。用持板钳把钛板的椎板托固定在椎板侧，再把钛板的撑脚托侧撑在侧块上。 5、 钻孔和螺钉植入 钻孔后，植入自攻螺钉，将钢板固定在侧块上；椎板上钻孔植入螺钉的同时，助手用钳子固定住椎板，以防铰链处损坏。如果有需要可以使用两枚螺钉固定。 6、 侧孔钛板 因侧块表面上下径本身较小，或因椎间孔切开术所致侧块面积变小的情况下，可选择使用侧孔钢板。 7、 广口钛板 当椎板偏厚时，可选用广口钛板。尺寸的选择和植入方法与标准开门钛板相同。 8、 植骨钛板 植骨钛板允许在开门侧植骨。椎板打开后，用骨试模选择适合大小的植骨块，通过螺钉把植骨块固定在植骨钛板中央。 9、 铰链钛板 在确定使用铰链钛板时，应该在开门之前固定。先用合适的夹钳抓住并稳定松动的椎板，在椎板上钻孔，用两枚螺钉把铰链钛板固定在椎板上。钻孔时必须牢固的固定椎板，然后进行椎板开门。最后在侧块上植入两枚螺钉固定铰链。
00088567 | 可变角度自攻螺钉 | 颈椎前路钉板内固定系统-螺钉 |  |  | D×L：D：3.5、4.0、4.5，L：11～17，每间隔1mm为一个标准规格 |  | / |  | 钛合金 |  | 国械注准20193130088 |  | 60个月 |  | PE袋 |  | 该产品由钛板和螺钉组成。采用符合GB/T13810-2007标准规定的TC4钛合金材料制造。产品表面经阳极氧化或无着色处理。非灭菌包装。 |  | 适用于颈椎椎体/椎间融合术中进行前路内固定。 |  | 适用于颈椎椎体/椎间融合术中进行前路内固定。
00161265 | 样本萃取液 | 水溶性维生素样本萃取液 | 迪赛思 |  | 96测试/盒 |  | 水溶性维生素萃取液 | / | 溶液 |  | 溶液 |  | 12个月 | 24个月 | 盒装 |  | EVB-沉淀剂、EVB-稀释剂、EVB-沉淀剂2 |  | 用于对样本进行分析前预处理，溶解细胞，萃取出待检测物质。 |  | 详见产品说明书
00326415 | 试剂盒应在2～8℃环境贮存，有效期12个月。 | 肝素结合蛋白（HBP）检测试剂盒（磁微粒化学发光免疫分析法） | [6 empty] | 聚苯乙烯 | [13 empty] | 试剂盒应在2～8℃环境贮存，有效期12个月。
00163814 | CD8检测试剂 |  |  |  | 25人份/盒、50人份/盒、100人份/盒、200人份/盒；注：20μL/人份。 |  | PE、APC-Cyanine7、FITC、APC、PerCP-Cyanine5.5、PerCP、PE-Cyanine5、PE-Cyanine7、iFluorTM488、iFluorTM647、iFluorm TM700、APC-iFluorTM700、mFluorTM450、mFluorTM540 | FITC、APC、PE、APC-Cy7、PerCP-Cy5.5、PerCP、PE-Cy5、PE-Cy7、iFluor 488、iFluor 647、iFluor 700、APC-iFluor 700、mFluor450、mFluor540、PE-CF594、iFluor594 | 液体 |  | 盒 |  | 18个月 |  | 纸盒 |  | 荧光标记的单克隆抗体，磷酸盐缓冲液，含0.2%BSA及1‰Proclin300. |  | 检测人体生物标中CD8的表达，为医师提供诊断的辅助信息。 |  | 流式细胞仪检测 | 流式细胞术
00051495 | 植骨钛板 |  |  |  | AHB-I:D钛板螺纹孔直径×L1钛板长×L2有效长度:2.6mm×23.2mm×6mm、2.6mm×24.6mm×8mm、2.6mm×26mm×10mm、2.6mm×27.5mm×12mm、2.6mm×28.9mm×14mm、2.6mm×30.3mm×16mm、2.6mm×31.7mm×18mm； AHB-II:D钛板螺纹孔直径×L1钛板长×L2有效长度:2.6mm×23.2mm×6mm、2.6mm×25.2mm×8mm、2.6mm×27.2mm×10mm、2.6mm×29.2mm×12mm、2.6mm×31.2mm×14mm、2.6mm×33.2mm×16mm、2.6mm×35.2mm×18mm； AHB-III:D钛板螺纹孔直径×L1钛板长×L2有效长度:2.6mm×23.2mm×6mm、2.6mm×24.6mm×8mm、2.6mm×26mm×10mm、2.6mm×27.5mm×12mm、2.6mm×28.9mm×14mm、2.6mm×30.3mm×16mm、2.6mm×31.7mm×18mm； AHB-IV:D钛板螺纹孔直径×L1钛板长×L2有效长度:2.6mm×23.2mm×6mm、2.6mm×25.2mm×8mm、2.6mm×27.2mm×10mm、2.6mm×29.2mm×12mm、2.6mm×31.2mm×14mm、2.6mm×33.2mm×16mm、2.6mm×35.2mm×18mm； AHB-V:D钛板螺纹孔直径×L1钛板长×L2有效长度:2.6mm×27.2mm×6mm、2.6mm×28.6mm×8mm、2.6mm×30mm×10mm、2.6mm×31.5mm×12mm、2.6mm×32.9mm×14mm、2.6mm×34.3mm×16mm、2.6mm×35.7mm×18mm； AHB-VI:D钛板螺纹孔直径×L1钛板长×L2有效长度:2.6mm×26mm×6mm、2.6mm×28mm×8mm、2.6mm×30mm×10mm、2.6mm×32mm×12mm、2.6mm×34mm×14mm、2.6mm×36mm×16mm、2.6mm×38mm×18mm； AHB-VII:D钛板螺纹孔直径×L1钛板长×L2有效长度:2.6mm×27.2mm×6mm、2.6mm×28.6mm×8mm、2.6mm×30mm×10mm、2.6mm×31.5mm×12mm、2.6mm×32.9mm×14mm、2.6mm×34.3mm×16mm、2.6mm×35.7mm×18mm； AHB-VIII:D钛板螺纹孔直径×L1钛板长×L2有效长度:2.6mm×26mm×6mm、2.6mm×28mm×8mm、2.6mm×30mm×10mm、2.6mm×32mm×12mm、2.6mm×34mm×14mm、2.6mm×36mm×16mm、2.6mm×38mm×18mm | AHB-I,AHB-II,AHB-III,AHB-IV,AHB-V,AHB-VI,AHB-VII,AHB-VIII：D钛板螺纹孔直径×L1钛板长×L2有效长度:2.6mm×23.2mm×6mm、2.6mm×24.6mm×8mm、2.6mm×26mm×10mm、2.6mm×27.5mm×12mm、2.6mm×28.9mm×14mm、2.6mm×30.3mm×16mm、2.6mm×31.7mm×18mm、2.6mm×23.2mm×6mm、2.6mm×25.2mm×8mm、2.6mm×27.2mm×10mm、2.6mm×29.2mm×12mm、2.6mm×31.2mm×14mm、2.6mm×33.2mm×16mm、2.6mm×35.2mm×18mm、2.6mm×27.2mm×6mm、2.6mm×28.6mm×8mm、2.6mm×30mm×10mm、2.6mm×31.5mm×12mm、2.6mm×32.9mm×14mm、2.6mm×34.3mm×16mm、2.6mm×35.7mm×18mm、2.6mm×26mm×6mm、2.6mm×28mm×8mm、2.6mm×30mm×10mm、2.6mm×32mm×12mm、2.6mm×34mm×14mm、2.6mm×36mm×16mm、2.6mm×38mm×18mm；AHB-IX,AHB-X,AHB-XI,AHB-XII：D钛板螺纹孔直径×L1钛板长×L2有效长度:2.6mm×23.2mm×6mm、2.6mm×24.6mm×8mm、2.6mm×26mm×10mm、2.6mm×27.5mm×12mm、2.6mm×28.9mm×14mm、2.6mm×30.3mm×16mm、2.6mm×31.7mm×18mm、2.6mm×23.2mm×6mm、2.6mm×25.2mm×8mm、2.6mm×27.2mm×10mm、2.6mm×29.2mm×12mm、2.6mm×31.2mm×14mm、2.6mm×33.2mm×16mm、2.6mm×35.2mm×18mm、2.6mm×27.2mm×6mm、2.6mm×28.6mm×8mm、2.6mm×30.0mm×10mm、2.6mm×31.5mm×12mm、2.6mm×32.9mm×14mm、2.6mm×34.3mm×16mm、2.6mm×35.7mm×18mm、2.6mm×26.0mm×6mm、2.6mm×28.0mm×8mm、2.6mm×30.0mm×10mm、2.6mm×32.0mm×12mm、2.6mm×34.0mm×14mm、2.6mm×36.0mm×16mm、2.6mm×38.0mm×18mm | AHB-I、AHB-II、AHB-III、AHB-IV、AHB-V、AHB-VI、AHB-VII、AHB-VIII | AHB-I,AHB-II,AHB-III,AHB-IV,AHB-V,AHB-VI,AHB-VII,AHB-VIII,AHB-IX,AHB-X,AHB-XI,AHB-XII | 纯钛 |  | 国械注准20183130526 |  | 60个月 |  | 纸盒 |  | 该系统由钛板、螺钉组成。该系统中的钛板采用纯钛Grade3制造，符合ISO 5832-2标准；该系统中的螺钉采用Ti6A14V制造，符合ISO 5832-3标准。产品表面经着色阳极氧化处理。交付状态为非无菌状态。 |  | 本产品适用于下颈椎至上胸椎部位的脊柱椎管扩大减压术后椎板成形。 |  | 1、 手术显露 患者同其他颈椎后路手术一样取俯卧位 2、 开门范围 开门节段的范围应为椎管狭窄的节段及其上一节段和下一节段的全部或部分椎板。 3、 开门方法 铰链侧开槽准备好后，可以在轻轻翻开椎板的同时，用神经玻璃器分离静脉，依次打开各个椎板。 4、 开门钛板使用 利用试模确定每个节段所需钛板的尺寸。用持板钳把钛板的椎板托固定在椎板侧，再把钛板的撑脚托侧撑在侧块上。 5、 钻孔和螺钉植入 钻孔后，植入自攻螺钉，将钢板固定在侧块上；椎板上钻孔植入螺钉的同时，助手用钳子固定住椎板，以防铰链处损坏。如果有需要可以使用两枚螺钉固定。 6、 侧孔钛板 因侧块表面上下径本身较小，或因椎间孔切开术所致侧块面积变小的情况下，可选择使用侧孔钢板。 7、 广口钛板 当椎板偏厚时，可选用广口钛板。尺寸的选择和植入方法与标准开门钛板相同。 8、 植骨钛板 植骨钛板允许在开门侧植骨。椎板打开后，用骨试模选择适合大小的植骨块，通过螺钉把植骨块固定在植骨钛板中央。 9、 铰链钛板 在确定使用铰链钛板时，应该在开门之前固定。先用合适的夹钳抓住并稳定松动的椎板，在椎板上钻孔，用两枚螺钉把铰链钛板固定在椎板上。钻孔时必须牢固的固定椎板，然后进行椎板开门。最后在侧块上植入两枚螺钉固定铰链。
00053134 | 万向螺钉 | 胸腰后路钉棒系统-万向螺钉 |  |  | WXD-I：D×L：D0：5.5，D：4.0～8.5，每间隔0.5mm为一个标准规格，L：20～75，每间隔5mm为一个标准规格； WXD-II：D×L：D0：6.35，D：4.0～8.5，每间隔0.5mm为一个标准规格，L：20～75，每间隔5mm为一个标准规格； WXD-III：D×L：D0：6.0，D：4.0～8.5，每间隔0.5mm为一个标准规格，L：20～75，每间隔5mm为一个标准规格 | （万向螺钉）WXD-I,WXD-II,WXD-III：D×L：D0：5.5、6.35、6.0，D：4.0～8.5，每间隔0.5mm为一个标准规格，L：20～75，每间隔5mm为一个标准规格；（万向螺钉I）WXD-I,WXD-II,WXD-III，WXD-IV,WXD-V,WXD-VI：D×L：D0：5.5、6.35、6.0，D：4.0，L：20～50，每间隔5mm为一个标准规格；4.5～8.5，每间隔0.5mm为一个标准规格，L：20～75，每间隔5mm为一个标准规格 | WXD-I、WXD-II、WXD-III | WXD-I,WXD-II,WXD-III，WXD-IV,WXD-V,WXD-VI | 钛合金 |  | 国械注准20183130357 |  | 60个月 |  | 纸盒 |  | 本产品由椎弓根钉（包括固定螺钉、万向螺钉、固定复位螺钉、万向复位螺钉）、钛棒（包括普通钛棒、六角钛棒）、横连（包括固定横连、可变横连）、多米诺（包括多米诺连接器、轴向连接器）、螺塞（包括普通螺塞、自断螺塞、复位螺塞）、侧连、髂骨钉组成。本产品采用符合GB/T 13810标准规定的TC4钛合金材料制造。产品表面经阳极氧化或无着色处理，详见产品型号规格附页。非灭菌包装。 |  | 适用于脊柱胸腰骶椎后路内固定。 |  | 1. 术前准备：病人采用俯卧位，亦可根据手术需要采用其他体位。定位时注意要避开压力敏感部位和免于腹部受压.按常规预备和覆盖病人。 2. 切开手术部位皮肤和皮下组织，暴露相应节段脊椎，采用合适的椎弓根钉定位法确定进钉点，透视和确认其钉道位置的安全性。 3. 采用开口锥在进钉点的皮质骨上穿孔开路，采用开路器进行扩孔，用探针探测钉道骨壁是否完整，并根据探测深度选择合适规格的椎弓根钉。 4. 使用丝锥进行攻丝，并使用上钉器将椎弓根钉植入到椎体钉道中，并确保椎弓根钉的U型槽开口方向沿纵向保持一致。 5. 使用模棒测量所需钛棒的长度及所需的矫形弧度，使用持棒器配合弯棒器将钛棒弯成合适的矫形弧度，并将棒放入椎弓根钉的U型槽内。 6. 使用螺塞持取起子持取螺塞。（注：螺塞旋入前逆时针旋转0.5圈，以便螺纹旋入吻合。）在螺塞旋入的过程中，可配合使用压棒器对棒进行预压紧。 7. 使用撑开钳、压缩钳及持棒钳配合完成撑开、压缩、转棒、复位等一系列矫形操作，使用扭力手柄配合扭矩对抗扳手完成螺塞的最终锁紧。 8. 若需安装横连，则用横连夹持取横连安装于两钛棒之间合适节段，用起子将螺塞锁紧即可。
00108671 | 一次性使用输尿管导引鞘 |  |  |  | 规格：8Fr、10Fr、12Fr、13Fr、14Fr、15Fr、16Fr、18Fr、20Fr、22Fr、24Fr、，工作部长度：13cm、17cm、21cm、25cm、35cm、45cm | 8Fr、10Fr、12Fr、13Fr、14Fr、15Fr、16Fr、18Fr、20Fr、22Fr、24Fr | WC-Q-A |  | 塑料，亲水涂层及其他 |  | 浙械注准20182090196 |  | 3年 |  | 纸塑袋+吸塑盒 |  | 产品由鞘导管、鞘导管座、扩张导管、扩张导管座和护帽组成、选配件为导丝 |  | 适用于泌尿外科手术中，建立内窥镜等手术器械进入泌尿道的通道用 |  | 1、使用前，用生理盐水或无菌水浸润输尿管导引鞘及泥鳅导丝，以激活亲水涂层。 2、将导丝软头端置入到泌尿道内的所需位置。 3、将扩张管完全插入鞘导管内，并与鞘导管旋转紧密，将旋紧的导引鞘穿过导丝推入到所需的位置。 4、撤出导丝后，旋转扩张导管座，轻轻退出扩张导管，同时保持鞘导管的位置。 5、根据临床手术需要，通过导引鞘导管插入所需的器械。 6、WC-Q-A型在使用负压吸引时，用护帽密封鞘导管座头端，将带负压调节孔的鞘导管座端与负压吸引装置的连接管连接，用手堵住负压调节孔进行负压吸引。 7、在完成手术操作后，拆卸与装置的各连接口并轻轻退出器械。 8、在完成手术之后，按照医院的操作规程丢弃器械。
00046928 | 尿动力管（气测压） |  | 华美 |  | 测 压 型 二腔尿动力管 PT-ⅡA 2.0mm(F6)、2.3mm(F7)、2.6mm(F8)、2.8mm(F9)、3.3mm(F10)、3.8mm(F12) 二腔弯头尿动力管 PT-ⅡB 2.0mm(F6)、2.3mm(F7)、2.6mm(F8)、2.8mm(F9)、3.3mm(F10)、3.8mm(F12) 三腔尿动力管 PT-ⅢA 2.3mm(F7)、2.6mm(F8)、2.8mm(F9)、3.3mm(F10)、3.8mm(F12) 三腔弯头尿动力管 PT-ⅢB 2.3mm(F7)、2.6mm(F8)、2.8mm(F9)、3.3mm(F10)、3.8mm(F12) 二腔单球囊尿动力管 PT-ⅡQ 2.0mm(F6)、2.3mm(F7)、2.6mm(F8)、2.8mm(F9)、3.3mm(F10) 三腔双球囊尿动力管 PT-ⅢQ 2.0mm(F6)、2.3mm(F7)、2.6mm(F8)、2.8mm(F9)、3.3mm(F10) 连接型 连接管 CP-Ⅰ CP-Ⅰ201、CP-Ⅰ202、CP-Ⅰ203、CP-Ⅰ204 | 2.0mm(F6)、2.3mm(F7)、2.6mm(F8)、3.0mm(F9)、3.3mm(F10) | 测压型；连接型 | PT-ⅢQ | 医用聚氨酯 |  | 苏械注准20142660608 | 苏械注准20142140608 | 36个月 |  | 吸塑盒 |  | 1、尿动力管由管体和塑配件组成。根据其作用方式的不同分为二种型号：测压型和连接型。测压型尿动力管中根据腔道和球囊的不同又分为六种形式分别为：二腔尿动力管、二腔弯头尿动力管、三腔尿动力管、三腔弯头尿动力管、二腔单球囊尿动力管、三腔双球囊尿动力管。 2、测压型尿动力管的管体与球囊采用医用聚氨酯材料制成，连接型尿动力管的管体由医用聚氨酯和医用硅胶制成，塑配件采用无毒聚丙烯（PP）制成。 3、尿动力管具有操作简单、使用方便等优点。 | 尿动力管由管体和塑配件组成。根据其作用方式的不同分为二种型号：测压型和连接型。测压型尿动力管中根据腔道和球囊的不同又分为八种形式分别为：二腔尿动力管、二腔弯头尿动力管、三腔尿动力管、三腔弯头尿动力管、单腔单球囊尿动力管、二腔单球囊尿动力管、二腔大球囊尿动力管、三腔双球囊尿动力管。连接型尿动力管中根据连接设备型号的不同又分为四种形式分别为：CP-L 连接管、CP-P 连接管、CP-M 连接管、 CP-A 连接管。测压型尿动 力管的管体与球囊采用医用聚氨酯（TPU）材料制成，连接型尿动力管的管体由聚氯乙烯（PVC）材料和医 用硅胶制成，塑配件采用 聚丙烯（PP）材料制成。 该产品以无菌状态提供，经环氧乙烷灭菌，一次性使用。 | 该产品与尿动力仪配套，供临床尿动力检测用。 |  | 1、先根据需要，选择适合使用的本产品的型号及规格。 2、然后通过尿道插入尿动力管，支管露出（测压型）。 3、将支管塑配件上印刷有“FILL”字样的注入口与尿动力仪相应的接口用连 接型尿动力管相连接。 4、将支管塑配件上印刷有“PVES”字样的测压口与尿动力仪相应的接口用连 接型尿动力管相连接。 5、若是三腔那么将支管塑配件印刷有“PURA”字样的测压口与尿动力仪相应 接口用连接型尿动力管相连接。 6、连接完毕后进行测压。
00164310 | CD38检测试剂 |  | 凯普瑞 |  | 25人份/盒、50人份/盒、100人份/盒、200人份/盒；注：20μL/人份 |  | PE、APC-Cy7、FITC、APC、PerCP-Cy5.5、PerCP、PE-Cy5、PE-Cy7、iFluor488、iFluor647、iFluor700、APC-iFluor700、mFluor450、mFluor540、PE-CF594、iFluor594 |  | 液体 |  | 盒 |  | 24个月2年 | 18个月 | 纸盒 |  | 荧光标记的单克隆抗体，磷酸盐缓冲液，含0.2%BSA及1‰Proclin300. |  | 检测人体生物标中CD38的表达，为医师提供诊断的辅助信息。 |  | 流式细胞仪检测
00133427 | 总胆红素测定试剂盒（化学氧化法）225ml-2 | 总胆红素测定试剂盒（钒酸盐氧化法） | 武汉生之源 |  | R1:60mL×3 R2:45mL×1 |  | R1:60mL×3 R2:45mL×1 |  | 液体试剂 |  | 鄂械注准20132401593 |  | 18个月 |  | 聚乙烯瓶 |  | R1：检测试剂1 Good’s缓冲液、反应促进剂；R2：检测试剂2 非特异反应抑制剂、氧化剂。 |  | 本品用于定量测定人体血清中总胆红素的含量。 |  | 化学氧化法 | 钒酸盐氧化法
00117011 | 万向螺钉III |  | 德康 |  | 本产品由椎弓根钉（包括固定螺钉、万向螺钉、固定复位螺钉、万向复位螺钉）、钛棒（包括普通钛棒、六角钛棒）、横连（包括固定横连、可变横连）、多米诺（包括多米诺连接器、轴向连接器）、螺塞（包括普通螺塞、自断螺塞、复位螺塞）、侧连、髂骨钉组成。本产品采用符合GB/T 13810标准规定的TC4钛合金材料制造。产品表面经阳极氧化或无着色处理，详见产品型号规格附页。非灭菌包装。 | WXD-IV：D×L：D0：5.5，D：5.5～8.5，每间隔0.5mm为一个标准规格，L：20～75，每间隔5mm为一个标准规格；WXD-V：D×L：D0：6.35，D：5.5～8.5，每间隔0.5mm为一个标准规格，L：20～75，每间隔5mm为一个标准规格；WXD-VI：D×L：D0：6.0，D：5.5～8.5，每间隔0.5mm为一个标准规格，L：20～75，每间隔5mm为一个标准规格 | WXD-IV、WXD-V、WXD-VI |  | 钛合金 |  | 国械注准20183130357 |  | 60个月 |  | PE |  | 本产品由椎弓根钉（包括固定螺钉、万向螺钉、固定复位螺钉、万向复位螺钉）、钛棒（包括普通钛棒、六角钛棒）、横连（包括固定横连、可变横连）、多米诺（包括多米诺连接器、轴向连接器）、螺塞（包括普通螺塞、自断螺塞、复位螺塞）、侧连、髂骨钉组成。本产品采用符合GB/T 13810标准规定的TC4钛合金材料制造。产品表面经阳极氧化或无着色处理，详见产品型号规格附页。非灭菌包装。 |  | 适用于脊柱胸腰骶椎后路内固定。 |  | 适用于脊柱胸腰骶椎后路内固定。
00171822 | 抗精神病药物样本萃取液 | 抗精神分裂药物样本萃取液 | 迪赛思 |  | 96测试/盒、480测试/盒 |  | / |  | 溶液 |  | 溶液 |  | 12个月 |  | 盒装 |  | EDF-沉淀剂、EDF-稀释液 |  | 用于对样本进行分析前预处理，溶解细胞，萃取出待检测物质。 |  | 详见产品说明书
00089657 | 三节钛板 | 颈椎前路钉板内固定系统-钛板 |  |  | 长度45~72.5mm，每间隔2.5mm为一个标准规格，阳极氧化 | （三节钛板）ARIES-II、ARIES-Ⅲ、ARIES-Ⅵ、ARIES-Ⅶ：长度45~72.5mm，每间隔2.5mm为一个标准规格,阳极氧化/无着色；（四节钛板）ARIES-Ⅲ、ARIES-Ⅵ、ARIES-Ⅶ：长度67.5~85mm，每间隔2.5mm为一个标准规格,阳极氧化/无着色；（五节钛板）ARIES-Ⅲ、ARIES-Ⅵ、ARIES-Ⅶ：长度80~90mm，每间隔2.5mm为一个标准规格/长度95~110mm，每间隔5mm为一个标准规格,阳极氧化/无着色 | ARIES-II | ARIES-II，ARIES-Ⅲ，ARIES-Ⅵ，ARIES-Ⅶ | 钛合金 |  | 国械注准20193130088 |  | 60个月 |  | PE袋 |  | 该产品由钛板和螺钉组成。采用符合GB/T13810-2007标准规定的TC4钛合金材料制造。产品表面经阳极氧化或无着色处理。非灭菌包装。 |  | 适用于颈椎椎体/椎间融合术中进行前路内固定。 |  | 适用于颈椎椎体/椎间融合术中进行前路内固定。
00161174 | 样本萃取液 | 25-羟基维生素D样本萃取液（衍生化法） | 迪赛思 |  | 96测试/盒 |  | 25-羟基维生素D萃取液（衍生化法） | / | 溶液 |  | 溶液 |  | 12个月 | 24个月 | 盒装 |  | EVD-pH调节剂、EVD-内标液、EVD-衍生剂、EVD-衍生剂稀释液、EVD-复溶液 |  | 用于对样本进行分析前预处理，溶解细胞，萃取出待检测物质。 |  | 详见产品说明书
00164229 | CD16检测试剂 |  | 凯普瑞 |  | 25人份/盒、50人份/盒、100人份/盒、200人份/盒；注：20μL/人份 |  | PE、APC-Cyanine7、FITC、APC、PerCP-Cyanine5.5、PerCP、PE-Cyanine5、PE-Cyanine7、iFluorTM488、iFluorTM647、iFluorm TM700、APC-iFluorTM700、mFluorTM450、mFluorTM540 | PE、APC-Cy7、FITC、APC、PerCP-Cy5.5、PerCP、PE-Cy5、PE-Cy7、iFluor 488、iFluor 647、iFluor 700、APC-iFluor 700、mFluor450、mFluor540、PE-CF594、iFluor594 | 液体 |  | 盒 |  | 24个月2年 | 18个月 | 纸盒 |  | 荧光标记的单克隆抗体，磷酸盐缓冲液，含0.2%BSA及1‰Proclin300. |  | 检测人体生物标中CD16的表达，为医师提供诊断的辅助信息。 |  | 流式细胞仪检测
00053231 | 固定复位螺钉 | 胸腰后路钉棒系统-固定复位螺钉 |  |  | GDFW-I：D×L：D0：5.5，D：4.0～7.5，每间隔0.5mm为一个标准规格，L：20～70，每间隔5mm为一个标准规格； GDFW-II：D×L：D0：6.35，D：4.0～7.5，每间隔0.5mm为一个标准规格，L：20～70，每间隔5mm为一个标准规格； GDFW-III：D×L：D0：6.0，D：4.0～7.5，每间隔0.5mm为一个标准规格，L：20～70，每间隔5mm为一个标准规格" | （固定复位螺钉）GDFW-I,GDFW-II,GDFW-III：D×L：D0：5.5、6.35、6.0，D：4.0～7.5，每间隔0.5mm为一个标准规格，L：20～70，每间隔5mm为一个标准规格；（固定复位螺钉II）GDFW-I,GDFW-II,GDFW-III，GDFW-IV,GDFW-V,GDFW-VI：D×L：D0：5.5、6.35、6.0，D：4.0，L：20～50，每间隔5mm为一个标准规格；4.5～7.5，每间隔0.5mm为一个标准规格，L：20～70，每间隔5mm为一个标准规格 | GDFW-I、GDFW-II、GDFW-III | GDFW-I,GDFW-II,GDFW-III，GDFW-IV,GDFW-V,GDFW-VI | 钛合金 |  | 国械注准20183130357 |  | 60个月 |  | 纸盒 |  | 本产品由椎弓根钉（包括固定螺钉、万向螺钉、固定复位螺钉、万向复位螺钉）、钛棒（包括普通钛棒、六角钛棒）、横连（包括固定横连、可变横连）、多米诺（包括多米诺连接器、轴向连接器）、螺塞（包括普通螺塞、自断螺塞、复位螺塞）、侧连、髂骨钉组成。本产品采用符合GB/T 13810标准规定的TC4钛合金材料制造。产品表面经阳极氧化或无着色处理，详见产品型号规格附页。非灭菌包装。 |  | 适用于脊柱胸腰骶椎后路内固定。 |  | 1. 术前准备：病人采用俯卧位，亦可根据手术需要采用其他体位。定位时注意要避开压力敏感部位和免于腹部受压.按常规预备和覆盖病人。 2. 切开手术部位皮肤和皮下组织，暴露相应节段脊椎，采用合适的椎弓根钉定位法确定进钉点，透视和确认其钉道位置的安全性。 3. 采用开口锥在进钉点的皮质骨上穿孔开路，采用开路器进行扩孔，用探针探测钉道骨壁是否完整，并根据探测深度选择合适规格的椎弓根钉。 4. 使用丝锥进行攻丝，并使用上钉器将椎弓根钉植入到椎体钉道中，并确保椎弓根钉的U型槽开口方向沿纵向保持一致。 5. 使用模棒测量所需钛棒的长度及所需的矫形弧度，使用持棒器配合弯棒器将钛棒弯成合适的矫形弧度，并将棒放入椎弓根钉的U型槽内。 6. 使用螺塞持取起子持取螺塞。（注：螺塞旋入前逆时针旋转0.5圈，以便螺纹旋入吻合。）在螺塞旋入的过程中，可配合使用压棒器对棒进行预压紧。 7. 使用撑开钳、压缩钳及持棒钳配合完成撑开、压缩、转棒、复位等一系列矫形操作，使用扭力手柄配合扭矩对抗扳手完成螺塞的最终锁紧。 8. 若需安装横连，则用横连夹持取横连安装于两钛棒之间合适节段，用起子将螺塞锁紧即可。
00046910 | 一次性使用输尿管封堵导管 |  |  |  | 球囊肿型：QN-1.00mm（F3）、QN-1.40mm（F4）、QN-1.70mm（F5）叶片型：YP05-0.80mm（F2.4）、YP07-0.80mm（F2.4）、YP10-0.80mm（F2.4）、YP13-0.80mm（F2.4）、YP16-0.80mm（F2.4）、YP07-0.87mm（F2.6）、YP10-0.87mm（F2.6） | 球囊型：QN-1.00mm（F3）、QN-1.40mm（F4）、QN-1.70mm（F5）；叶片型：YP05-0.80mm（F2.4）、YP07-0.80mm（F2.4）、YP10-0.80mm（F2.4）、YP13-0.80mm（F2.4）、YP16-0.80mm（F2.4）、YP05-0.87mm（F2.6）、YP07-0.87mm（F2.6）、YP10-0.87mm（F2.6）、YP13-0.87mm（F2.6）、YP16-0.87mm（F2.6） | 球囊肿型：QN-1.00mm（F3）、QN-1.40mm（F4）、QN-1.70mm（F5）叶片型：YP05-0.80mm（F2.4）、YP07-0.80mm（F2.4）、YP10-0.80mm（F2.4）、YP13-0.80mm（F2.4）、YP16-0.80mm（F2.4）、YP07-0.87mm（F2.6）、YP10-0.87mm（F2.6） | 球囊型：QN-1.00mm（F3）、QN-1.40mm（F4）、QN-1.70mm（F5）；叶片型：YP05-0.80mm（F2.4）、YP07-0.80mm（F2.4）、YP10-0.80mm（F2.4）、YP13-0.80mm（F2.4）、YP16-0.80mm（F2.4）、YP05-0.87mm（F2.6）、YP07-0.87mm（F2.6）、YP10-0.87mm（F2.6）、YP13-0.87mm（F2.6）、YP16-0.87mm（F2.6） | 医用软聚氯乙烯 |  | 苏械注准20142020603 |  | 36个月 |  | 吸塑盒 |  | 1、一次性使用输尿管封堵导管分为两种型号：球囊型（QN）和叶片型（YP）。球囊型一次性使用输尿管封堵导管由输尿管球囊导管、二通旋塞和一次性使用无菌溶药注射器组成，输尿管球囊导管又是由塑配件、管体、球囊、不锈钢丝制成；叶片型一次性使用输尿管封堵导管由塑配件、管体、叶片和不锈钢丝制成。 2、球囊型一次性使用输尿管封堵导管中输尿管球囊导管的管体采用医用软聚氯乙烯（GB15593-1995）材料制成、球囊采用医用乳胶(GB/T14797.1-2008)制成、不锈钢丝由06Cr19Ni10制成、塑配件采用聚乙烯（YY/T0114-2008）制成，二通旋塞和一次性使用无菌溶药注射器采用聚乙烯（YY/T0114-2008）制成；叶片型一次性使用输尿管封堵导管管体采用聚四氟乙烯（PTFE）材料制成、叶片由聚氨酯（TPU）制成、不锈钢丝由06Cr19Ni10制成、塑配件采用PC（聚碳酸酯）制成。 3、一次性使用输尿管导引鞘具有操作简单、使用方便等优点 | 一次性使用输尿管封堵导管按作用方式的不同分为两种型号：球囊型（QN）和叶片型（YP）。球囊型一次性使用输尿管封堵导管由输尿管球囊导管、二通旋塞和注水器组成，输尿管球囊导管由塑配件、管体、球囊、不锈钢丝制成；叶片型一次性使用输尿管封堵导管由塑配件、管体、叶片、叶片导引头和芯丝制成，导引嘴为选配件。该产品以无菌状态提供，经环氧乙烷灭菌。一次性使用。 | 用于对输尿管结石病人进行输尿管镜检查及碎石使用。 |  | 1、先根据需要，选择适合使用的本产品的型号规格。 2.1球囊型： ① ② ③ ④ ⑤ ①:二通旋塞 ②:塑配件2 ③:塑配件3 ④:不锈钢丝 ⑤: 一次性使用无菌溶药注射器 a)、球囊型一次性使用输尿管封堵导管通过输尿管镜插入，球囊应超过结石前端3-4cm后。将二通旋塞从塑配件2中拔出。 b)、将塑配件2和塑配件3拧松不需拧开，从中拔出钢丝。 c)、再将塑配件2和塑配件3拧紧，而后拧上二通旋塞。 d)、用一次性使用无菌溶药注射器 吸入与球囊规格相适应量的生理盐水后插入二通旋塞，将生理盐水注入球囊，使球囊内充满生理盐水，关闭二通旋塞。 e)、通过钬激光碎石或气压弹道碎石，阻止碎石移入肾盂内。 2.2叶片型： 1）将一次性使用输尿管封堵导管叶片在展开状态下插入内窥镜工作通道，直到一次性使用输尿管封堵导管的前端伸出内窥镜。 2）内窥镜或X-线荧光屏下观察结石位置，并将一次性使用输尿管封堵导管穿过结石，待叶片全部穿过结石后，轻轻将手柄往后拉，直至手柄后退卡锁卡到位，以确保形成完全的封堵状态。 3）在内窥镜观察下，并用液压泵向输尿管中灌注生理盐水，确保形成清晰视野，然后插入碎石器械（例如激光光钎），将结石击碎，结石碎片，结石碎片直径一般需达到2mm左右。 4）退出结石器械（例如激光光钎），将手柄缓慢前推，直至手柄前推卡锁卡到位，内窥镜观察，以确保一次性使用输尿管封堵导管叶片完全展开后，产品通过内窥镜通道推出体外，或同内窥镜一起推出体外。 5）若操作人员判定要将结石碎片拖出至膀胱，需先退出结石器械（例如激光光钎），在内窥镜观察下，缓慢往外拉一次性使用输尿管封堵导管，将结石碎片拖至膀胱，然后再同步骤4）将产品退出体外。 6）如果在拖出结石时，通道受阻，观察结石大小，分析受阻原因，若因结石太大以致卡阻，可再次插入碎石器械，将大块结石击碎，然后再将碎石碎片拖至膀胱；若因输尿管狭窄，可通过操作手柄时叶片处于部分展开状态下，然后再将结石碎片拖至膀胱。 7）在拖出结石时，若麻醉不全，会刺激输尿管至痉挛，此时术者会有输尿管镜被“箍紧”的感觉，应暂停操作，调整麻醉剂量，同时给予解禁剂，症状缓解后再拖出结石，以免损伤输尿管。 8）如果还有另外的输尿管结石需要处理，需缓慢操作手柄，待叶片完全展开后，再重复2）-5）步骤。 9）手术完成后，按照所在医院的生物医疗危险品的处置方法处置该器械。
00032281 | 尿动力管 |  | 华美 |  | 2.0mm(F6)、2.3mm(F7)、2.6mm(F8)、2.8mm(F9)、3.3mm(F10)、3.8mm(F12)、 | 二腔尿动力管(PT-ⅡA)： 2.0mm(F6)、2.3mm(F7)、2.6mm(F8)、3.0mm(F9)、3.3mm(F10)、 4.0mm(F12)；二腔弯头尿动力管(PT-ⅡB)：2.0mm(F6)、2.3mm(F7)、2.6mm(F8)、3.0mm(F9)、3.3mm(F10)、4.0mm(F12)；三腔尿动力管(PT-ⅢA)：2.3mm(F7)、2.6mm(F8)、3.0mm(F9)、3.3mm(F10)、4.0mm(F12)；三腔弯头尿动力管(PT-ⅢB)：2.3mm(F7)、2.6mm(F8)、3.0mm(F9)、3.3mm(F10)、4.0mm(F12)； | 2.0mm(F6)、2.3mm(F7)、2.6mm(F8)、2.8mm(F9)、3.3mm(F10)、3.8mm(F12)、 | 测压型 | 医用聚氨酯 |  | YZB/苏1626-2014尿动力管 | 苏械注准20142140608 | 36个月 |  | 吸塑袋 |  | 尿动力管由管体和塑配件组成，尿动力管的型式分为二腔尿动力管，二腔弯头尿动力管，三腔尿动力管，三腔弯头尿动力管。彩用聚氨酯材料制成。产品经环氧乙烷来菌，应无菌。 | 尿动力管由管体和塑配件组成。根据其作用方式的不同分为二种型号：测压型和连接型。测压型尿动力管中根据腔道和球囊的不同又分为八种形式分别为：二腔尿动力管、二腔弯头尿动力管、三腔尿动力管、三腔弯头尿动力管、单腔单球囊尿动力管、二腔单球囊尿动力管、二腔大球囊尿动力管、三腔双球囊尿动力管。连接型尿动力管中根据连接设备型号的不同又分为四种形式分别为：CP-L 连接管、CP-P 连接管、CP-M 连接管、 CP-A 连接管。测压型尿动 力管的管体与球囊采用医用聚氨酯（TPU）材料制成，连接型尿动力管的管体由聚氯乙烯（PVC）材料和医 用硅胶制成，塑配件采用 聚丙烯（PP）材料制成。 该产品以无菌状态提供，经环氧乙烷灭菌，一次性使用。 | 与尿动力仪配套，供临床尿动力检测用 |  | 1、先根据需要，选择适合使用的本产品的型号及规格。 2、然后通过尿道插入尿动力管，支管露出。 3、将支管塑配件上印刷有“FILL”字样的注入口与尿动力仪相应的接口连接。 4、将支管塑配件上印刷有“PVES”字样的测压口与尿动力仪相应的接口连接。 5、若是三腔那么将支管塑配件印刷有“PURA”字样的测压口与尿动力仪相应
00133480 | 总胆红素测定试剂盒（化学氧化法）1380T | 总胆红素测定试剂盒（钒酸盐氧化法） | 武汉生之源 |  | R1:3×460测试/盒 R2:3×460测试/盒 |  | R1:3×460测试/盒 R2:3×460测试/盒 |  | 液体试剂 |  | 鄂械注准20132401593 |  | 18个月 |  | 聚乙烯瓶 |  | R1：检测试剂1 Good’s缓冲液、反应促进剂；R2：检测试剂2 非特异反应抑制剂、氧化剂。 |  | 本品用于定量测定人体血清中总胆红素的含量。 |  | 化学氧化法 | 钒酸盐氧化法
00043589 | 组织切除装置10-401 | 一次性宫腔镜组织切割器 |  |  | 10-500控制器 10-903脚踏开关 10-401组织切除装置（包括驱动线缆、切割刀片、切割管路、外部管路、真空管路）组成。 | 10-401 | 10-401 |  | 金属刀片 |  | 国械注进20173220110 | 产品技术要求 | 36个月 |  | 灭菌包装 |  | 连接设备，打开开关，启动脚踏开关，宫腔镜组织切除系统（包含 10-500 控制器， 10-903 脚踏开关，10-401组织切除装置）进入工作状态。 |  | 该系统用于由经过训练的妇科医生在宫腔镜下进行子宫内手术，切除包括粘膜下肌瘤与子宫内膜息肉在内的子宫内组织。 |  | 1.从灭菌包装中取出组织切除装置 10-401。 2.由已灭菌人员将柔性驱动线缆与真空管路递给未灭菌人员。 3.未灭菌人员将柔性线缆插入控制器上对应的接口。 4.组织切除装置柔性驱动线缆的一个关键特征为可将线缆连接头与控制器接口对齐。控制器接口上的金属按钮被按下，柔性线缆插入后按钮将弹起。 5.未灭菌人员将组织切除装置真空管路连接至组织收集罐上对应的接口。 6.将电源开关切换至打开(I)的位置。 7.脚踏开关可激活组织切除装置运行。因为组织切除装置仅以一个方向和速度运行，所以脚踏开关可完全控制电动机的启动与停止。踩下脚踏开关后，组织切除装置将加速并以设定速度持续旋转，直至松开脚踏开关。 8.踩下脚踏开关并观察组织切除装置的动作，以确认电动机运转正常，并且切割窗口是闭合的。 9.通过阴道将组织切除装置插入预先放置的宫腔镜 3mm 的工作通路。 10.在宫腔镜的直接观察下，将组织切除装置切割窗口一侧面向目标病变。 11.踩下脚踏开关以激活组织切除装置的切割刀片。 12.组织切除装置的往复运动交替打开并关闭切割窗口，因而真空气流可将组织拉入切割窗口。 13.当组织切除装置切割边缘旋转并往复通过组织切除装置切割窗口时可实现切除。 小心：如果切割刀片在手术中停止旋转，检查® 组织切除装置与®控制器之间的所有连接(包括机械连接与电气连接)是否牢固，确保驱动线缆没有打结。 注意：如果因任何原因关闭了系统电源，请在再次打开电源前等待至少 15 秒。 小心：请勿在空气中长时间运行组织切除装置，因为不做冲洗会引起组织切除装置过热并卡死。
00038484 | 一次性使用泌尿道导丝 |  | 华美 |  | 金属导丝（JS）、金属弯头导丝（JW）和斑马导丝（FS） | JS-0.7mm(0.028)、JS-0.8mm(0.032)、JS-0.9mm(0.035)、JS-1.0mm(0.038)、JW-0.7mm(0.028)、JW-0.8mm(0.032)、JW-0.9mm(0.035)、JW-1.0mm(0.038) | JS-0.7mm(0.028)、JS-0.8mm(0.032) 、JS-0.9mm(0.035)、JS-1.0mm(0.038)、JW-0.7mm(0.028)、 JW-0.8mm(0.032) 、JW-0.9mm(0.035) 、JW-1.0mm(0.038)、FS-0.7mm(0.028)、 FS-0.8mm(0.032) 、FS-0.9mm(0.035) 、FS-1.0mm(0.038) | JS-0.7mm(0.028)、JS-0.8mm(0.032)、JS-0.9mm(0.035)、JS-1.0mm(0.038)、JW-0.7mm(0.028)、JW-0.8mm(0.032)、JW-0.9mm(0.035)、JW-1.0mm(0.038) | 钛镍合金、聚四氟乙烯 |  | 苏械注准20172221372 | 苏械注准20172021372 | 36个月 |  | 塑料盒 |  | 一次性使用泌尿道导丝采用医用1Cr18Ni9Ti不锈钢、聚四氟乙烯（ＰＴＦＥ）、钛镍合金材料制成。按材质和形状分为：金属导丝（JS）、金属弯头导丝（JW）和斑马导丝（FS）三种；按外径尺寸分为0.7mm(0.028)、 0.08mm(0.032) 、0.9mm(0.035) 、1.0mm(0.038)这四 种规格。分别为：JS-0.7mm(0.028)、JS-0.8mm(0.032) 、JS-0.9mm(0.035)、JS-1.0mm(0.038)、JW-0.7mm(0.028)、 JW-0.8mm(0.032) 、JW-0.9mm(0.035) 、JW-1.0mm(0.038)、FS-0.7mm(0.028)、 FS-0.8mm(0.032) 、FS-0.9mm(0.035) 、FS-1.0mm(0.038)。产品经环氧乙烷灭菌，应无菌 | 一次性使用泌尿道导丝由导丝和导丝保护管组成。导引嘴为选配件。按材质和形状分为：金属导丝（JS）、金属弯头导丝（JW）、泥鳅导丝（NQ）、斑马导丝（FS）和混合导丝（FN）五种；每种型号按外径尺寸分为0.7mm（0.028）、0.8mm（0.032）、0.9mm（0.035）、1.0mm（0.038）四种规格。该产品以无菌状态提供，经环氧乙烷灭菌。一次性使用。 | 内窥镜下与J型导管和微创扩张引流套件配套使用，起支撑、引导作用 |  | 1、使用时从开口处撕开包装取出导丝。 2、与J型导管配合使用时：将导丝（如用弯头则应在前端）插入J型导管中，借助膀胱镜或输尿管镜等使J型导管通过膀胱进入输尿管，J型导管一头置于肾盂内，借助J型导管中配套的推管抵住J型导管抽出导丝，最后取出推管。至此，导引钢丝的作用完成。 与微创扩张引流套件配合时：待人体组织被穿刺后，将导丝穿入仍留在组织中的穿刺器的内孔中，直至导丝头部（或弯头）到达患处，然后退出穿刺器，保留导丝在组织内（头端或弯头在患处）；再取配套的微创扩张引流套件，按该产品扩张要求操作，待拔出鞘的安置完成后，退出导丝和扩张鞘。至此，导引钢丝的作用完成。
00164305 | CD33检测试剂 |  |  |  | 25人份/盒、50人份/盒、100人份/盒、200人份/盒；注：20μL/人份 |  | PE、APC-Cy7、FITC、APC、PerCP-Cy5.5、PerCP、PE-Cy5、PE-Cy7、iFluor488、iFluor647、iFluor700、APC-iFluor700、mFluor450、mFluor540、PE-CF594、iFluor594 |  | 液体 |  | 盒 |  | 24个月2年 | 18个月 | 纸盒 |  | 荧光标记的单克隆抗体，磷酸盐缓冲液，含0.2%BSA及1‰Proclin300. |  | 检测人体生物标中CD33的表达，为医师提供诊断的辅助信息。 |  | 流式细胞仪检测
00088593 | 可变角度自钻螺钉 | 颈椎前路钉板内固定系统-螺钉 |  |  | D×L：D：3.5、4.0、4.5，L：11～17，每间隔1mm为一个标准规格 |  | / |  | 钛合金 |  | 国械注准20193130088 |  | 60个月 |  | PE袋 |  | 该产品由钛板和螺钉组成。采用符合GB/T13810-2007标准规定的TC4钛合金材料制造。产品表面经阳极氧化或无着色处理。非灭菌包装。 |  | 适用于颈椎椎体/椎间融合术中进行前路内固定。 |  | 适用于颈椎椎体/椎间融合术中进行前路内固定。
00088107 | 颈椎椎间融合器 |  |  |  | 10x12x3、10x12x4、10x12x5、10x12x6、10x12x7、10x12x8、10x12x9、10x13x4、10x13x5、10x13x6、10x13x7、10x13x8、10x13x9、11x13x4、11x13x5、11x13x6、11x13x7、11x13x8、11x13x9、11x14x4、11x14x5、11x14x6、11x14x7、11x14x8、11x14x9、12x15x4、12x15x5、12x15x6、12x15x7、12x15x8、12x15x9、13x15x4、13x15x5、13x15x6、13x15x7、13x15x8、13x15x9、13x16x4、13x16x5、13x16x6、13x16x7、13x16x8、13x16x9、14x17x4、14x17x5、14x17x6、14x17x7、14x17x8、14x17x9、15x18x4、15x18x5、15x18x6、15x18x7、15x18x8、15x18x9 | L×W×H：10×12×3；L×W×H：（10、11、12、13、14、15）×（12、13、14、15、16、17）×（4、5、6、7、8、9）；L×W×H：15×18×（4、5、6、7、8、9） | CF-I |  | 聚醚醚酮（PEEK） |  | 国械注准20193130301 |  | 60个月 |  | PE袋 |  | 该产品包括颈椎椎间融合器、腰椎椎间融合器。产品材料由符合YY/T 0660标准规定的PEEK材料制成（optima LT1）,产品显影针由符合YY/T0966标准规定的金属钽材料制成，灭菌包装，灭菌方法为辐照灭菌，灭菌有效期5年。 |  | 该产品与内固定配合使用，适用于颈椎和腰椎融合术时椎间融合固定。 |  | 该产品与内固定配合使用，适用于颈椎和腰椎融合术时椎间融合固定。
00122095 | 直肠测压管 |  | 华美 |  | CY-I：3.1mm(F10) 、3.8mm(F12) 、4.4mm(F14)； CY-II:4.4mm(F14)、5.1mm(F16)、5.7mm(F18); CY-III:2.0mm(F6)、2.2mm(F7)、2.6mm(F8)、3.1mm(F10) | CY-Ⅱ型：4.0mm(F12)、4.3mm(F13)、4.7mm(F14)、5.3mm(F16)、6.0mm(F18)；CY-Ⅲ型：2.0mm(F6)、2.3mm(F7)、2.6mm(F8)、3.3mm(F10)； | CY-I：3.1mm(F10) 、3.8mm(F12) 、4.4mm(F14)； CY-II:4.4mm(F14)、5.1mm(F16)、5.7mm(F18); CY-III:2.0mm(F6)、2.2mm(F7)、2.6mm(F8)、3.1mm(F10) | CY-Ⅱ型：4.0mm(F12)、4.3mm(F13)、4.7mm(F14)、5.3mm(F16)、6.0mm(F18)；CY-Ⅲ型：2.0mm(F6)、2.3mm(F7)、2.6mm(F8)、3.3mm(F10)； | 医用聚氨酯、医用乳胶 |  | 苏械注准20172661371 | 苏械注准20172141371 | 36个月 |  | 吸塑袋 |  | 直肠测压管由管体、塑配件和球囊组成，直肠测压管采用医用聚氨酯材料制成，球囊采用医用乳胶制成。直肠测压管经环氧乙烷来菌、应无菌。 | 直肠测压管由管体和塑配件、球囊组成。直肠测压管的型号分为 CY-Ⅰ型、CY-Ⅱ型、CY-Ⅲ型、CY-Ⅳ型。该产品以无菌状态提供，经环氧乙烷灭菌、一次性使用。 | 供肛肠动力仪、尿动力仪配套使用，在临床上对直肠内压力进行测量。 |  | 1）、使用本产品前，应确认与其配套的肛肠动力仪、尿动力仪设备试运完好，并等待直肠测压管接入。 2）、根据需要选择适合使用的产品规格和型号。 3）、使用时应检查本产品包装是否完好，确认产品无异常。 4）、撕开包装取出直肠测压管，按临床规定对患者被测部位消毒后，把直肠测压 管的球囊端通过肛门插入直肠合适部位，具体按手术要求执行。 5）、将另一端的分支管分别连接尿动力学检测设备对应的接口，然后可按临床规 定进行测量。 6）、检测完毕后按临床规定程序取出直肠测压管，直肠测压管使用完毕。
00088558 | 固定角度自攻螺钉 | 颈椎前路钉板内固定系统-螺钉 |  |  | D×L：D：3.5、4.0、4.5，L：11～17，每间隔1mm为一个标准规格 |  | / |  | 钛合金 |  | 国械注准20193130088 |  | 60个月 |  | PE袋 |  | 该产品由钛板和螺钉组成。采用符合GB/T13810-2007标准规定的TC4钛合金材料制造。产品表面经阳极氧化或无着色处理。非灭菌包装。 |  | 适用于颈椎椎体/椎间融合术中进行前路内固定。 |  | 适用于颈椎椎体/椎间融合术中进行前路内固定。
00113485 | 万向螺钉III |  | 德康 |  | WXD-I：D×L：D0：5.5，D：5.5～8.5，每间隔0.5mm为一个标准规格，L：20～75，每间隔5mm为一个标准规格；WXD-II：D×L：D0：6.35，D：5.5～8.5，每间隔0.5mm为一个标准规格，L：20～75，每间隔5mm为一个标准规格； | WXD-I：D×L：D0：5.5，D：5.5～8.5，每间隔0.5mm为一个标准规格，L：20～75，每间隔5mm为一个标准规格；WXD-II：D×L：D0：6.35，D：5.5～8.5，每间隔0.5mm为一个标准规格，L：20～75，每间隔5mm为一个标准规格；WXD-III：D×L：D0：6.0，D：5.5～8.5，每间隔0.5mm为一个标准规格，L：20～75，每间隔5mm为一个标准规格 | WXD-I、WXD-II | WXD-I,WXD-II,WXD-III | 钛合金 |  | 国械注准20183130357 |  | 60个月 |  | PE |  | 本产品由椎弓根钉（包括固定螺钉、万向螺钉、固定复位螺钉、万向复位螺钉）、钛棒（包括普通钛棒、六角钛棒）、横连（包括固定横连、可变横连）、多米诺（包括多米诺连接器、轴向连接器）、螺塞（包括普通螺塞、自断螺塞、复位螺塞）、侧连、髂骨钉组成。本产品采用符合GB/T 13810标准规定的TC4钛合金材料制造。产品表面经阳极氧化或无着色处理，详见产品型号规格附页。非灭菌包装。 |  | 适用于脊柱胸腰骶椎后路内固定。 |  | 适用于脊柱胸腰骶椎后路内固定。
00303321 | 心肌肌钙I/N末端-B型钠尿肽前体/D-二聚体三合一检测试剂盒（免疫荧光法） | 心肌肌钙蛋白I/N末端-B型钠尿肽前体/D-二聚体三合一检测试剂盒（免疫荧光法） | [6 empty] | 试剂条 | [13 empty] | 24个月
00308012 | 血气生化测试卡（微流控干式电化学法） | [6 empty] | EG10+ | PET和金 | [13 empty] | 常温储存 4 个月，温度为 9℃-30℃；冷藏储存 8 个月，温度为 2℃-8℃（无冷冻）
00159923 | 眼科激光光纤导管 |  |  |  | iTrack-250A |  | iTrack-250A |  | 复合材质 |  | 详见图片管理注册证 |  | 18 个月 |  | 塑料、纸 |  | 该产品组成包括光源连接器、中央接头、鲁尔接头、光导纤 维、灌注导管和光纤导管工作端(包括插入部分)，为一次 性无菌产品，采用辐射方法灭菌，灭菌有效期2年。 |  | 该产品与激光光纤照明仪(iLumin) 、眼科专用推注器 (iViscoinjectorm)及粘弹剂(已取得SFDA注册证，可采 用Healon GV和Healon 5)配合使用，适用于眼科治疗开角 型青光眼实施非穿透的导管成形术时，在手术中进行照明引 导和粘弹剂的注入。 |  | 9.1从包装盒中取出眼科激光光纤导管和眼科专 用推注器的包装袋 注意:如果袋子密封受损，请勿使用本品. 9.2将产品送到无菌区 9.3取下托盘盖和Viscoinjector"眼科专用推注器 的档盖(如图示)。 9.4从托盘中取出Viscoinjector眼科专推注器 9.5准备Viscoinjector"眼科专推注器: a)取下红色盖帽。 b)将顶盖从从推注器上拧开 c) 插人黏弹剂盒，用推注器体内的穿刺针刺 破液盒封膜 d)重新拧上推注器顶盖 e)拧转推注器旋钮，挤出黏弹剂. 9.6取出光纤导管 9.7取下光纤工作端头的保护套管取出时应小 心，以避免在蓝色接头处损坏
00103165 | 一次性脉冲冲洗引流器 | 一次性冲洗吸引器及组件 |  |  | SD-CYQ-A,SD-CYQ-B |  | SD-CYQ-A,SD-CYQ-B |  | pvc |  | 鲁械注准20192140828 |  | 24个月 |  | 纸塑袋 |  | 一次性脉冲冲洗引流器由枪体、喷管（长喷管、短喷管、不锈钢喷管）、进液管（插瓶针、管路、泵管、接头）、吸引管（杨克丝接头、管路）、流量调节器、信号线组成。一次性脉冲冲洗引流器以无菌形式提供。 |  | SD-CYQ-A型产品适用于骨科、创伤手术创面、软组织等外科手术时冲洗创面和吸引废液使用；SD-CYQ-B型产品适用于微创手术的冲洗创面和吸引废液使用。 | 适用于外科手术中对手术区域的冲洗和负压引流。 | SD-CYQ-A型产品适用于骨科、创伤手术创面、软组织等外科手术时冲洗创面和吸引废液使用；SD-CYQ-B型产品适用于微创手术的冲洗创面和吸引废液使用。
00032305 | 一次性使用肛肠排气导管 |  | 华美 |  | / |  | / |  | 聚氯乙烯材料 |  | 苏械注准20162660996 | 苏械注准20162140996 | 36个月 |  | 吸塑袋 |  | 一次性使用肛肠排气导管由肛肠排气管、放置器、石蜡棉球和π型敷贴组成，肛肠排气管和放置器采用（GB15593-1995)医用聚氯乙烯材料制成，产品经环氧乙烷、应无菌。 |  | 用于肛肠手术治疗后排气用 |  | 1、用石蜡棉球将排气管的蘑菇头润滑，把放置器插入肛肠排气管内，借助放置器将肛肠排气管置入肛肠内合适的部位（肛肠排气管的喇叭形的尾部与肛缘紧密贴合起到压迫止血的作用），拔出放置器。 2、然后用π型敷贴将肛肠排气管的喇叭形尾部固定在臀部。 3、取出肛肠排气管时，关闭截留夹用注射器向肛肠排气管的贮液器内注入2-3ml的润滑剂，然后打开截留夹挤压贮液器缓慢释放至肛肠排气管表面的绷带内，确保患者的病灶部位与产品接触的润滑，取出排气管即可。
00164023 | CD10检测试剂 |  | 凯普瑞 |  | 25人份/盒、50人份/盒、100人份/盒、200人份/盒；注：20μL/人份。 |  | PE、APC-Cyanine7、FITC、APC、PerCP-Cyanine5.5、PerCP、PE-Cyanine5、PE-Cyanine7、iFluorTM488、iFluorTM647、iFluorm TM700、APC-iFluorTM700、mFluorTM450、mFluorTM540 | PE、APC-Cy7、FITC、APC、PerCP-Cy5.5、PerCP、PE-Cy5、PE-Cy7、iFluor 488、iFluor 647、iFluor 700、APC-iFluor 700、mFluor450、mFluor540、PE-CF594、iFluor594、PE-iFluor647 | 液体 |  | 盒 |  | 18个月 |  | 纸盒 |  | 荧光标记的单克隆抗体，磷酸盐缓冲液，含0.2%BSA及1‰Proclin300. | 荧光标记的单克隆抗体，磷酸盐缓冲液，含0.2%BSA 及1%Proclin 300。 | 检测人体生物标中CD10的表达，为医师提供诊断的辅助信息。 |  | 流式细胞仪检测
00113094 | 单节钛板 |  | 德康 |  | 长度19~25mm，每间隔2mm为一个标准规格;长度27.5~32.5mm，每间隔2.5mm为一个标准规格 宽度18mm，阳极氧化/无着色 | ARIES-I、ARIES-II、ARIES-Ⅲ：长度19~25mm，每间隔2mm为一个标准规格/长度27.5~32.5mm，每间隔2.5mm为一个标准规格,阳极氧化；ARIES-Ⅵ、ARIES-Ⅶ：长度19~25mm，每间隔2mm为一个标准规格/长度27.5~32.5mm，每间隔2.5mm为一个标准规格,无着色 | ARIES-I、ARIES-II | ARIES-I，ARIES-II，ARIES-Ⅲ，ARIES-Ⅵ，ARIES-Ⅶ | 钛合金 |  | 国械注准20193130088 |  | 60个月 |  | PE |  | 该产品由钛板和螺钉组成。采用符合GB/T13810-2007标准规定的TC4钛合金材料制造。产品表面经阳极氧化或无着色处理。非灭菌包装。 |  | 适用于颈椎椎体/椎间融合术中进行前路内固定。 |  | 适用于颈椎椎体/椎间融合术中进行前路内固定。
00108895 | J型导管（单J管） | J型导管 | 华美 |  | 单J管：1.6mm(F5)、1.9mm(F6)、2.2mm(F7)、2.6mm(F8)、2.8mm(F9)、3.2mm(F10)、3.8mm(F12)、4.4mm(F14) | 1.6mm(F5)、2.0mm(F6)、2.3mm(F7)、2.6mm(F8)、3.0mm(F9)、3.3mm(F10)、4.0mm(F12)、4.7mm（F14） | 单J管：1.6mm(F5)、1.9mm(F6)、2.2mm(F7)、2.6mm(F8)、2.8mm(F9)、3.2mm(F10)、3.8mm(F12)、4.4mm(F14) | DJ-R | 医用聚氨酯、医用聚氯乙烯、医用不透钢 |  | 苏械注准20142140605 |  | 36个月 |  | 吸塑盒 |  | J型导管分为单J管和双J管两种，每种按管径不同分为若干规格；J型导管的配件由推管，导引钢丝和导管夹。 J型导管管体采用聚氨酚（TPU）材料制成，推管采用医用聚氯乙烯（GB15593-1995）材料制成，导引钢丝采用符合（GB/T4240-2009）的06Cr19Ni10不透钢材料制成。产品经环氧乙烷来菌，应无菌。 | J 型导管由导管和塑配件（单 J 管带有）组成。导引钢丝、导管夹为选配件，推管为附件。（其中导引钢丝型号分为金属导丝代码为 J、黑色包覆导丝代码为B、斑马包覆导丝为 F 三种供选配）。导管根据型式的不同分为单 J 管代码为 DJ和双 J 管代码为 SJ，各型号 J 型导管根据导管的型号和是否带有导丝（无导丝代码为 R）及所带导丝型号的不同又分为不同规格。J 型导管管体采用聚氨酯（TPU）材料制成，推管采用聚丙烯（PP）（YY/T0242-2007）材料制成，导管夹采用聚甲醛材料制成，导引钢丝采用符合06Cr19Ni10 的不锈钢材料制成的金属导丝和采用符合镍钛合金和聚四氟乙烯（PTFE）材料制成的包覆导丝。该产品以无菌状态提供，经环氧乙烷灭菌。一次性使用。 | 供尿管支撑、引流用。 |  | 1）、选用适合病人使用的相应规格及型号的产品。 2）、打开包装，取出导管，将导引钢丝穿入导管内腔使之伸直，用导管夹将导管和导 引钢丝夹住，使其不移动。 3）、将穿好导引钢丝的导管通过膀胱镜或输尿管镜放置入输尿管内相应位置。 4）、将推管抵住导管松开导管夹，退出导引钢丝，进行引流。
00108866 | J型导管（双J管+导丝） | J型导管 | 华美 |  | 双J管+导丝：1.5mm(F4.5)、1.6mm(F5)、1.9mm(F6)、2.2mm(F7)、2.6mm(F8)、2.8mm(F9) | 1.5mm(F4.5)、1.6mm(F5)、2.0mm(F6)、2.3mm(F7)、2.6mm(F8)、3.0mm（F9） | 双J管+导丝：1.5mm(F4.5)、1.6mm(F5)、1.9mm(F6)、2.2mm(F7)、2.6mm(F8)、2.8mm(F9) | SJ-J | 医用聚氨酯、医用聚氯乙烯、医用不透钢 |  | 苏械注准20142140605 |  | 36个月 |  | 吸塑盒 |  | J型导管分为单J管和双J管两种，每种按管径不同分为若干规格；J型导管的配件由推管，导引钢丝和导管夹。 J型导管管体采用聚氨酚（TPU）材料制成，推管采用医用聚氯乙烯（GB15593-1995）材料制成，导引钢丝采用符合（GB/T4240-2009）的06Cr19Ni10不透钢材料制成。产品经环氧乙烷来菌，应无菌。 | J 型导管由导管和塑配件（单 J 管带有）组成。导引钢丝、导管夹为选配件，推管为附件。（其中导引钢丝型号分为金属导丝代码为 J、黑色包覆导丝代码为B、斑马包覆导丝为 F 三种供选配）。导管根据型式的不同分为单 J 管代码为 DJ和双 J 管代码为 SJ，各型号 J 型导管根据导管的型号和是否带有导丝（无导丝代码为 R）及所带导丝型号的不同又分为不同规格。J 型导管管体采用聚氨酯（TPU）材料制成，推管采用聚丙烯（PP）（YY/T0242-2007）材料制成，导管夹采用聚甲醛材料制成，导引钢丝采用符合06Cr19Ni10 的不锈钢材料制成的金属导丝和采用符合镍钛合金和聚四氟乙烯（PTFE）材料制成的包覆导丝。该产品以无菌状态提供，经环氧乙烷灭菌。一次性使用。 | 供尿管支撑、引流用。 |  | 1）、选用适合病人使用的相应规格及型号的产品。 2）、打开包装，取出导管，将导引钢丝穿入导管内腔使之伸直，用导管夹将导管和导 引钢丝夹住，使其不移动。 3）、将穿好导引钢丝的导管通过膀胱镜或输尿管镜放置入输尿管内相应位置。 4）、将推管抵住导管松开导管夹，退出导引钢丝，进行引流。
00164098 | CD14检测试剂 |  | 凯普瑞 |  | 25人份/盒、50人份/盒、100人份/盒、200人份/盒；注：20μL/人份 |  | PE、APC-Cyanine7、FITC、APC、PerCP-Cyanine5.5、PerCP、PE-Cyanine5、PE-Cyanine7、iFluorTM488、iFluorTM647、iFluorm TM700、APC-iFluorTM700、mFluorTM450、mFluorTM540 | PE、APC-Cy7、FITC、APC、PerCP-Cy5.5、PerCP、PE-Cy5、PE-Cy7、iFluor 488、iFluor 647、iFluor 700、APC-iFluor 700、mFluor450、mFluor540、PE-CF594、iFluor594 | 液体 |  | 盒 |  | 18个月 |  | 纸盒 |  | 荧光标记的单克隆抗体，磷酸盐缓冲液，含0.2%BSA及1‰Proclin300. |  | 检测人体生物标中CD14的表达，为医师提供诊断的辅助信息。 |  | 流式细胞仪检测
00164062 | CD13检测试剂 |  |  |  | 25人份/盒、50人份/盒、100人份/盒、200人份/盒；注：20μL/人份 |  | PE、APC-Cyanine7、FITC、APC、PerCP-Cyanine5.5、PerCP、PE-Cyanine5、PE-Cyanine7、iFluorTM488、iFluorTM647、iFluorm TM700、APC-iFluorTM700、mFluorTM450、mFluorTM540 | PE、APC-Cy7、FITC、APC、PerCP-Cy5.5、PerCP、PE-Cy5、PE-Cy7、iFluor 488、iFluor 647、iFluor 700、APC-iFluor 700、mFluor450、mFluor540、PE-CF594、iFluor594 | 液体 |  | 盒 |  | 18个月 |  | 纸盒 |  | 荧光标记的单克隆抗体，磷酸盐缓冲液，含0.2%BSA及1‰Proclin300. |  | 检测人体生物标中CD13的表达，为医师提供诊断的辅助信息。 |  | 流式细胞仪检测
00164433 | HLA-DR检测试剂 |  | 凯普瑞 |  | 25人份/盒、50人份/盒、100人份/盒、200人份/盒；注：20μL/人份 |  | PE、APC-Cyanine7、FITC、APC、PerCP-Cyanine5.5、PerCP、PE-Cyanine5、PE-Cyanine7、iFluorTM488、iFluorTM647、iFluorm TM700、APC-iFluorTM700、mFluorTM450、mFluorTM540 | PE、APC-Cy7、FITC、APC、PerCP-Cy5.5、PerCP、PE-Cy5、PE-Cy7、iFluor 488、iFluor 647、iFluor 700、APC-iFluor 700、mFluor450、mFluor540、PE-CF594、iFluor594 | 液体 |  | 盒 |  | 24个月2年 | 18个月 | 纸盒 |  | 荧光标记的单克隆抗体，磷酸盐缓冲液，含0.2%BSA及1‰Proclin300. |  | 检测人体生物标中HLA-DR的表达，为医师提供诊断的辅助信息。 |  | 流式细胞仪检测
00051781 | 螺钉 |  |  |  | AHD-I：D直径×L长度:2.0mm×5mm、2.0mm×7mm、2.0mm×9mm、2.0mm×11mm； AHD-II：D直径×L长度:2.5mm×5mm、2.5mm×7mm、2.5mm×9mm、2.5mm×11mm； AHD-III：D直径×L长度:3.0mm×5mm、3.0mm×7mm、3.0mm×9mm、3.0mm×11mm | AHD-IV：D直径×L长度:2.0mm×5mm、2.0mm×7mm、2.0mm×9mm、2.0mm×11mm；AHD-V：D直径×L长度:2.5mm×5mm、2.5mm×7mm、2.5mm×9mm、2.5mm×11mm；AHD-VI：D直径×L长度:3.0mm×5mm、3.0mm×7mm、3.0mm×9mm、3.0mm×11mm | AHD-I、AHD-II、AHD-III | AHD-IV,AHD-V,AHD-VI | 钛合金 |  | 国械注准20183130526 |  | 60个月 |  | 纸盒 |  | 该系统由钛板、螺钉组成。该系统中的钛板采用纯钛Grade3制造，符合ISO 5832-2标准；该系统中的螺钉采用Ti6A14V制造，符合ISO 5832-3标准。产品表面经着色阳极氧化处理。交付状态为非无菌状态。 |  | 本产品适用于下颈椎至上胸椎部位的脊柱椎管扩大减压术后椎板成形。 |  | 1、 手术显露 患者同其他颈椎后路手术一样取俯卧位 2、 开门范围 开门节段的范围应为椎管狭窄的节段及其上一节段和下一节段的全部或部分椎板。 3、 开门方法 铰链侧开槽准备好后，可以在轻轻翻开椎板的同时，用神经玻璃器分离静脉，依次打开各个椎板。 4、 开门钛板使用 利用试模确定每个节段所需钛板的尺寸。用持板钳把钛板的椎板托固定在椎板侧，再把钛板的撑脚托侧撑在侧块上。 5、 钻孔和螺钉植入 钻孔后，植入自攻螺钉，将钢板固定在侧块上；椎板上钻孔植入螺钉的同时，助手用钳子固定住椎板，以防铰链处损坏。如果有需要可以使用两枚螺钉固定。 6、 侧孔钛板 因侧块表面上下径本身较小，或因椎间孔切开术所致侧块面积变小的情况下，可选择使用侧孔钢板。 7、 广口钛板 当椎板偏厚时，可选用广口钛板。尺寸的选择和植入方法与标准开门钛板相同。 8、 植骨钛板 植骨钛板允许在开门侧植骨。椎板打开后，用骨试模选择适合大小的植骨块，通过螺钉把植骨块固定在植骨钛板中央。 9、 铰链钛板 在确定使用铰链钛板时，应该在开门之前固定。先用合适的夹钳抓住并稳定松动的椎板，在椎板上钻孔，用两枚螺钉把铰链钛板固定在椎板上。钻孔时必须牢固的固定椎板，然后进行椎板开门。最后在侧块上植入两枚螺钉固定铰链。
00011556 | 一次性使用双压冲洗吸引器 | 一次性使用冲洗吸引器 | 鸿博医疗 |  | 3×280,5×280,8×280,10×280,3×330,5×330,8×330,10×330,3×420,5×420,8×420,10×420 | 3×280、5×280、8×280、10×280、3×330、5×330、8×330、10×330、3×420、5×420、8×420、10×420 | 3×280,5×280,8×280,10×280,3×330,5×330,8×330,10×330,3×420,5×420,8×420,10×420 | B型 | PVC |  | 苏械注准20182660857 | 苏械注准20182020857 | 24个月 |  | 纸塑袋 |  | 一次性使用双压冲洗吸引器主要由接管、导管、吸引阀门（凹）、冲洗阀门（凸）、阀体、穿刺头、管夹、吸引接口、密封圈组成，导管、吸引接口采用符合GB 15593-1995要求的软聚氯乙烯专用料制成，穿刺头、管夹、阀体、冲洗阀门和吸引阀门采用符合GB12672-2009要求的ABS料制成，接管采用符合GB/T1220-2007要求的12Cr18Ni9奥氏体不锈钢材料制成。产品根据不锈钢接管的外径和长度不同分为十二种规格，产品采用环氧乙烷灭菌，应无菌。 | 一次性使用冲洗吸引器由接管、导管、吸引阀门、冲洗阀门、阀体、穿刺头、管夹、吸引接口、弹簧、密封圈组成。该产品以无菌状态提供，经环氧乙烷灭菌，一次性使用。 | 适用于在外科手术过程中对手术区域的冲洗和吸引。 | 适用于在外科手术过程中对手术区域的冲洗和吸引。 | 1、使用本产品前应首先核对包装是否完好，产品是否在有限期内。 2、打开包装，将冲洗吸引器的穿刺头插于输液瓶上，将吸引接头接入医院负压吸引器中。 3、按住冲洗阀门，进行冲洗。在冲洗完毕后，关闭冲洗阀门，按住吸引按钮，进行吸引。 4、根据手术要求进行反复冲洗或吸引。 5、用后进行医疗废物常规处理。 | 1、使用本产品前应首先核对包装是否完好，产品是否在有限期内。 2、打开包装，将冲洗吸引器的穿刺头插于输液瓶上，将吸引接头接入医院负压吸引器中。 3、按住冲洗阀门，进行冲洗。在冲洗完毕后，关闭冲洗阀门，按住吸引按钮，进行吸引。 4、根据手术要求进行反复冲洗或吸引。
00052251 | 侧连 |  |  |  | CL-I：D×L:D：5.5mm，L：10,20,30,60； CL-II：D×L:D：6.35mm，L：10,20,30,60； CL-III：D×L:D：6.0mm，L：10,20,30,60 | CL-I、CL-IV：D×L:D：5.5mm，L：10,20,30,60；CL-II、CL-V：D×L:D：6.35mm，L：10,20,30,60；CL-III、CL-VI：D×L:D：6.0mm，L：10,20,30,60 | CL-I、CL-II、CL-III | CL-I,CL-II,CL-III,CL-IV,CL-V,CL-VI | 钛合金 |  | 国械注准20183130357 |  | 60个月 |  | 纸盒 |  | 本产品由椎弓根钉（包括固定螺钉、万向螺钉、固定复位螺钉、万向复位螺钉）、钛棒（包括普通钛棒、六角钛棒）、横连（包括固定横连、可变横连）、多米诺（包括多米诺连接器、轴向连接器）、螺塞（包括普通螺塞、自断螺塞、复位螺塞）、侧连、髂骨钉组成。本产品采用符合GB/T 13810标准规定的TC4钛合金材料制造。产品表面经阳极氧化或无着色处理，详见产品型号规格附页。非灭菌包装。 |  | 适用于脊柱胸腰骶椎后路内固定。 |  | 1. 术前准备：病人采用俯卧位，亦可根据手术需要采用其他体位。定位时注意要避开压力敏感部位和免于腹部受压.按常规预备和覆盖病人。 2. 切开手术部位皮肤和皮下组织，暴露相应节段脊椎，采用合适的椎弓根钉定位法确定进钉点，透视和确认其钉道位置的安全性。 3. 采用开口锥在进钉点的皮质骨上穿孔开路，采用开路器进行扩孔，用探针探测钉道骨壁是否完整，并根据探测深度选择合适规格的椎弓根钉。 4. 使用丝锥进行攻丝，并使用上钉器将椎弓根钉植入到椎体钉道中，并确保椎弓根钉的U型槽开口方向沿纵向保持一致。 5. 使用模棒测量所需钛棒的长度及所需的矫形弧度，使用持棒器配合弯棒器将钛棒弯成合适的矫形弧度，并将棒放入椎弓根钉的U型槽内。 6. 使用螺塞持取起子持取螺塞。（注：螺塞旋入前逆时针旋转0.5圈，以便螺纹旋入吻合。）在螺塞旋入的过程中，可配合使用压棒器对棒进行预压紧。 7. 使用撑开钳、压缩钳及持棒钳配合完成撑开、压缩、转棒、复位等一系列矫形操作，使用扭力手柄配合扭矩对抗扳手完成螺塞的最终锁紧。 8. 若需安装横连，则用横连夹持取横连安装于两钛棒之间合适节段，用起子将螺塞锁紧即可。
00164460 | 同型对照抗体IgG1 |  | 凯普瑞 |  | 25人份/盒、50人份/盒、100人份/盒、200人份/盒；注：20μL/人份 |  | PE、APC-Cyanine7、FITC、APC、PerCP-Cyanine5.5、PerCP、PE-Cyanine5、PE-Cyanine7、iFluorTM488、iFluorTM647、iFluorm TM700、APC-iFluorTM700、mFluorTM450、mFluorTM540 | PE、APC-Cy7、FITC、APC、PerCP-Cy5.5、PerCP、PE-Cy5、PE-Cy7、iFluor 488、iFluor 647、iFluor 700、APC-iFluor 700、mFluor450、mFluor540、PE-CF594、iFluor594 | 液体 |  | 盒 |  | 24个月2年 | 18个月 | 纸盒 |  | 荧光标记的单克隆抗体，磷酸盐缓冲液，含0.2%BSA及1‰Proclin300. |  | 检测人体生物标中IgG1的表达，为医师提供诊断的辅助信息。 | 对照抗体，用于方案设置。 | 流式细胞仪检测
00088423 | 腰椎椎间融合器 |  |  |  | "21x8x7、21x8x8、21x8x9、21x8x10、21x8x11、21x8x12、21x8x13、21x9x7、21x9x8、21x9x9、21x9x10、21x9x11、21x9x12、21x9x13、21x10x7、21x10x8、21x10x9、21x10x10、21x10x11、21x10x12、21x10x13、21x11x7、21x11x8、21x11x9、21x11x10、21x11x11、21x11x12、21x11x13、21x12x7、21x12x8、21x12x9、21x12x10、21x12x11、21x12x12、21x12x13、23x8x7、23x8x8、23x8x9、23x8x10、23x8x11、23x8x12、23x8x13、23x9x7、23x9x8、23x9x9、23x9x10、23x9x11、23x9x12、23x9x13、23x10x7、23x10x8、23x10x9、23x10x10、23x10x11、23x10x12、23x10x13、23x11x7、23x11x8、23x11x9、23x11x10、23x11x11、23x11x12、23x11x13、23x12x7、23x12x8、23x12x9、23x12x10、23x12x11、23x12x12、23x12x13、25x8x7、25x8x8、25x8x9、25x8x10、25x8x11、25x8x12、25x8x13、25x9x7、25x9x8、25x9x9、25x9x10、25x9x11、25x9x12、25x9x13、25x10x7、25x10x8、25x10x9、25x10x10、25x10x11、25x10x12、25x10x13、25x11x7、25x11x8、25x11x9、25x11x10、25x11x11、25x11x12、25x11x13、25x12x7、25x12x8、25x12x9、25x12x10、25x12x11、25x12x12、25x12x13、27x9x7、27x9x8、27x9x9、27x9x10、27x9x11、27x9x12、27x9x13、27x10x7、27x10x8、27x10x9、27x10x10、27x10x11、27x10x12、27x10x13、27x11x7、27x11x8、27x11x9、27x11x10、27x11x11、27x11x12、27x11x13、27x12x7、27x12x8、27x12x9、27x12x10、27x12x11、27x12x12、27x12x13、27x12x14 | L×W×H：（21、23、25、27）×（8、9、10、11、12）×（7、8、9、10、11、12、13）；L×W×H：27×12×14 | LF-II |  | 聚醚醚酮（PEEK） |  | 国械注准20193130301 |  | 60个月 |  | PE袋 |  | 该产品包括颈椎椎间融合器、腰椎椎间融合器。产品材料由符合YY/T 0660标准规定的PEEK材料制成（optima LT1）,产品显影针由符合YY/T0966标准规定的金属钽材料制成，灭菌包装，灭菌方法为辐照灭菌，灭菌有效期5年。 |  | 该产品与内固定配合使用，适用于颈椎和腰椎融合术时椎间融合固定。 |  | 该产品与内固定配合使用，适用于颈椎和腰椎融合术时椎间融合固定。
00113430 | 普通钛棒I |  | 德康 |  | PTB-I：D×L:D：5.5mm，L：40～500mm,每间隔5mm为一个标准规格；PTB-II：D×L:D：6.35mm，L：40～500,每间隔5mm为一个标准规格；PTB-III：D×L:D：6.0mm，L：40～500,每间隔5mm为一个标准规格； |  | 5.5mm×40mm | PTB-I,PTB-II,PTB-III | 钛合金 |  | 国械注准20183130357 |  | 60个月 |  | PE |  | 本产品由椎弓根钉（包括固定螺钉、万向螺钉、固定复位螺钉、万向复位螺钉）、钛棒（包括普通钛棒、六角钛棒）、横连（包括固定横连、可变横连）、多米诺（包括多米诺连接器、轴向连接器）、螺塞（包括普通螺塞、自断螺塞、复位螺塞）、侧连、髂骨钉组成。本产品采用符合GB/T 13810标准规定的TC4钛合金材料制造。产品表面经阳极氧化或无着色处理，详见产品型号规格附页。非灭菌包装。 |  | 适用于脊柱胸腰骶椎后路内固定。 |  | 适用于脊柱胸腰骶椎后路内固定。
00133417 | 总胆红素测定试剂盒（化学氧化法）225ml-1 | 总胆红素测定试剂盒（钒酸盐氧化法） | 武汉生之源 |  | R1:90mL×2 R2:45mL×1 |  | R1:90mL×2 R2:45mL×1 |  | 液体试剂 |  | 鄂械注准20132401593 |  | 18个月 |  | 聚乙烯瓶 |  | R1：检测试剂1 Good’s缓冲液、反应促进剂；R2：检测试剂2 非特异反应抑制剂、氧化剂。 |  | 本品用于定量测定人体血清中总胆红素的含量。 |  | 化学氧化法 | 钒酸盐氧化法
00133505 | 总胆红素测定试剂盒（化学氧化法）250ml | 总胆红素测定试剂盒（钒酸盐氧化法） | 武汉生之源 |  | R1:50mL×4 R2:50mL×1 |  | R1:50mL×4 R2:50mL×1 |  | 液体试剂 |  | 鄂械注准20132401593 |  | 18个月 |  | 聚乙烯瓶 |  | R1：检测试剂1 Good’s缓冲液、反应促进剂；R2：检测试剂2 非特异反应抑制剂、氧化剂。 |  | 本品用于定量测定人体血清中总胆红素的含量。 |  | 化学氧化法 | 钒酸盐氧化法
00108859 | J型导管（双J管） | J型导管 | 华美 |  | 双J管：1.5mm(F4.5)、1.6mm(F5)、1.9mm(F6)、2.2mm(F7)、2.6mm(F8)、2.8mm(F9) | 1.5mm(F4.5)、1.6mm(F5)、2.0mm(F6)、2.3mm(F7)、2.6mm(F8)、3.0mm（F9） | 双J管：1.5mm(F4.5)、1.6mm(F5)、1.9mm(F6)、2.2mm(F7)、2.6mm(F8)、2.8mm(F9) | SJ-R | 医用聚氨酯、医用聚氯乙烯、医用不透钢 |  | 苏械注准20142140605 |  | 36个月 |  | 吸塑袋 |  | J型导管分为单J管和双J管两种，每种按管径不同分为若干规格；J型导管的配件由推管，导引钢丝和导管夹。 J型导管管体采用聚氨酚（TPU）材料制成，推管采用医用聚氯乙烯（GB15593-1995）材料制成，导引钢丝采用符合（GB/T4240-2009）的06Cr19Ni10不透钢材料制成。产品经环氧乙烷来菌，应无菌。 | J 型导管由导管和塑配件（单 J 管带有）组成。导引钢丝、导管夹为选配件，推管为附件。（其中导引钢丝型号分为金属导丝代码为 J、黑色包覆导丝代码为B、斑马包覆导丝为 F 三种供选配）。导管根据型式的不同分为单 J 管代码为 DJ和双 J 管代码为 SJ，各型号 J 型导管根据导管的型号和是否带有导丝（无导丝代码为 R）及所带导丝型号的不同又分为不同规格。J 型导管管体采用聚氨酯（TPU）材料制成，推管采用聚丙烯（PP）（YY/T0242-2007）材料制成，导管夹采用聚甲醛材料制成，导引钢丝采用符合06Cr19Ni10 的不锈钢材料制成的金属导丝和采用符合镍钛合金和聚四氟乙烯（PTFE）材料制成的包覆导丝。该产品以无菌状态提供，经环氧乙烷灭菌。一次性使用。 | 供尿管支撑、引流用。 |  | 1）、选用适合病人使用的相应规格及型号的产品。 2）、打开包装，取出导管，将导引钢丝穿入导管内腔使之伸直，用导管夹将导管和导 引钢丝夹住，使其不移动。 3）、将穿好导引钢丝的导管通过膀胱镜或输尿管镜放置入输尿管内相应位置。 4）、将推管抵住导管松开导管夹，退出导引钢丝，进行引流。
00163837 | CD7检测试剂 |  |  |  | 25人份/盒、50人份/盒、100人份/盒、200人份/盒；注：20μL/人份 |  | PE、APC-Cyanine7、FITC、APC、PerCP-Cyanine5.5、PerCP、PE-Cyanine5、PE-Cyanine7、iFluorTM488、iFluorTM647、iFluorm TM700、APC-iFluorTM700、mFluorTM450、mFluorTM540 | FITC、APC、PE、APC-Cy7、PerCP-Cy5.5、PerCP、PE-Cy5、PE-Cy7、iFluor 488、iFluor 647、iFluor 700、APC-iFluor 700、mFluor450、mFluor540、PE-CF594、iFluor594 | 液体 |  | 盒 |  | 18个月 |  | 纸盒 |  | 荧光标记的单克隆抗体，磷酸盐缓冲液，含0.2%BSA及1‰Proclin300. |  | 检测人体生物标中CD7的表达，为医师提供诊断的辅助信息。 |  | 流式细胞仪检测
00133524 | 总胆红素测定试剂盒（化学氧化法）460T | 总胆红素测定试剂盒（钒酸盐氧化法） | 武汉生之源 |  | R1:1×460测试/盒 R2:1×460测试/盒 |  | R1:1×460测试/盒 R2:1×460测试/盒 |  | 液体试剂 |  | 鄂械注准20132401593 |  | 18个月 |  | 聚乙烯瓶 |  | R1：检测试剂1 Good’s缓冲液、反应促进剂；R2：检测试剂2 非特异反应抑制剂、氧化剂。 |  | 本品用于定量测定人体血清中总胆红素的含量。 |  | 化学氧化法 | 钒酸盐氧化法
00171297 | J型导管（单J管套装） | J型导管 | 华美 |  | 单J管：1.6mm(F5)、1.9mm(F6)、2.2mm(F7)、2.6mm(F8)、2.8mm(F9)、3.2mm(F10)、3.8mm(F12)、4.4mm(F14) | 1.6mm(F5)、2.0mm(F6)、2.3mm(F7)、2.6mm(F8)、3.0mm(F9)、3.3mm(F10)、4.0mm(F12)、4.7mm（F14） | 单J管：1.6mm(F5)、1.9mm(F6)、2.2mm(F7)、2.6mm(F8)、2.8mm(F9)、3.2mm(F10)、3.8mm(F12)、4.4mm(F14) | DJ-J | 医用聚氨酯、医用聚氯乙烯、医用不透钢 |  | 苏械注准20142140605产品技术要求 |  | 36个月 |  | 吸塑袋 |  | J型导管分为单J管和双J管两种，每种按管径不同分为若干规格；J型导管的配件由推管，导引钢丝和导管夹。 J型导管管体采用聚氨酚（TPU）材料制成，推管采用医用聚氯乙烯（GB15593-1995）材料制成，导引钢丝采用符合（GB/T4240-2009）的06Cr19Ni10不透钢材料制成。产品经环氧乙烷来菌，应无菌 | J 型导管由导管和塑配件（单 J 管带有）组成。导引钢丝、导管夹为选配件，推管为附件。（其中导引钢丝型号分为金属导丝代码为 J、黑色包覆导丝代码为B、斑马包覆导丝为 F 三种供选配）。导管根据型式的不同分为单 J 管代码为 DJ和双 J 管代码为 SJ，各型号 J 型导管根据导管的型号和是否带有导丝（无导丝代码为 R）及所带导丝型号的不同又分为不同规格。J 型导管管体采用聚氨酯（TPU）材料制成，推管采用聚丙烯（PP）（YY/T0242-2007）材料制成，导管夹采用聚甲醛材料制成，导引钢丝采用符合06Cr19Ni10 的不锈钢材料制成的金属导丝和采用符合镍钛合金和聚四氟乙烯（PTFE）材料制成的包覆导丝。该产品以无菌状态提供，经环氧乙烷灭菌。一次性使用。 | 供尿管支撑、引流用。 |  | 1）、选用适合病人使用的相应规格及型号的产品。 2）、打开包装，取出导管，将导引钢丝穿入导管内腔使之伸直，用导管夹将导管和导 引钢丝夹住，使其不移动。 3）、将穿好导引钢丝的导管通过膀胱镜或输尿管镜放置入输尿管内相应位置。 4）、将推管抵住导管松开导管夹，退出导引钢丝，进行引流。
00046889 | 尿动力管（二腔单球囊） |  | 华美 |  | 二腔尿动力管 PT-ⅡA 2.0mm(F6)、2.3mm(F7)、2.6mm(F8)、2.8mm(F9)、3.3mm(F10)、3.8mm(F12) 二腔弯头尿动力管 PT-ⅡB 2.0mm(F6)、2.3mm(F7)、2.6mm(F8)、2.8mm(F9)、3.3mm(F10)、3.8mm(F12) 三腔尿动力管 PT-ⅢA 2.3mm(F7)、2.6mm(F8)、2.8mm(F9)、3.3mm(F10)、3.8mm(F12) 三腔弯头尿动力管 PT-ⅢB 2.3mm(F7)、2.6mm(F8)、2.8mm(F9)、3.3mm(F10)、3.8mm(F12) 二腔单球囊尿动力管 PT-ⅡQ 2.0mm(F6)、2.3mm(F7)、2.6mm(F8)、2.8mm(F9)、3.3mm(F10) 三腔双球囊尿动力管 PT-ⅢQ 2.0mm(F6)、2.3mm(F7)、2.6mm(F8)、2.8mm(F9)、3.3mm(F10) 连接管 CP-Ⅰ CP-Ⅰ201、CP-Ⅰ202、CP-Ⅰ203、CP-Ⅰ204 | 2.0mm(F6)、2.3mm(F7)、2.6mm(F8)、3.0mm(F9)、3.3mm(F10) | 测压型；连接型 | PT-ⅡQ | 医用聚氨酯 |  | 苏械注准20142660608 | 苏械注准20142140608 | 36个月 |  | 吸塑盒 |  | 尿动力管由管体和塑配件组成。根据其作用方式的不同分为二种型号：测压型和连接型。测压型尿动力管中根据腔道和球囊的不同又分为六种形式分别为：二腔尿动力管、二腔弯头尿动力管、三腔尿动力管、三腔弯头尿动力管、二腔单球囊尿动力管、三腔双球囊尿动力管。 2、测压型尿动力管的管体与球囊采用医用聚氨酯材料制成，连接型尿动力管的管体由医用聚氨酯和医用硅胶制成，塑配件采用无毒聚丙烯（PP）制成。 3、尿动力管具有操作简单、使用方便等优点。 | 尿动力管由管体和塑配件组成。根据其作用方式的不同分为二种型号：测压型和连接型。测压型尿动力管中根据腔道和球囊的不同又分为八种形式分别为：二腔尿动力管、二腔弯头尿动力管、三腔尿动力管、三腔弯头尿动力管、单腔单球囊尿动力管、二腔单球囊尿动力管、二腔大球囊尿动力管、三腔双球囊尿动力管。连接型尿动力管中根据连接设备型号的不同又分为四种形式分别为：CP-L 连接管、CP-P 连接管、CP-M 连接管、 CP-A 连接管。测压型尿动 力管的管体与球囊采用医用聚氨酯（TPU）材料制成，连接型尿动力管的管体由聚氯乙烯（PVC）材料和医 用硅胶制成，塑配件采用 聚丙烯（PP）材料制成。 该产品以无菌状态提供，经环氧乙烷灭菌，一次性使用。 | 该产品与尿动力仪配套，供临床尿动力检测用 |  | 1、先根据需要，选择适合使用的本产品的型号及规格。 2、然后通过尿道插入尿动力管，支管露出（测压型）。 3、将支管塑配件上印刷有“FILL”字样的注入口与尿动力仪相应的接口用连 接型尿动力管相连接。 4、将支管塑配件上印刷有“PVES”字样的测压口与尿动力仪相应的接口用连 接型尿动力管相连接。 5、若是三腔那么将支管塑配件印刷有“PURA”字样的测压口与尿动力仪相应 接口用连接型尿动力管相连接。 6、连接完毕后进行测压。
00133468 | 总胆红素测定试剂盒（化学氧化法）75ml | 总胆红素测定试剂盒（钒酸盐氧化法） | 武汉生之源 |  | R1:60mL×1 R2:15mL×1 |  | R1:60mL×1 R2:15mL×1 |  | 液体试剂 |  | 鄂械注准20132401593 |  | 18个月 |  | 聚乙烯瓶 |  | R1：检测试剂1 Good’s缓冲液、反应促进剂；R2：检测试剂2 非特异反应抑制剂、氧化剂。 |  | 本品用于定量测定人体血清中总胆红素的含量。 |  | 化学氧化法 | 钒酸盐氧化法
00133484 | 总胆红素测定试剂盒（化学氧化法）4140T | 总胆红素测定试剂盒（钒酸盐氧化法） | 武汉生之源 |  | R1:9×460测试/盒 R2:9×460测试/盒 |  | R1:9×460测试/盒 R2:9×460测试/盒 |  | 液体试剂 |  | 鄂械注准20132401593 |  | 18个月 |  | 聚乙烯瓶 |  | R1：检测试剂1 Good’s缓冲液、反应促进剂；R2：检测试剂2 非特异反应抑制剂、氧化剂。 |  | 本品用于定量测定人体血清中总胆红素的含量。 |  | 化学氧化法 | 钒酸盐氧化法
00134636 | 医用检查垫 | 检查垫单 | 泰乐康 | 泰乐康 | 长：80m,宽：62cm,厚：01mm,重量35g/平方米 | 长：80m,宽：62cm,厚：01mm,重量35g/平方米 | NP | NP | 无纺布 | 无纺布 | 粤深械备20160085号 | 粤深械备20160085号 | 三年 | 三年 | 纸箱 | 纸箱 | 单层无纺布剪裁制成的纸筒卷，中间用内径7.5cm,外径8.5cm,长62cm的中空纸筒经过高速卷筒纸分切机加工卷成筒状卷纸。 | 单层无纺布剪裁制成的纸筒卷，中间用内径7.5cm,外径8.5cm,长62cm的中空纸筒经过高速卷筒纸分切机加工卷成筒状卷纸。 | 过纸诊疗床或电动过纸病床 | 过纸诊疗床或电动过纸病床 | 单个卷纸筒安装在可过纸诊疗床或电动过纸病床上使用，详见操作说明书 | 单个卷纸筒安装在可过纸诊疗床或电动过纸病床上使用，详见操作说明书
00045828 | 一次性使用输尿管导引鞘 |  | 锐思通 |  | 规格：8Fr、10 Fr、12 Fr、13 Fr、14 Fr、15 Fr、16 Fr、18 Fr、20 Fr、22 Fr、24 Fr，工作部长度：13cm、17cm、21cm、25cm、35cm、45cm | 8Fr、10 Fr、12 Fr、13 Fr、14 Fr、15 Fr、16 Fr、18 Fr、20 Fr、22 Fr、24 Fr | WC-Q-A、WC-Q-B |  | 塑料，亲水涂层及其他 |  | 浙械注准20182090196 |  | 3年 |  | 纸塑袋+吸塑盒 |  | WC-Q-A型由鞘导管、鞘导管座、扩张导管、扩张导管座和护帽组成；WC-Q-B型由鞘导管、鞘导管座、扩张导管、扩张导管座组成；选配件为导丝。 |  | 适用于泌尿外科手术中，建立内窥镜等手术器械进入泌尿道的通道用 |  | "1、使用前，用生理盐水或无菌水浸润输尿管导引鞘及泥鳅导丝，以激活亲水涂层。 2、将导丝软头端置入到泌尿道内的所需位置。 3、将扩张管完全插入鞘管内，并与鞘管旋转紧密，将旋紧的导引鞘穿过导丝推入到所需的位置。 4、撤出导丝后，旋转扩张器座，轻轻退出扩张器，同时保持鞘管的位置。 5、根据临床手术需要，通过导引鞘管插入所需的器械。 6、在完成进入手术操作后，轻轻退出器械。 7、在完成手术之后，按照医院的操作规程丢弃器械。"
00133520 | 总胆红素测定试剂盒（化学氧化法）150ml | 总胆红素测定试剂盒（钒酸盐氧化法） | 武汉生之源 |  | R1:60mL×2 R2:30mL×1 |  | R1:60mL×2 R2:30mL×1 |  | 液体试剂 |  | 鄂械注准20132401593 |  | 18个月 |  | 聚乙烯瓶 |  | R1：检测试剂1 Good’s缓冲液、反应促进剂；R2：检测试剂2 非特异反应抑制剂、氧化剂。 |  | 本品用于定量测定人体血清中总胆红素的含量。 |  | 化学氧化法 | 钒酸盐氧化法
00086933 | 总胆红素测定试剂盒（化学氧化法） | 总胆红素测定试剂盒（钒酸盐氧化法） | 武汉生之源 |  | R1:60mL×3 R2:45mL×1；R1:32mL×1R2:8mL×1；R1:90mL×2 R2:45mL×1；R1:50mL×4R2:50mL×1；R1:80mL×1 R2:20mL×1；R1:60mL×2R2:30mL×1；R1:40mL×2 R2:20mL×1；R1:32mL×4R2:8mL×4；R1:60mL×1 R2:15mL×1；R1:60mL×6R2:45mL×2；R1:60mL×9 R2:45mL×3；R1:1×460测试/盒 R2:1×460测试/盒；R1:3×460测试/盒 R2:3×460测试/盒； R1:6×460测试/盒 R2:6×460测试/盒；R1:9×460测试/盒 R2:9×460测试/盒 |  | R1:60mL×3 R2:45mL×1；R1:32mL×1R2:8mL×1；R1:90mL×2 R2:45mL×1；R1:50mL×4R2:50mL×1；R1:80mL×1 R2:20mL×1；R1:60mL×2R2:30mL×1；R1:40mL×2 R2:20mL×1；R1:32mL×4R2:8mL×4；R1:60mL×1 R2:15mL×1；R1:60mL×6R2:45mL×2；R1:60mL×9 R2:45mL×3；R1:1×460测试/盒 R2:1×460测试/盒；R1:3×460测试/盒 R2:3×460测试/盒； R1:6×460测试/盒 R2:6×460测试/盒；R1:9×460测试/盒 R2:9×460测试/盒 |  | 聚乙烯瓶 |  | 鄂械注准20132401593 |  | 18个月 |  | 聚乙烯瓶 |  | R1：Good‘s缓冲液、反应促进剂；R2：非特异反应抑制剂、氧化剂。(具体内容详见产品说明书) |  | 本品用于定量测定人体血清中总胆红素的含量。 |  | 化学氧化法 | 钒酸盐氧化法
00006057 | 神经外科生物补片 | 外科生物补片 | 佰仁思（Balmedic） |  | 规格为不少于1.0×1.0cm各种临床所需要的方形或长方形 |  | 神经外科生物补片 |  | 牛心包组织 |  | 国械注准20173464401 |  | 24个月 | 36个月 | 牛心包组织 |  | 该产品由取自于牛心包组织，经化学改性处理制成，呈浅黄色，厚度为0.2--0.6mm。射线灭菌，一次性使用。 |  | 该产品用于心外科（房、室间隔）、胸外科（肺减容手术）和神经外科（硬脑脊膜）修复。 |  | ①. 以无菌方式去除外包装； 用无菌剪刀剪开内包装，用无菌无创钳夹住补片边缘，以无菌术取出补片。②.在接触此补片之前，清洗掉外科手套上的粉末； ③.将补片浸入无菌生理盐水中存放，按需要的形态大小裁剪本品,手术缝合过程中补片必须始终保持湿润； ④.用于心外科房、室间隔缺修补时，补片光面朝向左心侧使用； ⑤.用于胸外科肺或气管修补时，补片光面朝向组织侧使用； ⑥.用于肺减容手术时，可套在切割缝合器上直接使用； ⑦.用于神经外科时,补片光面朝向脑膜或脊膜组织侧使用； ⑧.缝合置入时，缝合点应距置入物边缘2至3毫米。
00164486 | 溶血素（不带固定剂） |  | 凯普瑞 |  | 2000测试/盒、100测试/盒 |  | 2000测试/盒、100测试/盒 |  | 液体 |  | 盒 |  | 24个月2年 | 18个月 | 纸盒 |  | 本品为包含包化铵、磷酸二氢钾的水溶液。 | 本品为包含氯化铵、磷酸二氢钾的水溶液。 | 与流式细胞仪配合使用溶血素，用于溶血。 |  | 流式细胞仪检测
00108943 | 负压引流器 |  | 华美 |  | 50ml、100ml、200ml、500ml、1000ml | 50ml、100ml、140ml、200ml、300ml、400ml、500ml、600ml、700ml、800ml、1000ml、1500ml | 50ml、100ml、200ml、500ml、1000ml | 50ml、100ml、140ml、200ml、300ml、400ml、500ml、600ml、700ml、800ml、1000ml、1500ml | ABS |  | 苏苏械备20200040号 |  | 36个月 |  | 吸塑盒 |  | 负压引流器由器身、调节器组、连接管组成。其中器身由负压引流瓶、引流瓶盖+密封圈组成，调节器组由冲洗口胶塞、调节阀组成。非无菌提供。不包括负压泵、手动负压源（负压球）和插入体内的引流导管等。 |  | 用于临床负压引流时，与插入体内的引流导管相连接，起到引导、收集引流液。 |  | 1、利用连接管将引流器入水口与手术器械相连； 2、出水口连接至负压系统； 3、引流阀开关向左旋转，与出水口保持垂直，使其处于开放状态； 4、在吸引过程中，可通过调节调压阀控制负压大小，如有血凝块或浓液堵塞出水口时，可拧开冲洗口胶塞，连接内螺口注射器进行冲洗。
00133517 | 总胆红素测定试剂盒（化学氧化法）160ml | 总胆红素测定试剂盒（钒酸盐氧化法） | 武汉生之源 |  | R1:32mL×4 R2:8mL×4 |  | R1:32mL×4 R2:8mL×4 |  | 液体试剂 |  | 鄂械注准20132401593 |  | 18个月 |  | 聚乙烯瓶 |  | R1：检测试剂1 Good’s缓冲液、反应促进剂；R2：检测试剂2 非特异反应抑制剂、氧化剂。 |  | 本品用于定量测定人体血清中总胆红素的含量。 |  | 化学氧化法
00133471 | 总胆红素测定试剂盒（化学氧化法）675ml | 总胆红素测定试剂盒（钒酸盐氧化法） | 武汉生之源 |  | R1:60mL×9 R2:45mL×3 |  | R1:60mL×9 R2:45mL×3 |  | 液体试剂 |  | 鄂械注准20132401593 |  | 18个月 |  | 聚乙烯瓶 |  | R1：检测试剂1 Good’s缓冲液、反应促进剂；R2：检测试剂2 非特异反应抑制剂、氧化剂。 |  | 本品用于定量测定人体血清中总胆红素的含量。 |  | 化学氧化法 | 钒酸盐氧化法
00089587 | 双节钛板 |  |  |  | 长度27.5~55mm，每间隔2.5mm为一个标准规格，阳极氧化 | ARIES-II、ARIES-Ⅲ：长度27.5~55mm，每间隔2.5mm为一个标准规格,阳极氧化；ARIES-Ⅵ、ARIES-Ⅶ：长度27.5~55mm，每间隔2.5mm为一个标准规格,无着色 | ARIES-II | ARIES-II，ARIES-Ⅲ，ARIES-Ⅵ，ARIES-Ⅶ | 钛合金 |  | 国械注准20193130088 |  | 60个月 |  | PE袋 |  | 该产品由钛板和螺钉组成。采用符合GB/T13810-2007标准规定的TC4钛合金材料制造。产品表面经阳极氧化或无着色处理。非灭菌包装。 |  | 适用于颈椎椎体/椎间融合术中进行前路内固定。 |  | 适用于颈椎椎体/椎间融合术中进行前路内固定。
00133499 | 总胆红素测定试剂盒（化学氧化法）40ml | 总胆红素测定试剂盒（钒酸盐氧化法） | 武汉生之源 |  | R1:32mL×1 R2:8mL×1 |  | R1:32mL×1 R2:8mL×1 |  | 液体试剂 |  | 鄂械注准20132401593 |  | 18个月 |  | 聚乙烯瓶 |  | R1：检测试剂1 Good’s缓冲液、反应促进剂；R2：检测试剂2 非特异反应抑制剂、氧化剂。 |  | 本品用于定量测定人体血清中总胆红素的含量。 |  | 化学氧化法 | 钒酸盐氧化法

## 注册证信息变更
变更前：注册证编号 | 变更后：注册证编号 | 变更前：注册证产品名称 | 变更后：注册证产品名称 | 变更前：生产国家/地区 | 变更后：生产国家/地区 | 变更前：售后服务机构 | 变更后：售后服务机构 | 变更前：批准日期 | 变更后：批准日期 | 变更前：变更日期 | 变更后：变更日期 | 变更前：注册证有效期起 | 变更后：注册证有效期起 | 变更前：注册证有效期止 | 变更后：注册证有效期止 | 变更前：产品标准 | 变更后：产品标准 | 变更前：代理人名称/生产单位 | 变更后：代理人名称/生产单位 | 变更前：生产厂商(英文) | 变更后：生产厂商(英文) | 变更前：受理证号 | 变更后：受理证号 | 变更前：产品性能结构及组成 | 变更后：产品性能结构及组成 | 变更前：产品适用范围 | 变更后：产品适用范围 | 变更前：管理类别 | 变更后：管理类别
鄂潜械备20150019号 |  | 创可贴 | 创口贴 | [8 empty] | 2015-12-19 | 2022-11-04 | 2099-12-31 | 2099-12-31 | [9 empty] | 由涂胶基材、吸收性敷料、防粘连层和可剥离的保护层组成。其中吸收性敷垫采用可吸收渗出液的材料制成。不含有发挥药理学、免疫学或者代谢作用的成分。不包含附录所列成分。所含成分不可被人体吸收。非无菌提供。一次性使用 |  | 用于小创口、擦伤、切割伤等浅表性创面的急救及临时性包扎。 | 1
鄂械注准20142641370 | 鄂械注准20142141370 | 一次性使用医用口罩 | [9 empty] | 2018-04-25 | 2023-04-25 | 2023-04-24 | 2028-04-24 | [9 empty] | 一次性使用医用口罩由口罩体、鼻夹和口罩带组成。口罩体分为面层、中间层和底层，面层、底层材质为聚丙烯纺粘无纺布，中间层材质为聚丙烯熔喷无纺布；鼻夹由可塑性材料制成，材质为金属包芯丝；耳挂式口罩带由尼龙针织制成，绑带式口罩带由聚丙烯纺粘无纺布制成。 |  | 适用于佩戴者在不存在体液和喷溅风险的普通医疗环境下的卫生护理。 | 2
吉械注准20182400076 |  | 尿液分析试纸条 | [9 empty] | 2023-05-30 | 2023-05-30 | 2028-05-29 | 2028-05-29 | [8 empty] | 葡萄糖：葡萄糖氧化酶16.3%W/W；过氧化物酶0.6%W/W;显色剂7.0%W/W；缓冲剂60.7%W/W；非反应物15.4%W/W。 胆红素：2，4二氯苯胺重氮盐0.4%W/W;缓冲剂37.3%W/W；非反应物62.3%W/W. 酮体：亚硝基铁氰化钠7.1%W/W；缓冲剂92.96%W/W. 比重：溴百里香酚蓝2.8%W/W；甲基乙烯基醚、顺丁烯二酸共聚物97.2%W/W。 血 ：过氧化羟基异丙苯6.8%W/W；四甲基联苯胺4.0%W/W；缓冲剂48.0%W/W；非反应物41.2%W/W。 酸碱度：甲基红0.2%W/W；溴百里香酚蓝2.8%W/W；非反应97%W/W。 蛋白质：四溴酚蓝0.3%W/W；缓冲剂97.3%W/W；非反应物2.4%W/W。 尿胆原：对二乙氨基苯甲醛0.2%W/W；非反应物99.8%W/W。 亚硝酸盐：对氨基苯砷酸1.4%W/W；1，2，3，4-四氢苯并喹啉-3-酚1.3%W/W。 白细胞：吡咯酯2.4%W/W；苯基重氮盐0.6%W/W。 抗坏血酸：0.8%w/w2,6二氯酚靛酚；40.7%w/w缓冲液；58.5%w/w非反应物质。 | 葡萄糖：葡萄糖氧化酶16.3%W/W；过氧化物酶0.6%W/W;显色剂7.0%W/W；缓冲剂60.7%W/W；非反应物15.4%W/W。 胆红素：2，4二氯苯胺重氮盐0.4%W/W;缓冲剂37.3%W/W；非反应物62.3%W/W. 酮？体：亚硝基铁氰化钠7.1%W/W；缓冲剂92.96%W/W. 比？重：溴百里香酚蓝2.8%W/W；甲基乙烯基醚、顺丁烯二酸共聚物97.2%W/W。 血 ：过氧化羟基异丙苯6.8%W/W；四甲基联苯胺4.0%W/W；缓冲剂48.0%W/W；非反应物41.2%W/W。 酸碱度：甲基红0.2%W/W；溴百里香酚蓝2.8%W/W；非反应97%W/W。 蛋白质：四溴酚蓝0.3%W/W；缓冲剂97.3%W/W；非反应物2.4%W/W。 尿胆原：对二乙氨基苯甲醛0.2%W/W；非反应物99.8%W/W。 亚硝酸盐：对氨基苯砷酸1.4%W/W；1，2，3，4-四氢苯并喹啉-3-酚1.3%W/W。 白细胞：吡咯酯2.4%W/W；苯基重氮盐0.6%W/W。 抗坏血酸：0.8%w/w2,6二氯酚靛酚；40.7%w/w缓冲液；58.5%w/w非反应物质。 | 用于体外定性和半定量检测尿液中葡萄糖、胆红素、酮体、比重、血、酸碱度、蛋白质、尿胆原、亚硝酸盐、白细胞和抗坏血酸。 | 用于体外定性和半定量检测尿液中葡萄糖、胆红素、酮体、比重、血、酸碱度、蛋白质、尿胆原、亚硝酸盐、白细胞和抗坏血酸。 | 2
豫长械备20170102 |  | 医用透气胶带 | [5 empty] | 2023-03-02 |  |  |  | 2023-03-02 |  | 2099-12-31 | [9 empty] | 带状粘贴材料，非弹性，不与创面直接接触。粘贴部位为完好皮肤。A型由聚乙烯薄膜涂以医用压敏胶加工而成；B型由无纺布涂以医用压敏胶加工而成。 |  | 用于对创面敷料、绷带等提供粘贴力，以起到固定作用。 |  | 1
粤深械备20210370号 | 粤深械备 20230412 | p16/Ki-67检测试剂盒（免疫细胞化学法） | [9 empty] | 2021-02-18 | 2023-04-20 | 2099-12-31 | [13 empty] | 1
豫长械备20170104号 | 豫长械备20170104 | 创口贴 | [9 empty] | 2017-12-26 | 2022-03-23 | 2099-12-31 | [13 empty] | 1
苏械注准20182660824 | 苏械注准20182080824 | 一次性使用喉罩气道导管 | [9 empty] | 2018-04-28 | 2023-05-05 | 2023-04-27 | 2028-05-04 | [12 empty] | 2
苏械注准20182540867 | 苏械注准20182080867 | 一次性使用气体过滤器 | [9 empty] | 2018-05-10 | 2023-05-09 | 2023-05-09 | 2028-05-08 | [12 empty] | 2
苏械注准20182660822 | 苏械注准20182080822 | 一次性使用气管插管 | [9 empty] | 2018-04-28 | 2023-05-13 | 2023-04-27 | 2028-05-12 | [12 empty] | 2
苏械注准20182660823 | 苏械注准20182080823 | 一次性使用麻醉机和呼吸机用呼吸管路 | [9 empty] | 2018-04-28 | 2023-05-05 | 2023-04-27 | 2028-05-04 | [12 empty] | 2
豫械注准20182640318 |  | 医用棉球 | [9 empty] | 2018-07-17 | 2023-07-17 | 2023-07-16 | 2028-07-16 | [12 empty] | 2 | 2
沪械注准20192140283 |  | 球囊扩张压力泵 | [9 empty] | 2019-06-19 |  | 2024-06-18 | [13 empty] | 2
沪械注准20192020262 |  | 气道扩张球囊导管 | [9 empty] | 2019-05-29 |  | 2024-05-28 | [13 empty] | 2
国械注准20223400972 |  | 多重氨基酸、肉碱和琥珀酰丙酮测定试剂盒（串联质谱法） | 多种氨基酸、肉碱和琥珀酰丙酮测定试剂盒（串联质谱法） |  |  |  |  | 2022-07-25 |  |  |  | 2022-07-25 |  | 2027-07-24 |  |  |  | 广州市达瑞生物技术股份有限公司 | [5 empty] | 氨基酸内标准品（冻干品），肉碱内标准品（冻干品），琥珀酰丙酮内标准品（冻干品），多种氨基酸、肉碱和琥珀酰丙酮质控品（滤纸干血斑Whatman，903号），96孔微孔板（V型底，无包被），96孔微孔板（U型底，无包被），多种氨基酸、肉城和琥珀酰丙酮A液，多种氨基酸、肉碱和琥珀酰丙酮B液，多种氨基酸、肉碱和琥珀酰丙酮C液，多种氨基酸、肉碱和琥珀酰丙酮D液，铝箔制微孔板封套，粘性微孔板封套。 |  | 用于定量检测新生儿全血干血斑中的氨基酸、游离肉碱和酰基肉碱、琥珀酰丙酮的浓度。 |  | 3
冀械注准20182660133 | 冀械注准20222140471 | 无菌引流袋 | 无菌引流袋 | [8 empty] | 2018-06-04 | 2023-06-04 | 2023-06-03 | 2028-06-03 | [12 empty] | 2
粤深械备20221241 |  | 医用干式胶片 |  |  | 中国/广东深圳 |  | 深圳市盛益医疗用品有限公司 | 2022-09-07 |  | 2023-03-31 |  | 2022-09-07 |  | 2023-03-31 | 2099-12-31 |  |  | 深圳市盛益医疗用品有限公司 | [5 empty] | 由聚酯（PET）片基、热敏层、保护层组成。 |  | 用于作为诊断依据的医学影像（CT、MRI、CR、DR ）的记录。 |  | 1
苏械注准20182260901 | 苏械注准20182140901 | 生理性海水鼻腔喷雾器 | [6 empty] | 2022-12-22 |  |  | 2018-05-10 | 2023-05-10 | 2023-05-09 | 2028-05-09 |  | 苏械注准20182140901 | [7 empty] | 生理性海水鼻腔喷雾器的包装形式为塑料瓶或铝罐瓶。塑料瓶装的产品由塑料瓶、手动泵、喷嘴、防尘罩及生理性海水组成。铝罐瓶装的产品由铝罐瓶、手动泵、喷嘴、防尘罩及生理性海水组成。按容量不同分为44种规格。产品以非无菌状态提供。 |  | 用于急慢性鼻炎、过敏性鼻炎、鼻息肉、鼻窦炎等鼻腔疾病患者的鼻腔清洗，也用于鼻炎手术后及化疗后的鼻腔清洗。 | 2
豫械注准20182640226 | 豫械注准20182180226 | 医用抗菌凝胶敷料 | 医用阻菌凝胶敷料 | [8 empty] | 2018-05-08 | 2023-05-11 | 2023-05-07 | 2028-05-10 | [12 empty] | 2 | 2
豫械注准20212141607 |  | 医用外科口罩 | [9 empty] | 2021-06-28 |  | 2026-06-27 | [10 empty] | 医用外科口罩由口罩体、口罩带、鼻夹组成。A型口罩体为三层结构，由内向外依次为纺粘法非织造布、聚丙烯熔喷布、纺粘法非织造布；B型口罩体为四层结构，由内向外依次为两层纺粘法非织造布、聚丙烯熔喷布、纺粘法非织造布。 |  |  | 2
豫械注准20212140585 |  | 医用口罩 | [9 empty] | 2021-02-10 |  | 2026-02-09 | [13 empty] | 2
沪械注准20192020386 |  | 封堵取石导管 | [9 empty] | 2019-08-13 |  | 2024-08-12 | [13 empty] | 2
闽械注准20182100104 | 闽械注准20182140104 | 一次性使用无菌球囊充盈装置 | [9 empty] | 2018-06-07 | 2023-06-07 | 2023-06-06 | 2028-06-06 | [12 empty] | 2
沪械注准20202140616 |  | 一次性胆道引流管 | [9 empty] | 2020-12-25 |  | 2025-12-24 | [13 empty] | 2
沪械注准20202020572 |  | 多通道单孔腹腔镜手术穿刺器 | [9 empty] | 2020-12-03 |  | 2025-12-02 | [13 empty] | 2
国械注准20183641755 | 国械注准20183141755 | 创面修复生物材料 | 创面修复生物材料 | [8 empty] | 2018-07-11 | 2023-07-11 | 2023-07-10 | 2028-07-10 | [12 empty] | 3
渝械注准20162400078 |  | 抗凝血酶III（ATIII）检测试剂盒（比浊法） | [5 empty] | 2021-05-26 |  |  |  | 2021-05-26 |  | 2026-05-25 |  |  |  | 重庆博士泰生物技术有限公司 | [5 empty] | 试剂R1： 甘氨酸缓冲液 50mmol/L 叠氮钠 0.95g/L 试剂R2： 羊抗人AT-III抗体 叠氮钠 0.95g/L 复合蛋白校准品（选配）：人源性抗凝血酶III 复合蛋白校准品标示值见瓶签。 不同批号产品各组分不能互换。复合蛋白校准品定值的计量学溯源至企业标准。 |  | 用于检测人血浆中抗凝血酶III的活性或含量。临床上主要用于辅助诊断血栓形成性疾病。 |  | 2
浙械注准20172080946 |  | 荷包缝合针 | [6 empty] | 2022-04-20 |  |  | 2017-08-24 | 2022-08-24 | 2022-08-23 | 2027-08-23 | [9 empty] | 产品由缝针和缝线组成，缝针采用符合GB/T4240-2009中规定的12Cr18Ni9材料制成，缝线采用尼龙（聚酰胺6）缝合线。 |  | 产品与缝合钳配合使用，适用于消化道吻合手术中的荷包缝扎。 | 2
豫械注准20172660232 | 豫械注准20212140879 | 一次性使用无菌导尿包 | [9 empty] | 2017-05-11 | 2021-08-23 | 2022-05-10 | 2026-08-22 | [12 empty] | 2
苏械注准 20212021211 | 苏械注准20212021211 | 一次性腔镜用直线型切割吻合器及钉仓组件 | [9 empty] | 2021-08-19 |  | 2026-08-18 | [13 empty] | 2
国械注进20192080065 |  | 简易喷雾器 | [9 empty] | 2019-03-05 | 2024-03-05 | 2024-03-04 | 2029-03-04 | [12 empty] | 2
国械注进20172666903 |  | 加热型一次性呼吸回路 |  |  | 加拿大 |  |  |  | 2021-12-27 |  |  | 2017-10-25 | 2022-10-25 | 2022-10-24 | 2027-10-24 | [12 empty] | 2
国械注准20183401952 |  | 梅毒螺旋体抗体（Anti-TP)测定试剂盒（化学发光法） | [5 empty] | 2018-12-27 |  |  |  | 2018-12-27 |  | 2023-12-26 | 2028-12-26 |  |  | 科美诊断技术股份有限公司 | [5 empty] | 包被板、酶标记物、阴性对照、阳性对照、化学发光底物液A、化学发光底物液B、浓缩洗涤液、封板膜（具体内容详见说明书） |  | 该产品用于定性检测人血清或血浆中梅毒螺旋抗体 |  | 3
粤深械备20221272 |  | 医用干式激光胶片 |  |  | 中国/广东深圳 |  | 深圳市盛益医疗用品有限公司 | 2022-09-15 |  | 2023-03-31 |  | 2022-09-15 |  | 2023-03-31 | 2099-12-31 |  |  | 深圳市盛益医疗用品有限公司 | [5 empty] | 由聚酯（PET）片基包被银盐和保护层组成。 |  | 用于作为诊断依据的医学影像（CT、MRI、CR、DR ）的记录。 |  | 1
豫郑械备20200171号 |  | CD10检测试剂 | [9 empty] | 2020-09-25 | 2023-05-25 | 2099-12-31 | [9 empty] | 荧光标记的单克隆抗体，磷酸盐缓冲液，含0.2%BSA及1‰Proclin 300。 | 荧光标记的单克隆抗体，磷酸盐缓冲液，含0.2%BSA 及1%Proclin 300。 | 检测人体生物标本中CD10的表达，为医师提供诊断的辅助信息。 |  | 1
豫郑械备20200159号 |  | CD25检测试剂 | [9 empty] | 2020-08-07 | 2023-05-25 | 2099-12-31 | [9 empty] | 荧光标记的单克隆抗体，磷酸盐缓冲液，含0.2%BSA及1‰Proclin 300。 | 荧光标记的单克隆抗体，磷酸盐缓冲液，含0.2%BSA 及1%Proclin 300。 | 检测人体生物标本中CD25的表达，为医师提供诊断的辅助信息。 |  | 1
陕西械备20170080号 |  | 体表导管固定装置 | [9 empty] | 2017-08-14 |  | 2099-12-31 | [13 empty] | 1
皖械注准20182400098 |  | 脑脊液/尿液总蛋白测定试剂盒（邻苯三酚红钼法） | [9 empty] | 2018-07-02 | 2023-07-02 | 2023-07-01 | 2028-07-01 | [12 empty] | 2
豫郑械备20200216号 |  | 溶血素不含固定剂 | [9 empty] | 2023-05-06 |  | 2099-12-31 | [9 empty] | 本品为包含氯化铵、磷酸二氢钾的水溶液。 |  | 与流式细胞仪配合使用溶血素，用于溶血。 |  | 1
粤穗械备20180073号 |  | 一次性使用引流袋 | 引流袋 | [8 empty] | 2018-01-23 |  | 2099-12-31 | [10 empty] | 为袋式的收集容器。通过体外管路与引流导管连接，形成密闭的引流系统。非无菌提供，一次性使用。 |  | 用于医院临床科室及手术中或手术后患者一次性引流体液（血液、胃液）、分泌物（痰液、冲洗液）以及人体排泄物的收集。 | 1
京械注准20172400090 |  | D-二聚体(DD)测定试剂盒(胶乳免疫比浊法) | [9 empty] | 2022-01-12 |  | 2027-01-11 | [13 empty] | 2
京械注准20162400918 |  | 血清淀粉样蛋白A(SAA)测定试剂盒(胶乳免疫比浊法) | [9 empty] | 2021-07-21 |  | 2026-07-20 | [13 empty] | 2
国械注许20163630111 | 国械注许20163170111 | 纯钛牙种植体 | [9 empty] | 2016-12-28 | 2021-06-21 | 2021-12-27 | 2026-06-20 |  |  |  | 士卓曼(中国)投资有限公司 | [8 empty] | 3
国械注准20183461036 |  | 股骨内固定系统 | [9 empty] | 2018-05-11 |  | 2023-05-10 | [13 empty] | 3
国械注准20153100873 |  | 空心纤维透析器 | [6 empty] | 2020-03-26 |  | 2023-05-11 | 2020-03-26 |  | 2025-03-25 | [10 empty] | 产品由外壳、端盖、空心纤维膜、封口胶、密封圈、防尘帽组成。产品经过γ射线或电子束灭菌，一次性使用。 |  | 本产品一次性使用于急、慢性肾功能衰竭的血液透析治疗。 | 3
辽沈械备20210089号 |  | 医用胶片 | 医用打印胶片 | [8 empty] | 2021-06-03 |  | 2099-12-31 | [13 empty] | 1
国械注准20183770208 | 国械注准20183030208 | 血管造影导管 | 血管造影导管 | [8 empty] | 2018-06-04 | 2023-06-04 | 2023-06-03 | 2028-06-03 | [12 empty] | 3
鄂械注准20142141948 |  | 医用棉垫 |  | 中国潜江 |  |  |  | 2022-10-18 |  | 2023-03-15 | 2023-05-08 | 2022-10-18 |  | 2028-05-07 |  |  |  | 湖北省潜江市江赫医用材料有限公司 | [5 empty] | 纱布夹棉型：由脱脂纱布和脱脂棉经铺折或分切、整理而成； 护理型：由脱脂棉和无纺布经缝制或分切、整理精制而成。 |  | 本产品主要供医疗卫生单位手术，伤口护理使用。 |  | 2
豫长械备20160062号 | 豫长械备20160062 | 检查手套 | 医用检查手套 | [8 empty] | 2016-10-17 | 2023-03-30 | 2099-12-31 | 2099-12-31 | [12 empty] | 1 | 1
沪械注准20182660050 | 沪械注准20182140050 | 肠道球囊导管 | [9 empty] | 2018-02-11 |  | 2023-02-10 | [13 empty] | 2
湘械注准20222022075 |  | 一次性使用吸烟切口牵开器 | 一次性使用吸烟切口牵开固定器 | 长沙市望城经济技术开发区金荣企业公园C区14栋401、501号 |  | 湖南医科医工科技有限公司 |  | 2022-11-11 |  | 2022-11-11 |  | 2022-11-11 |  | 2027-11-10 |  |  |  | 湖南医科医工科技有限公司 |  | 湖南医科医工科技有限公司 |  |  |  | 由卡环、通道、吸烟罩和吸烟管路组成，采用塑料材料制成。经环氧乙烷灭菌，无菌提供。一次性使用。 |  | 用于保护切口或组织免受损伤，配合低负压吸引器在开放式手术中清除手术烟雾和收集飞溅液体。适用于除神经外科以外的所有外科开放性手术。 |  | 2
国械注准20173460814 | 国械注准20173130814 | 三氧化二砷药物涂层支架输送系统 | [9 empty] | 2017-05-22 | 2023-03-16 | 2022-05-21 | 2028-03-15 | [12 empty] | 3
国械注进20182400327 |  | 降钙素原测定试剂盒（荧光免疫干式定量法）AFIAS PCT | [6 empty] | 2023-04-25 |  |  | 2018-09-10 | 2023-09-10 | 2023-09-09 | 2028-09-09 | [12 empty] | 2
沪械注准20162210565 | 国械注准20233070451 | 一次性神经探头 | 一次性使用针电极 | [8 empty] | 2016-08-19 | 2023-04-06 | 2021-08-18 | 2028-04-05 | [9 empty] | 产品由探针、探针套管、手柄、导线成。 |  | 该产品与术中神经刺激监测设备配合用， 用于术中神经刺激 | 2 | 3
沪械注准20142400115 |  | 脑利钠肽前体（proBNP）快速定量试剂盒（荧光免疫层析法） | [9 empty] | 2018-05-28 | 2023-05-28 | 2023-05-27 | 2028-05-27 | [12 empty] | 2
苏械注准20182260799 | 苏械注准20182140799 | 花粉阻隔剂 | [6 empty] | 2022-12-29 |  |  | 2018-04-18 | 2023-04-18 | 2023-04-17 | 2028-04-17 |  | 苏械注准20182140799 | [7 empty] | 花粉阻隔剂由瓜尔胶羟丙基三甲基氯化铵、二甲硅油、PEG100硬脂酸酯、甘油、丙二醇、依地酸二钠、聚山梨酯80、对羟基苯甲酸甲酯、羟苯丙酯、枸橼酸、柠檬香精及纯化水组成。按装量不同，分为21种规格。pH在5.5～7.5之间，动力粘度≥750mPa.s；总固体≥5.0%。产品以非无菌状态提供。 |  |  | 2
京昌械备20150084号 | 京大械备20210009号 | 尿液分析用稀释液 | 尿液分析用稀释液 | [8 empty] | 2015-12-29 |  | 2099-12-31 | [13 empty] | 1
粤械注准20182130587 | 粤械注准20182180587 | 冻存管 | [5 empty] | 2018-05-21 | 2022-11-02 |  |  | 2018-05-21 | 2023-05-21 | 2023-05-20 | 2028-05-20 |  |  | 广州品知医疗器械有限公司 | [5 empty] | Tiny-B1由管体、载杆和标识键组成。Tiny-B2由管体、载杆、标识键和配重块（选配）组成。Tiny-B3由管体、载杆、管帽、标识键和配重块（选配）组成。Tiny-B4由管体、载杆、管帽、标识键、电子标签和配重块组成。产品采用医用聚丙烯材料制成，经辐照灭菌，一次性使用。 |  | 用于卵母细胞或胚胎的冷冻储存。 |  | 2
桂桂械备20210066号 |  | 一次性医用充气防褥疮床垫 | 充气防褥疮床垫 | [8 empty] | 2021-09-15 |  | 2099-12-31 |  |  |  |  | 桂林市威诺敦医疗器械有限公司 | [5 empty] | 由充气床垫（床垫由若干气室组成）、气道（连接管）等组成。气垫充气后，气室维持一定气压，所形成的软性垫，可增加患者身体与垫接触面积，降低身体局部压力。 |  | 用于术后或长期坐卧患者，预防和缓解压疮。 | 1
粤械注准20182640146 | 粤械注准20182140146 | 一次性医用水凝胶眼贴 | [9 empty] | 2018-01-29 | 2023-01-29 | 2023-01-28 | 2028-01-28 | [12 empty] | 2
苏械注准20182021403 |  | 一次性包皮环切吻合器 | [9 empty] | 2018-09-18 | 2023-09-18 | 2023-09-17 | 2028-09-17 | [12 empty] | 2
苏械注准20182021438 |  | 一次性使用穿刺器 | 一次性使用穿刺器及套装 | [8 empty] | 2018-10-08 | 2023-10-08 | 2023-10-07 | 2028-10-07 | [9 empty] | 一次性使用穿刺器及套装按包装方式不同分为单支穿刺器和组合套装穿刺器，组合套装由穿刺器、气腹针、标本取物袋组成。穿刺器按结构不同分为STB、STD、STC三种型号；STB型、STD型由穿刺锥、穿刺套管、注气阀、阻气阀和密封帽组成；STC型由穿刺锥、穿刺套管、注气阀、阻气阀、密封帽和鞘帽组成。该产品以无菌状态提供，经环氧乙烷灭菌，一次性使用。 |  |  | 2
苏械注准20182021436 |  | 一次性使用包皮切割吻合器 | [9 empty] | 2018-10-08 | 2023-10-08 | 2023-10-07 | 2028-10-07 | [12 empty] | 2
苏械注准20152020856 |  | 一次性使用腹腔镜用穿刺器套装 | 一次性腹腔镜用穿刺器及套装 | [8 empty] | 2020-08-05 |  | 2025-08-04 | [13 empty] | 2
国械注准20203400830 |  | 新型冠状病毒（2019-nCoV）抗原检测试剂盒（胶体金法） | [9 empty] | 2021-11-12 | 2023-05-17 | 2023-05-11 | 2028-05-16 | [9 empty] | 试剂盒由测试卡、样本提取液、试管架和密封袋组成。其中6mL/瓶样本提取液规格产品还包含样本提取管、滴头。（具体内容详见说明书） |  | 本产品用于体外定性检测具有新型冠状病毒感染相关症状人群、其他需要进行新型冠状病毒感染诊断人群口咽拭子、鼻咽拭子、鼻拭子样本中新型冠状病毒（2019-nCoV）N抗原。本产品主要适用于感染早期人群，不能单独用于新型冠状病毒感染的诊断，抗原检测阳性仅作为新型冠状病毒感染的病原学证据，应结合流行病学史、临床表现、其他实验室检查等进行综合分析，做出诊断。阴性结果不能排除新型冠状病毒感染。本产品不得单独作为作出治疗和疾病管理决定的依据。该产品在使用上应当遵守新型冠状病毒感染诊疗方案等文件的相关要求。开展新型冠状病毒抗原检测，应符合新冠病毒样本采集和检测技术相关指南的要求，做好生物安全工作。 | 3
沪械注准20222080227 |  | 支气管封堵导管 | [5 empty] | 2022-12-15 |  |  |  | 2022-12-15 |  | 2027-12-14 |  |  |  | 上海英诺伟医疗器械股份有限公司 | [5 empty] | 产品由尖端软管、球囊、显影环、外管、内芯、旋接头、两通阀、充气筒、转接头、封堵销和芯棒组成。尖端软管、外管由聚酰胺制成，球囊由天然橡胶制成，显影环由铂铱合金制成，内芯由镍钛合金制成，旋接头、转接头由丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物制成，两通阀由聚碳酸酯制成，充气筒由聚丙烯制成，封堵销、芯棒由304不锈钢制成。 |  | 产品用于气道手术中插入患者支气管中，达到阻断左肺气道或右肺气道的目的。 |  | 2
沪械注准20172020447 |  | 非血管腔道导丝 | [9 empty] | 2022-07-19 |  | 2027-07-18 | [13 empty] | 2
沪械注准20172020525 |  | 球囊扩张导管 | [5 empty] | 2022-09-04 |  |  |  | 2022-09-04 |  | 2027-09-03 | [9 empty] | 球囊扩张导管产品由球囊、显影环、管杆、内管、连接组件和两通阀组成，可以选配压力泵。 |  | 用于在内窥镜下扩张消化道的狭窄。 |  | 2
豫郑械备20210077号 |  | TdT检测试剂 | [5 empty] | 2021-09-29 | 2023-05-25 |  |  | 2021-09-29 | 2023-05-25 | 2099-12-31 |  |  |  | 河南凯普瑞生物技术有限公司 | [5 empty] | 荧光标记的单克隆抗体，磷酸盐缓冲液，含0.2%BSA及1‰Procline 300。 | 荧光标记的单克隆抗体，磷酸盐缓冲液，含0.2%BSA 及1%Proclin 300。 | 检测人体生物标本中TdT的表达，为医师提供诊断的辅助信息。 |  | 1
豫械注准20182640248 | 豫械注准20182140248 | 一次性无菌血管造影手术包 | [6 empty] | 2023-03-29 |  |  | 2018-06-04 | 2023-06-04 | 2023-06-03 | 2028-06-03 | [12 empty] | 2
京械注准20172400886 |  | 纤维连接蛋白(FN)测定试剂盒(免疫比浊法) | [5 empty] | 2022-04-18 |  |  |  | 2022-08-30 |  | 2027-08-29 | [9 empty] | 主要组成成分： 1.2.1试剂组成 试剂1：磷酸缓冲液 0.01mol/L 氯化钠 0.15mol/L 防腐剂 0.05% 试剂2：羊抗人 FN 抗血清 10-30% 磷酸缓冲液 0.1mol/L 氯化钠 0.15mol/L 防腐剂 0.05% 1.2.2校准品的组成 校准品为液体，校准品组成是在磷酸盐缓冲液中加入含一定浓度的纤维蛋白产品，稳定剂＜5％。5个水平目标浓度分别为：0、75、150、300、600mg/L，浓度有批特异性，具体定值详见瓶签。 1.2.3质控品的组成 两水平液体质控品，在20g/L牛血清中加入纤维连接蛋白纯品，稳定剂＜5％。靶值范围分别为：（50～200） mg/L、（100～300） mg/L. |  | 该产品用于体外定量测定人血清或血浆中纤维连接蛋白的浓度。 |  | 2
沪械注准20212020268 |  | 一次性使用取石球囊 | [9 empty] | 2021-05-06 |  | 2026-05-05 | [13 empty] | 2
京械注准20172400887 |  | 结合珠蛋白(HPT)测定试剂盒(免疫比浊法) | [5 empty] | 2022-04-18 |  |  |  | 2022-08-30 |  | 2027-08-29 | [9 empty] | 主要组成成分： 1.2.1试剂组成 Tris 缓冲液，pH8.0 0.1mol/L 氯化钠 0.15mol/L 表面活性剂 0.2％ 试剂2：羊抗人结合珠蛋白抗体 10-30% 磷酸缓冲液 0.1mol/L 氯化钠 0.15mol/L 防腐剂 0.05% 1.2.2校准品的组成 校准品为液体，校准品组成是磷酸盐缓冲液中加入含一定浓度的结合珠蛋白纯品，稳定剂为＜5％。5个水平目标浓度分别为：0/37.5/75/150/300mg/dL，浓度有批特异性，具体定值详见瓶签。 1.2.3质控品的组成 两水平液体质控品，在20g/L牛血清中加入结合珠蛋白纯品，稳定剂＜5％。靶值范围分别为：（50～200）mg/dL、（100～300）mg/dL。 |  | 该产品用于体外定量测定人血清中结合珠蛋白的浓度。 |  | 2
国械注准20163460600 | 国械注准20163130600 | 椎间融合器 | 椎间融合器 | [8 empty] | 2017-12-07 | 2023-02-28 | 2022-12-06 | 2027-03-09 | [9 empty] | 椎间融合器由颈椎融合器、腰椎融合器I、腰椎融合器II、腰椎融合器Ⅲ和前路腰椎融合器组成。椎间融合器采用符合GB/T13810标准规定的牌号为TC4的钛合金材料或符合YY/T0660标准规定的PEEK材料（级别LT1）制造。钛合金产品表面阳极氧化。产品含非灭菌包装和灭菌包装。 |  | 本产品供骨科手术治疗椎间盘突出或退变、腰椎假关节、椎间隙变窄、复位不理想的退变性脊柱滑脱或峡部裂滑脱时，用于颈椎、腰椎和腰骶段固定时使用。 | 3
国械注进20173236842 | 国械注进20173016842 | 超声骨科动力系统U1trasonic 0steotome System |  | 美国 |  |  |  | 2017-10-17 | 2023-01-03 |  |  | 2017-10-17 | 2023-01-03 | 2022-10-16 | 2028-01-02 |  |  | 北京瑞成德源科贸有限公司 |  | MisonixINC.美速力股份有限公司 |  |  |  | 产品由超声发生器和附件组成，附件详见产品技术要求表1。 |  | 该产品在医疗机构内使用，用于以下专业中软和硬组织（如骨）的分裂和吸引：神经外科（仅用于骨）、整形及重建外科、骨外科。 |  | 3
国械注准20183460232 | 国械注准20183130232 | 金属骨针 | 金属骨针 |  | 中国 |  | 纳通生物科技（北京）有限公司 |  | 2022-08-26 |  |  | 2018-06-06 | 2023-06-06 | 2023-06-05 | 2028-06-05 |  |  |  | 纳通生物科技（北京）有限公司 | [5 empty] | 该产品由符合GB4234.1标准规定的00Cr18Ni14Mo3不锈钢材料制成。非灭菌包装。 |  | 外固定架配合用金属骨针与外固定架配合，适用于四肢骨折复位时部分植入人体做固定。其余产品适用于四肢骨折内固定。 | 3 | 3
豫郑械备20205085号 |  | 溶血素含固定剂 | [9 empty] | 2022-07-27 | 2023-05-06 | 2099-12-31 | [9 empty] | 甲醛、二乙二醇、甲醇、氯化钾、硫酸镁、二水合柠檬酸钠 |  | 与流式细胞仪配合使用溶血素，用于溶血。 |  | 1
粤械注准20172220167 | 粤械注准20172060167 | 舌下微循环成像系统 | [9 empty] | 2021-10-26 |  | 2027-02-12 | [9 empty] | 本产品由手柄、一次性镜片 (选配,型号:MV-101适用于V1O0,型号:MV-2O1适用于V200、V210)和软件组成。 |  |  |  | 2
国械注准20183660230 | 国械注准20183140230 | 一次性使用精密过滤输液器带针 | 一次性使用精密过滤输液器 带针 | [8 empty] | 2018-06-06 | 2023-06-06 | 2023-06-05 | 2028-06-05 | [9 empty] | 一次性使用精密过滤输液器 带针(以下简称:精密输液器)由一次性使用精密过滤输液器与一次性使用静脉输液针(以下简称:输液针(可不带输液针))组成。精密过滤输液器由瓶塞穿刺器保护套、瓶塞穿刺器、空气过滤器、止液夹、三通接头、两通滴管、注射件、滴斗、管路、精密药液过滤器、流量调节器、外圆锥锁定接头(一个)组成，输液针由连接座、软管、针柄、针管、保护套组成。 瓶塞穿刺器保护套由PE(T60-800)制成,瓶塞穿刺器由ABS(GP-22)和不锈钢针管(S304)制成，空气过滤器由PE(T60-800)和空气过滤膜(PP/PTFE)制成，止液夹、三通接头、两通滴管、流量调节器、外圆锥锁定接头和针柄由ABS(GP-22)制成,管路和软管由PVC(MT)制成,滴斗和连接座由PVC(MD)制成，(PVC，PVC中含有邻苯二甲酸二(2-乙基)己酯(DEHP)增塑剂，其含量为34%)，ABS组成成分为丙烯腈、苯乙烯、丁二烯，比例为2:3:5。注射件由ABS(GP-22)和合成橡胶制成，针管采用S304不锈钢制成，精密药液过滤器由ABS(GP-22)和药液过滤膜(PP)制成，过滤膜孔径为2μm、3μm和5μm，针管润滑剂使用聚二甲基硅氧烷，粘接剂为环己酮。产品经环氧乙烷灭菌，供一次性使用。 |  | 与药液容器配合，适用于重力式静脉输液，不得配用压力输液设备。 | 3
国械注进20182212008 | 国械注进20182072008 | 体表电极EnSite velocity Surface Electrode Kit |  |  | 美国 |  | 雅培医疗用品（上海）有限公司 |  | 2021-11-23 |  |  | 2018-05-07 | 2023-05-07 | 2023-05-06 | 2028-05-06 |  |  |  | 雅培医疗用品（上海）有限公司 |  | 圣犹达医疗用品有限公司 St. Jude Medical |  |  |  | 体表电极由2片大电极片、4片小电极片、1个系统参比电极片、10个心电电极（REF40000047）组成。 |  | 产品与电生理标测仪配合使用，可用于显示心脏中电极导管的位置。 | 3 | 2
国械注进20183770229 | 国械注进20183030229 | 血管内异物圈套器 | 血管内异物圈套器Vascular Snare Kit |  | 美国 |  | 爱琅（上海）医疗器械有限公司 |  | 2021-12-02 |  | 2023-04-11 | 2018-06-25 | 2023-06-25 | 2023-06-24 | 2028-06-24 |  | 国械注进20183030229 |  | 爱琅（上海）医疗器械有限公司 |  | Argon Medical Devices Inc. |  |  |  | 该产品由带三个套圈的取出器、导引导管、导入器和扭矩装置组成。环氧乙烷灭菌，一次性使用。货架有效期五年。 |  | 该产品适用于心血管系统或空腔脏器内异物的回收和取出。 | 3
湘械注准20232020063 |  | 一次性外科手术牵开器套件 | 一次性外科手术牵开固定器 | 中国 |  | 湖南医科医工科技有限公司 |  | 2023-01-19 |  |  |  | 2023-01-19 |  | 2028-01-18 |  |  |  | 湖南医科医工科技有限公司 | [5 empty] | 产品由牵开带、卡扣、头皮夹、牵开环、上夹器、弹匣、拉钩组成。其中牵开带采用医用硫化硅橡胶制成;卡扣、头皮夹、牵开环、上夹器、弹匣采用医用塑料材料制成;拉钩采用06Cr19Ni10不锈钢制成。产品经环氧乙烷灭菌，无菌提供。一次性使用。 |  | 用于开放式外科手术中牵开固定组织，其中牵开带、牵开带拉钩用于牵开组织，头皮夹用于保护皮肤切口，牵开环及卡扣用于固定牵开带及牵开带拉钩，根据需求搭配使用。 |  | 2
国械注准20183221733 | 国械注准20183161733 | 医用透明质酸钠凝胶 | [9 empty] | 2018-07-03 | 2022-04-25 | 2023-05-29 | 2028-05-29 |  | 国械注准20183161733 | [10 empty] | 3
国械注准20233030160 |  | 外周球囊扩张导管 |  | 中国 |  |  |  | 2023-02-09 | 2023-03-27 |  |  | 2023-02-09 | 2023-03-27 | 2028-02-08 |  |  |  | 归创通桥医疗科技股份有限公司 | [5 empty] | 该产品由末端、显影环、球囊、导管、导管加强件和导管座组成。球囊材料为尼龙12。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期为3年。 |  | 该产品适用对患有外周动脉血管阻塞或狭窄疾病的患者实施经皮腔内血管成形术（PTA），包括髂动脉、股动脉、髂股动脉、腘动脉和肾动脉。 |  | 3
京昌械备20190069号 | 京大械备20210008号 | 清洗液 | 清洗液维护型 | [8 empty] | 2019-07-19 |  | 2099-12-31 | [13 empty] | 1
川械注准20222020041 |  | 一次性使用腹腔镜用穿刺器 | [5 empty] | 2022-02-25 |  |  |  | 2022-02-25 |  | 2027-02-24 |  |  |  | 成都五义医疗设备有限公司 | [5 empty] | 产品由穿刺套管和穿刺针组成。穿刺套管由鞘帽密封组件，阻气阀组件，延长套管和注气阀组成。穿刺针分为可视穿刺针和无刀穿刺针。可视穿刺针由穿刺手柄，穿刺杆（中空管）和透明穿刺头部组成。无刀穿刺针由穿刺手柄，穿刺杆和穿刺头部组成。选配辅助件包含气腹针和标本袋。气腹针由注气阀，气腹针手柄，弹簧，气腹针外管和内芯组成。标本袋由标本袋体和拉线组成。产品经辐照灭菌，应无菌。一次性使用。 |  | 适用于施行腔镜手术时，对人体腹壁组织穿刺，建立腹腔手术的工作通道用。其中辅助件气腹针适用于施行腔镜手术时建立气腹用，辅助件标本袋适用于施行腔镜手术中切除组织的收集和取出用。 |  | 2
国械注许20172400049 |  | 血糖试纸（葡萄糖氧化酶法） |  | 中国台湾 |  | 广东伯尔尼医疗设备有限公司 |  |  |  | 2022-11-21 | 2023-05-12 | 2022-11-21 | 2023-05-12 | 2027-06-27 |  |  |  | 广东伯尔尼医疗设备有限公司 |  | 中国台湾讯映光电股份有限公司 |  |  |  | 每片试片含有氧化酵素，赤血盐和不反应物质。（详细内容见产品说明书） |  | 该产品仅适用于定量检测指尖新鲜毛细血管全血的葡萄糖浓度，只能用于监测糖尿病人血糖控制的效果，不能用于糖尿病的诊断和筛查，也不能用于检测新生儿血液。仅供体外诊断使用。 |  | 2
苏械注准20182640828 | 苏械注准20182140828 | 一次性使用透析护理包 | [9 empty] | 2018-04-28 | 2023-05-09 | 2023-04-27 | 2028-05-08 | [12 empty] | 2
沪械注准20202020146 |  | 输尿管导引鞘 | [9 empty] | 2020-03-26 |  | 2025-03-25 | [13 empty] | 2
沪械注准20202140154 |  | 一次性鼻胆引流管 | [9 empty] | 2020-03-30 |  | 2025-03-29 | [13 empty] | 2
沪械注准20202020265 |  | 一次性使用取石网篮 | [9 empty] | 2020-06-09 |  | 2025-06-08 | [13 empty] | 2
沪械注准20212020279 |  | 一次性导丝 | [9 empty] | 2021-05-12 |  | 2026-05-11 | [13 empty] | 2
沪械注准20172020444 |  | 封堵拦截导管 | [9 empty] | 2022-07-14 |  | 2027-07-13 | [13 empty] | 2
鲁械注准20182640232 | 鲁械注准20182140232 | 硅凝胶疤痕敷料 | [9 empty] | 2018-05-17 | 2023-05-17 | 2023-05-16 | 2028-05-16 |  | 鲁械注准20182140232 | [10 empty] | 2
甘械注准20182640030 | 甘械注准20182140030 | 止血材料 | 动脉止血贴 |  | 中国 |  |  |  | 2023-06-20 |  | 2023-06-20 | 2018-06-20 | 2023-06-20 | 2023-06-19 | 2028-06-19 |  |  |  | 兰州凯博药业股份有限公司 |  | 兰州凯博药业股份有限公司 |  |  |  | AI型产品由壳聚糖制成，为类白色或浅黄色软片；一面加医用肤色弹力布胶带背村，产品经辐照灭菌后供一次性使用。AII型产品由充聚糖制成，为类白色或浅黄色软片；是直接冻干的片型产品，经辐照灭菌后供一次性使用。B型产品由壳聚糖制成，为类白色或浅黄色软片；产品由基底材料（无纺布胶带）、止血海绵、离型纸三部分组成，经辐照灭菌后供一次性使用。C型产品由壳聚糖制成，为类白色或浅黄色软片；冻干前加入纱布，产品经辐照灭菌后供一次性使用。 |  | 体外动脉出血性创口、介入刺入部位及导管创口止血 | 2
鄂械注准20142661386 | 鄂械注准20142141386 | 一次性使用无菌溶药注射器带针 | 一次性使用无菌溶药注射器 带针 |  | 中国/沙洋 |  | 湖北福鑫医疗器械有限公司 |  | 2022-12-28 |  | 2023-04-16 | 2018-04-16 | 2023-04-16 | 2023-04-15 | 2028-04-15 |  | 鄂械注准20142141386 |  | 湖北福鑫医疗器械有限公司 |  | 湖北福鑫医疗器械有限公司 |  |  |  | 本产品由外套、芯杆、橡胶活塞及溶药针组成。 |  | 适用于供临床抽取或配制药液用。 | 2 | 2
陕械注准20182560060 | 陕械注准20182080060 | 一次性使用吸氧面罩 | [9 empty] | 2018-06-25 | 2023-06-25 | 2023-06-24 | 2028-06-24 | [12 empty] | 2
陕械注准20182640059 | 陕械注准20182140059 | 医用修复敷料 | [9 empty] | 2018-06-25 | 2023-06-25 | 2023-06-24 | 2028-06-24 | [12 empty] | 2
国械注准20183460248 | 国械注准20183130248 | 金属骨针 | [9 empty] | 2018-06-25 | 2023-06-25 | 2023-06-24 | 2028-06-24 | [9 empty] | 该产品由克氏针、带眼克氏针和斯氏针三种型式组成，由符合GB/T 13810规定的TC4材料制成，表面经着色阳极氧化处理，灭菌或非灭菌包装，灭菌方式为辐照灭菌，灭菌有效期5年。 |  |  | 3
国械注准20183641039 |  | 可吸收止血纱布 | [9 empty] | 2018-06-04 |  | 2023-06-03 | [13 empty] | 3
滇械注准20182630009 | 滇械注准20182170009 | 定制式活动义齿 |  | 中国 |  |  |  | 2018-03-22 | 2023-03-06 | 2023-03-31 |  | 2018-03-22 | 2023-03-22 | 2023-03-21 | 2028-03-21 | [8 empty] | 以齿科铸造合金、陶瓷牙、合成树脂牙、义齿基托树脂、基托蜡、铸造蜡、铸造包埋材料等为主要原材料加工而成，总义齿由基托和人工牙组成。局部可摘义齿由人工牙、基托、固位体和连接体组成。制作定制式活动义齿所选用的原材料如按医疗器械管理的，应取得医疗器械产品注册证 |  | 用于牙列缺损、牙列缺失的活动修复 |  | 2
豫械注准20182640316 | 豫械注准20182140316 | 医用棉签 | 医用棉签 | [8 empty] | 2018-07-17 | 2023-07-17 | 2023-07-16 | 2028-07-16 | [12 empty] | 2 | 2
豫械注准20182140504 | 豫械注准20182140504 | 一次性使用无菌敷贴 | 一次性使用无菌敷贴 | [8 empty] | 2018-09-14 | 2023-09-14 | 2023-09-13 | 2028-09-13 | [12 empty] | 2 | 2
豫械注准20182140460 | 豫械注准20182140460 | 一次性使用医用垫 | 一次性使用医用垫 | [8 empty] | 2018-09-10 | 2023-09-10 | 2023-09-09 | 2028-09-09 | [12 empty] | 2 | 2
豫械注准20182140459 | 豫械注准20182140459 | 一次性使用无菌中单 | 一次性使用无菌中单 | [8 empty] | 2018-09-10 | 2023-09-10 | 2023-09-09 | 2028-09-09 | [12 empty] | 2 | 2
国械注准20223120085 |  | 双通道可充电植入式脑深部电刺激脉冲发生器套件 |  | 中国 |  |  |  | 2022-01-20 | 2023-03-29 |  |  | 2022-01-20 |  | 2027-01-19 |  |  |  | 北京品驰医疗设备有限公司 | [5 empty] | 产品由脉冲发生器、力矩螺丝刀和封堵头组成。 |  | 用于产生电刺激脉冲、与适配的延伸导线及电极配合使用，对丘脑底核（STN）进行刺激，用于对药物不能有效控制某些症状的晚期左旋多巴反应性帕金森病患者的联合治疗。本产品为磁共振环境条件安全的植入式脑深部电刺激脉冲发生器，在制造商规定的特定条件下，患者可接受临床1.5T和3.0T场强的水平闭孔式磁共振成像仪并以体线圈作为射频发射线圈的全身检查，适用于包括局部接受的各种射频接收线圈，不适用于局部射频发射线圈成像。关于磁共振成像检查的具体要求详见临床医师手册。 | 该产品用于产生电刺激脉冲，与适配的延伸导线及电极导线配合使用，对丘脑底核(STN)进行刺激，用于对药物不能有效控制某些症状的晚期左旋多巴反应性帕金森病患者之联合治疗。 该产品属于磁共振环境条件安全医疗器械。在规定的条件下，以及保证对患者和植入设备采取了特殊保护措施的前提下，患者可接受临床1.5T和3.0T场强的磁共振成像检查。关于磁共振成像检查的具体要求详见产品临床医师手册。 | 3
京械注准20172400897 |  | α2巨球蛋白(A2M)测定试剂盒(免疫比浊法) | [5 empty] | 2022-04-18 |  |  |  | 2022-08-30 |  | 2027-08-29 | [9 empty] | 主要组成成分： 1.2.1试剂组分 试剂1：磷酸盐缓冲液 10mmol/L 聚乙二醇 6000 5% 氯化钠 150mmol/L 试剂2：磷酸盐缓冲液 10mmol/L 氯化钠 150mmol/L 抗人α2 巨球蛋白抗体 10-30% 1.2.2校准品的组分 校准品为液体，校准品组成是在磷酸盐缓冲液中加入含一定浓度的α2 巨球蛋白纯品。1个水平目标浓度为1350mg/dL，浓度有批特异性，具体定值详见瓶签。 1.2.3质控品的组成 两水平液体质控品，在20g/L牛血清中加入 α2 巨球蛋白纯品。靶值范围分别为：（200～500） mg/dL、（500～1000）mg/dL。 |  | 该产品用于体外定量测定人血清或尿液中α2 巨球蛋白的浓度。 |  | 2
国械注准20183460224 | 国械注准20183130224 | 脊柱后路钉棒固定系统 | [9 empty] | 2018-06-06 | 2023-06-06 | 2023-06-05 | 2028-06-05 | [12 empty] | 3
国械注进20182400352 |  | N末端脑钠肽前体测定试剂盒（荧光免疫干式定量法）AFIAS NT-pro BNP | [6 empty] | 2023-04-06 |  |  | 2018-09-21 | 2023-09-21 | 2023-09-20 | 2028-09-20 | [12 empty] | 2
国械注准20183461696 | 国械注准20183131696 | 硅凝胶乳房植入体 | [9 empty] | 2018-04-18 | 2023-05-10 | 2023-04-17 | 2028-05-09 | [12 empty] | 3
豫械注准20182640213 | 豫械注准20182140213 | 医用外科口罩 | [9 empty] | 2018-05-08 | 2023-05-08 | 2023-05-07 | 2028-05-07 | [12 empty] | 2
豫械注准20182640214 | 豫械注准20182140214 | 一次性使用无菌介入手术包 | [9 empty] | 2018-05-08 | 2023-05-08 | 2023-05-07 | 2028-05-07 | [12 empty] | 2
鲁械注准20202140967 |  | 医用防护口罩 |  | 中国 |  | 青岛海诺生物工程有限公司 |  | 2020-09-20 |  |  |  | 2020-09-20 |  | 2025-09-09 |  | GB19083-2010 |  | 青岛海诺生物工程有限公司 | [5 empty] | 结构及组成：产品由口罩体、鼻夹和口罩带组成。口罩体为五层结构，由外层，里层，两层过滤层和内层组成。口罩体的内外层为聚丙烯纺粘非织造布，里层为热风棉，过滤层为聚丙烯熔喷非织造布;鼻夹为铝条材料;口罩带为锦纶加氨纶弹性材料。产品以非无菌和无菌两种形式提供。 | 折叠头带式-Ⅰ型由口罩体、外置鼻夹、口罩带和调节扣组成。口罩体为五层结构，由外层、两层过滤层、里层和内层组成。折叠头带式-Ⅱ型由口罩体、内置鼻夹、海绵条、口罩带和调节扣组成。口罩体为五层结构，由外层、两层过滤层、里层和内层组成。折叠耳挂式-Ⅰ型由口罩体、内置鼻夹、海绵条、口罩带和调节扣组成。口罩体为五层结构，由外层、两层过滤层、里层和内层组成。折叠耳挂式-Ⅱ型由口罩体、内置鼻夹、海绵条、口罩带和连接扣组成。口罩体为五层结构，由外层、两层过滤层、里层和内层组成。折叠耳挂式-Ⅲ型由口罩体、内置鼻夹、口罩带和连接扣组成。口罩体为五层结构，由外层、两层过滤层、里层和内层组成。口罩体的内外层为聚丙烯纺粘非织造布；过滤层为聚丙烯熔喷非织造布；里层为热风棉；外置鼻夹为铝条材料，内置鼻夹为聚乙烯包裹细铁丝；海绵条为聚丙烯材料；口罩带为锦纶加氨纶弹性材料；调节扣为硅胶材质；连接扣为PET材质。产品以非无菌和无菌两种形式提供。” | 适用范围：供医疗工作环境下，过滤空气中的颗粒物、阻隔飞沫、血液、体液、分泌物等用。 |  | 2
苏常械备20220336 | 苏常械备20220342 | 血细胞分析用染色液 | [5 empty] | 2022-08-22 |  |  |  | 2022-08-22 |  | 2099-12-31 |  |  |  | 精匠诊断技术（江苏）有限公司 | [5 empty] | DIFF染料 0.003%、甲醇 3.0%、乙二醇 96.6% |  | 适用于适用于精匠诊断技术（江苏）有限公司生产的DX-100、DX-100R、DX-100P、DX-100W、DX-120B、DX-120R、DX-120S、DX-120SR全自动血液细胞分析仪，用于对血液样本中的白细胞进行染色，以便进行白细胞分类和计数。 |  | 1
湘械注准20182640081 | 湘械注准20182140081 | 医用几丁糖液体敷料 | [9 empty] | 2018-04-13 | 2023-04-13 | 2023-04-12 | 2028-04-12 | [12 empty] | 2
湘械注准20192140300 |  | 硅凝胶 | 疤痕修复硅凝胶 | [8 empty] | 2019-09-30 |  | 2024-09-29 | [13 empty] | 2
苏械注准20182661159 | 苏械注准20182141159 | 一次性使用胃管 | [9 empty] | 2018-07-24 | 2023-07-24 | 2023-07-23 | 2028-07-23 | [12 empty] | 2
鲁械注准20202401337 |  | B型钠尿肽（BNP）测定试剂盒（荧光免疫层析法） | B型钠尿肽（BNP）测定试剂盒（免疫荧光干式定量法） | [8 empty] | 2020-12-25 |  | 2025-12-24 | [13 empty] | 2
豫械注准20182640197 | 豫械注准20182140197 | 一次性使用手术衣 | [9 empty] | 2018-04-28 | 2023-04-28 | 2023-04-27 | 2028-04-27 | [12 empty] | 2
豫械注准20182640232 | 豫械注准20182140232 | 医用帽子 | [9 empty] | 2018-05-18 | 2023-05-18 | 2023-05-17 | 2028-05-17 | [12 empty] | 2
豫械注准20182660249 | 豫械注准20182140249 | 一次性使用无菌导尿包 | [6 empty] | 2023-03-29 |  |  | 2018-06-04 | 2023-06-04 | 2023-06-03 | 2028-06-03 | [9 empty] | 本产品由基本配置:-次性使用无菌导尿管、一次性医用包布、托盘和选用配置:一次性使用配药用注射器、一次性体外引流袋、一次性使用医用橡胶检查手套、一次性使用聚乙烯检查手套、医用纱布块、医用棉球、一次性使用手术洞巾、塑料镊、一次性治疗巾、一次性使用灭菌橡胶外科手套、一次性使用聚氯乙烯医用检查手套、医用外科口罩、碘伏棉球、碘伏棉签、医用棉签、一次性使用医用口罩、一次性使用无菌帽组成。 |  |  | 2
豫械注准20182540247 | 豫械注准 20182140247 | 一次性使用无菌保护罩 | [6 empty] | 2023-03-21 |  |  | 2018-06-04 | 2023-06-04 | 2023-06-03 | 2028-06-03 | [12 empty] | 2
冀械注准20182010190 | 冀械注准 20232020206 | 一次性使用备皮包 | 一次性使用备皮包 |  |  |  |  | 2018-07-09 | 2023-05-17 |  |  | 2018-07-09 | 2023-07-09 | 2023-07-08 | 2028-07-08 |  |  | 河北盛万保医疗用品有限公司 | [5 empty] | BP-1型:备皮刀、检查手套、托盘、包布 BP-2型:备皮刀、检查手套、海绵刷、托盘、包布 BP-3型:备皮刀、检查手套、海绵刷、脱脂棉球、托盘、包布 BP-4型:备皮刀、检查手套、海绵刷、一次性使用镊子、托盘、包布 BP-5型:备皮刀、检查手套、海绵刷、脱脂棉球、一次性使用镊子、纱布块、托盘、包布 BP-6型:备皮刀、检查手套、海绵刷、脱脂棉球、一次性使用镊子、纱布块、一次性使用无菌治疗巾、托盘、包布 BP-7型:备皮刀、海绵刷、脱脂棉球、一次性使用镊子、纱布块、一次性使用无菌治疗巾、托盘、包布 BP-8型:备皮刀、检查手套、海绵刷、脱脂棉球、一次性使用镊子、纱布块、一次性使用无菌治疗巾、托盘 BP-9型:备皮刀、检查手套、脱脂棉球、一次性使用镊子、纱布块、托盘、包布 材质：备皮刀(PVC手柄、刀片)、检查手套(PE)、脱脂棉球(脱脂棉)、一次性使用镊子(ABS)、纱布块(脱脂棉纱布)、一次性使用无菌治疗巾(无纺布)、包布(无纺布)、海绵刷、托盘组成。 [产品主要性能]产品应无菌、环氧乙烷残留量不大于10μg/g。 | 见附表 1 | 用于手术前备皮。 |  | 1
鲁械注准20182400255 |  | 25-羟基维生素D3（25-OH-D3）测定试剂盒（荧光免疫层析法） | 25-羟基维生素D3（25-OH-D3）测定试剂盒（免疫荧光干式定量法） | [8 empty] | 2018-06-19 | 2023-06-19 | 2023-06-18 | 2028-06-18 | [12 empty] | 2
国械注进20182400354 |  | 肌酸激酶同工酶测定试剂盒（荧光免疫干式定量法）AFIAS CK-MB | [6 empty] | 2023-04-06 |  |  | 2018-09-21 | 2023-09-21 | 2023-09-20 | 2028-09-20 | [12 empty] | 2
鄂械注准20142641949 | 鄂械注准20142141949 | 一次性使用中单 | [9 empty] | 2018-04-25 | 2023-04-25 | 2023-04-24 | 2028-04-24 | [9 empty] | 型号：有洞型、无洞型。 规格：长（30~240）cm×(20~150)cm,步进5cm。卫生级别为普通级和无菌级。 |  | 由覆膜无纺布（聚丙烯无纺布和聚乙烯膜复合而成）经裁切折叠制成。 | 2
苏械注准20182220445 | 苏械注准20182020445 | 一次性使用腹腔镜用穿刺器及套装 | [9 empty] | 2018-02-24 |  | 2023-02-23 | [13 empty] | 2
粤穗械备20150229号 |  | 非封闭式负压引流装置 | 负压引流器 | [8 empty] | 2015-08-28 |  | 2099-12-31 | [10 empty] | 由连接接头、连接管、引流袋组成。非无菌提供。不包括负压泵、手动负压源（负压球）和插入体内的引流导管。 |  | 用于临床负压引流时，与插入体内的引流导管相连接，起到充当负压传导介质和引导、收集引流液的作用。 | 1
国械注进20182400326 |  | D-二聚体测定试剂盒（荧光免疫干式定量法）AFIAS D-Dimer | [6 empty] | 2023-05-06 |  |  | 2018-10-12 | 2023-09-10 | 2023-09-09 | 2028-09-09 | [12 empty] | 2
国械注准20183661698 | 津械注准20222140430 | 一次性使用脑室外引流装置 | [9 empty] | 2018-04-19 | 2022-09-27 | 2023-04-18 | 2028-04-20 | [12 empty] | 3 | 2
浙械注准20182660347 | 浙械注准20182140347 | 一次性使用胆道引流管 | [6 empty] | 2023-05-22 |  |  | 2018-07-30 | 2023-07-30 | 2023-07-29 | 2028-07-29 |  | 浙械注准20182140347 | [7 empty] | 产品由引流管头端、管身、接头组成，选配件由经鼻管和连接管组成。 |  | 供内窥镜胆道结石手术或胆囊摘除术后胆汁引流用。 | 2
国械注进20183771934 | 国械注进20183031934 | 微导丝 | [9 empty] | 2018-04-17 | 2023-04-17 | 2023-04-16 | 2028-04-16 |  |  |  | 库克（中国）医疗贸易有限公司 |  | 库克公司 Cook Incorporated |  |  |  | 本产品由微导丝，导引管（SDN-10-11.0-TPN-MF）和插入器组成。导丝材料：芯丝：304不锈钢，头端绕丝：铂镍合金，近端绕丝：316不锈钢，芯丝涂层：聚四氟乙烯，焊料：银锡合金。导引管的材料：管：304不锈钢，座：聚碳酸酯，保护套：聚丙烯。插入器：乙缩醛。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。 |  | 微导丝适用于辅助向外周血管内输送经皮导管。 | 3
国械注进20182661765 | 国械注进20182081765 | 插管导入器 | [9 empty] | 2018-03-02 | 2023-03-02 | 2023-03-01 | 2028-03-01 |  |  |  | 库克（中国）医疗贸易有限公司 |  | 库克欧洲公司 Cook Europe ApS |  |  |  | 插管导入器由导管、加硬套管、接头组成。材料：导管：导管—聚乙烯，导管上标记—Reservoir/IR/222BK型墨；加硬套管：套管—304不锈钢，顶帽—黄铜，手柄—乙缩醛；接头：接头—聚乙烯，锁定环—聚甲醛。产品采用环氧乙烷灭菌，一次性使用。 |  | 插管导入器应用于当患者的声门显露不完全时，辅助将气管插管插入患者气管内。14.0Fr插管导入器设计用于放置内径大于或等于6mm的单腔气管插管。 | 2
湘械注准20182640080 | 湘械注准20182140080 | 医用几丁糖凝胶生物敷料 | [9 empty] | 2018-04-13 | 2023-04-13 | 2023-04-12 | 2028-04-12 | [9 empty] | 本产品由几丁聚糖、卡波姆、甘油、冰醋酸、纯化水组成。产品经辐照灭菌，应无菌。 |  |  | 2
湘械注准20182140133 |  | 壳聚糖粉状医用功能敷料 | [9 empty] | 2018-08-01 | 2023-08-01 | 2023-07-31 | 2028-07-31 | [9 empty] | 产品采用壳聚糖粉末制成。产品经钴-60灭菌，无菌供应。 |  |  | 2
湘械注准20182640096 | 湘械注准20182140096 | 活性炭纤维敷料 | [9 empty] | 2018-05-04 | 2023-05-04 | 2023-05-03 | 2028-05-03 | [12 empty] | 2
鄂械注准20222173798 |  | 定制式固定义齿 | [5 empty] | 2022-06-10 |  |  |  | 2022-06-10 |  | 2027-06-09 |  |  |  | 湖北登拓医疗器械有限公司 | [5 empty] | 定制式固定义齿由固位体、桥体和连接体三部分组成 |  | 用于牙列缺损或牙体缺损的固定修复 |  | 2
豫长械备20170103号 | 豫长械备20170103 | 纱布绷带 | [9 empty] | 2017-12-26 | 2022-03-23 | 2099-12-31 | [13 empty] | 1
苏械注准20182660857 | 苏械注准20182020857 | 一次性使用双压冲洗吸引器 | 一次性使用冲洗吸引器 | [5 empty] | 2023-02-20 |  |  | 2018-04-28 | 2023-04-28 | 2023-04-27 | 2028-04-27 | [9 empty] | 一次性使用冲洗吸引器由接管、导管、吸引阀门、冲洗阀门、阀体、穿刺头、管夹、吸引接口、弹簧、密封圈组成。该产品以无菌状态提供，经环氧乙烷灭菌，一次性使用。 |  | 适用于在外科手术过程中对手术区域的冲洗和吸引。 | 2
湘械注准20182400088 |  | 免疫性不孕不育联检试剂盒（斑点酶联免疫法） | [5 empty] | 2018-04-13 | 2022-11-01 |  |  | 2018-04-13 | 2023-04-13 | 2023-04-12 | 2028-04-12 | [8 empty] | 检测卡（10片）、标本稀释液（1瓶，4.5ml）、酶结合物（1瓶，2.4ml）、冲洗液（1瓶，6ml）、底物（1瓶，2.4ml）、cutoff值表1份、说明书1份 |  | 本品与蛋白联检分析仪配合，供人血清或血浆中抗精子抗体、抗子宫内膜抗体、抗滋养层细胞抗体、抗卵巢抗体、抗透明带抗体；抗心磷脂抗体；抗人绒毛膜促性腺激素（HCG）抗体的定性检测，根据硝酸纤维素膜上包被的抗原不同，可进行其中的三联、五联、或七联检测。仅用于体外诊断。 |  | 2
苏械注准20182021402 |  | 一次性切口保护套 | [9 empty] | 2018-09-18 | 2023-09-18 | 2023-09-17 | 2028-09-17 | [12 empty] | 2
苏械注准20182021401 |  | 一次性分体肛肠吻合器 | [9 empty] | 2018-09-18 | 2023-09-18 | 2023-09-17 | 2028-09-17 | [12 empty] | 2
苏械注准20182021437 |  | 一次性使用肛肠套扎吻合器 | [9 empty] | 2018-10-08 | 2023-10-08 | 2023-10-07 | 2028-10-07 | [12 empty] | 2
湘械注准20212401800 |  | 心肌肌钙I/N末端-B型钠尿肽前体/D-二聚体三合一检测试剂盒（免疫荧光法） | 心肌肌钙蛋白I/N末端-B型钠尿肽前体/D-二聚体三合一检测试剂盒（免疫荧光法） | [8 empty] | 2021-09-23 |  | 2026-09-22 | [13 empty] | 2
苏械注准20182140583 |  | 一次性使用医用橡胶检查手套 | [9 empty] | 2023-03-19 |  | 2023-03-18 | 2028-03-18 | [8 empty] | 一次性使用医用橡胶检查手套由天然橡胶胶乳制成，按表面型式分为麻面、光面、有粉表面和无粉表面四种。按尺寸不同分为7种规格。该产品以无菌状态提供，经环氧乙烷灭菌，一次性使用。 |  |  |  | 2
京械注准20172400083 |  | α1-微球蛋白(α1-MG)测定试剂盒(胶乳免疫比浊法) | [9 empty] | 2022-01-12 |  | 2027-01-11 | [13 empty] | 2
京械注准20172400084 |  | 钾(K)测定试剂盒(丙酮酸激酶法) | [9 empty] | 2022-01-12 |  | 2027-01-11 | [13 empty] | 2
京械注准20172400087 |  | 转铁蛋白(TRF)测定试剂盒(免疫比浊法) | [9 empty] | 2022-01-12 |  | 2027-01-11 | [13 empty] | 2
粤械注准20172401373 |  | 电解质检测试剂盒（电极法） | [9 empty] | 2017-08-08 | 2022-09-28 | 2022-08-07 | 2027-09-27 | [12 empty] | 2
苏械注准20192400952 |  | 血栓弹力图活化凝血检测试剂盒（凝固法） | [9 empty] | 2019-08-12 |  | 2024-08-11 | [13 empty] | 2
国械注进20173402210 |  | 抗D（IgM+IgG)血型定型试剂（单克隆抗体） | [9 empty] | 2017-06-29 |  | 2022-06-28 | [13 empty] | 3
国械注准20173460777 | 国械注准20173130777 | 脊柱后路内固定用矫形用棒 | 脊柱后路内固定用矫形用棒 | [8 empty] | 2017-05-22 | 2022-12-07 | 2022-05-21 | 2027-12-06 | [9 empty] | 该产品由符合ISO 5832-12标准规定的低碳锻造钴铬钼合金材料制成。灭菌和非灭菌包装，灭菌产品的灭菌有效期为4年 |  | 与该企业同一系统组件配合，适用于胸腰椎后路内固定。 | 3
国械注准20173460342 | 国械注准20173130342 | 颈椎前路钢板系统 | 颈椎前路钢板系统 | [8 empty] | 2017-12-07 | 2022-12-07 | 2022-12-06 | 2027-12-06 | [9 empty] | 颈椎前路钢板系统分为WGB4Z01型(Cervilock!颈椎前路钢板系统)、WGB4Z02型(CervilockII颈椎前路钢板系统)、WGB4Z03型(C-Mark颈椎前路钢板系统)和 WGB4Z04型(Tarp颈椎前路钢板系统)和WGB4Z05型(NH颈椎前路钢板系统)。由钢板和螺钉组成。采用GB/T13810中规定的TC4钛合金材料制造，产品表面可经阳极氧化处理。分为灭菌和非灭菌两种包装。 |  | 该产品供骨科手术时颈椎椎体切除、创伤、退行性病变、解剖变异、脱位和翻修手术内固定时使用。 | 3
国械注准20183460249 |  | 椎板固定板系统 | [9 empty] | 2018-06-25 |  | 2023-06-24 | [13 empty] | 3
国械注进20173161447 |  | 眼科激光光纤导管 | [9 empty] | 2022-05-24 |  | 2027-05-23 | [6 empty] | Nova Eye，Inc. | [6 empty] | 3
鄂械注准20182092380 | 鄂械注准20182022380 | 一次性使用定量收紧弹力线肛肠套扎吻合器 | [9 empty] | 2018-07-31 | 2023-07-31 | 2023-07-30 | 2028-07-30 | [12 empty] | 2
国械注准20183451748 | 国械注准20183101748 | 血液净化装置的体外循环血路 | [6 empty] | 2022-12-27 |  |  | 2018-06-27 | 2023-06-27 | 2023-06-26 | 2028-06-26 | [12 empty] | 3
粤械注准20192080098 |  | 麻醉机和呼吸机用呼吸管路 | [9 empty] | 2019-01-04 | 2023-05-24 | 2024-01-03 | 2029-01-03 | [12 empty] | 2
京械注准20172400888 |  | 透明质酸(HA)测定试剂盒(胶乳免疫比浊法) | [5 empty] | 2022-04-18 |  |  |  | 2022-08-30 |  | 2027-08-29 | [9 empty] | 主要组成成分： 1.2.1试剂组成 试剂1：Tris 缓冲液 100mmol/L 试剂2：包被鼠抗人透明质酸单克隆抗体的胶乳悬浊液 0.2% 1.2.2校准品的组成 校准品为液体，校准品组成是在磷酸盐缓冲液中加入含一定浓度的透明质酸纯品。1个水平目标浓度为1000ng/mL，浓度有批特异性，具体定值详见瓶签。 1.2.3质控品的组成 两个水平液体质控品，在牛血清(20g/L)中加入透明质酸纯品。靶值范围分别为：（50～150）ng/mL、（150～300）ng/mL。 |  | 本试剂盒用于体外定量测定人血清或血浆中透明质酸的含量。 |  | 2
京械注准20172400885 |  | 小而密低密度脂蛋白胆固醇(sd LDL-C)测定试剂盒(过氧化物酶法) | [5 empty] | 2022-04-18 |  |  |  | 2022-08-30 |  | 2027-08-29 | [9 empty] | 主要组成成分： 1.2.1试剂组成 试剂 1：Tris 缓冲液 100mmol/L 胆固醇酯酶（CHE） 1600U/L 胆固醇氧化酶（CO） 600U/L 磷脂酶 2700U/L 过氧化氢酶 1200U/L 2-羟基-3-间甲苯胺丙磺酸钠 2mmol/L 试剂2：Tris 缓冲液 100mmol/L 过氧化物酶（POD） 5000U/L 4-氨基安替比林 4mmol/L 1.2.2校准品的组成 校准品为冻干品，校准批组成是磷酸盐缓冲液中加入含一定浓度的小而密低密度脂蛋白胆固醇纯品，稳定剂＜5％。1个水平校准品目标浓度为1.1mmol/L(42.5mg /dL),浓度有批特异性，具体定值详见瓶签。 1.2.3质控品的组成 两水平东嘎品，在20g/L牛血清中加入小而密第米苏脂蛋白胆固醇纯品，稳定剂＜5％。把指范围分贝为：0.259 ~ 1.036 mmol/L（10.0 ~ 40.0 mg/dL）、1.036 ~ 2.072 mmol/L（40.0 |  | 该产品用于体外定量测定人血清或血浆中小而密低密度脂蛋白胆固醇的含量。 |  | 2
京械注准20172400085 |  | 钠(Na)测定试剂盒(半乳糖苷酶法) | [9 empty] | 2022-01-12 |  | 2027-01-11 | [13 empty] | 2
国械注准20183460109 | 国械注准20183130109 | 注射用交联透明质酸钠凝胶 | [9 empty] | 2018-03-28 | 2023-03-28 | 2023-03-27 | 2028-03-27 |  | 国械注准20183130109 | [10 empty] | 3
沪械注准20172020685 |  | 一次性使用取石网篮 | [5 empty] | 2022-03-07 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2027-11-29 |  |  |  | 上海英诺伟医疗器械股份有限公司 | [5 empty] | 产品由网篮、外管组件、手柄以及导引嘴组成。网篮由镍钛合金材料组成；外管组件由导索和导管组成，其中导索由镍钛合金材料组成，导管由聚四氟乙烯、304不锈钢、聚酰亚胺材料组成；手柄由丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物组成；导引嘴由聚碳酸酯材料组成。 |  | 适用于泌尿外科手术，在内窥镜下抓住，操控和取出结石以及其他异物。 |  | 2
京械注准20172400890 |  | 氨基末端脑利钠尿肽前体(NT-proBNP)检测试剂盒(胶乳免疫比浊法) | [5 empty] | 2022-04-18 |  |  |  | 2022-08-30 |  | 2027-08-29 | [9 empty] | 主要组成成分： 1.2.1试剂组成 试剂1：磷酸盐缓冲液（pH=6.5） 50mmol/L 聚乙二醇 6000 1% 试剂2：磷酸盐缓冲液（pH=8.0） 50mmol/L 包被羊抗人 N 末端-前 B 型钠尿肽抗体的胶 乳悬浊液 &lt;0.5% 1.2.2校准品的组成 校准品为液体，校准品组成是在磷酸盐缓冲液中加入含一定浓度的N末端-前B型钠尿肽纯品。1个水平目标浓度为25ng/mL，浓度有批特异性，具体定值型检瓶签。 1.2.3质控品的组成 两水平液体质控品，在磷酸盐缓冲液中加入N末端-前B型钠尿肽纯品。靶值范围分别为：（1～3）ng/mL、（3～6）ng/mL。 |  | 用于体外定量测定人体血清中 N 末端-前 B 型钠尿肽(NT-BNP)的含量。 |  | 2
京械注准20172400892 |  | 锂(Li)测定试剂盒(磷酸酶法) | [5 empty] | 2022-04-18 |  |  |  | 2022-08-30 |  | 2027-08-29 | [9 empty] | 主要组成成分： 1.2.1试剂组分 试剂1：Tris 缓冲液，pH8.0 100mmol/L 腺苷双磷酸 30mmol/L 4 氨基安替比林 2mmol/L 试剂2：Tris 缓冲液，pH8.0 100mmol/L 磷酸酶 >1KU/L 5'核苷酸酶 >0.5KU/L 腺苷脱氨酶 >0.5KU/L 核苷嘌呤磷酸化酶 >0.5KU/L 黄嘌呤氧化酶 >0.5KU/L 过氧化物酶 >5KU/L 2-羟基-3-间甲苯胺丙磺酸钠 4mmol/L 1.2.2校准品的组成 校准品为液体，校准品组成是去离子水中加入含一定浓度的乳酸锂纯品。3个水平目标浓度分别为：0mmol/L、1.5mmol/L、3.0mmol/L，浓度有批特异性，具体定值详见瓶签。 1.2.3质控品的组成 两水平液体质控品，在去离子水中加入乳酸锂纯品。把指范围分别为：（0.5～1.5） mmol/L、（1.5～2.5）mmol/L。 |  | 该产品用于体外定量测定人血清中锂离子的浓度。 |  | 2
京械注准20172400894 |  | Ⅳ型胶原蛋白(ⅣC)测定试剂盒(胶乳免疫比浊法) | [5 empty] | 2022-04-18 |  |  |  | 2022-08-30 |  | 2027-08-29 | [9 empty] | 主要组成成分： 1.2.1试剂组成 试剂 1：Tris缓冲液 100mmol/L 试剂 2 ： 包被鼠抗人Ⅳ型胶原蛋白单克隆抗体的胶乳悬浊液 0.2% 1.2.2校准品的组成 校准品为液体，校准品组成是磷酸盐缓冲液中加入含一定浓度为IV型胶原蛋白纯品。1个水平校准品目标浓度为600ng/mL，浓度有批特异性，具体定值详见瓶签。 1.2.3质控品的组成 两水平质控品，在20g/L牛血清中加入IV型胶原蛋白纯品。把指范围分别为：（10～100）ng/mL、（100～300）ng/Ml |  | 本试剂盒用于体外定量测定人血清中Ⅳ型胶原蛋白的含量。 |  | 2
京械注准20172400895 |  | α1-抗胰蛋白酶(AAT)测定试剂盒(免疫比浊法) | [5 empty] | 2022-04-18 |  |  |  | 2022-08-30 |  | 2027-08-29 | [9 empty] | 主要组成成分： 1.2.1试剂组分 试剂1：三羟甲基氨基甲烷/盐酸缓冲液 50mmol/L 氯化钠 150mmol/L 聚乙二醇 5% 试剂2：抗人 a1-抗胰蛋白酶抗体 10～30% 三羟甲基氨基甲烷/盐酸缓冲液 50mmol/L 氯化钠 150mmol/L 1.2.2校准品的组成 校准品为液体，校准品组成是在磷酸盐缓冲液中加入含一定浓度的α1- 抗胰蛋白酶纯品。有批特异性，具体定值详见瓶签。 1.2.3质控品的组成 两水平液体质控品，在20g/L牛血清中加入 α1- 抗胰蛋白酶纯品。靶值范围分别为：（50～200） mg/dL、（200～500） mg/dL。 |  | 该产品用于体外定量测定人血清中α1- 抗胰蛋白酶的浓度。 |  | 2
京械注准20172400896 |  | 抗凝血酶Ⅲ(ATⅢ)测定试剂盒(免疫比浊法) | [5 empty] | 2022-04-18 |  |  |  | 2022-08-30 |  | 2027-08-29 | [9 empty] | 主要组成成分： 1.2.1试剂组分 试剂1：磷酸缓冲液 40mmol/L 聚乙二醇 5% 试剂2：抗 ATⅢ抗体 10～30% 1.2.2校准品的组成 校准品为液体，校准品组成是磷酸盐缓冲液中加入含一定浓度的抗凝血酶Ⅲ纯品。1个水平目标浓度为450mg/L，浓度有批特异性，具体定值见瓶签。 1.2.3质控品的组成 两水平液体质控品，在20g/L牛血清中加入抗凝血酶Ⅲ纯品。靶值范围分别为：（50～200） mg/L、（200～400） mg/L. |  | 该产品用于体外定量测定人血清或血浆中抗凝血酶Ⅲ的浓度。 |  | 2
陕械注准20182660058 | 陕械注准20182140058 | 一次性使用前列腺气囊扩张导管 | [9 empty] | 2018-06-25 | 2023-06-25 | 2023-06-24 | 2028-06-24 | [12 empty] | 2
国械注准20183460251 | 国械注准20183130251 | 金属缆索 | [9 empty] | 2018-06-25 | 2023-06-25 | 2023-06-24 | 2028-06-24 | [12 empty] | 3
浙械注准20182560312 | 浙械注准20182080312 | 一次性使用湿化吸氧管（一体式吸氧管） | [5 empty] | 2022-09-30 | 2022-12-01 |  |  | 2022-09-30 | 2023-06-11 | 2023-06-10 | 2028-06-10 |  |  | 宁波圣宇瑞医疗器械有限公司 | [5 empty] | 详见附页。 | 一次性使用湿化吸氧管(一体式吸氧管)由吸氧管和湿化瓶组成。其中吸氧管由接头(带泄压阀)、输氧管、双孔接、进氧管、活动卡管和鼻头组成。湿化瓶分普通型和简易型，其中普通型由瓶盖、瓶体、密封圈、PET棒、固定架和湿化液组成;简易型由瓶盖、瓶体、PET棒和湿化液组成。其中湿化液为纯化水，湿化瓶配件和湿化液中未添加任何用于实现无菌、抑菌目的的其他化学物质或药物。 | 用于吸氧时氧源与吸氧者之间的氧气湿化后输送。 |  | 2
国械注进20182220203 | 国械注进20182020203 | 取石网篮 |  |  | 德国 |  | 莱凯医疗器械（北京）有限公司 |  | 2021-12-06 |  |  | 2018-06-01 | 2023-06-01 | 2023-05-31 | 2028-05-31 |  |  |  | 莱凯医疗器械（北京）有限公司 |  | Urotech GmbH |  |  |  | 该产品由网篮、导索、套管、手柄和适配器（仅无尖端网篮）组成。网篮材料为镍钛合金，导索材料为不锈钢（06Cr19Ni10），套管材料为PEEK，手柄材料为聚甲醛、ABS树脂和热塑性弹性体。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。 |  | 本产品用于在输尿管镜手术中通过硬镜或是软镜进行套取和清除结石、异物或组织样本。 | 2
国械注准20183460220 | 国械注准20183130220 | 金属骨针 | [6 empty] | 2022-04-06 |  |  | 2018-06-06 | 2023-06-06 | 2023-06-05 | 2028-06-05 | [12 empty] | 3
冀械注准 20222140467 |  | 一次性无菌敷贴 | [5 empty] | 2022-12-09 |  |  |  | 2023-07-09 |  | 2023-07-08 | 2028-07-08 |  |  | 河北盛万保医疗用品有限公司 | [5 empty] | 见附表 2 |  | 供手术、外伤创面或留置动、静脉导管贴敷用；也可用于婴儿脐带创面保护。 |  | 1
冀械注准20182640191 | 冀械注准 20232140011 | 一次性消毒棉棒 | [5 empty] | 2018-07-09 | 2023-01-10 |  |  | 2018-07-09 | 2023-07-09 | 2023-07-08 | 2028-07-08 |  |  | 河北盛万保医疗用品有限公司 | [5 empty] | [结构组成] YCX-DF型: 由无毒聚丙烯树脂空心塑料管和绕在其两端的医用脱脂棉，以及装入塑料管内的碘伏消毒液组成。 YCX-JJ型: 由无毒聚丙烯树脂空心塑料管和绕在其两端的医用脱脂棉，以及装入塑料管内的酒精消毒液组成。 [产品性能] 消毒棉棒棉头结构紧凑、均匀，消毒棒中消毒液能完全浸润，并不会滴漏，棉头与棉棒在实验拉力5N条件下不脱落，每根消毒液的装量不得少于0.25g，折断线位置在红色棉头1.5cm（误差范围±0.3cm）处，碘伏的鉴别与淀粉指示液反应显蓝紫色，产品无菌；环氧乙烷残留量不得大于10μg/g。 |  | 用于注射、输液前消毒完整皮肤。 |  | 1
京械注准20172400086 |  | 视黄醇结合蛋白(RBP)测定试剂盒(胶乳免疫比浊法) | [9 empty] | 2022-01-12 |  | 2027-01-11 | [13 empty] | 2
京械注准20172400088 |  | 胱抑素C(CysC)测定试剂盒(胶乳免疫比浊法) | [9 empty] | 2022-01-12 |  | 2027-01-11 | [13 empty] | 2
京械注准20172400089 |  | 同型半胱氨酸(HCY)测定试剂盒(酶循环法) | [9 empty] | 2022-01-12 |  | 2027-01-11 | [13 empty] | 2
国械注准20213010382 |  | 超声软组织切割止血设备 | [9 empty] | 2021-05-27 |  | 2026-05-26 | [10 empty] | 超声软组织切割止血系统主要由主机（ 型号Procision 1000） 、换能器（ 型号HP18） 、一次性使用超声刀头(型号PR23、PR36、PR14H、PR23H、PR36H)、脚踏开关（ 型号FS82、MKF21S）、测试棒（ 型号T01） 及扭力扳手组成 |  | 在医疗机构使用， 用于手术中对软组织进行切割止血， 其中PR23、PR36型号一次性使用超声刀头可用于闭合直径不超过3mm的血管； PR14H、PR23H、PR36H型号一次性使用超声刀头可用于闭合直径不超过5mm的血管 | 3
京械注准20162400921 |  | 尿微量白蛋白(MALB)测定试剂盒(免疫比浊法) | [9 empty] | 2021-07-21 |  | 2026-07-20 | [13 empty] | 2
滇械注准20182630008 | 滇械注准20182170008 | 定制式固定义齿 |  | 中国 |  |  |  | 2018-03-22 | 2023-02-28 | 2023-03-31 |  | 2018-03-22 | 2023-03-22 | 2023-03-21 | 2028-03-21 |  |  | 云南锦冠桥义齿有限公司 | [5 empty] | 以齿科烤瓷合金、瓷粉、铸造蜡、铸造包埋材料等为主要原料加工而成，由固位体。桥体和连接体组成。制作定制式固定义齿所选用的原材料如按医疗器械管理的，应取得医疗器械产品注册证。 |  | 用于牙列缺损或牙体缺损的固定修复 |  | 2
滇械注准20182630010 | 滇械注准20182170010 | 定制式矫治器/保持器 |  | 中国 |  |  |  | 2018-03-22 | 2023-02-28 | 2023-03-31 |  | 2018-03-22 | 2023-03-22 | 2023-03-21 | 2028-03-21 |  |  | 云南锦冠桥义齿有限公司 | [5 empty] | 扩弓矫治器：由牙用不锈钢丝弯制的唇弓和卡环、螺旋扩弓器和合成树脂基托相连、打磨、抛光而成。保持器：由牙用不锈钢丝弯制的唇弓和合成树脂相连、经打磨、抛光而成。所选用的原材料如按医疗器械管理的，应取得医疗器械产品注册证。 |  | 适用于口腔正畸 | 用于正畸治疗，采取持续的外力调整牙齿位置使其恢复正确咬合关系或用于巩固牙颌畸形矫治完成后的治疗。 | 2
国械注进20182660263 | 国械注进20182080263 | 简易喷雾器 | [9 empty] | 2018-07-24 | 2023-07-24 | 2023-07-23 | 2028-07-23 | [12 empty] | 2
沪械注准20172140448 |  | 输尿管扩张球囊导管 | [9 empty] | 2022-07-19 |  | 2027-07-18 | [13 empty] | 2
国械注准20173010558 |  | 一次性高频切开刀 |  | 上海 |  | 上海英诺伟医疗器械股份有限公司 |  | 2021-08-19 |  |  |  | 2021-08-19 |  | 2026-08-18 |  |  |  | 上海英诺伟医疗器械股份有限公司 | [5 empty] | 该产品主要由切开丝/针刀、管鞘和手柄组成。其中，管鞘有三腔（导丝腔、注射腔、切割丝腔））和双腔（导丝腔和注射腔共用一个腔、切割丝腔）两种结构；手柄上有注射腔接口，导丝腔接口和高频电缆线接口。 |  | 与高频手术设备配套使用，利用高频电流，经内窥镜切开十二指肠乳头。 |  | 3
京械注准20172400889 |  | α1-酸性糖蛋白(AAG)测定试剂盒(免疫比浊法) | [5 empty] | 2022-04-18 |  |  |  | 2022-08-30 |  | 2027-08-29 | [9 empty] | 主要组成成分： 1.2.1试剂组成 试剂1：三羟甲基氨基甲烷/盐酸缓冲液 50mmol/L 聚乙二醇6000 5% 氯化钠 300mmol/L 试剂2：抗人 a1-酸性糖蛋白抗体 10-30% 三羟甲基氨基甲烷/盐酸缓冲液 50mmol/L 氯化钠 150mmol/L 1.2.2校准品的组成 校准品为液体，校准品组成是在磷酸盐缓冲液中加入含一定浓度的抗人 a1-酸性糖蛋白纯品。1个水平目标浓度为450mg/dL，浓度有批特异性，具体定值详见瓶签。 1.2.3质控品的组成 两水平液体质控品，在20g/L牛血清中加入α1- 酸性糖蛋白纯品。靶值范围分别为：（50～100）mg/dL、（100～300）mg/dL。 |  | 该产品用于体外定量测定人血清中α1- 酸性糖蛋白的浓度。 |  | 2
国械注进20173466984 | 国械注进20173136984 | 人工血管 Vascular Grafts | [9 empty] | 2017-11-12 | 2022-11-12 | 2022-11-11 | 2027-11-11 | [12 empty] | 3
国械注准20183770228 | 国械注准20183130228 | 机械解脱弹簧圈系统 | [9 empty] | 2018-06-06 | 2023-06-06 | 2023-06-05 | 2028-06-05 | [12 empty] | 3
国械注准20213100826 |  | 一次性使用富血小板血浆制备器 |  | 中国/广东省广州市 |  | 广州派俪生物科技有限公司 |  | 2021-10-14 |  | 2022-05-20 |  | 2021-10-14 |  | 2026-10-13 |  |  |  | 广州派俪生物科技有限公司 | [5 empty] | 由制备器、部分型号有静脉输液针、注射器、注射针、旋推工具组成。本产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。 |  | 适用于从人体自体血血样中制备富血小板血浆。富血小板血浆用于膝关节腔注射。所制备的富血小板血浆不用于静脉注射。 |  | 3
国械注准20183130314 |  | 髋关节假体 陶瓷内衬 | [9 empty] | 2018-08-12 |  | 2023-08-11 | [13 empty] | 3
鄂汉械备20210004 | 鄂汉械备20210004号 | 引流袋系统 | [5 empty] | 2021-01-04 |  | 2023-03-31 |  | 2021-01-04 |  | 2099-12-31 |  |  |  | 武汉新佳豪医疗器械有限公司 | [5 empty] | 通常为袋式的收集容器。通过体外管路与引流导管连接，形成密闭的引流系统。非无菌提供，一次性使用。 |  | 用于医院临床科室及手术中或手术后患者一次性引流体液（血液、胃液等）、分泌物（痰液、冲洗液等）以及人体排泄物的收集。 |  | 1
桂械注准20192400051 |  | 视黄醇结合蛋白检测试剂盒（乳胶增强免疫比浊法） | [9 empty] | 2019-03-14 |  | 2024-03-13 | [12 empty] | 用于体外定量检测人体血清/尿液样本中视黄醇结合蛋白的含量，临床上主要用于肝脏或肾小管损伤性疾病的辅助诊断。 | 2
赣械注准20182660130 | 赣械注准20182080130 | 一次性无菌双腔支气管插管 | [6 empty] | 2023-04-13 |  |  | 2018-07-02 | 2023-07-02 | 2023-07-01 | 2028-07-01 | [12 empty] | 2
鄂械注准20222173797 |  | 定制式活动义齿 | [5 empty] | 2022-06-10 |  |  |  | 2022-06-10 |  | 2027-06-09 |  |  |  | 湖北登拓医疗器械有限公司 | [5 empty] | 全口义齿由人工牙和基托组成；局部义齿由固位体、连接体、人工牙和基托组成 |  | 适用于牙列缺损、牙列缺失的活动修复 |  | 2
国械注准20183450207 | 国械注准20183100207 | 中空纤维膜血液透析滤过器 |  |  | 中国 |  | 成都欧赛医疗器械有限公司 |  | 2023-02-07 |  |  | 2018-05-28 | 2023-05-28 | 2023-05-27 | 2028-05-27 |  | 国械注准20183100207 | [7 empty] | 本产品由中空纤维膜、壳体、端盖、密封圈和封口胶组成。其中中空纤维膜材料为聚醚砜，壳体、端盖材料为聚丙烯，密封圈材料为硅橡胶，封口胶材料为聚氨酯胶。产品经辐射灭菌，无菌，无热原，一次性使用。 |  | 本产品适用于抢救和/或治疗各种原因引起的急、慢性肾衰竭的患者的血液透析滤过治疗。 | 3
沪械注准20182140340 |  | 输尿管支架管 | [9 empty] | 2018-11-21 |  | 2023-11-20 | [10 empty] | 产品由双 J 管、助推管和导丝，导丝可分为不锈钢导丝、混合导丝、PU 导丝三种；或双 J 管、助推管组成。 |  |  | 2
沪械注准20192020123 |  | 输尿管负压导引鞘 | [9 empty] | 2019-04-08 |  | 2024-04-07 | [13 empty] | 2
沪械注准20192030231 |  | 经皮肾穿刺套件 | [9 empty] | 2019-05-22 |  | 2024-05-21 | [13 empty] | 2
京械注准20172400891 |  | 脂蛋白相关磷脂酶A2(Lp-PLA2)测定试剂盒(胶乳免疫比浊法) | [5 empty] | 2022-04-18 |  |  |  | 2022-08-30 |  | 2027-08-29 | [9 empty] | 主要组成成分： 1.2.1试剂组分 试剂1：磷酸盐缓冲液（pH=6.5） 50mmol/L 试剂2：磷酸盐缓冲液（pH=8.0） 50mmol/L 包被鼠抗人 Lp-PLA2 单克隆抗体的胶乳悬浊液 &lt;0.5% 1.2.2校准品的组成 校准品为液体，校准品组成是在磷酸盐缓冲液中加入含一定浓度为800ng/mL，浓度有批特异性，具体定值详见瓶签。 1.2.3质控品的组成 两水平液体质控品，在磷酸盐缓冲液中加入脂蛋白相关磷脂酶A2纯品。把指范围分别为：（90～200）ng/mL、（200～500）ng/mL。 |  | 该产品用于体外定量测定人血清或血浆中脂蛋白相关磷脂酶 A2 的浓度。 |  | 2
京械注准20172400893 |  | 脂蛋白相关磷脂酶A2(Lp-PLA2)测定试剂盒(Lp-PLA2酶法) | [5 empty] | 2022-04-18 |  |  |  | 2022-08-30 |  | 2027-08-29 | [9 empty] | 主要组成成分： 1.2.1试剂组成 试剂1：磷酸缓冲液 pH 7.6 50 mmol/L 乙二胺四乙酸（EDTA） 2 mmol/L 试剂 2a：缓冲液 pH2.7 100 mmol/L 试剂 2b：1-肉豆蔻酰-2-（4-硝基苯基琥珀酰基）-sn-丙三基-3-磷酸胆碱 50 mmol/L 1.2.2校准品的组成 校准品为液体，校准品组成是在磷酸盐缓冲液中加入含一定浓度的脂蛋白相关磷脂酶A2纯品。1个水平校准品目标浓度为900U/L，浓度有批特异性，具体定值详见瓶签。 1.2.3质控品的组成 两水平液体质控品，在牛血清(20g/L)种加入脂蛋白相关磷脂酶A2纯品。把指范围分别是：（200～600） U/L、（600～1200）U/L。 |  | 该产品用于体外定量测定人血清或血浆中脂蛋白相关磷脂酶 A2 的浓度。 |  | 2
京械注准20212400388 |  | 免疫球蛋白E(IgE)测定试剂盒(胶乳免疫比浊法) | [9 empty] | 2021-07-30 |  | 2026-07-29 | [13 empty] | 2
国械注准20163401332 | 京械注准20212400387 | 癌胚抗原(CEA)测定试剂盒(胶乳免疫比浊法) | [9 empty] | 2021-07-30 |  | 2026-07-29 | [13 empty] | 3
京械注准20162400919 |  | 甘胆酸(CG)测定试剂盒(均相酶免疫法) | [9 empty] | 2021-08-21 |  | 2026-07-20 | [13 empty] | 2
鄂械注准20142401347 |  | 电解质分析仪校准溶液（离子选择电极法） | [9 empty] | 2018-05-22 |  | 2023-05-21 | [13 empty] | 2
苏械注准20182021400 |  | 一次性透明钉仓肛肠吻合器 | [9 empty] | 2018-09-18 | 2023-09-18 | 2023-09-17 | 2028-09-17 | [12 empty] | 2
苏械注准20182021582 |  | 一次性腔镜用直线型切割吻合器 | [9 empty] | 2018-11-29 | 2023-11-29 | 2023-11-28 | 2028-11-28 | [12 empty] | 2
国械注准20173663264 | 京械注准20202140002 | 一次性使用硅胶手术引流管 | [9 empty] | 2017-07-19 | 2020-01-06 | 2022-07-18 | 2025-01-05 | [12 empty] | 3 | 2
苏常械备20220342 | 苏常械备20220336 | 血细胞分析用染色液 | [5 empty] | 2022-08-22 |  |  |  | 2022-08-22 |  | 2099-12-31 |  |  |  | 精匠诊断技术（江苏）有限公司 | [5 empty] | WBC染料0.006%、乙二醇 99.6% |  | 适用于适用于精匠诊断技术（江苏）有限公司生产的DX-100、DX-100R、DX-100P、DX-100W、DX-120B、DX-120R、DX-120S、DX-120SR全自动血液细胞分析仪，用于对血液样本中的白细胞进行染色，以便进行有核红细胞、嗜碱性粒细胞和其余白细胞分类与计数。 |  | 1
豫械注准20182640319 | 豫械注准20182140319 | 一次性使用口腔包 | 一次性使用口腔包 | [8 empty] | 2018-07-17 | 2023-07-17 | 2023-07-16 | 2028-07-16 | [12 empty] | 2 | 2
沪械注准20212140269 |  | 一次性胆道扩张球囊导管 | [9 empty] | 2021-05-06 |  | 2026-05-05 | [13 empty] | 2
京械注准20162400920 |  | 胆碱酯酶(CHE)测定试剂盒(丁酰硫代胆碱-DTNB法) | [9 empty] | 2021-07-21 |  | 2026-07-20 | [13 empty] | 2
鄂械注准20132641361 | 鄂械注准20132141361 | 一次性手术衣 | 一次性手术衣 | [8 empty] | 2018-05-24 | 2023-05-24 | 2023-05-23 | 2028-05-23 | [9 empty] | 产品包括前身、后身、袖子、袖口、腰带。非织造布型（A型）：由非织造 布（主体及腰带材质为聚丙烯无纺布，袖口材质为涤纶）经裁切缝制而成 ；合成型（B型）：由淋膜无纺布复合材料（在非织造布型（A型）的基础 上，于关键区域贴合聚丙烯复合聚乙烯膜）经裁切缝制而成。 |  | 防止已知无传染性病毒的手术过程或其他有创检查中病人和医护人员 之间感染源的传播。 | 2
苏械注准20182250631 | 苏械注准20182010631 | 一次性使用中性电极 | [9 empty] | 2018-03-19 | 2023-03-19 | 2023-03-18 | 2028-03-18 | [12 empty] | 2
京昌械备20190068号 | 京大械备20210005号 | 清洗液 | 清洗液浓缩型 | [8 empty] | 2019-07-19 |  | 2099-12-31 | [13 empty] | 1

## 进口产品变更总代
注册证编号 | 注册证名称 | 原代理企业账号 | 原代理企业名称 | 新代理企业账号 | 新代理企业名称
国械注进20143175570 | 种植体配套用基台及附件 | J1413 | 上海汉瑞祥贸易有限公司 | J10133 | 科美勒医疗器械技术（广州）有限公司
国械注进20153170036 | 牙科种植体 | J1413 | 上海汉瑞祥贸易有限公司 | J10133 | 科美勒医疗器械技术（广州）有限公司
国械备20181551号 | 种植辅助材料 | J1413 | 上海汉瑞祥贸易有限公司 | J10133 | 科美勒医疗器械技术（广州）有限公司
国械备20180208号 | 转移帽 | J1413 | 上海汉瑞祥贸易有限公司 | J10133 | 科美勒医疗器械技术（广州）有限公司
国械备20161677号 | 牙科模型材料 | J1413 | 上海汉瑞祥贸易有限公司 | J10133 | 科美勒医疗器械技术（广州）有限公司
国械注进20183631777 | 愈合帽 | J1413 | 上海汉瑞祥贸易有限公司 | J10133 | 科美勒医疗器械技术（广州）有限公司
国械注进20143175003 | 基台及附件 | J1413 | 上海汉瑞祥贸易有限公司 | J10133 | 科美勒医疗器械技术（广州）有限公司
国械注进20153171733 | 种植体附件 | J1413 | 上海汉瑞祥贸易有限公司 | J10133 | 科美勒医疗器械技术（广州）有限公司
国械备20180988号 | 牙科种植辅助器械包 | J1413 | 上海汉瑞祥贸易有限公司 | J10133 | 科美勒医疗器械技术（广州）有限公司
国械备20180112号 | 种植辅助器械包 | J1413 | 上海汉瑞祥贸易有限公司 | J10133 | 科美勒医疗器械技术（广州）有限公司
国械注进20182172516 | 牙钻 | J1413 | 上海汉瑞祥贸易有限公司 | J10133 | 科美勒医疗器械技术（广州）有限公司
国械备20170960号 | 牙科骨挤压器 | J1413 | 上海汉瑞祥贸易有限公司 | J10133 | 科美勒医疗器械技术（广州）有限公司
国械备20190350号 | 种植体安装辅助器械 | J1413 | 上海汉瑞祥贸易有限公司 | J10133 | 科美勒医疗器械技术（广州）有限公司
国械注进20173030337 | 导丝 | J5167 | 泰尔茂易生科技（上海）有限公司 | J1153 | 泰尔茂医疗产品（上海）有限公司
国械注进20193031544 | 到引导管 | J5167 | 泰尔茂易生科技（上海）有限公司 | J1153 | 泰尔茂医疗产品（上海）有限公司
国械注进20163032787 | 导丝 | J5167 | 泰尔茂易生科技（上海）有限公司 | J1153 | 泰尔茂医疗产品（上海）有限公司

## 国产产品变更生产企业
注册证编号 | 注册证名称 | 原生产企业账号 | 原生产企业名称 | 新生产企业账号 | 新生产企业名称
苏械注准20172031199 | 一次性使用脑部扩张器 | HCS03422 | 苏州爱瑞德医疗科技有限公司 | BSQY03372 | 苏州天鸿盛捷医疗器械有限公司
苏械注准20192030579 | 一次性使用大隐静脉抽剥器 | HCS03422 | 苏州爱瑞德医疗科技有限公司 | BSQY03372 | 苏州天鸿盛捷医疗器械有限公司
国械注准20173403199 | 结核分枝杆菌特异性细胞免疫反应检测试剂盒（酶联免疫法） | HCS02954 | 海口维瑅瑷生物研究院 | HCS07369 | 海南维瑅瑷临床免疫检验所有限公司
沪械注准20212080112 | 一次性使用呼吸管路 | J4142 | 德尔格医疗设备（上海）有限公司 | HCS06223 | 上海德尔格医疗器械有限公司
豫械注准20202140587 | 一次性使用肠道冲洗袋 | HCS00356 | 河南亚都实业有限公司 | HCS04613 | 亚都医疗科技（河南）有限公司

## 耗材企业更名
企业编号 | 原企业名称 | 变更后的企业名称
HCS02365 | 北京中航赛维生物科技有限公司 | 北京贝尔医疗设备有限公司
HCS04239 | 江苏长泰药业有限公司 | 江苏长泰药业股份有限公司