## 产品信息变更
组件编号 | 变更前：组件名称 | 变更后：组件名称 | 变更前：产品商标 | 变更后：产品商标 | 变更前：注册证规格 | 变更后：注册证规格 | 变更前：注册证型号 | 变更后：注册证型号 | 变更前：产品材质 | 变更后：产品材质 | 变更前：产品标准 | 变更后：产品标准 | 变更前：产品有效期 | 变更后：产品有效期 | 变更前：产品包装材质 | 变更后：产品包装材质 | 变更前：产品性能组成 | 变更后：产品性能组成 | 变更前：产品适用范围 | 变更后：产品适用范围 | 变更前：产品使用方法 | 变更后：产品使用方法 | 变更后：产品存储条件及有效期 | 变更后：产品存储条件及有效期1
00144141 | 丙型肝炎病毒抗体测定试剂盒（磁微粒化学发光法） |  | 万泰凯瑞 |  | 100人份/盒；200人份/盒； | 50人份/盒、50人份/盒（含校准品）、100人份/盒、100人份/盒（含校准品）、200人份/盒、200人份/盒（含校准品）、2×100人份/盒、2×100人份/盒（含校准品） | 100人份/盒；200人份/盒； | 50人份/盒、50人份/盒（含校准品）、100人份/盒、100人份/盒（含校准品）、200人份/盒、200人份/盒（含校准品）、2×100人份/盒、2×100人份/盒（含校准品） | 液体 |  | 国械注准20163401239 |  | 12个月 |  | 纸盒 |  | HCV Ab试剂1：HCV重组抗原包被的磁微粒，置于含蛋白稳定剂和防腐剂ProClin 300的缓冲液中；HCV Ab试剂2：链酶亲和素（SA）标记的吖啶酯和HCV重组抗原标记的吖啶酯，置于含蛋白稳定剂和防腐剂ProClin 300的缓冲液中；HCV Ab试剂3：HCV重组抗原标记的生物素，置于含蛋白稳定剂和防腐剂ProClin 300的缓冲液中。 | 试剂1：1瓶（50人份：2.5mL；100人份：5mL；200人份：10mL），HCV重组抗原包被的磁微粒，置于含蛋白稳定剂和防腐剂ProClin300的缓冲液中。 试剂2：1瓶（50人份：5mL；100人份：10mL；200人份：20mL），吖啶酯标记的链酶亲和素（SA）和吖啶酯标记的HCV重组抗原，置于含蛋白稳定剂和防腐剂ProClin300的缓冲液中。 试剂3：1瓶（50人份：2.5mL；100人份：5mL；200人份：10 mL），HCV重组抗原标记的生物素，置于含蛋白稳定剂和防腐剂ProClin300的缓冲液中。 校准品1：1mL×1瓶，含经灭活的HCV Ab检测为阳性的人血清或血浆；对HCV Ab呈阳性反应。 校准品2：1mL×1瓶，含经灭活的HCV Ab检测为阴性的人血清或血浆；对HCV Ab呈阴性反应。 | 该产品用于定性检测人血清或血浆中的丙型肝炎病毒抗体。 | 本产品用于定性检测人血清和血浆中的丙型肝炎病毒抗体。 | 1. 首次将丙型肝炎病毒抗体测定试剂盒（化学发光微粒子免疫检测法）装载到Caris 系统上时，需要将试剂1 瓶中的试剂混匀，使在装运期间可能沉淀下来的微粒子重新悬浮。 2. 检查样本杯中样本量，保证每次检测前样本杯中的样本量保持在310μL 以上。 3. 必要时，执行校准命令：执行校准命令信息，参见Caris 系统操作手册。 4. 校准品1 和校准品2 使用前应轻轻翻转5～10 次，混匀。 5. 进样：有关进样信息，参见Caris 系统操作手册。 6. 按下Assay start（运行） | 1.首次将丙型肝炎病毒抗体测定试剂盒（磁微粒化学发光法）装裁到发光仪上时，需要将试剂1瓶中的试剂混匀,使在装运期间可能沉淀下来的微粒子重新悬浮。 2.检查样本杯中样本量，保证每次检测前样本怀中的样本量保持在310uL以上。 3.必要时，执行校准命令：执行校准命令信息，参见发光仪操作手册。 4.校准品从2℃~8℃取出后平衡至室温，使用前，轻轻翻转5~10次，使其充分混合。使用完后，盖紧瓶盖并把校准品放回2℃~8℃储存。 5.进样：有关进样信息，参见发光仪操作手册。 6.按下Assay start（运行）。
00144056 | 心肌肌钙蛋白I测定试剂盒（磁微粒化学发光法） |  | 万泰凯瑞 |  | 100人份/盒；300人份/盒；500人份/盒； | 50人份/盒、50人份/盒（含校准品）、100人份/盒、100人份/盒（含校准品）、200人份/盒、200人份/盒（含校准品）、2×100人份/盒、2×100人份/盒（含校准品）、300人份/盒、300人份/盒（含校准品）、3×100人份/盒、3×100人份/盒（含校准品）、500人份/盒、500人份/盒（含校准品）、5×100人份/盒、5×100人份/盒（含校准品） | 100人份/盒；300人份/盒；500人份/盒； | 50人份/盒、50人份/盒（含校准品）、100人份/盒、100人份/盒（含校准品）、200人份/盒、200人份/盒（含校准品）、2×100人份/盒、2×100人份/盒（含校准品）、300人份/盒、300人份/盒（含校准品）、3×100人份/盒、3×100人份/盒（含校准品）、500人份/盒、500人份/盒（含校准品）、5×100人份/盒、5×100人份/盒（含校准品） | 液体 |  | 闽械注准20152400133 |  | 12个月 |  | 纸盒 |  | 试剂1：cTnI抗体包被的磁微粒； 试剂2：吖啶酯标记抗cTnI抗体； | 试剂1：1瓶（50人份：2.5 mL；100人份：5 mL；200人份：10 mL；300人份：15 mL；500人份：25 mL），cTnI抗体包被的磁微粒。 试剂2：1瓶（50人份：2.5 mL；100人份：5 mL；200人份：10 mL；300人份：15 mL；500人份：25 mL），吖啶酯标记cTnI抗体。 校准品1：1mL×1瓶，近似1ng/mL的心肌肌钙蛋白I抗原，含酪蛋白的磷酸盐缓冲液，含有ProClin300防腐剂。 校准品2：1mL×1瓶，近似10ng/mL的心肌肌钙蛋白I抗原，含酪蛋白的磷酸盐缓冲液，含有ProClin300防腐剂。 | 用于定量检测人血清或血浆中心肌肌钙蛋白I。 |  | 1. 首次将心肌肌钙蛋白I测定试剂盒（化学发光微粒子免疫检测法）装载到Caris200系统上时，需要将试剂1瓶中的试剂混匀。 2. 检查样本杯中样本量，保证每次检测前样本杯中的样本量保持在200μL以上。 3. 进样：有关进样信息，参见Caris200系统操作手册。 4. 按下Assay start（运行） | 1.首次将心肌肌钙蛋白I测定试剂盒（磁微粒化学发光法）装载到发光仪上时，需要将试剂1瓶中的试剂混匀。 2.检查样本杯中样本量，保证每次检测前样本杯中的样本量保持在200μL以上。 3.校准品从2℃～8℃取出后平衡至室温，使用前，轻轻翻转5～10次，使其充分混合。使用后，盖紧瓶盖并把校准品放回2℃～8℃储存。 4.进样：有关进样信息，参见发光仪操作手册。 5.按下Assay start（运行）。
00144197 | 癌胚抗原测定试剂盒（磁微粒化学发光法） |  | 万泰凯瑞 |  | 100人份/盒；300人份/盒；500人份/盒； | 50人份/盒、50人份/盒（含校准品）、100人份/盒、100人份/盒（含校准品）、200人份/盒、200人份/盒（含校准品）、300人份/盒、300人份/盒（含校准品）、500人份/盒、500人份/盒（含校准品）、2×100人份/盒、2×100人份/盒（含校准品）、3×100人份/盒、3×100人份/盒（含校准品）、5×100人份/盒、5×100人份/盒（含校准品） | 100人份/盒；300人份/盒；500人份/盒； | 50人份/盒、50人份/盒（含校准品）、100人份/盒、100人份/盒（含校准品）、200人份/盒、200人份/盒（含校准品）、300人份/盒、300人份/盒（含校准品）、500人份/盒、500人份/盒（含校准品）、2×100人份/盒、2×100人份/盒（含校准品）、3×100人份/盒、3×100人份/盒（含校准品）、5×100人份/盒、5×100人份/盒（含校准品） | 液体 |  | 国械注准20153401962 |  | 12个月 |  | 纸盒 |  | CEA试剂1：CEA抗体包被的磁微粒；CEA试剂2：吖啶酯标记CEA抗体；CEA试剂3：反应稀释液。（具体内容详见产品说明书） | 试剂1：1瓶（50人份：2.5mL；100人份：5mL；200人份：10mL；300 人份：15mL；500人份：25mL），CEA抗体包被的磁微粒。 试剂2：1瓶（50人份：2.5mL；100人份：5ml；200人份：10mL；300 人份：15mL；500人份：25mL），吖啶酯标记CEA抗体。 试剂3：1瓶（50人份：2.5mL；100人份：5mL；200 人份：10mL；300人份：15mL；500人份：25mL），反应稀释液。 校准品1： 1mL×1 瓶，10.00ng/mL 的癌胚抗原，含牛血清的磷酸盐缓冲液，含有ProClin300防腐剂。 校准品2： 1mL×1 瓶，100.00ng/mL 的癌胚抗原，含牛血清的磷酸盐缓冲液，含有ProClin300防腐剂。 | 本产品用于定量检测人血清或血浆中的癌胚抗原。主要用于对恶性肿瘤患者进行动态监测以辅助判断疾病进程或治疗效果，不能作为恶性肿瘤早期诊断或确诊的依据，不能用于普通人群的肿瘤筛查。 |  | 1. 首次将癌胚抗原测定试剂盒（化学发光微粒子免疫检测法）装载到Caris系统上时，需要将试剂1瓶中的试剂混匀，使在装运期间可能沉淀下来的微粒子重新悬浮。 2. 检查样本管中样本量，保证每次检测前样本管中的样本量保持在200μL 以上。 3. 必要时，执行校准命令：执行校准命令信息，参见Caris 系统操作手册。 4. 校准品1和校准品2使用前应轻轻翻转5～10 次，混匀。 5. 进样：有关进样信息，参见Caris 系统操作手册。 6. 按下Assay start（运行） | 1.首次将癌胚抗原测定试剂盒（磁微粒化学发光法）装载到发光仪上时，需要将试剂1瓶中的试剂混匀，使在装运期间可能沉淀下来的微粒子重新悬浮。 2.检查样本杯中样本量，保证每次检测前样本杯中的样本量保持在200μL以上。 3.必要时，执行校准命令：执行校准命令信息，参见发光仪操作手册。 4.校准品从2℃～8℃取出后平衡至室温，使用前，轻轻翻转5～10次，使其充分混合。使用后，盖紧瓶盖并把校准品放回2℃～8℃储存。 5.进样：有关进样信息，参见发光仪操作手册。 6.按下Assay start（运行）。
00269764 | 冷盐水灌注射频消融导管（3mm） | 冷盐水灌注射频消融导管 |  |  | 长度:85cm； 外径:5F；Mini；测温方式:热电偶 |  | 902350 |  | / |  | 技术要求 |  | 36 |  | 纸质 |  | 冷盐水灌注射频消融导管由导管、端电极、环电极、手柄、盐水管和连接器组成。产品为一次性使用无菌血管内导管，环氧乙烷灭菌。 |  | 在医疗机构中使用，适用于心脏电生理标测、刺激和记录；当与射频仪配合使用时，可用于开展心内消融术，用于治疗心动过速。 |  | 详细可见说明书
00269755 | 冷盐水灌注射频消融导管-5 | 冷盐水灌注射频消融导管 |  |  | 管径(mm):7F；有效管长(cm)±5%(允差):110；弯形:E；测温方式:热电偶/热敏电阻 |  | 902317；902319 |  | / |  | 技术要求 |  | 36 |  | 纸质 |  | 冷盐水灌注射频消融导管由导管、端电极、环电极、手柄、盐水管和连接器组成。产品为一次性使用无菌血管内导管，环氧乙烷灭菌。 |  | 在医疗机构中使用，适用于心脏电生理标测、刺激和记录；当与射频仪配合使用时，可用于开展心内消融术，用于治疗心动过速。 |  | 详细可见说明书
00269760 | 冷盐水灌注射频消融导管-3 | 冷盐水灌注射频消融导管 |  |  | 管径（mm）:7.3F；有效管长（cm）±5%（允差）:110；弯形:AA/BB/CC/DD/EE/FF ；测温方式：热电偶/热敏电阻 |  | 902236；902237；902238；902239；902240；902241；902248；902249；902250；902251；902252；902253 |  | / |  | 技术要求 |  | 36 |  | 纸质 |  | 冷盐水灌注射频消融导管由导管、端电极、环电极、手柄、盐水管和连接器组成。产品为一次性使用无菌血管内导管，环氧乙烷灭菌。 |  | 在医疗机构中使用，适用于心脏电生理标测、刺激和记录；当与射频仪配合使用时，可用于开展心内消融术，用于治疗心动过速。 |  | 详细可见说明书
00062061 | 十极冠状窦标测电极导管（固定弯） | 电生理电极导管 |  |  | 管径：4/5/6F；导管可用长度：650/750/1200mm；弯形：MPA/MPB/HIS/CS/S |  | 901524；901525；901526；901527；901528；901529；901530；901531；901532；901533；901540；901541；901542；901543；901544；901545；901566；901567；901568；901569；901570；901571；901572；901573；901574；901575；901576；901577 |  | 导管材质Pebax 电极材质铂铱合金 |  | 国械注准20163772522 |  | 36个月 |  | 纸质 |  | 电生理电极导管由电极、导管和连接电缆组成。产品为一次性使用无菌产品，环氧乙烷灭菌。产品规格型号、参数及图示见技术要求。 |  | 该电生理导管与多道电生理记录仪配合使用，记录心脏内电生理信号，用于对心律不齐进行评价。 |  | "术前处理：遵照医院导管室的常规操作程序对病人进行术前处理。 a) 获得病人同意书。 b) 由于某些药物可能具有电生理效应，影响研究结果，术前应尽量避免使用与此相关的药物。 c) 对患有危及生命的心律不齐的病人，在停用抗心律不齐药物时，应予严密监护。 d) 对穿刺部位进行消毒处理。 e) 经皮穿刺放置血管鞘：穿刺部位为股静脉、锁骨下静脉或颈内静脉；所用鞘管规格不得小于电极导管规格。推荐使用比电极导管大一号的导管鞘，如6F电极导管推荐使用7F导管鞘，7F电极导管推荐使用8F导管鞘。建议使用带止血阀导管鞘以避免血液渗漏。 注意：使用局麻（利多卡因0.5%或1%不加肾上腺素），使用最小剂量，避免进入全身血液循环而产生的电生理效应。 f) 在X线透视下将电极导管通过导管鞘经周边血管插入心腔。 注意：使用MPD弯形导管时，插管前务必确认手柄推杆处于近端位置，导管头部是直的。 g) 使用Triguy连接电缆连接电极导管与多导电生理记录仪。 注意：将连接电缆连接到符合国际安全标准的多导电生理记录仪，观察电缆近端接头针脚的极性。 注意：将不用的针脚仔细绝缘隔离，以免意外电流通过心脏。 h) 在X线透视下操纵电极导管至合适的部位，记录心内电图。如果使用MPD弯形导管，可以通过推拉手柄推杆改变导管弯形。 i) 手术完毕，从心腔内撤出电极导管。 注意：使用MPD弯形导管时，撤出电极导管前务必确认手柄推杆处于近端位置，导管头部是直的。 注意：医生可按经验使用抗凝剂。"
00060973 | 温控消融导管8mm普通型 | 可控射频消融电极导管 |  |  | 管径：7F；导管可用长度：1100mm；弯形：B/D/E/F |  | 902130；902133；902135；902137；902180；902183；902185；902187 |  | 导管材质Pebax 电极材质铂铱合金 |  | 国械注准20163772523 |  | 36个月 |  | 纸质 |  | 可控射频消融电极导管由电极、导管、连接电缆和手柄组成。产品为一次性使用无菌产品，环氧乙烷灭菌。产品型号规格、参数及图示见技术要求。 |  | 适用于心脏电生理标测、刺激和记录，并且当射频仪配合使用时，可用于进行心内消融术，用于心动过速治疗。 |  | "可控射频消融电极导管是一种由不透X线的聚亚氨酯（PEBAX）绝缘体/拉线构成的柔性电极导管，导管上装有铂-铱电极环和电极头，电极头内装有热电偶或热敏电阻。位于导管近端装有推拉手柄，可以控制远端部分的偏转。 可控射频消融导管用于和射频消融仪配合使用，该仪器的技术规格如下： —频率 450-575千赫 —电压 0-220伏 —电流 0-2.0安 —功率 100-150瓦（最大） —阻抗切断限 上限：300欧姆 下限：25欧姆 上述输出范围表示的是设备性能，并非实际设置值。实际的输出设置值将由医生根据经验及临床要求确定。Triguy射频消融导管的温度监控精度为+/-3.0°C，最大工作电压为100V，最大工作电流2A。可控射频消融导管可通过连接电缆与各种射频仪连接。导管和连接电缆都配备快速插拔接头，导管与连接电缆、连接电缆与射频仪之间都可直接插拔。下表为按照射频仪选用导管和连接电缆的规范。 射频消融需配备的基本设备和器材 a) X光机（DSA）。 b) 程控刺激仪。 c) 多道生理记录仪。 d) 除颤器。 e) 射频仪。 f) 射频消融导管。 g) 电生理标测导管。 h) 连接电缆。 i) 导管鞘。 j) 输液泵。 k) 1ml或者2ml注射器。 "
00143996 | Ⅲ型前胶原N端肽测定试剂盒（磁微粒化学发光法） |  | 万泰凯瑞 |  | 100人份/盒；300人份/盒；500人份/盒； | 50人份/盒、50人份/盒（含校准品）、100人份/盒、100人份/盒（含校准品）、200人份/盒、200人份/盒（含校准品）、2×100人份/盒、2×100人份/盒（含校准品）、300人份/盒、300人份/盒（含校准品）、3×100人份/盒、3×100人份/盒（含校准品）、500人份/盒、500人份/盒（含校准品）、5×100人份/盒、5×100人份/盒（含校准品） | 100人份/盒；300人份/盒；500人份/盒； | 50人份/盒、50人份/盒（含校准品）、100人份/盒、100人份/盒（含校准品）、200人份/盒、200人份/盒（含校准品）、2×100人份/盒、2×100人份/盒（含校准品）、300人份/盒、300人份/盒（含校准品）、3×100人份/盒、3×100人份/盒（含校准品）、500人份/盒、500人份/盒（含校准品）、5×100人份/盒、5×100人份/盒（含校准品） | 液体 |  | 闽械注准20162400091 |  | 12个月 |  | 纸盒 |  | 主要组成成分：由试剂1、试剂2、试剂3组成。 试剂1：PⅢNP包被的磁微粒，含牛血清白蛋白的磷酸盐缓冲液，含有Proclin300防腐剂； 试剂2：PⅢNP抗体标记的吖啶酯，含牛血清白蛋白的磷酸盐缓冲液，含proclin300防腐剂； 试剂3：仪器配套试剂瓶，无试剂。 | 试剂1：1瓶（50人份：2.5mL；100人份：5mL；200人份：10mL；300人份：15mL；500人份：25mL），PⅢNP包被的磁微粒，含牛血清白蛋白的磷酸盐缓冲液，含有ProClin300防腐剂。 试剂2：1瓶（50人份：2.5mL；100人份：5mL；200人份：10mL；300人份：15mL；500人份：25mL），吖啶酯标记的PⅢNP抗体，含牛血清白蛋白的磷酸盐缓冲液，含有ProClin300防腐剂。 校准品1：0.5mL×1瓶，近似5ng/mL的Ⅲ型前胶原N端肽，含酪蛋白的磷酸盐缓冲液，含有ProClin300防腐剂。 校准品2：0.5mL×1瓶，近似50ng/mL的Ⅲ型前胶原N端肽，含酪蛋白的磷酸盐缓冲液，含有ProClin300防腐剂。 | 用于定量检测人血清中的Ⅲ型前胶原N端肽。 |  | 1. 首次将Ⅲ型前胶原N端肽测定试剂盒（化学发光微粒子免疫检测法）装载到Caris200 系统上时，需要将试剂1 瓶中的试剂混匀，使在装运期间可能沉淀下来的微粒子重新悬浮。 2. 检查样本杯中样本量，保证每次检测前样本杯中的样本量保持在200μL 以上。 3. 必要时，执行校准命令：执行校准命令信息，参见Caris200 系统操作手册。 4. 校准品1 和校准品2 使用前应轻轻翻转5～10 次，混匀。 5. 进样：有关进样信息，参见Caris200 系统操作手册。 6. 按下Assay start（运行）。 | 1.首次将Ⅲ型前胶原N端肽测定试剂盒（磁微粒化学发光法）装载到发光仪上时，需要将试剂1瓶中的试剂混匀，使在装运期间可能沉淀下来的微粒子重新悬浮。 2.检查样本杯中样本量，保证每次检测前样本杯中的样本量保持在200μL以上。 3.必要时，执行校准命令：执行校准命令信息，参见发光仪操作手册。 4.校准品从2℃～8℃取出后平衡至室温，使用前，轻轻翻转5～10次，使其充分混合，使用后，盖紧瓶盖并把校准品放回2℃～8℃储存。 5.进样：有关进样信息，参见发光仪操作手册。 6.按下Assay start（运行）。
00122954 | 医用干式胶片 | 医用干式激光胶片 |  |  | 420mm*297mm 210mm*297mm 190mm*264mm |  | 医用干式胶片 | 白色胶片 | 胶片是由PET基板包被银盐和保护层组成 |  | 辽沈械备20160084号 |  | 18个月 | 24个月 | 瓦楞纸 |  | 胶片是由PET基板包被银盐和保护层组成 |  | 该产品作为干式成像设备硬拷贝输出，用于记录医用影像图像和打印报告 | 用于作为诊断依据的医学影像（CT、MRI、CR、DR等）的记录。 | 使用时请将胶片放入打印机纸匣，启动电脑打印程序即可成像，胶片放入数量请根据打印机说明和使用量自行定夺，如大批量放入打印机，先轻微抖动胶片使胶片之间足够分散防止多张进入。
00269932 | 房间隔穿刺系统-穿刺鞘（10F） | 房间隔穿刺系统 |  |  | 产品描述：10F；导管鞘有效长度(cm)：65；导管鞘弯形：T1/T2 |  | 84106221；84106212；84106222；84106213；84106223； |  | / |  | 技术要求 |  | 36 |  | 纸质 |  | 该产品由房间隔穿刺针和房间隔穿刺鞘组成，其中房间隔穿刺针由穿刺针和保护钢丝组成;房间隔穿刺鞘由导管鞘、扩张器和导丝组成。环氧乙烷灭菌,一次性使用。货架有效期3年。 |  | 适用于经股静脉入路、从右心房行房间隔穿刺至左心房并建立二者间的通路。 |  | 详细可见说明书
00062108 | 二十极标测电极导管 | 电生理电极导管 |  |  | 管径（mm）:4F；长度:750/1200mm；其他描述:弯形S |  | 901721；901722；901723；901724 |  | 导管材质Pebax 电极材质铂铱合金 |  | 国械注准20163772522 |  | 36个月 |  | 纸质 |  | 电生理电极导管由电极、导管和连接电缆组成。产品为一次性使用无菌产品，环氧乙烷灭菌。产品规格型号、参数及图示见技术要求。 |  | 该电生理导管与多道电生理记录仪配合使用，记录心脏内电生理信号，用于对心律不齐进行评价。 |  | "术前处理：遵照医院导管室的常规操作程序对病人进行术前处理。 a) 获得病人同意书。 b) 由于某些药物可能具有电生理效应，影响研究结果，术前应尽量避免使用与此相关的药物。 c) 对患有危及生命的心律不齐的病人，在停用抗心律不齐药物时，应予严密监护。 d) 对穿刺部位进行消毒处理。 e) 经皮穿刺放置血管鞘：穿刺部位为股静脉、锁骨下静脉或颈内静脉；所用鞘管规格不得小于电极导管规格。推荐使用比电极导管大一号的导管鞘，如6F电极导管推荐使用7F导管鞘，7F电极导管推荐使用8F导管鞘。建议使用带止血阀导管鞘以避免血液渗漏。 注意：使用局麻（利多卡因0.5%或1%不加肾上腺素），使用最小剂量，避免进入全身血液循环而产生的电生理效应。 f) 在X线透视下将电极导管通过导管鞘经周边血管插入心腔。 注意：使用MPD弯形导管时，插管前务必确认手柄推杆处于近端位置，导管头部是直的。 g) 使用Triguy连接电缆连接电极导管与多导电生理记录仪。 注意：将连接电缆连接到符合国际安全标准的多导电生理记录仪，观察电缆近端接头针脚的极性。 注意：将不用的针脚仔细绝缘隔离，以免意外电流通过心脏。 h) 在X线透视下操纵电极导管至合适的部位，记录心内电图。如果使用MPD弯形导管，可以通过推拉手柄推杆改变导管弯形。 i) 手术完毕，从心腔内撤出电极导管。 注意：使用MPD弯形导管时，撤出电极导管前务必确认手柄推杆处于近端位置，导管头部是直的。 注意：医生可按经验使用抗凝剂。"
00269985 | 房间隔穿刺系统-穿刺鞘（12F） | 房间隔穿刺系统 |  |  | 产品描述：12F；导管鞘有效长度(cm)：65；导管鞘弯形：T1/T2； |  | 84126211；84126221；84126212；84126222；84126213；84126223； |  | / |  | 技术要求 |  | 36 |  | 纸质 |  | 该产品由房间隔穿刺针和房间隔穿刺鞘组成，其中房间隔穿刺针由穿刺针和保护钢丝组成;房间隔穿刺鞘由导管鞘、扩张器和导丝组成。环氧乙烷灭菌,一次性使用。货架有效期3年。 |  | 适用于经股静脉入路、从右心房行房间隔穿刺至左心房并建立二者间的通路。 |  | 详细可见说明书
00097133 | 抓捕器 标准 | 异物抓捕器 |  |  | EN1003004、EN1003008、EN2006010、EN2006015、EN2006020、EN2007030、EN2007045 |  | EN1003004、EN1003008、EN2006010、EN2006015、EN2006020、EN2007030、EN2007045 |  | 镍钛合金 |  | 国械注进20193030284 |  | 3年 |  | PVC |  | 该产品由圈套器、导管、导入器和转矩装置组成。环氧乙烷灭菌，一次性使用。货架有效期3年。 |  | 该产品适用于心血管系统的异物取出和操作。操作程序包括留置静脉导管的重新定位、留置静脉导管纤维蛋白鞘剥离，以及辅助中心静脉穿刺手术。 |  | 该产品适用于心血管系统的异物取出和操作。操作程序包括留置静脉导管的重新定位、留置静脉导管纤维蛋白鞘剥离，以及辅助中心静脉穿刺手术。
00143978 | 促黄体生成素测定试剂盒（磁微粒化学发光法） |  | 万泰凯瑞 |  | 100人份/盒、100人份/盒（含校准品）、200人份/盒、200人份/盒（含校准品） | 50人份/盒、50人份/盒（含校准品）、100人份/盒、100人份/盒（含校准品）、200人份/盒、200人份/盒（含校准品）、2×100人份/盒、2×100人份/盒（含校准品） | 100人份/盒、100人份/盒（含校准品）、200人份/盒、200人份/盒（含校准品） | 50人份/盒、50人份/盒（含校准品）、100人份/盒、100人份/盒（含校准品）、200人份/盒、200人份/盒（含校准品）、2×100人份/盒、2×100人份/盒（含校准品） | 液体 |  | 闽械注准20202400059 |  | 12个月 |  | 纸盒 |  | 100人份/盒：试剂1装量为5ml×1瓶 鼠Anti-LH单克隆抗体包被的磁微粒；试剂2：装量为10ml×1瓶 鼠Anti-LH单克隆抗体标记的吖啶酯；试剂3：装量为2ml×1瓶 含有蛋白稳定剂的缓冲液； 100人份/盒（含校准品）：试剂1装量为5ml×1瓶 鼠Anti-LH单克隆抗体包被的磁微粒；试剂2：装量为10ml×1瓶 鼠Anti-LH单克隆抗体标记的吖啶酯；试剂3：装量为2ml×1瓶 含有蛋白稳定剂的缓冲液；校准品1：装量为2ml×1瓶 含LH，浓度为约0.5mlU/ml；校准品2：含LH，浓度为约50mlU/ml； 200人份/盒：试剂1装量为10ml×1瓶 鼠Anti-LH单克隆抗体包被的磁微粒；试剂2：装量为20ml×1瓶 鼠Anti-LH单克隆抗体标记的吖啶酯；试剂3：装量为4ml×1瓶 含有蛋白稳定剂的缓冲液； 200人份/盒（校准品）：试剂1装量为10ml×1瓶 鼠Anti-LH单克隆抗体包被的磁微粒；试剂2：装量为20ml×1瓶 鼠Anti-LH单克隆抗体标记的吖啶酯；试剂3：装量为4ml×1瓶 含有蛋白稳定剂的缓冲液；校准品1：装量为2ml×1瓶 含LH，浓度为约0.5mlU/ml；校准品2：含LH，浓度为约50mlU/ml； | 试剂1：1瓶（50人份：2.5mL；100人份：5mL；200人份：10 mL），鼠Anti-LH单克隆抗体包被的磁微粒。 试剂2：1瓶（50人份：5mL；100人份：10mL；200人份：20 mL），吖啶酯标记的鼠Anti-LH单克隆抗体。 试剂3：1瓶（50人份：1mL；100人份：2mL；200人份：4mL），含有蛋白稳定剂的缓冲液。 校准品1：0.5mL×1瓶，含LH，浓度为约0.5mIU/mL。 校准品2：0.5mL×1瓶，含LH，浓度为约50 mIU/mL。 | 本产品用于定量检测人体血清和血浆中的促黄体生成素。 |  | 1. 首次将促黄体生成素测定试剂盒（化学发光微粒子免疫检测法）装载到Caris系统上时，需要将试剂1 中的微粒子混匀，使在装运期间可能沉淀下来的微粒子重新悬浮。 2. 检查样本管中样本量，保证每次检测前样本管中的样本量保持在300μL 以上。样本从2℃～8℃或更低温度取出后不可立即放置于Caris 系统上使用，要平衡至室温。 3. 必要时，执行校准命令：执行校准命令信息，参见Caris 系统操作手册。 4. 校准品1 和校准品2 使用前应轻轻翻转5～10 次，混匀；使用后，盖紧瓶盖并把校准品放回2℃～8℃储存。 5. 进样分析：有关进样信息，参见Caris 系统操作手册。 6. 按下Assay start（运行）。 | 1.首次将促黄体生成素测定试剂盒（磁微粒化学发光法）装载到发光仪上时，需要将试剂1中的微粒子混匀，使在装运期间可能沉淀下来的微粒子重新悬浮。 2.？检查样本杯中样本量，保证每次检测前样本杯中的样本量保持在300μL以上。样本从2℃～8℃或更低温度取出后不可立即放置于发光仪上使用，要平衡至室温。 3.必要时，执行校准命令：执行校准命令信息，参见发光仪操作手册。 4.校准品1和校准品2使用前应轻轻翻转5～10次，混匀；使用后，盖紧瓶盖并把校准品放回2℃～8℃储存。 5.进样分析：有关进样信息，参见发光仪操作手册。 6.按下Assay start（运行）。
00143986 | 总甲状腺素检测试剂盒（磁微粒化学发光法） |  | 万泰凯瑞 |  | 100人份/盒；300人份/盒；500人份/盒； | 50人份/盒、50人份/盒（含校准品）、100人份/盒、100人份/盒（含校准品）、200人份/盒、200人份/盒（含校准品）、2×100人份/盒、2×100人份/盒（含校准品）、300人份/盒、300人份/盒（含校准品）、3×100人份/盒、3×100人份/盒（含校准品）、500人份/盒、500人份/盒（含校准品）、5×100人份/盒、5×100人份/盒（含校准品） | 100人份/盒；300人份/盒；500人份/盒； | 50人份/盒、50人份/盒（含校准品）、100人份/盒、100人份/盒（含校准品）、200人份/盒、200人份/盒（含校准品）、2×100人份/盒、2×100人份/盒（含校准品）、300人份/盒、300人份/盒（含校准品）、3×100人份/盒、3×100人份/盒（含校准品）、500人份/盒、500人份/盒（含校准品）、5×100人份/盒、5×100人份/盒（含校准品） | 液体 |  | 闽械注准20162400014 |  | 12个月 |  | 纸盒 |  | 试剂1：T4单克隆抗体包被的磁微粒，保存于含有蛋白稳定剂的TRIS缓冲液中，含ProClin 300防腐剂；试剂2：T4抗原标记的吖啶酯，保存于含有蛋白稳定剂的TRIS缓冲液中，含ProClin 300防腐剂；试剂3：含表面活性剂和防腐剂ProClin 300的TRIS缓冲液。 | 试剂1：1瓶（50人份：2.5mL；100人份：5mL；200人份：10mL；300人份：15mL；500人份：25mL），T4单克隆抗体包被的磁微粒，保存于含有蛋白稳定剂的TRIS缓冲液中，含ProClin300防腐剂。 试剂2：1瓶（50人份：2.5mL；100人份：5mL；200人份：10mL；300人份：15mL；500人份：25mL），吖啶酯标记的T4抗原类似物，保存于含有蛋白稳定剂的TRIS缓冲液中，含ProClin300防腐剂。 试剂3：1瓶（50人份：1.5mL；100人份：3mL；200人份：6mL；300人份：9mL；500人份：15mL），含表面活性剂和防腐剂ProClin300的TRIS缓冲液。 校准品1：0.5mL×1瓶，含有蛋白保护剂的PBS缓冲液，含有浓度近似1.5μg/dL的 TT4。 校准品2：0.5mL×1瓶，含有蛋白保护剂的PBS缓冲液，含有浓度近似24μg/dL的 TT4。 | 用于定量检测人体血清或和血浆中的总甲状腺素（TT4） |  | 1. 首次将总甲状腺素检测试剂盒（化学发光微粒子免疫检测法）装载到Caris系统上时，需要将试剂1 瓶中的试剂混匀，使在装运期间可能沉淀下来的微粒子重新悬浮。 2. 检查样本管中样本量，保证每次检测前样本管中的样本量保持在200μL 以上。 3. 必要时，执行校准命令：装载试剂盒时，Caris 系统通过扫描试剂瓶上二维码信息获得主曲线，并通过校准品的检测结果重新拟合出校准曲线。 4. 总甲状腺素校准品使用前应轻轻翻转5～10 次，混匀。 5. 进样：有关进样信息，参见Caris 系统操作手册。 6. 按下Assay start（运行）。 | 1.首次将总甲状腺素检测试剂盒（磁微粒化学发光法）装载到发光仪上时，需要将试剂1瓶中的试剂混匀，使在装运期间可能沉淀下来的微粒子重新悬浮。 2.检查样本杯中样本量，保证每次检测前样本杯中的样本量保持在200μL以上。 3.必要时，执行校准命令：装载试剂盒时，发光仪通过扫描试剂瓶上二维码信息获得主曲线，并通过校准品的检测结果重新拟合出校准曲线。 4.校准品从2℃～8℃取出后平衡至室温，使用前，轻轻翻转5～10次，使其充分混匀，使用后，盖紧瓶盖并把校准品放回2℃～8℃储存。 5.进样：有关进样信息，参见发光仪操作手册。 按下Assay start（运行）。
00144166 | 甲状腺过氧化物酶抗体检测试剂盒（磁微粒化学发光法） |  | 万泰凯瑞 |  | 100人份/盒；200人份/盒； | 50人份/盒、50人份/盒（含校准品）、100人份/盒、100人份/盒（含校准品）、200人份/盒、200人份/盒（含校准品）、2×100人份/盒、2×100人份/盒（含校准品） | 100人份/盒；200人份/盒； | 50人份/盒、50人份/盒（含校准品）、100人份/盒、100人份/盒（含校准品）、200人份/盒、200人份/盒（含校准品）、2×100人份/盒、2×100人份/盒（含校准品） | 液体 |  | 闽械注准20162400034 |  | 12个月 |  | 纸盒 |  | 试剂1：人甲状腺过氧化物酶抗原包被的磁微粒，保存于含有蛋白稳定剂的TRIS缓冲液中，含ProClin300防腐剂； 试剂2：抗人IgG标记的吖啶酯，保存于含有蛋白稳定剂的TRIS缓冲液中，含ProClin300防腐剂；试剂3：含有蛋白稳定剂的TRIS缓冲液，含ProClin300防腐剂。 | 试剂1：1瓶（50人份：2.5mL；100人份： 5 mL；200人份：10 mL），人甲状腺过氧化物酶抗原包被的磁微粒，保存于含有蛋白稳定剂的TRIS缓冲液中，含ProClin300防腐剂。 试剂2：1瓶（50人份：5mL；100人份：10 mL；200人份：20mL），吖啶酯标记的抗人IgG，保存于含有蛋白稳定剂的TRIS缓冲液中，含ProClin300防腐剂。 试剂3：1瓶（50人份：2.5mL；100人份：5mL；200人份：10mL），含有蛋白稳定剂的TRIS缓冲液，含ProClin300防腐剂。 校准品1：0.5mL×1瓶，近似5IU/mL的甲状腺过氧化物酶抗体，用含牛血清白蛋白及ProClin 300防腐剂的磷酸盐缓冲液配制。 校准品2：0.5mL×1瓶，近似100IU/mL的甲状腺过氧化物酶抗体，用含牛血清白蛋白及ProClin 300防腐剂的磷酸盐缓冲液配制。 | 用于定量检测人体血清或血浆中的IgG类甲状腺过氧化物酶抗体（TPO-Ab) |  | 1. 首次将甲状腺过氧化物酶抗体检测试剂盒（化学发光微粒子免疫检测法）装载到Caris 系统上时，需要将试剂1 瓶中的试剂混匀，使在装运期间可能沉淀下来的微粒子重新悬浮。 2. 检查样本管中样本量，保证每次检测前样本管中的样本量保持在200μL 以上。 3. 必要时，执行校准命令：装载试剂盒时，Caris 系统通过扫描试剂瓶上二维码信息获得主曲线，并通过校准品的检测结果重新拟合出校准曲线。 4. 甲状腺过氧化物酶抗体校准品使用前应轻轻翻转5～10 次，混匀。 5. 进样：有关进样信息，参见Caris 系统操作手册。 6. 按下Assay start（运行）。 | 1.首次将甲状腺过氧化物酶抗体检测试剂盒（磁微粒化学发光法）装载到发光仪上时，需要将试剂1瓶中的试剂混匀，使在装运期间可能沉淀下来的微粒子重新悬浮。 2.检查样本管中样本量，保证每次检测前样本管中的样本量保持在200μL以上。 3.必要时，执行校准命令：装载试剂盒时，发光仪通过扫描试剂瓶上二维码信息获得主曲线，并通过校准品的检测结果重新拟合出校准曲线。 4.校准品从2℃～8℃取出后平衡至室温，使用前，轻轻翻转5～10次，使其充分混匀，使用后，盖紧瓶盖并把校准品放回2℃～8℃储存。 5.进样：有关进样信息。5.，参见发光仪操作手册。 6.按下Assay start（运行）。
00144109 | 超敏C反应蛋白测定试剂盒（磁微粒化学发光法） |  | 万泰凯瑞 |  | 100人份/盒、200人份/盒 | 50人份/盒、50人份/盒（含校准品）、100人份/盒、100人份/盒（含校准品）、200人份/盒、200人份/盒（含校准品）、2×100人份/盒、2×100人份/盒（含校准品） | 100人份/盒、200人份/盒 | 50人份/盒、50人份/盒（含校准品）、100人份/盒、100人份/盒（含校准品）、200人份/盒、200人份/盒（含校准品）、2×100人份/盒、2×100人份/盒（含校准品） | 液体 |  | 闽械注准20162400043 |  | 12个月 |  | 纸盒 |  | 试剂1：CRP抗体包被的磁微粒，含牛血清的磷酸盐缓冲液，含ProClin300防腐剂； 试剂2：CRP抗体标记吖啶酯，含牛血清的磷酸盐缓冲液，含proclin300防腐剂； 试剂3：含牛血清的磷酸盐缓冲液 | 试剂1：1瓶（50人份：2.5mL；100人份：5mL；200人份：10mL），CRP抗体包被的磁微粒，含牛血清的磷酸盐缓冲液，防腐剂：ProClin300。 试剂2：1瓶（50人份：2.5mL；100人份：5mL；200人份：10 mL），吖啶酯标记的CRP抗体，含牛血清的磷酸盐缓冲液，防腐剂：ProClin300。 试剂3：1瓶（50人份：5mL；100人份：10mL；200人份：20 mL），含牛血清的磷酸盐缓冲液 校准品1：0.5mL×1瓶，近似0.1mg/L的C反应蛋白抗原，含牛血清白蛋白的磷酸盐缓冲液，防腐剂：ProClin300。 校准品2：0.5mL×1瓶，近似5mg/L的C反应蛋白抗原，含牛血清白蛋白的磷酸盐缓冲液，防腐剂：ProClin300。 | 用于定量测定人血清或血浆中的超敏C反应蛋白，临床上主要作为一种非特异性炎症指标。 |  | 1. 首次将超敏C反应蛋白测定试剂盒（化学发光微粒子免疫检测法）装载到Caris200 系统上时，需要将试剂1瓶中的试剂混匀。 2. 检查样本杯中样本量，保证每次检测前样本杯中的样本量保持在200μL 以上。 3. 进样：有关进样信息，参见Caris200 系统操作手册。 4. 按下Assay start（运行）。Caris200 | 1.首次将超敏C反应蛋白测定试剂盒（磁微粒化学发光法）装载到发光仪上时，需要将试剂1瓶中的试剂混匀。 2.检查样本杯中样本量，保证每次检测前样本杯中的样本量保持在200μL以上。 3.校准：校准品从2℃～8℃取出后平衡至室温，使用前，轻轻翻转5～10次，使其充分混合。使用后，盖紧瓶盖并把校准品放回2℃～8℃储存。 4.进样：有关进样信息，参见发光仪操作手册。 5.按下Assay start（运行）。
00266042 | 血清淀粉样蛋白A测定试剂盒（磁微粒化学发光法） |  | 万泰凯瑞 |  | 100人份/盒、100人份/盒（含校准品）、200人份/盒、200人份/盒（含校准品） | 50人份/盒、50人份/盒（含校准品）、100人份/盒、100人份/盒（含校准品）、200人份/盒、200人份/盒（含校准品）、2×100人份/盒、2×100人份/盒（含校准品） | 100人份/盒、100人份/盒（含校准品）、200人份/盒、200人份/盒（含校准品） | 50人份/盒、50人份/盒（含校准品）、100人份/盒、100人份/盒（含校准品）、200人份/盒、200人份/盒（含校准品）、2×100人份/盒、2×100人份/盒（含校准品） | 液体 |  | 闽械注准20212400248 |  | 12个月 |  | 纸盒 |  | 试剂1：1瓶（100人份: 5mL；200人份：10mL），SAA特异性单克隆抗体（鼠源）包被的磁微粒。 试剂2：1瓶（100人份: 5mL；200人份：10mL），吖啶酯标记的SAA特异性单克隆抗体（鼠源）。 试剂3：1瓶（100人份: 5mL；200人份：10mL），含有20mM磷酸盐的缓冲液。 校准品1：1mL×1瓶，浓度范围在5.00-20.00mg/L的SAA抗原。 校准品2：1mL×1瓶，浓度范围在200.00-400.00mg/L的SAA抗原。 | 试剂1：1瓶（50人份： 2.5mL；100人份： 5mL；200人份：10mL）， SAA特异性单克隆抗体（鼠源）包被的磁微粒。 试剂2：1瓶（50人份： 2.5mL；100人份： 5mL；200人份：10mL）， 吖啶酯标记的SAA特异性单克隆抗体（鼠源）。 试剂3：1瓶（50人份： 2.5mL；100人份： 5mL；200人份：10mL）， 含有20mM磷酸盐的缓冲液。 校准品1：0.5mL×1瓶，浓度范围在5.00-20.00mg/L的SAA抗原。 校准品2：0.5mL×1瓶，浓度范围在200.00-400. 00mg/L的SAA抗原。 | 本试剂盒用于定量检测人血清和血浆样本中的血清淀粉样蛋白A（SAA）。 |  | 1.首次将试剂盒装裁到发光仪上时，需要将试剂1中的试剂混匀，使在储存和运输期间可能沉淀下来的碰微粒重新悬浮。 2.校准品从2~8℃取出后应平衡至窒溫。使用前应轻轻翻转混匀；使用后，盖紧瓶盖并把校准品放回2~8℃储存。 3.执行校准命令：执行校准命令信息，校准后显示校准有效，则继续执行后续程序；校准后显示校准无效，则重新执行校准命令信息。 4.检查样本杯中样本量，保证每次检测前样本杯中的样本量保持在200μL以上。 5.进样：有关进样信息，参见发光仪操作手册。 6.按下Assay start (运行)。
00144159 | 总三碘甲状腺原氨酸检测试剂盒（磁微粒化学发光法） |  | 万泰凯瑞 |  | 100人份/盒；300人份/盒；500人份/盒； | 50人份/盒、50人份/盒（含校准品）、100人份/盒、100人份/盒（含校准品）、200人份/盒、200人份/盒（含校准品）、2×100人份/盒、2×100人份/盒（含校准品）、300人份/盒、300人份/盒（含校准品）、3×100人份/盒、3×100人份/盒（含校准品）、500人份/盒、500人份/盒（含校准品）、5×100人份/盒、5×100人份/盒（含校准品） | 100人份/盒；300人份/盒；500人份/盒； | 50人份/盒、50人份/盒（含校准品）、100人份/盒、100人份/盒（含校准品）、200人份/盒、200人份/盒（含校准品）、2×100人份/盒、2×100人份/盒（含校准品）、300人份/盒、300人份/盒（含校准品）、3×100人份/盒、3×100人份/盒（含校准品）、500人份/盒、500人份/盒（含校准品）、5×100人份/盒、5×100人份/盒（含校准品） | 液体 |  | 闽械注准20162400033 |  | 12个月 |  | 纸盒 |  | 试剂1：T3单克隆抗体包被的磁微粒，保存于含有蛋白稳定剂的TRIS缓冲液中，含ProClin 300防腐剂；试剂2： T3抗原类似物标记的吖啶酯，保存于含有蛋白稳定剂的TRIS缓冲液中，含ProClin 300防腐剂；试剂3：含表面活性剂和防腐剂ProClin 300的TRIS缓冲液。 | 试剂1：1瓶（50人份：2.5mL；100人份：5mL；200人份：10mL；300人份：15mL；500人份：25mL），T3单克隆抗体包被的磁微粒，保存于含有蛋白稳定剂的TRIS缓冲液中，含ProClin300防腐剂。 试剂2：1瓶（50人份：2.5mL；100人份：5mL；200人份：10mL；300人份：15mL；500人份：25mL），吖啶酯标记的T3抗原类似物，保存于含有蛋白稳定剂的TRIS缓冲液中，含ProClin300防腐剂。 试剂3：1瓶（50人份：1.25mL；100人份：2.5mL；200人份：5 mL；300人份：7.5mL；500人份：12.5mL），含表面活性剂和防腐剂ProClin300的TRIS缓冲液 校准品1：0.5mL×1瓶，含有蛋白保护剂的PBS缓冲液，含有浓度近似0.5ng/mL TT3。 校准品2：0.5mL×1瓶，含有蛋白保护剂的PBS缓冲液，含有浓度近似4ng/mL TT3。 | 用于定量检测人血清中的总三碘甲状腺原氨酸（TT3）。 |  | 1. 首次将总三碘甲状腺原氨酸检测试剂盒（化学发光微粒子免疫检测法）装载到Caris 系统上时，需要将试剂1 瓶中的试剂混匀，使在装运期间可能沉淀下来的微粒子重新悬浮。 2. 检查样本管中样本量，保证每次检测前样本管中的样本量保持在200μL 以上。 3. 必要时，执行校准命令：装载试剂盒时，Caris 系统通过扫描试剂瓶上二维码信息获得主曲线，并通过校准品的检测结果重新拟合出校准曲线。 4. 总三碘甲状腺原氨酸校准品使用前应轻轻翻转5～10 次，混匀。 5. 进样：有关进样信息，参见Caris 系统操作手册。 6. 按下Assay start（运行）。 | 1.首次将总三碘甲状腺原氨酸检测试剂盒（磁微粒化学发光法）装载到发光仪上时，需要将试剂1瓶中的试剂混匀，使在装运期间可能沉淀下来的微粒子重新悬浮。 2.检查样本杯中样本量，保证每次检测前样本杯中的样本量保持在200μL以上。 3.必要时，执行校准命令：装载试剂盒时，发光仪通过扫描试剂瓶上二维码信息获得主曲线，并通过校准品的检测结果重新拟合出校准曲线。 4.校准品从2℃～8℃取出后平衡至室温，使用前，轻轻翻转5～10次，使其充分混匀，使用后，盖紧瓶盖并把校准品放回2℃～8℃储存。 5.进样：有关进样信息，参见发光仪操作手册。 6.按下Assay start（运行）。
00032323 | 血液透析浓缩液 |  | 华岳 |  | A液 装量：5L、10L、12.5L ；B液 装量：6.3L、12.5L | 5L/桶、6L/桶、7L/桶、10L/桶、11L/桶、12.5L/桶、13L/桶、14L/桶 | AH01-II 35X A液；AH01-II 35X B液 | AH01-Ⅱ 35X A液 | 浓缩A液由氯化钠、氯化钾、氯化钙、氯化镁、冰醋酸组成。 |  | 国械注准20163451491 |  | A液12个月，B液5个月 | 12个月 | PE |  | 该产品由血液透析浓缩A液、B液组成。浓缩A液由氯化钠、氯化钾、氯化钙、氯化镁、冰醋酸组成；浓缩B液由碳酸氢钠组成。一次性使用。 |  | 该产品适用于急性肾衰竭，慢性肾衰竭的血液透析治疗。 |  | 使用本品时A液、B液加透析用水进行配制，按A液：B液：水=1：1.225：32.775 的稀释比配成最终透析液（由血透装置完成）。
00044117 | 血液透析浓缩B液 |  |  |  | 装量：6.3L、12.5L | 6L/桶、6.3L/桶、7L/桶、11L/桶、12L/桶、12.5L/桶、13L/桶、14L/桶 | AH01-Ⅱ 35X B液 |  | 碳酸氢钠 |  | 国械注准20163451491 |  | 5个月 | 6个月 | PE |  | 由碳酸氢钠组成，一次性使用。 |  | 该产品适用于急性肾衰竭、慢性肾衰竭的血液透析治疗。 |  | 取用同规格A液、B液加透析用水与血透装置配合使用
00060981 | 温控消融导管4mm普通型 | 可控射频消融电极导管 |  |  | 管径：5/6/7F；导管可用长度：1100mm；弯形：A/B/C/D/E/F/DL |  | 902104；902105；902106；902107；902110；902128；902129；902131；902132；902134；902136；902139；902154；902155；902156；902157；902160；902174；902178；902179；902181；902184；902186；902189；902454；902455；902456；902457；902462；902463；902464；902465 |  | 导管材质Pebax 电极材质铂铱合金 |  | 国械注准20163772523 |  | 36个月 |  | 纸质 |  | 可控射频消融电极导管由电极、导管、连接电缆和手柄组成。产品为一次性使用无菌产品，环氧乙烷灭菌。产品型号规格、参数及图示见技术要求。 |  | 适用于心脏电生理标测、刺激和记录，并且当射频仪配合使用时，可用于进行心内消融术，用于心动过速治疗。 |  | "可控射频消融电极导管是一种由不透X线的聚亚氨酯（PEBAX）绝缘体/拉线构成的柔性电极导管，导管上装有铂-铱电极环和电极头，电极头内装有热电偶或热敏电阻。位于导管近端装有推拉手柄，可以控制远端部分的偏转。 可控射频消融导管用于和射频消融仪配合使用，该仪器的技术规格如下： —频率 450-575千赫 —电压 0-220伏 —电流 0-2.0安 —功率 100-150瓦（最大） —阻抗切断限 上限：300欧姆 下限：25欧姆 上述输出范围表示的是设备性能，并非实际设置值。实际的输出设置值将由医生根据经验及临床要求确定。Triguy射频消融导管的温度监控精度为+/-3.0°C，最大工作电压为100V，最大工作电流2A。可控射频消融导管可通过连接电缆与各种射频仪连接。导管和连接电缆都配备快速插拔接头，导管与连接电缆、连接电缆与射频仪之间都可直接插拔。下表为按照射频仪选用导管和连接电缆的规范。 射频消融需配备的基本设备和器材 a) X光机（DSA）。 b) 程控刺激仪。 c) 多道生理记录仪。 d) 除颤器。 e) 射频仪。 f) 射频消融导管。 g) 电生理标测导管。 h) 连接电缆。 i) 导管鞘。 j) 输液泵。 k) 1ml或者2ml注射器。 "
00267228 | 冷盐水灌注射频消融导管-6 | 冷盐水灌注射频消融导管 |  |  | 管径(mm):7F；有效管长(cm)±5%(允差):110；弯形:A/B/D/F/DL；测温方式:热电偶/热敏电阻 |  | 902300/902301/902302/902303/ |  | / |  | 技术要求 |  | 36 |  | 纸质 |  | 冷盐水灌注射频消融导管由导管、端电极、环电极、手柄、盐水管和连接器组成。产品为一次性使用无菌血管内导管，环氧乙烷灭菌。 |  | 在医疗机构中使用，适用于心脏电生理标测、刺激和记录；当与射频仪配合使用时，可用于开展心内消融术，用于治疗心动过速。 |  | 详细见说明书
00060306 | 医用胶（天然植物止血修复生物医用胶） | 天然植物修复生物医用胶(医用胶) | 丽华鑫朗 |  | 30ml、50ml、75ml、85ml、100ml、125ml、150ml、175ml、200ml、250ml、275ml、300ml、325ml、500ml、600ml | 30ml、 50ml、 60ml、 75ml、 85ml、 100ml、 125ml、 150m1、 175m1、200ml、 250m1、275ml、300ml、325ml、385ml、425ml、485ml、500ml、525ml、585ml、 600m1、625ml、685ml、725ml、785ml、 825ml、880ml、945ml、1 000m1、1250ml. 1450ml、1850ml、2000ml、2450ml、3000ml | 软袋、多层共挤软袋 |  | 本品为天然植物纤维经可控氧化处理后制备的氧化纤维素与羧甲基纤维素钠、注射用水按一定比例混合制成的胶液。 |  | 赣械注准20182140206 |  | 24个月 |  | 塑料 |  | 本品为无色或微黄胶性液体，可用于各种手术切口、伤口的闭合，具有预防粘连、止血、清创作用，可以在组织间形成生物屏障，同时具有保护正常组织生物活性，抗菌止血，保护纤溶酶原激活因子的活性，减少肌体渗出，缓和刺激，促进上皮、粘膜、组织创面修复，从而整体预防粘连发生。 |  | 适用于各种手术创面和创伤后组织创面、粘膜及皮肤的冲洗，对组织创面、粘膜、皮肤起到润滑隔离及生物屏障作用，防止渗血，对创面组织修复有辅助作用。 | 适用于各种手术创面和创伤后组织创面、粘膜及皮肤的冲洗，对组织创面、粘膜、皮肤起到润滑隔离及生物屏障作用，防止渗液，对创面组织修复有辅助作用。 | 剪断软袋上方的软管，直接冲洗、涂喷到手术组织创面、皮肤、粘膜处，或用无菌敷料浸润本产品覆盖、涂擦、湿敷在创面上。以浸润、润浸整个区域为合适量，一般每次用30ml～125ml或遵医嘱。
00266064 | 一次性射频等离子手术电极（刀头） | 一次性射频等离子消融手术电极（刀头） | 杰西慧中 |  | 各种规格 |  | 各种型号 |  | 不区分 |  | 京械注准20172251018 | 京械注准20172011018 | 36个月 |  | 塑料 |  | 一、 结构及组成：结构组成形式：a）单一电极由工作电极、电极杆和手柄组成；b）带引流电极由工作电极、电极杆、手柄和引流管组成；c）带导联线电极由工作电极、电极杆、手柄和导联线组成;d）带引流管与导联线电极由工作电极、电极杆、手柄、引流管和导联线组成 |  | 本产品与射频等离子手术治疗系统主机配套使用，适用于手术中软组织的消融、切除和凝固以及血管的止血 |  | 本产品与射频等离子手术治疗系统主机配套使用，适用于手术中软组织的消融、切除和凝固以及血管的止血
00144169 | 促卵泡成熟激素测定试剂盒（磁微粒化学发光法） |  | 万泰凯瑞 |  | 100人份/盒、100人份/盒（含校准品）、200人份/盒、200人份/盒（含校准品） | 50人份/盒、50人份/盒（含校准品）、100人份/盒、100人份/盒（含校准品）、200人份/盒、200人份/盒（含校准品）、2×100人份/盒、2×100人份/盒（含校准品） | 100人份/盒、100人份/盒（含校准品）、200人份/盒、200人份/盒（含校准品） | 50人份/盒、50人份/盒（含校准品）、100人份/盒、100人份/盒（含校准品）、200人份/盒、200人份/盒（含校准品）、2×100人份/盒、2×100人份/盒（含校准品） | 液体 |  | 闽械注准20202400063 |  | 12个月 |  | 纸盒 |  | 100人份/盒：试剂1装量为5ml×1瓶 鼠Anti-FSH单克隆抗体包被的磁微粒；试剂2：装量为10ml×1瓶 鼠Anti-FSH单克隆抗体标记的吖啶酯；试剂3：装量为2ml×1瓶 含有蛋白稳定剂的缓冲液； 100人份/盒（含校准品）：试剂1装量为5ml×1瓶 鼠Anti-FSH单克隆抗体包被的磁微粒；试剂2：装量为10ml×1瓶 鼠Anti-FSH单克隆抗体标记的吖啶酯；试剂3：装量为2ml×1瓶 含有蛋白稳定剂的缓冲液；校准品1：装量为2ml×1瓶 含FSH，浓度为约0.5mlU/ml；校准品2：含FSH，浓度为约50mlU/ml； 200人份/盒：试剂1装量为10ml×1瓶 鼠Anti-Anti-FSH单克隆抗体包被的磁微粒；试剂2：装量为20ml×1瓶 鼠Anti-FSH单克隆抗体标记的吖啶酯；试剂3：装量为4ml×1瓶 含有蛋白稳定剂的缓冲液； 200人份/盒（校准品）：试剂1装量为10ml×1瓶 鼠Anti-FSH单克隆抗体包被的磁微粒；试剂2：装量为20ml×1瓶 鼠Anti-FSH单克隆抗体标记的吖啶酯；试剂3：装量为4ml×1瓶 含有蛋白稳定剂的缓冲液；校准品1：装量为2ml×1瓶 含FSH，浓度为约0.5mlU/ml；校准品2：含FSH，浓度为约50mlU/ml； | 试剂1：1瓶（50人份：2.5mL；100人份：5mL；200人份：10 mL），鼠Anti-FSH单克隆抗体包被的磁微粒。 试剂2：1瓶（50人份：5mL；100人份：10mL；200人份：20 mL），吖啶酯标记的鼠Anti-FSH单克隆抗体。 试剂3：1瓶（50人份：1mL；100人份：2mL；200人份：4mL），含有蛋白稳定剂的缓冲液。 校准品1：0.5mL×1瓶，含FSH，浓度为约0.5mIU/mL。 校准品2：0.5mL×1瓶，含FSH，浓度为约50mIU/mL。 | 本产品用于定量检测人体血清和血浆中的促卵泡成熟激素。 |  | 1. 首次将促卵泡成熟激素测定试剂盒（化学发光微粒子免疫检测法）装载到Caris 系统上时，需要将试剂1 中的微粒子混匀，使在装运期间可能沉淀下来的微粒子重新悬浮。 2. 检查样本管中样本量，保证每次检测前样本管中的样本量保持在300μL 以上。样本从2℃～8℃或更低温度取出后不可立即放置于Caris 系统上使用，要平衡至室温。 3. 必要时，执行校准命令：执行校准命令信息，参见Caris 系统操作手册。 4. 校准品1 和校准品2 使用前应轻轻翻转5～10 次，混匀；使用后，盖紧瓶盖 并把校准品放回2℃～8℃储存。 5. 进样分析：有关进样信息，参见Caris 系统操作手册。 6. 按下Assay start（运行）。 | 1.首次将促卵泡成熟激素测定试剂盒（磁微粒化学发光法）装载到发光仪上时，需要将试剂1中的微粒子混匀，使在装运期间可能沉淀下来的微粒子重新悬浮。 2.检查样本杯中样本量，保证每次检测前样本杯中的样本量保持在300μL以上。样本从2℃～8℃或更低温度取出后不可立即放置于发光仪上使用，要平衡至室温。 3.必要时，执行校准命令：执行校准命令信息，参见发光仪操作手册。 4.校准品1和校准品2使用前应轻轻翻转5～10次，混匀；使用后，盖紧瓶盖并把校准品放回2℃～8℃储存。 5.进样分析：有关进样信息，参见发光仪操作手册。 按下Assay start（运行）。
00116906 | ISE尿液校准品 | 电解质浓度测定用尿液校准品 |  |  | 1×5mL/瓶；1×10mL/瓶；2×5mL/瓶；2×10mL/瓶；3×5mL/瓶；3×10mL/瓶；5×5mL/瓶；5×10mL/瓶 |  | 水平1，水平2，水平3，水平4 |  | 化学溶液 |  | 吉械注准20202400071 |  | 1年 |  | 白卡纸 |  | 水平1：氯化钠，～40mmol/L；氯化钾，～10mmol/L。 水平2：氯化钠，～100mmol/L；磷酸二氢钾，～25mmol/L。 水平3：氯化钠，～200mmol/L；磷酸二氢钾，～50mmol/L。 水平4：氯化钠，～300mmol/L；磷酸二氢钾，～150mmol/L；碳酸氢钠，～100mmol/L。 |  | 用于全自动生化分析仪的电解质测定的离子选择电极模块尿液样本类型的校准。 |  | 将瓶颠倒混合数次后将瓶中试剂注入样品杯中使用，在仪器的尿液参数画面按照浓度值进行输入。
00269710 | 冷盐水灌注射频消融导管-7 | 冷盐水灌注射频消融导管 |  |  | 管径(mm):6/7F；有效管长(cm)±5%(允差):110；弯形:D/DL；测温方式:热电偶/热敏电阻 |  | 902336；902337；902339；902338 |  | / |  | 技术要求 |  | 36 |  | 纸质 |  | 冷盐水灌注射频消融导管由导管、端电极、环电极、手柄、盐水管和连接器组成。产品为一次性使用无菌血管内导管，环氧乙烷灭菌。 |  | 在医疗机构中使用，适用于心脏电生理标测、刺激和记录；当与射频仪配合使用时，可用于开展心内消融术，用于治疗心动过速。 |  | 详细见说明书
00269486 | 冷盐水灌注射频消融导管-8 | 冷盐水灌注射频消融导管 |  |  | 管径(mm):7F；有效管长(cm)±5%(允差):110；弯形:A/B/D/F/DL；测温方式:热电偶/热敏电阻 |  | 902308/902309/902310/902311/902320/902321/902323/902322/902324/902325/902326/902327/902328/902329/902330/902331/902332/902333/902334/902335/ |  | / |  | 技术要求 |  | 36 |  | 纸质 |  | 冷盐水灌注射频消融导管由导管、端电极、环电极、手柄、盐水管和连接器组成。产品为一次性使用无菌血管内导管，环氧乙烷灭菌。 |  | 在医疗机构中使用，适用于心脏电生理标测、刺激和记录；当与射频仪配合使用时，可用于开展心内消融术，用于治疗心动过速。 |  | 详细见说明书
00270021 | 房间隔穿刺系统-穿刺针≥80cm | 房间隔穿刺系统 |  |  | 产品描述：有效长度（mm）：890 |  | 84188900 |  | / |  | 技术要求 |  | 36 |  | 纸质 |  | 该产品由房间隔穿刺针和房间隔穿刺鞘组成，其中房间隔穿刺针由穿刺针和保护钢丝组成;房间隔穿刺鞘由导管鞘、扩张器和导丝组成。环氧乙烷灭菌,一次性使用。货架有效期3年。 |  | 适用于经股静脉入路、从右心房行房间隔穿刺至左心房并建立二者间的通路。 |  | 详细可见说明书
00024369 | 脊柱内固定器 钉棒系统 螺塞 | 脊柱内固定器 钉棒系统 自断螺塞 | 三友 |  | 直径：3.0/3,2/3.5/3.75/4.0/4.5/4.75/5.0/5.5/6.0/6.35/6.5/7.0mm |  | V型(RSS VI型),V型(RSS Ⅱ型),V型(RSS Ⅱ型)-2 |  | 钛合金 |  | 国械注准20173460719 | 国械注准20173130719 | 长期 |  | 纸塑薄膜 |  | 该产品由椎弓根钉、骨钩、棒、连接杆、角度杆、横连器、螺塞、螺母、角度快、连接座、连接块、连接头组成。由符合GB/T 13810标准规定的TC4钛合金材料制成。产品表面可经阳极氧化处理。非灭菌包装。 |  | 适用于脊柱后路内固定。 |  | 该系统由螺钉、螺塞、棒和横连接板等组成，适用于儿童胸腰椎后路手术的内固定治疗。
00060851 | 消融延长电缆 | 可控射频消融电极导管 |  |  | 10针—7针/10针—9针/10针—10针/10针—14连接电缆；有效管长：300mm；颜色黑色 |  | 902402；902404；902406；902408；902412 |  | 导管材质Pebax 电极材质铂铱合金 |  | 国械注准20163772523 |  | 36个月 |  | 纸质 |  | 可控射频消融电极导管由电极、导管、连接电缆和手柄组成。产品为一次性使用无菌产品，环氧乙烷灭菌。产品型号规格、参数及图示见技术要求。 |  | 适用于心脏电生理标测、刺激和记录，并且当射频仪配合使用时，可用于进行心内消融术，用于心动过速治疗。 |  | "可控射频消融电极导管是一种由不透X线的聚亚氨酯（PEBAX）绝缘体/拉线构成的柔性电极导管，导管上装有铂-铱电极环和电极头，电极头内装有热电偶或热敏电阻。位于导管近端装有推拉手柄，可以控制远端部分的偏转。 可控射频消融导管用于和射频消融仪配合使用，该仪器的技术规格如下： —频率 450-575千赫 —电压 0-220伏 —电流 0-2.0安 —功率 100-150瓦（最大） —阻抗切断限 上限：300欧姆 下限：25欧姆 上述输出范围表示的是设备性能，并非实际设置值。实际的输出设置值将由医生根据经验及临床要求确定。Triguy射频消融导管的温度监控精度为+/-3.0°C，最大工作电压为100V，最大工作电流2A。可控射频消融导管可通过连接电缆与各种射频仪连接。导管和连接电缆都配备快速插拔接头，导管与连接电缆、连接电缆与射频仪之间都可直接插拔。下表为按照射频仪选用导管和连接电缆的规范。 射频消融需配备的基本设备和器材 a) X光机（DSA）。 b) 程控刺激仪。 c) 多道生理记录仪。 d) 除颤器。 e) 射频仪。 f) 射频消融导管。 g) 电生理标测导管。 h) 连接电缆。 i) 导管鞘。 j) 输液泵。 k) 1ml或者2ml注射器。 "
00154504 | 磁定位冷盐水灌注射频消融电极导管-连接电缆 | 磁定位冷盐水灌注射频消融电极导管 |  |  | 极数：4；管径Φ(mm) ±0.15：7F(2.33)/8F(2.67)；有效长度L(mm) ±5%：1100；环电极宽度H(mm) ±0.05：1；端电极长度a(mm) ±0.2：4；端电极外径d(mm) ±0.05：2.33；电极间距D(mm) ±0.5：2-5-2；弯形：A/B/C/D/E/F/DL/AA/BB/CC/DD/EE/FF/DDL； 测温方式: 热电偶/热敏电阻 |  | 960701；960702；960703；960704；960705；960706；960707；960708；960709；960710；960711；960712；960713；960714；960801；960802；960803；960804；960805；960806；960807；960808；960809；960810；960811；960812；960813；960814；960001 |  | / |  | 技术要求 |  | 36个月 |  | 纸质 |  | 由电极、 管身、 手柄、 连接器、 盐水管接头和连接电缆组 成。 为一次性使用无菌产品， 环氧乙院灭菌， 有效期为三年。 |  | 产品在医疗机构使用，当与射频仪配合使用时，可用于治疗阵发性室上性心动过速。当与上海宏桐实业有限公司的三维电生理标测系统（型号：HT-9000)配合使用时，可提供定位信息。 |  | 1. 检查导管灭菌包装是否完整。检查导管的温控方式是否与射频仪匹配。从包装袋中取出导管。 2. 通过一根延长管将导管的盐水灌注接口与输液泵连接，将输液泵速度设定在60ml/min，启动输液泵冲洗导管灌注腔，观察导管端电极上六个灌注孔是否畅通、灌注是否均匀。如否，更换导管。将灌注腔内空气排尽后，将输液泵速度调至2ml/min。 3. 使用导管鞘来插入本电极导管。由于医生需操控导管在心腔内运动，使用7F电极导管时，推荐使用8F带止血阀导管鞘。 4. 插入电极导管时，始终辅助使用X光透视。 5. 只能使用本电极导管连接电缆，将本电极导管连接到三维电生理标测系统和射频仪相应的电极接口。 6. 要将本装置用于临时起搏，请将连接电缆连接到电极导管。将连接电缆连接到符合国际安全标准的体外临时起搏器时，观察电缆近端接头针脚的极性。 7. 要将本装置用于不带温度监控的射频消融，请将连接电缆连接到电极导管。将连接电缆连接到符合国际安全标准的ECG放大器时，观察电缆近端接头针脚的极性。医生应根据电生理学临床经验在X光的指引和标测技术的帮助下，确定消融点的确切位置。按照本说明中上述部分的介绍，将连接电缆连接到射频仪。 8. 使用带有温度监控功能的本电极导管时，必须按照所用射频仪的温控特性来选用电极导管，并使用相应的电缆连接导管和射频仪。 9. 有关正确使用病人电缆接地板的信息，请查阅射频仪的使用说明。 10. 从病人体内取出电极导管时必须使电极导管头端保持伸直。小心隔离所有没有使用的接头针脚。这将降低出现意外电流通过心脏的几率。 11. 要操控本电极导管的头端部分，请推拉导管手柄上的推杆。前推手柄推杆可使导管头部弯曲，回拉手柄推杆则使头部伸直。 12. 操控电极导管的头端时要辅助使用X光透视和三维电生理标测系统指导。 13. 在确定好消融部位并确认末端电极已经与要消融部位稳定接触之后，将导管末端电极的连接从记录设备上切换到射频仪上，设定射频仪参数，启动射频仪进行射频消融。消融时根据医生经验和临床要求设置输液泵速度，推荐17ml/min，在射频电流中断之后，将输液泵速度调至2ml/min。 14. 可使用同一根导管将射频电流再次施加到相同的或另外的部位。但是，如果射频仪被关断（由于阻抗或温度原因），则必须将导管退出并清除末端电极上的凝固物后才能再次施加射频电流。可用被无菌生理盐水浸湿的无菌纱布轻轻将头端部分擦拭干净，不要用力擦洗或扭曲末端电极，否则会损坏末端电极的粘接并导致末端电极松脱。重新插入之前要确认冲洗孔没有被堵塞。如果冲洗孔被堵： a) 从患者身上取出导管。 b) 给一个1ml或2ml的注射器灌上无菌生理盐水并将其连接到侧壁上。 c) 小心将生理盐水从注射器注入导管中。 d) 若有必要，可重复步骤b)和c)。 e) 如果冲洗孔已清洗完毕，即可将导管重新导入患者体内。如果导管仍然堵着或无法正常工作，则不要使用此导管。 15. 消融完毕，将手柄推杆回拉到最下端，则使头部伸直，将导管从体内撤出。
00270019 | 房间隔穿刺系统-穿刺针＜80cm | 房间隔穿刺系统 |  |  | 产品描述：有效长度（mm）：560/710; |  | 84195600;84187100 |  | / |  | 技术要求 |  | 36 |  | 纸质 |  | 该产品由房间隔穿刺针和房间隔穿刺鞘组成，其中房间隔穿刺针由穿刺针和保护钢丝组成;房间隔穿刺鞘由导管鞘、扩张器和导丝组成。环氧乙烷灭菌,一次性使用。货架有效期3年。 |  | 适用于经股静脉入路、从右心房行房间隔穿刺至左心房并建立二者间的通路。 |  | 详细可见说明书
00144164 | 睾酮测定试剂盒（磁微粒化学发光法） |  | 万泰凯瑞 |  | 100人份/盒，100人份/盒（含校准品），200人份/盒，200人份/盒（含校准品） | 50人份/盒、50人份/盒（含校准品）、100人份/盒、100人份/盒（含校准品）、200人份/盒、200人份/盒（含校准品）、2×100人份/盒、2×100人份/盒（含校准品） | 100人份/盒，100人份/盒（含校准品），200人份/盒，200人份/盒（含校准品） | 50人份/盒、50人份/盒（含校准品）、100人份/盒、100人份/盒（含校准品）、200人份/盒、200人份/盒（含校准品）、2×100人份/盒、2×100人份/盒（含校准品） | 液体 |  | 闽械注准20202400185 |  | 12个月 |  | 纸盒 |  | 试剂1：1瓶（100人份：5mL；200人份：10mL），抗—抗睾酮特异性鼠单抗包被的磁微粒，防腐剂：ProClin300。试剂2：1瓶（100人份：5mL；200人份：10mL），睾酮抗原标记的吖啶酯，防腐剂：ProClin300。试剂3：1瓶（100人份：5mL；200人份：10mL），含抗睾酮特异性鼠单抗的蛋白缓冲液，防腐剂：ProClin300。校准品1：1mL x 1瓶，含有去类固醇基质血清的冻干品，浓度&lt;0.1ng/mL。校准品2：1mL x1瓶，含有睾酮抗原的冻干品，浓度范围：0.8~1.5ng/mL。校准品3：1mL x1瓶，含有睾酮抗原的冻干品，浓度范围：8~13ng/mL。 | 试剂1：1瓶（50人份：2.5mL；100人份：5mL；200人份：10mL），抗-抗睾酮特异性鼠单抗包被的磁微粒，防腐剂：ProClin300。 试剂2：1瓶（50人份：2.5mL；100人份：5mL；200人份：10mL），吖啶酯标记的睾酮抗原，防腐剂：ProClin300。 试剂3：1瓶（50人份：2.5mL；100人份：5mL；200人份：10mL），含抗睾酮特异性鼠单抗的蛋白缓冲液，防腐剂：ProClin300 校准品1：1mL×1瓶，含有去类固醇基质血清的冻干品，浓度＜0.1ng/mL。 校准品2：1mL×1瓶，含有睾酮抗原的冻干品，浓度范围：0.8ng/mL～1.5ng/mL。 校准品3：1mL×1瓶，含有睾酮抗原的冻干品，浓度范围：8ng/mL～13ng/mL。 | 本产品用于体外定量检测人血清和血浆中的睾酮。 |  | 1. 首次将睾酮测定试剂盒（化学发光微粒子免疫检测法）装载到Caris 系统上时，需要将试剂1 瓶中的试剂混匀，使在装运期间可能沉淀下来的微粒子重新悬浮。 2. 检查样本管中样本量，保证每次检测前样本管中的样本量保持在200μL 以上。样本从2℃～8℃或更低温度取出后不可立即放置于Caris 系统上使用，要平衡至室温。 3. 必要时，执行校准命令：执行校准命令信息，参见Caris 系统操作手册。 4. 校准品1、校准品2 和校准品3 使用前加入1mL 新鲜去离子水或者注射用水 复溶，静置10mim～15min 质待其充分溶解后，小心混匀，避免产生气泡。 5. 进样：有关进样信息，参见Caris 系统操作手册。 6. 按下Assay start（运行） | 1.首次将睾酮测定试剂盒（磁微粒化学发光法）装载到发光仪上时，需要将试剂1瓶中的试剂混匀，使在装运期间可能沉淀下来的微粒子重新悬浮。 2.检查样本杯中样本量，保证每次检测前样本杯中的样本量保持在200μL以上。样本从2℃～8℃或更低温度取出后不可立即放置于发光仪上使用，要平衡至室温。 3.必要时，执行校准命令：执行校准命令信息，参见发光仪操作手册。 4.校准品1.校准品2和校准品3使用前加入1mL新鲜去离子水或者注射用水复溶，静置10min～15min待其充分溶解后，小心混匀，避免产生气泡。 5.进样：有关进样信息，参见发光仪操作手册。 6.按下Assay start（运行）
00097155 | 抓捕器 mini | 异物抓捕器 |  |  | EN1003004、EN1003008、EN2006010、EN2006015、EN2006020、EN2007030、EN2007045 |  | EN1003004、EN1003008、EN2006010、EN2006015、EN2006020、EN2007030、EN2007045 |  | 镍钛合金 |  | 国械注进20193030284 |  | 3年 |  | PVC |  | 该产品由圈套器、导管、导入器和转矩装置组成。环氧乙烷灭菌，一次性使用。货架有效期3年。 |  | 该产品适用于心血管系统的异物取出和操作。操作程序包括留置静脉导管的重新定位、留置静脉导管纤维蛋白鞘剥离，以及辅助中心静脉穿刺手术。 |  | 该产品适用于心血管系统的异物取出和操作。操作程序包括留置静脉导管的重新定位、留置静脉导管纤维蛋白鞘剥离，以及辅助中心静脉穿刺手术。
00144053 | 促甲状腺激素检测试剂盒（磁微粒化学发光法） |  | 万泰凯瑞 |  | 100人份/盒；300人份/盒；500人份/盒； | 50人份/盒、50人份/盒（含校准品）、100人份/盒、100人份/盒（含校准品）、200人份/盒、200人份/盒（含校准品）、2×100人份/盒、2×100人份/盒（含校准品）、300人份/盒、300人份/盒（含校准品）、3×100人份/盒、3×100人份/盒（含校准品）、500人份/盒、500人份/盒（含校准品）、5×100人份/盒、5×100人份/盒（含校准品） | 100人份/盒；300人份/盒；500人份/盒； | 50人份/盒、50人份/盒（含校准品）、100人份/盒、100人份/盒（含校准品）、200人份/盒、200人份/盒（含校准品）、2×100人份/盒、2×100人份/盒（含校准品）、300人份/盒、300人份/盒（含校准品）、3×100人份/盒、3×100人份/盒（含校准品）、500人份/盒、500人份/盒（含校准品）、5×100人份/盒、5×100人份/盒（含校准品） | 液体 |  | 闽械注准20162400035 |  | 12个月 |  | 纸盒 |  | 试剂1：TSH单克隆抗体包被的磁微粒，保存于含有蛋白稳定剂的TRIS缓冲液中，含ProClin 300防腐剂；试剂2：TSH单克隆抗体标记的吖啶酯，保存于含有蛋白稳定剂的TRIS缓冲液中，含ProClin 300防腐剂；试剂3：含蛋白、表面活性剂和防腐剂ProClin 300的TRIS缓冲液。 | 试剂1：1瓶（50人份：2.5mL；100人份：5mL；200人份：10mL；300人份：15mL；500人份：25mL），TSH单克隆抗体包被的磁微粒，保存于含有蛋白稳定剂的TRIS缓冲液中，含ProClin300防腐剂。 试剂2：1瓶（50人份：2.5mL；100人份：5mL；200人份：10mL；300人份：15mL；500人份：25mL），吖啶酯标记的TSH单克隆抗体，保存于含有蛋白稳定剂的TRIS缓冲液中，含ProClin300防腐剂。 试剂3：1瓶（50人份：2.5mL；100人份：5mL；200人份：10mL；300人份：15mL；500人份：25mL），含蛋白、表面活性剂和防腐剂ProClin300的TRIS缓冲液。 校准品1：1mL×1瓶，含有蛋白保护剂的PBS缓冲液，含有浓度为0.000～0.100μIU/mL的TSH。 校准品2：1mL×1瓶，含有蛋白保护剂的PBS缓冲液，含有浓度为14.000～30.000μIU/mL的TSH。 | 该试剂用于定量检测人血清或血浆中的促甲状腺激素（TSH）。 |  | 1. 首次将促甲状腺激素检测试剂盒（化学发光微粒子免疫检测法）装载到Caris系统上时，需要将试剂1 瓶中的试剂混匀，使在装运期间可能沉淀下来的微粒子重新悬浮。 2. 检查样本管中样本量，保证每次检测前样本管中的样本量保持在200μL 以上。 3. 必要时，执行校准命令：装载试剂盒时，Caris 系统通过扫描试剂瓶上二维码信息获得主曲线，并通过校准品的检测结果重新拟合出校准曲线。 4. 促甲状腺激素校准品使用前应轻轻翻转5～10 次，混匀。 5. 进样：有关进样信息，参见Caris 系统操作手册。 6. 按下Assay start（运行） | 1.首次将促甲状腺激素检测试剂盒（磁微粒化学发光法）装载到发光仪上时，需要将试剂1瓶中的试剂混匀，使在装运期间可能沉淀下来的微粒子重新悬浮。 2.检查样本杯中样本量，保证每次检测前样本杯中的样本量保持在200μL以上。 3.必要时，执行校准命令：装载试剂盒时，发光仪通过扫描试剂瓶上二维码信息获得主曲线，并通过校准品的检测结果重新拟合出校准曲线。 4.校准品从2℃～8℃取出后平衡至室温，使用前，轻轻翻转5～10次，使其充分混匀，使用后，盖紧瓶盖并把校准品放回2℃～8℃储存。 5.进样：有关进样信息，参见发光仪操作手册。 按下Assay start（运行）。
00144142 | 神经元特异性烯醇化酶测定试剂盒（磁微粒化学发光法） |  | 万泰凯瑞 |  | 100人份/盒；300人份/盒；500人份/盒； | 50人份/盒、50人份/盒（含校准品）、100人份/盒、100人份/盒（含校准品）、200人份/盒、200人份/盒（含校准品）、300人份/盒、300人份/盒（含校准品）、500人份/盒、500人份/盒（含校准品）、2×100人份/盒、2×100人份/盒（含校准品）、3×100人份/盒、3×100人份/盒（含校准品）、5×100人份/盒、5×100人份/盒（含校准品） | 100人份/盒；300人份/盒；500人份/盒； | 50人份/盒、50人份/盒（含校准品）、100人份/盒、100人份/盒（含校准品）、200人份/盒、200人份/盒（含校准品）、300人份/盒、300人份/盒（含校准品）、500人份/盒、500人份/盒（含校准品）、2×100人份/盒、2×100人份/盒（含校准品）、3×100人份/盒、3×100人份/盒（含校准品）、5×100人份/盒、5×100人份/盒（含校准品） | 液体 |  | 国械注准20163400490 |  | 12个月 |  | 纸盒 |  | 试剂1：NSE抗体包被的磁微粒，含有proclin300防腐剂；试剂2：NSE抗体标记的吖啶酯，含有proclin300防腐剂。 | 试剂1：1瓶（50人份：2.5mL；100人份：5mL；200人份：10mL；300人份：15mL；500人份：25mL），NSE抗体包被的磁微粒，含有Proclin 300防腐剂。 试剂2：1瓶（50人份：2.5mL；100人份：5mL；200人份：10mL；300人份：15mL；500人份：25mL），吖啶酯标记的NSE抗体，含有Proclin 300防腐剂。 校准品1：0.5mL×1 瓶，10ng/mL 的神经元特异性烯酶化酶抗原，含酪蛋白的磷酸盐缓冲液，Proclin 300 防腐剂。 校准品2：0.5mL×1 瓶，100ng/mL 的神经元特异性烯醇化酶抗原，含酪蛋白的磷酸盐缓冲液，Proclin 300防腐剂。 | 该产品用于定量检测人血清中的神经元特异性烯醇化酶的含量。 | 本产品用于体外定量检测人血清中的神经元特异性烯醇化酶。主要用于对恶性肿瘤患者进行动态监测以辅助判断疾病进程或治疗效果，不能作为恶性肿瘤早期诊新或确诊的依据，不宜用于普通人群的肿瘤筛查。 | 1. 首次将神经元特异性烯醇化酶测定试剂盒（化学发光微粒子免疫检测法）装载到Caris 系统上时，需要将试剂1 瓶中的试剂混匀，使在装运期间可能沉淀下来的微粒子重新悬浮。 2. 检查样本管中样本量，保证每次检测前样本管中的样本量保持在200μL 以上。 3. 必要时，执行校准命令：执行校准命令信息，参见Caris 系统操作手册。 4. 校准品1 和校准品2 使用前应轻轻翻转5～10 次，混匀。 5. 进样：有关进样信息，参见Caris 系统操作手册。 6. 按下Assay start(运行)， | 1. 首次将神经元特异性烯醇化酶测定试剂盒（磁微粒化学发光法）装载到发光仪上时，需要将试剂1 瓶中的试剂混匀，使在装运期间可能沉淀下来的微粒子重新悬浮。 2. 检查样本管中样本量，保证每次检测前样本管中的样本量保持在200μL 以上。 3. 必要时，执行校准命令：执行校准命令信息，参见发光仪操作手册。 4. 校准品从2℃～8℃取出后平衡至室温，使用前，轻轻翻转5～10 次，使其充分混匀。使用完后，盖紧瓶盖并把校准品放回2℃～8℃储存。 5. 进样：有关进样信息，参见发光仪操作手册。 6. 按下Assay start(运行)
00266036 | 心型脂肪酸结合蛋白测定试剂盒（磁微粒化学发光法） |  | 万泰凯瑞 |  | 100人份/盒、100人份/盒（含校准品）、200人份/盒、200人份/盒（含校准品） | 50人份/盒、50人份/盒（含校准品）、100人份/盒、100人份/盒（含校准品）、200人份/盒、200人份/盒（含校准品）、2×100人份/盒、2×100人份/盒（含校准品） | 100人份/盒、100人份/盒（含校准品）、200人份/盒、200人份/盒（含校准品） | 50人份/盒、50人份/盒（含校准品）、100人份/盒、100人份/盒（含校准品）、200人份/盒、200人份/盒（含校准品）、2×100人份/盒、2×100人份/盒（含校准品） | 液体 |  | 闽械注准20212400247 |  | 12个月 |  | 纸盒 |  | 试剂1：1瓶（100人份：10mL；200人份：20mL），H-FABP特异性单克隆抗体（鼠源）包被的磁微粒。 试剂2：1瓶（100人份：10mL；200人份：20mL），吖啶酯标记的H-FABP特异性单充隆抗体（鼠源）。 校准品1：1mL×1瓶，3.00ng/mL~6.00ng/mL的H-FABP。 校准品2：1mL×1瓶，40.00 ng/mL~ 70.00ng/mL的H-FABP。 | 试剂1：1瓶（50人份：5mL；100人份：10mL；200 人份：20mL）， H-FABP特异性单克隆抗体（鼠源）包被的磁微粒。 试剂2：1瓶（50人份：5mL；100人份：10mL；200 人份：20mL），吖啶酯标记的H-FABP特异性单克隆抗体（鼠源）。 校准品1：0.5mL×1瓶，3.00 ng/mL~6. 00 ng/mL 的H-FABP。 校准品2：0.5mL×1瓶，40. 00 ng/mL~ 70.00 ng/mL的H-FABP。 | 本试剂盒用于定量检测人血清和血浆中的心型脂肪酸结合蛋白。 |  | 1.首次将试剂盒装裁到发光仪上时，需要将试剂1中的试剂混匀，使在储存和运输期间可能沉淀下来的碰微粒重新悬浮。 2.校准品从2~8℃取出后应平衡至窒溫。使用前应轻轻翻转混匀；使用后，盖紧瓶盖并把校准品放回2~8℃储存。 3.执行校准命令：执行校准命令信息，校准后显示校准有效，则继续执行后续程序；校准后显示校准无效，则重新执行校准命令信息。 4.检查样本杯中样本量，保证每次检测前样本杯中的样本量保持在200μL以上。 5.进样：有关进样信息，参见发光仪操作手册。 6.按下Assay start (运行)。
00144139 | 透明质酸测定试剂盒（磁微粒化学发光法） |  | 万泰凯瑞 |  | 100人份/盒；300人份/盒；500人份/盒； | 50人份/盒、50人份/盒（含校准品）、100人份/盒、100人份/盒（含校准品）、200人份/盒、200人份/盒（含校准品）、2×100人份/盒、2×100人份/盒（含校准品）、300人份/盒、300人份/盒（含校准品）、3×100人份/盒、3×100人份/盒（含校准品）、500人份/盒、500人份/盒（含校准品）、5×100人份/盒、5×100人份/盒（含校准品） | 100人份/盒；300人份/盒；500人份/盒； | 50人份/盒、50人份/盒（含校准品）、100人份/盒、100人份/盒（含校准品）、200人份/盒、200人份/盒（含校准品）、2×100人份/盒、2×100人份/盒（含校准品）、300人份/盒、300人份/盒（含校准品）、3×100人份/盒、3×100人份/盒（含校准品）、500人份/盒、500人份/盒（含校准品）、5×100人份/盒、5×100人份/盒（含校准品） | 液体 |  | 闽械注准20162400102 |  | 12个月 |  | 纸盒 |  | 主要组成成分：由试剂1、试剂2、试剂3组成。 试剂1：HA衍生物包被的磁微粒，含牛血清白蛋白的磷酸盐缓冲液，含有Proclin300防腐剂； 试剂2：HABP抗体标记的吖啶酯，含牛血清白蛋白的磷酸盐缓冲液，含proclin300防腐剂； 试剂3：HABP，含酪蛋白的磷酸盐缓冲液，含有proclin300防腐剂。 | 试剂1：1瓶（50人份：2.5mL；100人份：5mL；200人份：10mL；300人份：15mL；500人份：25mL），HA衍生物包被的磁微粒，含牛血清白蛋白的磷酸盐缓冲液，含有ProClin300防腐剂。 试剂2：1瓶（50人份：2.5mL；100人份：5mL；200人份：10mL；300人份：15mL；500人份：25mL），吖啶酯标记的HABP抗体，含牛血清白蛋白的磷酸盐缓冲液，含有ProClin300防腐剂。 试剂3：1瓶（50人份：1.5mL；100人份：3mL；200人份：6mL；300人份：9mL；500人份：15mL），HABP，含酪蛋白的磷酸盐缓冲液，含有ProClin300防腐剂。 校准品1：1mL×1瓶，近似100ng/mL的透明质酸，含酪蛋白的磷酸盐缓冲液，含有ProClin300防腐剂。 校准品2：1mL×1瓶，近似1000ng/mL的透明质酸，含酪蛋白的磷酸盐缓冲液，含有ProClin300防腐剂。 | 用于定量检测人血清中的透明质酸。 |  | 1. 首次将透明质酸测定试剂盒（化学发光微粒子免疫检测法）装载到Caris200系统上时，需要将试剂1 瓶中的试剂混匀，使在装运期间可能沉淀下来的微粒子重新悬浮。 2. 检查样本杯中样本量，保证每次检测前样本杯中的样本量保持在200μL 以上。 3. 必要时，执行校准命令：执行校准命令信息，参见Caris200 系统操作手册。 4. 校准品1 和校准品2 使用前应轻轻翻转5～10 次，混匀。 5. 进样：有关进样信息，参见Caris200 系统操作手册。 6. 按下Assay start（运行）。 | 1.首次将透明质酸测定试剂盒（磁微粒化学发光法）装载到发光仪上时，需要将试剂1瓶中的试剂混匀，使在装运期间可能沉淀下来的微粒子重新悬浮。 2.检查样本杯中样本量，保证每次检测前样本杯中的样本量保持在200μL以上。 3.必要时，执行校准命令：执行校准命令信息，参见发光仪操作手册。 4.校准品从2℃～8℃取出后平衡至室温，使用前，轻轻翻转5～10次，使其充分混合，使用后，盖紧瓶盖并把校准品放回2℃～8℃储存。 5.进样：有关进样信息，参见发光仪操作手册。 6.按下Assay start（运行）。
00143993 | 糖类抗原125（CA 125）测定试剂盒（磁微粒化学发光法） |  | 万泰凯瑞 |  | 100人份/盒；300人份/盒；500人份/盒； | 50人份/盒、50人份/盒（含校准品）、100人份/盒、100人份/盒（含校准品）、200人份/盒、200人份/盒（含校准品）、300人份/盒、300人份/盒（含校准品）、500人份/盒、500人份/盒（含校准品）、2×100人份/盒、2×100人份/盒（含校准品）、3×100人份/盒、3×100人份/盒（含校准品）、5×100人份/盒、5×100人份/盒（含校准品） | 100人份/盒；300人份/盒；500人份/盒； | 50人份/盒、50人份/盒（含校准品）、100人份/盒、100人份/盒（含校准品）、200人份/盒、200人份/盒（含校准品）、300人份/盒、300人份/盒（含校准品）、500人份/盒、500人份/盒（含校准品）、2×100人份/盒、2×100人份/盒（含校准品）、3×100人份/盒、3×100人份/盒（含校准品）、5×100人份/盒、5×100人份/盒（含校准品） | 液体 |  | 国械注准20153401967 |  | 12个月 |  | 纸盒 |  | CA 125试剂1：CA125抗体包被的磁微粒；CA 125 试剂2：吖啶酯标记的CA125抗体。(具体内容详见产品说明书） | 试剂1：1瓶（50人份：2.5mL；100人份：5mL；200人份：10mL；300人份：15mL；500人份：25mL），CA125 抗体包被的磁微粒。 试剂2：1瓶（50人份：2.5mL；100人份：5 mL；200人份：10mL；300人份：15mL；500人份：25mL），吖啶酯标记的CA125抗体。 校准品1：0.5mL×1瓶，30U/mL的糖类抗原125，含牛血清的磷酸盐缓冲液，含有ProClin300防腐剂。 校准品2：0.5mL×1 瓶，600U/mL的糖类抗原125，含牛血清的磷酸盐缓冲液，含有ProClin300防腐剂。 | 本产品用于定量检测人血清或血浆中的糖类抗原125(CA125)。主要用于对恶性肿瘤患者进行动态监测以辅助判断疾病进程或治疗效果，不能作为恶性肿瘤早期诊断或确诊的依据，不能用于普通人群的肿瘤筛查。 |  | 1. 首次将糖类抗原125（CA125）测定试剂盒（化学发光微粒子免疫检测法）装载到Caris 系统上时，需要将试剂1瓶中的试剂混匀，使在装运期间可能沉淀下来的微粒子重新悬浮。 2. 检查样本管中样本量，保证每次检测前样本管中的样本量保持在200μL 以上。 3. 必要时，执行校准命令：执行校准命令信息，参见Caris 系统操作手册。 4. 校准品1和校准品2使用前应轻轻翻转5～10次，混匀。 5. 进样：有关进样信息，参见Caris 系统操作手册。 6. 按下Assay start（运行）。 | 1.首次将糖类抗原125（CA 125）测定试剂盒（磁微粒化学发光法）装载到发光仪上时，需要将试剂1瓶中的试剂混匀，使在装运期间可能沉淀下来的微粒子重新悬浮。 2.检查样本杯中样本量，保证每次检测前样本杯中的样本量保持在200μL以上。 3.必要时，执行校准命令：执行校准命令信息，参见发光仪操作手册。 4.校准品从2℃～8℃取出后平衡至室温，使用前，轻轻翻转5～10次，使其充分混合。使用后，盖紧瓶盖并把校准品放回2℃～8℃储存。 5.进样：有关进样信息，参见发光仪操作手册。 6.按下Assay start（运行）。
00144118 | 糖类抗原CA50测定试剂盒（磁微粒化学发光法） |  | 万泰凯瑞 |  | 100人份/盒、100人份/盒（含校准品）、300人份/盒、300人份/盒（含校准品）、500人份/盒、500人份/盒（含校准品） | 50人份/盒、50人份/盒（含校准品）、100人份/盒、100人份/盒（含校准品）、200人份/盒、200人份/盒（含校准品）、2×100人份/盒、2×100人份/盒（含校准品）、300人份/盒、300人份/盒（含校准品）、3×100人份/盒、3×100人份/盒（含校准品）、500人份/盒、500人份/盒（含校准品）、5×100人份/盒、5×100人份/盒（含校准品） | 100人份/盒、100人份/盒（含校准品）、300人份/盒、300人份/盒（含校准品）、500人份/盒、500人份/盒（含校准品） | 50人份/盒、50人份/盒（含校准品）、100人份/盒、100人份/盒（含校准品）、200人份/盒、200人份/盒（含校准品）、2×100人份/盒、2×100人份/盒（含校准品）、300人份/盒、300人份/盒（含校准品）、3×100人份/盒、3×100人份/盒（含校准品）、500人份/盒、500人份/盒（含校准品）、5×100人份/盒、5×100人份/盒（含校准品） | 液体 |  | 国械注准20193400219 |  | 12个月 |  | 纸盒 |  | 试剂1：CA50抗体包被的磁微粒； 试剂2：吖啶酯标记CA50抗体； 校准品1:10U/mL的糖类抗原CA50，含防腐剂； 校准品2：100U/mL的糖类抗原CA50，含防腐剂； | 试剂1：1 瓶（50 人份：2.5 mL；100 人份：5 mL；200 人份：10mL；300 人份：15mL；500 人份：25mL），CA50 抗体包被的磁微粒。 试剂2：1 瓶（50 人份：2.5 mL；100 人份：5 mL；200 人份：10mL；300 人份：15mL；500 人份：25mL），吖啶酯标记CA50 抗体。 校准品1：0.5mL×1 瓶，10U/mL 的糖类抗原CA50，含防腐剂。 校准品2：0.5mL×1 瓶，100U/mL 的糖类抗原CA50，含防腐剂。 | 本试剂用于定量测定人血清中糖类抗原CA50。主要用于恶性肿瘤患者进行动态监测以辅助判断疾病进程或治疗效果，不能作为恶性肿瘤早期诊断或确诊依据，不用于普通人群的肿瘤筛查。 |  | 1. 首次将糖类抗原CA50 测定试剂盒（化学发光微粒子免疫检测法）装载到Caris系统上时，需要将试剂1 瓶中的试剂混匀，使在装运期间可能沉淀下来的微粒子重新悬浮。 2. 校准品1 和校准品2 使用前应轻轻翻转5～10 次，混匀；使用后，盖紧瓶盖并把校准品放回2℃～8℃储存。 3. 必要时，执行校准命令：执行校准命令信息，参见Caris 系统操作手册。 4. 检查样本管中样本量，保证每次检测前样本管中的样本量保持在200μL 以上。 5. 进样：有关进样信息，参见Caris 系统操作手册。 6. 按下Assay start（运行）。 | 1. 首次将糖类抗原CA50 测定试剂盒（磁微粒化学发光法）装载到发光仪上时，需要将试剂1 瓶中的试剂混匀，使在装运期间可能沉淀下来的微粒子重新悬浮。 2. 校准品从2℃～8℃取出后平衡至室温，使用前应轻轻翻转5～10 次，使其充分混匀。使用后，盖紧瓶盖并把校准品放回2℃～8℃储存。 3. 必要时，执行校准命令：执行校准命令信息，参见发光仪操作手册。 4. 检查样本杯中样本量，保证每次检测前样本杯中的样本量保持在200μL 以上。 5. 进样：有关进样信息，参见发光仪操作手册。 6. 按下Assay start（运行）。
00144129 | 肿瘤相关抗原CA242测定试剂盒（磁微粒化学发光法） |  | 万泰凯瑞 |  | 100人份/盒，100人份/盒（含校准品），200人份/盒，200人份/盒（含校准品） | 50人份/盒、50人份/盒（含校准品）、100人份/盒、100人份/盒（含校准品）、200人份/盒、200人份/盒（含校准品）、2×100人份/盒、2×100人份/盒（含校准品） | 100人份/盒，100人份/盒（含校准品），200人份/盒，200人份/盒（含校准品） | 50人份/盒、50人份/盒（含校准品）、100人份/盒、100人份/盒（含校准品）、200人份/盒、200人份/盒（含校准品）、2×100人份/盒、2×100人份/盒（含校准品） | 液体 |  | 国械注准20193400438 |  | 12个月 |  | 纸盒 |  | 试剂1：CA242抗体包被的磁微粒； 试剂2：吖啶酯标记CA242抗体； 校准品10U/mL的肿瘤相关抗原CA242，含有防腐剂； 校准品2：100U/mL的肿瘤相关抗原CA242，含有防腐剂； | 试剂1：1瓶（50人份：5 mL；100人份：10 mL；200人份：20mL），CA242抗体包被的磁微粒。 试剂2：1瓶（50人份：5 mL；100人份：10 mL；200人份：20mL），吖啶酯标记CA242抗体。 校准品1：1mL×1瓶，10.00U/mL的肿瘤相关抗原CA242，含有防腐剂。 校准品2：1mL×1瓶，100.00U/mL的肿瘤相关抗原CA242，含有防腐剂。 | 本试剂用于定量测定人血清中肿瘤相关抗原CA242。主要用于恶性肿瘤患者进行动态监测以辅助判断疾病进程或治疗效果，不能作为恶性肿瘤早期诊断或确诊依据，不用于普通人群的肿瘤筛查。 |  | 1. 首次将肿瘤相关抗原CA242测定试剂盒（化学发光微粒子免疫检测法）装载到Caris 系统上时，需要将试剂1 瓶中的试剂混匀，使在装运期间可能沉淀下来的微粒子重新悬浮。 2. 校准品1 和校准品2 使用前应轻轻翻转5～10 次，混匀；使用后，盖紧瓶盖并把校准品放回2℃～8℃储存。 3. 必要时，执行校准命令：执行校准命令信息，参见Caris 系统操作手册。 4. 检查样本杯中样本量，保证每次检测前样本杯中的样本量保持在200μL 以上。 5. 进样：有关进样信息，参见Caris 系统操作手册。 6. 按下Assay start（运行）。 | 1.首次将肿瘤相关抗原CA242 测定试剂盒（磁微粒化学发光法）装载到发光仪上时，需要将试剂1 瓶中的试剂混匀，使在装 运期间可能沉淀下来的微粒子重新悬浮。 2.校准品1 和校准品2 使用前应轻轻翻转5～10 次，混匀；使用后，盖紧瓶盖并把校准品放回2℃～8℃储存。 3.必要时，执行校准命令：执行校准命令信息，参见发光仪操作手册。 4.检查样本杯中样本量，保证每次检测前样本杯中的样本量保持在200μL 以上。 5.进样：有关进样信息，参见发光仪操作手册。 6.按下Assay start（运行）。
00061222 | 二十极环状标测电极导管（可调弯） | 电生理电极导管 |  |  | 管径:7F；导管可用长度:110mm；弯形:PV24 |  | 901686 |  | 导管材质Pebax 电极材质铂铱合金 |  | 国械注准20163772522 |  | 36个月 |  | 纸质 |  | 电生理电极导管由电极、导管和连接电缆组成。产品为一次性使用无菌产品，环氧乙烷灭菌。产品规格型号、参数及图示见技术要求。 |  | 该电生理导管与多道电生理记录仪配合使用，记录心脏内电生理信号，用于对心律不齐进行评价。 |  | "术前处理：遵照医院导管室的常规操作程序对病人进行术前处理。 a) 获得病人同意书。 b) 由于某些药物可能具有电生理效应，影响研究结果，术前应尽量避免使用与此相关的药物。 c) 对患有危及生命的心律不齐的病人，在停用抗心律不齐药物时，应予严密监护。 d) 对穿刺部位进行消毒处理。 e) 经皮穿刺放置血管鞘：穿刺部位为股静脉、锁骨下静脉或颈内静脉；所用鞘管规格不得小于电极导管规格。推荐使用比电极导管大一号的导管鞘，如6F电极导管推荐使用7F导管鞘，7F电极导管推荐使用8F导管鞘。建议使用带止血阀导管鞘以避免血液渗漏。 注意：使用局麻（利多卡因0.5%或1%不加肾上腺素），使用最小剂量，避免进入全身血液循环而产生的电生理效应。 f) 在X线透视下将电极导管通过导管鞘经周边血管插入心腔。 注意：使用MPD弯形导管时，插管前务必确认手柄推杆处于近端位置，导管头部是直的。 g) 使用Triguy连接电缆连接电极导管与多导电生理记录仪。 注意：将连接电缆连接到符合国际安全标准的多导电生理记录仪，观察电缆近端接头针脚的极性。 注意：将不用的针脚仔细绝缘隔离，以免意外电流通过心脏。 h) 在X线透视下操纵电极导管至合适的部位，记录心内电图。如果使用MPD弯形导管，可以通过推拉手柄推杆改变导管弯形。 i) 手术完毕，从心腔内撤出电极导管。 注意：使用MPD弯形导管时，撤出电极导管前务必确认手柄推杆处于近端位置，导管头部是直的。 注意：医生可按经验使用抗凝剂。"
00060883 | 射频消融导管8mm（双向弯） | 可控射频消融电极导管 |  |  | 管径：7F；导管可用长度：1100mm；弯形：DD/FF |  | 902204；902207；902212；902215 |  | 导管材质Pebax 电极材质铂铱合金 |  | 国械注准20163772523 |  | 36个月 |  | 纸质 |  | 可控射频消融电极导管由电极、导管、连接电缆和手柄组成。产品为一次性使用无菌产品，环氧乙烷灭菌。产品型号规格、参数及图示见技术要求。 |  | 适用于心脏电生理标测、刺激和记录，并且当射频仪配合使用时，可用于进行心内消融术，用于心动过速治疗。 |  | "可控射频消融电极导管是一种由不透X线的聚亚氨酯（PEBAX）绝缘体/拉线构成的柔性电极导管，导管上装有铂-铱电极环和电极头，电极头内装有热电偶或热敏电阻。位于导管近端装有推拉手柄，可以控制远端部分的偏转。 可控射频消融导管用于和射频消融仪配合使用，该仪器的技术规格如下： —频率 450-575千赫 —电压 0-220伏 —电流 0-2.0安 —功率 100-150瓦（最大） —阻抗切断限 上限：300欧姆 下限：25欧姆 上述输出范围表示的是设备性能，并非实际设置值。实际的输出设置值将由医生根据经验及临床要求确定。Triguy射频消融导管的温度监控精度为+/-3.0°C，最大工作电压为100V，最大工作电流2A。可控射频消融导管可通过连接电缆与各种射频仪连接。导管和连接电缆都配备快速插拔接头，导管与连接电缆、连接电缆与射频仪之间都可直接插拔。下表为按照射频仪选用导管和连接电缆的规范。 射频消融需配备的基本设备和器材 a) X光机（DSA）。 b) 程控刺激仪。 c) 多道生理记录仪。 d) 除颤器。 e) 射频仪。 f) 射频消融导管。 g) 电生理标测导管。 h) 连接电缆。 i) 导管鞘。 j) 输液泵。 k) 1ml或者2ml注射器。 "
00269758 | 冷盐水灌注射频消融导管-2 | 冷盐水灌注射频消融导管 |  |  | 长度:110cm； 外径:7F；弯形A/B/D/F；测温方式:热电偶/热敏电阻 |  | 902304；902305；902306；902307；902312；902313；902314；902315 |  | / |  | 技术要求 |  | 36 |  | 纸质 |  | 冷盐水灌注射频消融导管由导管、端电极、环电极、手柄、盐水管和连接器组成。产品为一次性使用无菌血管内导管，环氧乙烷灭菌。 |  | 在医疗机构中使用，适用于心脏电生理标测、刺激和记录；当与射频仪配合使用时，可用于开展心内消融术，用于治疗心动过速。 |  | 详细可见说明书
00044133 | 钕铁硼永磁贴 |  | 众福 |  | 3*6cm、6*9cm、4.5*7cm、8*11cm、10*11cm、12*11cm、18*11cm、22*11cm、28*11cm、36*11cm、42*11cm |  | 3*6cm、6*9cm、4.5*7cm、8*11cm、10*11cm、12*11cm、18*11cm、22*11cm、28*11cm、36*11cm、42*11cm |  | 由医用吸血棉、钕铁硼永磁片、防粘膜、自粘性胶布组成。 |  | 鄂械注准20132641336 |  | 24个月 |  | 铝箔袋 |  | 产品外观要求清洁、柔软、无臭无味；吸水量可达自身10倍以上；产品中每个钕铁硼磁片最大表面剩磁感应强度为150mT～250mT；持粘性：在烘箱内试验期间，贴于不锈钢板上粘贴部的顶端下滑应不超过2.5mm；剥离强度：粘贴部每1㎝宽度所需的平均力应不小于1.0N；该产品为无菌。由医用吸血棉、钕铁硼永磁片、防粘膜、自粘性胶布组成。 |  | 本产品主要用于外科手术切口的护理：具有止痛、消肿、促进伤口愈合的作用。 |  | 医生在实施手术缝合后，伤口按规范消毒处理完毕；选择合适规格，剪开密封口，取出贴于缝合后伤口上及患处，根据不同部位由医生指导使用；连续使用数贴可缩短伤口愈合时间。
00160127 | 简易呼吸器 |  | Compower |  | Y-1#、Y-2#、Y-3#、C-1#、C-2#、C-3#。 | 硅胶型：SSI-01/S1、SSI-01/S、SSI-02/S、SSI-03/S1、SSI-03/S、SSI-01/RTMA1、SSI-01/RTMA、SSI-02/RTMA、SSI-03/RTMA1、SSI-03/RTMA、SSI-01/SM1、SSI-01/SM、SSI-02/SM、SSI-03/SM1、SSI-03/SM、LSI-01/S1、LSI-01/S、LSI-02/S、LSI-03/S1、LSI-03/S、LSI-01/RTMA1、LSI-01/RTMA、LSI-02/RTMA、LSI-03/RTMA1、LSI-03/RTMA。 | Y-1#、Y-2#、Y-3#、C-1#、C-2#、C-3#。 |  | 热塑性弹性体、硅胶 |  | YY 0600.4-2013 《医用呼吸机 基本安全和主要性能专用要求 第4部分：人工复苏器》 |  | 36个月 |  | 聚乙烯内膜 |  | 该产品由面罩、复苏球囊、病人阀、进气阀、储气袋和氧气连接管、开口器和口咽通气道组成。该成品为非无菌。 |  | 用于对呼吸障碍者作人工呼吸。 |  | 使用方法 1.用左手将患者下颌托住，右手置于患者头部，使患者头部尽可能后仰。清除口腔异物，使患者呼吸道保持畅通。(如图1） 2.在有压缩氧源条件下，将简易呼吸器的氧气连接管与压缩氧气源相连接，并连接储气袋。调节适当氧气流量至储气袋膨起，确保正常按压球囊时储气袋不至萎陷。（注：无压缩氧源条件下则无须连接氧气连接管和储气袋）。 3.口咽通气道的使用方法：(如图2） 1)患者取平卧位，头偏向一侧； 2)根据患者的年龄大小选择合适的型号； 3)将口咽通气道的咽弯曲部分凹面向上抵住舌，轻轻插入口腔，当产品头端接近上咽部后壁时，将其旋转180°，使凹面向下，然后推送通气管至合适的位置； 4)对意识障碍、牙关紧闭者，用开口器将牙关撬开，压舌板从磨牙处放入抵住舌，口咽通气道凹面向下对准咽喉部迅速置入，使前端置入舌根之后，位于上咽部，口咽通气道尾端固定在患者上下切牙外； 5)放置成功后，用胶布将口咽通气道固定在患者双侧面颊部。 4.施救者将简易呼吸器所连面罩紧密附于患者口鼻处。用手按压简易呼吸器球囊供患者吸气，患者胸廓应呈抬起征。释放球囊使患者呼气，患者胸廓应呈回落征。患者口唇紫绀等缺氧症状应缓解。(如图3）5.给予患者适当的呼吸频率。通常成人12-15次/分钟，小儿14-20次/分钟，婴儿20-40次/分钟。(如图4） 6.给予患者适当气道压力：限压阀正常使用时应处于开放可弹起状态，如有必要使用高于限压阀压力气体时，则可压下限压阀旋钮，并将限压阀旋钮旋转20°，使其插销被锁紧，限压阀关闭。 7.开口器的使用方法：在紧急急救时，用手抓住开口器的手柄处，放置于患者上下颚中间，使用螺旋型旋转方式将口腔开启。
00122619 | 脊柱前路板钉系统-脊柱前板 | 脊柱前路板钉系统-脊柱前路板 | 安格尔 |  | 孔数：4、5、6、7、8、9、10 |  | JZB (Q/Z/L)01、JZB (Q/Z/L)02、JZB (Q/Z/L)03、JZB (Q/Z/L)04、JZB (Q/Z/L)05、JZB (Q/Z/L)06 |  | 纯钛 |  | 国械注准20163130348 |  | 60个月 |  | PE复合膜 |  | 脊柱前路板钉系统由脊柱前路板、脊柱螺钉和铆钉组成。其中脊柱前路板由符合GB/T13810-2017标准规定的TA3G纯钛材料制成；铆钉及脊柱螺钉由符合GB/T13810-2017标准规定的TC4钛合金材料制成。产品表面分非阳极氧化和微弧阳极氧化两种处理方式。产品分非灭菌和灭菌两种交付状态，非灭菌状态交付的产品货架有效期为五年，灭菌状态交付的产品经辐照灭菌，灭菌有效期为五年。 |  | 适用于颈椎前路内固定 |  | 1．术前应对植入物做一些必要的检查，如表面是否存有明显的凹坑、斑痕、裂纹以及断裂伤等，一经发现应将产品退回经销单位进行处理。 2．术前必须经蒸馏水漂洗10分钟，并需在121℃高温、206KPa高压下湿热灭菌20分钟。 3. 所有植入产品的安装工具必须由本公司专业提供。 4. 不得超出产品范围使用，不得与其它企业产品混用。 5．内固定后，应由医生辅助适当的外固定，否则易造成内固定断裂或失效。 6．术后的锻炼或负重应在医生指导下酌情进行，不得过早负重，否则易造成内固定断裂或失效
00281291 | 唾液采集器 |  |  |  | TY180、TY001A（含保存液）、TY001B（不含保存液）、TY002A-10.0（含保存液）、TY002B-10.0（不含保存液）、TY003A-5.0（含保存液）、TY003B-5.0（不含保存液）、TY004A-6.0（含保存液）、TY004B-6.0（不含保存液） | TY180、TY001A、TY002A-10.0、TY003A-5.0、TY180F、TY001AF、TY002AF-10.0、TY003AF-5.0 | TY180、TY001A（含保存液）、TY001B（不含保存液）、TY002A-10.0（含保存液）、TY002B-10.0（不含保存液）、TY003A-5.0（含保存液）、TY003B-5.0（不含保存液）、TY004A-6.0（含保存液）、TY004B-6.0（不含保存液） | TY180、TY001A、TY002A-10.0、TY003A-5.0、TY180F、TY001AF、TY002AF-10.0、TY003AF-5.0 | PP |  | 常温下存储 |  | 24个月 |  | 吸塑盒 |  | 唾液采集器由收集漏斗，收集管、收集管帽和/或唾液保存液组成。 | 由含保存液的杯、管组成。非无菌提供。灭活保存液由纯化水、磷酸 二氢钾、磷酸二氢钠、氯化钠、十二水合磷酸氢二钠、EDTA 组成。非 灭活保存液由纯化水、甘油、葡萄糖、蔗糖、氯化钠、柠檬酸钠、十 二烷基肌氨酸钠、酚红组成。微生物指标：需氧菌总数应不超过200 CFU/mL，霉菌、酵母菌总数应不超过100 CFU/mL。 | 用于唾液样本的收集、运输和储存。 | 用于样本的收集、运输和储存。 | 1. 型号TY001A和TY001B产品的使用方法: ①采集唾液样本前30分钟，用清水漱口去除口腔异物。 ②使用时，先保持采集器漏斗杯口朝下，抓稳收集瓶管身中间部位，将管帽拧下置于一旁待用。 ③保持采集漏斗杯口朝上，采集时，舌尖抵住上颚或下颚齿根，向采集漏斗杯中轻轻吐入唾液， 使唾液流至瓶底并达到 2ml 刻度线。 ④继续保持采集器漏斗杯口朝上，旋转拧开收集器漏斗使保存液从管中流出和唾液混合，取一 旁管帽与收集管配合拧紧，上下颠倒采集管数次，使唾液与保存液充分混匀，将使用过的采集 漏斗放入可回收的垃圾箱中。 ⑤对于不含保存液的采集器，则直接在采集完后将管盖拧紧，使用过的采集漏斗放入可回收的 垃圾箱中。 2、型号TY180、TY002A-10.0、TY002B-10.0、TY003A-5.0、TY003B-5.0、TY004A-6.0和 TY004B-6.0 产品的使用方法: ①采集唾液样本前 30 分钟，用清水漱口去除口腔异物。 ②采集时，舌尖抵住上颚或下颚齿根，向采集漏斗杯中轻轻吐入唾液，使唾液流至瓶底并达到 2ml刻度线。 ③打开保存液保存管，将保存液缓缓沿采集漏斗口倒入，保持采集管处于直立状态，能使保存液完全流入采集管内。 ④保持采集管直立状态，小心将采集管上的漏斗取下，用配用的采集管小盖子将采集管拧紧。 ⑤上下颠倒采集管数次，使唾液与保存液充分混匀，将使用过的采集漏斗及保存管放入可回收 的垃圾箱中。 ⑥对于不含保存液的采集器，则直接在采集完后将管盖拧紧，使用过的采集漏斗放入可回收的 垃圾箱中。 | TY180、TY002A-10.0、TY180F、TY002AF-10.0、TY003AF-5.0、TY003A-5.0使用方法：①用清水漱口去除口腔异物。②向采集杯中轻轻吐入唾液， 使唾液流至瓶底并达到 2ml 刻度线。③拧开保存液管盖，将保存液沿采集杯口缓缓倒入，使保存液完全流入采集管内。④继续保持采集杯口朝上，抓稳采集管中间部位，将采集杯拧下。⑤将采集管盖与采集管配合拧紧。⑥上下颠倒采集管数次，使唾液与保存液充分混匀。 TY001A、TY001AF使用方法： ①用清水漱口去除口腔异物。②向采集杯中轻轻吐入唾液， 使唾液流至瓶底并达到 2ml 刻度线。③旋转拧开采集杯使保存液从管中流出和唾液混合。④将保持采集管朝上，底部采集管盖拧下。⑤将取下的采集管盖与采集管配合拧紧。⑥上下颠倒采集管数次，使唾液与保存液充分混匀。
00082628 | ISE血样校准品 | 电解质浓度测定用血样校准品 |  |  | 溶解液：1×4mL/瓶，冻干粉：1×0.18g/瓶； 溶解液：2×4mL/瓶，冻干粉：2×0.18g/瓶； 溶解液：3×4mL/瓶，冻干粉：3×0.18g/瓶； 溶解液：5×4mL/瓶，冻干粉：5×0.18g/瓶； |  | 溶解液：1×4mL/瓶，冻干粉：1×0.18g/瓶； 溶解液：2×4mL/瓶，冻干粉：2×0.18g/瓶； 溶解液：3×4mL/瓶，冻干粉：3×0.18g/瓶； 溶解液：5×4mL/瓶，冻干粉：5×0.18g/瓶； |  | 化学成分 |  | 吉械注准20172400207 |  | 12个月 |  | 白卡纸 |  | 氯化钠：105mmol/L；磷酸二氢钾：4mmol/L；磷酸氢钠：30mmol/L；白蛋白：60g/L. |  | 适用于全自动生化分析仪的电解质测定的离子选择电极模块，以消除仪器间的测定结果误差。 |  | 取包装盒中的冻干粉与溶解液各-瓶,用微量移液器准确量取3mL溶解液于冻干粉瓶中,在室温下放置约20分钟，然后缓慢颠倒混合,使其充分溶解后倒入样品杯中使用。按出厂给定的靶值将参数输入仪器中。
00144060 | Ⅳ型胶原测定试剂盒（磁微粒化学发光法） |  | 万泰凯瑞 |  | 100人份/盒；300人份/盒；500人份/盒； | 50人份/盒、50人份/盒（含校准品）、100人份/盒、100人份/盒（含校准品）、200人份/盒、200人份/盒（含校准品）、2×100人份/盒、2×100人份/盒（含校准品）、300人份/盒、300人份/盒（含校准品）、3×100人份/盒、3×100人份/盒（含校准品）、500人份/盒、500人份/盒（含校准品）、5×100人份/盒、5×100人份/盒（含校准品） | 100人份/盒；300人份/盒；500人份/盒； | 50人份/盒、50人份/盒（含校准品）、100人份/盒、100人份/盒（含校准品）、200人份/盒、200人份/盒（含校准品）、2×100人份/盒、2×100人份/盒（含校准品）、300人份/盒、300人份/盒（含校准品）、3×100人份/盒、3×100人份/盒（含校准品）、500人份/盒、500人份/盒（含校准品）、5×100人份/盒、5×100人份/盒（含校准品） | 液体 |  | 闽械注准20162400093 |  | 12个月 |  | 纸盒 |  | 主要组成成分：由试剂1、试剂2、试剂3组成。 试剂1：C IV抗体包被的磁微粒，含牛血清白蛋白的磷酸盐缓冲液，含有Proclin300防腐剂； 试剂2：C IV抗体标记的吖啶酯，含牛血清白蛋白的磷酸盐缓冲液，含proclin300防腐剂； 试剂3：仪器配套试剂瓶，无试剂。 | 试剂1：1瓶（50人份：2.5mL；100人份：5mL；200人份：10mL；300人份：15mL；500人份：25mL），C Ⅳ抗体包被的磁微粒，含牛血清白蛋白的磷酸盐缓冲液，含有ProClin300防腐剂。 试剂2：1瓶（50人份：2.5mL；100人份：5mL；200人份：10 mL；300人份：15mL；500人份：25mL），吖啶酯标记的C Ⅳ抗体，含牛血清白蛋白的磷酸盐缓冲液，含有ProClin300防腐剂。 校准品1：0.5mL×1瓶，近似100ng/mL的Ⅳ型胶原，含牛血清的磷酸盐缓冲液，含有ProClin300防腐剂。 校准品2：0.5mL×1瓶，近似500ng/mL的Ⅳ型胶原，含牛血清的磷酸盐缓冲液，含有ProClin300防腐剂。 | 用于定量检测人血清中的IV型胶原。 |  | 1. 首次将Ⅳ型胶原测定试剂盒（化学发光微粒子免疫检测法）装载到Caris200系统上时，需要将试剂1 瓶中的试剂混匀，使在装运期间可能沉淀下来的微粒子重新悬浮。 2. 检查样本杯中样本量，保证每次检测前样本杯中的样本量保持在200μL 以上。 3. 必要时，执行校准命令：执行校准命令信息，参见Caris200 系统操作手册。 4. 校准品1 和校准品2 使用前应轻轻翻转5～10 次，混匀。 5. 进样：有关进样信息，参见Caris200 系统操作手册。 6. 按下Assay start（运行）。 | 1.首次将Ⅳ型胶原测定试剂盒（磁微粒化学发光法）装载到发光仪上时，需要将试剂1瓶中的试剂混匀，使在装运期间可能沉淀下来的微粒子重新悬浮。 2.检查样本杯中样本量，保证每次检测前样本杯中的样本量保持在200μL以上。 3.必要时，执行校准命令：执行校准命令信息，参见发光仪操作手册。 4.校准品1和校准品2使用前应轻轻翻转5～10次，混匀。 5.进样：有关进样信息，参见发光仪操作手册。 6.按下Assay start（运行）。
00007534 | 一次性使用直线型吻合器组件 | 一次性使用直线型吻合器及组件 | 贝诺 |  | SBFZ30B(Z/H)、SBFZ45Z(H)、SBFZ60Z(H)、SBFZ90Z(H)、SBLSR30B(Z/H)、SBLSR45Z(H)、SBLSR60Z(H)、SBLSR90Z(H) |  | SBFZ30B(Z/H)、SBFZ45Z(H)、SBFZ60Z(H)、SBFZ90Z(H)、SBLSR30B(Z/H)、SBLSR45Z(H)、SBLSR60Z(H)、SBLSR90Z(H) |  | 医用不锈钢+工程塑胶+钛钉 |  | YZB/苏0464-2014 |  | 36个月 |  | 医用透析纸+吸塑盒 |  | 一次性使用直线型吻合器组件由钉仓、档杆、后盖、缝钉、推钉片等组成，缝钉采用TA2制成，钉仓采用PC制成，按照吻合钉长度、吻合厚度不同分为若干规格。产品应无菌。 | 一次性使用直线型吻合器及组件（直管型除外）由抵钉座、组件、器身架、手柄、击发手柄、锁紧手柄、锁紧钮、吻合钉组成，组件可以替换。一次性使用直线型吻合器及组件（直管型）由抵钉座，钉匣金属外壳，金属外套管，旋转套，活动手柄，保险钮，手柄，释放钮，复位指示窗，钉仓推片和组件组成，组件可以替换。该产品以无菌状态提供，经辐照灭菌，一次性使用。 | 配合专用吻合器，适用于外科手术中脏器的切口、残端的缝合关闭 |  | 1、 本产品的使用方法应遵循吻(缝)合器的通用原则。 2、 本产品供已受吻（缝）合器专业知识和技术培训后的医师和(或)在有相关经验人员的指导下使用。 3、 使用之前应仔细检查产品小包装有无破损现象，并仔细检查包装内产品的损坏现象。发现和/或怀疑损坏的都应放弃使用，并与本公司代表联系。 4、 产品装载击发前请再次确认： a） 组件已安全与器身联接； b） 被缝合组织已在允许的缝合区域内。 5、 空组件（已被进行有效击发的组件）将被自锁，而不能被再次击发。 6、 检查缝合情况，若发现活动性出血点可用缝线作修补缝扎止血。 7、 本产品为一次手术使用，一次手术中可进行缝合组件的再次更换； a） 由器械向上拔出组件； b） 更换同一品牌、同一规格的组件； c） 沿产品内侧凸槽插入新的组件； d） 以声响提示，表示新组件安装完成。
00332897 | CD19抗体试剂/检测试剂 盒(免疫组织化学) | [7 empty] | 液体 | [13 empty] | 1.本产品储存条件： 2~8℃避光条件储存，切忌冷冻。 2.有效期 12个月，建议开瓶后3个月用完。
00090069 | 天门冬氨酸氨基转移酶线粒体同工酶测定试剂盒（免疫抑制法） |  |  |  | 1)试剂1：50mL×1、试剂2：50mL×1； 2)试剂1：50mL×2、试剂2：50mL×2； 3)试剂1：50mL×1、试剂2：25mL×1； 4)试剂1：50mL×2、试剂2：25mL×2； 5)试剂1：45mL×1、试剂2：15mL×1； 6)试剂1：45mL×3、试剂2：15mL×3； 7)试剂1：48mL×1、试剂2：12mL×1； 8)试剂1：48mL×3、试剂2：12mL×3； 9)试剂1：50mL×1、试剂2：10mL×1； 10)试剂1：50mL×3、试剂2：10mL×3； 11)试剂1：60mL×1、试剂2：20mL×1； 12)试剂1：96mL×1、试剂2：24mL×1； 13)试剂1：100mL×1、试剂2：20mL×1； 14)1200测试/盒（试剂1：71mL×2、试剂2：23mL×2）。 |  | 1)试剂1：50mL×1、试剂2：50mL×1； 2)试剂1：50mL×2、试剂2：50mL×2； 3)试剂1：50mL×1、试剂2：25mL×1； 4)试剂1：50mL×2、试剂2：25mL×2； 5)试剂1：45mL×1、试剂2：15mL×1； 6)试剂1：45mL×3、试剂2：15mL×3； 7)试剂1：48mL×1、试剂2：12mL×1； 8)试剂1：48mL×3、试剂2：12mL×3； 9)试剂1：50mL×1、试剂2：10mL×1； 10)试剂1：50mL×3、试剂2：10mL×3； 11)试剂1：60mL×1、试剂2：20mL×1； 12)试剂1：96mL×1、试剂2：24mL×1； 13)试剂1：100mL×1、试剂2：20mL×1； 14)1200测试/盒（试剂1：71mL×2、试剂2：23mL×2）。 |  | 液体 |  | 京械注准20162400955 |  | 12个月 |  | 纸盒 |  | 试剂1：Tris-HCl缓冲液（pH7.5） 150mmol/L L-天门冬氨酸钾 240mmol/L 苹果酸脱氢酶（MDH） 600U/L 乳酸脱氢酶(LDH) 400U/L 羊抗人c-AST抗体 适量 试剂2：Tris-HCl缓冲液（pH7.5） 150mmol/L α-酮戊二酸 12mmol/L 还原型辅酶Ⅰ（NADH） 0.18mmol/L |  | 用于体外定量测定人血清中天门冬氨酸氨基转移酶线粒体同工酶的活性。 |  | 免疫抑制法
00144148 | 甲状腺球蛋白抗体检测试剂盒（磁微粒化学发光法） |  | 万泰凯瑞 |  | 100人份/盒；200人份/盒； | 50人份/盒、50人份/盒（含校准品）、100人份/盒、100人份/盒（含校准品）、200人份/盒、200人份/盒（含校准品）、2×100人份/盒、2×100人份/盒（含校准品） | 100人份/盒；200人份/盒； | 50人份/盒、50人份/盒（含校准品）、100人份/盒、100人份/盒（含校准品）、200人份/盒、200人份/盒（含校准品）、2×100人份/盒、2×100人份/盒（含校准品） | 液体 |  | 闽械注准20162400013 |  | 12个月 |  | 纸盒 |  | 试剂1:人甲状腺球蛋白包被的磁微粒，保存于含有蛋白稳定剂的TRIS缓冲液中，含ProClin 300防腐剂；试剂2:抗人IgG标记的吖啶酯，保存于含有蛋白稳定剂的TRIS缓冲液中，含ProClin 300防腐剂; 试剂3；含有蛋白稳定剂的TRIS缓冲液，含ProClin 300防腐剂。 | 试剂1：1瓶（50人份：2.5mL；100人份：5mL；200人份：10mL），人甲状腺球蛋白包被的磁微粒，保存于含有蛋白稳定剂的TRIS缓冲液中，含ProClin300防腐剂。 试剂2：1瓶（50人份：5mL；100人份：10mL；200人份：20mL），吖啶酯标记的抗人IgG，保存于含有蛋白稳定剂的TRIS缓冲液中，含ProClin300防腐剂。 试剂3：1瓶（50人份：2.5mL；100人份：5mL；200人份：10mL），含有蛋白稳定剂的TRIS缓冲液，含ProClin300防腐剂。 校准品1：0.5mL×1瓶，近似5IU/mL的甲状腺球蛋白抗体，用含牛血清白蛋白及ProClin300防腐剂的磷酸盐缓冲液配制。 校准品2：0.5mL×1瓶，近似100IU/mL的甲状腺球蛋白抗体，用含牛血清白蛋白及ProClin300防腐剂的磷酸盐缓冲液配制。 | 用于定量检测人体血清或血浆中的IgG类甲状腺球蛋白抗体(TG-Ab)。 |  | 1. 首次将甲状腺球蛋白抗体检测试剂盒（化学发光微粒子免疫检测法）装载到Caris200系统上时，需要将试剂1瓶中的试剂混匀，使在装运期间可能沉淀下来的微粒子重新悬浮。 2. 检查样本管中样本量，保证每次检测前样本管中的样本量保持在200μL 以上。 3. 必要时，执行校准命令：装载试剂盒时，Caris200 系统通过扫描试剂瓶上二维码信息获得主曲线，并通过校准品的检测结果重新拟合出校准曲线。 4. 甲状腺球蛋白抗体校准品使用前应轻轻翻转5～10 次，混匀。 5. 进样：有关进样信息，参见Caris200 系统操作手册。 6. 按下Assay start（运行）。 | 1.首次将甲状腺球蛋白抗体检测试剂盒（磁微粒化学发光法）装载到发光仪上时，需要将试剂1瓶中的试剂混匀，使在装运期间可能沉淀下来的微粒子重新悬浮。 2.检查样本杯中样本量，保证每次检测前样本杯中的样本量保持在200μL以上。 3.必要时，执行校准命令：装载试剂盒时，发光仪通过扫描试剂瓶上二维码信息获得主曲线，并通过校准品的检测结果重新拟合出校准曲线。 4.校准品从2℃～8℃取出后平衡至室温，使用前，轻轻翻转5～10次，使其充分混匀，使用后，盖紧瓶盖并把校准品放回2℃～8℃储存。 5.进样：有关进样信息，参见发光仪操作手册。 6.按下Assay start（运行）。
00144161 | 鳞状上皮细胞癌抗原测定试剂盒（磁微粒化学发光法） |  |  | 万泰凯瑞 | 100人份/盒；300人份/盒；500人份/盒； | 50人份/盒、50人份/盒（含校准品）、100人份/盒、100人份/盒（含校准品）、200人份/盒、200人份/盒（含校准品）、2×100人份/盒、2×100人份/盒（含校准品）、300人份/盒、300人份/盒（含校准品）、3×100人份/盒、3×100人份/盒（含校准品）、500人份/盒、500人份/盒（含校准品）、5×100人份/盒、5×100人份/盒（含校准品） | 100人份/盒；300人份/盒；500人份/盒； | 50人份/盒、50人份/盒（含校准品）、100人份/盒、100人份/盒（含校准品）、200人份/盒、200人份/盒（含校准品）、2×100人份/盒、2×100人份/盒（含校准品）、300人份/盒、300人份/盒（含校准品）、3×100人份/盒、3×100人份/盒（含校准品）、500人份/盒、500人份/盒（含校准品）、5×100人份/盒、5×100人份/盒（含校准品） | 液体 |  | 国械注准20163401360 |  | 12个月 |  | 纸盒 |  | 试剂1：SCC抗体包被的磁微粒，含proclin300防腐剂；试剂2：SCC抗体包被的吖啶酯，含proclin300防腐剂 | 试剂1：1瓶（50人份：2.5mL；100人份：5mL；200人份：10mL；300人份：15mL；500人份：25mL），SCC抗体包被的磁微粒，含有ProClin300防腐剂。 试剂2：1瓶（50人份：2.5mL；100人份：5 mL；200人份：10mL；300人份：15mL；500人份：25mL），吖啶酯标记的SCC抗体，含有ProClin300防腐剂。 校准品1：0.5mL×1瓶，2.00ng/mL的鳞状上皮细胞癌抗原，含牛血清的磷酸盐缓冲液，含有ProClin300防腐剂； 校准品2：0.5mL×1瓶，50.00ng/mL的鳞状上皮细胞癌抗原，含牛血清的磷酸盐缓冲液，含有ProClin300防腐剂 | 该产品用于定量检测人血清或血浆中的鳞状上皮细胞癌抗原 | 用于定量检测人血清或血浆中的鳞状上皮细胞癌抗原。 | 1. 首次将鳞状上皮细胞癌抗原测定试剂盒（化学发光微粒子免疫检测法）装载到Caris 系统上时，需要将试剂1 瓶中的试剂混匀，使在装运期间可能沉淀下来的微粒子重新悬浮。 2. 检查样本管中样本量，保证每次检测前样本管中的样本量保持在200μL 以上。 3. 必要时，执行校准命令：执行校准命令信息，参见Caris 系统操作手册。 4. 校准品1 和校准品2 使用前应轻轻翻转5～10 次，混匀。 5. 进样：有关进样信息，参见Caris 系统操作手册。 6. 按下Assay start（运行） | 1. 首次将鳞状上皮细胞癌抗原测定试剂盒（磁微粒化学发光法）装载到发光仪上时，需要将试剂1 瓶中的试剂混匀，使在装运期间可能沉淀下来的微粒子重新悬浮。 2. 检查样本杯中样本量，保证每次检测前样本杯中的样本量保持在200μL 以上。 3. 必要时，执行校准命令：执行校准命令信息，参见发光仪操作手册。 4. 校准品从2℃～8℃取出后平衡至室温，使用前，轻轻翻转5～10 次，使其充分混匀。使用完后，盖紧瓶盖并把校准品放回2℃～8℃储存。 5. 进样：有关进样信息，参见发光仪操作手册。 6. 按下Assay start（运行）。
00144177 | 总前列腺特异性抗原测定试剂盒（磁微粒化学发光法） |  | 万泰凯瑞 |  | 100人份/盒；300人份/盒；500人份/盒； | 50人份/盒、50人份/盒（含校准品）、100人份/盒、100人份/盒（含校准品）、200人份/盒、200人份/盒（含校准品）、2×100人份/盒、2×100人份/盒（含校准品）、300人份/盒、300人份/盒（含校准品）、3×100人份/盒、3×100人份/盒（含校准品）、500人份/盒、500人份/盒（含校准品）、5×100人份/盒、5×100人份/盒（含校准品） | 100人份/盒；300人份/盒；500人份/盒； | 50人份/盒、50人份/盒（含校准品）、100人份/盒、100人份/盒（含校准品）、200人份/盒、200人份/盒（含校准品）、2×100人份/盒、2×100人份/盒（含校准品）、300人份/盒、300人份/盒（含校准品）、3×100人份/盒、3×100人份/盒（含校准品）、500人份/盒、500人份/盒（含校准品）、5×100人份/盒、5×100人份/盒（含校准品） | 液体 |  | 国械注准20153401966 |  | 12个月 |  | 纸盒 |  | T-PSA试剂1：T-PSA抗体包被的磁微粒；T-PSA试剂2：吖啶酯标记T-PSA抗体。（具体内容详见产品说明书） | 试剂1：1 瓶（50人份：2.5mL；100人份：5 mL；200人份：10mL；300人份：15mL；500人份：25mL），T-PSA 抗体包被的磁微粒。 试剂2：1 瓶（50人份：5mL；100人份：5 mL；200人份：10mL；300人份：15mL；500人份：25mL），吖啶酯标记的T-PSA 抗体。 校准品1：1mL×1 瓶，0.8ng/mL 的总前列腺特异性抗原，含牛血清的磷酸盐缓冲液，含有ProClin 300 防腐剂。 校准品2：1mL×1 瓶，20ng/mL 的总前列腺特异性抗原，含牛血清的磷酸盐缓冲液，含有ProClin 300 防腐剂。 | 本试剂盒定量检测人血清或血浆样品中总前列腺特异性抗原（T-PSA）。对临床诊断前列腺疾病有重要辅助作用。主要用于对恶性肿瘤患者进行动态监测以辅助判断疾病进程或治疗效果，不能作为恶性肿瘤早期诊断或确诊的依据，不宜用于普通人群的肿瘤筛查。 |  | 1. 首次将总前列腺特异性抗原定量测定试剂盒（化学发光微粒子免疫检测法）装载到Caris 系统上时，需要将试剂1 瓶中的试剂混匀，使在装运期间可能沉淀下来的微粒子重新悬浮。 2. 检查样本管中样本量，保证每次检测前样本管中的样本量保持在200μL 以上。 3. 必要时，执行校准命令：执行校准命令信息，参见Caris 系统操作手册。 4. 校准品1 和校准品2 使用前应轻轻翻转5～10 次，混匀。 5. 进样：有关进样信息，参见Caris 系统操作手册。 6. 按下Assay start（运行）。 | 1. 首次将总前列腺特异性抗原测定试剂盒（磁微粒化学发光法）装载到发光仪上时，需要将试剂1 瓶中的试剂混匀，使在装运期间可能沉淀下来的微粒子重新悬浮。 2. 检查样本杯中样本量，保证每次检测前样本杯中的样本量保持在200μL 以上。 3. 必要时，执行校准命令：执行校准命令信息，参见发光仪操作手册。 4. 校准品从2℃～8℃取出后平衡至室温，使用前，轻轻翻转5～10 次，使其充分混匀。使用后，盖紧瓶盖并把校准品放回2℃～8℃储存。 5. 进样：有关进样信息，参见发光仪操作手册。 6. 按下Assay start（运行）。
00144037 | 糖类抗原15-3（CA 15-3）测定试剂盒（磁微粒化学发光法） |  | 万泰凯瑞 |  | 100人份/盒；300人份/盒；500人份/盒； | 50人份/盒、50人份/盒（含校准品）、100人份/盒、100人份/盒（含校准品）、200人份/盒、200人份/盒（含校准品）、300人份/盒、300人份/盒（含校准品）、500人份/盒、500人份/盒（含校准品）、2×100人份/盒、2×100人份/盒（含校准品）、3×100人份/盒、3×100人份/盒（含校准品）、5×100人份/盒、5×100人份/盒（含校准品） | 100人份/盒；300人份/盒；500人份/盒； | 50人份/盒、50人份/盒（含校准品）、100人份/盒、100人份/盒（含校准品）、200人份/盒、200人份/盒（含校准品）、300人份/盒、300人份/盒（含校准品）、500人份/盒、500人份/盒（含校准品）、2×100人份/盒、2×100人份/盒（含校准品）、3×100人份/盒、3×100人份/盒（含校准品）、5×100人份/盒、5×100人份/盒（含校准品） | 液体 |  | 国械注准20163400800 |  | 12个月 |  | 纸盒 |  | 试剂1: CA15-3抗体包被的磁微粒;试剂2:吖啶酯标记CA15-3抗体。( 具体内容详见产品说明书) | 试剂1：1 瓶（50 人份：2.5 mL；100 人份：5 mL；200 人份：10mL；300 人份：15mL；500 人份： 25mL），CA15-3 抗体包被的磁微粒。 试剂2：1 瓶（50 人份：2.5 mL；100 人份：5 mL；200 人份：10mL；300 人份：15mL；500 人份： 25mL），吖啶酯标记CA15-3 抗体。 校准品1：0.5mL×1 瓶，2U/mL 的糖类抗原15-3，含牛血清的磷酸盐缓冲液，防腐剂：ProClin300。 校准品2：0.5mL×1 瓶，100U/mL 的糖类抗原15-3，含牛血清的磷酸盐缓冲液，防腐剂：ProClin300。 | 该产品用于定量检测人血清或血浆中的糖类抗原15-3 （CA 15-3）。 | 本产品用于体外定量检测人血清或血浆中的糖类抗原15-3（CA15-3） 。主要用于乳腺癌等疾病进行动态监测以辅助判断疾病进程或治疗效果，不能作为恶性肿瘤早期诊断或确诊的依据，不能用于普通人群的肿瘤筛查。 | 1. 首次将糖类抗原15-3（CA15-3）测定试剂盒（化学发光微粒子免疫检测法）装载到Caris 系统上时，需要将试剂1 瓶中的试剂混匀，使在装运期间可能沉淀下来的微粒子重新悬浮。 2. 检查样本管中样本量，保证每次检测前样本管中的样本量保持在200μL 以上。 3. 必要时，执行校准命令：执行校准命令信息，参见Caris 系统操作手册。 4. 校准品1 和校准品2 使用前应轻轻翻转5～10 次，混匀。 5. 进样：有关进样信息，参见Caris 系统操作手册。 6. 按下Assay start（运行） | 1. 首次将糖类抗原15-3（CA15-3）测定试剂盒（磁微粒化学发光法）装载到发光仪上时，需要将试剂1 瓶中的试剂混匀，使在装运期间可能沉淀下来的微粒子重新悬浮。 2. 检查样本杯中样本量，保证每次检测前样本杯中的样本量保持在200μL 以上。 3. 必要时，执行校准命令：执行校准命令信息，参见发光仪操作手册。 4. 校准品从2℃～8℃取出后平衡至室温，使用前，轻轻翻转5～10 次，使其充分混合。使用完后，盖紧瓶盖并把校准品放回2℃～8℃储存。 5. 进样：有关进样信息，参见发光仪操作手册。 6. 按下Assay start（运行）。
00144042 | 泌乳素测定试剂盒（磁微粒化学发光法） |  | 万泰凯瑞 |  | 100人份/盒；100人份/盒（含校准品）；200人份/盒；200人份/盒（含校准品） | 50人份/盒、50人份/盒（含校准品）、100人份/盒、100人份/盒（含校准品）、200人份/盒、200人份/盒（含校准品）、2×100人份/盒、2×100人份/盒（含校准品） | 100人份/盒；100人份/盒（含校准品）；200人份/盒；200人份/盒（含校准品） | 50人份/盒、50人份/盒（含校准品）、100人份/盒、100人份/盒（含校准品）、200人份/盒、200人份/盒（含校准品）、2×100人份/盒、2×100人份/盒（含校准品） | 液体 |  | 闽械注准20202400061 |  | 12个月 |  | 纸盒 |  | 100人份/盒：试剂1装量为5ml×1瓶 鼠Anti-PRL单克隆抗体包被的磁微粒；试剂2：装量为10ml×1瓶 鼠Anti-PRL单克隆抗体标记的吖啶；试剂3：装量为2ml×1瓶 含有蛋白稳定剂的缓冲液； 100人份/盒（含校准品）：试剂1装量为5ml×1瓶 鼠Anti-PRL单克隆抗体包被的磁微粒；试剂2：装量为10ml×1瓶 鼠Anti-PRL单克隆抗体标记的吖啶；试剂3：装量为2ml×1瓶 含有蛋白稳定剂的缓冲液；校准品1：装量为2ml×1瓶 含PRL，浓度为约10mlU/ml；校准品2：含PRL，浓度为约5000mlU/ml； 200人份/盒：试剂1装量为10ml×1瓶 鼠Anti-PRL单克隆抗体包被的磁微粒；试剂2：装量为20ml×1瓶 鼠Anti-PRL单克隆抗体标记的吖啶；试剂3：装量为4ml×1瓶 含有蛋白稳定剂的缓冲液； 200人份/盒（校准品）：试剂1装量为10ml×1瓶 鼠Anti-PRL单克隆抗体包被的磁微粒；试剂2：装量为20ml×1瓶 鼠Anti-PRL单克隆抗体标记的吖啶；试剂3：装量为4ml×1瓶 含有蛋白稳定剂的缓冲液；校准品1：装量为2ml×1瓶 含PRL，浓度为约10mlU/ml；校准品2：含PRL，浓度为约5000mlU/ml； | 试剂1：1瓶（50人份：2.5mL；100人份：5mL；200人份：10 mL），鼠Anti-PRL单克隆抗体包被的磁微粒。 试剂2：1瓶（50人份：5mL；100人份：10mL；200人份：20 mL），吖啶酯标记的鼠Anti-PRL单克隆抗体。 试剂3：1瓶（50人份：1mL；100人份：2mL；200人份：4mL），含有蛋白稳定剂的缓冲液。 校准品1：0.5mL×1瓶，含PRL，浓度为约10μIU/mL。 校准品2：0.5mL×1瓶，含PRL，浓度为约5000 μIU/mL。 | 本产品用于定量检测人体血清和血浆中的泌乳素。 |  | 1. 首次将泌乳素测定试剂盒（化学发光微粒子免疫检测法）装载到Caris 系统上时，需要将试剂1 中的微粒子混匀，使在装运期间可能沉淀下来的微粒子重新悬浮。 2. 检查样本管中样本量，保证每次检测前样本管中的样本量保持在300μL 以上。样本从2℃～8℃或更低温度取出后不可立即放置于Caris 系统上使用，要平衡至室温。 3. 必要时，执行校准命令：执行校准命令信息，参见Caris 系统操作手册。 4. 校准品1 和校准品2 使用前应轻轻翻转5～10 次，混匀；使用后，盖紧瓶盖并把校准品放回2℃～8℃储存。 5. 进样分析：有关进样信息，参见Caris 系统操作手册。 6. 按下Assay start（运行）。 | 1.首次将泌乳素测定试剂盒（磁微粒化学发光法）装载到发光仪上时，需要将试剂1瓶中的微粒子混匀，使在装运期间可能沉淀下来的微粒子重新悬浮。 2.检查样本杯中样本量，保证每次检测前样本杯中的样本量保持在300μL以上。样本从2℃～8℃或更低温度取出后不可立即放置于发光仪上使用，要平衡至室温。 3.必要时，执行校准命令：执行校准命令信息，参见发光仪操作手册。 4.校准品1和校准品2使用前应轻轻翻转5～10次，混匀；使用后，盖紧瓶盖并把校准品放回2℃～8℃储存。 5.进样分析：有关进样信息，参见发光仪操作手册。 6.按下Assay start（运行）。
00061828 | 二十极标测电极导管（可调弯） | 电生理电极导管 |  |  | 管径：6/7F；导管可用长度：1000/1100mm；弯形：MPD-H/MPD-L |  | 901670；901671；901672；901673；901674；901675；901680；901681；901682；901683；901684；901685 |  | 导管材质Pebax 电极材质铂铱合金 |  | 国械注准20163772522 |  | 36个月 |  | 纸质 |  | 电生理电极导管由电极、导管和连接电缆组成。产品为一次性使用无菌产品，环氧乙烷灭菌。产品规格型号、参数及图示见技术要求。 |  | 该电生理导管与多道电生理记录仪配合使用，记录心脏内电生理信号，用于对心律不齐进行评价。 |  | "术前处理：遵照医院导管室的常规操作程序对病人进行术前处理。 a) 获得病人同意书。 b) 由于某些药物可能具有电生理效应，影响研究结果，术前应尽量避免使用与此相关的药物。 c) 对患有危及生命的心律不齐的病人，在停用抗心律不齐药物时，应予严密监护。 d) 对穿刺部位进行消毒处理。 e) 经皮穿刺放置血管鞘：穿刺部位为股静脉、锁骨下静脉或颈内静脉；所用鞘管规格不得小于电极导管规格。推荐使用比电极导管大一号的导管鞘，如6F电极导管推荐使用7F导管鞘，7F电极导管推荐使用8F导管鞘。建议使用带止血阀导管鞘以避免血液渗漏。 注意：使用局麻（利多卡因0.5%或1%不加肾上腺素），使用最小剂量，避免进入全身血液循环而产生的电生理效应。 f) 在X线透视下将电极导管通过导管鞘经周边血管插入心腔。 注意：使用MPD弯形导管时，插管前务必确认手柄推杆处于近端位置，导管头部是直的。 g) 使用Triguy连接电缆连接电极导管与多导电生理记录仪。 注意：将连接电缆连接到符合国际安全标准的多导电生理记录仪，观察电缆近端接头针脚的极性。 注意：将不用的针脚仔细绝缘隔离，以免意外电流通过心脏。 h) 在X线透视下操纵电极导管至合适的部位，记录心内电图。如果使用MPD弯形导管，可以通过推拉手柄推杆改变导管弯形。 i) 手术完毕，从心腔内撤出电极导管。 注意：使用MPD弯形导管时，撤出电极导管前务必确认手柄推杆处于近端位置，导管头部是直的。 注意：医生可按经验使用抗凝剂。"
00269731 | 冷盐水灌注射频消融导管-4 | 冷盐水灌注射频消融导管 |  |  | 管径（mm）:7.3F；有效管长（cm）±5%（允差）:110；弯形:AA/BB/CC/DD/EE/FF/DD/DDL；测温方式:热电偶/热敏电阻 |  | 902254；902255；902230；902231；902232；902233；902234；902235；902242；902243；902244；902245；902246；902247 |  | / |  | 技术要求 |  | 36 |  | 纸质 |  | 冷盐水灌注射频消融导管由导管、端电极、环电极、手柄、盐水管和连接器组成。产品为一次性使用无菌血管内导管，环氧乙烷灭菌。 |  | 在医疗机构中使用，适用于心脏电生理标测、刺激和记录；当与射频仪配合使用时，可用于开展心内消融术，用于治疗心动过速。 |  | 详细可见说明书
00061789 | 标测延长电缆 | 电生理电极导管 |  |  | 二、四、六、八、十极连接电缆（四芯插座-四插针/十芯插座-六插针/十芯插头-四插针/十芯插头-四插针/十四芯插头-十插针）；长度:150/210±1cm；颜色:黑色/兰色/灰色/红色 |  | 901900；901901；901902；901903；901904；901905；901906；901907；901908；901950；901951；901952；901953；901954；901955；901956；901957；901958 |  | 导管材质Pebax 电极材质铂铱合金 |  | 国械注准20163772522 |  | 36个月 |  | 纸质 |  | 电生理电极导管由电极、导管和连接电缆组成。产品为一次性使用无菌产品，环氧乙烷灭菌。产品规格型号、参数及图示见技术要求。 |  | 该电生理导管与多道电生理记录仪配合使用，记录心脏内电生理信号，用于对心律不齐进行评价。 |  | "术前处理：遵照医院导管室的常规操作程序对病人进行术前处理。 a) 获得病人同意书。 b) 由于某些药物可能具有电生理效应，影响研究结果，术前应尽量避免使用与此相关的药物。 c) 对患有危及生命的心律不齐的病人，在停用抗心律不齐药物时，应予严密监护。 d) 对穿刺部位进行消毒处理。 e) 经皮穿刺放置血管鞘：穿刺部位为股静脉、锁骨下静脉或颈内静脉；所用鞘管规格不得小于电极导管规格。推荐使用比电极导管大一号的导管鞘，如6F电极导管推荐使用7F导管鞘，7F电极导管推荐使用8F导管鞘。建议使用带止血阀导管鞘以避免血液渗漏。 注意：使用局麻（利多卡因0.5%或1%不加肾上腺素），使用最小剂量，避免进入全身血液循环而产生的电生理效应。 f) 在X线透视下将电极导管通过导管鞘经周边血管插入心腔。 注意：使用MPD弯形导管时，插管前务必确认手柄推杆处于近端位置，导管头部是直的。 g) 使用Triguy连接电缆连接电极导管与多导电生理记录仪。 注意：将连接电缆连接到符合国际安全标准的多导电生理记录仪，观察电缆近端接头针脚的极性。 注意：将不用的针脚仔细绝缘隔离，以免意外电流通过心脏。 h) 在X线透视下操纵电极导管至合适的部位，记录心内电图。如果使用MPD弯形导管，可以通过推拉手柄推杆改变导管弯形。 i) 手术完毕，从心腔内撤出电极导管。 注意：使用MPD弯形导管时，撤出电极导管前务必确认手柄推杆处于近端位置，导管头部是直的。 注意：医生可按经验使用抗凝剂。"
00154462 | 磁定位冷盐水灌注射频消融电极导管（双弯） | 磁定位冷盐水灌注射频消融电极导管 |  |  | 极数：4；管径Φ(mm) ±0.15：7F(2.33)/8F(2.67)；有效长度L(mm) ±5%：1100；环电极宽度H(mm) ±0.05：1；端电极长度a(mm) ±0.2：4；端电极外径d(mm) ±0.05：2.33；电极间距D(mm) ±0.5：2-5-2；弯形：A/B/C/D/E/F/DL/AA/BB/CC/DD/EE/FF/DDL； 测温方式: 热电偶/热敏电阻 |  | 960701；960702；960703；960704；960705；960706；960707；960708；960709；960710；960711；960712；960713；960714；960801；960802；960803；960804；960805；960806；960807；960808；960809；960810；960811；960812；960813；960814；960001 |  | / |  | 技术要求 |  | 36个月 |  | 纸质 |  | 由电极、 管身、 手柄、 连接器、 盐水管接头和连接电缆组 成。 为一次性使用无菌产品， 环氧乙院灭菌， 有效期为三年。 |  | 产品在医疗机构使用，当与射频仪配合使用时，可用于治疗阵发性室上性心动过速。当与上海宏桐实业有限公司的三维电生理标测系统（型号：HT-9000)配合使用时，可提供定位信息。 |  | 1. 检查导管灭菌包装是否完整。检查导管的温控方式是否与射频仪匹配。从包装袋中取出导管。 2. 通过一根延长管将导管的盐水灌注接口与输液泵连接，将输液泵速度设定在60ml/min，启动输液泵冲洗导管灌注腔，观察导管端电极上六个灌注孔是否畅通、灌注是否均匀。如否，更换导管。将灌注腔内空气排尽后，将输液泵速度调至2ml/min。 3. 使用导管鞘来插入本电极导管。由于医生需操控导管在心腔内运动，使用7F电极导管时，推荐使用8F带止血阀导管鞘。 4. 插入电极导管时，始终辅助使用X光透视。 5. 只能使用本电极导管连接电缆，将本电极导管连接到三维电生理标测系统和射频仪相应的电极接口。 6. 要将本装置用于临时起搏，请将连接电缆连接到电极导管。将连接电缆连接到符合国际安全标准的体外临时起搏器时，观察电缆近端接头针脚的极性。 7. 要将本装置用于不带温度监控的射频消融，请将连接电缆连接到电极导管。将连接电缆连接到符合国际安全标准的ECG放大器时，观察电缆近端接头针脚的极性。医生应根据电生理学临床经验在X光的指引和标测技术的帮助下，确定消融点的确切位置。按照本说明中上述部分的介绍，将连接电缆连接到射频仪。 8. 使用带有温度监控功能的本电极导管时，必须按照所用射频仪的温控特性来选用电极导管，并使用相应的电缆连接导管和射频仪。 9. 有关正确使用病人电缆接地板的信息，请查阅射频仪的使用说明。 10. 从病人体内取出电极导管时必须使电极导管头端保持伸直。小心隔离所有没有使用的接头针脚。这将降低出现意外电流通过心脏的几率。 11. 要操控本电极导管的头端部分，请推拉导管手柄上的推杆。前推手柄推杆可使导管头部弯曲，回拉手柄推杆则使头部伸直。 12. 操控电极导管的头端时要辅助使用X光透视和三维电生理标测系统指导。 13. 在确定好消融部位并确认末端电极已经与要消融部位稳定接触之后，将导管末端电极的连接从记录设备上切换到射频仪上，设定射频仪参数，启动射频仪进行射频消融。消融时根据医生经验和临床要求设置输液泵速度，推荐17ml/min，在射频电流中断之后，将输液泵速度调至2ml/min。 14. 可使用同一根导管将射频电流再次施加到相同的或另外的部位。但是，如果射频仪被关断（由于阻抗或温度原因），则必须将导管退出并清除末端电极上的凝固物后才能再次施加射频电流。可用被无菌生理盐水浸湿的无菌纱布轻轻将头端部分擦拭干净，不要用力擦洗或扭曲末端电极，否则会损坏末端电极的粘接并导致末端电极松脱。重新插入之前要确认冲洗孔没有被堵塞。如果冲洗孔被堵： a) 从患者身上取出导管。 b) 给一个1ml或2ml的注射器灌上无菌生理盐水并将其连接到侧壁上。 c) 小心将生理盐水从注射器注入导管中。 d) 若有必要，可重复步骤b)和c)。 e) 如果冲洗孔已清洗完毕，即可将导管重新导入患者体内。如果导管仍然堵着或无法正常工作，则不要使用此导管。 15. 消融完毕，将手柄推杆回拉到最下端，则使头部伸直，将导管从体内撤出。
00084100 | 医用胶 | 组织胶水 | 康派特 |  | 喷涂型：0.3ml/支、0.5ml/支、0.8ml/支、1.0ml/支、1.2ml/支、1.5ml/支、1.8ml/支、2.0ml/支、2.5ml/支；腔镜型：0.3ml/支、0.5ml/支、0.8ml/支、1.0ml/支、1.2ml/支、1.5ml/支、1.8ml/支、2.0ml/支、2.5ml/支；栓塞型：0.5ml/支、0.8ml/支、1.0ml/支、1.5ml/支、2.0ml/支、2.5ml/支；涂抹型：0.3ml/支、0.5ml/支、0.8ml/支、1.0ml/支、1.2ml/支、1.5ml/支、1.8ml/支、2.0ml/支、2.5ml/支 | 栓塞型：0.5ml/支、0.8ml/支、1.0ml/支、1.5ml/支、2.0ml/支、2.5ml/支 | 喷涂型：0.3ml/支、0.5ml/支、0.8ml/支、1.0ml/支、1.2ml/支、1.5ml/支、1.8ml/支、2.0ml/支、2.5ml/支；腔镜型：0.3ml/支、0.5ml/支、0.8ml/支、1.0ml/支、1.2ml/支、1.5ml/支、1.8ml/支、2.0ml/支、2.5ml/支；栓塞型：0.5ml/支、0.8ml/支、1.0ml/支、1.5ml/支、2.0ml/支、2.5ml/支；涂抹型：0.3ml/支、0.5ml/支、0.8ml/支、1.0ml/支、1.2ml/支、1.5ml/支、1.8ml/支、2.0ml/支、2.5ml/支 | 栓塞型：0.5ml/支、0.8ml/支、1.0ml/支、1.5ml/支、2.0ml/支、2.5ml/支 | a-氢基丙稀酸正丁酯 |  | 国械注准20173654576 | 国械注准20173024576 | 24个月 |  | 纸盒 |  | 本品主要成分为a-氢基丙稀酸正丁酯，配有少量稳定剂对苯二酚、对甲苯磺酸、二氧化硫、胶体单独包装。按临床需要分别配备有吸管、喷胶瓶、转臂喷雾泵或腔镜，内镜导管等用胶工具、胶体已经膜渗透法除菌，配备的用胶工具已经环氧乙烷灭菌。一次性使用。 | 本品主要成分为α-氰基丙烯酸正丁酯，配有少量稳定剂对苯二酚、对甲苯磺酸、二氧化硫。胶体单独包装，胶体已经膜渗透法除菌。一次性使用。 | 用于手术切口接近皮肤表面边缘的封闭，包括微创介入手术穿刺的封闭，完全清创后创口的封闭，不可用于皮肤亚表层的闭合；在其他方法无效的情况下，可用于体内直视下或腔镜下清创后创面喷涂，对器官、组织创面渗血的封闭/止血；用于胃静脉曲张的栓塞治疗。 | 用于胃静脉曲张栓塞的治疗。 | 用于手术切口接近皮肤表面边缘的封闭，包括微创介入手术穿刺的封闭，完全清创后创口的封闭，不可用于皮肤亚表层的闭合；在其他方法无效的情况下，可用于体内直视下或腔镜下清创后创面喷涂，对器官、组织创面渗血的封闭/止血；用于胃静脉曲张的栓塞治疗。 | 用于胃静脉曲张栓塞的治疗。
00144122 | C-肽测定试剂盒（磁微粒化学发光法） |  |  |  | 100人份/盒；300人份/盒；500人份/盒； | 50人份/盒、50人份/盒（含校准品）、100人份/盒、100人份/盒（含校准品）、200人份/盒、200人份/盒（含校准品）、2×100人份/盒、2×100人份/盒（含校准品）、300人份/盒、300人份/盒（含校准品）、3×100人份/盒、3×100人份/盒（含校准品）、500人份/盒、500人份/盒（含校准品）、5×100人份/盒、5×100人份/盒（含校准品） | 100人份/盒；300人份/盒；500人份/盒； | 50人份/盒、50人份/盒（含校准品）、100人份/盒、100人份/盒（含校准品）、200人份/盒、200人份/盒（含校准品）、2×100人份/盒、2×100人份/盒（含校准品）、300人份/盒、300人份/盒（含校准品）、3×100人份/盒、3×100人份/盒（含校准品）、500人份/盒、500人份/盒（含校准品）、5×100人份/盒、5×100人份/盒（含校准品） | 液体 |  | 闽械注准20152400135 |  | 12个月 |  | 纸盒 |  | 试剂1：C-Peptide抗体包被的磁微粒； 试剂2：吖啶酯标记抗C-Peptide抗体； | 试剂1：1瓶（50人份：2.5mL；100人份：5mL；200人份：10mL；300人份：15mL；500人份：25mL），C-Peptide抗体包被的磁微粒。 试剂2：1瓶（50人份：2.5mL；100人份：5mL；200人份：10mL；300人份：15mL；500人份： 25mL），吖啶酯标记C-Peptide抗体。 校准品1：0.5mL×1瓶，近似0.5ng/mL的C-肽抗原，含明胶的磷酸盐缓冲液，含有ProClin300防腐剂。 校准品2：0.5mL×1瓶，近似10ng/mL的C-肽抗原，含明胶的磷酸盐缓冲液，含有ProClin300防腐剂。 | 用于定量检测人体血清或血浆中的C-肽。 |  | 1. 首次将C-肽测定试剂盒（化学发光微粒子免疫检测法）装载到Caris200系统上时，需要将试剂1瓶中的试剂混匀，使在装运期间可能沉淀下来的微粒子重新悬浮。 2. 检查样本杯中样本量，保证每次检测前样本杯中的样本量保持在200μL以上。 3. 必要时，执行校准命令：执行校准命令信息，参见Caris200系统操作手册。 4. 校准品1和校准品2使用前应轻轻翻转5～10次，混匀。 5. 进样：有关进样信息，参见Caris200系统操作手册。 6. 按下Assay start（运行） | 1.首次将C-肽测定试剂盒（磁微粒化学发光法）装载到发光仪上时，需要将试剂1瓶中的试剂混匀，使在装运期间可能沉淀下来的微粒子重新悬浮。 2.检查样本杯中样本量，保证每次检测前样本杯中的样本量保持在200μL以上。 3.必要时，执行校准命令：执行校准命令信息，参见发光仪操作手册。 4.校准品从2℃～8℃取出后平衡至室温，使用前，轻轻翻转5～10次，使其充分混匀。使用后，盖紧瓶盖并把校准品放回2℃～8℃储存。 5.进样：有关进样信息，参见发光仪操作手册。 按下Assay start（运行）。
00144196 | 游离前列腺特异性抗原测定试剂盒（磁微粒化学发光法） |  | 万泰凯瑞 |  | 100人份/盒；300人份/盒；500人份/盒； | 50人份/盒、50人份/盒（含校准品）、100人份/盒、100人份/盒（含校准品）、200人份/盒、200人份/盒（含校准品）、300人份/盒、300人份/盒（含校准品）、500人份/盒、500人份/盒（含校准品）、2×100人份/盒、2×100人份/盒（含校准品）、3×100人份/盒、3×100人份/盒（含校准品）、5×100人份/盒、5×100人份/盒（含校准品） | 100人份/盒；300人份/盒；500人份/盒； | 50人份/盒、50人份/盒（含校准品）、100人份/盒、100人份/盒（含校准品）、200人份/盒、200人份/盒（含校准品）、300人份/盒、300人份/盒（含校准品）、500人份/盒、500人份/盒（含校准品）、2×100人份/盒、2×100人份/盒（含校准品）、3×100人份/盒、3×100人份/盒（含校准品）、5×100人份/盒、5×100人份/盒（含校准品） | 液体 |  | 国械注准20153401970 |  | 12个月 |  | 纸盒 |  | f-PSA试剂1：f-PSA抗体包被的磁微粒；f-PSA试剂2：吖啶酯标记f-PSA抗体。（具体内容详见产品说明书） | 试剂1：1瓶（50人份：2.5mL；100人份：5mL；200人份：10mL；300人份：15mL；500人份：25mL），f-PSA抗体包被的磁微粒。 试剂2：1瓶（50人份：2.5mL；100人份：5 mL；200人份：10mL；300人份：15mL；500人份：25mL），吖啶酯标记的f-PSA抗体。 校准品1：0.5mL×1瓶，0.4ng/mL的游离前列腺特异性抗原，含牛血清的磷酸盐缓冲液，含有Proclin300防腐剂。 校准品2：0.5mL×1瓶，10ng/mL的游离前列腺特异性抗原，含牛血清的磷酸盐缓冲液，含有Proclin300防腐剂。 | 本试剂盒定量检测人血清或血浆样品中游离前列腺特异性抗原（f-PSA）。主要用于对恶性肿瘤患者进行动态监测以辅助判断疾病进程或治疗效果，不能作为恶性肿瘤早期诊断或确诊的依据，不宜用于普通人群的肿瘤筛查。 |  | 1. 首次将游离前列腺特异性抗原测定试剂盒（化学发光微粒子免疫检测法）装载到Caris 系统上时，需要将试剂1 瓶中的试剂混匀，使在装运期间可能沉淀下来的微粒子重新悬浮。 2. 检查样本管中样本量，保证每次检测前样本管中的样本量保持在200μL 以上。 3. 必要时，执行校准命令：执行校准命令信息，参见Caris 系统操作手册。 4. 校准品1 和校准品2 使用前应轻轻翻转5～10 次，混匀。 5. 进样：有关进样信息，参见Caris 系统操作手册。 6. 按下Assay start（运行） | 1.首次将游离前列腺特异性抗原测定试剂盒（磁微粒化学发光法）装载到发光仪上时，需要将试剂1瓶中的试剂混匀，使在装运期间可能沉淀下来的微粒子重新悬浮。 2.检查样本杯中样本量，保证每次检测前样本杯中的样本量保持在200μL以上。 3.必要时，执行校准命令：执行校准命令信息，参见发光仪操作手册。 4.校准品从2℃～8℃取出后平衡至室温，使用前，轻轻翻转5～10次，使其充分混匀，使用后，盖紧瓶盖并把校准品放回2℃～8℃储存。。 5.进样：有关进样信息，参见发光仪操作手册。 6.按下Assay start（运行）。
00144108 | 游离三碘甲状腺原氨酸检测试剂盒（磁微粒化学发光法） |  | 万泰凯瑞 |  | 100人份/盒；300人份/盒；500人份/盒； | 50人份/盒、50人份/盒（含校准品）、100人份/盒、100人份/盒（含校准品）、200人份/盒、200人份/盒（含校准品）、2×100人份/盒、2×100人份/盒（含校准品）、300人份/盒、300人份/盒（含校准品）、3×100人份/盒、3×100人份/盒（含校准品）、500人份/盒、500人份/盒（含校准品）、5×100人份/盒、5×100人份/盒（含校准品） | 100人份/盒；300人份/盒；500人份/盒； | 50人份/盒、50人份/盒（含校准品）、100人份/盒、100人份/盒（含校准品）、200人份/盒、200人份/盒（含校准品）、2×100人份/盒、2×100人份/盒（含校准品）、300人份/盒、300人份/盒（含校准品）、3×100人份/盒、3×100人份/盒（含校准品）、500人份/盒、500人份/盒（含校准品）、5×100人份/盒、5×100人份/盒（含校准品） | 液体 |  | 闽械注准20162400015 |  | 12个月 |  | 纸盒 |  | 试剂1：链酶亲和素包被的磁微粒，保存于含有蛋白稳定剂的TRIS缓冲液中，含ProClin 300防腐剂； 试剂2：链酶亲和素包被的磁微粒，保存于含有蛋白稳定剂的TRIS缓冲液中，含ProClin 300防腐剂； 试剂3：T3单克隆抗体标记的吖啶酯，保存于含有蛋白稳定剂的TRIS缓冲液中，含ProClin 300防腐剂。 | 试剂1：1 瓶（50 人份：2.5mL；100 人份：5mL；200 人份：10mL；300 人份：15mL；500人份：25mL），链酶亲和素包被的磁微粒，保存于含有蛋白稳定剂的TRIS缓冲液中，含ProClin300 防腐剂。 试剂3：1 瓶（50 人份：1.25mL；100 人份：2.5mL；200 人份：5mL；300 人份：7.5mL；500人份：12.5mL），生物素标记的T3 类似物，保存于含有蛋白稳定剂的TRIS缓冲液中，含ProClin300 防腐剂。 试剂2：1 瓶（50 人份：2.5mL；100 人份：5mL；200 人份：10mL；300 人份：15mL；500人份：25mL），吖啶酯标记的T3 单克隆抗体，保存于含有蛋白稳定剂的TRIS 缓冲液中，含ProClin300 防腐剂。 校准品1：0.5mL×1 瓶，含有蛋白保护剂的PBS 缓冲液，含有浓度近似4pg/mL FT3。 校准品2：0.5mL×1 瓶，含有蛋白保护剂的PBS 缓冲液，含有浓度近似15pg/mL FT3。 | 定量检测人体血清或血浆中的游离三碘甲状腺原氨酸（FT3) |  | 1. 首次将游离三碘甲状腺原氨酸检测试剂盒（化学发光微粒子免疫检测法）装载到Caris 系统上时，需要将试剂1 瓶中的试剂混匀，使在装运期间可能沉淀下来的微粒子重新悬浮。 2. 检查样本管中样本量，保证每次检测前样本管中的样本量保持在200μL 以上。 3. 必要时，执行校准命令：装载试剂盒时，Caris 系统通过扫描试剂瓶上二维码信息获得主曲线，并通过校准品的检测结果重新拟合出校准曲线。 4. 游离三碘甲状腺原氨酸校准品使用前应轻轻翻转5～10 次，混匀。 5. 进样：有关进样信息，参见Caris 系统操作手册。 6. 按下Assay start（运行）。 | 1.首次将游离三碘甲状腺原氨酸检测试剂盒（磁微粒化学发光法）装载到发光仪上时，需要将试剂1瓶中的试剂混匀，使在装运期间可能沉淀下来的微粒子重新悬浮。 2.检查样本杯中样本量，保证每次检测前样本杯中的样本量保持在200μL以上。 3.必要时，执行校准命令：装载试剂盒时，发光仪通过扫描试剂瓶上二维码信息获得主曲线，并通过校准品的检测结果重新拟合出校准曲线。 4.校准品从2℃～8℃取出后平衡至室温，使用前，轻轻翻转5～10次，使其充分混匀，使用后，盖紧瓶盖并把校准品放回2℃～8℃储存。 5.进样：有关进样信息，参见发光仪操作手册。 6.按下Assay start（运行）。
00004101 | 骨科用无滤纸 | 生物羊膜 | 瑞济 |  | 25mm×25mm、30mm×40mm、40mm×70mm、50mm×80mm |  | 骨科用无滤纸型 |  | 生物材料 |  | YZB/国 1340-2013《生物羊膜》 |  | 2年 |  | 医用塑料 |  | 不表达HLA-A，B，C，DR座基因，抗原性极低，几乎不发生排斥反应，组织相容性好，安全性高。 含有多种细胞因子，促进干细胞的分化、移行，增强上皮细胞的粘附性，促进肌腱内愈合。 含有丰富的I、III、IV、V、VII型胶原，提供修复支架。 促进损伤组织按应力方向塑形，减少应力集中，提高肌腱抗拉性能。 含有人β防御素，特殊活性成份抑菌抗病毒。 减少纤维细胞过度增生，抑制瘢痕形成，减轻肌腱外愈合。 具有半透性，能够使营养物质渗入，同时阻隔病菌。 含有多种蛋白酶抑制剂，补体等降低局部炎症反应。 |  | 该产品在骨科用于肌腱损伤的修复。 |  | 本产品无菌开启，直接使用。手术前明确诊断，确定手术部位和范围，选择合适规格的生物羊膜（必要时可用手术剪将膜裁剪成所需要的形状和大小）包裹或隔离受损肌腱，并根据手术情况用缝合线适当固定。术后常规处理。
00061066 | 非温控消融导管加硬型 | 电生理电极导管 |  |  | 管径：7F；导管可用长度：850mm；弯形：MPD-B/MPD-C/MPD-E/MPD-F |  | 901626；901627；901628；901629；901630；901720 |  | 导管材质Pebax 电极材质铂铱合金 |  | 国械注准20163772522 |  | 36个月 |  | 纸质 |  | 电生理电极导管由电极、导管和连接电缆组成。产品为一次性使用无菌产品，环氧乙烷灭菌。产品规格型号、参数及图示见技术要求。 |  | 该电生理导管与多道电生理记录仪配合使用，记录心脏内电生理信号，用于对心律不齐进行评价。 |  | "术前处理：遵照医院导管室的常规操作程序对病人进行术前处理。 a) 获得病人同意书。 b) 由于某些药物可能具有电生理效应，影响研究结果，术前应尽量避免使用与此相关的药物。 c) 对患有危及生命的心律不齐的病人，在停用抗心律不齐药物时，应予严密监护。 d) 对穿刺部位进行消毒处理。 e) 经皮穿刺放置血管鞘：穿刺部位为股静脉、锁骨下静脉或颈内静脉；所用鞘管规格不得小于电极导管规格。推荐使用比电极导管大一号的导管鞘，如6F电极导管推荐使用7F导管鞘，7F电极导管推荐使用8F导管鞘。建议使用带止血阀导管鞘以避免血液渗漏。 注意：使用局麻（利多卡因0.5%或1%不加肾上腺素），使用最小剂量，避免进入全身血液循环而产生的电生理效应。 f) 在X线透视下将电极导管通过导管鞘经周边血管插入心腔。 注意：使用MPD弯形导管时，插管前务必确认手柄推杆处于近端位置，导管头部是直的。 g) 使用Triguy连接电缆连接电极导管与多导电生理记录仪。 注意：将连接电缆连接到符合国际安全标准的多导电生理记录仪，观察电缆近端接头针脚的极性。 注意：将不用的针脚仔细绝缘隔离，以免意外电流通过心脏。 h) 在X线透视下操纵电极导管至合适的部位，记录心内电图。如果使用MPD弯形导管，可以通过推拉手柄推杆改变导管弯形。 i) 手术完毕，从心腔内撤出电极导管。 注意：使用MPD弯形导管时，撤出电极导管前务必确认手柄推杆处于近端位置，导管头部是直的。 注意：医生可按经验使用抗凝剂。"
00144052 | 层粘连蛋白测定试剂盒（磁微粒化学发光法） |  | 万泰凯瑞 |  | 100人份/盒；300人份/盒；500人份/盒； | 50人份/盒、50人份/盒（含校准品）、100人份/盒、100人份/盒（含校准品）、200人份/盒、200人份/盒（含校准品）、2×100人份/盒、2×100人份/盒（含校准品）、300人份/盒、300人份/盒（含校准品）、3×100人份/盒、3×100人份/盒（含校准品）、500人份/盒、500人份/盒（含校准品）、5×100人份/盒、5×100人份/盒（含校准品） | 100人份/盒；300人份/盒；500人份/盒； | 50人份/盒、50人份/盒（含校准品）、100人份/盒、100人份/盒（含校准品）、200人份/盒、200人份/盒（含校准品）、2×100人份/盒、2×100人份/盒（含校准品）、300人份/盒、300人份/盒（含校准品）、3×100人份/盒、3×100人份/盒（含校准品）、500人份/盒、500人份/盒（含校准品）、5×100人份/盒、5×100人份/盒（含校准品） | 液体 |  | 闽械注准20162400101 |  | 12个月 |  | 纸盒 |  | 主要组成成分：由试剂1、试剂2、试剂3组成。 试剂1：LN抗体包被的磁微粒，含牛血清白蛋白的磷酸盐缓冲液，含有Proclin300防腐剂；试剂2：LN抗体标记吖啶酯，含牛血清白蛋白的磷酸盐缓冲液，含proclin300防腐剂；试剂3：仪器配套试剂瓶，无试剂。 | 试剂1：1瓶（50人份：2.5mL；100人份：5mL；200人份：10mL；300人份：15mL；500人份：25mL），LN抗体包被的磁微粒，含牛血清白蛋白的磷酸盐缓冲液，含有ProClin300防腐剂。 试剂2：1瓶（50人份：2.5mL；100人份：5mL；200人份：10mL；300人份：15mL；500人份：25mL），吖啶酯标记的LN抗体，含牛血清白蛋白的磷酸盐缓冲液，含有ProClin300防腐剂。 校准品1：0.5mL×1瓶，近似100ng/mL的层粘连蛋白，含酪蛋白的磷酸盐缓冲液，含有ProClin300防腐剂。 校准品2：0.5mL×1瓶，近似400ng/mL的层粘连蛋白，含酪蛋白的磷酸盐缓冲液，含有ProClin300防腐剂。 | 用于定量检测人血清中的层粘连蛋白。 |  | 1. 首次将层粘连蛋白测定试剂盒（化学发光微粒子免疫检测法）装载到Caris200系统上时，需要将试剂1 瓶中的试剂混匀，使在装运期间可能沉淀下来的微粒子重新悬浮。 2. 检查样本杯中样本量，保证每次检测前样本杯中的样本量保持在200μL 以上。 3. 必要时，执行校准命令：执行校准命令信息，参见Caris200 系统操作手册。 4. 校准品1 和校准品2 使用前应轻轻翻转5～10 次，混匀。 5. 进样：有关进样信息，参见Caris200 系统操作手册。 6. 按下Assay start（运行）。 | 1.首次将层粘连蛋白测定试剂盒（磁微粒化学发光法）装载到发光仪上时，需要将试剂1瓶中的试剂混匀，使在装运期间可能沉淀下来的微粒子重新悬浮。 2.检查样本杯中样本量，保证每次检测前样本杯中的样本量保持在200μL以上。 3.必要时，执行校准命令：执行校准命令信息，参见发光仪操作手册。 4.校准品从2℃～8℃取出后平衡至室温，使用前，轻轻翻转5～10次，使其充分混合。使用后，盖紧瓶盖并把校准品放回2℃～8℃储存。 5.进样：有关进样信息，参见发光仪操作手册。 6.按下Assay start（运行）。
00144622 | 戊型肝炎病毒IgM抗体测定试剂盒（磁微粒化学发光法） |  | 万泰凯瑞 |  | 100人份/盒；200人份/盒； | 50人份/盒、50人份/盒（含校准品）、100人份/盒、100人份/盒（含校准品）、200人份/盒、200人份/盒（含校准品）、2×100人份/盒、2×100人份/盒（含校准品） | 100人份/盒；200人份/盒； | 50人份/盒、50人份/盒（含校准品）、100人份/盒、100人份/盒（含校准品）、200人份/盒、200人份/盒（含校准品）、2×100人份/盒、2×100人份/盒（含校准品） | 液体 |  | 国械注准20163401238 |  | 12个月 |  | 纸盒 |  | 试剂1：抗-人IgM的抗体包被的磁微粒，在TRIS缓冲液中配制，含proclin300防腐剂；试剂2：含戊肝抗原标记吖啶酯，在含有蛋白稳定剂的TRIS缓冲液中配制，含 proclin300防腐剂；试剂3：含有蛋白稳定剂的TRIS缓冲液，含proclin300防腐剂 | 试剂1：1瓶（50人份：2.5mL；100人份：5mL；200人份：10mL），抗-人IgM抗体包被的磁微粒。在TRIS 缓冲液中配制，含ProClin300防腐剂。 试剂2：1瓶（50人份：5mL；100人份：10mL；200 人份：20mL），吖啶酯标记的戊肝抗原，在含有蛋白稳定剂的TRIS缓冲液中配制，含ProClin300防腐剂。 试剂3：1瓶（50人份：2.5mL；100人份: 5mL；200人份：10mL）。含有蛋白稳定剂的TRIS缓冲液，含ProClin300防腐剂。 校准品1：0.5mL×1瓶，淡黄色、灭活的 HEV IgM 检测为阳性的人血清或血浆，含免疫后机体产生的HEV IgM，对戊型肝炎病毒IgM抗体检测试剂盒呈反应性，含有防腐剂ProClin300。 校准品2：0.5mL×1瓶，淡黄色、灭活的 HEV IgM检测为阴性的人血清或血浆，对戊型肝炎病毒IgM抗体检测试剂盒呈非反应性，含有防腐剂ProClin300。 | 该产品用于定性检测人血清和血浆中的戊肝炎病毒IgM抗体（HEV IgM）。 | 本产品用于定性检测人血清和血浆中的戊肝炎病毒IgM抗体（HEV IgM）。 | 1. 首次将戊型肝炎病毒IgM抗体测定试剂盒（化学发光微粒子免疫检测法）装载到Caris 系统上时，需要将试剂1 瓶中的试剂混匀，使在装运期间可能沉淀下来的微粒子重新悬浮。 2. 检查样本杯中样本量，保证每次检测前样本杯中的样本量保持在270μL 以上。 3. 必要时，执行校准命令：执行校准命令信息，参见Caris 系统操作手册。 4. 校准品1 和校准品2 使用前应轻轻翻转5～10 次，混匀。 5. 进样：有关进样信息，参见Caris 系统操作手册。 6. 按下Assay start（运行）。 | 1.首次将戊型肝炎病毒IgM抗体测定试剂盒（磁微粒化学发光法） 装裁到发光仪上时，需要将试剂1瓶中的试剂混匀,使在装运期间可能沉淀下来的微粒子重新悬浮。 2.检查样本杯中样本量，保证每次检测前样本怀中的样本量保持在270uL以上。 3.必要时，执行校准命令：执行校准命令信息，参见发光仪操作手册。 4.校准品从2℃~8℃取出后平衡至室温，使用前，轻轻翻转10次，使其充分混合。使用完后，盖紧瓶盖并把校准品放回2℃~8℃储存。 5.进样：有关进样信息，参见发光仪操作手册。 6.按下Assay start（运行）。
00144125 | 游离甲状腺素检测试剂盒（磁微粒化学发光法） |  | 万泰凯瑞 |  | 100人份/盒；300人份/盒；500人份/盒； | 50人份/盒、50人份/盒（含校准品）、100人份/盒、100人份/盒（含校准品）、200人份/盒、200人份/盒（含校准品）、2×100人份/盒、2×100人份/盒（含校准品）、300人份/盒、300人份/盒（含校准品）、3×100人份/盒、3×100人份/盒（含校准品）、500人份/盒、500人份/盒（含校准品）、5×100人份/盒、5×100人份/盒（含校准品） | 100人份/盒；300人份/盒；500人份/盒； | 50人份/盒、50人份/盒（含校准品）、100人份/盒、100人份/盒（含校准品）、200人份/盒、200人份/盒（含校准品）、2×100人份/盒、2×100人份/盒（含校准品）、300人份/盒、300人份/盒（含校准品）、3×100人份/盒、3×100人份/盒（含校准品）、500人份/盒、500人份/盒（含校准品）、5×100人份/盒、5×100人份/盒（含校准品） | 液体 |  | 闽械注准20162400038 |  | 12个月 |  | 纸盒 |  | 试剂1：T4单克隆抗体包被的磁微粒，保存于含有蛋白稳定剂的TRIS缓冲液中，含ProClin300防腐剂；试剂2：T4类似物标记的吖啶酯，保存于含有蛋白稳定剂的TRIS缓冲液中，含ProClin300防腐剂；试剂3：含表面活性剂和防腐剂ProClin300的TRIS缓冲液。 | 试剂1：1 瓶（50 人份：2.5mL；100 人份：5mL；200 人份：10mL；300 人份：15mL；500 人份：25mL），T4 单克隆抗体包被的磁微粒，保存于含有蛋白稳定剂的TRIS 缓冲液中，含ProClin300 防腐剂； 试剂2：1 瓶（50 人份：2.5mL；100 人份：5mL；200 人份：10mL；300 人份：15mL；500 人份：25mL），吖啶酯标记的T4 类似物，保存于含有蛋白稳定剂的TRIS 缓冲液中，含ProClin300 防腐剂； 试剂3：1 瓶（50 人份：1.25mL；100 人份：2.5mL；200 人份：5mL；300 人份：7.5mL；500 人份：12.5mL），含表面活性剂和防腐剂ProClin300的TRIS 缓冲液； 校准品1：0.5mL×1 瓶，含有蛋白保护剂的PBS 缓冲液，含有浓度为0.00～0.80ng/dL FT4； 校准品2：0.5mL×1 瓶，含有蛋白保护剂的PBS 缓冲液，含有浓度为3.00～6.00ng/dL FT4。 | 用于定量检测人体血清或血浆中的游离甲状腺素（FT4） | 用于定量检测人体血清或血浆中的游离甲状腺素（FT4）。临床上主要用于辅助评价甲状腺功能 | 1. 首次将游离甲状腺素检测试剂盒（化学发光微粒子免疫检测法）装载到Caris系统上时，需要将试剂1 瓶中的试剂混匀，使在装运期间可能沉淀下来的微粒子重新悬浮。 2. 检查样本管中样本量，保证每次检测前样本管中的样本量保持在200μL 以上。 3. 必要时，执行校准命令：装载试剂盒时，Caris 系统通过扫描试剂瓶上二维码 信息获得主曲线，并通过校准品的检测结果重新拟合出校准曲线。 4. 游离甲状腺素校准品使用前应轻轻翻转5～10 次，混匀。 5. 进样：有关进样信息，参见Caris 系统操作手册。 6. 按下Assay start（运行）。 | 1.首次将游离甲状腺素检测试剂盒（磁微粒化学发光法）装载到发光仪上时，需要将试剂1瓶中的试剂混匀，使在装运期间可能沉淀下来的微粒子重新悬浮。 2.检查样本杯中样本量，保证每次检测前样本杯中的样本量保持在200μL以上。 3.必要时，执行校准命令：装载试剂盒时，发光仪通过扫描试剂瓶上二维码信息获得主曲线，并通过校准品的检测结果重新拟合出校准曲线。 4.校准品从2℃～8℃取出后平衡至室温，使用前，轻轻翻转5～10次，使其充分混匀。使用后，盖紧瓶盖并把校准品放回2℃～8℃储存。 5.进样：有关进样信息，参见发光仪操作手册。 6.按下Assay start（运行）。
00143991 | 胰岛素测定试剂盒（磁微粒化学发光法） |  | 万泰凯瑞 |  | 100人份/盒；300人份/盒；500人份/盒 | 50人份/盒、50人份/盒（含校准品）、100人份/盒、100人份/盒（含校准品）、200人份/盒、200人份/盒（含校准品）、2×100人份/盒、2×100人份/盒（含校准品）、300人份/盒、300人份/盒（含校准品）、3×100人份/盒、3×100人份/盒（含校准品）、500人份/盒、500人份/盒（含校准品）、5×100人份/盒、5×100人份/盒（含校准品） | 100人份/盒；300人份/盒；500人份/盒 | 50人份/盒、50人份/盒（含校准品）、100人份/盒、100人份/盒（含校准品）、200人份/盒、200人份/盒（含校准品）、2×100人份/盒、2×100人份/盒（含校准品）、300人份/盒、300人份/盒（含校准品）、3×100人份/盒、3×100人份/盒（含校准品）、500人份/盒、500人份/盒（含校准品）、5×100人份/盒、5×100人份/盒（含校准品） | 液体 |  | 闽械注准20152400141 |  | 12个月 |  | 纸盒 |  | 试剂1：INS抗体包被的磁微粒； 试剂2：吖啶酯标记抗INS抗体； | 试剂1：1瓶（50人份：2.5mL；100人份：5mL；200人份：10mL；300人份：15mL；500人份：25mL），INS抗体包被的磁微粒。 试剂2：1瓶（50人份：2.5mL；100人份：5mL；200人份：10mL；300人份：15mL；500人份：25mL），吖啶酯标记INS抗体。 校准品1：1mL×1瓶，近似1mIU/L的胰岛素抗原，含酪蛋白的磷酸盐缓冲液，含有ProClin300防腐剂。 校准品2：1mL×1瓶，近似64mIU/L的胰岛素抗原，含酪蛋白的磷酸盐缓冲液，含有ProClin300防腐剂。 | 用于定量检测人血清或血浆中的胰岛素（INS）含量 |  | 1.首次将胰岛素测定试剂盒（化学发光微粒子免疫检测法）装载到Caris200系统上时，需要将试剂1瓶中的试剂混匀。使在装运期间可能沉淀下来的微粒子重新悬浮。 2.检查样本杯中样本量，保证每次检测前样本杯中的样本量保持在200μL 以上。 3.必要时，执行校准命令:执行校准命令信息，参见Caris200系统操作手册。 4.胰岛素校准品1和胰岛素校准品2使用前应轻轻翻转5~10次，混匀。 5.进样:有关进样信息，参见Caris200系统操作手册。 6.按下Assay start (运行)。 4. 校准品1 和校准品2 使用前应轻轻翻转5～10 次，混匀。 5. 进样：有关进样信息，参见Caris200 系统操作手册。 6. 按下Assay start（运行）。 | 1.首次将胰岛素测定试剂盒（磁微粒化学发光法）装载到发光仪上时，需要将试剂1瓶中的试剂混匀，使在装运期间可能沉淀下来的微粒子重新悬浮。 2.检查样本杯中样本量，保证每次检测前样本杯中的样本量保持在200μL以上。 3.必要时，执行校准命令：执行校准命令信息，参见发光仪操作手册。 4.胰岛素校准品1和胰岛素校准品2使用前应轻轻翻转5～10次，混匀。 5.进样：有关进样信息，参见发光仪操作手册。 6.按下Assay start（运行）
00144187 | 甲胎蛋白定量测定试剂盒（磁微粒化学发光法） |  | 万泰凯瑞 |  | 100人份/盒；300人份/盒；500人份/盒； | 50人份/盒、50人份/盒（含校准品）、100人份/盒、100人份/盒（含校准品）、200人份/盒、200人份/盒（含校准品）、2×100人份/盒、2×100人份/盒（含校准品）、300人份/盒、300人份/盒（含校准品）、3×100人份/盒、3×100人份/盒（含校准品）、500人份/盒、500人份/盒（含校准品）、5×100人份/盒、5×100人份/盒（含校准品） | 100人份/盒；300人份/盒；500人份/盒； | 50人份/盒、50人份/盒（含校准品）、100人份/盒、100人份/盒（含校准品）、200人份/盒、200人份/盒（含校准品）、2×100人份/盒、2×100人份/盒（含校准品）、300人份/盒、300人份/盒（含校准品）、3×100人份/盒、3×100人份/盒（含校准品）、500人份/盒、500人份/盒（含校准品）、5×100人份/盒、5×100人份/盒（含校准品） | 液体 |  | 国械注准20153400624 |  | 12个月 |  | 纸盒 |  | 试剂1：100人份/盒装量为5ml；300人份/盒装量为15ml；500人份/盒装量为25ml，AFP抗体包被的磁微粒； 试剂2：100人份/盒装量为5ml；300人份/盒装量为15ml；500人份/盒装量为25ml，吖啶酯标记AFP抗体。 | 试剂1：1瓶（50人份：2.5mL；100人份：5mL；200 人份：10mL；300 人份：15mL；500 人份：25mL），AFP 抗体包被的磁微粒。 试剂2：1瓶（50人份：2.5mL；100人份：5 mL；200 人份：10mL；300 人份：15mL；500 人份：25mL），吖啶酯标记的AFP抗体。 校准品1：0.5mL×1 瓶，标示浓度100 .00IU/mL， 甲胎蛋白，含牛血清的磷酸盐缓冲液，含有ProClin300防腐剂。 校准品2：0.5mL×1瓶，标示浓度10 .00IU/mL，甲胎蛋白，含牛血清的磷酸盐缓冲液，含有ProClin300防腐剂。 | 该产品用于定量检测人血清或血浆中的甲胎蛋白（AFP）。 |  | 1. 首次将甲胎蛋白定量测定试剂盒（化学发光微粒子免疫检测法）装载到Caris系统上时，需要将试剂1 瓶中的试剂混匀，使在装运期间可能沉淀下来的微粒子重新悬浮。 2. 检查样本管中样本量，保证每次检测前样本管中的样本量保持在200μL 以上。 3. 必要时，执行校准命令：执行校准命令信息，参见Caris 系统操作手册。 4. CAL 1 和CAL 2 使用前应轻轻翻转5～10 次，混匀。 5. 进样：有关进样信息，参见Caris 系统操作手册。 6. 按下Assay start（运行） | 1.首次将甲胎蛋白定量测定试剂盒（磁微粒化学发光法）装载到发光仪上时，需要将试剂1瓶中的试剂混匀，使在装运期间可能沉淀下来的微粒子重新悬浮。 2.检查样本杯中样本量，保证每次检测前样本杯中的样本量保持在200μL以上。 3.必要时，执行校准命令：执行校准命令信息，参见发光仪操作手册。 4.校准品从2℃～8℃取出后平衡至室温，使用前，轻轻翻转5～10次，使其充分混合。使用后，盖紧瓶盖并把校准品放回2℃～8℃储存。 5.进样：有关进样信息，参见发光仪操作手册。 6.按下Assay start（运行）。
00144016 | 胃蛋白酶原Ⅰ测定试剂盒（磁微粒化学发光法） |  | 万泰凯瑞 |  | 100人份/盒；300人份/盒；500人份/盒； | 50人份/盒、50人份/盒（含校准品）、100人份/盒、100人份/盒（含校准品）、200人份/盒、200人份/盒（含校准品）、2×100人份/盒、2×100人份/盒（含校准品）、300人份/盒、300人份/盒（含校准品）、3×100人份/盒、3×100人份/盒（含校准品）、500人份/盒、500人份/盒（含校准品）、5×100人份/盒、5×100人份/盒（含校准品） | 100人份/盒；300人份/盒；500人份/盒； | 50人份/盒、50人份/盒（含校准品）、100人份/盒、100人份/盒（含校准品）、200人份/盒、200人份/盒（含校准品）、2×100人份/盒、2×100人份/盒（含校准品）、300人份/盒、300人份/盒（含校准品）、3×100人份/盒、3×100人份/盒（含校准品）、500人份/盒、500人份/盒（含校准品）、5×100人份/盒、5×100人份/盒（含校准品） | 液体 |  | 闽械注准20162400066 |  | 12个月 |  | 纸盒 |  | 主要组成成份：由试剂1、试剂2、试剂3组成。试剂1：PGI抗体包被的磁微粒，含酪蛋白的磷酸盐缓冲液，含ProClin300防腐剂；试剂2：吖啶酯标记PGI抗体，含酪蛋白的磷酸盐缓冲液，含ProClin300防腐剂；试剂3：仪器配套试剂瓶，无试剂。 | 试剂1：1瓶（50人份：2.5mL；100人份：5mL；200人份：10mL；300人份：15mL；500人份：25mL），PGⅠ抗体包被的磁微粒，含酪蛋白的磷酸盐缓冲液，防腐剂：ProClin300。 试剂2：1瓶（50人份：2.5mL；100人份：5 mL；200人份：10mL；300人份：15mL；500人份：25mL），吖啶酯标记PGⅠ抗体，含酪蛋白的磷酸盐缓冲液，防腐剂：ProClin300。 校准品1：0.5mL×1瓶，近似2ng/mL的胃蛋白酶原Ⅰ抗原，含牛血清的磷酸盐缓冲液，防腐剂：ProClin300。 校准品2：0.5mL×1瓶，近似50ng/mL的胃蛋白酶原Ⅰ抗原，含牛血清的磷酸盐缓冲液，防腐剂：ProClin300。 | 用于定量检测人血清或血浆中的胃蛋白酶原I。 |  | 1. 首次将胃蛋白酶原I测定试剂盒（化学发光微粒子免疫检测法）装载到Caris200 系统上时，需要将试剂1瓶中的试剂混匀，使在装运期间可能沉淀下来的微粒子重新悬浮。 2. 检查样本杯中样本量，保证每次检测前样本杯中的样本量保持在200μL 以上。 3. 必要时，执行校准命令：执行校准命令信息，参见Caris 系统操作手册。 4. 校准品1 和校准品2 使用前应轻轻翻转5～10 次，混匀。 5. 进样：有关进样信息，参见Caris200 系统操作手册。 6. 按下Assay start（运行） | 1.首次将胃蛋白酶原Ⅰ测定试剂盒（磁微粒化学发光法）装载到发光仪上时，需要将试剂1瓶中的试剂混匀，使在装运期间可能沉淀下来的微粒子重新悬浮。 2.检查样本杯中样本量，保证每次检测前样本杯中的样本量保持在200μL以上。 3.必要时，执行校准命令：执行校准命令信息，参见发光仪操作手册。 4.校准品从2℃～8℃取出后平衡至室温，使用前，轻轻翻转5～10次，使其充分混合。使用后，盖紧瓶盖并把校准品放回2℃～8℃储存。 5.进样：有关进样信息，参见发光仪操作手册。 6.按下Assay start（运行）。
00144068 | 胃蛋白酶原Ⅱ测定试剂盒（磁微粒化学发光法） |  | 万泰凯瑞 |  | 100人份/盒；300人份/盒；500人份/盒； | 50人份/盒、50人份/盒（含校准品）、100人份/盒、100人份/盒（含校准品）、200人份/盒、200人份/盒（含校准品）、2×100人份/盒、2×100人份/盒（含校准品）、300人份/盒、300人份/盒（含校准品）、3×100人份/盒、3×100人份/盒（含校准品）、500人份/盒、500人份/盒（含校准品）、5×100人份/盒、5×100人份/盒（含校准品） | 100人份/盒；300人份/盒；500人份/盒； | 50人份/盒、50人份/盒（含校准品）、100人份/盒、100人份/盒（含校准品）、200人份/盒、200人份/盒（含校准品）、2×100人份/盒、2×100人份/盒（含校准品）、300人份/盒、300人份/盒（含校准品）、3×100人份/盒、3×100人份/盒（含校准品）、500人份/盒、500人份/盒（含校准品）、5×100人份/盒、5×100人份/盒（含校准品） | 液体 |  | 闽械注准20162400069 |  | 12个月 |  | 纸盒 |  | 主要组成成份：由试剂1、试剂2、试剂3组成。试剂1：PGII抗体包被的磁微粒，含酪蛋白的磷酸盐缓冲液，含ProClin300防腐剂；试剂2：PGII抗体标记的吖啶酯，含酪蛋白的磷酸盐缓冲液，含ProClin300防腐剂；试剂3：仪器配套试剂瓶，无试剂。 | 试剂1：1瓶（50人份：2.5mL；100人份：5 mL；200人份：10mL；300人份：15mL；500人份：25mL），PGⅡ抗体包被的磁微粒，含酪蛋白的磷酸盐缓冲液，防腐剂：ProClin300。 试剂2：1瓶（50人份：2.5mL；100人份：5 mL；200人份：10mL；300人份：15mL；500人份：25mL），吖啶酯标记PGⅡ抗体，含酪蛋白的磷酸盐缓冲液，防腐剂：ProClin300。 校准品1：0.5mL×1瓶，近似1ng/mL的胃蛋白酶原Ⅱ 抗原，含牛血清的磷酸盐缓冲液，防腐剂：ProClin300。 校准品2：0.5mL×1瓶，近似25ng/mL的胃蛋白酶原Ⅱ 抗原，含牛血清的磷酸盐缓冲液，防腐剂：ProClin300。 | 用于定量检测人血清或血浆中的胃蛋白酶原II。 |  | 1. 首次将胃蛋白酶原II测定试剂盒（化学发光微粒子免疫检测法）装载到Caris200 系统上时，需要将试剂1 瓶中的试剂混匀，使在装运期间可能沉淀下来的微粒子重新悬浮。 2. 检查样本杯中样本量，保证每次检测前样本杯中的样本量保持在200μL 以上。 3. 必要时，执行校准命令：执行校准命令信息，参见Caris 系统操作手册。 4. 校准品1 和校准品2 使用前应轻轻翻转5～10 次，混匀。 5. 进样：有关进样信息，参见Caris200 系统操作手册。 6. 按下Assay start（运行）。 | 1.首次将胃蛋白酶原Ⅱ测定试剂盒（磁微粒化学发光法）装载到发光仪上时，需要将试剂1瓶中的试剂混匀，使在装运期间可能沉淀下来的微粒子重新悬浮。 2.检查样本杯中样本量，保证每次检测前样本杯中的样本量保持在200μL以上。 3.必要时，执行校准命令：执行校准命令信息，参见发光仪操作手册。 4.校准品从2℃～8℃取出后平衡至室温，使用前，轻轻翻转5～10次，使其充分混合。使用后，盖紧瓶盖并把校准品放回2℃～8℃储存。 5.进样：有关进样信息，参见发光仪操作手册。 6.按下Assay start（运行）。
00144088 | 总β人绒毛膜促性腺激素测定试剂盒（磁微粒化学发光法） |  | 万泰凯瑞 |  | 100人份/盒；100人份/盒（含校准品）；200人份/盒；200人份/盒（含校准品） | 50人份/盒、50人份/盒（含校准品）、100人份/盒、100人份/盒（含校准品）、200人份/盒、200人份/盒（含校准品）、2×100人份/盒、2×100人份/盒（含校准品） | 100人份/盒；100人份/盒（含校准品）；200人份/盒；200人份/盒（含校准品） | 50人份/盒、50人份/盒（含校准品）、100人份/盒、100人份/盒（含校准品）、200人份/盒、200人份/盒（含校准品）、2×100人份/盒、2×100人份/盒（含校准品） | 液体 |  | 闽械注准20202400062 |  | 12个月 |  | 纸盒 |  | 100人份/盒：试剂1装量为5ml×1瓶 鼠Anti-PRL单克隆抗体包被的磁微粒；试剂2：装量为10ml×1瓶 鼠Anti-PRL单克隆抗体标记的吖啶；试剂3：装量为2ml×1瓶 含有蛋白稳定剂的缓冲液； 100人份/盒（含校准品）：试剂1装量为5ml×1瓶 鼠Anti-PRL单克隆抗体包被的磁微粒；试剂2：装量为10ml×1瓶 鼠Anti-PRL单克隆抗体标记的吖啶；试剂3：装量为2ml×1瓶 含有蛋白稳定剂的缓冲液；校准品1：装量为2ml×1瓶 含PRL，浓度为约10mlU/ml；校准品2：含PRL，浓度为约5000mlU/ml； 200人份/盒：试剂1装量为10ml×1瓶 鼠Anti-PRL单克隆抗体包被的磁微粒；试剂2：装量为20ml×1瓶 鼠Anti-PRL单克隆抗体标记的吖啶；试剂3：装量为4ml×1瓶 含有蛋白稳定剂的缓冲液； 200人份/盒（校准品）：试剂1装量为10ml×1瓶 鼠Anti-PRL单克隆抗体包被的磁微粒；试剂2：装量为20ml×1瓶 鼠Anti-PRL单克隆抗体标记的吖啶；试剂3：装量为4ml×1瓶 含有蛋白稳定剂的缓冲液；校准品1：装量为2ml×1瓶 含PRL，浓度为约10mlU/ml；校准品2：含PRL，浓度为约5000mlU/ml； | 试剂1：1瓶（50人份：2.5mL；100人份：5mL；200人份：10 mL），鼠Anti-T-β-HCG单克隆抗体包被的磁微粒。 试剂2：1瓶（50人份：5mL；100人份：10mL；200人份：20 mL），吖啶酯标记的鼠Anti-T-β-HCG单克隆抗体。 试剂3：1瓶（50人份：5mL；100人份：10mL；200人份：20mL），含有蛋白稳定剂的缓冲液。 校准品1：0.5mL×1瓶，含T-β-HCG，浓度为约10mIU/mL。 校准品2：0.5mL×1瓶，含T-β-HCG，浓度为约5000mIU/mL。 | 本产品用于定量检测人体血清和血浆中的泌乳素。 |  | 1. 首次将泌乳素测定试剂盒（化学发光微粒子免疫检测法）装载到Caris 系统上时，需要将试剂1 中的微粒子混匀，使在装运期间可能沉淀下来的微粒子重新悬浮。 2. 检查样本管中样本量，保证每次检测前样本管中的样本量保持在300μL 以上。样本从2℃～8℃或更低温度取出后不可立即放置于Caris 系统上使用，要平衡至室温。 3. 必要时，执行校准命令：执行校准命令信息，参见Caris 系统操作手册。 4. 校准品1 和校准品2 使用前应轻轻翻转5～10 次，混匀；使用后，盖紧瓶盖并把校准品放回2℃～8℃储存。 5. 进样分析：有关进样信息，参见Caris 系统操作手册。 6. 按下Assay start（运行）。 | 1.首次将总β人绒毛膜促性腺激素测定试剂盒（磁微粒化学发光法）装载到发光仪上时，需要将试剂1瓶中的试剂混匀，使在装运期间可能沉淀下来的微粒子重新悬浮。 2.检查样本杯中样本量，保证每次检测前样本杯中的样本量保持在300μL以上。样本从2℃～8℃或更低温度取出后不可立即放置于发光仪上使用，要平衡至室温。 3.必要时，执行校准命令：执行校准命令信息，参见发光仪操作手册。 4.校准品1和校准品2使用前应轻轻翻转5～10次，混匀；使用后，盖紧瓶盖并把校准品放回2℃～8℃储存。 5.进样分析：有关进样信息，参见发光仪操作手册。 按下Assay start（运行）。
00332262 | 血糖试纸(葡萄糖脱氢酶法) | 血糖试纸(葡萄糖氧化酶法) | [6 empty] | 银电极 | [13 empty] | 产品储存条件及有效期:未开封血糖试纸（环境温度范围：4℃-30℃，相对湿度范围：＜85%）开封血糖试纸（环境温度范围：4℃-30℃，相对湿度范围：＜85%）未开封血糖质控液（质控液应当在4℃-30℃的温度条件下储存）开封血糖质控液（质控液应
00061241 | 十极环状标测电极导管（可调弯） | 电生理电极导管 |  |  | 管径：6/7F；导管可用长度：1100mm；弯形：PV12/PV15/PV15/PV18/PV24 |  | 901641；901642；901643；901644；901645；901687；901688；901689；901690；901691； |  | 导管材质Pebax 电极材质铂铱合金 |  | 国械注准20163772522 |  | 36个月 |  | 纸质 |  | 电生理电极导管由电极、导管和连接电缆组成。产品为一次性使用无菌产品，环氧乙烷灭菌。产品规格型号、参数及图示见技术要求。 |  | 该电生理导管与多道电生理记录仪配合使用，记录心脏内电生理信号，用于对心律不齐进行评价。 |  | "术前处理：遵照医院导管室的常规操作程序对病人进行术前处理。 a) 获得病人同意书。 b) 由于某些药物可能具有电生理效应，影响研究结果，术前应尽量避免使用与此相关的药物。 c) 对患有危及生命的心律不齐的病人，在停用抗心律不齐药物时，应予严密监护。 d) 对穿刺部位进行消毒处理。 e) 经皮穿刺放置血管鞘：穿刺部位为股静脉、锁骨下静脉或颈内静脉；所用鞘管规格不得小于电极导管规格。推荐使用比电极导管大一号的导管鞘，如6F电极导管推荐使用7F导管鞘，7F电极导管推荐使用8F导管鞘。建议使用带止血阀导管鞘以避免血液渗漏。 注意：使用局麻（利多卡因0.5%或1%不加肾上腺素），使用最小剂量，避免进入全身血液循环而产生的电生理效应。 f) 在X线透视下将电极导管通过导管鞘经周边血管插入心腔。 注意：使用MPD弯形导管时，插管前务必确认手柄推杆处于近端位置，导管头部是直的。 g) 使用Triguy连接电缆连接电极导管与多导电生理记录仪。 注意：将连接电缆连接到符合国际安全标准的多导电生理记录仪，观察电缆近端接头针脚的极性。 注意：将不用的针脚仔细绝缘隔离，以免意外电流通过心脏。 h) 在X线透视下操纵电极导管至合适的部位，记录心内电图。如果使用MPD弯形导管，可以通过推拉手柄推杆改变导管弯形。 i) 手术完毕，从心腔内撤出电极导管。 注意：使用MPD弯形导管时，撤出电极导管前务必确认手柄推杆处于近端位置，导管头部是直的。 注意：医生可按经验使用抗凝剂。"
00061106 | 非温控消融导管普通型 | 电生理电极导管 |  |  | 管径：7F；导管可用长度：1100mm；弯形：MPD-A/MPD-B/MPD-C/MPD-D/MPD-E/MPD-F/MPD-DL |  | 901620；901621；901622；901623；901624；901625；901719 |  | 导管材质Pebax 电极材质铂铱合金 |  | 国械注准20163772522 |  | 36个月 |  | 纸质 |  | 电生理电极导管由电极、导管和连接电缆组成。产品为一次性使用无菌产品，环氧乙烷灭菌。产品规格型号、参数及图示见技术要求。 |  | 该电生理导管与多道电生理记录仪配合使用，记录心脏内电生理信号，用于对心律不齐进行评价。 |  | "术前处理：遵照医院导管室的常规操作程序对病人进行术前处理。 a) 获得病人同意书。 b) 由于某些药物可能具有电生理效应，影响研究结果，术前应尽量避免使用与此相关的药物。 c) 对患有危及生命的心律不齐的病人，在停用抗心律不齐药物时，应予严密监护。 d) 对穿刺部位进行消毒处理。 e) 经皮穿刺放置血管鞘：穿刺部位为股静脉、锁骨下静脉或颈内静脉；所用鞘管规格不得小于电极导管规格。推荐使用比电极导管大一号的导管鞘，如6F电极导管推荐使用7F导管鞘，7F电极导管推荐使用8F导管鞘。建议使用带止血阀导管鞘以避免血液渗漏。 注意：使用局麻（利多卡因0.5%或1%不加肾上腺素），使用最小剂量，避免进入全身血液循环而产生的电生理效应。 f) 在X线透视下将电极导管通过导管鞘经周边血管插入心腔。 注意：使用MPD弯形导管时，插管前务必确认手柄推杆处于近端位置，导管头部是直的。 g) 使用Triguy连接电缆连接电极导管与多导电生理记录仪。 注意：将连接电缆连接到符合国际安全标准的多导电生理记录仪，观察电缆近端接头针脚的极性。 注意：将不用的针脚仔细绝缘隔离，以免意外电流通过心脏。 h) 在X线透视下操纵电极导管至合适的部位，记录心内电图。如果使用MPD弯形导管，可以通过推拉手柄推杆改变导管弯形。 i) 手术完毕，从心腔内撤出电极导管。 注意：使用MPD弯形导管时，撤出电极导管前务必确认手柄推杆处于近端位置，导管头部是直的。 注意：医生可按经验使用抗凝剂。"
00061207 | 十极标测电极导管（固定弯） | 电生理电极导管 |  |  | 管径：4/5/6F；导管可用长度：650/750/1200mm；弯形：MPA/MPB/HIS/CS/S |  | 901518；901519；901520；901521；901522；901523；901534；901535；901536；901537；901538；901539；901560；901561；901562；901563；901564；901565； |  | 导管材质Pebax 电极材质铂铱合金 |  | 国械注准20163772522 |  | 36个月 |  | 纸质 |  | 电生理电极导管由电极、导管和连接电缆组成。产品为一次性使用无菌产品，环氧乙烷灭菌。产品规格型号、参数及图示见技术要求。 |  | 该电生理导管与多道电生理记录仪配合使用，记录心脏内电生理信号，用于对心律不齐进行评价。 |  | "术前处理：遵照医院导管室的常规操作程序对病人进行术前处理。 a) 获得病人同意书。 b) 由于某些药物可能具有电生理效应，影响研究结果，术前应尽量避免使用与此相关的药物。 c) 对患有危及生命的心律不齐的病人，在停用抗心律不齐药物时，应予严密监护。 d) 对穿刺部位进行消毒处理。 e) 经皮穿刺放置血管鞘：穿刺部位为股静脉、锁骨下静脉或颈内静脉；所用鞘管规格不得小于电极导管规格。推荐使用比电极导管大一号的导管鞘，如6F电极导管推荐使用7F导管鞘，7F电极导管推荐使用8F导管鞘。建议使用带止血阀导管鞘以避免血液渗漏。 注意：使用局麻（利多卡因0.5%或1%不加肾上腺素），使用最小剂量，避免进入全身血液循环而产生的电生理效应。 f) 在X线透视下将电极导管通过导管鞘经周边血管插入心腔。 注意：使用MPD弯形导管时，插管前务必确认手柄推杆处于近端位置，导管头部是直的。 g) 使用Triguy连接电缆连接电极导管与多导电生理记录仪。 注意：将连接电缆连接到符合国际安全标准的多导电生理记录仪，观察电缆近端接头针脚的极性。 注意：将不用的针脚仔细绝缘隔离，以免意外电流通过心脏。 h) 在X线透视下操纵电极导管至合适的部位，记录心内电图。如果使用MPD弯形导管，可以通过推拉手柄推杆改变导管弯形。 i) 手术完毕，从心腔内撤出电极导管。 注意：使用MPD弯形导管时，撤出电极导管前务必确认手柄推杆处于近端位置，导管头部是直的。 注意：医生可按经验使用抗凝剂。"
00061217 | 四极标测电极导管（可调弯） | 电生理电极导管 |  |  | 管径：5/6F；导管可用长度：1100mm；弯形：MPD-B/MPD-D/MPD-S/MPD-DL/MPD-SL |  | 901600；901601；901602；901603；901604；901610；901611；901612；901613；901614；901698；901699；901700；901701；901702；901703；901709；901710；901712；901713 |  | 导管材质Pebax 电极材质铂铱合金 |  | 国械注准20163772522 |  | 36个月 |  | 纸质 |  | 电生理电极导管由电极、导管和连接电缆组成。产品为一次性使用无菌产品，环氧乙烷灭菌。产品规格型号、参数及图示见技术要求。 |  | 该电生理导管与多道电生理记录仪配合使用，记录心脏内电生理信号，用于对心律不齐进行评价。 |  | "术前处理：遵照医院导管室的常规操作程序对病人进行术前处理。 a) 获得病人同意书。 b) 由于某些药物可能具有电生理效应，影响研究结果，术前应尽量避免使用与此相关的药物。 c) 对患有危及生命的心律不齐的病人，在停用抗心律不齐药物时，应予严密监护。 d) 对穿刺部位进行消毒处理。 e) 经皮穿刺放置血管鞘：穿刺部位为股静脉、锁骨下静脉或颈内静脉；所用鞘管规格不得小于电极导管规格。推荐使用比电极导管大一号的导管鞘，如6F电极导管推荐使用7F导管鞘，7F电极导管推荐使用8F导管鞘。建议使用带止血阀导管鞘以避免血液渗漏。 注意：使用局麻（利多卡因0.5%或1%不加肾上腺素），使用最小剂量，避免进入全身血液循环而产生的电生理效应。 f) 在X线透视下将电极导管通过导管鞘经周边血管插入心腔。 注意：使用MPD弯形导管时，插管前务必确认手柄推杆处于近端位置，导管头部是直的。 g) 使用Triguy连接电缆连接电极导管与多导电生理记录仪。 注意：将连接电缆连接到符合国际安全标准的多导电生理记录仪，观察电缆近端接头针脚的极性。 注意：将不用的针脚仔细绝缘隔离，以免意外电流通过心脏。 h) 在X线透视下操纵电极导管至合适的部位，记录心内电图。如果使用MPD弯形导管，可以通过推拉手柄推杆改变导管弯形。 i) 手术完毕，从心腔内撤出电极导管。 注意：使用MPD弯形导管时，撤出电极导管前务必确认手柄推杆处于近端位置，导管头部是直的。 注意：医生可按经验使用抗凝剂。"
00061117 | 二极标测电极导管 | 电生理电极导管 |  |  | 管径：5/6F；导管可用长度：1200mm；弯形：MPA/MPB |  | 901301；901302；901304；901305 |  | 导管材质Pebax 电极材质铂铱合金 |  | 国械注准20163772522 |  | 36个月 |  | 纸质 |  | 电生理电极导管由电极、导管和连接电缆组成。产品为一次性使用无菌产品，环氧乙烷灭菌。产品规格型号、参数及图示见技术要求。 |  | 该电生理导管与多道电生理记录仪配合使用，记录心脏内电生理信号，用于对心律不齐进行评价。 |  | "术前处理：遵照医院导管室的常规操作程序对病人进行术前处理。 a) 获得病人同意书。 b) 由于某些药物可能具有电生理效应，影响研究结果，术前应尽量避免使用与此相关的药物。 c) 对患有危及生命的心律不齐的病人，在停用抗心律不齐药物时，应予严密监护。 d) 对穿刺部位进行消毒处理。 e) 经皮穿刺放置血管鞘：穿刺部位为股静脉、锁骨下静脉或颈内静脉；所用鞘管规格不得小于电极导管规格。推荐使用比电极导管大一号的导管鞘，如6F电极导管推荐使用7F导管鞘，7F电极导管推荐使用8F导管鞘。建议使用带止血阀导管鞘以避免血液渗漏。 注意：使用局麻（利多卡因0.5%或1%不加肾上腺素），使用最小剂量，避免进入全身血液循环而产生的电生理效应。 f) 在X线透视下将电极导管通过导管鞘经周边血管插入心腔。 注意：使用MPD弯形导管时，插管前务必确认手柄推杆处于近端位置，导管头部是直的。 g) 使用Triguy连接电缆连接电极导管与多导电生理记录仪。 注意：将连接电缆连接到符合国际安全标准的多导电生理记录仪，观察电缆近端接头针脚的极性。 注意：将不用的针脚仔细绝缘隔离，以免意外电流通过心脏。 h) 在X线透视下操纵电极导管至合适的部位，记录心内电图。如果使用MPD弯形导管，可以通过推拉手柄推杆改变导管弯形。 i) 手术完毕，从心腔内撤出电极导管。 注意：使用MPD弯形导管时，撤出电极导管前务必确认手柄推杆处于近端位置，导管头部是直的。 注意：医生可按经验使用抗凝剂。"
00060869 | 射频消融导管4mm（双向弯） | 可控射频消融电极导管 |  |  | 管径：7F；导管可用长度：1100/mm；弯形：AA/BB/DD/CC/EE/FF/DDL |  | 902200；902201；902202；902203；902205；902206；902208；902209；902210；902211；902213；902214；902216；902217 |  | 导管材质Pebax 电极材质铂铱合金 |  | 国械注准20163772523 |  | 36个月 |  | 纸质 |  | 可控射频消融电极导管由电极、导管、连接电缆和手柄组成。产品为一次性使用无菌产品，环氧乙烷灭菌。产品型号规格、参数及图示见技术要求。 |  | 适用于心脏电生理标测、刺激和记录，并且当射频仪配合使用时，可用于进行心内消融术，用于心动过速治疗。 |  | "可控射频消融电极导管是一种由不透X线的聚亚氨酯（PEBAX）绝缘体/拉线构成的柔性电极导管，导管上装有铂-铱电极环和电极头，电极头内装有热电偶或热敏电阻。位于导管近端装有推拉手柄，可以控制远端部分的偏转。 可控射频消融导管用于和射频消融仪配合使用，该仪器的技术规格如下： —频率 450-575千赫 —电压 0-220伏 —电流 0-2.0安 —功率 100-150瓦（最大） —阻抗切断限 上限：300欧姆 下限：25欧姆 上述输出范围表示的是设备性能，并非实际设置值。实际的输出设置值将由医生根据经验及临床要求确定。Triguy射频消融导管的温度监控精度为+/-3.0°C，最大工作电压为100V，最大工作电流2A。可控射频消融导管可通过连接电缆与各种射频仪连接。导管和连接电缆都配备快速插拔接头，导管与连接电缆、连接电缆与射频仪之间都可直接插拔。下表为按照射频仪选用导管和连接电缆的规范。 射频消融需配备的基本设备和器材 a) X光机（DSA）。 b) 程控刺激仪。 c) 多道生理记录仪。 d) 除颤器。 e) 射频仪。 f) 射频消融导管。 g) 电生理标测导管。 h) 连接电缆。 i) 导管鞘。 j) 输液泵。 k) 1ml或者2ml注射器。 "
00269725 | 冷盐水灌注射频消融导管-1 | 冷盐水灌注射频消融导管 |  |  | 管径(mm):7F；有效管长(cm)±5%(允差):110；弯形:E；测温方式:热电偶/热敏电阻 |  | 902316；902318 |  | / |  | 技术要求 |  | 36 |  | 纸质 |  | 冷盐水灌注射频消融导管由导管、端电极、环电极、手柄、盐水管和连接器组成。产品为一次性使用无菌血管内导管，环氧乙烷灭菌。 |  | 在医疗机构中使用，适用于心脏电生理标测、刺激和记录；当与射频仪配合使用时，可用于开展心内消融术，用于治疗心动过速。 |  | 详细可见说明书
00111799 | 特异性生长因子测定试剂盒（化学法） | 特异性生长因子测定试剂盒（茚三酮显色法） | 九强金斯尔 |  | "试剂1:1×60mL、试剂2:1×20mL 试剂1:2×60mL、试剂2:2×20mL 试剂1:3×60mL、试剂2:3×20mL 试剂1：1×45mL、试剂2：1×15mL 试剂1:1×18mL、试剂2:1×6mL 试剂1:24×3.8mL、试剂2:12×2.6mL 试剂1:1×15mL、试剂2:1×15mL 240测试(试剂1:1×60mL 试剂2:1×20mL) 320测试(试剂1:1×60mL、试剂2:1×20mL) 400测试(试剂1:1×60mL、试剂2:1×20mL) 480测试(试剂1:1×60mL、试剂2:1×2mL) 校准品（2水平）：2×0.5mL；2×1mL；2×2mL， 质控品（水平1）：1×0.5mL；1×1mL；1×2mL； 质控品（水平2）：1×0.5mL；1×1mL；1×2mL；" |  | "试剂1:1×60mL、试剂2:1×20mL 试剂1:2×60mL、试剂2:2×20mL 试剂1:3×60mL、试剂2:3×20mL 试剂1：1×45mL、试剂2：1×15mL 试剂1:1×18mL、试剂2:1×6mL 试剂1:24×3.8mL、试剂2:12×2.6mL 试剂1:1×15mL、试剂2:1×15mL 240测试(试剂1:1×60mL 试剂2:1×20mL) 320测试(试剂1:1×60mL、试剂2:1×20mL) 400测试(试剂1:1×60mL、试剂2:1×20mL) 480测试(试剂1:1×60mL、试剂2:1×2mL) 校准品（2水平）：2×0.5mL；2×1mL；2×2mL， 质控品（水平1）：1×0.5mL；1×1mL；1×2mL； 质控品（水平2）：1×0.5mL；1×1mL；1×2mL；" |  | 液体试剂 |  | 京械注准20162401070 |  | 12个月 |  | 纸制塑封 |  | 试剂1（R1）： 羟乙基哌嗪乙硫磺酸缓冲液 50mmoL/L 4-二甲基氨基苯甲醛 ＞10mmol/L 叠氮钠 ＜0.1% 试剂2（R2）： 丁二酸缓冲液 150mmoL/L 茚三酮 ＞0.1 mmol/L 叠氮钠 ＜0.1% |  | 用于体外定量测定人血清中特异性生长因子的含量 |  | 双试剂，试剂开瓶即用
00058638 | 一次性使用麻醉穿刺包 | 一次性使用麻醉穿刺套件 | 迈创 |  | AS-E、AS-S、AS-N、AS-E/SII |  | AS-E、AS-S、AS-N、AS-E/SII |  | 多种材质 |  | 国械注准20153081750 |  | 24个月 |  | 特卫强透析包装 |  | 一次性使用麻醉穿刺包由基本配置一次性使用麻醉用针-硬膜外穿刺针、腰椎穿刺针I型、II型、神经阻滞穿刺针、一次性使用麻醉用过滤器-药液过滤器、空气过滤器、硬膜外麻醉导管和导管接头，选用配置一次性使用无菌注射器、无菌注射针、低阻力注射器、导引针、负压管、医用橡胶手套、消毒液刷、辅料巾、手术巾、脱脂纱布、创口贴组成。 |  | 本产品适用于硬膜外麻醉、腰椎麻醉、神经阻滞麻醉、硬膜外和腰椎联合麻醉时穿刺、注射药物。 |  | 1、打开包装，检查配件是否齐全； 2、医务人员戴上无菌手套； 3、标识穿刺点，将洞巾铺盖于穿刺区上，并露出穿刺点； 4、按穿刺规程进行麻醉操作； 5、在穿刺过程中如遇阻力过大，不可强行进针； 6、在抽出麻醉导管时，应均匀缓慢的拉出，禁止快速或猛力抽拉； 7、请正确使用药液过滤器（蓝色）和空气过滤器（黄色）； 8、使用后，销毁全部组件，请勿重复使用。
00144162 | 抗缪勒管激素测定试剂盒（磁微粒化学发光法） |  | 万泰凯瑞 |  | 100人份/盒、100人份/盒（含校准品）、200人份/盒、200人份/盒（含校准品） | 50人份/盒、50人份/盒（含校准品）、100人份/盒、100人份/盒（含校准品）、200人份/盒、200人份/盒（含校准品）、2×100人份/盒、2×100人份/盒（含校准品） | 100人份/盒、100人份/盒（含校准品）、200人份/盒、200人份/盒（含校准品） | 50人份/盒、50人份/盒（含校准品）、100人份/盒、100人份/盒（含校准品）、200人份/盒、200人份/盒（含校准品）、2×100人份/盒、2×100人份/盒（含校准品） | 液体 |  | 闽械注准20202400002 |  | 12个月 |  | 纸盒 |  | 100人份/盒：试剂1装量为5ml×1瓶 鼠Anti-AMH包被的磁微粒；试剂2：装量为10ml×1瓶 鼠Anti-AMH标记的吖啶酯；试剂3：装量为5ml×1瓶 含有蛋白稳定剂的缓冲液； 100人份/盒（含校准品）：试剂1装量为5ml×1瓶 鼠Anti-AMH包被的磁微粒；试剂2：装量为10ml×1瓶 鼠Anti-AMH标记的吖啶酯；试剂3：装量为5ml×1瓶 含有蛋白稳定剂的缓冲液；校准品1：装量为2ml×1瓶 含AHM，浓度为约0.5ng/ml；校准品2：含AHM，浓度为约10ng/ml； 200人份/盒：试剂1装量为10ml×1瓶 鼠Anti-AMH包被的磁微粒；试剂2：装量为20ml×1瓶 鼠Anti-AMH标记的吖啶酯；试剂3：装量为10ml×1瓶 含有蛋白稳定剂的缓冲液； 200人份/盒（校准品）：试剂1装量为10ml×1瓶 鼠Anti-AMH包被的磁微粒；试剂2：装量为20ml×1瓶 鼠Anti-AMH标记的吖啶酯；试剂3：装量为10ml×1瓶 含有蛋白稳定剂的缓冲液；校准品1：装量为2ml×1瓶 含AHM，浓度为约0.5ng/ml；校准品2：含AHM，浓度为约10ng/ml； | 试剂1：1瓶（50人份：2.5mL；100人份：5mL；200人份：10 mL），鼠Anti-AMH包被的磁微粒。 试剂2：1瓶（50人份：5mL；100人份：10mL；200人份：20 mL），吖啶酯标记的鼠Anti-AMH。 试剂3：1瓶（50人份：2.5mL；100人份：5mL；200人份：10mL），含有蛋白稳定剂的缓冲液。 校准品1：1mL×1瓶，含AMH，浓度为约0.5ng/mL。 校准品2：1mL×1瓶，含AMH，浓度为约10ng/mL。 | 本产品用于定量检测人体血清和血浆中的抗缪勒管激素。 |  | 1. 首次将抗缪勒管激素测定试剂盒（化学发光微粒子免疫检测法）装载到Caris系统上时，需要将试剂1 瓶中的试剂混匀，使在装运期间可能沉淀下来的微粒子重新悬浮。 2. 检查样本管中样本量，保证每次检测前样本管中的样本量保持在300μL 以上。样本从2℃～8℃或更低温度取出后不可立即放置于Caris 系统上使用，要平衡至室温。 3. 必要时，执行校准命令：执行校准命令信息，参见Caris 系统操作手册。 4. 校准品1 和校准品2 使用前应轻轻翻转5～10 次，混匀；使用后，盖紧瓶盖并把校准品放回2℃～8℃储存。 5. 进样分析：有关进样信息，参见Caris 系统操作手册。 6. 按下Assay start（运行）。 | 1.首次将抗缪勒管激素测定试剂盒（磁微粒化学发光法）装载到发光仪上时，需要将试剂1瓶中的试剂混匀，使在装运期间可能沉淀下来的微粒子重新悬浮。 2.？检查样本杯中样本量，保证每次检测前样本杯中的样本量保持在300μL以上。样本从2℃～8℃或更低温度取出后不可立即放置于发光仪上使用，要平衡至室温。 3.必要时，执行校准命令：执行校准命令信息，参见发光仪操作手册。 4.校准品1和校准品2使用前应轻轻翻转5～10次，混匀；使用后，盖紧瓶盖并把校准品放回2℃～8℃储存。 5.进样分析：有关进样信息，参见发光仪操作手册。 6.按下Assay start（运行）。
00134314 | 脊柱内固定器 钉棒系统 自断螺塞 | 脊柱内固定器 钉棒系统 螺塞 |  |  | 直径：3.0/3.2/3.5/3.75/4.0/4.5/4.75/5.0/5.5/6.0/6.35/6.5/7.0mm |  | V型(RSS型)RSS I型～RSS VI型；V型(RSS型)-2 RSS I型～RSS VI型 |  | 钛合金 |  | 国械注准20173460719 | 国械注准20173130719 | 10年 |  | 纸塑薄膜 |  | 该产品由椎弓根钉、骨钩、棒、连接杆、角度杆、横连器、螺塞、螺母、角度块、连接座、连接块、连接头组成。由符合GB/T 13810标准规定的TC4钛合金材料制成。产品表面可经阳极氧化处理。非灭菌包装 |  | 适用于脊柱后路内固定 |  | 1、使用者在使用本产品前，必须仔细阅读AO组织技术推荐的《骨科内固定》，《脊柱内固定》及相关资料，并熟练本产品的操作过程，应严格按使用说明书和操作技术手册进行操作。 2、必须是有经验丰富的专业医生方可使用该产品。这是一种对病人可能有严重危害的且技术性要求较高的手术。 3、小心存放植入物，碰撞、弯曲、刮伤植入物会明显降低植入物的强度和抗疲劳寿命，会导致植入物断裂。 4、术中须备齐不同规格的植入物。在术中正确选择植入物极为重要，如选择植入物的尺寸合适，则骨折固定成功率增加。 5、手术的主要目的是固定所选椎骨的关节。充分暴露手术视野及植骨的准备是达到手术效果的重要环节过程。 6、螺钉的进钉点。椎弓根进路的解剖标志是横突和上关节突交界处的突出部位，用咬骨钳咬去突出物而暴露皮质下的松质骨，此即为螺钉在椎弓根处的入路。 7、连接杆应预先弯曲成术前测试所确定的矫正角度。应避免突然的或来回的弯曲连接杆造成降低其强度和抗疲劳寿命。 8、联合使用连接杆、横连杆装配可使固定更坚固。在将连接杆嵌入椎弓根螺钉头之前应用X线片检查椎弓根螺钉的植入位置。装入植入物时应小心，避免损伤神经。 9、椎弓根螺钉的植入。建议最好术前行CT扫描确定合适的螺钉直径，螺钉长度为进钉点至椎体前侧皮质距离的80%~90%。椎弓根螺钉沿预先打好的钉道拧入。 10、仔细叮嘱病人。术后护理和病人遵守医嘱的意愿和能力是骨折成功愈合的两个重要因素，对于治疗不稳定骨折尤其重要。让病人认识到植入物限制性以及身体活动和承受体重或负重均可能导致植入物在骨骼完全愈合前发生松动、弯曲和断裂；病人也应当了解金属植入物不如正常的健康骨骼坚硬，在骨骼完全愈合前，即使在正常的承受重力和负重情况下也会发生断裂。患者不能频繁活动和过于疲劳，不合作的患者应当适当限制活动。 11、应在术后第一年定期做X线检查，并作仔细比较，检查是否有植入物位置变化、松动、弯曲、断裂和骨折未愈合的迹象。如出现这些迹象，需严密观察病人，评估进一步恶化的可能，并考虑减少活动甚至早期修复。 12、术后佩戴支具至少3～6个月，以减轻椎弓根螺钉所受的应力。 13、必须避免过度撑开或过度复位，建议在X线监视器监控下或脊髓监测监控下进行操作。 14、在骨骼完全愈合后，植入物也会松动、折断、腐蚀，因此术后8～12个月内应尽早取出内固定。 15、脊柱内固定器产品为一次性使用产品，不得重复使用。 16、钛合金制脊柱内固定器产品禁止与不锈钢脊柱内固定器产品混用，也禁止与其他厂家脊柱内固定器产品混用。 17、脊柱内固定器钉棒系统必须与专用器械配套使用。 18、灭菌状态下交付的脊柱内固定期产品在使用前需检查包装的完好性。包装破损，禁止使用。
00087048 | 样本稀释液 |  | 万泰凯瑞 |  | 200ml/瓶 | 200mL/瓶、20mL/瓶 | 200ml/瓶 | C200、W200、W100 | 液体 |  | 闽厦械备20160066号 |  | 12个月 |  | 塑料 |  | 由含牛血清的磷酸盐缓冲液组成。 |  | 用于对待测样本进行稀释、液化，以便于使用体外诊断试剂对待测物进行检测。其本身并不直接参与检测。 |  | 用于对待测样本进行稀释、液化，以便于使用体外诊断试剂对待测物进行检测。其本身并不直接参与检测。
00143969 | 丁型肝炎病毒IgG抗体检测试剂盒（磁微粒化学发光法） |  | 万泰凯瑞 |  | 100测试/盒；200测试/盒； | 50人份/盒、50人份/盒（含校准品）、100人份/盒、100人份/盒（含校准品）、200人份/盒、200人份/盒（含校准品）、2×100人份/盒、2×100人份/盒（含校准品） | 100测试/盒；200测试/盒； | 50人份/盒、50人份/盒（含校准品）、100人份/盒、100人份/盒（含校准品）、200人份/盒、200人份/盒（含校准品）、2×100人份/盒、2×100人份/盒（含校准品） | 液体 |  | 国械注准20173403039 |  | 12个月 |  | 纸盒 |  | 试剂1:HDV重组抗体包被的磁微粒，在TRIS-HCL缓冲液中配制，含Proclin 300防腐剂。试剂2:鼠抗人IgG抗体标记的吖啶酯，在含蛋白稳定剂的TRIS-HCL缓冲液中配制，含Proclin 300防腐剂。试剂3：HDV IgG抗体检测反应稀释液，在含蛋白稳定剂的缓冲液中配制，含Proclin 300防腐剂。（具体内容详见产品说明书） | 试剂1：1 瓶（50 人份：2.5mL；100 人份：5mL；200 人份：10mL），HDV 重组抗原包被的磁微粒，在TRIS-HCL 缓冲液中配制，防腐剂：ProClin300。 试剂2：1 瓶（50 人份：5mL；100 人份：10mL；200 人份：20mL），吖啶酯标记的鼠抗人IgG 抗体，在含蛋白稳定剂的TRIS-HCL 缓冲液中配制，防腐剂：ProClin300。 试剂3：1 瓶（50 人份：5mL；100 人份：10mL；200 人份：20mL），HDV IgG 抗体检测反应稀释液，在含蛋白稳定剂的TRIS-HCL 缓冲液中配制，防腐剂：ProClin300。 校准品1：0.5mL×1 瓶，淡黄色，在人血清(灭活)中制备，对HDV IgG 抗体检测呈反应阳性，防腐剂：ProClin300。 校准品2：0.5mL×1 瓶，淡黄色，在人血清(灭活)中制备，对HDV IgG 抗体检测呈反应阴性，防腐剂：ProClin300。 | 该产品用于定性检测人血清或血浆中的定型肝炎病毒IgG抗体。 |  | 1. 在首次将丁型肝炎病毒IgG抗体检测试剂盒（化学发光微粒子免疫检测法）装载到Caris 系统上之前需要将磁微粒瓶中的试剂混匀，使在运输或储存期间沉淀下来的磁微粒重新悬浮。 2. 检查检测所需试剂是否齐全。 3. 首次进行丁型肝炎病毒IgG 抗体检测使用270μL 样本，每增加一次丁型肝炎 病毒IgG 抗体检测，需向同一样本杯中增加20μL 样本。 4. 必要时，执行校准命令：执行校准命令信息，参见Caris 系统操作手册。 5. 进样：有关进样信息，参见Caris 系统操作手册。 6. 按下Assay start（运行） | 1. 在首次将丁型肝炎病毒IgG抗体检测试剂盒（磁微粒化学发光法）装载到发光仪上之前需要将磁微粒瓶中的试剂混匀，使在运输或储存期间沉淀下来的磁微粒重新悬浮。 2. 检查检测所需试剂是否齐全。 3. 首次进行丁型肝炎病毒IgG 抗体检测使用270μL 样本，每增加一次丁型肝炎病毒IgG 抗体检测，需向同一样本杯中增加20μL样本。 4. 必要时，执行校准命令：执行校准命令信息，参见发光仪操作手册。 5. 校准品从2℃～8℃取出后平衡至室温即可使用，使用前，轻轻翻转10 次，使其充分混合，使用后，盖紧瓶盖并把校准品放回2℃～8℃储存。 6. 进样：有关进样信息，参见发光仪操作手册。 7. 按下Assay start（运行）
00144132 | 丁型肝炎病毒IgM抗体检测试剂盒（磁微粒化学发光法） |  | 万泰凯瑞 |  | 100测试/盒；200测试/盒； | 50人份/盒、50人份/盒（含校准品）、100人份/盒、100人份/盒（含校准品）、200人份/盒、200人份/盒（含校准品）、2×100人份/盒、2×100人份/盒（含校准品） | 100测试/盒；200测试/盒； | 50人份/盒、50人份/盒（含校准品）、100人份/盒、100人份/盒（含校准品）、200人份/盒、200人份/盒（含校准品）、2×100人份/盒、2×100人份/盒（含校准品） | 液体 |  | 国械注准20173403038 |  | 12个月 |  | 纸盒 |  | "试剂1:鼠抗人IgM（u链）抗体包被的磁微粒，在TRIS-HCL缓冲液中配制，含Proclin 300防腐剂。试剂2:重组的HDV Ag 标记的吖啶酯，在含蛋白稳定剂的TRIS-HCL缓冲液中配制，含Proclin 300防腐剂。试剂3：HDV IgM抗体检测反应稀释液，在含蛋白稳定剂的缓冲液中配制，含Proclin 300防腐剂。（具体内容详见产品说明书） " | 试剂1：1瓶（50人份：2.5mL；100人份：5mL；200 人份：10mL）, 鼠抗人IgM（μ链）抗体包被的磁微粒。在TRIS-HCL缓冲液中配制，防腐剂：ProClin300。 试剂2：1瓶（50人份：5mL；100人份：10mL；200 人份：20mL），吖啶酯标记的重组的HDV Ag，在含蛋白稳定剂的TRIS-HCL缓冲液中配制，防腐剂：ProClin300。 试剂3：1瓶（50人份：2.5mL；100人份：5mL；200 人份：10mL），HDV IgM抗体检测反应稀释液，在含蛋白稳定剂的TRIS-HCL缓冲液中配制。 校准品1：0.5mL×1 瓶，淡黄色，在人血清（灭活）中制备，对HDV IgM抗体检测呈反应阳性，防腐剂：ProClin300。 校准品2：0.5mL×1 瓶，淡黄色，在人血清（灭活）)中制备，对HDV IgM抗体检测呈反应阴性，防临剂：ProCLin300。 | 该产品用于定性检测人血清或血浆中的丁型肝炎病毒IgM抗体。 |  | "1. 在第一次将丁型肝炎病毒IgM抗体检测试剂盒（化学发光微粒子免疫检测法）装载到Caris 系统上之前需要将磁微粒瓶中的试剂混匀，使在运输或储存期间沉淀下来的磁微粒重新悬浮。 2. 检查检测所需试剂是否齐全。 3. 首次进行丁型肝炎病毒IgM 抗体检测使用270μL 样本，每增加一次丁型肝炎 病毒IgM 抗体检测，需向同一样本杯中增加20μL 样本。 4. 必要时，执行校准命令：执行校准命令信息，参见Caris 系统操作手册。 5. 进样：有关进样信息，参见Caris 系统操作手册。 6. 按下Assay start（运行）" | 1.在第一次将丁型肝炎病毒lgM抗体检测试剂盒（磁微粒化学发光法）装载到发光仪上之前需要将磁微粒瓶中的试剂混匀，使在运输或储存期间沉淀下来的磁微粒重新悬浮。 2.检查检测所需试剂是否齐全。 3.首次进行丁型肝炎病毒lgM抗体检测使用270uL样本，每增加一次丁型肝炎病毒lgM抗体检测，需向同一样本杯中增加20uL 样本。 4.必要时，执行校准命令：执行校准命令信息，参见发光仪操作手册。 5.校准品从2℃-8℃取出后即可使用.使用前.轻轻翻转10次.使其充分混合，使用后，盖紧周盖并把校准品放2℃-8℃储存。 6.进样：有关进样信息。参见发光仪操作手册。 7.按下Assay start (运行)。
00144073 | 梅毒螺旋体抗体测定试剂盒（磁微粒化学发光法） |  | 万泰凯瑞 |  | 100人份/盒；200人份/盒；300人份/盒；500人份/盒； | 50人份/盒、50人份/盒（含校准品）、100人份/盒、100人份/盒（含校准品）、200人份/盒、200人份/盒（含校准品）、2×100人份/盒、2×100人份/盒（含校准品）、300人份/盒、300人份/盒（含校准品）、3×100人份/盒、3×100人份/盒（含校准品）、500人份/盒、500人份/盒（含校准品）、5×100人份/盒、5×100人份/盒（含校准品） | 100人份/盒；200人份/盒；300人份/盒；500人份/盒； | 50人份/盒、50人份/盒（含校准品）、100人份/盒、100人份/盒（含校准品）、200人份/盒、200人份/盒（含校准品）、2×100人份/盒、2×100人份/盒（含校准品）、300人份/盒、300人份/盒（含校准品）、3×100人份/盒、3×100人份/盒（含校准品）、500人份/盒、500人份/盒（含校准品）、5×100人份/盒、5×100人份/盒（含校准品） | 液体 |  | 国械注准20163401252 |  | 12个月 |  | 纸盒 |  | "试剂1：100人份/盒装量为5ml*1瓶；200人份/盒装量为10ml*1瓶；300人份/盒装量为15ml*1瓶；500人份/盒装量为25ml*1瓶，TP重组抗原包被的磁微粒，在TRIS-HCl缓冲液中配制，含ProClin 300防腐剂。 试剂2：100人份/盒装量为5ml*1瓶；200人份/盒装量为10ml*1瓶；300人份/盒装量为15ml*1瓶；500人份/盒装量为25ml*1瓶，TP重组抗原标记的吖啶酯，在含蛋白稳定剂的TRIS-HCl缓冲液中配制，含ProClin 300防腐剂。 试剂3：100人份/盒装量为2ml*1瓶；200人份/盒装量为4ml*1瓶；300人份/盒装量为6ml*1瓶；500人份/盒装量为10ml*1瓶，梅毒螺旋体抗体检测反应稀释液，在含蛋白稳定剂的TRIS-HCl缓冲液中配制，含ProClin 300防腐剂。" | 试剂1：1 瓶（50人份： 2.5mL；100 人份：5mL；200 人份：10mL；300 人份：15mL；500 人份：25mL），TP 重组抗原包被的磁微粒，在TRIS-HCl缓冲液中配制，防腐剂：ProClin300。 试剂2：1 瓶（50人份： 2.5mL；100 人份：5mL；200 人份：10mL；300 人份：15mL；500 人份：25mL），吖啶酯标记的TP 重组抗原，在含蛋白稳定剂的TRIS-HCl 缓冲液中配制，防腐剂：ProClin300。 试剂3：1 瓶（50人份： 1mL；100 人份：2mL；200 人份：4mL；300 人份： 6mL；500 人份：10mL），梅毒螺旋体抗体检测反应稀释液，在含蛋白稳定剂的TRIS-HCl 缓冲液中配制，防腐剂：ProClin300。 校准品1：1mL×1 瓶，淡黄色人血清（灭活）中制备，对TP 抗体检测呈反应阳性，防腐剂：ProClin300。 校准品2：1mL×1 瓶，淡黄色人血清（灭活）中制备，对TP 抗体检测呈反应阴性，防腐剂：ProClin300。 | 该产品用于定性检测人血清或血浆中的梅毒螺旋体抗体。 | 本产品用于定性检测人血清或血浆中的梅毒螺旋体抗体。 | "1. 在第一次将梅毒螺旋体抗体测定试剂盒（化学发光微粒子免疫检测法）装载到Caris 系统上之前需要将试剂1 瓶中的试剂混匀，使在运输或储存期间沉淀下来的微粒子重新悬浮。 2. 检查样本杯中样本量，保证每次检测前样本杯中的样本量保持在310μL 以上。 3. 必要时，执行校准命令：执行校准命令信息，参见Caris 系统操作手册。 4. 校准品1 和校准品2 使用前应轻轻翻转5～10 次，混匀。 5. 进样：有关进样信息，参见Caris 系统操作手册。 6. 按下Assay start（运行）" | 1. 在第一次将梅毒螺旋体抗体测定试剂盒（磁微粒化学发光法）装载到发光仪上之前需要将试剂1 瓶中的试剂混匀，使在运输或储存期间沉淀下来的微粒子重新悬浮。 2. 检查样本杯中样本量，保证每次检测前样本杯中的样本量保持在310μL 以上。 3. 必要时，执行校准命令：执行校准命令信息，参见发光仪操作手册。 4. 校准品从2℃～8℃取出后平衡至室温，使用前，轻轻翻转5～10 次，使其充分混合。使用完后，盖紧瓶盖并把校准品放回2℃～8℃储存 5. 进样：有关进样信息，参见发光仪操作手册。 6. 按下Assay start（运行）。
00266001 | 胃泌素释放肽前体测定试剂盒（磁微粒化学发光法） |  | 万泰凯瑞 |  | 100人份/盒、100人份/盒（含校准品）、200人份/盒、200人份/盒（含校准品）、300人份/盒、300人份/盒（含校准品）、500人份/盒、500人份/盒（含校准品） | 50人份/盒、50人份/盒（含校准品）、100人份/盒、100人份/盒（含校准品）、200人份/盒、200人份/盒（含校准品）、2×100人份/盒、2×100人份/盒（含校准品）、300人份/盒、300人份/盒（含校准品）、3×100人份/盒、3×100人份/盒（含校准品）、500人份/盒、500人份/盒（含校准品）、5×100人份/盒、5×100人份/盒（含校准品） | 100人份/盒、100人份/盒（含校准品）、200人份/盒、200人份/盒（含校准品）、300人份/盒、300人份/盒（含校准品）、500人份/盒、500人份/盒（含校准品） | 50人份/盒、50人份/盒（含校准品）、100人份/盒、100人份/盒（含校准品）、200人份/盒、200人份/盒（含校准品）、2×100人份/盒、2×100人份/盒（含校准品）、300人份/盒、300人份/盒（含校准品）、3×100人份/盒、3×100人份/盒（含校准品）、500人份/盒、500人份/盒（含校准品）、5×100人份/盒、5×100人份/盒（含校准品） | 液体 |  | 闽械注准20212400255 |  | 12个月 |  | 纸盒 |  | 试剂1：1瓶（100人份：5mL；200人份：10mL；300人份：15mL；500人份；25mL），ProGRP鼠单克隆抗体包被的磁微粒。 试剂2：1瓶（100人份：5mL；200人份：10mL；300人份：15mL；500人份：25mL），吖啶酯标记的ProGRP鼠单克隆抗体。 试剂3：1瓶（100人份：5mL；200人份：10mL；300人份：15mL；500人份：25mL），含20mM磷酸盐缓冲液的溶液。 校准品1：1mL×1瓶，18.00pg/mL~23.00pg/mL的ProGRP抗原。 校准品2：1mL×1瓶，1150.00 pg/mL~1350.00pg/mL的ProGRP抗原。 | 试剂1：1瓶（50人份：2.5mL；100人份：5mL；200人份：10mL；300人份：15mL；500人份；25mL），ProGRP鼠单克隆抗体包被的磁微粒。 试剂2：1瓶（50人份：2.5mL；100人份：5mL；200人份：10mL；300人份：15mL；500人份：25mL），吖啶酯标记的ProGRP鼠单克隆抗体。 试剂3：1瓶（50人份：2.5mL；100人份：5mL；200人份：10mL；300人份：15mL；500人份：25mL），含20mM磷酸盐缓冲液的溶液。 校准品1：1mL×1 瓶，18.00pg/mL~23.00pg/mL的ProGRP抗原。 校准品2：1mL×1瓶, 1150.00 pg/mL~1350.00pg/mL的ProGRP抗原。 | 本试剂盒用于定量检测人血清和血浆中的胃泌素释放肽前体（ProGRP），临床上用于小细胞肺癌（SCLC）)等的治疗监测。 |  | 1.首次将试剂盒装载到发光仪上时，需要将试剂1中的试剂混匀，使在储存和运输期间可能沉淀下来的磁微粒重新悬浮。 2.校准品从2~8℃取出后应平衡至室温，使用前应轻轻翻转混匀；使用后，盖紧瓶盖并把校准品放回2~ 8°C储存。 3.执行校准命令：执行校准命令信息，校准后显示校准有效，则继续执行后续程序；校准后显示校准无效，则重新执行校准命令信息。 4.检查样本杯中样本量，保证每次检测前样本杯中的样本量保持在200uL以上。 5.进样：有关进样信息，参见发光仪操作手册。 6.按下Assay start (运行)。
00290672 | 促甲状腺素受体抗体测定试剂盒（磁微粒化学发光法） |  |  | 万泰凯瑞 |  | 50人份/盒、50人份/盒（含校准品）、100人份/盒、100人份/盒（含校准品）、200人份/盒、200人份/盒（含校准品）、2×100人份/盒、2×100人份/盒（含校准品） |  | 50人份/盒、50人份/盒（含校准品）、100人份/盒、100人份/盒（含校准品）、200人份/盒、200人份/盒（含校准品）、2×100人份/盒、2×100人份/盒（含校准品） | 冻干品 |  |  | 闽械注准20222400030 |  | 12个月 |  | 纸盒 |  | 试剂1-A：1 瓶（50 人份：0.5mL；100 人份：1mL；200 人份：2mL），TSHR 复合物（鼠源）包被的磁微粒（冻干）。 试剂1-B：1 瓶（50 人份：2.5mL；100 人份：5 mL；200 人份：10 mL），含20mM 磷酸盐缓冲液。 试剂2：1 瓶（50 人份：5mL；100 人份：10 mL；200 人份：20 mL），吖啶酯标记的TRAb 特异性单克隆抗体（鼠源）。 试剂3：1 瓶（50 人份：2.5mL；100 人份：5 mL；200 人份：10 mL），含20mM Tris 缓冲液。 校准品1：1mL×1 瓶，0.70IU/L-1.50IU/L 的TRAb。 校准品2：1mL×1 瓶，25.00IU/L-35.00IU/L 的TRAb。 |  | 本试剂盒用于定量检测人血清中的促甲状腺素受体抗体（TRAb），在临床上主要用于Graves 病的辅助诊断。 |  | 1.首次将试剂盒装载到发光仪上时，需要将试剂1 中的试剂混匀，使可能沉淀下来的磁微粒重新悬浮。 2.校准品从2～8℃取出后应平衡至室温，使用前应轻轻翻转混匀；使用后，盖紧瓶盖并把校准品放回2～8℃储存。 3.执行校准命令：执行校准命令信息，校准后显示校准有效，则继续执行后续程序；校准后显示校准无效，则重新执行校准命令信息。 4.检查样本杯中样本量，保证每次检测前样本杯中的样本量保持在200μL 以上。如果使用的是采血管，血清的液体量应保证充足。 5.进样：有关进样信息，参见发光仪操作手册。 6.按下Assay start（运行）。 | 2～8℃保存；有效期12 个月。
00144170 | 复合前列腺特异性抗原测定试剂盒（磁微粒化学发光法） |  |  | 万泰凯瑞 | 100人份/盒；300人份/盒；500人份/盒； | 50人份/盒、50人份/盒（含校准品）、100人份/盒、100人份/盒（含校准品）、200人份/盒、200人份/盒（含校准品）、2×100人份/盒、2×100人份/盒（含校准品）、300人份/盒、300人份/盒（含校准品）、3×100人份/盒、3×100人份/盒（含校准品）、500人份/盒、500人份/盒（含校准品）、5×100人份/盒、5×100人份/盒（含校准品） | 100人份/盒；300人份/盒；500人份/盒； | 50人份/盒、50人份/盒（含校准品）、100人份/盒、100人份/盒（含校准品）、200人份/盒、200人份/盒（含校准品）、2×100人份/盒、2×100人份/盒（含校准品）、300人份/盒、300人份/盒（含校准品）、3×100人份/盒、3×100人份/盒（含校准品）、500人份/盒、500人份/盒（含校准品）、5×100人份/盒、5×100人份/盒（含校准品） | 液体 |  | 国械注准20163400803 |  | 12个月 |  | 液体 |  | 试剂1：c-PSA抗体包被的磁微粒，含有proclin300防腐剂；试剂2：吖啶酯标记c-PSA抗体，含有proclin300防腐剂。 | 试剂1：1瓶（50 人份： 2.5mL；100人份：5mL；200人份：10mL；300人份：15mL；500人份：25mL），c-PSA抗体包被的磁微粒，含有ProClin300防腐剂。 试剂2：1瓶（50 人份： 2.5mL；100人份：5mL；200人份：10mL；300人份：15mL；500人份：25mL）。吖啶酯标记c-PSA抗体，含有ProClin300防腐剂。 校准品1：0.5mL×1瓶，2ng/mL的复合前列腺特异性抗原，含牛血清的磷酸盐缓冲液，含有ProClin300防腐剂。 校准品2：0.5mL×1瓶，50ng/mL的复合前列腺特异性抗原，含牛血清的磷酸盐级冲液，含有ProClin300防腐剂。 | 该产品用于定量检测人血清或血浆样品中复合前列腺特异性抗原（c-psa)。 | 本产品用于体外定量检测人血清或血浆样本中复合前列腺特异性抗原（c-PSA），主要用于对恶性肿瘤患者进行动态监测以辅助判断疾病进程或治疗效果，不能作为恶性肿瘤早期诊断或确诊的依据，不宜用于普通人群的肿瘤筛查。 | 1. 首次将复合前列腺特异性抗原测定试剂盒（化学发光微粒子免疫检测法）装 载到Caris 系统上时，需要将试剂1 瓶中的试剂混匀，使在装运期间可能沉 淀下来的微粒子重新悬浮。 2. 检查样本管中样本量，保证每次检测前样本管中的样本量保持在200μL 以上。 3. 必要时，执行校准命令：执行校准命令信息，参见Caris 系统操作手册。 4. 校准品1 和校准品2 使用前应轻轻翻转5～10 次，混匀。 5. 进样：有关进样信息，参见Caris 系统操作手册。 6. 按下Assay start（运行）。 | 1.首次将复合前列腺特异性抗原测定试剂盒（磁微粒化学发光法）装载到发光仪上时，需要将试剂1瓶中的试剂混匀，使在装运期间可能沉淀下来的微粒子重新悬浮。 2.检查样本杯中样本量，保证每次检测前样本杯中的样本量保持在200μL以上。 3.必要时，执行校准命令：执行校准命令信息，参见发光仪操作手册。 4.校准品从2℃～8℃取出后平衡至室温，使用前，轻轻翻转5～10次，使其充分混合。使用后，盖紧瓶盖并把校准品放回2℃～8℃储存。 5.进样：有关进样信息，参见发光仪操作手册。 6.按下Assay start（运行）。
00144182 | 人附睾蛋白4测定试剂盒（磁微粒化学发光法） |  | 万泰凯瑞 |  | 100人份/盒；200人份/盒； | 50人份/盒、50人份/盒（含校准品）、100人份/盒、100人份/盒（含校准品）、200人份/盒、200人份/盒（含校准品）、2×100人份/盒、2×100人份/盒（含校准品） | 100人份/盒；200人份/盒； | 50人份/盒、50人份/盒（含校准品）、100人份/盒、100人份/盒（含校准品）、200人份/盒、200人份/盒（含校准品）、2×100人份/盒、2×100人份/盒（含校准品） | 液体 |  | 国械注准20163400698 |  | 12个月 |  | 纸盒 |  | HE4试剂1：HE4抗体包被的磁微粒；HE4试剂2：吖啶酯标记HE4抗体；HE4试剂3：反应稀释液。 | 试剂1：1瓶（50人份：2.5mL；100人份：5mL；200人份：10mL），HE4抗体包被的磁微粒。 试剂2：1瓶（50人份：2.5mL；100人份：5mL；200人份：10mL），吖啶酯标记HE4抗体。 试剂3：1瓶（50人份：5mL；100人份：10mL；200人份：20mL），反应稀释液。 校准品1：0.5mL×1瓶，50pmol/L 的人附睾蛋白4，含牛血清的磷酸盐缓冲液，防腐剂：ProClin300。 校准品2：0.5mL×1瓶，250prol/L的人附睾蛋白4，含牛血清的磷酸盐缓冲液，防腐剂：ProClin300。 | 该产品用于定量测定人血清和血浆中的人附睾蛋白4。 | 本产品用于体外定量测定人血清和血浆中的人附睾蛋白4，主要用于对恶性肿瘤患者进行动态监测以辅助判断疾病进程或治疗效果，不能作为恶性肿瘤早期诊断或确诊的依据，不宜用于普通人群的肿瘤筛查。 | 1.首次将人附睾蛋白4测定试剂盒（化学发光微粒子免疫检测法）装载到Caris系统上时，需要将试剂1瓶中的试剂混匀，使在装运期间可能沉淀下来的微粒子重新悬浮。 2.检查样本管中样本量，保证每次检测前样本管中的样本量保持在200μL 以上。 3.必要时，执行校准命令：执行校准命令信息，参见Caris 系统操作手册。 4.校准品1 和校准品2 使用前应轻轻翻转5～10 次，混匀。 5.进样：有关进样信息，参见Caris 系统操作手册。 6.按下Assay start（运行） | 1.首次将人附睾蛋白4测定试剂盒（磁微粒化学发光法）装载到发光仪上时，需要将试剂1瓶中的试剂混匀，使在装运期间可能沉淀下来的微粒子重新悬浮。 2.检查样本杯中样本量，保证每次检测前样本杯中的样本量保持在200μL以上。 3.必要时，执行校准命令：执行校准命令信息，参见发光仪操作手册。 4.校准品从2℃～8℃取出后平衡至室温，使用前，轻轻翻转5～10次，使其充分混合。使用后，盖紧瓶盖并把校准品放回2℃～8℃储存。 5.进样：有关进样信息，参见发光仪操作手册。 6.按下Assay start（运行）。
00333063 | CD57检测试剂 | [7 empty] | 液体 | [13 empty] | 1.本产品储存条件： 2~8℃避光条件储存，切忌冷冻。 2.有效期 12个月，建议开瓶后3个月用完。
00144117 | 孕酮测定试剂盒（磁微粒化学发光法） |  | 万泰凯瑞 |  | 100人份/盒、100人份/盒（含校准品）、200人份/盒、200人份/盒（含校准品） | 50人份/盒、50人份/盒（含校准品）、100人份/盒、100人份/盒（含校准品）、200人份/盒、200人份/盒（含校准品）、2×100人份/盒、2×100人份/盒（含校准品） | 100人份/盒、100人份/盒（含校准品）、200人份/盒、200人份/盒（含校准品） | 50人份/盒、50人份/盒（含校准品）、100人份/盒、100人份/盒（含校准品）、200人份/盒、200人份/盒（含校准品）、2×100人份/盒、2×100人份/盒（含校准品） | 液体 |  | 闽械注准20202400183 |  | 12个月 |  | 纸盒 |  | 试剂1：1瓶（100人份：5mL；200人份：10mL），抗—抗孕酮特异性鼠单抗包被的磁微粒，防腐剂：ProClin300。试剂2：1瓶（100人份：5mL；200人份：10mL），含孕酮抗原标记的吖啶酯，防腐剂：ProClin300。试剂3：1瓶（100人份：5mL；200人份：10mL），含抗孕酮特异性鼠单抗的蛋白缓冲液，防腐剂：ProClin300。校准品1：1mL x 1瓶，含有去类固醇基质血清的冻干品，浓度&lt;0.1ng/mL。校准品2：1mL x1瓶，含有孕酮抗原的冻干品，浓度0.8~2.2ng/mL。校准品3：1mL x1瓶，含有孕酮抗原的冻干品，浓度25~45ng/mL。 | 试剂1：1瓶（50人份：2.5mL；100人份：5mL；200人份：10mL），抗—抗孕酮特异性鼠单抗包被的磁微粒，防腐剂：ProClin300。 试剂2：1瓶（50人份：2.5mL；100人份：5mL；200人份：10mL），吖啶酯标记的孕酮抗原，防腐剂：ProClin300。 试剂3：1瓶（50人份：2.5mL；100人份：5mL；200人份：10mL），含抗孕酮特异性鼠单抗的蛋白缓冲液，防腐剂：ProClin300 校准品1：1mL×1瓶，含有去类固醇基质血清的冻干品，浓度＜0.1ng/mL。 校准品2：1mL×1瓶，含有孕酮抗原的冻干品，浓度0.8～2.2ng/mL。 校准品3：1mL×1瓶，含有孕酮抗原的冻干品，浓度25～45ng/mL。 | 本产品用于体外定量检测人血清和血浆中的孕酮。 |  | 1. 首次将孕酮测定试剂盒（化学发光微粒子免疫检测法）装载到Caris 系统上时，需要将试剂1 瓶中的试剂混匀，使在装运期间可能沉淀下来的微粒子重新悬浮。 2. 检查样本管中样本量，保证每次检测前样本管中的样本量保持在200μL 以上。样本从2℃～8℃或更低温度取出后不可立即放置于Caris 系统上使用，要平衡至室温。 3. 必要时，执行校准命令：执行校准命令信息，参见Caris 系统操作手册。 4. 校准品1、校准品2 和校准品3 使用前加入1mL 新鲜去离子水或者注射用水复溶，静置10mim～15min 质待其充分溶解后，小心混匀，避免产生气泡。 5. 进样：有关进样信息，参见Caris 系统操作手册。 6. 按下Assay start（运行） | 1.首次将孕酮测定试剂盒（磁微粒化学发光法）装载到发光仪上时，需要将试剂1瓶中的试剂混匀，使在装运期间可能沉淀下来的微粒子重新悬浮。 2.检查样本杯中样本量，保证每次检测前样本杯中的样本量保持在200μL以上。样本从2℃～8℃或更低温度取出后不可立即放置于发光仪上使用，要平衡至室温。 3.必要时，执行校准命令：执行校准命令信息，参见发光仪操作手册。 4.校准品1.校准品2和校准品3使用前加入1mL新鲜去离子水或者注射用水复溶，静置10min～15min待其充分溶解后，小心混匀，避免产生气泡。 5.进样：有关进样信息，参见发光仪操作手册。 6.按下Assay start（运行）。
00082710 | ISE标准液 | 电解质浓度测定用标准液 |  |  | 高值（HIGH）：1×10mL/瓶；2×10mL/瓶；3×10mL/瓶；5×10mL/瓶； 低值（LOW）：1×10mL/瓶；2×10mL/瓶；3×10mL/瓶；5×10mL/瓶；； |  | 高值（HIGH）：1×10mL/瓶；2×10mL/瓶；3×10mL/瓶；5×10mL/瓶； 低值（LOW）：1×10mL/瓶；2×10mL/瓶；3×10mL/瓶；5×10mL/瓶；； |  | 化学溶液 |  | 吉械注准20172400206 |  | 12个月 |  | 白卡纸 |  | 高值（HIGH）：氯化钠，120mmol/L；磷酸二氢钾，6.7mmol/L；碳酸氢钠，28mmol/L。低值(LOW）：氯化钠，80mmol/L；磷酸二氢钾，2.8mmol/L；碳酸氢钠，30mmol/L。 |  | 适用于全自动生化分析仪的电解质测定的离子选择电极模块。通过ISE标准液LOW和HIGH组合进行测定，以获得离子选择电极的斜率值。 |  | 将瓶颠倒混合数次后将瓶中试剂注入样品杯中使用。在仪器的参数画面按照浓度值进行输入。
00061816 | 六极标测电极导管 | 电生理电极导管 |  |  | 管径：4/5/6F；导管可用长度：650/1100mm；弯形：MPA/MPB/HIS/CS |  | 901100；901101；901102；901103；901104；901105；901106；901107；901108；901109；901110；901111；901112；901113；901114；901115；901116；901130；901131；901132；901133；901134；901135；901136；901137；901138；901139；901140；901141；901142；901143；901144；901145；901146；901160；901161；901162；901163；901164；901165；901166；901167；901168；901169；901170；901171；901172；901173；901174；901175；901176 |  | 导管材质Pebax 电极材质铂铱合金 |  | 国械注准20163772522 |  | 36个月 |  | 纸质 |  | 电生理电极导管由电极、导管和连接电缆组成。产品为一次性使用无菌产品，环氧乙烷灭菌。产品规格型号、参数及图示见技术要求。 |  | 该电生理导管与多道电生理记录仪配合使用，记录心脏内电生理信号，用于对心律不齐进行评价。 |  | "术前处理：遵照医院导管室的常规操作程序对病人进行术前处理。 a) 获得病人同意书。 b) 由于某些药物可能具有电生理效应，影响研究结果，术前应尽量避免使用与此相关的药物。 c) 对患有危及生命的心律不齐的病人，在停用抗心律不齐药物时，应予严密监护。 d) 对穿刺部位进行消毒处理。 e) 经皮穿刺放置血管鞘：穿刺部位为股静脉、锁骨下静脉或颈内静脉；所用鞘管规格不得小于电极导管规格。推荐使用比电极导管大一号的导管鞘，如6F电极导管推荐使用7F导管鞘，7F电极导管推荐使用8F导管鞘。建议使用带止血阀导管鞘以避免血液渗漏。 注意：使用局麻（利多卡因0.5%或1%不加肾上腺素），使用最小剂量，避免进入全身血液循环而产生的电生理效应。 f) 在X线透视下将电极导管通过导管鞘经周边血管插入心腔。 注意：使用MPD弯形导管时，插管前务必确认手柄推杆处于近端位置，导管头部是直的。 g) 使用Triguy连接电缆连接电极导管与多导电生理记录仪。 注意：将连接电缆连接到符合国际安全标准的多导电生理记录仪，观察电缆近端接头针脚的极性。 注意：将不用的针脚仔细绝缘隔离，以免意外电流通过心脏。 h) 在X线透视下操纵电极导管至合适的部位，记录心内电图。如果使用MPD弯形导管，可以通过推拉手柄推杆改变导管弯形。 i) 手术完毕，从心腔内撤出电极导管。 注意：使用MPD弯形导管时，撤出电极导管前务必确认手柄推杆处于近端位置，导管头部是直的。 注意：医生可按经验使用抗凝剂。"
00062080 | 四极冠状窦标测电极导管 | 电生理电极导管 |  |  | 管径：5/6F；导管可用长度：650/1200mm；弯形：CS |  | 901423；901424；901462；901463 |  | 导管材质Pebax 电极材质铂铱合金 |  | 国械注准20163772522 |  | 36个月 |  | 纸质 |  | 电生理电极导管由电极、导管和连接电缆组成。产品为一次性使用无菌产品，环氧乙烷灭菌。产品规格型号、参数及图示见技术要求。 |  | 该电生理导管与多道电生理记录仪配合使用，记录心脏内电生理信号，用于对心律不齐进行评价。 |  | "术前处理：遵照医院导管室的常规操作程序对病人进行术前处理。 a) 获得病人同意书。 b) 由于某些药物可能具有电生理效应，影响研究结果，术前应尽量避免使用与此相关的药物。 c) 对患有危及生命的心律不齐的病人，在停用抗心律不齐药物时，应予严密监护。 d) 对穿刺部位进行消毒处理。 e) 经皮穿刺放置血管鞘：穿刺部位为股静脉、锁骨下静脉或颈内静脉；所用鞘管规格不得小于电极导管规格。推荐使用比电极导管大一号的导管鞘，如6F电极导管推荐使用7F导管鞘，7F电极导管推荐使用8F导管鞘。建议使用带止血阀导管鞘以避免血液渗漏。 注意：使用局麻（利多卡因0.5%或1%不加肾上腺素），使用最小剂量，避免进入全身血液循环而产生的电生理效应。 f) 在X线透视下将电极导管通过导管鞘经周边血管插入心腔。 注意：使用MPD弯形导管时，插管前务必确认手柄推杆处于近端位置，导管头部是直的。 g) 使用Triguy连接电缆连接电极导管与多导电生理记录仪。 注意：将连接电缆连接到符合国际安全标准的多导电生理记录仪，观察电缆近端接头针脚的极性。 注意：将不用的针脚仔细绝缘隔离，以免意外电流通过心脏。 h) 在X线透视下操纵电极导管至合适的部位，记录心内电图。如果使用MPD弯形导管，可以通过推拉手柄推杆改变导管弯形。 i) 手术完毕，从心腔内撤出电极导管。 注意：使用MPD弯形导管时，撤出电极导管前务必确认手柄推杆处于近端位置，导管头部是直的。 注意：医生可按经验使用抗凝剂。"
00060978 | 温控消融导管8mm加硬型 | 可控射频消融电极导管 |  |  | 管径：7F；导管可用长度：850mm；弯形：D/E/F |  | 902123；902125；902127；902173；902175；902177 |  | 导管材质Pebax 电极材质铂铱合金 |  | 国械注准20163772523 |  | 36个月 |  | 纸质 |  | 可控射频消融电极导管由电极、导管、连接电缆和手柄组成。产品为一次性使用无菌产品，环氧乙烷灭菌。产品型号规格、参数及图示见技术要求。 |  | 适用于心脏电生理标测、刺激和记录，并且当射频仪配合使用时，可用于进行心内消融术，用于心动过速治疗。 |  | "可控射频消融电极导管是一种由不透X线的聚亚氨酯（PEBAX）绝缘体/拉线构成的柔性电极导管，导管上装有铂-铱电极环和电极头，电极头内装有热电偶或热敏电阻。位于导管近端装有推拉手柄，可以控制远端部分的偏转。 可控射频消融导管用于和射频消融仪配合使用，该仪器的技术规格如下： —频率 450-575千赫 —电压 0-220伏 —电流 0-2.0安 —功率 100-150瓦（最大） —阻抗切断限 上限：300欧姆 下限：25欧姆 上述输出范围表示的是设备性能，并非实际设置值。实际的输出设置值将由医生根据经验及临床要求确定。Triguy射频消融导管的温度监控精度为+/-3.0°C，最大工作电压为100V，最大工作电流2A。可控射频消融导管可通过连接电缆与各种射频仪连接。导管和连接电缆都配备快速插拔接头，导管与连接电缆、连接电缆与射频仪之间都可直接插拔。下表为按照射频仪选用导管和连接电缆的规范。 射频消融需配备的基本设备和器材 a) X光机（DSA）。 b) 程控刺激仪。 c) 多道生理记录仪。 d) 除颤器。 e) 射频仪。 f) 射频消融导管。 g) 电生理标测导管。 h) 连接电缆。 i) 导管鞘。 j) 输液泵。 k) 1ml或者2ml注射器。 "
00082680 | ISE血质控品 | 电解质浓度测定用血质控品 |  |  | 高值（HIGH）： 溶解液：1×4mL/瓶，冻干粉：1×0.18g/瓶； 溶解液：2×4mL/瓶，冻干粉：2×0.18g/瓶； 溶解液：3×4mL/瓶，冻干粉：3×0.18g/瓶； 溶解液：5×4mL/瓶，冻干粉：5×0.18g/瓶； 低值（LOW）： 溶解液：1×4mL/瓶，冻干粉：1×0.18g/瓶； 溶解液：2×4mL/瓶，冻干粉：2×0.18g/瓶； 溶解液：3×4mL/瓶，冻干粉：3×0.18g/瓶； 溶解液：5×4mL/瓶，冻干粉：5×0.18g/瓶； |  | 高值（HIGH）： 溶解液：1×4mL/瓶，冻干粉：1×0.18g/瓶； 溶解液：2×4mL/瓶，冻干粉：2×0.18g/瓶； 溶解液：3×4mL/瓶，冻干粉：3×0.18g/瓶； 溶解液：5×4mL/瓶，冻干粉：5×0.18g/瓶； 低值（LOW）： 溶解液：1×4mL/瓶，冻干粉：1×0.18g/瓶； 溶解液：2×4mL/瓶，冻干粉：2×0.18g/瓶； 溶解液：3×4mL/瓶，冻干粉：3×0.18g/瓶； 溶解液：5×4mL/瓶，冻干粉：5×0.18g/瓶； |  | 化学成分 |  | 吉械注准20172400208 |  | 12个月 |  | 白卡纸 |  | 高值（HIGH）：氯化钠，120mmol/L；磷酸二氢钾，6.7mmol/L；磷酸氢钠，20mmol/L；白蛋白，60g/L。低值（LOW）：氯化钠，80mmol/L；磷酸二氢钾：2.8mmol/L；磷酸氢钠，20mmol/L；白蛋白，60g/L。 |  | 适用于全自动生化分析仪的电解质测定的离子选择电极模块，通过测定本品，可以对仪器测量线性范围内血清测定结果的准确性进行确认。 |  | 取包装盒中的冻干粉与溶解液各-瓶,用微量移液器准确量取3mL溶解液于冻干粉瓶中,在室温下放置约20分钟，然后缓慢颠倒混合,使其充分溶解后倒入样品杯中使用。
00270008 | 房间隔穿刺系统-穿刺鞘（8F） | 房间隔穿刺系统 |  |  | 产品描述：8F；导管鞘有效长度(cm)：45/62/80；导管鞘弯形：T0/T1/T2； |  | 84806201;84808001;84806211;84808011;84804521;84806221;84806202;84808002;84806212;84808012;84804522;84806222;84806203;84808003;84806213;84808013;84804523;84806223; |  | / |  | 技术要求 |  | 36 |  | 纸质 |  | 该产品由房间隔穿刺针和房间隔穿刺鞘组成，其中房间隔穿刺针由穿刺针和保护钢丝组成;房间隔穿刺鞘由导管鞘、扩张器和导丝组成。环氧乙烷灭菌,一次性使用。货架有效期3年。 |  | 适用于经股静脉入路、从右心房行房间隔穿刺至左心房并建立二者间的通路。 |  | 详细可见说明书
00291715 | 总β人绒毛膜促性腺激素测定试剂盒（磁微粒化学发光法） |  |  | 万泰凯瑞 |  | 50人份/盒、50人份/盒（含校准品）、100人份/盒、100人份/盒（含校准品）、200人份/盒、200人份/盒（含校准品） |  | 50人份/盒、50人份/盒（含校准品）、100人份/盒、100人份/盒（含校准品）、200人份/盒、200人份/盒（含校准品） | 液体 |  |  | 闽械注准20222400066 |  | 12个月 |  | 纸盒 |  | 试剂1：1瓶（50人份：2.5mL；100人份：5.0 mL；200人份：10.0 mL），T-β-HCG单克隆抗体（鼠源）包被的磁微粒。 试剂2：1瓶（50人份：5.0mL；100 人份： 10.0 mL；200 人份：20.0 mL） ，吖啶酯标记的T-β-HCG单克隆抗体（鼠源）。 试剂3：1瓶（50人份：5.0mL，100人份：10.0 mL，200人份：20.0 mL），含有蛋白稳定剂的盐溶液。 校准品1：0.5mL×1瓶，3.5mIU/mL~6.5mIU/mL的 T-β-HCG。 校准品2：0.5mL×1瓶，1750.0mIU/mL ~ 3250 .0mIU/mL的 T-β-HCG。 |  | 本试剂盒用于定量检测人血清和血浆中的总β人绒毛膜促性腺激素，在临床上主要用于早孕和宫外孕的辅助诊断。 |  |  | 2℃～8℃保存，有效期12个月
00144034 | 乙型肝炎病毒核心抗体测定试剂盒（磁微粒化学发光法） |  | 万泰凯瑞 |  | 100人份/盒；100人份/盒（含校准品）；200人份/盒；200人份/盒（含校准品） | 50人份/盒、50人份/盒（含校准品）、100人份/盒、100人份/盒（含校准品）、200人份/盒、200人份/盒（含校准品）、2×100人份/盒、2×100人份/盒（含校准品） | 100人份/盒；100人份/盒（含校准品）；200人份/盒；200人份/盒（含校准品） | 50人份/盒、50人份/盒（含校准品）、100人份/盒、100人份/盒（含校准品）、200人份/盒、200人份/盒（含校准品）、2×100人份/盒、2×100人份/盒（含校准品） | 液体 |  | 国械注准20193401031 |  | 12个月 |  | 纸盒 |  | 试剂1，rHBcAg包被的磁微粒，含防腐剂ProClin300；试剂2，rHBcAg标记的吖啶酯，含防腐剂ProClin300；试剂3，含有蛋白稳定剂的缓冲液，防腐剂ProClin300；校准品1；校准品2。（具体内容详见产品说明书） | 试剂1：1瓶（50 人份： 2.5mL;100人份：5mL；200人份：10mL），rHBcAg包被的磁微粒，含防腐剂ProClin300。 试剂2：1瓶（50 人份： 5mL;100人份：10mL；200人份：20mL），吖啶酯标记的rHBcAg，含防腐剂ProClin300。 试剂3：1瓶（50 人份： 2.5mL;100人份：5mL； 200人份：10mL），含有蛋白稳定剂的缓冲液，防腐剂ProClin300。 校准品1：0.5mL×1瓶，含Anti-HBc，浓度0.5IU/mL，防腐剂ProClin300。 校准品2：0.5mL×1瓶，含Anti-HBc，浓度10IU/mL，防腐剂ProClin300。 | 该产品用于定量检测人血清或血浆中的乙型肝炎病毒核心抗体（Anti-HBc）。 |  | 1. 首次将乙型肝炎病毒核心抗体测定试剂盒（化学发光微粒子免疫检测法）装载到Caris 系统上时，需要将试剂1 瓶中的试剂混匀，使在装运期间可能沉淀下来的微粒子重新悬浮。 2. 校准品1 和校准品2 使用前应轻轻翻转5～10 次，混匀；使用后，盖紧瓶盖并把校准品放回2℃～8℃储存。 3. 必要时，执行校准命令：执行校准命令信息，参见Caris 系统操作手册。 4. 检查样本管中样本量，保证每次检测前样本管中的样本量保持在200μL 以上。 5. 进样：有关进样信息，参见Caris 系统操作手册。 6. 按下Assay start（运行） | 1.首次将乙型肝炎病毒核心抗体测定试剂盒（磁微粒化学发光法）装载到发光仪上时，需要将试剂1瓶中的试剂混匀，使在装运期间可能沉淀下来的微粒子重新悬浮。 2.？？校准品1和校准品2使用前应轻轻翻转5～10次，混匀；使用后，盖紧瓶盖并把校准品放回2℃～8℃储存。 3.？？必要时，执行校准命令：执行校准命令信息，参见发光仪操作手册。 4.？？检查样本杯中样本量，保证每次检测前样本杯中的样本量保持在200μL以上。 5.？？进样：有关进样信息，参见发光仪操作手册。 ？按下Assay start（运行）
00144180 | 甲状腺球蛋白检测试剂盒（磁微粒化学发光法） |  | 万泰凯瑞 |  | 100人份/盒；300人份/盒；500人份/盒； | 50人份/盒、50人份/盒（含校准品）、100人份/盒、100人份/盒（含校准品）、200人份/盒、200人份/盒（含校准品）、2×100人份/盒、2×100人份/盒（含校准品）、300人份/盒、300人份/盒（含校准品）、3×100人份/盒、3×100人份/盒（含校准品）、500人份/盒、500人份/盒（含校准品）、5×100人份/盒、5×100人份/盒（含校准品） | 100人份/盒；300人份/盒；500人份/盒； | 50人份/盒、50人份/盒（含校准品）、100人份/盒、100人份/盒（含校准品）、200人份/盒、200人份/盒（含校准品）、2×100人份/盒、2×100人份/盒（含校准品）、300人份/盒、300人份/盒（含校准品）、3×100人份/盒、3×100人份/盒（含校准品）、500人份/盒、500人份/盒（含校准品）、5×100人份/盒、5×100人份/盒（含校准品） | 液体 |  | 闽械注准20162400016 |  | 12个月 |  | 纸盒 |  | 试剂1：人甲状腺球蛋白抗体包被的磁微粒，保存于含有蛋白稳定剂的TRIS缓冲液中，含ProClin 300防腐剂；试剂2：人甲状腺球蛋白抗体标记的吖啶酯，保存于含有蛋白稳定剂的TRIS缓冲液中，含ProClin 300防腐剂；试剂3：人甲状腺球蛋白抗体标记的吖啶酯，保存于含有蛋白稳定剂的TRIS缓冲液中，含ProClin 300防腐剂。 | 试剂1：1瓶（50人份：2.5mL；100人份：5mL；200人份：10mL；300人份：15mL；500人份：25mL），人甲状腺球蛋白抗体包被的磁微粒，保存于含有蛋白稳定剂的TRIS缓冲液中，含ProClin300防腐剂。 试剂2：1瓶（50人份：2.5mL；100人份：5mL；200人份：10mL；300人份：15mL；500人份：25mL），吖啶酯标记的人甲状腺球蛋白抗体，保存于含有蛋白稳定剂的TRIS缓冲液中，含ProClin300防腐剂。 试剂3：1瓶（50人份：2.5mL；100人份：5mL；200人份：10mL；300人份：15mL；500人份：25mL），含有蛋白稳定剂的TRIS缓冲液，含ProClin300防腐剂 校准品1：1mL×1瓶，近似1ng/mL的甲状腺球蛋白，用含牛血清白蛋白及含有ProClin300防腐剂的磷酸盐缓冲液配制。 校准品2：1mL×1瓶，近似100ng/mL的甲状腺球蛋白，用含牛血清白蛋白及含有ProClin300防腐剂的磷酸盐缓冲液配制。 | 用于定量检测人体血清或血浆中的甲状腺球蛋白(TG)。 |  | 1. 首次将甲状腺球蛋白检测试剂盒（化学发光微粒子免疫检测法）装载到Caris系统上时，需要将试剂1 瓶中的试剂混匀，使在装运期间可能沉淀下来的微粒子重新悬浮。 2. 检查样本管中样本量，保证每次检测前样本管中的样本量保持在300μL 以上。 3. 必要时，执行校准命令：装载试剂盒时，Caris 系统通过扫描试剂瓶上二维码信息获得主曲线，并通过校准品的检测结果重新拟合出校准曲线。 4. 甲状腺球蛋白校准品使用前应轻轻翻转5～10 次，混匀。 5. 进样：有关进样信息，参见Caris 系统操作手册。 6. 按下Assay start（运行） | 1.首次将甲状腺球蛋白检测试剂盒（磁微粒化学发光法）装载到发光仪上时，需要将试剂1瓶中的试剂混匀，使在装运期间可能沉淀下来的微粒子重新悬浮。 2.检查样本杯中样本量，保证每次检测前样本杯中的样本量保持在300μL以上。 3.必要时，执行校准命令：装载试剂盒时，发光仪通过扫描试剂瓶上二维码信息获得主曲线，并通过校准品的检测结果重新拟合出校准曲线。 4.校准品从2℃～8℃取出后平衡至室温，使用前，轻轻翻转5～10次，使其充分混匀，使用后，盖紧瓶盖并把校准品放回2℃～8℃储存。 5.进样：有关进样信息，参见发光仪操作手册。 按下Assay start（运行）。
00144041 | 铁蛋白测定试剂盒（磁微粒化学发光法） |  | 万泰凯瑞 |  | 100人份/盒；300人份/盒；500人份/盒； | 50人份/盒、50人份/盒（含校准品）、100人份/盒、100人份/盒（含校准品）、200人份/盒、200人份/盒（含校准品）、2×100人份/盒、2×100人份/盒（含校准品）、300人份/盒、300人份/盒（含校准品）、3×100人份/盒、3×100人份/盒（含校准品）、500人份/盒、500人份/盒（含校准品）、5×100人份/盒、5×100人份/盒（含校准品） | 100人份/盒；300人份/盒；500人份/盒； | 50人份/盒、50人份/盒（含校准品）、100人份/盒、100人份/盒（含校准品）、200人份/盒、200人份/盒（含校准品）、2×100人份/盒、2×100人份/盒（含校准品）、300人份/盒、300人份/盒（含校准品）、3×100人份/盒、3×100人份/盒（含校准品）、500人份/盒、500人份/盒（含校准品）、5×100人份/盒、5×100人份/盒（含校准品） | 液体 |  | 闽械注准20152400139 |  | 12个月 |  | 盒 |  | 试剂1：Ferritin抗体包被的磁微粒； 试剂2：吖啶酯标记抗Ferritin抗体； | 试剂1：1瓶（50人份：2.5mL；100人份：5mL；200人份：10mL；300人份：15mL；500人份：25mL），Ferritin抗体包被的磁微粒。 试剂2：1瓶（50人份：2.5mL；100人份：5mL；200人份：10mL；300人份：15mL；500人份：25mL），吖啶酯标记Ferritin抗体。 校准品1：0.5mL×1瓶，近似20ng/mL的铁蛋白抗原，含牛血清的磷酸盐缓冲液，含有ProClin300防腐剂。 校准品2：0.5mL×1瓶，近似200ng/mL的铁蛋白抗原，含牛血清的磷酸盐缓冲液，含有ProClin300防腐剂。 | 用于定量检测人血清或血浆中的铁蛋白。 |  | 1.首次将铁蛋白测定试剂盒（化学发光微粒子免疫检测法）装载到Caris200系统上时，需要将试剂1瓶中的试剂混匀。使在装运期间可能沉淀下来的微粒子重新悬浮。 2.检查样本杯中样本量,保证每次检测前样本杯中的样本量保持在200uL 以上。 3.必要时，执行校准命令:执行校准命令信息,参见Caris200系统操作手册。 4.校准品1和校准品2使用前应轻轻翻转5~10次，混匀。 5.进样:有关进样信息，参见Caris200系统操作手册。 6.按下Assay start (运行)。 | 1.首次将铁蛋白测定试剂盒（磁微粒化学发光法）装载到发光仪上时，需要将试剂1瓶中的试剂混匀，使在装运期间可能沉淀下来的微粒子重新悬浮。 2.检查样本杯中样本量，保证每次检测前样本杯中的样本量保持在200μL以上。 3.必要时，执行校准命令：执行校准命令信息，参见发光仪操作手册。 4.校准品从2℃～8℃取出后平衡至室温，使用前，轻轻翻转5-10次，使其充分混匀。使用后，盖紧瓶盖并把校准品放回2℃～8℃储存。 5.进样：有关进样信息，参见发光仪操作手册。 6.按下Assay start（运行）。
00144103 | 癌抗原CA72-4测定试剂盒（磁微粒化学发光法） |  | 万泰凯瑞 |  | 100人份/盒、100人份/盒（含校准品）、300人份/盒、300人份/盒（含校准品）、500人份/盒、500人份/盒（含校准品）、2mL×2校准品 | 50人份/盒、50人份/盒（含校准品）、100人份/盒、100人份/盒（含校准品）、200人份/盒、200人份/盒（含校准品）、300人份/盒、300人份/盒（含校准品）、500人份/盒、500人份/盒（含校准品）、2×100人份/盒、2×100人份/盒（含校准品）、3×100人份/盒、3×100人份/盒（含校准品）、5×100人份/盒、5×100人份/盒（含校准品）、2mL×2校准品 | 100人份/盒、100人份/盒（含校准品）、300人份/盒、300人份/盒（含校准品）、500人份/盒、500人份/盒（含校准品）、2mL×2校准品 | 50人份/盒、50人份/盒（含校准品）、100人份/盒、100人份/盒（含校准品）、200人份/盒、200人份/盒（含校准品）、300人份/盒、300人份/盒（含校准品）、500人份/盒、500人份/盒（含校准品）、2×100人份/盒、2×100人份/盒（含校准品）、3×100人份/盒、3×100人份/盒（含校准品）、5×100人份/盒、5×100人份/盒（含校准品）、2mL×2校准品 | 液体 |  | 国械注准20183400478 |  | 12个月 |  | 纸盒 |  | 试剂1：CA72-4抗体包被的磁微粒；试剂2：吖啶酯标记CA72-4抗体；校准品1:1U/mL的癌抗原CA72-4，含防腐剂；校准品2:70U/mL的癌抗原CA72-4，含防腐剂。（具体内容详见产品说明书） | 试剂1：1 瓶（50 人份：2.5 mL；100 人份：5 mL；200 人份：10mL；300 人份：15mL；500 人份：25mL），CA72-4 抗体包被的磁微粒。 试剂2：1 瓶（50 人份：2.5 mL；100 人份：5 mL；200 人份：10mL；300 人份：15mL；500 人份：25mL），吖啶酯标记CA72-4 抗体。 校准品1：0.5mL×1 瓶，1U/mL 的癌抗原CA72-4，含防腐剂。 校准品2：0.5mL×1 瓶，70U/mL 的癌抗原CA72-4，含防腐剂。 | 该产品用于定量检测人血或血浆中的CA72-4，主要用于对恶性肿瘤患者进行动态监测以辅助判断疾病进程或治疗效果，不作为恶性肿瘤早期诊断或确诊的依据，不用于普通人群的肿瘤筛查。 |  | 1. 首次将癌抗原CA72-4 测定试剂盒（化学发光微粒子免疫检测法）装载到Caris系统上时，需要将试剂1 瓶中的试剂混匀，使在装运期间可能沉淀下来的微粒子重新悬浮。 2. 校准品1 和校准品2 使用前应轻轻翻转5～10 次，混匀；使用后，盖紧瓶盖并把校准品放回2℃～8℃储存。 3. 必要时，执行校准命令：执行校准命令信息，参见Caris 系统操作手册。 4. 检查样本杯中样本量，保证每次检测前样本杯中的样本量保持在200μL 以上。 5. 进样：有关进样信息，参见Caris 系统操作手册。 6. 按下Assay start（运行）， | 1.首次将癌抗原CA72-4测定试剂盒（磁微粒化学发光法）装载到发光仪上时，需要将试剂1瓶中的试剂混匀，使在装运期间可能沉淀下来的微粒子重新悬浮。 2.校准品1和校准品2使用前应轻经翻转5-10次，混匀；使用后，盖紧瓶盖并把校准品放回2℃~8℃储存。 3.必要时，执行校准命令：执行校准命令信息， 参见发光仪操作手册。 4.检查样本杯中样本量保证每次检测前样本杯中的样本量保持在200uL以上。 5.进样，有关进样信息，参见发光仪操作手册。 6.按下Assay start（运行）。
00144114 | 细胞角蛋白19片段（CYFRA21-1）测定试剂盒（磁微粒化学发光法） |  | 万泰凯瑞 |  | 100人份/盒；300人份/盒；500人份/盒； | 50人份/盒、50人份/盒（含校准品）、100人份/盒、100人份/盒（含校准品）、200人份/盒、200人份/盒（含校准品）、300人份/盒、300人份/盒（含校准品）、500人份/盒、500人份/盒（含校准品）、2×100人份/盒、2×100人份/盒（含校准品）、3×100人份/盒、3×100人份/盒（含校准品）、5×100人份/盒、5×100人份/盒（含校准品） | 100人份/盒；300人份/盒；500人份/盒； | 50人份/盒、50人份/盒（含校准品）、100人份/盒、100人份/盒（含校准品）、200人份/盒、200人份/盒（含校准品）、300人份/盒、300人份/盒（含校准品）、500人份/盒、500人份/盒（含校准品）、2×100人份/盒、2×100人份/盒（含校准品）、3×100人份/盒、3×100人份/盒（含校准品）、5×100人份/盒、5×100人份/盒（含校准品） | 液体 |  | 国械注准20163400491 |  | 12个月 |  | 纸盒 |  | 试剂1：Cy21-1抗体包被的磁微粒，含有Proclin300防腐剂；试剂2：Cy21-1抗体标记的吖啶酯，含有Proclin300防腐剂。 | 试剂1：1瓶（50人份：2.5 mL；100人份：5 mL；200 人份：10mL；300 人份：15mL；500人份：25mL），CY21-1 抗体包被的磁微粒，防腐剂： ProClin300。 试剂2：1瓶（50人份：2.5 mL；100人份：5 mL；200 人份：10mL；300人份：15mL；500人份：25mL），吖啶酯标记的Cy21-1抗体，防腐剂：ProCl in300。 校准品1：0.5mL×1瓶，10ng/mL 的细胞角蛋白19 片段（CYFRA21-1），含酪蛋白的磷酸盐缓冲液，防腐剂：ProClin300。 校准品2：0.5mL×1 瓶，100ng/mL 的细胞角蛋白19片段（CYFRA21-1），含酪蛋白的磷酸盐缓冲液，防腐剂：ProClin300。 | 该产品用于定量检测人血清或血浆中的细胞角蛋白19片段（CYFRA21-1)。 | 本试剂用于体外定量检测人血清或血浆中的细胞角蛋白19片段（CYFRA21-1）。主要用于对恶性肿瘤患者进行动态监测以辅助判断疾病进程或治疗效果，不能作为恶性肿瘤早期诊断或确诊的依据，不能用于普通人群的肿瘤筛查。 | 1. 首次将细胞角蛋白19片段(CYFRA21-1)测定试剂盒（化学发光微粒子免疫检测法）装载到Caris 系统上时，需要将试剂1 瓶中的试剂混匀，使在装运期间可能沉淀下来的微粒子重新悬浮。 2. 检查样本管中样本量，保证每次检测前样本管中的样本量保持在200μL 以上。 3. 必要时，执行校准命令：执行校准命令信息，参见Caris 系统操作手册。 4. 校准品1 和校准品2 使用前应轻轻翻转5～10 次，混匀。 5. 进样：有关进样信息，参见Caris 系统操作手册。 6. 按下Assay start（运行） | 1.首次将细胞角蛋白19片段（CYFRA21-1）测定试剂盒（磁微粒化学发光法）装载到发光仪上时，需要将试剂1瓶中的试剂混匀，使在装运期间可能沉淀下来的微粒子重新悬浮。 2.检查样本杯中样本量，保证每次检测前样本杯中的样本量保持在200μL以上。 3.必要时，执行校准命令：执行校准命令信息，参见发光仪操作手册。 4.校准品从2℃～8℃取出后平衡至室温，使用前，轻轻翻转5～10次，使其充分混合。使用后，盖紧瓶盖并把校准品放回2℃～8℃储存。 5.进样：有关进样信息，参见发光仪操作手册。 6.按下Assay start（运行）。
00061235 | 十极标测电极导管（可调弯） | 电生理电极导管 |  |  | 管径：5/6F；导管可用长度：1100mm；弯形：MPD-D/MPD-G/MPD-S/MPD-DL/MPD-SL/MPD-CS |  | 901650；901651；901652；901653；901654；901655；901656；901657；901660；901661；901662；901663；901664；901665；901666；901667；901670；901671；901672；901673；901674；901675；901680；901681；901682；901683；901684；901685；901686；901687；901688；901689；901690；901691；901692；901693；901694；901695；901696；901697；901698；901699；901700；901701；901702；901703；901704；901705；901706；901707；901708；901709；901710；901712；901713；901714；901715；901716；901717；901718； |  | 导管材质Pebax 电极材质铂铱合金 |  | 国械注准20163772522 |  | 36个月 |  | 纸质 |  | 电生理电极导管由电极、导管和连接电缆组成。产品为一次性使用无菌产品，环氧乙烷灭菌。产品规格型号、参数及图示见技术要求。 |  | 该电生理导管与多道电生理记录仪配合使用，记录心脏内电生理信号，用于对心律不齐进行评价。 |  | "术前处理：遵照医院导管室的常规操作程序对病人进行术前处理。 a) 获得病人同意书。 b) 由于某些药物可能具有电生理效应，影响研究结果，术前应尽量避免使用与此相关的药物。 c) 对患有危及生命的心律不齐的病人，在停用抗心律不齐药物时，应予严密监护。 d) 对穿刺部位进行消毒处理。 e) 经皮穿刺放置血管鞘：穿刺部位为股静脉、锁骨下静脉或颈内静脉；所用鞘管规格不得小于电极导管规格。推荐使用比电极导管大一号的导管鞘，如6F电极导管推荐使用7F导管鞘，7F电极导管推荐使用8F导管鞘。建议使用带止血阀导管鞘以避免血液渗漏。 注意：使用局麻（利多卡因0.5%或1%不加肾上腺素），使用最小剂量，避免进入全身血液循环而产生的电生理效应。 f) 在X线透视下将电极导管通过导管鞘经周边血管插入心腔。 注意：使用MPD弯形导管时，插管前务必确认手柄推杆处于近端位置，导管头部是直的。 g) 使用Triguy连接电缆连接电极导管与多导电生理记录仪。 注意：将连接电缆连接到符合国际安全标准的多导电生理记录仪，观察电缆近端接头针脚的极性。 注意：将不用的针脚仔细绝缘隔离，以免意外电流通过心脏。 h) 在X线透视下操纵电极导管至合适的部位，记录心内电图。如果使用MPD弯形导管，可以通过推拉手柄推杆改变导管弯形。 i) 手术完毕，从心腔内撤出电极导管。 注意：使用MPD弯形导管时，撤出电极导管前务必确认手柄推杆处于近端位置，导管头部是直的。 注意：医生可按经验使用抗凝剂。"
00154414 | 磁定位冷盐水灌注射频消融电极导管（单弯） | 磁定位冷盐水灌注射频消融电极导管 |  |  | 极数：4；管径Φ(mm) ±0.15：7F(2.33)/8F(2.67)；有效长度L(mm) ±5%：1100；环电极宽度H(mm) ±0.05：1；端电极长度a(mm) ±0.2：4；端电极外径d(mm) ±0.05：2.33；电极间距D(mm) ±0.5：2-5-2；弯形：A/B/C/D/E/F/DL/AA/BB/CC/DD/EE/FF/DDL； 测温方式: 热电偶/热敏电阻 |  | 960701；960702；960703；960704；960705；960706；960707；960708；960709；960710；960711；960712；960713；960714；960801；960802；960803；960804；960805；960806；960807；960808；960809；960810；960811；960812；960813；960814；960001 |  | / |  | 技术要求 |  | 36个月 |  | 纸质 |  | 由电极、 管身、 手柄、 连接器、 盐水管接头和连接电缆组 成。 为一次性使用无菌产品， 环氧乙院灭菌， 有效期为三年。 |  | 产品在医疗机构使用，当与射频仪配合使用时，可用于治疗阵发性室上性心动过速。当与上海宏桐实业有限公司的三维电生理标测系统（型号：HT-9000)配合使用时，可提供定位信息。 |  | 1. 检查导管灭菌包装是否完整。检查导管的温控方式是否与射频仪匹配。从包装袋中取出导管。 2. 通过一根延长管将导管的盐水灌注接口与输液泵连接，将输液泵速度设定在60ml/min，启动输液泵冲洗导管灌注腔，观察导管端电极上六个灌注孔是否畅通、灌注是否均匀。如否，更换导管。将灌注腔内空气排尽后，将输液泵速度调至2ml/min。 3. 使用导管鞘来插入本电极导管。由于医生需操控导管在心腔内运动，使用7F电极导管时，推荐使用8F带止血阀导管鞘。 4. 插入电极导管时，始终辅助使用X光透视。 5. 只能使用本电极导管连接电缆，将本电极导管连接到三维电生理标测系统和射频仪相应的电极接口。 6. 要将本装置用于临时起搏，请将连接电缆连接到电极导管。将连接电缆连接到符合国际安全标准的体外临时起搏器时，观察电缆近端接头针脚的极性。 7. 要将本装置用于不带温度监控的射频消融，请将连接电缆连接到电极导管。将连接电缆连接到符合国际安全标准的ECG放大器时，观察电缆近端接头针脚的极性。医生应根据电生理学临床经验在X光的指引和标测技术的帮助下，确定消融点的确切位置。按照本说明中上述部分的介绍，将连接电缆连接到射频仪。 8. 使用带有温度监控功能的本电极导管时，必须按照所用射频仪的温控特性来选用电极导管，并使用相应的电缆连接导管和射频仪。 9. 有关正确使用病人电缆接地板的信息，请查阅射频仪的使用说明。 10. 从病人体内取出电极导管时必须使电极导管头端保持伸直。小心隔离所有没有使用的接头针脚。这将降低出现意外电流通过心脏的几率。 11. 要操控本电极导管的头端部分，请推拉导管手柄上的推杆。前推手柄推杆可使导管头部弯曲，回拉手柄推杆则使头部伸直。 12. 操控电极导管的头端时要辅助使用X光透视和三维电生理标测系统指导。 13. 在确定好消融部位并确认末端电极已经与要消融部位稳定接触之后，将导管末端电极的连接从记录设备上切换到射频仪上，设定射频仪参数，启动射频仪进行射频消融。消融时根据医生经验和临床要求设置输液泵速度，推荐17ml/min，在射频电流中断之后，将输液泵速度调至2ml/min。 14. 可使用同一根导管将射频电流再次施加到相同的或另外的部位。但是，如果射频仪被关断（由于阻抗或温度原因），则必须将导管退出并清除末端电极上的凝固物后才能再次施加射频电流。可用被无菌生理盐水浸湿的无菌纱布轻轻将头端部分擦拭干净，不要用力擦洗或扭曲末端电极，否则会损坏末端电极的粘接并导致末端电极松脱。重新插入之前要确认冲洗孔没有被堵塞。如果冲洗孔被堵： a) 从患者身上取出导管。 b) 给一个1ml或2ml的注射器灌上无菌生理盐水并将其连接到侧壁上。 c) 小心将生理盐水从注射器注入导管中。 d) 若有必要，可重复步骤b)和c)。 e) 如果冲洗孔已清洗完毕，即可将导管重新导入患者体内。如果导管仍然堵着或无法正常工作，则不要使用此导管。 15. 消融完毕，将手柄推杆回拉到最下端，则使头部伸直，将导管从体内撤出。
00058630 | 一次性使用硬膜外麻醉导管 | 一次性使用硬膜外麻醉套件 | 迈创 |  | 外径0.7mm、0.8mm、0.9mm、1.0mm、1.1mm | a、b、c、d、e | F3-I型、F3-II型 | F3-I型、F3-II型、F3-III型（柔性型）、F3-IV型（加强型） | PVC/尼龙/加强钢丝 |  | 国械注准20173664015 | 国械注准20173084015 | 24个月 |  | 特卫强透析包装 |  | 本产品经环氧乙烷灭菌，由麻醉导管、不锈钢导丝、导管接头组成，一次性使用。 | 本产品由麻醉导管和选配件不锈钢导丝、导管接头、导管定位器组成。F3-I型导管由聚氯乙烯（PVC）材质制成，F3-II型导管由尼龙材质制成，F3-III型（柔性型）导管由尼龙材质导管和尼龙材质柔性头端制成，F3-IV型（加强型）导管由尼龙材质和不锈钢螺旋加强钢丝制成。本产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。 | 本产品与一次性使用麻醉穿刺针配合、供临床人体输送麻醉剂使用。 |  | 打开包装取出导管，与麻醉用针、导管接头配合，按麻醉常规操作方法进行。
00116911 | ISE尿液质控品 | 电解质浓度测定用尿液质控品 |  |  | 1×5mL/瓶；1×10mL/瓶；2×5mL/瓶；2×10mL/瓶；3×5mL/瓶；3×10mL/瓶；5×5mL/瓶；5×10mL/瓶 |  | ISE尿液质控品(水平1)，ISE尿液质控品(水平2)，ISE尿液质控品(水平3) |  | 化学溶液 |  | 吉械注准20202400072 |  | 1年 |  | 白卡纸 |  | 水平1：氯化钠，～80mmol/L；氯化钾，～20mmol/L。 水平2：氯化钠，～130mmol/L；氯化钾，～70mmol/L；磷酸氢钠，～40mmol/L。 水平3：氯化钠，～150mmol/L；氯化钾，～120mmol/L；磷酸氢钠，～200mmol/L。 |  | 用于全自动生化分析仪的电解质测定的离子选择电极模块尿液样本类型的质控。 |  | 将瓶颠倒混合数次后将瓶中试剂注入样品杯中使用。
00004109 | 眼科用无滤纸 | 生物羊膜 | 瑞济 |  | 10mm×10mm、10mm×15mm、15mm×15mm、20mm×30mm、30mm×40mm |  | 眼科用无滤纸（凹凸面）型 |  | 生物材料 |  | YZB/国 1340-2013 |  | 2年 |  | 医用塑料 |  | 本品为人类胎盘的基底膜胶原组织； 羊膜移植，可促进眼表上皮愈合，减轻局部炎性反应和血管化，抑制瘢痕增生。 |  | ①翼状胬肉及假性翼状胬肉所致的睑球粘连；②眼表化学性烧伤，热烧伤；③眼表创伤及眼表损害创面的修复。 |  | 拆开内袋，将本品取出，根据手术面手术的大小，剪取相应面积的羊膜，将凸面（即羊膜基底膜面）为眼表接触面向下平贴于患处，而后将无菌生理盐水滴在羊膜的凹面上复苏5分钟左右，平整后再行缝合即可。
00144112 | 乙型肝炎病毒前S1抗原测定试剂盒（磁微粒化学发光法） | 乙型肝炎病毒前S1抗原检测试剂盒（磁微粒化学发光法） | 万泰凯瑞 |  | 100人份/盒；300人份/盒；500人份/盒； | 50人份/盒、50人份/盒（含校准品）、100人份/盒、100人份/盒（含校准品）、200人份/盒、200人份/盒（含校准品）、300人份/盒、300人份/盒（含校准品）、500人份/盒、500人份/盒（含校准品）、2×100人份/盒、2×100人份/盒（含校准品）、3×100人份/盒、3×100人份/盒（含校准品）、5×100人份/盒、5×100人份/盒（含校准品） | 100人份/盒；300人份/盒；500人份/盒； | 50人份/盒、50人份/盒（含校准品）、100人份/盒、100人份/盒（含校准品）、200人份/盒、200人份/盒（含校准品）、300人份/盒、300人份/盒（含校准品）、500人份/盒、500人份/盒（含校准品）、2×100人份/盒、2×100人份/盒（含校准品）、3×100人份/盒、3×100人份/盒（含校准品）、5×100人份/盒、5×100人份/盒（含校准品） | 液体 |  | 国械注准20163401241 |  | 12个月 |  | 纸盒 |  | 试剂1：抗-PreS1单克隆抗体包被的磁微粒，在TRIS缓冲液中配制，含ProClin 300防腐剂；试剂2：抗-PreS1单克隆抗体和抗-HBsAg多抗标记的吖啶酯，在含有蛋白稳定剂的TRIS缓冲液中配制，含ProClin 300防腐剂；试剂3：含有蛋白稳定剂的TRIS缓冲液，含ProClin 300防腐剂。 | 试剂1：1 瓶（50人份：2.5mL；100人份： 5mL；200人份： 10mL；300人份： 15mL；500人份： 25mL），抗-PreS1 单克隆抗体包被的磁微粒，在TRIS 缓冲液中配制，含ProClin300 防腐剂。 试剂2：1 瓶（50人份：2.5mL；100人份： 5mL；200人份： 10mL；300人份： 15mL；500人份： 25mL），抗-PreS1 单克隆抗体标记的吖啶酯，在含有蛋白稳定剂的TRIS 缓冲液中配制，含ProClin300 防腐剂。 试剂3：1 瓶（50人份：1mL；100人份： 2mL；200人份： 4mL；300人份： 6mL；500人份： 10mL），含有蛋白稳定剂的TRIS 缓冲液，含ProClin300 防腐剂。 校准品1：1mL×1 瓶，淡黄色灭活的PreS1 检测为阳性的人血清或血浆，含有防腐剂ProClin300。 校准品2：1mL×1 瓶，淡黄色灭活的PreS1 检测为阴性的人血清或血浆，含有防腐剂ProClin300。 | 该产品用于定性检测人血清或血浆中的乙型肝炎病毒前S1抗原（HBV PreS1）。 | 本产品用于定性检测人血清或血浆中的乙型肝炎病毒前S1抗原（HBV PreS1）。 | 1. 首次将乙型肝炎病毒前S1抗原测定试剂盒（化学发光微粒子免疫检测法）装载到Caris 系统上时，需要将试剂1 瓶中的试剂混匀，使在装运期间可能沉淀下来的微粒子重新悬浮。 2. 检查样本杯中样本量，保证每次检测前样本杯中的样本量保持在310μL 以上。 3. 必要时，执行校准命令：执行校准命令信息，参见Caris 系统操作手册。 4. 校准品1 和校准品2 使用前应轻轻翻转5～10 次，混匀。 5. 进样：有关进样信息，参见Caris 系统操作手册。 6. 按下Assay start（运行）。 | 1. 首次将乙型肝炎病毒前S1抗原测定试剂盒（磁微粒化学发光法）装载到发光仪上时，需要将试剂1 瓶中的试剂混匀，使在装运期间可能沉淀下来的微粒子重新悬浮。 2. 检查样本杯中样本量，保证每次检测前样本杯中的样本量保持在310μL 以上。 3. 必要时，执行校准命令：执行校准命令信息，参见发光仪操作手册。 4. 校准品从2℃～8℃取出后平衡至室温，使用前，轻轻翻转5～10 次，使其充分混合。使用后，盖紧瓶盖并把校准品放回2℃～8℃储存。 5. 进样：有关进样信息，参见发光仪操作手册。 6. 按下Assay start（运行）。
00269995 | 房间隔穿刺系统-穿刺鞘（6F） | 房间隔穿刺系统 |  |  | 产品描述：6F；导管鞘有效长度(cm)：45/62；导管鞘弯形：T0/T1/T2； |  | 84604501；84604511；84604521；84606221；84604502；84604512；84604522；84606222；84604503；84604513；84604523；84606223； |  | / |  | 技术要求 |  | 36 |  | 纸质 |  | 该产品由房间隔穿刺针和房间隔穿刺鞘组成，其中房间隔穿刺针由穿刺针和保护钢丝组成;房间隔穿刺鞘由导管鞘、扩张器和导丝组成。环氧乙烷灭菌,一次性使用。货架有效期3年。 |  | 适用于经股静脉入路、从右心房行房间隔穿刺至左心房并建立二者间的通路。 |  | 详细可见说明书
00270014 | 房间隔穿刺系统-穿刺鞘（8.5F） | 房间隔穿刺系统 |  |  | 产品描述：8.5F；导管鞘有效长度(cm)：62/80；导管鞘弯形：T0/T1； |  | 84856201；84858001；84856211；84858011；84856202；84858002；84856212；84858012；84856203；84858003；84856213；84858013； |  | / |  | 技术要求 |  | 36 |  | 纸质 |  | 该产品由房间隔穿刺针和房间隔穿刺鞘组成，其中房间隔穿刺针由穿刺针和保护钢丝组成;房间隔穿刺鞘由导管鞘、扩张器和导丝组成。环氧乙烷灭菌,一次性使用。货架有效期3年。 |  | 适用于经股静脉入路、从右心房行房间隔穿刺至左心房并建立二者间的通路。 |  | 详细可见说明书

## 注册证信息变更
变更前：注册证编号 | 变更后：注册证编号 | 变更前：注册证产品名称 | 变更后：注册证产品名称 | 变更前：生产国家/地区 | 变更后：生产国家/地区 | 变更前：售后服务机构 | 变更后：售后服务机构 | 变更前：批准日期 | 变更后：批准日期 | 变更前：变更日期 | 变更后：变更日期 | 变更前：注册证有效期起 | 变更后：注册证有效期起 | 变更前：注册证有效期止 | 变更后：注册证有效期止 | 变更前：产品标准 | 变更后：产品标准 | 变更前：代理人名称/生产单位 | 变更后：代理人名称/生产单位 | 变更前：生产厂商(英文) | 变更后：生产厂商(英文) | 变更前：受理证号 | 变更后：受理证号 | 变更前：产品性能结构及组成 | 变更后：产品性能结构及组成 | 变更前：产品适用范围 | 变更后：产品适用范围 | 变更前：管理类别 | 变更后：管理类别
粤械注准20182400873 |  | 肌红蛋白（Myo）质控品 | [9 empty] | 2018-09-30 | 2023-09-30 | 2023-09-29 | 2028-09-29 | [12 empty] | 2
国械注准20163402323 |  | 轮状病毒、腺病毒抗原检测试剂盒（乳胶法） | [9 empty] | 2021-11-24 |  | 2026-11-23 | [13 empty] | 3
国械注准20153400134 |  | 乙型脑炎病毒IgG抗体检测试剂盒（酶联免疫法） | [9 empty] | 2019-09-02 |  | 2024-09-01 | [13 empty] | 3
粤械注准20152400175 |  | 心脏型脂肪酸结合蛋白（H-FABP）定量测定试剂盒（荧光免疫层析法） | 心脏型脂肪酸结合蛋白（H-FABP）测定试剂盒（荧光免疫层析法） | [8 empty] | 2019-09-24 |  | 2024-09-23 | [13 empty] | 2
粤械注准20152400179 |  | 糖化血红蛋白（HbA1C）定量测定试剂盒（免疫层析法） | 糖化血红蛋白（HbA1C）测定试剂盒（免疫层析法） | [8 empty] | 2019-09-24 |  | 2024-09-23 | [13 empty] | 2
粤械注准20182400942 |  | 葡萄糖测定试纸（干化学法） | [9 empty] | 2018-11-05 | 2023-11-05 | 2023-11-04 | 2028-11-04 | [12 empty] | 2
粤械注准20182400834 |  | 降钙素原/白介素-6二项复合定值质控品 | [9 empty] | 2018-09-17 | 2023-09-17 | 2023-09-16 | 2028-09-16 | [12 empty] | 2
粤械注准20182400835 |  | 心肌标志物复合定值质控品 | [9 empty] | 2018-09-17 | 2023-09-17 | 2023-09-16 | 2028-09-16 | [12 empty] | 2
豫械注准20182140378 |  | 医用棉垫 | [9 empty] | 2018-08-20 | 2023-08-20 | 2023-08-19 | 2028-08-19 | [11 empty] | 供临床护创、吸湿用。 | 2
豫械注准20182140376 |  | 医用石蜡棉球 | [9 empty] | 2018-08-20 | 2023-08-20 | 2023-08-19 | 2028-08-19 | [12 empty] | 2
浙械注准20182540087 | 浙械注准20182080087 | 一次性使用雾化器 | [6 empty] | 2022-07-22 |  |  | 2018-01-22 | 2023-01-22 | 2023-01-21 | 2028-01-21 | [12 empty] | 2
国械注准20193161006 |  | 眼科用生物羊膜 | [9 empty] | 2019-12-12 |  | 2024-12-11 | [10 empty] | 本产品取材于健康产妇的胎盘组织，结构及型式为人胎盘内层的羊膜（透明至半透明膜片）贴附于硝酸纤维素滤膜上，置保存液内湿态密封保存。经辐照灭菌，贮存条件：－14℃至－26℃。货架有效期为3年。 |  | 适用于眼角膜浅表层缺损的临时性覆盖。 | 3
浙械注准20172410647 | 浙械注准20172220647 | 一次性使用人体末梢血样采集容器 | [6 empty] | 2022-03-15 |  |  | 2017-06-23 | 2022-06-23 | 2022-06-22 | 2027-06-22 | [9 empty] | 产品由试管、盖子、添加剂和标签（若有）组成。 |  | 适用于人体末梢血样的采集、运输和储存，供体外诊断检查用。 | 2
豫械注准20182090323 |  | 一次性使用输尿管导引鞘 | [5 empty] | 2018-07-23 |  |  |  | 2018-07-23 |  | 2023-07-22 |  |  |  | 郑州康佰甲科技有限公司 | [5 empty] | 导引鞘管、扩张器、导丝(选配)。 |  | 供泌尿外科手术中，建立内窥镜等器械进入泌尿道的通道用;与本公司生产的自动控压灌注吸引系统联合使用。 |  | 2
国械注准20183101944 |  | 一次性使用无菌血液透析导管包 | 一次性使用无菌血液透析导管套件 | [8 empty] | 2018-12-27 | 2023-12-27 | 2023-12-26 | 2028-12-26 | [9 empty] | 一次性使用无菌血液透析导管套件按包内除血液透析导管以外是否配有其他组件进行分类，可分为单管包、复合包共两种类型。 一次性使用无菌血液透析导管套件的单管包由：血液透析导管组成。 一次性使用无菌血液透析导管套件的复合包由基本配置组件：血液透析导管、导丝、Y型穿刺针（或直型穿刺针+蓝空针）、扩张器；选配组件：消毒刷、一次性使用注射器、一次性使用注射针、肝素帽、塑柄手术刀、中单、孔巾、脱脂棉纱布、带线缝合针、医用透明贴、医用棉球、橡胶外科手套组成。 所有组件均不含药物。 灭菌方式：环氧乙烷灭菌。 |  |  | 3
国械注准20183130362 |  | 可过活检孔道气管支架 | [9 empty] | 2018-09-05 |  | 2023-09-04 | 2028-09-04 | [12 empty] | 3
国械注准20183100542 |  | 空心纤维血液透析器 | [9 empty] | 2018-12-12 | 2023-12-12 | 2023-12-11 | 2028-12-11 | [12 empty] | 3
川械注准20182400128 |  | 游离三碘甲状腺原氨酸测定试剂盒（直接化学发光法） | [9 empty] | 2018-08-14 | 2023-08-14 | 2023-08-13 | 2028-08-13 | [12 empty] | 2
国械注准20163100455 |  | 一次性使用动静脉穿刺针 | [9 empty] | 2021-01-22 |  | 2026-01-21 | [10 empty] | 固定的一次性使用动静脉穿刺针：由穿刺针（针头）、针柄（蝴蝶柱和固定蝴蝶翼）、软管（管路）、止流夹（止血夹）、内圆锥接头（母针基）、接头保护套（母针基盖）、穿刺针保护套（穿刺针护套）组成。 旋转的一次性使用动静脉穿刺针：由穿刺针（针头）、针柄（蝴蝶柱和旋转蝴蝶翼）、软管（管路）、止流夹（止血夹）、内圆锥接头（母针基）、接头保护套（母针基盖）、穿刺针保护套（穿刺针护套）组成。 |  |  | 3
川械注准20182400126 |  | 总三碘甲状腺原氨酸测定试剂盒（直接化学发光法） | [9 empty] | 2018-08-14 | 2023-08-14 | 2023-08-13 | 2028-08-13 | [12 empty] | 2
川械注准20182400123 |  | 总甲状腺素测定试剂盒（直接化学发光法） | [9 empty] | 2018-08-14 | 2023-08-14 | 2023-08-13 | 2028-08-13 | [12 empty] | 2
川械注准20182400125 |  | 促甲状腺激素测定试剂盒（直接化学发光法） | [9 empty] | 2018-08-14 | 2023-08-14 | 2023-08-13 | 2028-08-13 | [12 empty] | 2
国械注许20183460036 | 国械注许20183130036 | 颈椎前路固定板系统、瑞宝亿颈椎前路骨板系统 | [9 empty] | 2018-06-25 | 2023-06-25 | 2023-06-24 | 2028-06-24 | [12 empty] | 3
苏械注准20182401370 |  | 氨基末端脑利钠肽前体检测试剂盒（循环增强荧光免疫法） | 氨基末端脑利钠肽前体检测试剂盒（循环增强荧光免疫发光法） | [8 empty] | 2018-09-18 | 2023-09-18 | 2023-09-17 | 2028-09-17 | [12 empty] | 2
闽厦械备20160066号 |  | 样本稀释液 | [9 empty] | 2016-08-08 |  | 2099-12-31 |  |  |  |  | 厦门万泰凯瑞生物技术有限公司 | [5 empty] | 由牛血清的磷酸盐缓冲液组成。 |  | 用于对待测样本进行稀释、液化，以便于使用体外诊断试剂对待测物进行检测。其本身并不直接参与检测。 | 1
苏械注准20172412570 |  | 一次性使用真空采血管 | [9 empty] | 2017-12-26 | 2022-12-26 | 2022-12-25 | 2027-12-25 | [12 empty] | 2
(鄂)卫消证字2018第0004号-12 |  | 朗泰抑菌剂 | [9 empty] | 2018-02-06 | 2023-02-11 | 2022-02-05 | 2025-02-12 | [12 empty] | 2
(鄂)卫消证字(2018)第0004号 | (鄂)卫消证字(2018)第0004号-32 | 木馏油 | 木馏油抑菌液 | [8 empty] | 2018-02-06 | 2023-02-11 | 2022-02-05 | 2025-02-12 | [12 empty] | 1
苏械注准20142020686 |  | 一次性使用冲洗器 | [9 empty] | 2019-10-31 |  | 2024-10-30 | [10 empty] | 一次性使用冲洗器按型式分又分为Ⅰ型、Ⅱ型、Ⅲ型。冲洗器Ⅰ型、Ⅱ型按袋体的容量分为：1000ml、2000ml、3000ml、5000ml；Ⅲ型按瓶塞穿刺器的数量不同分为双头、三头。Ⅰ型由挂带、袋体、导管、罗伯特夹子或夹片、肛门管组成；Ⅱ型由带攀袋口、袋体、导管、流量观察窗、流量调节阀或罗伯特夹子或夹片、接头、接头套和肛门管组成。Ⅲ型双头由瓶塞穿刺器护套、瓶塞穿刺器（双头）、连接管、罗伯特夹子、二通接头、流量观察窗、流量调节阀、导管、冲洗接头（带护套）、肛门管及附件硅胶管组成；Ⅲ型三头由瓶塞穿刺器护套、瓶塞穿刺器（三头）、连接管、罗伯特夹子、三通接头、流量调节阀、流量调节器、导管、冲洗接头（带护套）、肛门管及附件硅胶管组成。产品以无菌状态提供，经环氧乙烷灭菌，一次性使用。 |  |  | 2
粤械注准20182181131 |  | 一次性使用三角球囊子宫支架 | [9 empty] | 2018-12-29 | 2023-12-29 | 2023-12-28 | 2028-12-28 | [12 empty] | 2
(鄂)卫消证字2018第0004号-11 |  | 朗逸派克斯牌抑菌剂 | 朗逸派克斯抑菌剂 | [8 empty] | 2018-02-06 | 2023-02-11 | 2022-02-05 | 2025-02-12 | [12 empty] | 2
粤械注准20182070963 |  | 一次性无创医用温度传感器探头 | [6 empty] | 2022-11-25 |  |  | 2018-11-12 | 2023-11-12 | 2023-11-11 | 2028-11-11 | [12 empty] | 2
(鄂)卫消证字(2018)第0004号-3 | (鄂)卫消证字(2018)第0004号-51 | 复合碘口腔抑菌液 | 复合碘抑菌液 | [8 empty] | 2018-02-06 | 2023-02-11 | 2022-02-05 | 2025-02-12 | [12 empty] | 1
(鄂)卫消证字2018第0004号-53 |  | 朗宁抑菌剂 | 朗宁抑菌剂 | [8 empty] | 2018-02-06 | 2023-02-11 | 2022-02-05 | 2025-02-12 | [12 empty] | 1
鄂汉械备20211048号 |  | 菌斑指示剂 |  | 中国 |  | 朗力生物医药（武汉）有限公司 |  | 2021-11-29 |  | 2023-06-15 |  | 2021-11-29 | 2021-12-17 | 2023-06-15 | 2099-12-31 |  |  | 朗力生物医药（武汉）有限公司 |  | 朗力生物医药（武汉）有限公司 |  |  |  | 液剂，由着色剂、丙二醇、纯化水等组成。 |  | 用于显示菌斑，以辅助口腔检查和治疗 |  | 1
国械注准20163402325 |  | 幽门螺旋杆菌抗体检测试剂盒（乳胶法） | [9 empty] | 2021-08-31 |  | 2026-08-31 | [13 empty] | 3
粤械注准20182400794 |  | 心肌标志物质控液 | [9 empty] | 2018-09-04 | 2023-09-04 | 2023-09-03 | 2028-09-03 | [12 empty] | 2
国械注准20193400185 |  | 吗啡、甲基安非他明、氯胺酮、二亚甲基双氧安非他明、四氢大麻酚酸、可卡因联合检测试剂盒（胶体金法） | 多项毒品联合检测试剂盒（胶体金法） | [8 empty] | 2019-03-25 |  | 2024-03-24 | [13 empty] | 3
鲁潍械备20180018号 |  | 清洗液 | [9 empty] | 2018-06-14 |  | 2099-12-31 | [10 empty] | 磷酸盐缓冲溶液。未提供的所需物品：纯化水 |  | 用于检测过程中反应体系的清洗，以便于对待侧物质进行体外检测，不包含单独用于仪器清洗的清洗液。 | 1
国械注准20183220158 | 国械注准20183010158 | 一次性使用高频活检钳 | [9 empty] | 2018-04-26 | 2023-04-26 | 2023-04-25 | 2028-04-25 | [12 empty] | 3
国械注准20173221389 | 国械注准20173011389 | 一次性使用电圈套器 | [9 empty] | 2017-08-30 | 2022-08-30 | 2022-08-29 | 2027-08-29 | [12 empty] | 3
粤械注准20182400927 |  | 肌红蛋白测定试剂盒（化学发光免疫分析法） | [9 empty] | 2018-10-26 | 2023-10-26 | 2023-10-25 | 2028-10-25 | [12 empty] | 2
苏械注准20182081305 |  | 一次性使用氧气雾化器 | [9 empty] | 2018-09-10 | 2023-09-10 | 2023-09-09 | 2028-09-09 | [9 empty] | 一次性使用氧气雾化器按使用方式不同分为面罩型、咬嘴型两种型式。面罩型由面罩、接头、雾化杯、一次性使用输氧管组成，咬嘴型由雾化杯、咬嘴、面罩（可选配）、一次性使用辅氧管组成。面罩、输氧管采用软聚氯乙烯材料制成，雾化杯、接头、咬嘴采用聚乙烯塑料制成。按面罩大小可分为特大号、大号、中号、小号四种规格。该产品以无菌状态提供，经环氧乙烷灭菌，一次性使用。 |  |  | 2
苏械注准20172642342 | 苏械注准20172182342 | 一次性使用产妇垫 | [9 empty] | 2017-12-06 | 2022-12-06 | 2022-12-05 | 2027-12-05 | [12 empty] | 2
苏械注准20172662348 | 苏械注准20172142348 | 废液收集器 | [9 empty] | 2017-12-06 | 2023-12-06 | 2022-12-05 | 2027-12-05 | [12 empty] | 2
苏械注准20172012347 | 苏械注准20172022347 | 医用缝合针套装 | [9 empty] | 2017-12-06 | 2022-12-06 | 2022-12-05 | 2027-12-05 | [12 empty] | 2
国械注准20183100377 |  | 一次性使用血液透析管路 | [6 empty] | 2023-05-11 |  |  | 2018-09-17 | 2023-09-17 | 2023-09-16 | 2028-09-16 | [12 empty] | 3
国械注进20183451940 | 国械注进20183101940 | 透析导管 |  |  | 墨西哥 |  | 巴德医疗科技（上海）有限公司 |  | 2022-12-21 |  |  | 2018-04-19 | 2023-04-19 | 2023-04-18 | 2028-04-18 |  |  |  | 巴德医疗科技（上海）有限公司 |  | 巴德血管通道系统公司Bard Access Systems, Inc. |  |  |  | 透析导管套件包括导管、扩张器、导丝、穿刺针、肝素帽和医用透明贴膜，部分型号还带有阀导入器、微导入器、隧道针等配件。导管的材料为聚氨酯，导丝、穿刺针和隧道针的材料是不锈钢。本产品为环氧乙烷灭菌的一次性使用产品。 |  | 本产品适用于血液透析、血液灌流或血浆分离透析治疗时，通过颈静脉、锁骨下动脉（或静脉）或股静脉建立临时或短期或长期的血管通路。 | 3
国械注进20153160072 |  | 青光眼引流器 | [6 empty] | 2022-07-01 |  |  | 2018-10-11 | 2023-10-11 | 2023-10-10 | 2028-10-10 | [12 empty] | 3
粤深械备20170262号 |  | 唾液采集器 | 一次性使用唾液采集器 | [8 empty] | 2021-09-24 | 2023-04-24 | 2099-12-31 | [13 empty] | 1
浙械注准20182020398 |  | 一次性套管穿刺器（套管穿刺针） | [9 empty] | 2018-10-09 | 2023-10-09 | 2023-10-08 | 2028-10-08 | [8 empty] | O型、T型产品由穿刺针和穿刺套管组成；辅助组件有气腹针、标本取物袋。S型产品由穿刺套管和密封体组成。 |  |  |  | 2
浙械注准20222020338 |  | 一次性使用套管穿刺器 | 一次性套管穿刺器（套管穿刺针） |  |  |  |  | 2022-07-21 |  |  |  | 2022-07-21 |  | 2027-07-20 |  |  |  | 浙江微度医疗器械有限公司 | [5 empty] | 产品由穿刺器和辅助组件组成，穿刺器由穿刺针和套管组成，辅助组件有剥离器、标本取物袋。 |  | 供腔镜手术中穿刺体壁后作为内窥镜和手术器械进出体内的通道。 |  | 2
浙械注准20222020321 |  | 一次性使用套管穿刺器 | 一次性套管穿刺器（套管穿刺针） |  |  |  |  | 2022-07-04 |  |  |  | 2022-07-04 |  | 2027-07-03 |  |  |  | 浙江微度医疗器械有限公司 | [5 empty] | 产品由穿刺器和辅助组件组成，穿刺器由穿刺套管和穿刺针组成，辅助组件有气腹针、标本取物袋。 |  | 供腔镜手术中穿刺体壁后作为内窥镜和手术器械进出体内的通道，并可向体内输送CO2气体用。 |  | 2
鲁泰械备20200032号 |  | 创口贴 | [5 empty] | 2020-03-31 |  | 2023-02-23 |  | 2020-03-31 |  | 2023-02-23 | [9 empty] | 由涂胶基材、吸收性敷垫、防粘连层和可剥离的保护层组成的片状或成卷状创口贴。其中吸收性敷垫一般采用可吸收渗出液的材料制成，所含成分不具有药理学作用，所含成分不可被人吸收，非无菌提供，一次性使用。 |  | 用于小创口、擦伤/切割伤等浅表性创面的急救和临时性包扎 |  | 1
鲁泰械备20200033 |  | 采血护理包 | [5 empty] | 2020-03-31 |  | 2023-02-23 |  | 2020-03-31 |  | 2023-02-23 | [9 empty] | 由医用垫单、止血带、棉棒、医用脱脂棉球、创口贴、固定胶贴组成（以上组成以客户实际需求选配为准）非无菌提供、一次性使用。 |  | 主要用于采血过程中的止血与保护，防止交叉感染，确保献血安全 |  | 1
粤械注准20182400937 |  | α-羟丁酸脱氢酶测定试纸（干化学法） | [9 empty] | 2018-11-05 | 2023-11-05 | 2023-11-04 | 2028-11-04 | [12 empty] | 2
粤械注准20182401027 |  | 高敏肌钙蛋白I测定试剂盒（化学发光免疫分析法） | [9 empty] | 2018-12-24 | 2023-12-04 | 2023-12-23 | 2028-12-03 | [12 empty] | 2
粤械注准20182401098 |  | 脂蛋白磷脂酶A2测定试剂盒（化学发光免疫分析法） | [9 empty] | 2018-12-24 | 2023-12-24 | 2023-12-23 | 2028-12-23 | [12 empty] | 2
粤械注准20182400924 |  | 肌酸激酶测定试纸（干化学法） | [9 empty] | 2018-10-26 | 2023-10-26 | 2023-10-25 | 2028-10-25 | [12 empty] | 2
粤械注准20182400923 |  | 乳酸脱氢酶测定试纸（干化学法） | [9 empty] | 2018-10-26 | 2023-10-26 | 2023-10-25 | 2028-10-25 | [12 empty] | 2
粤械注准20182400871 |  | 心肌肌钙蛋白I（cTnI）质控品 | [9 empty] | 2018-09-30 | 2023-09-30 | 2023-09-29 | 2028-09-29 | [12 empty] | 2
豫械注准20182140476 |  | 医用纱布绷带 | [9 empty] | 2018-09-10 | 2023-09-10 | 2023-09-09 | 2028-09-09 | [12 empty] | 2
豫械注准 20182140247 |  | 一次性使用无菌保护罩 | [5 empty] | 2023-03-21 | 2023-03-21 |  |  | 2023-06-04 | 2023-06-04 | 2028-06-03 | 2028-06-03 | [12 empty] | 2
豫械注准20182140398 |  | 医用纱布包 | [9 empty] | 2018-08-20 | 2023-08-20 | 2023-08-19 | 2028-08-19 | [11 empty] | 供临床护创，吸湿用。II型产品也用于吸收手术过程中的体内渗出液，手术过程中承托 器官、组织。 | 2
豫械注准20182640328 |  | 一次性使用棉纱垫 | [9 empty] | 2018-07-23 | 2023-07-23 | 2023-07-22 | 2028-07-22 | [12 empty] | 2
豫械注准20182140410 |  | 一次性使用口罩、帽 | [9 empty] | 2018-08-24 | 2023-08-24 | 2023-08-23 | 2028-08-23 | [9 empty] | 本产品由口罩和帽组成。 |  | 适用于佩戴者在 不存在体液和 喷溅风险的普通医疗 环境下的卫生护理，防止医用与患者之间的交叉感染。 | 2
豫械注准20182640325 |  | 医用纱布包 | [9 empty] | 2018-07-23 | 2023-07-23 | 2023-07-22 | 2028-07-22 | [12 empty] | 2
豫械注准20182080407 |  | 一次性麻醉气体过滤器 | [9 empty] | 2018-08-24 | 2023-08-24 | 2023-08-23 | 2028-08-23 | [12 empty] | 2
豫械注准20182140466 |  | 一次性使用孔巾 | [9 empty] | 2018-09-10 | 2023-09-09 | 2023-09-09 | 2028-09-08 | [12 empty] | 2
豫械注准20182080414 |  | 一次性使用气流雾化器 | [9 empty] | 2018-08-24 | 2023-08-24 | 2023-08-23 | 2028-08-23 | [12 empty] | 2
豫械注准20182080357 |  | 一次性使用吸痰包 | [9 empty] | 2018-08-06 | 2023-08-06 | 2023-08-05 | 2028-08-05 | [12 empty] | 2
豫械注准20182660334 | 豫械注准20182180334 | 一次性使用无菌阴道扩张器 | [9 empty] | 2018-07-31 | 2023-07-31 | 2023-07-30 | 2028-07-30 | [12 empty] | 2
豫械注准20182070418 |  | 一次性使用心电电极 | [9 empty] | 2018-08-24 | 2023-08-24 | 2023-08-23 | 2028-08-23 | [12 empty] | 2
国械注准20183661669 | 国械注准20183141669 | 一次性使用胸穿包 | [9 empty] | 2018-03-29 | 2023-03-29 | 2023-03-28 | 2028-03-28 | [9 empty] | 基本配置：一次性使用胸穿针、流量调节器（或限流卡）、无菌注射器、无菌注射针、橡胶医用检查手套。选用配置：脱脂纱布、洞巾、带塞硬质试管组成。 |  | 供临床用于胸腔穿刺术。 | 3
京械注准20182020294 |  | 一次性使用管型吻合器 | [9 empty] | 2018-09-14 | 2023-09-14 | 2023-09-13 | 2028-09-13 | [12 empty] | 2
苏械注准20182660648 | 苏械注准20182180648 | 一次性使用子宫颈扩张球囊导管 | [9 empty] | 2018-03-26 | 2023-03-26 | 2023-03-25 | 2028-03-25 | [9 empty] | 一次性使用子宫颈扩张球囊导管由导管、球囊、尖端、Y型连接器、V充盈止逆阀和U充盈止逆阀组成，产品按照管身外径不同分为三种规格型号。产品以无菌状态提供，经环氧乙烷灭菌，一次性使用。 |  | 用于足月引产前，对成熟不佳的宫颈进行宫颈管的机械扩张 | 2
苏械注准20182660649 | 苏械注准20182080649 | 一次性使用喉罩气道导管 | [9 empty] | 2018-03-26 | 2023-03-26 | 2023-03-25 | 2028-03-25 | [9 empty] | 一次性使用喉罩气道导管按外形结构分为普通型、加强型、双管普通型、双管加强型四种类型。普通型和加强型由气囊（卵圆形可充气球囊，下同）、连接件（选配）、通气管、充气管、指示球囊、导引器（选配）、接头及单向阀组成；双管普通型和双管加强型由气囊、连接件（选配）、通气管、充气管、指示球囊、引流管、连接件（选配）、导引器（选配）、接头及单向阀组成；加强型和双管加强型喉罩通气管内壁附有不锈钢加强丝。产品以无菌状态提供，经环氧乙烷灭菌。一次性使用。 |  | 供全麻或心肺人工复苏建立短期人工气道用 | 2
苏械注准20182660373 | 苏械注准20182140373 | 一次性使用吸引连接管 | 一次性使用吸引管 | [8 empty] | 2018-02-05 | 2023-02-05 | 2023-02-04 | 2028-02-04 | [9 empty] | 一次性使用吸引管由连接导管和吸引头两部分组成，吸引头可分为双管型和单管型两种，连接管可选配。产品以无菌状态提供，经环氧乙烷灭菌，一次性使用。 |  | 与吸引器配套，供临床吸引用。 | 2
苏械注准20182660728 | 苏械注准20182140728 | 一次性使用导尿包 | [9 empty] | 2018-04-10 | 2023-04-10 | 2023-04-09 | 2028-04-09 | [9 empty] | 一次性使用导尿包基本配置：一次性使用导尿管（可带支撑导丝）（2.0mm（F6）-10.0mm（F30））、引流袋，选配：塑料镊子（尖头、圆头）、灭菌橡胶外科手套或医用橡胶检查手套、纱布叠片、洞巾、限流器、注水器（可带水）、试管、棉球、石蜡棉球、碘伏棉球、硅油棉球、器械盘、包布。按导尿管的材质不同分为乳胶型、硅胶型两种，按导尿管外径尺寸分为13种规格。该产品以无菌状态提供，经环氧乙烷灭菌，一次性使用，其组织“注水器”如带水，则带水注水器经辐照灭菌。 |  | 供临床导尿用。 | 2
国械注准20163082381 |  | 一次性使用麻醉穿刺包 | 一次性麻醉穿刺套件 | [8 empty] | 2021-08-16 |  | 2026-08-15 | [10 empty] | 一次性麻醉穿刺套件产品基本配置由硬膜外穿刺针、腰椎穿刺针Ⅰ型、腰椎穿刺针Ⅱ型、神经阻滞穿刺针、药液过滤器、硬膜外麻醉导管及导管接头组成。选配器械由空气过滤器、一次性使用无菌注射器、一次性使用无菌注射针、一次 性使用低阻力注射器或全玻璃注射器、导引针(破皮针)、负压管、消毒液刷、橡胶医用外科手套、敷料巾、手术巾(洞 巾)、纱布叠片、创口贴、输液胶贴(透气胶贴)、导管固定垫、导管固定接头、棉球组成。产品按不同的配件组合分为硬膜外麻醉穿刺套件、腰椎麻醉穿刺套件、神经阻滞麻醉穿刺套件、Ⅰ型联合麻醉穿刺套件、Ⅱ型联合麻醉穿刺套件。产品经环氧乙烷灭菌,为一次性使用。 |  | 供临床硬膜外麻醉、腰椎麻醉、神经阻滞麻醉、硬膜外和腰椎联合麻醉时穿刺、注射麻醉药物。 | 3
国械注准20223030479 |  | 颅内抽吸导管套装 | 颅内抽吸导管及附件 |  |  | 北京深瑞达医疗科技有限公司 |  | 2022-04-12 |  |  |  | 2022-04-12 |  | 2027-04-11 |  |  |  | 北京深瑞达医疗科技有限公司 | [5 empty] | 该产品由颅内抽吸导管、内导管组成。颅内抽吸导管由鲁尔接头、应力释放管、标识环和轴杆四部分组成，随附塑形杆和可分离保护套；内导管由鲁尔接头、应力释放管、轴杆三部分组成，随附塑形杆。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。货架有效期二年。 |  | 适用于对颅内大血管阻塞（颈内动脉、大脑中动脉—M1段和M2段、基底动脉和椎动脉内）继发急性缺血性脑中风的患者进行血管再通，而且必须在症状发作的8小时内。不能使用静脉组织型纤溶酶原激活物(IV t-PA)或IV t-PA治疗失败的患者是该治疗的人选。 |  | 3
豫械注准20182180387 |  | 一次性产妇出血量计算垫巾 | [9 empty] | 2018-08-20 | 2023-08-20 | 2023-08-19 | 2028-08-19 | [12 empty] | 2
豫械注准20182080388 |  | 一次性使用麻醉面罩 | [9 empty] | 2018-08-20 | 2023-08-20 | 2023-08-19 | 2028-08-19 | [12 empty] | 2
豫械注准20182140356 |  | 一次性使用负压引流器 | [9 empty] | 2018-08-06 | 2023-08-06 | 2023-08-05 | 2028-08-05 | [12 empty] | 2
豫械注准20182170413 |  | 一次性使用口腔包 | 一次性使用口腔套件 | [8 empty] | 2018-08-24 | 2023-08-24 | 2023-08-23 | 2028-08-23 | [12 empty] | 2
豫械注准20182140416 |  | 一次性医用垫 | [9 empty] | 2018-08-24 | 2023-08-24 | 2023-08-23 | 2028-08-23 | [12 empty] | 2
豫械注准20182140595 |  | 一次性使用医用橡胶检查手套 | [9 empty] | 2018-09-30 | 2028-09-30 | 2023-09-29 | 2023-09-29 | [12 empty] | 2
浙械注准20182560085 | 浙械注准20182080085 | 一次性使用输氧面罩 | [6 empty] | 2022-07-22 |  |  | 2018-01-22 | 2023-01-22 | 2023-01-21 | 2028-01-21 | [12 empty] | 2
国械注进20223030406 |  | 经外周植入中心静脉导管套件及附件CATHTONG? II PICC Catheter | 耐高压经外周植入中心静脉导管套件及附件 CATHTONG? II PICC Catheter | 美国 |  |  |  | 2022-08-29 |  |  |  | 2022-08-29 |  | 2027-08-28 |  |  |  | 北京灵泽医药技术开发有限公司 | [5 empty] | 该产品由经外周植入中心静脉导管（含预置导丝）、穿刺针、镍钛导丝、导管鞘、扩张器、带引导套管穿刺针、正压接头、固定装置或固定翼、一次性塑柄手术刀组成。环氧乙烷灭菌, 一次性使用。货架有效期三年。 | 该产品由耐高压经外周植入中心静脉导管(含预置导丝)、穿刺针、镍钵导丝、导管鞘、扩张器、带引导套管穿刺针、正压接头、固定装置或固定翼、一次性塑柄手术刀组成。环氧乙烷灭菌,一次性使用。货架有效期三年。 | 适用于短期或长期经外周静脉进入中心静脉系统使用,以便进行输液、静脉注射治疗、血液取样、造影剂的注射、液体、药物和营养的输注，同时还可允许进行中心静脉压监测。 | 适用于短期或长期经外周静脉进入中心静脉系统使用,以便进行输液、静脉注射治疗、血液取样、造影剂的高压注射、液体、药物和营养的输注，同时还可允许进行中心静脉压监测。 | 3
豫械注准20182140459 |  | 一次性使用无菌中单 | [9 empty] | 2023-09-10 | 2023-09-10 | 2028-09-09 | 2028-09-09 | [12 empty] | 2
国械注进20182402114 |  | 血糖试纸（葡萄糖氧化酶法） |  |  | 日本 |  | 泰尔茂医疗产品（上海）有限公司 |  | 2022-08-09 |  |  | 2018-06-06 | 2023-06-06 | 2023-06-05 | 2028-06-05 |  | GB/T19634-2005 |  | 泰尔茂医疗产品（上海）有限公司 |  | Terumo Corporation |  |  |  | 葡萄糖氧化酶、过氧化氢酶、4-氨基-1、2-二氢-1，5-二甲基-2-（4-磺酰基）-3H-吡唑-3-酮、3-（3，5-二甲基苯胺）乙胺-2-羟基-1-丙磺酸钠-1水和物。 |  | 与"MEDISAFE FIT"和"medisafe fit smile"配合使用，用于体外定量检测指尖新鲜毛细血管全血中葡萄糖浓度 | 2 | 1
国械注准20183400328 |  | 梅毒螺旋体抗体检测试剂盒（直接化学发光法） | [9 empty] | 2018-07-30 | 2023-07-30 | 2023-07-29 | 2028-07-29 | [12 empty] | 3
国械注准20163101081 |  | 一次性动静脉穿刺针 | [9 empty] | 2020-11-23 |  | 2025-11-22 | [10 empty] | 由穿刺针（针头）、针柄（蝴蝶柱和蝴蝶翼）、软管（管路）、止流夹（止血夹）、防针刺保护装置（防针刺护套）、内圆锥接头（母针基）、接头保护套（母针基盖)、穿刺针保护套（穿刺针护套）组成。该产品为环氧乙烷灭菌，一次性使用。 |  |  | 3
川械注准20182400122 |  | 游离甲状腺素测定试剂盒（直接化学发光法） | [9 empty] | 2018-08-14 | 2023-08-14 | 2023-08-13 | 2028-08-13 | [12 empty] | 2
国械注许20183460034 | 国械注许20183130034 | 腰椎椎间融合器 | [9 empty] | 2018-06-25 | 2023-06-25 | 2023-06-24 | 2028-06-24 | [12 empty] | 3
国械注许20183460035 | 国械注许20183130035 | 颈椎后路固定系统 | [9 empty] | 2018-06-25 | 2023-06-25 | 2023-06-24 | 2028-06-24 | [12 empty] | 3
国械注许20183460037 | 国械注许20183130037 | 脊柱固定系统 | [9 empty] | 2018-06-25 | 2023-06-25 | 2023-06-24 | 2028-06-24 | [12 empty] | 3
国械注许20183460038 | 国械注许201831360038 | 腰椎后路钉棒内固定系统、瑞宝亿腰椎内固定系统 | [9 empty] | 2018-06-25 | 2023-06-25 | 2023-06-24 | 2028-06-24 | [12 empty] | 3
(鄂)卫消证字(2018)第0004号-06 |  | 无砷失活剂 | [9 empty] | 2018-02-06 | 2023-02-11 | 2022-02-05 | 2025-02-12 | [12 empty] | 1
豫械注准20182180422 | 豫械注准20182140422 | 一次性使用流产吸引管 | [9 empty] | 2018-08-24 | 2023-08-24 | 2023-08-23 | 2028-08-23 | [12 empty] | 2
京械注准20182220259 | 京械注准20182040259 | 一次性使用刨削刀头 | [9 empty] | 2018-07-30 | 2023-07-30 | 2023-07-29 | 2028-07-29 | [9 empty] | 该产品由内管和外管组成，内管和外管主要由刀柄、刀杆和刀头三部分组成。产品经环氧乙烷灭菌后无菌。 |  | 本产品与刨削器配合使用，用于关节镜手术下对骨或软组织等进行切除、磨削等操作。 | 2
京械注准20182650266 | 京械注准20182020266 | 非吸收性外科缝线 | [9 empty] | 2018-07-30 | 2023-07-30 | 2023-07-29 | 2028-07-29 | [9 empty] | 该产品分为带针缝线和不带针缝线两种，不带针缝线由超高分子量聚乙烯单丝编织而成，带针缝线由缝线和缝合针组成，其中缝合针采用符合YY/T0294.1-2016中的M或N不锈钢材料制成，缝线由超高分子量聚乙烯编织而成。 |  | 供人体软组织的缝合、结扎用。 | 2
国械注准20173400492 |  | 结核分枝杆菌IgG抗体检测试剂盒（胶体金法） | [9 empty] | 2022-03-16 |  | 2027-03-15 | [13 empty] | 3
国械注准20163402321 |  | 轮状病毒抗原检测试剂盒（乳胶法） | [9 empty] | 2021-08-11 |  | 2026-08-10 | [13 empty] | 3
国械注准20163402136 |  | 乙型肝炎病毒前S1抗原检测试剂盒（酶联免疫法） | [9 empty] | 2021-07-06 |  | 2026-07-05 | [13 empty] | 3
国械注准20173404346 |  | 麻疹病毒IgG抗体检测试剂盒（酶联免疫法） | [9 empty] | 2022-08-30 |  | 2027-08-29 | [13 empty] | 3
国械注准20173404348 |  | 腮腺炎病毒IgG抗体检测试剂盒（酶联免疫法） | [9 empty] | 2022-10-26 |  | 2027-10-25 | [13 empty] | 3
国械注准20173404555 |  | 甲型肝炎病毒IgG抗体检测试剂盒（酶联免疫法） | [5 empty] | 2022-07-18 |  |  |  | 2022-11-03 |  | 2027-11-02 | [9 empty] | 反应板，酶结合物，阳性对照，阴性对照，浓缩洗涤液，显色液A，显色液B，终止液，样品稀释液、试剂盒还包括自封袋和封片。（具体内容详见说明书） |  | 本产品用于定性检测人血清或血浆样本中的甲型肝炎病毒IgG抗体(HAV-IgG)。 |  | 3
苏械注准20182221189 | 苏械注准20182021189 | 一次性使用腹腔镜用穿刺器 | 一次性使用腹腔镜用穿刺器 |  | 国产 |  |  |  | 2023-05-25 |  |  | 2018-07-24 | 2023-07-24 | 2023-07-23 | 2028-07-23 | [9 empty] | 一次性使用腹腔镜用穿刺器（以下简称穿刺器）由穿刺针、穿刺套及辅助附件一次性使用气腹针组成。附件可选配与穿刺器组合包装，也可以单独包装。根据穿刺针和穿刺套以及辅助附件在手术过程中组合使用方式的不同，可将穿刺器划分为四种型式，16种规格。该产品以无菌状态提供，经环氧乙烷灭菌，一次性使用。 |  | 供腹腔镜检查和手术过程中，对人体腹壁组织穿刺，建立腹腔手术的工作通道用 | 2
国械注进20173226596 | 国械注进20173166596 | 一次性使用眼内激光光纤探针 | [6 empty] | 2021-12-29 |  |  | 2017-08-30 | 2022-08-30 | 2022-08-29 | 2027-08-29 | [12 empty] | 3
粤械注准20182400795 |  | 心肌五项检测试剂盒（磁敏免疫法） | [9 empty] | 2018-09-04 | 2023-09-04 | 2023-09-03 | 2028-09-03 | [12 empty] | 2
豫械注准20152400625 |  | 细菌性阴道病检测试剂盒 | 阴道组织多胺检测试剂盒（干化学法） | [8 empty] | 2018-08-06 | 2023-08-06 | 2023-08-05 | 2028-08-05 | [12 empty] | 2
冀械注准20182090220 |  | 超声隔离透声膜 | [9 empty] | 2018-09-04 |  | 2023-09-03 | 2028-09-03 | 型号、规格变更 | [11 empty] | 2
鄂械注准20182142557 |  | 透明质酸钠敷贴 | [9 empty] | 2018-08-13 | 2023-08-13 | 2023-08-12 | 2028-08-12 | [12 empty] | 2
国械注准20183130357 | 国械注准20183130357 | 胸腰后路钉棒系统 | 胸腰后路钉棒系统 | [5 empty] | 2022-10-10 |  |  | 2018-09-05 | 2023-09-05 | 2023-09-04 | 2028-09-04 | [9 empty] | 本产品由椎弓根钉(包括固定螺钉、万向螺钉、固定复位螺钉、万向复位螺钉)、钛棒(包括普通钛棒、六角钛棒)、横连(包括固定横连、可变横连)、多米诺(包括多米诺连接器、轴向连接器)、螺寒(包括普通螺塞、自断螺塞、复位螺塞)、侧连、髂骨钉、骨钩组成。本产品采用符合GB/T13810标准规定的TC4钛合金材料制造。产品表面经阳极氧化或无着色处理。非灭菌包装。 |  | 适用于脊柱胸腰骶椎后路内固定。 | 3 | 3
皖械注准20162400209 |  | 尿液碘检测试剂盒（氧化显色法） | 尿液碘检测试剂盒（过氧乙酸四甲基联苯胺氧化显色法） | [8 empty] | 2021-01-06 |  | 2026-01-05 | [13 empty] | 2
苏械注准20172542350 | 苏械注准20172142350 | 一次性使用止血带 | [9 empty] | 2017-12-06 | 2022-12-06 | 2022-12-05 | 2027-12-05 | [12 empty] | 2
苏械注准20172662344 | 苏械注准20172082344 | 一次性使用雾化面罩 | [9 empty] | 2017-12-06 | 2023-12-06 | 2022-12-05 | 2027-12-05 | [12 empty] | 2
国械注进20182550087 |  | 机用根管锉 Proglider | [9 empty] | 2018-03-02 |  | 2023-03-01 | [13 empty] | 2
吉械注准20212180380 | 吉械注准20212180380 | 卡波姆妇科敷料洗液 | 卡波姆妇科液体敷料 | [5 empty] | 2023-05-06 |  |  | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2026-08-10 | 2026-08-10 | [12 empty] | 2
鄂械注准20182252376 |  | 消融电极 | [9 empty] | 2018-05-24 |  | 2023-05-23 | [13 empty] | 2
国械注准20183460222 | 国械注准20183130222 | 锁定接骨板系统 | [9 empty] | 2018-06-06 | 2023-08-18 | 2023-06-05 | 2028-08-17 | [9 empty] | 该产品由锁定接骨板、锁定螺钉、螺塞组成。锁定接骨板产品由符合GB/T13810标准要求的纯钛TA3G材料制成，锁定螺钉、螺塞由符合GB/T13810标准要求的TC4钛合金材料制成，产品分非灭菌包装或辐照灭菌包装，灭菌包装无菌有效期5年，表面经着色或微弧阳极氧化处理。 |  |  | 3
苏械注准2018141158 | 苏械注准20182141158 | 一次性使用负压引流管套组 | [9 empty] | 2023-07-24 |  | 2028-07-23 | [13 empty] | 2
粤械注准20152400170 |  | N末端B型钠尿肽前体（NT-proBNP）定量测定试剂盒（荧光免疫层析法） | N末端B型钠尿肽前体（NT-proBNP）测定试剂盒（荧光免疫层析法） | [8 empty] | 2019-09-24 |  | 2024-09-23 | [13 empty] | 2
粤械注准20152400173 |  | 心肌肌钙蛋白Ⅰ（cTnⅠ)/肌酸激酶同工酶（CK-MB）定量联检试剂盒（荧光免疫层析法） | 心肌肌钙蛋白Ⅰ（cTnⅠ)/肌酸激酶同工酶（CK-MB）联检试剂盒（荧光免疫层析法） | [8 empty] | 2019-09-24 |  | 2024-09-23 | [13 empty] | 2
粤械注准20152400177 |  | 肌红蛋白（Myo）定量测定试剂盒（荧光免疫层析法） | 肌红蛋白（Myo）测定试剂盒（荧光免疫层析法） | [8 empty] | 2019-09-24 |  | 2024-09-23 | [13 empty] | 2
粤械注准20152400178 |  | 心肌肌钙蛋白Ⅰ（cTnⅠ)定量测定试剂盒（荧光免疫层析法） | 心肌肌钙蛋白Ⅰ（cTnⅠ)测定试剂盒（荧光免疫层析法） | [8 empty] | 2019-09-24 |  | 2024-09-23 | [13 empty] | 2
粤械注准20152400171 |  | 心肌肌钙蛋白Ⅰ（cTnⅠ)/肌红蛋白（Myo）/肌酸激酶同工酶（CK-MB）定量联检试剂盒（荧光免疫层析法） | 心肌肌钙蛋白Ⅰ（cTnⅠ)/肌红蛋白（Myo）/肌酸激酶同工酶（CK-MB）联检试剂盒（荧光免疫层 | [8 empty] | 2019-09-24 |  | 2024-09-23 | [13 empty] | 2
湘械注准20182660124 | 湘械注准20182140124 | 可调式鼻腔冲洗器 | [9 empty] | 2018-06-26 | 2023-08-01 | 2023-06-25 | 2028-07-31 | [12 empty] | 2
鄂荆械备20230002 |  | 体外吸引连接管 |  | 湖北省荆州市 |  |  |  | 2023-03-14 |  | 2023-03-14 |  | 2023-03-14 |  | 2099-12-31 |  |  |  | 荆州市益海科技有限公司 | [5 empty] | 该产品由接头和PE管组成，能在引流导管与引流装置之间连接，使之组成密闭的引流系统。不直接接触人体。非无菌提供，一次性使用。 | 该产品由接头和PE管组成，能在引流导管与引流装置之间连接，使之组成密闭的引流系统。不直接接触人体。非无菌提供（如在无菌环境下使用，使用前应经过灭菌处理），一次性使用。 | 与适宜设备配套后，用于手术中、手术后的血水、废液引流、吸引使用。 |  | 1
国械注进20183182310 |  | 盆腔脏器脱垂修复系统 | 盆腔脏器脱垂修复系统POP-UP | 韩国 |  | 天津迈科思医疗科技发展有限公司 | 赫美康健（北京）医疗器械有限公司 | 2018-08-24 | 2022-12-02 |  |  | 2018-08-24 | 2023-08-24 | 2023-08-23 | 2028-08-23 |  |  | 普瑞斯特医疗PRESTIGE MEDICARE Co.,Ltd. | 普瑞斯特医疗有限公司PRESTIGE MEDICARE Co.,Ltd. |  | PRESTIGE MEDICARE Co.,Ltd. |  |  | 该产品由网状编织物主体、网支带、保护套管、套绳或连接扣构成。网状编织物主体及网支带由蓝色和未染色聚丙烯单丝编织而成。保护套管材质为聚乙烯，套绳材质为聚丙烯，连接扣材质为聚碳酸酯，产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。产品有效期为2年。 |  | 该产品为用于治疗骨盆脏器脱垂而设计的植入性网状编织物，适用于骨盆脏器脱垂引起的病症。 |  | 3
国械注准20153030120 |  | 一次性使用造影剂推入器 | [9 empty] | 2019-05-30 | 2024-05-30 | 2024-05-29 | 2029-05-29 | [12 empty] | 3
豫械注准20182080381 |  | 一次性使用吸氧管 | [9 empty] | 2018-08-20 | 2023-08-20 | 2023-08-19 | 2028-08-19 | [9 empty] | 单鼻塞式（SS型、SD型）、双鼻塞 |  |  | 2
豫械注准20182140479 |  | 一次性医用中单 | [9 empty] | 2018-09-10 | 2023-09-10 | 2023-09-09 | 2028-09-09 | [12 empty] | 2
豫械注准20182140484 |  | 医用棉球 | [9 empty] | 2018-09-10 | 2023-09-10 | 2023-09-09 | 2028-09-09 | [12 empty] | 2
豫械注准20182140483 |  | 一次性使用聚乙烯检查手套 | [9 empty] | 2018-09-10 | 2023-09-10 | 2023-09-09 | 2028-09-09 | [12 empty] | 2
国械注进20182222083 | 国械注进20182022083 | 导丝 | [5 empty] | 2018-06-04 | 2023-06-04 |  |  | 2018-06-04 | 2023-06-04 | 2023-06-03 | 2028-06-03 |  |  | 厦门市领汇医疗科技有限公司 | [5 empty] | 该产品由芯丝、绕丝和安全丝组成，各组件均由304ss不锈钢制成；产品涂有特氟隆涂层，头端带有不透射线金标记。环氧乙烷灭菌，一次性使用。货架有效期5年。 |  | 产品用于腔内泌尿外科手术（肾脏、输尿管、膀胱、尿道）时，在内窥镜直视下，建立通道，导入输尿管导管。 |  | 3
豫械注准20182140384 |  | 医用酒精棉球 | [9 empty] | 2018-08-20 | 2023-08-20 | 2023-08-19 | 2028-08-19 | [12 empty] | 2
渝械注准20182080138 |  | 一次性使用医用喉罩 | [9 empty] | 2018-09-04 | 2023-09-04 | 2023-09-03 | 2028-09-03 | [12 empty] | 2
(鄂)卫消证字(2018)第0004号-19 | (鄂)卫消证字(2018)第0004号-38 | 碘酚溶液 | 碘酚抑菌液 | [8 empty] | 2018-02-06 | 2023-02-11 | 2022-02-05 | 2025-02-12 | [12 empty] | 1
粤械注准20182400946 |  | 降钙素原测定试剂盒（化学发光免疫分析法） | [9 empty] | 2018-11-05 | 2023-11-05 | 2023-11-04 | 2028-11-04 | [12 empty] | 2
粤械注准20182400992 |  | D二聚体测定试剂盒（化学发光免疫分析法） | [9 empty] | 2018-11-19 | 2023-11-19 | 2023-11-18 | 2028-11-18 | [12 empty] | 2
粤械注准20182400882 |  | 血红蛋白测定试纸（干化学法） | [9 empty] | 2018-10-15 | 2023-10-15 | 2023-10-14 | 2028-10-14 | [12 empty] | 2
粤械注准20182400877 |  | N末端B型钠尿肽原（NT-proBNP）质控品 | [9 empty] | 2018-09-30 | 2023-09-30 | 2023-09-29 | 2028-09-29 | [12 empty] | 2
国械注准20183400586 |  | 游离前列腺特异性抗原（FPSA）测定试剂（荧光免疫层析法） | [9 empty] | 2018-12-19 | 2023-12-19 | 2023-12-18 | 2028-12-18 | [12 empty] | 3
粤械注准20182401107 |  | B型钠尿肽（BNP）测定试剂（荧光免疫层析法） | [9 empty] | 2018-12-24 | 2023-12-24 | 2023-12-23 | 2028-12-23 | [12 empty] | 2
粤械注准20182401106 |  | 中性粒细胞明胶酶相关脂质运载蛋白(NGAL)测定试剂（荧光免疫层析法） | [9 empty] | 2018-12-24 | 2023-12-24 | 2023-12-23 | 2028-12-23 | [12 empty] | 2
粤械注准20182400865 |  | 中性粒细胞明胶酶相关脂质运载蛋白质控品 | [9 empty] | 2018-09-30 | 2023-09-30 | 2023-09-29 | 2028-09-29 | [12 empty] | 2
豫械注准20182140509 |  | 石蜡棉球 | [9 empty] | 2018-09-14 | 2023-09-10 | 2023-09-13 | 2028-09-09 | [12 empty] | 2
豫械注准20182140510 |  | 酒精棉 | [9 empty] | 2018-09-14 | 2023-09-10 | 2023-09-13 | 2028-09-09 | [12 empty] | 2
豫械注准20182140248 |  | 一次性无菌血管造影手术包 | [5 empty] | 2023-03-29 | 2023-03-29 |  |  | 2023-06-04 | 2023-06-04 | 2028-06-03 | 2028-06-03 | [12 empty] | 2
苏械注准20182010650 | 苏械注准20182020650 | 一次性使用备皮刀 | [9 empty] | 2018-03-26 | 2023-03-26 | 2023-03-25 | 2028-03-25 |  | 苏械注准20182020650 | [7 empty] | 一次性使用备皮刀由护盖、盖片、刀片、刀柄组成。该产品以无菌状态提供，经环氧乙烷灭菌。一次性使用。 |  | 供临床外科手术前备皮用。 | 2
苏械注准20182010651 | 苏械注准20182020651 | 一次性使用备皮包 | [9 empty] | 2018-03-26 | 2023-03-26 | 2023-03-25 | 2028-03-25 |  | 苏械注准20182020651 | [7 empty] | 一次性使用备皮包由基本配置：备皮刀、簿膜手套、镊子、消毒液刷组成；选配：棉球、无纺布叠片或纱布叠片、软皂。该产品以无菌状态提供，经环氧乙烷灭菌。一次性使用。 |  | 供临床手术前备皮用。 | 2
苏械注准20182650727 | 苏械注准20182140727 | 一次性使用清创缝合换药包 | [9 empty] | 2018-04-10 | 2023-04-10 | 2023-04-09 | 2028-04-09 | [9 empty] | 一次性使用清创缝合换药包按配置不同分为两种规格，A型（清创缝合）由非吸收性外科缝线、医用缝合针、纱布叠片、塑料镊子、橡胶检查手套组成，选配洞巾、治疗巾、碘伏棉球、棉球、消毒液刷、棉签、换药盒、器械盘、包布。B型（清创换药）由纱布叠片、塑料镊子、橡胶检查手套或薄膜手套组成，选配碘伏棉球、棉球、消毒液刷、棉签、换药盒、器械盘、包布。该产品以无菌状态提供，经环氧乙烷灭菌。一次性使用。 |  | A型供病人清洁伤口、缝合包扎用；B型供病人清洁伤口、换药用。 | 2
苏械注准20182660652 | 苏械注准20182180652 | 一次性使用球囊子宫支架 | [9 empty] | 2018-03-26 | 2023-03-26 | 2023-03-25 | 2028-03-25 | [9 empty] | 一次性使用球囊子宫支架由导管、球囊、组成，产品按照球囊大小分为两种规格型号。产品留置时间不得超过24小时。该产品以无菌状态提供，经环氧乙烷灭菌。一次性使用。 |  | 临床用于子宫内外科手术后的宫内置放，以减少子宫出血 | 2
苏械注准20182660688 | 苏械注准20182140688 | 一次性使用无菌导尿管 | [9 empty] | 2018-03-26 | 2023-03-26 | 2023-03-25 | 2028-03-25 | [9 empty] | 一次性使用无菌导尿管按有无球囊分为带球囊和不带球囊两种，按管腔不同可分为单腔、双腔、三腔，按使用性别分为男用型和女用型，按使用对象年龄分小儿用和成人用，按材质分为乳胶型和硅胶型两种型式，按管身外径不同分为若干规格。产品主要由导尿管、支撑导丝（选配）、限流夹（卡）（选配）组成。产品以无菌状态提供，经环氧乙烷灭菌，一次性使用。 |  |  | 2
苏械注准20142080444 |  | 一次性使用全麻包 | 一次性全麻联合套件 | [8 empty] | 2019-12-13 |  | 2024-12-12 | [10 empty] | 一次性全麻联合套件按用途不同分为A (加强型)和B(普通型)两种，基本配置: A型: 加强型气管插管、一次性使用吸痰管、一次性使用灭菌橡胶外科手套，B型:普通型气管插管、一次性使用吸痰管、一次性使用灭菌橡胶外科手套;选配:一次性使用吸引连接管、套囊充气器、纱布叠片、包布、石蜡棉球或棉球、咬口、口咽通气道、牙垫、胶带或胶贴、喉镜片、气管插管导引丝、气管插管固定器、压舌板、器械盘.产品以无菌状态提供，经环氧乙烷灭菌，一次性使用。 |  | 适用于临床全麻手术进行气管插管建立临时呼吸通道。 | 2
国械注准20163030372 |  | 一次性使用中心静脉导管包 | 一次性使用中心静脉导管套件 | [8 empty] | 2021-07-13 |  | 2026-07-12 | [10 empty] | 一次性使用中心静脉导管套件按照不同的配置分为A型、B型、C型;按照中心静脉导管规格分为单腔、双腔、三腔:其中A型、B型、c型；中心静脉导管套件基本配置为:中心静脉导管、导丝（带助推器）。A型中心静脉导管套件选配内容为:穿刺针、扩张管，移动限流夹、滑扣、肝素帽、一次性使用手术刀、无菌注射针、无菌注射器、蓝针管、橡胶医用手套（无粉)、锾子、脱脂纱布、洞币、中单、手术贴膜、棉球、非吸收性外科维线(带针）、胶条/胶贴、弯盘/方盘、消毒液刷。B型中心静脉导管套件选配内容为:穿刺针、扩张管、移动限流夹、滑扣、肝紊帽、一次性使用手术刀、无菌注射针、无菌注射器、蓝针管。C型无选配件。一次性使用中心静脉导管套件应无菌。 一次性使用中心静脉导管套件按照不同的配置分为A型、B型、C型;按照中心静脉导管规格分为单腔、双腔、三腔:其中A型、B型、c型；中心静脉导管套件基本配置为:中心静脉导管、导丝（带助推器）。A型中心静脉导管套件选配内容为:穿刺针、扩张管，移动限流夹、滑扣、肝素帽、一次性使用手术刀、无菌注射针、无菌注射器、蓝针管、橡胶医用手套（无粉)、锾子、脱脂纱布、洞币、中单、手术贴膜、棉球、非吸收性外科维线(带针）、胶条/胶贴、弯盘/方盘、消毒液刷。B型中心静脉导管套件选配内容为:穿刺针、扩张管、移动限流夹、滑扣、肝紊帽、一次性使用手术刀、无菌注射针、无菌注射器、蓝针管。C型无选配件。一次性使用中心静脉导管套件应无菌。 |  | 本产品适用于测量中心静脉压力，采集血液样本，以及注入药物或溶液，导管内多腔的设计便于同时进行以上数种程序。产品与人体作用时间小于30天。 | 3
豫械注准20182140389 |  | 一次性使用胃镜检查辅助包 | 一次性使用胃镜检查辅助套件 | [8 empty] | 2018-08-20 | 2023-08-20 | 2023-08-19 | 2028-08-19 | [12 empty] | 2
国械注准20203400323 |  | 人MTHFR基因多态性检测试剂盒（PCR-荧光探针法） | [9 empty] | 2020-03-30 |  | 2025-03-29 | [13 empty] | 3
国械注进20183012473 |  | 静脉腔内射频闭合导管 | [6 empty] | 2022-07-06 |  |  | 2018-10-25 | 2023-10-25 | 2023-10-24 | 2028-10-24 | [5 empty] | 美敦力公司Medtronic Inc. |  |  |  | 产品与由导管、开关按钮、鲁尔适配器、连接电缆、电缆连接器组成，产品为一次性使用，环氧乙烷灭菌。 |  | 本产品在医疗机构中与ClosureRFG射频发生器(RFG2或RFG3)联合使用，用于下肢大隐静脉曲张的治疗（限于浅静脉）。 | 3
豫械注准20182140417 |  | 一次性使用会阴护理包 | [9 empty] | 2018-08-24 | 2023-08-24 | 2023-08-23 | 2028-08-23 | [12 empty] | 2
豫械注准20182140390 |  | 一次性使用治疗巾 | [9 empty] | 2018-08-20 | 2023-08-20 | 2023-08-19 | 2028-08-19 | [12 empty] | 2
豫械注准20182140408 |  | 医用输液贴 | [9 empty] | 2018-08-24 | 2023-08-24 | 2023-08-23 | 2028-08-23 | [12 empty] | 2
豫械注准20182140358 |  | 一次性使用胸腔引流装置 | [9 empty] | 2018-08-06 | 2023-08-06 | 2023-08-05 | 2028-08-05 | [12 empty] | 2
国械注准20183130435 |  | 椎板固定板系统 | [6 empty] | 2022-06-15 |  |  | 2018-10-12 | 2023-10-12 | 2023-10-11 | 2028-10-11 | [9 empty] | 椎板固定板系统由固定板和螺钉组成。其中固定板（包括门轴固定板、植骨固定板、开门固定板）采用符合GB/T 13810的纯钛材料（TA3）制成，螺钉（自攻型和自钻型）采用符合GB/T 13810的钛合金材料（TC4）制成。产品表面可经着色阳极氧化处理或不处理。非灭菌包装。 |  |  | 3
浙械注准20182660083 | 浙械注准20182080083 | 一次性使用吸痰管 | [6 empty] | 2022-10-24 |  |  | 2018-01-22 | 2023-01-22 | 2023-01-21 | 2028-01-21 | [12 empty] | 2
国械注准20183060441 |  | 一次性使用高压造影注射器及附件 | [9 empty] | 2018-10-23 | 2023-07-11 | 2023-10-22 | 2028-10-22 | [12 empty] | 3
国械注准20183060438 |  | 一次性使用压力连接管 | [9 empty] | 2018-10-23 | 2023-08-01 | 2023-10-22 | 2028-10-22 | [12 empty] | 3
苏械注准20182401366 |  | 白介素-6检测试剂盒（循环增强荧光免疫法） | 白介素-6检测试剂盒（循环增强荧光免疫发光法） | [8 empty] | 2018-09-18 | 2023-09-18 | 2023-09-17 | 2028-09-17 | [12 empty] | 2
苏械注准20182401368 |  | D-二聚体检测试剂盒（循环增强荧光免疫法） | D-二聚体检测试剂盒（循环增强荧光免疫发光法） | [8 empty] | 2019-09-18 | 2023-09-18 | 2024-09-17 | 2028-09-17 | [12 empty] | 2
粤械注准20182140854 |  | 一次性使用润滑胃肠营养管 | [6 empty] | 2023-03-23 |  |  | 2018-09-25 | 2023-09-25 | 2023-09-24 | 2028-09-24 | [12 empty] | 2
京械注准20162401070 |  | 特异性生长因子测定试剂盒（茚三酮显色法） | [8 empty] | 2022-03-25 | 2021-11-02 |  | 2026-11-01 | [13 empty] | 2
豫械注准20182080402 |  | 一次性使用热湿交换器 | [9 empty] | 2018-08-20 | 2023-08-20 | 2023-08-19 | 2028-08-19 | [12 empty] | 2
川蓉械备20150152号 |  | 凝血分析仪清洗液A | [9 empty] | 2018-06-20 | 2023-08-20 | 2023-08-19 | 2099-12-31 | [12 empty] | 1
鲁械注准20182230096 | 鲁械注准20182060096 | 医用消毒超声耦合剂 | [9 empty] | 2018-03-08 | 2023-03-08 | 2023-03-07 | 2028-03-07 | [9 empty] | 该产品由卡波姆、三乙醇胺、丙三醇、三氯生和去离子水配制而成。 |  |  | 2
粤械注准20152400172 |  | 肌酸激酶同工酶（CK-MB）定量测定试剂盒（荧光层析免疫法） | 肌酸激酶同工酶（CK-MB）测定试剂盒（荧光层析免疫法） | [8 empty] | 2019-09-24 |  | 2024-09-23 | [13 empty] | 2
国械注准20183100436 |  | 血液透析用浓缩干粉 | [6 empty] | 2022-07-27 |  |  | 2018-10-12 | 2023-10-12 | 2023-10-11 | 2028-10-11 | [12 empty] | 3
鄂械注准20202072917 |  | 一次性使用体温传感器探头 | [9 empty] | 2020-04-01 |  | 2025-03-31 | [10 empty] | 由插头、电缆线、温度传感器和包塑层组成。 |  | 与具有体温监测功能的多参数监护仪配套，用于采集和传递患者的食道、直肠、鼻咽部、泌尿道内温度信号时一次性使用。 | 2
国械注进20153161418 |  | 超乳针头Tips Family | [6 empty] | 2022-06-16 |  |  | 2018-11-23 | 2023-11-23 | 2023-11-22 | 2028-11-22 | [12 empty] | 3
国械注进20152160044 |  | 一次性使用眼科手术刀 | [6 empty] | 2022-07-07 |  |  | 2018-12-21 | 2023-12-21 | 2023-12-20 | 2028-12-20 | [12 empty] | 2
粤械注准20182400906 |  | 肌酸激酶同工酶测定试剂盒（化学发光免疫分析法） | [9 empty] | 2018-10-23 | 2023-10-23 | 2023-10-22 | 2028-10-22 | [12 empty] | 2
粤械注准20182401150 |  | α-淀粉酶测定试纸（干化学法） | [9 empty] | 2018-12-29 | 2023-12-29 | 2023-12-28 | 2028-12-28 | [12 empty] | 2
粤械注准20182401100 |  | 中性粒细胞明胶酶相关脂质运载蛋白测定试剂盒（化学发光免疫分析法） | [9 empty] | 2018-12-24 | 2023-12-24 | 2023-12-23 | 2028-12-23 | [12 empty] | 2
粤械注准20182400876 |  | 肌酸激酶同工酶（CK-MB）质控品 | [9 empty] | 2018-09-30 | 2023-09-30 | 2023-09-29 | 2028-09-29 | [12 empty] | 2
粤械注准20182400926 |  | 肌酸激酶同工酶MB测定试纸（干化学法） | [9 empty] | 2018-10-26 | 2023-10-26 | 2023-10-25 | 2028-10-25 | [12 empty] | 2
粤械注准20182400869 |  | 心脏型脂肪酸结合蛋白（H-FABP）质控品 | [9 empty] | 2018-09-30 | 2023-09-30 | 2023-09-29 | 2028-09-29 | [12 empty] | 2
粤械注准20182400922 |  | 天门冬氨酸氨基转移酶测定试纸（干化学法） | [9 empty] | 2018-10-26 | 2023-10-26 | 2023-10-25 | 2028-10-25 | [12 empty] | 2
国械注准20213140841 |  | 便携式电动输液泵 | [9 empty] | 2021-10-20 |  | 2026-10-19 | [10 empty] | 产品由注药泵（驱动装置，型号见附件）和配用液袋（包括贮液装置和输液管路，型号见附件）两部分组成。注药泵由外壳、显示屏、操作键、PCA/呼叫键、微机系统、电机驱动装置组成。配用液袋由泵管、外壳、管夹、过滤器、液袋袋体、输液导管和接头（圆锥、组合接头）组成，无菌一次性使用。 |  | 本产品在医疗机构中使用，用于经静脉和硬膜外输注镇痛药物、经静脉输注化疗药物。 | 3
鄂械注准20142641389 | 鄂械注准20142141389 | 无纺布片 | 无纺布片 | [8 empty] | 2018-01-09 | 2023-01-09 | 2023-01-08 | 2028-01-08 | [12 empty] | 2 | 2
黔械注准20182400090 |  | 天门冬氨酸氨基转移酶测定试剂盒（连续监测法） | [9 empty] | 2018-07-02 | 2023-07-14 | 2023-07-01 | 2028-07-13 | [9 empty] | 本产品由R1和R2组成，主要成分如下:R1:三羟甲基氨基甲烷缓冲液0. 1mo1/L、α-酮戊二酸1.2×10mo1/L、还原性辅酶I 2.2× 10mo1/L、叠氮钠1g/L、乳酸脱氢酶800U/L、苹果酸脱氢酶800U/L; R2:L-门冬氨酸0.240mo1/L、叠氮钠1g/L。 |  | 用于体外定量测定人血清中天门冬氨酸氨基转移酶（AST )的活性,临床上主要用于病毒性肝炎、阻塞性黄疸、心肌梗死的辅助诊断。 | 2
国械注进20183100287 |  | 血液净化装置的体外循环血路Tubing Sets for Hemodialysis | [9 empty] | 2019-01-17 | 2023-08-17 | 2023-08-16 | 2028-08-16 | [12 empty] | 3
粤械注准20182400939 |  | 肌酐测定试纸（干化学法） | [9 empty] | 2018-11-05 | 2023-11-05 | 2023-11-04 | 2028-11-04 | [12 empty] | 2
豫械注准20182140386 |  | 医用灭菌自粘式伤口贴 | [9 empty] | 2018-08-20 | 2023-08-20 | 2023-08-19 | 2028-08-19 | [9 empty] | （长x宽） 表示；长（1cm-100cm）x宽（1cm-8cm），具体规格详见单包装 |  |  | 2
豫械注准20182180411 |  | 一次性使用妇科检查包 | 一次性使用妇科检查套件 | [8 empty] | 2018-08-24 | 2023-08-24 | 2023-08-23 | 2028-08-23 | [12 empty] | 2
豫械注准20182140480 |  | 医用输液贴 | [9 empty] | 2018-09-10 | 2023-09-10 | 2023-09-09 | 2028-09-09 | [12 empty] | 2
豫械注准20182140482 |  | 碘伏棉 | [9 empty] | 2018-09-10 |  | 2023-09-09 | [13 empty] | 2
豫械注准20182140385 |  | 一次性使用帽子 | [9 empty] | 2018-08-20 | 2023-08-20 | 2023-08-19 | 2028-08-19 | [9 empty] | 圆顶型、筒型由薄型粘合法非织造布经热合或缝制而成。机制帽、条形帽由薄型粘合法非织造布、松紧带经热合而成。 |  | 用于医疗机构门诊、病房、检验室作普通隔离。 | 2
豫械注准20182640327 |  | 医用脱脂纱布垫 | [9 empty] | 2018-07-23 | 2023-07-23 | 2023-07-22 | 2028-07-22 | [12 empty] | 2
豫械注准20182140359 |  | 一次性使用负压引流袋 | [9 empty] | 2018-08-06 | 2023-08-06 | 2023-08-05 | 2028-08-05 | [12 empty] | 2
豫械注准20182140360 |  | 一次性使用体外吸引连接管 | [9 empty] | 2018-08-06 | 2023-08-06 | 2023-08-05 | 2028-08-05 | [12 empty] | 2
苏械注准20182660372 | 苏械注准20182140372 | 一次性使用三腔双囊胃管 | [9 empty] | 2018-02-05 | 2023-03-10 | 2023-02-04 | 2028-03-09 | [9 empty] | 一次性使用三腔双囊胃管由接头或锥形接口、球囊、管身、充气阀门、压力指示囊（选配）组成，按管身外径不同分为五种规格。该产品以无菌状态提供，经环氧乙烷灭菌，一次性使用。 |  | 用于从病人胃内抽取液体或止血用。 | 2
国械注准20173154673 | 国械注准20173084673 | 一次性使用麻醉用针 | [9 empty] | 2017-12-04 | 2022-12-27 | 2022-12-03 | 2027-12-26 | [9 empty] | 按针分为硬膜外穿刺针、Ⅰ型腰椎穿刺针和Ⅱ型腰椎穿刺针，由针芯、针管及保护套组成，其中针管采用不锈钢制成。 |  | 供临床麻醉穿刺手术使用。 | 3
豫械注准20182080361 |  | 医用吸氧面罩 | [9 empty] | 2018-08-06 | 2023-08-06 | 2023-08-05 | 2028-08-05 | [12 empty] | 2
豫械注准20182140412 |  | 一次性使用透析护理包 | 一次性使用透析护理套件 | [8 empty] | 2018-08-24 | 2023-08-24 | 2023-08-23 | 2028-08-23 | [12 empty] | 2
豫械注准20182140379 |  | 医用碘伏棉球 | [9 empty] | 2018-08-20 | 2023-08-20 | 2023-08-19 | 2028-08-19 | [12 empty] | 2
豫械注准20182140399 |  | 一次性使用中单 | [9 empty] | 2018-08-20 | 2023-08-20 | 2023-08-19 | 2028-08-19 | [12 empty] | 2
豫械注准20182140392 |  | 医用棉球 | [9 empty] | 2018-08-20 | 2023-08-20 | 2023-08-19 | 2028-08-19 | [12 empty] | 2
豫械注准20182140391 |  | 医用棉签 | [9 empty] | 2018-08-20 | 2023-08-20 | 2023-08-19 | 2028-08-19 | [12 empty] | 2
豫械注准20182140383 |  | 一次性使用PE检查手套 | [9 empty] | 2018-08-20 | 2023-08-20 | 2023-08-19 | 2028-08-19 | [12 empty] | 2
豫械注准20182140594 |  | 一次性使用灭菌橡胶外科手套 | [9 empty] | 2018-09-30 | 2023-09-30 | 2023-09-29 | 2028-09-29 | [12 empty] | 2
国械注准20183401945 |  | 人类免疫缺陷病毒抗体（Anti-HIV)测定试剂盒（化学发光法） | [9 empty] | 2018-12-27 | 2023-12-27 | 2023-12-26 | 2028-12-26 | [12 empty] | 3
浙械注准20182560084 | 浙械注准20182080084 | 一次性使用鼻氧管 | [6 empty] | 2022-07-22 |  |  | 2018-01-22 | 2023-01-22 | 2023-01-21 | 2028-01-21 | [12 empty] | 2
陕械注准20162100729 | 陕械注准20162190072 | 关节康复训练器 | [9 empty] | 2021-09-23 |  | 2026-09-22 | [13 empty] | 2
豫械注准20182140567 |  | 一次性使用手术衣 | [6 empty] | 2023-02-26 |  |  | 2018-09-29 | 2023-09-29 | 2023-09-28 | 2028-09-28 | [9 empty] | 本品由SMS非织造布复合材料制成。 |  | 供手术人员穿着，降低感染源向病人手术创面传播以防止术后创面感染。 | 2
国械注准20183150212 |  | 一次性鈍型动静脉瘘穿刺针 | [9 empty] | 2018-06-04 |  | 2023-06-03 | [13 empty] | 3
豫械注准20182140460 |  | 一次性使用医用垫 | [9 empty] | 2023-09-10 | 2023-09-10 | 2028-09-09 | 2028-09-09 | [12 empty] | 2
国械注进20143016197 |  | 外周斑块切除系统Peripheral Plaque Excision System | [6 empty] | 2022-07-07 |  |  | 2018-09-05 | 2023-09-05 | 2023-09-04 | 2028-09-04 | [9 empty] | 该产品由一个旋切导管和一个切刀驱动器组成。导管部分经环氧乙烷灭菌,切刀驱动器部分经伽马射线灭菌,均为一次性使用。 |  | 该产品设计用于外周血管系统的粥样斑块切除。该产品不用于冠脉、颈动脉、髂动脉或肾血管动脉。 | 3
粤械注准20182140912 |  | 引流袋 | [9 empty] | 2018-10-29 | 2023-10-29 | 2023-10-28 | 2028-10-28 | [12 empty] | 2
国械注准20183400326 |  | 丙型肝炎病毒抗体检测试剂盒（直接化学发光法） | [9 empty] | 2018-07-30 | 2023-07-30 | 2023-07-29 | 2028-07-29 | [12 empty] | 3
辽沈械备20160084号 |  | 医用干式胶片 | 医用干式激光胶片 | [8 empty] | 2016-08-26 |  | 2099-12-31 | [12 empty] | 用于作为诊断依据的医学影像（CT、MRI、CR、DR等）的记录。 | 1
苏械注准20182401369 |  | 纤维蛋白（原）降解产物检测试剂盒（循环增强荧光免疫法） | 纤维蛋白（原）降解产物检测试剂盒（循环增强荧光免疫发光法） | [8 empty] | 2018-09-18 | 2023-09-18 | 2023-09-17 | 2028-09-17 | [12 empty] | 2
(鄂)卫消证字(2018)第0004号-6 |  | 干髓抑菌糊剂 | 甘水湖牌抑菌剂 | [8 empty] | 2018-02-06 | 2023-02-11 | 2022-02-05 | 2025-02-12 | [12 empty] | 1
吉械注准20182640071 | 吉械注准20232140112 | 一次性使用无菌敷贴 | [6 empty] | 2023-02-06 |  |  | 2018-03-26 | 2023-03-26 | 2023-03-25 | 2028-03-25 | [12 empty] | 2
(鄂)卫消证字(2018)第0004号-22 | (鄂)卫消证字(2018)第0004号-01 | 口洁宝抑菌含漱液 | [9 empty] | 2018-02-06 | 2023-02-11 | 2022-02-05 | 2025-02-12 | [12 empty] | 1
(鄂)卫消证字(2018)第0004号-2 | (鄂)卫消证字(2018)第0004号-50 | CP口腔抑菌液 | 朗力牌Ⅰ型抑菌液 | [8 empty] | 2018-02-06 | 2023-02-11 | 2022-02-05 | 2025-02-12 | [12 empty] | 1
(鄂)卫消证字(2018)第0004号-16 | (鄂)卫消证字(2018)第0004号-27 | 含氟抑菌漱口液 | 朗力生物口腔抑菌含漱液 | [8 empty] | 2018-02-06 | 2023-02-11 | 2022-02-05 | 2025-02-12 | [12 empty] | 1
(鄂)卫消证字(2018)第0004号-17 | (鄂)卫消证字(2018)第0004号-42 | 氯己定浓缩液（2%葡萄糖酸氯己定） | 2%葡萄糖酸氯己定抑菌液 | [8 empty] | 2018-02-06 | 2023-02-11 | 2022-02-05 | 2025-02-12 | [12 empty] | 1
(鄂)卫消证字(2018)第0004号-4 | (鄂)卫消证字(2018)第0004号-17 | 丁香油 | 丁香油抑菌液 | [8 empty] | 2018-02-06 | 2023-02-11 | 2022-02-05 | 2025-02-12 | [12 empty] | 1
(鄂)卫消证字(2018)第0004号-21 | (鄂)卫消证字(2009)第0029号-36 | 3%次氯酸钠溶液 | 3%次氯酸钠消毒液 | [8 empty] | 2018-02-06 | 2023-02-17 | 2022-02-05 | 2027-02-16 | [12 empty] | 1
苏械注准20172081567 |  | 一次性使用输氧面罩 | [9 empty] | 2022-08-14 |  | 2027-08-13 | [10 empty] | 一次性使用输氧面罩按型式分为普通输氧面罩、雾化输氧面罩和咬口型输氧面罩。根据面罩尺寸不同又分为大、中、小三种规格。普通型、雾化型由鼻夹、面罩、面罩接头、导管、接头组成。咬口型由面罩、咬口、面罩接头（选配）、T 型三通（选配）、导管（选配）、接头（选配）组成。该产品以无菌状态提供，经环氧乙烷灭菌，一次性使用。 |  |  | 2
(鄂)卫消证字(2018)第0004号-15 | (鄂)卫消证字(2018)第0004号-43 | 氯己定冲洗液（0.2%） | 0.2%葡萄糖酸氯己定抑菌液 | [8 empty] | 2018-02-06 | 2023-02-11 | 2022-02-05 | 2025-02-12 | [12 empty] | 1
粤械注准20182180861 |  | 一次性使用子宫颈扩张球囊导管 | [9 empty] | 2018-09-30 | 2023-09-30 | 2023-09-29 | 2023-09-29 | [12 empty] | 2
粤械注准20182180860 |  | 一次性使用球囊子宫支架 | [9 empty] | 2018-09-30 | 2023-09-30 | 2023-09-29 | 2028-09-29 | [12 empty] | 2
(鄂)卫消证字2018第0004号-52 |  | 祛腐凝胶 | [9 empty] | 2018-02-06 | 2023-02-11 | 2022-02-05 | 2025-02-12 | [12 empty] | 1
鄂械注准20142141948 |  | 医用棉垫 |  | 中国潜江 |  |  |  | 2022-10-18 |  | 2023-05-08 |  | 2022-10-18 |  | 2028-05-07 |  |  |  | 湖北省潜江市江赫医用材料有限公司 | [5 empty] | 纱布夹棉型：由脱脂纱布和脱脂棉经铺折或分切、整理而成； 护理型：由脱脂棉和无纺布经缝制或分切、整理精制而成。 |  | 本产品主要供医疗卫生单位手术，伤口护理使用。 |  | 2
鄂械注准20142141949 |  | 一次性使用中单 | [9 empty] | 2023-04-25 |  | 2028-04-24 | [9 empty] | 型号：有洞型、无洞型。 规格：长（30~240）cm×(20~150)cm,步进5cm。卫生级别为普通级和无菌级。 |  | 由覆膜无纺布（聚丙烯无纺布和聚乙烯膜复合而成）经裁切折叠制成。 |  | 2
国械注进20183632230 |  | 后牙流动树脂 SDR Smart Dentin Replacement | [9 empty] | 2018-07-25 |  | 2023-07-24 | [13 empty] | 3
苏镇械备20220051 |  | CD45检测试剂 | [5 empty] | 2022-08-26 | 2023-08-03 |  |  | 2022-08-26 | 2023-08-03 | 2099-12-31 | [9 empty] | FITC或PE或PE-Cy7或PerCP或APC荧光标记的鼠抗人CD45单克隆抗体、含蛋白的磷酸盐缓冲液 | 荧光素标记的小鼠抗人CD45单克隆抗体、pH7.2磷酸盐缓冲液、0.2% BSA和0.1% ProClin303 | 检测人体生物标本中CD45的表达，为医师提供诊断的辅助信息 |  | 1
粤械注准20152400174 |  | 降钙素原（PCT）定量测定试剂盒（荧光免疫层析法） | 降钙素原（PCT）测定试剂盒（荧光免疫层析法） | [8 empty] | 2019-09-24 |  | 2024-09-23 | [13 empty] | 2
粤械注准20152400176 |  | 全程C-反应蛋白（hsCRP+常规CRP）定量检测试剂（荧光层析免疫法） | 全程C-反应蛋白（hsCRP+常规CRP）检测试剂盒（荧光层析免疫法） | [8 empty] | 2019-09-24 |  | 2024-09-23 | [13 empty] | 2
粤械注准20182400944 |  | N末端B型脑钠肽前体测定试剂盒（化学发光免疫分析法） | [9 empty] | 2018-11-05 | 2023-11-05 | 2023-11-04 | 2028-11-04 | [12 empty] | 2
粤械注准20182400943 |  | 脂肪酶测定试纸（干化学法） | [9 empty] | 2018-11-05 | 2023-11-05 | 2023-11-04 | 2028-11-04 | [12 empty] | 2
粤械注准20182400885 |  | 血清淀粉样蛋白A（SAA）测定试剂（荧光免疫层析法） | [9 empty] | 2018-10-15 | 2023-10-15 | 2023-10-14 | 2028-10-14 | [12 empty] | 2
粤械注准20182401133 |  | β2-微球蛋白（β2-MG）测定试剂（荧光免疫层析法） | [9 empty] | 2018-12-29 | 2023-12-29 | 2023-12-28 | 2028-12-28 | [12 empty] | 2
豫械注准20182140249 |  | 一次性使用无菌导尿包 | [5 empty] | 2023-03-29 | 2023-03-29 |  |  | 2023-06-04 | 2023-06-04 | 2028-06-03 | 2028-06-03 | [8 empty] | 本产品由基本配置:-次性使用无菌导尿管、一次性医用包布、托盘和选用配置:一次性使用配药用注射器、一次性体外引流袋、一次性使用医用橡胶检查手套、一次性使用聚乙烯检查手套、医用纱布块、医用棉球、一次性使用手术洞巾、塑料镊、一次性治疗巾、一次性使用灭菌橡胶外科手套、一次性使用聚氯乙烯医用检查手套、医用外科口罩、碘伏棉球、碘伏棉签、医用棉签、一次性使用医用口罩、一次性使用无菌帽组成。 |  |  |  | 2
豫械注准20182140394 |  | 一次性使用护脐包 | 一次性使用护脐套件 | [8 empty] | 2018-08-20 | 2023-08-20 | 2023-08-19 | 2028-08-19 | [12 empty] | 2
豫械注准20182140409 |  | 一次性使用手术敷料包 | [9 empty] | 2018-08-24 | 2023-08-24 | 2023-08-23 | 2028-08-23 | [11 empty] | 适用于临床外科手术时辅助使用。 | 2
豫械注准20182140397 |  | 一次性使用手术包 | 一次性使用手术组件 | [8 empty] | 2018-08-20 | 2023-08-20 | 2023-08-19 | 2028-08-19 | [12 empty] | 2
豫械注准20182140395 |  | 一次性使用产包 | 一次性使用妇产套件 | [8 empty] | 2018-08-20 | 2023-08-20 | 2023-08-19 | 2028-08-19 | [12 empty] | 2
国械注准20183400327 |  | 人类免疫缺陷病毒抗原抗体检测试剂盒（直接化学发光法） | [9 empty] | 2018-07-30 | 2023-07-30 | 2023-07-29 | 2028-07-29 | [12 empty] | 3
粤械注准20172140684 |  | 一次性使用护理包 | [9 empty] | 2021-05-13 |  | 2026-05-12 | [10 empty] | 型号BAIN-HC-001～BAIN-HC-020由医用胶贴和检查手套，部分型号有治疗巾、医用输液贴、创口贴、医用棉球、医用棉签、止血带、污物袋、医用无纺布、碘伏棉签、母针基盖、医用纱布、纱布卷和棉卷组合而成；型号BAIN-HC-021由治疗巾、医用胶贴、检查手套、孔巾、医用输液贴、创口贴、医用棉球、医用棉签、止血带、污物袋、医用无纺布、碘伏棉签、母针基盖、医用纱布、纱布卷、棉卷、医用敷贴、碘伏棉球、碘伏纱布、酒精纱布、酒精棉球、锐器盒、防护手套、镊子、托盘和配药用注射器（不带针）组合而成，其中治疗巾和医用胶贴为基本配置，其余配件为可选配置。 |  |  | 2
川械注准20182400127 |  | 抗甲状腺球蛋白抗体测定试剂盒（直接化学发光法） | [9 empty] | 2018-08-14 | 2023-08-14 | 2023-08-13 | 2028-08-13 | [12 empty] | 2
川械注准20182400124 |  | 抗甲状腺过氧化物酶抗体测定试剂盒（直接化学发光法） | [9 empty] | 2018-08-14 | 2023-08-14 | 2023-08-13 | 2028-08-13 | [12 empty] | 2
豫械注准20182220324 |  | 一次性使用内窥镜导引管鞘 | [5 empty] | 2018-07-23 |  |  |  | 2018-07-23 |  | 2023-07-22 |  |  |  | 郑州康佰甲科技有限公司 | [5 empty] | 鞘管部、主体部、密封帽。 |  | 本产品用于需要内窥镜手术建立经皮肾手术通路的肾结石或肾积水患者，插入穿刺器或体腔，作为内径插入通路的鞘管，防止内径碰触穿刺器先端部和穿刺器内部，保护内镜先端部及弯曲部。与我公司生产的自动控压灌注吸引系统联合使用。 |  | 2
国械注准20183130352 |  | 人工髋关节假体 | [9 empty] | 2018-09-05 | 2023-09-05 | 2023-09-04 | 2028-09-04 | [12 empty] | 3
粤械注准20152400169 |  | D-二聚体（D-Dimer）定量测定试剂盒（荧光免疫层析法） | D-二聚体（D-Dimer）测定试剂盒（荧光免疫层析法） | [8 empty] | 2019-09-24 |  | 2024-09-23 | [13 empty] | 2
鄂械注准20172642477 | 鄂械注准20172142477 | 神经手术垫 | 神经手术垫 | [8 empty] | 2017-11-13 | 2022-11-13 | 2022-11-12 | 2027-11-12 | [12 empty] | 2 | 2
粤械注准20182400928 |  | 白介素-6测定试剂盒（化学发光免疫分析法） | [9 empty] | 2018-10-26 | 2023-10-26 | 2023-10-25 | 2028-10-25 | [12 empty] | 2
粤械注准20182400945 |  | B型脑钠肽测定试剂盒（化学发光免疫分析法） | [9 empty] | 2018-11-05 | 2023-11-05 | 2023-11-04 | 2028-11-04 | [12 empty] | 2
豫械注准20202081078 |  | 一次性使用麻醉呼吸管路 | [8 empty] | 2023-07-20 | 2020-04-30 |  | 2025-04-29 | [10 empty] | 基本配置由一次性使用麻醉呼吸管路、麻醉机用呼吸囊、一次性使用呼吸过滤器、一次性使用麻醉面罩组成，选用配置由延长管路、转换接头组成，其中麻醉呼吸管路分为:单管路型由转换接头、普通型管路、机器端接头组成。单管路可伸缩型由转换接头、可伸缩管路、机器端接头组成。双管路普通型由转换接头、Y型件、机器端接头、普通型管路组成。双管路可伸缩型由转换接头、Y型件、机器端接头、可伸缩管路组成。双管路普通型积水杯型由转换接头，Y型件、机器端接头、普通型管路组成。双管路可伸缩型积水杯型由转换接头、Y型件、机器端接头、可伸缩管路组成。 |  |  | 2
豫械注准20152400627 |  | 支原体培养试剂 | 支原体检测试剂盒（培养法） | [8 empty] | 2018-08-06 | 2023-08-06 | 2023-08-05 | 2028-08-05 | [12 empty] | 2
豫械注准20152400641 |  | 真菌快速培养鉴定药敏试剂盒 | 真菌培养鉴定药敏试剂盒（培养法） | [8 empty] | 2018-08-06 | 2023-08-06 | 2023-08-05 | 2028-08-05 | [12 empty] | 2
鲁青械备20170139号 |  | 退热贴 | 医用退热贴 | [8 empty] | 2017-07-19 |  | 2099-12-31 | [13 empty] | 1
苏械注准20182660729 | 苏械注准20182140729 | 一次性使用胃管包 | [9 empty] | 2018-04-10 | 2023-04-10 | 2023-04-09 | 2028-04-09 | [9 empty] | 一次性使用胃管包由胃管、围单、橡胶检查手套或薄膜手套组成，选配：纱布叠片、塑料镊子、棉球、注水器、石蜡棉球、试管、器械盘、包布。该产品以无菌状态提供，经环氧乙烷灭菌。一次性使用。 |  | 供用于肠胃减压、洗胃或输注营养液用。 | 2
京械注准20182020293 |  | 一次性使用腔镜下切割吻合器及组件 | [9 empty] | 2018-09-14 | 2023-09-14 | 2023-09-13 | 2028-09-13 | [12 empty] | 2
苏械注准20182071244 |  | 一次性针电极 | [9 empty] | 2018-08-07 | 2023-08-07 | 2023-08-06 | 2028-08-06 | [9 empty] | 一次性针电极由针头、导线、连接器组成（无线型没有导线），针电极的针头由应以 0Cr18Ni9奥氏体不锈钢材料制成，导线由内芯为铜漆包线组成，连接器由铜和 PVC 塑料组成；一次性针电极按是否有导线分为有线和无线两种型式，有线型式分为 NCS-30、NCS-34、NCS-35、NCS-39、NCS-40、NCS-41、NCS-45、NCS-46、NCS-50、NCS-70、NSS-40、NOS-60、NCD-35、NCD-40、NCD-45、NOD-60 共十六种规格，无线型式分为 NCW-25、NCW-26、NCW-30、NCW-35、NCW-40、NCW-45、NCW-50、NCW-60 共八种规格。产品经环氧乙烷灭菌后应无菌。 |  |  | 2
苏械注准20222021755 |  | 一次性使用内窥镜剪刀 | [5 empty] | 2022-09-20 |  |  |  | 2022-09-20 |  | 2027-09-19 |  |  |  | 江苏济远医疗科技有限公司 | [5 empty] | 一次性使用内窥镜剪刀由刀头、刀杆、旋钮、手柄组成。产品以无菌状态提供，经环氧乙烷灭菌，一次性使用。 |  | 手术中在内窥镜下操作，用于剪切组织。 |  | 2
国械注准20153400135 |  | A+C群脑膜炎球菌多糖IgG抗体检测试剂盒（酶联免疫法） | [9 empty] | 2019-09-02 |  | 2024-09-01 | [13 empty] | 3
苏械注准20172542349 | 苏械注准20172082349 | 一次性使用气体过滤器 | [9 empty] | 2017-12-06 | 2022-12-06 | 2022-12-05 | 2027-12-05 | [12 empty] | 2
苏械注准20172662351 | 苏械注准20172082351 | 一次性使用封闭式吸痰管 | [9 empty] | 2017-12-06 | 2022-12-06 | 2022-12-05 | 2027-12-05 | [12 empty] | 2
苏械注准20172662346 | 苏械注准20172082346 | 一次性使用封堵支气管插管 | [9 empty] | 2017-12-06 | 2022-12-06 | 2022-12-05 | 2027-12-05 | [12 empty] | 2
苏械注准20172212345 | 苏械注准20172072345 | 一次性使用血氧饱和度传感器 | [9 empty] | 2017-12-06 | 2023-12-06 | 2022-12-05 | 2027-12-05 | [12 empty] | 2
粤械注准20182400925 |  | 胆碱酯酶测定试纸（干化学法） | [9 empty] | 2018-10-26 | 2023-10-26 | 2023-10-25 | 2028-10-25 | [12 empty] | 2
国械注进20182222171 | 国械注进20182022171 | 导丝 |  | 瑞士 | [7 empty] | 2018-07-03 | 2023-07-03 | 2023-07-02 | 2028-07-02 |  |  | 厦门市领汇医疗科技有限公司 |  | MarflowAG |  |  |  | 该产品由芯丝、绕丝组成，各组件均由镍钛合金制成；产品涂有PTFE涂层，头端带有不透射线金标记。环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期5年。 |  | 该产品用于腔内泌尿外科手术（肾脏、输尿管、膀胱、尿道）时，在内窥镜直视下，建立通道，导入输尿管导管。 |  | 2
吉械注准20182660105 | 吉械注准20222140794 | 生理性海水鼻腔喷雾 | [9 empty] | 2018-07-12 | 2023-07-12 | 2023-07-11 | 2028-07-11 | [12 empty] | 2

## 国产产品变更生产企业
注册证编号 | 注册证名称 | 原生产企业账号 | 原生产企业名称 | 新生产企业账号 | 新生产企业名称
国械注准20183031630 | 一次性使用导引导丝 | HCS00119 | 北京天地和协科技有限公司 | HCS00027 | 乐普（北京）医疗器械股份有限公司
国械注准20183031710 | 一次性使用鞘管 | HCS00119 | 北京天地和协科技有限公司 | HCS00027 | 乐普（北京）医疗器械股份有限公司

## 耗材企业更名
企业编号 | 原企业名称 | 变更后的企业名称
J9024 | 杭州世佳电子有限公司 | 浙江世佳生物医疗有限公司
J0656 | 国药控股鄂东医养（湖北）医药有限公司（原 湖北五洲通医药有限公司） | 国药控股鄂东医养（黄石）医药有限公司