## 产品信息变更
组件编号 | 变更前：组件名称 | 变更后：组件名称 | 变更前：产品商标 | 变更后：产品商标 | 变更前：注册证规格 | 变更后：注册证规格 | 变更前：注册证型号 | 变更后：注册证型号 | 变更前：产品材质 | 变更后：产品材质 | 变更前：产品标准 | 变更后：产品标准 | 变更前：产品有效期 | 变更后：产品有效期 | 变更前：产品包装材质 | 变更后：产品包装材质 | 变更前：产品性能组成 | 变更后：产品性能组成 | 变更前：产品适用范围 | 变更后：产品适用范围 | 变更前：产品使用方法 | 变更后：产品使用方法 | 变更后：产品存储条件及有效期 | 变更后：产品存储条件及有效期1
00077732 | 总三碘甲腺原氨酸(TT3)定量测定试剂盒(化学发光法) | 总三碘甲腺原氨酸(TT3)测定试剂盒(化学发光法) |  |  | 48人份/盒;96人份/盒 |  | 48人份/盒;96人份/盒 |  | 聚乙烯 | 液体 | 闽械注准20142400008 |  | 12个月 |  | 纸盒 |  | 1、TT3预包被板 8×6条/48人份；8×12条/96人份； 2、T3-ALP（TT3）标记物 1瓶，绿色液体，3.0mL/48人份；5.5mL/96人份； 3、TT3解离剂 1瓶，淡黑色液体，3.0mL/48人份；5.5mL/96人份； 4、TT3校准品 浓度为0,0.5,1,2,4,8ng/mL 0.3mL/48人份；0.5mL/96人份； 5、TT3质控物（Q1,Q2） 各1管，0.3mL/48人份；0.5mL/96人份； 6、浓缩清洗液（20×） 1瓶，液体，10mL/ 48人份；20mL/96人份； 7、发光底物液 1瓶，无色液体，3.0mL/ 48人份；5.4m/ 96人份； 8、说明书 1份； 9、自封袋 1个； TT3预包被板、TT3-ALP标记物、TT3校准品、TT3质控物不同批号不可互换。 |  | 定量测定人血清或血浆中总三碘甲腺原氨酸（TT3）的含量。 三碘甲腺原氨酸（Triiodothyronine,T3）主要是在周围组织中由T4经脱5-碘而来，分子量651D，为甲状腺激素的主要活性形式。血清总T3（Total T3,TT3）分为结合型及游离型。TT3的99.5%与血清甲状腺素结合蛋白（Thyroxine Binding Proteins, TBP）结合，游离T3（Free T3）占0.2~0.4%。T4与T3参与维持和调节机体的新陈代谢功能[1]。 TT3的测定用于评价甲状腺功能状态和疾病的诊断。临床上TT3为甲亢和甲减诊断和疗效观察的可靠指标。T3的测定对甲亢的诊断较T4更具意义[2]。 本试剂盒定量测定人血清、血浆（肝素抗凝）中TT3的含量，具有灵敏度高、特异性强、定量准确、测定范围宽、方便快速、色标指示、无环境污染、含全组分等特点，适用于各医疗机构对甲状腺疾病的临床诊断，亦可作为治疗监测指标。 |  | 1、试剂准备：所有试剂使用前均应充分混匀。使用前试剂盒平衡到室温（室温平衡15分钟以上）。浓缩清洗液用煮沸并预冷至室温（不超过7天）的纯化水按1:20稀释成工作液。 2、加样品、校准品、质控物及T3-ALP标记物、TT3解离剂：样品、质控物及校准品分别定位于相应孔，每孔加样50μL，再于各孔加T3-ALP标记物及解离剂各50μL，混匀。 3、孵育：置37±1℃恒温反应60分钟。 4、洗板：吸除板孔中的反应液，各孔加入洗液约300μL，静置20秒左右，除去其中液体。如此共洗5次，最后一遍将板中液体拍尽。也可用自动洗板机洗板5次。 5、加发光底物液：每孔50μL。发光测定仪加样时，先设定加样孔位、体积和速度，将微孔板置发光测定仪室，用内置加样器加发光底物液；手工加发光底物液时注意吸头不要碰到孔壁，且控制速度在每孔1秒钟左右。 6、测定RLU：于室温（18~28℃左右），设定每孔测定1秒钟。在加发光底物液后的第10~20分钟测定各孔的发光值RLU。 7、定量方法：根据各校准品测定的RLU，建立TT3浓度-RLU的四参数或其他合适的数学模型，绘制校准曲线。根据各样品RLU值，由定量软件直接计算转换成其相应的TT3浓度。
00077092 | 孕酮(Prog)定量测定试剂盒(化学发光法) | 孕酮(Prog)测定试剂盒(化学发光法) |  |  | 48人份/盒;96人份/盒 |  | 48人份/盒;96人份/盒 |  | 聚乙烯 | 液体 | 闽械注准20142400013 |  | 12个月 |  | 纸盒 |  | 1、Prog预包被板 8×6 /48人份；8×12 /96人份； 2、Prog-ALP标记物 1瓶，3.0mL/瓶/48人份；5.5mL/瓶/96人份； 3、Prog校准品 浓度为0、0.2、2、10、40、80ng/mL 0.3mL/48人份；0.5mL/96人份； 4、Prog质控物（Q1,Q2） 各1管，0.3mL/48人份；0.5mL/96人份； 5、浓缩清洗液（20×） 各1管，0.3mL/48人份；0.5mL/96人份； 6、发光底物液 1瓶，3.0mL/ 48人份；5.4m/ 96人份； 7、说明书 1份； 8、自封袋 1个； Prog预包被板、Prog-ALP标记物、Prog校准品、Prog质控物不同批号不可互换。 |  | 定量测定人血清或血浆中孕酮（Prog）的含量。 孕酮（Progesterone，Prog）是一种含21碳的固醇类激素，为类固醇激素合成过程中的中间代谢产物。但血液中的女性孕酮几乎都是由黄体或胎盘所产生；男性孕酮水平很低，主要由肾上腺皮质产生。血浆中，大约97%~98%的孕酮可逆性结合于白蛋白或皮质类固醇结合球蛋白（corticosteroid-binding globulin,CBG）上[1]。Prog主要在肝脏代谢，分解形成孕二醇、水溶性硫酸盐和葡萄糖苷衍生物，并通过尿液排出。 孕酮是一个重要的激素，它不仅在月经周期的调节中发挥重要的作用，在维持妊娠中也是必不可少的。孕酮在月经周期后期使子宫黏膜内腺体生长，子宫充血，内膜增厚，为受精卵植入作好准备；受精卵植入后则使之产生胎盘，并减少妊娠子宫的兴奋性，抑制其活动，使胎儿安全生长。 血清中的孕酮在排卵后浓度迅速升高，因此它是一种可靠的自然排卵或诱导排卵的指示剂。在妊娠前10周测定孕酮，是一种可靠的预测可能发生的流产和异常妊娠的手段。孕酮测定用于确定排卵、孕激素治疗监测和早期妊娠状况的评价，在判断黄体功能状态和方面具有特别重要的意义，是研究卵巢生理与病理生理不可缺少的手段[2]。 |  | 1、准备：所有试剂使用前均应充分混匀。使用前试剂盒平衡到室温（室温平衡15分钟以上）。浓缩清洗液用煮沸并预冷至室温（不超过7天）的纯化水按1:20稀释成工作液。 2、加样品、校准品、质控物及Prog-ALP标记物：样品、质控物及校准品分别定位于相应孔，每孔加样50μL，再于各孔加Prog-ALP标记物50μL，混匀， 3、孵育：置37℃±1℃恒温反应60分钟。 4、洗板：吸除板孔中的反应液，各孔加入洗液约300μL，静置20秒左右，除去其中液体。如此共洗5次，最后一遍将板中液体拍尽。也可用自动洗板机洗板5次。 5、加发光底物液：每孔50μL。发光测定仪加样时，先设定加样孔位、体积和速度，将微孔板置发光测定仪测定室，用内置加样器加发光底物液；手工加发光底物液时注意吸头不要碰到孔壁，且控制速度在每孔1秒钟左右。 6、测定RLU：于室温（18~28℃左右），设定每孔测定1秒钟。在加发光底物液后的第10~20分钟测定各孔的发光值RLU。 7、定量方法：根据各校准品测定的RLU，建立Prog浓度-RLU的四参数或其他数学模型，绘制校准曲线。根据各样品RLU值，由定量软件直接计算转换成其相应的Prog浓度。
00077486 | 游离甲状腺素(FT4)定量测定试剂盒(化学发光法) | 游离甲状腺素(FT4)测定试剂盒(化学发光法) |  |  | 48人份/盒，96人份/盒 |  | 48人份/盒，96人份/盒 |  | 聚乙烯 | 液体 | 闽械注准20172400152 |  | 12个月 |  | 聚乙烯 |  | 1.FT4预包被板（山羊抗T4多克隆抗体） 6×8/48人份，12×8/96人份； 2.T4-ALP标记物（T4标记碱性磷酸酶） 1瓶，3.0mL/48人份，5.5mL/96人份； 3.FT4校准品 0、1.5、4.5、25、70、120pmol/L 各一管，0.3mL/48人份，0.5mL/96人份； 4.FT4质控物（Q1、Q2） 各一管，0.3mL/48人份，0.5mL/96人份； 5.浓缩清洗液（20×） 1瓶，10mL/48人份，20mL/96人份； 6.发光底物液 1瓶，3.0mL/48人份，5.4mL/96人份； 试剂耗材：自封袋1个 FT4预包被板、T4-ALP标记物、FT4校准品、FT4质控物不同批号不可互换。 |  | 用于人血清、血浆（肝素抗凝）中游离甲状腺素（FT4）的定量测定。 FT3、FT4是甲状腺激素发挥活性作用的形式。循环中的TT4，99.97%与血液中的TBG、白蛋白和前白蛋白结合，游离的只占0.02~0.04%。T4参与维持和调节机体的新陈代谢功能[1]。 FT4的测定能反应甲状腺功能状态，FT4适用于甲状腺功能状态的辅助诊断。 |  | 1.准备：自2~8℃冰箱取出试剂，室温平衡15分钟；浓缩清洗液用煮沸并预冷至室温（不超过7天）的纯化水按1：20稀释成工作液。 2.加样品、校准品、质控物及T4-ALP标记物：样品、质控物及校准品分别定位于相应孔，每孔加样50µL，再于各孔加T4-ALP标记物50µL，混匀，置37℃恒温反应60分钟。 3.洗板：吸除板孔中的反应液，各孔加入洗液约300µL，静置20秒左右，除去其中液体。如此共洗5次,最后一遍将板中液体拍尽。 4.加发光底物液：开启发光测定仪及主控制计算机，预热15分钟。设定测定模式与参数。将微孔板置发光测定仪测定室，用内置加样器加发光底物液，每孔50μL。详见发光测定仪操作指南。或者用手工加发光底物液，每孔50μL，注意吸头不要碰到孔壁，且控制速度在每孔1秒钟左右。 5.测定RLU：于室温25℃左右，设定每孔测定1秒钟。在加发光底物液后的第10~20分钟测定各孔的发光值RLU。并将数据转至定量软件。 6.定量方法：根据各校准品测定的RLU，用四参数方程建立FT4浓度-RLU的回归方程和绘制校准曲线。根据各样品RLU值，由定量软件直接计算转换成其相应的FT4浓度。存入FT4文档，再输入至病人的检测报告单。
00131693 | 碱性磷酸酶测定试剂盒(磷酸对硝基苯法) |  | Abbott |  | ARCHITECT:试剂1：5×21ml,试剂2：5×11ml；试剂1：10×84ml,试剂2：10×35ml Alinity:试剂1：10×27.7ml试剂2：10×14.3ml；试剂1：10×68.2ml试剂2：10×33.0ml | ARCHITECT: 试剂1：5×21 mL，试剂2：5×9 mL；试剂1：10×84 mL，试剂2：10×26 mL。Alinity: 试剂1：10×27.7 mL，试剂2：10×14.3 mL；试剂1：10×68.2 mL，试剂2：10×33.0 mL。 | ARCHITECT Alinity |  | 液体 |  | 国械注进20152404061 |  | 13个月 |  | 纸质 |  | 试剂1：2-氨基-2-甲基丙醇，镁，硫酸锌，羟乙基乙二胺三乙酸；试剂2：4-硝基苯基磷酸盐。（具体内容详见产品说明书） |  | 碱性磷酸酶项目用于体外定量测定人血清或血浆中的碱性磷酸酶。 |  | 碱性磷酸酶项目用于体外定量测定人血清或血浆中的碱性磷酸酶。
00144082 | 糖类抗原19-9（CA19-9）测定试剂盒（磁微粒化学发光法） |  | 万泰凯瑞 |  | 100人份/盒；300人份/盒；500人份/盒； | 50人份/盒、50人份/盒（含校准品）、100人份/盒、100人份/盒（含校准品）、200人份/盒、200人份/盒（含校准品）、300人份/盒、300人份/盒（含校准品）、500人份/盒、500人份/盒（含校准品）、2×100人份/盒、2×100人份/盒（含校准品）、3×100人份/盒、3×100人份/盒（含校准品）、5×100人份/盒、5×100人份/盒（含校准品） | 100人份/盒；300人份/盒；500人份/盒； | 50人份/盒、50人份/盒（含校准品）、100人份/盒、100人份/盒（含校准品）、200人份/盒、200人份/盒（含校准品）、300人份/盒、300人份/盒（含校准品）、500人份/盒、500人份/盒（含校准品）、2×100人份/盒、2×100人份/盒（含校准品）、3×100人份/盒、3×100人份/盒（含校准品）、5×100人份/盒、5×100人份/盒（含校准品） | 液体 |  | 国械注准20153401965 |  | 12个月 |  | 纸盒 |  | CA19-9试剂1：CA19-9抗体包被的磁微粒，在磷酸盐缓冲液中配制，含ProClin300防腐剂：CA19-9试剂2: CA19-9抗体标记的吖啶酯，在磷酸盐缓冲液中配制，含ProClin300防腐剂。（具体内容详见说明书） | 试剂1：1 瓶（50人份：2.5mL；100人份：5mL；200人份：10mL；300人份：15mL；500人份：25mL），CA19-9 抗体包被的磁微粒，在磷酸盐缓冲液中配制，含ProClin300 防腐剂。 试剂2：1 瓶（50人份：2.5mL；100人份：5mL；200人份：10mL；300人份：15mL；500人份：25mL），吖啶酯标记的CA19-9 抗体，在磷酸盐缓冲液中配制，含ProClin300 防腐剂。 校准品1：0.5mL×1 瓶，10U/mL 的糖类抗原19-9，含磷酸盐缓冲液，含有ProClin 300 防腐剂。 校准品2：0.5mL×1 瓶，100U/mL 的糖类抗原19-9，含磷酸盐缓冲液，含有ProClin 300 防腐剂。 | 本试剂用于定量检测人血清或血浆中的糖类抗原19-9。主要用于对恶性肿瘤患者进行动态监测以辅助判断疾病进程或治疗效果，不能作为恶性肿瘤早期诊断或确诊的依据，不能用于普通人群的肿瘤筛查。 |  | 1. 首次将糖类抗原19-9（CA19-9）测定试剂盒（化学发光微粒子免疫检测法）装载到Caris200系统上时，需要将试剂1瓶中的试剂混匀，使在装运期间可能沉淀下来的微粒子重新悬浮。 2. 检查样本管中样本量，保证每次检测前样本管中的样本量保持在200μL 以上。 3. 必要时，执行校准命令：执行校准命令信息，参见Caris200系统操作手册。 4. 校准品1和校准品2使用前应轻轻翻转5～10次，混匀。 5. 进样：有关进样信息，参见Caris200系统操作手册。 6. 按下Assay start（运行） | 1. 首次将糖类抗原19-9（CA19-9）测定试剂盒（磁微粒化学发光法）装载到发光仪上时，需要将试剂1瓶中的试剂混匀，使在装运期间可能沉淀下来的微粒子重新悬浮。 2. 检查样本杯中样本量，保证每次检测前样本杯中的样本量保持在200μL 以上。 3. 必要时，执行校准命令：执行校准命令信息，参见发光仪操作手册。 4. 校准品从2℃～8℃取出后平衡至室温，使用前，轻轻翻转5～10次，使其充分混合，取完后，盖紧瓶盖并把校准品放回2℃～8℃储存。 5. 进样：有关进样信息，参见发光仪操作手册。 6. 按下Assay start（运行）。
00032364 | 一次性使用静脉留置针 |  | 普益 |  | 10G、12G、13G、14G、16G、17G、18G、20G、22G、24G、26G | 14G、16G、18G、20G、22G、24G、26G | 笔型、打孔笔型、大蝶型、加药口型、小蝶型、针尖套头笔型、针尖套头大蝶型、针尖套头加药口型、针尖套头小蝶型、普通型Y型、普通型直型、无针接头Y型、无针接头直型、正压无针Y型、正压无针直型、针尖套头Y型、针尖套头直型、针尖套头无针接头Y型、针尖套头无针接头直型、针尖套头正压无针Y型、针尖套头正压无针直型 |  | 聚全氟乙丙烯树脂(FEP) |  | YZB/国7000-2014 |  | 24个月 |  | 纸塑 |  | 笔型、打孔笔型、大蝶型、加药口型、小蝶型由针管、针座、导管、导管座、固定芯、蝶片、加药口帽、排气接头和/或防护帽和/或肝素帽组成；针尖套头笔型、针尖套头大蝶型、针尖套头加药口型、针尖套头小蝶型由针管、针座、导管、导管座、固定芯、蝶片、加药口帽、针尖套头组件、排气接头和/或防护帽和/或肝素帽组成；普通型Y型、普通型直型、无针接头Y型、无针接头直型、正压无针Y型、正压无针直型由针管、针座、导管、导管座、固定芯、胶塞、延长管、止流夹、防护帽和/或肝素帽、Y接头（直接头）、无针接头、正压接头组成；针尖套头Y型、针尖套头直型、针尖套头无针接头Y型、针尖套头无针接头直型、针尖套头正压无针Y型、针尖套头正压无针直型由针管、针座、导管、导管座、固定芯、胶塞、延长管、止流夹、防护帽和/或肝素帽、Y接头（直接头）、无针接头、Y式正压接头、直式正压接头、针尖套头组件组成。 |  | 适用于插入人体外周血管系统，留置后供临床输液使用。 |  | 1、使用前，应检查包装和产品是否完好，确定无误后，再予使用。 2、打开包装袋，取出留置针，将针体从保护套中取出，手持针座左右转动几次针管后待用。 3、Y型、直型留置针需在穿刺前用生理盐水排空管路和接头内的空气。 4、保持针管刃口面朝上，以20°~30°的角度对静脉进行穿刺进入，在见到回血后，随即调整针管与静脉的角度约10°左右，继续向静脉内进入2~3mm后，右手固定针座，左手捏住导管座慢慢向前推进，然后按照以下步骤分别操作。 4.1、开放型留置针：松止血带，左手中指压紧套管前端部位的静脉，以防止血液回流。左手食指和拇指捏住管座，右手食指和拇指拿住肝素帽，用右手无名指和尾指将针管拔出，并迅速将肝素帽按顺时针方向旋进管座并旋紧，确保密封良好。用胶带将导管座固定在患者的穿刺部位。将输液器输液针插入肝素帽胶帽1～2cm，排除留置针中空气后，开始正常使用。 4.2、Y型、直型留置针：松止血带，用胶带将导管座固定在患者的穿刺部位，将已排空气体的输液针直接插入肝素帽1~2cm后开始正常使用。 4.3、正压无针式、无针接头式留置针：松止血带，用胶带将导管座固定在患者的穿刺部位，将已排空气体的无针输液器（带螺纹接口）直接对准正压接头或无针接头旋紧后开始正常使用。 5、输液完毕，使用肝素帽的留置针应将准备好的肝素液用注射器通过肝素帽胶帽注入留置针，注入时应边注入边缓慢退出钢针，保证肝素液充满留置针，起到封管的作用，并夹紧止流夹。再次输液前应对肝素帽进行消毒处理，然后正常输液。正压接头或无针接头式留置针应用去除注射针的注射器抽取一定量的肝素液并插入接头口部，推入一定量的肝素液进行封管，并夹紧止流夹。再次输液前应对接头进行消毒处理，并检查导管是否通畅，然后正常输液。
00077164 | 黄体生成素(LH)定量测定试剂盒(化学发光法) | 黄体生成素(LH)测定试剂盒(化学发光法) |  |  | 48人份/盒;96人份/盒 |  | 48人份/盒;96人份/盒 |  | 聚乙烯 | 液体 | 闽械注准20142400011 |  | 12个月 |  | 纸盒 |  | 1、LH预包被板 8×6条/48人份；8×12条/96人份； 2、抗LH -ALP标记物 1瓶，绿色液体，3.0mL/48人份；5.5mL/96人份； 3、LH校准品 浓度为240,100,20,5,1, 0mIU/mL 0.3mL/48人份；0.5mL/96人份； 4、LH质控物（Q1,Q2） 各1管，0.3mL/48人份；0.5mL/96人份； 5、浓缩清洗液（20×） 1瓶，液体，10mL/ 48人份；20mL/96人份； 6、发光底物液 1瓶，无色液体，3.0mL/ 48人份；5.4m/ 96人份； 7、说明书 1份； 8、自封袋 1个； LH预包被板、抗LH-ALP标记物、LH校准品、LH质控物不同批号不可互换。 |  | 定量测定人血清或血浆中黄体生成素的含量。 黄体生成素(Luteinizing Hormone，LH)是垂体前叶分泌的一种糖蛋白激素,由α、β二条多肽通过非共价键结合而成，分子质量30kD。LH与FSH均受下丘脑促性腺释放激素控制,调节和控制性腺功能。LH在少量持续分泌基础上呈脉冲式分泌(卵泡期1次/1~2小时，排卵期1次/30~45分钟，黄体晚期1次/3~4小时)。LH在月经中期形成高峰，促成排卵。LH与FSH有协同作用，预测排卵；男性LH通过促睾丸间质细胞产生睾酮而促成生精[1]。 本激素测定对于闭经、原发性性腺功能低下、继发性性腺功能低下、性早熟、多囊卵巢综合征、更年期综合征、垂体促性腺素瘤的诊断具有重要的临床意义[1,2]。 |  | 1、所有试剂使用前均应充分混匀；使用前试剂盒平衡到室温（室温平衡15分钟以上）；校准品、质控物每管分别加0.5mL稀释浓缩洗液用的纯化水充分溶解；浓缩清洗液用煮沸并预冷至室温（不超过7天）的纯化水按1:20稀释成工作液。 2、加样品、校准品、质控物及抗LH-ALP标记物：样品、质控物及校准品分别定位于相应孔，每孔加样50μL，再于各孔加抗LH-ALP标记物50μL，混匀。 3、孵育：置37℃±1℃恒温反应60分钟。 4、洗板：吸除板孔中的反应液，各孔加入洗液约300μL，静置20秒左右，除去其中液体。如此共洗5次，最后一遍将板中液体拍尽。也可用自动洗板机洗板5次。 5、加发光底物液：每孔50μL。发光测定仪加样时，先设定加样孔位、体积和速度，将微孔板置发光测定仪室，用内置加样器加发光底物液；手工加发光底物液时注意吸头不要碰到孔壁，且控制速度在每孔1秒钟左右。 6、测定RLU：于室温（18~28℃左右），设定每孔测定1秒钟。在加发光底物液后的第10~20分钟测定各孔的发光值RLU。 7、定量方法：根据各校准品测定的RLU，建立LH浓度-RLU的Cubic Spline或其他适当的数学模型拟合，绘制校准曲线。根据各样品RLU值，由定量软件直接计算转换成其相应的LH浓度。
00279559 | 喉罩祈祷导管（带压力指示器双管加强型） | 喉罩气管导管（带压力指示器双管加强型） | 亚美斯特 |  | 1.5# 2.0# 2.5# 3.0# 4.0# 5.0# |  | 带压力指示器双管加强型 |  | 医用硅胶 |  | 津械注准20212080241 |  | 36个月 |  | 纸塑袋 |  | 一次性使用医用喉罩产品由罩囊、连接件、通气管、固定件（仅适用于双管型、双管加强型）、充气管、压力指示器、不锈钢丝（仅用于加强型、双管加强型）、机器端接头组成。 |  | 放置贴合到会咽部，供全麻或心肺人工复苏患者救治中建立短期人工气道用。 |  | 1.喉罩应由受过专业训练的医生或临床护士进行操作使用。 2.在插入喉罩过程中应戴上一次性医用手套，喉罩插入后将手套废弃，防止交 叉感染。 3.使用前需由医生或护士检查产品包装袋是否损坏，然后撕开包装袋，取出产 品，检查产品表面有无切口、撕裂、擦痕，充气检查其密闭性，如果产品包 装袋或产品发生损坏，请不要使用。 4.在喉罩插入前，将注射器头部插入压力指示器的注射器接口，完全抽空罩囊， 形成一个勺状，使罩囊壁彼此紧贴，以便以较小体积轻松进入咽喉腔。 5.插入喉罩前用水溶性的润滑剂涂抹于喉罩背面。 6.病人取仰卧位，医生站于病人头侧，使病人头部轻度后仰，暴露口腔后部的 径路。 7.将喉罩的罩囊和通气管连接处握于食指和拇指之间，向上按压通气罩的顶端， 使其抵住硬腭并展开。罩囊的孔径应面向前，通气管带印刷的一面应面向上 唇。用手向下轻推下顎，同时将食指进一步深入到口腔推进喉罩。 8.保持颈部的弯曲和头部的伸展位，按压罩囊使其沿腭咽曲线推进，用食指沿 后咽曲线向口咽推进喉罩的罩囊，罩囊必须保持扁平，紧贴腭咽曲线，以避 免嵌入舌体、会厌和声门。 9.向前向右旋转90度推动注射器推杆，向罩囊中充入空气，同时观察新型压 力指示器（或指示气囊状态）黑色标，当黑色标到达绿色区域时，停止注入 气体，此时囊内压力应为35-65cmH20o 10.当喉罩在使用时，医生可以通过观察指针相对于彩色区的位置来判断气囊压 力状况并作出相应的处理，绿色区为安全区，当指示针位于该区域时表示压 力在安全范围内(35-65cmH2。);当指示针位于黄色区时，表示压力不足 (&lt;35cmH20),医生需要补气；当指示针位于红色区时，表示压力过大 (>65cmH20),医生需要放气。 11.确认气道通畅。 12.安装喉罩固定装置，确保喉罩不会移动。 13.将呼吸器连接在喉罩气源接头上，开始使用。 14.喉罩为短期皮肤粘膜接触，插入时间不应超过24小时。 15.病人苏醒后应由受过专业训练的医生或临床护士从气阀处插入注射器排空气囊后拔出。
00059690 | 负压吸引接管 | 体外吸引连接管 | 安邦 |  | 50cm~400cm |  | 50cm~400cm |  | 聚氯乙烯 |  | 豫长械备20160057号 |  | 24个月 | 36个月 | 纸塑袋 |  | 与插入体内的引流导尿管相连接的体外液路，为负压引流，对引流速率和压力没有特定的控制功能，不含电动负压源，本品用聚氯乙烯制成，由软管和软管接头组成。 | 本产品用聚氯乙烯制成，由软管和软管接头组成。能在引流导管与引流装置之间连接，使之组成密闭的引流系统。不直接接触人体。非无菌提供(如在无菌环境下使用，使用前应经灭菌处理)，一次性使用。 | 用于向外引出并收集优体内液体。 | 与适宜设备配套后，用于手术中、手术后的血水、废液等引流、吸引使用。 | 打开包装，按医疗常规操作使用。
00122697 | 一次性使用皮肤缝合器及拆钉器 | 一次性使用皮肤吻合器 |  |  | 缝合器：KHPF-10W、KHPF-10A、KHPF-10B、KHPF-15W、KHPF-15A、KHPF-15B、KHPF-25W、KHPF-25A、KHPF-25B、KHPF-35W、KHPF-35A、KHPF-35B、KHPF-45W、KHPF-45A、KHPF-45B 拆钉器：KHPF-CW、KHPF-CB |  | 缝合器：KHPF-10W、KHPF-10A、KHPF-10B、KHPF-15W、KHPF-15A、KHPF-15B、KHPF-25W、KHPF-25A、KHPF-25B、KHPF-35W、KHPF-35A、KHPF-35B、KHPF-45W、KHPF-45A、KHPF-45B 拆钉器：KHPF-CW、KHPF-CB |  | 不锈钢、ABS、PC |  | 苏械注准20192021221 |  | 36个月 |  | 透析纸、吸塑盒 |  | 一次性使用皮肤缝合器（以下简称：皮肤缝合器）由外手柄、内手柄、储钉盒、推钉片、钉仓板、缝合钉和推钉板组成，拆钉器为选配件，由压片、支撑板和手柄组成。皮肤缝合器按外型以及缝合钉成形前的尺寸分为W型、A型和B型三种类型，规格按缝合钉的数量分为10.15.25.35.45五种。推钉片、钉仓板、压片、支撑板采用符合标准GB/T3280-2015不锈钢冷轧钢板（12Cr18Ni9）材料制成，手柄采用符合标准GB/T12672-2009丙烯腈-丁二烯-苯乙烯（ABS）树脂材料制成，储钉盒、推钉板采用符合标准HG/T2503-1993聚碳酸酯树脂（PC）材料制成，缝合钉采用符合标准的GB4234-2003外科植入物用不锈钢（OOCr18Ni14Mo3）材料制成。本产品采用环氧乙烷灭菌，产品应无菌，为一次性使用。 |  | 供创伤及手术切口的表层皮肤缝合用 |  | 1、皮肤缝合器使用方法： ①、手持皮肤缝合器，保持缝合钉垂直于皮肤,使待缝合切口处于缝合钉的的中间位置并压向皮肤表面； ②、握紧内手柄直到缝合钉将皮肤缝合（此过程要一压到底,不能中途停顿）； ③、松开内手柄，以缝合点为中心,逆时针抬起缝合器尾端,顺应退出缝合器； ④、重复上述动作，进行后续的缝合。 2、拆钉器使用方法： ①、请务必使用配套的拆钉器拆除缝合钉； ②、将拆钉器的支撑板头端插入缝合钉与组织之间； ③、握紧拆钉器可将缝合钉从缝合组织中垂直提出。
00077107 | 睾酮(T)定量测定试剂盒(化学发光法) | 睾酮(T)测定试剂盒(化学发光法) |  |  | 48人份/盒;96人份/盒 |  | 48人份/盒;96人份/盒 |  | 聚乙烯 | 液体 | 闽械注准20142400012 |  | 12个月 |  | 纸盒 |  | 1、T预包被板 8×6条/48人份；8×12条/96人份； 2、T-ALP标记物 1瓶，3.0mL/48人份；5.5mL/96人份； 3、T解离剂 1瓶，3.0mL/48人份；5.5mL/96人份； 4、T校准品： 浓度为0,0.4,2,8,16,32ng/mL 0.3mL/48人份；0.5mL/96人份； 5、T质控物（Q1,Q2） 各1管, 0.3mL/48人份；0.5mL/96人份； 6、浓缩清洗液（20×） 1瓶, 10mL/ 48人份；20mL/96人份； 7、发光底物液 1瓶, 3.0mL/ 48人份；5.4m/ 96人份； 8、说明书 1份； 9、自封袋 1个； T预包被板、T-ALP标记物、T校准品、T质控物不同批号不可互换。 |  | 定量测定人血清或血浆中睾酮（Testosterone,T）的含量。 睾酮（Testosterone,T）是由19个碳组成的类固醇，在17位上含有羟基。分子式为C19H28O2，分子量为288.4D[1]。在循环系统中，大约97%~99%的睾酮结合在血浆蛋白上。其中，血液中的睾酮有60%与性激素结合球蛋白结合（SHBG），38%与白蛋白结合，2%呈游离状态。血液中结合型睾酮不具有生物活性，只有游离睾酮能进入耙细胞发挥其生理效应。睾酮的代谢主要在肝脏，代谢产物为17-酮类固醇，最后以尿的形式排泄，少量经粪便排出。 睾酮对于胚胎期的发育，男性第二性征的形成以及骨髓的造血功能等发挥着重要的生理作用。非青春期睾酮分泌的昼夜节律不甚明显，清晨比傍晚高约20%。但进入青春期的男性，下丘脑促性腺激素释放的激素（GnRH）出现约2h一次的脉冲式分泌，特别在夜间尤著，促使LH及FSH释放增多，出现青春期特有的性和体格发育完全，第二性征的形成。睾酮能维持生精作用，刺激生殖器官的生长发育，促进男性第二性征的出现并维持其正常状态，对性行为起促进作用，促进蛋白质合成，诱导下丘脑的性分化，呈现持续性分泌促性腺激素释放激素。 测定血清中的睾酮，在临床上用来诊断和区分内分泌失调或性器官发育障碍，包括：男性功能低下、睾丸衰竭、不育、垂体机能减退、高泌乳素血症；女性多卵巢综合症、肾上腺(皮质)增生、多毛症、停经、肥胖、男性化[2]。 |  | 1、试剂准备：所有试剂使用前均应充分混匀。使用前试剂盒平衡到室温（室温平衡15分钟以上）。 浓缩清洗液用煮沸并预冷至室温（不超过7天）的纯化水按1:20稀释成工作液。 2、加样品、校准品、质控物、T-ALP标记物及T解离剂：样品、质控物及校准品分别定位于相应孔，每孔加样50μL，再于各孔加T-ALP标记物50μL和T解离剂50μL。混匀。 3、孵育：置37℃±1℃恒温反应60分钟。 4、洗板：吸除板孔中的反应液，各孔加入洗液约300μL，静置20秒左右，除去其中液体。如此共洗5次，最后一遍将板中液体拍尽。也可用自动洗板机洗板5次。 5、加发光底物液：每孔50μL。发光测定仪加样时，先设定加样孔位、体积和速度，将微孔板置发光测定仪测定室，用内置加样器加发光底物液；手工加发光底物液时注意吸头不要碰到孔壁，且控制速度在每孔1秒钟左右。 6、测定RLU：于室温（18~28℃左右），设定每孔测定1秒钟。在加发光底物液后的第10~20分钟测定各孔的发光值RLU。 7、定量方法：根据各校准品测定的RLU，建立睾酮浓度-RLU的四参数或其他适当的数学模型，绘制校准曲线。根据各样品RLU值，由定量软件直接计算转换成其相应的睾酮浓度。
00059615 | 透气胶带 | 医用透气胶带 | 安邦 |  | 1.25cm×914cm、1.25cm×731cm、1.25cm×457cm、1.25cm×228cm、1.5cm×914cm、1.5cm×731cm、1.5cm×457cm、1.5cm×228cm、2.5cm×914cm、2.5cm×731cm、2.5cm×457cm、2.5cm×228cm | 规格：以宽×长表示，宽为（1~20）cm，长为（5~1000）cm。透气胶带的规格尺寸允差为±15%。注：具体规格见单包装。 | A型、B型 | 型号：A型、B型、C型。 | 其它 |  | 豫长械备20160012号 |  | 24个月 |  | 纸盒 |  | 非弹性带状粘贴材料，不与创面直接接触。粘贴部位为完好皮肤。A型由聚乙烯薄膜基材涂以医用压敏胶加工而成；B型由无纺布涂以医用压敏胶加工而成。 | 背材上涂有具有自粘特性的胶粘剂的胶带。非无菌提供，一次性使用。不与创面直接接触。粘贴部位为完好皮肤。胶带按结构组成分为A型、B型、C型，A型由聚乙烯薄膜基材涂以医用压敏胶加工而成；B型由无纺布涂以医用压敏胶加工而成；C型由无纺布涂以医用压敏胶和离型纸加工而成。 | 用于对创面敷料、绷带等提供粘贴力，以起到固定作用。 |  | 打开包装，按医疗操作常规使用。
00144030 | 戊型肝炎病毒IgG抗体测定试剂盒（磁微粒化学发光法） |  | 万泰凯瑞 |  | 100人份/盒；200人份/盒； | 50人份/盒、50人份/盒（含校准品）、100人份/盒、100人份/盒（含校准品）、200人份/盒、200人份/盒（含校准品）、2×100人份/盒、2×100人份/盒（含校准品） | 100人份/盒；200人份/盒； | 50人份/盒、50人份/盒（含校准品）、100人份/盒、100人份/盒（含校准品）、200人份/盒、200人份/盒（含校准品）、2×100人份/盒、2×100人份/盒（含校准品） | 液体 |  | 国械注准20163401242 |  | 12个月 |  | 纸盒 |  | 试剂1：重组戊肝抗原包被的磁微粒，在含有蛋白稳定剂的TRIS缓冲液中配制，含proclin300防腐剂；试剂2：含鼠抗人IgG抗体标记的吖啶酯，在含有蛋白稳定剂的TRIS缓冲液中配制，含proclin300防腐剂 ；试剂3：含有蛋白稳定剂的TRIS缓冲液，含proclin300防腐剂。 | 试剂1：1瓶（50人份：2.5mL；100人份：5mL；200人份：10mL），重组戊肝抗原包被的磁微粒。在含有蛋白稳定剂的TRIS缓冲液中配制，含ProClin300防腐剂。 试剂2：1瓶（50人份：5mL；100人份：10mL；200人份：20mL），吖啶酯标记的含鼠抗人IgG抗体。在含有蛋白稳定剂的TRIS缓冲液中配制，含ProClin300防腐剂。 试剂3：1瓶（50人份：2.5mL；100人份：5mL；200人份：10mL），含有蛋白稳定剂的TRIS缓冲液，含ProClin300防腐剂。 校准品1：0.5mL×1瓶，淡黄色、灭活的HEV IgG检测为阳性的人血清或血浆，含免疫后机体产生的HEV IgG，对戊型肝炎病毒IgG抗体检测试剂盒呈反应性，含有ProClin300防腐剂。 校准品2：0.5mL×1瓶，淡黄色、灭活的HEV IgG检测为阴性的人血清或血浆，对戊型肝炎病毒IgG抗体检测试剂盒呈非反应性，含有ProClin300防腐剂。 | 该产品用于定性检测人血清和血浆中的戊肝炎病毒IgG抗体（HEV IgG）。 | 本产品用于体外定性检测人血清和血浆中的戊肝炎病毒IgG抗体（HEV IgG）。 | 1. 首次将戊型肝炎病毒IgG抗体测定试剂盒（化学发光微粒子免疫检测法）装载到Caris 系统上时，需要将试剂1 瓶中的试剂混匀，使在装运期间可能沉淀下来的微粒子重新悬浮。 2. 检查样本杯中样本量，保证每次检测前样本杯中的样本量保持在270μL 以上。 3. 必要时，执行校准命令：执行校准命令信息，参见Caris 系统操作手册。 4. 校准品1 和校准品2 使用前应轻轻翻转5～10 次，混匀。 5. 进样：有关进样信息，参见Caris 系统操作手册。 6. 按下Assay start（运行）。 | 1.首次将戊型肝炎病毒IgG抗体测定试剂盒（磁微粒化学发光法）装载到发光仪上时，需要将试剂1瓶中的试剂混匀，使在装运期间可能沉淀下来的微粒子重新悬浮。 2.检查样本杯中样本量，保证每次检测前样本杯中的样本量保持在270μL以上。 3.必要时，执行校准命令：执行校准命令信息，参见发光仪操作手册。 4.校准品从2℃～8℃取出后平衡至室温，使用前，轻轻翻转10次，使其充分混合。使用后，盖紧瓶盖并把校准品放回2℃～8℃储存。 5.进样：有关进样信息，参见发光仪操作手册。 6.按下Assay start（运行）。
00160127 | 简易呼吸器 |  | Compower |  | 硅胶型：SSI-01/S1、SSI-01/S、SSI-02/S、SSI-03/S1、SSI-03/S、SSI-01/RTMA1、SSI-01/RTMA、SSI-02/RTMA、SSI-03/RTMA1、SSI-03/RTMA、SSI-01/SM1、SSI-01/SM、SSI-02/SM、SSI-03/SM1、SSI-03/SM、LSI-01/S1、LSI-01/S、LSI-02/S、LSI-03/S1、LSI-03/S、LSI-01/RTMA1、LSI-01/RTMA、LSI-02/RTMA、LSI-03/RTMA1、LSI-03/RTMA。 | 硅胶型：LSIA-001/S2、LSIA-001/S1、LSIA-001/S、LSIA-001/RTMA2、LSIA-001/RTMA1、LSIA-001/RTMA、LSIA-001/SM2、LSIA-001/SM1、LSIA-001/SM、LSIA-002/S1、LSIA-002/RTMA1、LSIA-002/SM、LSIA-003/S1、LSIA-003/RTMA1、LSIA-003/SM1、LSIA-004/S2、LSIA-004/S1、LSIA-004/S、LSIA-004/RTMA2、LSIA-004/RTMA1、LSIA-004/RTMA、LSIA-004/SM、LSIA-004/SM1、LSIA-004/SM2 | Y-1#、Y-2#、Y-3#、C-1#、C-2#、C-3#。 |  | 热塑性弹性体、硅胶 |  | YY 0600.4-2013 《医用呼吸机 基本安全和主要性能专用要求 第4部分：人工复苏器》 |  | 36个月 |  | 聚乙烯内膜 |  | 该产品由面罩、复苏球囊、病人阀、进气阀、储气袋和氧气连接管、开口器和口咽通气道组成。该成品为非无菌。 |  | 用于对呼吸障碍者作人工呼吸。 |  | 使用方法 1.用左手将患者下颌托住，右手置于患者头部，使患者头部尽可能后仰。清除口腔异物，使患者呼吸道保持畅通。(如图1） 2.在有压缩氧源条件下，将简易呼吸器的氧气连接管与压缩氧气源相连接，并连接储气袋。调节适当氧气流量至储气袋膨起，确保正常按压球囊时储气袋不至萎陷。（注：无压缩氧源条件下则无须连接氧气连接管和储气袋）。 3.口咽通气道的使用方法：(如图2） 1)患者取平卧位，头偏向一侧； 2)根据患者的年龄大小选择合适的型号； 3)将口咽通气道的咽弯曲部分凹面向上抵住舌，轻轻插入口腔，当产品头端接近上咽部后壁时，将其旋转180°，使凹面向下，然后推送通气管至合适的位置； 4)对意识障碍、牙关紧闭者，用开口器将牙关撬开，压舌板从磨牙处放入抵住舌，口咽通气道凹面向下对准咽喉部迅速置入，使前端置入舌根之后，位于上咽部，口咽通气道尾端固定在患者上下切牙外； 5)放置成功后，用胶布将口咽通气道固定在患者双侧面颊部。 4.施救者将简易呼吸器所连面罩紧密附于患者口鼻处。用手按压简易呼吸器球囊供患者吸气，患者胸廓应呈抬起征。释放球囊使患者呼气，患者胸廓应呈回落征。患者口唇紫绀等缺氧症状应缓解。(如图3）5.给予患者适当的呼吸频率。通常成人12-15次/分钟，小儿14-20次/分钟，婴儿20-40次/分钟。(如图4） 6.给予患者适当气道压力：限压阀正常使用时应处于开放可弹起状态，如有必要使用高于限压阀压力气体时，则可压下限压阀旋钮，并将限压阀旋钮旋转20°，使其插销被锁紧，限压阀关闭。 7.开口器的使用方法：在紧急急救时，用手抓住开口器的手柄处，放置于患者上下颚中间，使用螺旋型旋转方式将口腔开启。
00310120 | 纤维蛋白原测定试剂盒（Clauss改进法） | [7 empty] | 环保型材质 | [13 empty] | 本品应在温度为2℃～8℃条件下避光保存，FIB试剂有效期为12个月，咪唑缓冲液有效期为12个月；本品开瓶后，2℃～8℃条件下FIB试剂有效期为14天，咪唑缓冲液的有效期为30天；本品开瓶后，机载温度为10-17℃，机载有效期为2天。
00187735 | 亮氨酸氨基肽酶测定试剂盒（L-亮氨酰-p-硝基苯胺底物法）-1 | 亮氨酸氨基肽酶测定试剂盒（L-亮氨酰-p-硝基苯胺底物法） | 生之源 |  | 试剂1:60mL×3 试剂2:45mL×1 | 试剂1:60mL×3 试剂2:45mL×1；试剂1:60mL×1 试剂2:15mL×1；试剂1:20mL×1试剂2:5mL×1；试剂1:90mL×2 试剂2:45mL×1；试剂1:40mL×1 试剂2:10mL×1；试剂1:80mL×1 试剂2:20mL×1；试剂1:40mL×2 试剂2:20mL×1；试剂1:40mL×4 试剂2:40mL×1；试剂1:60mL×4 试剂2:60mL×1；试剂1:60mL×4 试剂2:15mL×4；试剂1:60mL×3 试剂2:15mL×3；试剂1:60mL×8 试剂2:60mL×2；试剂1:60mL×8 试剂2:15mL×8；试剂1:40mL×4 试剂2:10mL×4；试剂1:60mL×2 试剂2:15mL×2；试剂1:1×400测试/盒试剂2:1×400测试/盒；试剂1:2×400测试/盒试剂2:2×400测试/盒；试剂1:1×200测试/盒 试剂2:1×200测试/盒；试剂1:1×180测试/盒 试剂2:1×180测试/盒； 试剂1:1×265测试/盒试剂2:1×265测试/盒；试剂1:12×60测试/盒 试剂2:12×60测试/盒；试剂1:6×60测试/盒试剂2:6×60测试/盒；试剂1:2×460测试/盒 试剂2:2×460测试/盒；试剂1:1×460测试/盒试剂2:1×460测试/盒；试剂1:8×460测试/盒 试剂2:8×460测试/盒；试剂1:4×460测试/盒 试剂2:4×460测试/盒；校准品（选配）：1.0mL×1；质控品（选配）：1.0mL×1 | 试剂1:60mL×3 试剂2:45mL×1 | 试剂1:60mL×3 试剂2:45mL×1；试剂1:60mL×1 试剂2:15mL×1；试剂1:20mL×1试剂2:5mL×1；试剂1:90mL×2 试剂2:45mL×1；试剂1:40mL×1 试剂2:10mL×1；试剂1:80mL×1 试剂2:20mL×1；试剂1:40mL×2 试剂2:20mL×1；试剂1:40mL×4 试剂2:40mL×1；试剂1:60mL×4 试剂2:60mL×1；试剂1:60mL×4 试剂2:15mL×4；试剂1:60mL×3 试剂2:15mL×3；试剂1:60mL×8 试剂2:60mL×2；试剂1:60mL×8 试剂2:15mL×8；试剂1:40mL×4 试剂2:10mL×4；试剂1:60mL×2 试剂2:15mL×2；试剂1:1×400测试/盒试剂2:1×400测试/盒；试剂1:2×400测试/盒试剂2:2×400测试/盒；试剂1:1×200测试/盒 试剂2:1×200测试/盒；试剂1:1×180测试/盒 试剂2:1×180测试/盒； 试剂1:1×265测试/盒试剂2:1×265测试/盒；试剂1:12×60测试/盒 试剂2:12×60测试/盒；试剂1:6×60测试/盒试剂2:6×60测试/盒；试剂1:2×460测试/盒 试剂2:2×460测试/盒；试剂1:1×460测试/盒试剂2:1×460测试/盒；试剂1:8×460测试/盒 试剂2:8×460测试/盒；试剂1:4×460测试/盒 试剂2:4×460测试/盒；校准品（选配）：1.0mL×1；质控品（选配）：1.0mL×1 | 液体 |  | 鄂械注准20212403406 |  | 12个月 |  | 聚乙烯瓶 |  | R1：检测试剂1：3-(N-吗啉)丙磺酸 21g/L；R2：检测试剂2：3-(N-吗啉)丙磺酸 21g/L；L-亮氨酰-p-硝基苯胺 3g/L；校准品组成：三羟甲基氨基甲烷 12.1g/L；牛血清白蛋白 50g/L；亮氨酸氨基肽酶；质控品组成：三羟甲基氨基甲烷12.1g/L；牛血清白蛋白 50g/L；亮氨酸氨基肽酶；校准品、质控品定值依批次而定，具体见对应批次的赋值单。不同批号试剂盒中各试剂组分不可以互换。 |  | 本品用于定量测定人体血清中亮氨酸氨基肽酶的活性。 |  | L-亮氨酰-p-硝基苯胺底物法
00077458 | 游离三碘甲腺原氨酸(FT3)定量测定试剂盒(化学发光法) | 游离三碘甲腺原氨酸(FT3)测定试剂盒(化学发光法) |  |  | 48人份/盒;96人份/盒 |  | 48人份/盒;96人份/盒 |  | 聚乙烯 | 液体 | 闽械注准20142400009 |  | 12个月 |  | 纸盒 |  | 1、FT3预包被板 8×6条/48人份；8×12条/96人份； 2、T3-ALP（FT3）标记物 1瓶，绿色液体，3.0mL/48人份；5.5mL/96人份； 3、FT3校准品 浓度为：0,2.6,6,12,26,55pmol/L 0.3mL/48人份；0.5mL/96人份； 4、FT3质控物（Q1,Q2） 各1管，0.3mL/48人份；0.5mL/96人份； 5、浓缩清洗液（20×） 1瓶，液体，10mL/ 48人份；20mL/96人份； 6、发光底物液 1瓶，无色液体，3.0mL/ 48人份；5.4m/ 96人份； 7、说明书 1份； 8、自封袋 1个； FT3预包被板、FT3-ALP标记物、FT3校准品、FT3质控物不同批号不可互换。 |  | 定量测定人血清或血浆中游离三碘甲腺原氨酸（Free Triiodothyronine，FT3）的含量。 人下丘脑-垂体-甲状腺轴通过分泌激素控制和调节机体代谢。其中由垂体分泌的促甲状腺激素(TSH)促进甲状腺激素的合成与分泌，并受血液中的T3、T4含量的反馈调节，以保持血液中的游离T3、T4（FT3、FT4）的浓度相对稳定。 FT3、FT4是甲状腺激素发挥活性作用的形式。血液循环中TT3的99.5%与血液中的TBG、白蛋白等结合，游离的T3只占0.2-0.4%。血清FT3正常值范围因测定方法不同而异。FT3测定的临床意义：甲亢、甲减的诊断，FT3升高是诊断甲亢和T3型甲亢最灵敏的指标，不受血中TBG变化的影响[1]。是评价甲状腺功能和研究下丘脑—垂体—甲状腺轴的主要指标之一，可用于原发性及继发性甲状腺疾病的辅助诊断及疗效评价[2]。 本试剂盒采用化学发光免疫竞争抑制法。具有灵敏度高、特异性强、定量准确、测定范围宽、方便快速、色标指示、无环境污染、含全组份等特点，适用于各医疗机构对甲状腺疾病的临床诊断，亦可作为治疗监测指标。 |  | 1、所有试剂使用前均应充分混匀；使用前试剂盒平衡到室温（室温平衡15分钟以上）；浓缩清洗液用煮沸并预冷至室温（不超过7天）的纯化水按1:20稀释成工作液。 2、加样品、校准品、质控物及FT3-ALP标记物：样品、质控物及校准品分别定位于相应孔，每孔加样50μL，再于各孔加FT3-ALP标记物50μL，混匀。 3、孵育：置37℃±1℃恒温反应60分钟。 4、洗板：吸除板孔中的反应液，各孔加入洗液约300μL，静置20秒左右，除去其中液体。如此共洗5次，最后一遍将板中液体拍尽。也可用自动洗板机洗板5次。 5、加发光底物液：每孔50μL。发光测定仪加样时，先设定加样孔位、体积和速度，将微孔板置发光测定仪测定室，用内置加样器加发光底物液；手工加发光底物液时注意吸头不要碰到孔壁，且控制速度在每孔1秒钟左右。 6、测定RLU：于室温（18~28℃左右），设定每孔测定1秒钟。在加发光底物液后的第10~20分钟测定各孔的发光值RLU。 7、定量方法：根据各校准品测定的RLU，建立FT3浓度-RLU的四参数或其他适当的数学模型，绘制校准曲线。根据各样品RLU值，由定量软件直接计算转换成其相应的FT3浓度。
00077372 | 人绒毛膜促性腺激素(HCG)定量测定试剂盒(化学发光法) | 人绒毛膜促性腺激素(HCG)测定试剂盒(化学发光法) |  |  | 48人份/盒;96人份/盒 |  | 48人份/盒;96人份/盒 |  | 聚乙烯 | 液体 | 闽械注准20172400153 |  | 12个月 |  | 纸盒 |  | 1.HCG预包被板 8×6/48人份，8×12/96人份； 2.抗HCG-ALP标记物 1瓶，4.5mL/48人份，8.5mL/96人份； 3.HCG校准品 浓度为0，10，25，100，500，1000mIU/mL，各1管， 0.3mL/48人份，0.5mL/96人份； 4.HCG质控物 Q1、Q2各1管，0.3mL/48人份，0.5mL/96人份； 5.样品稀释液 1瓶，5mL/48人份，10mL/96人份； 6.发光底物液 1瓶，3.0mL/48人份，5.4mL/96人份； 7.浓缩清洗液（20×） 1瓶，10mL/48人份，20mL/96人份； 试剂耗材：自封袋1个 浓缩清洗液用新制备纯化水按1:20稀释成工作液。 HCG预包被板、抗HCG-ALP标记物、HCG校准品、HCG质控物不同批号不可互换。 样品稀释液、发光底物液、浓缩清洗液（20×）不同批号效期内混合后可互用。 HCG校准品、质控物用前各加0.5mL新制备纯化水充分溶解。 |  | 定量测定人血清或肝素抗凝血浆中人绒毛膜促性腺激素（HCG）的含量。 人绒毛膜促性腺激素（Human Chorionic Gonadotropin，HCG）是由胎盘滋养层细胞所分泌的一类糖蛋白类激素，是由α、β两个亚基组成，是目前发现的最早出现的妊娠特异性物质。人绒毛膜促性腺激素检测的目的是用于早期妊娠诊断，了解胚胎生长情况及随访观察。也用于许多生殖系统疾病的诊断和鉴别诊断，如宫外孕、流产等[1]。 |  | 1.准备：取出所需试剂盒，置室温环境平衡不少于15分钟；所有液体组分使用前充分混匀。 2.加样： 按下表加样程序和加样体积操作 校准品孔 质控物孔 待测样品孔 校准品S0-S5 20μL / / 质控物Q1、Q2 / 20μL / 待测样品 / / 20μL ALP标记物 80μL 80μL 80μL 3.温育：用微量震荡器充分震荡混匀，置37℃恒温温育60分钟。 4.洗板：去除板孔中的反应液，各孔加入稀释后的洗液约300μL，静置20秒左右，除去其中液体。如此共洗5次，最后一遍将板中液体在干净吸水纸上拍干。 5.加发光底物液：每孔加发光底物液50μL。 6.测定RLU：根据发光测定仪操作指南，将微孔板置发光测定仪测定室，于室温25℃左右，设定每孔测定1秒钟。在加发光底物液后的第10~20分钟测定各孔的发光值RLU，保存数据。 7.数据处理：根据化学发光分析仪的数据处理程序，设置参数（选用三次样条插值或其他适当的数学方程），程序直接给出校准品曲线及样品的浓度值。 8.操作注意事项 A、发光底物要避免强光的直射； B、加发光底物和标记物应悬臂加样，避免接触孔壁产生交叉污染； C、试剂盒不要长时间放置于室温下，应于2~8℃保存，并在有效期内使用； D、开封后未使用的预包被板条应置于含干燥剂的自封袋封闭，并保存于2~8℃，注意防潮； E、测定样品较多时应保证每块板从加发光底物到测量时，时间间隔一致。
00085671 | 漂浮微导管 | 选择性导管 | BALT |  | SONIC1,2F15，SONIC1,2F25 SONIC1,2F25.180 SONIC1.5F25 | SONIC1,2F15SG、 SONIC1,2F25SG、 SONIC1,2F25.180SG、 SONIC1,5F25SG | SONIC1,2F15，SONIC1,2F25 SONIC1,2F25.180 SONIC1.5F25 | SONIC1,2F15SG、 SONIC1,2F25SG、 SONIC1,2F25.180SG、 SONIC1,5F25SG | 聚酰胺、304V不锈钢、聚醚酰胺弹性体材料 |  | 国械注进20153664147 |  | 18个月 |  | 纸塑袋 |  | 该产品由聚酰胺、304V不锈钢、聚醚酰胺弹性体材料制成，带有聚四氟乙烯亲水性涂层，头端至柔软远端有四个铂合金线标记。该产品文件为环氧乙烷灭菌包装，一次性使用。 |  | 该产品供血管内选择性及超选择性插管术使用，用于诊断和治疗。 |  | 检查包装的完整性，即没有打开也没有损坏。从保护分配器中取出漂浮微导管。将漂浮微导管与保护分配器分离。通过另一端用生理盐水冲洗保护分配器。轻轻拔下漂浮微导管。在使用前检查漂浮微导管以确认其未损坏，并用盐水冲洗内腔。将微导丝从插孔插入漂浮微导管的中。推进微导丝，使漂浮微导管体保持是直的。打开 Y 形阀连接器并用微导丝引入 SONIC 漂浮微导管。 在导引导管中推进 SONIC 漂浮微导管，将栓塞材料通过SONIC微导管注入病变部位，在完成栓塞剂注射后，轻轻抽吸注射器，然后轻轻拉动漂浮微导管，使微导管撤出
00318824 | D-二聚体测定试剂盒（免疫比浊法） | [7 empty] | 环保型材质 | [13 empty] | 本品在温度为2℃～8℃条件下保存，有效期为12个月；本品开启后，试剂在2℃～8℃时有效期为14天，切勿冻存；本品开启后，试剂置于凝血分析仪上可保存3天，机载温度10-17℃。
00004655 | 透析导管 | 透析导管Dialysis Catheter | BARD |  | 导管直径：12F/13.5F/14.5F,长度：12.5/15/19/20/23/24/27/28/31/35/42cm; |  | 5551150;5551200;5551240;5552120;5552150;5552220;5553150;5553200;5553240;5554120;5554150;5554200;5592120;5592150;5592200;5593150;5593200;5593240;5594120;5594150;5594200;5703150;5703270;5703350;5703690;5703730;5704150;5704190;5704230;5704270;5704420;5743270;5743350;5743690;5743730;5744420;5833150;5833690;5833730;5833270;5833310;5833350;5834420;5834150;5834190;5834230;5834270;5835150;5835190;5835230;5835270; |  | 导管的材料为聚氨酯，导丝、穿刺针和隧道针的材料是不锈钢。 |  | 国械注进20183451940 |  | 24个月 |  | 纸塑 |  | 透析导管套件包括在导管、扩张器、导丝、穿刺针、肝素帽和医用透明贴膜。部分型号还带有阀导入器、微导入器、隧道针等配件。导管的材料为聚氨酯、导丝、穿刺针和隧道针的材料是不锈钢。本产品为环氧乙烷的一次性使用产品。 |  | 本产品适用于血液透析、血液灌流或血浆分离透析治疗时，通过颈静脉、锁骨下动脉（或静脉）建立临时或短期或长期的血管通路。 |  | A.导管应在严格无菌环境下植入：1.在整个操作过程中应始终保持无菌环境。2.采用标准外科技术做穿刺部位准备，在准备区域铺无菌单。3.（如果可能）对穿刺点和皮下区域进行局部麻醉。4.在插管前先用肝素盐水冲洗每个管腔，然后夹闭延长管。5.使用注射器连接穿刺针行血管穿刺，在穿刺针插入到预期位置后，轻轻回抽注射器以观察回血。6.进入静脉后，移去注射器，并将穿刺针保留在原位。7.如果使用微插管鞘套装，则可将微插管鞘导丝柔软末端插入穿刺针。8.将标准导丝插入针孔并通过穿刺针。9.如果使用微插管鞘，则应轻轻退出并取出微型穿刺鞘，保持导丝位置不变。10.取出穿刺针，保持导丝位置不变。11.在穿刺点处和预定的导管出口处分别做一个切口备用。B.建立隧道：1.使用隧道针在导管出口和静脉穿刺点之间建立一条皮下隧道。2.白色的保留套袖宜放置在皮肤出口处和静脉穿刺点的中间位置，与静脉穿刺点的距离最少3厘米。C.放置导管（经皮放置）：1.将导管的双腔漓江肝素盐水。2.将插管扩张鞘组件沿导丝缓慢推进到血管中。3.拔出血管扩张器和导丝，将插管鞘留在原位。4.移开拇指，将导管远端部分送入插管鞘中。5.推进导管后，握住插管鞘上的"T"型手柄并将其向下禹外掰开，然后剥离插管鞘，并边剥离边拔出。D.检查导管：1.检查导管是否可用时，在每个导管管腔上连接一个充有无菌生理盐水的10ML注射器。2.为了增加安全性，可使用STATLOCK设备固定导管。4.妥善固定导管。5.通用X线摄片或荧光透视确认导管末端位置。
00111376 | 眼科用生物羊膜 |  | 瑞秀复 |  | BA-0505、BA-1010、BA-1015、BA-1520、BA-2020、BA-2025、BA-3535 | BA-0505、BA-0810、BA-1010、BA-1012、BA-1015、BA-1018、BA-1020、BA-1212、BA-1214、BA-1216、BA-1218、BA-1220、BA-1520、BA-1515、BA-1618、BA-1620、BA-1625、BA-1818、BA-1820、BA-2020、BA-2025、BA-2030、BA-2222、BA-2525、BA-2530、BA-2535、BA-3030、BA-3035、BA-3232、BA-3535 | BA-0505、BA-1010、BA-1015、BA-1520、BA-2020、BA-2025、BA-3535 | BA-0505、BA-0810、BA-1010、BA-1012、BA-1015、BA-1018、BA-1020、BA-1212、BA-1214、BA-1216、BA-1218、BA-1220、BA-1520、BA-1515、BA-1618、BA-1620、BA-1625、BA-1818、BA-1820、BA-2020、BA-2025、BA-2030、BA-2222、BA-2525、BA-2530、BA-2535、BA-3030、BA-3035、BA-3232、BA-3535 | 生物材料 |  | 国械注准20193161006 |  | 36个月 |  | 双层包装，内包装为聚酯/聚乙烯，外包装为铝箔袋。 |  | 本产品取材于健康产妇的胎盘组织，结构及型式为人胎盘内层的羊膜（透明至半透明膜片）粘附于硝酸纤维素滤膜上，经辐照灭菌，-14摄氏度至-26摄氏度密封保存。货架有效期为3年。 | 本产品取材于健康产妇的胎盘组织，结构及型式为人胎盘内层的羊膜（透明至半透明膜片）粘附于硝酸纤维素滤膜上，置保存液内湿态密封保存。经辐照灭菌，贮存条件：-14℃至-26℃。货架有效期为3年。 | 适用于眼角膜浅表层缺损的临时性覆盖。 |  | 拆开内袋，将本品取出，根据手术面的大小，剪取相应面积的羊膜，平贴于患处，平整后再行缝合即可。
00288456 | 一次性使用肛肠吻合器及辅件 |  | 朗特斯 |  | 吻合器：CPH30，CPH32，CPH34，CPH36，CPH 28ST，CPH 30ST，CPH 32ST，CPH 34ST辅件：CK30，CK32，CK34，CK36，CK 28ST，CK 30ST，CK 32ST，CK 34ST |  | 吻合器：CPH30，CPH32，CPH34，CPH36，CPH 28ST，CPH 30ST，CPH 32ST，CPH 34ST辅件：CK30，CK32，CK34，CK36，CK 28ST，CK 30ST，CK 32ST，CK 34ST |  | Y12Cr18Ni9,PA66,HDPE,PC,PBT,TA1,12Cr18Ni,ABS |  | 苏械注准20172090968 | 苏械注准20172020968 | 36 |  | PET泡罩、Tyvek纸 |  | 一次性使用肛肠吻合器及辅件由吻合器和辅件组成。吻合器由抵钉座、器身、活动手柄、保险钮、调整钮、刀垫、切刀、吻合钉组成。辅件由扩肛器、内衬、荷包导引器、线钩、护肠板组成。吻合器根据选配辅件不同分为全切型和选择性切除型两种形式；按吻合器头部直径不同分为30mm、32mm、34mm、36mm四种规格。抵钉座采用Y12Cr18Ni9制成，器身、活动手柄采用PC制成，保险钮采用PBT制成，调整钮采用PA66制成，切刀采用12Cr18Ni9制成，刀垫采用HDPE制成，吻合钉采用TA1制成；辅件：扩肛器、护肠板采用PC制成，内衬、荷包导引器、线钩采用ABS或PC制成。制成吻合钉材料的拉伸强度b大于等于400Mpa。产品采用辐射灭菌，应无菌。 |  | 主要用于齿状线上黏膜选择性切除用。 |  | 加持组织，击发，释放
00077537 | 总甲状腺素(TT4)定量测定试剂盒(化学发光法) | 总甲状腺素(TT4)测定试剂盒(化学发光法) |  |  | 48人份/盒;96人份/盒 |  | 48人份/盒;96人份/盒 |  | 聚乙烯 | 液体 | 闽械注准20142400010 |  | 12个月 |  | 纸盒 |  | 1、TT4预包被板 8×6条/48人份；8×12条/96人份； 2、T4-ALP（TT4）标记物 1瓶，3.0mL/48人份；5.5mL/96人份； 3、TT4解离剂 1瓶，3.0mL/48人份；5.5mL/96人份； 4、TT4校准品： 浓度为0、20、40、80、160、320ng/mL 0.3mL/48人份；0.5mL/96人份； 5、TT4质控物（Q1,Q2） 各1管，0.3mL/48人份；0.5mL/96人份； 6、浓缩清洗液（20×） 1瓶，10mL/ 48人份；20mL/96人份； 7、发光底物液 1瓶，3.0mL/ 48人份；5.4m/ 96人份 8、说明书 1份； 9、自封袋 1个； TT4预包被板、TT4-ALP标记物、TT4校准品、TT4质控物不同批号不可互换。 |  | 定量测定人血清或血浆中总甲状腺素（TT4）的含量。 甲状腺素（Thyroxine，T4）由甲状腺分泌，分子量777D。血清总T4（Total T4, TT4）为血清总T3的50倍。其中TT4的99.9%与血清甲状腺素结合蛋白（Thyroxine Binding Proteins, TBP）结合，游离T4（Free T4，FT4）不到0.05%。T4与T3参与调节机体的新陈代谢功能[1]。 TT4的测定用于评价甲状腺功能状态和疾病的诊断。临床上TT4为甲亢和甲减诊断和疗效观察的可靠指标。脐血T4的测定是新生儿甲减筛查的首选指标[2]。 |  | 1、试剂准备：所有试剂使用前均应充分混匀。使用前试剂盒平衡到室温（室温平衡15分钟以上）。浓缩清洗液用煮沸并预冷至室温（不超过7天）的纯化水按1:20稀释成工作液。 2、加样品、校准品、质控物及TT4-ALP标记物、TT4解离剂：样品、质控物及校准品分别定位于相应孔，每孔加样50μL，再于各孔加TT4-ALP标记物及解离剂各50μL，混匀。 3、孵育：置37℃±1℃恒温反应60分钟。 4、洗板：吸除板孔中的反应液，各孔加入洗液约300μL，静置20秒左右，除去其中液体。如此共洗5次，最后一遍将板中液体拍尽。也可用自动洗板机洗板5次。 5、加发光底物液：每孔50μL。发光测定仪加样时，先设定加样孔位、体积和速度，将微孔板置发光测定仪室，用内置加样器加发光底物液；手工加发光底物液时注意吸头不要碰到孔壁，且控制速度在每孔1秒钟左右。 6、测定RLU：于室温（18~28℃左右），设定每孔测定1秒钟。在加发光底物液后的第10~20分钟测定各孔的发光值RLU。 7、定量方法：根据各校准品测定的RLU，建立TT4浓度-RLU的四参数或其他合适的数学模型，绘制校准曲线。根据各样品RLU值，由定量软件直接计算转换成其相应的TT4浓度。
00069075 | 石膏绷带（粘胶型） | 粘胶型石膏绷带 | 安邦 |  | 宽（6~15）cm×长（270~460）cm |  | 宽（6~15）cm×长（270~460）cm |  | 石膏和胶质材料及纱布 |  | 豫长械备20180019号 |  | 36个月 |  | 塑料袋 |  | 骨科创伤手术配套工具。本品由石膏和胶质材料及纱布制成。 | 本品由石膏和胶质材料及纱布制成。不与体内使用的医疗器械连接。非无菌提供。 | 用于骨折固定。 | 用于骨折或软组织等损伤的外固定。 | 根据患者的需要，选择适合的型号规格，打开包装，即可使用。
00077010 | 卵泡刺激素(FSH)定量测定试剂盒(化学发光法) | 卵泡刺激素(FSH)测定试剂盒(化学发光法) |  |  | 48人份/盒;96人份/盒 |  | 48人份/盒;96人份/盒 |  | 聚乙烯 | 液体 | 闽械注准20142400015 |  | 12个月 |  | 纸盒 |  | 1、FSH预包被板 8×6条/48人份；8×12条/96人份； 2、抗FSH-ALP标记物 1瓶，绿色,液体，3.0mL/48人份；5.5mL/96人份； 3、FSH校准品 浓度为150,50,20,5,1,0mIU/ mL 0.3mL/48人份；0.5mL/96人份； 4、FSH质控物（Q1,Q2） 各1管，0.3mL/48人份；0.5mL/96人份； 5、浓缩清洗液（20×） 1瓶，液体，10mL/ 48人份；20mL/96人份； 6、发光底物液 1瓶，无色液体，3.0mL/ 48人份；5.4m/ 96人份； 7、说明书 1份； 8、自封袋 1个； FSH预包被板、抗FSH-ALP标记物、FSH校准品、FSH质控物不同批号不可互换 |  | 定量测定人血清或血浆中卵泡刺激素的含量。 卵泡刺激素（Follicle-Stimulating Hormone,FSH）是垂体前叶嗜碱性细胞分泌的一种糖蛋白激素,由α、β二条多肽通过非共价键结合而成，分子质量30kD。FSH受下丘脑促性腺释放激素控制，其功能为促进卵泡的发育成熟；男性则促进输精管形成和生精。根据月经周期的中期FSH和LH同时达到高峰值，FSH升高可预测排卵〔1〕。 FSH在优势卵泡发育过程中意义重大，它能促进卵泡发育，颗粒细胞增生，激活芳香化酶活性，增进雌二醇的分泌。在雌二醇和少量黄体生成素的协同作用下共同促进卵泡液的生成。FSH分泌的周期性改变：在卵泡早期分泌无明显的昼夜改变。卵泡期开始升高，随即下降，月经中期出现峰值，较黄体生成素晚，上升前可先出现短暂性下降，黄体期卵巢雌激素下降，黄体中期最低，月经前有上升的趋势〔2〕。 卵泡刺激素的测定对于闭经、原发性性腺功能低下、继发性性腺功能低下、性早熟、多囊卵巢综合征、更年期综合征、垂体腺瘤的诊断具有重要的临床意义。 |  | 1、所有试剂使用前均应充分混匀；使用前试剂盒平衡到室温（室温平衡15分钟以上）；浓缩清洗液用煮沸并预冷至室温（不超过7天）的纯化水按1:20稀释成工作液。 2、加样品、校准品、质控物及抗FSH-ALP标记物：样品、质控物及校准品分别定位于相应孔，每孔加样50μL，再于各孔加抗FSH-ALP标记物50μL，混匀。 3、孵育：置37℃±1℃恒温反应60分钟。 4、洗板：吸除板孔中的反应液，各孔加入洗液约300μL，静置20秒左右，除去其中液体。如此共洗5次，最后一遍将板中液体拍尽。也可用自动洗板机洗板5次。 5、加发光底物液：每孔50μL。发光测定仪加样时，先设定加样孔位、体积和速度，将微孔板置发光测定仪测定室，用内置加样器加发光底物液；手工加发光底物液时注意吸头不要碰到孔壁，且控制速度在每孔1秒钟左右。 6、测定RLU：于室温（18~28℃左右），设定每孔测定1秒钟。在加发光底物液后的第10~20分钟测定各孔的发光值RLU。 7、定量方法：根据各校准品测定的RLU，建立FSH浓度—RLU的Cubic Spline或其他适当的数学方程，绘制校准曲线。根据各样品RLU值，由定量软件直接计算转换成其相应的FSH浓度。
00032221 | 一次性使用皮肤缝合器 | 一次性使用皮肤吻合器 |  |  | LMPF-10（15、25、35、45、55）W(A、B) |  | LMPF-10（15、25、35、45、55）W(A、B) |  | ABS 不锈钢 |  | 苏械注准20142020570 |  | 24个月 |  | 吸塑盒 透析纸 |  | 皮肤缝合器由手柄、储钉盒、推钉片、缝合钉等组成，拆钉器为选配件，由压片、支撑板和手柄组成 |  | 适用于人体创伤及手术切口的表层皮肤的手术缝合用 |  | 1、对于创伤及手术切口的表层皮肤，清洗干净，准备缝合时，手持皮肤缝合器，保持缝合钉垂直于皮肤，使待缝合切口处于缝合钉的中间位置并压向皮肤表面 2、握紧活动手柄直到缝合钉将皮肤缝合（此过程要一压到底，不能中途停顿） 3、松开活动手柄，以缝合点为中心，逆时针抬起缝合器尾端，顺应退出缝合器 4、重复上述动作，进行后续的缝合，完成创伤及手术切口表层皮肤的缝合
00084910 | 自膨式颅内支架 |  | BALT |  | LEO.2,5X12 LEO.2,5X18 LEO.2,5X25 LEO.3,5X12 LEO.3,5X18 LEO.3,5X25 LEO.3,5X30 LEO.3,5X35 LEO.3,5X50 LEO.4,5X15 LEO.4,5X20 LEO.4,5X25 LEO.4.5X30 LEO.4,5X40 LEO.4,5X50 LEO.4,5X75 LEO.5,5X25 LEO.5.5X30 LEO.5,5X35 LEO.5,5X50 LEO.5,5X60 LEO.5,5X75 | LEO.2,5X12、LEO.2,5X18、LEO.2,5X25、LEO.3,5X12_SV、LEO.3,5X18_SV、LEO.3,5X25_SV、LEO.3,5X30_SV、LEO.3,5X35_SV、LEO.3,5X50_SV、LEO.4,5X15_SV、LEO.4,5X20_SV、LEO.4,5X25_SV、LEO.4,5X30_SV、LEO.4,5X40_SV、LEO.4,5X50_SV、LEO.4,5X75_SV、LEO.5,5X25_SV、LEO.5,5X30_SV、LEO.5,5X35_SV、LEO.5,5X50_SV、LEO.5,5X60_SV、LEO.5,5X75_SV | LEO.2,5X12 LEO.2,5X18 LEO.2,5X25 LEO.3,5X12 LEO.3,5X18 LEO.3,5X25 LEO.3,5X30 LEO.3,5X35 LEO.3,5X50 LEO.4,5X15 LEO.4,5X20 LEO.4,5X25 LEO.4.5X30 LEO.4,5X40 LEO.4,5X50 LEO.4,5X75 LEO.5,5X25 LEO.5.5X30 LEO.5,5X35 LEO.5,5X50 LEO.5,5X60 LEO.5,5X75 | LEO.2,5X12、LEO.2,5X18、LEO.2,5X25、LEO.3,5X12_SV、LEO.3,5X18_SV、LEO.3,5X25_SV、LEO.3,5X30_SV、LEO.3,5X35_SV、LEO.3,5X50_SV、LEO.4,5X15_SV、LEO.4,5X20_SV、LEO.4,5X25_SV、LEO.4,5X30_SV、LEO.4,5X40_SV、LEO.4,5X50_SV、LEO.4,5X75_SV、LEO.5,5X25_SV、LEO.5,5X30_SV、LEO.5,5X35_SV、LEO.5,5X50_SV、LEO.5,5X60_SV、LEO.5,5X75_SV | 镍钛记忆合金支架及两根不透x线的铂铱合金丝 |  | 国械注进20173460449 |  | 5年 |  | 纸塑袋 |  | 主要用于辅助弹簧圈栓塞颅内动脉瘤;支架为主要是由镍钛合金记忆性金属编织而成和两条不透X线的铂铱合金贯穿整个支架保证其可视性。支架预先装载在插入导引管内的推送导丝上。推送导为镍钛合金金属丝，涂覆PTFE涂层，头端有一个铂铱合金不透射线标记。 |  | 用于辅助弹簧圈栓塞治疗颅内动脉瘤，并要求仅由接受过颅内支架置入操作培训的临床医生使用 |  | 首先选择合适型号尺寸的支架，并使用支架标签上指示的输送导管，在支架植入部位进行导管插入术，无菌技术打开无菌包装，从保护套内取出装有导引管和安装在输送导丝上的 LEO支架。使用推送导丝将支架移入输送导管中，将支架的远端定位在所需位置；支架的远端应该通过动脉，瘤颈的距离至少是血管直径的 1.5 倍 ，通过推动推送导丝和回撤输送导管缓慢地释放支架。在确保支架位置正确并成功释放后，小心地取出输送导管和推送导丝。
00288439 | 一次性使用肛肠吻合器及辅件 |  | 朗特斯 |  | 吻合器：CPH30，CPH32，CPH34，CPH36，CPH 28ST，CPH 30ST，CPH 32ST，CPH 34ST辅件：CK30，CK32，CK34，CK36，CK 28ST，CK 30ST，CK 32ST，CK 34ST |  | 吻合器：CPH30，CPH32，CPH34，CPH36，CPH 28ST，CPH 30ST，CPH 32ST，CPH 34ST辅件：CK30，CK32，CK34，CK36，CK 28ST，CK 30ST，CK 32ST，CK 34ST |  | Y12Cr18Ni9,PA66,HDPE,PC,PBT,TA1,12Cr18Ni,ABS |  | 苏械注准20172090968 | 苏械注准20172020968 | 36 |  | PET泡罩、Tyvek纸 |  | 一次性使用肛肠吻合器及辅件由吻合器和辅件组成。吻合器由抵钉座、器身、活动手柄、保险钮、调整钮、刀垫、切刀、吻合钉组成。辅件由扩肛器、内衬、荷包导引器、线钩、护肠板组成。吻合器根据选配辅件不同分为全切型和选择性切除型两种形式；按吻合器头部直径不同分为30mm、32mm、34mm、36mm四种规格。抵钉座采用Y12Cr18Ni9制成，器身、活动手柄采用PC制成，保险钮采用PBT制成，调整钮采用PA66制成，切刀采用12Cr18Ni9制成，刀垫采用HDPE制成，吻合钉采用TA1制成；辅件：扩肛器、护肠板采用PC制成，内衬、荷包导引器、线钩采用ABS或PC制成。制成吻合钉材料的拉伸强度b大于等于400Mpa。产品采用辐射灭菌，应无菌。 |  | 主要用于齿状线上黏膜选择性切除用。 |  | 加持组织，击发，释放
00171540 | 一次性使用气管插管包 |  | 新卫医械 |  | / | 2.5#，3.0#，3.5#，4.0#，4.5#，5.0#，5.5#，6.0#，6.5#，7.0#，7.5#，8.0#，8.5# | / | 普通型 | 橡胶 |  | 产品技术要求 |  | 2年 |  | 铝箔 |  | 本品由气管插管、及痰管、一次性使用灭菌橡胶外科手套、牙垫:吸引连接管三医用脱脂纱布块、一次性使用配药用注射器、托盘级选配组一次性使用口咽通气道、石蜡棉球。产品应无菌。经亵氧专烧灭菌后，环氧乙烷残留量应不大于10μg/g.一次性使用。 |  | 适用于全身麻醉需要气管内插管的病人。 |  | 1、使用前详细阅读说明书，确认包装无损、产品尚在有效期内。 2、产品使用必须符合医疗部门相关操作规范及相关法规的要求，仅限于经培训的医生或护理人员使用。
00026318 | 一次性使用穿刺器 |  | 佩可帕克 |  | A-Φ3-70、B-Φ3-70、C-Φ3-70、A-Φ3-100、B-Φ3-100、C-Φ3-100、A-Φ3-150、B-Φ3-150、C-Φ3-150、A-Φ5-70、B-Φ5-70、C-Φ5-70、A-Φ5-100、B-Φ5-100、C-Φ5-100、A-Φ5-150、B-Φ5-150、C-Φ5-150、A-Φ10-70、B-Φ10-70、C-Φ10-70、A-Φ10-100、B-Φ10-100、C-Φ10-100、A-Φ10-150、B-Φ10-150、C-Φ10-150、A-Φ12-70、B-Φ12-70、C-Φ12-70、A-Φ12-100、B-Φ12-100、C-Φ12-100、A-Φ12-150、B-Φ12-150、C-Φ12-150、A-Φ15-70、B-Φ15-70、C-Φ15-70、A-Φ15-100、B-Φ15-100、C-Φ15-100、A-Φ15-150、B-Φ15-150、C-Φ15-150、B-Φ5-100+B-Φ10-100、B-Φ5-100+B-Φ12-100、B-Φ5-100+B-Φ10-100*2、B-Φ5-100+B-Φ12-100*2、B-Φ5-100*2+B-Φ10-100、B-Φ5-100*2+B-Φ12-100、B-Φ5-100*2+B-Φ10-100*2、B-Φ5-100*2+B-Φ12-100*2、C-Φ5-100+C-Φ10-100、C-Φ5-100+C-Φ12-100、C-Φ5-100+C-Φ10-100*2、C-Φ5-100+C-Φ12-100*2、C-Φ5-100*2+C-Φ10-100、C-Φ5-100*2+C-Φ12-100、C-Φ5-100*2+C-Φ10-100*2、C-Φ5-100*2+C-Φ12-100*2、B-Φ5-150+B-Φ10-150、B-Φ5-150+B-Φ12-150、B-Φ5-150+B-Φ10-150*2、B-Φ5-150+B-Φ12-150*2、B-Φ5-150*2+B-Φ10-150、B-Φ5-150*2+B-Φ12-150、B-Φ5-150*2+B-Φ10-150*2、B-Φ5-150*2+B-Φ12-150*2、C-Φ5-150+C-Φ10-150、C-Φ5-150+C-Φ12-150、C-Φ5-150+C-Φ10-150*2、C-Φ5-150+C-Φ12-150*2、C-Φ5-150*2+C-Φ10-150、C-Φ5-150*2+C-Φ12-150、C-Φ5-150*2+C-Φ10-150*2、C-Φ5-150*2+C-Φ12-150*2 |  | A-Φ3-70、B-Φ3-70、C-Φ3-70、A-Φ3-100、B-Φ3-100、C-Φ3-100、A-Φ3-150、B-Φ3-150、C-Φ3-150、A-Φ5-70、B-Φ5-70、C-Φ5-70、A-Φ5-100、B-Φ5-100、C-Φ5-100、A-Φ5-150、B-Φ5-150、C-Φ5-150、A-Φ10-70、B-Φ10-70、C-Φ10-70、A-Φ10-100、B-Φ10-100、C-Φ10-100、A-Φ10-150、B-Φ10-150、C-Φ10-150、A-Φ12-70、B-Φ12-70、C-Φ12-70、A-Φ12-100、B-Φ12-100、C-Φ12-100、A-Φ12-150、B-Φ12-150、C-Φ12-150、A-Φ15-70、B-Φ15-70、C-Φ15-70、A-Φ15-100、B-Φ15-100、C-Φ15-100、A-Φ15-150、B-Φ15-150、C-Φ15-150、B-Φ5-100+B-Φ10-100、B-Φ5-100+B-Φ12-100、B-Φ5-100+B-Φ10-100*2、B-Φ5-100+B-Φ12-100*2、B-Φ5-100*2+B-Φ10-100、B-Φ5-100*2+B-Φ12-100、B-Φ5-100*2+B-Φ10-100*2、B-Φ5-100*2+B-Φ12-100*2、C-Φ5-100+C-Φ10-100、C-Φ5-100+C-Φ12-100、C-Φ5-100+C-Φ10-100*2、C-Φ5-100+C-Φ12-100*2、C-Φ5-100*2+C-Φ10-100、C-Φ5-100*2+C-Φ12-100、C-Φ5-100*2+C-Φ10-100*2、C-Φ5-100*2+C-Φ12-100*2、B-Φ5-150+B-Φ10-150、B-Φ5-150+B-Φ12-150、B-Φ5-150+B-Φ10-150*2、B-Φ5-150+B-Φ12-150*2、B-Φ5-150*2+B-Φ10-150、B-Φ5-150*2+B-Φ12-150、B-Φ5-150*2+B-Φ10-150*2、B-Φ5-150*2+B-Φ12-150*2、C-Φ5-150+C-Φ10-150、C-Φ5-150+C-Φ12-150、C-Φ5-150+C-Φ10-150*2、C-Φ5-150+C-Φ12-150*2、C-Φ5-150*2+C-Φ10-150、C-Φ5-150*2+C-Φ12-150、C-Φ5-150*2+C-Φ10-150*2、C-Φ5-150*2+C-Φ12-150*2 |  | 聚碳酸酯树脂、ABS | PC、ABS | 苏械注准20142080471 | 医疗器械产品技术要求编号：苏械注准20142020471 | 24个月 |  | 吸塑 |  | 一次性使用穿刺器主要由穿刺套管和穿刺芯组成，根据套管和芯杆的形式分为A型、B型和C型三种规格，根据品牌代号、套管长度、套管内径等分为四十五种型号。穿刺套管及穿刺芯主要采用符合HG/T2503-1993的PC(聚碳酸酯树脂)，穿刺刀片采用符合GB/T1220-2007的12Cr18Ni9不锈钢，穿刺芯固定座采用符合GB/T12672-2009的ABS（丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物）制成。本产品经过环氧乙烷灭菌，应无菌。穿刺器的注气阀和阻气阀开闭应灵活，不应有阻塞或卡塞现象。穿刺套管与穿刺芯之间的配合应良好，互动时不应有卡滞现象。穿刺套管与穿刺芯的最大配合间隙应不大于0.3mm。穿刺套管与穿刺芯配合时，穿刺芯尖端必须完全露出。穿刺器的注气阀、密封帽应有良好的密封性，经4kPa气压，应无泄漏。穿刺器的阻气阀、密封帽应有良好的阻气性能，经4kPa气压，冒出的气泡应小于20个。穿刺芯管表面粗糙度应不大于0.4um。封口剥离强度为0.1N/mm-0.5N/mm,被撕开的两接触面应光滑且连续均匀，无分层或撕裂现象。穿刺器 的表面应平整光滑、无毛刺和锋棱、无肉眼就能识别的孔隙、裂缝、沟槽和烧结物，以及无磨削剂、抛光剂和防腐剂。 | 一次性使用穿刺器主要由穿刺套管和穿刺芯组成，根据套管和芯杆的形式分为A型、B型和C型三种规格，根据品牌代号、套管长度、套管内径、包装形式等分为七十七种型号。穿刺套管及穿刺芯主要采用符合HG/T 2503-1993的PC(聚碳酸酯树脂)，穿刺刀片采用符合GB/T 1220-2007的12Cr18Ni9不锈钢，穿刺芯固定座采用符合GB/T 12672-2009的ABS（丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物）制成。本产品经过环氧乙烷灭菌，应无菌。 | 供腹腔镜检查和手术过程中，对人体腹壁组织穿刺，建立腹腔手术的工作通道用。 |  | 1、在脐上部1cm处将气腹针刺入腹部，将气腹机的导管与气腹针的阀门连接。将阀门旋到开的位置向腹腔内注入二氧化碳气体。2、把套管鞘和芯杆从无菌包装袋中取出，按图1或图2示把芯杆插入套管鞘中。3、将套管鞘上的阀门旋到关的位置。4、对于B型穿刺器，使用时，将B型芯杆顶端置于掌心，两手指分置于套管鞘的两耳上，稍用力紧握，即可穿刺。警告：穿刺时切勿用力过大，伤到腹腔内器官。5、对于A型穿刺器，使用时，穿刺前将芯杆上的开关向芯杆内侧按下，使开关压板凹在芯杆座内侧；穿刺时，将A型芯杆顶端置于掌心，两手指分置于套管套管鞘的两耳上，稍用力紧握，即可穿刺。在穿刺过程中请保持穿刺芯杆一直向前运动，不要有回退穿刺芯杆的动作，如出现回退动作听到声响，请再次将芯杆上的开关向芯杆座内侧按下。警告：穿刺时切勿用力过大，伤到腹腔内器官。6、穿刺完成后拔出芯杆，请将气腹机接口连接在阀门的接口上，旋紧接头以防漏气，通过套管鞘向腹腔内注入二氧化碳气体后拔出气腹针。
00144090 | EB病毒衣壳抗原（VCA）IgA抗体测定试剂盒（磁微粒化学发光法） |  | 万泰凯瑞 |  | 100人份/盒；200人份/盒； | 50人份/盒、50人份/盒（含校准品）、100人份/盒、100人份/盒（含校准品）、200人份/盒、200人份/盒（含校准品）、2×100人份/盒、2×100人份/盒（含校准品） | 100人份/盒；200人份/盒； | 50人份/盒、50人份/盒（含校准品）、100人份/盒、100人份/盒（含校准品）、200人份/盒、200人份/盒（含校准品）、2×100人份/盒、2×100人份/盒（含校准品） | 液体 |  | 国械注准20163400802 |  | 12个月 |  | 纸盒 |  | 试剂1：VCA抗原包被的磁微粒；试剂2：吖啶酯标记抗人IgA抗体；试剂3：含蛋白稳定剂的磷酸盐缓冲液。（具体内容详见说明书） | 试剂1：1 瓶（50人份：2.5mL；100人份：5mL；200人份：10mL），VCA 抗原包被的磁微粒。 试剂2：1 瓶（50人份：2.5mL；100人份：5mL；200人份：10mL），吖啶酯标记抗人IgA 抗体。 试剂3：1 瓶（50人份：5mL；100人份：10mL；200人份：20mL），含蛋白稳定剂的磷酸盐缓冲液。 校准品1：0.5mL×1 瓶，抗VCA IgA 抗体阳性血清或血浆稀释于不含抗VCA IgA 抗体的灭活人血清或血浆中，含有ProClin300防腐剂。 校准品2：0.5mL×1 瓶，不含抗VCA IgA 抗体的灭活人血清或血浆，含有ProClin300 防腐剂。 | 本试剂盒用于定性检测人血清或血浆中的衣壳抗原（VCA）IgA抗体。检测结果仅供临床参考，不能单独作为确诊或排除病例的依据。 | 本产品用于定性检测人血清或血浆中的衣壳抗原（VCA）IgA抗体。 | "1. 首次将EB 病毒衣壳抗原(VCA)IgA 抗体测定试剂盒（化学发光微粒子免疫检测法）装载到Caris 系统上时，需要将试剂1 瓶中的试剂混匀，使在装运期间可能沉淀下来的微粒子重新悬浮。 2. 检查样本管中样本量，保证每次检测前样本管中的样本量保持在200μL 以上。 3. 必要时，执行校准命令：执行校准命令信息，参见Caris 系统操作手册。 4. 校准品1 和校准品2 使用前应轻轻翻转5~10 次，混匀。 5. 进样：有关进样信息，参见Caris 系统操作手册。 6. 按下Assay start（运行）" | 1. 首次将EB病毒衣壳抗原（VCA）IgA 抗体测定试剂盒（磁微粒化学发光法）装载到发光仪上时，需要将试剂1 瓶中的试剂混匀，使在装运期间可能沉淀下来的微粒子重新悬浮。 2. 检查样本杯中样本量，保证每次检测前样本杯中的样本量保持在200μL 以上。 3. 必要时，执行校准命令：执行校准命令信息，参见发光仪操作手册。 4. 校准品从2℃～8℃取出后平衡至室温，使用前，轻轻翻转5～10 次，使其充分混合。使用后，盖紧瓶盖并把校准品放回2℃～8℃储存。 5. 进样：有关进样信息，参见发光仪操作手册。 6. 按下Assay start（运行）
00077024 | 垂体泌乳素(PRL)定量测定试剂盒(化学发光法) | 垂体泌乳素(PRL)测定试剂盒(化学发光法) |  |  | 48人份/盒;96人份/盒 |  | 48人份/盒;96人份/盒 |  | 聚乙烯 | 液体 | 闽械注准20142400014 |  | 12个月 |  | 纸盒 |  | 1、PRL预包被板 8×6条/48人份；8×12条/96人份； 2、抗PRL-ALP标记物 1瓶，绿色,液体，3.0mL/48人份；5.5mL/96人份； 3、PRL校准品 浓度为4000,1200,600,100,20,0μIU/mL 0.3mL/48人份；0.5mL/96人份； 4、PRL质控物（Q1，Q2） 各1管； 0.3mL/48人份；0.5mL/96人份； 5、浓缩清洗液（20×） 1瓶，液体，10mL/ 48人份；20mL/96人份； 6、发光底物液 1瓶，无色液体，3.0mL/ 48人份；5.4m/ 96人份； 7、说明书 1份； 8、自封袋 1个； PRL预包被板、抗PRL-ALP标记物、PRL校准品、PRL质控物不同批号不可互换 |  | 定量测定人血清或血浆中垂体泌乳素的含量。 垂体泌乳素（Prolactin，PRL）是由垂体前叶分泌的单链蛋白，分子量为23kD，由199个氨基酸组成，与生长激素具有类似的结构。其生理作用主要是促进乳腺增生，泌乳[1]。妊娠后泌乳素水平逐渐升高，分娩时达到高峰。授乳后泌乳素水平下降，但新生儿期授乳可致泌乳素生理性升高。对卵巢也有一定的作用，其对性激素、黄体的生成和溶解均有作用[2]。 血中泌乳素增高可见于垂体肿瘤，如泌乳素瘤。也可见于肢端肥大症及原发性甲状腺功能减低症等。恶性肿瘤可异位分泌泌乳素，如支气管肺癌，卵巢癌，绒毛膜上皮癌等。而下丘脑肿瘤、神经胶质瘤等可使泌乳素抑制因子分泌减少，使得泌乳素分泌增加。某些药物如口服避孕药，大剂量雌激素治疗，可致泌乳素水平升高[1]。 |  | 1、所有试剂使用前均应充分混匀；使用前试剂盒平衡到室温（室温平衡15分钟以上）；校准品、质控物每管分别加0.5mL稀释浓缩洗液的纯化水充分溶解；浓缩清洗液用煮沸并预冷至室温（不超过7天）的纯化水按1:20稀释成工作液。 2、加样品、校准品、质控物及抗PRL-ALP标记物：样品、质控物及校准品分别定位于相应孔，每孔加样50μL，再于各孔加抗PRL-ALP标记物50μL，混匀。 3、孵育：置37℃±1℃恒温反应60分钟。 4、洗板：吸除板孔中的反应液，各孔加入洗液约300μL，静置20秒左右，除去其中液体。如此共洗5次，最后一遍将板中液体拍尽。也可用自动洗板机洗板5次。 5、加发光底物液：每孔50μL。发光测定仪加样时，先设定加样孔位、体积和速度，将微孔板置发光测定仪室，用内置加样器加发光底物液；手工加发光底物液时注意吸头不要碰到孔壁，且控制速度在每孔1秒钟左右。 6、测定RLU：于室温（18~28℃左右），设定每孔测定1秒钟。在加发光底物液后的第10~20分钟测定各孔的发光值RLU。 7、定量方法：根据各校准品测定的RLU，建立PRL浓度-RLU的Cubic Spline或其他适当的数学模型拟合，绘制校准曲线。根据各样品RLU值，由定量软件直接计算转换成其相应的PRL浓度。
00144084 | EB病毒核抗原（NA1）IgA抗体测定试剂盒（磁微粒化学发光法） |  | 万泰凯瑞 |  | 100人份/盒；200人份/盒 | 50人份/盒、50人份/盒（含校准品）、100人份/盒、100人份/盒（含校准品）、200人份/盒、200人份/盒（含校准品）、2×100人份/盒、2×100人份/盒（含校准品） | 100人份/盒；200人份/盒 | 50人份/盒、50人份/盒（含校准品）、100人份/盒、100人份/盒（含校准品）、200人份/盒、200人份/盒（含校准品）、2×100人份/盒、2×100人份/盒（含校准品） | 液体 |  | 国械注准20163400801 |  | 12个月 |  | 纸盒 |  | 试剂1：EBNA1抗原包被的磁微粒；试剂2：吖啶酯标记人IgA抗体；试剂3：含蛋白稳定剂的磷酸盐缓冲液。 | 试剂1：1瓶（50人份：2.5mL；100人份：5mL；200人份：10mL），EBNA1抗原包被的磁微粒。 试剂2：1瓶（50人份：2.5mL；100人份：5mL；200人份：10mL），吖啶酯标记人IgA抗体。 试剂3：1瓶（50人份：5mL；100人份：10mL；200人份：20mL），含蛋白稳定剂的磷酸盐缓冲液。 校准品1：0.5mL×1瓶，抗EBNA1 IgA抗体阳性血清或血浆稀释于不含抗EBNA1 IgA抗体的灭活人血清或血浆中，防腐剂：ProClin 300。 校准品2：0.5mL×1瓶，不含抗EBNA1 IgA抗体的灭活人血清或血浆，防腐剂：ProClin 300。 | 该产品用于定性检测人血清或血浆中的EB病毒核抗原1（NA1）IgA抗体。 | 本产品用于定性检测人血清或血浆中的EB病毒核抗原1（NA1）IgA抗体。 | "1. 首次将EB 病毒核抗原(NA1)IgA 抗体测定试剂盒（化学发光微粒子免疫检测法）装载到Caris 系统上时，需要将试剂1 瓶中的试剂混匀，使在装运期间可能沉淀下来的微粒子重新悬浮。 2. 检查样本管中样本量，保证每次检测前样本管中的样本量保持在200μL 以上。 3. 必要时，执行校准命令：执行校准命令信息，参见Caris 系统操作手册。 4. 校准品1 和校准品2 使用前应轻轻翻转5~10 次，混匀。 5. 进样：有关进样信息，参见Caris 系统操作手册。 6. 按下Assay start（运行）。" | 1.首次将EB病毒核抗原（NA1）IgA抗体测定试剂盒（磁微粒化学发光法）装载到发光仪上时，需要将试剂1瓶中的试剂混匀，使在装运期间可能沉淀下来的微粒子重新悬浮。 2.检查样本杯中样本量，保证每次检测前样本杯中的样本量保持在200μL以上。 3.必要时，执行校准命令：执行校准命令信息，参见发光仪操作手册。 4.校准品从2℃～8℃取出后平衡至室温，使用前，轻轻翻转5～10次，使其充分混合。使用后，盖紧瓶盖并把校准品放回2℃～8℃储存。 5.进样：有关进样信息，参见发光仪操作手册。 6.按下Assay start（运行）。

## 注册证信息变更
变更前：注册证编号 | 变更后：注册证编号 | 变更前：注册证产品名称 | 变更后：注册证产品名称 | 变更前：生产国家/地区 | 变更后：生产国家/地区 | 变更前：售后服务机构 | 变更后：售后服务机构 | 变更前：批准日期 | 变更后：批准日期 | 变更前：变更日期 | 变更后：变更日期 | 变更前：注册证有效期起 | 变更后：注册证有效期起 | 变更前：注册证有效期止 | 变更后：注册证有效期止 | 变更前：产品标准 | 变更后：产品标准 | 变更前：代理人名称/生产单位 | 变更后：代理人名称/生产单位 | 变更前：生产厂商(英文) | 变更后：生产厂商(英文) | 变更前：受理证号 | 变更后：受理证号 | 变更前：产品性能结构及组成 | 变更后：产品性能结构及组成 | 变更前：产品适用范围 | 变更后：产品适用范围 | 变更前：管理类别 | 变更后：管理类别
国械注准20183140378 |  | 一次性使用防针刺静脉留置针 | [9 empty] | 2018-09-17 | 2023-09-17 | 2023-09-16 | 2028-09-16 | [9 empty] | 本产品由保护套、导管组件、防针刺保护装置、针管组件、延长管、正压产生装置和输注组件组成， 其中导管组件由导管、金属楔、隔离塞和导管座组成；针管组件由槽口针管、针管座组成； 防针刺保护装置由防针刺底座和金属弹片组成； 输注组件根据型号的不同由直型无针连接件、Y型无针连接件、肝素帽、直型软管座、Y型软管座和端帽组合组成。延长管采用聚氨酯材料。环氧 乙烷灭菌， 一次性使用。 |  | 供插入人体外周血管静脉系统输液用， 留置人体时间不超过72小时。 | 3
粤械注准20182080994 |  | 一次性无菌吸氧面罩 | [9 empty] | 2018-11-20 | 2023-11-20 | 2023-11-19 | 2028-11-19 | [12 empty] | 2
川械注准20182400162 |  | 活化部门凝血活酶时间（APTT）检测试剂盒（凝固法） | 活化部分凝血活酶时间（APTT）检测试剂盒（凝固法） | [8 empty] | 2018-11-27 | 2023-11-27 | 2023-11-26 | 2028-11-26 | [12 empty] | 2
川械注准20182400161 |  | 凝血酶时间（TT）检测试剂盒（凝固法） | [9 empty] | 2018-11-27 | 2023-11-27 | 2023-11-26 | 2028-11-26 | [12 empty] | 2
川械注准20182400160 |  | 凝血酶原时间（PT）检测试剂盒（凝固法） | [8 empty] | 2023-11-27 | 2018-11-27 | 2028-11-26 | 2023-11-26 | [13 empty] | 2
浙杭械备20180689号 |  | 样本萃取液 | [8 empty] | 2023-08-23 | 2018-12-12 |  | 2099-12-31 | [13 empty] | 1
川械注准20182630071 | 川械注准20182170071 | 定制式固定义齿 | [9 empty] | 2018-05-04 | 2023-05-04 | 2023-05-03 | 2028-05-03 | [12 empty] | 2
豫械注准20182140504 |  | 一次性使用无菌敷贴 | [9 empty] | 2023-09-14 |  | 2028-09-13 | [13 empty] | 2
湘械注准20212080238 |  | 一次性使用湿化鼻氧管 | 一次性使用湿化吸氧管 | [8 empty] | 2021-01-28 |  | 2026-01-27 | [10 empty] | 一次性使用湿化吸氧管由湿化瓶(内含湿化液)、吸氧管或面罩、使用记录卡组成。吸氧管和 面罩经环氧乙烷灭菌；湿化瓶以无菌和非无菌两种状态提供，无菌提供的湿化瓶经辐照灭菌。 湿化瓶由盖帽、瓶盖、瓶体、引水棒组成。 吸氧管由鼻塞、固定圈、软三通、导管、气源接头组成。 普通型面罩由氧气管、氧气接头、面罩、连接头、织带组成；可视型面由氧气管、氧气接头、 面罩、万向头、呼吸活瓣罩、呼吸活瓣、呼吸活瓣底座、万向头帽、织带组成。 |  |  | 2
鄂械注准20182142558 |  | 非功能性聚氨酯封闭式负压引流装置 | [9 empty] | 2018-09-03 | 2023-09-03 | 2023-09-02 | 2028-09-02 | [12 empty] | 2
鄂械注准20182022562 |  | 医用不可吸收聚丙烯缝线 | [9 empty] | 2018-09-20 | 2023-09-20 | 2023-09-19 | 2028-09-19 | [12 empty] | 2
津械注准20212080054 |  | 一次性使用气管插管 | 一次性使用气管导管 | [8 empty] | 2021-02-08 |  | 2026-02-07 | [13 empty] | 2
国械注进20183772214 | 国械注进20183032214 | 支持导管 | 支持导管Crossing Support Catheter |  | 美国 |  | 巴德医疗科技（上海）有限公司 |  |  |  |  | 2018-07-18 | 2023-07-18 | 2023-07-17 | 2028-07-17 | [9 empty] | 该产品由导管座、应力释放管、导管和标记带组成，导管由高密度聚乙烯制成，远端涂有亲水涂层。环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期2年。 |  | 该产品用于外周血管系统中的导丝交换和灌注。适用于支持导丝通过血管，允许导丝交换，为生理盐水和/或诊断性造影剂提供通道。 | 3
国械注进20183772216 | 国械注进20183032216 | 球囊扩张导管 | 球囊扩张导管PTA Balloon Dilatation Catheters |  | 美国 |  | 巴德医疗科技（上海）有限公司 |  | 2022-08-31 |  |  | 2018-07-18 | 2023-07-18 | 2023-07-17 | 2028-07-17 | [5 empty] | Bard Peripheral Vascular, Inc. |  |  |  | 该产品为同轴式非顺应性球囊扩张导管，由一个经皮腔内血管成形术导管与一个组合球囊组成。带有铂铱合金标记带。球囊的基底层制造材料为PET，薄膜制造材料为MEDIFILM 810；导管管体的外轴制造材料为尼龙，内轴制造材料为聚酰亚胺，尖端管件及头端的制造材料为Pebax、尼龙和钨混合物。产品采用环氧乙烷灭菌。一次性使用。货架有效期3年。 |  | 推荐用于髂动脉的经皮腔内血管成形术以及用于原发性阻塞病变或人造动静脉透析造瘘管中阻塞性损害的治疗。此导管不得用于冠状动脉。 | 3
国械注准20183140381 |  | 植入式给药装置专用针 | [9 empty] | 2018-09-17 | 2023-09-17 | 2023-09-16 | 2028-09-16 | [12 empty] | 3
豫械注准20182020528 |  | 一次性使用输尿管导引鞘 | [9 empty] | 2018-09-18 | 2023-09-18 | 2023-09-17 | 2028-09-17 | [9 empty] | 一次性使用输尿管导引鞘由鞘管和扩张器组成。直型输尿管导引的管由鞘管管体、管接头 (直型)组成，Y型输尿管导引鞘的鞘管由鞘管管体、鞘管接头 (Y型)、密封帽组成。 |  | 供泌尿外科手术中，建立内窥镜器械进入泌尿道的通道用。 | 2
豫械注准20182640327 | 豫械注准20182140327 | 医用脱脂纱布垫 | [9 empty] | 2023-07-23 |  | 2028-07-22 | [13 empty] | 2
苏械注准20172090968 | 苏械注准20172020968（集采） | 一次性使用肛肠吻合器及辅件 | [9 empty] | 2017-06-14 | 2022-06-14 | 2022-06-13 | 2027-06-13 | [12 empty] | 2
苏械注准20182041464 |  | 椎体成形术器械扩张系统 | [9 empty] | 2018-10-22 | 2023-10-22 | 2023-10-21 | 2028-10-21 | [9 empty] | 椎体成形术器械扩张系统由扩张器和扩张器套管组成；扩张器由扩张器手柄和扩张器杆部组成；扩张器套管由扩张器套管手柄和扩张器套管杆部组成。组件的金属材质部分采用符合YY/T 0294.1-2016规定的06Cr19Ni10不锈钢材料制造；组件的塑料材质部分采用符合HG/T 2503-1993规定的聚碳酸酯材料制造。产品采用环氧乙烷灭菌，灭菌后应无菌，灭菌有效期2年。 |  | 用于经皮椎体后凸成形术/经皮椎体成形术中,作建立工作通道的使用工具。 | 2
苏械注准20182560677 | 苏械注准20182080677 | 一次性使用鼻氧管 | [9 empty] | 2018-03-26 | 2023-03-26 | 2023-03-25 | 2028-03-25 | [9 empty] | 一次性使用鼻氧管按形状不同分为五种型号。鼻架式由接头、粗导管、单/双鼻架、双通接头、细导管、调节夹（可无）组成，双鼻塞式由接头、粗导管、鼻塞、双通接头、细导管组成，单鼻塞式由接头、导管、鼻塞、套圈（可无）自称，挂耳式由接头、导管、鼻塞、挂钩组成，直式由接头、粗导管、细导管组成。产品以无菌状态提供，经环氧乙烷灭菌，一次性使用。 |  |  | 2
国械备20140366 |  | 牙科种植定位器 Dental Implantation Locator |  |  |  |  | 盈纬达(上海)医疗器械有限公司 |  |  |  |  | 2014-12-26 |  | 2099-12-31 | [13 empty] | 1
宁械注准20182640009 | 宁械注准20232140016 | 医用微交联透明质酸钠伤口敷膜 | [5 empty] | 2018-06-25 | 2023-06-26 |  |  | 2018-06-25 | 2023-06-26 | 2023-06-24 | 2028-06-25 |  |  | 宁夏妙朗生物科技有限公司 | [5 empty] | 医用微交联透明质酸钠伤口敷膜由玻璃酸钠、谷胱甘肽、注射用水、氯化钠等主要原料组成的均质透明凝胶灌装在低硼硅玻璃管制注射剂瓶内，注射液用卤化丁基橡胶塞、抗生素瓶用铝塑组合盖封口。 |  | 适用于急性浅表型皮肤损伤（如激光、擦伤、过敏、痤疮等）的护理。 |  | 2
国械注进20163172202 |  | 牙科种植体Dental Implants |  |  |  |  | 盈纬达(上海)医疗器械有限公司 |  |  |  |  | 2021-02-22 |  | 2026-02-21 |  |  |  |  | 盈纬达(上海)医疗器械有限公司 | 阿尔法生物科技有限公司 Alpha-Bio Tec LTD. |  |  |  | 产品由牌号为Ti-6Al-4V-ELI的钛合金制成，表面经喷砂酸蚀处理，无菌提供。 |  | 适用于牙体牙列缺失的患者，通过外科手术植入患者的颌骨内，替代天然牙根来支持上部修复结构。 |  | 3
国械注进20163170990 |  | 牙科基台Abutments | [9 empty] | 2020-07-13 |  | 2025-07-12 |  |  |  |  | 盈纬达(上海)医疗器械有限公司 | [8 empty] | 3
国械注进20152171523 |  | 正畸粘接剂Enlight | [9 empty] | 2018-09-11 | 2023-09-11 | 2023-09-10 | 2028-09-10 |  |  |  | 盈纬达(上海)医疗器械有限公司 | [8 empty] | 2
国械注进20152174146 |  | 正畸矫治系统Accessory to Orthodontic Brackets | [9 empty] | 2019-05-05 |  | 2024-05-04 |  |  |  |  | 盈纬达(上海)医疗器械有限公司 | [8 empty] | 2
国械注进20162170977 |  | 正畸丝 Archwires | [9 empty] | 2020-02-14 |  | 2025-02-13 |  |  |  |  | 盈纬达(上海)医疗器械有限公司 | [8 empty] | 2
国械注进20143636127 |  | 光固化水门汀 NX3 | [9 empty] | 2018-05-26 |  | 2023-05-25 |  |  |  |  | 盈纬达(上海)医疗器械有限公司 | [8 empty] | 3
沪械注准20182400321 |  | 低密度脂蛋白胆固醇(LDL-C)测定试剂盒（表面活性-过氧化物酶清除法） | [9 empty] | 2018-09-30 | 2023-01-18 | 2023-09-29 | 2028-09-29 | [12 empty] | 2
闽械注准20212080181 |  | 一次性使用简易呼吸器 | [5 empty] | 2021-07-23 |  |  |  | 2026-07-22 |  | 2099-12-31 |  |  |  | 厦门康勃医疗科技有限公司 | [5 empty] | 由面罩、患者阀、压力机、气囊接头、气囊进去阀、储气袋组、氧气管组、口咽通气道、口腔开口器等组成。产品为非无菌。 |  | 用于供点气不控备场合和紧急情况不对突发呼吸因难或呼吸衰竭的患者实施人工呼吸急救时提供肺通气。 |  | 2
粤械注准20182400284 |  | 分枝杆菌培养管 | [9 empty] | 2018-02-14 | 2023-02-14 | 2023-02-13 | 2028-02-13 | [12 empty] | 2
国械注进20163632702 | 国械注进20163172702 | 玻璃离子水门汀 | [9 empty] | 2016-09-01 | 2021-07-15 | 2021-08-31 | 2026-07-14 |  |  |  | 盈纬达(上海)医疗器械有限公司 | [8 empty] | 3
国械注进20163632995 | 国械注进20163172995 | 牙科树脂粘接剂 | [9 empty] | 2016-11-03 | 2020-04-26 | 2021-11-02 | 2025-04-25 |  |  |  | 盈纬达(上海)医疗器械有限公司 | [8 empty] | 3
国械注进20163632997 | 国械注进20163172997 | 光固化复合树脂 | [9 empty] | 2016-11-03 | 2021-04-14 | 2021-11-02 | 2026-04-13 |  |  |  | 盈纬达(上海)医疗器械有限公司 | [8 empty] | 3
国械注进20173170475 |  | 回填牙胶 | [9 empty] | 2020-09-22 |  | 2025-09-21 |  |  |  |  | 盈纬达(上海)医疗器械有限公司 | [8 empty] | 3
国械注进20183631780 | 国械注进20183171780 | 牙科树脂水门汀 | [9 empty] | 2018-03-06 | 2023-03-06 | 2023-03-05 | 2028-03-05 |  |  |  | 盈纬达(上海)医疗器械有限公司 | [8 empty] | 3
国械注进20193170288 |  | 牙科复合树脂 SonicFill2 | [9 empty] | 2019-06-06 |  | 2024-06-05 |  |  |  |  | 盈纬达(上海)医疗器械有限公司 | [8 empty] | 3
冀械注准20182140229 | 冀械注准20232140216 | 一次性使用吸引头 | [9 empty] | 2018-10-08 | 2023-10-08 | 2023-10-07 | 2028-10-07 | [9 empty] | 由头部、手柄、控制孔(如有)组成，由医用K-树脂制成。产品采用环氧乙烷灭菌，一次性使用。 |  | 与吸引连接管配套，用于手术时吸引废液。 | 2
冀械注准20182140228 | 冀械注准20232140217 | 一次性使用吸引管 | [9 empty] | 2018-10-08 | 2023-10-08 | 2023-10-07 | 2028-10-07 | [9 empty] | 由连接管和吸引头组成，其中连接管有管身和接头组成；套管型吸引头由内管和外管组成。管身、接头和套管型吸引头由医用聚氯乙烯塑料制成，其余4种规格吸引头由K-树脂制成。产品采用环氯乙烯灭菌，一次性使用。 |  | 用于手术时吸引废液。 | 2
国械备20170103号 |  | 研光器 | [9 empty] | 2017-02-16 |  | 2099-12-31 |  |  |  |  | 盈纬达(上海)医疗器械有限公司 | [8 empty] | 1
国械备20170117号 |  | 成形片 | [9 empty] | 2017-02-20 |  | 2099-12-31 |  |  |  |  | 盈纬达(上海)医疗器械有限公司 | [8 empty] | 1
国械备20170194号 |  | 口角拉钩 | [9 empty] | 2017-03-21 |  | 2099-12-31 |  |  |  |  | 盈纬达(上海)医疗器械有限公司 | [8 empty] | 1
国械注准20153401651 |  | 甲胎蛋白定量检测试剂盒(化学发光法) | 甲胎蛋白检测试剂盒(化学发光法) | [8 empty] | 2020-08-21 |  | 2025-08-20 | [13 empty] | 3
豫械注准20182140481 |  | 医用棉签 | [9 empty] | 2018-09-10 | 2023-09-10 | 2023-09-09 | 2028-09-09 | [12 empty] | 2
豫械注准20182140512 |  | 一次性医用垫 | [9 empty] | 2023-09-14 | 2023-09-14 | 2028-09-13 | 2028-09-13 | [12 empty] | 2
鲁械注准20152140003 |  | 一次性使用无菌产包 | [5 empty] | 2020-01-20 |  |  |  | 2020-01-20 |  | 2025-01-19 |  |  |  | 兴华医疗科技（山东）有限公司 | [5 empty] | 该产品由基本配置和选用配置组成，基本配置手术衣、中单、医用橡胶外科手套、包巾和选用配置纱布方、医用外科口罩、方巾、脐带卷、脐带线、棉签、尿片、尿垫、手术帽组成。 | 结构组成由“该产品由基本配置和选用配置组成，基本配置手术衣、中单、一次性使用灭菌橡胶外科手套、包布和选用配置：纱布方、医用外科口罩、方巾、脐带卷、脐带线、医用棉签、尿片、尿垫、医用帽组成。”变更为“一次性使用无菌产包由基本配置和选用配置组成。A型基本配置:手术衣、中单、一次性使用灭菌橡胶外科手套、包布和选用配置：纱布方、医用外科口罩、方巾、脐带卷、脐带线、医用棉签、尿片、尿垫、医用帽组成；B型基本配置：医用外科口罩，选用配置：手术衣、中单、一次性使用灭菌橡胶外科手套、包布、医用帽、方巾、尿垫、医用棉签、脐带卷、脐带线、外科纱布敷料、尿片、脱脂棉球、脐带夹、纱布绷带、弹力绷带、腹带、显影纱布、碘伏棉签/球/片、酒精棉签/球/片、石蜡棉球、导尿管、镊子、婴儿包巾、擦手巾、消毒刷、手术刀、带线缝合针、拉和胶带、手术保护膜、医用无菌敷料、吸引管、吸引连接管、扩宫棒、探针、刮匙、阴道扩张器、引流管、病理袋、一次性使用PE检查手套、一次性使用医用橡胶检查手套、洞巾、垫巾、裤腿、袖套、塑料制品(杯、弯盘、托盘、碗、盘)、一次性产妇出血计量垫巾、弹簧秤、液体敷料、垃圾袋组成。” | 适用于医疗单位妇科手术、检查时使用。 |  | 2
浙杭械备20221044 |  | 性类固醇激素样本萃取液 | [5 empty] | 2022-12-16 |  |  | 2023-05-05 | 2022-12-16 |  | 2099-12-31 |  |  |  | 浙江迪赛思诊断技术有限公司 | [5 empty] | EHI-沉淀剂1、EHI-沉淀剂2、EHT-淋洗液、EHI-洗脱液、EHI-稀释液。 |  | 用于对样本进行分析前预处理，溶解细胞，萃取出待测物质。 |  | 1
浙杭械备20190435号 |  | 样本萃取液 | [8 empty] | 2023-08-04 | 2019-06-13 |  | 2099-12-31 | [13 empty] | 1
国械备20170006号 |  | 橡皮障 OptiDam |  |  |  |  | 盈纬达（上海）医疗器械有限公司 |  |  |  |  | 2017-01-05 |  | 2022-01-04 |  |  |  |  | 盈纬达（上海）医疗器械有限公司 |  | 科尔公司 Kerr Corporation |  |  |  | 橡皮障为弹性薄片状器械。非无菌提供。使用前由使用机构根据说明书进行灭菌或消毒。 |  | 橡皮障用于牙科治疗时隔离牙齿。 | 1
国械注准20183461041 | 国械注准20183131041 | 空心接骨螺钉 | [9 empty] | 2018-07-30 | 2023-07-30 | 2023-07-29 | 2028-07-29 | [12 empty] | 3
苏械注准20182401313 |  | 降钙素原检测试剂盒（荧光免疫层析法） | [6 empty] | 2023-04-24 |  |  | 2018-09-10 | 2023-09-10 | 2023-09-09 | 2028-09-09 | [9 empty] | 含检测卡(30/60/120/240人份/盒)和检测缓 冲液(30/60/120/240人份/盒),说明书1份。 其中：①检测卡：硝酸纤维膜上含有包被1.0 mg/mL PCT单克隆抗体的检测线、包被0.5 mg/mL兔IgG的内参线和包被0.5 mg/mL羊抗鼠 IgG的质控线；②检测缓冲液：由13.3mg/L荧 光标记的抗人PCT单克隆抗体(鼠单克隆抗体)、 0.95mg/L荧光标记的羊抗兔IgG多克隆抗体、 0.3%Proclin300作为防腐剂、pH7.4的0.01M 磷酸缓冲液(PBS)组成 |  | 用于体外定量检测血清、血浆、全血的降钙素 原含量 | 2
苏械注准20182401314 |  | C反应蛋白检测试剂盒（荧光免疫层析法） | [6 empty] | 2023-09-06 |  |  | 2018-09-10 | 2023-09-10 | 2023-09-09 | 2028-09-09 | [9 empty] | 含检测卡(30/60/120/240人份/盒)和检测缓 冲液(30/60/120/240人份/盒),说明书1份。 其中：①检测卡内硝酸纤维膜上含有包被 1.0mg/mLCRP单克隆抗体的检测线、包被 0.5mg/mL兔IgG的内参线和包被0.5mg/mL羊抗 鼠IgG的质控线；②检测缓冲液由8mg/L荧光 标记的抗人CRP单克隆抗体(鼠单克隆抗体)、0.95mg/L荧光标记的羊抗兔IgG多克隆抗体、 0.3%Proclin300作为防腐剂、pH7.4的0.01M磷酸缓冲液(PBS)组成 |  | 用于临床体外检测人血清、血浆或全血中C反 应蛋白(CRP)的含量 | 2
苏械注准20182021405 |  | 一次性使用内窥镜活体取样钳 | [9 empty] | 2018-09-18 |  | 2023-09-17 | 2028-09-17 | [12 empty] | 2
粤械注准20192400714 |  | 抗酪氨酸磷酸酶抗体IgG测定试剂盒(化学发光免疫分析法) | 抗酪氨酸磷酸酶抗体IgG测定试剂盒（磁微粒化学发光法） | [8 empty] | 2019-06-25 |  | 2024-06-24 | [13 empty] | 2
国械注进20143165001 |  | 中心孔后房散光屈光型人工晶状体 | [6 empty] | 2023-05-26 |  |  | 2018-10-16 | 2023-10-16 | 2023-10-15 | 2028-10-15 |  |  |  | 达视眼科器材（上海）有限责任公司 |  | STAAR Surgical AG，瑞士斯达外科公司 |  |  |  | 该产品为单件式后房人工晶状体，可折叠，襻形为扁平襻，光学区中心有直径为0.36mm的中心孔。由猪巩膜胶原蛋白、2-甲基丙烯酸羟乙酯、4-甲基丙烯酰氧基-2-羟基二苯甲酮制成。光学设计：单焦、球面；产品经蒸汽灭菌，一次性使用。 |  | 适用于21~45岁成年人有晶状体眼的治疗，矫正/降低成人-0.50D到-18.0D范围内的近视及低于或等于+6.00D的散光。 | 3
粤械注准20222401659 |  | 纤维蛋白原测定试剂盒（Clauss改进法） | [5 empty] | 2022-10-25 |  |  |  | 2022-10-25 |  | 2027-10-24 |  |  |  | 深圳市帝迈生物技术有限公司 | [5 empty] | 试剂盒由FIB试剂、咪唑缓冲液和RF卡组成。 FIB：含猪凝血酶（活性：≥70IU/mg),Tris缓冲液； 咪唑缓冲液：含咪唑、氯化钠； RF卡：内含试剂批号、生产日期、有效期、装量等信息。 | 试剂盒由R1、R2和RF卡组成。 R1（FIB试剂）：含猪凝血酶（活性：≥70IU/mg),Tris缓冲液； R2（咪唑缓冲液）：含咪唑、氯化钠； RF卡：内含试剂批号、生产日期、有效期、装量等信息。 | 本产品用于检测人血浆中纤维蛋白原浓度，临床上主要用于弥散性血管内凝血、原发性纤溶症的辅助诊断以及溶栓疗效的检测。 |  | 2
国械注准20183400391 |  | 乙肝病毒五项联合检测卡（胶体金法） | [9 empty] | 2018-09-18 | 2023-09-18 | 2023-09-17 | 2028-09-17 | [12 empty] | 3
国械注准20183400387 |  | ABO正反定型和RhD定型检测卡（柱凝集法） | [9 empty] | 2018-09-18 | 2023-09-18 | 2023-09-17 | 2028-09-17 | [12 empty] | 3
国械注准20143132066 |  | 脊柱内固定系统 | [9 empty] | 2018-09-20 | 2023-09-20 | 2023-09-19 | 2028-09-19 |  | 国械注准20143132066 | [7 empty] | 该系统由金属矫形用棒、金属矫形用钉、横向连接装置和螺钉四类组件按不同结构搭配组合而成,其中横向连接装置可由横向连接钩、横向连接杆和螺钉装配组合而成。系统中每种组件均可采用符合GB/T13810规定的TC4、TC4 ELI钛合金材料制造。产品表面均可经阳极氧化处理。产品含灭菌与非灭菌包装。 |  | 适用于脊柱侧弯、后凸、骨折、肿瘤、狭窄及滑脱的脊柱后路内固定。 | 3 | 3
国械注准20183460295 | 国械注准20183130295 | 颅颌面接骨板钉系统 | [9 empty] | 2018-07-30 | 2023-09-11 | 2023-07-29 | 2028-09-10 | [12 empty] | 3
国械注准20183460139 | 国械注准20183130139 | 空心螺钉系统 | [9 empty] | 2018-04-20 | 2023-09-11 | 2023-04-19 | 2028-09-10 | [12 empty] | 3
豫械注准20182640325 | 豫械注准20182140325 | 医用纱布包 | [9 empty] | 2023-07-23 |  | 2028-07-22 | [13 empty] | 2
鲁械注准20172401157 |  | 沙保罗琼脂培养基 | [9 empty] | 2017-12-07 | 2022-12-07 | 2022-12-06 | 2027-12-06 | [12 empty] | 2
鲁械注准20152140001 |  | 一次性使用无菌手术包 | [5 empty] | 2020-01-20 |  |  |  | 2020-01-20 |  | 2025-01-19 |  |  |  | 兴华医疗科技（山东）有限公司 | [5 empty] | 该产品由基本配置和选用配置组成，A型基本配置手术衣、洞巾、方巾、包巾和选用配置手术帽、医用外科口罩、医用橡胶手套、中单、CT单、纱布垫、担架套组成；B型基本配置医用外科口罩、手术帽、和选用配置手术衣、洞巾、方巾、医用橡胶手套、中单、CT单、纱布垫、包巾、担架套组成。 | A型基本配置为：手术衣，选用配置为：手术帽、医用外科口罩，塑料盆、塑料碗、塑料杯、塑料腰盘、塑料镊子、纱布方、绷带、无纺布套、塑料兜、洞巾、床单、包布、被罩、褥罩、一次性使用灭菌橡胶外科手套、一次性使用医用橡胶检查手套组成； B型基本配置为：洞巾，选用配置为：包布、塑料盆、塑料碗、塑料杯、塑料腰盘、塑料镊子、纱布方、绷带、无纺布套、塑料兜、手术衣、手术帽、医用外科口罩、床单、被罩、褥罩、一次性使用灭菌橡胶外科手套、一次性使用医用橡胶检查手套组成；C型基本配置为：中单，选用配置为：塑料盆、塑料碗、塑料杯、塑料腰盘、塑料镊子、塑料钳、塑料夹子、托盘、剪刀、金属镊子、带线缝合针、纱布块/垫、显影纱布块/垫、纱布绷带、弹性绷带（自粘型）、弹性绷带、无纺布套、塑料兜、手术衣、手术帽、医用外科口罩、医用防护口罩、床单、被罩、褥罩、裤腿、袖套、包布、医用检查垫、吸汗巾、洞巾、一次性使用灭菌橡胶外科手套、一次性使用医用橡胶检查手套、一次性使用PB检查手套、一次性丁腈检查手套、医用皮肤记号笔、一次性使用捆扎止血带、手术刀、手术刀片、消毒刷、无纺布方、医用棉签、脱脂棉球、酒精棉签/球/片、碘伏棉签/球/片、医用石蜡棉球、一次性手术保护膜、无菌保护套、压敏胶带、医用无菌敷料、医用胶带、创口贴、体表导管固定装置、冲洗器、一次性使用引流袋、纸尺、擦手巾、病理标本检验袋、医用超声消毒耦合剂、标签纸、护理垫、垃圾袋、治疗巾组成。 | 适用于医疗单位手术、检查时使用。 |  | 2
鲁械注准20152140005 |  | 一次性使用无菌眼科敷料包 | [5 empty] | 2020-01-06 |  |  |  | 2020-01-06 |  | 2025-01-05 |  |  |  | 兴华医疗科技（山东）有限公司 | [5 empty] | 一次性使用无菌眼科敷料包由牛皮纸袋、中单、洞巾、水刺无纺布方、手术衣、手术帽、医用外科口罩、医用防护口罩组成。 | 一次性使用无菌眼科敷料包(以下简称：眼科敷料包)由基本配置和选用配置组成:A型基本配置:手术衣;选用配置:牛皮纸袋、中单、洞巾、无纺布方、手术帽、医用外科口罩、医用防护口罩;B型基本配置:洞巾;选用配置:中单、牛皮纸袋、无纺布方、手术衣、手术帽、医用外科口罩、医用防护口罩、外科纱布敷料、脱脂棉球、医用棉签、一次性使用灭菌橡胶外科手套、一次性使用医用橡胶检查手套、一次性使用PE检查手套、垃圾袋、塑料制品(杯、碗、托盘、弯盘)、镊子、纱布绷带、医用无菌敷料、眼垫、眼罩、治疗巾、包布、海绵块、导液条、擦手巾、集液袋、消毒棉签。其中，手术衣、手术帽、医用外科口罩、医用防护口罩、外科纱布敷料、脱脂棉球、医用棉签、一次性使用灭菌橡胶外科手套、一次性使用医用橡胶检查手套、一次性使用 PE检查手套、纱布绷带、医用无菌敷料、消毒棉签为外购有医疗器械注册证或备案凭证的组件。 | 适用于医疗单位眼科手术、检查时使用。 |  | 2
豫械注准20182140458 |  | 一次性无菌腹腔引流导管及附件 | [6 empty] | 2023-04-25 |  |  | 2018-09-10 | 2023-09-10 | 2023-09-09 | 2028-09-09 | [9 empty] | 本产品分为导丝导入型直型、导丝导入型弯型、T型、多通道型和双套管型五种型号。导丝导入型直型的配置分为单根装、套管针法简装、套管针法复合装、一步法复合装、两步法复合装；导丝导入弯型、多通道型的配置分为单根装、简装、标准装、复合装；T型配置分为单根装、简装、标准装；双套管型分为单根装、简装。一次性无菌腹腔引流导管及附件依据包装配置型式由引流导管、导引穿刺针、导丝、组织扩张器、一次性使用配药注射器、导丝导入器、一次性使用配药针、移动夹/固定片、无菌塑柄手术刀、非吸收性外科缝线、外科纱布辅料、一次性使用非灭菌橡胶外科手套、一次性孔巾、一次性医用中单、一次性使用消毒刷、医用脱脂棉、医用无菌敷料、体外吸引连接管组件选择组合而成。 |  | 适用于腹腔积液的引流。 | 2
豫械注准20182020599 |  | 缝线推结器 | [6 empty] | 2022-06-09 |  |  | 2018-09-30 | 2023-09-30 | 2023-09-29 | 2028-09-29 | [9 empty] | 本产品由缝合架（包括夹头、拉杆、外壳、硅胶垫）和缝合针（包括针、针座、护套）组成。其中夹头、外壳、拉杆由ABS制成，硅胶垫由硅橡胶制成；针由304不锈钢制成，针座由ABS制成，护套由LLDPE制成。 |  |  | 2
苏械注准20182560678 | 苏械注准20182080678 | 一次性使用氧气雾化器 | [9 empty] | 2018-03-26 | 2023-03-26 | 2023-03-25 | 2028-03-25 | [9 empty] | 一次性使用氧气雾化器按使用方式不同可分为面罩型、咬嘴型两种形式，面罩型由面罩、接头、雾化杯、输氧管组成；咬嘴型由雾化杯、咬嘴、面罩（选件）、输氧管组成。面罩大小可分为特大号、大号、中号、小号四种规格。该产品以无菌状态提供，经环氧乙烷灭菌，一次性使用。 |  |  | 2
苏械注准20182560676 | 苏械注准20182080676 | 一次性使用输氧面罩 | [9 empty] | 2018-03-26 | 2023-03-26 | 2023-03-25 | 2028-03-25 | [9 empty] | 一次性使用输氧面罩按用途不同可分为普通面罩（A型）、可调面罩（B型）、带囊面罩（C型）三种形式。按面罩大小可分为特大号、大号、中号、小号四种规格。普通面罩由面罩、接头和输氧管组成；可调面罩由面罩、接头、可调接头、输氧管组成；带囊面罩由面罩、接头、储氧袋、输氧管组成。产品以无菌状态提供，经环氧乙烷灭菌，一次性使用 |  |  | 2
鲁械注准20182640227 | 鲁械注准20182140227 | 一次性使用无菌手术膜 | [9 empty] | 2018-05-11 | 2023-05-11 | 2023-05-10 | 2028-05-10 | [12 empty] | 2
国械注进20182550087 | 国械注进20182170087 | 机用根管锉 Proglider | [9 empty] | 2018-03-02 | 2023-03-02 | 2023-03-01 | 2028-03-01 | [12 empty] | 2
国械注进20183632230 | 国械注进20183172230 | 后牙流动树脂 SDR Smart Dentin Replacement | [9 empty] | 2018-07-25 | 2023-07-25 | 2023-07-24 | 2028-07-24 | [12 empty] | 3
国械注进20182062220 | 国械注进20182172220 | 牙锉 WaveOne File | [9 empty] | 2018-07-25 | 2023-07-25 | 2023-07-24 | 2028-07-24 | [12 empty] | 2
豫械注准20222080710 |  | 一次性使用气管插管包 | [5 empty] | 2022-03-23 |  |  |  | 2022-06-26 |  | 2027-06-25 |  |  |  | 河南新卫医疗器械有限公司 | [5 empty] | 本品由气管插管、吸痰管、一次性使用灭菌橡胶外科手套、牙垫、吸引连接管、医用脱脂纱布块、一次性使用配药用注射器、托盘及选配组件一次性使用口咽通气道、石蜡棉球。 |  | 适用于全身麻醉需要气管内插管的病人。 |  | 2
国械注准20173400653 |  | 幽门螺旋杆菌抗体检测试剂盒（胶体金法） | [9 empty] | 2017-04-18 | 2022-04-18 | 2022-04-17 | 2027-04-17 | [12 empty] | 3
豫械注准20182640329 | 豫械注准20182140329 | 封闭式负压引流装置 | [6 empty] | 2023-06-28 |  |  | 2018-07-23 | 2023-07-23 | 2023-07-22 | 2028-07-22 | [9 empty] | 封闭式负压引流装置由聚氨酯海绵(以下简称 PU型海绵)、医用聚氨酯贴膜、吸盘型引流管、冲洗管、外接引流管路组成;PU型海绵中内置冲洗管，冲洗管为管壁多侧孔导管;吸盘型引流管由引流吸盘、吸盘贴片、引流管组成;外接引流管路由吸引连接管、两通接头/三通接头、冲洗连接管、止流夹组成，其中吸引连接管、两通接头/三通接头为选配件;医用聚氨酯贴膜由涂覆医用粘合剂的聚氨薄膜层、两面有离型纸保护层组成。 |  |  | 2
豫械注准20182140643 |  | 医用硅凝胶膜敷料（普通型） | 医用硅凝胶膜敷料 | [5 empty] | 2023-06-28 |  |  | 2018-10-08 | 2023-10-09 | 2023-10-07 | 2028-10-08 | [11 empty] | 适用于辅助抑制体表外伤、烧伤、手术原因引起的增生性疤痕, | 2
豫械注准20182140644 |  | 医用硅凝胶膜敷料（烧伤型） | 医用硅凝胶膜敷料 | [5 empty] | 2023-06-28 |  |  | 2018-10-08 | 2023-10-08 | 2023-10-07 | 2028-10-07 | [11 empty] | 适用于辅助抑制体表外伤、烧伤、手术原因引起的增生性疤痕 | 2
国械注进20162175037 |  | 正畸预处理剂Ortho Solo | [9 empty] | 2021-02-18 |  | 2026-02-17 |  |  |  |  | 盈纬达(上海)医疗器械有限公司 | [8 empty] | 2
国械注进20173171800 |  | 正畸支抗dental implant | [5 empty] | 2021-03-23 |  |  |  | 2021-03-23 |  | 2026-03-22 |  |  |  | 卡瓦盛邦（上海）牙科医疗器械有限公司 | 盈纬达(上海)医疗器械有限公司 |  |  |  |  | 正畸支抗由6mm*1.4mm正畸支抗、8mm*1.4mm正畸支抗、10mm*2.0mm正畸支抗、以及12mm*2.0mm正畸支抗4种规格的正畸支抗组成；由Ti6A4V材质制成；材料符合GB/T 13810标准要求，正畸支抗经表面阳极氧化处理。该产品为一次性无菌产品，灭菌方式为伽马射线灭菌。 |  |  |  | 2
国械注进20182631963 | 国械注进20182171963 | 正畸丝Archwire | [9 empty] | 2018-04-24 | 2021-02-03 | 2023-04-23 | 2026-02-02 |  |  |  | 盈纬达(上海)医疗器械有限公司 | [8 empty] | 2
国械注进20202170306 |  | 正畸陶瓷托槽Symetri Clear | [9 empty] | 2020-06-10 |  | 2025-06-09 |  |  |  |  | 盈纬达(上海)医疗器械有限公司 | [8 empty] | 2
浙械注准20152401035 |  | 乳酸脱氢酶测定试剂盒(乳酸底物法) | [9 empty] | 2015-12-21 | 2021-01-12 | 2020-12-20 | 2026-01-11 | [9 empty] | R1:乳酸盐、三羟甲基氨基甲烷缓冲液；R2:氧化型烟酰胺腺嘌呤二核苷酸。 |  | 用于体外定量测定人血清中乳酸脱氢酶的活性。 | 2
国械备20181126号 |  | 替代体 Analog | [9 empty] | 2018-08-02 |  | 2099-12-31 |  |  |  |  | 盈纬达(上海)医疗器械有限公司 | [8 empty] | 1
国械备20190159号 |  | 牙科塑料基底 Burnout Sleeves | [9 empty] | 2019-01-29 |  | 2099-12-31 |  |  |  |  | 盈纬达(上海)医疗器械有限公司 | [8 empty] | 1
国械注进20153170503 |  | 牙科复合树脂修复材料 Neofil | [9 empty] | 2018-10-10 |  | 2023-10-09 |  |  |  |  | 盈纬达(上海)医疗器械有限公司 | [8 empty] | 3
国械注进20153170705 |  | 复合树脂 Herculite Precis | [9 empty] | 2018-10-10 |  | 2023-10-09 |  |  |  |  | 盈纬达(上海)医疗器械有限公司 | [8 empty] | 3
国械注进20153172378 |  | 树脂加强型玻璃离子水门汀 Nexus RMGI | [9 empty] | 2019-08-19 |  | 2024-08-18 |  |  |  |  | 盈纬达(上海)医疗器械有限公司 | [8 empty] | 3
国械注进20153173904 |  | 牙胶尖TF Adaptive Gutta Percha Points | [9 empty] | 2019-05-05 |  | 2024-05-04 |  |  |  |  | 盈纬达(上海)医疗器械有限公司 | [8 empty] | 3
国械注进20162632994 | 国械注进20162172994 | 硅橡胶印模材料 | [9 empty] | 2016-11-03 | 2020-01-14 | 2021-11-02 | 2025-01-13 |  |  |  | 盈纬达(上海)医疗器械有限公司 | [8 empty] | 2
国械注进20162632996 | 国械注进20162172996 | 牙科树脂基窝沟封闭剂 | [9 empty] | 2016-11-03 | 2021-03-01 | 2021-11-02 | 2026-02-28 |  |  |  | 盈纬达(上海)医疗器械有限公司 | [8 empty] | 2
国械注进20153633121 | 国械注进20153173121 | 牙科复合树脂 SonicFill | [9 empty] | 2015-09-23 | 2019-10-18 | 2020-09-22 | 2024-10-17 |  |  |  | 盈纬达(上海)医疗器械有限公司 | [8 empty] | 3
国械注进20162633022 | 国械注进20162173022 | 硅橡胶印模材料 | [9 empty] | 2016-11-04 | 2021-03-01 | 2021-11-03 | 2026-02-28 |  |  |  | 盈纬达(上海)医疗器械有限公司 | [8 empty] | 2
国械注进20182070359 |  | 体表电极EnSiteTM PrecisionTM Surface Electrode Kit | 体表电极 EnSite Precision Surface Electrode Kit |  | 哥斯达黎加 |  | 雅培医疗用品（上海）有限公司 |  | 2021-11-23 |  |  | 2018-09-21 | 2023-09-21 | 2023-09-20 | 2028-09-20 |  | 产品技术要求 |  | 雅培医疗用品（上海）有限公司 |  | 雅培医疗用品哥斯达黎加有限公司 Abbott Medical Costa Rica Ltda. |  |  |  | 由6个独立的体表电极片（前部、左腿部、左部、背部、右部、颈部）、10个ECG电极、1个系统参考电极以及两个患者参考传感器电极片组成。 |  | 本产品与软件版本为Velocity版本4和版本5以及Precision版本2的电生理标测仪配合使用，可用于显示心脏中电极导管的位置，在医疗机构中使用。 | 2 | 2
冀械注准20182140227 |  | 一次性使用吸引连接管 | [9 empty] | 2018-10-08 | 2023-10-08 | 2023-10-07 | 2028-10-07 | [9 empty] | I型由管身、接头组成；Ⅱ型由管身、接头、对接管组成；Ⅲ型和Ⅳ型由管身、接头、堵头组成，其中Ⅲ型产品中包含两个接头，Ⅳ型产品中包含一个接头。管身、接头和堵头由医用软聚氯乙烯塑料制成，对接管由聚乙烯塑料制成。产品采用环氧乙烷灭菌，一次性使用。 |  | 与吸引头配套，用于手术时吸引废液。 | 2
国械备20150074 |  | 橡皮障夹 | [9 empty] | 2015-01-20 |  | 2099-12-31 |  |  |  |  | 盈纬达(上海)医疗器械有限公司 | [8 empty] | 1
国械备20160552号 |  | 根管锉 | [9 empty] | 2016-04-19 |  | 2099-12-31 |  |  |  |  | 盈纬达(上海)医疗器械有限公司 | [8 empty] | 1
国械注准20143171874 |  | 合成树脂牙 | [9 empty] | 2018-10-18 | 2023-10-18 | 2023-10-17 | 2028-10-17 | [12 empty] | 3
国械注准20143171875 |  | 合成树脂牙 | [9 empty] | 2018-10-18 | 2023-10-18 | 2023-10-17 | 2028-10-17 | [12 empty] | 3
国械注准20143171877 |  | 合成树脂牙 | [9 empty] | 2018-10-23 | 2023-10-23 | 2023-10-22 | 2028-10-22 | [12 empty] | 3
沪械注准20192020123 |  | 输尿管负压导引鞘 | [9 empty] | 2019-04-08 |  | 2024-04-07 | [13 empty] | 2
吉长械备20210216号 |  | 免疫荧光显色试剂 | [9 empty] | 2021-05-08 |  | 2099-12-31 | [13 empty] | 1
苏械注准20182650289 | 苏械注准20182020289 | 非吸收性外科缝线 | [9 empty] | 2018-02-05 | 2023-02-05 | 2023-02-04 | 2028-02-04 | [12 empty] | 2
国械备20161043号 |  | 研光器 | [9 empty] | 2016-07-12 |  | 2099-12-31 |  |  |  |  | 盈纬达(上海)医疗器械有限公司 | [8 empty] | 1
国械备20170116号 |  | 研光器 | [9 empty] | 2017-02-20 |  | 2099-12-31 |  |  |  |  | 盈纬达(上海)医疗器械有限公司 | [8 empty] | 1
粤械注准20222401565 |  | D-二聚体测定试剂盒（免疫比浊法） | [5 empty] | 2022-10-13 |  |  |  | 2022-10-13 |  | 2027-10-12 |  |  |  | 深圳市帝迈生物技术有限公司 | [5 empty] | 试剂盒由D-Dimer试剂、D-Dimer缓冲液和RF卡组成；D-Dimer试剂：包被鼠抗人D-二聚体单克隆抗体的乳胶微粒混悬液；D-Dimer缓冲液：含氯化钠的DIPSO缓冲液；RF卡：内含试剂批号、生产日期、有效期、装量等信息。 | 试剂盒由R2、R1和RF卡组成；R2：包被鼠抗人D-二聚体单克隆抗体的乳胶微粒混悬液；R1：含氯化钠的DIPSO缓冲液；RF卡：内含试剂批号、生产日期、有效期、装量等信息。 | 本产品用于检测人体样本中D-二聚体的含量，临床上主要用于弥散性血管内凝血的辅助诊断以及溶栓治疗的监测，不适用于静脉血栓的排除诊断和辅助诊断。 |  | 2
浙械注准20232141063 |  | 驱血止血弹性束紧套环 |  | 中国 |  |  |  | 2023-02-20 |  | 2023-03-15 |  | 2023-02-20 |  | 2028-02-19 |  | 浙械注准20232141063 |  | 驱血止血弹性束紧套环 | [5 empty] | 产品由硅胶环、弹性套、拉伸绳、拉伸手柄、扎带盒切割保护卡组成。 | 产品由硅胶环、弹性套、拉伸绳、拉伸手柄和切割保护卡组成。 | 产品用于需要驱血、止血的外科四肢手术。 |  | 2
国械注进20163172635 |  | 牙科种植体Dental Implants | [9 empty] | 2021-08-12 |  | 2026-08-11 |  |  |  |  | 盈纬达(上海)医疗器械有限公司 | 阿尔法生物科技有限公司 Alpha-Bio Tec. LTD |  |  |  | 本品由钛合金制造。 种植体结构为两段式， 内六角形连接。种植体表面经大颗粒喷砂及酸蚀处理。 |  | 牙科种植体，牙缺失后用外科方法植入颌骨内牙齿缺失部位以固定修复装置如假牙等。 |  | 3
国械注进20142555015 | 国械注进20142175015 | 正畸支抗配套用钻VectorTAS Initiator | [9 empty] | 2018-04-09 | 2021-01-26 | 2023-04-08 | 2026-01-25 |  |  |  | 盈纬达(上海)医疗器械有限公司 | [8 empty] | 2
国械注准20223401614 |  | 新型冠状病毒（2019-nCoV）抗原检测试剂盒（胶体金法） | [5 empty] | 2022-12-09 |  |  |  | 2022-12-09 |  | 2023-12-08 | 2024-06-08 |  |  | 泰普生物科学（中国）有限公司 | [5 empty] | 检测卡、样本提取液、抽提管、密封袋。（具体内容详见产品说明书） |  | 本产品用丁体外定性检测人鼻拭子样本和咽拭子样本中新型冠状病毒(2019-nCoV) 核衣克蛋白(N蛋白)抗原，适出人群多始《新冠病毒抗原检测应出方案(武行)》等国家机关规定执征，本产品不能单独用于新型冠状病毒感染的诊断，阳性结果仪表明样本中可能任在新型冠状病毒特定抗原，应结合核酸检测结果判断感染状态。阴性结果不能排除新型冠状病毒感染，也不存单独作为作出治疗和疾病管理决定的依据。有相应临床症状的疑似出者抗原检测不管是阳性还是阴性，均应进行进一步的核酸检测。检测阳性受试省应遵站当地疫情防控政策进行报告和隔离。并寻求和相应的医疗帮助:检测阴性受试占应严格互守当地疫情防控要求，必要时采用核酸检测进行确认。产品使用环境应遵循《新冠病毒抗原检测成用方案(试行)》等国家相关现定。 |  | 3
国械注进20183161728 |  | 飞秒激光角膜屈光治疗机 |  | 德国/耶拿 |  | 卡尔蔡司（上海）管理有限公司 |  | 2022-05-06 |  |  |  | 2023-02-23 |  | 2028-02-22 |  |  |  | 卡尔蔡司（上海）管理有限公司 |  | CarlZeissMeditecAG |  |  |  | 产品由主机、激光臂和真空负压系统、裂隙照明系统、带有摄像机的手术显微镜、患者支持系统、脚踏、一次性使用无菌治疗包（尺寸分大、中、小号和KP型）、连接、接口和选配件组成，选配件包括脚控面板、无线脚控面板。 |  | 该产品在医疗机构中使用，用于在下列眼科手术中切割角膜：屈光手术（球镜-0.5D~-10D,柱镜0.25D~5D）、穿透性或板层角膜移植术，角膜瓣的制作。 |  | 3
豫械注准 20182140247 |  | 一次性使用无菌保护罩 | [5 empty] | 2023-03-21 |  |  |  | 2023-06-04 | 2023-06-04 | 2028-06-03 | 2028-06-03 | [12 empty] | 2
浙械注准20182020088 |  | 带线缝合针 | [5 empty] | 2022-08-17 |  | 2023-01-22 |  | 2022-08-17 |  | 2028-01-21 |  |  |  | 宁波市成和显微器械厂 | [5 empty] | 产品由非吸收性外科缝线和缝合针组成。缝合针以GB/T 4240或YB/T 5219-1993中规定的30Cr13不锈钢丝制成。配套的缝合线为YY 0167-2020中规定的蚕丝、聚酰胺6、聚酯、聚丙烯(A、B类非吸收性外科缝线)材料制成。 |  | 产品供缝合人体组织用。 |  | 2
浙械注准20182650088 |  | 带线缝合针 | [9 empty] | 2018-01-22 |  | 2023-01-21 | [13 empty] | 2
国械备20170032号 |  | 口腔X光摄片架 |  |  |  |  | 盈纬达（上海）医疗器械有限公司 |  |  |  |  | 2017-01-16 |  | 2099-12-31 |  |  |  |  | 盈纬达（上海）医疗器械有限公司 |  | 科尔公司 Kerr Corporation |  |  |  | 由固定架组成。带有套袋，套袋非无菌提供。 |  | 用于医疗机构作口腔科X射线胶片摄影时夹持、固定牙片或数码影像采集器使用。 | 1
国械备20170501号 |  | 口腔科注射头和混合头 |  |  |  |  | 盈纬达（上海）医疗器械有限公司 |  |  |  |  | 2017-06-01 |  | 2099-12-31 |  |  |  |  | 盈纬达（上海）医疗器械有限公司 | [5 empty] | 由独立的注射头组成。注射头采用塑料制成。非无菌提供。使用前由使用机构根据说明书进行灭菌或消毒。 |  | 用于口腔材料的口腔内注射。 | 1
国械注准20183461042 | 国械注准20183131042 | 金属骨针 | [9 empty] | 2018-07-30 | 2023-07-30 | 2023-07-29 | 2028-07-29 | [12 empty] | 3
国械注准20173660520 | 国械注准20173140520 | 一次性使用输液器 带针 | [9 empty] | 2017-03-16 | 2022-06-30 | 2022-03-15 | 2027-06-29 | [12 empty] | 3
国械注准20173660529 | 国械注准20173100529 | 一次性使用输血器 带针 | [9 empty] | 2017-03-16 | 2022-09-28 | 2022-03-15 | 2027-09-27 | [12 empty] | 3
国械注准20163662389 | 国械注准20163142389 | 一次性使用袋式输液器 带针 | [9 empty] | 2017-02-22 | 2022-04-29 | 2021-12-06 | 2027-04-28 | [12 empty] | 3
国械注准20143062125 |  | 盐酸利多卡因胃镜润滑剂 | [6 empty] | 2023-04-17 |  |  | 2018-10-12 | 2023-10-12 | 2023-10-11 | 2028-10-11 | [9 empty] | 该产品由二甲基硅油、甘油、盐酸利多卡因、纯化水组成。产品采用流通蒸汽消毒，有效期2年。 |  | 该产品主要供医疗机构临床上用于胃镜检查，具有润滑导入、祛除肠胃泡沫的作用。 | 3
国械注进20183172366 |  | 人工牙种植体 | 人工牙种植体 Roxolid Implant |  | 瑞士、美国 |  | 士卓曼（北京）医疗器械贸易有限公司 |  | 2022-12-05 |  |  | 2018-09-13 | 2023-09-13 | 2023-09-12 | 2028-09-12 |  |  |  | 士卓曼（北京）医疗器械贸易有限公司 |  | 士卓曼研究院股份公司 Institut Straumann AG |  |  |  | 产品包装中包括种植体和携带体。种植体按照植入位置可以分为软组织水平种植体和骨组织水平种植体。其中软组织水平种植体包括标准种植体、美学种植体、锥柱状种植体；骨组织水平种植体包括骨水平种植体、骨水平锥柱状种植体。携带体可以分为非引导型、引导型。非引导型携带体包括卡扣式携带体和旋入式携带体。人工牙种植体由Roxolid钛锆合金制成。人工牙种植体表面处理方式为SLActive，即先对种植体进行喷砂、酸蚀、清洗，然后在生理盐水中进行包装，并与生理盐水包装在一起，整个表面处理过程不与空气接触。 |  | 人工牙种植体是Institut Straumann AG生产的一种牙科种植体。该产品适用于口内上、下颌骨的骨内种植治疗，以及对牙列缺失和牙列缺损患者的功能性和美学性修复。 | 3
鄂械注准20182142559 |  | 一次性使用无菌敷贴 | [9 empty] | 2018-09-06 | 2023-09-06 | 2023-09-05 | 2028-09-05 | [12 empty] | 2
豫械注准20192400163 |  | 促黄体生成素检测试剂（免疫荧光层析法） | [9 empty] | 2019-02-18 |  | 2024-02-17 | 2029-02-17 | [8 empty] | "袋型：检测卡（NC膜包被抗体、标记抗体）、ID卡（内含产品特定批次信息和标准曲线信息）。 卡盒型：检测卡（NC膜包被抗体、标记抗体）。" |  |  |  | 2
豫械注准20192400061 |  | 肌钙蛋白I检测试剂（免疫荧光层析法） | [9 empty] | 2019-01-18 |  | 2024-01-17 | 2029-01-17 | [8 empty] | "袋型：检测卡（NC膜包被抗体、标记抗体）、样本缓冲液（氯化钠）、ID卡（内含产品特定批次信息和标准曲线信息）。 卡盒型：检测卡（NC膜包被抗体、标记抗体）、样本缓冲液（氯化钠）。" |  |  |  | 2
国械注准20163400919 |  | 癌胚抗原测定试剂盒（化学发光免疫分析法） | 癌胚抗原测定试剂盒（磁微粒化学发光法） | [8 empty] | 2020-11-27 |  | 2025-11-26 | [13 empty] | 3
豫械注准20182640328 | 豫械注准20182140328 | 一次性使用棉纱垫 | [9 empty] | 2023-07-23 |  | 2028-07-22 | [13 empty] | 2
鲁械注准20182401049 |  | 阴道炎联合检测试剂盒（酶化学法） | [9 empty] | 2018-04-28 | 2023-04-28 | 2023-04-27 | 2028-04-27 | [9 empty] | 试剂盒：联检卡、加样式管、吸管、样本稀释液、SNA显色液、NAG终止液、说明书、阴道炎联检比色卡 四联检：过氧化氢孔：磷酸盐、辣根过氧化酶；白细胞酯酶孔：5-溴-4 氯-3-吲哚乙酯；唾液酸酶孔：5-溴-4 氯-3-吲哚基 -α-D-N-乙酰神经氨酸钠盐；PH孔：溴甲酚绿；样本稀释液：氯化钠；SNA显色液：固紫B "六联检：过氧化氢孔：磷酸盐、辣根过氧化酶；白细胞酯酶孔：5-溴-4 氯-3-吲哚乙酯；唾液酸酶孔：5-溴-4 氯-3-吲哚基 -α-D-N-乙酰神经氨酸钠盐；脯氨酸氨基肽酶孔：三（羟甲基）氨基甲烷、L-脯氨酸对硝基苯胺三氟乙酸盐；乙酰胺基葡萄糖苷酶孔：4-硝基苯基-2-乙酰氨基-2-脱氧-β-D-吡喃葡萄糖苷； PH孔：溴甲酚绿；样本稀释液：氯化钠；SNA显色液：固紫B；NAG终止液：氢氧化钠" |  | 本品适用于体外定性检测阴道分泌物中的过氧化氢、白细胞酯酶、唾液酸苷酶、脯氨酸氨基肽酶、乙酰氨基葡萄糖苷酶及PH | 2
鲁械注准20182401037 |  | 巧克力色琼脂培养基 | [9 empty] | 2018-02-13 | 2023-02-13 | 2023-02-12 | 2028-02-12 | [11 empty] | 用于培养分离奈瑟氏菌与嗜血杆菌 | 2
苏械注准20182041462 |  | 椎体成形术器械导针 | [9 empty] | 2018-10-22 | 2023-10-22 | 2023-10-21 | 2028-10-21 | [9 empty] | 导针是一种圆柱状结构。采用符合GB 4234-2003规定的OOCr18Ni14Mo3不锈钢材料制造。产品采用环氧乙烷灭菌，灭菌后应无菌，灭菌有效期2年。 |  | 用于经皮椎体后凸成形术/经皮椎体成形术中,作建立工作通道的使用工具。 | 2
鲁械注准20182401030 |  | 念珠菌显色培养基 | [9 empty] | 2018-02-09 | 2023-02-09 | 2023-02-08 | 2028-02-08 | [12 empty] | 2
鲁械注准20172400905 |  | 肠道菌琼脂培养基 | [9 empty] | 2017-12-20 | 2022-12-20 | 2022-12-19 | 2027-12-19 | [12 empty] | 2
鲁械注准20182401031 |  | 双相血培养瓶 | [9 empty] | 2018-02-09 | 2022-10-09 | 2023-02-08 | 2027-10-08 | [12 empty] | 2
国械注进20183010339 |  | "射频消融定位导管 FlexAbility Ablation Catheter, Sensor Enabled" | 射频消融定位导管 |  | 美国 |  | 雅培医疗用品（上海）有限公司 |  | 2021-12-31 |  |  | 2018-10-12 | 2023-09-18 | 2023-09-17 | 2028-09-17 |  | 产品技术要求 |  | 雅培医疗用品（上海）有限公司 |  | 雅培医疗器械 Abbott Medical |  |  |  | 该产品由头端电极、电极环、导管主体、手柄、盐水灌注延伸管、电气连接头和磁场传感器组成；产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用；弯型规格详见技术要求。 |  | 射频消融定位导管应与Ampere射频仪、EnSite Precision电生理标测系统和Cool Point灌注泵配合使用，用于心脏射频消融手术中标测、刺激和消融心内膜组织，来治疗典型房扑。 | 3 | 3
国械注准20163401242 |  | 戊型肝炎病毒IgG抗体测定试剂盒（磁微粒化学发光法） | [9 empty] | 2021-04-29 |  | 2026-04-28 |  |  |  |  | 厦门万泰凯瑞生物技术有限公司 | [5 empty] | 试剂1：1瓶（50人份：2.5mL；100人份：5mL；200人份：10mL），重组戊肝抗原包被的磁微粒。在含有蛋白稳定剂的TRIS缓冲液中配制，含ProClin300防腐剂。 试剂2：1瓶（50人份：5mL；100人份：10mL；200人份：20mL），吖啶酯标记的含鼠抗人IgG抗体。在含有蛋白稳定剂的TRIS缓冲液中配制，含ProClin300防腐剂。 试剂3：1瓶（50人份：2.5mL；100人份：5mL；200人份：10mL），含有蛋白稳定剂的TRIS缓冲液，含ProClin300防腐剂。 校准品1：0.5mL×1瓶，淡黄色、灭活的HEV IgG检测为阳性的人血清或血浆，含免疫后机体产生的HEV IgG，对戊型肝炎病毒IgG抗体检测试剂盒呈反应性，含有ProClin300防腐剂。 校准品2：0.5mL×1瓶，淡黄色、灭活的HEV IgG检测为阴性的人血清或血浆，对戊型肝炎病毒IgG抗体检测试剂盒呈非反应性，含有ProClin300防腐剂。 |  | 本产品用于体外定性检测人血清和血浆中的戊肝炎病毒IgG抗体（HEV IgG）。 | 3
国械备20180895号 |  | 种植体扫描体 Scan Body |  |  |  |  | 盈纬达(上海)医疗器械有限公司 |  |  |  |  | 2018-06-26 |  | 2099-12-31 | [13 empty] | 1
沪械注准20142400019 |  | 高密度脂蛋白胆固醇试剂盒（直接法) | [9 empty] | 2019-05-24 |  | 2024-05-23 | [13 empty] | 2
国械注进20162174112 |  | 正畸带环粘接剂OptiBand Ultra | [9 empty] | 2020-02-14 |  | 2025-02-13 |  |  |  |  | 盈纬达(上海)医疗器械有限公司 | [8 empty] | 2
国械注进20162174128 |  | 正畸橡皮圈Orthodontic Elastic Accessories | [9 empty] | 2021-02-05 |  | 2026-02-04 |  |  |  |  | 盈纬达(上海)医疗器械有限公司 | [8 empty] | 2
国械注进20162175039 |  | 正畸粘接剂系统adhesive | [9 empty] | 2021-02-05 |  | 2026-02-04 |  |  |  |  | 盈纬达(上海)医疗器械有限公司 | [8 empty] | 2
国械注进20202170449 |  | 正畸金属托槽 | [9 empty] | 2020-10-23 |  | 2025-10-22 |  |  |  |  | 盈纬达(上海)医疗器械有限公司 | [8 empty] | 2
国械注进20192171610 |  | 硅橡胶印模材 | [9 empty] | 2019-01-25 |  | 2024-01-24 |  |  |  |  | 盈纬达(上海)医疗器械有限公司 | [8 empty] | 2
国械注进20193170089 |  | 牙科树脂水门汀 | [9 empty] | 2019-03-13 |  | 2024-03-12 |  |  |  |  | 盈纬达(上海)医疗器械有限公司 | [8 empty] | 3
冀械注准20182410209 | 冀械注准20232220051 | 一次性使用静脉血样采集容器 | [5 empty] | 2018-07-26 | 2023-02-13 |  |  | 2018-07-26 | 2023-07-26 | 2023-07-25 | 2028-07-25 |  |  | 石家庄元鼎医疗器械有限公司 | [5 empty] | 由试管、塞子、添加剂和附加剂（如有）组成，为无菌产品，试管为塑料材质。 |  | 与一次性使用无菌静脉血样采集针配套使用，采集静脉血样进行临床检验。 |  | 2
国械备20151818号 |  | 根管锉 | [9 empty] | 2015-12-02 |  | 2099-12-31 |  |  |  |  | 盈纬达(上海)医疗器械有限公司 | [8 empty] | 1
鲁械注准20182170360 |  | 弹性体印模材料 | [9 empty] | 2020-09-25 | 2023-09-25 | 2023-09-24 | 2028-09-24 | [12 empty] | 2
鲁械注准20182170363 |  | 咬合记录硅橡胶 | [9 empty] | 2018-09-26 | 2023-09-26 | 2023-09-25 | 2028-09-25 | [12 empty] | 2
国械注准20143171873 |  | 合成树脂牙 | [9 empty] | 2018-10-23 | 2023-10-23 | 2023-10-22 | 2028-10-22 | [12 empty] | 3
国械注准20153402051 |  | 人类免疫缺陷病毒（HIV1/2）抗体检测试剂盒（胶体金法） | [9 empty] | 2015-11-19 | 2020-12-29 | 2020-11-18 | 2025-12-28 | [12 empty] | 3
粤械注准20182080995 |  | 一次性无菌鼻塞吸氧管 | [9 empty] | 2018-11-20 | 2023-11-20 | 2023-11-19 | 2028-11-19 | [12 empty] | 2
国械注进20163633025 | 国械注进20163173025 | 光固化复合树脂 | [9 empty] | 2016-11-04 | 2021-04-12 | 2021-11-03 | 2026-04-11 |  |  |  | 盈纬达(上海)医疗器械有限公司 | [8 empty] | 3
沪械注准20202020572 |  | 多通道单孔腹腔镜手术穿刺器 | [9 empty] | 2020-12-03 |  | 2025-12-02 | [10 empty] | 产品由内套环部件、薄膜通道部件、多孔平台部件组成，其中内套环部件由内套环、提拉带和拉环组成，薄膜通道部件由翻圈、薄膜通道和焊圈（或法兰、拉环、提拉带）组成，多孔平台部件由多个器械通道、进出气管和乐扣件组成。选配件有大预开孔阀、小预开孔阀和内套环部件。 |  |  | 2
苏械注准20182650290 | 苏械注准20182020290 | 非吸收自封外科缝线 | [9 empty] | 2018-02-05 | 2023-02-05 | 2023-02-04 | 2028-02-04 | [12 empty] | 2
国械备20161935号 |  | 研光器 | [9 empty] | 2016-12-02 |  | 2099-12-31 |  |  |  |  | 盈纬达(上海)医疗器械有限公司 | [8 empty] | 1
鲁济械备20210694号 |  | 医用超声耦合套 | [5 empty] | 2023-03-28 | 2023-05-26 | 2023-06-15 |  | 2023-03-28 |  | 2099-12-31 | [9 empty] | 由水基凝胶块及其外包装组成。水基凝胶块由高分子化合物卡拉胶、魔芋粉、氯化钾、脱氢乙酸钠、丙二醇、丙三醇、聚乙二醇、纯化水制备而成，外周固定为聚酯纤维棉片。 |  | 改善探头与患者之间的超声耦合效果。用于完好皮肤上。 |  | 1
国械注进20152171678 |  | 正畸陶瓷自锁托槽Damon Clear | [9 empty] | 2018-09-11 | 2023-09-11 | 2023-09-10 | 2028-09-10 |  |  |  | 盈纬达(上海)医疗器械有限公司 | [8 empty] | 2
国械注进20143176238 |  | 牙科粘接剂 OptiBond S | [9 empty] | 2019-07-31 |  | 2024-07-30 |  |  |  |  | 盈纬达(上海)医疗器械有限公司 | [8 empty] | 3
国械注进20143636250 |  | 回填牙胶 | [9 empty] | 2018-07-06 |  | 2023-07-05 |  |  |  |  | 盈纬达(上海)医疗器械有限公司 | [8 empty] | 3
川械注准20182400163 |  | 纤维蛋白原（FIB）检测试剂盒（凝固法） | [9 empty] | 2018-11-27 | 2023-11-27 | 2023-11-26 | 2028-11-28 | [12 empty] | 2
川械注准20182400153 |  | 凝血质控品 | [9 empty] | 2018-11-19 | 2023-11-19 | 2023-11-18 | 2028-11-18 | [12 empty] | 2
国械备20160554号 |  | 根管充填器 | [9 empty] | 2016-04-19 |  | 2099-12-31 |  |  |  |  | 盈纬达(上海)医疗器械有限公司 | [8 empty] | 1
国械注准20143171878 |  | 合成树脂牙 | [9 empty] | 2018-10-18 | 2023-10-18 | 2023-10-17 | 2028-10-17 | [12 empty] | 3
国械注准20143171876 |  | 义齿基托树脂 | [9 empty] | 2018-10-23 | 2023-10-23 | 2023-10-22 | 2028-10-22 | [12 empty] | 3
豫械注准20192400164 |  | β-人绒毛膜促性腺激素检测试剂（免疫荧光层析法） | [9 empty] | 2019-02-18 |  | 2024-02-17 | 2029-02-17 | [8 empty] | "袋型：检测卡（NC膜包被抗体、标记抗体）、样本缓冲液（PBS）、ID卡（内含产品特定批次信息和标准曲线信息）。 卡盒型：检测卡（NC膜包被抗体、标记抗体）、样本缓冲液（PBS）。" |  |  |  | 2
国械注进20143165000 |  | 中心孔后房屈光型人工晶状体 | [6 empty] | 2023-04-13 |  |  | 2018-10-16 | 2023-10-16 | 2023-10-15 | 2028-10-15 |  |  |  | 达视眼科器材（上海）有限责任公司 |  | STAAR Surgical AG，瑞士斯达外科公司 |  |  |  | 该产品为单件式后房人工晶状体，可折叠，襻形为扁平襻，光学区中心有直径为0.36mm的中心孔。由猪巩膜胶原蛋白、2-甲基丙烯酸羟乙酯、4-甲基丙烯酰氧基-2-羟基二苯甲酮制成。光学设计：单焦、球面；产品经蒸汽灭菌，一次性使用。 |  | 适用于21~45岁成年人有晶状体眼的治疗，矫正/降低成人-0.50D到-18.0D范围内的近视。 | 3
湘械注准20202401284 |  | 肌酸酶同工酶检测试剂盒（免疫比浊法) | 肌酸激酶同工酶检测试剂盒 （免疫抑制法） | [8 empty] | 2020-07-22 |  | 2025-07-21 | [13 empty] | 2
沪械注准20172400468 |  | 果糖胺(GSP/FRU)测定试剂盒(四氮唑蓝法) | [9 empty] | 2017-08-09 | 2022-11-21 | 2022-08-08 | 2027-11-20 | [12 empty] | 2
豫械注准20182070478 |  | 压舌板 | [9 empty] | 2018-09-10 | 2023-09-10 | 2023-09-09 | 2028-09-09 | [12 empty] | 2
国药准字S20191008 |  | 乙型肝炎病毒、丙型肝炎病毒、人类免疫缺陷病毒（1+2型）核酸检测试剂盒（PCR-荧光法） | [9 empty] | 2018-09-12 |  | 2023-09-11 | 2028-09-06 | [12 empty] | 3
川械注准20182630072 | 川械注准20182170072 | 定制式活动义齿 | [9 empty] | 2018-05-04 | 2023-05-04 | 2023-05-03 | 2028-05-03 | [12 empty] | 2
国械注准20183460221 | 国械注准20183130221 | 柔性金属丝 | [9 empty] | 2018-06-06 | 2023-06-06 | 2023-06-05 | 2028-06-05 | [12 empty] | 3
鄂械注准20222403622 |  | 血清淀粉样蛋白A（SAA）检测试剂盒（荧光免疫层析法） | [5 empty] | 2027-01-22 |  |  |  | 2022-01-27 |  | 2027-01-26 |  |  |  | 武汉纽康度生物科技股份有限公司 | [5 empty] | 试剂盒由试剂卡、枪头、样本缓冲液组成。其中：1.试剂卡由试纸条、卡壳组成。试纸条上的主要成分有：硝酸纤维素膜、滤血垫、吸水垫、加样垫，加样垫上喷有SAA抗原和链霉亲和素的荧光微球，硝酸纤维素膜包被有鼠抗人SAA单克隆抗体（T线）、羊抗链霉亲和素抗体（C线）。2.样本缓冲液：300μL/支，含0.5%吐温20、0.1%防腐剂Proclin300的磷酸盐PB(pH=7.4)缓冲液。 | 试剂盒由试剂卡、样本缓冲液组成。（具体内容详见产品说明书） | 适用于体外定量检测人全血、血浆、血清样本中血清淀粉样蛋白A（SAA）的含量。 |  | 2
豫械注准20182140549 |  | 腔道润滑剂 | [6 empty] | 2023-03-22 |  |  | 2018-09-21 | 2023-09-21 | 2023-09-20 | 2028-09-20 | [9 empty] | 本产品由润滑剂、异型塑料瓶组成。润滑剂是由去离子水、丙三醇混合制成。 |  | 适用于肠镜检查时润滑作用。 | 2
鄂械注准20182022563 |  | 医用不可吸收尼龙缝线 | [9 empty] | 2018-09-20 | 2023-09-20 | 2023-09-19 | 2028-09-19 | [12 empty] | 2
豫械注准20192400158 |  | 血清淀粉样蛋白A检测试剂（免疫荧光层析法） | [9 empty] | 2019-02-03 |  | 2024-02-02 | 2029-02-02 | [8 empty] | "袋型：检测卡（NC膜包被抗体、标记抗体）、样本缓冲液（PBS）、ID卡（内含产品特定批次信息和标准曲线信息）。 卡盒型：检测卡（NC膜包被抗体、标记抗体）、样本缓冲液（PBS）。" |  |  |  | 2
豫械注准20192400060 |  | N端-B型钠尿肽前体（NT-ProBNP）检测试剂（免疫荧光层析法） | [9 empty] | 2019-01-18 |  | 2024-01-17 | 2029-01-17 | [8 empty] | 袋型：检测卡（NC膜T线包被有具抗NT-proBNP单克隆抗体（0.3~1.5mg/mL）,C线包被羊抗鼠IgG（0.3~1.0mg/mL），结合垫标记有鼠抗NT-proBNP单克隆抗体（0.025-0.1mg/mL））、样本缓冲液（0.5%~1%氯化钠）、ID卡（内含产品特定批次信息和标准曲线信息）；卡盒型：检测卡（NC膜T线包被有鼠抗NT-proBNP单克隆抗体（0.3~1.5mg/ml）,C线包被羊抗鼠IgG（0.3~1.Omg/mL），结合垫标记有鼠抗NT-proBNP单克隆抗体（0.025~0.lmg/aL））、样本缓冲液（0.5%~1%氯化钠）. |  |  |  | 2
津械注准20212080241 |  | 一次性使用医用喉罩 | 喉罩气道导管 | [8 empty] | 2021-07-13 |  | 2026-07-12 | [13 empty] | 2
苏泰械备20170332号 |  | 免疫显色试剂 | [9 empty] | 2019-12-23 |  | 2099-12-31 | [13 empty] | 1
苏泰械备20180270号 |  | 免疫显色试剂 | [9 empty] | 2019-12-23 |  | 2099-12-31 | [13 empty] | 1
苏泰械备20190151号 |  | 免疫显色试剂 | [9 empty] | 2019-12-23 |  | 2099-12-31 | [13 empty] | 1
苏泰械备20190473号 |  | 免疫显色试剂 | [9 empty] | 2020-03-10 |  | 2099-12-31 | [13 empty] | 1
粤械注准20192401102 |  | 抗胰岛细胞抗体检测试剂盒（化学发光免疫分析法） | 抗胰岛细胞抗体检测试剂盒（磁微粒化学发光法） | [8 empty] | 2019-10-12 |  | 2024-10-11 | [13 empty] | 2
国械注进20162074898 |  | 医用导电膏 |  | 日本 |  |  | 上海光电医用电子仪器有限公司 |  |  |  |  | 2021-09-16 |  | 2026-09-15 |  |  |  | 上海光电医用电子仪器有限公司 | 日本光电工业株式会社 | 日本光电工业株式会社 | NIHON KOHDEN | [6 empty] | 2
苏械注准20192401427 |  | N末端心房利钠肽测定试剂盒（化学发光免疫分析法） | N端-B型钠尿肽前体测定试剂盒（化学发光免疫分析法） | [8 empty] | 2019-12-04 |  | 2024-12-03 | [10 empty] | R1：链霉亲和素包被的磁性微粒，1.00 mg/mL，50 mmol/L Tris缓冲液，pH=7.40±0.10，含0.1% ProClin 300防腐剂。R3：吖啶酯标记的鼠抗人NT-proBNP单克隆抗体，（0.250±0.075） μg/mL，50 mmol/L 柠檬酸缓冲液，pH=6.50±0.10，含0.1% ProClin 300防腐剂。R4：生物素标记的鼠抗人NT-proBNP单克隆抗体，（2.00±0.600） μg/mL，50 mmol/L 柠檬酸缓冲液，pH=6.50±0.10，含0.1% ProClin 300防腐剂。校准品1：为冻干状态，N端-B型钠尿肽前体重组抗原浓度：（100.0±20.00）pg/mL，50 mmol/L 乙酸乙酸钠，pH=6.00±0.10，含0.1% ProClin 300防腐剂。校准品2：为冻干状态，N端-B型钠尿肽前体重组抗原浓度：（10000±2000）pg/mL，50 mmol/L 乙酸乙酸钠，pH=6.00±0.10，含0.1% ProClin 300防腐剂。校准品定值卡（1张）、校准品条形码（6套）。质控品1：为冻干状态，N端-B型钠尿肽前体重组抗原浓度：（100.0±20.00）pg/mL，50 mmol/L 乙酸乙酸钠，pH=6.00±0.10，含0.1% ProClin 300防腐剂。质控品2：为冻干状态，N端-B型钠尿肽前体重组抗原浓度：（10000±2000）pg/mL，50 mmol/L 乙酸乙酸钠，pH=6.00±0.10，含0.1% ProClin 300防腐剂。其他：射频卡（1张）。 |  | 用于临床体外定量检测人血清、血浆和全血样本中N端-B型钠尿肽前体（NT-proBNP）的含量。 | 2
鄂汉械备20190028号 | 鄂汉械备20220159号 | 光子冷凝胶 | 导光凝胶 | [8 empty] | 2019-01-15 | 2022-03-30 | 2099-12-31 | [13 empty] | 1
国械注进20173770236 | 国械注进20173030236 | 输液导管 | 输液导管 Cragg-McNamara Infusion Catheter | [5 empty] | 2022-01-04 |  |  | 2017-01-19 | 2022-01-19 | 2022-01-18 | 2027-01-18 |  |  |  | 柯惠医疗器材国际贸易（上海）有限公司 |  | 麦克罗医伟司安神经血管医疗股份有限公司Micro Therapeutics, Inc. dba e |  |  |  | 该产品为单腔体导管，导管管体由聚氨酯和尼龙材料制成。导管近段有一个标准鲁尔接头，由聚氯乙烯材料制成。导管远端尖端配置有一个完整的三叶阀，由聚氨酯材料制成。导管侧孔输液区域通过近端和末端的不透射线标记进行指示，不透射线标记材料为铂铱合金。该产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。 |  | 该产品预期用于将医生指定药剂或不透射线造影剂受控地有选择性地注入到全身的血管内。所有用于输液导管的药剂应进行充分制备，并根据特定药剂的使用说明书进行使用。该产品不适用于冠状脉、小儿科或新生儿。 | 3
苏械注准20182401340 |  | 睾酮检测试剂盒（化学发光法） | [9 empty] | 2018-09-18 | 2023-09-18 | 2023-09-17 | 2028-09-17 | [12 empty] | 2
苏械注准20182401339 |  | 生长激素检测试剂盒（化学发光法） | [9 empty] | 2021-03-24 | 2023-09-18 | 2023-09-17 | 2028-09-17 | [12 empty] | 2
国械注准20193170276 |  | 胶原蛋白海绵 | [9 empty] | 2019-04-28 | 2024-04-28 | 2024-04-27 | 2029-04-27 | [12 empty] | 3
国械注准20183130443 |  | 可吸收钉修补固定器 | [9 empty] | 2018-10-23 | 2023-10-23 | 2023-10-22 | 2028-10-22 | [12 empty] | 3
苏械注准20182041463 |  | 椎体成形术器械穿刺系统 | [9 empty] | 2018-10-22 | 2023-10-22 | 2023-10-21 | 2028-10-21 | [9 empty] | 椎体成形术器械穿刺系统由穿刺针和穿刺针套管组成；穿刺针由穿刺针手柄和穿刺针针杆组成；穿刺针套管由穿刺针套管手柄和穿刺针套管杆部组成。组件的金属材质部分采用符合YY/T 0294.1-2016规定的06Cr19Ni10不锈钢材料制造；组件的塑料材质部分采用符合HG/T 2503-1993规定的聚碳酸酯材料制造。产品采用环氧乙烷灭菌，灭菌后应无菌，灭菌有效期2年。 |  | 用于经皮椎体后凸成形术/经皮椎体成形术中,作经皮穿刺的使用工具。 | 2
国械注准20183131910 |  | 颈椎后路内固定系统 | [9 empty] | 2018-11-30 | 2023-11-30 | 2023-11-29 | 2028-11-29 | [9 empty] | 该产品包括GJD-Ⅰ、GJD-Ⅱ、GJD-Ⅲ、GJD-Ⅳ、GJD-Ⅴ五种结构：GJD-Ⅰ、GJD-Ⅱ、GJD-Ⅲ由颈椎钢板和固定螺钉组成；GJD-Ⅳ、GJD-Ⅴ由枕颈钢板、标准/延长椎板钩、外侧移位连接器、固定/枕骨螺钉、单向/万向椎弓根螺钉、连接棒、紧定螺钉、横向连接装置组成；横向连接装置由横向连接杆、横向主体组成。该产品由符合GB/T 13810标准规定的TC4钛合金材料制成。产品表面可经阳极氧化处理。灭菌和非灭菌包装。 |  | 适用于颈椎肿瘤、创伤、滑脱、椎间盘退变、颈椎不稳以及脊柱后路融合手术失败后的翻修手术内固定。 | 3
苏械注准20172640639 | 苏械注准20172140639 | 一次性使用血液透析护理包 | 一次性使用血液透析护理包 | [8 empty] | 2017-05-02 | 2022-05-02 | 2022-05-01 | 2027-05-01 | [9 empty] | 一次性使用血液透析护理包基本配置由纱布叠片、无洞治疗巾组成，选配组件由玻片、医用透气胶带、一次性使用灭菌橡胶外科手套或一次性使用医用橡胶检查手套或薄膜手套、有洞治疗巾、棉球、棉签、塑料镊子、自粘伤口敷料、创口贴、试管（带塞）、止血带、托盘、碘伏棉球、碘伏棉签、碘伏纱布、棉卷、液体推注器、封管帽、储存袋、敷料片组成。封管帽不含消毒剂或药物、不接触血液。产品以无菌状态提供，经环氧乙烷灭菌，一次性使用。 |  | 供临床透析前后护理用。 | 2
湘械注准20212181711 |  | 一次性子宫颈扩张器 | [9 empty] | 2021-09-10 |  | 2026-09-09 | [13 empty] | 2
国械注准20163400801 |  | EB病毒核抗原（NA1）IgA抗体测定试剂盒（磁微粒化学发光法） | [9 empty] | 2021-03-01 |  | 2026-02-28 |  |  |  |  | 厦门万泰凯瑞生物技术有限公司 | [5 empty] | 试剂1：1瓶（50人份：2.5mL；100人份：5mL；200人份：10mL），EBNA1抗原包被的磁微粒。 试剂2：1瓶（50人份：2.5mL；100人份：5mL；200人份：10mL），吖啶酯标记人IgA抗体。 试剂3：1瓶（50人份：5mL；100人份：10mL；200人份：20mL），含蛋白稳定剂的磷酸盐缓冲液。 校准品1：0.5mL×1瓶，抗EBNA1 IgA抗体阳性血清或血浆稀释于不含抗EBNA1 IgA抗体的灭活人血清或血浆中，防腐剂：ProClin 300。 校准品2：0.5mL×1瓶，不含抗EBNA1 IgA抗体的灭活人血清或血浆，防腐剂：ProClin 300。 |  | 本产品用于定性检测人血清或血浆中的EB病毒核抗原1（NA1）IgA抗体。 | 3
国械注准20163400802 |  | EB病毒衣壳抗原（VCA）IgA抗体测定试剂盒（磁微粒化学发光法） | [9 empty] | 2021-03-01 |  | 2026-02-28 |  |  |  |  | 厦门万泰凯瑞生物技术有限公司 | [5 empty] | 试剂1：1 瓶（50人份：2.5mL；100人份：5mL；200人份：10mL），VCA 抗原包被的磁微粒。 试剂2：1 瓶（50人份：2.5mL；100人份：5mL；200人份：10mL），吖啶酯标记抗人IgA 抗体。 试剂3：1 瓶（50人份：5mL；100人份：10mL；200人份：20mL），含蛋白稳定剂的磷酸盐缓冲液。 校准品1：0.5mL×1 瓶，抗VCA IgA 抗体阳性血清或血浆稀释于不含抗VCA IgA 抗体的灭活人血清或血浆中，含有ProClin300防腐剂。 校准品2：0.5mL×1 瓶，不含抗VCA IgA 抗体的灭活人血清或血浆，含有ProClin300 防腐剂。 |  | 本产品用于定性检测人血清或血浆中的衣壳抗原（VCA）IgA抗体。 | 3
国械注准20163401024 |  | EB病毒Zta蛋白IgA抗体测定试剂盒（磁微粒化学发光法） | EB病毒Zta蛋白IgA抗体检测试剂盒（磁微粒化学发光法） | [8 empty] | 2020-12-07 |  | 2025-12-06 |  |  |  |  | 厦门万泰凯瑞生物技术有限公司 | [5 empty] | 试剂1：1 瓶（50人份：2.5mL；100人份：5mL；200人份：10mL），Zta 抗原包被的磁微粒。 试剂2：1 瓶（50人份：2.5mL；100人份：5mL；200人份：10mL），吖啶酯标记抗人IgA 抗体。 试剂3：1 瓶（50人份：5mL；100人份：10mL；200人份：20mL），含蛋白稳定剂的Tris-HCl 缓冲液。 校准品1：0.5mL×1 瓶，抗Zta IgA 抗体阳性血清或血浆稀释于不含抗Zta IgA 抗体的灭活人血清或血浆中，含有ProClin300防腐剂。 校准品2：0.5mL×1 瓶，不含抗Zta IgA 抗体的灭活人血清或血浆，含有ProClin300 防腐剂。 |  | 该产品用于定性检测人血清或血浆中的EB病毒Zta蛋白IgA抗体。 | 3
国械注准20153401965 |  | 糖类抗原19-9（CA19-9）测定试剂盒（磁微粒化学发光法） | [9 empty] | 2020-08-21 |  | 2025-08-20 |  |  |  |  | 厦门万泰凯瑞生物技术有限公司 | [5 empty] | 试剂1：1 瓶（50人份：2.5mL；100人份：5mL；200人份：10mL；300人份：15mL；500人份：25mL），CA19-9 抗体包被的磁微粒，在磷酸盐缓冲液中配制，含ProClin300 防腐剂。 试剂2：1 瓶（50人份：2.5mL；100人份：5mL；200人份：10mL；300人份：15mL；500人份：25mL），吖啶酯标记的CA19-9 抗体，在磷酸盐缓冲液中配制，含ProClin300 防腐剂。 校准品1：0.5mL×1 瓶，10U/mL 的糖类抗原19-9，含磷酸盐缓冲液，含有ProClin 300 防腐剂。 校准品2：0.5mL×1 瓶，100U/mL 的糖类抗原19-9，含磷酸盐缓冲液，含有ProClin 300 防腐剂。 |  | 本试剂用于定量检测人血清或血浆中的糖类抗原19-9。主要用于对恶性肿瘤患者进行动态监测以辅助判断疾病进程或治疗效果，不能作为恶性肿瘤早期诊断或确诊的依据，不能用于普通人群的肿瘤筛查。 | 3 | 2
国械注准2021317009 | 国械注准20213170009 | 基台系统 | [9 empty] | 2020-01-06 | 2021-01-06 | 2026-01-05 | [13 empty] | 3
豫械注准20182140641 |  | 医用硅酮凝胶敷料 | [6 empty] | 2023-06-16 |  |  | 2018-10-08 | 2023-10-08 | 2023-10-07 | 2028-10-07 | [11 empty] | 适用于辅助抑制体表外伤、烧伤、手术原因引起的增生性疤痕 | 2
国械备20180560号 |  | 转移帽 Transfer |  |  |  |  | 盈纬达(上海)医疗器械有限公司 |  |  |  |  | 2018-04-25 |  | 2099-12-31 | [13 empty] | 1
国械注进20203170389 |  | 种植体配套用基台及附件Internal Hex(IH) system | [9 empty] | 2020-08-18 |  | 2025-08-17 |  |  |  |  | 盈纬达(上海)医疗器械有限公司 | [8 empty] | 3
闽械注准20152080158 |  | 简易呼吸器 | [9 empty] | 2020-08-12 |  | 2025-08-11 | [10 empty] | 该产品由面罩、患者阀、压力计、气囊接头、气囊、气囊进气阀、储气袋组、氧气管组、口咽通气道、口腔开口器等组成。产品为非无菌。 |  | 用于对呼吸障碍者作人工呼吸。 | 2
国械注进20162171039 |  | 正畸牵引钩Insignia Drop-In Hooks | [9 empty] | 2020-02-14 |  | 2025-02-13 |  |  |  |  | 盈纬达(上海)医疗器械有限公司 | [8 empty] | 2
国械注进20162171328 |  | 正畸金属托槽 | [9 empty] | 2019-07-16 |  | 2024-07-15 |  |  |  |  | 盈纬达(上海)医疗器械有限公司 | [8 empty] | 2
国械注进20152171119 |  | 硅橡胶印模材 Take 1 Advanced | [9 empty] | 2018-10-18 |  | 2023-10-17 |  |  |  |  | 盈纬达(上海)医疗器械有限公司 | [8 empty] | 2
沪械注准20182400320 |  | 高密度脂蛋白胆固醇(HDL-C)测定试剂盒(表面活性选择性抑制法） | [9 empty] | 2018-09-30 | 2023-01-18 | 2023-09-29 | 2028-09-29 | [12 empty] | 2
沪械注准20142400017 |  | 低密度脂蛋白胆固醇试剂盒（直接法) | [9 empty] | 2019-05-24 |  | 2024-05-23 | [13 empty] | 2
国械注进20162174120 |  | 正畸丝Archwires | [9 empty] | 2020-03-13 |  | 2025-03-12 |  |  |  |  | 盈纬达(上海)医疗器械有限公司 | [8 empty] | 2
国械注进20162175038 |  | 正畸丝Archwires | [9 empty] | 2021-02-18 |  | 2026-02-17 |  |  |  |  | 盈纬达(上海)医疗器械有限公司 | [8 empty] | 2
国械注进20182170121 |  | 正畸用托槽和颊面管Single Patient Kit |  |  |  | 卡瓦盛邦（上海）牙科医疗器械有限公司 | [5 empty] | 2021-01-26 |  | 2026-01-25 |  |  |  | 卡瓦盛邦（上海）牙科医疗器械有限公司 | 盈纬达(上海)医疗器械有限公司 | 奥美科公司Ormco Corporation |  |  |  | 由正畸托槽和正畸颊面管组成。其中正畸托槽分为Damon 3Mx系列、Damon Q系列、Damon Clear系列；正畸颊面管分为Gingivally Offset系列、Accent系列。托槽均为自锁托槽。其中Damon 3Mx系列和Damon Q系列的托槽主体为不锈钢17-4Ph，底板为不锈钢316SS,内置弹簧为NiTi合金；Damon Clear系列的托槽主体和底板为Al2O3陶瓷，内置弹簧为NiTi合金；正畸颊面管Gingivally Offset系列和Accent系列颊面管主体、牵引钩及底板为不锈钢316SS，Gingivally Offset系列滑盖为不锈钢304SS。 |  | 正畸用托槽和颊面管在口腔正畸治疗时用于矫治牙齿畸形。 |  | 2
国械注进20182172361 |  | 正畸颊面管Buccal Tubes | [9 empty] | 2018-09-11 | 2023-09-11 | 2023-09-10 | 2028-09-10 |  |  |  | 盈纬达(上海)医疗器械有限公司 | [8 empty] | 2
国械注准20183400152 | 京械注准20222400287 | α-L-岩藻糖苷酶测定试剂盒(CNPF底物法) | [9 empty] | 2018-04-20 | 2023-04-20 | 2023-04-19 | 2028-04-19 | [12 empty] | 3 | 2
豫械注准20182140513 |  | 医用一次性防护服 | [9 empty] | 2018-09-18 | 2023-09-18 | 2023-09-17 | 2028-09-17 | [9 empty] | 本产品由SMS无纺布或非织造布加工制成，由连帽上衣、裤子组成，可分为连身式和分身式结构。 |  | 为医护人员在工作时接触具有潜在感染性的患者血液、体液、分泌物、空气中的颗粒物提供阻隔及防护作用。 | 2
豫械注准20182140550 |  | 医用防护口罩 | [9 empty] | 2018-09-18 | 2023-09-21 | 2023-09-20 | 2028-09-20 | [9 empty] | 医用防护口罩由口罩体(含鼻夹)和口罩带组成，口罩为四层结构，中间层为两层聚丙烯熔喷布，内外两层为纺粘热轧法非织造布制成。 |  | 供医疗工作环境下，过滤空气中的颗粒物、阻隔飞沫、血液、体液、分泌物用。 | 2
浙械注准20152401049 |  | 总蛋白测定试剂盒(双缩脲法) | [9 empty] | 2015-12-24 | 2021-01-13 | 2020-12-23 | 2026-01-12 | [9 empty] | R:硫酸铜、碘化钾、酒石酸钾钠、氢氧化钠。 |  | 用于体外定量测定人血清中总蛋白的浓度。 | 2
国械注准20143132103 |  | 金属内固定系统 | [9 empty] | 2018-08-29 | 2023-08-29 | 2023-08-28 | 2028-08-28 | [9 empty] | 该产品包括椎弓根钉及附件（压钉）、椎体钉、骶骨钉、骨栓、连接棒、钩、横连（钩）器、连接块及髂骨钉。产品材料为符合GB 4234.1的00Cr18Ni14Mo3不锈钢或符合GB/T 13810的TC4钛合金；椎弓根钉中如有垫圈其材料可为符合GB/T 13810的TA3纯钛。钛合金产品表面经阳极氧化处理。非灭菌包装。 |  | 该产品适用于脊柱、四肢内固定。其中，椎弓根钉、椎体钉用于：脊柱创伤骨折或矫形的内固定；骶骨钉用于：脊柱骶骨创伤骨折或矫形的内固定；骨栓用于髁间骨折；连接棒用于：与矫形钉、钩、横连(钩)器配合，用于脊柱骨折或矫形的内固定。 | 3
国械注准20163152176 | 国械注准20163142176 | 一次性使用无菌注射器 带针 | [9 empty] | 2016-10-21 | 2022-06-15 | 2021-10-20 | 2027-06-14 | [12 empty] | 3
国械注准20173151439 | 国械注准20173221439 | 一次性使用静脉采血针 | [9 empty] | 2017-10-27 | 2022-10-27 | 2022-10-26 | 2027-10-26 | [12 empty] | 3
国械注准20173150518 | 国械注准20173140518 | 一次性使用静脉输液针 | [9 empty] | 2017-03-16 | 2022-03-16 | 2022-03-15 | 2027-03-15 | [12 empty] | 3
豫械注准20182660179 |  | 一次性使用吸引连接管 | [9 empty] | 2018-04-03 |  | 2023-04-02 | [13 empty] | 2
豫械注准20182660181 |  | 一次性使用麻醉气体过滤器 | [9 empty] | 2018-04-03 |  | 2023-04-02 | [13 empty] | 2
豫械注准20182540180 |  | 一次性动脉压迫止血器 | [9 empty] | 2018-04-03 |  | 2023-04-02 | [13 empty] | 2
鄂械注准20182012390 |  | 医用激光光纤 | [9 empty] | 2018-09-10 | 2023-09-10 | 2023-09-09 | 2028-09-09 | [12 empty] | 2
国械注进20153172602 |  | 通用树脂粘合剂系统 NX3 | [9 empty] | 2019-01-25 |  | 2024-01-24 |  |  |  |  | 盈纬达(上海)医疗器械有限公司 | [8 empty] | 3
国械备20181138号 |  | 试色糊剂 | [9 empty] | 2018-08-06 |  | 2099-12-31 |  |  |  |  | 盈纬达(上海)医疗器械有限公司 | [8 empty] | 1
豫械注准20182220324 | 豫械注准20182020324 | 一次性使用内窥镜导引管鞘 | [5 empty] | 2018-07-23 | 2023-05-15 |  |  | 2018-07-23 | 2023-07-23 | 2023-07-22 | 2023-07-22 |  |  | 郑州康佰甲科技有限公司 | [5 empty] | 鞘管部、主体部、密封帽。 |  | 本产品用于需要内窥镜手术建立经皮肾手术通路的肾结石或肾积水患者，插入穿刺器或体腔，作为内径插入通路的鞘管，防止内径碰触穿刺器先端部和穿刺器内部，保护内镜先端部及弯曲部。与我公司生产的自动控压灌注吸引系统联合使用。 |  | 2
豫械注准20182090323 | 豫械注准20182020323 | 一次性使用输尿管导引鞘 | [5 empty] | 2018-07-23 | 2023-05-15 |  |  | 2018-07-23 | 2023-07-23 | 2023-07-22 | 2028-07-22 |  |  | 郑州康佰甲科技有限公司 | [5 empty] | 导引鞘管、扩张器、导丝(选配)。 |  | 供泌尿外科手术中，建立内窥镜等器械进入泌尿道的通道用;与本公司生产的自动控压灌注吸引系统联合使用。 |  | 2
浙械注准20152401058 |  | 甘油三酯测定试剂盒(GPO-PAP法) | [9 empty] | 2015-12-24 | 2021-01-13 | 2020-12-23 | 2026-01-12 | [9 empty] | R1:脂蛋白酯酶、甘油磷酸氧化酶、过氧化物酶、3,5-二氯-2-羟基苯磺酸钠盐、三磷酸腺苷；R2:甘油激酶、4-氨基安替比林、三羟甲基氨基甲烷缓冲液。 |  | 用于体外定量测定人血清中甘油三酯的浓度。 | 2
浙械注准20152401044 |  | 高密度脂蛋白胆固醇测定试剂盒(直接法-过氧化氢酶清除法) | [9 empty] | 2015-12-24 | 2021-01-13 | 2020-12-23 | 2026-01-12 | [9 empty] | R1：N-三(羟甲基)甲基-2-氨基乙磺酸缓冲液、N-(2-羟基-3-磺丙基)-3'5-二甲氧基苯胺钠盐、4-氨基安替比林、曲拉通X-100；R2:胆固醇脂酶、胆固醇氧化酶、过氧化物酶、硬脂酸。 |  | 用于体外定量测定人血清中高密度脂蛋白胆固醇的含量。 | 2
浙械注准20152400975 |  | 白蛋白测定试剂盒(溴甲酚绿法) | [9 empty] | 2015-12-09 | 2021-01-06 | 2020-12-08 | 2026-01-05 | [9 empty] | R:琥珀酸、溴甲酚绿、叠氮钠。 |  | 用于体外定量测定人血清中白蛋白的浓度。 | 2
国械注进20153170933 |  | 牙科玻璃纤维根管桩 | [9 empty] | 2018-10-10 |  | 2023-10-09 |  |  |  |  | 盈纬达(上海)医疗器械有限公司 | [8 empty] | 3
国械注进20153171964 |  | 树脂桩核修复材料 Build-it FR | [9 empty] | 2018-12-29 |  | 2023-12-28 |  |  |  |  | 盈纬达(上海)医疗器械有限公司 | [8 empty] | 3
国械注进20162632700 | 国械注进20162172700 | 不含丁香酚水门汀 | [9 empty] | 2016-09-01 | 2020-10-12 | 2021-08-31 | 2025-10-11 |  |  |  | 盈纬达(上海)医疗器械有限公司 | [8 empty] | 2
国械注进20163632701 | 国械注进20163172701 | 聚羧酸锌水门汀 | [9 empty] | 2016-09-01 | 2021-04-14 | 2021-08-31 | 2026-04-13 |  |  |  | 盈纬达(上海)医疗器械有限公司 | [8 empty] | 3
国械注进20193171768 |  | 流动性复合树脂修复材料 Dyad Flow | [9 empty] | 2019-03-04 |  | 2024-03-03 |  |  |  |  | 盈纬达(上海)医疗器械有限公司 | [8 empty] | 3
苏械注准20222021153 |  | 一次性使用肺结节定位穿刺针 | [5 empty] | 2022-05-13 |  |  |  | 2022-05-13 |  | 2027-05-12 |  | 苏械注准20222021153 | [7 empty] | 一次性使用肺结节定位穿刺针(以下简称定位针)由穿刺针、推送装置、锚定定位针、定位线和保护管构成。其中穿刺针由针管、穿刺针手柄、卡扣组成，推送装置由推送管和推送管手柄组成，定位线远端连接锚定定位针，定位线的近端穿过推送装置内部伸出推送管手柄外部，定位线远端带有标记刻度线。该产品以无菌状态提供，经环氧乙烷灭菌，一次性使用。 |  | 适用于肺结节患者接受胸腔镜手术前的CT引导下的肺结节定位。留置体内时间小于24h。 |  | 2
沪械注准20172020447 |  | 非血管腔道导丝 | [9 empty] | 2022-07-19 |  | 2027-07-18 | [10 empty] | 产品有两种型式， 一种由导头、套管、芯轴和涂层组成， 另一种由套管、芯轴和涂层组成。导头材料为聚氨酯(涂层为聚乙烯吡咯烷酮)， 套管材料为聚四氟乙烯(涂有医用硅油)或者聚氨酯(涂层为聚烯吡咯烷酮)或者不锈钢(涂有聚四氟乙烯)， 芯轴材料为镍钛合金。 |  |  | 2
国械备20160608号 |  | 根管锉 | [9 empty] | 2016-05-10 |  | 2099-12-31 |  |  |  |  | 盈纬达(上海)医疗器械有限公司 | [8 empty] | 1

## 进口产品变更总代
注册证编号 | 注册证名称 | 原代理企业账号 | 原代理企业名称 | 新代理企业账号 | 新代理企业名称
国械备20170603号 | 引流袋 | J3711 | 北京仁合康盛医疗用品有限公司 | J10635 | 赛锐思（上海）医疗科技有限公司
国械注进20153032306 | 球囊导管 | J3687 | 北京迈得诺医疗技术有限公司 | J10799 | 钟化企业管理（上海）有限公司

## 耗材企业更名
企业编号 | 原企业名称 | 变更后的企业名称
HCS01575 | 嘉兴林华医用材料有限公司（原嘉兴美森医用材料有限公司） | 浙江敷茂生物科技有限公司
HCS01260 | 江苏人先医疗科技有限公司 | 江苏人先医疗科技股份有限公司