## 产品信息变更
组件编号 | 变更前：组件名称 | 变更后：组件名称 | 变更前：产品商标 | 变更后：产品商标 | 变更前：注册证规格 | 变更后：注册证规格 | 变更前：注册证型号 | 变更后：注册证型号 | 变更前：产品材质 | 变更后：产品材质 | 变更前：产品标准 | 变更后：产品标准 | 变更前：产品有效期 | 变更后：产品有效期 | 变更前：产品包装材质 | 变更后：产品包装材质 | 变更前：产品性能组成 | 变更后：产品性能组成 | 变更前：产品适用范围 | 变更后：产品适用范围 | 变更前：产品使用方法 | 变更后：产品使用方法 | 变更后：产品存储条件及有效期 | 变更后：产品存储条件及有效期1
00160546 | 一次性使用透析护理包 |  |  |  | / |  | / |  | 其他 |  | 豫械注准20202142020 |  | 24 |  | 纸塑袋 |  | 本产品由基本配置托盘、一次性使用治疗巾、一次性使用敷料镊和选用配置一次性使用医用橡胶检查手套，透气胶带、碘伏棉球、医用碘伏棉签、一次性聚乙烯检查手套、一次性医用垫、一次性使用中单、医用棉签、医用棉球、医用输液贴、一次性使用无菌保护罩、透气创可贴、医用纱布块、医用无菌敷贴、一次性使用包布。 | 料镊、检查手套、备皮刀、止血钳、试管、量杯、塑料盒、口杯、药杯、固定夹、剪刀、 塑料盘、塑料碗、塑料盆组成。IV 型由基本配置一次性使用医用口罩和选用配置一次性使 用治疗巾、医用纱布块、一次性使用手术衣、一次性医用垫、一次性使用手术洞巾、一次 性使用手术单、一次性使用无菌保护罩、一次性使用包布、一次性使用灭菌橡胶外科手套、 医用缝合针、非吸收性外科缝线、一次性使用棉纱垫、无菌塑柄手术刀、手术刀片、一次 性使用配药用注射器、消毒刷、纱布绷带、一次性使用敷料镊、检查手套、备皮刀、止血 钳、试管、量杯、塑料盒、口杯、药杯、固定夹、剪刀、塑料盘、塑料碗、塑料盆组成 | 适用于医疗机构透析前后护理用 |  | 打开小包装，按医疗常规操作使用
00029080 | 一次性使用血压传感器 | 一次性使用有创血压传感器 | SCW |  | DPT-248；DPT-II |  | DPT-248；DPT-II |  | 聚氯乙烯（PVC）；苯乙烯-丁二烯-丙烯腈共聚物（ABS）；聚乙烯（PE） |  | 国械注准20153072330 |  | 36个月 |  | 泰克纸袋 |  | 该产品由灌注器、压力腔、灌注阀、压力信号输出端连线、堵帽、传输管路和保护套组成。 |  | 该产品供医疗单位测量患者的动脉压和中心静脉压。 |  | 1、 遵照医师说明，在一个密闭的输液袋中准备消毒的冲洗溶液（通常为 0.9%的生理盐水加一定体积的水成肝磷脂）。 2、 打开已消毒完好的传感器包，核实所有的连接均是安全的且所有的三通 旋钮均是在所期望的位置。 注意：小心不要将接头连接处拧得太紧。 3、 将输液器插头插入输液袋，打开流量调节器（滚动夹），轻轻挤压输液袋， 同时挤压传感器冲洗阀，直到将所有空气都排出输液袋及所有管路。 4、 关闭流量调器（滚动夹），将输液袋插入压力护套中并悬挂在距离病人约 2英尺高的挂杆上。 注意：此时不要给输液袋加压。 5、 仔细检查系统中所有充入液体的部分，确认所有的气泡均已被排出。 6、 将输液袋加压到约300mmHg，如果有气泡留在系统中，挤压冲洗阀除去系 统中所有的空气。 7、 将系统中三通的所有未使用通道上的有孔螺纹保护帽全部换成无孔螺纹帽。 8、 将传感器连接导管连接到病人身上，冲洗系统以便除去导管中的血液。 注意：为避免冲洗时气泡或导管中的血液凝块回到患者，在传感器连接导管接 到病患时，要确保导管中充入液体并且允许少量血液通过导管流回。 9、 将三通对病人端关闭并移开三通调零时相关通道上的无孔螺纹帽，使传感 器在大气压下调零。 注意：三通必须旋转90度才能关闭，45度不能隔离空气，阻止血液返回或防 止污染。 10、 将传感器导联线与监护仪连接起来，并根据监护仪说明将监护仪调零。 注意：如无法调零，请更换传感器重新调零；如果调零仍不成功，请检查连接 线和监护仪是否工作正常。 11、 将监控系统调零后，旋转三通对调 零相关的通道关闭并将有孔螺纹帽放 回原处继续监控。 12、 为测试监控系统的动力反应须进行方波测试，方波测试允许导管、延长管 和传感器系统动力反应的床边测定。冲洗系统，附到病人身上，调零并校准刻度 后进行动力反应测试，步骤如下： a） 挤压冲洗装置并迅速释放； b） 观察监护仪上的压力波形； c） 将波形与标准波形相比较以测定动力反应； d） 根据需要重复以上步骤以确定最大极限的动力反应。 注意：1、观察到阻尼（减幅）波形，可能是以下一个或多个因素造成的：在 连接导管内有空气或血块；导联线连接松散。 2、要保持系统平衡1分钟，并要进行渗漏的可视检查。安装之后30分 钟且其后周期性地要对正确的输液袋压力、流速和渗漏进行检查。 3、连续输送油脂性溶液可能引起接头破裂。 13、使用完毕后，请不要随意丢弃，医疗单位回收销毁
00172090 | 心肌肌钙蛋白I/肌酸激酶同工酶/肌红蛋白测定试剂盒（荧光免疫层析法） | 心肌肌钙蛋白I/肌酸激酶同工酶/肌红蛋白测定试剂盒（干式荧光免疫层析法） | 信德科创 |  | 10人份/盒、20人份/盒、25人份/盒、30人份/盒、40人份/盒、50人份/盒、100人份/盒、200人份/盒 |  | 10人份/盒、20人份/盒、25人份/盒、30人份/盒、40人份/盒、50人份/盒、100人份/盒、200人份/盒 |  | 高抗聚苯乙烯 |  | 心肌肌钙蛋白I/肌酸激酶同工酶/肌红蛋白测定试剂盒（荧光免疫层析法）产品技术要求 | 心肌肌钙蛋白I/肌酸激酶同工酶/肌红蛋白测定试剂盒（干式荧光免疫层析法）产品技术要求 | 24个月 |  | 铝箔袋 |  | 1.cTnI/CK-MB/Myo检测卡 检测线（cTnI）：鼠抗cTnI单克隆抗体 检测线（CK-MB）：鼠抗CK-MB单克隆抗体 检测线（Myo）：鼠抗Myo单克隆抗体 质控线（C线）：羊抗兔IgG多克隆抗体 结合垫：荧光微球标记鼠抗cTnI单克隆抗体/鼠抗CK-MB单克隆抗体/鼠抗Myo单克隆抗体/兔IgG 2.cTnI/CK-MB/Myo样本缓冲液 0.02mol/L 磷酸缓冲盐溶液（pH7.4） 3.校验卡 1张/盒，储存有产品生产批号、校准曲线等信息 |  | 用于体外定量测定人静脉全血/血清/血浆中的心肌损伤标志物——心肌肌钙蛋白I、肌酸激酶同工酶、肌红蛋白的浓度。临床上主要用于心肌梗死的辅助诊断。 |  | 1.实验前，将待测样本和检测试剂从储存条件下取出，平衡至室温。 2.取出试剂盒校验卡，选择荧光免疫分析仪中“校验”按钮，将试剂盒数据存储到荧光免疫分析仪中。 3.打开铝箔袋包装，取出检测卡，水平放置于实验台上。 4.取出样本缓冲液加入100μL血清/血浆（或150μL全血）样本，充分混匀。 5.取100μL上述混匀的溶液加入到检测卡加样孔中。 6.室温下反应15分钟，采用ClinPATH301荧光免疫分析仪测试，读取及打印测试结果。
00126436 | 一次性使用无菌手术膜 |  | 齐创 |  | 6×7，6×9，7×7，7×8，7×11，14×20，14×35，20×30，30×30，30×40，30×45，40×45，45×45，45×50，45×60（单位：厘米） | 宽（4cm～350cm）×长（4cm～400cm） | 6×7，6×9，7×7，7×8，7×11，14×20，14×35，20×30，30×30，30×40，30×45，40×45，45×45，45×50，45×60（单位：厘米） | 型号：PE-A、PE-B-1N、PE-B-1F、PE-B-1Y、PE-B-2N、PE-B-2Y、PE-B-3N、PE-B-3Y、PE-C、PE-D-1N、PE-D-1F、PE-D-1Y、PE-D-2N、PE-D-2Y、PE-D-3N、PE-D-3Y、PU-A、PU-B-1N、PU-B-1F、PU-B-1Y、PU-B-2N、PU-B-2Y、PU-B-3N、PU-B-3Y、PU-C、PU-D-1N、PU-D-1F、PU-D-1Y、PU-D-2N、PU-D-2Y、PU-D-3N、PU-D-3Y | 医用聚乙烯薄膜涂覆压敏医用粘合剂；离型材料 |  | 鲁械注准20172640741 |  | 2年 |  | 纸塑包装 |  | 由医用聚乙烯薄膜涂覆压敏医用粘合剂与离型材料复合而成。 | PE-A型由涂覆压敏医用粘合剂的医用聚乙烯薄膜和离型材料组成；PE-B-1N、PE-B-1F、PE-B-1Y、PE-B-2N、PE-B-2Y、PE-B-3N、PE-B-3Y型由涂覆压敏医用粘合剂的医用聚乙烯薄膜、集物袋和支撑条组成；PE-C型由涂覆压敏医用粘合剂的医用聚乙烯薄膜、离型材料、无纺布组成；PE-D-1N、PE-D-1F、PE-D-1Y、PE-D-2N、PE-D-2Y、PE-D-3N、PE-D-3Y型是涂覆压敏医用粘合剂的医用聚乙烯薄膜、离型材料、无纺布、集物袋和支撑条组成。 PU-A型由涂覆压敏医用粘合剂的医用聚氨酯薄膜和离型材料组成；PU-B-1F、PU-B-1Y、PU-B-2N、PU-B-2Y、PU-B-3N、PU-B-3Y型由涂覆压敏医用粘合剂的医用聚氨酯薄膜、集物袋和支撑条组成；PU-C型由涂覆压敏医用粘合剂的医用聚氨酯薄膜、离型材料、无纺布组成；PU-D-1N、PU-D-1F、PU-D-1Y、PU-D-2N、PU-D-2Y、PU-D-3N、PU-D-3Y型是涂覆压敏医用粘合剂的医用聚氨酯薄膜、离型材料、无纺布、集物袋和支撑条组成。 | 贴于手术部位，简化术前护皮操作，预防接触性和移行性手术创面感染。 |  | 1、将手术部位清理消毒后，从包装袋中取出手术膜 2、手执执边，剥开部分防粘纸，将手术膜一端贴于手术部位； 3、沿手术膜长度方向缓慢拉开防粘纸，同时，自然敷于皮肤上，轻轻抚平，使手术膜牢固地贴于皮肤表面； 4、手术完毕后，将切口边缘手术膜掀开少许，缝合后将手术膜揭去。 5、使用后，应按照《医疗废物管理条例》进行处理。 | 1.将手术部位清理消毒后，从包装袋中取出手术膜； 2.手执膜边，剥开部分离型纸，将手术膜一端贴于手术部位； 3.沿手术膜长度方向缓慢拉开离型纸，同时，自然敷于皮肤上，轻轻抚平，使手术膜牢固地贴于皮肤表面； 4.配置有无纺布的，展平无纺布，覆盖住患者，以防止感染源传播； 5.手术完毕后，将切口边缘手术膜掀开少许，缝合后将手术膜揭去。
00323856 | 抗β2糖蛋白1结构域1IgG抗体（β2GP1-Domain1）测定试剂盒（化学发光免疫分析法） | 抗β2糖蛋白1结构域1IgG抗体（β2GP1-Domain1）测定试剂盒（磁微粒化学发光法） |  | 康润 |  | 规格:50 人份/盒;装量:R1:1×3.1mL/瓶;R2:1×3.5mL/瓶;规格:2×50 人份/盒;装量:R1:2×3.1mL/瓶;R2:2×3.5mL/瓶;规格:100 人份/盒 ;装量:R1:1×5.6mL/瓶;R2:1×6.0mL/瓶;规格:2×100 人份/盒;装量:R1:2×5.6mL/瓶;R2:2×6.0mL/瓶;规格:200 人份/盒;装量:R1:1×10.6mL/瓶;R2:1×11.0mL/瓶; 规格:500 人份/盒;装量:R1:1×25.6mL/瓶;R2:1×26.0mL/瓶;规格:校准品(选配);装量:C1-C2:2×1.0mL/瓶;复溶液:1×3.0mL/瓶;规格:质控品(选配);装量:规格 1:QC1:1×1.0mL/瓶;QC2:1×1.0mL/瓶。规格 2:QC1:2×1.0mL/瓶;QC2:2×1.0mL/瓶。 |  |  | 液体 | 液体、液体＋固体 |  |  |  | 18个月 |  | 纸盒 |  | 试剂盒由试剂组分、校准组分和质控组分组成。其中试剂组分包括R1、R2和试剂盒信息卡；校准组分包括校准品、复溶液、校准品信息卡和校准品一维码；质控组分包括质控品、质控品信息卡、质控品一维码和质控品靶值表。具体内容详见附表。 |  | 用于体外半定量检测人血清中抗β2糖蛋白1结构域1IgG抗体的含量。 |  | 磁微粒化学发光法 | 2~8℃避光保存,有效期 18 个月。
00295744 | β-人绒毛膜促性腺激素 (β-HCG) 测定试剂盒(荧光免疫层析法） | β-人绒毛膜促性腺激素(β-HCG)测定试剂盒（干式荧光免疫定量法） | [6 empty] | 高抗聚苯乙烯 | [13 empty] | 2~30℃保存， 有效期24个月。在温度15~30℃、在温度40%~90%的环境条件下打开铝箔袋，应在60分钟内使用
00093619 | 川械注准20182400173 | 肌酐测定试剂盒（肌氨酸氧化酶法） |  |  | "试剂1 60mL×3 试剂2 60mL×1； 试剂1 30mL×2 试剂2 10mL×2； 试剂1 450mL×1 试剂2 150mL×1； 200测试×1/盒（迈克生化分析仪专用）； 200测试×2/盒（迈克生化分析仪专用）； 200测试×4/盒（迈克生化分析仪专用）； 500测试×1/盒（迈克生化分析仪专用）； 500测试×2/盒（迈克生化分析仪专用）； 500测试×4/盒（迈克生化分析仪专用）； 700测试×1/盒（迈克生化分析仪专用）； 700测试×2/盒（迈克生化分析仪专用）； 700测试×4/盒（迈克生化分析仪专用）； 200测试×1/盒（日立LST生化分析仪专用）； 200测试×2/盒（日立LST生化分析仪专用）； 200测试×4/盒（日立LST生化分析仪专用）； 300测试×1/盒（日立LST生化分析仪专用）； 300测试×2/盒（日立LST生化分析仪专用）； 300测试×4/盒（日立LST生化分析仪专用）； 400测试×1/盒（日立LST生化分析仪专用）； 400测试×2/盒（日立LST生化分析仪专用）； 400测试×4/盒（日立LST生化分析仪专用）。" |  | "试剂1 60mL×3 试剂2 60mL×1； 试剂1 30mL×2 试剂2 10mL×2； 试剂1 450mL×1 试剂2 150mL×1； 200测试×1/盒（迈克生化分析仪专用）； 200测试×2/盒（迈克生化分析仪专用）； 200测试×4/盒（迈克生化分析仪专用）； 500测试×1/盒（迈克生化分析仪专用）； 500测试×2/盒（迈克生化分析仪专用）； 500测试×4/盒（迈克生化分析仪专用）； 700测试×1/盒（迈克生化分析仪专用）； 700测试×2/盒（迈克生化分析仪专用）； 700测试×4/盒（迈克生化分析仪专用）； 200测试×1/盒（日立LST生化分析仪专用）； 200测试×2/盒（日立LST生化分析仪专用）； 200测试×4/盒（日立LST生化分析仪专用）； 300测试×1/盒（日立LST生化分析仪专用）； 300测试×2/盒（日立LST生化分析仪专用）； 300测试×4/盒（日立LST生化分析仪专用）； 400测试×1/盒（日立LST生化分析仪专用）； 400测试×2/盒（日立LST生化分析仪专用）； 400测试×4/盒（日立LST生化分析仪专用）。" |  | 液体 |  | 川械注准20182400173 |  | 24个月 |  | 纸质 |  | "试剂1（R1） Good’s缓冲液 100.0mmol/L 肌氨酸氧化酶 ≥18KU/L 肌酸脒基水解酶 ≥80KU/L 抗坏血酸氧化酶 ≥10KU/L 二水合N-乙基-N-(2-羟基-3-磺丙基)-3-甲基苯胺钠盐 1.4mmol/L 试剂2（R2） 肌酐酰氨基水解酶 ≥310KU/L 过氧化物酶 ≥30KU/L 4-氨基安替比林 2.5mmol/L 不同批号试剂盒中各组分不能互换。 需配套本公司以下产品使用： 生化复合校准品 肌酐校准品 生化质控品 其纯度、稀释或混合方法详见产品说明书。" |  | 本品用于定量测定人体血清、血浆或尿液中肌酐的含量。 |  | 用于全自动分析仪，根据全自动分析仪的操作方法测量。
00124420 | 超声刀头GY系列 | 超声高频刀头 | 迈科唯 |  | MSUS14,MSUS14GN,MSUS14PE,MSUS14YW,MSUS14BE,MSUS14GY,MSUS23,MSUS23GN,MSUS23PE,MSUS23YW,MSUS23BE,MSUS23GY,MSUS36,MSUS36GN,MSUS36PE,MSUS36YW,MSUS36BE,MSUS36GY,MSUS45,MSUS45GN,MSUS45PE,MSUS45YW,MSUS45BE,MSUS45GY | MSUS14GY,MSUS23GY,MSUS36GY,MSUS45GY | MSUS14,MSUS14GN,MSUS14PE,MSUS14YW,MSUS14BE,MSUS14GY,MSUS23,MSUS23GN,MSUS23PE,MSUS23YW,MSUS23BE,MSUS23GY,MSUS36,MSUS36GN,MSUS36PE,MSUS36YW,MSUS36BE,MSUS36GY,MSUS45,MSUS45GN,MSUS45PE,MSUS45YW,MSUS45BE,MSUS45GY | MSUS14GY,MSUS23GY,MSUS36GY,MSUS45GY | 不锈钢，钛合金，特氟龙，PC |  | 渝械注准20182010145 |  | 48个月 |  | 医用透析纸、PETC、纸盒 |  | 该产品由中心杆，剪头，外管和旋钮，刀柄，关闭扳机，激发按钮，扭力扳手组成 |  | 该产品作为重庆迈科唯医疗科技有限公司的超声切割止血刀系统（型号：K500）的附件与其配套使用，对软组织的切割和止血，最大可闭合直径3mm及以下的血管 |  | 注意:将器械插入穿刺器前,必须闭合钳口。可以通过关闭扳机来实现。 1.将超声刀具插入到合适的穿刺器中，或通过转换器插入到更大尺寸的穿刺器中; 2.当超声刀具完全进入体腔后,张开钳口; 3.器械杆可360°旋转。通过旋转头,将刀尖调整到最佳位置; 4.将欲切割的组织置入器械钳口内,确保钳口内无其它障碍物或任何金属，切割长度不能超过刀尖裸露在外的长度，过长可以分次完成; 5.握紧关闭扳机不放,以关闭含欲切除组织的钳口，直至切断组织,力度要适量,否则发生器会发出报警信号,停止输出; 6.切割完成后,停止驱动，使钳口张开,小心地移走器械。应检查缝合处的出血情况，万一出血，手工缝合结扎止血; 7.关闭器械钳口，将器械从体腔内取出。
00129490 | 超声刀头BE系列 | 超声高频刀头 | 迈科唯 |  | MSUS14,MSUS14GN,MSUS14PE,MSUS14YW,MSUS14BE,MSUS14GY,MSUS23,MSUS23GN,MSUS23PE,MSUS23YW,MSUS23BE,MSUS23GY,MSUS36,MSUS36GN,MSUS36PE,MSUS36YW,MSUS36BE,MSUS36GY,MSUS45,MSUS45GN,MSUS45PE,MSUS45YW,MSUS45BE,MSUS45GY | MSUS14BE,MSUS23BE,MSUS36BE,MSUS45BE | MSUS14,MSUS14GN,MSUS14PE,MSUS14YW,MSUS14BE,MSUS14GY,MSUS23,MSUS23GN,MSUS23PE,MSUS23YW,MSUS23BE,MSUS23GY,MSUS36,MSUS36GN,MSUS36PE,MSUS36YW,MSUS36BE,MSUS36GY,MSUS45,MSUS45GN,MSUS45PE,MSUS45YW,MSUS45BE,MSUS45GY | MSUS14BE,MSUS23BE,MSUS36BE,MSUS45BE | 不锈钢，钛合金，特氟龙，PC |  | 渝械注准20182010145 |  | 48个月 |  | 医用透析纸、PETC、纸盒 |  | 该产品由中心杆，剪头，外管和旋钮，刀柄，关闭扳机，激发按钮，扭力扳手组成 |  | 该产品作为重庆迈科唯医疗科技有限公司的超声切割止血刀系统（型号：K500）的附件与其配套使用，对软组织的切割和止血，最大可闭合直径3mm及以下的血管 |  | 注意:将器械插入穿刺器前,必须闭合钳口。可以通过关闭扳机来实现。 1.将超声刀具插入到合适的穿刺器中，或通过转换器插入到更大尺寸的穿刺器中; 2.当超声刀具完全进入体腔后,张开钳口; 3.器械杆可360°旋转。通过旋转头,将刀尖调整到最佳位置; 4.将欲切割的组织置入器械钳口内,确保钳口内无其它障碍物或任何金属，切割长度不能超过刀尖裸露在外的长度，过长可以分次完成; 5.握紧关闭扳机不放,以关闭含欲切除组织的钳口，直至切断组织,力度要适量,否则发生器会发出报警信号,停止输出; 6.切割完成后,停止驱动，使钳口张开,小心地移走器械。应检查缝合处的出血情况，万一出血，手工缝合结扎止血; 7.关闭器械钳口，将器械从体腔内取出。
00333423 | 细胞因子（CK）测定试剂盒（化学发光免疫分析法） | 细胞因子（CK）测定试剂盒（磁微粒化学发光法） |  | 康润 |  | 型号:综合1/综合2/综合3/综合4/IL-1β/IL-2R/IL-2/IL-4/IL-5/IL-6/IL-8/IL-10/IL-12p70/IL-15/IL-17A/IL-17F/IL-18/IL-22/TNF-α规格:50人份/盒;装量:R1:1×3.1mL/瓶;R2:1×3.5mL/瓶。规格:2×50人份/盒;装量:R1:2×3.1mL/瓶;R2:2×3.5mL/瓶。规格:100人份/盒;装量:R1:1×5.6mL/瓶;R2:1×6.0mL/瓶。规格:2×100 人份/盒;装量:R1:2×5.6mL/瓶;R2:2×6.0mL/瓶。规格:200 人份/盒;装量:R1:1×10.6mL/瓶;R2:1×11.0mL/瓶。规格:500人份/盒;装量:R1:1×25.6mL/瓶;R2:1×26.0mL/瓶。规格:校准品(选配);装量:C0-C2:3×1.0mL/瓶;复溶液:1×5.0mL/瓶。规格:质控品（选配）;装量：规格1：QC1：1×1.0mL/瓶；QC2：1×1.0mL/瓶。规格2：QC1：2×1.0mL/瓶；QC2：2×1.0mL/瓶。 |  |  | 液体 | 液体、液体＋固体 |  |  |  | 18个月 |  | 纸盒 |  | 试剂盒由试剂组分、校准组分和质控组分组成。其中试剂组分包括R1、R2和试剂盒信息卡；校准组分包括校准品、复溶液、校准品信息卡和校准品一维码；质控组分包括质控品、质控品信息卡、质控品一维码和质控品靶值表。具体内容详见附表。 |  | 用于体外定量检测人血清或血浆中的IL-1β,IL-2R,IL-2,IL-4,IL-5,IL-6,IL-8,IL-10,IL-12p70,IL-17A,IL-17F,IL-22,TNF-α的含量。白介素(IL)主要用于监测机体的免疫状态、炎症反应等。α肿瘤坏死因子(TNF-α)主要用于与α肿瘤坏死因子相关的某些疾病,如炎症、免疫性疾病等疾病的辅助诊断。 |  | 磁微粒化学发光法 | 2～8℃避光保存，有效期18个月。
00118527 | 腔道用耦合剂套装 |  | 通幽 |  | W25(0.2g/套，0.5g/套，1g/套，2g/套，3g/套,4g/套,5g/套,6g/套,7g/套,8g/套,9g/套,10g/套,12g/套、15g/套、20g/套、30g/套、35g/套、40g/套、50g/套、60g/套、80g/套、100g/套）。W45 (0.2g/套，0.5g/套，1g/套，2g/套，3g/套,4g/套,5g/套,6g/套,7g/套,8g/套,9g/套,10g/套,12g/套、15g/套、20g/套、30g/套、35g/套、40g/套、50g/套、60g/套、80g/套、100g/套）。W50(0.2g/套，0.5g/套，1g/套，2g/套，3g/套,4g/套,5g /套,6g/套,7g/套,8g/套,9g/套,10g/套,12g/套、15g/套、20g/套、30g/套、35g/套、40g/套、50g/套、60g/套、80g/套、100g/套）。 |  | 消毒型（无菌级) | 无菌型 | 纯化水、三氯羟基二苯醚、丙二醇、丙三醇、三乙醇胺、卡波姆 |  | 湘械注准20192060268 |  | 36个月 |  | 纸塑 |  | 产品由耦合剂、探头套、高分子套管组成，其中耦合剂由纯化水、三氯羟基二苯酰、丙二醇、丙三醇、三乙醇胺、卡波姆组成，探头套由天然乳胶橡胶制成，探头套加有水溶性润滑剂，高分子套管由管身以及管盖组成，产品经辐照灭菌，无菌提供。 | 产品由耦合剂、探头套、高分子套管组成，其中耦合剂由纯化水、三氯 羟基二苯醚、丙二醇、丙三醇、三乙醇胺、卡波姆组成，探头套由天然 乳胶橡胶制成，探头套加有水溶性润滑剂，高分子套管由管身以及管盖 ¦组成，产品经辐照灭菌，无菌提供。 | 供提高腔内粘膜与探头的超声耦合用。 |  | 1.在超声检查前，取出产品: 2、打开高分子套管的管盖，将超声探头插入探头套内，再手持探头套卷边从高分子套管中拉出探头套(超声探头与探头套一同拉出)，后插入人体腔道内进行超声检查，完成超声检查后，将探头套作为医用垃圾处理，将探头套擦拭干净即可。
00161096 | 一次性血管造影手术包 |  |  |  | / | I型、II型、III型、IV型 | / | I型、II型、III型、IV型 | 其他 |  | 豫械注准20202141279 |  | 24 |  | 中封袋 |  | 一次性血管造影手术包由基本配置一次性使用医用帽、一次性使用医用口罩和选用配置一次性使用手术衣、一次性医用垫、一次性使用手术洞巾、一次性使用手术单、一次性使用无菌保护罩、一次性使用包布、一次性使用灭菌橡胶外科手套、医用缝合针、非吸收性外科缝线、医用纱布块、一次性使用棉纱垫、无菌塑柄手术刀、手术刀片、一次性使用配药用注射器、医用棉球、消毒刷、纱布绷带、一次性使用敷料镊、检查手套、备皮刀、止血钳、试管、量杯、塑料盒、口杯、药杯、固定夹、剪刀、塑料盘、塑料碗、塑料盆组成。 | I 型由基本配置一次性使用医用帽、一次性使用医用口罩和选用配置一次性使用治疗巾、 一次性使用手术衣、一次性医用垫、一次性使用手术洞巾、一次性使用手术单、一次性使 用无菌保护罩、一次性使用包布、一次性使用灭菌橡胶外科手套、医用缝合针、非吸收性 外科缝线、医用纱布块、一次性使用棉纱垫、无菌塑柄手术刀、手术刀片、一次性使用配 药用注射器、医用棉球、消毒刷、纱布绷带、一次性使用敷料镊、检查手套、备皮刀、止 血钳、试管、量杯、塑料盒、口杯、药杯、固定夹、剪刀、塑料盘、塑料碗、塑料盆组成。 II 型由基本配置医用纱布块和选用配置一次性使用治疗巾、一次性使用医用帽、一次性使 用手术衣、一次性医用垫、一次性使用手术洞巾、一次性使用手术单、一次性使用无菌保 护罩、一次性使用包布、一次性使用灭菌橡胶外科手套、医用缝合针、非吸收性外科缝线、 一次性使用棉纱垫、无菌塑柄手术刀、手术刀片、一次性使用配药用注射器、医用棉球、 消毒刷、纱布绷带、一次性使用敷料镊、检查手套、备皮刀、止血钳、试管、量杯、塑料 盒、口杯、药杯、固定夹、剪刀、塑料盘、塑料碗、塑料盆组成。III 型由基本配置医用 棉球和选用配置一次性使用治疗巾、一次性使用医用帽、一次性使用手术衣、一次性医用 垫、一次性使用手术洞巾、一次性使用手术单、一次性使用无菌保护罩、一次性使用包布、 一次性使用灭菌橡胶外科手套、医用缝合针、非吸收性外科缝线、一次性使用棉纱垫、无 菌塑柄手术刀、手术刀片、一次性使用配药用注射器、消毒刷、纱布绷带、一次性使用敷料镊、检查手套、备皮刀、止血钳、试管、量杯、塑料盒、口杯、药杯、固定夹、剪刀、 塑料盘、塑料碗、塑料盆组成。IV 型由基本配置一次性使用医用口罩和选用配置一次性使 用治疗巾、医用纱布块、一次性使用手术衣、一次性医用垫、一次性使用手术洞巾、一次 性使用手术单、一次性使用无菌保护罩、一次性使用包布、一次性使用灭菌橡胶外科手套、 医用缝合针、非吸收性外科缝线、一次性使用棉纱垫、无菌塑柄手术刀、手术刀片、一次 性使用配药用注射器、消毒刷、纱布绷带、一次性使用敷料镊、检查手套、备皮刀、止血 钳、试管、量杯、塑料盒、口杯、药杯、固定夹、剪刀、塑料盘、塑料碗、塑料盆组成 | 适用于临床对患者实施血管造影手术时使用。 |  | 打开小包装，按医疗常规操作使用。
00041174 | 神经刺激器 | 植入式骶神经刺激器 | 美敦力 |  | 3058 |  | 3058 |  | 1级钛合金，75D聚氨酯，硅胶黏合剂，35D ETR硅橡胶 |  | 国械注进20173216794 |  | 48个月 |  | 纸塑 |  | 该产品为植入式神经刺激器，环氧乙烷灭菌，一次性使用植入产品。 |  | 该产品用于骶神经电刺激，肠道控制疗法用于保守治疗无效或无法忍受保守治疗的患者的慢性大便失禁症状；排尿控制疗法用于保守治疗无效或不能耐受保护治疗的患者的尿潴留或膀胱过度活动症的症状，包括急迫性尿失禁，明显的尿急，和/或尿频。 |  | 为3058型神经刺激器创建一个囊袋，把电极连接到3058型神经刺激器，植入3058型神经刺激器，完全植入程序。
00172128 | 降钙素原（PCT）测定试剂盒（荧光免疫层析法） | 降钙素原（PCT）测定试剂盒（干式荧光免疫层析法） | 信德科创 |  | 10人份/盒，20人份/盒，25人份/盒，30人份/盒，40人份/盒，50人份/盒，100人份/盒，200人份/盒 |  | 10人份/盒，20人份/盒，25人份/盒，30人份/盒，40人份/盒，50人份/盒，100人份/盒，200人份/盒 |  | 铝箔袋 |  | 降钙素原（PCT）测定试剂盒（荧光免疫层析法）产品技术要求 | 降钙素原（PCT）测定试剂盒（干式荧光免疫层析法）产品技术要求 | 24个月 |  | 铝箔袋 |  | 1.PCT检测卡 检测线（T线）：鼠抗PCT单克隆抗体 质控线（C线）：羊抗鼠IgG多克隆抗体 结合垫：荧光微球标记鼠抗PCT单克隆抗体 2.PCT样本稀释液 0.02M，PH7.4磷酸盐缓冲液 3.校验卡 1张/盒，储存有产品生产批号、校准曲线等信息 |  | 用于体外定量检测人静脉全血/血清/血浆样本中降钙素原（PCT）的含量，临床上主要用于细菌感染性疾病的辅助诊断。 |  | 1.实验前，将待测样本和检测试剂从储存条件下取出，平衡至室温。 2.取出试剂盒校验卡，选择荧光免疫分析仪中“校验”按钮，将试剂盒数据存储到荧光免疫分析仪中。 3.打开铝箔袋包装，取出检测卡，水平放置于实验台上。 4.取出样本稀释液，加入50μl血清/血浆（或100μl全血）样本，充分混匀。 5.取80μl上述混匀的溶液加入到检测卡加样孔中。 6.室温下反应15分钟，采用ClinPATH301型荧光免疫分析仪测试，读取或打印测试结果。
00183600 | 涎液化糖链抗原（KL-6）测定试剂盒（化学发光免疫分析法） | 涎液化糖链抗原(KL-6)测定试剂盒（磁微粒化学发光法） |  | 康润 | 100人份/盒，50人份/盒 | 50人份/盒：R1：1×3.1mL/瓶；R2：1×3.5mL/瓶；2×50人份/盒：R1：2×3.1mL/瓶；R2：2×3.5mL/瓶；100人份/盒：R1：1×5.6mL/瓶；R2：1×6.0mL/瓶；2×100人份/盒：R1：2×5.6mL/瓶；R2：2×6.0mL/瓶；200人份/盒：R1：1×10.6mL/瓶；R2：1×11.0mL/瓶；500人份/盒：R1：1×25.6mL/瓶；R2：1×26.0mL/瓶；校准品（选配）：C1-C2：2×1.0mL/瓶；复溶液：1×3.0mL/瓶；质控品（选配）：规格1：QC1：1×1.0mL/瓶；QC2：1×1.0mL/瓶。规格2：QC1：2×1.0mL/瓶；QC2：2×1.0mL/瓶。 | / |  | 液体 | 液体、液体＋固体 | 粤械注准20212400798 |  | 18 个月 |  | 纸盒 |  | 由抗KL-6抗体磁珠包被物(R1)、抗KL-6抗体吖啶酯标记物(R2)、校准品复融液、KL-6校准品C1、KL-6校准品C2和校准品信息卡组成，其中，抗KL-6抗体磁珠包被物(R1）含包被抗KL-6抗体(鼠单抗)的磁珠包被物的TBS缓冲液、表面活性剂、蛋白（牛白蛋白，鼠IgG)、Proclin300。抗KL-6抗体吖啶酯标记物（R2)含吖啶酯标记的抗KL-6抗体(鼠单抗)结合物的TBS缓冲液、表面活性剂、蛋白（牛白蛋白)、Proclin300。校准品复融液含活剂,Proclin300。KL-6校准品C1含重组人KL-6的冻干粉，牛血清白蛋白(BSA)，Proclin300，KL-6校准品C2含重组人KL-6的冻干粉，牛血清白蛋白(BSA)，Proclin300。 | 试剂盒由试剂组分、校准组分和质控组分组成。其中试剂组分包括 R1、R2 和试剂盒信息卡；校准组分包括校准品、复溶液、校准品信息卡和校准品一维码；质控组分包括质控品、质控品信息卡和质控品一维码。 | 用于体外定量检测人血清中涎液化糖链抗原(KL-6)的含量，结合其他检测方法临床上用于间质性肺疾病的辅助诊断。 |  | 化学发光免疫分析法 | 磁微粒化学发光法
00078391 | 促卵泡成熟激素检测试剂盒(电化学发光法) | 卵泡刺激素测定试剂盒(电化学发光法) |  |  | 100测试/盒,300测试/盒 |  | 100测试/盒,300测试/盒 |  | 液体 |  | 国械注进20182402177 |  | 19个月 |  | 纸质 |  | 链霉亲合素包被的微粒、生物素化抗促卵泡成熟激素抗体、钌标记的抗促卵泡成熟激素抗体。（具体内容详见产品说明书） |  | 该产品用于体外定量测定人血清和血浆中的促卵泡成熟激素(FSH)含量。 |  | 该产品用于体外定量测定人血清和血浆中的促卵泡成熟激素(FSH)含量。
00161512 | 一次性使用无菌手术包 |  |  |  | / | Ⅰ型、Ⅱ型、Ⅲ型、Ⅳ型、Ⅴ型 | / | Ⅰ型、Ⅱ型、Ⅲ型、Ⅳ型、Ⅴ型 | 其他 |  | 豫械注准20202141280 |  | 24 |  | 中封袋 |  | 一次性使用无菌手术包由基本配置一次性使用手术衣、一次性使用医用口罩和选用配置医用外科口罩、一次性使用医用帽、一次性使用手术洞巾、一次性使用中单、一次性医用垫、一次性医用包布、一次性使用灭菌橡胶外科手套、医用纱布块、一次性使用棉纱垫、碘伏棉球、无菌塑柄手术刀、手术刀片、医用棉签、医用棉球、塑料碗、医用缝合针、非吸收性外科缝线、医用无菌敷贴、一次性使用医用橡胶检查手套、一次性使用聚乙烯检查手套、弹力绷带、一次性使用捆扎止血带、备皮刀、一次性使用敷料镊、固定夹、鞋套、袖头、酒精棉球、石蜡棉球、塑料盘、药杯、盆、消毒刷、一次性使用无菌保护罩、一次性使用无菌手术膜、纱布绷带、一次性使用配药用注射器、止血钳、剪刀组成。 | 一次性使用无菌手术包I型由基本配置一次性使用手术衣、一次性使用医用口罩和选用配置医用外科口罩、一次性使用手术洞巾、一次性使用医用帽、一次性使用中单、一次性医用垫、一次性医用包布、一次性使用灭菌橡胶外科手套、医用纱布块、一次性使用棉纱垫、碘伏棉球、无菌塑柄手术刀、手术刀片、医用棉签、医用棉球、塑料碗、医用缝合针、非吸收性外科缝线、医用无菌敷贴、一次性使用医用橡胶检查手套、一次性使用聚乙烯检查手套、弹力绷带、一次性使用捆扎止血带、备皮刀、一次性使用敷料镊、固定夹、鞋套、袖头、酒精棉球、石蜡棉球、塑料盘、药杯、盆、消毒刷一次性使用无菌保护罩、一次性使用无菌手术膜、纱布绷带、一次性使用配药用注射器、止血钳、剪刀组成。II型由基本配置一次性使用手术衣、医用外科口罩、一次性使用医用帽和选用配置一次性使用手术洞巾、一次性使用中单、一次性医用垫、一次性医用包布、一次性使用灭菌橡胶外科手套、医用纱布块、一次性使用棉纱垫、碘伏棉球、无菌塑柄手术刀、手术刀片、医用棉签、医用棉球、塑料碗、医用缝合针、非吸收性外科缝线、医用无菌敷贴、一次性使用医用橡胶检查手套、一次性使用聚乙烯检查手套、弹力绷带、一次性使用捆扎止血带、备皮刀、一次性使用敷料镊、固定夹、鞋套、袖头、酒精棉球、石蜡棉球、塑料盘、药杯、盆、消毒刷、一次性使用无菌保护罩、一次性使用无菌手术膜、纱布绷带、一次性使用配药用注射器、止血钳、剪刀组成。III型由基本配置一次性使用手术衣和选用配置一次性使用医用帽、一次性使用手术洞巾、一次性使用中单、一次性医用垫、一次性医用包布、一次性使用灭菌橡胶外科手套、医用纱布块、一次性使用棉纱垫、碘伏棉球、无菌塑柄手术刀、手术刀片、医用棉签、医用棉球、塑料碗、医用缝合针、非吸收性外科缝线、医用无菌敷贴、一次性使用医用橡胶检查手套、一次性使用聚乙烯检查手套、弹力绷带、一次性使用捆扎止血带、备皮刀、一次性使用敷料镊、固定夹、鞋套、袖头、酒精棉球、石蜡棉球、塑料盘、药杯、盆、消毒刷、一次性使用无菌保护罩、一次性使用无菌手术膜、纱布绷带、一次性使用配药用注射器、止血钳、剪刀组成。IV型由基本配置一次性使用手术衣、医用外科口罩和选用配置一次性使用手术洞巾、一次性使用中单、一次性医用垫、一次性医用包布、一次性使用灭菌橡胶外科手套、医用纱布块、一次性使用棉纱垫、碘伏棉球、无菌塑柄手术刀、手术刀片、医用棉签、医用棉球、塑料碗、医用缝合针、非吸收性外科缝线、医用无菌敷贴、一次性使用医用橡胶检查手套、一次性使用聚乙烯检查手套、弹力绷带、一次性使用捆扎止血带、备皮刀、一次性使用敷料镊、固定夹、鞋套、袖头、酒精棉球、石蜡棉球、塑料盘、药杯、盆、消毒刷、一次性使用无菌保护罩、一次性使用无菌手术膜、纱布绷带、一次性使用配药用注射器、止血钳、剪刀组成。V型由基本配置一次性使用手术洞巾和选用配置医用外科口罩、一次性使用医用帽、一次性使用中单、一次性医用垫、一次性医用包布、一次性使用灭菌橡胶外科手套、医用纱布块、一次性使用棉纱垫、碘伏棉球、无菌塑柄手术刀、手术刀片、医用棉签、医用棉球、塑料碗、医用缝合针、非吸收性外科缝线、医用无菌敷贴、一次性使用医用橡胶检查手套、一次性使用聚乙烯检查手套、弹力绷带、一次性使用捆扎止血带、备皮刀、一次性使用敷料镊、固定夹、鞋套、袖头、酒精棉球、石蜡棉球、塑料盘、药杯、盆、消毒刷、一次性使用无菌保护罩、一次性使用无菌手术膜、纱布绷带、一次性使用配药用注射器、止血钳、剪刀组成。 | 适用于医疗机构临床手术使用。 |  | 打开小包装，按医疗常规操作使用
00172216 | 全程C-反应蛋白（hsCRP+常规CRP）测定试剂盒（荧光免疫层析法） | 全程C-反应蛋白（hsCRP+常规CRP）测定试剂盒（干式荧光免疫层析法） | 信德科创 |  | 10人份/盒、20人份/盒、25人份/盒、30人份/盒、40人份/盒、50人份/盒、100人份/盒、200人份/盒 |  | 10人份/盒、20人份/盒、25人份/盒、30人份/盒、40人份/盒、50人份/盒、100人份/盒、200人份/盒 |  | 高抗聚苯乙烯 |  | 全程C-反应蛋白（hsCRP+常规CRP）测定试剂盒（荧光免疫层析法）产品技术要求 | 全程C-反应蛋白（hsCRP+常规CRP）测定试剂盒（干式荧光免疫层析法）产品技术要求 | 24个月 |  | 铝箔袋 |  | 1.CRP检测卡 检测线（T线）：鼠抗CRP单克隆抗体 质控线（C线）：羊抗鼠IgG多克隆抗体 结合垫：荧光微球标记鼠抗CRP单克隆抗体 2.CRP样本稀释液 0.02M，PH7.4磷酸盐缓冲液 3.校验卡 1张/盒，储存有产品生产批号、校准曲线等信息 |  | 用于体外定量测定人静脉全血/血清/血浆中C-反应蛋白的含量，包括hsCRP检测和常规CRP检测。其中hsCRP检测主要用于预测心血管事件的发生、发展，新生儿感染的辅助诊断。常规CRP检测临床上主要作为一种非特异性炎症指标。 |  | 1.实验前，将待测样本和检测试剂从储存条件下取出，平衡至室温。 2.取出试剂盒校验卡，选择荧光免疫分析仪中“校验”按钮，将试剂盒数据存储到荧光免疫分析仪中。 3.打开铝箔袋包装，取出检测卡，水平放置于实验台上。 4.取出样本稀释液，加入6μl血清/血浆（或10μl全血）样本，充分混匀。 5.取80μl上述混匀的溶液加入到检测卡加样孔中。 6.室温下反应3分钟，采用ClinPATH301型荧光免疫分析仪测试，读取或打印测试结果。
00178089 | 一次性使用包皮切割吻合器 |  |  |  | BT-10、BT-12、BT-14、BT-16、BT-18、BT-20、BT-22、BT-24、BT-26、BT-28、BT-30、BT-32、BT-34 |  | BT-10、BT-12、BT-14、BT-16、BT-18、BT-20、BT-22、BT-24、BT-26、BT-28、BT-30、BT-32、BT-34 |  | 纯钛 |  | 鄂械注准20212023305 |  | 2年 |  | 吸塑盒 |  | 一次性使用包皮切割吻合器由龟头罩、垫刀圈、抵钉座、钉仓、环形刀、钉仓套、保护盖、吻合钉、活动手柄、活动手柄罩、保险、推动块、复位弹簧、调节螺母、防滑旋钮、销子、扎带（选配）组成；其中龟头罩、复位弹簧、销子采用06Cr19Ni10不锈钢材料，抵钉座采用20Cr13不锈钢材料，吻合钉采用TA1材料，环形刀由PC（聚碳酸酯）的推钉片和06Cr19Ni10不锈钢材料的环形刀头组成，垫刀圈、扎带采用PE（聚乙烯）材料，钉仓套、钉仓、防滑旋钮、保护盖、活动手柄罩、保险、推动块、调节螺母采用PC（聚碳酸酯）材料，活动手柄采用铝合金（牌号6061）材料。 | 一次性使用包皮切割吻合器由龟头罩、垫刀圈、抵钉座、钉仓、环形刀、钉仓套、保护盖、吻合钉、活动手柄、活动手柄罩、保险、推动块、复位弹簧、调节螺母、防滑旋钮、销子、组成，可选配附件：扎带、扎线；其中龟头罩、复位弹簧、销子采用06Cr19Ni10不锈钢材料，抵钉座采用20Cr13不锈钢材料，吻合钉采用TA1材料，环形刀由PC (聚碳酸酯)材质的推钉片和06Cr19Ni10不锈钢材料的环形刀头组成，垫刀圈、扎带采用PE (聚乙烯)材料；钉仓套、钉仓、防滑旋钮、保护盖、活动手柄罩、保险、推动块、调节螺母采用PC (聚碳酸酯)材料；活动手柄采用铝合金(牌号6061)材料；扎线采用蚕丝为原料。 | 适用于临床包皮切割缝合手术。 |  | 1、术前采用阴茎测量器测量龟头大小，选择与龟头大小相同的包皮切割吻合器进行手术。 2、取出包皮切割吻合器中凹形座，对准龟头，将包皮翻包于凹形座外面，阴茎系带处适当多留些以免将阴茎系带切短；将凹形座沿位置保持与冠状沟位置吻合。包皮远端用二手指固定，或用大拇指、食指压持固定凹形座上包皮位置，拔掉仓钉保护盖，旋紧螺母至包皮吻合没有松动，看移动杆顶端和螺母孔持平，方可做切割缝合准备。 3、拔出保险块，慢慢激发吻合器活动手柄，用力捏合到底完成切割缝合手术。 4、逆时针方向旋动调节螺母，将吻合器连同切下的包皮退出。 5、检查吻合钉的缝合情况，如有出血可以按压止血或加缝一针。
00078456 | 非小细胞肺癌相关抗原21-1定标液 | 细胞角蛋白19片段定标液 |  |  | 4×1.0mL(冻干品，复溶体积) |  | 4×1.0mL(冻干品，复溶体积) |  | 液体 |  | 国械注进20183402662 |  | 29个月 |  | 纸质 |  | 试剂－工作溶液：非小细胞肺癌相关抗原定标液1，非小细胞肺癌相关抗原定标液2，定标液含有细胞角蛋白浓度约为(0 ng/mL和50 ng/mL)的人基质血清；提供的物品：非小细胞肺癌相关抗原定标液，条码卡，定标液定值表，4个带标签的有盖小空瓶，2×6个小瓶标签。 (具体内容详见说明书) |  | 该产品用于非小细胞肺癌相关抗原21-1检测项目的定标。 |  | 该产品用于非小细胞肺癌相关抗原21-1检测项目的定标。
00295749 | 白介素6（IL-6) 测定试剂盒( 荧光免疫层析法） | 白介素-6（IL-6）测定试剂盒（干式荧光免疫定量法） | [6 empty] | 高抗聚苯乙烯 | [13 empty] | 本品用于体外定量测定人血清/血浆/全血中的白介素（IL-6）的浓度，主要用于监测机体的免疫状态、炎症反应等。
00295747 | D-二聚体(D-Dimer)测定试剂盒(荧光免疫层析法) | D-二聚体（D-Dimer）测定试剂盒（干式荧光免疫定量法） | [6 empty] | 高抗聚苯乙烯 | [13 empty] | 2~30℃保存， 有效期24个月。在温度15~30℃、在温度40%~90%的环境条件下打开铝箔袋，应在60分钟内使用
00172055 | 氨基末端脑利钠肽前体（NT-proBNP）测定试剂盒（荧光免疫层析法） | N末端脑利钠肽前体（NT-proBNP）测定试剂盒（干式荧光免疫层析法） | 信德科创 |  | 10人份/盒、20人份/盒、25人份/盒、30人份/盒、40人份/盒、50人份/盒、100人份/盒、200人份/盒 |  | 10人份/盒、20人份/盒、25人份/盒、30人份/盒、40人份/盒、50人份/盒、100人份/盒、200人份/盒 |  | 高抗聚苯乙烯 |  | 氨基末端脑利钠肽前体（NT-proBNP）测定试剂盒（荧光免疫层析法）产品技术要求 | N末端脑利钠肽前体（NT-proBNP）测定试剂盒（干式荧光免疫层析法）产品技术要求 | 24个月 |  | 铝箔袋 |  | 1. NT-proBNP检测卡 检测线（T线）：鼠抗NT-proBNP单克隆抗体 质控线（C线）：羊抗鼠IgG多克隆抗体 结合垫：荧光微球标记鼠抗NT-proBNP单克隆抗体 2. NT-proBNP样本缓冲液 0.02mol/L 磷酸缓冲盐溶液（pH7.4） 3.校验卡 1张/盒，储存有产品生产批号、校准曲线等信息 |  | 用于定量检测人静脉全血、血清或血浆样本中氨基末端脑利钠肽前体（NT-proBNP）的浓度，临床上主要用于心力衰竭的辅助诊断。 |  | 1.实验前，将待测样本和检测试剂从储存条件下取出，平衡至室温。 2.取出试剂盒校验卡，选择荧光免疫分析仪中“校验”按钮，将试剂盒数据存储到荧光免疫分析仪中。 3.打开铝箔袋包装，取出检测卡，水平放置于实验台上。 4.取出样本缓冲液，加入100μL血清/血浆（或150μL全血）样本，充分混匀。 5.取100μL上述混匀的溶液加入到检测卡加样孔中。 6.室温下反应15分钟，采用ClinPATH301荧光免疫分析仪测试，读取及打印测试结果。
00171842 | 心脏型脂肪酸结合蛋白（ hFABP ）测定试剂盒（荧光免疫层析法） | 心脏型脂肪酸结合蛋白（ hFABP ）测定试剂盒（干式荧光免疫层析法） | 信德科创 |  | 10人份/盒、20人份/盒、25人份/盒、30人份/盒、40人份/盒、50人份/盒、100人份/盒、200人份/盒 |  | 1. hFABP检测卡 检测线（T线）：鼠抗hFABP单克隆抗体 质控线（C线）：羊抗鼠IgG多克隆抗体 结合垫：荧光微球标记鼠抗hFABP单克隆抗体 2.hFABP样本缓冲液 0.02mol/L 磷酸缓冲盐溶液（pH7.4） 3.校验卡 1张/盒，储存有产品生产批号、校准曲线等信息 |  | 高抗聚苯乙烯 |  | 心脏型脂肪酸结合蛋白（ hFABP ）测定试剂盒（荧光免疫层析法）产品技术要求 | 心脏型脂肪酸结合蛋白（ hFABP ）测定试剂盒（干式荧光免疫层析法）产品技术要求 | 24个月 |  | 铝箔袋 |  | 1. hFABP检测卡 检测线（T线）：鼠抗hFABP单克隆抗体 质控线（C线）：羊抗鼠IgG多克隆抗体 结合垫：荧光微球标记鼠抗hFABP单克隆抗体 2.hFABP样本缓冲液 0.02mol/L 磷酸缓冲盐溶液（pH7.4） 3.校验卡 1张/盒，储存有产品生产批号、校准曲线等信息 |  | 用于定量检测人静脉全血、血清或血浆样本中心脏型脂肪酸结合蛋白（hFABP）的浓度，临床上主要用于急性心肌梗死辅助诊断。 |  | 1.实验前，将待测样本和检测试剂从储存条件下取出，平衡至室温。 2.取出试剂盒校验卡，选择荧光免疫分析仪中“校验”按钮，将试剂盒数据存储到荧光免疫分析仪中。 3.打开铝箔袋包装，取出检测卡，水平放置于实验台上。 4.取出样本缓冲液，加入100μL血清/血浆（或150μL全血）样本，充分混匀。 5.取100μL上述混匀的溶液加入到检测卡加样孔中。 6.室温下反应15分钟，采用ClinPATH301荧光免疫分析仪测试，读取及打印测试结果。
00265664 | 一次性使用腔镜直线切割吻合器 | 一次性使用腔镜直线切割吻合器及一次性钉匣 |  |  | SREG299 |  | SREG299 |  | 不区分 |  | 湘械注准20212020150 |  | 36 |  | 医用透析纸、PETC |  | 该产品由一次性使用腔镜直线切割吻合器及一次性钉匣两部分组成，分别单独包装。其中吻合器主要由枪管、扳机、旋转头、保险按钮、外壳、复位推钮、转向旋钮组成；钉匣(L型)主要由抵钉座、钉仓、切割刀、钉匣底座、钉匣外壳组成，钉匣(R/H/P/PH型) 主要由抵钉座、钉仓、切割刀、钉匣底座、钉匣外壳套管、钉匣外壳组成。该产品经环氧乙烷灭菌，灭菌有效期为三年。 |  | 适用于开放或腔镜下的外科手术中，肺、支气管组织及胃、肠切除、横断和吻合。 |  | 1、将切割吻合器插入到合适的穿刺器中, 或通过转换器插入到更大尺寸的穿刺器中。 2、当钉匣完全进入体腔后，向前推动扳机或将复位推钮向后拉到底，打开钳口。如果需要完全 打开扳机，可以按下保险按钮，扳机会全部打开。 、将欲切割的组织置入器械钳口内，确保钳口内无其它障碍物，如已置的缝钉或钛夹等，否则可能导致切割不完全或缝钉成型不良。器械不会切割“切割终止位（N )”以外区域的组织。如果欲切割的组织超过了钉匣的长度（30mm、43mm或60mm），则需要1个以上的钉匣。 4、扣动扳机一次，关闭含欲切除组织的钳口。器械有内置保险装置，在没有按下红色保险按钮( E )之前，器械将不会被击发进而切断组织。 5、按下红色的保险按钮，直到红色保险按钮切换至偏离中间位置，此时，扳机完全打开，应能听到提示音，准备击发。多次扣动扳机，直到切割刀定位块( Q )滑动到钉仓中心槽的末端。 6、器械被完全击发后，将复位推钮向后拉到底，使钳口张开，小心移走器械。检查缝合处的出血情况。少量的出血可以进行电凝处理或者手工缝合止血。 7、关闭器械钳口，然后从穿刺器中退出。特别地，装载R型/H型/P型/PH型钉匣头部的摆角须回到初始位置，然后将器械从体腔内取出，并卸载钉匣。
00296779 | 抗磷脂酰丝氨酸/凝血酶原IgM抗体(aPS/PT IgM)测定试剂盒(化学发光免疫分析法) | 抗磷脂酰丝氨酸/凝血酶原IgM抗体(aPS/PT IgM)测定试剂盒(磁微粒化学发光法) |  | 康润 |  | 规格:50 人份/盒;装量:R1:1×3.1mL/ 瓶;R2:1×3.5mL/瓶。规格:2×50 人份/盒;装量: R1:2×3.1mL/瓶;R2:2×3.5mL/瓶。规格:100 人份/盒;装量: R1:1×5.6mL/瓶;R2:1×6.0mL/瓶。规格:2×100 人份/盒; 装量:R1:2×5.6mL/瓶;R2:2×6.0mL/瓶。规格:200 人份/盒; 装量:R1:1×10.6mL/瓶;R2:1×11.0mL/瓶。规格:500 人份/ 盒;装量:R1:1×25.6mL/瓶;R2:1×26.0mL/瓶。规格:对照品(选配);装量:C1-C2:2×1.0mL/瓶;复溶液:1×3.0mL/瓶。规格:质控品(选配);装量:规格 1:QC1:1×1.0mL/瓶; QC2:1×1.0mL/瓶。规格 2:QC1:2×1.0mL/瓶; QC2:2×1.0mL/瓶。 |  |  | 液体＋固体 | 液体、液体＋固体 |  |  |  | 18个月 |  | 纸盒 |  | 试剂盒由试剂组分、对照组分和质控组分组成。其中试剂组分包括 R1、R2 和试剂盒信息卡；对照组分包括对照品、复溶液、对照品信息卡和对照品一维码；质控组分包括质控品、质控品信息卡和质控品一维码。具体内容详见附表。 |  | 用于体外定性检测人血清中抗磷脂酰丝氨酸/凝血酶原IgM抗体。 |  | 磁微粒化学发光法 | 2-8℃避光保存，有效期18个月。
00172286 | 脂蛋白相关磷脂酶A2测定试剂盒（荧光免疫层析法） | 脂蛋白相关磷脂酶A2测定试剂盒（干式荧光免疫层析法） | 信德科创 |  | 1人份/盒，2人份/盒，3人份/盒，5人份/盒，10人份/盒，20人份/盒，25人份/盒，30人份/盒，40人份/盒，50人份/盒，100人份/盒，200人份/盒 |  | 1人份/盒，2人份/盒，3人份/盒，5人份/盒，10人份/盒，20人份/盒，25人份/盒，30人份/盒，40人份/盒，50人份/盒，100人份/盒，200人份/盒 |  | 高抗聚苯乙烯 |  | 脂蛋白相关磷脂酶A2测定试剂盒（荧光免疫层析法）产品技术要求 | 脂蛋白相关磷脂酶A2测定试剂盒（干式荧光免疫层析法） | 24个月 |  | 铝箔袋 |  | 1. Lp-PLA2检测卡 检测线（T线）：鼠抗Lp-PLA2单克隆抗体 质控线（C线）：羊抗鼠IgG多克隆抗体 结合垫：荧光微球标记鼠抗Lp-PLA2单克隆抗体 2. Lp-PLA2样本缓冲液 0.02mol/L, pH7.4磷酸盐缓冲液 3.校验卡 1张/盒，储存有产品生产批号、校准曲线等信息 |  | 用于体外定量测定人静脉全血/血清/血浆样本中脂蛋白相关磷脂酶A2（Lp-PLA2）的浓度，用于临床辅助诊断冠心病和缺血性脑卒中相关疾病。 |  | 1.实验前，将待测样本和检测试剂从储存条件下取出，平衡至室温。 2.取出试剂盒校验卡，选择荧光免疫分析仪中“校验”按钮，将试剂盒数据存储到荧光免疫分析仪中。 3.打开铝箔袋包装，取出检测卡，水平放置于实验台上。 4.取出样本缓冲液，加入100μl血清/血浆（或150μl全血）样本，充分混匀。 5.取100μl上述混匀的溶液加入到检测卡加样孔中。 6.室温下反应15分钟，采用荧光免疫分析仪测试，读取及打印测试结果。
00296776 | 抗磷脂酰丝氨酸/凝血酶原IgG抗体(aPS/PT IgG)测定试剂盒(化学发光免疫分析法) | 抗磷脂酰丝氨酸/凝血酶原IgG抗体(aPS/PT IgG)测定试剂盒(磁微粒化学发光法) |  | 康润 |  | 规格：50人份/盒；装量：R1：1×3.1mL/瓶；R2：1×3.5mL/瓶；规格：2×50 人份/盒 ；装量：R1：2×3.1mL/瓶；R2：2×3.5mL/瓶；规格：100 人份/盒；装量：R1：1×5.6mL/瓶；R2：1×6.0mL/瓶；规格：2×100 人份/盒；装量：R1：2×5.6mL/瓶；R2：2×6.0mL/瓶；规格：200 人份/盒；装量：R1：1×10.6mL/瓶；R2：1×11.0mL/瓶；规格：500 人份/盒；装量：R1：1×25.6mL/瓶；R2：1×26.0mL/瓶；规格：对照品（选配）；装量：C1-C2：2×1.0mL/瓶；复溶液：1×3.0mL/瓶；规格：质控品（选配）；装量：规格 1：QC1：1×1.0mL/瓶；QC2：1×1.0mL/瓶。规格 2：QC1：2×1.0mL/瓶；QC2：2×1.0mL/瓶。 |  |  | 液体＋固体 | 液体、液体＋固体 |  |  |  | 18个月 |  | 纸盒 |  | 试剂盒由试剂组分、对照组分和质控组分组成。其中试剂组分包括R1、R2和试剂盒信息卡；对照组分包括对照品、复溶液、对照品信息卡和对照品一维码；质控组分包括质控品、质控品信息卡和质控品一维码。具体内容详见附表。 |  | 用于体外定性检测人血清中抗磷脂酰丝氨酸/凝血酶原IgG抗体。 |  | 磁微粒化学发光法 | 2-8℃避光保存，有效期18个月。
00096214 | 乙型肝炎病毒核心抗体质控物 | 乙型肝炎病毒核心抗体质控品 |  |  | 水平1:1.0ml*1 水平2:1.0ml*1 水平3:1.0ml*1 |  | 水平1:1.0ml*1 水平2:1.0ml*1 水平3:1.0ml*1 |  | 液体试剂 |  | 国械注准20193400140 |  | 12个月 |  | 纸质 |  | 详见说明书 |  | 用于乙肝核心抗体项目质量控制 |  | 直接化学发光
00172107 | 心肌肌钙蛋白I (cTnI )测定试剂盒(荧光免疫层析法) | 心肌肌钙蛋白I (cTnI )测定试剂盒(干式荧光免疫层析法) | 信德科创 |  | 10人份/盒、20人份/盒、25人份/盒、30人份/盒、40人份/盒、50人份/盒、100人份/盒、200人份/盒 |  | 10人份/盒、20人份/盒、25人份/盒、30人份/盒、40人份/盒、50人份/盒、100人份/盒、200人份/盒 |  | 高抗聚苯乙烯 |  | 心肌肌钙蛋白I (cTnI )测定试剂盒(荧光免疫层析法)产品技术要求 | 心肌肌钙蛋白I (cTnI )测定试剂盒(干式荧光免疫层析法)产品技术要求 | 24个月 |  | 铝箔袋 |  | 1. cTnI检测卡 检测线（T线）：鼠抗cTnI单克隆抗体 质控线（C线）：羊抗鼠IgG多克隆抗体 结合垫：荧光微球标记鼠抗cTnI单克隆抗体 2. cTnI样本缓冲液 0.02mol/L 磷酸缓冲盐溶液（pH7.4） 3.校验卡 1张/盒，储存有产品生产批号、校准曲线等信息 |  | 用于定量检测人静脉全血、血清或血浆样本中心肌肌钙蛋白I（cTnI）的浓度，临床上主要用于心肌梗死的辅助诊断。 |  | 1.实验前，将待测样本和检测试剂从储存条件下取出，平衡至室温。 2.取出试剂盒校验卡，选择荧光免疫分析仪中“校验”按钮，将试剂盒数据存储到荧光免疫分析仪中。 3.打开铝箔袋包装，取出检测卡，水平放置于实验台上。 4.取出样本缓冲液，加入100μL血清/血浆（或150μL全血）样本，充分混匀。 5.取100μL上述混匀的溶液加入到检测卡加样孔中。 6.室温下反应15分钟，采用ClinPATH301荧光免疫分析仪测试，读取及打印测试结果。
00295755 | 糖化血红蛋白（HbA1c）测定试剂盒(荧光免疫层析法) | D-二聚体（D-Dimer）测定试剂盒（干式荧光免疫定量法） | [6 empty] | 高抗聚苯乙烯 | [13 empty] | 2~30℃保存， 有效期24个月。在温度15~30℃、在温度40%~90%的环境条件下打开铝箔袋，应在60分钟内使用。
00106721 | 一次性使用输液连接件 | 一次性使用输液接头 | 佳迪 |  | 穿刺式输液连接件（肝素帽） 普通无正式输液连接件 正压无针式输液连接件 Φ2.0单路管（无连接件） Φ3.0单路管（无连接件） Φ4.0单路管（无连接件） Φ2.0单路管（带穿刺式输液连接件） Φ3.0单路管（带穿刺式输液连接件） Φ2.0单路管（带普通无针式输液连接件） Φ3.0单路管（带普通无针式输液连接件） Φ2.0单路管（带正压无针式输液连接件） Φ3.0单路管（带正压无针式输液连接件） Φ2.0双路管（带穿刺式输液连接件） Φ3.0双路管（带穿刺式输液连接件） Φ2.0双路管（带普通无针式输液连接件） Φ3.0双路管（带普通无针式输液连接件） Φ2.0双路管（带正压无针式输液连接件） Φ3.0双路管（带正压无针式输液连接件） Φ2.0双路管（带穿刺式+普通无针式输液连接件） Φ3.0双路管（带穿刺式+普通无针式输液连接件） Φ2.0双路管（带穿刺式+正压无针式输液连接件） Φ3.0双路管（带穿刺式+正压无针式输液连接件） Φ2.0双路管（带普通无针式+正压无针式输液连接件） Φ3.0双路管（带普通无针式+正压无针式输液连接件） Φ2.0三路管（带穿刺式输液连接件） Φ4.0三路管（带穿刺式输液连接件） Φ2.0三路管（带普通无针式输液连接件） Φ4.0三路管（带普通无针式输液连接件） Φ2.0三路管（带正压无针式输液连接件） Φ4.0三路管（带正压无针式输液连接件） Φ4.0三路管（穿刺式+2个普通无针式输液连接件） Φ4.0三路管（穿刺式+2个正压无针式输液连接件） Φ4.0三路管（普通无针式+2个正压无针式输液连接件） Φ2.0三路管（带穿刺式+普通无针式+正压无针式输液连接件） Φ4.0三路管（带穿刺式+普通无针式+正压无针式输液连接件） | 肝素帽 普通无针输液接头 正压无针输液接头 Φ2.0单路管（无输液接头） Φ3.0单路管（无输液接头） Φ4.0单路管（无输液接头） Φ2.0单路管（带肝素帽） Φ3.0单路管（带肝素帽） Φ2.0单路管（带普通无针输液接头） Φ3.0单路管（带普通无针输液接头） Φ2.0单路管（带正压无针输液接头） Φ3.0单路管（带正压无针输液接头） Φ2.0双路管（带肝素帽） Φ3.0双路管（带肝素帽） Φ2.0双路管（带普通无针输液接头） Φ3.0双路管（带普通无针输液接头） Φ2.0双路管（带正压无针输液接头） Φ3.0双路管（带正压无针输液接头） Φ2.0双路管（带肝素帽+普通无针输液接头） Φ3.0双路管（带肝素帽+普通无针输液接头） Φ2.0双路管（带肝素帽+正压无针输液接头） Φ3.0双路管（带肝素帽+正压无针输液接头） Φ2.0双路管（带普通无针输液接头+正压无针输液接头） Φ3.0双路管（带普通无针输液接头+正压无针输液接头） Φ2.0三路管（带肝素帽） Φ4.0三路管（带肝素帽） Φ2.0三路管（带普通无针输液接头） Φ4.0三路管（带普通无针输液接头） Φ2.0三路管（带正压无针式输液接头） Φ4.0三路管（带正压无针输液接头） Φ4.0三路管（肝素帽+2个普通无针输液接头） Φ4.0三路管（肝素帽+2个正压无针输液接头） Φ4.0三路管（普通无针输液接头+2个正压无针输液接头） Φ2.0三路管（带肝素帽+普通无针输液接头+正压无针输液接头） Φ4.0三路管（带肝素帽+普通无针输液接头+正压无针输液接头） | 穿刺式输液连接件（肝素帽） 普通无正式输液连接件 正压无针式输液连接件 Φ2.0单路管（无连接件） Φ3.0单路管（无连接件） Φ4.0单路管（无连接件） Φ2.0单路管（带穿刺式输液连接件） Φ3.0单路管（带穿刺式输液连接件） Φ2.0单路管（带普通无针式输液连接件） Φ3.0单路管（带普通无针式输液连接件） Φ2.0单路管（带正压无针式输液连接件） Φ3.0单路管（带正压无针式输液连接件） Φ2.0双路管（带穿刺式输液连接件） Φ3.0双路管（带穿刺式输液连接件） Φ2.0双路管（带普通无针式输液连接件） Φ3.0双路管（带普通无针式输液连接件） Φ2.0双路管（带正压无针式输液连接件） Φ3.0双路管（带正压无针式输液连接件） Φ2.0双路管（带穿刺式+普通无针式输液连接件） Φ3.0双路管（带穿刺式+普通无针式输液连接件） Φ2.0双路管（带穿刺式+正压无针式输液连接件） Φ3.0双路管（带穿刺式+正压无针式输液连接件） Φ2.0双路管（带普通无针式+正压无针式输液连接件） Φ3.0双路管（带普通无针式+正压无针式输液连接件） Φ2.0三路管（带穿刺式输液连接件） Φ4.0三路管（带穿刺式输液连接件） Φ2.0三路管（带普通无针式输液连接件） Φ4.0三路管（带普通无针式输液连接件） Φ2.0三路管（带正压无针式输液连接件） Φ4.0三路管（带正压无针式输液连接件） Φ4.0三路管（穿刺式+2个普通无针式输液连接件） Φ4.0三路管（穿刺式+2个正压无针式输液连接件） Φ4.0三路管（普通无针式+2个正压无针式输液连接件） Φ2.0三路管（带穿刺式+普通无针式+正压无针式输液连接件） Φ4.0三路管（带穿刺式+普通无针式+正压无针式输液连接件） | 肝素帽 普通无针输液接头 正压无针输液接头 Φ2.0单路管（无输液接头） Φ3.0单路管（无输液接头） Φ4.0单路管（无输液接头） Φ2.0单路管（带肝素帽） Φ3.0单路管（带肝素帽） Φ2.0单路管（带普通无针输液接头） Φ3.0单路管（带普通无针输液接头） Φ2.0单路管（带正压无针输液接头） Φ3.0单路管（带正压无针输液接头） Φ2.0双路管（带肝素帽） Φ3.0双路管（带肝素帽） Φ2.0双路管（带普通无针输液接头） Φ3.0双路管（带普通无针输液接头） Φ2.0双路管（带正压无针输液接头） Φ3.0双路管（带正压无针输液接头） Φ2.0双路管（带肝素帽+普通无针输液接头） Φ3.0双路管（带肝素帽+普通无针输液接头） Φ2.0双路管（带肝素帽+正压无针输液接头） Φ3.0双路管（带肝素帽+正压无针输液接头） Φ2.0双路管（带普通无针输液接头+正压无针输液接头） Φ3.0双路管（带普通无针输液接头+正压无针输液接头） Φ2.0三路管（带肝素帽） Φ4.0三路管（带肝素帽） Φ2.0三路管（带普通无针输液接头） Φ4.0三路管（带普通无针输液接头） Φ2.0三路管（带正压无针式输液接头） Φ4.0三路管（带正压无针输液接头） Φ4.0三路管（肝素帽+2个普通无针输液接头） Φ4.0三路管（肝素帽+2个正压无针输液接头） Φ4.0三路管（普通无针输液接头+2个正压无针输液接头） Φ2.0三路管（带肝素帽+普通无针输液接头+正压无针输液接头） Φ4.0三路管（带肝素帽+普通无针输液接头+正压无针输液接头） | 聚碳酸酯、聚氨酯 |  | 国械注准20183660274 | 国械注准20183140274 | 36个月 |  | 塑料 |  | 穿刺式连接件由底座和穿刺胶塞组成；普通无针连接件由无针胶塞、底座、下盖组成；正压无针连接件由底座、下盖、活塞、弹簧及大小密封圈组成。带管路型由单个输液连接件及输液管路组成。 | 肝素帽由底座和穿刺胶塞组成；普通无针输液接头由无针胶塞、底座、下盖组成；正压无针输液接头由底座、下盖、活塞、弹簧及大小密封圈组成。带管路型由单个输液接头及输液管路组成。 | 本产品一次性使用，在临床上与其他静脉输液装置连接，用于封闭、延长输液通路、或再次建立输注药物的通道 |  | 在操作前清洗双手或用抗菌剂擦拭双手，检查包装，选择合适的穿刺部位并消毒；取出留置针并去除针套，使针头斜面向上，将头皮针刺入肝素帽内，注意排空空气，关闭输液器接头；以15-30度角穿刺，见回血后降低角度后继续进针0.2-0.5cm，右手以拇指和食指夹紧护翼，右手固定导管针，左手拔出针心0.5-1cm；退出针心，用无菌敷贴覆盖好穿刺部位并固定留置导管。
00295761 | 同型半胱氨酸(HCY)测定试剂盒(荧光免疫层析法) | 同型半胱氨酸（HCY）测定试剂盒（干式荧光免疫层析法） | [6 empty] | 高抗聚苯乙烯 | [13 empty] | 2~30℃保存， 有效期24个月。在温度15~30℃、在温度40%~90%的环境条件下打开铝箔袋，应在60分钟内使用。
00117783 | 血清淀粉样蛋白A/降钙素原/C-反应蛋白（SAA/PCT/CRP）三合一测定试剂盒（荧光免疫层析法） | 血清淀粉样蛋白A/降钙素原/C-反应蛋白（SAA/PCT/CRP）三合一测定试剂盒(干式荧光免疫层析法) |  |  | 10人份/盒；25人份/盒；50人份/盒；100人份/盒。 |  | 10人份/盒；25人份/盒；50人份/盒；100人份/盒。 |  | 铝箔袋 |  | 鲁械注准20192400484 |  | 18个月 |  | 纸盒 |  | 试剂盒内含各包装规格对应数量的单人份试剂；每人份试剂由测试卡和干燥剂构成；测试卡由试纸条外壳与试纸条构成；试纸条由样品垫、结合垫（喷有荧光物质标记SAA/PCT/CRP单克隆抗体）、硝酸纤维素膜（检测线包被SAA/PCT/CRP单克隆抗体，质控线包被羊抗鼠IgG多克隆抗体）、吸水垫、PVC底板构成。 缓冲液：对应各包装规格数量的缓冲液，缓冲液为0.01mol/L磷酸盐缓冲液，每支装量为1000 μL。 IC卡：存储项目名称、批号以及参数，1个/盒。 |  | 用于体外定量检测人血清、血浆或全血中血清淀粉样蛋白A、、降钙素原和C-反应蛋白的含量。 | 本试剂盒用于体外定量检测人血清、血浆或全血中血清淀粉样蛋白A (SAA)、 降钙素原(PCT)和C-反应蛋白(CRP)的含量。 | 适用威海纽普生物技术有限公司的干式荧光免疫分析仪，严格按照说明书操作。
00265633 | 一次性使用腔镜直线切割吻合器 | 一次性使用腔镜直线切割吻合器及一次性钉匣 |  |  | SREG479 |  | SREG479 |  | 不区分 |  | 湘械注准20212020150 |  | 36 |  | 医用透析纸、PETG |  | 该产品由一次性使用腔镜直线切割吻合器及一次性钉匣两部分组成，分别单独包装。其中吻合器主要由枪管、扳机、旋转头、保险按钮、外壳、复位推钮、转向旋钮组成；钉匣(L型)主要由抵钉座、钉仓、切割刀、钉匣底座、钉匣外壳组成，钉匣(R/H/P/PH型) 主要由抵钉座、钉仓、切割刀、钉匣底座、钉匣外壳套管、钉匣外壳组成。该产品经环氧乙烷灭菌，灭菌有效期为三年。 |  | 适用于开放或腔镜下的外科手术中，肺、支气管组织及胃、肠切除、横断和吻合。 |  | 1、将切割吻合器插入到合适的穿刺器中, 或通过转换器插入到更大尺寸的穿刺器中。 2、当钉匣完全进入体腔后，向前推动扳机或将复位推钮向后拉到底，打开钳口。如果需要完全 打开扳机，可以按下保险按钮，扳机会全部打开。 、将欲切割的组织置入器械钳口内，确保钳口内无其它障碍物，如已置的缝钉或钛夹等，否则可能导致切割不完全或缝钉成型不良。器械不会切割“切割终止位（N )”以外区域的组织。如果欲切割的组织超过了钉匣的长度（30mm、43mm或60mm），则需要1个以上的钉匣。 4、扣动扳机一次，关闭含欲切除组织的钳口。器械有内置保险装置，在没有按下红色保险按钮( E )之前，器械将不会被击发进而切断组织。 5、按下红色的保险按钮，直到红色保险按钮切换至偏离中间位置，此时，扳机完全打开，应能听到提示音，准备击发。多次扣动扳机，直到切割刀定位块( Q )滑动到钉仓中心槽的末端。 6、器械被完全击发后，将复位推钮向后拉到底，使钳口张开，小心移走器械。检查缝合处的出血情况。少量的出血可以进行电凝处理或者手工缝合止血。 7、关闭器械钳口，然后从穿刺器中退出。特别地，装载R型/H型/P型/PH型钉匣头部的摆角须回到初始位置，然后将器械从体腔内取出，并卸载钉匣。
00172260 | 中枢神经特异蛋白S100β测定试剂盒（荧光免疫层析法） | 中枢神经特异蛋白S100β测定试剂盒（干式荧光免疫层析法） | 信德科创 |  | 1人份/盒、2人份/盒、3人份/盒、5人份/盒、10人份/盒、20人份/盒、25人份/盒、30人份/盒、40人份/盒、50人份/盒、100人份/盒、200人份/盒 |  | 1人份/盒、2人份/盒、3人份/盒、5人份/盒、10人份/盒、20人份/盒、25人份/盒、30人份/盒、40人份/盒、50人份/盒、100人份/盒、200人份/盒 |  | 高抗聚苯乙烯 |  | 中枢神经特异蛋白S100β测定试剂盒（荧光免疫层析法）产品技术要求 |  | 24个月 |  | 铝箔袋 |  | 1. S100β检测卡 检测线（T线）：鼠抗S100β单克隆抗体 质控线（C线）：羊抗鼠IgG多克隆抗体 结合垫：荧光微球标记鼠抗S100β单克隆抗体 2. S100β样本缓冲液 0.02mol/L, pH7.4磷酸盐缓冲液 3.校验卡 1张/盒，储存有产品生产批号、校准曲线等信息 |  | 用于体外定量测定人血清、血浆、静脉全血中中枢神经特异蛋白S100β的浓度，临床上用于脑损伤、脑血管疾病的辅助诊断及预后的判断。 |  | 1.实验前，将待测样本和检测试剂从储存条件下取出，平衡至室温。 2.取出试剂盒校验卡，选择荧光免疫分析仪中“校验”按钮，将试剂盒数据存储到荧光免疫分析仪中。 3.打开铝箔袋包装，取出检测卡，水平放置于实验台上。 4.取出样本缓冲液，加入35μl血清/血浆或50μl全血样本，充分混匀。 5.取100μl上述混匀的溶液加入到检测卡加样孔中。 6.室温下反应15分钟，采用免疫荧光检测仪测试，读取或打印测试结果。
00145515 | AMACR/p504s抗体检测试剂盒（免疫组织化学） | AMACRp504s抗体试剂（免疫组织化学） |  |  | 工作液：1.0ml/瓶、3.0ml/瓶、6.0ml/瓶，浓缩液：0.1ml/瓶、0.2ml/瓶、1.0ml/瓶 | 工作液：1ml/瓶、3ml/瓶、6ml/瓶，浓缩液：0.1ml/瓶、0.5ml/瓶、1.0ml/瓶 | 工作液：1.0ml/瓶、3.0ml/瓶、6.0ml/瓶，浓缩液：0.1ml/瓶、0.2ml/瓶、1.0ml/瓶 | 工作液：1ml/瓶、3ml/瓶、6ml/瓶，浓缩液：0.1ml/瓶、0.5ml/瓶、1.0ml/瓶 | 液体 |  | 鄂汉械备20190761号 | 鄂汉械备20230624号 | 18个月 |  | 塑料 |  | 鼠IgG、抑菌剂、Tris-HC1缓冲液 | IgG、抑菌剂、Tris-HC1缓冲液。 | 在常规染色（如：HE染色）基础上进行免疫组化学染色，为医师提供诊断的辅助信息 |  | 免疫组化法
00041645 | 一次性使用肛肠套扎器及附件 | 一次性使用肛肠套扎吻合器及附件 | 洛克曼 |  | LMTZ-2、LMTZ-3、LMTZ-4、LMTZ-5.LMTZ-AM/A .LMTZ-AM/B |  | LMTZ-2、LMTZ-3、LMTZ-4、LMTZ-5.LMTZ-AM/A .LMTZ-AM/B |  | ABS 硅胶 |  | 苏械注准20172091841 | 苏械注准20172021841 | 36个月 |  | 白卡盒 |  | 一次性使用肛肠套扎器及附件是由套扎器和附件组成；套扎器根据套圈放置数量可分2、3、4、5四种，附件根据外形不同分为A型、B型两种型号。套扎器主要由套扎胶圈、吸附仓、拉线轮、手柄、负压气管、吸附开关组成；附件（简称肛门镜）主要由肛门镜、扩肛器组成。套扎胶圈采用GB/T14795-2008标准的硅橡胶材料；吸附仓、手柄、负压气管、吸附开关采用符合GB/T12672-2009标准的ABS材料；附件采用符合HG/T2503-1993标准的PC材料，拉线采用符合GB/T21032-2007标准的尼龙材料。主要性能：肛肠套扎器的拨轮应灵活，滚轮拨轮时应能顺利推出套扎胶圈。肛肠套扎器及附件外形应平整、光滑、无锋棱、毛刺及裂纹，标准应清晰。肛门镜的抗压强度应不小于50N的压力。产品经环氧乙烷灭菌后应无菌，一次性使用 | 一次性使用肛肠套扎吻合器及附件（以下简称套扎吻合器），根据外型的不同分为I型和II型。I型套扎吻合器根据套扎胶圈放置数量可分2、3、4、5四种，型号为LMTZ-2、LMTZ-3、LMTZ-4、LMTZ-5。附件根据外型不同分为A型、B型两种型号，I型套扎吻合器附件（简称“肛门镜”）的型号为LMTZ-AM/A、LMTZ-AM/B两种。II型的套扎吻合器根据是否自带负压分为C款、D款、E款、F款、G款，其中C款、F款和G款外接负压，D款和E款产品自带负压装置。C款由套扎头、击发手柄、固定手柄、负压开关、负压接头组成，C款根据临床使用时需要的附件套扎胶圈和弹力线部件数量分为LMTZ-C-I、LMTZ-C-II、LMTZ-C-III、LMTZ-C-IV、LMTZ-C-V、LMTZ-C-VI、LMTZ-C-VII。D款由套扎头、击发管、不锈钢推管、枪体、击发手柄、负压手柄、负压开关组成，D款根据临床使用时需要的附件套扎胶圈和弹力线部件数量分为LMTZ-D-I、LMTZ-D-II、LMTZ-D-III、LMTZ-D-IV、LMTZ-D-V、LMTZ-D-VI、LMTZ-D-VII。E款由套扎头、推管、外管、负压手柄、手柄、泄压阀、弹力线架、击发手柄组成。E款根据临床使用时需要的附件套扎胶圈和弹力线部件数量分为LMTZ-E-I、LMTZ-E-II、LMTZ-E-III、LMTZ-E-IV、LMTZ-E-V、LMTZ-E-VI、LMTZ-E-VII。F款由套扎头、推管头、手柄、击发手柄、泄压阀组成。F款根据临床使用时需要的附件套扎胶圈和弹力线部件数量分为LMTZ-F-I、LMTZ-F-II。G款由由套扎头、套管、卡扣、击发手柄、固定手柄、负压开关和负压接头组成，G款根据临床使用时需要的附件套扎胶圈和弹力线部件数量分为LMTZ-G-I、LMTZ-G-II、LMTZ-G-III、LMTZ-G-IV、LMTZ-G-V、LMTZ-G-VI、LMTZ-G-VII。II型套扎吻合器附件的型号根据尺寸的不同分为为LMTZ-AM/F、LMTZ-AM/G两种，附件由套扎胶圈、弹力线部件、导入器、扩张器、上圈器、导向器组成。该产品以无菌状态提供，经环氧乙烷灭菌，一次性使用。 | 适用于各期内痔及混合痔或直肠良性息肉的套扎治疗 |  | 注：使用一次性使用肛肠套扎器之前应首先对痔疮进行肛门镜检查或筛选。 仅能对齿状线水平以上的痔疮进行套扎治疗；不能用于套扎套扎齿状线水平以下的痔疮，因为会引起疼痛。 1.润滑并插入附件肛门镜。 2.放好肛门镜位置，以能观察到将要套扎的痔疮，通过肛门镜插入肛肠套扎器（图1）。 3.将套扎器枪管口与痔疮充分接触，然后用手指把排气孔开关关闭，将痔疮吸入管内。 4.保持负压，缓慢向下转动枪管后部的齿轮，直至张力释放，即可将套扎圈放置到位（图2）。 5.打开套扎器的排气孔开关，解除负压，然后使枪管缓慢离开已套扎的痔疮。 6.需要时可重复上述套扎操作。 7.完成所有套扎过程后取出肛肠套扎器和肛门镜。 8.按所在机构的生物危险性医疗废弃物品管理规范处理本品。
00320758 | B型脑利钠肽测定试剂盒（直接化学发光法） | B型钠尿肽测定试剂盒（直接化学发光法） | [6 empty] | 液体 | [13 empty] | 12个月
00129409 | 超声刀头PE系列 | 超声高频刀头 | 迈科唯 |  | MSUS14,MSUS14GN,MSUS14PE,MSUS14YW,MSUS14BE,MSUS14GY,MSUS23,MSUS23GN,MSUS23PE,MSUS23YW,MSUS23BE,MSUS23GY,MSUS36,MSUS36GN,MSUS36PE,MSUS36YW,MSUS36BE,MSUS36GY,MSUS45,MSUS45GN,MSUS45PE,MSUS45YW,MSUS45BE,MSUS45GY | MSUS14PE,MSUS23PE,MSUS36PE,MSUS45PE | MSUS14,MSUS14GN,MSUS14PE,MSUS14YW,MSUS14BE,MSUS14GY,MSUS23,MSUS23GN,MSUS23PE,MSUS23YW,MSUS23BE,MSUS23GY,MSUS36,MSUS36GN,MSUS36PE,MSUS36YW,MSUS36BE,MSUS36GY,MSUS45,MSUS45GN,MSUS45PE,MSUS45YW,MSUS45BE,MSUS45GY | MSUS14PE,MSUS23PE,MSUS36PE,MSUS45PE | 不锈钢，钛合金，特氟龙，PC |  | 渝械注准20182010145 |  | 48个月 |  | 医用透析纸、PETC、纸盒 |  | 该产品由中心杆，剪头，外管和旋钮，刀柄，关闭扳机，激发按钮，扭力扳手组成 |  | 该产品作为重庆迈科唯医疗科技有限公司的超声切割止血刀系统（型号：K500）的附件与其配套使用，对软组织的切割和止血，最大可闭合直径3mm及以下的血管 |  | 注意:将器械插入穿刺器前,必须闭合钳口。可以通过关闭扳机来实现。 1.将超声刀具插入到合适的穿刺器中，或通过转换器插入到更大尺寸的穿刺器中; 2.当超声刀具完全进入体腔后,张开钳口; 3.器械杆可360°旋转。通过旋转头,将刀尖调整到最佳位置; 4.将欲切割的组织置入器械钳口内,确保钳口内无其它障碍物或任何金属，切割长度不能超过刀尖裸露在外的长度，过长可以分次完成; 5.握紧关闭扳机不放,以关闭含欲切除组织的钳口，直至切断组织,力度要适量,否则发生器会发出报警信号,停止输出; 6.切割完成后,停止驱动，使钳口张开,小心地移走器械。应检查缝合处的出血情况，万一出血，手工缝合结扎止血; 7.关闭器械钳口，将器械从体腔内取出。
00265609 | 一次性使用腔镜直线切割吻合器 | 一次性使用腔镜直线切割吻合器及一次性钉匣 |  |  | SREG379 |  | SREG379 |  | 不区分 |  | 湘械注准20212020150 |  | 36 |  | 医用透析纸、PETC |  | 该产品由一次性使用腔镜直线切割吻合器及一次性钉匣两部分组成，分别单独包装。其中吻合器主要由枪管、扳机、旋转头、保险按钮、外壳、复位推钮、转向旋钮组成；钉匣(L型)主要由抵钉座、钉仓、切割刀、钉匣底座、钉匣外壳组成，钉匣(R/H/P/PH型) 主要由抵钉座、钉仓、切割刀、钉匣底座、钉匣外壳套管、钉匣外壳组成。该产品经环氧乙烷灭菌，灭菌有效期为三年。 |  | 适用于开放或腔镜下的外科手术中，肺、支气管组织及胃、肠切除、横断和吻合。 |  | 1、将切割吻合器插入到合适的穿刺器中, 或通过转换器插入到更大尺寸的穿刺器中。 2、当钉匣完全进入体腔后，向前推动扳机或将复位推钮向后拉到底，打开钳口。如果需要完全 打开扳机，可以按下保险按钮，扳机会全部打开。 、将欲切割的组织置入器械钳口内，确保钳口内无其它障碍物，如已置的缝钉或钛夹等，否则可能导致切割不完全或缝钉成型不良。器械不会切割“切割终止位（N )”以外区域的组织。如果欲切割的组织超过了钉匣的长度（30mm、43mm或60mm），则需要1个以上的钉匣。 4、扣动扳机一次，关闭含欲切除组织的钳口。器械有内置保险装置，在没有按下红色保险按钮( E )之前，器械将不会被击发进而切断组织。 5、按下红色的保险按钮，直到红色保险按钮切换至偏离中间位置，此时，扳机完全打开，应能听到提示音，准备击发。多次扣动扳机，直到切割刀定位块( Q )滑动到钉仓中心槽的末端。 6、器械被完全击发后，将复位推钮向后拉到底，使钳口张开，小心移走器械。检查缝合处的出血情况。少量的出血可以进行电凝处理或者手工缝合止血。 7、关闭器械钳口，然后从穿刺器中退出。特别地，装载R型/H型/P型/PH型钉匣头部的摆角须回到初始位置，然后将器械从体腔内取出，并卸载钉匣。
00110312 | 一氧化氮检测器 |  |  |  | SV-eNO-05 | SV-eNO-05、ADNO2120 | SV-eNO-05 | SV-eNO-05、ADNO2120 | ABS |  | 苏械注准20182070816 |  | 24个月 |  | 纸盒 |  | 由外壳、硬件接口卡、一氧化氮传感器组成 |  | 配合呼气分析仪（Sunvou-TM1100、Sunvou-TM2120）产品使用，用于检测呼出气NO（一氧化氮）浓度 | 配合本公司生产的呼气分析仪使用，用于检测呼出气NO（一氧化氮）浓度 | 口令滤嘴吹气
00161161 | 一次性使用中心静脉导管护理包 |  |  |  | / | I型、II型 | / | I型、II型 | 其他 |  | 豫械注准20202141278 |  | 24 |  | 中封袋 |  | 一次性使用中心静脉导管护理包由基本配置医用纱布块、一次性使用医用口罩和选用配置一次性使用配药用注射器、一次性使用医用透明贴膜、体表导管固定装置、一次性使用聚乙烯检查手套、医用棉签、医用棉球、石蜡棉球、酒精棉球、碘伏棉球、医用碘伏棉签、医用脱脂纱布垫、一次性使用手术衣、一次性使用医用橡胶检查手套、一次性使用灭菌橡胶外科手套、一次性使用中单、一次性使用孔巾、一次性医用垫、一次性使用医用帽、医用输液贴、医用无菌敷贴、透气胶带、医用无纺布敷料、一次性使用捆扎止血带、带线缝合针、无菌塑柄手术刀、消毒刷、一次性使用敷料镊、剪刀、纸尺、药杯、止流夹、托盘、一次性使用包布、小碗组成。 | 一次性使用中心静脉导管护理包I型由基本配置医用纱布块、一次性使用医用口罩和选用配置一次性使用配药用注射器、一次性使用医用透明贴膜、体表导管固定装置、一次性使用聚乙烯检查手套、医用棉签、医用棉球、石蜡棉球、酒精棉球、碘伏棉球、医用碘伏棉签、医用脱脂纱布垫、一次性使用手术衣、一次性使用医用橡胶检查手套、一次性使用灭菌橡胶外科手套、一次性使用中单、一次性使用孔巾、一次性医用垫、一次性使用医用帽、医用输液贴、医用无菌敷贴、透气胶带、医用无纺布敷料、一次性使用捆扎止血带、带线缝合针、无菌塑柄手术刀、消毒刷、一次性使用敷料镊、剪刀、纸尺、药杯、止流夹、托盘、一次性使用包布、小碗、酒精棉片、酒精棉签组成。II型由基本配置医用纱布块和选用配置一次性使用配药用注射器、一次性使用医用透明贴膜、体表导管固定装置、一次性使用聚乙烯检查手套、医用棉签、医用棉球、石蜡棉球、酒精棉球、碘伏棉球、医用碘伏棉签、医用脱脂纱布垫、一次性使用手术衣、一次性使用医用橡胶检查手套、一次性使用灭菌橡胶外科手套、一次性使用中单、一次性使用孔巾、一次性医用垫、一次性使用医用帽、医用输液贴、医用无菌敷贴、透气胶带、医用无纺布敷料、一次性使用捆扎止血带、带线缝合针、无菌塑柄手术刀、消毒刷、一次性使用敷料镊、剪刀、纸尺、药杯、止流夹、托盘、一次性使用包布、小碗、酒精棉片、酒精棉签组成。 | 适用于临床上经外周静脉入中心静脉导管的维护。 |  | 打开小包装，按医疗常规操作使用
00172196 | 血清淀粉样蛋白A (SAA ）测定试剂盒（荧光免疫层析法） | 血清淀粉样蛋白A (SAA）测定试剂盒（干式荧光免疫层析法） | 信德科创 |  | 10人份/盒、20人份/盒、25人份/盒、30人份/盒、40人份/盒、50人份/盒、100人份/盒、200人份/盒 |  | 10人份/盒、20人份/盒、25人份/盒、30人份/盒、40人份/盒、50人份/盒、100人份/盒、200人份/盒 |  | 高抗聚苯乙烯 |  | 血清淀粉样蛋白A (SAA ）测定试剂盒（荧光免疫层析法）产品技术要求 | 血清淀粉样蛋白A (SAA ）测定试剂盒（干式荧光免疫层析法）产品技术要求 | 24个月 |  | 铝箔袋 |  | 1.SAA检测卡 检测线（T线）：鼠抗SAA 单克隆抗体 质控线（C线）：羊抗鼠IgG多克隆抗体 结合垫：荧光微球标记鼠抗SAA单克隆抗体 2.SAA样本缓冲液 0.02mol/L 磷酸缓冲盐溶液（pH7.4） 3.校验卡 1张/盒，储存有产品生产批号、校准曲线等信息 |  | 用于定量检测人静脉全血、血清或血浆样本中血清淀粉样蛋白A（SAA）的浓度，主要作为一种非特异性炎症指标。 |  | 1.实验前，将待测样本和检测试剂从储存条件下取出，平衡至室温。 2.取出试剂盒校验卡，选择荧光免疫分析仪中“校验”按钮，将试剂盒数据存储到荧光免疫分析仪中。 3.打开铝箔袋包装，取出检测卡，水平放置于实验台上。 4.取出样本缓冲液，加入10μL血清/血浆（或15μL全血）样本，充分混匀。 5.取100μL上述混匀的溶液加入到检测卡加样孔中。 6.室温下反应10分钟，采用ClinPATH301荧光免疫分析仪测试，读取及打印测试结果。

## 注册证信息变更
变更前：注册证编号 | 变更后：注册证编号 | 变更前：注册证产品名称 | 变更后：注册证产品名称 | 变更前：生产国家/地区 | 变更后：生产国家/地区 | 变更前：售后服务机构 | 变更后：售后服务机构 | 变更前：批准日期 | 变更后：批准日期 | 变更前：变更日期 | 变更后：变更日期 | 变更前：注册证有效期起 | 变更后：注册证有效期起 | 变更前：注册证有效期止 | 变更后：注册证有效期止 | 变更前：产品标准 | 变更后：产品标准 | 变更前：代理人名称/生产单位 | 变更后：代理人名称/生产单位 | 变更前：生产厂商(英文) | 变更后：生产厂商(英文) | 变更前：受理证号 | 变更后：受理证号 | 变更前：产品性能结构及组成 | 变更后：产品性能结构及组成 | 变更前：产品适用范围 | 变更后：产品适用范围 | 变更前：管理类别 | 变更后：管理类别
沪械注准20142400234 |  | 胰岛素（INS)测定试剂盒（乳胶增强免疫比浊法） | [9 empty] | 2019-08-02 | 2024-08-02 | 2024-08-01 | 2029-08-01 | [12 empty] | 2
湘械注准20192140080 |  | 疤痕宁 | [6 empty] | 2023-12-12 |  |  | 2019-04-29 | 2024-04-29 | 2024-04-28 | 2029-04-28 | [12 empty] | 2
湘械注准20192140300 |  | 疤痕修复硅凝胶 | [6 empty] | 2023-12-12 |  |  | 2019-09-30 | 2024-09-30 | 2024-09-29 | 2029-09-29 | [12 empty] | 2
国械注准20153400055 |  | 甲胎蛋白检测试剂盒（磁微粒化学发光法） | [9 empty] | 2019-08-08 | 2024-08-08 | 2024-08-07 | 2029-08-07 | [12 empty] | 3
沪械注准20182140340 |  | 输尿管支架管 | [5 empty] | 2023-06-09 |  |  |  | 2023-11-21 |  | 2028-11-20 | [9 empty] | 产品由双 J 管、助推管和导丝，导丝可分为不锈钢导丝、混合导丝、PU 导丝三种；或双 J 管、助推管组成。 |  | 通过微创介入或开放手术置入肾盂与膀胱间，起支架、引流作用，滞留时间不超过30天。 |  | 2
沪械注准20212140269 |  | 一次性胆道扩张球囊导管 | [9 empty] | 2021-05-06 |  | 2026-05-05 | [13 empty] | 2
湘械注准20182170144 |  | 氟保护剂 | [9 empty] | 2018-09-03 | 2024-02-19 | 2023-09-02 | 2029-02-18 | [12 empty] | 2
沪械注准20202140616 |  | 一次性胆道引流管 | [9 empty] | 2020-12-25 |  | 2025-12-24 | [13 empty] | 2
沪械注准20172020525 |  | 球囊扩张导管 | [5 empty] | 2022-09-04 |  |  |  | 2022-09-04 |  | 2027-09-03 | [9 empty] | 球囊扩张导管产品由球囊、显影环、管杆、内管、连接组件和两通阀组成，可以选配压力泵。 |  | 用于在内窥镜下扩张消化道的狭窄。 |  | 2
湘械注准20182190188 |  | 外耳矫形器 | [9 empty] | 2018-12-26 | 2023-12-26 | 2023-12-25 | 2028-12-25 | [12 empty] | 2
沪械注准20202020572 |  | 多通道单孔腹腔镜手术穿刺器 | [9 empty] | 2020-12-03 |  | 2025-12-02 | [9 empty] | 产品由内套环部件、薄膜通道部件、多孔平台部件组成，其中内套环部件由内套环、提拉带和拉环组成，薄膜通道部件由翻圈、薄膜通道和焊圈（或法兰、拉环、提拉带）组成，多孔平台部件由多个器械通道、进出气管和乐扣件组成。选配件有大预开孔阀、小预开孔阀和内套环部件。 |  |  |  | 2
粤械注准20142400117 |  | 绒毛膜促性腺激素β亚单位检测试剂盒（荧光免疫层析法） | [6 empty] | 2023-11-21 |  |  | 2019-07-05 | 2024-07-05 | 2024-07-04 | 2029-07-04 |  | 粤械注准20142400117 | [7 empty] | 试剂盒由测试卡、样本稀释液、IC卡以及说明书组成。 其中样本稀释液主要成分为：生理盐水缓冲液、牛血清白蛋白（BSA）。测试卡由试纸条、塑料卡壳组成，试纸条上的主要成分有： a)β-HCG单克隆抗体（固定在硝酸纤维素膜上）； b)羊抗鼠IgG多克隆抗体（固定在硝酸纤维素膜上）； c)荧光标记的β-HCG单克隆抗体（固定在玻璃纤维上）； d)其他试纸条支持物。 |  | 适用于体外定量检测人血清、血浆或全血样本中的绒毛膜促性腺激素β亚单位（简称β-HCG）浓度，临床上主要用于宫外孕、早孕的辅助诊断。 | 2
粤械注准20142400120 |  | 糖化血红蛋白检测试剂盒（荧光免疫层析法） | [6 empty] | 2023-11-21 |  |  | 2019-07-05 | 2024-07-05 | 2024-07-04 | 2029-07-04 |  | 粤械注准20142400120 | [7 empty] | 试剂盒由测试卡、样本稀释液、IC卡以及说明书组成。 其中样本稀释液的主要成分有：牛血清白蛋白，红细胞裂解剂。 测试卡由试纸条、塑料卡壳组成， 试纸条上的主要成分有：HbA1c单克隆抗体（固定在硝酸纤维素膜上）； a)Hb单克隆抗体（固定在硝酸纤维素膜上）； b)羊抗鼠IgG多克隆抗体（固定在硝酸纤维素膜上）； c)荧光标记的Hb单克隆抗体（固定在玻璃纤维上）； d)其他试纸条支持物。 |  | 适用于体外定量检测人全血样本中的糖化血红蛋白（简称HbA1c），临床上主要用于糖尿病的辅助诊断和血糖水平的监控。 | 2
苏械注准20142020578 | 苏械注准20142060578 | 一次性内镜用取物袋 | [9 empty] | 2019-06-24 | 2024-06-24 | 2024-06-23 | 2029-06-23 | [12 empty] | 2
赣械注准20142560360 | 赣械注准20142080360 | 一次性使用鼻氧管 | [9 empty] | 2014-12-29 | 2021-01-15 | 2019-12-28 | 2026-01-14 | [12 empty] | 2
鲁械注准20182400375 |  | 胃蛋白酶原I测定试剂盒（化学发光法） | [9 empty] | 2018-09-26 | 2023-09-26 | 2023-09-25 | 2028-09-25 | [12 empty] | 2
鲁械注准20182400374 |  | 胃蛋白酶原I测定试剂盒（酶联免疫吸附法） | [9 empty] | 2018-09-26 | 2023-09-26 | 2023-09-25 | 2028-09-25 | [12 empty] | 2
鲁械注准20182400376 |  | 胃蛋白酶原II测定试剂盒(化学发光法） | [9 empty] | 2018-09-26 | 2023-09-26 | 2023-09-25 | 2028-09-25 | [12 empty] | 2
沪械注准20172020444 |  | 封堵拦截导管 | [9 empty] | 2022-07-14 |  | 2027-07-13 | [13 empty] | 2
沪械注准20172020447 |  | 非血管腔道导丝 | [9 empty] | 2022-07-19 |  | 2027-07-18 | [9 empty] | 产品有两种型式， 一种由导头、套管、芯轴和涂层组成， 另一种由套管、芯轴和涂层组成。导头材料为聚氨酯(涂层为聚乙烯吡咯烷酮)， 套管材料为聚四氟乙烯(涂有医用硅油)或者聚氨酯(涂层为聚烯吡咯烷酮)或者不锈钢(涂有聚四氟乙烯)， 芯轴材料为镍钛合金。 |  |  |  | 2
沪械注准20192020123 |  | 输尿管负压导引鞘 | [9 empty] | 2024-04-08 |  | 2029-04-07 | [13 empty] | 2
沪械注准20202140154 |  | 一次性鼻胆引流管 | [9 empty] | 2020-03-30 |  | 2025-03-29 | [13 empty] | 2
宁械注准20142640010 | 宁械注准20242140011 | 止血纱布 | [9 empty] | 2019-06-04 | 2024-06-19 | 2024-06-03 | 2029-06-18 | [9 empty] | 产品主要由铝箔复合袋、纸塑灭菌袋和止血纱布组成。止血纱布由天然粘胶长丝经过生物酶解技术处理精制而成的氧化纤维，主要成分为粘胶长丝。 |  | 用于吸收手术过程中的体内渗出液及手术创面出血、渗血的辅助止血。 | 2
鄂汉械备20220680号 |  | 咬嘴 |  | 中国 |  | 武汉匠义科技有限公司 |  | 2022-10-19 |  |  |  | 2022-10-19 |  | 2099-12-31 |  |  |  | 武汉匠义科技有限公司 | [5 empty] | 手术或检查时患者开口的辅助器械，由聚乙烯等高分子材料制成。非无菌提供。 |  | 用于经口腔手术或检查时维持患者的开口状态，防止非预期咬合，或便于插入和固定气管插管。 |  | 1
苏械注准20192020619 |  | 微创筋膜闭合器 | [9 empty] | 2019-06-11 | 2024-06-20 | 2024-06-10 | 2029-06-19 | [9 empty] | 微创筋膜闭合器依据外形不同，分为 FCS-A 和 FCS-B 两种型号规格，FCS-A 由侧翼组件、外壳、手柄和穿线针组成（不含缝线），侧翼组件由侧翼和侧翼内嵌件组成，穿线针由穿线针杆和穿线针座组成。FCS-B 由连体外壳、支撑架、导向垫、定位销、芯片、按钮、固定块和钩线针组成（不含缝线），钩线针由手柄、限位按钮、弹簧、缝合针管、引线钩组成。该产品以无菌状态提供，经环氧乙烷灭菌。一次性使用。 |  | 适用于腹腔镜手术中收拢组织、经皮缝合，以闭合手术切口。 | 2
苏械注准20142140681 |  | 生理性海水鼻腔护理喷雾器 | [9 empty] | 2019-06-03 | 2024-06-03 | 2024-06-02 | 2029-06-02 | [12 empty] | 2
国械注准20193140803 |  | 一次性使用精密过滤输液器 带针 | [9 empty] | 2019-11-01 | 2024-11-01 | 2024-10-31 | 2029-10-31 | [12 empty] | 3
国械注准20143142279 |  | 一次性使用袋式输液器 带针 | [9 empty] | 2019-10-09 | 2024-10-09 | 2024-10-08 | 2029-10-08 | [12 empty] | 3
苏械注准20212400959 |  | 非小细胞肺癌相关抗原21-1测定试剂盒(电化学发光法) | 细胞角蛋白19片段测定试剂盒(电化学发光法) | [8 empty] | 2021-06-15 |  | 2026-06-14 | [13 empty] | 2
沪械注准20142400235 |  | 唾液酸（SA）测定试剂盒（酶速率法） | [9 empty] | 2019-08-05 | 2024-08-05 | 2024-08-04 | 2029-08-04 | [12 empty] | 2
沪械注准20142400247 |  | 脂肪酶（LPS)测定试剂盒（酶速率法） | [9 empty] | 2019-08-13 | 2024-08-13 | 2024-08-12 | 2024-08-12 | [12 empty] | 2
沪械注准20142400246 |  | 糖化白蛋白比值（GA-L)测定试剂盒(酶法） | [9 empty] | 2019-08-13 | 2024-08-13 | 2024-08-12 | 2029-08-12 | [12 empty] | 2
苏械注准20192400644 |  | 肌酸激酶同工酶检测试剂盒(化学发光法) | [9 empty] | 2019-06-17 |  | 2024-06-16 | 2029-06-16 | [12 empty] | 2
苏械注准20192020616 |  | 一次性使用包皮切割吻合器 | [9 empty] | 2019-06-11 | 2024-06-11 | 2024-06-10 | 2029-06-10 | [12 empty] | 2
苏械注准20192020618 |  | 一次性使用直线型切割吻合器及钉仓组件 | 一次性使用直线型切割吻合器及组件 | [8 empty] | 2019-06-11 | 2024-06-11 | 2024-06-10 | 2029-06-10 | [9 empty] | 一次性使用直线型切割吻合器及组件由器身和组件组成。器身由上手柄、推进手柄、下手柄、闭合固定板、上夹板、抵钉座、下夹板组成；组件由推片、钉仓、缝合钉和切割刀组成。根据吻合器切割长度、缝合长度和缝合钉钉高不同，产品分为 9 种规格，产品适配组件规格共 9 种。该产品以无菌状态提供，经环氧乙烷灭菌，一次性使用。 |  |  | 2
国械注准20143401922 |  | 甲型/乙型流行性感冒病毒抗原检测试剂盒（胶体金法） | [9 empty] | 2019-05-22 | 2024-05-22 | 2024-05-21 | 2029-05-21 | [12 empty] | 3
国械注准20143401882 |  | 戊型肝炎病毒IgM抗体检测试剂盒(胶体金法) | [9 empty] | 2019-04-18 | 2024-04-18 | 2024-04-17 | 2029-04-17 | [12 empty] | 3
国械注准20193140406 |  | 一次性使用无针连接件 | [9 empty] | 2019-06-24 | 2024-06-24 | 2024-06-23 | 2029-06-23 | [12 empty] | 3
国械注进20192022336 |  | 聚丙烯带针缝合线 | [9 empty] | 2019-08-16 | 2024-08-16 | 2024-08-15 | 2029-08-15 | [9 empty] | 聚丙烯带针缝合线的原料为聚丙烯，针由SUS302不锈钢制成。缝线有白色和蓝色两种，其中白色为未染色。缝线为单股线。产品为环氧乙烷灭菌。 |  | 聚丙烯带针缝合线用于手术用缝合。 | 2
京械注准20192400558 |  | 超敏C反应蛋白（hs-CRP）测定试剂盒（胶体金免疫层析法） | [9 empty] | 2019-09-10 | 2024-09-10 | 2024-09-09 | 2029-09-09 | [12 empty] | 2
国械注准20193400417 | 川械注准20232400391 | 糖类抗原15-3测定试剂盒（直接化学发光法） | [9 empty] | 2019-06-23 | 2024-06-25 | 2024-06-24 | 2029-06-24 | [12 empty] | 3
国械注准20193400383 | 川械注准20232400410 | 糖类抗原19-9测定试剂盒（直接化学发光法） | [9 empty] | 2019-06-11 | 2024-06-11 | 2024-06-10 | 2029-06-10 | [12 empty] | 3
湘械注准20192140034 |  | 医用几丁糖水凝胶护眼贴 | [6 empty] | 2023-12-04 |  |  | 2019-03-04 | 2024-03-04 | 2024-03-03 | 2029-03-03 | [12 empty] | 2
鄂械注准20192022789 |  | 一次性使用腔镜切割吻合器及钉仓组件 | [6 empty] | 2024-03-14 |  |  | 2019-09-05 | 2024-03-14 | 2024-09-04 | 2029-03-13 | [9 empty] | 一次性使用腔镜切割吻合器及钉仓组件由腔镜吻合器和钉仓组件两部分组成。腔镜吻合器由套管（吻合器）、旋转手柄、旋转固定手柄、固定手柄、复位手柄、退位拉杆块、复位保险、活动手柄组成。钉仓组件有直杆式和关节式两种型式，由钉仓、抵钉座、切割刀、套管（钉仓组件）、推钉片和吻合钉组成。产品的套管（吻合器）、抵钉座、切割刀由06Cr19Ni10不锈钢材料制成，套管（钉仓组件）12Cr18Ni9不锈钢材料制成，钉仓、旋转手柄、退位拉杆块、活动手柄、复位手柄、推钉片、复位保险由聚酰胺（PA）材料制成，旋转固定手柄、固定手柄由聚碳酸酯（PC）材料制成，吻合钉由纯钛TA1G材料组成，无菌提供，一次性使用。 |  | 适用于开放或腔镜下的外科手术中，肠切除、横断和吻合。 | 2
鄂械注准20192082788 |  | 一次性使用麻醉机和呼吸机用呼吸管路 | [5 empty] | 2019-09-05 | 2024-03-11 |  |  | 2019-09-05 | 2024-03-11 | 2024-09-04 | 2029-03-10 | 鄂械注准20192082788 | [7 empty] | 该产品按用途分为麻醉机用呼吸管路、呼吸机用呼吸管路。麻醉机用呼吸管路由管路、Y形件、90度转换接头、机器端接头组成；呼吸机用呼吸管路由管路、Y形件、集水杯、90度转换接头、机器端接头组成；呼吸延长管、储气囊、单管、备用转换接头作为选配附件，根据管型不同可分为螺纹型、加强筋型、可伸缩型。产品的加强筋型管路由聚氯乙烯（PVC）材料制成，可伸缩型管路由聚丙烯（PP）材料制成，螺纹型管路由乙烯-醋酸乙烯共聚物（EVA）材料制成，Y形件由聚丙烯（PP）材料制成，接头由聚氯乙烯（PVC）、聚丙烯（PP）材料制成，集水杯由聚碳酸酯（PC）、聚丙烯（PP）、聚乙烯（PE）材料制成，储气囊由氯丁二烯聚合物和丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物（ABS）材料制成。经环氧乙烷灭菌后以无菌形式提供。 |  | 该产品用于麻醉机、呼吸机接口与供氧面罩的管路连接，一次性使用。 |  | 2
湘械注准20192200887 |  | 滚针 | 一次性使用无菌皮肤滚针 | [8 empty] | 2019-11-15 | 2022-07-29 | 2024-11-14 | 2027-07-28 | [9 empty] | 滚针由针体、滚轮、手柄组成。针体采用符合GB2024- -2016标准的针灸针 制成，材料为0Cr19Ni9不锈钢丝。手柄采用聚甲基丙烯酸甲酯PMMA材料 注塑制成。本品经环氧乙烷灭菌，无菌提供 |  |  | 2
鲁械注准20192400219 |  | 总蛋白测定试剂（双缩脲法） | [9 empty] | 2019-05-28 | 2024-06-05 | 2024-05-27 | 2029-06-04 | [12 empty] | 2
国械注准20153401147 |  | 新生儿17α-羟孕酮测定试剂盒（时间分辨荧光免疫分析法） | [9 empty] | 2019-06-21 | 2024-06-21 | 2024-06-20 | 2029-06-20 | [12 empty] | 3
国械注进20153133935 |  | 弹簧圈系统MicroPlex Coil System | 可解脱弹簧圈 | [8 empty] | 2020-06-16 |  | 2025-06-15 | [10 empty] | 该产品由弹簧圈、V-Trak Advanced 递送推杆、导入鞘管和缩退锁组成。弹簧圈丝体材料为铂钨合金，与递送推杆间的耦合器材料为铂铱合金，弹簧圈有聚烯烃弹性体制成的抗解脱丝。电子束灭菌，一次性使用，货架有效期5 年。 |  | 该产品用于对颅内动脉瘤和诸如动静脉畸形和动静脉瘘等其它神经血管异常实施血管内栓塞术。还可用于阻塞神经血管系统的血管，籍以永久性的阻断流向动脉瘤或其它血管畸形处的血流及对外周血管系统的动静脉实施栓塞治疗。 | 3
沪械注准20152400022 |  | 天冬氨酸氨基转移酶（AST/GOT)测定试剂盒(IFCC推荐法） | [9 empty] | 2019-08-29 | 2024-08-02 | 2024-08-28 | 2029-08-01 | [12 empty] | 2
沪械注准20142400240 |  | 丙氨酸氨基转移酶（ALT/GPT)测定试剂盒(IFCC推荐法） | [9 empty] | 2019-08-13 | 2024-08-13 | 2024-08-12 | 2029-08-12 | [12 empty] | 2
沪械注准20142400244 |  | 直接胆红素(DBiL)测定试剂盒（钒酸盐氧化法） | [9 empty] | 2019-08-09 | 2024-08-09 | 2024-08-08 | 2029-08-08 | [12 empty] | 2
国械注准20153400779 |  | 弓形虫IgG抗体测定试剂盒（酶联免疫法） | [9 empty] | 2019-09-02 | 2024-09-02 | 2024-09-01 | 2029-09-01 | [12 empty] | 3
国械注准20153400778 |  | 风疹病毒IgG抗体测定试剂盒（酶联免疫法） | [9 empty] | 2019-09-02 | 2024-09-02 | 2024-09-01 | 2029-09-01 | [12 empty] | 3
鄂械注准20112401546 |  | D-二聚体测定试剂盒(乳胶增强免疫比浊法) | [9 empty] | 2019-09-27 | 2023-12-25 | 2024-09-26 | 2028-12-24 | [12 empty] | 2
国械注准20153400792 |  | 巨细胞病毒IgM抗体测定试剂盒（酶联免疫法） | [9 empty] | 2019-09-02 | 2024-09-02 | 2024-09-01 | 2029-09-01 | [12 empty] | 3
浙杭械备20220923 |  | AMACR/p504s 抗体试剂(免疫组织法) | AMACR/p504s 抗体试剂(免疫组织化学) |  |  |  |  | 2022-11-02 |  |  |  | 2022-11-02 |  | 2099-12-31 | [9 empty] | 本品为AMACR/p504s（克隆号：DPR-005）兔单克隆抗体经稀释配置而成。 |  | 在常规染色（如：HE染色）基础上进行免疫组织化学染色，为医师提供诊断的辅助信息。 |  | 1
国械注准20153400823 |  | 单纯疱疹病毒2型IgM抗体测定试剂盒（酶联免疫法） | [9 empty] | 2019-09-05 | 2024-09-05 | 2024-09-04 | 2029-09-04 | [12 empty] | 3
国械注准20153400777 |  | 单纯疱疹病毒2型IgG抗体测定试剂盒（酶联免疫法） | [9 empty] | 2019-09-05 | 2024-09-05 | 2024-09-04 | 2029-09-04 | [12 empty] | 3
国械注准20153400790 |  | 单纯疱疹病毒1型IgM抗体测定试剂盒（酶联免疫法） | [9 empty] | 2019-09-05 | 2024-09-05 | 2024-09-04 | 2029-09-04 | [12 empty] | 3
国械注准20153400794 |  | 风疹病毒IgG抗体检测试剂盒（磁微粒化学发光法） | [9 empty] | 2019-09-05 | 2024-09-05 | 2024-09-04 | 2029-09-04 | [12 empty] | 3
国械注准20153400793 |  | 单纯疱疹病毒2型IgG抗体检测试剂盒（磁微粒化学发光法） | [9 empty] | 2019-09-05 | 2024-09-05 | 2024-09-04 | 2029-09-04 | [12 empty] | 3
国械注准20193400695 |  | 人附睾蛋白4检测试剂盒（磁微粒化学发光法） | [9 empty] | 2019-09-23 | 2024-09-23 | 2024-09-22 | 2029-09-22 | [12 empty] | 3
国械注准20153400056 | 豫械注准20242400083 | 铁蛋白检测试剂盒（磁微粒化学发光法） | [9 empty] | 2019-08-08 | 2024-08-08 | 2024-08-07 | 2029-08-07 | [12 empty] | 3 | 2
国械注准20153400429 |  | 丙型肝炎病毒IgG抗体检测试剂盒（磁微粒化学发光法） | [9 empty] | 2019-08-08 | 2024-08-08 | 2024-08-07 | 2029-08-07 | [12 empty] | 3
国械注准20153400781 |  | 梅毒螺旋体抗体检测试剂盒（磁微粒化学发光法） | [9 empty] | 2019-09-02 | 2024-09-02 | 2024-09-01 | 2029-09-01 | [12 empty] | 3
国械注准20153400770 |  | 人类免疫缺陷病毒抗体检测试剂盒（磁微粒化学发光法） | [9 empty] | 2019-09-05 | 2024-09-05 | 2024-09-04 | 2029-09-04 | [12 empty] | 3
苏械注准20192401268 |  | 孕酮检测试剂盒（量子点免疫荧光层析法） | [9 empty] | 2019-10-31 | 2024-10-31 | 2024-10-30 | 2029-10-30 | [12 empty] | 2
沪械注准20142400193 |  | 全程C-反应蛋白（hsCRP+常规CRP二合一）检测试剂盒（胶乳增强免疫比浊法） | [6 empty] | 2023-11-22 |  |  | 2019-06-10 | 2024-06-10 | 2024-06-09 | 2029-06-09 | [12 empty] | 2
鲁济械备20200734号 |  | 白细胞过氧化物酶染色液 | 过氧化物酶染色液 | [8 empty] | 2020-12-08 | 2023-12-29 | 2099-12-31 |  |  |  |  | 济南博莱生物技术有限公司 | [5 empty] | 正甲苯胺法：联苯胺、玫瑰红、过氧化氢尿素 TMB法：亚硝基铁氰化钠、过氧化氢、TMB |  | 主要用于白细胞过氧化物酶染色。 | 1
湘械注准20222400236 |  | 糖化血红蛋白（HbA1c）测定试剂盒(荧光免疫层析法) | 糖化血红蛋白（HbA1c）测定试剂盒（干式荧光免疫定量法） |  |  | 长沙信德生物科技有限公司 |  | 2022-01-28 |  |  |  | 2022-01-28 |  | 2027-01-27 |  |  |  | 长沙易宜生物工程有限公司 | [5 empty] | 产品由检测卡、样本缓冲液和ID卡组成.1. HbA1cG检测卡:检测线(T线）： 鼠抗HbA1c单克隆抗体:质控线（C线）：鼠抗Hb单克隆抗体;结合垫:荧光微球标记鼠抗HbA1c单克隆抗体;荧光微球标记兔鼠抗Hb单克隆抗体; 2. HbA1c样本缓冲液： 0.02mol/ 磷酸盐缓冲液 (PH7.4) ; 3. ID卡:1张/盒，储存有产品生产批号、校准曲线及检测参数信息。 |  | 本试剂盒用于体外定量检测人全血中的糖化血红蛋白 (HbA1c) 的的百分比含量，临床上主要用于糖尿病的辅助诊断和血糖水平的监控 |  | 2
湘械注准20222400235 |  | 同型半胱氨酸(HCY)测定试剂盒(荧光免疫层析法) | 同型半胱氨酸（HCY）测定试剂盒（干式荧光免疫层析法） |  |  | 长沙信德生物科技有限公司 |  | 2022-01-28 |  |  |  | 2022-01-28 |  | 2027-01-27 |  |  |  | 长沙易宜生物工程有限公司 | [5 empty] | 产品由检测卡、样本缓冲液和ID卡组成.1.HCY检测卡:检测线(T线）：SAH抗原；质控线（C线）：羊抗兔IgG多克隆抗体;结合垫:荧光微球标记鼠抗SAH单克隆抗体;荧光微球标记兔IgG; 2. HCY样本缓冲液:含HCY还原剂的0.5mol/ 柠檬酸缓冲液 ; 3. ID卡:1张/盒，储存有产品生产批号、校准曲线及检测参数信息。 |  | 本试剂盒用于体外定量检测人血清/血浆/全血中的同型半胱氨酸(HCY)的含量，临床上主要用于高同型半胱氨酸血症的辅助诊断及心血管病风险的评价。 |  | 2
浙械注准20192020216 |  | 输尿管导引鞘 | [9 empty] | 2019-05-17 | 2024-05-17 | 2024-05-16 | 2029-05-16 | [12 empty] | 2
浙械注准20192020214 |  | 一次性使用非血管腔道导丝 | [9 empty] | 2019-05-17 | 2024-05-17 | 2024-05-16 | 2029-05-16 | [12 empty] | 2
苏械注准20192020620 |  | 一次性使用切口保护套 | [9 empty] | 2019-06-11 | 2024-06-11 | 2024-06-10 | 2029-06-10 | [9 empty] | 一次性使用切口保护套由外环、置入环和通道组成。产品分为 A 型和 B 型 2 种。A 型高度可变，B 型高度不可变。两种型号再按外环外径、置入环外径、通道外径和长度区分规格。其中 A 型有 12 种规格，B 型有 27 种规格。该产品以无菌状态提供，经环氧乙烷灭菌，一次性使用。 |  | 供小切口手术及微创手术扩展切口术野，保护切口免受损伤，减少切口感染。 | 2
苏械注准20192020869 |  | 一次性使用自动保险肛肠吻合器 | [9 empty] | 2019-07-29 | 2024-07-29 | 2024-07-28 | 2029-07-28 | [9 empty] | 一次性使用自动保险肛肠吻合器由吻合器和附件组成，吻合器由抵钉座、钉仓组件、套管、保险块、活动手柄、固定手柄、调节螺母、吻合钉、环形刀、垫刀圈组成。附件Ⅰ由扩张器座、开口扩张器内导套、扩张器内导套、接柄、钩线针、排气管组成，附件Ⅱ由单孔扩张器座、两孔扩张器座、三孔扩张器座、扩张器内导套、扩张器座、接柄、钩线针、排气管组成。吻合器根据钉仓外径及附件的不同分为 6 种规格。该产品以无菌状态提供，经环氧乙烷灭菌，一次性使用。 |  | 用于齿状线上粘膜选择性切除。 | 2
川械注准20142080006 |  | 一次性使用输氧管 | [9 empty] | 2019-11-01 |  | 2024-10-31 | 2024-11-01 |  | 2029-10-31 | [10 empty] | 2
鄂械注准20192402680 |  | C反应蛋白/降钙素原（CRP/PCT）检测试剂盒（荧光免疫层析法） | [9 empty] | 2019-05-14 | 2024-05-11 | 2024-05-13 | 2029-05-10 | [12 empty] | 2
浙械注准20192180227 |  | 一次性使用无菌阴道检查镜用扩张器 | [9 empty] | 2019-05-17 | 2024-05-17 | 2024-05-16 | 2029-05-16 | [9 empty] | 产品由上叶、下叶和透光片组成，由高分子材料聚碳酸酯(PC)制成。 |  | 产品配合本公司电子阴道检查镜用，用于露出阴道内部供检查。 | 2
闽械注准20182400020 |  | 人肌红蛋白/肌酸激酶同工酶/心肌肌钙蛋白I三合一检测试剂（胶体金法） | [9 empty] | 2018-01-22 | 2023-01-22 | 2023-01-21 | 2028-01-21 | [12 empty] | 2
闽械注准20182400019 |  | 心肌肌钙蛋白I检测试剂（胶体金法） | [9 empty] | 2018-01-22 | 2023-01-22 | 2023-01-21 | 2028-01-21 | [12 empty] | 2
闽械注准20172400234 |  | 总胆红素（TB-OX）测定试剂盒（钒酸盐氧化法） | [9 empty] | 2017-12-11 | 2022-01-11 | 2022-12-10 | 2027-12-10 | [12 empty] | 2
粤深械备20231103 |  | 热塑固定板 | [5 empty] | 2023-11-13 |  | 2024-01-08 | 2024-04-18 | 2023-11-13 |  | 2024-01-08 | 2099-12-31 | [8 empty] | 采用聚已内酯材料制成 | 采用聚氨酯和聚乙烯交联而成。使用时，在(65-70)℃下加热(2-5)分钟软化，切割成不同形状的片状结构，放在患者需固定的位置直至硬化成形 | 用于放射治疗过程中患者定位和固定 | 用于放疗患者体位固定和骨科的骨折外固定 | 1
国械注准20143401924 |  | 乙型流行性感冒病毒抗原检测试剂盒（胶体金法） | [9 empty] | 2019-05-22 | 2024-05-22 | 2024-05-21 | 2029-05-21 | [12 empty] | 3
皖械注准20182140140 |  | 一次性使用灭菌橡胶外科手套 | [9 empty] | 2018-11-12 | 2023-11-12 | 2023-11-11 | 2028-11-11 | [12 empty] | 2
国械注准20193400366 |  | 人类EGFR基因突变检测试剂盒 （多重荧光PCR法） | [9 empty] | 2019-05-31 | 2024-06-17 | 2024-05-30 | 2029-06-16 | [12 empty] | 3
国械注准20193130205 |  | 锁定型金属接骨板系统 | [5 empty] | 2024-05-06 | 2024-06-11 |  |  | 2024-05-06 | 2024-06-11 | 2029-05-05 | [9 empty] | 该产品由锁定接骨板和锁定接骨螺钉组成。锁定接骨板由符合GB/T13810标准要求的TA3G纯钛材料制成，锁定接骨螺钉由符合GB/T13810标准要求的TC4钛合金材料制成。产品表面可经微弧阳极氧化处理。非灭菌包装。 |  | 适用于四肢、骨盆、锁骨骨折内固定。 |  | 3
国械注进20182402662 |  | 非小细胞肺癌相关抗原21-1定标液 | 细胞角蛋白19片段定标液 | [8 empty] | 2023-12-21 |  | 2028-12-20 | [13 empty] | 3 | 2
国械注进20182402177 |  | 促卵泡成熟激素检测试剂盒(电化学发光法) | 卵泡刺激素测定试剂盒(电化学发光法) |  |  |  |  | 2022-12-09 |  |  |  | 2023-07-06 |  | 2028-07-05 | [13 empty] | 2
鄂械注准20142091047 |  | 永磁愈合贴 | [9 empty] | 2019-07-29 | 2024-06-03 | 2024-07-28 | 2029-06-02 | [9 empty] | 本产品由无菌处理医用吸血棉、镀锌钕铁硼稀土磁、水溶性透气自粘胶布、克拉辛蜡光纸、双层几丁质防粘膜组成。 |  |  | 2
粤械注准20192080765 |  | 呼吸机用管路及其连接件 | [9 empty] | 2019-07-05 | 2024-07-05 | 2024-07-04 | 2029-07-04 | [12 empty] | 2
国械注准20153400427 |  | 弓形虫IgM抗体测定试剂盒（酶联免疫法） | [9 empty] | 2019-08-08 | 2024-08-08 | 2024-08-07 | 2029-08-07 | [12 empty] | 3
浙杭械备20220922 |  | MART-1/melanA 抗体试剂(免疫组织法) | MART-1/melanA 抗体试剂(免疫组织化学) |  |  |  |  | 2022-11-02 |  |  |  | 2022-11-02 |  | 2099-12-31 | [9 empty] | 本品为MART-1/melanA（克隆号：DPR-002）兔单克隆抗体经稀释配制而成。 |  | 在常规染色（如：HE染色）基础上进行免疫组织化学染色，为医师提供诊断的辅助信息。 |  | 1
浙杭械备20220919 |  | Synaptophysin 抗体试剂(免疫组织法) | Synaptophysin 抗体试剂(免疫组织化学) |  |  |  |  | 2022-11-02 |  |  |  | 2022-11-02 |  | 2099-12-31 |  |  |  | 杭州迪安生物技术有限公司 | [5 empty] | 本品为Synaptophysin（克隆号：DPR-004）兔单克隆抗体经稀释配制而成。 |  | 在常规染色（如：HE染色）基础上进行免疫组织化学染色，为医师提供诊断的辅助信息。 |  | 1
浙杭械备20220917 |  | CDX-2 抗体试剂(免疫组织法) | CDX-2 抗体试剂(免疫组织化学) |  |  |  |  | 2022-11-02 |  |  |  | 2022-11-02 |  | 2099-12-31 |  |  |  | 杭州迪安生物技术有限公司 | [5 empty] | 本品为CDX-2（克隆号：DPR-003）兔单克隆抗体经稀释配制而成。 |  | 在常规染色（如：HE染色）基础上进行免疫组织化学染色，为医师提供诊断的辅助信息。 |  | 1
国械注准20153400772 |  | EB病毒核抗原IgA抗体检测试剂盒（酶联免疫法） | [9 empty] | 2019-09-05 | 2024-09-05 | 2024-09-04 | 2029-09-04 | [12 empty] | 3
豫械注准20192401639 |  | 沙眼衣原体检测试剂用质控品 | [9 empty] | 2019-12-23 | 2024-12-23 | 2024-12-22 | 2029-12-22 | [12 empty] | 2
闽械注准20172400221 |  | 甘油三酯（TG）测定试剂盒（GPO-PAP法） | [9 empty] | 2017-12-11 | 2022-12-11 | 2022-12-10 | 2027-12-10 | [12 empty] | 2
国械注准20193400698 |  | 肺炎支原体IgM抗体检测试剂盒（磁微粒化学发光法） | [9 empty] | 2019-09-23 | 2024-09-23 | 2024-09-22 | 2029-09-22 | [12 empty] | 3
国械注准20193400764 | 京械注准20232400800 | 神经元特异性烯醇化酶（NSE）测定试剂盒（磁微粒化学发光法） | [9 empty] | 2019-09-29 | 2024-09-29 | 2024-09-28 | 2029-09-28 | [12 empty] | 3
闽械注准20172400233 |  | 总胆红素（TB）测定试剂盒（重氮盐法） | [9 empty] | 2017-12-04 | 2022-01-11 | 2022-12-03 | 2027-12-10 | [12 empty] | 2
国械注准20173010558 |  | 一次性高频切开刀 |  | 上海 |  | 上海英诺伟医疗器械股份有限公司 |  | 2021-08-19 |  |  |  | 2021-08-19 |  | 2026-08-18 |  |  |  | 上海英诺伟医疗器械股份有限公司 | [5 empty] | 该产品主要由切开丝/针刀、管鞘和手柄组成。其中，管鞘有三腔（导丝腔、注射腔、切割丝腔））和双腔（导丝腔和注射腔共用一个腔、切割丝腔）两种结构；手柄上有注射腔接口，导丝腔接口和高频电缆线接口。 |  | 与高频手术设备配套使用，利用高频电流，经内窥镜切开十二指肠乳头。 |  | 3
粤械注准20142400083 |  | 抗透明带抗体检测试剂盒（酶联免疫法） | [9 empty] | 2019-03-19 | 2024-03-19 | 2024-03-18 | 2029-03-18 | [12 empty] | 2
国械注进20142026021 |  | 皮肤缝合器 | [9 empty] | 2019-07-22 | 2024-07-22 | 2024-07-21 | 2029-07-21 | [9 empty] | 该产品由缝合器（ 包括： 抵针座） 和缝合钉组成。缝合器的材料为ABS树脂； 抵针座的材料为不锈钢； 缝合钉的材料为不锈钢（ SUS316L） 。 |  | 该产品用于外科手术皮肤缝合和紧急医疗处理。 | 2
鄂械注准20192402692 |  | 全程C-反应蛋白检测试剂盒（免疫荧光层析法） | [9 empty] | 2019-06-17 | 2024-05-15 | 2024-06-16 | 2029-05-14 | [12 empty] | 2
国械注准20193130229 |  | 椎间融合器 | [9 empty] | 2019-04-16 | 2024-04-15 | 2024-04-15 | 2029-04-14 | [12 empty] | 3
国械注准20193400068 |  | 人纤维蛋白原降解产物DR-70检测试剂盒（酶联免疫法） | [6 empty] | 2023-04-06 |  |  | 2019-01-30 | 2024-01-30 | 2024-01-29 | 2029-01-29 | [9 empty] | 微孔反应板、酶标抗体、标准品、稀释液、洗涤浓缩液、TMB底物溶液A、TMB底物溶液B、终止液、封膜、质控品。(具体内容详见说明书) |  |  | 3
鲁械注准20192400324 |  | 钙测定试剂（偶氮胂Ⅲ） | [9 empty] | 2019-06-19 | 2024-06-19 | 2024-06-18 | 2029-06-18 | [12 empty] | 2
苏械注准20192020868 |  | 一次性使用自动保险管型吻合器 | [9 empty] | 2019-07-29 | 2024-07-29 | 2024-07-28 | 2029-07-28 | [9 empty] | 一次性使用自动保险管型吻合器由吻合器和附件两部分组成，吻合器由抵钉座、钉仓组件、弯管、保险块、活动手柄、固定手柄、调节螺母、垫刀圈组成；钉仓组件由钉仓、钉仓套、环形刀和吻合钉组成。钉仓组件与器身连接成一体不可更换。附件为钉仓盖组件，包括钉仓盖、接柄和导向轴保护套。该产品以无菌状态提供，经环氧乙烷灭菌，一次性使用。 |  | 用于食管、胃、肠消化道重建手术中消化道的端端、端侧和侧侧吻合。 | 2
湘械注准20222400234 |  | D-二聚体(D-Dimer)测定试剂盒(荧光免疫层析法) | D-二聚体（D-Dimer）测定试剂盒（干式荧光免疫定量法） |  |  | 长沙信德生物科技有限公司 |  | 2022-01-28 |  |  |  | 2022-01-28 |  | 2027-01-27 |  |  |  | 长沙易宜生物工程有限公司 | [5 empty] | 产品由检测卡、样本缓冲液和ID卡组成 1. D-Dimer检测卡：检测线（T线) :鼠抗D-Dimer单克隆抗体;质控线 (C线):羊抗兔IgG多克隆抗体；结合垫：荧光微球标记鼠抗D-Dimer单克隆抗体；荧光微球标记兔IgG；2.D-Dimer样本缓冲液：0.02mol/L磷酸盐缓冲液 (PH7.4)；ID卡：1张/盒，储存有产品生产批号、校准曲线及检测参数信息。 |  | 本试剂盒用于体外定量检测人血浆/全血中的D-二聚体（D-Dimer)的浓度。临床上主要用于排除静脉血栓形成、弥散性血管内凝血的辅助诊断以及溶栓治疗的监测。 |  | 2
湘械注准20222400233 |  | 白介素6（IL-6) 测定试剂盒( 荧光免疫层析法） | 白介素-6（IL-6）测定试剂盒（干式荧光免疫定量法） |  |  | 长沙信德生物科技有限公司 |  | 2022-01-28 |  |  |  | 2022-01-28 |  | 2027-01-27 |  |  |  | 长沙易宜生物工程有限公司 | [5 empty] | 试剂盒由检测卡、样本缓冲液和校验卡组成 1.IL-6检测卡：检测线（T线) :鼠抗IL-6单克隆抗体；质控线 (C线):羊抗兔IgG多克隆抗体；结合垫：荧光微球标记鼠抗IL-6单克隆抗体；荧光微球标记兔IgG;2.IL-6样本缓冲液：0.02mol/L磷酸盐缓冲液 (PH7.4)；JI校验卡：1张/盒，储存有产品生产批号、校准曲线及检测参数信息。 |  | 本品用于体外定量测定人血清/血浆/全血中的白介素（IL-6）的浓度，主要用于监测机体的免疫状态、炎症反应等。 |  | 2
湘械注准20222400260 |  | β-人绒毛膜促性腺激素 (β-HCG) 测定试剂盒(荧光免疫层析法） | β-人绒毛膜促性腺激素(β-HCG)测定试剂盒（干式荧光免疫定量法） |  |  | 长沙信德生物科技有限公司 |  | 2022-01-29 |  |  |  | 2022-01-29 |  | 2027-01-28 |  |  |  | 长沙易宜生物工程有限公司 | [5 empty] | 产品由检测卡、样本缓冲液和ID卡组成.1. β-HCG检测卡:检测线(T线）： 鼠抗β-HCG单克隆抗体:质控线（C线）：羊抗兔IgG多克隆抗体;结合垫:荧光微球标记鼠抗β-HCG单克隆抗体;荧光微球标记兔IgG; 2. β-HCG样本缓冲液： 0.02mol/ 磷酸盐缓冲液 (PH7.4) ; 3. ID卡:1张/盒，储存有产品生产批号、校准曲线及检测参数信息。 |  | 本试剂盒用于体外定量检测人血清/血浆/全血中的β-人绒毛膜促性腺激素（β-HCG) 的的含量，临床上主要用于宫外孕、早孕的辅助诊断 |  | 2
鄂械注准20192022700 |  | 一次性使用气腹针 | [5 empty] | 2019-07-03 | 2024-04-29 |  |  | 2019-07-03 | 2024-04-29 | 2024-07-02 | 2029-04-28 | 鄂械注准20192022700 | [7 empty] | 一次性使用气腹针（以下简称气腹针）由穿刺锥、穿刺套管、弹簧、注气阀门、注气阀体、阀体和色标件组成，不包含Ⅲ类医疗器械组件。穿刺锥、穿刺套管、弹簧采用06Cr19Ni10（SUS304）不锈钢材料制成，注气阀门和色标件采用聚碳酸酯（PC）材料制成，注气阀体和阀体采用高密度聚乙烯（HDPE）材料制成。产品经环氧乙烷灭菌后以无菌形式提供。 | 一次性使用气腹针由穿刺锥、穿刺套管、弹簧、注气阀门、注气阀体、阀体和色标件组成，不包含Ⅲ类医疗器械组件。穿刺锥、穿刺套管、弹簧采用06Cr19Ni10（SUS304）不锈钢材料制成，注气阀门和色标件采用聚碳酸酯（PC）材料制成，注气阀体和阀体采用高密度聚乙烯（HDPE）材料制成。产品经环氧乙烷灭菌后以无菌形式提供。 | 该产品用于腹部内窥镜手术过程中建立气腹，一次性使用。 |  | 2
辽械注准20192080062 |  | 一次性防污染吸痰管 | [9 empty] | 2019-06-24 | 2024-06-24 | 2024-06-23 | 2029-06-23 | [12 empty] | 2
闽械注准20192140079 |  | 一次性脉冲冲洗系统 | [9 empty] | 2019-07-26 | 2022-12-20 | 2024-07-25 | 2029-07-25 | [9 empty] | 由主机、喷头、冲洗液管、排污管、防溅杯、流量控制卡和电池盒组成。 |  | 用于骨科手术的创面和骨髓腔的清洗。 | 2
川械注准20152140036 |  | 一次性使用无菌溶药针 | [9 empty] | 2019-10-31 | 2024-10-31 | 2024-10-30 | 2029-10-30 | [12 empty] | 2
鄂汉械备20200514号 |  | Arginnase-1 | 精氨酸酶1（Arginase-1）抗体试剂（免疫组织化学） | [8 empty] | 2020-07-20 | 2023-11-17 | 2099-12-31 | 2099-12-31 | [9 empty] | IgG、抑菌剂、Tris-HCl缓冲液。 |  | 在常规染色基础上进行免疫组织化学染色，为医师提供诊断的辅助信息。 | 1
鄂汉械备20220391号 |  | 一次性使用肺功能仪用过滤器 |  | 中国 |  |  |  | 2022-07-27 |  |  |  | 2022-07-27 |  | 2099-12-31 |  | 鄂汉械备20220391号 |  | 武汉匠义科技有限公司 | [5 empty] | 由吹气嘴（上盖）、吹气口（下盖）和过滤膜组成。 |  | 与肺功能仪连接，用于过滤患者吹气时的唾液，避免交叉感染。非无菌提供。 |  | 1
苏械注准20192080978 |  | 一次性使用面罩 | [9 empty] | 2019-08-19 | 2024-08-19 | 2024-08-18 | 2029-08-18 | [12 empty] | 2
苏械注准20192020635 |  | 一次性使用内窥镜取物网兜 | [9 empty] | 2019-06-17 | 2024-06-17 | 2024-06-16 | 2029-06-16 | [12 empty] | 2
湘械注准20212401825 |  | 抗磷脂酰丝氨酸/凝血酶原IgG抗体(aPS/PT IgG)测定试剂盒(化学发光免疫分析法) | 抗磷脂酰丝氨酸/凝血酶原IgG抗体(aPS/PT IgG)测定试剂盒(磁微粒化学发光法) |  |  |  |  | 2021-12-27 |  |  |  | 2021-12-27 |  | 2026-12-26 |  |  |  | 湖南康晴生物科技有限公司 | [5 empty] | 试剂盒由R1、R2、对照品(如有)、复融液(如有)、说明书、试剂盒信息卡和对照品信息卡(如有)组成。aPS/PT 磁珠包被物(R1):由含包被aPS/PT (人源)的磁珠包被物的50mM PBS缓冲液(pH7.0±0.1)、0.05%表面活性剂、蛋白(牛白蛋白)、0.05% Proclin300组成。 抗人IgM抗体吖啶酯标记物(R2):由含吖啶酯标记的抗人IgG抗体(羊多抗)结合物的50mM PBS缓冲液(pH7.0±0.1)、0.05%表面活性剂、蛋白(牛白蛋白)、0.05% Proclin300组成。 复融液:由含0.05%活性剂，0.05%Proclin300组成。aPS/PT IgG对照品C1-C2: 由含不同浓度aPS/PT IgG抗体(人源)的冻干粉，牛血清白蛋白，0.05% Proclin300组成。试剂盒信息卡:含配套对照品信息，如对照品批号、有效期和对照品各浓度水平的信息。对照品信息卡:含对照品批号、有效期和对照品各浓度水平的信息。 | 试剂盒由试剂组分、对照组分和质控组分组成。其中试剂组分包括R1、R2和试剂盒信息卡；对照组分包括对照品、复溶液、对照品信息卡和对照品一维码；质控组分包括质控品、质控品信息卡和质控品一维码。具体内容详见附表。 | 用于体外定性检测人血清中抗磷脂酰丝氨酸/凝血酶原IgG抗体。 |  | 2
湘械注准20222402217 |  | 抗β2糖蛋白1结构域1IgG抗体（β2GP1-Domain1）测定试剂盒（化学发光免疫分析法） | 抗β2糖蛋白1结构域1IgG抗体（β2GP1-Domain1）测定试剂盒（磁微粒化学发光法） |  |  |  |  | 2022-12-27 |  |  |  | 2022-12-27 |  | 2027-12-26 |  |  |  | 湖南康晴生物科技有限公司 | [5 empty] | 试剂盒由 R1、R2、校准品(选配)、复溶液(选配)、试剂盒信息卡和校准品信息卡(选配)组成。β2GP1-Domain1 磁珠包被物(R1):含包被β2GP1-Domain1(重组抗原)的磁珠包被物的 50 mM PBS 缓冲液(pH7.0±0.1)、0.05%表面活性剂、蛋白(牛白蛋白)、0.05% Proclin300。抗人IgG 抗体吖啶酯标记物(R2):含吖啶酯标记的抗人 IgG 抗体(羊多抗)结合物的50 mM PBS缓冲液(pH7.0±0.1)、0.05%表面活性剂、蛋白(牛白蛋白)、0.05%Proclin300。复溶液:含0.05%活性剂,0.05%Proclin300。β2GP1-Domain1 校准品 C1-C2:含不同浓度β2GP1-Domain1抗体(人源)的冻干粉,牛血清白蛋白,0.05%Proclin300。试剂盒信息卡:1 份。含配套校准品信息,如校准品批号、有效期和校准品各浓度水平的信息。校准品信息卡:1 份。含校准品批号、有效期和校准品各浓度水平的信息。 | 试剂盒由试剂组分、校准组分和质控组分组成。其中试剂组分包括R1、R2和试剂盒信息卡；校准组分包括校准品、复溶液、校准品信息卡和校准品一维码；质控组分包括质控品、质控品信息卡、质控品一维码和质控品靶值表。具体内容详见附表。 | 用于体外半定量检测人血清中抗β2糖蛋白1结构域1IgG抗体的含量。 |  | 2
沪械注准20152400010 |  | 心型脂肪酸结合蛋白（H-FABP）测定试剂盒（乳胶增强免疫比浊法） | [9 empty] | 2019-08-02 | 2024-08-02 | 2024-08-01 | 2029-08-01 | [12 empty] | 2
沪械注准20152400020 |  | a -羟丁酸脱氢酶（HBDH)测定试剂盒（DGKC推荐法） | [9 empty] | 2019-08-02 | 2024-08-02 | 2024-08-01 | 2029-08-01 | [12 empty] | 2
沪械注准20152400019 |  | 总胆固醇（TC/CHOL)测定试剂盒(CE-CO-POD酶法) | [9 empty] | 2019-08-02 | 2024-08-02 | 2024-08-01 | 2029-08-01 | [12 empty] | 2
沪械注准20142400232 |  | 乳酸脱氢酶(LDH)测定试剂盒（DGKC推荐法) | [9 empty] | 2019-08-02 | 2024-08-02 | 2024-08-01 | 2029-08-01 | [12 empty] | 2
国械注进20192402097 |  | 抗核抗体谱(IgG)检测试剂盒(欧蒙印迹法) | [9 empty] | 2019-05-22 | 2024-05-22 | 2024-05-21 | 2029-05-21 |  |  |  | 欧蒙医学诊断（中国）有限公司 |  | EUROIMMUN Medizinische Labordiagnostika AG |  |  |  | 包被抗原的检测膜条、阳性对照、酶结合物、样本缓冲液、清洗缓冲液、底物液和温育盘。（具体内容详见产品说明书） |  | 该产品用于体外定性检测人血清或血浆中的抗nRNP、Sm、SS-A（天然SS-A和 Ro-52）、SS-B、Scl-70、PM-Scl、Jo-1、CENP B、PCNA、dsDNA、核小体、组蛋白、核糖体P蛋白和AMA M2共14种不同抗原的免疫球蛋白G抗体。 | 2
国械注准20143401995 |  | 乙型肝炎病毒前S1抗原检测试剂盒（胶体金法） | [9 empty] | 2019-05-22 | 2024-05-22 | 2024-05-21 | 2029-05-21 | [12 empty] | 3
闽械注准20172400229 |  | 天门冬氨酸氨基转移酶（AST）测定试剂盒（天门冬氨酸底物法） | [9 empty] | 2017-12-11 | 2022-12-11 | 2022-12-10 | 2027-12-10 | [12 empty] | 2
苏械注准20192400748 |  | 催乳素检测试剂盒（量子点免疫荧光层析法） | [9 empty] | 2019-07-04 | 2024-07-04 | 2024-07-03 | 2029-07-03 | [12 empty] | 2
苏械注准20192020691 |  | 一次性使用包皮切割吻合器 | [5 empty] | 2023-11-20 |  |  |  | 2024-07-01 |  | 0202-06-30 | 2029-06-30 | [8 empty] | 一次性使用包皮切割吻合器根据环形刀的直径可分为11mm、13mm、15mm、17mm、19mm、22mm、25mm、29mm、32mm、34mm共10种规格。包皮吻合器由抵钉座、钉仓套、击发手柄、调节旋钮、钉仓、硅胶垫圈、吻合钉和环形刀组成。该产品以无菌状态提供，经环氧乙烷灭菌，一次性使用。 |  |  |  | 2
苏械注准20192021491 |  | 一次性使用细胞刷 | [6 empty] | 2024-05-11 |  |  | 2019-12-13 | 2024-12-13 | 2024-12-12 | 2029-12-12 | [9 empty] | 一次性使用细胞刷根据外管直径分为18、20、24三个规格，根据刷毛的直径分为20、25、30、35、40共5个规格；根据细胞刷的长度分为20、30、50、80、100、120、140、160、180、200、230十一种规格。细胞刷带有外管的型号为I型。一次性使用细胞刷由钢丝绳、内管、外管、护套管、限位螺母、滑块、助推管、手环、刷毛组成。产品以无菌状态提供，经环氧乙烷灭菌。一次性使用。 |  | 供内窥镜检查时从人体中提取组织样本用 | 2
鄂械注准20142061254 |  | 内镜手术取物器 | [9 empty] | 2019-05-27 | 2024-01-03 | 2024-05-26 | 2029-01-02 | [12 empty] | 2
闽械注准20172400219 |  | 胆固醇(CHOL)测定试剂盒（CHOD-PAP法） | [9 empty] | 2017-12-11 | 2022-12-11 | 2022-12-10 | 2027-12-10 | [12 empty] | 2
京械注准20142140038 |  | 壳聚糖宫颈贴 | 水溶性壳聚糖宫颈敷料 | [8 empty] | 2019-07-12 | 2024-07-12 | 2024-07-11 | 2029-07-11 | [12 empty] | 2 | 2
鲁械注准20192400142 |  | 25羟基维生素D检测试剂（液相色谱-串联质谱法） | [9 empty] | 2019-05-05 | 2024-05-05 | 2024-05-04 | 2029-05-04 | [12 empty] | 2
赣械注准20192180182 |  | 壳聚糖妇科洗液 | [9 empty] | 2019-07-29 | 2024-07-29 | 2024-07-28 | 2029-07-28 | [11 empty] | 适用于阴道炎的辅助治疗。 | 2
沪械注准20142400238 |  | 前白蛋白(PA)测定试剂盒（免疫透射比浊法） | [9 empty] | 2019-08-13 | 2024-08-13 | 2024-08-12 | 2029-08-12 | [12 empty] | 2
沪械注准20142400233 |  | 乳酸脱氢酶同工酶（LDH1）测定试剂盒（DGKC推荐法） | [9 empty] | 2019-08-05 | 2024-08-05 | 2024-08-04 | 2029-08-04 | [12 empty] | 2
国械注进20153160711 |  | 人工晶状体 |  |  | 美国 | [6 empty] | 2019-07-22 | 2024-07-22 | 2024-07-21 | 2029-07-21 |  |  |  | 爱尔康(中国)眼科产品有限公司 |  | 美国爱尔康公司AlconLaboratories,Incorporated | [6 empty] | 3
国械注准20153400428 |  | 单纯疱疹病毒2型IgG抗体亲和力检测试剂盒（酶联免疫法） | [9 empty] | 2019-08-08 | 2024-08-08 | 2024-08-07 | 2029-08-07 | [12 empty] | 3
国械注准20153400795 |  | 甲型肝炎病毒IgM抗体测定试剂盒（酶联免疫法） | [9 empty] | 2019-08-28 | 2024-08-28 | 2024-08-27 | 2029-08-27 | [12 empty] | 3
国械注准20193400684 | 京械注准20232400801 | 人附睾蛋白4（HE4）测定试剂盒（磁微粒化学发光法） | [9 empty] | 2019-09-23 | 2024-09-23 | 2024-09-22 | 2029-09-22 | [12 empty] | 3
国械注准20153400940 | 京械注准20222400222 | 癌胚抗原（CEA）测定试剂盒（磁微粒化学发光法） | [9 empty] | 2019-09-16 | 2024-09-16 | 2024-09-15 | 2029-09-15 | [12 empty] | 3
国械注准20193400762 | 京械注准20232400799 | 鳞状上皮细胞癌抗原（SCC）测定试剂盒（磁微粒化学发光法） | [9 empty] | 2019-09-29 | 2024-09-29 | 2024-09-28 | 2029-09-28 | [12 empty] | 3
豫长械备20200083号 |  | 一次性使用医用帽 | 医用帽 | [8 empty] | 2020-02-28 | 2023-03-30 | 2099-12-31 | [13 empty] | 1
豫长械备20200052号 |  | 一次性使用隔离衣 | 隔离衣 | [8 empty] | 2020-02-17 | 2023-03-30 | 2099-12-31 | [13 empty] | 1
国械注准20153400786 |  | 梅毒螺旋体抗体检测试剂盒（胶体金法） | [9 empty] | 2019-09-02 | 2024-09-02 | 2024-09-01 | 2029-09-01 | [12 empty] | 3
国械注准20153400775 |  | 乙型肝炎病毒表面抗原检测试剂盒（胶体金法） | [9 empty] | 2019-09-02 | 2024-09-02 | 2024-09-01 | 2029-09-01 | [12 empty] | 3
国械注准20153400060 |  | 游离前列腺特异性抗原检测试剂盒（化学发光法） | [9 empty] | 2019-11-07 | 2024-11-07 | 2024-11-06 | 2029-11-06 | [12 empty] | 3
国械注准20153400810 |  | 巨细胞病毒IgG抗体检测试剂盒（磁微粒化学发光法） | [9 empty] | 2019-09-05 | 2024-09-10 | 2024-09-04 | 2029-09-04 | [12 empty] | 3
国械注准20153400797 |  | 弓形虫IgM抗体检测试剂盒（磁微粒化学发光法） | [9 empty] | 2019-09-05 | 2024-09-05 | 2024-09-04 | 2029-09-04 | [12 empty] | 3
国械注准20153400799 |  | 风疹病毒IgM抗体检测试剂盒（磁微粒化学发光法） | [9 empty] | 2019-08-28 | 2024-08-28 | 2024-08-27 | 2029-08-27 | [12 empty] | 3
国械注准20153400798 |  | 单纯疱疹病毒2型IgM抗体检测试剂盒（磁微粒化学发光法） | [9 empty] | 2019-09-05 | 2024-09-05 | 2024-09-04 | 2029-09-04 | [12 empty] | 3
国械注准20153401237 | 豫械注准20232402012 | 细胞角蛋白19片段检测试剂盒（磁微粒化学发光法） | 细胞角蛋白19片段检测试剂盒（磁微粒化学发光法） | [8 empty] | 2019-10-09 | 2024-10-09 | 2024-10-08 | 2029-10-08 | [12 empty] | 3 | 2
国械注准20153400057 | 豫械注准20232402001 | 糖类抗原CA125检测试剂盒（磁微粒化学发光法） | 糖类抗原CA125检测试剂盒（磁微粒化学发光法） | [8 empty] | 2019-08-08 | 2024-08-08 | 2024-08-07 | 2029-08-07 | [12 empty] | 3
国械注准20153400051 |  | 前列腺特异性抗原检测试剂盒（磁微粒化学发光法） | [9 empty] | 2019-08-08 | 2024-08-08 | 2024-08-07 | 2029-08-07 | [12 empty] | 3
国械注准20193400682 | 豫械注准20242400070 | 糖类抗原CA242检测试剂盒（磁微粒化学发光法） | [9 empty] | 2019-09-23 | 2024-09-23 | 2024-09-22 | 2029-09-22 | [12 empty] | 3
国械注准20153401239 | 豫械注准20242400071 | 糖类抗原CA72-4检测试剂盒（磁微粒化学发光法） | [9 empty] | 2019-10-09 | 2024-10-09 | 2024-10-08 | 2029-10-08 | [12 empty] | 3 | 2
鲁械注准20192400484 |  | 血清淀粉样蛋白A/降钙素原/C-反应蛋白（SAA/PCT/CRP）三合一测定试剂盒（荧光免疫层析法） | 血清淀粉样蛋白A/降钙素原/C-反应蛋白（SAA/PCT/CRP）三合一测定试剂盒(干式荧光免疫层 | [8 empty] | 2019-07-26 | 2024-07-26 | 2024-07-25 | 2029-07-25 | [12 empty] | 2
国械注进20153170816 |  | 口腔钛膜 i-GEN membrane | [9 empty] | 2019-06-26 | 2024-06-26 | 2024-06-25 | 2029-06-25 | [12 empty] | 3
国械注进20193170358 |  | 种植体系统 Internal Fixture | [9 empty] | 2019-07-12 | 2024-07-12 | 2024-07-11 | 2029-07-11 | [12 empty] | 3
国械注准20153010458 |  | 腔内泌尿外科手术电极 | 一次性使用腔内泌尿外科手术电极 | [5 empty] | 2024-02-06 |  |  | 2019-08-01 | 2024-08-01 | 2024-07-31 | 2029-07-31 | [12 empty] | 3
湘械注准20192140137 |  | 疤痕敷料 | [6 empty] | 2023-12-04 |  |  | 2019-05-10 | 2024-05-10 | 2024-05-09 | 2029-05-09 | [12 empty] | 2
湘械注准20192170185 |  | 高分子脱敏剂 | [6 empty] | 2023-11-23 |  |  | 2019-06-28 | 2024-06-28 | 2024-06-27 | 2029-06-27 | [12 empty] | 2
湘械注准20192140310 |  | 医用疤痕贴 | [6 empty] | 2023-12-12 |  |  | 2019-10-22 | 2024-10-22 | 2024-10-21 | 2029-10-21 | [12 empty] | 2
国械注进20153133800 | 可解脱弹簧圈 | 弹簧圈系统MicroPlex Coil System | [9 empty] | 2020-06-16 |  | 2025-06-15 | [10 empty] | 该产品由弹簧圈、导入鞘管、缩退锁和递送推杆组成。弹簧圈丝体材料为铂钨合金，与递送推杆间的耦合器材料为铂铱合金，弹簧圈有聚烯烃弹性体制成的抗解脱丝。电子束灭菌，一次性使用，货架有效期5年 |  | 该产品用于对颅内动脉瘤和诸如动静脉畸形和动静脉瘤等其它神经血管异常实施血管内栓塞术；还可以用于阻塞神经血管系统的血管，藉以永久性地阻断流向动脉瘤或其他血管畸形处的血流，及对外周血管系统的动静脉实施栓塞术治疗。 | 3
苏械注准20182070816 |  | 一氧化氮检测器 | [5 empty] | 2022-11-08 |  |  |  | 2023-04-28 |  | 2028-04-27 | [12 empty] | 配合本公司生产的呼气分析仪使用，用于检测呼出气NO（一氧化氮）浓度 | 2
湘械注准20232400047 |  | 细胞因子（CK）测定试剂盒（化学发光免疫分析法） | 细胞因子（CK）测定试剂盒（磁微粒化学发光法） |  |  |  |  | 2023-01-18 |  |  |  | 2023-01-18 |  | 2028-01-17 |  |  |  | 湖南康晴生物科技有限公司 | [5 empty] | 试剂盒由磁珠包被物(R1)、吖啶酯标记物(R2)、校准品 C0-C2(选配)、复溶液(选配)、试剂盒信息卡和校准品信息卡(选配)组成。 | 试剂盒由试剂组分、校准组分和质控组分组成。其中试剂组分包括R1、R2和试剂盒信息卡；校准组分包括校准品、复溶液、校准品信息卡和校准品一维码；质控组分包括质控品、质控品信息卡、质控品一维码和质控品靶值表。具体内容详见附表。 | 用于体外定量检测人血清或血浆中的IL-1β,IL-2R,IL-2,IL-4,IL-5,IL-6,IL-8,IL-10,IL-12p70,IL-17A,IL-17F,IL-22,TNF-α的含量。白介素(IL)主要用于监测机体的免疫状态、炎症反应等。α肿瘤坏死因子(TNF-α)主要用于与α肿瘤坏死因子相关的某些疾病,如炎症、免疫性疾病等疾病的辅助诊断。 |  | 2
国械注准20193400683 | 京械注准20232400803 | 胃泌素释放肽前体（ProGRP）测定试剂盒（磁微粒化学发光法） | [9 empty] | 2019-09-23 | 2024-09-23 | 2024-09-22 | 2029-09-22 | [12 empty] | 3
国械注准20193400763 | 京械注准20232400802 | 糖类抗原50（CA50）测定试剂盒（磁微粒化学发光法） | [9 empty] | 2019-09-29 | 2024-09-29 | 2024-09-28 | 2029-09-28 | [12 empty] | 3
粤械注准20182140534 |  | 排泄物管理系统套件 | 排泄物引流装置套件 | [8 empty] | 2023-05-04 |  | 2028-05-03 | [13 empty] | 2
国械注准20203080493 |  | 新生儿小儿呼吸机 | [9 empty] | 2020-05-14 |  | 2025-05-13 | [12 empty] | NB300，NB350，NB380，NB300H，NB350H，NB380H | 3
闽械注准20172400232 |  | 直接胆红素（DB-OX）测定试剂盒（钒酸盐氧化法） | [9 empty] | 2017-12-11 | 2022-12-11 | 2022-12-10 | 2027-12-10 | [12 empty] | 2
京械注准20182630117 | 京械注准20182170117 | 氟化泡沫 | [9 empty] | 2023-03-19 |  | 2028-03-18 | [13 empty] | 2
苏械注准20202400096 |  | 胰岛素检测试剂盒（量子点免疫荧光层析法） | [9 empty] | 2020-01-23 | 2025-01-23 | 2025-01-22 | 2030-01-22 | [12 empty] | 2
苏械注准20192400746 |  | 睾酮检测试剂盒（量子点免疫荧光层析法） | [9 empty] | 2019-07-04 | 2024-07-04 | 2024-07-03 | 2029-07-03 | [12 empty] | 2
苏械注准20192401267 |  | 皮质醇检测试剂盒（量子点免疫荧光层析法） | [9 empty] | 2019-10-31 | 2024-10-31 | 2024-10-30 | 2029-10-30 | [12 empty] | 2
沪械注准20192140267 |  | 医用水溶性润滑剂 | [9 empty] | 2019-06-04 | 2024-06-04 | 2024-06-03 | 2029-06-03 | [12 empty] | 2
粤械注准20212400798 |  | 涎液化糖链抗原（KL-6）测定试剂盒（化学发光免疫分析法） | 涎液化糖链抗原(KL-6)测定试剂盒（磁微粒化学发光法） | [8 empty] | 2021-06-07 |  | 2026-06-06 | [10 empty] | 试剂盒由试剂组分、校准组分和质控组分组成。其中试剂组分包括 R1、R2 和试剂盒信息卡；校准组分包括校准品、复溶液、校准品信息卡和校准品一维码；质控组分包括质控品、质控品信息卡和质控品一维码。 |  | 用于体外定量检测人血清中涎液化糖链抗原(KL-6)的含量，结合其他检测方法临床上用于间质性肺疾病的辅助诊断。 | 2
苏械注准20192021349 |  | 一次性直线型切割吻合器及组件 | [6 empty] | 2024-02-05 |  |  | 2019-11-18 | 2024-11-18 | 2024-11-17 | 2029-11-17 | [9 empty] | 一次性直线型切割吻合器及组件（以下简称“切割吻合器”），切割吻合器根据有效吻合长度分为55、75、100三种规格。根据吻合钉的高度分为3.8、4.3、4.6三种。一次性直线型切割吻合器及组件由组件(钉仓、推钉片、吻合钉)、钉仓支架、抵钉座、钉仓盖、活动手柄、切割刀、固定手柄和击发按钮组成。产品以无菌状态提供，经环氧乙烷灭菌。一次性使用。 |  | 用于消化道重建及其他脏器切除手术中的吻合口创建及残端或切口的闭合。 | 2
鄂械注准20192402780 |  | N端-脑钠肽前体（NT-proBNP）检测试剂盒（胶体金免疫层析法） | [9 empty] | 2019-08-26 | 2024-04-17 | 2024-08-25 | 2029-04-16 | [12 empty] | 2
鄂械注准20192402778 |  | 髓过氧化物酶（MPO）检测试剂盒（荧光免疫层析法） | [9 empty] | 2019-08-26 | 2024-04-17 | 2024-08-25 | 2029-04-16 | [12 empty] | 2
苏械注准20142020577 |  | 一次性内腔镜用吸引冲洗器 | [5 empty] | 2021-09-29 |  | 2023-11-02 |  | 2021-09-29 | 2024-06-24 | 2024-06-23 | 2029-06-23 |  |  | 常州威克医疗器械有限公司 | [5 empty] | 一次性内腔镜用吸引冲洗器只要由保护套、长管、冲洗阀、吸引阀、阀座、吸引管、冲洗管、截流夹、接头、穿刺头组成。按吸引冲洗器的外形不同可以分为VESI型和VESIW型。每种型号根据长管外径不同分为3mm、5mm和10mm三种规格，其中每种规格根据长管的长度又分为三种规格。该产品以无菌状态提供，经环氧乙烷灭菌。一次性使用。 |  | 适用于腹腔镜手术过程中对内腔的冲洗和液体的吸引。 |  | 2
国械注进20173126794 |  | 神经刺激器 | 植入式骶神经刺激器 | USA |  | 美敦力（上海）管理有限公司 |  | 2022-03-24 |  |  |  | 2022-09-29 |  | 2027-09-28 |  | 国械注进20173126794 |  | 美敦力（上海）管理有限公司 |  | 美敦力公司MedtronicInc. |  |  |  | 该产品为植入式神经刺激器，环氧乙烷灭菌，一次性使用植入产品。 |  | 该产品用于骶神经电刺激，肠道控制疗法用于保守治疗无效或无法忍受保守治疗的患者的慢性大便失禁症状；排尿控制疗法用于保守治疗无效或不能耐受保守治疗的患者的尿潴留或膀胱过度活动症的症状，包括急迫性尿失禁，明显的尿急，和/或尿频。 |  | 3
宁械注准20142640008 | 宁械注准20242140009 | 海藻生物胶 | [9 empty] | 2019-06-04 | 2024-06-19 | 2024-06-03 | 2029-06-18 | [9 empty] | 产品由容器和海藻生物胶组成。其中海藻生物胶为海洋天然生物褐藻经生物酶解反应提取的褐藻寡糖、海藻酸钠精制而成的液状胶体，主要成分为褐藻寡糖、海藻酸钠、羧甲纤维素钠、氯化钠、注射用水。产品以无菌形式提供。 |  | 3.适用于各类手术切口缝合创面、机械创伤、切割伤创面、Ⅰ度或浅Ⅱ度的烧烫伤创面和激光、光子、果酸换肤、微整形术后创面、浅表性创面、针刺伤口、光电灼烧伤等非慢性创面及周围皮肤的冲洗和护理。通过在创面表面形成保护层，为创面愈合提供湿润环境，对组织创面、黏膜、皮肤起到润滑隔离及生物屏障作用，对创面组织的修复与愈合起到辅助作用。 | 2
宁械注准20142640009 | 宁械注准20242140010 | 生物止血功能性敷料 | [9 empty] | 2019-06-04 | 2024-06-19 | 2024-06-03 | 2029-06-18 | [9 empty] | 产品由容器和生物止血功能性敷料组成。其中生物止血功能性敷料为海洋天然生物褐藻经生物酶解反应提取的褐藻寡糖、海藻酸钠精制而成的液状胶体，主要成分为褐藻寡糖、海藻酸钠、羟乙纤维素、氯化钠、注射用水。产品以无菌形式提供。 |  | 适用于各类手术切口缝合创面、机械创伤、切割伤创面、Ⅰ度或浅Ⅱ度的烧烫伤创面和激光、光子、果酸换肤、微整形术后创面、浅表性创面、针刺伤口、光电灼烧伤等非慢性创面及周围皮肤的冲洗和护理。通过在创面表面形成保护层，为创面愈合提供湿润环境，对组织创面、黏膜、皮肤起到润滑隔离及生物屏障作用，对创面组织的修复与愈合起到辅助作用。 | 2
苏械注准20192020967 |  | 一次性使用冲洗引流管 | [9 empty] | 2019-08-12 | 2024-08-12 | 2024-08-11 | 2029-08-11 | [12 empty] | 2
赣械注准20172660049 | 赣械注准20172140049 | 一次性使用鼻胃肠管 | [9 empty] | 2017-02-28 | 2022-02-28 | 2022-02-27 | 2027-02-27 | [12 empty] | 2
粤械注准20152400110 |  | 支原体培养、鉴定药敏检测试剂盒（改良肉汤稀释法） | [9 empty] | 2019-07-03 | 2024-07-03 | 2024-07-02 | 2029-07-02 | [12 empty] | 2
粤械注准20152400109 |  | 细菌性阴道病联合检测试剂盒 | [9 empty] | 2019-07-03 | 2024-07-03 | 2024-07-02 | 2029-07-02 | [12 empty] | 2
粤械注准20152400108 |  | 细菌性阴道病诊断试剂盒（唾液酸酶法） | [9 empty] | 2019-07-03 | 2024-07-03 | 2024-07-02 | 2029-07-02 | [12 empty] | 2
湘械注准20192400144 |  | 特异性生长因子（TSGF）检测试剂盒（比色法） | [9 empty] | 2019-05-27 | 2024-05-27 | 2024-05-26 | 2029-05-26 | [9 empty] | 试剂R1∶磷酸二氢钠、EDTA-2 钠、HEPPS；试剂R2：显色剂、柠檬酸钠、甘油。校准品、质控品∶唾液酸、果糖胺 |  | 1、本试剂盒在 0～25℃避光密封条件下保存。有效期12个月。2、本试剂盒开瓶后置全自动生化分析仪冷藏条件下（2～8℃）可稳定1个月。3、未开封的校准品、质控品在2-8℃密封保存，有效期为12个月；校准品、质控品开瓶后，20-25℃保存，有效期为4小时。 | 2
闽械注准20172400226 |  | 葡萄糖（GLU-OX）测定试剂盒（葡萄糖氧化酶法） | [9 empty] | 2017-12-04 | 2022-12-04 | 2022-12-03 | 2027-12-03 | [12 empty] | 2
浙械注准20202040792 |  | 椎体成形器系列-一次性使用椎体成形术辅助器械 | [9 empty] | 2020-09-25 |  | 2025-09-24 | [13 empty] | 2
浙械注准20192040641 |  | 椎体成形器系列-一次性使用球囊扩张压力泵 | [9 empty] | 2019-11-29 |  | 2024-11-28 | [13 empty] | 2
苏械注准20192400639 |  | N-端脑利钠肽前体检测试剂盒（化学发光法） | [9 empty] | 2019-06-17 |  | 2024-06-16 | 2029-06-16 | [12 empty] | 2
苏械注准20192400643 |  | 肌红蛋白检测试剂盒(化学发光法) | [9 empty] | 2019-06-17 |  | 2024-06-16 | 2029-06-16 | [12 empty] | 2
国械注准20193130494 |  | 经导管主动脉瓣膜系统 | [9 empty] | 2019-07-10 |  | 2024-07-09 | 2029-07-09 | [9 empty] | 该产品由主动脉瓣膜、输送系统、装载工具以及瓣膜球囊扩张导管组成。使用时主动脉瓣膜通过装载工具被装载进输送系统中，可用于瓣膜预扩张/后扩张的瓣膜球囊扩张导管作为配套的附件。主动脉瓣膜由三片瓣叶（牛心包）、裙边(PET)、夹片（镍钛合金）与自膨胀支架（镍钛合金）通过缝合线（PTFE）缝合而成。输送系统主要由导管和手柄组成，含电池。装载工具包括导引座、导引盖、保护管。瓣膜球囊扩张导管由非顺应性球囊和导管以及连接件部件组成。主动脉瓣膜经化学液体灭菌，输送系统、装载工具以及瓣膜球囊扩张导管均经环氧乙烷灭菌。主动脉瓣膜货架有效期24个月；输送系统（不含电池）、装载工具有效期为24个月；电池有效期为6个月；瓣膜球囊扩张导管有效期为36个月。主动脉瓣膜在10-25℃条件下储存和运输。 |  | 该产品适用于经心脏团队结合评分系统评估后认为患有有症状的、钙化的、重度退行性自体主动脉瓣狭窄，不适合接受常规外科手术置换瓣膜、年龄≥70岁的患者。 | 3
鲁械注准20192140504 |  | 手术切口无菌保护膜 | [6 empty] | 2024-06-11 |  |  | 2019-07-31 | 2024-07-31 | 2024-07-30 | 2029-07-30 | [9 empty] | 产品主要由离型纸、手术膜、洞巾(选配件)、胶带条(选配件)、PE垃圾收集袋(选配件)组成，手术采用聚乙烯薄膜或聚氨酯薄膜(聚氨酯膜上置可附有纸或PET膜)。 |  | 适用于手术切口部位贴用及穿刺保护和留置针固定用。 | 2
湘械注准20222140437 |  | 重组III型人源化胶原蛋白修复贴敷料 | 重组胶原蛋白修护贴敷料 |  |  |  |  | 2022-03-08 |  |  |  | 2022-03-08 |  | 2027-03-07 | [9 empty] | 由修护液和非织造布组成。修护液由重组III型人源化胶原蛋白、卡波姆、甘油、尼泊金甲酯、乙二胺四乙酸二钠、三乙醇胺、纯化水组成。本品经湿热灭菌，无菌提供。一次性使用。 |  | 适用于非慢性创面(含手术后缝合创面、I度、浅II度的烧烫伤创面、激光/光子/果酸换肤/微整形术后创面)的护理。 |  | 2
国械注进20143065683 |  | 心腔内超声导管ACUSON AcuNav Ultrasound Catheter |  | 韩国 |  | 强生(上海)医疗器材有限公司 |  | 2019-09-02 | 2023-01-20 | 2023-05-30 |  | 2019-09-02 | 2024-09-02 | 2024-09-01 | 2029-09-01 |  |  | 美国西门子医疗系统股份有限公司Siemens Medical Solutions USA, Inc. |  | SiemensMedicalSolutionsUSA,Inc. |  |  |  | 该产品由超声导管探头和连接器组成， 其中超声导管探头为环氧乙烷灭菌一次性使用产品。 |  | 该产品用于心腔内超声成像，可观察心脏内部及大血管管腔内的解剖和生理结构，在医疗机构中使用。 |  | 3
粤械注准20192080767 |  | 高压氧舱用管路及其连接件 | [9 empty] | 2019-07-05 | 2024-07-05 | 2024-07-04 | 2029-07-04 | [12 empty] | 2
浙械注准20192140213 |  | 输尿管支架 | [9 empty] | 2019-05-17 | 2024-05-17 | 2024-05-16 | 2029-05-16 | [12 empty] | 2
浙械注准20192140215 |  | 亲水涂层输尿管支架 | [9 empty] | 2019-05-17 | 2024-05-17 | 2024-05-16 | 2029-05-16 | [12 empty] | 2
沪械注准20152400028 |  | 常规C-反应蛋白测定试剂盒（胶乳增强免疫透射比浊法） | [9 empty] | 2019-06-27 | 2024-06-27 | 2024-06-26 | 2029-06-26 | [12 empty] | 2
鄂械注准20192022762 |  | 一次性使用包皮切割吻合器 | [5 empty] | 2019-08-07 | 2024-04-26 |  |  | 2019-08-07 | 2024-04-26 | 2024-08-06 | 2029-04-25 | 鄂械注准20192022762 | [7 empty] | 一次性使用包皮切割吻合器型号为A型，产品由龟头罩、保护盖、钉仓套、活动手柄、保险、推动块、手柄连接件、中间套、调节螺母、钉仓、环形刀、吻合钉、推钉片、垫刀圈、指示、扎带（选配）组成。吻合钉采用022Cr17Ni12Mo2不锈钢材料，龟头罩、环形刀采用06Cr19Ni10不锈钢材料，活动手柄、推动块、手柄连接件、中间套、调节螺母、扎带采用PA（聚酰胺）材料，保护盖、钉仓套、钉仓采用ABS（丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物）材料，保险、推钉片和指示采用PC（聚碳酸酯）材料，垫刀圈采用聚乙烯（PE）材料。产品经辐照灭菌后以无菌形式提供。包皮吻合器的外形光滑、轮廓清晰，无毛刺、飞边、划伤等缺陷。成形后的吻合钉在承受5N的拉力时应不变形。环形刀刃口应锋利，切割力应不大于0.8N。包皮吻合器金属件外表面粗糙度Ra应不大于0.8μm。包皮吻合器的包装封口剥离强度不小于0.10N/mm，剥离后两接触表面应光滑且连续均匀，无分层或撕裂现象。产品经辐照灭菌后应无菌。 | 一次性使用包皮切制吻合器型号为A型，产品由龟头罩、保护盖、钉仓套、活动手柄、保险、推动块、手柄连接件、中间套、调节旋扭、钉仓、环形刀、吻合钉、推钉片、黎刀圈、指示滑块、扎带(选配)组成，吻合钉材质为022Cr17Ni12Mo2，龟头罩、环形刀材质为06Cr19Ni10，活动手柄、推动块、手柄连接件、中间套、调节旋钮、扎带材质为PA(聚酰胺)，保护盖、钉仓套、钉仓材质为ABS(丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物)，保险、推钉片和指示滑块材质为PC(聚碳酸酯)垫刀圈材质为聚乙烯(PE)。产品经辐照灭菌后以无菌形式提供。 | 适用于临床包皮切割缝合手术，一次性使用。 | 适用于临床包皮切割缝合手术，一次性使用。 | 2
京械注准20182170132 |  | 柯柏脂含氟涂膜 | [9 empty] | 2023-03-21 |  | 2028-03-20 | [13 empty] | 2
粤械注准20192070405 |  | 一氧化氮检测仪 | [9 empty] | 2019-04-08 | 2024-04-08 | 2024-04-07 | 2029-04-07 | [12 empty] | 2
津械注准20192140102 |  | 壳聚糖季铵盐硅凝胶 | [9 empty] | 2019-07-19 | 2024-07-19 | 2024-07-18 | 2029-07-18 | [12 empty] | 2
国械注准20153400774 |  | 巨细胞病毒IgG抗体测定试剂盒（酶联免疫法） | [9 empty] | 2019-09-05 | 2024-09-05 | 2024-09-04 | 2029-09-04 | [12 empty] | 3
国械注准20153400773 |  | 单纯疱疹病毒1型IgG抗体测定试剂盒（酶联免疫法） | [9 empty] | 2019-08-28 | 2024-08-28 | 2024-08-27 | 2029-08-27 | [12 empty] | 3
国械注准20153400783 |  | 巨细胞病毒IgG抗体亲和力检测试剂盒（酶联免疫法） | [9 empty] | 2019-09-02 | 2024-09-02 | 2024-09-01 | 2029-09-01 | [12 empty] | 3
鄂械注准20212023305 |  | 一次性使用包皮切割吻合器 | [9 empty] | 2021-06-16 | 2021-06-28 | 2026-06-15 | [13 empty] | 2
苏械注准20192400812 |  | B型钠尿肽检测试剂盒（化学发光法） | [9 empty] | 2024-01-26 | 2024-03-07 | 2029-08-11 | 2029-07-16 | [8 empty] | "磁珠试剂：包被链亲和素的磁性微粒 （>0.5mg/mL），标记生物素的 B 型钠尿肽抗体 （>0.25μg/mL），防腐剂（proclin 300） （>0.01%）。 吖啶酯标记试剂：标记吖啶酯的特异性 B 型钠尿肽抗体（>0.025μg/mL），防腐剂（proclin 300）（>0.01%）。 B 型钠尿肽质控品（选配）：冻干粉，含 B 型钠尿肽（BNP）重组抗原，磷酸盐缓冲液 （0.1mol/L），防腐剂（proclin 300） （>0.01%）。水平 1 靶值范围：（70~130） pg/mL；水平 2 靶值范围：（700~1300） pg/mL。 另外，还配备有射频卡。" |  | "主要用于体外定量检测人体血清、血浆或全血 中的 B 型钠尿肽（BNP）含量。" |  | 2
国械注准20143142359 |  | 一次性使用输注泵 | [9 empty] | 2019-06-21 | 2024-06-21 | 2024-06-20 | 2029-06-20 | [9 empty] | 由固定夹、保护外壳、贮液囊、管路、护帽、加液口、药液过滤器、回抽针、端口护帽、端口接头、自控给液装置（PCA给液装置）、直通/三通/四通、调速器钥匙、调速器、截止阀、流量控制管、止流夹组成。给液参数：充装容量为100、275mL；标称流量为1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、13、16、0.2、0.5、2/4/6/8、4/6/8/10mL/hr；标称自控给液量为0.2、0.5、1、2mL/次；标称自控给液再充装时间为8、15、30min。加液口、回抽针、药液过滤器、止流夹、固定夹、护帽、PCA给液装置、直通/三通/四通、调速器旋钮、调速器钥匙、端口护帽和端口接头原材料为丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物(ABS)，管路、流量控制管原材料为聚氯乙烯（PVC），截止阀原材料聚氯乙烯（PVC）或硅橡胶，保护外壳原材料为丙烯腈-苯乙烯共聚物(AS)及聚碳酸酯(PC)，贮液囊原材料为硅橡胶。 |  | 临床用于微量给药治疗中持续注射药液。 | 3
赣械注准20192140151 |  | 一次性使用医用口罩 | [9 empty] | 2019-06-24 | 2024-06-24 | 2024-06-23 | 2029-06-23 | [12 empty] | 2
粤械注准20192080766 |  | 麻醉机用管路及其连接件 | [9 empty] | 2019-07-05 | 2024-07-05 | 2024-07-04 | 2029-07-04 | [12 empty] | 2
川械注准20152140037 |  | 一次性使用无菌溶药器 | [9 empty] | 2019-10-17 | 2024-10-17 | 2024-10-16 | 2029-10-16 | [12 empty] | 2
豫长械备20200073号 |  | 一次性使用隔离衣 | 隔离衣 | [8 empty] | 2020-02-27 |  | 2099-12-31 | [13 empty] | 1
国械注准20193140016 |  | 密闭式防针刺伤型静脉留置针 | [9 empty] | 2019-01-09 | 2024-01-09 | 2024-01-08 | 2029-01-08 | [9 empty] | 留置针由导管组件、针管组件组成。其中导管组件由套管、套管 座、延长管接头、延长管、阻断装置及输液接头、端帽组成;针 管组件由穿刺针、针座及安全装置组成。延长管采用高分子材料 聚氨酯制造。本产品采用环氧乙烷灭菌，无菌无热原，一次性使 用，产品无菌有效期为36个月，具有X射线不穿透性。 |  | 本产品一次性使用，在临床上与其他静脉输液装置连接，用于封闭、延长输液通路、或再次建立输注药物的通道 | 3
津械注准20192140052 |  | 硅凝胶 | [9 empty] | 2019-04-02 | 2024-04-02 | 2024-04-01 | 2029-04-01 | [11 empty] | 适用于伤口愈合后增生性瘢痕的辅助治疗，并对瘢痕有修饰和遮盖作用。 | 2
鄂械注准20182022567 |  | 一次性使用腹腔镜用穿刺器 | [9 empty] | 2018-10-24 | 2023-10-24 | 2023-10-23 | 2028-10-23 | [12 empty] | 2
粤械注准20192400783 |  | 血细胞分析用质控物（光学法） | [9 empty] | 2019-07-09 | 2024-07-09 | 2024-07-08 | 2029-07-08 | [12 empty] | 2
沪械注准20142400243 |  | D-二聚体(D-Dimer)测定试剂盒 （乳胶增强免疫比浊法） | [9 empty] | 2019-08-09 | 2024-08-09 | 2024-08-08 | 2029-08-08 | [12 empty] | 2
沪械注准20152400011 |  | 类风湿因子(RF)测定试剂盒（乳胶增强免疫比浊法） | [9 empty] | 2019-08-02 | 2024-08-02 | 2024-08-01 | 2029-08-01 | [12 empty] | 2
沪械注准20142400237 |  | 中性粒细胞明胶酶相关脂质运载蛋白（NGAL)测定试剂盒（乳胶增强免疫比浊法） | 中性粒细胞明胶酶相关脂质运载蛋白测定试剂盒（乳胶增强免疫比浊法） | [8 empty] | 2019-08-08 | 2024-08-08 | 2024-08-07 | 2029-08-07 | [12 empty] | 2
鲁械注准20192400220 |  | 总胆红素测定试剂（钒酸氧化法） | 总胆红素测定试剂盒（钒酸盐氧化法） | [8 empty] | 2019-05-28 | 2024-06-05 | 2024-05-27 | 2029-06-04 | [12 empty] | 2
鲁械注准20192400223 |  | 氯测定试剂（硫氰酸汞法） | [9 empty] | 2019-05-28 | 2024-06-05 | 2024-05-27 | 2029-06-04 | [12 empty] | 2
鲁械注准20192400227 |  | 镁测定试剂（二甲苯胺蓝法） | [9 empty] | 2019-05-28 | 2024-06-05 | 2024-05-27 | 2029-06-04 | [12 empty] | 2
国械注进20142405710 |  | 便潜血检测试剂（乳胶免疫比浊法） | [9 empty] | 2019-06-21 | 2024-06-21 | 2024-06-20 | 2029-06-20 | [12 empty] | 2
粤械注准20142400026 |  | 髓过氧化物酶检测试剂盒（荧光免疫层析法） | [6 empty] | 2023-11-21 |  |  | 2019-07-05 | 2024-07-05 | 2024-07-04 | 2029-07-04 |  | 粤械注准20142400026 | [7 empty] | 试剂盒由测试卡、IC卡、稀释液（66μL*25支）以及说明书组成。其中测试卡由试纸条、塑料盒组成，试纸条上的主要成分有：a)MPO单克隆抗体（固定在硝酸纤维素膜上）；b)羊抗鼠1gG多克隆抗体（固定在硝酸纤维素膜上）；c）荧光标记的MPO单克隆抗体（固定在玻璃纤维上）；d)其他试纸条支持物。 |  | 适用于体外定量检测人血清、血浆或全血样本中的髓过氧化酶（简称MPO）浓度。 | 2
粤械注准20142400118 |  | 脑钠肽检测试剂盒（荧光免疫层析法） | [6 empty] | 2023-11-21 |  |  | 2019-07-05 | 2024-07-05 | 2024-07-04 | 2029-07-04 |  | 粤械注准20142400118 | [7 empty] | 包装A型：试剂盒由测试卡（1人份/10人份/25人份/40人份/50人份）、样本稀释液（100μL/管）、IC卡（1张）及使用说明书（1份）组成。 包装B型：试剂盒由测试卡（1×5人份/2×5人份/3×5人份/4×5人份/5×5人份/1×10人份/2×10人份/3×10人份/4×10人份/5×10人份/1×20人份/2×20人份/3×20人份/4×20人份/5×20人份）、RFID标贴（1张）及使用说明书（1份）组成。 其中，样本稀释液成分为：Tris-HCl缓冲液、牛血清白蛋白；IC卡主要含有包装A型试剂盒的项目类型、项目批次、测试曲线等信息；RFID标贴主要含有包装B型试剂盒的项目类型、项目批次、测试曲线等信息。 测试卡由试纸条、塑料卡壳组成，试纸条上的主要成分有： a)BNP单克隆抗体（固定在硝酸纤维素膜上）； b)羊抗鼠IgG多克隆抗体（固定在硝酸纤维素膜上）； c)荧光标记的BNP单克隆抗体（固定在玻璃纤维上）； d)其他试纸条支持物。 |  | 适用于体外定量检测人血清、血浆或全血样本中的脑钠肽（简称BNP）浓度。 | 2
粤械注准20192060671 |  | 腔道用医用超声耦合剂 | [9 empty] | 2019-06-10 | 2024-06-10 | 2024-06-09 | 2029-06-09 | [12 empty] | 2
浙械注准20192020440 |  | 医用缝合针 | [9 empty] | 2019-08-02 | 2024-08-02 | 2024-08-01 | 2029-08-01 | [12 empty] | 2
国械注准20193030513 |  | 微导管 | [9 empty] | 2019-07-12 | 2024-07-12 | 2024-07-11 | 2029-07-11 | [12 empty] | 3
国械注进20152142943 |  | 一次性电极导管防护套 | [9 empty] | 2019-05-30 | 2024-05-30 | 2024-05-29 | 2029-05-29 | [12 empty] | 2
闽械注准20172400217 |  | 丙氨酸氨基转移酶（ALT）测定试剂盒（丙氨酸底物法） | [9 empty] | 2017-12-11 | 2022-12-11 | 2022-12-10 | 2027-12-10 | [12 empty] | 2
闽械注准20172400215 |  | α-羟丁酸脱氢酶（HBDH）测定试剂盒（α-酮丁酸底物法） | [9 empty] | 2017-12-11 | 2022-12-11 | 2022-12-10 | 2027-12-10 | [12 empty] | 2
鄂械注准20192402766 |  | 心型脂肪酸结合蛋白（H-FABP）检测试剂盒（荧光免疫层析法） | [9 empty] | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 2029-01-31 | 2029-01-31 | [12 empty] | 2
鄂械注准20192402781 |  | 心型脂肪酸结合蛋白（H-FABP）检测试剂盒（胶体金免疫层析法） | [9 empty] | 2019-08-26 | 2024-02-01 | 2024-08-25 | 2029-01-31 | [12 empty] | 2
粤械注准20142400122 |  | 胰岛素样生长因子结合蛋白-1检测试剂盒（荧光免疫层析法） | [6 empty] | 2023-11-21 |  |  | 2019-07-05 | 2024-07-05 | 2024-07-04 | 2029-07-04 | [9 empty] | 试剂盒由测试卡、样本稀释液、IC卡以及说明书组成。 其中样本稀释液主要成分有：牛血清白蛋白、吐温-20、三羟甲基氨基甲烷、氯化钠、叠氮钠。 测试卡由试纸条、塑料卡壳组成，试纸条上的主要成分有： a)IGFBP-1单克隆抗体（固定在硝酸纤维素膜上）； b)羊抗鼠IgG多克隆抗体（固定在硝酸纤维素膜上）； c)荧光标记的IGFBP-1单克隆抗体（固定在玻璃纤维上）； d)其他试纸条支持物。 |  | 适用于体外定性检测人阴道分泌物中的胰岛素样生长因子结合蛋白-1（简称IGFBP-1）。 | 2
赣械注准20192180183 |  | 壳聚糖妇科凝胶 | [6 empty] | 2024-02-07 |  | 2024-07-29 | 2019-07-29 | 2024-07-29 | 2024-07-28 | 2029-07-28 | [12 empty] | 2
国械注准20193021910 |  | 可吸收性外科缝线 | [6 empty] | 2024-02-28 |  |  | 2019-06-21 | 2024-06-21 | 2024-06-20 | 2029-06-20 |  |  |  | 南通华尔康医疗科技有限公司 | [5 empty] | 缝线以聚乙醇酸（PGA）合成材料经纺丝编制制成，以聚乙交酯丙交酯（30/70）和硬脂酸钙作为涂层。紫色或不染色，若染色，染料为D&C紫色2号。带有不锈钢缝合针或不带针。 |  | 用于人体软组织的缝合或结扎。 | 3
闽械注准20172400216 |  | γ-谷氨酰基转移酶（GGT）测定试剂盒（GCANA底物法） | [9 empty] | 2017-12-11 | 2022-12-11 | 2022-12-10 | 2027-12-10 | [12 empty] | 2
国械注准20143401998 |  | 乙型肝炎病毒表面抗原/梅毒螺旋体抗体联合检测试剂（胶体金法） | [9 empty] | 2019-04-18 | 2024-04-18 | 2024-04-17 | 2029-04-17 | [12 empty] | 3
国械注准20143401996 |  | 乙型肝炎病毒表面抗体检测试剂盒（胶体金法） | [9 empty] | 2019-05-22 | 2024-05-22 | 2024-05-21 | 2029-05-21 | [12 empty] | 3
国械注准20143401923 |  | 甲型流行性感冒病毒抗原检测试剂盒（胶体金法） | [9 empty] | 2019-05-22 | 2024-05-22 | 2024-05-21 | 2029-05-21 | [12 empty] | 3
苏械注准20192140100 |  | 一次性使用透析护理包 | [9 empty] | 2019-01-23 | 2024-01-23 | 2024-01-22 | 2029-01-22 | [12 empty] | 2
国械注进20192142167 |  | 三腔喂养管 | [9 empty] | 2019-06-21 | 2024-06-21 | 2024-06-20 | 2029-06-20 | [12 empty] | 2
沪械注准20242140089 |  | 聚氨酯负压封闭引流护创材料 |  | -- |  | -- |  | 2024-03-26 |  | 2024-05-15 |  | 2024-03-26 |  | 2039-03-25 | 2029-03-25 |  |  | -- | [5 empty] | 产品由聚氨酯海绵、贴膜和带吸盘的引流管及止流夹组成。 |  | 产品与负压源连接，用于对非慢性创面(手术后缝合创面、机械创伤、切割伤创面、浅Ⅱ度烧烫伤创面)进行引流。 |  | 2
国械注准20193121692 |  | 患者程控充电器 | [9 empty] | 2019-03-15 | 2024-03-15 | 2024-03-14 | 2029-03-14 | [9 empty] | R801型产品由电源适配器、充电控制器和充电线圈组成。R802型产品由电源适配器、充电控制器和充电线圈、数据通信组件（型号：P403，为选配件，包括通信软件及通信模块）和充电背带组件组成。 |  | 用于对适配的可充电植入式脑深部电刺激脉冲发生器进行充电和/或程控。 | 3
国械注准20193141904 |  | 纱布创面敷料 | [9 empty] | 2019-06-21 | 2024-06-21 | 2024-06-20 | 2029-06-20 | [12 empty] | 3
苏械注准20192400642 |  | 心肌肌钙蛋白I检测试剂盒(化学发光法) | [9 empty] | 2019-06-17 |  | 2024-06-16 | 2029-06-16 | [12 empty] | 2
国械注进20153133936 |  | 栓塞系统HydroCoil Embolic System | 栓塞弹簧圈 | [8 empty] | 2020-10-10 |  | 2025-10-09 | [10 empty] | 该产品为电解脱弹簧圈，由线圈、导入鞘管、缩退锁和递送推杆组成。线圈丝体由铂钨合金制成，有抗解脱丝，含有亲水性聚丙烯酸共聚物凝胶芯。电子束灭菌，一次性使用。货架有效期5年。 |  | 该产品用于对颅内动脉瘤、动静脉畸形和动静脉瘤实施血管内栓塞术。还可用于阻塞神经血管系统的血管，藉以永久性地阻断流向动脉瘤或其它血管畸形处的血流及对外周血管系统的动静脉实施栓塞术治疗。 | 3
苏械注准20192020636 |  | 一次性使用内窥镜喷洒管 | [9 empty] | 2019-06-17 | 2024-06-17 | 2024-06-16 | 2029-06-16 | [12 empty] | 2
苏械注准20192020634 |  | 一次性使用内窥镜取样钳 | [9 empty] | 2019-06-17 | 2024-06-17 | 2024-06-16 | 2029-06-16 | [12 empty] | 2
湘械注准20212401826 |  | 抗磷脂酰丝氨酸/凝血酶原IgM抗体(aPS/PT IgM)测定试剂盒(化学发光免疫分析法) | 抗磷脂酰丝氨酸/凝血酶原IgM抗体(aPS/PT IgM)测定试剂盒(磁微粒化学发光法) |  |  |  |  | 2021-12-27 |  |  |  | 2021-12-27 |  | 2026-12-26 |  |  |  | 湖南康晴生物科技有限公司 | [5 empty] | 试剂盒由R1、R2、对照品(如有)、复融液(如有)、说明书、试剂盒信息卡和对照品信息卡(如有)组成。aPS/PT磁珠包被物(R1) :由含包被aPS/PT (人源)的磁珠包被物的50mM PBS缓冲液(pH7.0±0.1)、0.05%表面活性剂、蛋白(牛白蛋白)、0.05% Proclin300组成。 抗人IgM抗体吖啶酯标记物(R2) :由含吖定酯标记的抗人IgM抗体(羊多抗)结合物的50mM PBS缓冲液(pH7.0±0.1)、0.05%表面活性剂、蛋白(牛白蛋白)、0.05% Proclin300组成。 复融液:由含0.05%活性剂，0.05% Proclin300组成。aPS/PT IgM对照品C1-C2:由含不同浓度aPS/PT IgM抗体(人源)的冻干粉，牛血清白蛋白，0.05% Proclin300组成。试剂盒信息卡:含配套对照品信息，如对照品批号、有效期和对照品各浓度水平的信息。对照品信息卡:含对照品批号、有效期和对照品各浓度水平的信息。 | 试剂盒由试剂组分、对照组分和质控组分组成。其中试剂组分包括 R1、R2 和试剂盒信息卡；对照组分包括对照品、复溶液、对照品信息卡和对照品一维码；质控组分包括质控品、质控品信息卡和质控品一维码。具体内容详见附表。 | 用于体外定性检测人血清中抗磷脂酰丝氨酸/凝血酶原IgM抗体。 |  | 2
沪械注准20142400248 |  | 肌酸激酶（CK)测定试剂盒(IFCC推荐法） | [9 empty] | 2019-08-13 | 2024-08-13 | 2024-08-12 | 2029-08-12 | [12 empty] | 2
沪械注准20142400245 |  | 免疫球蛋白E(IgE)测定试剂盒( 乳胶增强免疫比浊法） | [9 empty] | 2019-08-13 | 2024-08-13 | 2024-08-12 | 2029-08-12 | [12 empty] | 2
沪械注准20152400018 |  | 抗链球菌溶血素“O”（ASO)测定试剂盒（乳胶增强免疫比浊法） | [9 empty] | 2019-08-02 | 2024-08-02 | 2024-08-01 | 2029-08-01 | [12 empty] | 2
沪械注准20142400241 |  | α-淀粉酶（α-AMY)测定试剂盒（G3底物速率法） | α-淀粉酶测定试剂盒（G3底物速率法） | [8 empty] | 2019-08-09 | 2024-08-09 | 2024-08-08 | 2029-08-08 | [12 empty] | 2
沪械注准20152400023 |  | 糖化血红蛋白(HbA1C）测定试剂盒（乳胶增强免疫比浊法） | [9 empty] | 2019-08-29 | 2024-08-29 | 2024-08-28 | 2029-08-28 | [12 empty] | 2
沪械注准20152400013 |  | 纤维蛋白原降解产物（FDP）测定试剂盒（乳胶增强免疫比浊法） | [9 empty] | 2019-08-02 | 2024-08-02 | 2024-08-01 | 2029-08-01 | [12 empty] | 2
国械注准20193400386 | 川械注准20232400390 | 癌胚抗原测定试剂盒（直接化学发光法） | [9 empty] | 2019-06-09 | 2024-06-11 | 2024-06-10 | 2029-06-10 | [12 empty] | 3
国械注准20193400387 | 川械注准20232400392 | 糖类抗原125测定试剂盒（直接化学发光法） | [9 empty] | 2019-06-11 | 2024-06-11 | 2024-06-10 | 2029-06-10 | [12 empty] | 3
沪械注准20152400015 |  | 二氧化碳（CO2)测定试剂盒（PEPC酶法） | [9 empty] | 2019-08-02 | 2024-08-02 | 2024-08-01 | 2029-08-01 | [12 empty] | 2
沪械注准20152400025 |  | 载脂蛋白E（APOE)测定试剂盒(免疫透射比浊法） | [9 empty] | 2019-08-28 | 2024-08-28 | 2024-08-27 | 2029-08-27 | [12 empty] | 2
沪械注准20152400017 |  | 缺血修饰白蛋白（IMA)测定试剂盒(游离钴比色法） | [9 empty] | 2019-08-02 | 2024-08-02 | 2024-08-01 | 2029-08-01 | [12 empty] | 2
沪械注准20142400230 |  | r-谷氨酰基转移酶（GGT)测定试剂盒(IFCC推荐法） | [9 empty] | 2019-08-05 | 2024-08-05 | 2024-08-04 | 2029-08-04 | [12 empty] | 2
沪械注准20152400012 |  | 碱性磷酸酶（ALP/AKP)测定试剂盒(IFCC推荐法） | [9 empty] | 2019-08-02 | 2024-08-02 | 2024-08-01 | 2029-08-01 | [12 empty] | 2
沪械注准20142400236 |  | 甘油三酯（TG/TRIG）测定试剂盒(甘油磷酸氧化酶法) | 甘油三酯测定试剂盒(甘油磷酸氧化酶法) | [8 empty] | 2019-08-09 | 2024-08-09 | 2024-08-08 | 2029-08-08 | [12 empty] | 2
沪械注准20152400024 |  | 总胆汁酸(TBA)测定试剂盒(第V代循环酶速率法） | [9 empty] | 2019-08-29 | 2024-08-29 | 2024-08-28 | 2029-08-28 | [12 empty] | 2
沪械注准20152400014 |  | 肌酸激酶同工酶（CK-MB)测定试剂盒(抗体免疫抑制法） | [9 empty] | 2019-08-02 | 2024-08-02 | 2024-08-01 | 2029-08-01 | [12 empty] | 2
沪械注准20142400231 |  | 葡萄糖(GLU)测定试剂盒 （己糖激酶法) | 葡萄糖测定试剂盒 （己糖激酶法) | [8 empty] | 2019-08-08 | 2024-08-08 | 2024-08-07 | 2029-08-07 | [12 empty] | 2
豫械注准20192400430 |  | 耐药菌三联检显色平板 | [9 empty] | 2019-10-16 | 2024-10-16 | 2024-10-15 | 2029-10-15 | [12 empty] | 2
豫械注准20192400460 |  | 革兰氏阳性细菌肽聚糖检测试剂盒（显色法） | [9 empty] | 2019-10-31 | 2024-10-31 | 2024-10-30 | 2029-10-30 | [12 empty] | 2
国械注准20153400824 |  | 风疹病毒IgM抗体测定试剂盒（酶联免疫法） | [9 empty] | 2019-09-02 | 2024-09-02 | 2024-09-01 | 2029-09-01 | [12 empty] | 3
浙杭械备20220921 |  | Desmin 抗体试剂(免疫组织法) | Desmin 抗体试剂(免疫组织化学) | [8 empty] | 2022-11-02 |  | 2099-12-31 |  |  |  | 杭州迪安生物技术有限公司 | [5 empty] | 本品为Desmin（克隆号：DPM-006）兔单克隆抗体经稀释配制而成。 |  | 在常规染色（如：HE染色）基础上进行免疫组织化学染色，为医师提供诊断的辅助信息。 |  | 1
浙杭械备20220920 |  | 细胞角蛋白19 抗体试剂(免疫组织法) | 细胞角蛋白19 抗体试剂(免疫组织化学) |  |  |  |  | 2022-11-02 |  |  |  | 2022-11-02 |  | 2099-12-31 |  |  |  | 杭州迪安生物技术有限公司 | [5 empty] | 本品为细胞角蛋白19（克隆号：DPR-007）兔单克隆抗体经稀释配制而成。 |  | 在常规染色（如：HE染色）基础上进行免疫组织化学染色，为医师提供诊断的辅助信息。 |  | 1
浙杭械备20220918 |  | bc1-2 抗体试剂(免疫组织法) | bcl-2 抗体试剂(免疫组织化学) |  |  |  |  | 2022-11-02 |  |  |  | 2022-11-02 |  | 2099-12-31 |  |  |  | 杭州迪安生物技术有限公司 | [5 empty] | 本品为bc1-2（克隆号：DPR-001）兔单克隆抗体经稀释配制而成。 | 本品为bcl-2（克隆号：DPR-001）兔单克隆抗体经稀释配制而成。 | 在常规染色（如：HE染色）基础上进行免疫组织化学染色，为医师提供诊断的辅助信息。 |  | 1
粤械注准20232400895 |  | 血清淀粉样蛋白A测定试剂盒(散射比浊法) | 血清淀粉样蛋白A测定试剂盒(胶乳增强免疫散射比浊法) |  |  |  |  | 2023-05-26 |  |  |  | 2023-05-26 |  | 2028-05-25 |  |  |  | 深圳市理邦精密仪器股份有限公司 | [5 empty] | 试剂盒由血清淀粉样蛋白A抗体试剂、缓冲液、血清淀粉样蛋白A校准品(选配)及血清淀粉样蛋白A质控品(选配)组成.主要成分如下： 1) 血清淀粉样蛋白A抗体试剂主要成分是鼠抗人SAA抗体结合的胶乳颗粒. 2) 血清淀粉样蛋白A缓冲液主要成分是磷酸盐缓冲液， NaC 1. 3) 血清淀粉样蛋白A质控品主要成分是血清淀粉样蛋白A， Tris缓冲液， NaC 1.质控 品有2个浓度水平. 4) 血清淀粉样蛋白A校准品主要成分是血清淀粉样蛋白A， Tris缓冲液， NaC 1.校准 品共有5个浓度水平 | 试剂盒由血清淀粉样蛋白A抗体试剂、SAA缓冲液、血清淀粉样蛋白A校准品(选配)及血清淀粉样蛋白A质控品(选配)组成.主要成分如下：1) 血清淀粉样蛋白A抗体试剂主要成分是鼠抗人SAA抗体结合的胶乳颗粒.2) SAA缓冲液主要成分是磷酸盐缓冲液， NaCl.3) 血清淀粉样蛋白A质控品主要成分是血清淀粉样蛋白A， Tris缓冲液， NaCl.质控品有2个浓度水平.4) 血清淀粉样蛋白A校准品主要成分是血清淀粉样蛋白A， Tris缓冲液， NaCl.校准品共有5个浓度水平. | 用于体外定量检测人体血清、血浆和全血样本中血清淀粉样蛋白A(SAA) 的含量， 血清淀粉样蛋白A主要作为一种非特异性炎症指标. |  | 2
国械注准20153400769 |  | 风疹病毒IgG抗体亲和力检测试剂盒（酶联免疫法） | [9 empty] | 2019-09-05 | 2024-09-05 | 2024-09-04 | 2029-09-04 | [12 empty] | 3
国械注准20153400782 |  | 单纯疱疹病毒1型IgG抗体亲和力检测试剂盒（酶联免疫法） | [9 empty] | 2019-08-28 | 2024-08-28 | 2024-08-27 | 2029-08-27 | [12 empty] | 3
国械注准20193400689 | 京械注准20232400798 | 癌抗原72-4（CA72-4)测定试剂盒（磁微粒化学发光法） | [9 empty] | 2019-09-23 | 2024-09-23 | 2024-09-22 | 2029-09-22 | [12 empty] | 3
国械注准20193400696 | 京械注准20232400797 | 细胞角蛋白19片段（CYFRA21-1)测定试剂盒（磁微粒化学发光法） | [9 empty] | 2019-09-23 | 2024-09-23 | 2024-09-22 | 2029-09-22 | [12 empty] | 3
国械注准20143142302 |  | 医用胶原蛋白海绵 | [9 empty] | 2019-07-02 | 2024-07-02 | 2024-07-01 | 2029-07-01 | [12 empty] | 3
鄂械注准20192402779 |  | 全量程C反应蛋白（常规CRP+HsCRP）检测试剂盒（胶体金免疫层析法） | [9 empty] | 2019-08-26 | 2024-06-03 | 2024-08-25 | 2029-06-02 | [12 empty] | 2
鄂械注准20192402751 |  | 全量程C反应蛋白（常规CRP+HsCRP）检测试剂盒（荧光免疫层析法） | [9 empty] | 2019-07-10 | 2024-06-03 | 2024-07-09 | 2029-06-02 | [12 empty] | 2
鄂械注准20192402787 |  | 环瓜氨酸肽抗体（Anti-CCP）和类风湿因子（RF）检测试剂盒（胶体金免疫层析法） | [9 empty] | 2019-09-05 | 2024-04-17 | 2024-09-04 | 2029-04-16 | [12 empty] | 2
粤械注准20232400989 |  | 全程C反应蛋白测定试剂盒(散射比浊法) | 全程C反应蛋白(hs-CRP+常规CRP) 测定试剂盒(胶乳增强免疫散射比浊法) |  |  |  |  | 2023-06-08 |  |  |  | 2023-06-08 |  | 2028-06-07 |  |  |  | 深圳市理邦精密仪器股份有限公司 | [5 empty] | 试剂盒由C反应蛋白抗体试剂、缓冲液、C反应蛋白校准品(选配)及C反应蛋白质控品(选配)组成。主要成分如下： 1) C反应蛋白抗体试剂主要成分是兔抗人CRP抗体结合胶乳颗粒。2) 缓冲液主要成分 是磷酸盐缓冲液， NaCl. 3) C反应蛋白质控品主要成分是C反应蛋白， Tris缓冲液， NaCl。质控品有2个浓度水平。4) C反应蛋白校准品主要成分是C反应蛋白， Tris缓冲液， NaCl。校准品有5个浓度水平。 | 试剂盒由C反应蛋白抗体试剂、CRP缓冲液、C反应蛋白校准品(选配)及C反应蛋白质控品(选配)组成。主要成分如下： 1) C反应蛋白抗体试剂主要成分是兔抗人CRP抗体结合胶乳颗粒。2) 缓冲液主要成分 是磷酸盐缓冲液， NaCl. 3) C反应蛋白质控品主要成分是C反应蛋白， Tris缓冲液， NaCl。质控品有2个浓度水平。4) C反应蛋白校准品主要成分是C反应蛋白， Tris缓冲液， NaCl。校准品有5个浓度水平。 | 用于体外定量检测人体血清、血浆和全血样本中C反应蛋白(CRP) 的含量， C反应蛋白主要作为一种非特异性炎症指标和用于评价心血管疾病风险。 |  | 2
鲁械注准20182400373 |  | 胃蛋白酶原II测定试剂盒（酶联免疫吸附法） | [9 empty] | 2018-09-26 | 2023-09-26 | 2023-09-25 | 2028-09-25 | [12 empty] | 2
沪闵械备20140012号 |  | 医用透气胶粘带 | [9 empty] | 2014-10-20 |  | 2099-12-31 |  |  |  |  | 明尼苏达矿业制造医用器材（上海）有限公司 |  |  |  |  | 本产品为背材上涂有具有自粘特性的胶粘剂的胶带。非无菌提供，一次性使用。不与创面直接接触。 粘贴部位为完好皮肤。 |  | 用于将敷料粘贴固定于创面或将其他医疗器械固定到人体的特定部位。 |  | 1
粤穗械备20230377 |  | 二氧化碳吸收器（钙石灰） | 二氧化碳吸收剂（钙石灰） |  |  |  |  | 2023-06-09 |  | 2023-08-22 | 2023-06-09 | 2023-06-09 |  | 2023-08-22 | 2099-12-31 | [8 empty] | 产品包括罐体、进气口和出气口，预装有二氧化碳吸收剂（钙石灰）；二氧化碳吸收剂（钙石灰）为多孔疏松状结构的大小均匀颗粒，颗粒分为球形和圆柱形两种，含变色指示剂，吸收二氧化碳后由粉红色变成淡黄色或由白色变成紫色。非无菌产品。 |  | 用于二氧化碳酸性气体的吸收，与麻醉机配套使用。 |  | 1
沪械注准20202070362 |  | 一次性使用心电电极 | [9 empty] | 2020-07-27 |  | 2025-07-26 | [13 empty] | 2
粤械注准20192400780 |  | 过敏原特异性IgE抗体检测试剂盒（线性免疫印迹法） | [9 empty] | 2019-07-08 | 2024-07-08 | 2024-07-07 | 2027-07-07 | [12 empty] | 2
沪械注准20212020268 |  | 一次性使用取石球囊 | [9 empty] | 2021-05-06 |  | 2026-05-05 | [13 empty] | 2
沪械注准20202020265 |  | 一次性使用取石网篮 | [9 empty] | 2020-06-09 |  | 2025-06-08 | [9 empty] | 产品由网篮组件，牵拉丝，推送杆，外管，手柄组成。其中网篮组件采用06Cr19Ni10材料或镍钛合金制成，牵拉丝、推送杆采用06Cr19Ni10材料制成，外管采用聚四氟乙烯（PTFE)或聚醚醚酮（PEEK)材料制成，手柄采用丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物（ABS)材料制成。 |  |  |  | 2
闽械注准20172400225 |  | 尿酸（UA）测定试剂盒（尿酸酶法） | [9 empty] | 2017-12-11 | 2022-01-11 | 2022-12-10 | 2027-12-10 | [12 empty] | 2
闽械注准20172400224 |  | 尿素（UREA）测定试剂盒（尿素酶-谷氨酸脱氢酶法） | [9 empty] | 2017-12-11 | 2022-01-11 | 2022-12-10 | 2027-12-10 | [12 empty] | 2
国械备20220543 |  | 体位外固定支撑器（Fluidized Positioners） |  |  |  | 墨尼克医疗用品（上海）有限公司 |  | 2022-10-24 |  | 2023-07-13 |  | 2022-10-24 |  | 2023-07-13 | 2099-12-31 | 国械备20220543 |  | 墨尼克医疗用品（上海）有限公司 |  | M？lnlyckeHealthCareAB |  |  |  | 由硅油、微球（聚丙烯睛共聚物的聚合微球）和聚乙烯珠制成，封装在聚氨酯薄膜外层中。使用时，由医生根据患者的体位需求，手工进行塑形或折叠后，放置于肢体体表处，对肢体进行外固定或支撑。无源产品。不具备矫形功能。非无菌提供，使用前由使用机构根据说明书进行消毒。 |  | 对患者肢体短暂的支撑或固定。 |  | 1
国械注进20193142168 |  | 血管通路泵系统 | 植入式给药装置 |  |  |  | 德佩医疗器械（北京）有限公司 |  |  |  |  | 2019-06-21 |  | 2029-06-20 |  |  |  |  | 德佩医疗器械（北京）有限公司/德国pfm医疗集团cpp分公司pfm medical cpp SA |  | 德国pfm医疗集团cpp分公司pfm medical cpp SA | [6 empty] | 3
浙械注准20192020463 |  | 带线缝合针 | [9 empty] | 2019-08-13 | 2024-08-13 | 2024-08-12 | 2029-08-12 | [12 empty] | 2
湘械注准20192060268 |  | 腔道用耦合剂套装 | [9 empty] | 2019-09-03 | 2024-09-03 | 2024-09-02 | 2029-09-02 | [9 empty] | 产品由耦合剂、探头套、高分子套管组成，其中耦合剂由纯化水、三氯 羟基二苯醚、丙二醇、丙三醇、三乙醇胺、卡波姆组成，探头套由天然 乳胶橡胶制成，探头套加有水溶性润滑剂，高分子套管由管身以及管盖 组成，产品经辐照灭菌，无菌提供。 |  |  | 2
沪械注准20192020386 |  | 封堵取石导管 | [9 empty] | 2019-08-13 | 2024-08-13 | 2024-08-12 | 2029-08-12 | [12 empty] | 2
沪械注准20202020146 |  | 输尿管导引鞘 | [9 empty] | 2020-03-26 |  | 2025-03-25 | [13 empty] | 2
沪械注准20172020685 |  | 一次性使用取石网篮 | [5 empty] | 2022-03-07 |  |  |  | 2022-11-30 |  | 2027-11-29 |  |  |  | 上海英诺伟医疗器械股份有限公司 | [5 empty] | 产品由网篮、外管组件、手柄以及导引嘴组成。网篮由镍钛合金材料组成；外管组件由导索和导管组成，其中导索由镍钛合金材料组成，导管由聚四氟乙烯、304不锈钢、聚酰亚胺材料组成；手柄由丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物组成；导引嘴由聚碳酸酯材料组成。 |  | 适用于泌尿外科手术，在内窥镜下抓住，操控和取出结石以及其他异物。 |  | 2
沪械注准20192030231 |  | 经皮肾穿刺套件 | [9 empty] | 2024-05-22 |  | 2029-05-21 | [10 empty] | 经皮肾穿刺套件产品分为扩张器型和球囊扩张型；扩张器型由可撕裂鞘或不锈钢鞘管及选配件组成，选配件包括肾造瘘管、扩张器、穿刺针、导丝、四通接头组件、Y型接头；球囊扩张型由穿刺针、导丝、扩张器、聚四氟乙烯（PTFE）鞘管、球囊扩张导管、肾造瘘管、Y型接头、球囊扩张压力泵（选配件）组成。 |  |  | 2
沪械注准20192140283 |  | 球囊扩张压力泵 | [9 empty] | 2024-06-19 |  | 2029-06-18 | [13 empty] | 2
沪械注准20232140001 |  | 负压引流收集装置 | [5 empty] | 2023-01-09 |  | 2023-03-15 |  | 2023-01-09 |  | 2028-01-08 | [9 empty] | 负压引流收集装置由连接管、瓶盖、瓶体、密封圈、过滤网组成。瓶体和瓶盖由聚丙烯制成。密封圈和连接管由硅胶制成，过滤网由SUS304不锈钢制成。 |  | 产品需与医院负压源（设备）连接（负压值范围为10kPa~15kPa),用于医疗机构对患者体液、分泌物等废液的收集。 |  | 2
沪械注准20212020279 |  | 一次性导丝 | [9 empty] | 2021-05-12 |  | 2026-05-11 | [13 empty] | 2
国械注进20193061790 |  | 高压造影注射器管路系统 | [9 empty] | 2019-03-08 | 2024-03-08 | 2024-03-07 | 2029-03-07 | [12 empty] | 3
沪械注准20192020262 |  | 气道扩张球囊导管 | [9 empty] | 2024-05-29 |  | 2029-05-28 | [9 empty] | 产品根据球囊不同分为单级扩张气道扩张球囊导管（AB-1型和AB-2型）和三级扩张气道扩张球囊导管（AB-3型）两种形式，AB-1型由球囊、镍钛丝、外管、显影环、接头、位置指示标记、两通阀和尖端管组成；AB-2型由球囊、镍钛丝、外管、显影环、接头、位置指示标记、两通阀、内管、尖端管和内衬组成；AB-3型由球囊、内管、管杆、显影环、连接组件、两通阀、尖端管和内衬组成；球囊由聚酰胺制成，镍钛丝由镍钛合金制成，显影环由铂铱合金制成。 |  |  |  | 2
沪械注准20222080227 |  | 支气管封堵导管 | [5 empty] | 2022-12-15 |  |  |  | 2022-12-15 |  | 2027-12-14 |  |  |  | 上海英诺伟医疗器械股份有限公司 | [5 empty] | 产品由尖端软管、球囊、显影环、外管、内芯、旋接头、两通阀、充气筒、转接头、封堵销和芯棒组成。尖端软管、外管由聚酰胺制成，球囊由天然橡胶制成，显影环由铂铱合金制成，内芯由镍钛合金制成，旋接头、转接头由丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物制成，两通阀由聚碳酸酯制成，充气筒由聚丙烯制成，封堵销、芯棒由304不锈钢制成。 |  | 产品用于气道手术中插入患者支气管中，达到阻断左肺气道或右肺气道的目的。 |  | 2
鲁械注准20172140741 |  | 一次性使用无菌手术膜 | [5 empty] | 2022-05-17 |  |  |  | 2022-10-14 |  | 2027-10-13 |  |  |  | 淄博创奇医疗用品有限公司 | [5 empty] | 由医用聚乙烯薄膜涂覆压敏医用粘合剂与离型材料复合而成 | PE-A型由涂覆压敏医用粘合剂的医用聚乙烯薄膜和离型材料组成；PE-B-1N、PE-B-1F、PE-B-1Y、PE-B-2N、PE-B-2Y、PE-B-3N、PE-B-3Y型由涂覆压敏医用粘合剂的医用聚乙烯薄膜、集物袋和支撑条组成；PE-C型由涂覆压敏医用粘合剂的医用聚乙烯薄膜、离型材料、无纺布组成；PE-D-1N、PE-D-1F、PE-D-1Y、PE-D-2N、PE-D-2Y、PE-D-3N、PE-D-3Y型是涂覆压敏医用粘合剂的医用聚乙烯薄膜、离型材料、无纺布、集物袋和支撑条组成。 PU-A型由涂覆压敏医用粘合剂的医用聚氨酯薄膜和离型材料组成；PU-B-1F、PU-B-1Y、PU-B-2N、PU-B-2Y、PU-B-3N、PU-B-3Y型由涂覆压敏医用粘合剂的医用聚氨酯薄膜、集物袋和支撑条组成；PU-C型由涂覆压敏医用粘合剂的医用聚氨酯薄膜、离型材料、无纺布组成；PU-D-1N、PU-D-1F、PU-D-1Y、PU-D-2N、PU-D-2Y、PU-D-3N、PU-D-3Y型是涂覆压敏医用粘合剂的医用聚氨酯薄膜、离型材料、无纺布、集物袋和支撑条组成。 | 贴于手术部位，简化术前护皮操作，预防接触性和移行性手术创面感染 |  | 2
国械注准20153400785 |  | 弓形虫IgG抗体亲和力检测试剂盒（酶联免疫法） | [9 empty] | 2019-09-02 | 2024-09-02 | 2024-09-01 | 2029-09-01 | [12 empty] | 3
国械注准20183401921 |  | 乙型肝炎病毒核心抗体IgM检测试剂盒（磁微粒化学发光法） | [9 empty] | 2018-12-07 | 2023-12-07 | 2023-12-06 | 2028-12-06 | [12 empty] | 3
国械注准20153400497 |  | 巨细胞病毒IgM抗体检测试剂盒（磁微粒化学发光法） | [9 empty] | 2019-08-08 | 2024-08-08 | 2024-08-07 | 2029-08-07 | [12 empty] | 3
沪械注准20172140448 |  | 输尿管扩张球囊导管 | [9 empty] | 2022-07-19 |  | 2027-07-18 | [13 empty] | 2
闽械注准20192400062 |  | 氨基末端脑利钠肽前体（NT-proBNP）测定试剂盒（干式荧光免疫层析法） | N末端脑利钠肽前体（NT-proBNP）测定试剂盒（干式荧光免疫层析法） | [8 empty] | 2024-04-28 |  | 2029-04-27 | [13 empty] | 2
国械注准20193100504 |  | 一次性使用双层管材输血器 带针 | [9 empty] | 2019-07-10 | 2024-07-10 | 2024-07-09 | 2029-07-09 | [12 empty] | 3
国械注准20193130509 |  | 骨小梁髋关节假体 |  |  | 中国天津 |  |  |  | 2024-06-11 |  |  | 2019-07-12 | 2024-07-12 | 2024-07-11 | 2029-07-11 | [9 empty] | 骨小梁髋关节假体是由骨小梁臼杯、内衬、股骨柄体、骨小梁袖套、陶瓷球头组成。骨小梁臼杯、骨小梁袖套是由Ti6Al4V ELI粉末经电子束熔融技术3D打印制成，符合YY0117.2标准的规定; 股骨柄体由锻造Ti6Al4V制成，符合GB/T13810标准的规定，内衬的材料为高交联超高分子量聚乙烯，其物理性能符合YY/T0811标准的规定，球头由陶瓷材料制成，符合ISO 6474-2标准的要求。灭菌包装，灭菌有效期5年。 |  | 骨小梁髋关节假体作为生物型髋关节假体使用，适用于全髋关节置换。 | 3
苏械注准20192020617 |  | 一次性腔镜下使用直线型切割吻合器及组件 | [9 empty] | 2019-06-11 | 2024-06-11 | 2024-06-10 | 2029-06-10 | [9 empty] | 一次性腔镜下使用直线型切割吻合器及组件由吻合器和组件两部分组成，在同一手术中可以使用多个组件，吻合器和组件均为单独包装（吻合器出厂时不配组件）。吻合器由推杆、套管、旋转手柄、转向拨钮、保险按钮、复位按钮、固定手柄、活动手柄组成；组件由抵钉座组件、切割刀、吻合钉、钉仓座、钉仓、推钉片、钉仓盖、组件套管组成；抵钉座组件由抵钉座和抵钉座壳组成。吻合器依据外形可以分为 A、B 两种型号，各型号根据器杆的长度分为 S、M、L 三种规格。组件根据外形分为 H 型、J 型、K 型、L 型四种型号，各型号又分为直型和关节型两种，关节型组件具有双向折角转向功能，根据抵钉座头部是否弯曲，关节型又可以分为普通款和鹰嘴款。该产品以无菌状态提供，经环氧乙烷灭菌，一次性使用。 |  | 适用于腹部外科、妇科、儿科和胸外科内镜手术中组织的切除、横断和吻合。 | 2
闽械注准20172400231 |  | 直接胆红素（DB）测定试剂盒（重氮盐法） | [9 empty] | 2017-12-04 | 2022-12-04 | 2022-12-03 | 2027-12-03 | [12 empty] | 2
闽械注准20172400223 |  | 碱性磷酸酶（ALP）测定试剂盒（NPP底物-AMP缓冲液法） | [9 empty] | 2017-12-11 | 2022-12-11 | 2022-12-10 | 2027-12-10 | [12 empty] | 2
鄂械注准20192402785 |  | 血气测定试剂盒（电极法） | [9 empty] | 2019-08-30 | 2024-06-06 | 2024-08-29 | 2029-06-05 | [9 empty] | 本试剂盒由定标液1、定标液2、 定标液3、清洗液、参比电极液、电极卡、采样针、管路、分配阀、外壳及质控品组成，其中：定标液1含4-羟乙基 哌嗪乙磺酸、二氧化碳、氧气、氮气、钠离子、钾离子、钙离子、氯离子、葡萄糖、乳酸盐、防腐剂；定标液2含4 一羟乙基哌嗪乙磺酸、二氧化碳、氧气、氮气、钠离子、钾离子、钙离子、氯离子、防腐剂；定标液3含4-羟乙基哌 嗪乙磺酸、氮气、钠离子、钾离子、钙离子、氯离子、防腐剂；清洗液含4-羟乙基哌嗪乙磺酸、防腐剂；参比电极 液含氯化钾；电极卡由离子选择性电极，气体电极和酶电极组成。 |  | 本试剂盒与本公司生产的血气分析仪（PT1000）配套使用，可用于体外定量检测人全血样本中以下项目：酸碱度（pH）、二氧化碳分压（pCO2）、氧分压（pO2）、钠离子（Na+）、钾离子（K+）、钙离子（Ca2+）、氯离子（Cl–）、葡萄糖（Glu）、乳酸（Lac）、红细胞压积（Hct）。 | 2

## 进口产品变更总代
注册证编号 | 注册证名称 | 原代理企业账号 | 原代理企业名称 | 新代理企业账号 | 新代理企业名称
国械注进20163142341 | 血液液体升温仪用一次性器械 Blood/Fluid Warm | J1424 | 明尼苏达矿业制造（上海）国际贸易有限公司 | J11428 | 明州斯睿医疗产品（上海）有限公司
国械注进20182142129 | 透明敷料 3M Tegaderm Transparent D | J1424 | 明尼苏达矿业制造（上海）国际贸易有限公司 | J11428 | 明州斯睿医疗产品（上海）有限公司
国械备20140289 | 压力绷带 Coban 2 | J1424 | 明尼苏达矿业制造（上海）国际贸易有限公司 | J11428 | 明州斯睿医疗产品（上海）有限公司
国械注进20162020474 | 皮肤伤口胶带 3MTM Steri-StripTM Skin | J1424 | 明尼苏达矿业制造（上海）国际贸易有限公司 | J11428 | 明州斯睿医疗产品（上海）有限公司
国械注进20182142128 | 透明敷料3M Tegaderm HP Transparent | J1424 | 明尼苏达矿业制造（上海）国际贸易有限公司 | J11428 | 明州斯睿医疗产品（上海）有限公司
国械注进20162173255 | 自锁金属正畸托槽Victory Series? Active | J1424 | 明尼苏达矿业制造（上海）国际贸易有限公司 | J11428 | 明州斯睿医疗产品（上海）有限公司
国械注进20162144867 | 透明伤口敷料3MTM TegadermTM＋Pad Film | J1424 | 明尼苏达矿业制造（上海）国际贸易有限公司 | J11428 | 明州斯睿医疗产品（上海）有限公司
国械注进20232170084 | 陶瓷自锁托槽Clarity Ultra Self-Ligat | J1424 | 明尼苏达矿业制造（上海）国际贸易有限公司 | J11428 | 明州斯睿医疗产品（上海）有限公司
国械注进20143145883 | 聚酯泡沫敷料 3M Tegaderm Foam Dressi | J1424 | 明尼苏达矿业制造（上海）国际贸易有限公司 | J11428 | 明州斯睿医疗产品（上海）有限公司
国械注进20162140473 | 透明敷料 3M Tegaderm I.V. Advanced | J1424 | 明尼苏达矿业制造（上海）国际贸易有限公司 | J11428 | 明州斯睿医疗产品（上海）有限公司
国械注进20153142733 | 藻酸盐敷料 | J1424 | 明尼苏达矿业制造（上海）国际贸易有限公司 | J11428 | 明州斯睿医疗产品（上海）有限公司
国械注进20232140163 | 液体敷料3M Cavilon Advanced Skin P | J1424 | 明尼苏达矿业制造（上海）国际贸易有限公司 | J11428 | 明州斯睿医疗产品（上海）有限公司
国械注进20163142045 | 葡萄糖酸氯己定抗菌透明敷料 3MTM TegadermTM | J1424 | 明尼苏达矿业制造（上海）国际贸易有限公司 | J11428 | 明州斯睿医疗产品（上海）有限公司
国械备20140110 | 固定用弹力束带 3MTM Synthetic Cast St | J1424 | 明尼苏达矿业制造（上海）国际贸易有限公司 | J11428 | 明州斯睿医疗产品（上海）有限公司
国械注进20162142804 | 透明薄膜敷贴 3MTM TegadermTM Diamond | J1424 | 明尼苏达矿业制造（上海）国际贸易有限公司 | J11428 | 明州斯睿医疗产品（上海）有限公司
国械注进20182172301 | 陶瓷托槽Clarity ADVANCED Ceramic B | J1424 | 明尼苏达矿业制造（上海）国际贸易有限公司 | J11428 | 明州斯睿医疗产品（上海）有限公司
国械备20140096 | 高分子固定绷带 3M Scotchcast Casting | J1424 | 明尼苏达矿业制造（上海）国际贸易有限公司 | J11428 | 明州斯睿医疗产品（上海）有限公司
国械注进20162171828 | 氟保护剂 ClinproTM White Varnish | J1424 | 明尼苏达矿业制造（上海）国际贸易有限公司 | J11428 | 明州斯睿医疗产品（上海）有限公司
国械注进20162171035 | 排龈膏 Astringent Retraction Past | J1424 | 明尼苏达矿业制造（上海）国际贸易有限公司 | J11428 | 明州斯睿医疗产品（上海）有限公司
国械注进20153170658 | 流动树脂FiltekTM Bulk Fill Flowabl | J1424 | 明尼苏达矿业制造（上海）国际贸易有限公司 | J11428 | 明州斯睿医疗产品（上海）有限公司
国械注进20162171070 | 不锈钢预制临时牙冠 Stainless Steel Crow | J1424 | 明尼苏达矿业制造（上海）国际贸易有限公司 | J11428 | 明州斯睿医疗产品（上海）有限公司
国械注进20153171314 | 树脂水门汀 Adhesive Resin Cement | J1424 | 明尼苏达矿业制造（上海）国际贸易有限公司 | J11428 | 明州斯睿医疗产品（上海）有限公司
国械注进20142174830 | 非金属正畸托槽 Orthodontic Nonmetal B | J1424 | 明尼苏达矿业制造（上海）国际贸易有限公司 | J11428 | 明州斯睿医疗产品（上海）有限公司
国械注进20152171308 | 正畸丝 | J1424 | 明尼苏达矿业制造（上海）国际贸易有限公司 | J11428 | 明州斯睿医疗产品（上海）有限公司
国械注进20162171831 | 正畸用带环和颊面管 | J1424 | 明尼苏达矿业制造（上海）国际贸易有限公司 | J11428 | 明州斯睿医疗产品（上海）有限公司
国械注进20152171516 | 自锁金属正畸托槽UnitekTM Gemini SL Sel | J1424 | 明尼苏达矿业制造（上海）国际贸易有限公司 | J11428 | 明州斯睿医疗产品（上海）有限公司
国械注进20162172495 | 玻璃离子保护膜 ClinproTM XT Varnish D | J1424 | 明尼苏达矿业制造（上海）国际贸易有限公司 | J11428 | 明州斯睿医疗产品（上海）有限公司
国械注进20162172230 | 粘接剂预置自锁金属正畸托槽 Orthodontic Meta | J1424 | 明尼苏达矿业制造（上海）国际贸易有限公司 | J11428 | 明州斯睿医疗产品（上海）有限公司
国械注进20152173184 | 加聚硅橡胶咬合记录材料 Vinyl Polysiloxane | J1424 | 明尼苏达矿业制造（上海）国际贸易有限公司 | J11428 | 明州斯睿医疗产品（上海）有限公司
国械注进20162172051 | 正畸预处理剂 Orthodontic Primers | J1424 | 明尼苏达矿业制造（上海）国际贸易有限公司 | J11428 | 明州斯睿医疗产品（上海）有限公司
国械注进20162174477 | 自酸蚀预处理剂 TransbondTM Plus Self | J1424 | 明尼苏达矿业制造（上海）国际贸易有限公司 | J11428 | 明州斯睿医疗产品（上海）有限公司
国械注进20162172052 | 正畸预处理剂 Orthodontic Primers | J1424 | 明尼苏达矿业制造（上海）国际贸易有限公司 | J11428 | 明州斯睿医疗产品（上海）有限公司
国械注进20192171568 | 亲水加聚型硅橡胶印模材料 VPS Impression Ma | J1424 | 明尼苏达矿业制造（上海）国际贸易有限公司 | J11428 | 明州斯睿医疗产品（上海）有限公司
国械备20200087号 | 医用硅胶压敏胶带 Micropore S Surgical | J1424 | 明尼苏达矿业制造（上海）国际贸易有限公司 | J11428 | 明州斯睿医疗产品（上海）有限公司
国械注进20162171829 | II类错（牙合）矫治器 | J1424 | 明尼苏达矿业制造（上海）国际贸易有限公司 | J11428 | 明州斯睿医疗产品（上海）有限公司
国械注进20153171165 | 预成树脂牙科材料 Lava Ultimate CAD/CAM | J1424 | 明尼苏达矿业制造（上海）国际贸易有限公司 | J11428 | 明州斯睿医疗产品（上海）有限公司
国械注进20162172231 | 正畸光固化变色粘接剂 Orthodontic Light C | J1424 | 明尼苏达矿业制造（上海）国际贸易有限公司 | J11428 | 明州斯睿医疗产品（上海）有限公司
国械注进20162174478 | 临时冠桥树脂材料 Protemp Composite for | J1424 | 明尼苏达矿业制造（上海）国际贸易有限公司 | J11428 | 明州斯睿医疗产品（上海）有限公司
国械备20150361 | 医用透气胶粘带 | J1424 | 明尼苏达矿业制造（上海）国际贸易有限公司 | J11428 | 明州斯睿医疗产品（上海）有限公司
国械注进20182172570 | 舌侧正畸矫治器IncognitoTM Orthodontic | J1424 | 明尼苏达矿业制造（上海）国际贸易有限公司 | J11428 | 明州斯睿医疗产品（上海）有限公司
国械备20150551 | 医用透气胶带 3M Micropore Surgical T | J1424 | 明尼苏达矿业制造（上海）国际贸易有限公司 | J11428 | 明州斯睿医疗产品（上海）有限公司
国械注进20173031851 | 血管造影导管 | J1312 | 尼普洛医疗器械贸易（上海）有限公司 | J2368 | 尼普洛贸易（上海）有限公司
国械注进20162071927 | 一次性使用心电电极 Disposable ECG Elect | J1424 | 明尼苏达矿业制造（上海）国际贸易有限公司 | J11428 | 明州斯睿医疗产品（上海）有限公司
国械注进20162171320 | 双重固化玻璃离子粘接剂Multi-Cure Glass Io | J1424 | 明尼苏达矿业制造（上海）国际贸易有限公司 | J11428 | 明州斯睿医疗产品（上海）有限公司
国械注进20153171134 | 光固化复合树脂 3M Restroative | J1424 | 明尼苏达矿业制造（上海）国际贸易有限公司 | J11428 | 明州斯睿医疗产品（上海）有限公司
国械注进20152170712 | 自锁金属正畸托槽 SmartClip SL3 Self-Li | J1424 | 明尼苏达矿业制造（上海）国际贸易有限公司 | J11428 | 明州斯睿医疗产品（上海）有限公司
国械注进20143176221 | 通用粘接系统 Single Bond Universal S | J1424 | 明尼苏达矿业制造（上海）国际贸易有限公司 | J11428 | 明州斯睿医疗产品（上海）有限公司
国械注进20152172744 | 聚醚印模材料Polyether Impression Mat | J1424 | 明尼苏达矿业制造（上海）国际贸易有限公司 | J11428 | 明州斯睿医疗产品（上海）有限公司
国械注进20162171321 | 牙科正畸橡皮圈 | J1424 | 明尼苏达矿业制造（上海）国际贸易有限公司 | J11428 | 明州斯睿医疗产品（上海）有限公司
国械注进20162174873 | 光固化正畸粘接剂 | J1424 | 明尼苏达矿业制造（上海）国际贸易有限公司 | J11428 | 明州斯睿医疗产品（上海）有限公司
国械注进20162171290 | 硅橡胶印模材料 ExpressTM Vinyl Polysi | J1424 | 明尼苏达矿业制造（上海）国际贸易有限公司 | J11428 | 明州斯睿医疗产品（上海）有限公司
国械注进20163172248 | 牙科树脂粘接剂 3M Adper Dental Adhesi | J1424 | 明尼苏达矿业制造（上海）国际贸易有限公司 | J11428 | 明州斯睿医疗产品（上海）有限公司
国械注进20172170158 | 窝沟封闭剂 | J1424 | 明尼苏达矿业制造（上海）国际贸易有限公司 | J11428 | 明州斯睿医疗产品（上海）有限公司
国械注进20172176357 | 非金属正畸托槽 Orthodontic Nonmetal B | J1424 | 明尼苏达矿业制造（上海）国际贸易有限公司 | J11428 | 明州斯睿医疗产品（上海）有限公司
国械注进20152170713 | 金属正畸托槽Orthodontic Metal Bracke | J1424 | 明尼苏达矿业制造（上海）国际贸易有限公司 | J11428 | 明州斯睿医疗产品（上海）有限公司
国械注进20153171151 | 自粘接树脂粘固剂 Self-Adhesive Resin C | J1424 | 明尼苏达矿业制造（上海）国际贸易有限公司 | J11428 | 明州斯睿医疗产品（上海）有限公司
国械注进20153173183 | 纤维根管桩修复系统 | J1424 | 明尼苏达矿业制造（上海）国际贸易有限公司 | J11428 | 明州斯睿医疗产品（上海）有限公司
国械注进20163171289 | 自粘接树脂水门汀 Self-Adhesive Resin C | J1424 | 明尼苏达矿业制造（上海）国际贸易有限公司 | J11428 | 明州斯睿医疗产品（上海）有限公司
国械注进20153170944 | 玻璃离子粘固剂 Luting Cement | J1424 | 明尼苏达矿业制造（上海）国际贸易有限公司 | J11428 | 明州斯睿医疗产品（上海）有限公司
国械注进20153170485 | 光固化复合树脂FiltekTM Z350 XT Univer | J1424 | 明尼苏达矿业制造（上海）国际贸易有限公司 | J11428 | 明州斯睿医疗产品（上海）有限公司
国械注进20163172246 | 通用树脂 Filtek Z250 XT Nano Hybir | J1424 | 明尼苏达矿业制造（上海）国际贸易有限公司 | J11428 | 明州斯睿医疗产品（上海）有限公司
国械注进20153172081 | 玻璃离子粘固剂 Luting Cement | J1424 | 明尼苏达矿业制造（上海）国际贸易有限公司 | J11428 | 明州斯睿医疗产品（上海）有限公司
国械注进20153172743 | 玻璃离子水门汀 Glass Ionomer | J1424 | 明尼苏达矿业制造（上海）国际贸易有限公司 | J11428 | 明州斯睿医疗产品（上海）有限公司
国械注许20143140155 | 水胶体敷料 | J1424 | 明尼苏达矿业制造（上海）国际贸易有限公司 | J11428 | 明州斯睿医疗产品（上海）有限公司
国械备20150483 | 弹性医用胶布 Multipore Surgical Tape | J1424 | 明尼苏达矿业制造（上海）国际贸易有限公司 | J11428 | 明州斯睿医疗产品（上海）有限公司
国械注进20162010804 | 电刀负极板 Electrosurgical Patient | J1424 | 明尼苏达矿业制造（上海）国际贸易有限公司 | J11428 | 明州斯睿医疗产品（上海）有限公司
国械备20170725号 | 医用胶布 3M Multipore Dry Surgical | J1424 | 明尼苏达矿业制造（上海）国际贸易有限公司 | J11428 | 明州斯睿医疗产品（上海）有限公司
国械备20160232号 | 打磨抛光组件 Sof-LexTM Finishing and | J1424 | 明尼苏达矿业制造（上海）国际贸易有限公司 | J11428 | 明州斯睿医疗产品（上海）有限公司
国械注进20142075119 | 一次性使用心电电极 3M Red Dot Resting E | J1424 | 明尼苏达矿业制造（上海）国际贸易有限公司 | J11428 | 明州斯睿医疗产品（上海）有限公司
国械注进20162142235 | 透明薄膜敷贴 3M Tegaderm Transparent | J1424 | 明尼苏达矿业制造（上海）国际贸易有限公司 | J11428 | 明州斯睿医疗产品（上海）有限公司
国械备20150797 | 压力绷带 Coban 2 Lite | J1424 | 明尼苏达矿业制造（上海）国际贸易有限公司 | J11428 | 明州斯睿医疗产品（上海）有限公司
国械备20151150 | 医用丝绸胶带 Durapore Surgical Tape | J1424 | 明尼苏达矿业制造（上海）国际贸易有限公司 | J11428 | 明州斯睿医疗产品（上海）有限公司
国械注进20193170355 | 光固化复合树脂 Filtek? Bulk Fill Post | J1424 | 明尼苏达矿业制造（上海）国际贸易有限公司 | J11428 | 明州斯睿医疗产品（上海）有限公司
国械注进20173141160 | 手术薄膜3M? Ioban? 2 | J1424 | 明尼苏达矿业制造（上海）国际贸易有限公司 | J11428 | 明州斯睿医疗产品（上海）有限公司
国械注进20142146024 | 液体敷料 3M Cavilon No Sting Barri | J1424 | 明尼苏达矿业制造（上海）国际贸易有限公司 | J11428 | 明州斯睿医疗产品（上海）有限公司
国械注进20172140937 | 手术膜 3M Steri-Drape | J1424 | 明尼苏达矿业制造（上海）国际贸易有限公司 | J11428 | 明州斯睿医疗产品（上海）有限公司
国械注进20162010803 | 电刀负极板 Universal Electrosurgica | J1424 | 明尼苏达矿业制造（上海）国际贸易有限公司 | J11428 | 明州斯睿医疗产品（上海）有限公司
国械注进20212090385 | 一次性充气式保温毯3M? Bair Hugger? Warm | J1424 | 明尼苏达矿业制造（上海）国际贸易有限公司 | J11428 | 明州斯睿医疗产品（上海）有限公司
国械注进20172071247 | 心电监护电极 ECG Monitoring Electrod | J1424 | 明尼苏达矿业制造（上海）国际贸易有限公司 | J11428 | 明州斯睿医疗产品（上海）有限公司
国械备20170241号 | 自粘弹力绷带 3M Coban Self-Adherent | J1424 | 明尼苏达矿业制造（上海）国际贸易有限公司 | J11428 | 明州斯睿医疗产品（上海）有限公司
国械备20161077号 | 弹性医用胶布 3MTM MicrofoamTM Surgic | J1424 | 明尼苏达矿业制造（上海）国际贸易有限公司 | J11428 | 明州斯睿医疗产品（上海）有限公司
国械备20161281号 | 医用压敏胶带 3M Transpore White Surg | J1424 | 明尼苏达矿业制造（上海）国际贸易有限公司 | J11428 | 明州斯睿医疗产品（上海）有限公司
国械注进20172142055 | 伤口敷贴 3M Medipore + Pad Soft Cl | J1424 | 明尼苏达矿业制造（上海）国际贸易有限公司 | J11428 | 明州斯睿医疗产品（上海）有限公司
国械备20140092 | 乳牙成形冠套 Strip Crown Forms | J1424 | 明尼苏达矿业制造（上海）国际贸易有限公司 | J11428 | 明州斯睿医疗产品（上海）有限公司
国械注进20153172369 | 流动树脂FiltekTM Z350 XT Flowable | J1424 | 明尼苏达矿业制造（上海）国际贸易有限公司 | J11428 | 明州斯睿医疗产品（上海）有限公司
国械注进20152171518 | 粘结剂预置陶瓷托槽 ClarityTM ADVANCED C | J1424 | 明尼苏达矿业制造（上海）国际贸易有限公司 | J11428 | 明州斯睿医疗产品（上海）有限公司

## 国产产品变更生产企业
注册证编号 | 注册证名称 | 原生产企业账号 | 原生产企业名称 | 新生产企业账号 | 新生产企业名称
国械注进20223130018 | 人工心脏瓣膜Avalus Bioprosthesis | J1222 | 密歇根重症监护顾问公司MC3Inc. | J1222 | 美敦力公司 Medtronic, Inc.
国械注准20213010705 | 超声软组织切割止血设备 | HCS00588 | 武汉半边天医疗技术发展有限公司 | HCS01409 | 武汉半边天微创医疗技术有限公司
国械注准20163141007 | 一次性使用静脉输液针 | HCS05880 | 江苏长城医疗器械有限公司 | HCS08723 | 江苏长城润致医疗科技有限公司
粤械注准20172091902 | 远红外理疗贴 | HCS01452 | 深圳生之源药械研究所有限公司 | HCS05830 | 深圳福能医疗科技有限公司
粤械注准20162091014 | 热磁疗带 | HCS01452 | 深圳生之源药械研究所有限公司 | HCS05830 | 深圳福能医疗科技有限公司
粤械注准20162091561 | 热磁疗贴 | HCS01452 | 深圳生之源药械研究所有限公司 | HCS05830 | 深圳福能医疗科技有限公司
粤械注准20162090241 | 医用热敷理疗贴 | HCS01452 | 深圳生之源药械研究所有限公司 | HCS05830 | 深圳福能医疗科技有限公司

## 耗材企业更名
企业编号 | 原企业名称 | 变更后的企业名称
J10439 | 江苏景申商贸有限公司 | 扬州驰速优商贸有限公司