## 产品信息变更
组件编号 | 变更前：组件名称 | 变更后：组件名称 | 变更前：产品商标 | 变更后：产品商标 | 变更前：注册证规格 | 变更后：注册证规格 | 变更前：注册证型号 | 变更后：注册证型号 | 变更前：产品材质 | 变更后：产品材质 | 变更前：产品标准 | 变更后：产品标准 | 变更前：产品有效期 | 变更后：产品有效期 | 变更前：产品包装材质 | 变更后：产品包装材质 | 变更前：产品性能组成 | 变更后：产品性能组成 | 变更前：产品适用范围 | 变更后：产品适用范围 | 变更前：产品使用方法 | 变更后：产品使用方法 | 变更后：产品存储条件及有效期 | 变更后：产品存储条件及有效期1
00128649 | 黄体生成素检测试剂盒（循环增强荧光免疫法） | 黄体生成素检测试剂盒（循环增强荧光免疫发光法） |  |  | 40人份/盒、100人份/盒、200人份/盒 |  | 40人份/盒、100人份/盒、200人份/盒 |  | 液体 |  | 苏械注准20192400909 |  | 12个月 |  | 纸盒 |  | 1、测试条： 生物传感器孔：LH生物传感器（表面包被有鼠抗人20μg/mL LH 抗体1（Anti –LH）的石英针） 试剂孔1：样品稀释液（干粉，含200μg/mL鼠IgG的50mM磷酸盐吐温缓冲液，pH7.2~7.5） 试剂孔2：LH-R4（干粉，含10μg/mL生物素化的鼠抗人LH抗体2（B-anti LH 2）） 试剂孔3：R5（蓝色干粉，含10μg/mL链霉亲和素偶联的花青染料5(Cy5-SA)） 洗涤孔： 第1-8孔为洗涤液（50mM磷酸盐吐温缓冲液, pH7.2~7.5），装量为220μL 检测孔：洗涤液(50mM磷酸盐吐温缓冲液, pH7.2~7.5) ，装量为260μl 2、校准品： LH 高值校准品：所赋浓度的定值应在(140～260) IU/L范围内，冻干品 LH 低值校准品：所赋浓度的定值应在(3.5～6.5) IU/L范围内，冻干品 3、质控品： LH 高值质控品：所赋浓度的定值应在浓度值(105～195) IU/L范围内，冻干品 LH 低值质控品：所赋浓度的定值应在浓度值(7～13) IU/L范围内，冻干品 |  | 本产品用于体外定量检测人血浆、血清中黄体生成素的含量。 |  | 准备工作、开孔、加样、反应、出结果报告、校准和质控。
00128699 | 促卵泡生成激素检测试剂盒（循环增强荧光免疫法） | 促卵泡生成激素检测试剂盒（循环增强荧光免疫发光法） |  |  | 40人份/盒、100人份/盒、200人份/盒 |  | 40人份/盒、100人份/盒、200人份/盒 |  | 液体 |  | 苏械注准20192400975 |  | 12个月 |  | 纸盒 |  | 1、测试条： 生物传感器孔：促卵泡生成激素生物传感器（表面包被20μg/mL的鼠抗人促卵泡生成激素抗体1（Anti –FSH1）的石英针） 试剂孔1：R3（干粉，含200μg/mL鼠IgG的50mM磷酸盐0.05%吐温缓冲液，pH7.2~7.5） 试剂孔2：R4（干粉，含5μg/mL的生物素化的鼠抗人促卵泡生成激素抗体2（B-anti FSH 2）） 试剂孔3：R5（蓝色干粉，含8μg/mL的链霉亲和素偶联的花青染料5(Cy5-SA)） 洗涤孔： 第1-8孔为洗涤液（50mM磷酸盐0.05%吐温缓冲液, pH7.2~7.5），装量为220μL 检测孔：洗涤液(50mM磷酸盐0.05%吐温缓冲液, pH7.2~7.5) ，装量为260μL 2、校准品： 高值校准品：含50mM磷酸盐，0.05%吐温缓冲液和proclin300，6%BSA，5%蔗糖，所赋浓度的定值应在(140～260) IU/L范围内，冻干品 低值校准品：含50mM磷酸盐，0.05%吐温缓冲液和proclin300，6%BSA，5%蔗糖，所赋浓度的定值应在(7～13) IU/L范围内，冻干品 3、质控品： 高值质控品：含50mM磷酸盐，0.05%吐温缓冲液和proclin300，6%BSA，5%蔗糖，所赋浓度的定值应在浓度值(105～195) IU/L范围内，冻干品 低值质控品：含50mM磷酸盐，0.05%吐温缓冲液和proclin300，6%BSA，5%蔗糖，所赋浓度的定值应在浓度值(14～26) IU/L范围内，冻干品 |  | 本产品用于体外定量检测人血浆/血清中促卵泡生成激素（FSH）的含量。 |  | 准备工作、开孔、加样、反应、出结果报告、校准和质控。
00129483 | 睾酮检测试剂盒（循环增强荧光免疫法） | 睾酮检测试剂盒（循环增强荧光免疫发光法） |  |  | 40人份/盒、100人份/盒、200人份/盒 |  | 40人份/盒、100人份/盒、200人份/盒 |  | 液体 |  | 苏械注准20192401104 |  | 12个月 |  | 纸盒 |  | 1、测试条： 生物传感器孔：睾酮生物传感器（表面包被20μg/mL睾酮抗原的石英针） 试剂孔1：睾酮-R3（干粉，含0.04μg/mL地高辛标记的鼠抗人睾酮抗体（Digoxin-Progesterone）） 试剂孔2：R4 含5ug/mL生物素标记的鼠抗地高辛抗体（干粉） 试剂孔3：R5（蓝色干粉，含10μg/mL链霉亲和素偶联的花青染料5(Cy5-SA)） 洗涤孔： 第1-8孔为洗涤液（50mM磷酸盐0.05%吐温缓冲液, pH7.2~7.5），装量为220μL 检测孔：洗涤液(50mM磷酸盐0.05%吐温缓冲液, pH7.2~7.5) ，装量为260μL 2、校准品： 睾酮低值校准品：含50mM磷酸盐，0.05%吐温缓冲液和proclin300，6%BSA，5%蔗糖，所赋浓度的定值应在(0.35～0.65)ng/mL范围内，冻干品 睾酮高值校准品：含50mM磷酸盐，0.05%吐温缓冲液和proclin300，6%BSA，5%蔗糖，所赋浓度的定值应在(14～26)ng/mL范围内，冻干品 3、质控品： 睾酮低值质控品：含50mM磷酸盐，0.05%吐温缓冲液和proclin300，6%BSA，5%蔗糖，所赋浓度的定值应在浓度值(0.7～1.3) ng/mL范围内，冻干品 睾酮高值质控品：含50mM磷酸盐，0.05%吐温缓冲液和proclin300，6%BSA，5%蔗糖，所赋浓度的定值应在浓度值(7～13) ng/mL范围内，冻干品 |  | 本产品用于体外定量检测人血浆、血清中睾酮的含量。 |  | 准备工作、开孔、加样、反应、出结果报告、校准和质控。
00128717 | 雌二醇检测试剂盒（循环增强荧光免疫法） | 雌二醇检测试剂盒（循环增强荧光免疫发光法） |  |  | 40人份/盒、100人份/盒、200人份/盒 |  | 40人份/盒、100人份/盒、200人份/盒 |  | 液体 |  | 苏械注准20192401103 |  | 12个月 |  | 纸盒 |  | 1、测试条： 生物传感器孔：雌二醇生物传感器(表面包被有20μg/mL雌二醇抗原的石英针) 试剂孔1：雌二醇-R3（干粉，含0.035μg/mL地高辛偶联的鼠抗人雌二醇抗体(Digoxin-anti E2） 试剂孔2：R4（干粉，含3μg/mL生物素化的鼠抗地高辛抗体(B-anti Digoxin)） 试剂孔3：R5（蓝色干粉，含8μg/mL链霉亲和素偶联的花青染料5(Cy5-SA)） 洗涤孔：第1-8孔为洗涤液(50mM磷酸盐0.05%吐温缓冲液, pH7.2~7.5)，装量为220μL 检测孔：洗涤液(50mM磷酸盐0.05%吐温缓冲液, pH7.2~7.5) ，装量为260μL 2、校准品： 雌二醇低值校准品：含50mM磷酸盐，0.05%吐温缓冲液和proclin300，6%BSA，5%蔗糖，所赋浓度的定值应在(140～260)pg/mL范围内，冻干品 雌二醇高值校准品：含50mM磷酸盐，0.05%吐温缓冲液和proclin300，6%BSA，5%蔗糖，所赋浓度的定值应在(3200～4800) pg/mL范围内，冻干品 3、质控品： 雌二醇低值质控品：含50mM磷酸盐，0.05%吐温缓冲液和proclin300，6%BSA，5%蔗糖，所赋浓度的定值应在浓度值(350～650) pg/mL范围内，冻干品 雌二醇高值质控品：含50mM磷酸盐，0.05%吐温缓冲液和proclin300，6%BSA，5%蔗糖，所赋浓度的定值应在浓度值(2100～3900) pg/mL范围内，冻干品 |  | 本产品用于体外定量检测人血浆、血清中雌二醇的含量。 |  | 准备工作、开孔、加样、反应、出结果报告、校准和质控。
00085535 | 三碘甲状腺原氨酸检测试剂盒（化学发光法） |  |  |  | 48人份/盒、96人份/盒 |  | 48人份/盒、96人份/盒 |  | 塑料 |  | 豫械注准20172400286 |  | 12个月 |  | 塑料 |  | 1 T3包被板（成分是包被着纯化的T3抗原衍生物） 2 T3酶结合物（成分是辣根过氧化物酶标记的T3抗体） 3 T3校准品1（成分是0ng/mL的T3抗原） 4 T3校准品2（成分是0.5ng/mL的T3抗原） 5 T3校准品3（成分是1ng/mL的T3抗原） 6 T3校准品4（成分是2.5ng/mL的T3抗原） 7 T3校准品5（成分是5ng/mL的T3抗原） 8 T3校准品6（成分是10ng/mL的T3抗原） 9 发光底物A（成分是鲁米诺） 10 发光底物B（成分是过氧化氢） 11 固体洗液（成分是氯化钠和磷酸二氢钠） 12 封袋（可装96孔板） |  | 用于体外定量检测人血清中T3的含量。 |  | 实验前准备： 1. 将试剂盒从冷藏环境中取出，放置室温（18℃~25℃）平衡至少30分钟。 2. 将恒温箱或水浴锅调到37℃，待温度稳定后使用。 3. 取1包固体洗液用500mL纯化水溶解后备用。 实验步骤： 1. 取出一定量的包被孔，每孔分别加入50µL校准品或血清样品。 2. 每孔分别加入酶结合物100µL。 3. 在微型振荡器上振荡30秒使孔内液体混合均匀，置37℃温育60分钟。 4. 洗板5次（推荐使用洗板机），最后在吸水纸上拍干。 5. 每孔分别加入发光底物A和B各50µL，室温（18℃~25℃）避光反应5分钟。 6. 化学发光检测仪检测发光强度。 结果计算： 选择适当的曲线拟合方式，本试剂盒推荐使用点到点拟和方式，但也可根据不同情况采用其他拟和方式。以系列校准品发光值为纵坐标（Y轴），以校准品浓度为横坐标（X轴）作图，建立标准曲线进行计算。
00128610 | 泌乳素检测试剂盒（循环增强荧光免疫法） | 泌乳素检测试剂盒（循环增强荧光免疫发光法） |  |  | 40人份/盒、100人份/盒、200人份/盒 |  | 40人份/盒、100人份/盒、200人份/盒 |  | 液体 |  | 苏械注准20192400906 |  | 12个月 |  | 纸盒 |  | 1、测试条： 生物传感器孔：泌乳素生物传感器（表面包被20μg/mL的荧光素化鼠抗人泌乳素抗体1（Anti –泌乳素1）的石英针） 试剂孔1：泌乳素-R3（干粉,含200μg/mL鼠IgG的50mM磷酸盐0.05%吐温缓冲液，pH7.2~7.5） 试剂孔2：R4（干粉,含5μg/mL生物素化鼠抗人泌乳素抗体2（B-anti-泌乳素2）） 试剂孔3：R5（蓝色干粉,含8μg/mL链霉亲和素偶联的花青染料5(Cy5-SA)） 洗涤孔： 第1-8孔为洗涤液（50mM磷酸盐0.05%吐温缓冲液, pH7.2~7.5），装量为220μL 检测孔：洗涤液(50mM磷酸盐0.05%吐温缓冲液, pH7.2~7.5) ，装量为260μL 2、校准品： 泌乳素高值校准品：含50mM磷酸盐，0.05%吐温缓冲液和proclin300，6%BSA，5%蔗糖，所赋浓度的定值应在(105～195) ng/mL范围内，冻干品 泌乳素低值校准品：含50mM磷酸盐，0.05%吐温缓冲液和proclin300，6%BSA，5%蔗糖，所赋浓度的定值应在(3.5～6.5)ng/mL范围内，冻干品 3、质控品： 泌乳素高值质控品：含50mM磷酸盐，0.05%吐温缓冲液和proclin300，6%BSA，5%蔗糖，所赋浓度的定值应在浓度值(70～130) ng/mL范围内，冻干品 泌乳素低值质控品：含50mM磷酸盐，0.05%吐温缓冲液和proclin300，6%BSA，5%蔗糖，所赋浓度的定值应在浓度值(7～13)ng/mL范围内，冻干品 |  | 本产品用于体外定量检测人血浆、血清中泌乳素（PRL）的含量。 |  | 准备工作、开孔、加样、反应、出结果报告、校准和质控。
00085419 | 解脲脲原体和人型支原体培养鉴定计数药敏试剂盒（微生物检验法 |  |  |  | 液态型：20人份/盒；冻干型：20人份/盒。 |  | 液态型：20人份/盒；冻干型：20人份/盒。 |  | 塑料 |  | 豫械注准20172400293 |  | 12个月 |  | 纸盒 |  | 冻干型 培养基冻干粉（成分是胰蛋白胨、复合生长因子、底物、指示剂和抑菌剂） 培养基稀释液（成分是水和抑菌剂） 矿物油 药敏试验板（包被有12种抗生素，每种抗生素上下两孔对应两种浓度） 吸咀 液态型 基础液（成分是胰蛋白胨、复合生长因子、底物、指示剂和抑菌剂） 矿物油 药敏试验板（包被有12种抗生素，每种抗生素上下两孔对应两种浓度） 吸咀 |  | 用于体外解脲脲原体和人型支原体的培养鉴定、半定量计数和药物药敏试验 |  | 1. 取出基础液（或稀释液和冻干粉，把稀释液转移至冻干粉瓶并混匀后称其为基础液）及药敏试验板，在接种标本前接近室温，旋开基础液瓶盖，用吸咀吸取100µL基础液加入A1空白对照孔； 2. 直接接种标本（中段尿约0.5mL直接加，分泌物拭子直接涮洗）于剩余的基础液中，加盖摇匀； 3. 将含标本的基础液加入其余的微孔中，每孔100µL，轻轻震荡药敏试验板，使包被上的物质溶解； 4. 所有微孔滴加1~2滴试剂盒所附矿物油（使矿物油覆盖液面，否则培养液蒸发，结果不准）； 5. 将药敏试验板加盖后，置培养箱中，37℃培养，观察结果。
00308064 | 人ASTN1、DLX1、ITGA4、RXFP3、SOX17、ZNF671基因甲基化检测试剂盒（荧光PCR法） |  |  |  |  | 10人份/盒，20人份/盒，30人份/盒 |  | 10人份/盒，20人份/盒，30人份/盒 | / | [13 empty] | 储存条件：2～8℃保存。有效期：12个月。
00112574 | 孕酮检测试剂盒（循环增强荧光免疫法） | 孕酮检测试剂盒（循环增强荧光免疫发光法） |  |  | 40人份/盒、100人份/盒、200人份/盒 |  | 40人份/盒、100人份/盒、200人份/盒 |  | 铝箔 |  | 苏械注准20192400908 |  | 12个月 |  | 纸盒 |  | 测试条、校准品、质控品 |  | 本产品用于体外定量检测人血浆、血清中孕酮的含量。 |  | 准备工作、开孔、加样、反应、出结果报告、校准和质控。
00090483 | 一次性使用内窥镜标本取物袋 |  | 康基 |  | Ⅰ型：迷你号、微小号、小号、中号、大号、加大号，Ⅱ型、Ⅲ型：迷你号、小号、中号、大号、加大号、超大号、巨大号、特大号，Ⅳ型；迷你号、小号、中号、大号、加大号 | I 型: 迷你号、微小号、小号、中号、大号、加大号、巨大号；Ⅱ型、Ⅲ型:迷你号、小号、中号、大号、加大号、超大号、特大号、巨大号；IV型:迷你号、微小号、小号、中号、大号、加大号；V型:小号、中号、大号；Ⅵ型:迷你号、小号、中号、大号、加大号。 | Ⅰ型：迷你号、微小号、小号、中号、大号、加大号，Ⅱ型、Ⅲ型：迷你号、小号、中号、大号、加大号、超大号、巨大号、特大号，Ⅳ型；迷你号、小号、中号、大号、加大号 | I 型: 迷你号、微小号、小号、中号、大号、加大号、巨大号；Ⅱ型、Ⅲ型:迷你号、小号、中号、大号、加大号、超大号、特大号、巨大号；IV型:迷你号、微小号、小号、中号、大号、加大号；V型:小号、中号、大号；Ⅵ型:迷你号、小号、中号、大号、加大号。 | 高分子 |  | 浙械注准20142020173 |  | 2年 |  | 纸塑 |  | Ⅰ型取物袋由袋体（纳物袋）、拉绳（结扎绳）组成；Ⅱ型取物袋由袋体（纳物袋）、套管（套杆、拉杆、固定杆）、张开装置组成；Ⅲ型取物袋由袋体（纳物袋）、套管（套杆、拉杆、固定杆）、张开装置、拉绳（结扎绳）组成。 | I型取物袋由袋体(纳物袋)、拉绳(结扎绳)组成；Ⅱ型取物袋由袋体(纳物袋)、套管(套杆、拉杆、固定杆)、张开装置组成；Ⅲ型取物袋由袋体(纳物袋)、套管(套杆、拉杆、固定杆)、张开装置、拉绳(结扎绳)组成；IV型取物袋由袋体(纳物袋)、套管(套杆、拉杆、固定杆)、张开装置、拉绳(结扎绳)组成；V型取物袋由袋体(纳物)、密封套、套管(套杆、拉杆、固定杆)、张开装置、拉绳(结扎绳)组成；Ⅵ型取物袋由袋体(纳物袋)、密封套和密封带组成。 | 产品适用于临床微创手术收集标本取出体外用 |  | 1、打开包装，取出产品； 2、如使用I型取物袋，先将袋体折叠后（使袋体尽可能小的卷成一个圆条），用无损伤钳夹住袋体前部，从足够大的穿刺套管小心放入体内。如使用II型、III型取物袋，直接将套杆通过穿刺套管放入体内。 3、向内推动II型、III型取物袋的拉杆，使袋体从套杆中伸出，并由展开装置张开袋口； 4、将需要取出的切除组织或标本放入袋体内；I型取物袋由于袋口没有撑开装置，因此需要操作者用其他无损伤钳小心撑开袋口后，方可放入。 5、组织或标本全部放入后，I型：抽紧拉绳后，将袋体往体外拉出。II型：手持取物袋套杆将袋体往体外拉出，III型：可同时拉伸和套杆，将袋体往体外拉，也可先抽出推杆和套杆，然后拉紧拉绳，将袋体往体外拉。 6、取物袋拉出至于穿刺器套管口时，连同穿刺套管，一起拉出体外。 7、必要时，可先折断拉杆的手柄，先取出套杆和穿刺器导管。 8、当取出组织较大时，在将取物袋袋体口拉出腹壁后，停止强行拉拽。先用取物钳取出带体内的部分 组织后，再将袋体拉出体外，防止强行拉拽导致切口损伤或袋体破裂。 9、使用完毕后的取物袋，请按照医疗器械废弃物的相关要求，将产品销毁。 | 1、打开包装，取出产品； 2、如使用I型、Ⅵ型取物袋，先将袋体折叠后（使袋体尽可能小的卷成一个圆条），用无损伤钳夹住袋体前部，I型从足够大的穿刺套管小心放入体内，Ⅵ型从Φ15mm或Φ18mm的穿刺切口小心放入体内(可使用辅助钳在腹内拉取，使袋体快速进入体内)。如使用II型、III型、Ⅳ型取物袋，直接将套杆通过穿刺套管放入体内。使用Ⅴ型取物袋时，直接将套杆从穿刺切口放入体内。 3、如使用II型、III型、Ⅳ型和Ⅴ型取物袋，向内推动拉杆使其袋体从套杆中伸出，并由展开装置张开袋口； 4、将需要取出的切除组织或标本放入袋体内；I型、Ⅵ型取物袋由于袋口没有撑开装置，因此需要操作者用其他无损伤钳小心撑开袋口后，方可放入。 5、组织或标本全部放入后，I型：抽紧拉绳后，将袋体往体外拉出；II型：手持取物袋套杆将袋体往体外拉出；III型：可同时手持拉绳和套杆，将袋体往体外拉，也可先抽出拉杆和套杆，然后拉紧拉绳，将袋体往体外拉；IV型：将主袋口与副袋口拉出体外后建立CO2气腹，然后对组织进行处理（比如粉碎后便于取出）；V型：将袋口拉出体外，建立CO2气腹将内窥镜从密封套插入袋体内部，然后对组织进行处理（比如粉碎后便于取出）；Ⅵ型：将主袋口与副袋口拉出体外后利用密封套和密封带扎紧建立CO2气腹，然后对组织进行处理（比如粉碎后便于取出）。 6、取物袋拉出至于穿刺器套管口时，连同穿刺套管，一起拉出体外。 7、当取出组织较大时，在将取物袋袋体口拉出腹壁后，停止强行拉拽。先用取物钳取出带体内的部分组织后，再将袋体拉出体外，防止强行拉拽导致切口损伤或袋体破裂。 8、使用完毕后的取物袋，请按照医疗器械废弃物的相关要求，将产品销毁。
00183996 | 羧甲硫酸葡聚糖钠生物胶体液 |  |  |  | 0.5ml 1.0ml、1.5ml、2.5ml、3.0ml、5.0ml、7.5ml | 推注型：0.5ml 1.0ml 1.5ml 2.0ml; 喷液型：1.0ml 1.5ml 2.5ml 3.0ml 5.0ml 7.5ml; 西林瓶型：0.5ml 1.0ml 1.5ml 2.0ml 2.5ml 3.0ml 3.5ml 5.0ml | 推注型； 喷液型 | 推注型;喷液型;西林瓶型 | 液体 |  | 辽械注准20192140033 |  | 二年 | 三年 | 推注型：推注管胶塞和护帽，喷液型：玻璃瓶喷头和瓶盖 | 推注型内包装采用推注管、医用丁基胶塞和护帽组成。 喷液型内包装采用玻璃瓶、带喷雾装置的喷头和瓶盖组成。 西林瓶型内包装采用西林瓶和瓶盖组成。 | 羧甲硫酸葡聚糖钠生物胶体液是以羧甲硫酸葡聚糖钠（OTR4120）和氯化钠、氢氧化钠、纯化水组成。 推注型内包装采用推注管、医用丁基胶塞和护帽组成。 喷液型内包装采用玻璃瓶、带喷雾装置的喷头和瓶盖组成。 | 羧甲硫酸葡聚糖钠生物胶体液是以羧甲硫酸葡聚糖钠（OTR4120）和氯化钠、氢氧化钠、纯化水组成。 推注型内包装采用推注管、医用丁基胶塞和护帽组成。 喷液型内包装采用玻璃瓶、带喷雾装置的喷头和瓶盖组成。 西林瓶型内包装采用西林瓶和瓶盖组成。 | 保护、隔离组织创面，用于Ⅰ类切口或清创后的切割伤、挫裂伤、擦伤和小创口等非慢性创面及周围皮肤的愈合、护理。 | 保护、隔离组织创面，用于Ⅰ类切口或清创后的切割伤、挫裂伤、擦伤和小创口等非慢性创面及周围皮肤的愈合、护理，减少瘢痕。 | 推注型：在清理、消毒伤口或创面后，喷涂于创面及表皮。使用时去掉护帽，推动活塞。 喷液型：使用时去掉瓶盖，按压喷头，开瓶后6个月内使用。超过6个月不得使用
00122808 | 一次性使用输注泵 |  | 春扬 |  | 标称流量：1ml/h、2ml/h、3ml/h、4ml/h、5ml/h、6ml/h、标称容量：50ml、90ml、100ml、150ml、200ml |  | 持续给液（CBI）;持续给液+自控给液（CBI+PCA） |  | 医用高分子 |  | 国械注准20183541518 | 国械注准20183141518 | 24个月 |  | 纸塑 |  | 一次性使用输注泵是微量给液治疗中持续注射药液的装置，由单向阀加药装置﹑弹力贮液装置﹑药液过滤器﹑限流装置﹑自控给液装置（CBI+CPA）﹑管路和外圆锥接头等组成。给液参数：标称流量为1ml/hr﹑2ml/hr﹑3ml/hr﹑4ml/hr﹑5ml/hr﹑6ml/hr,标称容量为50ml﹑90ml﹑100ml﹑150ml﹑200ml,标称自控给液量为0.5ml/次，自控给液再充装时间为15min。 |  | 一次性使用输注泵适用于临床患者在微量给液治疗中持续注射药液使用。 |  | 1、确认包装完好后，从启口处撕开包装，取出本品； 2、根据处方和患者需要量制备药液，用无菌注射器抽取制备的药液，去除加药口保护帽，将药液从加药口处注入贮液囊直至需要的容量（注意：注药时注射器内的空气必须排尽），待出液口药液流出并确定空气排尽后，务必拔去手控键上的排气卡（CBI+PCA）。根据麻醉手术方式的不同，将本品的外圆锥接头与导管接头、麻醉导管或静脉输液针连接，保持输注泵与患者身体输注部位同一高度，即可实施药液微量输注治疗。加药过程中注意严格遵守无菌操作规程，输注泵可采用悬挂或平放方法放置，使用过程中注意不要强行拉扯输注泵各连接部件。 3、在使用过程中，若患者感觉止痛效果不佳，可按一下手控键追加给液，自控给液剂量为0.5ml/次，自控给液间隔时间为15min。（CBI+PCA） 4、使用过程中，临床医生或护理人员应对药液输注过程进行适时监控，如出现药液输注流量过快或发现患者体征异常，应立即终止该产品的使用，并对患者进行急救。
00144030 | 戊型肝炎病毒IgG抗体测定试剂盒（磁微粒化学发光法） | 戊型肝炎病毒IgG抗体检测试剂盒（磁微粒化学发光法） | 万泰凯瑞 |  | 50人份/盒、50人份/盒（含校准品）、100人份/盒、100人份/盒（含校准品）、200人份/盒、200人份/盒（含校准品）、2×100人份/盒、2×100人份/盒（含校准品） |  | 50人份/盒、50人份/盒（含校准品）、100人份/盒、100人份/盒（含校准品）、200人份/盒、200人份/盒（含校准品）、2×100人份/盒、2×100人份/盒（含校准品） |  | 液体 |  | 国械注准20163401242 |  | 12个月 |  | 纸盒 |  | 试剂1：1瓶（50人份：2.5mL；100人份：5mL；200人份：10mL），重组戊肝抗原包被的磁微粒。在含有蛋白稳定剂的TRIS缓冲液中配制，含ProClin300防腐剂。 试剂2：1瓶（50人份：5mL；100人份：10mL；200人份：20mL），吖啶酯标记的含鼠抗人IgG抗体。在含有蛋白稳定剂的TRIS缓冲液中配制，含ProClin300防腐剂。 试剂3：1瓶（50人份：2.5mL；100人份：5mL；200人份：10mL），含有蛋白稳定剂的TRIS缓冲液，含ProClin300防腐剂。 校准品1：0.5mL×1瓶，淡黄色、灭活的HEV IgG检测为阳性的人血清或血浆，含免疫后机体产生的HEV IgG，对戊型肝炎病毒IgG抗体检测试剂盒呈反应性，含有ProClin300防腐剂。 校准品2：0.5mL×1瓶，淡黄色、灭活的HEV IgG检测为阴性的人血清或血浆，对戊型肝炎病毒IgG抗体检测试剂盒呈非反应性，含有ProClin300防腐剂。 |  | 本产品用于体外定性检测人血清和血浆中的戊肝炎病毒IgG抗体（HEV IgG）。 |  | 1.首次将戊型肝炎病毒IgG抗体测定试剂盒（磁微粒化学发光法）装载到发光仪上时，需要将试剂1瓶中的试剂混匀，使在装运期间可能沉淀下来的微粒子重新悬浮。 2.检查样本杯中样本量，保证每次检测前样本杯中的样本量保持在270μL以上。 3.必要时，执行校准命令：执行校准命令信息，参见发光仪操作手册。 4.校准品从2℃～8℃取出后平衡至室温，使用前，轻轻翻转10次，使其充分混合。使用后，盖紧瓶盖并把校准品放回2℃～8℃储存。 5.进样：有关进样信息，参见发光仪操作手册。 6.按下Assay start（运行）。 | 1. 首次将戊型肝炎病毒 IgG 抗体检测试剂盒（磁微粒化学发光法）装载到发光仪上时，需要将试剂 1 瓶中的试剂混匀，使在装运期间可能沉淀下来的微粒子重新悬浮。 ①翻转试剂 1 瓶 30 次，翻转时应控制速度避免产生气泡。 ②目视检查试剂 1 瓶，以检查微粒子是否悬浮。如果微粒子依然附着在瓶上，则继续翻转直到微粒子完全悬浮。如果没有悬浮，请不要使用。 2. 检查样本杯中样本量，保证每次检测前样本杯中的样本量保持在 270μL 以上。 3. 必要时，执行校准命令：执行校准命令信息，参见发光仪操作手册。 4. 校准品从 2～8℃取出后平衡至室温，使用前，轻轻翻转 10 次，使其充分混合。使用后，盖紧瓶盖并把校准品放回 2～8℃储存。 5. 进样：有关进样信息，参见发光仪操作手册。 6. 按下 Assay start（运行）。
00059045 | 一次性使用无菌注射针 |  | 湘江 |  | 0.4mm，0.45mm，0.5mm，0.55mm，0.6mm，0.7mm，0.8mm，0.9mm，1.2mm | 0.4×10TWLB，0.45×15TWLB，0.5×19TWLB，0.55×20TWLB，0.6×25TWLB，0.7×30TWLB，0.8×28TWLB，0.9×28TWLB，1.2×28TWLB | 0.4mm，0.45mm，0.5mm，0.55mm，0.6mm，0.7mm，0.8mm，0.9mm，1.2mm | 0.4×10TWLB，0.45×15TWLB，0.5×19TWLB，0.55×20TWLB，0.6×25TWLB，0.7×30TWLB，0.8×28TWLB，0.9×28TWLB，1.2×28TWLB | 针管使用SUS304奥氏体不锈钢针管 |  | 国械注准20163150734 |  | 36个月 |  | PE袋 | 纸塑包装 | 该产品由针管、针座、保护套组成 |  | 本品由不锈钢针管和针座组成，无异常毒性、无溶血反应、无局部皮内刺激,是人体皮下、肌肉、静脉等注射药液的一次性用具. 本品已经环氧乙烷灭菌,无菌、无毒、无热原,启封即可使用. |  | 1、打开包装，配套在一次性使用无菌注射器上，去掉针头护套使用。 2、以注射针朝上，推动芯杆排尽空气。 3、根据需要，按常规进行皮下、肌肉或静脉等药注射。
00097121 | 血细胞分析用溶血剂 |  |  |  | M-60LD(1LX1，1LX4,4LX1) |  | M-60LD(1LX1，1LX4,4LX1) |  | 水剂 |  | 苏宁械备20170022号 |  | 2年 |  | 盒 | 箱 | 聚氧乙烯醚——0.50%、羟乙基哌嗪乙磺酸缓冲液…0.50%。 |  | 用于血细胞分析前破坏红细胞、维持所需分析细胞的形态，从而便于细胞分类计数。 |  | 用于迈瑞全自动血液细胞分析仪配套使用
00114536 | 一次性使用动脉血管鞘组 |  |  |  | AGTRS0507（导丝：0.018”）/ AGTRS0507（导丝：0.021”）/AGTRS0507（导丝：0.025”） AGTRS0511（导丝：0.018”）/ AGTRS0511（导丝：0.021”）/AGTRS0511（导丝：0.025”） AGTRS0516（导丝：0.018”）/ AGTRS0516（导丝：0.021”）/AGTRS0516（导丝：0.025”） AGTRS0607（导丝：0.021”）/ AGTRS0607（导丝：0.025”）/AGTRS0607（导丝：0.035”） AGTRS0611（导丝：0.021”）/ AGTRS0611（导丝：0.025”）/AGTRS0611（导丝：0.035”） AGTRS0616（导丝：0.021”）/ AGTRS0616（导丝：0.025”）/AGTRS0616（导丝：0.035”） AGTFS0707（导丝：0.021”）/ AGTFS0707（导丝：0.025”）/AGTFS0707（导丝：0.035”） AGTFS0711（导丝：0.021”）/ AGTFS0711（导丝：0.025”）/AGTFS0711（导丝：0.035”） AGTFS0716（导丝：0.021”）/ AGTFS0716（导丝：0.025”）/AGTFS0716（导丝：0.035”） AGTFS0807（导丝：0.025”）/ AGTFS0807（导丝：0.035”） AGTFS0811（导丝：0.025”）/ AGTFS0811（导丝：0.035”） AGTFS0816（导丝：0.025”）/ AGTFS0816（导丝：0.035”） | AGTFS0811（导丝：0.035“）;AGTFS0711（导丝：0.035“）;AGTRS0507（导丝：0.025“）;AGTFS0716（导丝：0.035“）;AGTRS0611（导丝：0.025“）;AGTFS0611（导丝：0.035“）;AGTRS0511（导丝：0.025“）;AGTRS0516（导丝：0.025“）;AGTFS0816（导丝：0.035“）;AGTFS0707（导丝：0.035“）;AGTFS0807（导丝：0.035“）;AGTRS0607（导丝：0.025“）;AGTRS0616（导丝：0.025“）;AGTRS0511（导丝：0.025“，20G）;AGTFS0511（导丝：0.035“）;AGTFS0511（导丝：0.035“，18G）;AGTRS0516（导丝：0.025“，20G）;AGTRS0611（导丝：0.025“，20G）;AGTFS0611（导丝：0.035“，18G）;AGTRS0616（导丝：0.025“，20G）;AGTRS6.511（导丝：0.025“）;AGTRS6.511（导丝：0.025“，20G）;AGTRS6.516（导丝：0.025“）;AGTRS6.516（导丝：0.025“，20G）;AGTFS0711（导丝：0.035“，18G）;AGTRS0716（导丝：0.025“，20G）;AGTFS0811（导丝：0.035“，18G） | AGTRS0507（导丝：0.018”）/ AGTRS0507（导丝：0.021”）/AGTRS0507（导丝：0.025”） AGTRS0511（导丝：0.018”）/ AGTRS0511（导丝：0.021”）/AGTRS0511（导丝：0.025”） AGTRS0516（导丝：0.018”）/ AGTRS0516（导丝：0.021”）/AGTRS0516（导丝：0.025”） AGTRS0607（导丝：0.021”）/ AGTRS0607（导丝：0.025”）/AGTRS0607（导丝：0.035”） AGTRS0611（导丝：0.021”）/ AGTRS0611（导丝：0.025”）/AGTRS0611（导丝：0.035”） AGTRS0616（导丝：0.021”）/ AGTRS0616（导丝：0.025”）/AGTRS0616（导丝：0.035”） AGTFS0707（导丝：0.021”）/ AGTFS0707（导丝：0.025”）/AGTFS0707（导丝：0.035”） AGTFS0711（导丝：0.021”）/ AGTFS0711（导丝：0.025”）/AGTFS0711（导丝：0.035”） AGTFS0716（导丝：0.021”）/ AGTFS0716（导丝：0.025”）/AGTFS0716（导丝：0.035”） AGTFS0807（导丝：0.025”）/ AGTFS0807（导丝：0.035”） AGTFS0811（导丝：0.025”）/ AGTFS0811（导丝：0.035”） AGTFS0816（导丝：0.025”）/ AGTFS0816（导丝：0.035”） | AGTFS0811（导丝：0.035“）;AGTFS0711（导丝：0.035“）;AGTRS0507（导丝：0.025“）;AGTFS0716（导丝：0.035“）;AGTRS0611（导丝：0.025“）;AGTFS0611（导丝：0.035“）;AGTRS0511（导丝：0.025“）;AGTRS0516（导丝：0.025“）;AGTFS0816（导丝：0.035“）;AGTFS0707（导丝：0.035“）;AGTFS0807（导丝：0.035“）;AGTRS0607（导丝：0.025“）;AGTRS0616（导丝：0.025“）;AGTRS0511（导丝：0.025“，20G）;AGTFS0511（导丝：0.035“）;AGTFS0511（导丝：0.035“，18G）;AGTRS0516（导丝：0.025“，20G）;AGTRS0611（导丝：0.025“，20G）;AGTFS0611（导丝：0.035“，18G）;AGTRS0616（导丝：0.025“，20G）;AGTRS6.511（导丝：0.025“）;AGTRS6.511（导丝：0.025“，20G）;AGTRS6.516（导丝：0.025“）;AGTRS6.516（导丝：0.025“，20G）;AGTFS0711（导丝：0.035“，18G）;AGTRS0716（导丝：0.025“，20G）;AGTFS0811（导丝：0.035“，18G） | 多种 |  | 国械注准20203030020 |  | 2年 |  | 特卫强纸塑袋 |  | 该产品由动脉血管鞘和配件组成。动脉血管鞘包括外鞘管和内鞘管（扩张管），配件包括导丝、套管针、手术刀和注射器。其中外鞘管主要材料为乙烯-四氟乙烯共聚物（ETFE），内外鞘管主要材料为聚丙烯。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期2年； |  | 一次性使用动脉血管鞘组主要用于介入诊断和治疗用器械的导入、止血、采样和药物注射等。 |  | 1、 根据手术需要，选择与手术相适应的规格型号产品，并确认产品包装完好、无破损后方可使用； 2、 使用无菌技术从包装内取出动脉血管鞘管，确认鞘管外表面无破损后使用肝素生理盐水冲洗，去除鞘管（含延长管部分）的空气； 3、 使用无菌技术将套管针插入到血管后，退出穿刺针、留置套管，然后将导丝的软端通过套管插到血管，并缓慢推送到指定位置；（需要时使用手术刀在穿刺前破皮。） 4、 固定导丝后从导丝上取下套管； 5、 组装内、外鞘管，将内、外鞘管一起沿导丝插入到血管内； 6、 慢慢地取出内鞘管和导丝，将外鞘管留在血管内；（为避免损坏鞘管头端，要等到鞘管进入血管预期长度后才能推出内鞘管。） 小心：如果此时必须进行注射或取样，那么取出导丝后，在取出内鞘管前，用内鞘管座作为注射端口。 7、 将导管通过鞘管止血阀插入鞘管，进入血管； 8、 更换导管时要先缓慢地从鞘管上退出导管，然后重复插入过程； 9、 插入、操纵或从鞘管中抽出导管时，一定要将其固定就位。临时缝合鞘管（以便后续进入）时，要采用缝合环；（不得缝合到鞘管上，因为这样会限制经由鞘管的进入通路） 10、 预定手术完成后，先取出导管然后再取出鞘管。
00128680 | 可溶性生长刺激表达基因2蛋白检测试剂盒（循环增强荧光免疫法） | 可溶性生长刺激表达基因2蛋白检测试剂盒（循环增强荧光免疫发光法） |  |  | 40人份/盒、100人份/盒、200人份/盒 |  | 40人份/盒、100人份/盒、200人份/盒 |  | 液体 |  | 苏械注准20192400910 |  | 12个月 |  | 纸盒 |  | 1、测试条： 生物传感器孔：ST2生物传感器（表面包被有20ug/mL荧光素化鼠抗人ST2抗体1（Anti –ST21）的石英针） 试剂孔1：样品稀释液（干粉，含200ug/mL羊IgG的50mM磷酸盐吐温缓冲液，pH7.2~7.5） 试剂孔2：ST2-R4（干粉，含5ug/mL生物素化鼠抗人的ST2抗体2（B-anti ST2 2）） 试剂孔3：R5（蓝色干粉，含10ug/mL链霉亲和素偶联的花青染料5(Cy5-SA)） 洗涤孔： 第1-8孔为洗涤液（50mM磷酸盐吐温缓冲液, pH7.2~7.5），装量为220μL 检测孔：洗涤液(50mM磷酸盐吐温缓冲液, pH7.2~7.5) ，装量为260μL 2、校准品： ST2低值校准品：所赋浓度的定值应在(14～26)ng/mL范围内，干燥品 ST2高值校准品：所赋浓度的定值应在(210～390)ng/mL范围内，干燥品 3、质控品： ST2低值质控品：所赋浓度的定值应在浓度值(7～13) ng/mL范围内，干燥品 ST2高值质控品：所赋浓度的定值应在浓度值(105～195) ng/mL范围内，干燥品 |  | 本产品用于体外定量检测人血浆、血清或全血中可溶性生长刺激表达基因2蛋白的含量。 |  | 准备工作、开孔、加样、反应、出结果报告、校准和质控。
00176957 | 口垫 | 口垫 |  |  | A型、B型、C型、D型 | A型、B型、C型、D型、护齿A型、护齿B型 | A型、B型、C型、D型 | A型、B型、C型、D型、护齿A型、护齿B型 | 高分子 | 高分子 | 苏扬械备20160010号 | 苏扬械备20160010号 | 2年 | 长期 | 高分子 | 高分子 | 手术或检查时患者开口的辅助器械，通常采用聚乙烯等高分子材料制成。 | 手术或检查时患者开口的辅助器械，一般由聚乙烯等高分子材料制成。非无菌提供。 | 用于经口腔手术或检查时维持患者的开口状态，防止非预期咬合。 | 用于经口腔手术或检查时维持患者的开口状态，防止非预期咬合。或便于插入或固定气管插管。 | 1、将内包装撕开,取出口垫2、将口垫置于病人口腔内即可。
00362103 | 异常糖链糖蛋白（TAP）染色液 |  |  |  |  | 6mL（40人份）/瓶 |  | 6mL（40人份）/瓶 | 包装外壳为纸质及塑料，主要产品为试剂 | [13 empty] | 2-8℃，注意密封避光保存，有效期为12个月
00169883 | 血型分析用稀释液 DG Gel Sol |  | 血型分析用稀释液 DG Gel Sol |  | 2 × 100ml |  | DG 戴安娜 |  | 纸盒 |  | CE认证 |  | 18个月 |  | 纸盒 |  | 2瓶100ml的液体。每瓶含有血型分析用稀释液，其主要成分为:氨基乙酸1.37%，葡萄糖0.85% |  | 用于制备红细胞悬液，在临床输血上用于血型定型，交叉配血前的样本稀释。 |  | 每个微柱孔加50ul稀释液，稀释成1%红细胞
00356447 | 增菌培养基（色原法） | [6 empty] | 成人型 | 其他 | [13 empty] | 2℃~25℃避光储存，有效期18个月
00154514 | 检查手套 | 医用橡胶检查手套 | 加明 |  | 特大号、大号、中号、小号、特小号 |  | 乳胶检查手套，丁腈检查手套 | 有粉光面、有粉麻面、无粉光面、无粉麻面 | 天然乳胶，丁腈橡胶 | 天然橡胶胶乳 | 医疗器械产品技术要求编号：粤穗械备20150080号 |  | 24个月 |  | 纸盒 |  | 医疗检查过程中穿戴于检查者手等部位的用品。 | 由天然橡胶胶乳制造。有足够的强度和阻隔性能。非无菌提供，一次性使用。 | 用于防止医生与患者之间的交叉感染。 | 用于戴在医生手上对患者病情进行检查或触检。 | 不分左右手穿戴，穿戴手套时不得戴戒指或其它饰物，并将指甲剪平滑。
00128631 | 中性粒细胞明胶酶相关脂质运载蛋白检测试剂盒（循环增强荧光免疫法） | 中性粒细胞明胶酶相关脂质运载蛋白检测试剂盒（循环增强荧光免疫发光法） |  |  | 40人份/盒、100人份/盒、200人份/盒 |  | 40人份/盒、100人份/盒、200人份/盒 |  | 液体 |  | 苏械注准20192400907 |  | 12个月 |  | 纸盒 |  | 1、测试条： 生物传感器孔：NGAL生物传感器（表面包被有20μg/mL荧光素化鼠抗人NGAL抗体1（Anti –NGAL1）的石英针） 试剂孔1：样品稀释液（干粉，含200μg/mL鼠IgG的50mM磷酸盐吐温缓冲液，pH7.2~7.5） 试剂孔2：NGAL-R4（干粉，含3μg/mL生物素化鼠抗人的NGAL抗体2（B-anti NGAL 2）） 试剂孔3：R5（蓝色干粉，含5μg/mL链霉亲和素偶联的花青染料5(Cy5-SA)） 洗涤孔： 第1-8孔为洗涤液（50mM磷酸盐吐温缓冲液, pH7.2~7.5），装量为220μL 检测孔：洗涤液(50mM磷酸盐吐温缓冲液, pH7.2~7.5) ，装量为260μL 2、校准品： NGAL高值校准品：所赋浓度的定值应在(210～390) ng/mL范围内，冻干品 NGAL低值校准品：所赋浓度的定值应在(21～39)ng/mL范围内，冻干品 3、质控品： NGAL高值质控品：所赋浓度的定值应在浓度值(105～195) ng/mL范围内，冻干品 NGAL低值质控品：所赋浓度的定值应在浓度值(14～26)ng/mL范围内，冻干品 |  | 本产品用于体外定量检测人血浆、血清或全血中中性粒细胞明胶酶相关脂质运载蛋白（NGAL）的含量。 |  | 准备工作、开孔、加样、反应、出结果报告、校准和质控。
00329304 | 胆碱酯酶测定试剂盒（丁酰硫代胆碱底物法） |  |  |  |  | 试剂1:5×50mL 试剂2:5×10mL |  |  | 液体 | [13 empty] | 2℃～8℃保存,有效期12个月
00144129 | 肿瘤相关抗原CA242测定试剂盒（磁微粒化学发光法） |  | 万泰凯瑞 |  | 50人份/盒、50人份/盒（含校准品）、100人份/盒、100人份/盒（含校准品）、200人份/盒、200人份/盒（含校准品）、2×100人份/盒、2×100人份/盒（含校准品） |  | 50人份/盒、50人份/盒（含校准品）、100人份/盒、100人份/盒（含校准品）、200人份/盒、200人份/盒（含校准品）、2×100人份/盒、2×100人份/盒（含校准品） |  | 液体 |  | 国械注准20193400438 | 闽械注准20192400438 | 12个月 |  | 纸盒 |  | 试剂1：1瓶（50人份：5 mL；100人份：10 mL；200人份：20mL），CA242抗体包被的磁微粒。 试剂2：1瓶（50人份：5 mL；100人份：10 mL；200人份：20mL），吖啶酯标记CA242抗体。 校准品1：1mL×1瓶，10.00U/mL的肿瘤相关抗原CA242，含有防腐剂。 校准品2：1mL×1瓶，100.00U/mL的肿瘤相关抗原CA242，含有防腐剂。 |  | 本试剂用于定量测定人血清中肿瘤相关抗原CA242。主要用于恶性肿瘤患者进行动态监测以辅助判断疾病进程或治疗效果，不能作为恶性肿瘤早期诊断或确诊依据，不用于普通人群的肿瘤筛查。 |  | 1.首次将肿瘤相关抗原CA242 测定试剂盒（磁微粒化学发光法）装载到发光仪上时，需要将试剂1 瓶中的试剂混匀，使在装 运期间可能沉淀下来的微粒子重新悬浮。 2.校准品1 和校准品2 使用前应轻轻翻转5～10 次，混匀；使用后，盖紧瓶盖并把校准品放回2℃～8℃储存。 3.必要时，执行校准命令：执行校准命令信息，参见发光仪操作手册。 4.检查样本杯中样本量，保证每次检测前样本杯中的样本量保持在200μL 以上。 5.进样：有关进样信息，参见发光仪操作手册。 6.按下Assay start（运行）。
00057889 | 压敏胶带 | 医用胶带 | 申风 |  | 无纺布 ，PE 910*1.25，910*2.5， 910*5.0， 910*7.5，500*1.25， 500*2.5，500*5.0， 500*7.5，离型棉纸1000*1.0，1500*1.0，2000*1.0单位（cm） |  | 无纺布 ，PE 910*1.25，910*2.5， 910*5.0， 910*7.5，500*1.25， 500*2.5，500*5.0， 500*7.5，离型棉纸1000*1.0，1500*1.0，2000*1.0单位（cm） |  | 无纺布，PE，离型棉纸 |  | 沪嘉械备20140058号 |  | 24个月 |  | 纸质 |  | 基材有无纺布,PE薄膜,离型纸,医用级压敏胶涂布 |  | 是医院和患者的绊创用品 |  | 清洁皮肤，并使皮肤干燥，将胶带自中心向外平敷，在胶带上稍用力来回摩擦，以保证最好的粘附
00035328 | 氟保护剂 |  | 3M | 舒万诺 | 0.5ml/袋 |  | ClinproTM White Varnish |  | 液体（松香季戊四醇酯甘油、正已烷、氟化钠） |  | 国械注进20162631828 | 国械注进20162171828 | 36个月 |  | 塑料 |  | 主要成分：松香季戊四醇酯甘油、正已烷、氟化钠、乙醇、食品级香料、硅。主要性能：可溶出氟离子，pH值应在5-10.5，对牙本质小管具有封闭性。 |  | 对牙齿过敏反应的治疗 |  | 对牙齿过敏反应的治疗
00136234 | 药物雾化器 |  | 佰氏康 |  | 6ml、10ml、15ml、20ml | 6ml、8ml、10ml、15ml、20ml | I型（吸嘴式）、II型（面罩式） | A01、A02、A03、B01、B02、B03、C01、C02、C03 | 高分子医用及制品 |  | 赣械注准20152660271 |  | 2年 |  | 纸塑 |  | 药物雾化器外表面光滑，色泽均匀，不得有毛刺、起层、起泡、剥落等明显影响美观的缺陷；雾化杯外表面有线性刻度标识注明雾化杯装量。雾化杯可承载不低于0.4MPa压力；在0.10MPa-0.22MPa工作压力下物雾化器在进气流量达到5.0L/min-8.0L/min时应能通气流畅，无漏液现象；在0.10MPa-0.22MPa工作压力下，在5.0L/min-8.0L/min的进气流量下，药物雾化器最大雾化量应≧0.10ml/min；雾化器在离地面1米以上自由落下，不得破裂。检验液与空白液的pH值之差应≦1.0。药物雾化器采用环氧乙烷灭菌。灭菌放置七天后，环氧乙烷残留量应≦10mg/kg。药物雾化器应无菌，氧气接管应无菌。致敏反应应不大于1级；面罩的皮肤刺激试验记分值为0-0.4。 |  | 在呼吸装置系统中，一端接入氧气，用氧气的压力将放置于雾化器中的药剂雾化，产生的雾化气体通过雾化器的另一端吸入病人口中；或者一端连接压缩雾化吸入机用压缩吸入机产生的空气压力将放置于雾化器中的药剂雾化，产生的雾化气体通过雾化器另一端吸入病人口中。用于雾化药液，供医疗单位配合药物对患者作吸入雾化治疗用。 |  | 在药杯内加入待用药液后旋紧上盖，用氧气管连接进气口，将面罩罩住口鼻或将吸嘴含入口内，开动电源则可进雾化吸入治疗。
00122797 | 电子输注泵 |  | 春扬 |  | 100ml、150ml、200ml、250ml、275ml、350ml |  | HTDZB-01 |  | 医用高分子 |  | 国械注准20173543318 | 国械注准20173143318 | 24个月 |  | 纸塑 |  | 由电驱动控制器、储液装置(由储液保护盒、泵管和储液袋组成)、输液管路组成.电子输注泵按储液容量不同分为100ml、150ml、200ml、250ml、275ml、350ml六种规格. |  | 临床用于医院患者镇痛药物的静脉持续注入. |  | 4.3.1、打开包装分别取出储液装置和电驱动控制器。 4.3.2、将配制好的药液通过一次性注射器从储液装置加药口注入，注药量不得大于标称容量。 4.3.3、将空气排尽后关上止流夹，连接上输液管路。 注意：加药时箭头向上，轻轻拍打储液袋，将袋内空气聚集到出药口处，用注射器将空气排尽。 4.3.4、打开电驱动控制器的电池储仓盖装好电池后盖合仓盖。 4.3.5、将电驱动控制器与储液装置紧密对接，完成装配，打开止流夹。 4.3.6、按“电源”键进入开机状态LCD显示：“排气”并进入等待状态，按下“排气/启动”键进行排气，可实现点动或连续排气。按其它键无效。排气过程中指示灯长亮。 4.3.7、排完气后，设定加药量。按“设置/确认”键，显示“定量”和3位数，百位闪烁。按“向上”键修改百位数加1（到3为止），按“向下”键修改百位数减1（到零为止）。十位和个位的修改方法相同。 4.3.8、按“设置/确认”键进入修改持续的状态，显示“持续” 带小数的2位持续量数字闪烁。用“向上”和“向下”的按键修改数值，数值依次有0.5、1、1.5、2、2.5、3、3.5、4、4.5、5、6、7、8、9、9.9，使用方法同（4.3.7）。 4.3.9、按“设置/确认”键进入修改追加的状态，显示“追加”带小数的2位追加量数字闪烁。用“向上”和“向下”的按键修改数值，数值依次有0.5、1、1.5、2、2.5、3、3.5、4、4.5、5、5.5、6、7、8、9、9.9，使用方法同（4.3.7）。 4.3.10、按“设置/确认”键进入修改时的状态，显示“锁时”带小数2位锁时时间数字闪烁。用“向上”和“向下”的按键修改锁时时间数值，数值依次有05、08、10、12、15、18、20、25、30、45、60、90，使用方法同（4.3.7） 4.3.11、按下“设置/确认”键进入启动等待状态，显示“启动”闪烁。 4.3.12、按其他键无反应。按下“排气/启动”键正常工作开始。显示持续量、已注量、追加次数。定量为设定量保持不变，已注量从0开始累加泵的 输出药量。
00179448 | 等渗冲洗液冲洗器 | 冲洗器 | 消博士牌 |  | 1000mL、3000mL、4000mL、5000mL | 50mL/袋、100mL/袋、260mL/袋、300mL/袋、1000mL/袋、2000mL/袋、3000mL/袋 | 1000mL、3000mL、4000mL、5000mL | 等渗冲洗液型 | 由PVC软袋与聚碳酸酯塞组成 |  | 鲁德械备20210034号 |  | 2年 |  | 等渗外袋 |  | 【产品性能】产品由PVC软袋与聚碳酸酯塞组成，使用前装入冲洗液。非无菌提供（如在无菌环境下使用，使用前应经灭菌处理）。 |  | 【适用范围】用于对患者自然腔道（不包括阴道专用）进行冲洗。 | 【适用范围】用于对患者自然腔道（不包括阴道专用）进行冲洗，可用于泌尿系统腔道内冲洗，保持视野清晰。或用在不同药物治疗的间隙进行冲洗。 | 【使用方法】使用前装入冲洗液，对作用部位进行冲洗。
00363921 | 增菌培养基 | [6 empty] | SS固体型 | 其他 | [13 empty] | 未开封的培养基于2℃~8℃避光保存，有效期6个月，切勿冻藏。
00034022 | 一次性使用抗菌落沉积导尿管 | 一次性使用抗尿盐沉积导尿管 | 科林赛CleanSur |  | 单腔：2.0mm（6Fr）、2.7mm（8Fr）、3.3mm（10Fr）、4.0mm（12Fr）、4.7mm(14Fr)、5.3mm(16Fr)、6.0mm(18Fr)、6.7mm(20Fr)、7.3mm(22Fr)、8.0mmm(24Fr)、8.7mm(26Fr)；双腔：2.0mm（6Fr）、2.7mm（8Fr）、3.3mm（10Fr）、4.0mm（12Fr）、4.7mm(14Fr)、5.3mm(16Fr)、6.0mm(18Fr)、6.7mm(20Fr)、7.3mm(22Fr)、8.0mmm(24Fr)、8.7mm(26Fr)；三腔： 4.7mm(14Fr)、5.3mm(16Fr)、6.0mm(18Fr)、6.7mm(20Fr)、7.3mm(22Fr)、8.0mmm(24Fr)、8.7mm(26Fr |  | 单腔：2.0mm（6Fr）、2.7mm（8Fr）、3.3mm（10Fr）、4.0mm（12Fr）、4.7mm(14Fr)、5.3mm(16Fr)、6.0mm(18Fr)、6.7mm(20Fr)、7.3mm(22Fr)、8.0mmm(24Fr)、8.7mm(26Fr)；双腔：2.0mm（6Fr）、2.7mm（8Fr）、3.3mm（10Fr）、4.0mm（12Fr）、4.7mm(14Fr)、5.3mm(16Fr)、6.0mm(18Fr)、6.7mm(20Fr)、7.3mm(22Fr)、8.0mmm(24Fr)、8.7mm(26Fr)；三腔： 4.7mm(14Fr)、5.3mm(16Fr)、6.0mm(18Fr)、6.7mm(20Fr)、7.3mm(22Fr)、8.0mmm(24Fr)、8.7mm(26Fr |  | 硅胶 |  | 苏械注准20162661382 |  | 36个月 |  | 纸箱纸盒 |  | 单腔导尿管由排泄锥形接口和管身组成；双腔导尿管由排泄锥形接口、充起锥形接口、阀、管身组成；三腔导尿管由排泄锥形接口、充起锥形接口、阀、冲洗锥形接口管身组成 |  | 产品具有抗菌落沉积和抗尿盐沉积功能，供临床导尿用。 |  | 1.临床医生按照患者具体情况选用合适规格的导尿管，2.打开包装，取出无菌导尿管,3.对导尿管的管身及气囊进行检查4.然后按照导尿术无菌规程进行置管5.使用结束后，拔出导尿管，按照医院要求进行处理
00150885 | 一次性聚氯乙烯（PVC）检查手套 | 医用检查手套 |  |  | XS、S、M、L、XL |  | XS、S、M、L、XL |  | 聚氯乙烯（PVC）粉 |  | GB24786-2009 |  | 3年 |  | 内包装白板纸盒、外包装为瓦楞纸盒 |  | 本品由聚氯乙烯（PVC）粉、增塑剂、安定剂、降粘剂、PU等原辅料，按一定比例混合，利用瓷制手模浸渍、烘烤制成，具有一定的拉力和弹力。 | 本品由聚氯乙烯（PVC）粉、增塑剂、安定剂、降粘剂、PU为原料，按一定比例混合，利用瓷制手模浸渍、烘烤制成，有足够的强度和阻隔性能。非无菌提供，一次性使用 | 用于防止医生与患者之间的交叉感染 | 用于戴在医生手上对患者病情进行检查或触检。 | 一次性使用，直接穿戴，左右手兼用，禁止重复使用，如果一副手套使用30分钟以上，建议更换。包装破损严禁使用。使用后按医疗垃圾处理。 | 直接穿戴，左右手兼用，用于医疗卫生行业，禁止重复使用，如果一副手套使用30分钟以上，建议更换。
00064624 | 一次性使用导尿管 |  | 江扬 |  | F8(外径*2.9mm)、 F10(外径*3.5mm)、 F12(外径*4.0mm)、 F14(外径*4.7mm)、 F16(外径*5.3mm)、 F18(外径*6.0mm)、 F20(外径*6.7mm)、 F22(外径*7.3mm)、F24(外径*8.0mm) | 2.7mm（Fr8）、3.3mm(Fr10)、4.0mm(Fr12)、4.7mm（Fr14）、5.3mm(Fr16)、6.0mm(Fr18)、6.7mm(Fr20)、7.3mm(Fr22)、8.0mm(Fr24） | 2.9mm、3.5mm、4.0mm、4.7mm、5.3mm、6.0mm、6.7mm、7.3mm、8.0mm | 无球囊儿童型、无球囊标准型 | 硅橡胶 |  | YZB/苏0947-2010 | 苏械注准20142140677 | 24个月 |  | 纸塑 |  | 导尿管是采用硅橡胶材料制成，管状、打孔、有拉力弹性 | 一次性使用导尿管按材质分为硅橡胶导尿管和塑料导尿管。按结构分为单腔导尿管、双腔导尿管和三腔导尿管。按用途分为无球囊儿童型、无球囊标准型、双腔儿童型、双腔标准型、双腔女用型、三腔标准型、三腔女用型。按外径不同分为2.0mm(Fr6)、2.7mm（Fr8）、3.3mm（Fr10）、4.0mm(Fr12)、4.7mm(Fr14)、5.3mm（Fr16）、6.0mm(Fr18）、6.7mm（Fr20）、7.3mm(Fr22）、8.0mm(Fr24）、8.7mm(Fr26)、9.3mm(Fr28)、10.0mm(Fr30)。单腔导尿管由排泄锥形接口、充起锥形接口、管身、侧孔、球囊、单向阀组成；三腔导尿管由排泄锥形接口、充起锥形接口、冲洗锥形接口、塞子、管身、侧孔、冲洗孔、球囊、单向阀组成。该产品以无菌状态提供，经环氧乙烷灭菌，一次性使用。 | 供临床导尿用 |  | （1）男性病人导尿时，将阴茎用纱布包裹，右手持管钳，夹持导尿管前端，将导尿管缓慢插入尿道中，待有尿液流出时将导尿管接入尿液引流袋。 （2）女性病人导尿时，将病人两脚分开，暴露尿道口，右手持管钳，夹持导尿管前端，将导尿管缓慢插入尿道内，待有尿液流出时，将导尿管接入尿液引流袋。 （3）拔除导尿管时，应缓慢将导尿管从体内拔出。 | 1、男性患者导尿时，将阴茎用纱布包裹，右手持管钳，夹持导尿管前端，将导尿管缓慢插入尿道中，待有尿液流出时将导尿管接入尿液引流袋。 2、女性患者导尿时，将患者的两腿分开，暴露出尿道口，右手持管钳，夹持导尿管前端，将导尿管缓慢插入尿道内，待有尿液流出时，将导尿管接入尿液引流袋。3、球囊导尿管应注入合适容量的无菌水充起球囊，向外轻拉导尿管遇到阻力即可；4、拔罐时先用注射器排出球囊内液体，关闭导尿管或引流袋，缓慢将导尿管从体内拔出。

## 注册证信息变更
变更前：注册证编号 | 变更后：注册证编号 | 变更前：注册证产品名称 | 变更后：注册证产品名称 | 变更前：生产国家/地区 | 变更后：生产国家/地区 | 变更前：售后服务机构 | 变更后：售后服务机构 | 变更前：批准日期 | 变更后：批准日期 | 变更前：变更日期 | 变更后：变更日期 | 变更前：注册证有效期起 | 变更后：注册证有效期起 | 变更前：注册证有效期止 | 变更后：注册证有效期止 | 变更前：产品标准 | 变更后：产品标准 | 变更前：代理人名称/生产单位 | 变更后：代理人名称/生产单位 | 变更前：生产厂商(英文) | 变更后：生产厂商(英文) | 变更前：受理证号 | 变更后：受理证号 | 变更前：产品性能结构及组成 | 变更后：产品性能结构及组成 | 变更前：产品适用范围 | 变更后：产品适用范围 | 变更前：管理类别 | 变更后：管理类别
国械注准20163402554 |  | 弓形虫IgM抗体检测试剂盒（酶联免疫法） | [9 empty] | 2016-12-29 | 2021-12-29 | 2021-12-28 | 2026-12-28 |  |  |  | 珠海经济特区海泰生物制药有限公司 | [5 empty] | 预包被抗人IgM-μ链抗体的微孔板、弓形虫抗体酶标记物、弓形虫IgM抗体阳性对照、弓形虫IgM抗体阴性对照、弓形虫IgM抗体临界对照、显色液A、显色液B、浓缩洗涤液(10倍)、样品稀释液(IgM)、终止液、密封袋、封板膜、记录纸。(具体内容详见说明书) |  | 本产品用于体外定性检测人血清或血浆样本中的弓形虫IgM抗体。 | 3
国械注准20163402227 |  | 风疹病毒IgM抗体检测试剂盒（酶联免疫法） | [9 empty] | 2016-11-01 | 2021-09-16 | 2021-10-31 | 2026-09-15 |  |  |  | 珠海经济特区海泰生物制药有限公司 | [5 empty] | 预包被风疹病毒抗原的微孔板，抗人IgM抗体酶标记物，风疹病毒IgM抗体阳性对照，风疹病毒IgM抗体阴性对照，风疹病毒IgM抗体临界对照，显色液A，显色液B，浓缩洗涤液，样品稀释液(IgM)，终止液;试剂盒中还包括密封袋、封板膜、 记录纸。(具体内容详见说明书) |  | 本试剂盒用于体外定性检测人血清或血浆中的风疹病毒IgM抗体。 | 3
粤械注准20172400576 |  | 支原体分离鉴定试剂盒（改良肉汤稀释法） | [9 empty] | 2017-04-12 | 2021-12-13 | 2022-04-11 | 2027-04-11 |  |  |  | 珠海经济特区海泰生物制药有限公司 | [5 empty] | 由培养基、微孔测试板、无菌吸嘴、无菌矿物油构成。 |  | 适用于临床解脲支原体、人型支原体的培养。 | 2
粤械注准20172400577 |  | 细菌性阴道病快速检测试剂盒（多胺法） | [9 empty] | 2017-04-12 | 2021-12-13 | 2022-04-11 | 2027-04-11 |  |  |  | 珠海经济特区海泰生物制药有限公司 | [5 empty] | 主要由检测卡、检测笔及配套试剂组成。 检测卡由底座和面盖合成，底座有导引吸水滤纸反应池，面极有白色滤膜封贴的 反应窗。 配套试剂有样品提取液、阳性对照液、阴性对照液、反应液。 |  | 适用于妇科阴道分泌物的细菌感染快速筛查。 | 2
粤械注准20172400578 |  | 支原体分离鉴定培养管（培养法） | [9 empty] | 2017-04-12 | 2021-12-13 | 2022-04-11 | 2027-04-11 |  |  |  | 珠海经济特区海泰生物制药有限公司 | [5 empty] | 由 4mL低硼硅玻璃管制注射剂小瓶装含有支原体基础液、小牛血清、酵母浸出液、生化底物(尿素、精氨酸)、混合抗生素、及酚红指示剂的培养基、丁管橡胶塞、PE塑胶瓶盖组成。 |  | 适用于临床解脲支原体、人型支原体的培养。 | 2
苏械注准20192020132 |  | 一次性使用组织悬吊器 | [9 empty] | 2019-02-12 | 2024-02-12 | 2024-02-11 | 2029-02-11 | [12 empty] | 2
浙械注准20152140103 |  | 一次性使用鼻胃肠管 | [9 empty] | 2019-09-12 | 2024-09-12 | 2024-09-11 | 2029-09-11 | [12 empty] | 2
沪杨械备20140004号 | 沪嘉械备20240004 | 医用阴道冲洗器 | [6 empty] | 2024-01-09 |  | 2024-07-15 | 2014-11-28 | 2024-01-09 | 2099-12-31 | [13 empty] | 1
沪械注准20192070321 |  | 一次性使用心电电极 | [6 empty] | 2023-12-29 |  |  | 2019-07-15 | 2024-07-15 | 2024-07-14 | 2029-07-14 | [9 empty] | 产品由导电胶、极芯、极扣、背衬组成。 |  | 产品供医疗机构监护设备采集人体表心电信号使用。 | 2
粤械注准20152401268 |  | 心肌肌钙蛋白I/肌酸激酶同工酶/肌红蛋白（cTnI/CK—MB/Myo）检测试剂盒（荧光免疫层析法） | 糖化血红蛋白（HbAlc）测定试剂盒（干式荧光免疫层析法） | [8 empty] | 2020-08-28 |  | 2025-08-27 | [13 empty] | 2
国械注进20152172744 |  | 聚醚印模材料 Polyether Impression Material |  | 德国 |  |  |  | 2022-06-14 |  |  |  | 2024-07-16 |  | 2029-07-15 |  |  |  | 明尼苏达矿业制造（上海）国际贸易有限公司 | 明州斯睿医疗产品（上海）有限公司 | 3M Deutschland GmbH |  |  |  | 产品由本剂和催化剂组成，主要成分：共聚物、酸甘油酯、硅藻土、色素、香料、填料、单体组成。主要性能：材料的压应变不大于20%，弹性回复率不小于96.5%。 |  | 手混型用于精确印模的制作，低稠度枪混型、中等稠度手混型、中等稠度机混型和软质中等稠度机混型用于嵌体、高嵌体、冠、桥和贴面预备的取模、功能性取模、固定修复体取模和种植体取模。 | 软质中等稠度机混型用于嵌体、高嵌体、冠、桥和贴面预备的取模、功能性取模、固定修复体取模和种植体取模。 | 2
粤械注准20192400689 |  | 精液乳酸脱氢酶同工酶X测定试剂盒（速率法） | [6 empty] | 2023-12-25 |  | 2023-12-25 | 2019-06-17 | 2024-06-17 | 2024-06-16 | 2029-06-16 | [12 empty] | 2
苏械注准20182021475 |  | 一次性使用腹腔镜用穿刺器 | [9 empty] | 2018-11-05 | 2023-11-05 | 2023-11-04 | 2028-11-04 | [12 empty] | 2
粤械注准20192400821 |  | 精浆果糖测定试剂盒（酶法） | [6 empty] | 2024-01-22 |  | 2024-01-22 | 2019-07-19 | 2024-07-19 | 2024-07-18 | 2029-07-18 | [12 empty] | 2
粤械注准20192401053 |  | 精浆柠檬酸测定试剂盒（酶法） | [6 empty] | 2024-03-04 |  | 2024-03-04 | 2019-10-08 | 2024-10-08 | 2024-10-07 | 2029-10-07 | [12 empty] | 2
吉械注准20192400086 |  | B型利钠肽测定试剂盒（化学发光免疫分析法） | [6 empty] | 2024-07-11 |  |  | 2019-07-08 | 2024-07-18 | 2024-07-17 | 2029-07-11 | [12 empty] | 2
国械注进20163172248 |  | 牙科树脂粘接剂 | 牙科树脂粘接剂 3M Adper Dental Adhesive |  | 美国 | [6 empty] | 2020-01-22 |  | 2025-01-21 |  |  |  |  | 明州斯睿医疗产品（上海）有限公司 |  | 3M ESPE Dental Products |  |  |  | 主要由甲基丙烯酸酯、光引发剂、小分子填料（硅烷化硅石）、乙醇和水组成。其中光引发剂的成分为：二苯基碘鎓六氟磷酸盐、DL-樟脑醌、4-二氨基苯甲酸乙酯；小分子填料的成分为：硅烷化硅石。本产品薄膜厚度小于20μm，粘接剪切强度大于10MPa。 |  | 本产品用于光固化复合树脂与牙本质、牙釉质之间的粘接，包含各种类型的复合树脂直接充填修复过程的粘接；也可用于光固化复合树脂修补陶瓷、复合树脂、金属修复体过程的粘接。 | 3
苏械注准2O192140963 |  | 一次性使用输尿管支架 | [9 empty] | 2019-08-12 | 2024-08-12 | 2024-08-11 | 2029-08-11 | [9 empty] | 一次性使用输尿管支架由J型管、助推管（选配）和导丝（选配）组成。一次性使用输尿管支架按J型管外形不同可分为单J型(导管规格为:1.3mm (F4)、1.7mm (F5)、2.0mm(F6)、2.3mm(F7)、2.7mm (F8)、3.0mm(F9)、3.3mm(F10)、4.0mm(F12)、4.7mm(F14)、5. 3mm(F16)、6.0mm(F18)) 、双J型(导管规格为:1.0mm(F3)、 1.3mm(F4)、 1.5mm(F4.5)、1.7mm(F5)、2.0mm(F6)、2.3mm(F7)、2.7mm(F8)、3.0mm(F9)、3.3mm(F10)、 4.0mm(F12)、4.7mm(F14)、5.3mm(F16)、6. 0mm(F18))和菱型(导管规格为:1.7mm(F5)、2.0mm(F6)、2.3mm(F7)、2.7mm(F8)、3.0mm(F9)、3.3mm(F10))三种型式。其中，单J型按有无接头分为有接头和无接头两种，双J型和菱型按照首尾二端开口情况分为: 一端开、两端开、两端闭。导丝按外径不同分为0.025in、 0.028in、 0.032in、 0.035in、 0.038in共5种规格﹔助推管按管径不同分为1.7mm(F5)、2.0mm(F6)、2.3mm(F7)、2.7mm(F8)共4种规格。该产品以无菌状态提供，经环氧乙烷灭菌。一次性使用。 |  |  | 2
辽械注准20162140214 |  | 肠梗阻导管套件 | [9 empty] | 2019-07-15 | 2024-07-15 | 2024-07-14 | 2029-07-14 | [12 empty] | 2
鲁械注准20192400384 |  | γ-谷氨酰基转移酶测定试剂盒(GCANA底物法) | [9 empty] | 2019-07-03 | 2024-07-03 | 2024-07-02 | 2029-07-02 | [9 empty] | R1:Tris 缓冲液(100mmol/L);甘氨酰甘氨酸(150mmol/L);叠氮钠 (1g/L); R2:γ-谷氨酰-3-羧基-对硝基苯胺(2.9 mmol/L)。 |  |  | 2
粤械注准20142070063 | 粤械注准20242070803 | 一次性无创脑电传感器 | [9 empty] | 2019-06-11 | 2024-06-21 | 2024-06-10 | 2029-06-20 | [8 empty] | 主要由电极片、导线和连接器组成。 |  | 与麻醉深度监护设备配合使用，供采集、传输脑电生物信号用。 |  | 2
豫械注准20172640949 | 豫械注准20172140949 | 外用壳聚糖抗菌液 | [9 empty] | 2017-11-27 | 2023-02-07 | 2022-11-26 | 2028-02-06 | [12 empty] | 2
国械注进20143145883 |  | 聚酯泡沫敷料 | 聚酯泡沫敷料 3M Tegaderm Foam Dressing | 德国 |  |  |  | 2023-04-17 |  |  |  | 2024-03-19 |  | 2029-03-18 |  |  |  | 明尼苏达矿业制造（上海）国际贸易有限公司 | 明州斯睿医疗产品（上海）有限公司 | 3M Deutschland GmbH |  |  |  | 本产品主要是由有吸水性的聚酯泡沫构成。粘性型由聚酯泡沫、无纺布吸收垫及有边透明粘性薄膜背衬组成，有纸质离型边框。 |  | 本产品可作为中度到重度渗出物的各级体表性伤口的基础敷料。 |  | 3
国械注准20173133255 |  | 外固定架配合用固定钉 | [9 empty] | 2017-07-05 |  | 2022-07-04 | [13 empty] | 3
浙械注准20222400362 |  | 胰岛素样生长因子结合蛋白3检测试剂盒（化学发光免疫分析法） | 胰岛素样生长因子结合蛋白3检测试剂盒（化学发光微粒子免疫检测法） |  |  |  |  | 2022-08-05 |  |  |  | 2022-08-05 |  | 2027-08-04 |  |  |  | 【国产器械】美康生物科技股份有限公司 | [5 empty] | 标记试剂、固相试剂、辅助试剂、样本稀释液、校准品1、校准品2、质控品1、质控品2。（具体内容详见说明书） | 标记试剂、固相试剂、辅助试剂、样本稀释液、校准品1、校准品2、质控品1、质控品2。（具体内容详见说明书） | 用于体外定量测定人血清中胰岛素样生长因子结合蛋白3(IGFBP-3)的浓度。 | 用于体外定量测定人血清或全血中胰岛素样生长因子结合蛋白3(IGFBP-3)的浓度。 | 2
赣械注准20182640111 | 赣械注准20182140111 | 一次性使用产包 | [9 empty] | 2018-05-28 | 2023-05-28 | 2023-05-27 | 2028-05-27 | [12 empty] | 2
赣械注准20182640105 | 赣械注准20182140105 | 一次性使用手术衣 | [9 empty] | 2018-05-25 | 2023-05-28 | 2023-05-27 | 2028-05-27 | [12 empty] | 2
苏械注准20192020638 |  | 一次性使用直线切割吻合器及钉仓组件 | [9 empty] | 2019-06-17 | 2024-06-17 | 2024-06-16 | 2029-06-16 |  |  |  | 常州华森医疗器械股份有限公司 | [5 empty] | 一次性使用直线切割吻合器及钉仓组件(以下简称吻合器)，QHS型号由抵钉座、钉仓组件、抵钉座架、组件架、固定手柄、活动手柄、保险钮、击发推钮、组件保护盖、切割刀、吻合钉组成，QHD型号由钉仓组件、抵钉座、组件架、固定手柄、活动手柄、击发推钮、组件保护盖、切割刀、吻合钉组成。产品以无菌状态提供，经环氧乙烷灭菌，一次性使用。 |  |  | 2
苏械注准20192400908 |  | 孕酮检测试剂盒（循环增强荧光免疫发光法） | [9 empty] | 2019-08-12 | 2024-08-12 | 2024-08-11 | 2029-08-11 | [12 empty] | 2
吉械注准20192400083 |  | 尿分析复合质控液 | [9 empty] | 2019-07-18 | 2024-07-18 | 2024-07-17 | 2029-07-17 | [12 empty] | 2
湘械注准20212400838号 |  | 类风湿因子（RF）检测试剂盒（荧光免疫层析法） | [5 empty] | 2021-05-26 |  |  |  | 2021-05-26 |  | 2026-05-25 |  |  |  | 长沙市鹏瑞生物科技有限公司 | 华新（长沙）生物医药有限公司 |  |  |  |  | 试剂盒由检测试剂、ID卡、样本稀释液A组成。 1.检测试剂：1人份/袋，每人份由检测卡和干燥剂（硅胶）构成，检测卡由试纸条和试纸条外壳构成，试纸条由样本垫、硝酸纤维素膜（NC膜）（检测区包被有RF单克隆抗体II（T线）和羊抗鼠IgG（C线））、荧光结合垫（喷有荧光标记的RF单克隆抗体I）、衬板和吸水垫组成； 2.ID卡：1张，包含批号及标准曲线信息； 3.样本稀释液A：包装规格为20人份/盒配20支，包装规格为40人份/盒配40支，包装规格为100人份/盒配100支，0.9mL/支；样本稀释液A由磷酸盐、表面活性剂（吐温20）、BSA、氯化钠组成，pH=7.4±0.2。 |  | 本产品用于体外定量检测人血清、血浆和全血样本中类风湿因子（RF）的含量。 |  | 2
浙械注准20212400154 |  | 孕酮检测试剂盒（化学发光免疫分析法） | 孕酮检测试剂盒（化学发光微粒子免疫检测法） | [8 empty] | 2021-04-23 |  | 2026-04-22 | [10 empty] | 标记试剂：吖啶酯标记的鼠抗人孕酮抗体；固相试剂：包被有孕酮衍生物的磁性微球；辅助试剂：释放剂；校准品（可选购）：孕酮、缓冲液、牛血清白蛋白。质控品（可选购）：孕酮、缓冲液、牛血清白蛋白。（具体内容详见说明书） |  | 用于人血清和血浆中孕酮（PROG）浓度的定量测定。 | 2
浙械注准20212400086 |  | 抗缪勒管激素检测试剂盒（化学发光免疫分析法） | 抗缪勒管激素检测试剂盒（化学发光微粒子免疫检测法） | [8 empty] | 2021-03-10 |  | 2026-03-09 | [10 empty] | 固相试剂：包被链霉亲和素的磁珠；标记试剂：吖啶酯标记的鼠抗人抗缪勒管激素抗体；辅助试剂：生物素标记鼠抗人抗缪勒管激素抗体；校准品（可选购）：抗缪勒管激素、缓冲液、牛血清白蛋白。质控品（可选购）：抗缪勒管激素、缓冲液、牛血清白蛋白。（具体内容详见说明书） |  | 用于人血清中抗缪勒管激素（AMH）浓度的定量测定。 | 2
浙械注准20192400595 |  | 超敏肌钙蛋白I检测试剂盒（化学发光免疫分析法） | 超敏肌钙蛋白Ⅰ检测试剂盒（化学发光微粒子免疫检测法） | [8 empty] | 2019-10-28 |  | 2024-10-27 | [10 empty] | 标记试剂、固相试剂、辅助试剂、样本稀释液（可选购）、校准品（可选购）、质控品（可选购）。（具体内容详见说明书） |  | 用于人血清和血浆中肌钙蛋白I浓度的定量测定。 | 2
浙械注准20192400675 |  | 醛固酮检测试剂盒（化学发光免疫分析法） | 醛固酮检测试剂盒（化学发光微粒子免疫检测法） | [8 empty] | 2019-12-27 |  | 2024-12-26 | [10 empty] | 标记试剂：吖啶酯标记的醛固酮抗原。固相试剂：包被有兔抗人醛固酮抗体的磁性微球。辅助试剂：牛血清白蛋白，8-苯胺-1-萘磺酸。校准品（可选购）：醛固酮。质控品（可选购）：醛固酮。（具体内容详见说明书） |  | 用于人血清和血浆中醛固酮（ALD）浓度的定量测定。 | 2
浙械注准20192400650 |  | 生长激素检测试剂盒（化学发光免疫分析法） | 生长激素检测试剂盒（化学发光微粒子免疫检测法） | [8 empty] | 2019-11-29 |  | 2024-11-28 | [10 empty] | 标记试剂：吖啶酯标记的鼠抗人生长激素抗体，固相试剂：包被有羊抗人生长激素抗体的磁性微球。校准品（可选购）：生长激素。质控品（可选购）：生长激素。（具体内容详见说明书） |  | 用于人血清或全血中生长激素（GH）浓度的定量测定。 | 2
浙械注准20212400442 |  | 皮质醇检测试剂盒（化学发光免疫分析法） | 皮质醇检测试剂盒（化学发光微粒子免疫检测法） |  |  |  |  | 2021-10-14 |  |  |  | 2021-10-14 |  | 2026-10-13 |  |  |  | 美康生物科技股份有限公司 | [5 empty] | 标记试剂：吖啶酯标记的鼠抗皮质醇抗体；固相试剂：链霉亲和素包被的磁性微球、牛血清白蛋白；辅助试剂：生物素标记的皮质醇衍生物；校准品：磷酸盐缓冲液、牛血清白蛋白、皮质醇；质控品：磷酸盐缓冲液、牛血清白蛋白、皮质醇。（具体内容详见说明书） | 标记试剂：吖啶酯标记的鼠抗皮质醇抗体；固相试剂：链霉亲和素包被的磁性微球、牛血清白蛋白；辅助试剂：生物素标记的皮质醇衍生物；校准品：磷酸盐缓冲液、牛血清白蛋白、皮质醇；质控品：磷酸盐缓冲液、牛血清白蛋白、皮质醇。（具体内容详见说明书） | 用于人血清或EDTA血浆中皮质醇浓度的体外定量测定。 | 用于人血清或EDTA血浆中皮质醇浓度的体外定量测定。 | 2
浙械注准20222400244 |  | 降钙素原检测试剂盒（化学发光免疫分析法） | 降钙素原检测试剂盒（化学发光微粒子免疫检测法） |  |  |  |  | 2022-05-26 |  |  |  | 2022-05-26 |  | 2027-05-25 |  |  |  | 美康生物科技股份有限公司 | [5 empty] | 标记试剂、固相试剂、校准品1、校准品2、质控品1、质控品2。其他内容详见说明书。 | 标记试剂、固相试剂、校准品1、校准品2、质控品1、质控品2。其他内容详见说明书。 | 用于体外定量测定人血清中降钙素原(PCT)的浓度。 | 用于体外定量测定人血清、血浆或全血中降钙素原(PCT)的浓度。 | 2
浙械注准20222400243 |  | 白介素6检测试剂盒（化学发光免疫分析法） | 白介素6检测试剂盒（化学发光微粒子免疫检测法） |  |  |  |  | 2022-05-26 |  |  |  | 2022-05-26 |  | 2027-05-25 |  |  |  | 美康生物科技股份有限公司 | [5 empty] | 标记试剂、固相试剂、校准品1、校准品2、质控品1、质控品2。其他内容详见说明书。 | 标记试剂、固相试剂、校准品1、校准品2、质控品1、质控品2。其他内容详见说明书。 | 用于体外定量测定人血清或血浆中白介素6（IL-6）的浓度。 | 用于体外定量测定人血清、血浆或全血中白介素6（IL-6）的浓度。 | 2
国械注准20193130521 |  | 生物疝修补片 | [9 empty] | 2019-07-12 | 2024-07-12 | 2024-07-11 | 2029-07-11 | [9 empty] | 该产品取材于猪的小肠粘膜下层组织,经脱细胞、冷冻干燥等处理，可降解吸收。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。货架有效期3年。 |  |  | 3
京械注准20142400010 |  | 纤维蛋白原含量测定试剂盒（凝固法） | 纤维蛋白原测定试剂盒（凝固法） |  |  |  |  | 2019-01-25 | 2023-07-06 |  |  | 2019-01-25 | 2024-01-25 | 2024-01-24 | 2029-01-24 | 企业标准 |  | 北京赛科希德科技股份有限公司 | [5 empty] | 本产品由凝血酶、咪唑缓冲液组成。凝血酶主要成分为0.09%凝血酶、0.01%氯化钙、0.65%氯化钠、2%牛血清白蛋白；咪唑缓冲液为5%咪唑缓冲液。 |  | 本产品适用于体外测定人血浆的纤维蛋白原含量（FIB） |  | 2
国械注进20153130652 |  | 国械注进20153130652 | 疝修补网 TiLENE |  | 德国 |  | 德佩医疗器械（北京）有限公司 |  | 2023-12-05 |  | 2023-12-05 | 2019-07-24 | 2024-07-24 | 2024-07-23 | 2029-07-23 |  | 国械注进20153130652 |  | 德佩医疗器械（北京）有限公司 |  | 德国pfm医疗集团titanium分公司 pfm medical titanium gmbh |  |  |  | 该产品为通过经编工艺制成的网状物，由聚丙烯单纤维丝和钛化物涂层构成，其中钛化合物涂层是通过PACVD（等离子体化学气相沉积法）工艺将四（二甲基氨）钛引入聚丙烯基体。该产品一次性使用，经环氧乙烷灭菌。产品货架有效期为5年。 |  | 该产品适用于腹腔镜下或开放手术治疗直疝、斜疝、股疝、脐疝和切口疝（包括腹腔内和腹腔外），以及腹壁组织强化和腹壁修复。 | 3 | 3
国械注进20152402291 |  | 烟曲霉m3过敏原特异性IgE抗体检测试剂盒（荧光免疫法） | [9 empty] | 2019-08-13 | 2024-08-13 | 2024-08-12 | 2029-08-12 | [12 empty] | 2
国械注准20193400533 |  | 肺炎衣原体lgM抗体检测试剂盒（磁微粒化学发光法） | [9 empty] | 2019-07-26 | 2024-07-26 | 2024-07-25 | 2029-07-25 | [12 empty] | 3
国械注准20193400532 |  | 肺炎支原体lgM抗体检测试剂盒（磁微粒化学发光法） | [9 empty] | 2019-07-26 | 2024-07-26 | 2024-07-25 | 2029-07-25 | [12 empty] | 3
国械注准20193400418 |  | 人呼吸道合胞病毒IgM抗体检测试剂盒（磁微粒化学发光法） | [9 empty] | 2019-06-25 | 2024-06-25 | 2024-06-24 | 2029-06-24 | [12 empty] | 3
国械注准20193400544 |  | EB病毒VCA抗体（lgA）检测试剂盒（磁微粒化学发光法） | [9 empty] | 2019-07-30 | 2024-07-30 | 2024-07-29 | 2029-07-29 | [12 empty] | 3
国械注准20193400542 |  | EB病毒壳抗原（VCA）lgG抗体检测试剂盒（磁微粒化学发光法） | [9 empty] | 2019-07-30 | 2024-07-30 | 2024-07-29 | 2029-07-29 | [12 empty] | 3
国械注准20193400541 |  | EB病毒早期抗原（EA）lgG抗体检测试剂盒（磁微粒化学发光法） | [9 empty] | 2019-07-30 | 2024-07-30 | 2024-07-29 | 2029-07-29 | [12 empty] | 3
苏械注准20192040503 |  | 单臂一体式外固定支架 | [6 empty] | 2023-08-24 |  |  | 2019-05-23 | 2024-05-23 | 2024-05-22 | 2029-05-22 | [9 empty] | 单臂一体式外固定支架按型号可分为KL1、KL2、KL3、KL4、KL5、KL6、KL7、KL8、KL9、KL10、KL11、KL12、KL13、KL14，其中KL1、KL2、KL3按规格可分为特小、小、中、大号。单臂一体式外固定支架应采用符合GB/T1220-2007规定的06Cr19Ni10、06Cr17Ni12Mo2、20Cr13，GB/TT3191-2010中规定的5052、6061、2A12铝合金材料、GB/T13810-2017中规定的TC4钛合金材料、碳素纤维材料制造。该产品以非无菌状态提供，一次性使用。 |  | 与骨针配套，供临床骨科外固定用。 | 2
国械注进20193061987 |  | 冠脉超声成像导管 | [9 empty] | 2019-04-18 | 2024-04-18 | 2024-04-17 | 2029-04-17 | [12 empty] | 3
国械注进20152402910 |  | 普通豚草w1过敏原特异性IgE抗体检测试剂盒（荧光免疫法） | [9 empty] | 2019-08-13 | 2024-08-13 | 2024-08-12 | 2029-08-12 | [12 empty] | 2
国械注进20153171134 |  | 光固化复合树脂 | 光固化复合树脂 3M Restorative | 美国 |  |  |  | 2022-11-21 |  |  |  | 2024-03-25 |  | 2029-03-24 |  |  |  | 明尼苏达矿业制造（上海）国际贸易有限公司 | 明州斯睿医疗产品（上海）有限公司 | 3M ESPE Dental Products |  |  |  | 光固化复合树脂（Valux型/Z100型）主要由硅烷化的氧化锆/二氧化硅，双甲基丙烯二酸三乙二醇酯组成； 光固化复合树脂（P60型）和光固化复合树脂（Z250型）主要由硅烷化的氧化锆/二氧化硅，聚氧乙烯双酚A双甲基丙烯酸缩水甘油酯组成。 |  | 光固化复合树脂（Valux 型/Z100型）适用于：前牙和后牙的直接充填修复（包括咬合面）；光固化复合树脂（P60型）适用于：后牙直接修复、桩核制作、夹板、间接修复（包括嵌体、高嵌体和贴面）；光固化复合树脂（Z250型）适用于：前后牙直接修复、桩核制作、夹板、间接修复（包括嵌体、高嵌体和贴面）。 |  | 3
吉械注准20192400084 |  | 铁蛋白测定试剂盒（化学发光免疫分析法） | [6 empty] | 2024-07-11 |  |  | 2019-07-18 | 2024-07-18 | 2024-07-17 | 2029-07-17 | [12 empty] | 2
国械注进20153171151 |  | 自粘接树脂粘固剂 Self-Adhesive Resin Cement |  | 德国 |  |  |  | 2022-09-20 |  |  |  | 2024-01-25 |  | 2029-01-24 |  |  |  | 明尼苏达矿业制造（上海）国际贸易有限公司 | 明州斯睿医疗产品（上海）有限公司 | 3M Deutschland GmbH |  |  |  | 双重固化，自粘接的树脂粘接剂。主要成分，粉：玻璃粉，硅石。液：二甲基丙烯酸磷酸甘油酯，二甲基丙烯酸甲酯，二甲基丙烯酸酯，二缩三乙二醇双甲基丙烯酸酯。 |  | 用于间接陶瓷、复合树脂和金属修复体的粘接。 |  | 3
国械注进20163171289 |  | 自粘接树脂水门汀 | 自粘接树脂水门汀 Self-Adhesive Resin Cement |  | 德国 |  |  |  | 2023-01-20 |  |  | 2019-12-09 | 2023-01-20 | 2024-12-08 | 2028-01-19 |  |  |  | 明州斯睿医疗产品（上海）有限公司 |  | 3M Deutschland GmbH |  |  |  | 本产品由本剂和催化剂组成。挠曲强度不小于50MPa，固化时间不大于10分钟。本剂的主要组成成分为：硅烷处理的玻璃粉末、三甘醇二-2-甲基丙烯酸酯、2-丙烯酸，2-甲基-1,1-[1-(羟甲基)-1,2-乙二基]酯、1,1,1-三甲基-N-(三甲基硅烷基)硅烷胺、硅石的水解产物、玻璃纤维。催化剂的主要组成成分为：硅烷处理的玻璃粉末、（1-甲基亚乙基）双（4,1-苯氧基-3,1-亚丙基）双甲基丙烯酸酯、2-甲基-丙烯酸-1,12-十二双醇酯、巴比妥酸钙。 |  | 用于全瓷、复合材料或金属嵌体、冠嵌体、牙冠、牙桥的最终粘接；2-3单位的马里兰桥和3单位的嵌体/冠嵌体桥（磨牙症或牙周炎患者除外）的粘接；玻璃纤维桩的最终粘接；种植体基台上的全瓷、复合材料或金属修复体的最终粘接。 | 3
渝械注准20192400075 |  | 唾液酸检测试剂盒（酶法） | [9 empty] | 2019-08-07 | 2024-08-07 | 2024-08-06 | 2029-08-06 | [12 empty] | 2
渝械注准20192400082 |  | 葡萄糖检测试剂盒（己糖激酶法） | [9 empty] | 2019-08-08 | 2024-08-08 | 2024-08-07 | 2029-08-07 | [12 empty] | 2
渝械注准20192400086 |  | 胃蛋白酶原Ⅱ检测试剂盒（胶乳增强免疫比浊法） | [9 empty] | 2019-08-08 | 2024-08-08 | 2024-08-07 | 2029-08-07 | [12 empty] | 2
渝械注准20192400091 |  | 胃蛋白酶原I检测试剂盒（胶乳增强免疫比浊法） | [9 empty] | 2019-08-08 | 2024-08-08 | 2024-08-07 | 2029-08-07 | [12 empty] | 2
渝械注准20192400182 |  | 谷胱甘肽还原酶检测试剂盒（速率法） | [9 empty] | 2019-08-01 | 2024-08-01 | 2024-07-31 | 2029-07-31 | [12 empty] | 2
渝械注准20192400183 |  | 胆碱酯酶检测试剂盒（丁酰硫代胆碱法） | [9 empty] | 2019-08-07 | 2024-08-07 | 2024-08-06 | 2029-08-06 | [12 empty] | 2
渝械注准20192400184 |  | 补体C1q检测试剂盒（免疫比浊法） | [9 empty] | 2019-08-08 | 2024-08-08 | 2024-08-07 | 2029-08-07 | [12 empty] | 2
渝械注准20192400190 |  | 肌酸激酶检测试剂盒（速率法） | [9 empty] | 2019-08-08 | 2024-08-08 | 2024-08-07 | 2029-08-07 | [12 empty] | 2
渝械注准20192400213 |  | 碱性磷酸酶检测试剂盒（酶法） | [9 empty] | 2019-08-23 | 2024-08-23 | 2024-08-22 | 2029-08-22 | [12 empty] | 2
渝械注准20192400215 |  | 钙检测试剂盒（偶氮胂Ⅲ法） | [9 empty] | 2019-08-23 | 2024-08-23 | 2024-08-22 | 2029-08-22 | [12 empty] | 2
渝械注准20192400214 |  | 乳酸脱氢酶检测试剂盒（速率法） | [9 empty] | 2019-08-23 | 2024-08-23 | 2024-08-22 | 2029-08-22 | [12 empty] | 2
渝械注准20192400191 |  | 类风湿因子检测试剂盒（胶乳增强免疫比浊法） | [9 empty] | 2019-08-07 | 2024-08-07 | 2024-08-06 | 2029-08-06 | [12 empty] | 2
琼械注准20192640008 | 琼械注准20242140045 | 医用修护敷料 | [9 empty] | 2019-08-20 | 2024-08-20 | 2024-08-19 | 2029-08-19 | [9 empty] | 本产品由透明质酸钠、甘油、三乙醇胺、苯氧乙醇及纯化水等组成。S型塑料瓶或玻璃瓶包装；R型和G型塑料瓶或塑料软管包装；N型为塑料瓶包装；P型铝瓶包装。 |  | 适用于面部非慢性浅表型皮肤损伤（如激光、果酸活肤术等）的护理。 | 2
鲁德械备20210034号 |  | 等渗冲洗液冲洗器 | 冲洗器 | [8 empty] | 2021-04-30 |  | 2099-12-31 | [10 empty] | 【主要组成成分】产品由PVC软袋与聚碳酸酯塞组成，使用前装入冲洗液。非无菌提供（如在无菌环境下使用，使用前应经灭菌处理）。 【产品性能】产品应透明、无杂质、无破损、无漏液。 |  | 【适用范围】用于对患者自然腔道（不包括阴道专用）进行冲洗，可用于泌尿系统腔道内冲洗，保持视野清晰。或用在不同药物治疗的间隙进行冲洗。 | 1
赣械注准20182640106 | 赣械注准20182140106 | 医用纱布敷料 | [9 empty] | 2018-05-28 | 2023-05-28 | 2023-05-27 | 2028-05-27 | [12 empty] | 2
国械注进20152403710 |  | 苍耳w13过敏原特异性IgE抗体检测试剂盒（荧光免疫法） | [9 empty] | 2019-08-13 | 2024-08-13 | 2024-08-12 | 2029-08-12 | [12 empty] | 2
苏械注准20192020824 |  | 一次性使用三排钉管形吻合器 | [9 empty] | 2019-07-23 | 2024-07-23 | 2024-07-22 | 2029-07-22 |  |  |  | 常州华森医疗器械股份有限公司 | [5 empty] | 一次性使用三排钉管形吻合器由抵钉座、吻切组件、器体、活动手柄、保险、手柄、调节螺母、吻合钉、环形刀、垫刀圈及连接杆（选配件）组成。根据吻合器的组件的有效直径长度分为17、19、21、24、25、26、29、31、32九种规格。该产品以无菌状态提供，经环氧乙烷灭菌，一次性使用。 |  |  | 2
鲁械注准20192400190 |  | 总胆汁酸（TBA）测定试剂盒（循环酶法） | 总胆汁酸（TBA）测定试剂盒（酶循环法） | [8 empty] | 2019-05-15 | 2024-05-20 | 2024-05-14 | 2029-05-19 | [12 empty] | 2
湘械注准20192400041 |  | N-末端脑钠肽前体（NT-proBNP）测定试剂盒（磁微粒化学发光法） | [9 empty] | 2019-03-14 | 2024-03-14 | 2024-03-13 | 2029-03-13 | [12 empty] | 2
湘械注准20192400043 |  | 心肌肌钙蛋白I（cTnI）测定试剂盒（磁微粒化学发光法） | [9 empty] | 2019-03-14 | 2024-03-14 | 2024-03-13 | 2029-03-13 | [12 empty] | 2
国械注进20173637096 | 国械注进20173177096 | 光固化复合树脂 | 光固化复合树脂 | [5 empty] | 2022-04-11 |  |  | 2017-11-23 | 2022-11-23 | 2022-11-22 | 2027-11-22 | [12 empty] | 3
豫械注准20192200580 |  | 皮肤针 |  | 固始县泉河铺乡工业园 |  |  |  | 2019-03-12 | 2023-11-09 |  |  | 2019-03-12 | 2024-03-12 | 2024-03-11 | 2029-03-11 |  |  | 固始公元医疗器械有限公司 | [5 empty] | 由针柄及敲头组成 | 皮肤针由针体、针柄及敲头组成，皮肤针的针体由GB/T4240-2019《不锈钢丝》中规定的 06Cr19Ni10或其他奥氏体不锈钢丝制成，针柄及敲头部分的材质采用 ABS 工程塑料或聚丙烯塑料制成。 | 适用于医疗机构针灸治疗 |  | 2
豫械注准20192200579 |  | 揿针 |  | 固始县泉河铺乡工业园 |  |  |  | 2019-03-12 | 2023-11-09 |  |  | 2019-03-12 | 2024-03-12 | 2024-03-11 | 2029-03-11 |  |  | 固始公元医疗器械有限公司 | [5 empty] | 由医用不锈钢丝制成 | 揿针由医用不锈钢丝绕制而成，揿针的针体由GB/T4240-2019《不锈钢丝》中所规定的06Cr19Ni10奥氏体不锈钢丝制成。 | 适用于医疗机构针灸治疗 |  | 2
国械注准20143142047 |  | 一次性使用输液器 | [9 empty] | 2019-09-05 | 2024-04-15 | 2024-04-14 | 2029-04-14 | [9 empty] | 本品经环氧乙烷灭菌，无菌、无热原。有进气式和非进气式两种结构，不同型号的组成如下：A型输液器由瓶塞穿刺器保护套、瓶塞穿刺器、空气过滤器、管路、滴斗、止液排气装置、流量调节器、药液过滤器、滴管、注射件（可选）和静脉输液针，药液过滤器过滤介质标称孔径：15μm。B型输液器由瓶塞穿刺器保护套、瓶塞穿刺器、空气过滤器、管路、滴斗、止液排气装置、流量调节器、药液过滤器、滴管、注射件（可选）和外圆锥接头保护套，药液过滤器过滤介质标称孔径：15μm。 |  |  | 3
国械注准20193030584 |  | 近端吻合辅助系统 | [6 empty] | 2023-08-21 |  |  | 2019-08-19 | 2024-08-19 | 2024-08-18 | 2029-08-18 | [9 empty] | 近端吻合辅助系统由止血器（伞状）、输送器套件和打孔器组成。经环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期1.5年。 |  | 近端吻合辅助系统由专门的心外科手术医生用于CABG手术中，在无钙化的升主动脉区域进行近端吻合时使用，用来保持术中止血状态，从而在不需要对主动脉进行阻断的情况下完成建立近端吻合。 | 3
国械注准20193030585 |  | 近端吻合辅助系统 | [6 empty] | 2023-08-23 |  |  | 2019-08-19 | 2024-08-19 | 2024-08-18 | 2029-08-18 | [9 empty] | 近端吻合辅助系统由止血器（钳式）、穿刺针、打孔器、扳手组成。经环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期3年。 |  | 近端吻合辅助系统用于心外科医生在停跳或不停跳冠脉搭桥手术中，在无钙化的升主动脉区域进行1至3个近端吻合使用，以替代部分阻断钳。 | 3
苏械注准20192020833 |  | 一次性冲吸器 | [9 empty] | 2019-07-23 | 2024-07-23 | 2024-07-22 | 2029-07-22 | [9 empty] | 一次性冲吸器主要由冲洗管、冲液按钮、吸液按钮、阀体、冲液管、卡扣、冲液接头、吸液接头、吸液管、封盖、手柄、管帽组成，按冲吸管工作段的长度分为330、340两种，按冲洗器的结构形式可分为II型和III型。产品以无菌状态提供，经环氧乙烷灭菌，一次性使用。 |  |  | 2
国械注进20153170944 |  | 玻璃离子粘固剂 | 玻璃离子粘固剂 Luting Cement | 美国 |  |  |  | 2022-11-21 |  |  |  | 2024-03-11 |  | 2029-03-10 |  |  |  | 明尼苏达矿业制造（上海）国际贸易有限公司 | 明州斯睿医疗产品（上海）有限公司 | 3M ESPE Dental Products |  |  |  | 产品由粉和液组成。产品具有X射线阻射性。产品成分及含量见产品技术要求。 |  | 用于牙齿修复的粘结。 |  | 3
国械备20150483 |  | 弹性医用胶布 | 弹性医用胶布 Multipore Surgical Tape |  | 日本 |  |  |  |  | 2022-12-28 |  | 2015-05-04 |  | 2099-12-31 |  |  |  |  | 明州斯睿医疗产品（上海）有限公司 |  | 3M Japan Innovation Limited |  |  | 为背材上涂有具有自粘特性的胶粘剂的胶带。非无菌提供，一次性使用。不与创面直接接触。粘贴部位为完好皮肤。 |  | 用于将敷料粘贴固定于创面或将其他医疗器械固定到人体的特定部位。 |  | 1
国械注进20162142235 |  | 透明薄膜敷贴 | 透明薄膜敷贴 3M Tegaderm Transparent Dressing |  | 德国 | [6 empty] | 2021-03-02 |  | 2026-03-01 |  |  |  |  | 明州斯睿医疗产品（上海）有限公司 |  | 3M Deutschland GmbH |  |  |  | 背衬为聚氨酯或聚氨酯和聚酯无纺布，氨基甲酸酯/硅树脂背涂，丙烯酸酯胶粘剂。射线灭菌。 |  | 该产品适用于静脉导管、血管内导管和经皮装置、外科伤口的保护。同时该产品还可以粘合眼睑，防止病人角膜磨伤。该产品与损伤表面累积接触时间不能超过30天。 | 2
国械备20170241号 |  | 自粘弹力绷带 | 自粘弹力绷带 3M Coban Self-Adherent Wrap |  | 德国 | [6 empty] | 2017-04-01 |  | 2099-12-31 |  |  |  |  | 明州斯睿医疗产品（上海）有限公司 |  | 3M Company |  |  | 为纺织加工而成的卷状的材料。其形状可以通过绑扎的形式对创面敷料进行固定或限制肢体活动，以对创面愈合起到间接的辅助作用。具有弹力自粘特性。非无菌提供，一次性使用。不与创面直接接触。粘贴部位为完好皮肤。 |  |  | 用于对创面敷料或肢体提供束缚力，以起到包扎、固定作用。 | 1
粤穗械备20200447号 |  | 体外吸引连接管 |  | 中国广州 |  | 广州维力医疗器械股份有限公司 |  | 2020-04-10 |  | 2024-01-08 |  | 2020-04-10 |  | 2024-01-08 | 2099-12-31 |  |  | 广州维力医疗器械股份有限公司 | [5 empty] | 由软管和连接件组成。能在引流导管与引流装置之间连接，使之组成密闭的引流系统。不直接接触人体。非无菌提供（如在无菌环境下使用，使用前应经灭菌处理），一次性使用。 |  | 与适宜设备配套后，用于手术中、手术后的血水、废液等引流、吸引使用。 |  | 1
赣械注准20192070176 |  | 一次性脑电传感器 | [9 empty] | 2019-07-01 | 2024-07-01 | 2024-06-30 | 2029-06-30 | [12 empty] | 2
豫械注准20172640948 | 豫械注准20172140948 | 男用壳聚糖抗菌液 | [9 empty] | 2017-11-27 | 2023-02-07 | 2022-11-26 | 2028-02-06 | [12 empty] | 2
赣械注准20192070358 |  | 一次性脑电传感器 | [9 empty] | 2019-12-30 |  | 2024-12-29 | [13 empty] | 2
国械注准20193400384 |  | 甲胎蛋白测定试剂盒（直接化学发光法） | [9 empty] | 2019-06-11 | 2024-06-11 | 2024-06-10 | 2029-06-10 | [12 empty] | 3
川械注准20142400032 |  | 胱抑素C测定试剂盒（胶体金免疫比色法） | [9 empty] | 2019-08-21 | 2024-08-21 | 2024-08-20 | 2029-08-20 | [12 empty] | 2
国械注进20162172052 |  | 正畸预处理剂 | 正畸预处理剂 Orthodontic Primers |  | 美国 | [6 empty] | 2020-01-14 |  | 2025-01-13 |  |  |  |  | 明州斯睿医疗产品（上海）有限公司 |  | 3M Unitek Corporation |  |  |  | 主要成分：二缩三乙二醇双甲基丙烯酸酯 (TEGDMA)、双酚A二缩水甘油二甲基丙烯酸酯 (BisGMA)。 |  | 用于口腔正畸治疗的粘接前处理。 | 2
国械注进20152171516 |  | 自锁金属正畸托槽 | 自锁金属正畸托槽Unitek Gemini SL Self-Ligating Brackets | 巴西 |  |  |  | 2022-04-11 |  |  |  | 2023-11-14 |  | 2028-11-13 |  |  |  | 明尼苏达矿业制造（上海）国际贸易有限公司 | 明州斯睿医疗产品（上海）有限公司 | 3M Unitek Corporation |  |  |  | 该产品组成：托槽主体由医用不锈钢630构成，托槽底板由医用不锈钢316L构成，自锁滑盖由医用镍钛合金2063构成。APCTM II粘结剂主要由硅烷化石英、双酚-A-二缩水甘油醚二甲基丙烯酸酯和双酚-A-双（2-羟乙基醚）二甲基丙烯酸酯等组成，具体成分见产品技术要求。 | 该产品组成：托槽主体由医用不锈钢630构成，托槽底板由医用不锈钢316L构成，自锁滑盖由医用镍钛合金2063构成。APC II粘结剂主要由硅烷化石英、双酚-A-二缩水甘油醚二甲基丙烯酸酯和双酚-A-双（2-羟乙基醚）二甲基丙烯酸酯等构成，具体成分见产品技术要求。 | 适用于口腔科正畸治疗。 |  | 2
国械注进20163142045 |  | 葡萄糖酸氯己定抗菌透明敷料 |  |  | 美国 | [6 empty] | 2020-11-27 |  | 2025-11-26 |  |  |  |  | 明州斯睿医疗产品（上海）有限公司 |  | 3M Company, 3M Health Care |  |  |  | 该产品是由透明敷料和凝胶衬垫组成。该凝胶衬垫含有2% (w/w)的葡萄糖酸氯己定（CHG），它是一种抗菌剂。 |  | 产品适用于在体表覆盖和保护导管部位（覆盖动静脉导管，血管内导管和经皮器械）,将器械固定在健康皮肤上。本产品不可使用在破溃伤口或者不健康皮肤上。 | 3
粤械注准20192400812 |  | 胆固醇试纸（胆固醇氧化酶法） |  |  | 中国 | [6 empty] | 2019-07-17 | 2024-07-17 | 2024-07-16 | 2029-07-16 | [9 empty] | 本产品由胆固醇试纸、密码卡、使用说明书等组成。胆固醇试纸主要组成成分有：胆固醇氧化酶≥3.0IU、 不反应成分（4.15%亚铁氰化钾、4.24%磷酸氢二钾）≥2.1mg 。 |  | 配合本品牌血糖胆固醇尿酸测试仪使用，用于检测新鲜指尖全血中的胆固醇浓度，RF-SZ-03可供家庭自我测试使用，RF-SZ-04不用于家庭自我测试，不适用于新生儿的测试。 | 2
粤械注准20152080040 |  | 一次性雾化器 |  |  | 中国 | [6 empty] | 2019-07-19 |  | 2024-07-18 | 2024-07-19 |  | 2029-7-18 | [6 empty] | RFWHQ-Ⅰ型由喷雾瓶、医用三通、口含器组成；RFWHQ-Ⅱ-1型由喷雾瓶、喉罩组成；RFWHQ-Ⅲ-1型由喷雾瓶、喉罩、集水杯组成；RFWHQ-Ⅲ-2型由喷雾瓶、鼻罩、集水杯组成；RFWHQ-Ⅲ-3型由喷雾瓶、眼罩、集水杯组成；RFWHQ-Ⅳ型由喷雾杯、口含器组成。 | RFWHQ-Ⅲ-2型由喷雾瓶、鼻罩、集水杯组成。 | 适用于医院、家庭雾化给药治疗时使用。也适用于清洗眼睛、鼻腔、咽喉等部位，以达到治疗和缓解症状的作用。 | 适用于医院、家庭雾化给药治疗时使用。也可用于对鼻炎(干燥性鼻炎、萎缩性鼻炎、过敏性鼻炎等) 和鼻窦炎患者鼻腔进行清洗。 | 2
国械备20140289 |  | 压力绷带 | 压力绷带 Coban 2 |  | 德国 | [6 empty] | 2014-12-05 |  | 2099-12-31 |  |  |  |  | 明州斯睿医疗产品（上海）有限公司 |  | 3M Deutschland GmbH |  |  |  | 间接作用于创面，捆绑到病人某个部位，对其施加压缩力。非无菌提供，一次性使用。 |  | 通过捆绑在病人四肢或其他部位上，用于加压包扎。 | 1
国械注进20163142341 |  | 血液液体升温仪用一次性器械 |  |  | 墨西哥 | [6 empty] | 2020-12-30 |  | 2025-12-29 |  |  |  |  | 明州斯睿医疗产品（上海）有限公司 |  | 3M Company，3M Health Care |  |  |  | 主要性能：24200，24240，24250设计为标准流量，24355设计为高流量；最大流量分别是：24200，24240，24250为9000ml/hr（150ml/min）；24355为30000ml/hr（500ml/min）；其注入压力均可达到300mmHg（40kPa）；灌注体积分别是：24200为39ml，24240为42ml，24250为44ml，24355为150ml。 |  | 本产品与Bair Hugger Ranger 血液/液体升温系统一起使用。24355仅用于输注血液及血液制品。 | 3
国械备20161077号 |  | 弹性医用胶布 | 弹性医用胶布 3MTM MicrofoamTM Surgical Tape |  | 美国 |  |  |  |  | 2022-12-28 |  | 2016-07-19 |  | 2099-12-31 |  |  |  |  | 明州斯睿医疗产品（上海）有限公司 |  | 3M Company |  |  | 为背材上涂有具有自粘特性的胶粘剂的胶带。非无菌提供，一次性使用。不与创面直接接触。粘贴部位为完好皮肤。 |  | 用于将敷料粘贴固定于创面或将其他医疗器械固定到人体的特定部位。 |  | 1
国械注进20173141160 |  | 手术薄膜 | 手术薄膜 3M Ioban 2 |  | 墨西哥 | [6 empty] | 2021-09-22 |  | 2026-09-21 |  |  |  |  | 明州斯睿医疗产品（上海）有限公司 |  | 3M Company,3M Health Care |  |  |  | 本产品是由薄膜、粘结剂和铺巾组成。薄膜的材料为聚酯,并带有硅树脂涂层;粘结剂的材料为丙烯酸;铺巾的材料为聚乙烯或织物。丙烯酸粘结剂中含有含量0.0782~0.115 mg/100mm2的碘离子。 |  | 该产品是在常规手术部位消毒操作后，覆盖手术及周边区域，用于保护手术位置附近的皮肤，从而形成一个无菌手术区域，并收集血液等溢流物。 | 3
鲁械注准20192400461 |  | 葡萄糖测定试剂盒(葡萄糖氧化酶法) | [9 empty] | 2019-07-18 | 2024-07-18 | 2024-07-17 | 2029-07-17 | [9 empty] | 磷酸盐缓冲液(150mmol/L);过氧化物酶(15kU/L);葡萄糖氧化酶(25kU/L); THESIT(12％);苯酚(5mmol/L);4-氨基安替比林(4mmol/L)。 |  |  | 2
国械注准20183130492 |  | 椎间融合器 | [9 empty] | 2018-11-14 | 2023-11-14 | 2023-11-13 | 2028-11-13 | [12 empty] | 3
粤械注准20192400820 |  | 精浆酸性磷酸酶测定试剂盒（对硝基酚磷酸法） | [6 empty] | 2024-01-22 |  | 2024-01-22 | 2019-07-19 | 2024-07-19 | 2024-07-18 | 2029-07-18 | [12 empty] | 2
粤械注准20192400687 |  | 精浆弹性蛋白酶测定试剂盒（酶联免疫吸附法） | [6 empty] | 2023-12-22 |  | 2023-12-22 | 2019-06-17 | 2024-06-17 | 2024-06-16 | 2029-06-16 | [12 empty] | 2
国械注准20193141768 |  | 一次性使用双穿刺器式输液器 | [9 empty] | 2019-04-04 | 2024-04-04 | 2024-04-03 | 2029-04-03 | [9 empty] | 本品经环氧乙烷灭菌，无菌、无热原。有进气式和非进气式两种结构，不同型号的组成如下：A型：瓶塞穿刺器保护套、瓶塞穿刺器、空气过滤器、支管路、流量调节器、滴管、注射件（可选）、滴斗、主管路、药液过滤器和静脉输液针，药液过滤器过滤介质标称孔径：15μm。B型：瓶塞穿刺器保护套、瓶塞穿刺器、空气过滤器、支管路、流量调节器、滴管、注射件（可选）、滴斗、主管路、药液过滤器和外圆锥接头保护套，药液过滤器过滤介质标称孔径：15μm。 |  |  | 3
国械注准20153030653 |  | 一次性使用中心静脉导管套件 | [9 empty] | 2019-09-09 | 2024-09-09 | 2024-09-08 | 2029-09-08 | [12 empty] | 3
浙械注准20192020447 |  | 一次性使用腹壁缝合器（腹壁套管针） | [9 empty] | 2019-08-06 | 2024-08-06 | 2024-08-05 | 2029-08-05 | [9 empty] | Ⅰ型、Ⅲ型由头部、杆部和手柄组成，Ⅱ型、Ⅳ型由头部、杆部、手柄和压线器组成。 |  | 适用于腔镜手术中抓取缝线，实现对腹壁筋膜组织及手术切口的缝合， | 2
粤械注准20142400119 |  | 全程C-反应蛋白检测试剂盒（荧光免疫层析法） | [6 empty] | 2024-07-26 |  |  | 2019-07-05 | 2024-07-26 | 2024-07-04 | 2029-07-25 | [12 empty] | 2
国械注准20193131596 |  | 脊柱前路固定板 | [9 empty] | 2019-02-02 | 2024-02-02 | 2024-02-01 | 2029-02-01 | [12 empty] | 3
国械注准20193130351 |  | 金属锁定板内固定系统 | [9 empty] | 2019-05-31 |  | 2024-05-30 | [10 empty] | 该产品由锁定接骨板、锁定螺钉和金属接骨螺钉组成。锁定接骨板由符合GB/T 13810标准规定的TA3G材料制成,锁定螺钉和金属接骨螺钉由符合GB/T 13810标准规定的TC4钛合金材料制成。产品表面可经着色阳极氧化。灭菌或非灭菌包装。 |  | 适用于四肢长骨骨干与干骺端、锁骨、骨盆骨折内固定。 | 3
苏械注准20182660984 | 苏械注准20182140984 | 一次性使用鼻胆引流导管 | [9 empty] | 2018-05-29 | 2023-05-29 | 2023-05-28 | 2028-05-28 | [12 empty] | 2
国械注许20152400137 |  | 血糖试纸（葡萄糖脱氢酶法） | [9 empty] | 2019-07-31 | 2024-07-31 | 2024-07-30 | 2029-07-30 | [12 empty] | 2
20162171277 | 粤械注准20162171277 | 定制式附着义齿 | [9 empty] | 2021-07-01 |  | 2026-06-30 | [13 empty] | 2
20162171275 | 粤械注准20162171275 | 定制式活动义齿 | [9 empty] | 2021-07-01 |  | 2026-06-30 | [13 empty] | 2
20162171274 | 粤械注准20162171274 | 定制式附着义齿 | [9 empty] | 2021-07-01 |  | 2026-06-30 | [13 empty] | 2
20162171276 | 粤械注准20162171276 | 定制式固定义齿 | [9 empty] | 2021-07-01 |  | 2026-06-30 | [13 empty] | 2
国械备20150797 |  | 压力绷带 | 压力绷带 Coban 2 Lite |  | 德国 | [6 empty] | 2015-06-15 |  | 2099-12-31 |  |  |  |  | 明州斯睿医疗产品（上海）有限公司 |  | 3M Deutschland GmbH |  |  |  | 间接作用于创面，捆绑到病人某个部位，对其施加压缩力。非无菌提供，一次性使用。 |  | 通过捆绑在病人四肢或其他部位上，用于加压包扎。 | 1
国械注进20153171165 |  | 预成树脂牙科材料 Lava Ultimate CAD/CAMRestorative | 预成树脂牙科材料 Lava Ultimate CAD/CAM Restorative | 美国 |  |  |  | 2022-11-29 |  |  |  | 2024-04-15 |  | 2029-04-14 |  |  |  | 明尼苏达矿业制造（上海）国际贸易有限公司 | 明州斯睿医疗产品（上海）有限公司 | 3M ESPE Dental Products |  |  |  | 产品主要成分：硅烷化氧化锆/硅填料、硅烷化硅填料、乙氧化双酚A甲基丙烯酸双酯、硅烷化氧化锆。 产品主要性能：外观：目测检查，预成树脂牙科材料应为块状物，无可见杂质，无外来异物；挠曲强度：应不小于50MPa。 |  | 产品适用于切削制作嵌体、高嵌体、贴面。 |  | 3
鲁械注准20192400440 |  | α-淀粉酶测定试剂盒 (CNPG2底物法) | [9 empty] | 2019-07-17 | 2024-07-17 | 2024-07-16 | 2029-07-16 | [9 empty] | R1: 2-吗啡乙磺酸(100mmol/L);氯化钙(50mmol/L);叠氮钠(0.09％); R2: 曲拉通X-100(0.09％);2-氯-4-硝基苯-α-半乳糖-麦芽糖苷(3mmol/L)。 |  |  | 2
鲁械注准20192400421 |  | 甘油三酯测定试剂盒 (GPO-PAP法) | [9 empty] | 2019-07-10 | 2024-07-10 | 2024-07-09 | 2029-07-09 | [9 empty] | 4-羟乙基哌嗪乙磺酸(50mmol/L);过氧化物酶(15kU/L);甘油-3-磷酸氧化酶(2kU/L); 甘油激酶(8kU/L);THESIT(12%);苯酚(5mmol/L);4-氨基安替比林(4mmol/L)。 |  |  | 2
国械备20161281号 |  | 医用压敏胶带 | 医用压敏胶带 3M Transpore White Surgical Tape |  | 德国 | [6 empty] | 2016-08-18 |  | 2099-12-31 |  |  |  |  | 明州斯睿医疗产品（上海）有限公司 |  | 3M Deutschland GmbH |  |  | 为背材上涂有具有自粘特性的胶粘剂的胶带。非无菌提供，一次性使用。不与创面直接接触。粘贴部位为完好皮肤。 |  | 用于将敷料粘贴固定于创面或将其他医疗器械固定到人体的特定部位。 |  | 1
鲁械注准20142140166 |  | 一次性冲洗引流管 | [9 empty] | 2019-12-13 | 2024-12-13 | 2024-12-12 | 2029-12-12 | [12 empty] | 2
国械注准20193400419 |  | 总前列腺特异性抗原测定试剂盒（直接化学发光法） | [9 empty] | 2019-06-23 | 2024-06-25 | 2024-06-24 | 2029-06-24 | [12 empty] | 3
鲁械注准20192400423 |  | 尿酸测定试剂盒(尿酸酶法) | [9 empty] | 2019-07-10 | 2024-07-10 | 2024-07-09 | 2029-07-09 | [9 empty] | R1:磷酸盐缓冲液(100mmol/L);THESIT(0.11%);2、4、6-三碘-3-羟基苯甲酸(5mmol/L);抗坏血酸氧化酶(1kU/L); R2:尿酸酶(3U/mL);4-氨基安替比林(4.5mmol/L);过氧化物酶(40U/mL);叠氮钠(1g/L)。 |  |  | 2
鲁械注准20192400422 |  | 总蛋白测定试剂盒 (双缩脲法) | [9 empty] | 2019-07-10 | 2024-07-10 | 2024-07-09 | 2029-07-09 | [12 empty] | 2
国械注准20173133343 | 国械注准20173133343 | 直型金属接骨板 | [9 empty] | 2017-10-17 | 2023-07-11 | 2022-10-16 | 2028-07-10 | [12 empty] | 3
国械注进20143465571 | 国械注进20143135571 | 螺钉系统 | 螺钉系统 |  | 美国 |  | 捷迈（上海）医疗国际贸易有限公司 |  | 2023-08-18 |  |  | 2018-05-30 | 2023-08-18 | 2023-05-29 | 2028-08-17 |  | 国械注进20143135571 |  | 捷迈（上海）医疗国际贸易有限公司 |  | Biomet Trauma |  |  |  | 该产品由皮质骨螺钉、松质骨螺钉、加压螺钉和垫圈组成，采用符合ISO5832-3标准的Ti6Al4V合金制成，产品表面经阳极氧化处理，非灭菌包装。 |  | 该产品适用于四肢骨折的治疗和重建手术。 | 3 | 3
苏械注准20192140742 |  | 一次性使用敷贴 | [9 empty] | 2019-07-04 | 2024-07-04 | 2024-07-03 | 2029-07-03 | [12 empty] | 2
苏械注准20192080358 |  | 一次性使用吸氧面罩 | [5 empty] | 2019-04-30 |  | 2023-06-15 |  | 2019-04-30 |  | 2024-04-29 | [9 empty] | 一次性使用吸氧面罩分可充气式和非充气式两种，按尺寸不同分为0、1、2、3、4、5号六种规格，可充气式由罩体、气垫和固定件组成，非充气式由罩体和选用配置组成，选用配置包括输氧管、雾化瓶，储气袋等。一次性使用吸氧面罩、气垫、储气袋采用医用pvc材料制成；输氧管采用软聚氯乙烯塑料制成；固定件采用符合GB/T11115的聚乙烯树脂制成；雾化瓶瓶体，接头采用软聚氯乙烯塑料制成；雾化瓶接口采用聚乙烯材料制成。产品经环氧乙烷灭菌，应无菌。 |  | 与供氧系统配合供临床面罩式吸入氧气用。 |  | 2
苏械注准20192020615 |  | 一次性使用软组织夹 | [9 empty] | 2019-06-11 | 2024-06-11 | 2024-06-10 | 2029-06-10 | [9 empty] | 一次性使用软组织夹（带推迸器）由夹头组件和释放装置两部分组成。其中释放装置由弹簧管、手柄组件零部件组成。夹头组件由06Cr17Ni12Mo2不锈钢、弹簧外壳由06Cr19Ni10不锈钢材料制成，手柄组件由丙烯腈-丁二烯-苯乙烯（ABS）树脂材料制成。产品以无菌状态提供，经环氧乙烷灭菌，一次性使用。 |  |  | 2
京械注准20142400009 |  | 凝血酶原时间测定试剂盒（凝固法） |  | 国产 |  | 北京赛科希德科技股份有限公司 |  | 2019-01-25 | 2023-06-12 |  |  | 2019-01-25 | 2024-01-25 | 2024-01-24 | 2029-01-24 | 企业标准 |  | 北京赛科希德科技股份有限公司 | [5 empty] | 主要成分为2%兔脑粉、0.01%氯化钙、0.625%氯化钠、2%牛血清白蛋白。 |  | 主要成分为2%兔脑粉、0.01%氯化钙、0.625%氯化钠、2%牛血清白蛋白。 |  | 2
苏械注准20192400821 |  | 前白蛋白检测试剂盒（免疫比浊法） | [9 empty] | 2019-07-23 | 2024-07-23 | 2024-07-22 | 2029-07-22 | [12 empty] | 2
苏械注准20192400822 |  | 视黄醇结合蛋白检测试剂盒（胶乳增强免疫比浊法） | [9 empty] | 2019-07-23 | 2024-07-23 | 2024-07-22 | 2029-07-22 | [12 empty] | 2
国械注准20193400420 |  | 腺病毒IgM抗体检测试剂盒（磁微粒化学发光法） | [9 empty] | 2019-06-25 | 2024-06-25 | 2024-06-24 | 2029-06-24 | [12 empty] | 3
鲁械注准20192140533 |  | 一次性使用外科引流管 | [9 empty] | 2019-08-14 | 2024-08-14 | 2024-08-13 | 2029-08-13 | [12 empty] | 2
国械注进20192010166 |  | 一次性使用钝头闭合切割手术器械LigaSure Blunt Tip Open Sealer/Divider Nano-coated | [9 empty] | 2024-04-01 |  | 2029-03-30 | 2029-03-31 | [12 empty] | 2
国械注准20213400317 |  | 鳞状上皮细胞癌抗原检测试剂盒（化学发光免疫分析法） | [9 empty] | 2021-04-28 |  | 2026-04-27 | [13 empty] | 2
国械注准20193400489 |  | Y染色体微缺失检测试剂盒（PCR-荧光探针法） | [9 empty] | 2019-07-10 | 2024-07-10 | 2024-07-09 | 2029-07-09 | [9 empty] | A组PCR混合液、B组PCR混合液、DNA聚合酶、质控品、空白对照。(具体内容详见产品说明书) |  | 本试剂盒用于检测男性外周血DNA样本中的Y染色体微缺失，检测缺失位点为AZFa(sY84、sY86)、AZFb(sY127、sY134)、AZFc(sY254、sY255)。 | 3
粤械注准20142400149 |  | 降钙素原（PCT）定量检测试剂盒（胶体金法） | [9 empty] | 2019-07-03 | 2024-07-03 | 2024-07-02 | 2029-07-02 | [12 empty] | 2
苏械注准20142400219 |  | 肌钙蛋白I质控品 | [9 empty] | 2019-07-04 | 2024-07-04 | 2024-07-03 | 2029-07-03 | [12 empty] | 2
苏械注准20192090838 |  | 磁热治疗贴 | [9 empty] | 2019-07-23 | 2024-07-23 | 2024-07-22 | 2029-07-22 | [12 empty] | 2
苏械注准20142400217 |  | 降钙素原质控品 | [9 empty] | 2019-07-04 | 2024-07-04 | 2024-07-03 | 2029-07-03 | [12 empty] | 2
国械注准20193130716 |  | 不可吸收带线锚钉 | [9 empty] | 2019-09-29 | 2024-09-29 | 2024-09-28 | 2029-09-28 | [12 empty] | 3
苏械注准20192090840 |  | 穴位贴敷治疗贴 | [9 empty] | 2019-07-23 | 2024-07-23 | 2024-07-22 | 2029-07-22 | [12 empty] | 2
粤械注准20192400701 |  | 精子DNA碎片检测试剂盒（精子染色质扩散法） | [6 empty] | 2023-12-22 |  | 2023-12-22 | 2019-06-24 | 2024-06-24 | 2024-06-23 | 2029-06-23 | [12 empty] | 2
国械注准20193130024 |  | 交锁髓内钉系统 | [9 empty] | 2019-01-09 | 2024-01-09 | 2024-01-08 | 2029-01-08 | [12 empty] | 3
国械注准20183131017 | 国械注准20183131017 | 金属空心螺钉 | [9 empty] | 2018-02-11 | 2024-04-28 | 2023-02-10 | 2029-04-27 | [12 empty] | 3
鲁械注准20192140099 |  | 一次性使用胃管 | [9 empty] | 2019-04-25 | 2024-04-25 | 2024-04-24 | 2029-04-24 | [12 empty] | 2
国械注准20183460116 | 国械注准20183130116 | 足踝内固定系统 | 足踝万向锁定系统 | [5 empty] | 2023-03-02 |  |  | 2018-03-28 | 2023-03-28 | 2023-03-27 | 2028-03-27 | [9 empty] | 足踝万向锁定系统，包括梅花万向锁定钢板和梅花万向锁定螺钉及低切迹螺钉、半螺纹松质骨螺钉等，所有钢板均为梅花万向锁定钢板，所有锁定及梅花锁定螺钉均为万向锁定螺钉，所有螺钉均为自攻螺钉。均采用GB/T13810标准规定的TC4钛合金材料制成。产品分为表面经阳极氧化处理和不经阳极氧化处理两种。非灭菌包装。 |  | 该产品适用于由退行性关节炎、风湿、类风湿性关节炎或创伤后关节炎引起的疼痛、功能受限或丧失的足踝疾病；踇外翻整形手术；跖趾关节融合术；高足弓、扁平足；跟骨畸形；足踝创伤。 | 3
琼械注准20192140011 |  | 透明质酸修护贴敷料 | [9 empty] | 2019-08-23 | 2024-08-23 | 2024-08-22 | 2029-08-22 | [9 empty] | 本品主要以多聚糖大分子透明质酸为主要成分，融合卡波姆 940、苯甲酸钠、三乙醇胺、去离子水、无纺布（100％纯棉 ）组成。 |  | 适用于面部激光、光子嫩肤、微晶磨削、果酸活肤术等非慢性创面的护理。 | 2
国械注进20192171717 |  | 非丁香酚临时水门汀 | [9 empty] | 2019-02-22 | 2024-02-22 | 2024-02-21 | 2029-02-21 | [12 empty] | 2
浙械注准20142400134 |  | 总胆固醇检测试剂盒（CHOD-PAP底物法） | [6 empty] | 2024-02-19 |  |  | 2019-08-30 | 2024-08-30 | 2024-08-29 | 2029-08-29 | [9 empty] | 试剂1：三羟甲基氨基甲烷缓冲液、胆固醇氧化酶（CO）、胆固醇脂酶（CE）、胆酸钠；试剂2：4-氨基安替比林（4-AAP）、4-氯酚、辣根过氧化物酶（POD）；校准品：胆固醇、三羟甲基氨基甲烷，氯化钠。 |  | 用于人血清或血浆中总胆固醇(T-CH)浓度的体外定量测定。 | 2
浙械注准20142400116 |  | 镁离子检测试剂盒（偶氮胂Ⅰ法） | [6 empty] | 2024-01-18 |  |  | 2019-08-27 | 2024-08-27 | 2024-08-26 | 2029-08-26 | [9 empty] | 试剂：Good’s缓冲液、偶氮胂Ⅰ（ArsenazoⅠ）、曲拉通 X-100、乙二醇-双-(2-氨基乙基)四乙酸、叠氮钠；校准品：七水硫酸镁、盐酸。质控品：七水硫酸镁、盐酸。（具体内容详见说明书） |  | 用于人血清中镁离子(Mg)浓度的体外定量测定。 | 2
浙械注准20142400107 |  | 锌离子检测试剂盒（PAPS显色剂法） | [6 empty] | 2024-02-20 |  |  | 2019-08-27 | 2024-08-27 | 2024-08-26 | 2029-08-26 | [9 empty] | 试剂1：抗坏血酸、4-(2-羟乙基)-1-哌嗪-乙磺酸(Hepes)缓冲液、柠檬酸三钠；试剂2：二水合2-(5-溴-2-吡啶偶氮)-5-[N-n-丙基-N-（3-磺丙基）氨基]苯酚二钠盐(简称5-Br-PAPS)；校准品：氧化锌、盐酸。 |  | 用于人血清、血浆、尿液或精液中锌离子（Zn）浓度的体外定量测定。 | 2
浙械注准20142400142 |  | 铁检测试剂盒（亚铁嗪法） | [6 empty] | 2024-02-20 |  |  | 2019-08-28 | 2024-08-28 | 2024-08-27 | 2029-08-27 | [9 empty] | 试剂1：盐酸羟胺、硫脲、乙酸钠；试剂2：亚铁嗪；校准品：硫酸亚铁水溶液。 |  | 用于人血清中铁(Fe)浓度的体外定量测定。 | 2
浙械注准20142400111 |  | 载脂蛋白A-I检测试剂盒（免疫比浊法） | [6 empty] | 2024-02-20 |  |  | 2019-08-27 | 2024-08-27 | 2024-08-26 | 2029-08-26 | [9 empty] | 试剂1：磷酸盐缓冲液、聚乙二醇(PEG)、曲拉通×-100；试剂2：羊抗人ApoA-Ⅰ血清；校准品：载脂蛋白A-Ⅰ、三水合磷酸氢二钾、二水合磷酸二氢钠、氯化钠、葡萄糖。 |  | 用于人血清中载脂蛋白A-Ⅰ（ApoA-Ⅰ）浓度的体外定量测定。 | 2
浙械注准20142400106 |  | 载脂蛋白B检测试剂盒（免疫比浊法） | [6 empty] | 2024-02-20 |  |  | 2019-08-29 | 2024-08-29 | 2024-08-28 | 2029-08-28 | [9 empty] | 试剂1：磷酸盐缓冲液、聚乙二醇（PEG）、曲拉通×-100；试剂2：羊抗人ApoB血清；校准品：载脂蛋白B、三水合磷酸氢二钾、二水合磷酸二氢钠、氯化钠、葡萄糖。 |  | 用于人血清中载脂蛋白B(ApoB)浓度的体外定量测定。 | 2
苏械注准20192040502 |  | 组合式外固定支架 | [6 empty] | 2023-08-24 |  |  | 2019-05-23 | 2024-05-23 | 2024-05-22 | 2029-05-22 | [9 empty] | 组合式外固定支架按型号分为固定性（I型、II型、III型、IV型、V型、VI型）、万向型（I型、II型）、环型（I型、II型、III型、IV型、V型、VI型、VII型、VIII型）、半环形（I型、II型、III型、IV型、V型、VI型）。组合式外固定支架应采用符合GB/T1220-2007规定的06Cr19Ni10、06Cr17Ni12Mo2，GB/T3191-2010中规定的5052、6061、2A12铝合金材料、GB/T13810-2017中规定的TC4钛合金材料、碳素纤维材料制造。该产品以无菌和非无菌两种状态提供，无菌产品经辐照灭菌。一次性使用。 |  | 与骨针配套，供临床骨科外固定用。 | 2
国械注进20193062182 |  | 血管内超声系统 | [9 empty] | 2019-06-21 | 2024-06-21 | 2024-06-21 | 2029-06-20 | [12 empty] | 3
国械注准20193141965 |  | 一次性使用无菌注射器 带针 | [9 empty] | 2019-08-16 | 2024-08-16 | 2024-08-15 | 2029-08-15 | [12 empty] | 3
粤械注准20192030822 | 粤械注准20192040822 | 椎体成形工具包 | [9 empty] | 2019-07-22 | 2024-07-22 | 2024-07-21 | 2029-07-21 | [9 empty] | 该产品由穿刺套件、导引套件、测量套件、矫形套件、植骨套件、骨水泥填充套件、定位套件、安装套件和通道套件组成。产品金属部位不锈钢材料 00Cr18Ni14Mo3 的化学成分符合 GB/T 4234.1-2017的规定，06Cr19Ni10、30Cr13 符合 GB/T 1220-2007 的规定，钛合金材料 TC4 的化学成分符合GB/T 13810-2017 的规定，其中骨水泥注入器连接管可采用聚乙烯材料制成，非金属部位材料(手柄)采用丙烯腈-丁二烯-苯乙烯（ABS）树脂制成。灭菌或非灭菌包装。 |  | 供医疗单位经皮椎体成形术时做配套工具用。 | 2
黔械注准20192140066 |  | 聚氨基葡萄糖羧酸钠医用生物胶体液 | [9 empty] | 2019-08-07 | 2024-08-07 | 2024-08-06 | 2029-08-06 | [9 empty] | 本产品由聚氨基葡萄糖羧酸钠、氯化钠、纯化水组成 。本品一次性使用，无菌提供 |  |  | 2
吉械注准20192400085 |  | 降钙素原测定试剂盒（化学发光免疫分析法） | [6 empty] | 2024-07-11 |  |  | 2019-07-18 | 2024-07-18 | 2024-07-17 | 2029-07-17 | [12 empty] | 2
国械注准20193401923 |  | 甲型流感病毒抗原检测试剂盒（胶体金法） | [9 empty] | 2019-06-21 | 2024-06-21 | 2024-06-20 | 2029-06-20 | [12 empty] | 3
苏械注准20182091140 | 苏械注准20182021140 | 一次性使用大视窗选择性切除肛肠吻合器 | [9 empty] | 2020-07-29 | 2023-07-10 | 2023-07-09 | 2028-07-09 | [9 empty] | 一次性使用大视窗选择性切除肛肠吻合器（简称TSTmega吻合器）由钉砧组件，钉头组件，把手组件以及附件组成。其中钉砧组件由钉砧帽、钉砧、刀砧、丝杆组成，钉头组件由钉、钉筒 、钉仓、切刀组成，把手组件由把手、把手外壳、保险档位销组成。根据钉头组件直径大小划分，产品可分为33mm、36mm两种规格，按照所采用附件组合的不同来划分产品不同型号。该产品以无菌状态提供，经环氧乙烷或辐照灭菌，一次性使用。 |  | 供齿状线上黏膜选择性切除用 | 2
国械注准20193140565 |  | 一次性使用静脉留置针 | [9 empty] | 2019-07-30 | 2024-07-30 | 2024-07-29 | 2029-07-29 | [9 empty] | 本产品由穿刺针、护管套、套管、套管座、针座、套管固定芯、止血器（型号IVC-Z无）外延管（型号IVC-Z无）、导管夹（型号IVC-Z无）、排气接头（仅型号IVC-Z有）和输液端组成。产品主要材料组成包括不锈钢、聚全氟乙丙烯（FEP）、聚碳酸酯（PC）、丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物（ABS）、聚义戊二烯（IR）和聚氨酯（TPU），灭菌方式为环氧乙烷灭菌。 |  | 适用于建立血管通路，用于采集血液样本、注入药物或溶液。 | 3
苏械注准20192400906 |  | 泌乳素检测试剂盒（循环增强荧光免疫法） | 泌乳素检测试剂盒（循环增强荧光免疫发光法） | [8 empty] | 2019-08-12 | 2024-08-12 | 2024-08-11 | 2029-08-11 | [9 empty] | 1、测试条： 生物传感器孔：泌乳素生物传感器（表面包被20μg/mL的荧光素化鼠抗人泌乳素抗体1（Anti –泌乳素1）的石英针） 试剂孔1：泌乳素-R3（干粉,含200μg/mL鼠IgG的50mM磷酸盐0.05%吐温缓冲液，pH7.2~7.5） 试剂孔2：R4（干粉,含5μg/mL生物素化鼠抗人泌乳素抗体2（B-anti-泌乳素2）） 试剂孔3：R5（蓝色干粉,含8μg/mL链霉亲和素偶联的花青染料5(Cy5-SA)） 洗涤孔： 第1-8孔为洗涤液（50mM磷酸盐0.05%吐温缓冲液, pH7.2~7.5），装量为220μL 检测孔：洗涤液(50mM磷酸盐0.05%吐温缓冲液, pH7.2~7.5) ，装量为260μL 2、校准品： 泌乳素高值校准品：含50mM磷酸盐，0.05%吐温缓冲液和proclin300，6%BSA，5%蔗糖，所赋浓度的定值应在(105～195) ng/mL范围内，冻干品 泌乳素低值校准品：含50mM磷酸盐，0.05%吐温缓冲液和proclin300，6%BSA，5%蔗糖，所赋浓度的定值应在(3.5～6.5)ng/mL范围内，冻干品 3、质控品： 泌乳素高值质控品：含50mM磷酸盐，0.05%吐温缓冲液和proclin300，6%BSA，5%蔗糖，所赋浓度的定值应在浓度值(70～130) ng/mL范围内，冻干品 泌乳素低值质控品：含50mM磷酸盐，0.05%吐温缓冲液和proclin300，6%BSA，5%蔗糖，所赋浓度的定值应在浓度值(7～13)ng/mL范围内，冻干品 |  | 用于体外定量检测人血浆、血清中泌乳素（PRL）的含量。 | 2
苏械注准20182141263 |  | 弱酸性缓冲生理海水鼻腔护理喷雾器 | [9 empty] | 2018-08-20 | 2023-08-20 | 2023-08-19 | 2028-08-19 | [12 empty] | 2
粤械注准20192140744 |  | 一次性使用导尿包 | [9 empty] | 2019-07-01 | 2024-07-01 | 2024-06-30 | 2029-06-30 | [12 empty] | 2
苏械注准20192140963 |  | 一次性使用输尿管支架 | [9 empty] | 2019-08-12 | 2024-08-12 | 2024-08-11 | 2029-08-11 | [9 empty] | 一次性使用输尿管支架由J型管、助推管（选配）和导丝（选配）组成。一次性使用输尿管支架按J型管外形不同可分为单J型(导管规格为:1.3mm (F4)、1.7mm (F5)、2.0mm(F6)、2.3mm(F7)、2.7mm (F8)、3.0mm(F9)、3.3mm(F10)、4.0mm(F12)、4.7mm(F14)、5. 3mm(F16)、6.0mm(F18)) 、双J型(导管规格为:1.0mm(F3)、 1.3mm(F4)、 1.5mm(F4.5)、1.7mm(F5)、2.0mm(F6)、2.3mm(F7)、2.7mm(F8)、3.0mm(F9)、3.3mm(F10)、 4.0mm(F12)、4.7mm(F14)、5.3mm(F16)、6. 0mm(F18))和菱型(导管规格为:1.7mm(F5)、2.0mm(F6)、2.3mm(F7)、2.7mm(F8)、3.0mm(F9)、3.3mm(F10))三种型式。其中，单J型按有无接头分为有接头和无接头两种，双J型和菱型按照首尾二端开口情况分为: 一端开、两端开、两端闭。导丝按外径不同分为0.025in、 0.028in、 0.032in、 0.035in、 0.038in共5种规格﹔助推管按管径不同分为1.7mm(F5)、2.0mm(F6)、2.3mm(F7)、2.7mm(F8)共4种规格。该产品以无菌状态提供，经环氧乙烷灭菌。一次性使用。 |  |  | 2
国械备20140092 |  | 乳牙预成冠 | 乳牙成形冠套 Strip Crown Forms |  | 美国 | [6 empty] | 2014-09-10 |  | 2099-12-31 |  |  |  |  | 明州斯睿医疗产品（上海）有限公司 |  | 3M ESPE Dental Products |  |  |  | 采用高分子材料制成。牙科辅助充填材料成型的工具。非无菌提供。 |  | 在牙科医生为患者恢复乳前牙外形时，帮助乳前牙修复充填材料在患牙上成型。修复材料固化后，将产品从牙齿上剥脱下来。 | 1
国械备20170725号 |  | 医用胶布 | 医用胶布 3M Multipore Dry Surgical Tape |  | 日本 |  |  |  |  | 2022-12-28 |  | 2017-07-20 |  | 2099-12-31 |  |  |  |  | 明州斯睿医疗产品（上海）有限公司 |  | 3M Japan Innovation Limited |  |  | 为背材上涂有具有自粘特性的胶粘剂的胶带。非无菌提供，一次性使用。不与创面直接接触。粘贴部位为完好皮肤。 |  | 用于将敷料粘贴固定于创面或将其他医疗器械固定到人体的特定部位。 |  | 1
国械注准20193130019 |  | 空心螺钉 | [9 empty] | 2019-01-09 | 2024-01-09 | 2024-01-08 | 2029-01-08 | [12 empty] | 3
国械注进20162142804 |  | 透明薄膜敷贴 | 透明薄膜敷贴 3M Tegaderm Diamond Pattern Film Dressing |  | 美国 | [6 empty] | 2021-03-15 |  | 2026-03-14 |  |  |  |  | 明州斯睿医疗产品（上海）有限公司 |  | 3M Deutschland GmbH |  |  |  | 该产品包含薄膜背衬及胶粘剂。 |  | 产品可用于覆盖和保护导管部位和伤口，为伤口愈合维持一个湿润的环境，以便于进行自溶清创术。亦可用作第二级敷料，保护皮肤受损，将器械固定在皮肤上，也可用作护眼罩。 | 2
国械备20150361 |  | 透气胶贴 | 医用透气胶粘带 3M Transpore Surgical Tape |  | 美国 | [6 empty] | 2015-04-07 |  | 2099-12-31 |  |  |  |  | 明州斯睿医疗产品（上海）有限公司 |  | 3M Company |  |  |  | 为背材上涂有具有自粘特性的胶粘剂的胶带。非无菌提供，一次性使用。不与创面直接接触。粘贴部位为完好皮肤。 |  | 用于将敷料粘贴固定于创面或将其他医疗器械固定到人体的特定部位。 | 1
国械注准20173664525 | 国械注准20173034525 | 导管鞘组 | [9 empty] | 2017-10-26 | 2022-10-26 | 2022-10-25 | 2027-10-25 | [12 empty] | 3
湘械注准20212400831号 |  | 糖化血红蛋白（HbA1c）检测试剂盒（荧光免疫层析法） | [5 empty] | 2021-05-26 |  |  |  | 2021-05-26 |  | 2026-05-25 |  |  |  | 长沙市鹏瑞生物科技有限公司 | 华新（长沙）生物医药有限公司 |  |  |  |  | 试剂盒由检测试剂、ID卡、样本稀释液B组成。 1.检测试剂：1人份/袋，每人份由检测卡和干燥剂（硅胶）构成，检测卡由试纸条和试纸条外壳构成，试纸条由样本垫、荧光结合垫（喷有荧光标记的Hb单克隆抗体I）、硝酸纤维素膜（（NC膜）（检测区包被有HbA1c单克隆抗体（T1线）、Hb单克隆抗体II（T2线）和羊抗鼠IgG抗体（C线））、衬板和吸水垫组成； 2.ID卡：1张，包含批号及标准曲线信息； 样本稀释液B：包装规格为20人份/盒配20支，包装规格为40人份/盒配40支，包装规格为100人份/盒配100支，1mL/支；样本稀释液B由氯化铵、Tris、表面活性剂（Triton-100）等组成，pH=7.4±0.2。 |  | 本产品用于本产品用于体外定量检测人全血样本中糖化血红蛋白（HbA1c）的含量。 |  | 2
湘械注准20212400832号 |  | 25-羟基维生素D(25-OH VD)检测试剂盒（荧光免疫层析法） | [5 empty] | 2021-05-26 |  |  |  | 2021-05-26 |  | 2026-05-25 |  |  |  | 长沙市鹏瑞生物科技有限公司 | 华新（长沙）生物医药有限公司 |  |  |  |  | 试剂盒由检测试剂、ID卡、样本稀释液C组成。 1.检测试剂：1人份/袋，每人份由检测卡和干燥剂(硅胶)构成，检测卡由试纸条和试纸条外壳构成，试纸条由样本垫、荧光结合垫(喷涂有荧光微球标记的25-OH VD单克隆抗体)、硝酸纤维素膜（NC膜）（检测区包被有25-OH VD人工抗原（T线）和羊抗鼠IgG抗体（C线））、衬板和吸水垫组成； 2.ID卡：1张，包含批号及标准曲线信息； 3.样本稀释液C：包装规格为20人份/盒配20支，包装规格为40人份/盒配40支，包装规格为100人份/盒配100支，0.2mL/支；样本稀释液C由磷酸盐、蔗糖、EDTA Na2、表面活性剂（吐温20）、1,4-二硫代-DL-苏糖醇（DTT）组成，pH=7.4±0.2。 |  | 本产品用于体外定量检测人血清、血浆和全血样本中25-羟基维生素D（25-OH VD）的含量。 |  | 2
浙械注准20192080417 |  | 一次性使用密闭式湿化输氧面罩 | [9 empty] | 2019-07-24 | 2024-07-24 | 2024-07-23 | 2029-07-23 | [12 empty] | 2
豫械注准20192200581 |  | 三棱针 |  | 固始县泉河铺乡工业园 |  |  |  | 2019-03-12 | 2023-11-09 |  |  | 2019-03-12 | 2024-03-12 | 2024-03-11 | 2029-03-11 |  |  | 固始公元医疗器械有限公司 | [5 empty] | 由医用不锈钢丝制成 | 三棱针由针体、针尖和针柄组成，一体成型式针体、针尖和针柄采用 GB/T4240-2019中所规定的06Cr19Ni10不锈钢丝制成。非一体成型式针柄的塑柄材料应以GB/T12672-2009标准中规定的ABS或者以YY/T0242-2007标准中规定的PP塑料制成。 | 适用于医疗机构针灸治疗 |  | 2
豫械注准20192200582 |  | 小针刀 |  | 固始县泉河铺乡工业园 |  |  |  | 2019-03-12 | 2023-11-09 |  |  | 2019-03-12 | 2024-03-12 | 2024-03-11 | 2029-03-11 |  |  | 固始公元医疗器械有限公司 | [5 empty] | 磨制刀口后，针柄由金属丝绕制和苯乙烯（ABS）、YY/T0242-2007标准规定的聚丙烯材料制造而成。 | 小针刀由针柄和针体组成。针体应以 GB/T4240-2019中的规定的 0Cr19Ni9奥氏体不锈钢丝制成，针柄采用无氧铜丝或GB/T4240-2019中的规定的0Cr19Ni9或其他奥氏体不锈钢丝制成；塑柄材料应以GB/T 12672-2009标准中规定的ABS或者以YY/T 0242-2007标准中规定的PP塑料制成。按是否灭菌分为灭菌小针刀和非灭菌小针刀两种。 | 供医疗机构皮下或深部软组织切割使用 |  | 2
苏械注准20192200343 |  | 灸疗装置 | [9 empty] | 2019-04-22 | 2024-07-23 | 2024-04-01 | 2029-07-22 | [12 empty] | 2
国械注进20162010803 |  | 电刀负极板 | 电刀负极板 Universal Electrosurgical Pad |  | 美国 | [6 empty] | 2020-03-10 |  | 2025-03-09 |  |  |  |  | 明州斯睿医疗产品（上海）有限公司 |  | 3M Company |  |  |  | 产品为双极型，包括带导线型和不带导线型两种。带导线型负极板由极板、导线和插头组成。产品极板由胶绝缘背衬、粘胶、导电铝箔、导电胶、透明聚酯薄膜层组成。极板背衬材料为聚酯织物，粘胶材料为丙烯酸酯，导电胶材料为丙烯酸聚合物。产品为一次性使用，非灭菌包装。 |  | 适用于高频手术中，将电外科射频电流均匀的分布在整个负极板的导电表面上，为电外科电流提供一个安全的回路。 | 2
豫械注准20172640947 | 豫械注准20172140947 | 妇女外用壳聚糖抗菌液 | [9 empty] | 2017-11-27 | 2023-02-07 | 2022-11-26 | 2028-02-06 | [12 empty] | 2
国械注准20163401302 |  | 唐氏综合征检测用多项质控品 | [9 empty] | 2016-07-08 | 2021-04-08 | 2021-07-07 | 2026-04-07 | [12 empty] | 3
国械注准20183461032 | 国械注准20183131032 | 钛合金骨针 | [6 empty] | 2023-12-22 |  |  | 2018-04-20 | 2023-12-22 | 2023-04-19 | 2028-12-31 |  | 国械注准20183131032 | [7 empty] | 该产品采用符合GB/T 13810标准的TC4钛合金材料制成，表面可经微弧阳极氧化处理。产品分辐照灭菌和非灭菌包装，无菌有效期5年。 |  | 适用于四肢骨折内固定 | 3
苏械注准20192020614 |  | 一次性使用细胞刷 | [9 empty] | 2019-06-11 | 2024-06-11 | 2024-06-10 | 2029-06-10 | [9 empty] | 一次性使用细胞刷主要由刷头组件、外管、手柄组成。刷头组件由尼龙和O6Cr19Ni10不锈钢材料制成，外管由聚四氟乙烯PTFE材料制成，手柄组件由丙烯腈-丁二烯-苯乙烯(ABS)树脂材料制成。细胞刷有效长度（mm）：400、600、800、1000、1200、1600、1800、2000、2200、2400、2600、2800、3000、4000，夹头外径（mm）分1、1.3、1.5、1.8、2.0、2.1、2.3、2.4、2.5、3.0、3.4、3.5、4.0、4.5、5.0十五种。产品以无菌状态提供，经环氧乙烷灭菌，一次性使用。 |  |  | 2
粤械注准20192400459 |  | 总胆红素（TBil）测定试剂盒 (重氮法) | [9 empty] | 2019-04-16 | 2024-06-11 | 2024-04-15 | 2029-06-10 | [12 empty] | 2
国械注进20172140937 |  | 手术膜 | 手术膜 3M Steri-Drape |  | 美国/墨西哥/多米尼加共和国 |  |  |  | 2022-01-28 |  |  | 2022-03-22 |  | 2027-03-21 |  |  |  |  | 明州斯睿医疗产品（上海）有限公司 |  | 3M Health Care |  |  |  | 手术膜由聚乙烯薄膜、无纺布为背衬的聚乙烯膜、丙烯酸酯胶粘剂组成。 |  | 该产品用于保护手术位置附近的皮肤、铺巾、手术周围的相关设备，从而起到收集手术部位渗液，提供术野周围无菌区域，隔离污染区域，隔离非无菌设备作用。 | 2
鲁械注准20192400442 |  | 肌酐测定试剂盒(肌氨酸氧化酶法) | [9 empty] | 2019-07-17 | 2024-07-17 | 2024-07-16 | 2029-07-16 | [9 empty] | R1:三羟甲基甲胺基丙磺酸缓冲液(100mmol/L);4-氨基安替比林(5mmol/L); 肌氨酸氧化酶(10kU/L);氯化镁(150mmol/L); R2:三羟甲基甲胺基丙磺酸缓冲液(100mmol/L);肌酐酶(30kU/L); N,N-二甲基间甲苯胺(1%);肌酸酶(25kU/L);叠氮钠(0.1％)。 |  |  | 2
国械注准20173133187 | 国械注准20173133187 | 金属接骨螺钉 | [9 empty] | 2017-05-31 | 2023-07-26 | 2022-05-30 | 2028-07-25 | [12 empty] | 3
鄂械注准20142142039 |  | 创面保护膜 | [9 empty] | 2019-10-29 |  | 2024-10-28 | 2029-01-24 | [9 empty] | 产品由聚乙烯醇、乙醇、甘油、纯化水制成聚乙烯醇溶液与聚乙烯醇瓶或药用聚乙烯/铝/聚乙烯复合软膏管组成，溶液中聚乙烯醇含量为5%-15%（W/W）。 |  | 用于I度或浅II度的烧烫伤创面、皮肤破损等体表非慢性小创面的隔离保护。 | 2
国械注进20212090385 |  | 一次性充气式保温毯 | 一次性充气式保温毯 3M Bair Hugger Warming Blanket |  | 美国 | [6 empty] | 2021-09-16 |  | 2026-09-15 |  |  |  |  | 明州斯睿医疗产品（上海）有限公司 |  | 3M Company |  |  |  | 由保温毯，软管卡组成。 |  | 与3M公司的675或775升温仪联合使用，为病人提供热量，预防和治疗低温症。 | 2
国械注进20182142129 |  | 透明敷料 | 透明敷料 3M Tegaderm Transparent Dressing |  | 美国 |  |  | 2022-06-14 |  |  |  | 2022-06-14 | 2023-06-11 | 2028-06-10 |  |  |  | 明尼苏达矿业制造（上海）国际贸易有限公司 | 明州斯睿医疗产品（上海）有限公司 | 3M Company（3M公司） | 3M Deutschland GmbH |  |  | 本产品由薄膜背衬、粘合剂和离型纸组成，其中1614和1616薄膜背衬内侧边沿有无纺布，外侧有离型框；1622W, 1624W,1626, 1626W, 1627, 1628,1629, 1630, 1634, 9505W和9506W薄膜背衬外侧有离型框。背衬的材料为聚氨酯，粘合剂的材料为丙烯酸酯，离型纸和离型框均为纸。经伽马射线灭菌，一次性使用。 |  | 适用于导管和器械的固定，覆盖保护伤口，提供湿润环境；可作为次级敷料，将器械固定在皮肤上。 |  | 2
川械注准20142400038 |  | 脂类&免疫类多项质控品 | [9 empty] | 2019-06-24 | 2024-06-24 | 2024-06-23 | 2029-06-23 | [12 empty] | 2
京械注准20192020617 |  | 取石网篮 | [9 empty] | 2019-10-08 |  | 2024-10-07 | 2029-10-07 | [12 empty] | 2
赣械注准20182660108 | 赣械注准20182180108 | 一次性使用无菌阴道扩张器 | [9 empty] | 2018-05-28 | 2023-05-28 | 2023-05-27 | 2028-05-27 | [12 empty] | 2
粤械注准20192400810 |  | 血糖试纸（葡萄糖脱氢酶法） |  |  | 中国 | [6 empty] | 2019-07-17 | 2024-07-17 | 2024-07-16 | 2029-07-16 | [9 empty] | 本产品由血糖试纸、密码卡、使用说明书等组成。血糖试纸主要组成成分有：GDH-FAD≥1.0IU、 不反应成分（6.12%亚铁氰化钾、3.92%磷酸氢二钾） ≥0.3mg |  | 该产品与本品牌血糖胆固醇尿酸测试仪配合使用，用于体外监测人体毛 细血管全血葡萄糖浓度，但不适用于新生儿的测试。可以由专业人员、 熟练掌握该项操作的患有糖尿病的非专业人员或其家属在家中或医疗单 位进行血糖监测，只用于监测糖尿病人血糖控制的效果，而不能用于糖 尿病的诊断和筛查，也不能作为治疗药物调整的依据。 | 2
粤械注准20192400811 |  | 尿酸试纸（尿酸酶法） |  |  | 中国 | [6 empty] | 2019-07-17 | 2024-07-17 | 2024-07-16 | 2029-07-16 | [9 empty] | 本产品由尿酸试纸、密码卡、使用说明书等组成。尿酸试纸主要组成成分有：尿酸酶≥0.1mg、 不反应成分（5.55%亚铁氰化钾、4.13%磷酸氢二钾）≥0.05mg |  | 本试纸仅供体外诊断使用，须配合本品牌血糖胆固醇尿酸测试仪使用，用于检测新鲜指尖全血中的尿酸浓度，可供家庭自我测试使用，但不适用于新生儿的测试。 | 2
国械注进20162171320 |  | 双重固化玻璃离子粘接剂 Multi-Cure Glass Ionomer Orthodontic | 双重固化玻璃离子粘接剂 | 美国 |  |  |  | 2023-01-04 |  |  |  | 2024-05-14 |  | 2029-05-13 |  |  |  | 明尼苏达矿业制造（上海）国际贸易有限公司 | 明州斯睿医疗产品（上海）有限公司 | 3M Unitek Corporation |  |  |  | 双重固化的玻璃离子粘接剂。粉液两部分。粉：锶氟铝硅酸盐玻璃离子。液：樱桃香精、丙烯酸和甲叉丁二酸共聚物、水、2-羟乙基甲基丙烯酸酯。粉末部分均匀、无杂质；液体部分澄清、无杂质、无凝胶、色泽均匀。工作时不小于60秒，固化时间不大于10分钟。材料具有热稳定性，薄膜厚度不大于50μm。 |  | 本产品适用于牙科正畸治疗，用于金属托槽和带环的粘接。 |  | 2
国械注进20153460815 | 国械注进20153130815 | 锁定型金属接骨板系统 | 锁定型金属接骨板系统 |  | 美国 |  | 捷迈（上海）医疗国际贸易有限公司 |  | 2022-08-02 |  |  | 2018-06-27 | 2023-06-27 | 2023-06-26 | 2028-06-26 |  | 国械注进20153130815 |  | 捷迈（上海）医疗国际贸易有限公司 |  | Biomet Trauma |  |  |  | 该产品由锁定接骨板以及配合使用的锁定螺钉、非锁定螺钉、垫圈组成，部分接骨板预装导向锁扣。锁定接骨板由符合ISO5832-3标准规定的Ti6Al4V合金制成；锁定螺钉、非锁定螺钉、垫圈由符合ISO5832-3标准规定的Ti6Al4V合金或符合ISO5832-12的钴铬钼合金制成。钛合金产品表面经阳极氧化处理。灭菌和非灭菌包装。 |  | 适用于四肢骨折内固定。 | 3 | 3
渝械注准20192400187 |  | 载脂蛋白E检测试剂盒（免疫比浊法） | [9 empty] | 2019-08-08 | 2024-08-08 | 2024-08-07 | 2029-08-07 | [12 empty] | 2
渝械注准20192400188 |  | 甘油三酯检测试剂盒（酶法） | [9 empty] | 2019-08-08 | 2024-08-08 | 2024-08-07 | 2029-08-07 | [12 empty] | 2
渝械注准20192400189 |  | 游离脂肪酸检测试剂盒（酶法） | [9 empty] | 2019-08-08 | 2024-08-08 | 2024-08-07 | 2029-08-07 | [12 empty] | 2
渝械注准20192400212 |  | 天冬氨酸氨基转移酶检测试剂盒（酶法） | [9 empty] | 2019-08-23 | 2024-08-23 | 2024-08-22 | 2029-08-22 | [12 empty] | 2
粤械注准20192400282 |  | 镁（Mg)测定试剂盒 (偶氮砷Ⅰ法) | [9 empty] | 2019-04-03 | 2024-06-11 | 2024-04-02 | 2029-06-10 | [12 empty] | 2
鲁械注准20172140609 |  | 输尿管引流导管 | 输尿管支架管 |  |  |  |  | 2022-01-28 |  |  |  | 2022-08-07 |  | 2027-08-06 |  |  |  | 济南中康顺医疗器械有限公司 | [9 empty] | 2
苏械注准20192020772 |  | 一次性使用清创缝合包 | [9 empty] | 2019-07-11 | 2024-07-11 | 2024-07-10 | 2029-07-10 | [9 empty] | 一次性使用清创缝合包按用途不同分A型(清创缝合)、B型（清创换药）和C型（换药拆线）三种。A型配置为非吸性外科缝线、医用缝合针、纱布叠片、塑料镊子、选配橡胶检手套或薄膜手套、治疗巾、洞巾、棉球、碘伏棉球、拆线剪刀、手术刀片、器械盘；B型基本配置为纱布叠片、塑料镊子、选配橡胶检查手套或薄膜手套、棉球、碘伏棉球、器械盘；C型基本配置为纱布叠片、塑料镊子、选配橡胶检查手套或薄膜手套、棉球、碘伏棉球、拆线剪刀、手术刀片、器械盘。产品以无菌状态提供，经环氧乙烷灭菌，一次性使用。 |  | 供临床清创缝合、换药、拆线用。 | 2
苏械注准20162081479 | 苏械注准20162081478 | 一次性使用吸痰管 | [9 empty] | 2021-08-17 |  | 2026-08-16 | [13 empty] | 2
国械备20160232号 |  | 打磨抛光组件 Sof-LexTM Finishing and Polishing System | 打磨抛光清洁器具 Sof-Lex Finishing and Polishing System |  | 美国 | [6 empty] | 2016-02-17 |  | 2099-12-31 |  |  |  |  | 明州斯睿医疗产品（上海）有限公司 |  | 3M ESPE Dental Products |  |  |  | 本产品包含牙科抛光磨头、牙科抛光条、牙科抛光碟组成。上述各器械品名均在国家药品监督管理局发布的《第一类医疗器械产品目录》中，所有产品均属于Ⅰ类产品，具体产品描述见附录。 |  | 用于对修复体的抛光、打磨以及多余部分的去除。不包括仅用于口腔科技工室的器具。 | 1
国械备20140096 |  | 高分子固定绷带 |  |  | 波兰 |  |  |  |  | 2023-01-10 |  | 2014-09-10 |  | 2099-12-31 |  |  |  |  | 明州斯睿医疗产品（上海）有限公司 |  | 3M Deutschland GmbH |  |  | 产品为纺织加工而成的卷状材料。其形状可以通过绑扎的形式进行固定或限制肢体活动。未固化产品具有弹力和自粘特性。非无菌提供，一次性使用。不与创面直接接触。粘帖部位为完好皮肤。 |  | 用于对肢体提供束缚力，以起到固定作用。 |  | 1
闽械注准20192400101 |  | 血清淀粉样蛋白A测定试剂盒（荧光免疫层析法） | [9 empty] | 2019-11-01 | 2024-11-01 | 2024-10-31 | 2029-10-31 | [12 empty] | 2
闽械注准20142400004 |  | 人绒毛膜促性腺激素测定试剂盒（荧光免疫层析法） | [9 empty] | 2019-09-18 | 2024-09-18 | 2024-09-17 | 2029-09-17 | [12 empty] | 2
国械注进20193010359 |  | 一次性使用弯头闭合切割手术器械 | [9 empty] | 2019-07-19 | 2024-07-19 | 2024-07-18 | 2029-07-18 | [12 empty] | 3
国械注进20192010353 |  | 一次性使用弯头闭合切割手术器械 | [9 empty] | 2019-07-16 | 2024-07-16 | 2024-07-15 | 2029-07-15 | [12 empty] | 2
闽械注准20142400007 |  | 全程C-反应蛋白（hsCRP+常规CRP）测定试剂盒（荧光免疫层析法） | [9 empty] | 2019-09-18 | 2024-09-18 | 2024-09-17 | 2029-09-17 | [12 empty] | 2
苏械注准20182540888 | 苏械注准20182080888 | 简易呼吸器 | [9 empty] | 2018-05-10 | 2023-10-30 | 2023-05-09 | 2028-10-29 | [9 empty] | 简易呼吸器由面罩、弹性球体、呼气阀、患者阀、压力安全阀、进气阀、储氧袋和氧气连接管、口咽通气道和开口器组成，简易呼吸器根据球体容量及使用对象不同分为三种型号规格。产品以非无菌状态提供。 |  | 用于为呼吸不充分人员提供肺通气 | 2
国械注进20172176357 |  | 非金属正畸托槽 | 非金属正畸托槽 Orthodontic Nonmetal Brackets |  | 美国 | [6 empty] | 2021-06-02 |  | 2026-06-01 |  |  |  |  | 明州斯睿医疗产品（上海）有限公司 |  | 3M Unitek Corporation |  |  |  | 托槽主体由氧化铝构成，托槽底板由二氧化硅构成，托槽金属加强槽沟由AISI 316L不锈钢构成，托槽锁扣由镍钛合金构成。预置粘结剂APCII或APCPlus预置在托槽的底板上。产品主要性能：托槽的主要性能：外观：托槽的所有表面均应光滑、无瑕疵、无锋棱、无毛刺、无裂纹、无焊瘤等缺陷。粘结剂的主要性能：具有热稳定性；粘结剂预置非金属正畸托槽与牙釉质的剪切强度应不小于8MPa。 |  | 本产品适用于口腔科正畸治疗。 | 2
国械注进20153173183 |  | 纤维根管桩修复系统 |  |  | 德国 | [6 empty] | 2019-09-16 | 2024-09-16 | 2024-09-15 | 2029-09-15 |  |  |  | 明州斯睿医疗产品（上海）有限公司 |  | 3M Deutschland GmbH |  |  |  | 产品含有两种纤维根管桩修复套装。纤维根管桩主要由含有氧化锆的玻璃纤维组成；配套用钻头（钻头与慢速手机连接使用）由不锈钢组成。 |  | 该产品主要用于口腔修复治疗，适用于余留牙结构不足（&lt;4mm），需要桩支撑和固定牙冠的修复治疗。 | 3
苏械注准20142140677 |  | 一次性使用导尿管 | [9 empty] | 2020-07-07 |  | 2025-07-06 | [10 empty] | 一次性使用导尿管按材质分为硅橡胶导尿管和塑料导尿管。按结构分为单腔导尿管、双腔导尿管和三腔导尿管。按用途分为无球囊儿童型、无球囊标准型、双腔儿童型、双腔标准型、双腔女用型、三腔标准型、三腔女用型。按外径不同分为2.0mm(Fr6)、2.7mm（Fr8）、3.3mm（Fr10）、4.0mm(Fr12)、4.7mm(Fr14)、5.3mm（Fr16）、6.0mm(Fr18）、6.7mm（Fr20）、7.3mm(Fr22）、8.0mm(Fr24）、8.7mm(Fr26)、9.3mm(Fr28)、10.0mm(Fr30)。单腔导尿管由排泄锥形接口、充起锥形接口、管身、侧孔、球囊、单向阀组成；三腔导尿管由排泄锥形接口、充起锥形接口、冲洗锥形接口、塞子、管身、侧孔、冲洗孔、球囊、单向阀组成。该产品以无菌状态提供，经环氧乙烷灭菌，一次性使用。 |  |  | 2
国械注进20162020474 |  | 皮肤伤口胶带 | 皮肤伤口胶带 3MTM Steri-StripTM Skin Closures |  | 美国 | [6 empty] | 2020-08-06 |  | 2025-08-05 |  |  |  |  | 明州斯睿医疗产品（上海）有限公司 |  | 3M Company, 3M Health Care |  |  |  | 该产品是由背衬，强化纤维和粘合剂组成，背衬的材料为无纺纤维，粘合剂的材料为丙烯酸。灭菌方式为伽玛辐照灭菌，一次性使用。 |  | 用于表面皮肤的吻合。 | 2
湘械注准20212400332号 |  | C反应蛋白/血清淀粉样蛋白A（CRP/SAA）检测试剂盒（荧光免疫层析法） | [5 empty] | 2021-03-08 |  |  |  | 2021-03-08 |  | 2026-03-07 |  |  |  | 长沙市鹏瑞生物科技有限公司 | 华新（长沙）生物医药有限公司 |  |  |  |  | 试剂盒由检测试剂、ID卡、样本稀释液A组成。1.检测试剂：1人份/袋，每人份由检测卡和干燥剂(硅胶)构成，检测卡由试纸条和试纸条外壳构成，试纸条由样本垫、硝酸纤维素膜（检测区包被有CRP单克隆抗体II、SAA单克隆抗体II和羊抗鼠IgG）、荧光结合垫（喷有荧光微球标记的CRP单克隆抗体I、SAA单克隆抗体I）、衬板和吸水垫；2.ID卡：1张,包含批号及标准曲线信息；3.样本稀释液A：包装规格为20人份/盒配20管，包装规格为40人份/盒配40管，包装规格为100人份/盒配100管，1.5mL/管；样本稀释液A由磷酸盐、表面活性剂（吐温20）等组成, pH=7.4±0.2。 |  | C 反应蛋白/血清淀粉样蛋白A（CRP/SAA）检测试剂盒（荧光免疫层析法） |  | 2
国械注准20193130259 |  | 交锁髓内钉 | [6 empty] | 2024-07-08 |  |  | 2019-04-28 | 2024-07-08 | 2024-04-27 | 2029-07-07 | [12 empty] | 3
国械注准20163461716 | 国械注准20163131716 | 空心钉系统 | [6 empty] | 2021-08-03 |  |  | 2016-11-03 | 2021-08-03 | 2021-11-02 | 2026-08-02 | [9 empty] | 该产品由符合GB/T 13810标准规定的TC4钛合金材料制成。包含表面经阳极氧化处理和表面未经阳极氧化处理两种形式。非灭菌包装及灭菌包装。 |  | 适用于前、中、后足部骨折内固定、四肢小骨折块内固定以及四肢长骨骨折内固定。 | 3
苏械注准20182100501 | 苏械注准20182040501 | 单侧外固定支架 | [6 empty] | 2022-09-21 |  |  | 2018-03-09 | 2023-03-09 | 2023-03-08 | 2028-03-08 | [9 empty] | 单侧外固定支架由夹针块、万向球、偏心轴、伸缩主体、调节装置、球碗、锁紧套或针管夹、连接杆、角度块、延伸杆、固定块、旋转块、连接块、调节块等部件成或部分部件组成。产品分A型、B型、C型、D型、E型和F型六种型号,其中A型分直型Ⅰ型、直型Ⅱ型、直型Ⅲ型、T型Ⅰ型、T型Ⅱ型、T型Ⅲ型和斜型七种型号；B型分直型和T型两种型号；C型分Ⅰ型、Ⅱ型、Ⅲ型、Ⅳ型、V型和Ⅵ型六种型号；D型分直型Ⅰ型、直型Ⅱ型和T型三种型号。产品以非无菌状态提供，一次性使用。与金属骨针配合，用于骨折部位的外固定复位。 |  | 与金属骨针配合，用于骨折部位的外固定复位。 | 2
国械注准20173461550 | 国械注准20173131550 | 金属缆索系统 | [6 empty] | 2022-04-24 |  |  | 2016-12-06 | 2022-12-06 | 2022-12-05 | 2027-12-05 | [9 empty] | 该产品由缆索和缆扣组成，由符合GB/T13810标准要求的TC4钛合金材料制成，缆扣表面可经着色阳极氧化处理，辐照灭菌包装或非灭菌包装，灭菌包装无菌有效期5年。 |  | 适用于四肢骨折捆扎内固定。 | 3
国械注准20193131937 |  | 金属锁定接骨板 | [6 empty] | 2024-01-05 |  |  | 2019-07-02 | 2024-07-02 | 2024-07-01 | 2029-07-01 | [9 empty] | 采用符合GB4234.1标准的00Cr18Ni14Mo3不锈钢或符合GB/T13810标准的TA3纯钛材料制成，纯钛表面允许阳极氧化处理，产品交付状态无菌和非无菌两种形式，一次性使用。 |  | 适用于四肢、骨盆和锁骨部位的骨折内固定。 | 3
国械注进20162172231 |  | 正畸光固化变色粘接剂 |  |  | 美国 | [6 empty] | 2020-08-07 |  | 2025-08-06 |  |  |  |  | 明州斯睿医疗产品（上海）有限公司 |  | 3M Unitek Corporation |  |  |  | 本品为丙烯酸类光固化粘接剂，主要由与羟基化硅烷反应的玻璃、硅烷化石英、聚乙二醇二甲基丙烯酸酯、枸橼酸二甲基丙烯酸寡聚物、改性二氧化硅、双酚A甘油酯和2.6-二叔丁基对甲基苯酚组成。主要性能：粘接剂具有热稳定性及对环境光线敏感性测试后保持物理均匀性。粘接剂将金属、陶瓷正畸托槽粘接至牙釉质表面的剪切粘接强度不小于6MPa。 |  | 该产品用于粘接陶瓷正畸托槽或金属正畸托槽。 | 2
苏械注准20192020931 |  | 非吸收性外科缝线 | [9 empty] | 2019-08-12 | 2024-08-12 | 2024-08-11 | 2029-08-11 | [12 empty] | 2
浙械注准20142400306 |  | 单胺氧化酶检测试剂盒（连续监测法） | [6 empty] | 2024-02-20 |  |  | 2019-08-29 | 2024-08-29 | 2024-08-28 | 2029-08-28 | [9 empty] | 试剂：三羟甲基氨基甲烷缓冲液、还原型辅酶I、聚乙二醇6000、α-酮戊二酸、谷氨酸脱氢酶、苄胺；校准品/质控品：单胺氧化酶、磷酸盐缓冲液、氯化钠、牛血清白蛋白、葡萄糖。 |  | 用于人血清中单胺氧化酶(MAO)活性的定量测定。 | 2
浙械注准20142400308 |  | 总铁结合力检测试剂盒（亚铁嗪法） | [6 empty] | 2024-02-20 |  |  | 2019-08-29 | 2024-08-29 | 2024-08-28 | 2029-08-28 | [9 empty] | Fe试剂成分：试剂1：盐酸羟胺、硫脲、乙酸钠；试剂2：亚铁嗪；UIBC试剂成分：试剂3：三羟甲基氨基甲烷缓冲液、硫脲、硫酸亚铁铵；试剂4：抗坏血酸、亚铁嗪；Fe校准品：硫酸亚铁；UIBC校准品：磷酸盐缓冲液、氯化钠、牛血清白蛋白、葡萄糖、转铁蛋白；质控品：磷酸盐缓冲液、氯化钠、牛血清白蛋白、葡萄糖、十二水合硫酸亚铁铵、转铁蛋白。 |  | 用于人血清中总铁结合力(TIBC)的定量测定。 | 2
浙械注准20192400350 |  | 透明质酸检测试剂盒(化学发光免疫分析法) | 透明质酸检测试剂盒（化学发光微粒子免疫检测法） | [5 empty] | 2023-09-20 |  |  | 2019-07-02 | 2024-07-02 | 2024-07-01 | 2029-07-01 | [9 empty] | 标记试剂、固相试剂、辅助试剂、样本稀释液（可选购）、校准品（可选购）、质控品（可选购）。（具体内容详见产品说明书） |  | 用于人血清中透明质酸浓度的定量测定。 | 2
浙械注准20192400433 |  | C肽检测试剂盒(化学发光免疫分析法) | C肽检测试剂盒（化学发光微粒子免疫检测法） | [5 empty] | 2023-09-22 |  |  | 2019-08-01 | 2024-08-01 | 2024-07-31 | 2029-07-31 | [9 empty] | 标记试剂、固相试剂、样本稀释液（可选购）、校准品（可选购）、质控品（可选购）。（具体内容详见产品说明书） |  | 用于人血清中C肽浓度的体外定量测定。 | 2
国械注准20223400395 |  | 新型冠状病毒（2019-nCoV）抗原检测试剂盒（胶体金法） | [9 empty] | 2022-03-23 | 2023-06-14 | 2023-03-22 | 2028-06-13 | [12 empty] | 3
沪械注准20192040482 |  | 骨科外固定支架 | [9 empty] | 2019-11-08 | 2024-11-08 | 2024-11-07 | 2029-11-07 | [12 empty] | 2
国械注准20193400646 | 苏械注准20242400322 | 人附睾蛋白4测定试剂盒（化学发光免疫分析法） | [9 empty] | 2019-08-26 | 2024-03-07 | 2024-08-25 | 2029-08-25 | [9 empty] | 试剂1：含生物素标记的抗人附睾蛋白4单克隆抗体(约0.5mg/L，鼠源性)，磷酸盐缓冲液（含牛血清蛋白，0.1% Proclin300）； 试剂2：含吖啶酯标记的抗人附睾蛋白4单克隆抗体(约0.5mg/L，鼠源性)，磷酸盐缓冲液（含牛血清蛋白，0.1% Proclin300）； 试剂M：含链霉亲和素包被的磁颗粒(约0.3mg/mL)，经防腐处理； 校准品：含人附睾蛋白4（重组蛋白），三羟甲基胺基甲烷缓冲液（含牛血清蛋白，0.1% Proclin300）；浓度分别约为：0、20、60、200、600、1500 pmol/L，溯源至企业内部校准品。 |  |  | 3 | 2
国械注准20213401120 |  | 丙型肝炎病毒抗体检测试剂盒（胶体金法） | [5 empty] | 2021-12-31 |  |  |  | 2021-12-30 | 2021-12-31 | 2021-12-31 | 2026-12-30 |  |  | 迈克生物股份有限公司 | [5 empty] | "1.试纸卡：包被丙型肝炎病毒重组抗原-1和羊抗兔IgG多克隆抗体的硝酸纤维素膜、包被特定偶联蛋白T3和丙型肝炎病毒重组抗原-2和兔IgG胶体金复合物的结合垫、样品垫、塑料滴管。 2.试纸条：包被丙型肝炎病毒重组抗原-1和羊抗兔IgG多克隆抗体的硝酸纤维素膜、包被特定偶联蛋白T3和丙型肝炎病毒重组抗原-2和兔IgG胶体金复合物的结合垫、样品垫。" |  | 本产品用于体外定性检测人血清或血浆中的丙型肝炎病毒（Hepatitis C Virus，HCV）抗体。 |  | 3
国械注进20162171070 |  | 不锈钢预制临时牙冠 | 不锈钢预制临时牙冠 Stainless Steel Crowns |  | 美国 | [6 empty] | 2020-05-11 |  | 2025-05-10 |  |  |  |  | 明州斯睿医疗产品（上海）有限公司 |  | 3M ESPE Dental Products |  |  |  | 本产品由304L不锈钢组成。 |  | 本产品用于儿童缺损牙的临时修复。 | 2
国械注进20162144867 |  | 透明伤口敷料 |  |  | 美国 | [6 empty] | 2021-07-16 |  | 2026-07-15 |  |  |  |  | 明州斯睿医疗产品（上海）有限公司 |  | 3M Company, 3M Health Care |  |  |  | 敷料由聚氨酯薄膜背衬、丙烯酸酯胶粘剂、氨基甲酸酯/硅树脂背涂、聚酯和聚乙烯薄膜组成的吸收垫、纸质离型纸和纸质赋型边框构成。一次性使用。 |  | 本产品适用于急性伤口如割伤、烧伤、磨伤的护理，静脉输液部位的覆盖和保护，外科伤口的术后护理，也可用于浅表性慢性伤口的护理。 | 2
国械注进20162174477 |  | 自酸蚀预处理剂 | 自酸蚀预处理剂 Transbond Plus Self Etching Primer |  | 德国 | [6 empty] | 2020-08-11 |  | 2025-08-10 |  |  |  |  | 明州斯睿医疗产品（上海）有限公司 |  | 3M Unitek Corporation |  |  |  | 产品组成：A液：HEMA磷酸盐，DL-樟脑醌，4-（二甲基氨基）苯甲酸乙酯，2,6-二叔丁基对甲基苯酚，对羟基苯甲醚。B液：去离子水，对羟基苯甲酸甲酯，对羟基苯甲酸丙酯。产品主要性能：自酸蚀预处理剂为液体（透明或有色）澄清、质地应均匀，应无肉眼可见的杂质；本产品应与光固化正畸粘接剂配合使用，剪切粘接强度应不小于6Mpa；具有热稳定性。 |  | 用于口腔正畸治疗的牙釉质酸蚀和粘接前处理。 | 2
国械注准20193081045 |  | 一次性使用麻醉穿刺包 | 一次性使用麻醉穿刺套件 | [5 empty] | 2024-03-04 |  |  | 2019-12-26 | 2024-12-26 | 2024-12-25 | 2029-12-25 | [12 empty] | 3
国械注准20183130226 | 国械注准20183130226 | 锁定型金属接骨板系统 | [9 empty] | 2018-06-06 | 2023-12-26 | 2023-06-05 | 2028-12-25 | [12 empty] | 3
鲁械注准20192400414 |  | 白蛋白测定试剂盒 (溴甲酚绿法) | [9 empty] | 2019-07-10 | 2024-07-10 | 2024-07-09 | 2029-07-09 | [9 empty] | 丁二酸(0.11mol/L);溴甲酚绿(0.25mmol/L); 聚氧化乙烯月桂醚(1.97g/L) ;2-氯乙酰氨(1g/L)。 |  |  | 2
浙械注准20202400829 |  | 雌二醇检测试剂盒（化学发光免疫分析法） | 雌二醇检测试剂盒（化学发光微粒子免疫检测法） | [8 empty] | 2020-10-28 |  | 2025-10-27 | [10 empty] | 标记试剂：吖啶酯标记的羊抗人雌二醇抗体。 固相试剂：包被有雌二醇牛血清白蛋白结合物的磁性微球。 辅助试剂：三羟甲基氨基甲烷缓冲液，固醇类释放剂，PC300。 缓冲液：三羟甲基氨基甲烷缓冲液，PC300。 校准品：雌二醇、三羟甲基氨基甲烷缓冲液。 质控品：雌二醇、三羟甲基氨基甲烷缓冲液。（具体内容详见说明书） |  | 本试剂盒用于体外定量测定人血清和血浆中雌二醇浓度。 校准品用于体外定量测定人血清和血浆中雌二醇浓度时的校准，与本公司雌二醇检测试剂盒（化学发光免疫分析法）配套使用。 质控品用于体外定量测定人血清和血浆中雌二醇浓度时的质量控制，与本公司雌二醇检测试剂盒（化学发光免疫分析法）配套使用。 | 2
国械注准20203400007 |  | 总前列腺特异性抗原检测试剂盒（化学发光免疫分析法） | [9 empty] | 2020-01-08 |  | 2025-01-07 | [13 empty] | 3
国械注准20203400238 |  | 癌抗原15-3检测试剂盒（化学发光免疫分析法） | [9 empty] | 2020-03-11 |  | 2025-03-12 | [13 empty] | 3 | 2
国械注进20153170658 |  | 流动树脂 | 流动树脂 Filtek Bulk Fill Flowable Restorative | 美国 |  |  |  | 2022-09-14 |  |  |  | 2024-05-21 |  | 2029-05-20 |  |  |  | 明尼苏达矿业制造（上海）国际贸易有限公司 | 明州斯睿医疗产品（上海）有限公司 | 3M ESPE Dental Products |  |  |  | 流动树脂主要由硅烷化氧化锆/硅填料、氟化镱、双酚A丙烯二醇二醚二甲基丙烯酸酯等组成。 本产品与分配头3740T或分配器5707SD配合使用。 |  | 该产品适用于：I类洞和II类洞的直接修复体下的垫底；直接修复体材料下的洞衬；窝沟封闭；龋洞的微创修复（包括小型，非承力咬合面修复体）；III类洞和V类洞修复体；填除倒凹；少量牙釉质缺陷的修复；间接修复体的少量缺陷的修补；树脂和丙烯酸临时修复体的修补；1/2以上牙冠组织完整时，可用于核的堆塑，为牙冠修复提供支持。 |  | 3
苏械注准20192401103 |  | 雌二醇检测试剂盒（循环增强荧光免疫法） | 雌二醇检测试剂盒（循环增强荧光免疫发光法） | [8 empty] | 2019-09-09 | 2024-09-09 | 2024-09-08 | 2029-09-08 | [12 empty] | 2
浙械注准20192400673 |  | 促卵泡生成激素检测试剂盒（化学发光免疫分析法） | 促卵泡生成激素检测试剂盒（化学发光微粒子免疫检测法） | [8 empty] | 2019-12-27 |  | 2024-12-26 | [10 empty] | 标记试剂：吖啶酯标记的羊抗人促卵泡生成激素抗体。固相试剂：包被有鼠抗人促卵泡生成激素抗体的磁性微球。校准品（可选购）：促卵泡生成激素。质控品（可选购）：促卵泡生成激素。（具体内容详见说明书） |  | 用于人血清中促卵泡生成激素（FSH）浓度的定量测定。 | 2
浙械注准20192400676 |  | 黄体生成素检测试剂盒（化学发光免疫分析法） | 黄体生成素检测试剂盒（化学发光微粒子免疫检测法） | [8 empty] | 2019-12-27 |  | 2024-12-26 | [10 empty] | 标记试剂：吖啶酯标记的鼠抗人黄体生成素抗体。固相试剂：包被有鼠抗人黄体生成素抗体的磁性微球。校准品（可选购）：黄体生成素。质控品（可选购）：黄体生成素。（具体内容详见说明书） |  | 用于人血清和血浆中黄体生成素（LH）浓度的定量测定。 | 2
浙械注准20192400651 |  | 泌乳素检测试剂盒（化学发光免疫分析法） | 泌乳素检测试剂盒（化学发光微粒子免疫检测法） | [8 empty] | 2019-11-29 |  | 2024-11-28 | [10 empty] | 标记试剂：吖啶酯标记的羊抗人泌乳素抗体；固相试剂：包被有鼠抗人泌乳素抗体的磁性微球；校准品（可选购）：泌乳素；质控品（可选购）：泌乳素。（具体内容详见说明书） |  | 用于人血清和血浆中泌乳素浓度的定量测定。 | 2
浙械注准20192400648 |  | 睾酮检测试剂盒（化学发光免疫分析法） | 睾酮检测试剂盒（化学发光微粒子免疫检测法） | [8 empty] | 2019-11-29 |  | 2024-11-28 | [10 empty] | 标记试剂：吖啶酯标记的睾酮抗原，固相试剂：包被有兔抗人睾酮抗体的磁性微球，辅助试剂：三羟甲基氨基甲烷缓冲液。校准品（可选购）：睾酮。质控品（可选购）：睾酮。（具体内容详见说明书） |  | 用于人血清和血浆中睾酮浓度的定量测定。 | 2
国械注进20162171829 |  | II类错（牙合）矫治器 | II类错（牙合）矫治器 |  | 美国 |  |  |  | 2022-07-01 |  |  | 2019-08-28 | 2024-08-28 | 2024-08-27 | 2029-08-27 |  |  |  | 明州斯睿医疗产品（上海）有限公司 |  | 3M Unitek Corporation |  |  |  | 本产品主要由S30210，S30408，S31608，S51740不锈钢以及316L双相迷你不锈钢材质的弹簧、推杆、固定夹和L型针或简易安装组合构成。本产品的主要性能：外观：Forsus表面应光滑、不应有砂眼、锋棱、毛刺、裂纹、麻点、焊瘤、瑕疵和磨损痕迹；弹簧弹力：弹簧弹力应大于150gf；弹簧帽焊接力应不小于2.3kgf力。 |  | 该产品用于治疗上颌和下颌位置关系不调，解除远中错（牙合）关系。 | 2
鄂械注准20192172597 |  | 定制式活动义齿 | [9 empty] | 2019-02-01 | 2024-02-01 | 2024-01-31 | 2029-01-31 | [12 empty] | 2
渝械注准20182400041 |  | N末端心房利钠肽(NT-proBNP）检测试剂盒（量子点免疫荧光法） | N端-B型钠尿肽前体(NT-proBNP）检测试剂盒（量子点免疫荧光法） | 重庆市北碚区京东方大道388号 重庆市北碚区瑞和路15号一楼A区、二楼A区、四楼A区 |  |  |  | 2022-09-05 |  |  |  | 2023-02-22 |  | 2028-02-21 | [9 empty] | 试剂盒由N末端心房利钠肽检测试剂卡、SD卡和样本稀释液（选配)、全血样本稀释液（选配）组成。N末端心房利钠肽检测试剂卡:硝酸纤维素膜（T线主要原材料:N末端心房利钠肽鼠单克隆抗体,C线主要原料:羊抗鼠IgG)、量子垫（主要原料:量子点标记的N末端心房利钠肽鼠单克隆抗体)样品垫、吸水纸、塑料卡,样本稀释液:磷酸盐缓冲液(pH7±1),含1%牛血清白蛋白。全血样本稀释液:磷酸盐缓冲液（pH7±1)，含1%牛血清白蛋白。 | 试剂盒由N末端心房利钠肽检测试剂卡、SD卡和样本稀释液（选配)、全血样本稀释液（选配）组成。检测试剂卡:硝酸纤维素膜（T线主要原材料:NT-proBNP鼠单克隆抗体，C线主要原料:羊抗鼠IgG）、量子垫(主要原料：量子点标记的NT-proBNP鼠单克隆抗体)、样品垫、吸水纸、塑料卡。 | 本试剂盒用于体外定量检测人体样本（血清、血浆和全血）中N末端心房利钠肽前体（NT-proBNP)，临床上主要用于心力衰竭的辅助诊断。 | 本试剂盒用于体外定量检测人体样本（血清、血浆和全血）中N端-B型钠尿肽前体(NT-proBNP）的浓度。临床上主要用于心力衰竭的辅助诊断。 | 2
川械注准20192400108 |  | 全段甲状旁腺激素质控品 | [5 empty] | 2019-06-24 |  |  |  | 2019-06-24 | 2024-06-24 | 2024-06-23 | 2029-06-23 |  |  | 迈克生物股份有限公司 | [5 empty] | "全段甲状旁腺激素抗原 质控品标示值见说明书附页。 不同批号质控品中各组分不能互换、混用。" |  | 本品用于本公司全段甲状旁腺激素化学发光免疫项目的质量控制。 |  | 2
闽械注准20192400099 |  | 25-羟基维生素D测定试剂盒（荧光免疫层析法） | [9 empty] | 2019-11-01 | 2024-11-01 | 2024-10-31 | 2029-10-31 | [12 empty] | 2
闽械注准20192400097 |  | 转铁蛋白测定试剂盒（荧光免疫层析法） | [9 empty] | 2019-11-01 | 2024-11-01 | 2024-10-31 | 2029-10-31 | [12 empty] | 2
闽械注准20142400006 |  | 孕期甲胎蛋白测定试剂盒（荧光免疫层析法） | [9 empty] | 2019-09-18 | 2024-09-18 | 2024-09-17 | 2029-09-17 | [12 empty] | 2
粤械注准20152401273 |  | 心肌肌钙蛋白Ⅰ（cTnI）检测试剂盒（荧光免疫层析法） | 心肌肌钙蛋白I（cTnI）检测试剂盒（干式荧光免疫层析法） | [8 empty] | 2020-08-28 |  | 2025-08-27 | [13 empty] | 2
粤械注准20162400238 |  | 肌酸激酶同工酶（CK-MB）检测试剂盒（荧光免疫层析法） | 肌酸激酶同工酶（CK-MB）检测试剂盒（干式荧光免疫层析法） | [8 empty] | 2020-10-09 |  | 2025-10-08 | [13 empty] | 2
粤械注准20152401271 |  | 肌红蛋白（Myo）检测试剂盒（荧光免疫层析法） | 肌红蛋白(Myo)检测试剂盒(干式荧光免疫层析法) | [8 empty] | 2020-08-28 |  | 2025-08-27 | [13 empty] | 2
闽械注准20142400005 |  | 促甲状腺激素测定试剂盒（荧光免疫层析法） | [9 empty] | 2019-09-18 | 2024-09-18 | 2024-09-17 | 2029-09-17 | [12 empty] | 2
国械注进20193031866 |  | 选择性导管 | [9 empty] | 2019-03-19 | 2024-05-07 | 2024-03-18 | 2029-05-06 | [9 empty] | 由硬性根部（2.7F）、柔性中间部（2.4F）超柔性末端部（1.5F/1.8F/2F）组成，导管体和其末端（小环）具有X射线阻射性；导管体由聚酰胺PA12TR90材料制成。 |  |  | 3
浙械注准20152400212 |  | 血糖测试条（葡萄糖氧化酶法） | [9 empty] | 2019-09-30 | 2024-09-30 | 2024-09-29 | 2029-09-29 | [12 empty] | 2
国械注准20183131791 |  | 空心锁定螺钉 | [6 empty] | 2022-10-14 |  |  | 2018-08-23 | 2023-08-23 | 2023-08-22 | 2028-08-22 | [12 empty] | 3
粤械注准20192400691 |  | 精子包被抗体IgG检测试剂盒（乳胶法） | [6 empty] | 2024-01-08 |  | 2024-01-08 | 2019-06-17 | 2024-06-17 | 2024-06-16 | 2029-06-16 | [12 empty] | 2
粤械注准20192400560 |  | 精子顶体酶活性测定试剂盒（固相BAPNA法） | [6 empty] | 2023-11-08 |  | 2023-11-08 | 2019-05-13 | 2024-05-13 | 2024-05-12 | 2029-05-12 | [12 empty] | 2
苏械注准20192400909 |  | 黄体生成素检测试剂盒（循环增强荧光免疫法） | 黄体生成素检测试剂盒（循环增强荧光免疫发光法） | [8 empty] | 2019-08-12 | 2024-08-12 | 2024-08-11 | 2029-08-11 | [12 empty] | 2
苏械注准20192400975 |  | 促卵泡生成激素检测试剂盒（循环增强荧光免疫法） | 促卵泡生成激素检测试剂盒（循环增强荧光免疫发光法） | [8 empty] | 2019-08-19 | 2024-08-19 | 2024-08-18 | 2029-08-18 | [12 empty] | 2
苏械注准20192401104 |  | 睾酮检测试剂盒（循环增强荧光免疫法） | 睾酮检测试剂盒（循环增强荧光免疫发光法） | [8 empty] | 2019-09-09 | 2024-09-09 | 2024-09-08 | 2029-09-08 | [12 empty] | 2
苏械注准20192400907 |  | 中性粒细胞明胶酶相关脂质运载蛋白检测试剂盒（循环增强荧光免疫法） | 中性粒细胞明胶酶相关脂质运载蛋白检测试剂盒（循环增强荧光免疫发光法） | [8 empty] | 2019-08-12 | 2024-08-12 | 2024-08-11 | 2029-08-11 | [12 empty] | 2
国械注进20162174873 |  | 光固化正畸粘接剂 |  |  | 美国 | [6 empty] | 2020-12-10 |  | 2025-12-09 |  |  |  |  | 明州斯睿医疗产品（上海）有限公司 |  | 3M Unitek Corporation |  |  |  | 产品组成成分：硅烷化石英，二氯二甲基硅烷和二氧化硅反应物，双酚-A-二缩水甘油醚二甲基丙烯酸酯（Bis-GMA），双酚-A-双（2-羟乙基醚）二甲基丙烯酸酯（Bis-DMA）。产品主要性能：粘接剂为白色糊剂，应无杂质、无凝块，填料分布均匀；薄膜厚度应不大于50μm；固化深度应不小于1.5mm。 |  | 本产品用于陶瓷、金属制品与牙釉质的粘接。 | 2
国械注进20162171290 |  | 硅橡胶印模材料 | 硅橡胶印模材料 |  | 美国 | [6 empty] | 2019-12-09 |  | 2024-12-08 |  |  |  |  | 明州斯睿医疗产品（上海）有限公司 |  | 3M ESPE Dental Products |  |  |  | 本产品主要由本剂和催化剂组成，主要成分为乙烯聚基二甲基硅氧烷、染色剂。主要性能：线性尺寸变化小于1.5，弹性回复率大于96.5%。 |  | 供口腔科牙齿修复时取模用。 | 2
苏械注准20192020771 |  | 医用真丝非吸收缝线 | [9 empty] | 2019-07-11 | 2024-07-11 | 2024-07-10 | 2029-07-10 | [9 empty] | 医用真丝非吸收缝线分带针和不带针两种,不带针的分为线束和线团;线束和线团以蚕丝为原料,经表面涂层、烘干制成，按型式分为捻线和编织，按线径不同分为十四个规格，产品以无菌状态提供，经环氧乙烷灭菌，一次性使用。 |  |  | 2
国械注准20193400995 |  | 隐球菌荚膜多糖检测试剂盒（ 胶体金法） | [6 empty] | 2024-07-08 |  |  | 2019-12-12 | 2024-12-12 | 2024-12-11 | 2029-12-11 | [12 empty] | 3
国械注进20162172230 |  | 粘接剂预置自锁金属正畸托槽 | 粘接剂预置自锁金属正畸托槽 |  | 美国 |  |  |  | 2020-03-30 |  |  | 2020-03-30 |  | 2025-03-29 |  |  |  |  | 明州斯睿医疗产品（上海）有限公司 |  | 3M Unitek Corporation |  |  |  | 产品材料组成：SmartClip SL3系列金属托槽为自锁托槽：由主体（医用不锈钢630）、网底（医用不锈钢304L）、自锁夹（医用镍钛合金2063）组成。托槽底部预置APC II、APC Plus粘接剂。 |  | 用于口腔科正畸治疗。 | 2
国械备20200087号 |  | 医用硅胶压敏胶带 | 医用硅胶压敏胶带 Micropore S Surgical Tape |  | 德国 |  |  |  |  | 2023-01-10 |  | 2020-02-28 |  | 2099-12-31 |  |  |  |  | 明州斯睿医疗产品（上海）有限公司 |  | 3M Deutschland GmbH |  |  | 为背衬上涂有具有自粘特性胶粘剂的胶带。非无菌提供，一次性使用。不与创面直接接触。粘帖部位为完好皮肤。 |  | 用于将敷料粘贴固定于创面或将其他医疗器械固定到人体的特定部位。 |  | 1
鲁械注准20192400460 |  | 尿素测定试剂盒(尿素酶-谷氨酸脱氢酶法) | [9 empty] | 2019-07-18 | 2024-07-18 | 2024-07-17 | 2029-07-17 | [12 empty] | 2
苏械注准20162141382 |  | 一次性使用抗菌落沉积导尿管 | 一次性使用抗尿盐沉积导尿管 | [8 empty] | 2021-08-18 |  | 2026-08-17 | [13 empty] | 2
闽械注准20192400096 |  | 铁蛋白测定试剂盒（荧光免疫层析法） | [9 empty] | 2019-11-01 | 2024-04-26 | 2024-10-31 | 2024-11-01 | [12 empty] | 2
闽械注准20192400095 |  | 总三碘甲状腺原氨酸测定试剂盒（荧光免疫层析法） | [9 empty] | 2019-11-01 | 2024-11-01 | 2024-10-31 | 2029-10-31 | [12 empty] | 2
浙械注准20152400243 |  | β-羟丁酸测试条（电化学法） | [9 empty] | 2019-09-30 | 2024-09-30 | 2024-09-29 | 2029-09-29 | [9 empty] | β-羟丁酸测试条；调码卡；控制液(选配）（具体内容详见说明书）。 |  | 本测试条适用于体外定量检测成人及儿童新鲜毛细血管全血或静脉全血中的β-羟丁酸浓度。本品仅供体外诊断使用，只用于监测病人β-羟丁酸控制的效果，而不能用于糖尿病或者酮症的诊断和筛查，也不能作为治疗药物调整的依据。 | 2
苏械注准20142400188 |  | 肌酸激酶同工酶质控品 | [9 empty] | 2019-07-04 | 2024-07-04 | 2024-07-03 | 2029-07-03 | [12 empty] | 2
浙械注准20152400214 |  | 血糖测试条（葡萄糖脱氢酶法） | [9 empty] | 2019-11-08 | 2024-11-08 | 2024-11-07 | 2029-11-07 | [12 empty] | 2
浙械注准20152400213 |  | 血糖测试条（葡萄糖氧化酶法） | [5 empty] | 2019-11-08 |  |  |  | 2019-11-08 | 2024-11-08 | 2024-11-07 | 2029-11-07 |  |  | 艾康生物技术（杭州）有限公司 | [5 empty] | 血糖测试条；调码卡；控制液(选配)（具体内容详见说明书)。 |  | 本测试条与对应的艾科·精点血糖测试仪或艾科·易准(OGM-171）血糖测试仪配套使用,用于体外定量检测成人、儿童新鲜毛细血管全血中的葡萄糖浓度（新鲜毛细血管血的检测部位可以是指尖或手掌及前臂）。本产品适用于各级医疗机构专业检测或供糖尿病患者自我监测。本品仅供体外诊断使用，只用于监测糖尿病人血糖控制的效果,而不能用于糖尿病的诊断和筛查，也不能作为治疗药物调整的依据。 |  | 2
湘械注准20192020833 |  | 一次性使用包皮切割吻合器 | [9 empty] | 2019-09-10 | 2024-09-10 | 2024-09-09 | 2029-09-09 | [12 empty] | 2
湘械注准20192020836 |  | 一次性腔内切割吻合器及组件 | [9 empty] | 2019-09-10 | 2024-09-10 | 2024-09-09 | 2029-09-09 | [12 empty] | 2
苏械注准20192090839 | 苏械注准20192200839 | 隔物灸治疗贴 | 隔盐灸治疗贴 | [8 empty] | 2019-07-23 | 2024-07-23 | 2024-07-22 | 2029-07-22 | [9 empty] | 隔盐灸治疗贴由发热袋、灸盐层、覆膜无纺布层及固定贴组成。发热袋主要由铁粉、活性炭、食盐、蛭石粉、水组成，用透氧膜袋或塑料袋灌装;灸盐层由食盐组成;覆膜无纺布层规格为 70g/m2~105g/m2，采用符合FZ/T 64012-2013《卫生用水刺法非织造布》规定的非织造布制成;固定贴由无纺布、丙烯酸压敏胶、硅油纸组成。根据尺寸不同分为2个规格。该产品以非无菌状态提供。 |  |  | 2
鄂械注准20192172598 |  | 定制式固定义齿 | [9 empty] | 2019-02-01 | 2024-02-01 | 2024-01-31 | 2029-01-31 | [12 empty] | 2
苏苏械备20180411号 | 苏苏械备20180411 | 引流袋 | [9 empty] | 2018-05-21 | 2023-06-01 | 2099-12-31 | [13 empty] | 1
国械注准20153131488 | 国械注准20153131488 | 直型金属接骨板 | [6 empty] | 2022-08-31 |  |  | 2018-04-24 | 2023-04-24 | 2023-04-23 | 2027-04-23 | [12 empty] | 3
苏械注准20192090342 | 苏械注准20192200342 | 天灸贴 | 远红外穴位贴 | [8 empty] | 2019-04-22 | 2024-04-22 | 2024-04-21 | 2029-04-21 | [9 empty] | 远红外穴位贴由膏贴层和固定胶带（如有）组成。 膏贴层由远红外陶瓷粉、压珠、压敏胶、无纺布及 硅油纸组成。压珠由 304 不锈钢组成。固定胶带由 压敏胶、无纺布及硅油纸组成。该产品以非无菌状 态提供。 |  |  | 2
鄂械注准20182182628 |  | 医用壳聚糖阻菌凝胶 | 医用阴道阻菌凝胶 | [8 empty] | 2019-01-08 | 2024-01-08 | 2024-01-07 | 2029-01-07 | [12 empty] | 2
粤械注准20192400688 |  | 精浆中性a-葡萄糖糖苷酶测定试剂盒（改良Cooper法） | [6 empty] | 2023-12-22 |  | 2023-12-22 | 2019-06-17 | 2024-06-17 | 2024-06-16 | 2029-06-16 | [12 empty] | 2
吉械注准20192400087 |  | 肌酸激酶同工酶测定试剂盒（化学发光免疫分析法） | [6 empty] | 2024-07-11 |  |  | 2019-07-18 | 2024-07-18 | 2024-07-17 | 2029-07-11 | [12 empty] | 2
国械注进20172170158 |  | 窝沟封闭剂 |  |  | 美国 | [6 empty] | 2020-08-19 |  | 2025-08-18 |  |  |  |  | 明州斯睿医疗产品（上海）有限公司 |  | 3M ESPE Dental Products |  |  |  | Concise窝沟封闭剂主要成分：TEGDMA，二甲基丙烯酸缩水甘油醚双酚A，硅烷化硅石，DL-樟脑醌；Clinpro窝沟封闭剂主要成分：TEGDMA，二甲基丙烯酸缩水甘油醚双酚A，硅烷化硅石，四丁基四氟硼酸铵，DL-樟脑醌（具体产品成分组成详见产品技术要求）。 |  | 本产品用于封闭牙釉上的窝沟和点隙以预防龋齿。 | 2
鄂械注准20142091086 |  | 磁热疗贴 | [9 empty] | 2019-04-22 |  | 2024-04-21 | [13 empty] | 2
鄂械注准20142091147 |  | 远红外热疗贴 | [9 empty] | 2019-04-23 |  | 2024-04-22 | [13 empty] | 2
渝械注准20232400085 |  | N末端心房利钠肽（NT-proBNP）检测试剂盒（化学发光法） | N端-B型钠尿肽前体(NT-proBNP）检测试剂盒（化学发光法） |  |  |  |  | 2023-04-06 |  |  |  | 2023-04-06 |  | 2028-04-05 |  |  |  | 重庆新赛亚生物科技有限公司 | [5 empty] | 试剂盒由试剂M、试剂R1、试剂R2、校准品（选配）和质控品（选配）组成。(具体内容详见产品说明书) |  | 本试剂盒用于体外定量检测人体样本（血清和血浆）中N末端心房利钠肽（NT-proBNP）的浓度。 | 本试剂盒用于体外定量检测人体样本（血清和血浆）中N端-B型钠尿肽前体(NT-proBNP）的浓度。 | 2
国械注许20143140155 |  | 水胶体敷料 3M親水性敷料 | 水胶体敷料 | 台湾 |  |  |  | 2023-05-26 |  |  |  | 2024-03-19 |  | 2029-03-18 |  |  |  | 明尼苏达矿业制造（上海）国际贸易有限公司 | 明州斯睿医疗产品（上海）有限公司 | 臺灣明尼蘇達礦業製造股份有限公司 | 台湾明尼苏达医疗产品股份有限公司 台灣明尼蘇達醫療産品股份有限公司 |  |  | 该产品由水胶体、聚氨酯薄膜背衬及PET衬垫组成。经射线灭菌, 一次性使用。 |  | 本产品适用于表浅擦伤、裂伤、破皮、一度烫伤、慢性褥疮。累积使用时间不超过28天。 |  | 3
国械注准20193400641 | 苏械注准20242400318 | 肿瘤相关抗原125测定试剂盒（化学发光免疫分析法） | [9 empty] | 2019-08-26 | 2024-03-06 | 2024-08-25 | 2029-08-25 | [12 empty] | 3 | 2
国械注进20232140163 |  | 液体敷料3M Cavilon Advanced Skin Protectant |  | 美国 |  |  |  | 2023-04-23 |  |  |  | 2023-04-23 |  | 2028-04-22 |  |  |  | 明尼苏达矿业制造（上海）国际贸易有限公司 | 明州斯睿医疗产品（上海）有限公司 | 3M公司3MCompany | 3M Company |  |  | 液体敷料由成膜溶液和涂抹器组成。成膜溶液由六甲基二硅氧烷，丙烯酸共聚物，2-辛基氰基丙烯酸酯组成，装于玻璃安瓿瓶内；涂抹器由涂抹层和手柄组成，涂抹层为聚氨酯泡沫。成膜溶液为非无菌，涂抹器经环氧乙烷灭菌。 |  | 本产品通过在创面表面形成保护层，起物理屏障作用。用于小创口、擦伤等非慢性创面及周围皮肤的护理保护。保护皮肤免受污染或擦伤。 |  | 2
国械注进20182172301 |  | 陶瓷托槽 | 陶瓷托槽Clarity ADVANCED Ceramic Brackets | 瑞士 |  |  |  | 2022-04-29 |  |  |  | 2023-08-23 |  | 2028-08-22 |  |  |  | 明尼苏达矿业制造（上海）国际贸易有限公司 | 明州斯睿医疗产品（上海）有限公司 | 3M Unitek Corporation |  |  |  | 本产品分为未预置粘结剂陶瓷托槽、APCTM II 粘结剂预置陶瓷托槽及APCTM PLUS粘结剂预置陶瓷托槽3种类型。陶瓷托槽由托槽主体、底板和颜色参考标记组成。托槽主体的成分是氧化铝。托槽底板的成分是二氧化硅混合物。APCTM II粘结剂的主要组成成分为：硅烷化石英，双酚-A-二缩水甘油醚二甲基丙烯酸酯，双酚-A-双（2-羟乙基醚）二甲基丙烯酸酯。APCTM PLUS粘结剂的主要组成成分为：与羟基化硅烷反应的玻璃，硅烷化石英，聚乙二醇二甲基丙烯酸酯，枸橼酸二甲基丙烯酸寡聚物。 |  | 用于口腔科正畸治疗。 |  | 2
国械注进20162171828 |  | 氟保护剂 | 氟保护剂 ClinproTM White Varnish |  | 美国 | [6 empty] | 2020-07-31 |  | 2025-07-30 |  |  |  |  | 明州斯睿医疗产品（上海）有限公司 |  | 3M ESPE Dental Products |  |  |  | 主要成分：松香季戊四醇酯甘油、正已烷、氟化钠、乙醇、食品级香料、硅。主要性能：可溶出氟离子，pH值应在5-10.5，对牙本质小管具有封闭性。 |  | 对牙齿过敏反应的治疗。 | 2
国械注准20193400385 |  | 游离前列腺特异性抗原测定试剂盒（直接化学发光法） | [9 empty] | 2019-06-09 | 2024-06-11 | 2024-06-10 | 2029-06-10 | [12 empty] | 3
国械注进20142174830 |  | 非金属正畸托槽 | 非金属正畸托槽 Orthodontic Nonmetal Brackets |  | 美国 |  |  | 2021-12-20 |  |  |  | 2023-03-27 |  | 2028-03-26 |  |  |  |  | 明州斯睿医疗产品（上海）有限公司 |  | 3M Unitek Corporation |  |  |  | 非金属正畸托槽分为Gemini Clear 陶瓷托槽，APCTM II 粘结剂预置Gemini Clear 陶瓷托槽两个类型产品。Gemini Clear 陶瓷托槽由氧化铝和二氧化硅混合物构成；APCTM II 粘结剂预置Gemini Clear 陶瓷托槽由氧化铝、二氧化硅混合物和APCTM II 粘结剂构成。APCTM II 粘结剂主要成分：硅烷化石英、双酚-A-二缩水甘油醚二甲基丙烯酸酯、双酚-A-双（2-羟乙基醚）二甲基丙烯酸酯。 |  | 用于口腔科正畸治疗。 | 2
国械注进20152171518 |  | 粘结剂预置陶瓷托槽 Clarity ADVANCED Ceramic Brackets with | 粘结剂预置陶瓷托槽 | 瑞士 |  |  |  | 2022-11-08 |  |  |  | 2024-01-29 |  | 2029-01-28 |  |  |  | 明尼苏达矿业制造（上海）国际贸易有限公司 | 明州斯睿医疗产品（上海）有限公司 | 3M Unitek Corporation |  |  |  | 托槽主体由氧化铝构成，托槽底板由二氧化硅混合物构成。APCTM Flash-Free粘结剂主要由双酚-A-二缩水甘油醚二甲基丙烯酸酯、双酚-A-双（2-羟乙基醚）二甲基丙烯酸酯和聚丙烯组成。详见附页。 | 托槽主体由氧化铝构成，托槽底板由二氧化硅混合物构成。APC Flash-Free粘结剂主要由双酚-A-二缩水甘油醚二甲基丙烯酸酯、双酚-A-双（2-羟乙基醚）二甲基丙烯酸酯和聚丙烯组成。详见附页。 | 适用于口腔科正畸治疗。 |  | 2
国械注进20152400289 |  | 直接低密度脂蛋白/高密度脂蛋白胆固醇校准品 | [9 empty] | 2019-07-15 | 2024-07-15 | 2024-07-14 | 2029-07-14 | [12 empty] | 2
苏械注准20152140168 |  | 创面无机敷料 | [9 empty] | 2019-10-31 |  | 2024-10-30 | 2029-10-30 | [12 empty] | 2
苏械注准20142400218 |  | C反应蛋白质控品 | [9 empty] | 2019-07-04 | 2024-07-04 | 2024-07-03 | 2029-07-03 | [12 empty] | 2
苏械注准20142400187 |  | 肌红蛋白质控品 | [9 empty] | 2019-07-04 | 2024-07-04 | 2024-07-03 | 2029-07-03 | [12 empty] | 2
国械注进20142146024 |  | 液体敷料 3M Cavilon No Sting Barrier Film |  | 美国 |  |  |  | 2023-06-19 |  |  |  | 2024-06-21 |  | 2029-06-20 |  |  |  | 明尼苏达矿业制造（上海）国际贸易有限公司 | 明州斯睿医疗产品（上海）有限公司 | 3M Company |  |  |  | 该产品是一种罐装的多聚合溶液，由薄膜剂(丙烯酸盐共聚物)、溶剂(六甲基二硅醚、异辛烷)和增塑剂（聚乙基苯甲基硅氧烷）组成。分为涂抹式保护膜和喷涂式保护膜两种。经伽玛射线灭菌，一次性使用。 |  | 该产品用于涂于患处皮肤，保护皮肤免受污染或擦伤。适用于非慢性创面。 |  | 2
鲁械注准20192400416 |  | 天门冬氨酸氨基转移酶测定试剂盒 (天门冬氨酸底物法) | [9 empty] | 2019-07-10 | 2024-07-10 | 2024-07-09 | 2029-07-09 | [9 empty] | R1:N-乙基-N-(3-磺丙基)间甲苯胺钠盐缓冲液(150mmol/L);α-酮戊二酸(20mmol/L); 4-氨基安替比林(4mmol/L);苯酚(5％); R2:N-乙基-N-(3-磺丙基)间甲苯胺钠盐缓冲液(150mmol/L);氧化型辅酶Ⅰ(2mmol/L); 过氧化物酶(30kU/L);THESIT(4％);苹果酸脱氢酶(12kU/L)。 |  |  | 2
鲁械注准20192400383 |  | 直接胆红素测定试剂盒 (钒酸盐氧化法) | [9 empty] | 2019-07-03 | 2024-07-03 | 2024-07-01 | 2029-07-02 | [12 empty] | 2
鲁械注准20192400415 |  | 丙氨酸氨基转移酶测定试剂盒(丙氨酸底物法) | [9 empty] | 2019-07-10 | 2024-07-10 | 2024-07-09 | 2029-07-09 | [9 empty] | R1:N-乙基-N-(3-磺丙基)间甲苯胺钠盐缓冲液(150mmol/L);α-酮戊二酸(20mmol/L); 4-氨基安替比林(4mmol/L);苯酚(5％); R2:N-乙基-N-(3-磺丙基)间甲苯胺钠盐缓冲液(150mmol/L);氧化型辅酶Ⅰ(2mmol/L); 过氧化物酶(30kU/L);THESIT(4％);乳酸脱氢酶(12kU/L)。 |  |  | 2
鲁械注准20192400418 |  | 肌酸激酶测定试剂盒(磷酸肌酸底物法) | [9 empty] | 2019-07-10 | 2024-07-10 | 2024-07-09 | 2029-07-09 | [9 empty] | R1:咪唑缓冲液(100mmol/L);N-乙酰半胱氨酸(20mmol/L);乙二胺四乙酸(2mmol/L); 烟酰胺腺嘌呤二核苷酸磷酸(2mmol/L);葡萄糖-6-磷酸脱氢酶(15kU/L);己糖激酶(25kU/L); R2:葡萄糖(20mmol/L);肌酸磷酸(30mmol/L);二腺苷-5-磷酸(10μmol/L);腺苷二磷酸(2mmol/L)。 |  |  | 2
国械注准20173133263 | 国械注准20173133263 | 解剖型金属接骨板 | [9 empty] | 2017-07-19 | 2023-06-19 | 2022-07-18 | 2028-06-18 | [12 empty] | 3
国械注准20153140388 |  | 一次性使用静脉留置针 | [9 empty] | 2019-04-15 | 2024-04-15 | 2024-04-14 | 2029-04-14 | [12 empty] | 3
苏械注准20142080210 |  | 一次性使用气管插管 | [9 empty] | 2019-08-12 | 2024-08-12 | 2024-08-11 | 2029-08-11 | [9 empty] | 一次性使用气管插管按用途分为普通型和加强型两种型号。普通型气管插管分有套囊和无套囊两种，有套囊主要由管坯、套囊、充气管、指示囊、单向阀和标准接头组成；无套囊主要由管坯和标准接头组成；加强型气管插管分有套囊和无套囊两种，有套囊主要由管坯、套囊、充气管、指示囊、单向阀、钢丝弹簧和标准接头组成；无套囊主要由管坯、钢丝弹簧和标准接头组成；气管插管可选配通丝作为结构组成，气管插管可带有一根X射线。产品以无菌状态提供，经环氧乙烷灭菌，一次性使用。 |  |  | 2
国械注准20193130523 |  | 脊柱前路固定系统 | [6 empty] | 2024-07-15 |  |  | 2019-07-12 | 2024-07-15 | 2024-07-11 | 2029-07-14 | [12 empty] | 3
国械注准20163540403 | 国械注准20163140403 | 电子输注泵 | [9 empty] | 2021-02-25 | 2021-06-21 | 2026-02-24 | 2026-06-20 | [12 empty] | 3
渝械注准20192400089 |  | 甘油三酯检测试剂盒（酶法） | [9 empty] | 2019-08-08 | 2024-08-08 | 2024-08-07 | 2029-08-07 | [12 empty] | 2
渝械注准20192400090 |  | α-淀粉酶检测试剂盒（E-pNP-G7法） | [9 empty] | 2019-08-08 | 2024-08-08 | 2024-08-07 | 2029-08-07 | [12 empty] | 2
渝械注准20192400185 |  | D-二聚体检测试剂盒（胶乳增强免疫比浊法） | [9 empty] | 2019-08-08 | 2024-08-08 | 2024-08-07 | 2029-08-07 | [12 empty] | 2
渝械注准20192400186 |  | 抗链球菌溶血素〝O〞检测试剂盒（胶乳增强免疫比浊法） | [9 empty] | 2019-08-08 | 2024-08-08 | 2024-08-07 | 2029-08-07 | [12 empty] | 2
陕械注准20192140013 |  | 鼻用抗过敏凝胶 | [9 empty] | 2019-02-19 | 2024-02-19 | 2024-02-18 | 2029-02-18 | [12 empty] | 2
国械注进20152173184 |  | 加聚硅橡胶咬合记录材料Vinyl Polysiloxane Bite Registration M | 加聚硅橡胶咬合记录材料 | 德国 |  |  |  | 2022-10-18 |  |  |  | 2024-05-27 |  | 2029-05-26 |  |  |  | 明尼苏达矿业制造（上海）国际贸易有限公司 | 明州斯睿医疗产品（上海）有限公司 | 3M Deutschland GmbH |  |  |  | 由本剂和催化剂组成。主要成分：硅石、硅氧烷乙烯聚合物、二氧化硅。 |  | 用于咬合关系的记录。 |  | 2
国械注进20162172495 |  | 玻璃离子保护膜 | 玻璃离子保护膜 |  | 美国 | [6 empty] | 2020-12-17 |  | 2025-12-16 |  |  |  |  | 明州斯睿医疗产品（上海）有限公司 |  | 3M ESPE Dental Products |  |  |  | 由液剂和糊剂组成。糊剂的主要组成成分为：硅烷化的FAS玻璃、甲基丙烯酸羟乙酯（HEMA）、水。液剂的主要组成为：亚甲基丁二酸与2-丙烯酸的聚合物、水、甲基丙烯酸羟乙酯（HEMA）。 |  | 本产品可用于：由牙根表面暴露引起的牙齿敏感的治疗；对于易龋区域（如，在正畸托槽边沿，非龋洞病变，易酸蚀表面）的定点的预防性和修护性涂膜；对于釉质发育不全的暂时性涂膜（如，新萌磨牙）。 | 2
国械注进20193170355 |  | 光固化复合树脂 Filtek Bulk Fill Posterior Restorative |  | 美国 |  |  |  | 2023-01-17 |  |  |  | 2024-07-12 |  | 2029-07-11 |  |  |  | 明尼苏达矿业制造（上海）国际贸易有限公司 | 明州斯睿医疗产品（上海）有限公司 | 3M ESPE Dental Products |  |  |  | 本产品由基质和填料组成。基质主要成分为: 芳基脲烷二甲基丙烯酸酯(ERGP-DMA), 2-甲基-2-丙烯酸-7,7,9)-三甲基-4,13-二氧代-3,14-二氧杂-5,12-二氮杂十六烷-1,16-二基酯(UDMA), 1,12-十二双醇二甲基丙烯酸酯(DDDMA), 二甲基丙烯酸缩水甘油酯取代的戊二酸(AFM-1)；填料主要成分为: 硅烷处理的氧化锆/二氧化硅填料和氟化镱。 |  | 本产品适用于I、II类洞型的充填修复，桩核成形术。 |  | 3
国械注进20162010804 |  | 电刀负极板 | 电刀负极板 Electrosurgical Patient Plates |  | 美国 | [6 empty] | 2020-03-16 |  | 2025-03-15 |  |  |  |  | 明州斯睿医疗产品（上海）有限公司 |  | 3M Company |  |  |  | 产品分为单极型和双极型两种，各包括带导线型和不带导线型两种。带导线型负极板由极板、导线和插头组成。产品极板由胶绝缘背衬、粘胶、导电铝箔、导电胶、透明聚酯薄膜层组成。极板背衬材料为泡沫质或聚酯织物材料，粘胶材料为丙烯酸酯，导电胶材料为丙烯酸聚合物。产品为一次性使用，非灭菌包装。 |  | 适用于高频手术中，将电外科射频电流均匀的分布在整个负极板的导电表面上，为电外科电流提供一个安全的回路。 | 2
国械注进20162140473 |  | 透明敷料 |  |  | 美国 | [6 empty] | 2020-05-14 |  | 2025-05-13 |  |  |  |  | 明州斯睿医疗产品（上海）有限公司 |  | 3M Deutschland GmbH |  |  |  | 产品由聚氨酯薄膜和低致敏粘胶组成，薄膜周边附带无纺布，凹槽设计能够加强固定导管及其他器材，记录胶带方便进行医疗记录。产品提供了良好的透气性。本产品为一次性使用的辐照灭菌产品。 |  | 本产品适用于覆盖在伤口处保护伤口，固定导管于穿刺部位，同时可通过透明敷料部分观察伤口情况（使用时间不超过7天）。可适用的导管和伤口包括：●静脉注射导管● 其他血管内导管和经皮装置● 清洁、闭合的外科切口● 皮肤移植供者部位● I或II期压力性溃疡● 纱布、藻酸盐或水凝胶上的次级敷料● 诸如擦伤、皮肤撕裂或水泡的浅表伤● 一级或二级烧伤 | 2
国械注准20183460231 | 国械注准20183130231 | 胸腰后路钉棒固定系统 | [9 empty] | 2018-06-06 | 2023-08-29 | 2023-06-05 | 2028-08-28 | [12 empty] | 3
国械注准20223011180 |  | 超声软组织切割止血设备 |  | 中国 |  |  |  | 2022-09-07 | 2024-04-30 |  | 2024-04-30 | 2022-09-07 | 2024-04-30 | 2027-09-06 |  |  |  | 上海圣哲医疗科技有限公司 | [5 empty] | 产品由可携带式控制器SA10、一次性使用一体式超声刀头(含换能器)SASD36组成。刀头环氧乙烷灭菌，货架有效期3年。 | 产品由可携带式控制器 SA10、一次性使用一体式超声刀头 (含换能器)SASD45、SASD36、SASD23、SASD14 组成。 | 在医疗机构使用,用于手术中对软组织进行切割止血，可用于闭合直径不超过5mm的血管。 |  | 3
鲁械注准20192400417 |  | 胆碱酯酶测定试剂盒 (丁酰硫代胆碱底物法) | [9 empty] | 2019-07-10 | 2024-07-10 | 2024-07-09 | 2029-07-09 | [12 empty] | 2
鲁械注准20192400369 |  | 总胆红素测定试剂盒(钒酸盐氧化法) | [9 empty] | 2019-07-02 | 2024-07-02 | 2024-07-01 | 2029-07-01 | [12 empty] | 2
国械注准20183541518 | 国械注准20183141518 | 一次性使用输注泵 | [9 empty] | 2018-01-04 | 2023-01-04 | 2023-01-03 | 2028-01-03 | [12 empty] | 3
鲁械注准20192220597 |  | 一次性使用真空采血管 | [9 empty] | 2024-09-07 |  | 2029-09-06 | [13 empty] | 2
苏械注准20182100500 | 苏械注准20182040500 | 组合式外固定支架 | [6 empty] | 2022-09-21 |  |  | 2018-03-09 | 2023-03-09 | 2023-03-08 | 2028-03-08 | [9 empty] | 组合式外固定支架由多个功能机构件组成，根据其在支架搭建中功能不同，分为夹持件、联接件。夹持件由夹针件和夹管（杆）件组成，联接件由延伸杆（管）、环、立柱（支柱）、铰链和紧固件组成。该产品以非无菌状态提供，一次性使用。 |  | 与金属骨针配合，用于骨折部位的外固定复位。 | 2
国械注准20193130522 |  | 椎间融合器 | [6 empty] | 2023-08-29 |  |  | 2019-07-12 | 2024-07-12 | 2024-07-11 | 2029-07-11 |  |  |  | 天津市金兴达实业有限公司 | [5 empty] | 本系统产品包括颈椎前路融合器、胸腰椎前路融合器和胸腰椎后路融合器。该系统融合器由符合YY/T0660标准的聚醚醚酮（PEEK）材料制成，材料牌号是PEEK-OPTIMA LT1；融合器内部嵌有的显影体由符合ISO13782标准的医用纯钽材料制成，材料牌号是RO5200。产品以非灭菌和灭菌状态交付，灭菌有效期为5年。 |  | 与脊柱内固定系统配合，适用于脊柱创伤性损伤、退行性病变、畸形病变时的椎间融合术。 | 3
苏械注准20192040508 |  | 椎体成形工具包 | [6 empty] | 2024-01-16 |  |  | 2019-05-28 | 2024-05-28 | 2024-05-27 | 2029-05-27 | [9 empty] | 椎体成形工具包由引导针、穿刺套件（套管、穿刺针）、手钻、扩张器组件（扩张管和扩张套管）、骨水泥推进器（活塞柱和套管）组成。采用符合GB/T1220-2007中规定的06Cr19Ni10、30Cr13材料，GB4234.1-2017标准规定的022Cr18Ni14Mo3材料、GB/T 12672-2009中规定的丙烯腈一丁二烯一苯乙烯（ABS）树脂材料制成。根据尺寸不同，可分为3个规格。产品经辐照灭菌，应无菌。 |  | 产品适用于经皮椎体后凸成形术/经皮椎体成形术中，建立工作通道，填充骨水泥，恢复椎体解剖结构。 | 2
浙械注准20192140446 |  | 一次性使用无菌手术膜 | [9 empty] | 2019-08-02 | 2024-08-02 | 2024-08-02 | 2029-08-02 | [12 empty] | 2
苏械注准20152541250 | 苏械注准20152081250 | 简易呼吸器 | 简易呼吸器 | [8 empty] | 2021-07-01 | 2021-07-01 | 2026-06-30 | 2026-06-30 | [12 empty] | 2 | 2
赣械注准20192020163 |  | 一次性套管穿刺器 | [9 empty] | 2019-07-01 | 2024-07-01 | 2024-06-30 | 2029-06-30 | [12 empty] | 2
渝械注准20192400087 |  | 二氧化碳检测试剂盒（酶法） | [9 empty] | 2019-08-07 | 2024-08-07 | 2024-08-06 | 2029-08-06 | [12 empty] | 2
国械注准20193400459 |  | 人副流感病毒IgM抗体检测试剂盒（磁微粒化学发光法） | [9 empty] | 2019-06-28 | 2024-06-28 | 2024-06-27 | 2029-06-27 | [12 empty] | 3
国械注准20193400454 |  | B型流感病毒IgM抗体检测试剂盒（磁微粒化学发光法） | [9 empty] | 2019-06-28 | 2024-06-28 | 2024-06-27 | 2029-06-27 | [12 empty] | 3
国械注准20193400546 |  | EB病毒早期抗原（EA）lgA抗体检测试剂盒（磁微粒化学发光法） | [9 empty] | 2019-07-30 | 2024-07-30 | 2024-07-29 | 2029-07-29 | [12 empty] | 3
国械注准20193400545 |  | EB病毒核抗原（EBNA1）lgA抗体检测试剂盒（磁微粒化学发光法） | [9 empty] | 2019-07-30 | 2024-07-30 | 2024-07-29 | 2029-07-29 | [12 empty] | 3
国械注进20153172081 |  | 玻璃离子粘固剂 | 玻璃离子粘固剂 Luting Cement | 美国 |  |  |  | 2022-10-26 |  |  |  | 2024-05-05 |  | 2029-05-04 |  |  |  | 明尼苏达矿业制造（上海）国际贸易有限公司 | 明州斯睿医疗产品（上海）有限公司 | 3M ESPE Dental Products |  |  |  | 本品为双糊剂型产品，主要由填料、水和2-羟乙基甲基丙烯酸组成。主要性能：薄膜厚度小于等于25 μm，抗压强度大于等于50MPa |  | 用于牙齿修复的粘结，包括：金属烤瓷牙冠和牙桥；金属牙冠、嵌体和高嵌体；全氧化铝或全氧化锆铸芯牙冠；预置或铸接管桩；正畸带和用具。 |  | 3
国械注进20162173255 |  | 自锁金属正畸托槽 | 自锁金属正畸托槽 |  | 美国 | [6 empty] | 2020-08-19 |  | 2025-08-18 |  |  |  |  | 明州斯睿医疗产品（上海）有限公司 |  | 3M Unitek Corporation |  |  |  | 本产品包含未预置粘结剂的自锁金属正畸托槽和APCTMII粘结剂预置的自锁金属正畸托槽。托槽由托槽主体（17-4PH不锈钢）、托槽底板（304L不锈钢）、自锁滑盖（MP35N镍钴合金）、颜色参考标记、APCTMII粘结剂（仅适用于APCTMII粘结剂预置的自锁金属正畸托槽）。APCTMII粘结剂主要成分为硅烷化石英、双酚-A-二缩水甘油醚二甲基丙烯酸酯、双酚-A-双（2-羟乙基醚）二甲基丙烯酸酯。 |  | 本产品适用于口腔科正畸治疗。 | 2
鲁械注准20182260175 | 鲁械注准20182090175 | 远红外磁疗贴 | 远红外磁疗贴 | [8 empty] | 2018-04-16 | 2023-04-16 | 2023-04-15 | 2028-04-15 | [12 empty] | 2
国械注进20163172904 |  | 光固化复合树脂 | [9 empty] | 2021-04-23 |  | 2026-04-22 | [13 empty] | 3
苏械注准20192020035 |  | 带针钛镍记忆合金缝合线 |  |  | 江苏省扬州市广陵区头桥镇 |  |  |  | 2024-01-24 |  |  | 2019-01-07 | 2024-01-24 | 2024-01-06 | 2029-01-23 | [9 empty] | 带针钦镍记忆合金缝合线产品由缝合针和缝合线两部分组成。该产品以无菌状态提供，经环氧乙烷/钻 60入 射线辐照灭菌，一次性使用 |  | 适用于人体软组织缝合 | 2
国械注准20183460273 | 国械注准20183130273 | 手腕锁定接骨板系统 | 手腕锁定接骨板系统 |  | 中国 |  | 北京蒙太因医疗器械有限公司 |  | 2022-07-27 |  |  | 2018-07-10 | 2023-07-10 | 2023-07-09 | 2028-07-09 |  | 国械注准20183130273 |  | 北京蒙太因医疗器械有限公司 | [5 empty] | 该产品由金属接骨板和金属接骨螺钉组成。产品材料为符合ISO 5832-3的Ti6Al4V合金，金属接骨板桡骨远端解剖型表面经黑灰色阳极氧化处理，其他产品表面经着色阳极氧化处理，非灭菌包装。 |  | 适用于手腕部骨折内固定。 | 3 | 3
国械注进20193081702 |  | 婴儿正压呼吸治疗系统 | [9 empty] | 2019-02-18 | 2024-02-18 | 2024-02-17 | 2029-02-17 | [12 empty] | 3 | 2
国械注准20193400543 |  | EB病毒核抗原（EBNA1）lgG抗体检测试剂盒（磁微粒化学发光法） | [9 empty] | 2019-07-30 | 2024-07-30 | 2024-07-29 | 2029-07-29 | [12 empty] | 3
国械注准20193400473 |  | A型流感病毒IgM抗体检测试剂盒（磁微粒化学发光法） | [9 empty] | 2019-06-28 | 2024-06-28 | 2024-06-27 | 2029-06-27 | [12 empty] | 3
国械注准20193400442 |  | 柯萨奇B组病毒lgM抗体检测试剂盒（磁微粒化学发光法） | [9 empty] | 2019-06-28 | 2024-06-28 | 2024-06-27 | 2029-06-27 | [12 empty] | 3
国械注进20152171308 |  | 正畸丝 |  |  | 美国 | [6 empty] | 2019-09-20 | 2024-09-20 | 2024-09-19 | 2029-09-19 |  |  |  | 明州斯睿医疗产品（上海）有限公司 |  | 3M Unitek Corporation |  |  |  | 产品根据原材料可分为不锈钢、镍钛合金、钛三种类型，表面粗糙度不大于0.8μm，奥氏体转变结束温度Af≤40°C。 |  | 3M正畸丝产品具备固定托槽、结扎、向咬合不正的牙列施力等功能。在口腔正畸治疗中作为正畸矫正器组件之一向牙齿传递作用力，以矫正牙列。 | 2
国械注进20162172051 |  | 正畸预处理剂 | 正畸预处理剂 Orthodontic Primers |  | 美国 | [6 empty] | 2020-01-14 |  | 2025-01-13 |  |  |  |  | 明州斯睿医疗产品（上海）有限公司 |  | 3M Unitek Corporation |  |  |  | 主要成分：双酚A二缩水甘油甲基丙烯酸酯、二羟乙基丙烯酸甲酯。产品主要性能: 正畸预处理剂为液体（透明或有色）澄清、质地均匀、无肉眼可见的杂质；剪切粘接强度不小于6MPa；具有热稳定性。 |  | 用于口腔正畸治疗的粘接前处理。 | 2
鄂械注准20202142934 |  | 一次性使用医用口罩 | [9 empty] | 2021-01-26 |  | 2025-01-25 | 2026-01-25 | [12 empty] | 2
青械注准20192140006 |  | 无菌液体护创敷料 | [9 empty] | 2019-03-25 | 2024-04-03 | 2024-03-24 | 2029-04-02 | [12 empty] | 2
国械注进20153172743 |  | 玻璃离子水门汀 | 玻璃离子水门汀 Glass Ionomer |  | 德国 | [6 empty] | 2019-10-09 | 2024-10-09 | 2024-10-08 | 2029-10-08 |  |  |  | 明州斯睿医疗产品（上海）有限公司 |  | 3M Deutschland GmbH |  |  |  | 主要成分：氟铝酸镧钙玻璃、与丙烯酸和马来酸共聚物以及水。主要性能：调和成的糊剂应具有均匀或其稠度应均匀一致，酸蚀性能小于等于0.17mm，酸溶液铅含量小于等于100mg/kg。 |  | 适用于口腔科粘结、封闭、修复作用（详见附件）。 | 3
浙械注准20142400209 |  | α-淀粉酶检测试剂盒（EPS底物法） | [6 empty] | 2024-01-25 |  |  | 2019-08-27 | 2024-08-27 | 2024-08-26 | 2029-08-26 | [9 empty] | 试剂1：4-(2-羟乙基)-1-哌嗪-乙磺酸(Hepes)、α-葡萄糖苷酶、氯化钠、氯化钙；试剂2：4-硝基酚-α-D-麦芽七糖苷(Ethylidene-4-nitrophenyl-α-D-maltoheptaoside)。 |  | 用于人血清或尿液中α-淀粉酶(α-AMY)活性的体外定量测定。 | 2
浙械注准20142400138 |  | 血管紧张素转换酶检测试剂盒（FAPGG底物法） | [6 empty] | 2024-02-20 |  |  | 2019-08-29 | 2024-08-29 | 2024-08-28 | 2029-08-28 | [9 empty] | 试剂：N-[3-(2-呋喃基)丙烯酰]-L-苯丙氨酰甘氨酰甘氨酸(FAPGG)；校准品/质控品：磷酸盐缓冲液、氯化钠、牛血清白蛋白、葡萄糖、血管紧张素转换酶。 |  | 用于人血清或血浆中血管紧张素转换酶（ACE）活性的体外定量测定。 | 2
浙械注准20142400143 |  | 甘氨酰脯氨酸二肽氨基肽酶检测试剂盒（甘氨酰脯氨酰对硝基苯胺底物法） | [6 empty] | 2024-02-20 |  |  | 2019-08-27 | 2024-08-27 | 2024-08-26 | 2029-08-26 | [8 empty] | 试剂1：双甘肽(gly.gly)、三羟甲基氨基甲烷(Tris)；试剂2：甘氨酰脯氨酰对硝基苯胺（Gly-Pro-PNA）、叠氮钠；校准品/质控品：磷酸盐缓冲液、氯化钠、牛血清白蛋白、葡萄糖、甘氨酰脯氨酸二肽氨基肽酶。 | 试剂1：双甘肽(gly.gly)、三羟甲基氨基甲烷(Tris)；试剂2：甘氨酰脯氨酰对硝基苯胺（Gly-Pro-PNA）、叠氮钠；校准品/质控品：磷酸盐缓冲液、氯化钠、牛血清白蛋白、葡萄糖、甘氨酰脯氨酸二肽氨基肽酶。 | 用于人血清中甘氨酰脯氨酸二肽氨基肽酶（GPDA）活性的体外定量测定。 | 用于人血清中甘氨酰脯氨酸二肽氨基肽酶（GPDA）活性的体外定量测定。 | 2
浙械注准20142400120 |  | 尿素检测试剂盒（脲酶—谷氨酸脱氢酶法） | [6 empty] | 2024-01-26 |  |  | 2019-08-27 | 2024-08-27 | 2024-08-26 | 2029-08-26 | [9 empty] | 试剂1：脲酶、谷氨酸脱氢酶(GLDH)、二磷酸腺苷、三羟甲基氨基甲烷缓冲液；试剂2：还原型辅酶Ⅰ(NADH)、α-酮戊二酸；校准品：尿素。 |  | 用于人血清或血浆中尿素浓度的体外定量测定。 | 2
浙械注准20142400141 |  | 高密度脂蛋白胆固醇检测试剂盒（直接法-过氧化氢酶清除法） | [6 empty] | 2024-02-20 |  |  | 2019-08-27 | 2024-08-27 | 2024-08-26 | 2029-08-26 | [9 empty] | 试剂1：哌嗪-1,4-双(2-乙磺酸)、胆固醇酯化酶（CE）、胆固醇氧化酶（CO）、过氧化氢酶、曲拉通×-100；试剂2：哌嗪-1,4-双(2-乙磺酸)、过氧化物酶（POD）、4-氨基安替比林（4-AAP）、N,N-双(4-磺丁基)-3-甲基苯胺（DSBMT）、叠氮钠；校准品：高密度脂蛋白胆固醇、牛血清白蛋白、乳糖；质控品：磷酸盐缓冲液、氯化钠、牛血清白蛋白、葡萄糖、高密度脂蛋白胆固醇。 |  | 用于人血清中高密度脂蛋白胆固醇(HDL-C)浓度的体外定量测定。 | 2
浙械注准20142400140 |  | 低密度脂蛋白胆固醇检测试剂盒（直接法-表面活性剂清除法） | [6 empty] | 2024-02-06 |  |  | 2019-08-29 | 2024-08-29 | 2024-08-28 | 2029-08-28 | [9 empty] | 试剂1：哌嗪-1,4-双(2-乙磺酸)、胆固醇脂酶（CE）、胆固醇氧化酶（CO）、吐温80、过氧化物酶（POD）；试剂2：哌嗪-1,4-双(2-乙磺酸)、曲拉通×-100、4-氨基安替比林（4-AAP）、N,N-双(4-磺丁基)-3-甲基苯胺（DSBMT）；校准品：低密度脂蛋白胆固醇、牛血清白蛋白、乳糖；质控品：磷酸盐缓冲液、氯化钠、牛血清白蛋白、葡萄糖、低密度脂蛋白胆固醇。 |  | 用于血清中低密度脂蛋白胆固醇(LDL-C)浓度的体外定量测定。 | 2
浙械注准20142400114 |  | 前白蛋白检测试剂盒（免疫比浊法） | [6 empty] | 2024-01-26 |  |  | 2019-08-29 | 2024-08-29 | 2024-08-28 | 2029-08-28 | [9 empty] | 试剂1：磷酸盐缓冲液；试剂2：羊抗人PA血清；校准品：前白蛋白、三水合磷酸氢二钾、二水合磷酸二氢钠、氯化钠、葡萄糖。 |  | 用于人血清中前白蛋白（PA）浓度的体外定量测定。 | 2
浙械注准20142400307 |  | 1,5-脱水葡糖醇检测试剂盒（酶法） | [6 empty] | 2024-02-20 |  |  | 2019-08-29 | 2024-08-29 | 2024-08-28 | 2029-08-28 | [9 empty] | 试剂1：磷酸盐缓冲液、三磷酸腺苷、4-氨基安替比林、己糖激酶、丙酮酸激酶、磷酸烯醇式丙酮酸、维生素C氧化酶、聚乙二醇6000；试剂2：磷酸盐缓冲液、吡喃糖氧化酶、辣根过氧化物酶、色原(TOOS)；校准品/质控品：磷酸盐缓冲液、氯化钠、1,5-脱水葡糖醇。 |  | 用于人血清中1,5-脱水葡糖醇(1,5-AG)浓度的定量测定。 | 2
浙械注准20192400136 |  | 三碘甲状腺原氨酸检测试剂盒(化学发光免疫分析法) | 三碘甲状腺原氨酸检测试剂盒（化学发光微粒子免疫检测法） |  |  |  |  | 2023-06-12 |  |  |  | 2024-03-27 |  | 2029-03-26 | [9 empty] | 标记试剂、固相试剂、辅助试剂、样本稀释液（可选购）、校准品（可选购）、质控品（可选购）。（具体内容详见产品说明书） | 标记试剂、固相试剂、辅助试剂、样本稀释液（可选购）、校准品（可选购）、质控品（可选购）。（具体内容详见产品说明书） | 用于人血清中游离甲状腺素(FT4)浓度的定量测定。 | 用于人血清中游离甲状腺素(FT4)浓度的定量测定。 | 2
浙械注准20192400085 |  | 甲状腺素检测试剂盒（化学发光免疫分析法） | 甲状腺素检测试剂盒（化学发光微粒子免疫检测法） |  |  |  |  | 2023-06-12 |  |  |  | 2024-02-19 |  | 2029-02-18 | [9 empty] | 标记试剂、固相试剂、辅助试剂、样本稀释液（可选购）、校准品（可选购）、质控品（可选购）。（具体内容详见产品说明书） | 标记试剂、固相试剂、辅助试剂、样本稀释液（可选购）、校准品（可选购）、质控品（可选购）。（具体内容详见产品说明书） | 用于人血清中甲状腺素（T4）浓度的定量测定。 | 用于人血清中甲状腺素（T4）浓度的定量测定。 | 2
国械注准20193130230 |  | 椎间融合器 | [6 empty] | 2023-07-24 |  |  | 2019-04-16 | 2024-04-16 | 2024-04-15 | 2029-04-15 | [12 empty] | 3
京械注准20192400135 |  | 补体C3测定试剂盒（免疫比浊法） | [9 empty] | 2019-04-25 | 2024-04-25 | 2024-04-24 | 2029-04-24 | [12 empty] | 2
京械注准20192400129 |  | 补体C4测定试剂盒（免疫比浊法） | [9 empty] | 2019-04-25 | 2024-04-25 | 2024-04-24 | 2029-04-24 | [12 empty] | 2
京械注准20152400232 |  | 单胺氧化酶测定试剂盒（谷氨酸脱氢酶法） | [9 empty] | 2021-04-25 | 2024-04-25 | 2024-04-24 | 2029-04-24 | [12 empty] | 2
赣械注准20182140146 |  | 一次性使用手术单 | [9 empty] | 2018-08-01 | 2023-09-01 | 2023-07-31 | 2028-07-31 | [12 empty] | 2
国械注准20193060601 |  | 一次性使用血管内成像导管 | [9 empty] | 2019-08-19 | 2024-08-19 | 2024-08-18 | 2029-08-18 | [12 empty] | 3
国械注进20232170084 |  | 陶瓷自锁托槽Clarity Ultra Self-Ligating Brackets |  | 美国 |  |  |  | 2023-03-14 |  | 2023-04-28 |  | 2023-03-14 |  | 2028-03-13 |  |  |  | 明尼苏达矿业制造（上海）国际贸易有限公司 | 明州斯睿医疗产品（上海）有限公司 | 3MUnitekCorporation | 3M Unitek Corporation |  |  | 托槽由主体、底板、自锁滑盖、自锁滑盖轴、自锁滑盖轴粘固剂、颜色参考标记构成。托槽主体和自锁滑盖的成分是氧化铝，底板的成分是二氧化硅混合物，自锁滑盖轴的成分是镍钛合金，自锁滑盖轴粘固剂的成分是固化后的通用粘接剂，颜色参考标记的成分是颜料。 |  | 适用于口腔科正畸治疗。 |  | 2
豫长械备20190064号 |  | 医用超声耦合剂 | [5 empty] | 2020-12-16 |  | 2024-05-15 |  | 2020-12-16 |  | 2024-05-15 | 2099-12-31 |  |  | 中国 | [5 empty] | 超声诊断或治疗操作中，充填或涂敷于皮肤-黏膜与探头（或治疗头）辐射面之间，用于透射声波的中介煤质。医用超声耦合剂可由丙二醇、丙三醇（甘油）、三乙醇胺、卡波姆（交联聚丙烯酸树脂）组成。 |  | 改善探头与患者之间的超声耦合效果，用于完好皮肤上。 |  | 1
京械注准20192400494 |  | 过敏原特异性IgE抗体检测试剂盒（胶体金免疫层析法） | [5 empty] | 2019-08-07 |  |  |  | 2019-08-07 |  | 2024-08-06 | 2029-08-06 |  |  | 北京新华联协和药业有限责任公司 | [5 empty] | 检测卡，每盒25袋，每袋含Panne 11、Panne12检测卡各1条。Panne 11检测卡：包被有羊抗鼠IgG抗体和蒿属花粉/豚草花粉、户尘螨/粉尘螨、猫毛皮屑、狗毛皮屑过敏原抗原的硝酸纤维素膜，吸附有胶体金标记的鼠抗人IgE抗体的玻璃纤维素膜，塑料卡壳。 Panne 12检测卡：包被有羊抗鼠IgG抗体和大豆、鸡蛋、牛奶、杨树/柳树/榆树花粉过敏原抗原的硝酸纤维素膜，吸附有胶体金标记的鼠抗人IgE抗体的玻璃纤维素膜，塑料卡壳。 对照卡，每盒1份。 |  | 该产品用于体外定性检测人血清中针对蒿属花粉/豚草花粉、户尘螨/粉尘螨、猫毛皮屑、狗毛皮屑、大豆、鸡蛋、牛奶、杨树/柳树/榆树花粉变应原的特异性IgE抗体。 |  | 2
鲁械注准20192140649 |  | 一次性使用体外引流系统 | [9 empty] | 2019-09-23 | 2024-09-23 | 2024-09-22 | 2029-09-22 | [12 empty] | 2
国械注进20172142055 |  | 伤口敷贴 |  |  | 美国 |  |  |  | 2022-02-25 |  |  | 2022-06-26 |  | 2027-06-25 |  |  |  |  | 明州斯睿医疗产品（上海）有限公司 |  | 3M Company, 3M Health Care |  |  |  | 伤口敷贴是由周边涂有粘胶的无纺布背衬和中间不含粘胶的吸收垫组成。 |  | 伤口敷贴是针对急性伤口设计的，如割伤、I-II度烧伤、擦伤、静脉穿刺点和手术切口。也可用于浅表、中等深度伤口。与伤口累积接触时间不得超过30天。 | 2
湘械注准20212400834号 |  | 肌酸激酶同工酶（CK-MB）检测试剂盒（荧光免疫层析法） | [5 empty] | 2021-05-26 |  |  |  | 2021-05-26 |  | 2026-05-25 |  |  |  | 长沙市鹏瑞生物科技有限公司 | 华新（长沙）生物医药有限公司 |  |  |  |  | 试剂盒由检测试剂、ID卡、全血缓冲液A组成。 1.检测试剂：1人份/袋，每人份由检测卡和干燥剂(硅胶)构成，检测卡由试纸条和试纸条外壳构成，试纸条由样本垫、硝酸纤维素膜（NC膜）（检测区包被有CK-MB单克隆抗体II（T线）和羊抗鼠IgG（C线））、荧光结合垫（喷有荧光标记的CK-MB单克隆抗体I）、衬板和吸水垫组成； 2.ID卡：1张，包含批号及标准曲线信息； 3.全血缓冲液A：包装规格为20人份/盒配1瓶、40人份/盒配1瓶，包装规格为100人份/盒配2瓶，2mL/瓶；全血缓冲液A由磷酸盐、蔗糖、EDTA Na2、表面活性剂（吐温20）组成，pH=7.4±0.2。 |  | 本产品用于体外定量检测人血清、血浆或全血样本中肌酸激酶同工酶（Creatine kinase isoenzyme，CK-MB）的含量。 |  | 2
湘械注准20212400840号 |  | 人绒毛膜促性腺激素β亚单位（β-HCG）检测试剂盒（荧光免疫层析法） | [5 empty] | 2021-05-26 |  |  |  | 2021-05-26 |  | 2026-05-25 |  |  |  | 长沙市鹏瑞生物科技有限公司 | 华新（长沙）生物医药有限公司 |  |  |  |  | 试剂盒由检测试剂、ID卡、样本稀释液A组成。 1.检测试剂：1人份/袋，每人份由检测卡和干燥剂（硅胶）构成，检测卡由试纸条和试纸条外壳构成，试纸条由样本垫、硝酸纤维素膜（检测区包被有β-HCG单克隆抗体II（T线）和羊抗鼠IgG（C线））、荧光结合垫（喷有荧光标记的β-HCG单克隆抗体I）、衬板和吸水垫组成； 2.ID卡：1张，包含批号及标准曲线信息； 3.样本稀释液A：包装规格为20人份/盒配20支，包装规格为40人份/盒配40支，包装规格为100人份/盒配100支，0.5 mL/支；样本稀释液A由磷酸盐、表面活性剂（吐温20）、BSA、氯化钠组成，pH=7.4±0.2。 |  | 本产品用于体外定量检测人血清、血浆或全血样本中人绒毛膜促性腺激素β亚单位(β-HCG)的含量。不得用于肿瘤的辅助诊断。 |  | 2
赣械注准20182640110 | 赣械注准20182140110 | 一次性使用医用口罩 | [9 empty] | 2018-05-28 | 2023-05-28 | 2023-05-27 | 2028-05-27 | [12 empty] | 2
湘械注准20212400836号 |  | 尿微量白蛋白（MAU）检测试剂盒（荧光免疫层析法） | [5 empty] | 2021-05-26 |  |  |  | 2021-05-26 |  | 2026-05-25 |  |  |  | 长沙市鹏瑞生物科技有限公司 | 华新（长沙）生物医药有限公司 |  |  |  |  | 试剂盒由检测试剂、ID卡组成。1. 检测试剂：1人份/袋，每人份由检测卡和干燥剂（硅胶）构成，检测卡由试纸条和试纸条外壳构成，试纸条由样本垫、硝酸纤维素膜（NC膜）（检测区包被有MAU抗原（T线）和羊抗鼠IgG（C线））、荧光结合垫（喷有荧光标记的MAU单克隆抗体）、衬板和吸水垫组成；2. ID卡：1张，包含批号及标准曲线信息；注：不同批次的各组分不可互换。 |  | 本产品用于体外定量检测人尿液中尿微量白蛋白（MAU）的含量。 |  | 2
湘械注准20212400837号 |  | 中枢神经特异蛋白（S100β）检测试剂盒（荧光免疫层析法） | [5 empty] | 2021-05-26 |  |  |  | 2021-05-26 |  | 2026-05-25 |  |  |  | 长沙市鹏瑞生物科技有限公司 | 华新（长沙）生物医药有限公司 |  |  |  |  | 试剂盒由检测试剂、ID卡组成。1.检测试剂：1人份/袋，每人份由检测卡和干燥剂（硅胶）构成，检测卡由试纸条和试纸条外壳构成，试纸条由样本垫、硝酸纤维素膜（检测区包被有S100β单克隆抗体II（T线）和羊抗鼠IgG（C线））、荧光结合垫（喷有荧光标记的S100β单克隆抗体I）、衬板和吸水垫组成；2.ID卡：1张，包含批号及标准曲线信息；注：不同批次的各组分不可互换。 |  | 本产品用于体外定量检测人血清、血浆样本中中枢神经特异蛋白（S100β）的含量。 |  | 2
浙械注准20142400137 |  | 总蛋白检测试剂盒（双缩脲法） | [6 empty] | 2024-02-20 |  |  | 2019-08-29 | 2024-08-29 | 2024-08-28 | 2029-08-28 | [9 empty] | 试剂：硫酸铜、酒石酸钾钠、氢氧化钠、碘化钾；校准品：牛血清白蛋白。 |  | 用于人血清或血浆中总蛋白(TP)浓度的体外定量测定。 | 2
浙械注准20142400136 |  | 尿酸检测试剂盒（尿酸酶法） | [6 empty] | 2024-01-26 |  |  | 2019-08-28 | 2024-08-28 | 2024-08-27 | 2029-08-27 | [9 empty] | 试剂1：哌嗪-1,4-双(2-乙磺酸)、过氧化物酶（POD）、亚铁氰化钾、N-乙基-N-(2-羟基-3-丙磺基)-3-甲基苯胺(TOOS)、维生素C氧化酶；试剂2：4-氨基安替比林（4-AAP）、尿酸酶（Uricase）；校准品：尿酸、苯磺酰胺、无水碳酸钠。 |  | 用于人血清或血浆中尿酸(UA)浓度的体外定量测定。 | 2
浙械注准20142400105 |  | 葡萄糖检测试剂盒（己糖激酶法） | [6 empty] | 2024-02-20 |  |  | 2019-08-27 | 2024-08-27 | 2024-08-26 | 2029-08-26 | [9 empty] | 试剂1：哌嗪-1,4-双(2-乙磺酸)、葡萄糖-6-磷酸脱氢酶、己糖激酶；试剂2：三磷酸腺苷(ATP)、氧化型辅酶Ⅱ(NADP)；校准品：葡萄糖。 |  | 用于人血清或血浆中葡萄糖（GLU）浓度的体外定量测定。 | 2
浙械注准20142400139 |  | 果糖胺检测试剂盒（四氮唑蓝显色法） | [6 empty] | 2024-01-26 |  |  | 2019-08-29 | 2024-08-29 | 2024-08-28 | 2029-08-28 | [9 empty] | 试剂1：磷酸盐缓冲液、硝基四氮唑蓝（NBT）；试剂2：碳酸盐缓冲液；校准品：1-脱氧-1-吗啉-果糖、牛血清白蛋白；质控品：磷酸盐缓冲液、氯化钠、牛血清白蛋白、葡萄糖、果糖胺。 |  | 用于人血清中果糖胺(GSP)浓度的体外定量测定。 | 2
浙械注准20142400144 |  | 糖化血红蛋白检测试剂盒（胶乳增强免疫比浊法） | [6 empty] | 2024-02-20 |  |  | 2019-08-30 | 2024-08-30 | 2024-08-29 | 2029-08-29 | [9 empty] | 试剂1：甘氨酸缓冲液、胶乳；试剂2：试剂2A：羊抗鼠IgG抗体、甘氨酸缓冲液；试剂2B：鼠抗人HbA1c单克隆抗体、甘氨酸缓冲液；溶血液：纯化水；校准品/质控品：磷酸盐缓冲液、氯化钠、血红蛋白、甘氨酸、甘露醇、糖化血红蛋白。 |  | 用于人全血中糖化血红蛋白(HbA1c)浓度的体外定量测定。 | 2
浙械注准20142400131 |  | 脂蛋白（a）检测试剂盒（胶乳增强免疫比浊法） | [6 empty] | 2024-02-20 |  |  | 2019-08-29 | 2024-08-29 | 2024-08-28 | 2029-08-28 | [9 empty] | 试剂1：甘氨酸缓冲液、牛血清白蛋白（BSA）；试剂2：脂蛋白（a）抗体致敏颗粒；校准品：脂蛋白（a）、三水合磷酸氢二钾、二水合磷酸二氢钠、氯化钠、葡萄糖；质控品：磷酸盐缓冲液、氯化钠、牛血清白蛋白、葡萄糖、脂蛋白(a)。 |  | 用于人血清中脂蛋白(a)[Lp(a)]浓度的体外定量测定。 | 2
浙械注准20192400079 |  | 促甲状腺素检测试剂盒（化学发光免疫分析法） | 促甲状腺素检测试剂盒（化学发光微粒子免疫检测法） |  |  |  |  | 2023-06-12 |  |  |  | 2024-02-19 |  | 2029-02-18 | [9 empty] | 标记试剂、固相试剂、样本稀释液（可选购）、校准品（可选购）、质控品（可选购）。（具体内容详见产品说明书） | 标记试剂、固相试剂、样本稀释液（可选购）、校准品（可选购）、质控品（可选购）。（具体内容详见产品说明书） | 用于人血清和血浆中促甲状腺（TSH）素浓度的定量测定。 | 用于人血清和血浆中促甲状腺（TSH）素浓度的定量测定。 | 2
浙械注准20222400268 |  | 铁蛋白检测试剂盒（化学发光免疫分析法） | 铁蛋白检测试剂盒（化学发光微粒子免疫检测法） |  |  |  |  | 2022-06-07 |  |  |  | 2022-06-07 |  | 2027-06-06 |  |  |  | 美康生物科技股份有限公司 | [5 empty] | 标记试剂、固相试剂、校准品1、校准品2、质控品1、质控品2。（具体内容详见说明书） | 标记试剂、固相试剂、校准品1、校准品2、质控品1、质控品2。（具体内容详见说明书） | 用于体外定量测定人血清中铁蛋白（Fer）的浓度。主要用于对恶性肿瘤患者进行动态监测以辅助判断疾病进程或治疗效果，不能作为恶性肿瘤早期诊断或确诊的依据，不用于普通人群的肿瘤筛查。 | 用于体外定量测定人血清或全血中铁蛋白（Fer）的浓度。主要用于对恶性肿瘤患者进行动态监测以辅助判断疾病进程或治疗效果，不能作为恶性肿瘤早期诊断或确诊的依据，不用于普通人群的肿瘤筛查。 | 2
国械注进20153142733 |  | 藻酸盐敷料 | 藻酸盐敷料 3M Tegaderm Alginate Dressing |  | 英国 | [6 empty] | 2020-06-22 |  | 2025-06-21 |  |  |  |  | 明州斯睿医疗产品（上海）有限公司 |  | Advanced Medical Solutions Ltd |  |  |  | 本产品是由藻酸盐纤维构成的无纺敷料。 |  | 本产品可用于有中度到重度渗出物的部分皮层受损伤口和全层性伤口，本产品还可以帮助控制细微出血。 | 3
苏械注准20192020662 |  | 一次性使用透明钉仓型肛肠吻合器 | [9 empty] | 2019-06-24 | 2024-06-24 | 2024-06-23 | 2029-06-23 |  |  |  | 常州华森医疗器械股份有限公司 | [5 empty] | 一次性使用透明钉仓型肛肠吻合器由底钉座、吻切组件、器身、保险、活动手柄、调节螺母、吻合钉、环形刀、垫刀圈、扩张器、导向器、缝线穿引器及引线钩组成。根据吻切组件的有效直径长度分为32、34两种规格；吻合钉高度分为C（3.8mm）、D（4.3mm）两种。产品以无菌状态提供，经环氧乙烷灭菌，一次性使用。 |  |  | 2
苏械注准20192020139 |  | 一次性使用直线吻合器 | [9 empty] | 2019-02-12 | 2024-02-12 | 2024-02-11 | 2029-02-11 |  |  |  | 常州华森医疗器械股份有限公司 | [5 empty] | 一次性使用直线吻合器由抵钉座、器身、钉仓组件和吻合钉组成。器身由钉仓夹板、抵钉座夹板、活动手柄、定位销推拉手柄、固定手柄、复位按钮组成。根据组件的有效长度不同分为30、45、60、75、90五种规格。缝合钉按高度不同分为C（3.8mm）、D（4.5mm）两种。吻合器出厂时自带一个或两个钉仓组件。产品以无菌状态提供，经环氧乙烷灭菌，一次性使用。 |  |  | 2
赣械注准20182640107 | 赣械注准20182140107 | 一次性使用帽子 | [9 empty] | 2018-05-28 | 2023-05-28 | 2023-05-27 | 2028-05-27 | [12 empty] | 2
湘械注准20192400189 |  | 胃泌素17（G-17）测定试剂盒（磁微粒化学发光法） | [9 empty] | 2019-07-16 | 2024-07-16 | 2024-07-15 | 2029-07-15 | [12 empty] | 2
湘械注准20192400236 |  | 11-脱氢血栓烷B2（11-DH-TXB2）测定试剂盒（磁微粒化学发光法） | [9 empty] | 2019-07-30 | 2024-07-30 | 2024-07-29 | 2029-07-29 | [12 empty] | 2
豫械注准20192080725 |  | 一次性使用雾化器 | [9 empty] | 2019-06-28 | 2024-06-28 | 2024-06-27 | 2029-06-27 | [12 empty] | 2
国械注准20193180246 |  | 一次性使用可视流产吸引管 | [9 empty] | 2019-04-16 | 2024-04-16 | 2024-04-15 | 2029-04-15 | [9 empty] | 该产品由吸引头(内置摄像头)、吸引管体、手柄、吸引管接头、连接线组成。 |  | 该产品与负压吸引器配合使用，用于对妊娠早期的胚胎组织进行吸引，从而达到人工流产的目的，在医疗机构使用。 | 3
浙械注准20192020430 |  | 一次性使用切口牵开保护器（固定器） | [9 empty] | 2019-08-01 | 2024-08-01 | 2024-07-31 | 2029-07-31 | [9 empty] | 产品由外环、通道、内环组成。其中，D型(不区分内外环)保护器由开口环、通道组成，两侧开口环完全相同。辅助组件有密封体，密封体由密封帽和鞘管组成。 |  | 适用于内窥镜手术及小切口手术，扩展切口术野，保护切口免受损伤，减少切口感染。 | 2
国械注许20152400020 |  | 血糖试纸（葡萄糖氧化酶法） | [5 empty] | 2019-08-13 |  |  |  | 2019-08-13 | 2024-08-13 | 2024-08-12 | 2029-08-12 |  |  | 华广生物技术（平潭）有限公司 | [5 empty] | 葡萄糖氧化酶、铁氰化钾、其他成分。（具体内容详见产品说明书） |  | 本产品用于体外定量测定指尖、手掌和手臂新鲜毛细血管全血中葡萄糖浓度 |  | 2
国械注进20193122164 |  | 临时心脏起搏电极导线 |  |  | 美国 |  |  |  | 2023-01-04 |  |  | 2019-06-21 | 2024-06-21 | 2024-06-20 | 2029-06-20 |  |  |  | 雅培医疗用品（上海）有限公司 |  | 圣犹达医疗用品有限公司 St. Jude Medical |  |  |  | 由电极导管（含适配器）、电极导管保护套、导管鞘、注射器、穿刺针和电极组成。 |  | 适用于在临时经静脉右心室起搏中使用。 | 3
浙械注准20192080416 |  | 一次性使用密闭式湿化鼻氧管 | [9 empty] | 2019-07-24 | 2024-01-23 | 2024-07-23 | 2029-07-23 | [12 empty] | 2
京械注准20192400141 |  | α-淀粉酶测定试剂盒（CNPG2底物法） | [9 empty] | 2019-04-28 | 2024-04-28 | 2024-04-27 | 2029-04-27 | [12 empty] | 2
京械注准20192400133 |  | β-羟丁酸测定试剂盒（β－羟丁酸脱氢酶法） | [9 empty] | 2019-04-25 | 2024-04-25 | 2024-04-24 | 2029-04-24 | [12 empty] | 2
京械注准20192400142 |  | 二氧化碳测定试剂盒（PEPC酶法） | [9 empty] | 2019-04-28 | 2024-04-28 | 2024-04-27 | 2029-04-27 | [12 empty] | 2
桂械注准20172150139 | 桂械注准20172140139 | 一次性使用无菌溶药注射器 带针 | [9 empty] | 2017-07-05 | 2022-07-05 | 2022-07-04 | 2027-07-04 |  | 桂械注准20172140139 | [10 empty] | 2
国械注准20193141970 |  | 一次性使用输液器 带针 | [9 empty] | 2019-08-26 | 2024-08-26 | 2024-08-25 | 2029-08-25 | [9 empty] | 本品经环氧乙烷灭菌，无菌、无热原。本品的结构有进气式和非进气式两种，由重力式一次性使用输液器和一次性使用静脉输液针组成。不同型号的组成如下：A1 型：瓶塞穿刺器、瓶塞穿刺器保护套、空气过滤器、药液过滤器、流量调节器、滴斗、三通、乳胶帽、下二通、软管、静脉输液针。A2 型：瓶塞穿刺器、瓶塞穿刺器保护套、空气过滤器、药液过滤器、流量调节器、滴斗、上二通、下二通、软管、静脉输液针。 |  |  | 3
渝械注准20192140254 |  | 一次性使用脉冲冲洗系统 | [9 empty] | 2019-09-29 | 2024-09-29 | 2024-09-28 | 2029-09-28 | [12 empty] | 2
国械注进20143145578 |  | 压力延长管 | [9 empty] | 2019-08-16 | 2024-08-16 | 2024-08-15 | 2029-08-15 | [12 empty] | 3
粤械注准20192040732 |  | 多功能外固定支架 | [9 empty] | 2019-06-27 | 2024-06-27 | 2024-06-26 | 2029-06-26 | [9 empty] | 外固定支架根据结构不同分为组合式多功能外固定支架（按使用部件分为WGZ01、02、03、04、05、06、07、08、09、10、11、12、13、14-Ⅰ、14-Ⅱ共15种）。单侧多功能外固定支架（按使用部件分为WGD01-Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ、Ⅵ、Ⅶ，WGD02-Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ，WGD03-Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ，WGD04-Ⅰ、Ⅱ，WGD05-Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ，WGD06、07、08、09、10、11、12、13、14、15共29种），其中WGD04-Ⅱ、WGD05-Ⅰ、WGD05Ⅱ、WGD06、WGD08、WGD10、WGD11、WGD14、WGD15型外固定支架可选配WGDF01、WGDF02和WGDF03型附件（直型针夹、L型针夹、T型头针夹）。环形外固定支架（按使用部件分为WGH01、02、03、04、05、06、07、08、09、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30共30种）。共三种型式。 |  | 供骨科手术时，四肢及骨盆部位的骨折外固定使用。 | 2
苏械注准20192020687 |  | 一次性使用肛肠套扎器 | [6 empty] | 2024-05-30 |  |  | 2019-07-01 | 2024-07-01 | 2024-06-30 | 2029-06-30 | [9 empty] | 一次性使用肛肠套扎器根据结构的不同分为A、B两种型号，根据所带胶圈和弹力线的不同以及击发方式的不同共分为五种规格。产品由器械和附件组成；A型器械主要由套圈管、击发杆、复位按钮、外壳、气管接头、气门开关、扳机组成，B型器械主要由套圈管、击发杆、外壳、气管接头、气门开关、扳机组成；附件包括套扎胶圈、击发圈、弹力线部件、推圈器、套圈器、窥视套、肛塞，不同型号规格的产品附件配置不同。套扎胶圈采用天然橡胶制成，弹力线采用外层涤纶，内层乳胶制成。产品经环氧乙烷灭菌后应无菌。 一次性使用肛肠套扎器根据结构的不同分为A、B两种型号，根据所带胶圈和弹力线的不同以及击发方式的不同共分为五种规格。产品由器械和附件组成；A型器械主要由套圈管、击发杆、复位按钮、外壳、气管接头、气门开关、扳机组成，B型器械主要由套圈管、击发杆、外壳、气管接头、气门开关、扳机组成；附件包括套扎胶圈、击发圈、弹力线部件、推圈器、套圈器、窥视套、肛塞，不同型号规格的产品附件配置不同。套扎胶圈采用天然橡胶制成，弹力线采用外层涤纶，内层乳胶制成。产品经环氧乙烷灭菌后应无菌。 |  |  | 2
辽械注准20192140033 |  | 羧甲硫酸葡聚糖钠生物胶体液 | [9 empty] | 2019-04-11 | 2024-04-11 | 2024-04-10 | 2029-04-10 |  | 内容详见附表一的“产品技术要求变化的对比表” | [7 empty] | 羧甲硫酸葡聚糖钠生物胶体液是以羧甲硫酸葡聚糖钠（OTR4120）和氯化钠、氢氧化钠、纯化水组成。 推注型内包装采用推注管、医用丁基胶塞和护帽组成。 喷液型内包装采用玻璃瓶、带喷雾装置的喷头和瓶盖组成。 西林瓶型内包装采用西林瓶和瓶盖组成。 |  | 保护、隔离组织创面，用于Ⅰ类切口或清创后的切割伤、挫裂伤、擦伤和小创口等非慢性创面及周围皮肤的愈合、护理，减少瘢痕。 | 2
苏械注准20142400216 |  | D-二聚体质控品 | [9 empty] | 2019-07-04 | 2024-07-04 | 2024-07-03 | 2029-07-03 | [12 empty] | 2
苏械注准20142020404 |  | 一次性使用管型消化道吻合器 | [9 empty] | 2019-07-29 | 2024-01-11 | 2024-07-28 | 2029-07-28 | [12 empty] | 2
国械注进20162171035 |  | 排龈膏 | 排龈膏 Astringent Retraction Paste |  | 德国 | [6 empty] | 2019-10-29 |  | 2024-10-28 |  |  |  |  | 明州斯睿医疗产品（上海）有限公司 |  | 3M Deutschland GmbH |  |  |  | 主要成分：云母、水、六水合氯化铝、高岭土、硅油、色素。主要性能：膏体流阻力大于5N |  | 用于在牙周组织健康前提下需要暂时将边缘龈与牙齿分开和/或保证干燥清洁龈沟的所有适应症 | 2
苏械注准20192400910 |  | 可溶性生长刺激表达基因2蛋白检测试剂盒（循环增强荧光免疫法） | 可溶性生长刺激表达基因2蛋白检测试剂盒（循环增强荧光免疫发光法） | [8 empty] | 2019-08-12 | 2024-08-12 | 2024-08-11 | 2029-08-11 | [12 empty] | 2
国械注准20193101968 |  | 一次性使用塑料血袋 | [9 empty] | 2019-08-20 | 2024-08-20 | 2024-08-19 | 2029-08-19 | [12 empty] | 3
京械注准20142400011 |  | 活化部分凝血活酶时间测定试剂盒（凝固法） | [5 empty] | 2019-01-21 | 2023-06-12 |  |  | 2019-01-21 | 2024-01-21 | 2024-01-20 | 2029-01-20 | 企业标准 |  | 北京赛科希德科技股份有限公司 | [5 empty] | 本产品由APTT激活剂、CacL2组成。APTT激活剂主要成分为0.45%脑磷脂、0.5%苯酚、2%鞣花酸；CacL2为0.025mol/L CaC12溶液。 |  | 本产品适用于体外测定人血浆的活化部分凝血活酶时间（APTT） |  | 2
京械注准20142400012 |  | 凝血酶时间测定试剂盒（凝固法） | [5 empty] | 2019-01-25 | 2023-06-12 |  |  | 2019-01-25 | 2024-01-25 | 2024-01-24 | 2029-01-24 | 企业标准 |  | 北京赛科希德科技股份有限公司 | [5 empty] | 主要成分为：0.05%凝血酶、0.01%氯化钙、0.65%氯化钠、2%牛血清白蛋白。 |  | 本产品适用于体外测定人血浆的凝血酶时间（TT） |  | 2
粤械注准20152401270 |  | N末端脑钠肽前体（NT—proBNP）检测试剂盒（荧光免疫层析法） | N末端脑钠肽前体（NT-proBNP）测定试剂盒（干式荧光免疫层析法） | [8 empty] | 2020-08-28 |  | 2025-08-27 | [13 empty] | 2
粤深械备20200873号 |  | 清洗液 | 待测物清洗液 | [8 empty] | 2020-09-17 |  | 2099-12-31 | [13 empty] | 1
国械注准20193400557 |  | 乙型肝炎病毒核酸测定试剂盒（荧光PCR法） | [9 empty] | 2019-07-30 | 2024-07-29 | 2024-07-29 | 2025-07-23 | [12 empty] | 3
国械注进20153171314 |  | 树脂水门汀 Adhesive Resin Cement |  | 德国 |  |  |  | 2023-03-17 |  |  |  | 2024-03-11 |  | 2029-03-10 |  |  |  | 明尼苏达矿业制造（上海）国际贸易有限公司 | 明州斯睿医疗产品（上海）有限公司 | 3M Deutschland GmbH |  |  |  | 本产品由本剂和催化剂组成。本剂主要由硅烷处理的玻璃粉末，三甘醇二-2-甲基丙烯酸酯，2-丙烯酸，2甲基-,1,1‘-[1-(羟甲基)-1,2-乙二基]酯，1,1,1-三甲基-N-(三甲基硅烷基)硅烷胺、硅石的水解产物，玻璃纤维，过硫酸钠组成；催化剂主要由硅烷处理的玻璃粉末、(1-甲基亚乙基)双(4,1-苯氧基-3,1-亚丙基)双甲基丙烯酸酯、2-甲基-2-丙烯酸-1,12-十二双醇酯、巴比妥酸钙、硅烷化的硅石、氢氧化钙组成。 |  | 用于全瓷、复合材料或金属嵌体、冠嵌体、牙冠、牙桥的最终粘接；2-3单位的马里兰桥和3单位的嵌体/冠嵌体桥（磨牙症或牙周炎患者除外）的粘接；玻璃纤维桩的最终粘接；最终粘接全瓷和复合材料贴面；种植体基台上的全瓷、复合材料或金属修复体的最终粘接。 |  | 3
沪械注准20192040057 |  | 环式多功能外固定支架 | [9 empty] | 2019-03-13 | 2024-03-13 | 2024-03-12 | 2029-03-12 | [12 empty] | 2
浙械注准20192400293 |  | 幽门螺杆菌检测试剂盒（pH指示剂法） | [6 empty] | 2023-09-18 |  |  | 2019-06-06 | 2024-06-06 | 2024-06-05 | 2029-06-05 | [9 empty] | 底物：尿素、酚红、曲拉通×-100、磷酸二氢钾；溶解液：2-甲基-4-异噻唑啉-3-酮。 |  | 用于体外定性检测胃部病变活组织中的幽门螺杆菌。 | 2
浙械注准20142400128 |  | 肌酸激酶MB同工酶检测试剂盒（免疫抑制法） | [6 empty] | 2024-02-19 |  |  | 2019-08-28 | 2024-08-28 | 2024-08-27 | 2029-08-27 | [9 empty] | 试剂1：咪唑缓冲液、单磷酸腺苷、葡萄糖、二腺苷戊磷酸、醋酸镁、N-乙酰半胱氨酸、乙二胺四乙酸、氧化型辅酶Ⅱ（NADP+）、己糖激酶(HK)、抑制CK-M抗体、二磷酸腺苷（ADP）、6-磷酸葡萄糖脱氢酶（G6PDH）；试剂2：磷酸肌酸；校准品/质控品：磷酸盐缓冲液、氯化钠、牛血清白蛋白、葡萄糖、肌酸激酶MB同工酶。 |  | 用于人血清或血浆中肌酸激酶MB同工酶(CK-MB)活性的体外定量测定。 | 2
浙械注准20142400133 |  | 5’-核苷酸酶检测试剂盒（过氧化物酶法） | [6 empty] | 2024-02-20 |  |  | 2019-08-29 | 2024-08-29 | 2024-08-28 | 2029-08-28 | [11 empty] | 用于人血清中5’-核苷酸酶(5’-NT)活性的体外定量测定。 | 2
浙械注准20142400115 |  | 总胆汁酸检测试剂盒（循环酶法） | [6 empty] | 2024-01-29 |  |  | 2019-08-28 | 2024-08-28 | 2024-08-27 | 2029-08-27 | [9 empty] | 试剂1：甘氨酸缓冲液、硫代辅酶(Thio-NAD)；试剂2：还原型辅酶Ⅰ(NADH)、3α-羟基类固醇脱氢酶(3α-HSD)；校准品：甘氨胆酸钠。 |  | 用于人血清中总胆汁酸(TBA)浓度的体外定量测定。 | 2
浙械注准20142400135 |  | 甘油三酯检测试剂盒（GPO-PAP法） | [6 empty] | 2024-02-20 |  |  | 2019-08-28 | 2024-08-28 | 2024-08-27 | 2029-08-27 | [9 empty] | 试剂1：三羟甲基氨基甲烷缓冲液、脂蛋白脂酶（LPL）、4-氯酚、胆酸钠；试剂2：过氧化物酶（POD）、甘油激酶（GK）、磷酸三腺苷（ATP）、甘油磷酸氧化酶（GPO）、氯化镁、4-氨基安替比林（4-AAP）；校准品：甘油。 |  | 用于人血清或血浆中甘油三酯(TG)浓度的体外定量测定。 | 2
浙械注准20192400101 |  | 游离甲状腺素检测试剂盒(化学发光免疫分析法) | 游离甲状腺素检测试剂盒（化学发光微粒子免疫检测法） |  |  |  |  | 2023-06-07 |  |  |  | 2024-03-12 |  | 2029-03-11 | [9 empty] | 标记试剂、固相试剂、样本稀释液（可选购）、校准品（可选购）、质控品（可选购）。（具体内容详见产品说明书） | 标记试剂、固相试剂、样本稀释液（可选购）、校准品（可选购）、质控品（可选购）。（具体内容详见产品说明书） | 用于人血清中游离甲状腺素浓度的定量测定。 | 用于人血清中游离甲状腺素（FT4）浓度的定量测定。 | 2
国械注进20183102355 |  | 血液浓缩器 | [6 empty] | 2023-01-16 |  |  | 2018-09-07 | 2023-09-07 | 2023-09-06 | 2028-09-06 | [9 empty] | 本产品由聚醚砜纤维薄膜、聚碳酸酯外壳、端盖组成。环氧乙烷灭菌。一次性使用。 |  | 用于心肺转流手术中的血液浓缩，从而恢复患者的正常血球压积。 | 3
国械注进20162171321 |  | 牙科正畸橡皮圈 |  |  | 美国 | [6 empty] | 2019-10-29 |  | 2024-10-28 |  |  |  |  | 明州斯睿医疗产品（上海）有限公司 |  | 3M Unitek Corporation |  |  |  | 产品包括结扎圈、弹性橡皮链、分牙圈和牵引圈。主要成分：己二酸与1,4-丁二醇和1,1’一亚甲基双[4一异氰酸根合苯]的聚合物、色素和天然橡胶。主要性能：残余拉伸力应不小于初始变形拉伸力的50%，溶解值应小于30μg/mm3，牵引橡皮圈的水抽提蛋白质含量应≤200μg/g。 |  | 在口腔正畸治疗时使用，可以用于结扎、分牙和牵引。 | 2
国械备20151150 |  | 医用丝绸胶带 | 医用丝绸胶带 DuraporeTM Surgical Tape |  | 德国 | [6 empty] | 2015-08-05 |  | 2099-12-31 |  |  |  |  | 明州斯睿医疗产品（上海）有限公司 |  | 3M Deutschland GmbH |  |  | 为背材上涂有具有自粘特性的胶粘剂的胶带。非无菌提供，一次性使用。不与创面直接接触。粘贴部位为完好皮肤。 |  | 用于将敷料粘贴固定于创面或将其他医疗器械固定到人体的特定部位。 |  | 1
国械注准20173543318 | 国械注准20173143318 | 电子输注泵 | [9 empty] | 2017-08-29 | 2022-08-29 | 2022-08-28 | 2027-08-28 | [12 empty] | 3
国械注进20162071927 |  | 一次性使用心电电极 | 一次性使用心电电极 Disposable ECG Electrodes |  | 加拿大 | [6 empty] | 2020-04-26 |  | 2025-04-25 |  |  |  |  | 明州斯睿医疗产品（上海）有限公司 |  | 3M Company,3M Health Care |  |  |  | 该产品由导电胶、背衬、传导片组成。 |  | 该产品适用于1岁以上患者的心电监护，用于健康皮肤表面，一次性使用。 | 2
国械注进20182082571 |  | 呼吸面罩 | [9 empty] | 2018-11-30 | 2023-11-30 | 2023-11-29 | 2028-11-29 | [12 empty] | 2
国械备20140110 |  | 固定用弹力束带 |  |  | 美国 | [6 empty] | 2014-09-10 |  | 2099-12-31 |  |  |  |  | 明州斯睿医疗产品（上海）有限公司 |  | 3M Deutschland GmbH |  |  |  | 本产品是由聚酯纱线编织而成。该产品为非无菌产品，且不与皮肤直接接触，不用于开放性创面。 |  | 该产品与矫形石膏配合使用,构成修复和矫形器械,衬于石膏衬垫和石膏绷带内。 | 1 | 1
湘械注准20212400331号 |  | 降钙素原/白细胞介素-6（PCT/IL-6)检测试剂盒（荧光免疫层析法） | [5 empty] | 2021-03-08 |  |  |  | 2021-03-08 |  | 2026-03-07 |  |  |  | 长沙市鹏瑞生物科技有限公司 | 华新（长沙）生物医药有限公司 |  |  |  |  | 试剂盒由检测试剂、ID卡、全血缓冲液A组成。1.检测试剂：1人份/袋，每人份由检测卡和干燥剂(硅胶)构成，检测卡由试纸条和试纸条外壳构成，试纸条由样本垫、硝酸纤维素膜（检测区包被有IL-6单克隆抗体II、PCT单克隆抗体II和羊抗鼠IgG），荧光结合垫（喷有荧光标记的IL-6单克隆抗体I、PCT单克隆抗体I）、衬板和吸水垫；2.ID卡：1张，包含批号及标准曲线信息；3.全血缓冲液A：包装规格为20人份/盒、40人份/盒装配1瓶，包装规格100人份/盒装配2瓶,2mL/瓶；全血缓冲液A由磷酸盐、表面活性剂（吐温20）等组成，pH=7.4±0.2。 |  | 本产品用于体外定量检测人血清、血浆或全血样本中白细胞介素-6(IL-6)、降钙素原(PCT)的含量。 |  | 2
湘械注准20212400835号 |  | 心肌肌钙蛋白T (cTnT)检测试剂盒（荧光免疫层析法） | [5 empty] | 2021-05-26 |  |  |  | 2021-05-26 |  | 2026-05-25 |  |  |  | 长沙市鹏瑞生物科技有限公司 | 华新（长沙）生物医药有限公司 |  |  |  |  | 组成。 1.检测试剂：1人份/袋，每人份由检测卡和干燥剂(硅胶)构成，检测卡由试纸条和试纸条外壳构成，试纸条由样本垫、硝酸纤维素膜（NC膜）（检测区包被有cTnT单克隆抗体II（T线）和羊抗鼠IgG（C线））、荧光结合垫（喷有荧光标记的cTnT单克隆抗体I）、衬板和吸水垫组成； 2.ID卡：1张，包含批号及标准曲线信息； 3.全血缓冲液A：包装规格为20人份/盒、40人份/盒装配1瓶，包装规格100人份/盒装配2瓶，2mL/瓶；全血缓冲液A由磷酸盐、蔗糖、EDTA Na2、表面活性剂（吐温20）组成，pH=7.4±0.2。 |  | 本产品用于体外定量检测人血清、血浆和全血样本中心肌肌钙蛋白T(cTnT)的含量。 |  | 2
湘械注准20212400839号 |  | 孕酮（Prog）检测试剂盒（荧光免疫层析法） | [5 empty] | 2021-05-26 |  |  |  | 2021-05-26 |  | 2026-05-25 |  |  |  | 长沙市鹏瑞生物科技有限公司 | 华新（长沙）生物医药有限公司 |  |  |  |  | 试剂盒由检测试剂、ID卡组成。1.检测试剂：1人份/袋，每人份由检测卡和干燥剂构成（硅胶），检测卡由试纸条和试纸条外壳构成，试纸条由样本垫、硝酸纤维素膜（检测区包被有Prog抗原（T线）和羊抗鼠IgG（C线））、荧光结合垫（喷有荧光标记的Prog单克隆抗体）、衬板和吸水垫组成；2.ID卡：1张，包含批号及标准曲线信息；注：不同批次的各组分不可互换。 |  | 本产品用于体外定量检测人血清或血浆样本中孕酮(Prog)的含量。 |  | 2
湘械注准20212400833号 |  | 抗环瓜氨酸肽（CCP）抗体检测试剂盒（荧光免疫层析法） | [5 empty] | 2021-05-26 |  |  |  | 2021-05-26 |  | 2026-05-25 |  |  |  | 长沙市鹏瑞生物科技有限公司 | 华新（长沙）生物医药有限公司 |  |  |  |  | 试剂盒由检测试剂、ID卡、样本稀释液A组成。 1.检测试剂：1人份/袋，每人份由检测卡和干燥剂（硅胶）构成，检测卡由试纸条和试纸条外壳构成，试纸条由样本垫、硝酸纤维素膜（NC膜）（检测区包被有Anti-CCP包被抗原（T线）和羊抗鼠IgG（C线））、荧光结合垫（喷有荧光标记的Anti-CCP标记抗体（抗人IgG抗体））、衬板和吸水垫组成； 2.ID卡：1张，包含批号及标准曲线信息； 3.样本稀释液A：包装规格为20人份/盒配20支，包装规格为40人份/盒配40支，包装规格为100人份/盒配100支，0.9mL/支；样本稀释液A由磷酸盐、表面活性剂（吐温20）、BSA、氯化钠组成，pH=7.4±0.2。 |  | 本产品用于体外定量检测人血清、血浆和全血样本中抗环瓜氨酸肽抗体（Anti-CCP）的含量。 |  | 2
国械注准20153400071 |  | 巨细胞病毒IgM抗体诊断试剂盒（酶联免疫法） | [9 empty] | 2019-09-16 | 2024-09-16 | 2024-09-15 | 2029-09-15 |  |  |  | 珠海经济特区海泰生物制药有限公司 | [5 empty] | 预包被巨细胞病毒抗原的微孔板、抗人IgM抗体酶标记物、巨细胞病毒IgM抗体阳性对照、巨细胞病毒IgM抗体阴性对照、巨细胞病毒IgM抗体临界对照、显色液A、显色液B、浓缩洗涤液、样品稀释液(IgM)、终止液、密封袋、封板膜、记录纸。(具体内容详见说明书) |  | 本试剂盒用于体外定性检测人血清或血浆样本中的巨细胞病毒IgM抗体。 | 3
苏械注准20192400133 |  | 谷胱甘肽还原酶检测试剂盒（谷胱甘肽底物法） | [9 empty] | 2019-02-12 | 2024-02-12 | 2024-02-11 | 2029-02-11 | [12 empty] | 2
国械注进20152170712 |  | 自锁金属正畸托槽 | 自锁金属正畸托槽 | 美国 |  |  |  | 2022-04-29 |  |  |  | 2023-08-23 |  | 2028-08-22 |  |  |  | 明尼苏达矿业制造（上海）国际贸易有限公司 | 明州斯睿医疗产品（上海）有限公司 | 3M Unitek Corporation |  |  |  | SmartClip SL3系列金属托槽为自锁托槽:由主体(医用不锈钢630)、网底(医用不锈钢304L)、自锁夹(医用镍钛合金2063)组成。 |  | 适用于口腔科正畸治疗。 |  | 2
国械注进20143176221 |  | 通用粘接系统 | 通用粘接系统 Single Bond Universal System |  | 德国 |  |  | 2022-01-26 |  |  |  | 2023-04-17 |  | 2028-04-16 |  |  |  |  | 明州斯睿医疗产品（上海）有限公司 |  | 3M Deutschland GmbH |  |  |  | 通用粘接剂主要由2-羟乙基甲基丙烯酸/（HEMA）、2-甲基-2-丙烯酸(1-甲基亚乙基)双[4,1-苯氧基(2-羟基-3,1-丙亚)]酯（Bis-GMA）、无水乙醇、2-甲基-2-丙烯酸-1,10-癸二酯、2-甲基-2-丙烯酸与1,10-癸二醇 在五氧化二磷反应的混合物、硅烷化硅分子、软化水/水组成；通用粘接剂激活剂主要由乙醇、对甲苯磺酸钠盐组成；通用酸蚀剂主要由去离子水/水、磷酸、二氧化硅乳胶、聚乙二醇组成。薄膜厚度不大于25 μm，牙本质小管封闭率大于90%. |  | 通用粘接剂可用于光固化复合树脂或复合体充填物充填各类洞型（G.V. Black分类）前的粘接；与RelyX Ultimate树脂水门汀配合使用粘固间接修复体；与RelyX Veneer树脂水门汀配合使用粘固贴面；粘接光固化复合树脂核材料或其他核材料；配合通用粘接剂激活剂，用于自固化或双固化的水门汀与核材料或复合树脂类充填材料的粘接；对复合树脂充填物或复合体充填物进行修补；可对复合树脂修复体、烤瓷熔附金属修复体和全瓷修复体进行口内修补，无需添加任何预处理剂；窝沟封闭剂的粘接。 | 3
国械注进20142075119 |  | 一次性使用心电电极 | 一次性使用心电电极 3M Red Dot Resting EKG Electrodes | 美国 |  |  |  | 2023-04-24 |  |  |  | 2024-04-28 |  | 2029-04-27 |  |  |  | 明尼苏达矿业制造（上海）国际贸易有限公司 | 明州斯睿医疗产品（上海）有限公司 | 3M Company |  |  |  | 该产品由背衬、导电胶、离型纸组成。 |  | 该产品用于短期的静息型心电图诊断过程。 |  | 2
国械注进20162174478 |  | 临时冠桥树脂材料 |  |  | 德国 | [6 empty] | 2020-11-27 |  | 2025-11-26 |  |  |  |  | 明州斯睿医疗产品（上海）有限公司 |  | 3M Deutschland GmbH | [6 empty] | 2
国械备20150551 |  | 医用透气胶带 | 医用透气胶带 3M Micropore Surgical Tape |  | 美国 |  |  |  |  | 2022-12-28 |  | 2015-05-14 |  | 2099-12-31 |  |  |  |  | 明州斯睿医疗产品（上海）有限公司 |  | 3M Company |  |  | 为背材上涂有具有自粘特性的胶粘剂的胶带。非无菌提供，一次性使用。不与创面直接接触。粘贴部位为完好皮肤。 |  | 用于将敷料粘贴固定于创面或将其他医疗器械固定到人体的特定部位。 |  | 1
鄂械注准20202142940 |  | 一次性使用医用外科口罩 | [9 empty] | 2021-01-26 |  | 2025-01-25 | 2026-01-25 | [12 empty] | 2
鄂械注准20122081713 |  | 一次性使用预引导式气管导管异性套件 | [9 empty] | 2021-01-26 |  | 2025-01-25 | 2026-01-25 | [12 empty] | 2
琼械注准20192140010 |  | 透明质酸修护生物膜 | [9 empty] | 2019-08-23 | 2024-08-23 | 2024-08-22 | 2029-08-22 | [9 empty] | 本品主要由多聚糖大分子透明质酸、丙烯酸（酯）类／丙烯酰胺共聚物、棕榈酸异辛酯、角鲨烷、十八醇、单硬脂酸甘油酯、轻质液体石蜡、丙三醇、苯甲酸钠、聚山梨酯80、依地酸二钠、三乙醇胺、去离子水组成的乳膏体。 |  | 适用于面部激光、光子嫩肤、微晶磨削、果酸活肤术等微创术后及其他非慢性创面引起皮肤屏障受损的护理。 | 2
青械注准20192140005 |  | 创面护理液体敷料 | [9 empty] | 2019-03-25 | 2024-04-03 | 2024-03-24 | 2029-04-02 | [12 empty] | 2
湘械注准20212400382号 |  | 生长刺激表达蛋白 2（ST2）检测试剂盒（荧光免疫层析法） | [5 empty] | 2021-03-17 |  |  |  | 2021-03-17 |  | 2026-03-16 |  |  |  | 长沙市鹏瑞生物科技有限公司 | 华新（长沙）生物医药有限公司 |  |  |  |  | 1. 检测试剂:1 人份/袋,每人份由检测卡和干燥剂构成,检测卡由试纸条和 试纸条外壳构成。试纸条由样本垫、层析膜（检测区包被有 ST2 单克隆抗体 II 和羊抗鼠 IgG）、 荧光结合垫(喷有荧光标记的 ST2 单克隆抗体 I)、衬板和吸水垫构成；2. 干燥剂:1 包/袋,硅胶；3. ID 卡:1 张。 |  | 本产品用于体外定量检测人血清或血浆样本中生长刺激表达蛋白 2(ST2)的 含量。 |  | 2
浙械注准20142400127 |  | 铜离子检测试剂盒（PAESA显色剂法） | [6 empty] | 2024-02-20 |  |  | 2019-08-28 | 2024-08-28 | 2024-08-27 | 2029-08-27 | [9 empty] | 试剂1：乙酸缓冲液、脱氧胆酸钠（SDS）；试剂2：抗坏血酸、一水合4-(3,5-二溴-2-吡啶偶氮)-N-乙基-N-(3-丙磺酸)苯胺，单钠盐（3，5-二溴-PAESA）；校准品：五水合硫酸铜。 |  | 用于人血清中铜离子（Cu）浓度的体外定量测定。 | 2
国械注准20193130257 |  | 注射用修饰透明质酸钠凝胶 |  |  |  | * 生产厂商(英文)(进口器械必填)： 生产厂商(英文)(进口器械必填)(新) 受理证号(可不填)： 受理证号(可不填)(新) 产品性能结构及组成 ： 该产品由预灌封玻璃注射器、不锈钢注射针和封装在注射器中的凝胶组成。凝胶由交联透明质酸 |  | 2019-04-28 | 2023-09-01 | 2019-05-13 |  | 2019-04-28 | 2024-04-28 | 2024-04-27 | 2029-04-27 |  |  | 华熙生物科技股份有限公司 | [5 empty] | 该产品由预灌封玻璃注射器、不锈钢注射针和封装在注射器中的凝胶组成。凝胶由交联透明质酸钠、盐酸利多卡因、氯化钠、磷酸盐缓冲液以及注射用水组成，其中透明质酸钠由微生物发酵法制备，经BDDE交联，标示浓度为20 mg/mL，盐酸利多卡因标示浓度为3 mg/mL。注射针的材质为304不锈钢，规格为27 G×1/2″，形状为直形锐针。封装了凝胶的注射器经高温蒸汽灭菌，注射针经环氧乙烷灭菌。该产品一次性使用。产品货架有效期2年。 |  | 该产品用于面部真皮组织中层至深层注射以纠正中重度鼻唇部皱纹。 |  | 3
国械注进20182142128 |  | 透明敷料 | 透明敷料3M Tegaderm HP Transparent Film Dressing |  | 美国 |  |  | 2022-06-14 |  |  |  | 2022-06-14 | 2023-06-11 | 2028-06-10 |  |  |  | 明尼苏达矿业制造（上海）国际贸易有限公司 | 明州斯睿医疗产品（上海）有限公司 | 3M公司 3M Company | 3M Deutschland GmbH |  |  | 本产品是由薄膜背衬、粘合剂、离型纸和离型框组成，其中9525HP薄膜背衬侧边沿有无纺布。薄膜背衬的材料为聚氨酯，粘合剂的材料为丙烯酸酯。辐照灭菌,一次性使用。 |  | 本产品可用于覆盖和保护导管部位和伤口，为伤口愈合维持一个湿润的环境，其还可以作为次级敷料，并对那些容易受损、擦伤的皮肤区域进行覆盖，或用作将器械固定。 |  | 2
苏械注准20212400889 |  | 总免疫球蛋白E检测试剂盒（化学发光免疫分析法） | [9 empty] | 2021-05-17 |  | 2026-05-16 | [13 empty] | 2
浙械注准20152080129 |  | 一次性使用喉罩气道导管 | [9 empty] | 2019-10-10 | 2024-10-10 | 2024-10-09 | 2029-10-09 | [12 empty] | 2
国械注进20153170485 |  | 光固化复合树脂 | 光固化复合树脂 Filtek Z350 XT Universal Restorative |  | 美国 |  |  | 2022-04-24 |  |  |  | 2023-10-10 |  | 2028-10-09 |  |  |  | 明尼苏达矿业制造（上海）国际贸易有限公司 | 明州斯睿医疗产品（上海）有限公司 | 3M美国口腔护理修复产品公司 3M ESPE Dental Products | 3M ESPE Dental Products |  |  | 本品主要由硅烷化陶瓷、硅烷化氧化锆氧化硅、二甲基丙烯酸酯、双酚A二缩水甘油醚二甲基丙烯酸酯、乙氧化双酚A二甲基丙烯酸聚双酯组成。 |  | 本品用于前后牙的直接或间接的修复，包括：直接前牙和后牙修复(包括咬合面)，桩核成形术，夹板固定方法，间接修复包括嵌体、高嵌体和贴面。 |  | 3
国械注进20163172246 |  | 通用树脂 | 通用树脂 |  | 美国 | [6 empty] | 2020-01-22 |  | 2025-01-21 |  |  |  |  | 明州斯睿医疗产品（上海）有限公司 |  | 3M ESPE Dental Products |  |  |  | 主要组成成分为硅烷化氧化锆、硅烷化填料、Bis-EMA、UDMA、PEGDMA、TEGDMA和Bis-GMA。主要性能：固化深度不小于1.5mm，挠曲强度不小于80MPa. 吸水值小于等于40μg/mm3，溶解值小于等于7.5μg/mm3. |  | 本材料用于：前后牙的直接修复（包括咬合面）；桩核成形术；夹板固定；包括嵌体、高嵌体和贴面的间接修复。 | 3
苏械注准20192080979 |  | 一次性使用麻醉机、呼吸机用管路套组 | 一次性使用麻醉机呼吸机用管路套组 | [8 empty] | 2019-08-19 | 2024-08-19 | 2024-08-18 | 2029-08-18 | [12 empty] | 2
国械注进20153031217 |  | 输送导管系统（Neuron Max System） | 输送导管 Neuron Max System | [8 empty] | 2019-08-19 | 2024-08-19 | 2024-08-18 | 2029-08-18 | [12 empty] | 3
国械注进20172071247 |  | 心电监护电极 | 心电监护电极 ECG Monitoring Electrodes |  | 加拿大 | [6 empty] | 2021-06-21 |  | 2026-06-20 |  |  |  |  | 明州斯睿医疗产品（上海）有限公司 |  | 3M Company |  |  |  | 该产品由背衬、导电胶、揿钮组成，一次性使用。 |  | 该产品供医疗机构选择相适应的心电图机、心电监护设备采集体表心电信号。 | 2
国械注进20193030282 | 国械注进20192030282 | 导引导丝 HI-TORQUE TurnTrac Guide Wire | [6 empty] | 2023-10-12 |  |  | 2019-05-31 | 2024-05-31 | 2024-05-30 | 2029-05-30 | [5 empty] | Abbott Medical 雅培医疗器械 |  |  |  | 该导引导丝主要由芯丝和绕丝组成。芯丝分为远段和近段两部分，远段芯丝材料为镍钛合金，近端芯丝材料为304V不锈钢。绕丝分为头端，中段和近段三部分，头端绕丝为钯铼合金，中段和近段绕丝为304V不锈钢。导引导丝远端涂有PVP亲水涂层，导引导丝近端涂有PTFE涂层，其上涂有疏水涂层。产品经电子束辐照灭菌，一次性使用，货架有效期为2年。 |  | 预期用于在经皮腔内血管成形术（PTA）和经皮冠状动脉腔内成形术（PTCA)手术过程中辅助输送以导管为基础的介入器械。该导引导丝也可与兼容的支架器械配合使用。 | 3 | 2
国械注准20153151561 | 国械注准20153221561 | 一次性使用防针刺静脉采血针 | [9 empty] | 2015-08-26 | 2020-06-04 | 2020-08-25 | 2025-06-03 |  |  |  | 广州阳普医疗器械有限公司 | [5 empty] | 一次性使用防针刺静脉采血针按结构型式可分为蝶翼式（配备防针刺装置和持针器）、蝶翼式（配备防针刺装置）两种型号。由止血护套、管塞穿刺针、持针器（可选配件）、针座、连接器、导管、防针刺装置、针柄、静脉穿刺针和静脉穿刺针保护套组成。 |  | 本产品与一次性使用人体静脉血样采集容器配套使用，用于人体静脉血样采集。 | 3
国械注准20193141769 |  | 一次性使用静脉输液针 | [9 empty] | 2019-04-04 | 2024-04-04 | 2024-04-03 | 2029-04-03 | [12 empty] | 3
苏械注准20142400189 |  | N-端脑利钠肽前体质控品 | [9 empty] | 2019-07-04 | 2024-07-04 | 2024-07-03 | 2029-07-03 | [12 empty] | 2
苏械注准20192090836 |  | 磁针治疗贴 | 磁疗穴位贴 | [8 empty] | 2019-07-23 | 2024-07-23 | 2024-07-22 | 2029-07-22 | [9 empty] | 磁针治疗贴产品由磁片组成，其中膏贴层由远红外陶瓷烯酸压{无纺布及硅油纸制成，固定贴由段烯酸敏 腕和纺布及硅油纸制成。磁片采用符备B/T135602017《烧结钕铁硼永磁材料》规定的村料制成的圆形片材，其化学式为 Nd2Fe14B。根据尺寸不同分为四种规格。基本参数:磁片的磁感应强度应为15mT-210mT，远红外发射波长范围在8-15um时，其法相比辐射率≥80%(50℃)。本品以非无菌形式提供。 |  | 用于镇痛、消肿、促进组织愈合、失眠等治疗或辅助治疗。 | 2
皖械注准20212010270 |  | 一次性射频等离子体手术刀头（电极） | [9 empty] | 2021-06-23 |  | 2026-06-22 | [10 empty] | 1、VD01E、VD02E、VD03E、VD07U、VD10U、VD27U、VE01E、VE02E、VE03E、VE04E、VE05E、VE06E由双电极、绝缘套管、塑料手柄、插头组成；2、VD04U、VD05E、VD06U、VD08U、VD09U、VD11U、VD12U、VD13U、VD14U、VD15G、VD16E、VD17G、VD18J、VD20U、VD21U、VD22U、VD23U、VD24U、VD26U、VD19G、VD25U、VD28E、VE07G、VE08G、VE09G由双电极、绝缘套管、塑料手柄、插头、电缆线组成；3、VF01S、VF29S、VF30E、VF31E、VF32E、VF33E、VF10E、VF37E由双电极、绝缘套管、塑料手柄、插头、电缆线、滴水管组成；4、VF02J、VF03E、VF04G、VF05G、VF36E由双电极、绝缘套管、塑料手柄、插头、电缆线、吸水管组成；5、VF06E、VF07E、VF08E、VF09E、VF11E、VF12E、VF13E、VF14E、VF15E、VF16E、VF17E、VF18S、VF19E、VF20E、VF21E、VF22E、VF23E、VF27E、VF34S、VF35S、VF28E由双电极、绝缘套管、塑料手柄、插头、电缆线、滴水管、吸水管组成；6、VF24E、VF25E、VF26E由双电极、绝缘套管、塑料手柄、插头、电缆线、探头、滴水管、吸水管组成。该产品经环氧乙烷灭菌，应无菌。 |  |  | 2
国械注进20152170713 |  | 金属正畸托槽 | 金属正畸托槽Orthodontic Metal Brackets | 美国 |  |  |  | 2022-07-01 |  |  |  | 2023-08-23 |  | 2028-08-22 |  |  |  | 明尼苏达矿业制造（上海）国际贸易有限公司 | 明州斯睿医疗产品（上海）有限公司 | 3M Unitek Corporation |  |  |  | 产品材料组成：由医用不锈钢630、医用不锈钢304L、镍合金组成。 |  | 用于口腔科正畸治疗。 |  | 2
鄂械注准20142091052 |  | 远红外磁疗贴 | [9 empty] | 2019-04-22 |  | 2024-04-21 | [13 empty] | 2
国械注准20193400449 |  | 埃可病毒lgM抗体检测试剂盒（磁微粒化学发光法） | [9 empty] | 2019-06-28 | 2024-06-28 | 2024-06-27 | 2029-06-27 | [12 empty] | 3
国械注准20193400529 |  | EB病毒壳抗原（VCA）lgM抗体检测试剂盒（磁微粒化学发光法） | [9 empty] | 2019-07-26 | 2024-07-26 | 2024-07-25 | 2029-07-25 | [12 empty] | 3
国械注准20193030501 | 苏械注准2024030313 | 亲水涂层导丝 | [6 empty] | 2024-03-04 |  |  | 2019-07-10 | 2024-07-10 | 2024-07-09 | 2029-07-09 | [9 empty] | 亲水涂层导丝由芯丝和护套组成，芯丝材料为镍钛合金，护套材料为含钨粉的聚氮酯，护套表面有聚乙烯吡咯烷酮亲水涂层。该产品以无菌状态提供，经环氧乙烷灭菌，一次性使用。 |  | 用于在介入诊断或治疗中引导导管到达血管系统中指定的解剖位置。该产品不能在神经血管中使用。 | 3 | 2
粤械注准20192400690 |  | 精子包被抗体IgA检测试剂盒（乳胶法） | [6 empty] | 2024-01-08 |  | 2024-01-08 | 2019-06-17 | 2024-06-17 | 2024-06-16 | 2029-06-16 | [12 empty] | 2
粤械注准20192401052 |  | 精浆锌测定试剂盒（5-Br-PAPS显色法） | [6 empty] | 2024-03-04 |  | 2024-03-04 | 2019-10-08 | 2024-10-08 | 2024-10-07 | 2029-10-07 | [12 empty] | 2
鲁械注准20192400444 |  | 乳酸脱氢酶测定试剂盒(乳酸底物法) | [9 empty] | 2019-07-17 | 2024-07-17 | 2024-07-16 | 2029-07-16 | [9 empty] | R1:2-氨基-2-甲基-1丙醇(200mmol/L);L-乳酸(80mmol/L);叠氮钠(0.1％); R2:氧化型辅酶Ⅰ(9mmol/L);叠氮钠(0.1%)。 |  |  | 2
苏械注准20192020823 |  | 一次性使用管形消化道吻合器 | [9 empty] | 2019-07-23 | 2024-07-23 | 2024-07-22 | 2029-07-22 |  |  |  | 常州华森医疗器械股份有限公司 | [5 empty] | 一次性使用管形消化道吻合器根据吻合器的组件的有效直径长度分为17、19、21、24、25、26、27、29、31、32十种规格，由抵钉座、器身、吻切组件及连接杆（选配件）组成。产品以无菌状态提供，经环氧乙烷灭菌，一次性使用。 |  |  | 2
湘械注准20192400040 |  | 肌酸激酶同工酶（CK-MB）测定试剂盒（磁微粒化学发光法） | [9 empty] | 2019-03-14 | 2024-03-14 | 2024-03-13 | 2029-03-13 | [12 empty] | 2
京械注准20152400224 |  | 氨测定试剂盒（谷氨酸脱氢酶法） | [9 empty] | 2019-04-25 | 2024-04-25 | 2024-04-24 | 2029-04-24 | [12 empty] | 2
苏械注准20192020661 |  | 一次性使用三排钉肛肠吻合器 | [9 empty] | 2019-06-24 | 2024-06-24 | 2024-06-23 | 2029-06-23 |  |  |  | 常州华森医疗器械股份有限公司 | [5 empty] | 一次性使用三排钉肛肠吻合器分为分体和连体两种基本形式，由抵钉座、吻切组件、器身、保险、活动手柄、调节螺母、吻合钉、环形刀、垫刀圈组成。肛肠吻合器附件由扩张器、导向器、缝线穿引器、引线钩组成。根据肛肠吻合器的吻切组件的有效直径长度分为32、34、36三种规格。产品以无菌状态提供，经环氧乙烷灭菌，一次性使用。 |  |  | 2
湘械注准20192400042 |  | 肌红蛋白（MYO）测定试剂盒（磁微粒化学发光法） | [9 empty] | 2019-03-14 | 2024-03-14 | 2024-03-13 | 2029-03-13 | [12 empty] | 2
湘械注准20192400157 |  | D-二聚体（D-Dimer）测定试剂盒（磁微粒化学发光法） | [9 empty] | 2019-06-11 | 2024-06-11 | 2024-06-10 | 2029-06-10 | [12 empty] | 2
粤械注准20192401024 |  | 全量程C反应蛋白（hs-CRP+常规CRP）测定试剂盒（免疫散射比浊法） | [9 empty] | 2019-09-30 | 2024-09-30 | 2024-09-29 | 2029-09-29 | [12 empty] | 2
国械注进20162171831 |  | 正畸用带环和颊面管 | 正畸用带环和颊面管 Orthodontic Bands and Buccal Tubes |  | 美国/墨西哥 |  |  |  | 2022-12-21 |  |  | 2019-08-13 | 2024-08-13 | 2024-08-12 | 2029-08-12 |  |  |  | 明州斯睿医疗产品（上海）有限公司 |  | 3M Unitek Corporation |  |  |  | 产品由带环、颊面管（包括未预置粘接剂正畸颊面管和预置粘接剂正畸颊面管)、预焊带环构成。带环由305不锈钢制成。颊面管主要由AISI 630（17-4PH）、AISI 316L、AISI 304L不锈钢制成。APCTM II粘接剂的主要成分为硅烷化石英、双酚-A-二缩水甘油醚二甲基丙烯酸酯、双酚-A-双（2-羟乙基醚）二甲基丙烯酸酯。APCTM Plus粘接剂的主要成分为羟基化硅烷反应的玻璃、硅烷化石英、聚乙二醇二甲基丙烯酸酯（具体成分百分含量及性能详见技术要求）。 |  | 本产品适用于口腔正畸中第一或第二磨牙的固定矫治。 | 2
沪杨械备20140006号 | 沪嘉械备20240001 | 口腔冲洗器 | [6 empty] | 2024-01-08 |  | 2024-07-15 | 2014-12-17 | 2024-01-08 | 2099-12-31 | [13 empty] | 1
粤械注准20192400981 |  | 糖化血红蛋白（HbAlc）测定试剂盒（荧光免疫层析法） | 糖化血红蛋白（HbAlc）测定试剂盒（干式荧光免疫层析法） | [8 empty] | 2019-09-09 | 2024-09-09 | 2024-09-08 | 2029-09-08 | [12 empty] | 2
粤械注准20192400429 |  | D-二聚体（D-Dimer）测定试剂盒（荧光免疫层析法） | D一二聚体 (D-Dimer ) 测定试剂盒(干式荧光免疫层析法) | [8 empty] | 2024-04-15 |  | 2029-04-14 | [13 empty] | 2
闽械注准20192400100 |  | 总甲状腺素测定试剂盒（荧光免疫层析法） | [9 empty] | 2019-11-01 | 2024-11-01 | 2024-10-31 | 2029-10-31 | [12 empty] | 2
浙械注准20152140102 |  | 三腔胃管 | [9 empty] | 2019-09-12 | 2024-09-12 | 2024-09-11 | 2029-09-11 | [12 empty] | 2
国械注进20153172369 |  | 流动树脂 | 流动树脂 Filtek Z350 XT Flowable Restorative | 美国 |  |  |  | 2023-01-12 |  |  |  | 2024-05-05 |  | 2029-05-04 |  |  |  | 明尼苏达矿业制造（上海）国际贸易有限公司 | 明州斯睿医疗产品（上海）有限公司 | 3M ESPE Dental Products |  |  |  | 主要成分：硅烷化氧化锆、双酚A二甲基丙二醇二醚、双酚A二缩水甘油醚丙烯酸甲酯。主要性能：固化深度不小于1.5mm，挠曲强度不小于50MPa. |  | 用于III类和V类洞的修复、微创窝洞预备修复（包括小的，非承力咬合部位的修复）、直接修复的垫底/衬层、窝洞封闭、填补倒凹、树脂和丙烯酸临时材料的修补。 |  | 3
国械注进20192171568 |  | 亲水加聚型硅橡胶印模材料 VPS Impression Material |  | 德国/意大利 |  |  |  | 2022-06-15 |  |  |  | 2024-01-15 |  | 2029-01-14 |  |  |  | 明尼苏达矿业制造（上海）国际贸易有限公司 | 明州斯睿医疗产品（上海）有限公司 | 3M Deutschland GmbH |  |  |  | 弹性回复率不小于96.5%,线性尺寸变化不大于1.5%,0和1类材料的压应变为0.8%-20%,2和3类材料的压应变为2.0%-20%。产品由本剂和催化剂组成。 |  | 精确印模的制取。 |  | 2
国械注进20152401992 |  | 食物混合fx1过敏原特异性IgE抗体检测试剂盒（荧光免疫法） | [9 empty] | 2019-07-31 | 2024-07-31 | 2024-07-30 | 2029-07-30 | [12 empty] | 2
粤械注准20192140385 |  | 一次性使用胃管 | [9 empty] | 2019-04-04 | 2024-04-04 | 2024-04-03 | 2029-04-03 | [9 empty] | 普通型胃管由圆锥接头，内锥帽和管体组成。 多灯型胃管和单灯型胃管开关、电源及其外壳、二通旋塞、内锥帽、管体、灯（带）组成 |  | 供插入胃部，排空、清洗、灌注用。 | 2
国械注进20192171865 |  | 根管清洗糊剂 | [9 empty] | 2019-03-19 | 2024-03-19 | 2024-03-18 | 2029-03-18 | [12 empty] | 2
粤械注准20192060703 |  | 腔镜手术用带密封鞘取物袋 | [9 empty] | 2019-06-24 | 2024-06-24 | 2024-06-23 | 2029-06-23 | [9 empty] | 由套管鞘（可分离套管鞘、不可分离套管鞘）、芯杆（可视芯杆、带穿刺刀片芯杆、不带穿刺刀片芯杆）、标本袋（标本袋、带杆标本袋）、转换器和硅油组成。 |  | 供临床微创窥镜手术下收集人体组织标本/异物并取出体外用：可用于腹腔镜微创手术中穿刺 | 2
苏械注准20192140509 |  | 一次性使用胃镜护理包 | [5 empty] | 2019-05-28 |  | 2023-06-15 |  | 2019-05-28 |  | 2024-05-27 |  |  |  | 扬州亚欧科技发展有限公司 | [5 empty] | 一次性使用胃镜护理包基本配置由咬口、薄膜手套组成,选配产品为围兜、收集袋、治疗巾、托盘和包布。咬口、薄膜手套、收集袋、托盘采用符合GB/T11115的聚乙烯树脂制成;围兜、包布、治疗巾采用符合FZ/T64005的无纺布制成;收集袋接管采用符合GB15593的PVC材料制成。产品经环氧乙烷灭菌，应无菌。 |  | 供临床胃镜检查时护理用。 |  | 2
国械注进20183150461 | 国械注进20182140461 | 一次性穿刺活检针 | 一次性穿刺活检针Bard？ Mission？ Disposable Core Biopsy Ins | [8 empty] | 2018-11-28 | 2023-11-28 | 2023-11-27 | 2028-11-27 | [5 empty] | 巴德外周血管股份有限公司Bard Peripheral Vascular, Inc. | [6 empty] | 2
国械注准20153101771 |  | 血液透析浓缩液 | [9 empty] | 2019-09-02 | 2024-09-02 | 2024-09-01 | 2029-09-01 | [12 empty] | 3
赣械注准20182640109 | 赣械注准20182140109 | 一次性使用手术包 | [9 empty] | 2018-05-28 | 2023-05-28 | 2023-05-27 | 2028-05-27 | [12 empty] | 2

## 进口产品变更总代
注册证编号 | 注册证名称 | 原代理企业账号 | 原代理企业名称 | 新代理企业账号 | 新代理企业名称
国械注进20212080339 | 单病人使用呼吸治疗管路组 | J8481 | 熠隆医疗设备（上海）有限公司 | J11411 | 百特医疗仪器设备（上海）有限公司
国械注进20173137270 | 聚丙烯补片Implantable meshes | J3285 | 佳德康慧（北京）科贸有限公司 | J3018 | 北京德迈特科技发展有限
国械注许20153130002 | 锁定骨钉系统 | J9697 | 广东勤迈高实业有限公司 | J11880 | 广州先锐医疗器械有限公司
国械注许20163130005 | 金属接骨板 | J9697 | 广东勤迈高实业有限公司 | J11880 | 广州先锐医疗器械有限公司

## 国产产品变更生产企业
注册证编号 | 注册证名称 | 原生产企业账号 | 原生产企业名称 | 新生产企业账号 | 新生产企业名称
国械注准20223101449 | 血液透析浓缩液 | HCS00466 | 天津市标准生物制剂有限公司 | HCS08274 | 湖北健帆生物科技有限公司
国械注准20223100920 | 血液透析浓缩液 | HCS00466 | 天津市标准生物制剂有限公司 | HCS08274 | 湖北健帆生物科技有限公司
国械注准20223100255 | 血液透析干粉 | HCS00466 | 天津市标准生物制剂有限公司 | HCS08274 | 湖北健帆生物科技有限公司
国械注准20223100157 | 血液透析浓缩液 | HCS00466 | 天津市标准生物制剂有限公司 | HCS08274 | 湖北健帆生物科技有限公司
国械注准20213100635 | 血液透析浓缩液 | HCS00466 | 天津市标准生物制剂有限公司 | HCS08274 | 湖北健帆生物科技有限公司
国械注准20203100881 | 血液透析浓缩液 | HCS00466 | 天津市标准生物制剂有限公司 | HCS08274 | 湖北健帆生物科技有限公司
国械注准20163101124 | 血液透析浓缩液 | HCS00466 | 天津市标准生物制剂有限公司 | HCS08274 | 湖北健帆生物科技有限公司
国械注准20163101124 | 血液透析浓缩液 | HCS00466 | 天津市标准生物制剂有限公司 | HCS08274 | 湖北健帆生物科技有限公司

## 耗材企业更名
企业编号 | 原企业名称 | 变更后的企业名称
HCS03034 | 珠海普生医疗科技有限公司 | 珠海普生医疗科技股份有限公司
J9759 | 国药控股创科（武汉）医学工程技术有限公司 | 国药医科（武汉）医学工程技术有限公司