## 产品信息变更
组件编号 | 变更前：组件名称 | 变更后：组件名称 | 变更前：产品商标 | 变更后：产品商标 | 变更前：注册证规格 | 变更后：注册证规格 | 变更前：注册证型号 | 变更后：注册证型号 | 变更前：产品材质 | 变更后：产品材质 | 变更前：产品标准 | 变更后：产品标准 | 变更前：产品有效期 | 变更后：产品有效期 | 变更前：产品包装材质 | 变更后：产品包装材质 | 变更前：产品性能组成 | 变更后：产品性能组成 | 变更前：产品适用范围 | 变更后：产品适用范围 | 变更前：产品使用方法 | 变更后：产品使用方法 | 变更后：产品存储条件及有效期 | 变更后：产品存储条件及有效期1
00337831 | 低分子肝素质控品（异常） | [7 empty] | 猪血浆 | [13 empty] | 在2-8℃储存，有效期24个月
00109346 | 血栓弹力图（肝素酶杯）检测试剂盒（粘度测定法） | 血栓弹力图（肝素酶杯）检测试剂盒（凝固法） |  |  | 5人份/盒 |  | 5人份/盒 |  | ABS |  | 京械注准20192400654 |  | 18个月 |  | 纸 |  | 每盒含试剂1（数量：10μl*5管，主要成分：0.3mg/ml高岭土）、试剂2（数量：1ml*1管，主要成分：0.2MCaCl2）、普通杯（数量：5套，有要成分：聚苯乙烯材料（无色））、肝素酶杯（数量：5套，主要成分：聚笨乙烯材料（黄色），内含肝素酶（50U/ml）冻干粉） |  | 与血栓弹力图仪配合使用，用于体外检测人全血的血凝时间（R），以评价肝素治疗前后全血的凝血功能。 |  | 1. 在相应的软件界面上，输入患者姓名，测试名称。 2. 在血栓弹力图仪的两个通道上分别装载一套普通杯（测试类型选择“CK-Citrated kaolin”）和一套肝素酶杯（测试类型选择“CKH-Citrated kaolin with heparinase”)。用1ml移液器移取枸橼酸钠抗凝全血样本1ml到试剂1瓶中，上下颠倒试剂瓶5次使之充分混匀，静置4min激活血液。 3. 分别移取20μl 试剂2到普通杯及肝素酶杯杯底。 4. 激活完成后，分别移取340μl试剂1瓶中的血液到普通杯和肝素酶杯中。 5. 将杯子移至测试位置，测试杆拨至“测试”位，点击“开始”或“Start”，开始测试。 6. 凝血过程约30min结束，如观察纤溶过程需延长至1h。 7. 测试完成后，在软件界面点击“停止”或“Stop”，卸去一次性杯子，按实验室要求丢弃处理。如需获取普通杯和肝素酶杯的直观区别，可用“复合”按钮将两弹力图曲线叠加显示。 8. 仪器使用结束后，应关闭电源。
00184141 | 超敏肌钙蛋白T检测试剂（化学发光法） | 高敏肌钙蛋白T检测试剂（化学发光法） |  |  | 包装规格B：含校准品 25人份/盒，50人份/盒，100人份/盒，2*100人份/盒； |  | / |  | 液体 |  | 豫械注准20212401754 |  | 12个月 |  | 纸盒 |  | R1试剂（包被有cTnT抗体的磁微粒混悬液）、R2试剂（含有吖啶酯标记的cTnT抗体的缓冲液）、校准品（选配）（含有cTnT抗原的冻干品） |  | 本产品用于定量检测人血清或血浆中肌钙蛋白T的含量 |  | 1. 试验方法 将样本、校准品平衡至室温（18℃～28℃）。考虑到可能的蒸发效应,上机的样本、校准品应在 2h 内完成检测。 1.1 测试方法 打开仪器电源，仪器开机后点击开机维护，检查试剂耗材（预激发液 A、激发液 B、浓缩洗液、 反应杯），开机稳定 30 分钟再进行试验。 ① 装载试剂：点击试剂-选中试剂位-点击“location”-打开试剂架上的各组分的内塞，放入所 选中的试剂位-点击试剂装载-扫试剂条码-点击保存。 ② 装载底物：点击右上试剂-耗材-选中更换底物（预激发液 A、激发液 B）-点击装载-扫底物 码-点击保存。 ③ 装载不少于 200μL 的样本。进入样本申请界面，选样本架号，编项目编号，点击保存，仪器 读取样本信息和测试项目，点击开始，仪器自动进行样本测试。 1.2 关于样本测试的详细功能和操作，参见相应的仪器说明书。 2. 校准使用配套的试剂和校准品进行校准测试。点击校准-校准管理-新增-扫码-保存。仪器通过扫描条 码卡自动获取检测试剂的主校准曲线信息和校准品赋值信息。 将复溶后的校准品移至样本架中，装载样本架，在仪器软件界面进行编辑。选择“开始-运行” 开始测试，全自动化学发光免疫分析仪通过校准品测试的结果调节主校准曲线，得到当前系统的校 准曲线。以下情况需要重新进行定标： ① 试剂或者发光底物液批号更改； ② 同一批号的试剂在分析仪上使用超过 28 天； 3 ③ 质控品结果经重复测定后仍超出范围； ④ 仪器重要部件更换或维修。 3. 质控点击质控-质控管理-扫码新增-保存。 使用超敏肌钙蛋白 T 检测试剂的质控品进行质控。 重新生成定标曲线、更换试剂批号、执行维护和故障处理操作后，建议进行质控测试。 4. 结果计算 通过所保存的校准数据以及样本测试得到的信号值自动计算样本的测试结果。结果单位以 pg/mL 的形式给出。
00152948 | 哥伦比亚血琼脂培养基 |  | 庞通医疗 |  | 5个平板/包（Φ70mm）、10个平板/包（Φ70mm）、5个平板/包（Φ90mm）、10个平板/包（Φ90mm） |  | 5个平板/包（Φ70mm）、10个平板/包（Φ70mm）、5个平板/包（Φ90mm）、10个平板/包（Φ90mm） |  | 琼脂 蛋白胨 |  | 国家标准 |  | 3个月 |  | 透析纸+PE聚酯复合膜 |  | 酪蛋白胰酶消化物10g/L、心胰酶消化物3g/L、肉胃酶消化物5g/L、酵母提取物5g/L、氯化钠5g/L、琼脂13-15g/L、脱纤维动物血50ml/L、纯化水1000ml。 | "酪蛋白胰酶消化物10g1、心胰陈消化物3gL、肉胃酶消化物 5g1L、酵母提取物581、氣化钠5g儿、琼脂13-15gL、脱纤维动物 血50ml儿、纯化本1000mL" | 适用于分离、培养细菌，鉴别链球菌溶血性、CAMP试验等，也称为血平板培养基。 | "用于一般细菌、苛养菌的分离培养和细菌溶血试验，不具有微 生物签别和药敏鉴别的作用。" | 在百级洁净条件下，打开包装即可使用。详见产品说明书。
00152936 | 嗜血杆菌巧克力琼脂选择培养基 |  | 庞通医疗 |  | 5个平板/包（Φ70mm）、10个平板/包（Φ70mm）、20个平板/包（Φ70mm）、5个平板/包（Φ90mm）、10个平板/包（Φ90mm）、20个平板/包（Φ90mm） |  | 5个平板/包（Φ70mm）、10个平板/包（Φ70mm）、20个平板/包（Φ70mm）、5个平板/包（Φ90mm）、10个平板/包（Φ90mm）、20个平板/包（Φ90mm） |  | 琼脂 蛋白胨 |  | 国家标准 |  | 3个月 |  | 透析纸+PE聚酯复合膜 |  | 蛋白胨15g/L，氯化钠5g/L，酵母浸膏5g/L，脱纤维动物血液50ml/L，琼脂12-15g/L，万古霉素6-7mg/L，纯化水1000ml。 | "蛋白胨 14~17gL，氯化钠 5gL，酵母没膏 4~7gL 脱纤维动物血液40~70mV/L，琼脂12-17g，万古霉素 6-9mg/，纯化水1000mL" | 适用于从临床样本中分离各种嗜血杆菌菌株。 | 用于嗜血杆菌的分离培养，不具有微生物鉴别和药敏鉴别的作用。 | 在百级洁净条件下，打开包装即可使用。详见产品说明书。
00049036 | 捆绑丝 |  | 艾迪尔 |  | 直径：Φ0.4mm、Φ0.6mm、Φ0.8mm、Φ1.0mm、Φ1.2mm，长度：50-10000mm（每10mm为一规格） |  | 直径：Φ0.4mm、Φ0.6mm、Φ0.8mm、Φ1.0mm、Φ1.2mm，长度：50-10000mm（每10mm为一规格） |  | 不锈钢 |  | 国械注准20173460783 | 国械注准20173130783 | 长期 |  | 透析纸 |  | 不锈钢类产品选用符合GB4234标准中规定的00Cr18Ni14Mo3材料制成，纯钛类产品选用符合GB/T13810标准中规定的TA3材料制成。表面无着色。非灭菌包装。 |  | 该产品适用于四肢骨折捆绑内固定 |  | 根据骨折的类型准确选择捆绑丝的规格，将骨折骨复位后在骨折断端间，用捆绑丝对骨折骨或植入内固定进行捆扎固定。捆绑丝残端折弯于皮下。
00095028 | 降钙素原（PCT）定量测定试剂盒（荧光免疫层析法） | 降钙素原（PCT）测定试剂盒（荧光免疫层析法） |  |  | 5人份/盒、25人份/盒、40人份/盒、100人份/盒 |  | 5人份/盒、25人份/盒、40人份/盒、100人份/盒 |  | 试剂卡 |  | 粤械注准20152400174 |  | 24个月 |  | 纸盒 |  | 产品由测试卡、样本缓冲液、ID芯片组成。其中：a）检测卡由试纸条、塑料盒组成。试纸条上的主要成分有：硝酸纤维素膜、吸水纸和PVC板等其他试纸条支持物；硝酸纤维素膜包被有降钙素原单克隆抗体和兔IgG。b）样本缓冲液含有荧光标记降钙素原单克隆抗体和荧光标记抗兔IgG，内含0.1%Triton-100表面活性剂及0.9%NaN3防腐剂。 |  | 用于体外定量检测人血清中降钙素原（PCT）的含量，临床上主要用于细菌感染性疾病的辅助诊断。 |  | 荧光免疫层析法
00152959 | 麦康凯琼脂培养基 |  | 庞通医疗 |  | 2个/包（Φ70mm）、5个/包（Φ70mm）、10个/包（Φ70mm）、2个/包（Φ90mm）、5个/包（Φ90mm）、10个/包（Φ90mm） |  | 2个/包（Φ70mm）、5个/包（Φ70mm）、10个/包（Φ70mm）、2个/包（Φ90mm）、5个/包（Φ90mm）、10个/包（Φ90mm） |  | 琼脂 蛋白胨 |  | 国家标准 |  | 4个月 |  | 透析纸+PE聚酯复合膜 |  | 麦康凯琼脂培养粉(蛋白胨,乳糖，中性红，胆盐，氯化钠，琼脂），水等。 | "蛋白胨 16-19 g、乳糖9-12g、胆盐 4-7g、氯化钠 4-7g/L 琼脂12~19g、水1000mL等。" | 用于肠道致病菌的分离培养以及非发酵细菌的鉴别。 | 用于肠道致病菌的分离培养,不具有微生物鉴别和药敏鉴别的作用 | 在百级洁净条件下，打开包装即可使用。详见产品说明书。
00153173 | D-二聚体检测试剂（免疫荧光层析法） | D-二聚体检测试剂（干式免疫荧光层析法） |  |  | 20人份/盒；25人份/盒；50人份/盒；100人份/盒 | "袋型：20人份/盒，25人份/盒，50人份/盒，100人份/盒，2×25人份/盒，4×25人份/盒。 卡盒型：20人份/盒，25人份/盒，48人份/盒，50人份/盒，100人份/盒，2×25人份/盒，2×48人份/盒，3×48人份/盒" | 袋型、卡盒型 |  | 化工原料 |  | 豫械注准20212401022 |  | 18个月 |  | 纸盒 |  | 袋型：检测卡（NC膜T线包被鼠抗人D-二聚体单克隆抗体、C线包被羊抗鼠IgG，结合垫标记鼠抗人D-二聚体单克隆抗体、ID卡（内含产品特定批次信息和标准曲线信息）；卡盒型：检测卡（NC膜T线包被鼠抗人D-二聚体单克隆抗体、C线包被羊抗鼠IgG，结合垫标记鼠抗人D-二聚体单克隆抗体。 |  | 用于检测人血浆或全血中D-二聚体的含量 |  | 1. 试剂准备及配制 ① 将试剂、样本放置室温（18℃～28℃）平衡至少 30min。 ② 质控： 确认 ID 卡与检测卡批号匹配，进行 ID 卡质控。 2. 实验操作 ① 打开检测试剂包装，取出检测卡并编号。 ② 加样： 根据样本类型，在干式荧光免疫分析仪上选择样本模式：“血清/血浆”模式或“全血”模式。 血浆：用加样枪吸取 60μL 加入到检测卡的加样孔中，开始计时。 全血：用加样枪吸取 60μL 加入到检测卡的加样孔中，再滴入一滴全血缓冲液，开始计时。 ③ 检测： “即时测试”模式：检测卡加样 5min 后，立即将检测卡插入仪器中，点击“测试”按钮，系统 自动读卡并显示测试结果。 “标准测试”模式：检测卡加样时立即点击“测试”按钮，将检测卡插入仪器中，系统将自动 倒计时，并自动读卡显示测试结果。
00095005 | 肌红蛋白（Myo）定量测定试剂盒（荧光免疫层析法） | 肌红蛋白（Myo）测定试剂盒（荧光免疫层析法） |  |  | 5人份/盒、25人份/盒、40人份/盒、100人份/盒 |  | 5人份/盒、25人份/盒、40人份/盒、100人份/盒 |  | 试剂卡 |  | 粤械注准20152400177 |  | 24个月 |  | 纸盒 |  | 产品由测试卡、样本缓冲液、ID芯片组成。其中：（1）检测卡由试纸条、塑料盒组成。试纸条上的主要成分有：硝酸纤维素膜、玻璃纤维、吸水纸和PVC板等其他试纸条支持物；硝酸纤维素膜包被有肌红蛋白（Myo）单克隆抗体、抗鼠IgG多克隆抗体；玻璃纤维包被有荧光标记的肌红蛋白（Myo）单克隆抗体。（2）样本缓冲液主要为磷酸盐缓冲液（PBS），内含0.1%Triton-100表面活性剂及0.9%NaN3防腐剂。校准品（选配）：由多个不同浓度水平校准品组成，外观为无色液体，主要组成：缓冲液、肌红蛋白、防腐剂、稳定剂；质控品（选配）：由多个不同浓度水平校质控组成，外观为无色液体，主要组成：缓冲液、肌红蛋白、防腐剂、稳定剂。 |  | 用于体外定量检测人血清中肌红蛋白的含量，临床上主要用于心肌梗死的辅助诊断。 |  | 荧光免疫层析法
00094967 | D-二聚体（D-Dimer）定量测定试剂盒（荧光免疫层析法） | D-二聚体（D-Dimer）测定试剂盒（荧光免疫层析法） |  |  | 5人份/盒、25人份/盒、40人份/盒、100人份/盒 |  | 5人份/盒、25人份/盒、40人份/盒、100人份/盒 |  | 试剂卡 |  | 粤械注准20152400169 |  | 24个月 |  | 纸盒 |  | 产品由测试卡、样本缓冲液、ID芯片组成。其中：（1）检测卡由试纸条、塑料盒组成。试纸条上的主要成分有：硝酸纤维素膜、吸水纸和PVC板等其他试纸条支持物；硝酸纤维素膜包被有D-二聚体单抗和兔IgG。（2）样本缓冲液含有荧光标记D-二聚体单抗和荧光标记抗兔IgG，内含0.1%Triton-100表面活性剂及0.9%NaN3防腐剂。 |  | 用于检测人体血浆中D-二聚体的含量，临床上主要用于排除静脉血栓形成、弥漫性血管内凝血的辅助诊断以及溶栓治疗的检测。 |  | 荧光免疫层析法
00118785 | 钙石灰 | 二氧化碳吸收剂（钙石灰） | 富利凯 |  | 粉变紫型、白变紫型 |  | 粉变紫型、白变紫型 |  | 石灰颗粒 |  | 国械备20171089号 |  | 5年 |  | 塑料包 |  | 多孔疏松状结构的大小均匀颗粒，一般含变色指示剂，吸收二氧化碳后由粉红色变成淡黄色或由白色变成紫色。 |  | 用于二氧化碳等酸性气体的吸收，与麻醉机配套使用。 |  | 使用时注意检查使用的安全性能，吸收物必须保证被正确的填充，并且应该在使用之前更换新鲜的钙石灰。小心的打开容器，轻轻的并且稳定的倒出大约三分之一的吸收剂颗粒。轻轻敲打使这些颗粒堆到一侧再重复对下个三分之一的颗粒进行操作，然后继续填充直至将此密封罐填满。完全的填充吸收剂但是注意不要过量添加。依照设备生产商指示，在填充满颗粒之前，请将残余的颗粒和灰尘从密封罐内清除掉。在运输过程中，要正确的放置产品，不要猛烈的敲打容器，或者将容器反转或滚动。钙石灰在长时间使用后可以腐蚀玻璃和某些塑料， 但是不会腐蚀钢。器具应该按照规范要求进行清洁以保证玻璃表面能够形成永久的钙石灰防护薄膜。
00069988 | 功能性敷料（贴敷剂） | 创面敷贴 |  |  | 4.0cm×3.0cm，6.0cm×3.0cm，10.0cm×4.0cm，15.0cm×4.0cm，8.0cm×6.0cm，20.0cm×6.0cm |  | F011-Ⅱ（泡沫Ⅱ型），F012-Ⅱ（泡沫Ⅱ型），F020-Ⅱ（泡沫Ⅱ型），F022-Ⅱ（泡沫Ⅱ型），F025-Ⅱ（泡沫Ⅱ型），F029-Ⅱ（泡沫Ⅱ型） |  | 活性玻璃 |  | 川械注准20192140147 |  | 24个月 |  | 铝塑 |  | 功能性敷料（贴敷剂）由基材、敷芯和离型纸组成。 基材：含医用压敏胶的聚氨酯复合膜（PU膜）、含医用压敏胶的无纺布。 敷芯:生物活性玻璃（BG）、海藻酸盐、壳聚糖，或含聚氨脂海绵。 离型纸： PE淋膜纸、PET膜。 功能性敷料（贴敷剂）分为普通型、泡沫型和水胶体型三种类型，结构分别为： 普通型：由无纺布基材，敷芯，PET膜和PE淋膜纸作为离型纸构成； 泡沫型：泡沫Ⅰ型：由含聚氨酯海绵的敷芯，PET膜和PE淋膜纸作为离型纸构成； 泡沫Ⅱ型：由无纺布基材，含聚氨酯海绵的敷芯，PET膜和PE淋膜纸作为离型纸构成； 泡沫Ⅲ型：由聚氨酯复合膜基材，含聚氨酯海绵的敷芯，PET膜和PE淋膜纸作为离型纸构成； 水胶体型：由聚氨酯复合膜基材，敷芯，PE淋膜纸作为离型纸构成。 |  | 功能性敷料（贴敷剂）用于机械外伤、Ⅰ、Ⅱ类手术切口（伤）的辅助治疗。 |  | 1、外用，使用本品前，应先由医护人员常规清洁或消毒伤口。 2、打开包装袋，剥开隔离纸，将敷贴贴到皮肤上，然后轻按整个敷贴，并从中间向四周抚平，以达到最佳固定效果。 3、前两天每天更换一次，或遵医嘱，直至伤口痊愈。
00094955 | 心肌肌钙蛋白Ⅰ（cTnⅠ)定量测定试剂盒（荧光免疫层析法） | 心肌肌钙蛋白Ⅰ（cTnⅠ)测定试剂盒（荧光免疫层析法） |  |  | 5人份/盒、25人份/盒、40人份/盒、100人份/盒 |  | 5人份/盒、25人份/盒、40人份/盒、100人份/盒 |  | 试剂卡 |  | 粤械注准20152400178 |  | 24个月 |  | 纸盒 |  | 产品由测试卡、样本缓冲液、ID芯片组成。其中：（1）检测卡由试纸条、塑料盒组成。试纸条上的主要成分有：硝酸纤维素膜、玻璃纤维、吸水纸和PVC板等其他试纸条支持物；硝酸纤维素膜包被有心肌肌钙蛋白Ⅰ单克隆抗体、抗鼠IgG多克隆抗体；玻璃纤维包被有荧光标记的心肌肌钙蛋白Ⅰ单克隆抗体。（2）样本缓冲液主要为磷酸盐缓冲液（PBS），内含0.1%Triton-100表面活性剂及0.9%NaN3防腐剂。 |  | 用于体外定量检测人血清中心肌肌钙蛋白Ⅰ（cTnⅠ)的含量，临床上主要用于心肌梗死的辅助诊断。 |  | 荧光免疫层析法
00152944 | 布鲁氏菌血琼脂（BBA） | 布鲁菌血琼脂(BBA)培养基 | 庞通医疗 |  | 5个平板/包（Φ70mm）、10个平板/包（Φ70mm）、5个平板/包（Φ90mm）、10个平板/包（Φ90mm） |  | 5个平板/包（Φ70mm）、10个平板/包（Φ70mm）、5个平板/包（Φ90mm）、10个平板/包（Φ90mm） |  | 琼脂 蛋白胨 |  | 国家标准 |  | 2个月 |  | 透析纸+PE聚酯复合膜 |  | 蛋白胨10g/L、牛肉提取物5g/L、葡萄糖10 g/L、氯化钠5g/L、琼脂13-15g/L、脱纤维动物血50ml/L、纯化水1000ml。 | "蛋白胨10~15gL、牛肉提取物5~10gL、葡萄糖 5~10g、氯化钠5g/L、琼胎13~16gL、脱纤维动物血40~70ml/L、纯化水1000mL" | 适用于布鲁菌的分离培养。 | "用于布鲁菌的分离培养,不具有微生物鉴别和药敏鉴 别的作用。" | 在百级洁净条件下，打开包装即可使用。详见产品说明书。
00337825 | 抗Xa测试试剂盒 | [7 empty] | 活化因子 X（FXa） | [13 empty] | 在2-8℃储存，有效期24个月
00337821 | LAS狼疮抗凝物检测试剂盒 | [7 empty] | X因子激活剂 | [13 empty] | 在2-8℃储存，有效期24个月
00094999 | 心脏型脂肪酸结合蛋白（H-FABP）定量测定试剂盒（荧光免疫层析法） | 心脏型脂肪酸结合蛋白（H-FABP）测定试剂盒（荧光免疫层析法） |  |  | 5人份/盒、25人份/盒、40人份/盒、100人份/盒 |  | 5人份/盒、25人份/盒、40人份/盒、100人份/盒 |  | 试剂卡 |  | 粤械注准20152400175 |  | 24个月 |  | 纸盒 |  | 产品由测试卡、样本缓冲液、ID芯片组成。其中：（1）检测卡由试纸条、塑料盒组成。试纸条上的主要成分有：硝酸纤维素膜、吸水纸和PVC板等其他试纸条支持物；硝酸纤维素膜包被有H-FABP单克隆抗体和兔IgG。（2）样本缓冲液含有荧光标记H-FABP单克隆抗体和荧光标记抗兔IgG，内含0.1%Triton-100表面活性剂及0.9%NaN3防腐剂。 |  | 用于体外定量检测人血清中心脏型脂肪酸结合蛋白（H-FABP）的含量，临床上主要用于急性心肌梗死的辅助诊断。 |  | 荧光免疫层析法
00153031 | 淋病奈瑟菌培养基 |  | 庞通医疗 |  | 5个平板/包（Φ70mm）、10个平板/包（Φ70mm）、20个平板/包（Φ70mm）、5个平板/包（Φ90mm）、10个平板/包（Φ90mm）、20个平板/包（Φ90mm） |  | 5个平板/包（Φ70mm）、10个平板/包（Φ70mm）、20个平板/包（Φ70mm）、5个平板/包（Φ90mm）、10个平板/包（Φ90mm）、20个平板/包（Φ90mm） |  | 琼脂 蛋白胨 |  | 国家标准 |  | 3个月 |  | 透析纸+PE聚酯复合膜 |  | GC粉38g/L（蛋白胨15g/L、淀粉1g/L、氯化钠5g/L、磷酸氢二钾4g/L、磷酸二氢钾1g/L、琼脂10-13g/L），万古霉素6-7mg/L，多粘菌素5mg/L，制霉菌素4mg/L，纯化水1000ml，脱纤维动物血液50ml/L。 | "蛋白陈 14~17g儿L、淀粉1-3g、氯化纳 5e儿L、磷酸氢二钾 3-6g/L、磷酸二氢钾1-3g儿、琼脂11~15g儿，万古霉素6-9mg儿 多粘菌素4~7mg儿，制霉茵素3-5mg，纯化水1000mL，脱纤维 动物血 40-70mLL。" | 适用于淋病奈瑟菌的分离培养 | 用于涨病奈瑟苗的分离培养,不具有微生物鉴别和药敏鉴别的作用。 | 在百级洁净条件下，打开包装即可使用。详见产品说明书。
00094948 | 糖化血红蛋白（HbA1C）定量测定试剂盒（免疫层析法） | 糖化血红蛋白（HbA1C）测定试剂盒（免疫层析法） |  |  | 5人份/盒、25人份/盒、40人份/盒、100人份/盒 |  | 5人份/盒、25人份/盒、40人份/盒、100人份/盒 |  | 试剂卡 |  | 粤械注准20152400179 |  | 24个月 |  | 纸盒 |  | 产品由测试卡、样本缓冲液、ID芯片组成。其中：（1）检测卡由试纸条、塑料盒组成。试纸条上的主要成分有：硝酸纤维素膜、吸水纸和PVC板等其他试纸条支持物；硝酸纤维素膜包被有HbA1C抗体和Hb抗体。（2）样本缓冲液预分装在试管中，其含0.1%Triton-100表面活性剂。 |  | 用于检测人全血中糖化血红蛋白的百分比含量，临床上主要用于糖尿病的辅助诊断和血糖水平的监控。 |  | 免疫层析法
00095044 | 心肌肌钙蛋白Ⅰ（cTnⅠ)/肌红蛋白（Myo）/肌酸激酶同工酶（CK-MB）定量联检试剂盒（荧光免疫层析法） | 心肌肌钙蛋白Ⅰ（cTnⅠ)/肌红蛋白（Myo）/肌酸激酶同工酶（CK-MB）联检试剂盒（荧光免疫层析法） |  |  | 5人份/盒、25人份/盒、40人份/盒、100人份/盒 |  | 5人份/盒、25人份/盒、40人份/盒、100人份/盒 |  | 试剂卡 |  | 粤械注准20152400171 |  | 24个月 |  | 纸盒 |  | 产品由测试卡、样本缓冲液、ID芯片组成。其中：（1）检测卡由试纸条、塑料盒组成。试纸条上的主要成分有：硝酸纤维素膜、吸水纸和PVC板等其他试纸条支持物；硝酸纤维素膜包被有cTnⅠ单克隆抗体、CK-MB单克隆抗体、Myo单克隆抗体和兔IgG。（2）样本缓冲液含有荧光标记cTnⅠ单克隆抗体、CK-MB单克隆抗体、Myo单克隆抗体和荧光标记抗兔IgG，内含0.1%Triton-100表面活性剂及0.9%NaN3防腐剂。 |  | 用于体外定量检测人血清中心肌肌钙蛋白Ⅰ（cTnⅠ)、肌红蛋白（Myo）及肌酸激酶同工酶（CK-MB）的含量，临床上主要用于心肌梗死的辅助诊断。 |  | 荧光免疫层析法
00295755 | D-二聚体（D-Dimer）测定试剂盒（干式荧光免疫定量法） | 糖化血红蛋白（HbA1c）测定试剂盒（荧光免疫层析法） | [6 empty] | 高抗聚苯乙烯 | [13 empty] | 2~30℃保存， 有效期24个月。在温度15~30℃、在温度40%~90%的环境条件下打开铝箔袋，应在60分钟内使用。
00012964 | 腔内泌尿外科手术电极 | 一次性使用腔内泌尿外科手术电极 | CONNFORD |  | 双管型、单管长型、单管短型、单管型、粗型、细型、双极 | 双管型、单管长型、单管短型、单管型、粗型、细型、双极、等离子电极 | EI-9721S、EI-9722S、EI-9723S、EI-9721A、EI-9722A、EI-9721O、EI-9721W、EI-9722W、EE-9724S、EE-9725S、EE-9726S、EE-9723A、EE-9724A、、EE-9722O、EE-9723W、EE-9724W、GE-9727S、GE-9728S、GE-9729S、GE-9725A、GE-9726A、GE-9723O、GE-9725W、GE-9726W、DE-97210S、DE-97211S、DE-97212S、DE-9727A、DE-9728A、DE-9724O、DE-9727W、DE-9728W、PL-9729PA、PL-9729PG、PL-9729PO |  | 钨丝 |  | YZB/国1480-2009 |  | 24个月 |  | 纸塑 |  | 产品由架子组、电切头、尾稍、定位片组成。 |  | 需与电切镜及相关的高频设备配套使用，用于经尿道前列腺电气化切割手术。 |  | 为了保证手术顺利进行和获得满意的效果，必须遵循以下方法操作： （一）使用前的检查 使用前应仔细检查手术电极的绝缘性能，是否有脱落、裂缝、空洞或其他的缺陷存在，一旦出现上述情况请勿使用该电极。请及时与康福特仪器（杭州）有限公司联系 （二）使用前的灭菌 腔内泌尿外科手术电极系列出厂时未经灭菌，请灭菌后使用。灭菌前请先清洗干净。适当的灭菌方式为高压蒸汽灭菌和化学液体（2%碱性戊二醛水溶液）浸泡。采用高压蒸汽灭菌时，熏气压为104.0—137.0（kpa）、表压为15—20（ibf/in）、饱和熏气相对湿度为121-126度，所需时间不低于10分钟；采用2%碱性戊二醛溶液浸泡时，电极需完全浸入戊二醛溶液，同时去除电极表面的气泡，浸泡30分钟后取出电极，用无菌蒸馏水反复冲洗干净，并用无菌纱布擦干后使用。本产品不可采用火烧法灭菌和酸类灭菌剂灭菌（例如：过氧乙酸、石碳酸）。 灭菌具体操作可按《医疗机构消毒技术规范》（卫生部 WS/T 367-2012）执行。 （三）电切镜的装配 按照电切镜所附的操作和维护说明书的步骤：装配好窥镜的操作器和电极。各类手术电极插入相配套的电切镜工作件的插入方法，完全相同于电切环电极（LOOP）。装好后应轻轻推拉电极以检查电极的末端是否插入套空内电源插头，并可靠固定，以保证手术安全。 （四）电切镜和手术电极的兼容性 当电切镜和手术电极连用使用高频手术设备时，必须给出安全使用的以下内容： 电切镜和手术电极的高频兼容性，对于每一个要使用的模式的重复峰值电压为700V。 电切模式： 使用近似正弦波，频率400kHz±100kHz，峰值电压的1.5倍。 混合模式： 使用近似正弦波，频率400kHz±100kHz，峰值电压的1.1倍。 电凝模式： 使用脉宽为1.25μS±25%，重复频率40kHz±10kHz，峰值电压的1.1倍。 （五）电源发生器的功率 根据临床手术实践：气化切割电极、气化电极使用STORZ、ACMI、OLYMPUS外科电源发生器，额定输出功率为：180W，凝固为70W，额定附件电压为350Vp。 电切电极、开沟电极使用STORZ、ACMI、OLYMPUS外科电源发生器，额定输出功率为：120W，凝固为70W,额定附件电压300Vp。 等离子电极，使用ACMI、GYRUS、OLYMPUS等离子电源发生器，额定输出功率为180W,凝固为80W,额定附件电压为600Vp. （六）电极贮存、使用、处理的环境条件 贮存环境温度范围：+10℃～+40℃ 贮存环境湿度范围：30%～75% 使用环境温度范围：+10℃～+25℃ 使用环境湿度范围：30%～75% 对使用后报废的电极和超过使用时效的电极均按照当地政府环境保护法规的要求统一处理。 （七）电气化切割术操作步骤 步骤一：膀胱颈部及前列腺中叶 1.从膀胱颈部开始气化，产生宽而浅的纹路通道。 2.托宽前列腺中叶部，但须防止颈口部切割过深而产生膀胱与前列腺脱离。 步骤二：前列腺侧叶 1.沿前列腺侧叶重复移动，切除增生组织，应全线平衡切除，防止深而窄的沟道以免产生气泡而影响视野。 2.切除至接近外科膜时即可中止。不必完全切除全部腺体，因气化还有深层组织效应。 步骤三：前列腺尖部 1.在前列腺尖部使气化电切头在视野中，不要移电切镜进行定点气化，再在侧壁的上、下操作。 2.气化前列腺尖部后，使前列腺尿道内口呈圆形空腔。 理想的接触压力：在整个手术过程中，以可以见到电极头的一半为度。慢慢地移动气化电切杆（10MM/SEC）整个手术过程中必须保护气化电极在视野中。
00069042 | 功能性敷料（凝胶剂） | 水凝胶敷料 |  |  | 0.5g、1g、2g、3g、5g |  | 0.5g、1g、2g、3g、5g |  | 活性玻璃 |  | 川械注准20192140146 |  | 24个月 |  | 铝塑 |  | 功能性敷料（凝胶剂）由生物活性玻璃（BG）、海藻酸盐、壳聚糖和医用PP承装容器组成。 功能性敷料（凝胶剂）由承装容器和水凝胶组成。 承装容器是推注器，推注器由容器、推杆、活塞、帽盖组成。 水凝胶主要由生物活性玻璃（BG）、海藻酸盐、壳聚糖组成。 |  | 功能性敷料（凝胶剂）用于机械外伤、Ⅰ、Ⅱ类手术切口（伤）的辅助治疗。 |  | 1、外用，使用本品前，应先由医护人员常规清洁或消毒伤口。 2、根据创面选择合适规格的凝胶剂，均匀涂抹于患处，每克产品可涂抹约5cm2面积的创面，后可根据需要辅以无菌纱布覆盖。 3、前两天每天更换一次，或遵医嘱，直至伤口痊愈。
00295823 | 缓冲液B液 Buffer B | 缓冲液 | [6 empty] | 液体 | [13 empty] | 2-30℃保存，有效期12个月。开瓶后可稳定3个月。
00062971 | 带线锚钉 |  | 凯利泰 |  | T165/T155/T150/T145/T135/T128/T118/T265/T255/T250/T245/T235/T228/T218/T365/T355/T350/T345/T335/T328/T318/T465/T455/T450/T445/T435/T428/T418 |  | T165/T155/T150/T145/T135/T128/T118/T265/T255/T250/T245/T235/T228/T218/T365/T355/T350/T345/T335/T328/T318/T465/T455/T450/T445/T435/T428/T418 |  | 锚钉：钛合金；缝线：超高分子量聚乙烯 |  | 国械注准20173461553 |  | 36个月 |  | Tyvek包装袋 |  | 该产品由锚钉、缝线、缝针和插入器组成，其中，锚钉由符合GB/T 13810 的Ti6A14V ELI 材料制成，缝线由符合 ASTMF2848的超高分子量聚乙烯材料制成，缝针由符合GB/T 1220的30Cr13材料制成，插入器与人体接触部分的材料由符合YY/T 0294.1的M号不锈钢材料或符合YY/T 0726的630不锈钢材料制成。灭菌包装，采用环氧乙烷灭菌，灭菌有效期3年。 |  | 用于软组织从骨性结构撕脱或撕裂的修复手术，适用于骨与软组织的连接固定。 |  | 1、 使用合适的钻头和钻头引导器准备锚钉的插入部位 2、 将带线锚钉从包装内取出 3、 将带线锚钉与钻孔进行轴向对齐 4、 将带线锚钉与插入器脱开 5、 丢弃插入器械
00151431 | SS琼脂培养基 | 沙门志贺(SS)琼脂培养基 | 庞通医疗 |  | 2个/包（Φ70mm）、5个/包（Φ70mm）、10个/包（Φ70mm）、2个/包（Φ90mm）、5个/包（Φ90mm）、10个/包（Φ90mm） |  | 2个/包（Φ70mm）、5个/包（Φ70mm）、10个/包（Φ70mm）、2个/包（Φ90mm）、5个/包（Φ90mm）、10个/包（Φ90mm） |  | 琼脂 蛋白胨 |  | 国家标准 |  | 2个月 |  | 透析纸+PE聚酯复合膜 |  | SS琼脂培养基（牛肉膏，蛋白胨，硫代硫酸钠，中性红，乳糖，胆盐） | "牛肉膏 4-7gL，蛋白胨4-7g儿L，硫代硫酸钠7.5-10.5g儿，孔 糖9-12g，胆盐2.5-55g，琼胎16-19g，水1000ml." | 用于沙门氏菌和志贺菌的分离培养。 | "用于沙门菌和志贺菌的分离培养,不具有微生物鉴别和药敏鉴 别的作用。" | 在百级洁净条件下，打开包装袋即可使用。详见产品说明书。
00152933 | 沙保罗琼脂培养基 |  | 庞通医疗 |  | 琼脂平板：5个平板/包（Φ70mm）、10个平板/包（Φ70mm）、20个平板/包（Φ70mm）、5个平板/包（Φ90mm）、10个平板/包（Φ90mm）、20个平板/包（Φ70mm） 琼脂试管：5×5ml（8ml、15ml、20ml）/包（盒）、10×5ml（8ml、15ml、20ml）/包（盒）、20×5ml（8ml、15ml、20ml）/包（盒） |  | 琼脂平板：5个平板/包（Φ70mm）、10个平板/包（Φ70mm）、20个平板/包（Φ70mm）、5个平板/包（Φ90mm）、10个平板/包（Φ90mm）、20个平板/包（Φ70mm） 琼脂试管：5×5ml（8ml、15ml、20ml）/包（盒）、10×5ml（8ml、15ml、20ml）/包（盒）、20×5ml（8ml、15ml、20ml）/包（盒） |  | 琼脂 蛋白胨 |  | 国家标准 |  | 4个月 |  | 透析纸+PE聚酯复合膜 |  | 沙保罗琼脂培养基粉65g/L（蛋白胨10g/L、葡萄糖40g/L、琼脂15g/L），氯霉素125mg/L，纯化水1000.0ml。 | 沙保罗琼脂培养芯粉65gI蛋白胨9-12g、葡萄糖39-42gL琼脂15-20gL)，氯霉素100-125mg，纯化水1000mL。 | 适用于真菌的分离、培养。 | 用于真菌的分离培养，不具有微生物鉴别和药敏签别的作用。 | 在百级洁净条件下，打开包装即可使用。详见产品说明书。
00337828 | 普通肝素质控品（正常） | [7 empty] | 猪血浆 | [13 empty] | 在2-8℃储存，有效期24个月
00337830 | 低分子肝素质控品（正常） | [7 empty] | 猪血浆 | [13 empty] | 在2-8℃储存，有效期24个月
00073640 | 肌钙蛋白I检测试剂（免疫荧光层析法） | 肌钙蛋白I检测试剂（干式免疫荧光层析法） |  |  | 25人份/盒；50人份/盒；100人份/盒 |  | 袋型、卡盒型 |  | 化工原料 |  | 豫械注准20192400061 |  | 18个月 |  | 纸盒 |  | "袋型：检测卡（NC膜包被抗体、标记抗体）、样本缓冲液（氯化钠）、ID卡（内含产品特定批次信息和标准曲线信息）。 卡盒型：检测卡（NC膜包被抗体、标记抗体）、样本缓冲液（氯化钠）。" |  | 本产品用于检测人血清/血浆/全血中肌钙蛋白 I 的含量，临床上主要用于心肌梗死的辅助诊断。 |  | 1. 试剂准备及配制 ① 将试剂、样本放置室温（18℃～28℃）平衡至少 30min。 ② 质控： 确认 ID 卡与检测卡批号匹配，进行 ID 卡质控（详见仪器说明书）。 2. 实验操作 ① 打开检测试剂包装，取出检测卡并编号。 ② 加样： 干式荧光免疫分析仪（半自动单通道、多通道） 根据样本类型，在干式荧光免疫分析仪上选择样本模式：“血清/血浆”模式或“全血”模式（详 见干式荧光免疫分析仪说明书）。 血清/血浆：用加样枪吸取 60μL 加入到检测卡的加样孔中，开始计时。 全血：用加样枪吸取 60μL 加入到检测卡的加样孔中，再滴入一滴全血缓冲液，开始计时。 ③ 检测： “即时测试”模式：检测卡加样 15min 后，立即将检测卡插入仪器中，点击“测试”按钮，系 统自动读卡并显示测试结果。 “标准测试”模式：检测卡加样时即点击“测试”按钮，将检测卡插入仪器中，系统将自动倒 计时，并自动读卡显示测试结果。
00094926 | 全程C-反应蛋白（hsCRP+常规CRP）定量检测试剂（荧光层析免疫法） | 全程C-反应蛋白（hsCRP+常规CRP）检测试剂盒（荧光层析免疫法） |  |  | 5人份/盒、25人份/盒、40人份/盒、100人份/盒 |  | 5人份/盒、25人份/盒、40人份/盒、100人份/盒 |  | 试剂卡 |  | 粤械注准20152400176 |  | 24个月 |  | 纸盒 |  | 产品由测试卡、样本缓冲液、ID芯片组成。其中：a）检测卡由试纸条、塑料盒组成。试纸条上的主要成分有C-反应蛋白单克隆抗体、抗鼠IgG多克隆抗体,荧光标记的C-反应蛋白单克隆抗体及其他支持物；b）样本缓冲液主要为磷酸盐缓冲液（PBS），内含0.1%Triton-100表面活性剂及0.9%NaN3防腐剂。 |  | 用于体外定量检测人血清或全血中C-反应蛋白（CRP）和超敏C-反应蛋白（hs-CRP）的含量，C-反应蛋白主要作为一种非特异性炎症指标。 |  | 荧光层析免疫法
00295818 | 缓冲液C液 Buffer C | 缓冲液 | [6 empty] | 液体 | [13 empty] | 2-30℃保存，有效期12个月。开瓶后可稳定3个月。
00095031 | N末端B型钠尿肽前体（NT-proBNP）定量测定试剂盒（荧光免疫层析法） | N末端B型钠尿肽前体(NT-proBNP)测定试剂盒(荧光免疫层析法) |  |  | 5人份/盒、25人份/盒、40人份/盒、100人份/盒 |  | 5人份/盒、25人份/盒、40人份/盒、100人份/盒 |  | 试剂卡 |  | 粤械注准20152400170 |  | 24个月 |  | 纸盒 |  | 产品由测试卡、样本缓冲液、ID芯片组成。其中：（1）检测卡由试纸条、塑料盒组成。试纸条上的主要成分有：硝酸纤维素膜、玻璃纤维、吸水纸和PVC板等其他试纸条支持物；硝酸纤维素膜包被有NT-proBNP单克隆抗体和抗鼠IgG多克隆抗体；玻璃纤维包被有荧光标记的NT-proBNP单克隆抗体。（2）样本缓冲液主要为磷酸盐缓冲液（PBS），内含0.1%Triton-100表面活性剂及0.9%NaN3防腐剂。 |  | 用于体外定量检测人N末端B型钠尿肽前体（NT-proBNP）的含量，临床上主要用于心力衰竭的辅助诊断。 |  | 荧光免疫层析法
00052263 | 微创扩张引流套件 |  | 沙工牌 |  | 扩引流型：K1、K2、K3、K4、K5、K6、K7、K8、K1-SZ、K2-SZ、K3-SZ、K4-SZ、K5-SZ、K6-SZ、K7-SZ、K8-SZ、K1-SJ、K2-SJ、K3-SJ、K4-SJ、K5-SJ、K6-SJ、K7-SJ、K8-SJ、K1-ZJ、K2-ZJ、K3-ZJ、K4-ZJ、K5-ZJ、K6-ZJ、K7-ZJ、K8-ZJ,、K1-SZJ、K2-SZJ、K3-SZJ、K4-SZJ、K5-SZJ、K6-SZJ、K7-SZJ、K8-SZJ、K1-SZD、K2-SZD、K3-SZD、K4-SZD、K5-SZD、K6-SZD、K7-SZD、K8-SZD、K1-SJD、K2-SJD、K3-SJD、K4-SJD、K5-SJD、K6-SJD、K7-SJD、K8-SJD、K1-ZJD、K2-ZJD、K3-ZJD、K4-ZJD、K5-ZJD、K6-ZJD、K7-ZJD、K8-ZJD、K1-SZJD、K2-SZJD、K3-SZJD、K4-SZJD、K5-SZJD、K6-SZJD、K7-SZJD、K8-SZJD 扩鞘管型：K1Q1、K1Q2、K1Q3、K1Q4、K2Q1、K2Q2、K2Q3、K2Q4、K3Q1、K3Q2、K3Q3、K3Q4、K4Q1、K4Q2、K4Q3、K4Q4、K5Q1、K5Q2、K5Q3、K5Q4、K6Q1、K6Q2、K6Q3、K6Q4、K7Q1、K7Q2、K7Q3、K7Q4、K8Q1、K8Q2、K8Q3、K8Q4 全组合型：K1Q1-SZ、K2Q1-SZ、K3Q1-SZ、K4Q1-SZ、K5Q1-SZ、K6Q1-SZ、K7Q1-SZ、K8Q1-SZ、K1Q1-SJ、K2Q1-SJ、K3Q1-SJ、K4Q1-SJ、K5Q1-SJ、K6Q1-SJ、K7Q1-SJ、K8Q1-SJ、K1Q1-ZJ、K2Q1-ZJ、K3Q1-ZJ、K4Q1-ZJ、K5Q1-ZJ、K6Q1-ZJ、K7Q1-ZJ、K8Q1-ZJ、K1Q1-SZJ、K2Q1-SZJ、K3Q1-SZJ、K4Q1-SZJ、K5Q1-SZJ、K6Q1-SZJ、K7Q1-SZJ、K8Q1-SZJ、K1Q1-SZD、K2Q1-SZD、K3Q1-SZD、K4Q1-SZD、K5Q1-SZD、K6Q1-SZD、K7Q1-SZD、K8Q1-SZD、K1Q1-SJD、K2Q1-SJD、K3Q1-SJD、K4Q1-SJD、K5Q1-SJD、K6Q1-SJD、K7Q1-SJD、K8Q1-SJD、K1Q1-ZJD、K2Q1-ZJD、K3Q1-ZJD、K4Q1-ZJD、K5Q1-ZJD、K6Q1-ZJD、K7Q1-ZJD、K8Q1-ZJD、K1Q1-SZJD、K2Q1-SZJD、K3Q1-SZJD、K4Q1-SZJD、K5Q1-SZJD、K6Q1-SZJD、K7Q1-SZJD、K8Q1-SZJD、K1Q2-SZ、K2Q2-SZ、K3Q2-SZ、K4Q2-SZ、K5Q2-SZ、K6Q2-SZ、K7Q2-SZ、K8Q2-SZ、K1Q2-SJ、K2Q2-SJ、K3Q2-SJ、K4Q2-SJ、K5Q2-SJ、K6Q2-SJ、K7Q2-SJ、K8Q2-SJ、K1Q2-ZJ、K2Q2-ZJ、K3Q2-ZJ、K4Q2-ZJ、K5Q2-ZJ、K6Q2-ZJ、K7Q2-ZJ、K8Q2-ZJ、K1Q2-SZJ、K2Q2-SZJ、K3Q2-SZJ、K4Q2-SZJ、K5Q2-SZJ、K6Q2-SZJ、K7Q2-SZJ、K8Q2-SZJ、K1Q2-SZD、K2Q2-SZD、K3Q2-SZD、K4Q2-SZD、K5Q2-SZD、K6Q2-SZD、K7Q2-SZD、K8Q2-SZD、K1Q2-SJD、K2Q2-SJD、K3Q2-SJD、K4Q2-SJD、K5Q2-SJD、K6Q2-SJD、K7Q2-SJD、K8Q2-SJD、K1Q2-ZJD、K2Q2-ZJD、K3Q2-ZJD、K4Q2-ZJD、K5Q2-ZJD、K6Q2-ZJD、K7Q2-ZJD、K8Q2-ZJD、K1Q2-SZJD、K2Q2-SZJD、K3Q2-SZJD、K4Q2-SZJD、K5Q2-SZJD、K6Q2-SZJD、K7Q2-SZJD、K8Q2-SZJD、K1Q3-SZ、K2Q3-SZ、K3Q3-SZ、K4Q3-SZ、K5Q3-SZ、K6Q3-SZ、K7Q3-SZ、K8Q3-SZ、K1Q3-SJ、K2Q3-SJ、K3Q3-SJ、K4Q3-SJ、K5Q3-SJ、K6Q3-SJ、K7Q3-SJ、K8Q3-SJ、K1Q3-ZJ、K2Q3-ZJ、K3Q3-ZJ、K4Q3-ZJ、K5Q3-ZJ、K6Q3-ZJ、K7Q3-ZJ、K8Q3-ZJ、K1Q3-SZJ、K2Q3-SZJ、K3Q3-SZJ、K4Q3-SZJ、K5Q3-SZJ、K6Q3-SZJ、K7Q3-SZJ、K8Q3-SZJ、K1Q3-SZD、K2Q3-SZD、K3Q3-SZD、K4Q3-SZD、K5Q3-SZD、K6Q3-SZD、K7Q3-SZD、K8Q3-SZD、K1Q3-SJD、K2Q3-SJD、K3Q3-SJD、K4Q3-SJD、K5Q3-SJD、K6Q3-SJD、K7Q3-SJD、K8Q3-SJD、K1Q3-ZJD、K2Q3-ZJD、K3Q3-ZJD、K4Q3-ZJD、K5Q3-ZJD、K6Q3-ZJD、K7Q3-ZJD、K8Q3-ZJD、K1Q3-SZJD、K2Q3-SZJD、K3Q3-SZJD、K4Q3-SZJD、K5Q3-SZJD、K6Q3-SZJD、K7Q3-SZJD、K8Q3-SZJD、K1Q4-SZ、K2Q4-SZ、K3Q4-SZ、K4Q4-SZ、K5Q4-SZ、K6Q4-SZ、K7Q4-SZ、K8Q4-SZ、K1Q4-SJ、K2Q4-SJ、K3Q4-SJ、K4Q4-SJ、K5Q4-SJ、K6Q4-SJ、K7Q4-SJ、K8Q4-SJ、K1Q4-ZJ、K2Q4-ZJ、K3Q4-ZJ、K4Q4-ZJ、K5Q4-ZJ、K6Q4-ZJ、K7Q4-ZJ、K8Q4-ZJ、K1Q4-SZJ、K2Q4-SZJ、K3Q4-SZJ、K4Q4-SZJ、K5Q4-SZJ、K6Q4-SZJ、K7Q4-SZJ、K8Q4-SZJ、K1Q4-SZD、K2Q4-SZD、K3Q4-SZD、K4Q4-SZD、K5Q4-SZD、K6Q4-SZD、K7Q4-SZD、K8Q4-SZD、K1Q4-SJD、K2Q4-SJD、K3Q4-SJD、K4Q4-SJD、K5Q4-SJD、K6Q4-SJD、K7Q4-SJD、K8Q4-SJD、K1Q4-ZJD、K2Q4-ZJD、K3Q4-ZJD、K4Q4-ZJD、K5Q4-ZJD、K6Q4-ZJD、K7Q4-ZJD、K8Q4-ZJD、K1Q4-SZJD、K2Q4-SZJD、K3Q4-SZJD、K4Q4-SZJD、K5Q4-SZJD、K6Q4-SZJD、K7Q4-SZJD、K8Q4-SZJD |  | 扩引流型；扩鞘管型；全组合型 |  | 聚丙烯或ABS材质、聚氯乙烯、硅胶、不锈钢、无毒聚氨酯等 |  | 苏械注准20192140969 | 苏械注准20192020969 | 36个月 |  | 吸塑盒 |  | 微创扩张引流套件按照配置不同划分为扩引流型、扩鞘管型和全组合型三个型号。扩引流型由扩张器、引流管或与其选配的附属配件（导引钢丝、导引针、J 型导管、手术刀、推管、引流管接头）组成；扩鞘管型由扩张器、剥皮鞘、引流管组成；全组合型由扩张器、剥皮鞘、引流管与其选配的附属配件（导引钢丝、导引针、J 型导管、手术刀、推管、引流管接头）组成。其中扩引流型规格有72 种，扩鞘管型规格有32 种，全组合型规格有256 种。各种型式的微创扩张引流套件可以单个或多个组合成一套。产品经环氧乙烷灭菌，应无菌。 |  | 经皮肾手术时建立通道，扩张、引流用。 |  | 1、使用前首先检查包装是否完好，并确认产品是否在无菌有效期内，再从开口处撕开包装取出微创扩张引流套件。 2 、手术中，一般在 B 超或 X 线定位下，先用穿刺器械穿透各层组织至被引流部位，再配合导引钢丝使用不同规格的扩张器将组织依次扩张至手术合适的大小后，将根据手术需要选定的最大规格的扩张器与剥皮鞘随导引钢丝一并导入扩张部位，取出扩张器，进行腔内手术。术后，经剥皮鞘置入引流管，退出剥皮鞘进行引流操作。 3 、除上述用法之外，本产品也可直接配合导引钢丝、J 型导管腔镜通过自然腔道导入扩张器、剥皮鞘，用于自然腔道的扩张扩张完毕后施行相应手术，术后取出。
00080631 | 一次性使用胸腹穿刺包 | 经皮穿刺胸腹引流导管 | 乐伦 |  | K、K1、K2、K3、K4 |  | K、K1、K2、K3、K4 |  | 医用聚氨酯材料 |  | 国械注准20173664509 |  | 24个月 |  | PET基材、进口特卫强纸 |  | 本产品由引流导管、套管、穿刺针、导丝、引流管塞子、一次性使用无菌注射器、一次性使用无菌注射针、一次性使用自动放液冲洗器、无菌塑柄手术刀、带线缝合针、医用胶带、医用纱布叠片、一次性使用医用垫单、一次性使用灭菌橡胶外科手套、一次性使用医用口罩、一次性使用引流袋、一次性使用医用镊子和一次性使用试管组成。一次性使用。 注：一次性使用灭菌橡胶外科手套为无粉型。 | 本产品由引流导管、套管、穿刺针、导丝、引流管塞子、一次性使用无菌注射器、一次性使用无菌注射针、一次性使用自动放液冲洗器、无菌塑柄手术刀、带线缝合针、医用胶带、医用纱布叠片、一次性使用医用垫单、一次性使用灭菌橡胶外科手套、一次性使用引流袋、一次性使用医用镊子和一次性使用试管组成。一次性使用。？注：一次性使用灭菌橡胶外科手套为无粉型。 | 适用于胸腹腔的抽液、冲洗、注药、引流和抽气。 |  | 准备：开启包装，戴好口罩，穿刺部位常规消毒后带手套、盖一次性使用医用垫单，局麻。 1、穿刺、引流：a) 用手术刀刺穿穿刺部位皮层（根据皮肤状况决定深度）。 b) 用套管穿刺针、或导丝将引流导管导入至患者体腔放液位置后，退出套管穿刺针或导丝。 c）套管穿刺针退至引流导管透明处时关闭引流导管，然后将穿刺针完全退出，用医用胶带或缝合针线固定引流导管于患者身体表皮。 d）检验积液时，将注射器与引流导管连接，抽取适量积液于留样管中送检。 e）将连接导管与引流导管连接，接口配合应紧密。开启引流导管夹子、调节后导管调节器控制流速，即可进行引流。 f）若需长时间引流，可关闭引流导管夹子，将引流导管与连接导管分离，用引流管塞子将引流导管封闭，打开引流管夹子；继续引流时关闭引流管夹子，取下引流管塞子，将引流管与备用连接导管紧密连接，打开引流管夹子即可。 2、抽液、抽气：将注射器与引流导管连接，即可进行抽液或抽气。 3、冲洗、注药：a)关闭引流导管夹子与后导管上的调节器。 b）将冲洗导管的瓶塞穿刺器与冲洗容器连接，排尽冲洗导管内的气泡，关闭调节器。 c）将冲洗导管与放液冲洗器的三通连接，配合紧密。 d）打开引流导管夹子、调节冲洗导管上的调节器控制药液流量进行冲洗或注药。 e）关闭冲洗导管上的调节器，打开后导管上的调节器可将胸腔内冲洗液或药液排入体外引流袋。
00281022 | 医用压缩式雾化器 |  |  |  | BJ-B-0209 BJ-B-0202 BJ-B-0105 BJ-B-0307 BJ-C-0118 BJ-C-0116 BJ-B-0110 BJ-B-0317 BJ-C-0109 BJ-B-0313 BJ-B-0108 BJ-B-0101 BJ-C-0121 BJ-C-0101 BJ-B-0207 BJ-B-0111 BJ-B-0113 BJ-B-0303 BJ-C-0108 BJ-C-0117 BJ-B-0315 BJ-B-0306 BJ-B-0301 BJ-C-0110 BJ-B-0103 BJ-B-0316 BJ-C-0113 BJ-C-0120 BJ-C-0107 BJ-C-0105 BJ-B-0309 BJ-B-0305 BJ-B-0320 BJ-B-0318 BJ-B-0115 BJ-C-0103 BJ-B-0308 BJ-B-0107 BJ-B-0321 BJ-B-0310 BJ-B-0102 BJ-B-0106 BJ-C-0111 BJ-B-0208 BJ-B-0212 BJ-B-0203 BJ-B-0213 BJ-C-0102 BJ-B-0311 BJ-B-0211 BJ-C-0119 BJ-B-0201 BJ-B-0112 BJ-B-0312 BJ-B-0302 BJ-C-0112 BJ-B-0116 BJ-B-0109 BJ-C-0106 BJ-B-0210 BJ-C-0115 BJ-B-0206 BJ-B-0205 BJ-B-0319 | AR-DC01 AR-DC02 AR01 AR02 AY01 AR03 AR05 AR06 AR07 AR08 AR09 AR10 AR14 | BJ-B-0209 BJ-B-0202 BJ-B-0105 BJ-B-0307 BJ-C-0118 BJ-C-0116 BJ-B-0110 BJ-B-0317 BJ-C-0109 BJ-B-0313 BJ-B-0108 BJ-B-0101 BJ-C-0121 BJ-C-0101 BJ-B-0207 BJ-B-0111 BJ-B-0113 BJ-B-0303 BJ-C-0108 BJ-C-0117 BJ-B-0315 BJ-B-0306 BJ-B-0301 BJ-C-0110 BJ-B-0103 BJ-B-0316 BJ-C-0113 BJ-C-0120 BJ-C-0107 BJ-C-0105 BJ-B-0309 BJ-B-0305 BJ-B-0320 BJ-B-0318 BJ-B-0115 BJ-C-0103 BJ-B-0308 BJ-B-0107 BJ-B-0321 BJ-B-0310 BJ-B-0102 BJ-B-0106 BJ-C-0111 BJ-B-0208 BJ-B-0212 BJ-B-0203 BJ-B-0213 BJ-C-0102 BJ-B-0311 BJ-B-0211 BJ-C-0119 BJ-B-0201 BJ-B-0112 BJ-B-0312 BJ-B-0302 BJ-C-0112 BJ-B-0116 BJ-B-0109 BJ-C-0106 BJ-B-0210 BJ-C-0115 BJ-B-0206 BJ-B-0205 BJ-B-0319 | AR-DC01 AR-DC02 AR01 AR02 AY01 AR03 AR05 AR06 AR07 AR08 AR09 AR10 AR14 | 面罩、咬嘴为聚录乙烯（PVC）和增塑剂DEHP（邻苯二甲酸-2-乙酸乙酯）制造 |  | 包装完整无破损 |  | 24个月 |  | PE塑料袋 |  | 雾化器主要由主机、送气管、雾化装置、咬嘴、吸入面罩组成 |  | 通过压缩气体产生的气流雾化药物并将其输送到呼吸道，供呼吸道雾化药物吸入治疗用。 |  | 旋开雾化杯盖，遵照医嘱将适量药物倒入雾化杯内，不要超过最大刻度线；盖上雾化杯盖，连接咬嘴或面罩。
00295807 | 缓冲液A液 Buffer A | 缓冲液 | [6 empty] | 液体 | [13 empty] | 2-30℃保存，有效期12个月。开瓶后可稳定3个月。
00098131 | 微创扩张引流套件 |  | 沙工牌 |  | 扩引流型：K1、K2、K3、K4、K5、K6、K7、K8、K1-SZ、K2-SZ、K3-SZ、K4-SZ、K5-SZ、K6-SZ、K7-SZ、K8-SZ、K1-SJ、K2-SJ、K3-SJ、K4-SJ、K5-SJ、K6-SJ、K7-SJ、K8-SJ、K1-ZJ、K2-ZJ、K3-ZJ、K4-ZJ、K5-ZJ、K6-ZJ、K7-ZJ、K8-ZJ,、K1-SZJ、K2-SZJ、K3-SZJ、K4-SZJ、K5-SZJ、K6-SZJ、K7-SZJ、K8-SZJ、K1-SZD、K2-SZD、K3-SZD、K4-SZD、K5-SZD、K6-SZD、K7-SZD、K8-SZD、K1-SJD、K2-SJD、K3-SJD、K4-SJD、K5-SJD、K6-SJD、K7-SJD、K8-SJD、K1-ZJD、K2-ZJD、K3-ZJD、K4-ZJD、K5-ZJD、K6-ZJD、K7-ZJD、K8-ZJD、K1-SZJD、K2-SZJD、K3-SZJD、K4-SZJD、K5-SZJD、K6-SZJD、K7-SZJD、K8-SZJD 扩鞘管型：K1Q1、K1Q2、K1Q3、K1Q4、K2Q1、K2Q2、K2Q3、K2Q4、K3Q1、K3Q2、K3Q3、K3Q4、K4Q1、K4Q2、K4Q3、K4Q4、K5Q1、K5Q2、K5Q3、K5Q4、K6Q1、K6Q2、K6Q3、K6Q4、K7Q1、K7Q2、K7Q3、K7Q4、K8Q1、K8Q2、K8Q3、K8Q4 全组合型：K1Q1-SZ、K2Q1-SZ、K3Q1-SZ、K4Q1-SZ、K5Q1-SZ、K6Q1-SZ、K7Q1-SZ、K8Q1-SZ、K1Q1-SJ、K2Q1-SJ、K3Q1-SJ、K4Q1-SJ、K5Q1-SJ、K6Q1-SJ、K7Q1-SJ、K8Q1-SJ、K1Q1-ZJ、K2Q1-ZJ、K3Q1-ZJ、K4Q1-ZJ、K5Q1-ZJ、K6Q1-ZJ、K7Q1-ZJ、K8Q1-ZJ、K1Q1-SZJ、K2Q1-SZJ、K3Q1-SZJ、K4Q1-SZJ、K5Q1-SZJ、K6Q1-SZJ、K7Q1-SZJ、K8Q1-SZJ、K1Q1-SZD、K2Q1-SZD、K3Q1-SZD、K4Q1-SZD、K5Q1-SZD、K6Q1-SZD、K7Q1-SZD、K8Q1-SZD、K1Q1-SJD、K2Q1-SJD、K3Q1-SJD、K4Q1-SJD、K5Q1-SJD、K6Q1-SJD、K7Q1-SJD、K8Q1-SJD、K1Q1-ZJD、K2Q1-ZJD、K3Q1-ZJD、K4Q1-ZJD、K5Q1-ZJD、K6Q1-ZJD、K7Q1-ZJD、K8Q1-ZJD、K1Q1-SZJD、K2Q1-SZJD、K3Q1-SZJD、K4Q1-SZJD、K5Q1-SZJD、K6Q1-SZJD、K7Q1-SZJD、K8Q1-SZJD、K1Q2-SZ、K2Q2-SZ、K3Q2-SZ、K4Q2-SZ、K5Q2-SZ、K6Q2-SZ、K7Q2-SZ、K8Q2-SZ、K1Q2-SJ、K2Q2-SJ、K3Q2-SJ、K4Q2-SJ、K5Q2-SJ、K6Q2-SJ、K7Q2-SJ、K8Q2-SJ、K1Q2-ZJ、K2Q2-ZJ、K3Q2-ZJ、K4Q2-ZJ、K5Q2-ZJ、K6Q2-ZJ、K7Q2-ZJ、K8Q2-ZJ、K1Q2-SZJ、K2Q2-SZJ、K3Q2-SZJ、K4Q2-SZJ、K5Q2-SZJ、K6Q2-SZJ、K7Q2-SZJ、K8Q2-SZJ、K1Q2-SZD、K2Q2-SZD、K3Q2-SZD、K4Q2-SZD、K5Q2-SZD、K6Q2-SZD、K7Q2-SZD、K8Q2-SZD、K1Q2-SJD、K2Q2-SJD、K3Q2-SJD、K4Q2-SJD、K5Q2-SJD、K6Q2-SJD、K7Q2-SJD、K8Q2-SJD、K1Q2-ZJD、K2Q2-ZJD、K3Q2-ZJD、K4Q2-ZJD、K5Q2-ZJD、K6Q2-ZJD、K7Q2-ZJD、K8Q2-ZJD、K1Q2-SZJD、K2Q2-SZJD、K3Q2-SZJD、K4Q2-SZJD、K5Q2-SZJD、K6Q2-SZJD、K7Q2-SZJD、K8Q2-SZJD、K1Q3-SZ、K2Q3-SZ、K3Q3-SZ、K4Q3-SZ、K5Q3-SZ、K6Q3-SZ、K7Q3-SZ、K8Q3-SZ、K1Q3-SJ、K2Q3-SJ、K3Q3-SJ、K4Q3-SJ、K5Q3-SJ、K6Q3-SJ、K7Q3-SJ、K8Q3-SJ、K1Q3-ZJ、K2Q3-ZJ、K3Q3-ZJ、K4Q3-ZJ、K5Q3-ZJ、K6Q3-ZJ、K7Q3-ZJ、K8Q3-ZJ、K1Q3-SZJ、K2Q3-SZJ、K3Q3-SZJ、K4Q3-SZJ、K5Q3-SZJ、K6Q3-SZJ、K7Q3-SZJ、K8Q3-SZJ、K1Q3-SZD、K2Q3-SZD、K3Q3-SZD、K4Q3-SZD、K5Q3-SZD、K6Q3-SZD、K7Q3-SZD、K8Q3-SZD、K1Q3-SJD、K2Q3-SJD、K3Q3-SJD、K4Q3-SJD、K5Q3-SJD、K6Q3-SJD、K7Q3-SJD、K8Q3-SJD、K1Q3-ZJD、K2Q3-ZJD、K3Q3-ZJD、K4Q3-ZJD、K5Q3-ZJD、K6Q3-ZJD、K7Q3-ZJD、K8Q3-ZJD、K1Q3-SZJD、K2Q3-SZJD、K3Q3-SZJD、K4Q3-SZJD、K5Q3-SZJD、K6Q3-SZJD、K7Q3-SZJD、K8Q3-SZJD、K1Q4-SZ、K2Q4-SZ、K3Q4-SZ、K4Q4-SZ、K5Q4-SZ、K6Q4-SZ、K7Q4-SZ、K8Q4-SZ、K1Q4-SJ、K2Q4-SJ、K3Q4-SJ、K4Q4-SJ、K5Q4-SJ、K6Q4-SJ、K7Q4-SJ、K8Q4-SJ、K1Q4-ZJ、K2Q4-ZJ、K3Q4-ZJ、K4Q4-ZJ、K5Q4-ZJ、K6Q4-ZJ、K7Q4-ZJ、K8Q4-ZJ、K1Q4-SZJ、K2Q4-SZJ、K3Q4-SZJ、K4Q4-SZJ、K5Q4-SZJ、K6Q4-SZJ、K7Q4-SZJ、K8Q4-SZJ、K1Q4-SZD、K2Q4-SZD、K3Q4-SZD、K4Q4-SZD、K5Q4-SZD、K6Q4-SZD、K7Q4-SZD、K8Q4-SZD、K1Q4-SJD、K2Q4-SJD、K3Q4-SJD、K4Q4-SJD、K5Q4-SJD、K6Q4-SJD、K7Q4-SJD、K8Q4-SJD、K1Q4-ZJD、K2Q4-ZJD、K3Q4-ZJD、K4Q4-ZJD、K5Q4-ZJD、K6Q4-ZJD、K7Q4-ZJD、K8Q4-ZJD、K1Q4-SZJD、K2Q4-SZJD、K3Q4-SZJD、K4Q4-SZJD、K5Q4-SZJD、K6Q4-SZJD、K7Q4-SZJD、K8Q4-SZJD |  | 扩引流型；扩鞘管型；全组合型 |  | 聚丙烯或ABS材质、聚氯乙烯、硅胶、不锈钢、无毒聚氨酯等 |  | 苏械注准20192140969 | 苏械注准20192020969 | 36个月 |  | 透析袋 |  | 微创扩张引流套件按照配置不同划分为扩引流型、扩鞘管型和全组合型三个型号。扩引流型由扩张器、引流管或与其选配的附属配件（导引钢丝、导引针、J 型导管、手术刀、推管、引流管接头）组成；扩鞘管型由扩张器、剥皮鞘、引流管组成；全组合型由扩张器、剥皮鞘、引流管与其选配的附属配件（导引钢丝、导引针、J 型导管、手术刀、推管、引流管接头）组成。其中扩引流型规格有72 种，扩鞘管型规格有32 种，全组合型规格有256 种。各种型式的微创扩张引流套件可以单个或多个组合成一套。产品经环氧乙烷灭菌，应无菌。 |  | 经皮肾手术时建立通道，扩张、引流用。 |  | 1、使用前首先检查包装是否完好，并确认产品是否在无菌有效期内，再从开口处撕开包装取出微创扩张引流套件。 2、手术中，一般在B 超或X 线定位下，先用穿刺器械穿透各层组织至被引流部位，再配合导引钢丝使用不同规格的扩张器将组织依次扩张至手术合适的大小后，将根据手术需要选定的最大规格的扩张器与剥皮鞘随导引钢丝一并导入扩张部位，取出扩张器，进行腔内手术。术后，经剥皮鞘置入引流管，退出剥皮鞘进行引流操作。 3、除上述用法之外，本产品也可直接配合导引钢丝、J 型导管腔镜通过自然腔道导入扩张器、剥皮鞘，用于自然腔道的扩张。扩张完毕后施行相应手术，术后取出。
00337827 | 抗Xa校准品 | [7 empty] | 猪血浆 | [13 empty] | 在2-8℃储存，有效期24个月
00095049 | 心肌肌钙蛋白Ⅰ（cTnⅠ)/肌酸激酶同工酶（CK-MB）定量联检试剂盒（荧光免疫层析法） | 心肌肌钙蛋白Ⅰ（cTnⅠ)/肌酸激酶同工酶（CK-MB）联检试剂盒（荧光免疫层析法） |  |  | 5人份/盒、25人份/盒、40人份/盒、100人份/盒 |  | 5人份/盒、25人份/盒、40人份/盒、100人份/盒 |  | 试剂卡 |  | 粤械注准20152400173 |  | 24个月 |  | 纸盒 |  | 产品由测试卡、样本缓冲液、ID芯片组成。其中：（1）检测卡由试纸条、塑料盒组成。试纸条上的主要成分有：硝酸纤维素膜、吸水纸和PVC板等其他试纸条支持物；硝酸纤维素膜包被有cTnⅠ单克隆抗体、CK-MB单克隆抗体和兔IgG。（2）样本缓冲液含有荧光标记cTnⅠ单克隆抗体、CK-MB单克隆抗体、和荧光标记抗兔IgG，内含0.1%Triton-100表面活性剂及0.9%NaN3防腐剂。 |  | 用于体外定量检测人血清中心肌肌钙蛋白Ⅰ（cTnⅠ)、肌酸激酶同工酶（CK-MB）的含量，临床上主要用于心肌梗死的辅助诊断。 |  | 荧光免疫层析法
00094917 | 肌酸激酶同工酶（CK-MB）定量测定试剂盒（荧光层析免疫法） | 肌酸激酶同工酶（CK-MB）测定试剂盒（荧光层析免疫法） |  |  | 5人份/盒、25人份/盒、40人份/盒、100人份/盒 |  | 5人份/盒、25人份/盒、40人份/盒、100人份/盒 |  | 试剂卡 |  | 粤械注准20152400172 |  | 24个月 |  | 纸盒 |  | 产品由测试卡、样本缓冲液、ID芯片组成。其中：（1）检测卡由试纸条、塑料盒组成。试纸条上的主要成分有：硝酸纤维素膜、玻璃纤维、吸水纸和PVC板等其他试纸条支持物；硝酸纤维素膜包被有CK-MB单克隆抗体和抗鼠IgG多克隆抗体；玻璃纤维包被有荧光标记的CK-MB单克隆抗体。（2）样本缓冲液主要为磷酸盐缓冲液（PBS），内含0.1%Triton-100表面活性剂及0.9%NaN3防腐剂。 |  | 用于体外定量检测人血清中肌酸激酶同工酶（CK-MB）的含量，临床上主要用于心肌梗死、肌病等疾病的辅助诊断。 |  | 荧光层析免疫法
00337829 | 普通肝素质控品（异常） | [7 empty] | 猪血浆 | [13 empty] | 在2-8℃储存，有效期24个月
00337824 | LA阴性质控品 | [7 empty] | 枸橼酸钠抗凝人源血浆 |  |  |  | 18个月 | [9 empty] | 在2-8℃储存，有效期24个月
00337823 | LAC狼疮抗凝物检测试剂盒 | [7 empty] | X因子激活剂 | [13 empty] | 在2-8℃储存，有效期24个月
00183966 | 超敏肌钙蛋白I检测试剂（化学发光法） | 高敏肌钙蛋白I检测试剂（化学发光法） |  |  | 包装规格B：含校准品 25人份/盒，50人份/盒，100人份/盒，2*100人份/盒； |  | / |  | 液体 |  | 豫械注准20212401759 |  | 12个月 |  | 纸盒 |  | R1试剂（包被有cTnI抗体的磁微粒混悬液）、R2试剂（含有吖啶酯标记的cTnI抗体的缓冲液）、校准品（选配）（含有cTnI抗原的冻干品） |  | 本产品用于定量检测人血清或血浆中肌钙蛋白I的含量 |  | 1. 试验方法 将样本、校准品平衡至室温（18℃～28℃）。考虑到可能的蒸发效应，上机的样本、校准品应在 2h 内完成检测。 1.1 测试方法 打开仪器电源，仪器开机后点击开机维护，检查试剂耗材（预激发液 A、激发液 B、浓缩洗液、 反应杯），开机稳定 30 分钟再进行试验。 ① 装载试剂：点击试剂-选中试剂位-点击“location”-打开试剂架上的各组分的内塞，放入所 选中的试剂位-点击试剂装载-扫试剂条码-点击保存。 ② 装载底物：点击右上试剂-耗材-选中更换底物（预激发液 A、激发液 B）-点击装载-扫底物 码-点击保存。 ③ 装载不少于 200μL 的样本。进入样本申请界面，选样本架号，编项目编号，点击保存，仪器 读取样本信息和测试项目，点击开始，仪器自动进行样本测试。 1.2 关于样本测试的详细功能和操作，参见相应的仪器说明书。 2. 校准使用配套的试剂和校准品进行校准测试。点击校准-校准管理-新增-扫码-保存。仪器通过扫描条 码卡自动获取检测试剂的主校准曲线信息和 校准品赋值信息。 将复溶后的校准品移至样本架中，装载样本架，在仪器软件界面进行编辑。选择“开始-运行” 开始测试，全自动化学发光免疫分析仪通过校准品测试的结果调节主校准曲线，得到当前系统的校 准曲线。以下情况需要重新进行定标： ① 试剂或者发光底物液批号更改； ② 同一批号的试剂在分析仪上使用超过 28 天； 3 ③ 质控品结果经重复测定后仍超出范围； ④ 仪器重要部件更换或维修。 3. 质控点击质控-质控管理-扫码新增-保存。 使用超敏肌钙蛋白 I 检测试剂的质控品进行质控。 重新生成定标曲线、更换试剂批号、执行维护和故障处理操作后，建议进行质控测试。 4. 结果计算 通过所保存的校准数据以及样本测试得到的信号值自动计算样本的测试结果。结果单位为 ng/mL，以 ng/mL 表示的结果可以转换为 ng/L，转换因子为：1ng/mL=1000 ng/L。

## 注册证信息变更
变更前：注册证编号 | 变更后：注册证编号 | 变更前：注册证产品名称 | 变更后：注册证产品名称 | 变更前：生产国家/地区 | 变更后：生产国家/地区 | 变更前：售后服务机构 | 变更后：售后服务机构 | 变更前：批准日期 | 变更后：批准日期 | 变更前：变更日期 | 变更后：变更日期 | 变更前：注册证有效期起 | 变更后：注册证有效期起 | 变更前：注册证有效期止 | 变更后：注册证有效期止 | 变更前：产品标准 | 变更后：产品标准 | 变更前：代理人名称/生产单位 | 变更后：代理人名称/生产单位 | 变更前：生产厂商(英文) | 变更后：生产厂商(英文) | 变更前：受理证号 | 变更后：受理证号 | 变更前：产品性能结构及组成 | 变更后：产品性能结构及组成 | 变更前：产品适用范围 | 变更后：产品适用范围 | 变更前：管理类别 | 变更后：管理类别
闽械注准20142400020 |  | 抗透明带抗体检测试剂盒（胶体金法） | [9 empty] | 2019-09-04 | 2024-09-04 | 2024-09-03 | 2029-09-03 | [12 empty] | 2
浙械注准20192140469 |  | 一次性使用鼻胃肠管 | [9 empty] | 2019-08-15 | 2024-08-15 | 2024-08-14 | 2029-08-14 | [12 empty] | 2
国械注准20193400530 | 京械注准20242400071 | α-L-岩藻糖苷酶校准品 | [9 empty] | 2019-07-26 | 2024-07-26 | 2024-07-25 | 2029-07-25 | [12 empty] | 3 | 2
国械注准20193400534 | 京械注准20242400070 | α-L-岩藻糖苷酶质控品 | [9 empty] | 2019-07-26 | 2024-08-26 | 2024-07-25 | 2029-07-25 | [12 empty] | 3 | 2
苏械注准20152020300 |  | 一次性使用网兜套圈 | [9 empty] | 2019-09-02 | 2024-09-02 | 2024-09-01 | 2029-09-01 | [12 empty] | 2
浙械注准20152400230 |  | 抗中性粒细胞胞浆/抗肾小球基底膜抗体IgG检测试剂盒（间接免疫荧光法） | [9 empty] | 2019-11-22 | 2024-11-22 | 2024-11-21 | 2029-11-21 |  |  |  | 欧蒙（杭州）医学实验诊断有限公司 | [5 empty] | 生物载片，异硫氰酸荧光素（FITC）标记的二抗，阳性对照，阴性对照，磷酸盐（PBS），吐温20，封片介质，盖玻片。（具体内容详见产品说明书） |  | 用于体外定性检测人血清或血浆中的抗中性粒细胞胞浆抗体（ANCA，包括cANCA、pANCA）、抗髓过氧化物酶（MPO）抗体、抗蛋白酶3（PR3）抗体和抗肾小球基底膜（GBM）抗体IgG。 | 2
沪械注准20192140394 |  | 一次性使用医用橡胶检查手套 | [6 empty] | 2024-07-08 |  |  | 2019-08-23 | 2024-08-23 | 2024-08-22 | 2029-08-22 | [12 empty] | 2
苏械注准20142140475 |  | 透明伤口敷料 | [9 empty] | 2019-11-12 | 2024-11-12 | 2024-11-11 | 2029-11-11 | [12 empty] | 2
粤械注准20192400793 |  | 感染性标志物测定试剂盒（磁敏免疫法） | [6 empty] | 2023-12-29 |  |  | 2019-07-16 | 2024-07-16 | 2024-07-15 | 2029-07-15 | [12 empty] | 2
苏械注准20142140476 |  | 自粘伤口敷料 | [9 empty] | 2019-11-12 | 2024-11-12 | 2024-11-11 | 2029-11-11 | [12 empty] | 2
吉械注准20192400118 |  | 果糖胺测定试剂盒（四氮唑蓝法） | [6 empty] | 2024-08-13 |  |  | 2019-08-21 | 2024-08-21 | 2024-08-20 | 2029-08-20 | [12 empty] | 2
吉械注准20192400133 |  | 透明质酸测定试剂盒（化学发光免疫分析法） | [6 empty] | 2024-08-13 |  |  | 2019-09-10 | 2024-09-10 | 2024-09-09 | 2029-09-09 | [12 empty] | 2
吉械注准20192400115 |  | 五分类血细胞分析仪用校准品 | [6 empty] | 2024-08-13 |  |  | 2019-08-14 | 2024-08-14 | 2024-08-13 | 2029-08-13 | [12 empty] | 2
赣械注准20192020190 |  | 一次性使用细胞刷 | [9 empty] | 2019-08-02 | 2024-08-02 | 2024-08-01 | 2029-08-01 | [12 empty] | 2
赣械注准20192020189 |  | 一次性使用网篮 | [9 empty] | 2019-08-02 | 2024-08-02 | 2024-08-01 | 2029-08-01 | [12 empty] | 2
赣械注准20192020187 |  | 一次性使用喷洒管 | [9 empty] | 2019-08-02 | 2024-08-02 | 2024-08-01 | 2029-08-01 | [12 empty] | 2
赣械注准20192020188 |  | 一次性使用活组织取样钳 | [9 empty] | 2019-08-02 | 2024-08-02 | 2024-08-01 | 2029-08-01 | [12 empty] | 2
闽械注准20142400022 |  | 抗滋养层细胞膜抗体检测试剂盒（胶体金法） | [9 empty] | 2019-09-04 | 2024-09-04 | 2024-09-03 | 2029-09-03 | [12 empty] | 2
苏械注准20192021046 |  | 一次性使用清创缝合换药包 | [9 empty] | 2019-09-02 | 2024-08-16 | 2024-09-01 | 2029-09-01 | [12 empty] | 2
国械注准20143401927 |  | 人乳头瘤病毒（HPV）16型、18型核酸检测试剂盒（PCR-荧光探针法） | [9 empty] | 2019-12-30 | 2024-12-30 | 2024-12-29 | 2029-12-29 | [12 empty] | 3
沪械注准20162400387 |  | 全程C-反应蛋白测定试剂盒（胶乳增强免疫比浊法） | 全程 C 反应蛋白测定试剂盒（ 胶乳免疫比浊法） | [8 empty] | 2020-09-29 |  | 2025-09-28 | [13 empty] | 2
沪械注准20142400038 |  | 同型半胱氨酸测定试剂盒（酶法） | 同型半胱氨酸测定试剂盒(酶法) | [8 empty] | 2024-05-23 |  | 2029-05-22 | [13 empty] | 2
沪械注准20162400738 |  | 腺苷脱氨酶测定试剂盒（酶偶联法） | 腺苷脱氨酶测定试剂盒（ 过氧化物酶法） | [8 empty] | 2020-09-16 |  | 2025-09-15 | [13 empty] | 2
沪械注准20162400706 |  | 脂蛋白a测定试剂盒（免疫比浊法） | 脂蛋白 a 测定试剂盒（ 胶乳免疫比浊法） | [8 empty] | 2021-03-04 |  | 2026-03-03 | [13 empty] | 2
豫械注准20192400438 |  | 胃蛋白酶原I/胃蛋白酶原II联合检测试剂（免疫荧光层析法） | [9 empty] | 2019-10-22 | 2024-10-22 | 2024-10-21 | 2029-10-21 | [8 empty] | 袋型：检测卡（NC膜T线包被有鼠抗人PGI单克隆抗体和鼠抗人PGIⅡ单克隆抗体、C线包被羊抗鼠IgG，结合垫标记有鼠抗人PGI单克隆抗体和鼠抗人PGIⅡ单克隆抗体）、样本缓冲液（0.9%氯化钠）、ID卡（内含产品特定批次信息和标准曲线信息）；卡盒型：检测卡（NC膜T线包被有鼠抗人PGI单克隆抗体和鼠抗人PGⅡ单克隆抗体、C线包被羊抗鼠IgC，结合垫标记有鼠抗人PGⅡ单克隆抗体和鼠抗人PGIⅡ单克隆抗体）、样本缓冲液（0.9%氯化钠） |  |  |  | 2
豫械注准20192400429 |  | 尿微量白蛋白检测试剂（免疫荧光层析法） | [9 empty] | 2019-10-16 | 2024-10-16 | 2024-10-15 | 2029-10-15 | [8 empty] | 袋型：检测卡（标记抗体、NC膜包被抗原）、ID卡（内含条码号和标准曲线信息）；：卡盒型：检测卡（标记抗体、NC膜包被抗原） |  |  |  | 2
湘械注准20192140286 |  | 生物膜创面敷料 | [9 empty] | 2019-09-26 | 2024-09-26 | 2024-09-25 | 2029-09-25 | [12 empty] | 2
豫械注准20192400398 |  | 中性粒细胞明胶酶相关脂质运载蛋白检测试剂（免疫荧光层析法） | [9 empty] | 2019-09-09 | 2024-09-09 | 2024-09-08 | 2029-09-08 | [12 empty] | 2
豫械注准20212401759 |  | 超敏肌钙蛋白I检测试剂（化学发光法） | 高敏肌钙蛋白I检测试剂（化学发光法） | [8 empty] | 2021-09-29 |  | 2026-09-28 | [13 empty] | 2
京械注准20192400607 |  | 抗缪勒管激素（AMH）测定试剂盒（磁微粒化学发光法） | [9 empty] | 2019-10-08 | 2024-10-08 | 2024-10-07 | 2029-10-07 | [12 empty] | 2
京械注准20192400605 |  | 氨基末端脑利钠肽前体（NT-proBNP）测定试剂盒（磁微粒化学发光法） | [9 empty] | 2019-10-08 | 2024-10-08 | 2024-10-07 | 2029-10-07 | [12 empty] | 2
翼衡械备2015G020号 | 冀衡械备2015G020号 | 弹力绷带 | [9 empty] | 2019-02-19 |  | 2099-12-31 | [13 empty] | 1
浙械注准20192400472 |  | 降钙素原检测试剂盒（免疫荧光法） | [9 empty] | 2019-08-19 | 2024-08-19 | 2024-08-18 | 2029-08-18 | [12 empty] | 2
国械注准20143142322 |  | 一次性使用负压引流护创材料（引流管套装） | [9 empty] | 2019-09-16 | 2024-09-16 | 2024-09-15 | 2029-09-15 | [12 empty] | 3
国械注准20223401621 |  | 新型冠状病毒（2019-nCoV）抗原检测试剂盒（胶体金法） | [5 empty] | 2022-12-12 | 2023-11-17 |  |  | 2022-12-12 | 2024-06-12 | 2024-06-11 | 2029-06-11 |  |  | 厦门为正生物科技股份有限公司 | [5 empty] | 主要组成成分：主要由检测卡、样本提取液、样本提取管（C型号提供）和密封袋组成。（具体内容详见说明书。） |  | 预期用途：本产品用于体外定性检测人鼻咽拭子或鼻拭子样本中新型冠状病毒（2019-nCoV）N抗原。适用人群参照《新冠病毒抗原检测方法应用方案（试行）》等国家相关规定执行。本产品不能单独用于新型冠状病毒感染的诊断，阳性结果仅标明样本中可能存在新型冠状病毒特定抗原，应结合核酸检测结果判断感染状态。阴性结果不能排除新型冠状病毒感染，也不得单独作为作出治疗和疾病管理决定的依据。有相应临床症状的疑似患者抗原检测不管是阳性还是阴性，均应进行进一步的核酸检测。检测阳性受试者应遵循当地疫情防控政策进行报告和隔离，并寻求相应的医疗帮助；检测阴性受试者应严格遵守当地疫情防控要求，必要时采用核算检测进行确认。产品使用环境应遵循《新冠病毒抗原检测方法应用方案（试行）》等国家相关规定。 |  | 3
赣械注准20192090263 |  | 肠蠕医用胶贴 |  |  |  |  | 江西省欣诺生物工程有限公司 |  | 2024-04-16 |  |  | 2019-09-29 | 2024-09-29 | 2024-09-28 | 2029-09-28 |  | 赣械注准20192090263 | [7 empty] | 本产品由粘贴衬（无纺布、热熔胶）、功能芯片（远红外陶瓷粉）、磁片（铝铁硼永磁铁片）、护膜（离型纸）组成。 |  | 供术后病人贴于特定部位，促进肠蠕动和排尿，进而缓解疼痛。 | 2
豫械注准20182140502 |  | 一次性使用无菌输液贴 | [5 empty] | 2018-09-14 | 2022-12-22 |  |  | 2018-09-14 | 2023-09-14 | 2023-09-14 | 2028-09-13 |  |  | 河南曙光健士实业发展有限公司 | [5 empty] | 本产品由胶带、吸水垫和离型纸组成 |  | 临床用于输液时固定输液针使用 |  | 2
川成都械备20140037号 | 川蓉械备20140037号 | 巴氏染色液 | [9 empty] | 2014-12-26 | 2022-04-22 | 2099-12-31 | [13 empty] | 1
川成都械备20140041号 | 川蓉械备20140041号 | 抗酸染色液 | [9 empty] | 2014-12-26 |  | 2099-12-31 | [13 empty] | 1
川成都械备20140048号 | 川蓉械备20140048号 | 院感监测培养基 | [9 empty] | 2014-12-26 |  | 2099-12-31 | [13 empty] | 1
鲁械注准20192170775 |  | 机用根管锉 | [9 empty] | 2019-11-07 |  | 2024-11-06 | 2029-11-06 | [12 empty] | 2
沪械注准20192400188 |  | 胱抑素C测定试剂盒（胶乳增强免疫透射比浊法） | 胱抑素C测定试剂盒（胶乳免疫透射比浊法） | [8 empty] | 2024-05-09 |  | 2029-05-08 | [13 empty] | 2
国械注准20153401100 | 京械注准20242400072 | α-L-岩藻糖苷酶测定试剂盒(CNPF底物法) | [9 empty] | 2019-09-05 | 2024-09-05 | 2024-09-04 | 2029-09-04 | [12 empty] | 3 | 2
豫械注准20192400439 |  | C反应蛋白/血清淀粉样蛋白A联合检测试剂（免疫荧光层析法） | [9 empty] | 2019-10-22 | 2024-10-22 | 2024-10-21 | 2029-10-21 | [8 empty] | 袋型：检测卡（NC膜T线包被鼠抗人CRP单克隆抗体和鼠抗人SAA单克隆抗体、C线包被羊抗鼠IgG，结合垫标记鼠抗人CRP单克隆抗体和鼠抗人SAA单克隆抗体）、样本缓冲液（0.9%氯化钠）、ID卡（内含产品特定批次信息和标准曲线信息）；卡盒型：（NC膜T线包被鼠抗人CRP单克隆抗体和鼠抗人SAA单克隆抗体、C线包被羊抗鼠IgG，结合垫标记鼠抗人CRP单克隆抗体和鼠抗人SAA单克隆抗体）、样本缓冲液（0.9%氯化钠）. |  |  |  | 2
吉械注准20192400114 |  | 五分类血细胞分析仪用质控品 | [6 empty] | 2024-08-13 |  |  | 2019-08-14 | 2024-08-14 | 2024-08-13 | 2029-08-13 | [12 empty] | 2
豫械注准20192400399 |  | 孕酮检测试剂（免疫荧光层析法） | [9 empty] | 2019-09-09 | 2024-09-09 | 2024-09-08 | 2029-09-08 | [8 empty] | "袋型：检测卡（NC膜包被抗原、标记抗体）、样本缓冲液（PBS）、ID卡（内含产品特定批次信息和标准曲线信息）。 卡盒型：检测卡（NC膜包被抗原、标记抗体）、样本缓冲液（PBS）。" |  |  |  | 2
豫械注准20192400425 |  | 白介素6检测试剂（免疫荧光层析法） | [9 empty] | 2019-10-08 | 2024-10-08 | 2024-10-07 | 2029-10-07 | [12 empty] | 2
豫械注准20212401754 |  | 超敏肌钙蛋白T检测试剂（化学发光法） | 高敏肌钙蛋白T检测试剂（化学发光法） | [8 empty] | 2021-09-29 |  | 2026-09-28 | [13 empty] | 2
京械注准20192400608 |  | Ⅲ型前胶原蛋白N端钛（PⅢNP)测定试剂盒（磁微粒化学发光法） | [9 empty] | 2019-10-08 | 2024-10-08 | 2024-10-07 | 2029-10-07 | [12 empty] | 2
京械注准20192400604 |  | 甲状腺球蛋白（TG）测定试剂盒（磁微粒化学发光法） | [9 empty] | 2019-10-08 | 2024-10-08 | 2024-10-07 | 2024-10-08 | [12 empty] | 2
京械注准20192400606 |  | 肌钙蛋白I（cTnI）测定测定试剂盒（磁微粒化学发光法） | [9 empty] | 2019-10-08 | 2024-10-08 | 2024-10-07 | 2029-10-07 | [12 empty] | 2
国械注准20153400748 | 苏械注准20242400365 | 胃蛋白酶原I测定试剂盒（化学发光免疫分析法） | [6 empty] | 2024-03-13 |  |  | 2019-09-02 | 2024-09-02 | 2024-09-01 | 2029-09-01 | [9 empty] | 试剂1：内含生物素化抗胃蛋白酶原Ⅰ特异性单克隆抗体(小鼠)，0.1MpH值7.0磷酸盐缓冲液，0.1%生物防腐剂； 试剂2：内含吖啶酯标记的抗胃蛋白酶原Ⅰ特异性单克隆抗体(小鼠)，0.1MpH值7.0磷酸盐缓冲液，0.1%生物防腐剂； 磁颗粒：内含链霉亲和素包被的微粒，经防腐处理； 校准品1、校准品2、校准品3：内含人源性的胃蛋白酶原Ⅰ，0.1MpH值7.0磷酸盐缓冲液，小牛血清白蛋白，0.1%生物防腐剂。(校准品溯源至企业内部校准品) |  | 用于体外定量检测人血清中胃蛋白酶原Ⅰ的浓度。临床上用于监测PGⅠ的浓度水平及PGⅠ/Ⅱ的比值可用于胃癌的治疗监测。 | 3 | 2
国械注准20153400751 | 苏械注准20242400335 | 胃蛋白酶原II测定试剂盒（化学发光免疫分析法） | [6 empty] | 2024-03-08 |  |  | 2019-09-02 | 2024-09-02 | 2024-09-01 | 2029-09-01 | [9 empty] | 试剂1：内含生物素化胃蛋白酶原Ⅱ特异性单克隆抗体(小鼠)，0.1MpH值7.0磷酸盐缓冲液，0.1%生物防腐剂； 试剂2：内含吖啶酯标记的胃蛋白酶原Ⅱ特异性单克隆抗体(小鼠)，0.1MpH值7.0磷酸盐缓冲液，0.1%生物防腐剂； 磁颗粒:内含链霉亲和素包被的微粒，经防腐处理； 校准品1、校准品2、校准品3：内含人源性的胃蛋白酶原Ⅱ，0.1MpH值7.0磷酸盐缓冲液，小牛血清白蛋白，0.1%生物防腐剂。（校准品溯源至企业内部校准品） |  | 用于体外定量检测人血清中胃蛋白酶原Ⅱ的浓度。临床上用于监测PGⅡ的浓度水平及PGⅠ/Ⅱ的比值可用于胃癌的治疗监测。 | 3 | 2
国械注准20153400750 | 苏械注准20242400402 | 前列腺酸性磷酸酶测定试剂盒（化学发光免疫分析法） | [6 empty] | 2024-03-25 |  |  | 2019-09-02 | 2024-09-02 | 2024-09-01 | 2029-09-01 | [9 empty] | 试剂1：内含生物素化抗前列腺酸性磷酸酶特异性单克隆抗体(小鼠)，0.05MpH6.0的MES缓冲液，0.1%生物防腐剂； 试剂2：内含吖啶酯标记的抗前列腺酸性磷酸酶特异性单克隆抗体(小鼠)，0.05MpH6.0的MES缓冲液，0.1%生物防腐剂； 磁颗粒:内含链霉亲和素包被的微粒，经防腐处理； 校准品1、校准品2、校准品3：内含人源性的前列腺酸性磷酸酶，0.1MpH值7.0磷酸盐缓冲液，小牛血清白蛋白，0.1%生物防腐剂。(校准品溯源至企业内部校准品) |  | 用于体外定量检测人血清中前列腺酸性磷酸酶的浓度。临床上用于监测前列腺癌发生骨转移情况。 | 3 | 2
国械注准20153400749 |  | 戊型肝炎病毒IgG抗体测定试剂盒（化学发光免疫分析法） | [6 empty] | 2024-02-07 |  |  | 2019-09-02 | 2024-09-02 | 2024-09-01 | 2029-09-01 | [12 empty] | 3
晋械注准20182010056 |  | 一次性使用无菌微波消融针 | [9 empty] | 2018-12-12 | 2023-12-12 | 2023-12-11 | 2028-12-11 | [12 empty] | 2
鄂械注准20192142806 |  | 聚氨酯负压封闭引流护创套装 | [9 empty] | 2019-09-06 | 2024-07-25 | 2024-09-05 | 2029-07-24 | [9 empty] | 1、本品由块状聚氨酯(PU)泡沫(不含药物及可吸收成分)、引流管路、医用贴膜、环套胶膜(T型胶膜)、引流瓶组成。引流管路包含吸盘、固定贴膜、管夹、引流管(单腔/双腔)、冲洗管、连接头(直通/三通/卡式接头/鲁尔接头)、Y型管。Y型管由引流管、连接头(三通、卡式接头)组成;引流瓶由引流瓶瓶体、引流管(单腔/双腔)、管夹、连接头（卡式接头)组成。引流瓶非无菌提供，其他组件无菌提供。 |  |  | 2
国械注准20193130227 |  | 金属锁定接骨螺钉 | [9 empty] | 2019-04-16 | 2024-08-05 | 2024-04-15 | 2029-08-04 | [9 empty] | 该产品由符合GB/T 13810的TC4钛合金材料制成。产品表面无着色或经黑灰阳极氧化或经着色阳极氧化处理。非灭菌包装。 |  | 适用于四肢骨折内固定。 | 3
国械注进20193170628 |  | 口腔用骨填充材料Natural Bone Substitute | [9 empty] | 2019-12-12 |  | 2024-12-11 | 2029-12-11 | [12 empty] | 3
津械注准20232400088 |  | 自身免疫性肝病 IgG 类抗体检测试剂盒（欧蒙印迹法） | [5 empty] | 2023-04-24 |  |  |  | 2023-04-24 |  | 2028-04-23 |  |  |  | 欧蒙（天津）医学诊断技术有限公司 | [5 empty] | 1. 包被抗原的检测膜条， 2. 阳性对照，3. 酶结合物，4. 样本缓冲液， 5. 清洗缓冲液，6. 底物液， 7. 温育盘 （具体见注册证附页） |  | 该产品用于体外定性检测人血清或血浆中抗AMA M2（丙酮酸脱氢酶复合物）、M2-3E (BPO，线粒体内膜a-2-酮酸脱氢酶E2亚基的融合蛋白)、Sp100 (核颗粒蛋白，核点)、gp210 (核膜整合蛋白，核孔复合物)、LKM-1（肝肾微粒体；细胞色素P450 ⅡD6）、LC-1（细胞浆肝抗原1；亚胺[代]甲基转移酶-环化脱氨酶）、SLA/LP（可溶性肝抗原-肝胰抗原）和Ro52 共8种抗原的免疫球蛋白G类抗体。PML (早幼粒细胞白血病蛋白，核点)的检测结果仅供研究、不用于临床诊断。 |  | 2
闽械注准20142400021 |  | 抗心磷脂抗体检测试剂盒（胶体金法） | [9 empty] | 2019-09-04 | 2024-09-04 | 2024-09-03 | 2029-09-03 | [12 empty] | 2
闽械注准20142400019 |  | 抗人绒毛膜促性腺激素抗体检测试剂盒（胶体金法） | [9 empty] | 2019-09-04 | 2024-09-04 | 2024-09-03 | 2029-09-03 | [12 empty] | 2
豫械注准20192140774 |  | 一次性使用透析护理包 | [9 empty] | 2019-08-22 | 2024-08-22 | 2024-08-21 | 2029-08-21 | [9 empty] | 一次性使用透析护理包A型由基本配置医用纱布块、托盘和选用配件:一次性使用镊子、碘伏棉球、一次性使用医用橡胶检查手套、一次性使用包布、一次性使用输液贴、脱脂棉球、医用棉签、一次性使用聚乙烯检査手套、碘伏棉签、医用无菌垫单、一次性使用治疗巾、一次性使用无菌保护罩、创可贴、一次性使用医用孔巾、自粘伤口敷贴、一次性使用灭菌橡胶外科手套、一次性使用无菌手术膜、纱布绷带、医用外科口罩、酒精棉球、酒精棉签、塑料钳、试管、收集袋、胶条、锐器盒、保护帽组成。B型由基本配置一次性使用治疗巾、一次性使用医用橡胶检查手套和选用配置碘伏棉签、医用棉签、医用纱布块、一次性使用输液贴、一次性使用镊子、医用外科口罩、一次性使用包布、胶条、碘伏棉球、脱脂棉球，创可贴、一次性使用聚乙烯检查手套、一次性使用灭菌橡胶外科手套、托盘、锐器盒、保护帽。 |  |  | 2
川成都械备20140047号 | 川蓉械备20140047号 | 营养琼脂培养基 | [9 empty] | 2014-12-26 |  | 2099-12-31 | [13 empty] | 1
川成都械备20140042号 | 川蓉械备20140042号 | 巧克力琼脂培养基 | [9 empty] | 2014-12-26 |  | 2099-12-31 | [13 empty] | 1
京械注准20202400294 |  | 血小板聚集功能检测试剂盒-ADP激活途径（粘度测定法） | 血小板聚集功能检测试剂盒-ADP激活途径（凝固法） | [8 empty] | 2020-08-05 |  | 2025-08-04 | [9 empty] | 规格1人份/盒、5人份/盒、10人份/盒、20人份/盒、25人份/盒、50人份/盒，每盒试剂分别含30μL/管×1、30μL/管×5、30μL/管×10、3mL/瓶×1、3mL/瓶×1、3mL/瓶×2的试剂1（主要成分：生理盐水、0.1mg/mL高岭土）、100μL/管×1、1mL/管×1、1mL/管×1、3mL/瓶×1、3mL/瓶×1、3mL/瓶×1的试剂2（主要成分：生理盐水、0.2M CaCl2）、40μL/瓶×1、40μL/瓶×5、40μL/瓶×10、350μL/瓶×4、350μL/瓶×5、350μL/瓶×10的试剂A（主要成分：冻干粉:巴典酶(40BU/mL)、活化ⅩⅢ因子（0.05mg/mL））、40μL/瓶×1、40μL/瓶×5、40μL/瓶×10、200μL/瓶×4、200μL/瓶×5、200μL/瓶×10、的试剂B（主要成分：冻干粉：二磷酸腺苷（0.05mg/mL））、500μL/瓶×1、1mL/瓶×1、2mL/瓶×1、6mL/瓶×1、6mL/瓶×1、6mL/瓶×1的H2O（主要成分：纯化水）、1套/5套/10套/60套/75套/150套的样品杯（主要成分：聚苯乙烯材料（无色））、1套、5套、10套、/、/、/的巴曲酶杯（主要成分：聚苯乙烯材料（蓝色））、1套、5套、10套、/、/、/的二磷酸腺苷杯（主要成分：聚苯乙烯材料（绿色））。 |  |  |  | 2
京械注准20202400293 |  | 血小板聚集功能检测试剂盒-AA激活途径（粘度测定法） | 血小板聚集功能检测试剂盒-AA激活途径（凝固法） | [8 empty] | 2020-08-05 |  | 2025-08-04 | [9 empty] | 规格1人份/盒、5人份/盒、10人份/盒、20人份/盒、25人份/盒、50人份/盒，每盒试剂分别含30μL/管×1、30μL/管×5、30μL/管×10、3mL/瓶×1、3mL/瓶×1、3mL/瓶×2的试剂1（主要成分：生理盐水、0.1mg/mL高岭土）、100μL/管×1、1mL/管×1、1mL/管×1、3mL/瓶×1、3mL/瓶×1、3mL/瓶×1的试剂2（主要成分：生理盐水、0.2M CaCl2）、40μL/瓶×1、40μL/瓶×5、40μL/瓶×10、350μL/瓶×4、350μL/瓶×5、350μL/瓶×10的试剂A（主要成分：冻干粉:巴典酶(40BU/mL)、活化ⅩⅢ因子（0.05mg/mL））、40μL/瓶×1、40μL/瓶×5、40μL/瓶×10、200μL/瓶×4、200μL/瓶×5、200μL/瓶×10、的试剂C（主要成分：冻干粉：花生四烯酸（3.9mg/mL））、500μL/瓶×1、1mL/瓶×1、2mL/瓶×1、6mL/瓶×1、6mL/瓶×1、6mL/瓶×1的H2O（主要成分：纯化水）、1套/5套/10套/60套/75套/150套的样品杯（主要成分：聚苯乙烯材料（无色））、1套、5套、10套、/、/、/的巴曲酶杯（主要成分：聚苯乙烯材料（蓝色））、1套、5套、10套、/、/、/的花生四烯酸杯（主要成分：聚苯乙烯材料（紫色））。 |  |  |  | 2
川成都械备20140040号 | 川蓉械备20140040号 | 革兰染色液 | [9 empty] | 2014-12-26 | 2020-03-02 | 2099-12-31 | [13 empty] | 1
川成都械备20150070号 | 川蓉械备20150070号 | 上机革兰氏染色液 | [9 empty] | 2015-05-07 |  | 2099-12-31 | [13 empty] | 1
浙械注准20192080352 | 浙械注准20242081566 | 气管套管 | [9 empty] | 2019-07-02 | 2024-06-24 | 2024-07-01 | 2029-06-23 | [12 empty] | 2
京械注准20192040640 |  | 一次性使用刨削刀头 | [9 empty] | 2019-11-07 |  | 2024-11-06 | 2029-11-06 | [12 empty] | 2
鲁烟械备20210093号 |  | 免疫抑制剂样本释放剂 | 样本释放剂 | [8 empty] | 2021-07-19 |  | 2099-12-31 | [10 empty] | 由甲醇、水组成。 |  | 可跨平台、或同一仪器平台，或同一方法学使用的非特异性试剂，用于待测样本的预处理，使样本中的待测物从与其他物质结合的状态中释放出来。以便于使用体外诊断试剂或仪器对待测物进行检测。其本身并不直接参与检测。 | 1
鲁烟械备20220170号 |  | 多种激素检测样本释放剂 | 样本释放剂 |  |  |  |  | 2022-09-30 |  |  |  | 2022-09-30 |  | 2099-12-31 |  |  |  | 质谱生物科技有限公司 | [5 empty] | 样本萃取液组成规格1：70ml*1瓶，组成规格2：70ml*1瓶，主要成分：乙酸乙酯； 样本复溶液组成规格1：12ml*1瓶，组成规格2：12ml*1瓶，主要成分：氟化铵、水和甲醇； 内标稀释液组成规格1：1.5ml*1瓶，组成规格2：1.5ml*1瓶，主要成分：甲醇和水； 流动相A 组成规格1：8ml*1瓶；组成规格2：400ml*2瓶，主要成分：氟化铵、甲酸和水； 流动相B 组成规格1：8ml*1瓶；组成规格2：400ml*2瓶，主要成分：甲醇。 | 由乙酸乙酯组成。 | 用于待测样本的预处理，使样本中的待测物从其他物质结合的状态中释放出来，以便于使用体外诊断试剂或仪器对待测物进行检测。 | 可跨平台、或同一仪器平台，或同一方法学使用的非特异性试剂，用于待测样本的预处理，使样本中的待测物从与其他物质结合的状态中释放出来。以便于使用体外诊断试剂或仪器对待测物进行检测。其本身并不直接参与检测。 | 1
川成都械备20150072号 | 川蓉械备20150072号 | 上机瑞姬氏染色液 | [9 empty] | 2015-05-07 | 2019-11-26 | 2099-12-31 | [13 empty] | 1
川成都械备20140039号 | 川蓉械备20140039号 | 妇科白带图片染色液 | 妇科白带涂片染染色液 | [8 empty] | 2014-12-26 | 2020-03-02 | 2099-12-31 | [13 empty] | 1
国械注进20182402668 |  | 活性凝血酶测试卡片（干式电化学法） | [6 empty] | 2022-11-19 |  |  | 2018-12-21 | 2023-12-21 | 2023-12-20 | 2028-12-20 |  |  |  | 雅培贸易（上海）有限公司 |  | 美国雅培床旁监护有限公司Abbott Point of Care Inc. |  |  |  | 每个i-STAT活性凝血酶测试卡片（干式电化学法）包含一个样品收集室，检测凝集终点的传感器，以及用于启动、允许凝集反应发生的干试剂。稳定剂和试剂覆盖于传感器通道的一部分上，包括以下活性组成部分：高岭土、凝血酶底物。（具体内容详见说明书） |  | 本测试卡片用于体外定量检测新鲜全血样本中的活性凝血酶。 | 2
湘械注准20192140161 |  | 中医定向透皮疗法敷料 | [9 empty] | 2019-06-13 |  | 2024-06-12 | [13 empty] | 2
湘械注准20192140030 |  | 疼痛穴位贴敷敷料 | [9 empty] | 2019-02-15 |  | 2024-02-14 | [13 empty] | 2
湘械注准20192090033 |  | 创伤疼痛快速愈合敷贴仪 | [9 empty] | 2019-02-22 |  | 2024-02-21 | [13 empty] | 2
鲁烟械备20220011号 |  | 多种氨基酸检测样本释放剂 | 样本释放剂 | [8 empty] | 2022-01-14 |  | 2099-12-31 | [10 empty] | 由甲醇、乙腈组成。 |  | 可跨平台、或同一仪器平台，或同一方法学使用的非特异性试剂，用于对待测样本进行分析前预处理，溶解细胞，萃取出待测物。其本身并不直接参与检测。 | 1
鲁烟械备20220152号 |  | 精神类药物样本释放剂 | 样本释放剂 |  |  |  |  | 2022-07-14 |  |  |  | 2022-07-14 |  | 2099-12-31 |  |  |  | 质谱生物科技有限公司 | [5 empty] | 沉淀剂：20mL*2瓶,甲醇；流动相A: 4mL*1瓶,乙酸铵、甲酸、水；流动相B：4mL*1瓶，甲醇。 | 由甲醇、乙腈组成。 | 用于待测样本的预处理，使样本中的待测物从与其他物质结合的状态中释放出来，以便于使用体外诊断试剂或仪器对待测物进行检测。 | 可跨平台、或同一仪器平台，或同一方法学使用的非特异性试剂，用于待测样本的预处理，使样本中的待测物从与其他物质结合的状态中释放出来。以便于使用体外诊断试剂或仪器对待测物进行检测。其本身并不直接参与检测。 | 1
鲁烟械备20220182号 |  | 红细胞维生素样本萃取液 | 样本萃取液 |  |  |  |  | 2022-12-07 |  |  |  | 2022-12-07 |  | 2099-12-31 |  |  |  | 质谱生物科技有限公司 | [5 empty] | 提取剂1:6ml*1瓶，主要成分：水、硫酸锌；提取剂2：84ml*1瓶，主要成分：甲醇、抗氧化剂；提取剂3:20ml*1瓶，主要成分：水、抗氧化剂；流动相A: 6ml*1瓶，主要成分：水、甲酸、乙酸铵；流动相B: 6ml*1瓶，主要成分：甲醇、甲酸、乙酸铵。 | 由三氯乙酸、水组成。 | 用于对样本进行分析前预处理，溶解细胞，萃取出待测物质。 | 可跨平台、或同一仪器平台，或同一方法学使用的非特异性试剂，用于对待测样本进行分析前预处理，溶解细胞，萃取出待测物。其本身并不直接参与检测。 | 1
粤械注准20192401365 |  | 粪便钙卫蛋白检测试剂盒（荧光免疫层析法） | [6 empty] | 2024-07-26 |  |  | 2019-12-31 | 2024-12-31 | 2024-12-30 | 2029-12-30 | [12 empty] | 2
粤械注准20192401366 |  | 粪便乳铁蛋白检测试剂盒（荧光免疫层析法） | [6 empty] | 2024-07-26 |  |  | 2019-12-31 | 2024-12-31 | 2024-12-30 | 2029-12-30 | [12 empty] | 2
国械注进20183172709 |  | 玻璃离子水门汀 | [9 empty] | 2018-12-29 | 2023-12-29 | 2023-12-28 | 2028-12-28 | [12 empty] | 3
豫械注准20182140520 |  | 一次性医用垫单 | [9 empty] | 2018-09-18 | 2023-09-18 | 2023-09-17 | 2028-09-17 | [12 empty] | 2
豫械注准20182140548 | 豫械注准20182180548 | 一次性产妇出血量计算垫巾 | [9 empty] | 2018-09-21 | 2023-09-21 | 2023-09-20 | 2028-09-20 | [12 empty] | 2
国械注准20183451761 |  | 一次性使用单采血浆分离器 | [9 empty] | 2018-07-09 | 2023-07-09 | 2023-07-08 | 2028-07-08 | [12 empty] | 3
国械备20181323号 |  | 造口护理用品 | 造口袋 | [8 empty] | 2018-09-06 |  | 2099-12-31 | [13 empty] | 1
豫宛械备20190027号 |  | 泡沫防压疮垫 | 防压疮垫 | [8 empty] | 2019-11-25 |  | 2099-12-31 | [10 empty] | 防压疮垫由粘弹层、防压层和隔离层组成。粘弹层为羧甲基纤维素钠，防压层由聚氨酯组成，隔离层由聚氨酯薄膜或涂有医用压敏胶的聚氨酯薄膜和离型纸或离型膜组成。组合形成的软性垫，可增加患者身体与垫接触面积，降低身体局部压力。非无菌产品。 |  | 用于长期坐卧患者，预防和缓解压疮。 | 1
闽械注准20152400046 |  | 幽门螺杆菌检测试剂盒（脲酶法） | [9 empty] | 2019-09-04 | 2024-09-04 | 2024-09-03 | 2029-09-03 | [12 empty] | 2
国械注准20173131553 |  | 带线锚钉 | [5 empty] | 2022-03-02 |  |  |  | 2022-12-06 |  | 2027-12-05 | [13 empty] | 3
国械注准20153400135 |  | A+C群脑膜炎球菌多糖IgG抗体检测试剂盒（酶联免疫法） | [9 empty] | 2019-09-02 | 2024-09-02 | 2024-09-01 | 2029-09-01 | [12 empty] | 3
国械注准20153400134 |  | 乙型脑炎病毒IgG抗体检测试剂盒（酶联免疫法） | [9 empty] | 2019-09-02 | 2024-09-02 | 2024-09-01 | 2029-09-01 | [12 empty] | 3
沪械注准20162400739 |  | 抗链球菌溶血素O测定试剂盒（免疫比浊法） | 抗链球菌溶血素“O”测定试剂盒（ 胶乳免疫比浊法） | [8 empty] | 2020-09-29 |  | 2025-09-28 | [13 empty] | 2
沪械注准20162400709 |  | 类风湿因子测定试剂盒（免疫比浊法） | 类风湿因子测定试剂盒（ 胶乳免疫比浊法） | [8 empty] | 2021-03-26 |  | 2026-03-25 | [13 empty] | 2
国械注进20193031831 |  | 房间隔穿刺鞘 |  |  | 美国 |  |  |  | 2024-08-13 |  |  | 2019-03-13 | 2024-08-13 | 2024-03-12 | 2029-08-12 |  |  |  | 雅培医疗用品（上海）有限公司 |  | 雅培医疗器械 Abbott Medical |  |  |  | 该产品由导管鞘、导丝和扩张器组成。主要材料有聚亚胺酯、高密度聚乙烯、聚丙烯和带有PTFE涂层的304不锈钢。环氧乙烷灭菌，一次性使用。货架有效期三年。 |  | 该产品用于经房间隔将各种心血管导管插入左侧心脏。 | 3
赣械注准20192400221 |  | 心肌肌钙蛋白I/肌酸激酶同工酶/肌红蛋白测定试剂盒（免疫荧光层析法） | [9 empty] | 2019-08-28 | 2024-08-28 | 2024-08-27 | 2029-08-27 | [12 empty] | 2
赣械注准20192400220 |  | 血清淀粉样蛋白A测定试剂盒（免疫荧光层析法） | [9 empty] | 2019-08-28 | 2024-08-28 | 2024-08-27 | 2029-08-27 | [12 empty] | 2
赣械注准20192400219 |  | 血清淀粉样蛋白A/C反应蛋白测定试剂盒（免疫荧光层析法） | [9 empty] | 2019-08-28 | 2024-08-28 | 2024-08-27 | 2029-08-27 | [12 empty] | 2
京械注准20202400055 |  | 激活凝血检测试剂盒（粘度测定法） | 激活凝血检测试剂盒（凝固法） | [8 empty] | 2020-02-18 |  | 2025-02-17 | [9 empty] | 规格5人份/盒、10人份/盒、20人份/盒、50人份/盒、100人份/盒、200人份/盒，每盒分别含试剂R（数量：40μl*5瓶、40μl*10瓶、40μl*20瓶、1ml*2瓶、1ml*4瓶、1ml*8瓶，主要成分：组织因子高岭土）、试剂2（数量：500μl*1管、500μl*1管、1.0ml*1管、3ml*1瓶、3ml*2瓶、3ml*4瓶，主要成分：CaCl2）、H2O（数量：0.5mL*1瓶 、0.5mL*1瓶、1.0mL*1瓶、6mL*1瓶、6mL*1瓶、6mL*2瓶，主要成分：纯化水）、样品杯（数量：5套、10套、20套、50套、100套、200套，主要成分：聚苯乙烯材料（无色））。 |  |  |  | 2
豫械注准20192140776 |  | 一次性使用无菌手术膜 | [9 empty] | 2019-08-22 | 2024-08-22 | 2024-08-21 | 2029-08-21 | [12 empty] | 2
京械注准20212400444 |  | 功能性纤维蛋白原检测试剂盒（粘度测定法） | 功能性纤维蛋白原检测试剂盒（凝固法） | [8 empty] | 2021-08-17 |  | 2026-08-16 | [9 empty] | 规格10人份/盒、25人份/盒、50人份/盒，每盒试剂分别含10μl×10瓶 、10μl×25瓶 、10μl×50瓶的试剂1（R1）（主要成分：0.2mg/ml组织因子、0.7mg/ml GPIIb/IIIa拮抗剂混合物）、450μl×1管、3ml×1瓶、3ml×1瓶的试剂2（R2）（主要成分：0.2M CaCl2）、10套、25套、50套的样品杯（主要成分：聚苯乙稀材料（无色））。 |  |  |  | 2
川成都械备20140043号 | 川蓉械备20140043号 | 瑞氏-吉姆萨染色液 | [9 empty] | 2014-12-26 | 2020-03-02 | 2099-12-31 | [13 empty] | 1
京械注准20202400295 |  | 血小板聚集功能检测试剂盒-ADP及AA激活途径（粘度测定法） | 血小板聚集功能检测试剂盒-ADP及AA激活途径（凝固法） | [8 empty] | 2020-08-05 |  | 2025-08-04 | [9 empty] | 规格1人份/盒、5人份/盒、10人份/盒、20人份/盒、25人份/盒、50人份/盒，每盒试剂分别含30μL/管×1、30μL/管×5、30μL/管×10、3mL/瓶×1、3mL/瓶×1、3mL/瓶×2的试剂1（主要成分：生理盐水、0.1mg/mL高岭土）、100μL/管×1、1mL/管×1、1mL/管×1、3mL/瓶×1、3mL/瓶×1、3mL/瓶×1的试剂2（主要成分：生理盐水、0.2M CaCl2）、40μL/瓶×1、40μL/瓶×5、40μL/瓶×10、350μL/瓶×4、350μL/瓶×5、350μL/瓶×10的试剂A（主要成分：冻干粉:巴典酶(40BU/mL)、活化ⅩⅢ因子（0.05mg/mL））、40μL/瓶×1、40μL/瓶×5、40μL/瓶×10、200μL/瓶×4、200μL/瓶×5、200μL/瓶×10、的试剂B（主要成分：冻干粉：二磷酸腺苷（0.05mg/mL））、500μL/瓶×1、1mL/瓶×1、2mL/瓶×1、6mL/瓶×1、6mL/瓶×1、6mL/瓶×2的H2O（主要成分：纯化水）、1套/5套/10套/80套/100套/200套的样品杯（主要成分：聚苯乙烯材料（无色））、1套、5套、10套、/、/、/的巴曲酶杯（主要成分：聚苯乙烯材料（蓝色））、1套、5套、10套、/、/、/的的二磷酸腺苷杯（主要成分：聚苯乙烯材料（绿色）），1套、5套、10套、/、/、/的花生四烯酸杯（主要成分：聚苯乙烯材料（紫色））。 |  |  |  | 2
川成都械备20150071号 | 川蓉械备20150071号 | 上机抗酸染色液 | [9 empty] | 2015-05-07 |  | 2099-12-31 | [13 empty] | 1
川成都械备20140044号 | 川蓉械备20140044号 | 苏木素-伊红染色液（H-E） | [9 empty] | 2014-12-26 | 2020-03-02 | 2099-12-31 | [13 empty] | 1
川成都械备20140045号 | 川蓉械备20140045号 | 网织红细胞染色液 | [9 empty] | 2014-12-26 | 2020-03-02 | 2099-12-31 | [13 empty] | 1
国械注准20193130658 |  | 肋骨接骨板 | [9 empty] | 2019-09-03 | 2024-09-03 | 2024-09-02 | 2029-09-02 | [12 empty] | 3
湘械注准20192140001 |  | 药线引流治疗装置 | [9 empty] | 2019-01-02 |  | 2024-01-01 | [13 empty] | 2
鲁烟械备20220061号 |  | 儿茶酚胺代谢谱检测样本释放剂 | 样本释放剂 |  |  |  |  | 2022-03-14 |  |  |  | 2022-03-14 |  | 2099-12-31 |  |  |  | 质谱生物科技有限公司 | [5 empty] | 48测试/盒：缓冲液5.0mL *1瓶，含碳酸钠、碳酸氢钠、水；衍生液：5.0mL *1瓶，含丹酰氯、乙腈；终止液：2.0mL *1瓶，含甲酸、水；样本稀释液：10.0mL *1瓶，含抗坏血酸、水、乙腈;；流动相A: 4.0mL *1瓶,含甲酸、乙酸铵、水；流动相B：4.0mL *1瓶，含乙腈。96测试/盒：缓冲液：10.0mL *1瓶，含碳酸钠、碳酸氢钠、水；衍生液：10.0mL*1瓶，含丹酰氯、乙腈；终止液：4.0mL *1瓶，含甲酸、水；样本稀释液：10.0mL *2瓶，含抗坏血酸、水、乙腈；流动相A：8.0mL *1瓶，含甲酸、乙酸铵、水；流动相B：8.0mL *1瓶，含乙腈。 | 由甲醇、乙腈组成。 | 用于待测样本的预处理，使样本中的待测物从与其他物质结合的状态中释放出来，以便于使用体外诊断试剂或仪器对待测物进行检测。 | 可跨平台、或同一仪器平台，或同一方法学使用的非特异性试剂，用于待测样本的预处理，使样本中的待测物从与其他物质结合的状态中释放出来。以便于使用体外诊断试剂或仪器对待测物进行检测。其本身并不直接参与检测。 | 1
豫械注准20192140775 |  | 一次性使用介入手术包 | [9 empty] | 2019-08-22 | 2024-08-22 | 2024-08-21 | 2029-08-21 | [9 empty] | 一次性使用介入手术包A型由标准配件一次性使用治疗巾、一次性使用包布和选用配件:一次性使用手术洞巾、一次性使用手术衣、一次性使用无菌保护罩、医用纱布块、医用纱布垫、医用无菌垫单、医用外科口罩、医用帽子、纱布绷带、一次性使用灭菌橡胶外科手套、一次性使用医用橡胶检查手套、一次性使用镊子、无菌塑柄手术刀、手术刀片、碘伏棉球、医用棉签、自粘伤口敷贴、一次性使用无菌手术膜、一次性使用无菌配药注射器、弹力绷带、消毒刷、塑料钳、夹子、脱脂棉球、收集袋、肾形盘、药碗、塑料杯、剪刀、方盘、袜套组成 B型由标准配件一次性使用治疗巾、医用无菌垫单、次性使用包布和选用配件:一次性使用手术洞巾、一次性使用手术衣、一次性使用无菌保护罩、医用纱布块、医用纱布垫、医用外科口罩、医用帽子、纱布绷带、次性使用灭菌橡胶外科手套、一次性使用医用橡胶检查手套组成。 |  |  | 2
国械注准20153400083 |  | 乙型肝炎病毒核酸测定试剂盒(PCR-荧光探针法) | [9 empty] | 2019-09-27 | 2024-09-27 | 2024-09-26 | 2029-09-26 | [12 empty] | 3
国械注准20143132040 |  | 髋关节假体 生物型股骨柄 | [9 empty] | 2019-06-03 | 2023-06-27 | 2024-06-02 | 2029-06-02 | [12 empty] | 3
国械注准20153130214 |  | 髋关节假体 生物型股骨柄 | [9 empty] | 2019-06-11 | 2023-08-31 | 2024-06-10 | 2029-06-10 | [12 empty] | 3
国械注准20193131065 |  | 颈椎前路钉板固定系统 | [9 empty] | 2019-12-26 | 2023-12-27 | 2024-12-25 | 2029-12-25 | [9 empty] | 该产品由颈椎前路板和螺钉组成，颈椎前路板包括D-loc型、S-loc型、C-loc型等三种类型，颈椎前路板由钢板和压紧螺钉组成，螺钉包括自攻型、自钻型和标准型三种类型。钢板采用符合GB/T13810标准规定的纯钛TA3G材料制造，压紧螺钉和螺钉采用符合GB/T 13810标准规定的钛合金TC4材料制成，产品表面经着色阳极氧化或黑灰色阳极氧化处理。该产品所有部件均非灭菌提供。 |  |  | 3
豫械注准20192140747 |  | 一次性医用中单 | [9 empty] | 2019-08-22 | 2024-08-22 | 2024-08-21 | 2029-08-21 | [12 empty] | 2
浙械注准20152400026 |  | N-乙酰-β-D-氨基葡萄糖苷酶测定试剂盒(MPT底物法) | [6 empty] | 2024-01-18 |  |  | 2019-09-03 | 2024-09-03 | 2024-09-02 | 2029-09-02 | [12 empty] | 2
粤械注准20192401325 |  | 全程C反应蛋白(CRP)测定试剂盒(荧光免疫层析法) | [9 empty] | 2019-12-25 | 2024-07-30 | 2024-12-24 | 2029-07-29 | [12 empty] | 2
京械注准20152401118 |  | 高密度脂蛋白胆固醇测定试剂盒（直接法-过氧化氢酶清除法） | [9 empty] | 2019-11-07 | 2024-11-07 | 2024-11-06 | 2029-11-06 | [12 empty] | 2
京械注准20162400108 |  | 肌酸激酶测定试剂盒（磷酸肌酸底物法） | [9 empty] | 2019-11-07 | 2024-11-07 | 2024-11-06 | 2029-11-06 | [12 empty] | 2
京械注准20162400110 |  | 钙测定试剂盒(偶氮砷Ⅲ法) | [9 empty] | 2019-11-07 | 2024-11-07 | 2024-11-06 | 2029-11-06 | [12 empty] | 2
浙械注准20152400403 |  | β-羟丁酸测定试剂盒（酶法） | [9 empty] | 2019-12-31 | 2024-12-31 | 2024-12-30 | 2029-12-30 | [12 empty] | 2
闽械注准20152400100 |  | 肌红蛋白测定试剂盒（荧光免疫层析法） | [6 empty] | 2024-07-18 |  |  | 2019-12-25 | 2024-12-25 | 2024-12-24 | 2029-12-24 |  |  |  | 厦门宝太生物科技股份有限公司 | [5 empty] | 1、Myo检测卡:检别线(T线):鼠抗Myo单克隆抗体:质控线(C线):羊抗鼠luG抗体:样本结合垫:荧光微球标记的鼠抗Myo单克隆抗体。2、肌红蛋白样木缓冲液:含1%BSA 20mmoI/L pH7.4PBS溶液，装量信息:A型:1瓶/人份，950μL/瓶。B型:1板/25人份，950μL孔。3、存储器:SD卡(含批号和批次校准曲线信息)，1个/盒。4、需要但未提供:滴管:1人份/支，不同批次试剂盒的组分不能混用。 |  | 用于体外定量检测人静脉全血、血清或血浆样本中肌红蛋白(Myo)的浓度，临床上主要用于心肌梗死的辅助诊断。 | 2
鲁械注准20162080162 |  | 一次性使用麻醉呼吸用过滤器 | [9 empty] | 2019-07-31 | 2024-07-31 | 2024-07-30 | 2029-07-30 | [12 empty] | 2
鲁械注准20152080330 |  | 一次性使用高压氧舱输氧面罩 | [9 empty] | 2019-09-05 | 2024-09-05 | 2024-09-04 | 2029-09-04 | [12 empty] | 2
苏械注准20192081049 |  | 一次性使用全麻包 | [9 empty] | 2019-09-02 | 2024-09-02 | 2024-09-01 | 2029-09-01 | [12 empty] | 2
豫械注准20192080753 |  | 一次性使用气管插管包 | [9 empty] | 2019-08-22 | 2024-08-22 | 2024-08-21 | 2029-08-21 | [9 empty] | 见附件 |  | 适用于手术时需实施气管插管进行机械通气的患者。 | 2
国械注准20143141859 |  | 一次性使用精密过滤输液器 带针 | [9 empty] | 2019-09-16 | 2024-09-16 | 2024-09-15 | 2029-09-15 | [9 empty] | 由瓶塞穿刺器保护套、瓶塞穿刺器、空气过滤器、排气管、滴管、滴斗、软管、流量调节器、注射件、精密药液过滤器（精密药液过滤器过滤介质为1.2um、2.0um、3.0um、5.0um）输液针组成。软管、滴管、排气管、滴斗的原材料是输血（液）器具用软聚氯乙烯塑料，瓶塞穿刺器为ABS，输液针为SUS304奥氏体不锈钢针管，空气过滤器原材料为PE材料，空气过滤膜为PP材料，精密药液过滤膜分别为：1.2um，2.0um，3.0um的材料为PES料，5.0um材料为PP料。 |  |  | 3
国械注准20143402383 |  | 甲型肝炎病毒IgM抗体检测试剂盒（化学发光免疫分析法） | [9 empty] | 2019-11-07 | 2024-11-07 | 2024-11-06 | 2029-11-06 | [12 empty] | 3
京械注准20152401122 |  | 胆固醇测定试剂盒（CHOD-PAP法） | [9 empty] | 2019-11-07 | 2024-11-07 | 2024-11-06 | 2029-11-06 | [12 empty] | 2
京械注准20152401120 |  | 甘油三酯测定试剂盒（GPO-PAP法） | [9 empty] | 2019-11-07 | 2024-11-07 | 2024-11-06 | 2029-11-06 | [12 empty] | 2
京械注准20152401125 |  | 载脂蛋白A1测定试剂盒（免疫比浊法） | [9 empty] | 2019-11-07 | 2024-11-07 | 2024-11-06 | 2029-11-06 | [12 empty] | 2
国械注进20153400662 |  | 白细胞分化抗原CD19检测试剂盒(流式细胞仪法-FITC)IOTest CD19-FITC | [9 empty] | 2019-09-04 | 2024-09-04 | 2024-09-03 | 2029-09-03 | [12 empty] | 3
国械注许20152400018 |  | 血糖试纸（葡萄糖氧化酶法） | [9 empty] | 2019-08-05 | 2024-08-05 | 2024-08-04 | 2029-08-04 | [12 empty] | 2
湘械注准20192020832 |  | 一次性使用管型吻合器 | [9 empty] | 2019-09-10 | 2024-09-10 | 2024-09-09 | 2029-09-09 | [12 empty] | 2
豫械注准20192140729 |  | 一次性使用无菌低阻力溶药器 | [8 empty] | 2023-09-20 | 2019-06-28 | 2024-06-28 | 2024-06-27 | 2029-06-27 | [12 empty] | 3
国械注准20153400236 |  | 腮腺炎病毒IgG抗体检测试剂盒（酶联免疫法） | [9 empty] | 2019-09-05 | 2024-09-05 | 2024-09-04 | 2029-09-04 | [12 empty] | 3
国械注准20153130592 |  | 髋关节假体 生物型股骨柄 | [9 empty] | 2019-08-13 | 2023-09-28 | 2024-08-12 | 2029-08-12 | [9 empty] | 该产品由符合GB/T13810标准规定的TC4钛合金材料制成，表面涂层为符合ASTMF1580-12标准规定的纯钛喷涂而成。灭菌包装，伽玛射线灭菌，灭菌有效期5年。 |  | 与该企业同一系统组件配合，作为生物型髋关节假体使用，适用于:(1)股骨头无菌坏死，(2)股骨颈骨折(包括少部分新鲜股骨颈骨折、陈旧股骨颈骨折、骨折不愈合及并发的骨性关节炎)疾病髋关节置换。 | 3
国械注准20143132338 |  | 髋关节假体 生物型股骨柄 | [9 empty] | 2019-06-11 | 2023-08-07 | 2024-06-10 | 2029-06-10 | [9 empty] | 该产品由符合GB/T13810标准规定的TC4钛合金材料制成，部分产品表面喷涂的纯钛涂层，其化学成分符合ASTMF1580-12。产品为灭菌包装，采用辐照灭菌，有效期为5年 |  |  | 3
国械注准20143132039 |  | 髋关节假体 骨水泥型股骨柄 | [9 empty] | 2019-05-27 | 2023-06-07 | 2024-05-26 | 2029-05-26 | [9 empty] | 骨水泥型股骨柄由符合YY0117.3规定的铸造钴铬钼合金制成，包装为灭菌包装和非灭菌包装。 |  |  | 3
国械注准20153130215 |  | 髋关节假体 生物型股骨柄 | [9 empty] | 2019-06-11 | 2023-07-24 | 2024-06-10 | 2029-06-10 | [12 empty] | 3
国械注准20203400091 |  | 肠道病毒通用型/柯萨奇病毒A16型/肠道病毒71型核酸检测试剂盒(PCR-荧光探针法) | [9 empty] | 2020-01-22 | 2025-01-22 | 2025-01-25 | 2030-01-21 | [12 empty] | 3
湘械注准20202081601 |  | 医用压缩式雾化器 | [9 empty] | 2020-10-12 |  | 2025-10-11 | [13 empty] | 2
国械注进20142046075 |  | 刨削刀头 | [6 empty] | 2023-11-06 |  |  | 2019-09-20 | 2024-09-20 | 2024-09-19 | 2029-09-19 |  |  |  | 康美林弗泰克（北京）医疗器械有限公司 |  | ConMed Corporation |  |  |  | 该产品由一次性使用的无菌刨削刀头及附件（折弯器与清洁条）组成，接触人体的材质为不锈钢、聚醚醚酮及聚酰亚胺。产品经伽马射线辐照灭菌。 |  | 该产品与主机和手柄配合适用，用来在关节镜下切除术中切割和去除患者的软组织。 | 2
京械注准20142400144 |  | 氨测定试剂盒（谷氨酸脱氢酶法） | [9 empty] | 2019-11-11 | 2024-11-11 | 2024-11-10 | 2029-11-10 | [12 empty] | 2
粤械注准20192400904 |  | 人血清淀粉样蛋白A(SAA)测定试剂盒（荧光免疫层析法） | [9 empty] | 2019-08-16 | 2024-07-30 | 2024-08-15 | 2029-07-29 | [12 empty] | 2
京械注准20152401238 |  | β2-微球蛋白测定试剂盒（免疫比浊法） | [9 empty] | 2019-11-11 | 2024-11-11 | 2024-11-10 | 2029-11-10 | [12 empty] | 2
京械注准20142400143 |  | α1-微球蛋白测定试剂盒（胶乳免疫比浊法） | [9 empty] | 2019-11-11 | 2024-11-11 | 2024-11-10 | 2029-11-10 | [12 empty] | 2
粤械注准20192400914 |  | 肌红蛋白（MYO）测定试剂盒（荧光免疫层析法） | [9 empty] | 2019-08-16 | 2024-08-19 | 2024-08-15 | 2029-08-18 | [12 empty] | 2
浙械注准20192400544 |  | 尿酸测定试剂盒（尿酸酶法） | [6 empty] | 2024-01-18 |  |  | 2019-09-26 | 2024-09-26 | 2024-09-25 | 2029-09-25 | [12 empty] | 2
浙械注准20192400540 |  | 钙测定试剂盒（偶氮砷Ⅲ法） | [6 empty] | 2024-01-26 |  |  | 2019-09-26 | 2024-09-26 | 2024-09-25 | 2029-09-25 | [12 empty] | 2
国械注准20153030280 | 沪械注准20242030270 | 一次性使用导管鞘套装 | [9 empty] | 2019-08-20 | 2024-08-20 | 2024-08-19 | 2029-08-19 | [12 empty] | 3 | 2
赣械注准20192400218 |  | 补体C1q测定试剂盒(免疫比浊法) | [9 empty] | 2019-08-23 | 2024-08-23 | 2024-08-22 | 2029-08-22 | [12 empty] | 2
鲁械注准20182660183 | 鲁械注准20182140183 | 高负压创伤闭合引流瓶 | [9 empty] | 2018-04-16 | 2023-04-16 | 2023-04-15 | 2028-04-15 | [12 empty] | 2
苏械注准20192141048 |  | 一次性使用导尿包 | [9 empty] | 2019-09-02 | 2024-09-02 | 2024-09-01 | 2029-09-01 | [12 empty] | 2
国械注准20153130211 |  | 髋关节假体 生物型股骨柄 | [9 empty] | 2019-11-14 | 2023-11-24 | 2024-11-13 | 2029-11-13 | [9 empty] | 生物型股骨柄柄体SR组合型、生物型股骨柄柄体I型、生物型股骨柄柄体Ⅱ型、生物型股骨柄袖套(喷涂)SR组合型、生物型股骨柄袖套I型、生物型股骨柄袖套Ⅱ型由符合GB/T13810标准规定的TC4钛合金材料制成，部分产品表面喷涂的纯钛涂层，其化学成分应符合ASTM F1580 的规定。灭菌包装。 |  |  | 3
津械注准20142400036 |  | 转铁蛋白（TF）检测试剂盒（胶体金法） | [9 empty] | 2019-10-21 | 2024-10-21 | 2024-10-20 | 2029-10-20 | [12 empty] | 2
津械注准20142400037 |  | 甲胎蛋白（AFP）检测试剂盒（胶体金法） | [5 empty] | 2019-10-21 | 2024-06-27 |  |  | 2019-10-21 | 2024-10-21 | 2024-10-20 | 2029-10-20 | [8 empty] | 1、检测试剂：1人份/袋，包被有AFP克隆抗体和羊抗鼠igG的硝酸纤维膜，标记AFP克隆抗体的胶体金微粒子、样品垫、吸收垫和衬板；2、样本稀释液：5ml/瓶*1瓶，主要成分为磷酸盐缓冲液；3、干燥剂：1包/袋，硅胶；4、比色卡：1张；5、说明书：1份；不同批号试剂中各组份不能互换。 |  | 本产品用于半定量检测人血清/血浆/全血中的甲胎蛋白（AFP）含量，不得用于肿瘤相关疾病的检测 |  | 2
京械注准20152401116 |  | 直接胆红素测定试剂盒（钒酸盐氧化法） | [9 empty] | 2019-11-07 | 2024-11-07 | 2024-11-06 | 2029-11-06 | [12 empty] | 2
京械注准20162400109 |  | γ-谷氨酰氨基转移酶测定试剂盒（GCANA底物法） | [9 empty] | 2019-11-07 | 2024-11-07 | 2024-11-06 | 2029-11-06 | [12 empty] | 2
津械注准20142400034 |  | D二聚体（D-Dimer）检测试剂盒（胶体金法） | [6 empty] | 2024-06-28 |  |  | 2019-10-21 | 2024-10-21 | 2024-10-20 | 2029-10-20 | [11 empty] | 本产品配合免疫层析结果判读记录仪/通用型胶体金颜色判读仪/免疫层析分析仪用于定量检测人血清/血浆/全血中的D二聚体（D-Dimer）含量 | 2
京械注准20152401235 |  | 5`-核苷酸酶测定试剂盒（过氧化物酶法） | [9 empty] | 2019-11-11 | 2024-11-11 | 2024-11-10 | 2029-11-10 | [12 empty] | 2
京械注准20152401232 |  | 单胺氧化酶测定试剂盒（谷氨酸脱氢酶法） | [9 empty] | 2019-11-11 | 2024-11-11 | 2024-11-10 | 2029-11-10 | [12 empty] | 2
京械注准20152401109 |  | 尿酸测定试剂盒（尿酸酶法） | [9 empty] | 2019-11-07 | 2024-11-07 | 2024-11-06 | 2029-11-06 | [12 empty] | 2
京械注准20162400011 |  | 胱抑素C测定试剂盒（免疫比浊法） | [9 empty] | 2019-11-11 | 2024-11-11 | 2024-11-10 | 2029-11-10 | [12 empty] | 2
京械注准20152401237 |  | 脑脊液及尿蛋白测定试剂盒（比色法） | [9 empty] | 2019-11-07 | 2024-11-07 | 2024-11-06 | 2029-11-06 | [12 empty] | 2
苏械注准20142180426 |  | 一次性使用无菌阴道扩张器 | [9 empty] | 2019-08-19 | 2024-08-19 | 2024-08-18 | 2029-08-18 | [12 empty] | 2
京械注准20152401105 |  | 低密度脂蛋白胆固醇测定试剂盒（直接法-表面活性剂清除法） | [9 empty] | 2019-11-07 | 2024-11-07 | 2024-11-06 | 2029-11-06 | [12 empty] | 2
粤械注准20192401197 |  | 抗双链DNA抗体IgG测定试剂盒（化学发光免疫分析法） | 抗双链DNA抗体IgG测定试剂盒（磁微粒化学发光法） | [8 empty] | 2019-11-18 | 2024-11-18 | 2024-11-17 | 2029-11-17 | [12 empty] | 2
赣械注准20192400216 |  | 肌钙蛋白Ⅰ测定试剂盒(胶乳免疫比浊法) | [9 empty] | 2019-08-23 | 2024-08-23 | 2024-08-22 | 2029-08-22 | [12 empty] | 2
赣械注准20192400217 |  | 肌红蛋白测定试剂盒(胶乳免疫比浊法) | [9 empty] | 2019-08-23 | 2024-08-23 | 2024-08-22 | 2029-08-22 | [12 empty] | 2
津械注准20192020110 |  | 手术切口层保护器 | [6 empty] | 2024-03-13 |  |  | 2019-08-01 | 2024-08-01 | 2024-07-31 | 2029-07-31 | [12 empty] | 2
国械注准20143402192 |  | 甲胎蛋白检测试剂盒（化学发光法） | 甲胎蛋白（AFP）检测试剂盒（化学发光法） | [8 empty] | 2019-07-15 | 2024-07-15 | 2024-07-14 | 2029-07-14 | [12 empty] | 3
鲁械注准20162020186 |  | 一次性使用医用记号笔 | [9 empty] | 2019-06-27 | 2024-06-27 | 2024-06-26 | 2024-06-26 | [12 empty] | 2
鲁械注准20162140421 |  | 一次性使用灌注器 | [9 empty] | 2019-08-16 | 2024-08-16 | 2024-08-15 | 2029-08-15 | [12 empty] | 2
国械注准20193080911 |  | 一次性使用麻醉用针 | [9 empty] | 2019-11-19 | 2024-01-19 | 2024-11-18 | 2029-11-18 | [12 empty] | 3
豫械注准20192140751 |  | 一次性使用无菌导尿管及组件 | [9 empty] | 2019-08-22 | 2024-08-22 | 2024-08-21 | 2029-08-21 | [9 empty] | 本产品由基本配置:一次性使用无菌导尿管、一次性使用引流袋、一次性使用灭菌橡胶外科手套、碘伏棉球;选用配置:硅油棉球、医用镊子、医用脱脂纱布块、一次性使用溶药注射器(含注射用水)、医用固定贴、包布、一次性使用手术洞巾、腰盘、托盘、小药杯、一次性试管、导管夹、导尿管标签组成。 |  | 用于不能自主排尿患者的临时导尿或留置导尿，也可用于膀胱冲洗。 | 2
国械注进20183401508 |  | 白细胞分化抗原CD20检测试剂盒（流式细胞仪法）IOTest CD20-FITC |  | 法国 |  |  |  | 2022-02-25 |  |  |  | 2023-01-03 |  | 2028-01-02 |  |  |  | 贝克曼库尔特国际贸易（上海）有限公司 |  | 免疫泰克有限公司ImmunotechS.A.S(aBeckmanCoulterCompany) |  |  |  | 抗体成分：CD20单克隆抗体；非抗体成分：PBS pH 7.2 ＋2 mg / mL BSA＋ 0.1% NaN3。（具体内容详见产品说明书） |  | 该产品用于定量检测人体生物样本中的CD20抗原。 |  | 3
桂械注准20192400129 |  | 抗缪勒管激素检测试剂盒（免疫荧光干式定量法） | [9 empty] | 2019-10-17 | 2024-10-17 | 2024-10-16 | 2029-10-16 | [12 empty] | 2
京械注准20152401233 |  | 糖化血清蛋白测定试剂盒（四氮唑蓝法） | [9 empty] | 2019-11-07 | 2024-11-07 | 2024-11-06 | 2029-11-06 | [12 empty] | 2
浙械注准20142400072 |  | 载脂蛋白A1测定试剂盒 （免疫比浊法） | [9 empty] | 2019-09-18 | 2024-09-18 | 2024-09-17 | 2029-09-17 | [12 empty] | 2
浙械注准20142400065 |  | 载脂蛋白B测定试剂盒（免疫比浊法） | [9 empty] | 2019-09-18 | 2024-09-18 | 2024-09-17 | 2029-09-17 | [12 empty] | 2
浙械注准20142400068 |  | 丙氨酸氨基转移酶测定试剂盒（连续监测法） | [9 empty] | 2019-09-18 | 2024-09-18 | 2024-09-17 | 2029-09-17 | [12 empty] | 2
浙械注准20152400526 |  | 尿总蛋白测定试剂盒（邻苯三酚红钼法） | [9 empty] | 2019-12-31 | 2024-12-31 | 2024-12-30 | 2029-12-30 | [12 empty] | 2
国械注进20193182289 |  | 胚胎活检液 | [9 empty] | 2019-07-31 | 2024-07-31 | 2024-07-30 | 2029-07-30 | [12 empty] | 3
皖械注准20192400122 |  | 尿素测定试剂盒（酶法） | [9 empty] | 2019-08-20 | 2024-08-20 | 2024-08-19 | 2029-08-19 | [12 empty] | 2
皖械注准20192400125 |  | 直接胆红素测定试剂盒（氧化法） | [9 empty] | 2019-08-20 | 2024-08-20 | 2024-08-19 | 2029-08-19 | [12 empty] | 2
皖械注准20192400128 |  | 碱性磷酸酶测定试剂盒（NPP底物-AMP缓冲液法） | [9 empty] | 2019-08-28 | 2024-08-28 | 2024-08-27 | 2029-08-27 | [12 empty] | 2
国械注准20193140289 |  | 聚氨酯泡沫敷料 | [9 empty] | 2019-05-08 | 2024-05-08 | 2024-05-07 | 2029-05-07 | [12 empty] | 3
国械注进20142405916 |  | 游离三碘甲状腺原氨酸测定试剂盒(化学发光微粒子免疫检测法)Free T3 Reagent Kit |  |  | Lisnamuck, Longford, Co. Longford, Ireland |  | 雅培贸易（上海）有限公司 |  |  |  |  | 2019-03-11 | 2024-03-11 | 2024-03-10 | 2029-03-10 | [5 empty] | 雅培爱尔兰诊断公司Abbott Ireland Diagnostics Division |  |  |  | 微粒子、结合物。（具体内容详见说明书） |  | 本试剂盒用于体外定量测定人血清和血浆中的游离三碘甲状腺原氨酸(游离T3)。 | 2
浙械注准20182020203 |  | 一次性使用冲洗吸引器（冲洗引流管） | 一次性使用微创手术冲洗引流导管 | [8 empty] | 2023-03-22 |  | 2028-03-21 | [13 empty] | 2
国械注准20153400058 | 豫械注准20232402006 | 糖类抗原CA15-3检测试剂盒（磁微粒化学发光法） | 糖类抗原CA15-3检测试剂盒（磁微粒化学发光法） | [8 empty] | 2019-08-08 | 2024-08-08 | 2024-08-07 | 2029-08-07 | [12 empty] | 3
国械注进20183401514 |  | 白细胞分化抗原CD34检测试剂盒(流式细胞仪法)IOTest CD34-PE | [5 empty] | 2022-02-24 |  |  |  | 2023-01-03 |  | 2028-01-02 |  |  |  | 贝克曼库尔特国际贸易（上海）有限公司 |  | 免疫泰克有限公司ImmunotechS.A.S(aBeckmanCoulterCompany) |  |  |  | 抗体成份：CD34单克隆抗体；非抗体成份：PBS pH 7.2＋ 2 mg / mL BSA＋0.1% NaN3（具体内容详见产品说明书） |  | 该产品用于定量检测人体生物样本中的CD34抗原。 |  | 3
浙械注准20192400497 |  | 前白蛋白测定试剂盒(免疫比浊法) | [6 empty] | 2024-01-18 |  |  | 2019-09-02 | 2024-09-02 | 2024-09-01 | 2029-09-01 | [12 empty] | 2
浙械注准20152400030 |  | 糖化白蛋白测定试剂盒（过氧化物酶法） | [6 empty] | 2024-01-26 |  |  | 2019-09-03 | 2024-09-03 | 2024-09-02 | 2029-09-02 | [12 empty] | 2
浙械注准20152400032 |  | 心型脂肪酸结合蛋白测定试剂盒(胶乳免疫比浊法) | [6 empty] | 2024-01-19 |  |  | 2019-09-03 | 2024-09-03 | 2024-09-02 | 2029-09-02 | [12 empty] | 2
浙械注准20152400027 |  | 纤维蛋白（原）降解产物测定试剂盒(胶乳免疫比浊法) | [6 empty] | 2024-01-26 |  |  | 2019-09-03 | 2024-09-03 | 2024-09-02 | 2029-09-02 | [12 empty] | 2
浙械注准20152400028 |  | 纤维蛋白原测定试剂盒(免疫比浊法) | [6 empty] | 2024-06-04 |  |  | 2019-09-03 | 2024-09-03 | 2024-09-02 | 2029-09-02 | [12 empty] | 2
国械注准20193400549 |  | 乙型肝炎病毒基因分型检测试剂盒(PCR-荧光探针法) | [9 empty] | 2019-07-30 | 2024-07-30 | 2024-07-29 | 2029-07-29 | [12 empty] | 3
国械注准20193400697 |  | 丙型肝炎病毒基因分型检测试剂盒(PCR-荧光探针法) | [9 empty] | 2019-09-23 | 2024-09-23 | 2024-09-22 | 2029-09-22 | [12 empty] | 3
国械注进20193130439 |  | 脊柱微创螺钉 Viper Prime Screws | 脊柱微创螺钉 Viper Prime Screws |  |  |  | 强生（上海）医疗器材有限公司 |  | 2021-11-04 |  |  | 2019-09-03 | 2024-09-03 | 2024-09-02 | 2029-09-02 |  |  |  | 强生（上海）医疗器材有限公司 |  | Medos International SARL |  |  |  | 该产品由长尾螺钉组成，由符合ASTM F136 标准要求的Ti-6Al-4V ELI钛合金材料制成，表面经着色阳极氧化处理。非灭菌包装和γ灭菌包装，无菌有效期5年。 |  | 在治疗急性与慢性胸椎、腰椎与骶椎不稳定或畸形过程中，该产品可用作融合辅助器械，为脊柱节段提供固定性与稳定性。该产品中有孔螺钉拟与脊柱骨水泥结合使用，从而在治疗骨质下降（骨质疏松症、骨质减少症、转移性疾病）患者的急慢性胸椎、腰椎与骶椎的不稳定或畸形过程中，用于固定与稳定脊柱节段。此类螺钉用于在骨质融合或骨折愈合过程中提供临时性的内部支撑和固定，也适用于肿瘤患者的姑息性手术。该产品中有孔螺钉还可脱离骨水泥单独使用。该产品拟与Depuy Synthes 生产的骨水泥以及5.5mm直径系统的脊柱后路内固定产品兼容。 | 3
国械注进20242120071 |  | 骶神经剌激经皮延伸导线Sacral Neurostimulation Percutaneous Extension Cable | 骶神经刺激经皮延伸导线Sacral Neurostimulation Percutaneous E | 美国 |  | 美敦力（上海）管理有限公司 |  | 2024-01-31 |  |  |  | 2024-01-31 |  | 2029-01-30 |  |  |  | 美敦力（上海）管理有限公司 | [5 empty] | 该产品由经皮延伸导线，载体头端和扩张器头端组成。 |  | 该产品与植入式骶神经刺激电极和体外神经刺激器联合使用，适用于临时骶神经电刺激。 |  | 2
京械注准20152401113 |  | 天门冬氨酸氨基转移酶测定试剂盒（天门冬氨酸底物法） | [9 empty] | 2019-11-07 | 2024-11-07 | 2024-11-06 | 2029-11-06 | [12 empty] | 2
京械注准20152401119 |  | 总胆红素测定试剂盒（重氮盐法） | [9 empty] | 2019-11-07 | 2024-11-07 | 2024-11-06 | 2029-11-06 | [12 empty] | 2
京械注准20152401129 |  | 直接胆红素测定试剂盒（重氮盐法） | [9 empty] | 2019-11-07 | 2024-11-07 | 2024-11-06 | 2029-11-06 | [12 empty] | 2
京械注准20162400111 |  | 碱性磷酸酶测定试剂盒(NPP底物-AMP缓冲液法) | [9 empty] | 2019-11-07 | 2024-11-07 | 2024-11-06 | 2029-11-06 | [12 empty] | 2
京械注准20152401114 |  | 总胆汁酸测定试剂盒（酶循环法） | [9 empty] | 2019-11-07 | 2024-11-07 | 2024-11-06 | 2029-11-06 | [12 empty] | 2
京械注准20152400859 |  | 总铁结合力测定试剂盒（亚铁嗪法） | [9 empty] | 2019-11-07 | 2024-11-07 | 2024-11-06 | 2029-11-06 | [12 empty] | 2
浙械注准20192020448 |  | 一次性内窥镜吸引活检针 | [9 empty] | 2019-08-06 | 2024-08-06 | 2024-08-05 | 2029-08-05 | [12 empty] | 2
豫械注准20182140573 |  | 一次性使用透析护理包 | [8 empty] | 2023-01-10 | 2018-09-30 | 2023-09-30 | 2023-09-29 | 2028-09-29 | [12 empty] | 2
苏械注准20192400211 |  | 心肌肌钙蛋白I检测试剂盒（时间分辨荧光免疫层析法） | [9 empty] | 2019-03-05 | 2024-03-05 | 2024-03-04 | 2029-03-04 | [12 empty] | 2
国械注准20193400825 | 沪械注准20242400228 | 糖类抗原242（CA242）检测试剂盒（光激化学发光法） | [9 empty] | 2019-11-01 | 2024-11-01 | 2024-10-31 | 2029-10-31 | [12 empty] | 3 | 2
国械注准20193400828 | 沪械注准 20242400186 | 癌抗原72-4（CA72-4）检测试剂盒（光激化学发光法） | [9 empty] | 2019-11-01 | 2024-11-01 | 2024-10-31 | 2029-10-31 | [12 empty] | 3 | 2
京械注准20152401106 |  | 同型半胱氨酸测定试剂盒（酶循环法） | [9 empty] | 2019-11-11 | 2024-11-11 | 2024-11-10 | 2029-11-10 | [12 empty] | 2
京械注准20162400951 |  | 胰岛素测定试剂盒（胶乳免疫比浊法） | [9 empty] | 2019-11-07 | 2024-11-07 | 2024-11-06 | 2029-11-06 | [12 empty] | 2
京械注准20162400115 |  | a-羟丁酸脱氢酶测定试剂盒(α-酮丁酸底物法) | [9 empty] | 2019-11-07 | 2024-11-07 | 2024-11-06 | 2029-11-06 | [12 empty] | 2
京械注准20142400142 |  | 铁测定试剂盒（亚铁嗪法） | [9 empty] | 2019-11-07 | 2024-11-07 | 2024-11-06 | 2029-11-06 | [12 empty] | 2
京械注准20142400147 |  | 锌测定试剂盒（PAPS显色法） | [9 empty] | 2019-11-07 | 2024-11-07 | 2024-11-06 | 2029-11-06 | [12 empty] | 2
皖械注准20192400127 |  | α-羟丁酸脱氢酶测定试剂盒（速率法） | [9 empty] | 2019-08-28 | 2024-08-28 | 2024-08-27 | 2029-08-27 | [12 empty] | 2
皖械注准20192400130 |  | 总蛋白测定试剂盒（双缩脲法） | [9 empty] | 2019-08-28 | 2024-08-28 | 2024-08-27 | 2029-08-27 | [12 empty] | 2
国械注准20153400022 |  | 人类免疫缺陷病毒抗原抗体检测试剂盒（化学发光免疫分析法） | [9 empty] | 2019-11-07 | 2024-11-07 | 2024-11-06 | 2029-11-06 | [12 empty] | 3
国械注进20193062105 |  | 三维诊断超声导管SOUNDSTAR 5D Diagnostic Ultrasound catheter | 三维诊断超声导管SOUNDSTAR 3D Diagnostic Ultrasound cathet |  |  |  | 强生（上海）医疗器材有限公司 |  | 2023-12-21 |  |  | 2019-10-11 | 2024-10-11 | 2024-10-10 | 2029-10-10 |  |  |  | 强生（上海）医疗器材有限公司 |  | Biosense Webster, Inc. |  |  |  | 由三维诊断超声导管探头和连接器组成。环氧乙烷灭菌，货架有效期一年。 |  | 适用于心脏的心内和腔内显像、大血管解剖学和生理学研究以及心脏内其它器件的显像。SNDSTR10可配合西门子ACUSON SC2000和ACUSON P500超声系统。10438577 可配合西门子ACUSON SC2000 ，ACUSON X700及ACUSON P500。SNDSTR10G和10439072 可配合GE的vivid i、vivid q、vivid iq超声系统。与兼容的CARTO 3电生理标测系统配合使用时，该导管提供定位信息。 | 3
浙械注准20142020212 |  | 腹腔镜手术器械 | [9 empty] | 2019-07-31 | 2024-07-31 | 2024-07-30 | 2029-07-30 | [12 empty] | 2
京械注准20152401130 |  | 前白蛋白测定试剂盒（免疫比浊法） | [9 empty] | 2019-11-07 | 2024-11-07 | 2024-11-06 | 2029-11-06 | [12 empty] | 2
国械注准20193400991 |  | 乙型肝炎病毒表面抗原测定试剂盒（化学发光免疫分析法） | [9 empty] | 2019-12-12 | 2024-12-12 | 2024-12-11 | 2029-12-11 | [12 empty] | 3
苏械注准20192400901 |  | 超敏C反应蛋白检测试剂盒（胶乳增强免疫比浊法） | [9 empty] | 2019-08-12 | 2024-08-26 | 2024-08-11 | 2029-08-25 | [12 empty] | 2
闽械注准20152400105 |  | 尿微量白蛋白测定试剂盒（荧光免疫层析法） | [6 empty] | 2024-07-18 |  |  | 2019-12-25 | 2024-12-25 | 2024-12-24 | 2029-12-24 |  |  |  | 厦门宝太生物科技股份有限公司 | [5 empty] | 1、MAU检测卡:检测线(T线):鼠抗白蛋白单克隆抗体;质控线(C线):羊抗鼠IgG抗体:样本结合垫:荧光微球标记的鼠抗白蛋白单克隆抗体。2、MAU样本缓冲液:0.85%BSA 10mmol/L pH 7.4PBS缓冲液。A型:1瓶/人份，190uL/瓶。B型:1板/25人份，190uL/孔。3、存储器:SD卡(含批号和批次校准曲线信息)，1个/盒。不同批次试剂盒的组分不能混用。 |  | 用于体外定量检测人尿液中白蛋白（MAU）的浓度。 | 2
闽械注准20152400104 |  | 肌钙蛋白I测定试剂盒（荧光免疫层析法） | [6 empty] | 2024-07-11 |  |  | 2019-12-25 | 2024-12-25 | 2024-12-24 | 2029-12-24 |  |  |  | 厦门宝太生物科技股份有限公司 | [5 empty] | 1.cTnI检测卡：1人份/袋。检测线（T线）：鼠抗cTnI单克隆抗体；质控线（C线）：羊抗鼠IgG抗体；样本结合垫：荧光微球标记的鼠抗cTnI单克隆抗体。2、cTnI样本缓冲液:0.85%BSA 10mmol/L pH7.4PBS缓冲液。A型:1瓶/人份，210μL/瓶。B型:1板/25人份，210uL/孔3、存储器:SD卡(含批号和批次校准曲线信息)，1个/盒4、需要但未提供:滴管:1人份/支。不同批次试剂盒的组分不能混用。 |  | 用于体外定量检测人全血、血清或血浆样本中心肌肌钙蛋白I(cTnI)的浓度。 | 2
浙械注准20142140079 |  | 一次性医用水凝胶眼贴 | [9 empty] | 2019-08-09 | 2024-08-09 | 2024-08-08 | 2029-08-08 | [12 empty] | 2
浙械注准20192400401 |  | 胆碱酯酶测定试剂盒 （连续监测法） | [9 empty] | 2019-07-12 | 2024-07-12 | 2024-07-11 | 2029-07-11 | [12 empty] | 2
浙械注准20192400402 |  | 二氧化碳测定试剂盒 （酶法） | [9 empty] | 2019-07-12 | 2024-07-12 | 2024-07-11 | 2029-07-11 | [12 empty] | 2
苏械注准20192400209 |  | 心脏脂肪酸结合蛋白检测试剂盒（时间分辨荧光免疫层析法） | [9 empty] | 2019-03-05 | 2024-03-05 | 2024-03-04 | 2029-03-04 | [12 empty] | 2
国械注进20143405793 |  | 白细胞分化抗原CD34/CD45检测用质控品(流式细胞仪法)Stem TrolTM Control Cells | [9 empty] | 2019-08-05 | 2024-08-05 | 2024-08-04 | 2029-08-04 | [12 empty] | 3
国械注准20193131934 |  | 髋关节假体 金属髋臼 | [9 empty] | 2019-06-24 | 2023-08-29 | 2024-06-23 | 2029-06-23 | [9 empty] | 髋关节假体 金属髋臼由金属髋臼外杯、金属髋臼内衬和其附件螺钉、髋臼加强帽组成。金属髋臼外杯、螺钉由符合GB/T13810标准规定的TC4钛合金材料制成，金属髋臼外杯表面喷涂的涂层由符合ASTMFI580的纯钛材料制成，臼加强帽由符合GB/T13810标准中 TA2G规定的纯钛材料制成，金属髋臼内衬由符合GB/T19701.2标准中规定的2型超高分子量聚乙烯制成。产品为灭菌包装。 |  |  | 3
国械注进20192010414 |  | 中性电极 | [9 empty] | 2019-08-22 | 2024-08-22 | 2024-08-21 | 2029-08-21 | [12 empty] | 2
浙械注准20152400031 |  | 游离脂肪酸测定试剂盒（ACS-ACOD法） | [6 empty] | 2024-01-18 |  |  | 2019-09-03 | 2024-09-03 | 2024-09-02 | 2029-09-02 | [12 empty] | 2
京械注准20152401115 |  | 丙氨酸氨基转移酶测定试剂盒（丙氨酸底物法） | [9 empty] | 2019-11-07 | 2024-11-07 | 2024-11-06 | 2029-11-06 | [12 empty] | 2
京械注准20162400113 |  | 白蛋白测定试剂盒（溴甲酚绿法） | [9 empty] | 2019-11-07 | 2024-11-07 | 2024-11-06 | 2029-11-06 | [12 empty] | 2
京械注准20152401103 |  | 总蛋白测定试剂盒（双缩脲法） | [9 empty] | 2019-11-07 | 2024-11-07 | 2024-11-06 | 2029-11-06 | [12 empty] | 2
京械注准20152401123 |  | 总胆红素测定试剂盒（钒酸盐氧化法） | [9 empty] | 2019-11-07 | 2024-11-07 | 2024-11-06 | 2029-11-06 | [12 empty] | 2
京械注准20152401104 |  | 胆碱酯酶测定试剂盒（丁酰硫代胆碱底物法） | [9 empty] | 2019-11-07 | 2024-11-07 | 2024-11-06 | 2029-11-06 | [12 empty] | 2
京械注准20152401234 |  | 腺苷脱氨酶测定试剂盒(过氧化物酶法) | [9 empty] | 2019-11-11 | 2024-11-11 | 2024-11-10 | 2029-11-10 | [12 empty] | 2
粤械注准20192400905 |  | 降钙素原（PCT）测定试剂盒（荧光免疫层析法） | [9 empty] | 2019-08-16 | 2024-07-30 | 2024-08-15 | 2029-07-29 | [12 empty] | 2
京械注准20152401110 |  | 尿素测定试剂盒（尿素酶-谷氨酸脱氢酶法） | [9 empty] | 2019-11-07 | 2024-11-07 | 2024-11-06 | 2029-11-06 | [12 empty] | 2
豫械注准20192140749 |  | 一次性使用医用橡胶检查手套 | [9 empty] | 2019-08-22 | 2024-08-22 | 2024-08-21 | 2029-08-21 | [12 empty] | 2
国械注进20143405910 |  | 白细胞分化抗原CD19检测试剂盒(流式细胞仪法-PC5)IOTest CD19-PC5 | [9 empty] | 2019-09-04 | 2024-09-04 | 2024-09-03 | 2029-09-03 | [12 empty] | 3
国械注进20153400356 |  | 白细胞分化抗原CD34检测试剂盒(流式细胞仪法-APC)IOTest CD34-APC | [9 empty] | 2019-09-04 | 2024-09-04 | 2024-09-03 | 2029-09-03 | [12 empty] | 3
京械注准20152401112 |  | 补体C3测定试剂盒(免疫比浊法) | [9 empty] | 2019-11-07 | 2024-11-07 | 2024-11-06 | 2029-11-06 | [12 empty] | 2
京械注准20152401098 |  | 补体C4测定试剂盒(免疫比浊法) | [9 empty] | 2019-11-07 | 2024-11-07 | 2024-11-06 | 2029-11-06 | [12 empty] | 2
京械注准20142400146 |  | D—二聚体测定试剂盒（胶乳免疫比浊法） | [9 empty] | 2019-11-07 | 2024-11-07 | 2024-11-06 | 2029-11-06 | [12 empty] | 2
京械注准20152400853 |  | 甘胆酸测定试剂盒（胶乳免疫比浊法） | [9 empty] | 2019-11-11 | 2024-11-11 | 2024-11-10 | 2029-11-10 | [12 empty] | 2
京械注准20152400855 |  | 抗环瓜氨酸肽抗体测定试剂盒（胶乳免疫比浊法） | [9 empty] | 2019-11-11 | 2024-11-11 | 2024-11-10 | 2029-11-10 | [12 empty] | 2
苏械注准20192141047 |  | 一次性使用透析护理包 | [9 empty] | 2019-09-02 | 2024-09-02 | 2024-09-01 | 2029-09-01 | [12 empty] | 2
粤械注准20192400973 |  | 抗核抗体测定试剂盒(化学发光免疫分析法) | 抗核抗体测定试剂盒（磁微粒化学发光法） | [8 empty] | 2019-09-09 | 2024-09-09 | 2024-09-08 | 2029-09-08 | [12 empty] | 2
粤械注准20152400099 |  | 维生素B12（VB12）测定试剂盒（化学发光法） | 维生素B12测定试剂盒（化学发光法） | [8 empty] | 2019-09-04 | 2024-09-04 | 2024-09-03 | 2029-09-03 | [12 empty] | 2
赣械注准20192400215 |  | 血清淀粉样蛋白A测定试剂盒(胶乳免疫比浊法) | [9 empty] | 2019-08-23 | 2024-08-23 | 2024-08-22 | 2029-08-22 | [12 empty] | 2
浙械注准20142400069 |  | 低密度脂蛋白胆固醇测定试剂盒（直接法） | [9 empty] | 2019-09-18 | 2024-09-18 | 2024-09-17 | 2029-09-17 | [12 empty] | 2
浙械注准20142400071 |  | 天门冬氨酸氨基转移酶测定试剂盒 （连续监测法） | [9 empty] | 2019-09-18 | 2024-09-18 | 2024-09-17 | 2029-09-17 | [12 empty] | 2
浙械注准20142400044 |  | 腺苷脱氨酶测定试剂盒（酶比色法） | [9 empty] | 2019-09-18 | 2024-09-18 | 2024-09-17 | 2029-09-17 | [12 empty] | 2
浙械注准20142400067 |  | α-羟丁酸脱氢酶测定试剂盒 （连续监测法） | [9 empty] | 2019-09-18 | 2024-09-18 | 2024-09-17 | 2029-09-17 | [12 empty] | 2
浙械注准20142400045 |  | 葡萄糖测定试剂盒（氧化酶法） | [9 empty] | 2019-09-18 | 2024-09-18 | 2024-09-17 | 2029-09-17 | [12 empty] | 2
浙械注准20152400530 |  | 无机磷测定试剂盒（磷钼酸盐法） | [9 empty] | 2019-12-31 | 2024-12-31 | 2024-12-30 | 2029-12-30 | [12 empty] | 2
国械注准20193400887 |  | 丙型肝炎病毒核酸检测试剂盒(PCR-荧光法) | [9 empty] | 2019-11-20 | 2024-11-20 | 2024-11-19 | 2029-11-19 | [12 empty] | 3
国械注准20193400886 |  | 乙型肝炎病毒核酸检测试剂盒(PCR-荧光法) | [9 empty] | 2019-11-20 | 2024-11-20 | 2024-11-19 | 2029-11-19 | [12 empty] | 3
国械注准20193400864 |  | 肠道病毒通用型核酸检测试剂盒（PCR荧光探针法） | [9 empty] | 2019-11-01 | 2024-11-01 | 2024-10-31 | 2029-10-31 | [12 empty] | 3
国械注准20213400026 |  | 呼吸道病毒核酸六重联检试剂盒（PCR荧光探针法） | [9 empty] | 2021-01-15 |  | 2026-01-14 | [13 empty] | 3
京械注准20192400541 |  | 绝对计数微球试剂盒（流式细胞仪法） | [9 empty] | 2019-08-30 | 2024-08-30 | 2024-08-29 | 2029-08-29 | [12 empty] | 2
豫械注准20192080752 |  | 一次性使用麻醉呼吸回路 | [9 empty] | 2019-08-22 | 2024-08-22 | 2024-08-21 | 2029-08-21 | [12 empty] | 2
皖械注准20192400123 |  | 尿酸测定试剂盒（酶法） | [9 empty] | 2019-08-20 | 2024-08-20 | 2024-08-19 | 2029-08-19 | [12 empty] | 2
皖械注准20192400124 |  | 总胆红素测定试剂盒（氧化法） | [9 empty] | 2019-08-20 | 2024-08-20 | 2024-08-19 | 2029-08-19 | [12 empty] | 2
皖械注准20192400126 |  | 抗环瓜氨酸肽抗体测定试剂盒（免疫比浊法） | [9 empty] | 2019-08-20 | 2024-08-20 | 2024-08-19 | 2029-08-19 | [12 empty] | 2
苏械注准20192021276 |  | 一次性使用穿刺器 | [9 empty] | 2019-10-31 | 2024-10-31 | 2024-10-30 | 2029-10-30 | [12 empty] | 2
闽械注准20152400103 |  | 肌酸激酶同工酶测定试剂盒（荧光免疫层析法） | [6 empty] | 2024-07-18 |  |  | 2019-12-25 | 2024-12-26 | 2024-12-24 | 2029-12-24 |  |  |  | 厦门宝太生物科技股份有限公司 | [5 empty] | 1、CK-MB检测卡:2、肌酸激酶同工酶样本缓冲液:0.85%BSA 10mmol/LpH 7.4PBS级冲液。装量信息:A型:1瓶/人份，160UL瓶。B型:1板/25人份，160UL孔。3、存储器:SD卡(含批号和批次校准曲线信息)，1个/盒。4、需要但未提供:滴管:1人份/支，不同批次试剂合的组分不能混用。 |  | 用于体外定量检测人静脉全血、血清或血装样本中肌酸激酶同工酶(CK-MB)的浓度。 | 2
闽械注准20152400099 |  | 孕酮测定试剂盒（荧光免疫层析法） | [6 empty] | 2024-07-11 |  |  | 2019-12-25 | 2024-12-25 | 2024-12-24 | 2029-12-24 |  |  |  | 厦门宝太生物科技股份有限公司 | [5 empty] | 1、PROG检测卡:检测线(T线):鼠抗PROG单克隆抗体:质控线(C线):羊抗鼠IgG抗体:样本结合垫:荧光微球标记的PROG抗原;荧光微球标记的鼠IgG抗体。2、孕酮样本缓冲液:0.85%BSA 10mmol/L pH 7.4PBS缓冲液 。A型:1瓶/人份，160uL/瓶。B型:1板/25人份，160uL/孔。3、存储器:SD卡(含批号和批次校准曲线信息)，1个/盒。不同批次试剂盒的组分不能混用。 |  | 用于体外定量检测人血清或血浆样本中孕酮（PROG）的浓度。 | 2
国械注准20153400085 |  | 丙型肝炎病毒核酸检测试剂盒(PCR-荧光探针法) | [9 empty] | 2019-09-27 | 2024-09-27 | 2024-09-26 | 2029-09-26 | [12 empty] | 3
国械注准20143132339 |  | 髋关节假体 球头 | [9 empty] | 2019-06-03 | 2023-06-27 | 2024-06-04 | 2029-06-02 | [12 empty] | 3
国械注准20153131286 |  | 髋关节假体 骨水泥型股骨柄 | [9 empty] | 2019-09-16 | 2023-10-12 | 2024-09-15 | 2029-09-15 | [12 empty] | 3
国械注准20153130212 |  | 髋关节假体 生物型股骨柄 | [9 empty] | 2019-11-14 | 2023-11-28 | 2024-11-13 | 2029-11-13 | [12 empty] | 3
国械注准20143132356 |  | 髋关节假体 双动头 | [9 empty] | 2019-09-20 | 2023-11-20 | 2024-09-19 | 2029-09-19 | [12 empty] | 3
国械注准20153400084 |  | 沙眼衣原体核酸检测试剂盒(PCR-荧光探针法) | [9 empty] | 2019-09-27 | 2024-09-27 | 2024-09-26 | 2029-09-26 | [12 empty] | 3
国械注准20153400086 |  | 淋球菌核酸检测试剂盒(PCR-荧光探针法) | [9 empty] | 2019-09-27 | 2024-09-27 | 2024-09-26 | 2029-09-26 | [12 empty] | 3
国械注准20153400087 |  | 解脲脲原体核酸检测试剂盒(PCR-荧光探针法) | [9 empty] | 2019-09-27 | 2024-09-27 | 2024-09-26 | 2029-09-26 | [12 empty] | 3
国械注进20192040434 |  | 骨导引针 | 骨导引针 Viper Prime Stylets |  |  |  | 强生（上海）医疗器材有限公司 |  | 2023-06-20 |  |  | 2019-08-29 | 2024-08-29 | 2024-08-28 | 2029-08-28 |  |  |  | 强生（上海）医疗器材有限公司 |  | Medos International SARL |  |  |  | 本产品由2个型号的骨导引针组成，采用符合ASTM F138（牌号为S31673）和ASTM A276（牌号为S31603）的316L不锈钢材料制成，为灭菌包装提供。经Gamma射线灭菌，有效期为5年。本产品配合本企业同一系统工具使用。 |  | 该产品预期用于在骨科手术过程中牵引、导引和定位椎弓根螺钉。 | 2
国械注进20163130459 |  | 聚酯和聚乳酸补片 | [9 empty] | 2019-09-02 | 2024-09-02 | 2024-09-01 | 2029-09-01 | [12 empty] | 3
湘械注准20192140162 |  | 中医硬膏热贴敷疗法敷料 | [9 empty] | 2019-06-13 |  | 2024-06-12 | [13 empty] | 2
豫械注准20192140748 |  | 一次性使用会阴护理包 | [9 empty] | 2019-08-22 | 2024-08-22 | 2024-08-21 | 2029-08-21 | [12 empty] | 2
鄂械注准20112401547 |  | 抗凝血酶Ⅲ测定试剂盒(发色底物法) | [9 empty] | 2019-09-27 | 2023-12-25 | 2024-09-26 | 2028-12-24 | [12 empty] | 2
浙械注准20152400033 |  | 肌红蛋白测定试剂盒(胶乳免疫比浊法) | [6 empty] | 2024-01-26 |  |  | 2019-09-03 | 2024-09-03 | 2024-09-02 | 2029-09-02 | [12 empty] | 2
京械注准20152400857 |  | 超氧化物歧化酶测定试剂盒（邻苯三酚法） | [9 empty] | 2019-11-07 | 2024-11-07 | 2024-11-06 | 2029-11-06 | [12 empty] | 2
京械注准20152400860 |  | β-羟丁酸测定试剂盒（β-羟丁酸脱氢酶法） | [9 empty] | 2019-11-07 | 2024-11-07 | 2024-11-06 | 2029-11-06 | [12 empty] | 2
京械注准20152400863 |  | 中性粒细胞明胶酶相关脂质运载蛋白测定试剂盒（胶乳免疫比浊法） | [9 empty] | 2019-11-07 | 2024-11-07 | 2024-11-06 | 2029-11-06 | [12 empty] | 2
浙械注准20192400541 |  | 总蛋白测定试剂盒（双缩脲法） | [6 empty] | 2024-01-18 |  |  | 2019-09-26 | 2024-09-26 | 2024-09-25 | 2029-09-25 | [12 empty] | 2
浙械注准20192400545 |  | 白蛋白测定试剂盒（溴甲酚绿法） | [6 empty] | 2024-01-18 |  |  | 2019-09-26 | 2024-09-26 | 2024-09-25 | 2029-09-25 | [12 empty] | 2
皖械注准20192400134 |  | 胆碱酯酶测定试剂盒（丁酰硫代胆碱法） | [9 empty] | 2019-08-28 | 2024-08-28 | 2024-08-27 | 2029-08-27 | [12 empty] | 2
皖械注准20192400136 |  | 免疫球蛋白A测定试剂盒（免疫比浊法） | [9 empty] | 2019-08-28 | 2024-08-28 | 2024-08-27 | 2029-08-27 | [12 empty] | 2
皖械注准20192400139 |  | 丙氨酸氨基转移酶测定试剂盒（丙氨酸底物法） | [9 empty] | 2019-08-28 | 2024-08-28 | 2024-08-27 | 2029-08-27 | [12 empty] | 2
豫械注准20192140745 |  | 医用棉签 | [9 empty] | 2019-06-28 |  | 2024-06-27 | [13 empty] | 2
湘械注准20192170269 |  | 定制式正畸矫正器 | [9 empty] | 2019-09-03 | 2024-09-03 | 2024-09-02 | 2029-09-02 | [12 empty] | 2
湘械注准20192170925 |  | 定制式混合固位义齿 | [9 empty] | 2019-12-10 | 2024-12-10 | 2024-12-09 | 2029-12-09 | [12 empty] | 2
津械注准20172640245 | 津械注准20222180308 | 阴道填塞栓 | [9 empty] | 2017-08-31 | 2022-08-31 | 2022-08-30 | 2027-08-30 | [9 empty] | 精制型由尾线、推进器内管、推进器外管、栓体四部分组成；宫颈型由尾线、栓体两部分组成。 |  | 对霉菌性、滴虫性、非特异性、妊娠期阴道炎、宫颈炎、宫颈糜烂引起的白带增多、恶臭、阴道瘙痒症有辅助治疗作用；可预防宫颈糜烂及各类阴道炎。 | 2
苏械注准20152400899 |  | 高敏C-反应蛋白检测试剂盒（胶乳凝集反应法） | [9 empty] | 2020-07-07 |  | 2025-07-06 | [13 empty] | 2
京通械备20160029号 | 京通械备20160029 | 引流管 | [9 empty] | 2023-03-09 | 2024-08-01 | 2099-12-31 | [9 empty] | 由导管、接头和床单夹组成。能在引流导管与引流装置之间连接，使之组成密闭的引流系统。不直接接触人体。非无菌提供（如在无菌环境下使用，使用前应经灭菌处理），一次性使用。 |  | 与适宜设备配套后，用于手术中、手术后的血水、废液引流、吸引使用。 |  | 1
湘械注准20192400259 |  | 阴道炎联合检测试剂盒（干化学酶法） | [9 empty] | 2019-08-27 | 2024-08-27 | 2024-08-26 | 2029-08-26 | [12 empty] | 2
京械注准20162400112 |  | 肌酐测定试剂盒（肌氨酸氧化酶法） | [9 empty] | 2019-11-07 | 2024-11-07 | 2024-11-06 | 2029-11-06 | [12 empty] | 2
津械注准20142400038 |  | 心肌肌钙蛋白I（cTnI）检测试剂盒（胶体金法） | [6 empty] | 2024-06-28 |  |  | 2019-10-21 | 2024-10-21 | 2024-10-20 | 2029-10-20 | [11 empty] | 本产品配合免疫层析结果判读记录仪/通用型胶体金颜色判读仪/免疫层析分析仪用于定量检测人血清/血浆/全血中的心肌肌钙蛋白I（cTnI）含量 | 2
粤械注准20192400915 |  | N末端脑利钠肽前体（NT-proBNP）测定试剂盒（荧光免疫层析法） | [9 empty] | 2019-08-16 | 2024-08-19 | 2024-08-15 | 2029-08-18 | [12 empty] | 2
京械注准20152401236 |  | N-乙酰-β-D-氨基葡萄糖苷酶测定试剂盒（MNP-G1cNAc底物法） | [9 empty] | 2019-11-07 | 2024-11-07 | 2024-11-06 | 2029-11-06 | [12 empty] | 2
京械注准20152401239 |  | 尿微量白蛋白测定试剂盒（免疫比浊法） | [9 empty] | 2019-11-11 | 2024-11-11 | 2024-11-10 | 2029-11-10 | [12 empty] | 2
粤械注准20192400936 |  | 心肌肌钙蛋白I（cTnI)测定试剂盒（荧光免疫层析法） | [9 empty] | 2019-08-16 | 2024-08-19 | 2024-08-15 | 2029-08-18 | [12 empty] | 2
国械注准20143402379 |  | 戊型肝炎病毒IgM抗体检测试剂盒（化学发光免疫分析法） | [9 empty] | 2019-11-07 | 2024-11-07 | 2024-11-06 | 2029-11-06 | [12 empty] | 3
国械注准20193072009 |  | 一次性使用血压传感器 | [9 empty] | 2019-11-18 | 2024-11-18 | 2024-11-17 | 2029-11-17 | [12 empty] | 3
苏械注准20192021275 |  | 一次性直线型切割吻合器及组件 | [9 empty] | 2019-10-31 | 2024-10-31 | 2024-10-30 | 2029-10-30 | [12 empty] | 2
国械注准20183461582 | 国械注准20183131582 | 羟基磷灰石涂层人工髋关节 | [9 empty] | 2018-02-06 | 2023-10-24 | 2023-02-05 | 2028-10-23 | [12 empty] | 3
国械注准20153010504 |  | 内窥镜用高频手术器械 | [9 empty] | 2019-10-09 | 2024-10-09 | 2024-10-08 | 2029-10-08 | [12 empty] | 3
浙械注准20192400542 |  | 总胆固醇测定试剂盒(CHOD-PAP法) | [6 empty] | 2024-01-25 |  |  | 2019-09-26 | 2024-09-26 | 2024-09-25 | 2029-09-25 | [12 empty] | 2
浙械注准20192400546 |  | 葡萄糖测定试剂盒（氧化酶法） | [6 empty] | 2024-01-26 |  |  | 2019-09-26 | 2024-09-26 | 2024-09-25 | 2029-09-25 | [12 empty] | 2
浙械注准20192400543 |  | 葡萄糖测定试剂盒（己糖激酶法） | [6 empty] | 2024-01-26 |  |  | 2019-09-26 | 2024-09-26 | 2024-09-25 | 2029-09-25 | [12 empty] | 2
浙械注准20192400547 |  | 无机磷测定试剂盒(磷钼酸盐法） | [6 empty] | 2024-01-18 |  |  | 2019-09-26 | 2024-09-26 | 2024-09-25 | 2029-09-25 | [12 empty] | 2
赣械注准20192400213 |  | 全程C-反应蛋白测定试剂盒(胶乳免疫比浊法) | [9 empty] | 2019-08-23 | 2024-08-23 | 2024-08-22 | 2029-08-22 | [12 empty] | 2
粤械注准20192401196 |  | 抗环瓜氨酸肽抗体测定试剂盒（化学发光免疫分析法） | 抗环瓜氨酸肽抗体测定试剂盒（磁微粒化学发光法） | [8 empty] | 2019-11-18 | 2024-11-18 | 2024-11-17 | 2029-11-17 | [12 empty] | 2
粤械注准20152400107 |  | 游离睾酮测定试剂盒（化学发光法） | [9 empty] | 2019-08-14 | 2024-08-14 | 2024-08-13 | 2029-08-13 | [12 empty] | 2
粤械注准20192400925 |  | 抗Scl-70抗体IgG测定试剂盒（化学发光免疫分析法） | 抗Scl-70抗体IgG测定试剂盒（磁微粒化学发光法） | [8 empty] | 2019-08-26 | 2024-08-26 | 2024-08-25 | 2029-08-25 | [12 empty] | 2
国械注准20193400861 |  | 肿瘤标志物多项质控品 | [9 empty] | 2019-11-01 | 2024-11-01 | 2024-10-31 | 2029-10-31 | [12 empty] | 3
粤械注准20192401102 |  | 抗胰岛细胞抗体检测试剂盒（磁微粒化学发光法） | [9 empty] | 2019-10-12 | 2024-10-12 | 2024-10-11 | 2029-10-11 | [12 empty] | 2
苏械注准20192141274 |  | 一次性使用无菌药液转移器 | [9 empty] | 2019-10-31 | 2024-10-31 | 2024-10-30 | 2029-10-30 | [12 empty] | 2
苏械注准20192021273 |  | 一次性微创筋膜缝合器 | [9 empty] | 2019-10-31 | 2024-10-31 | 2024-10-30 | 2029-10-30 | [12 empty] | 2
闽械注准20152400098 |  | N末端B型钠尿肽测定试剂盒（荧光免疫层析法） | [6 empty] | 2024-07-11 |  |  | 2019-12-25 | 2024-12-25 | 2024-12-24 | 2029-12-24 |  |  |  | 厦门宝太生物科技股份有限公司 | [5 empty] | 1.NT-proBNP检测卡：检测线（T线）：鼠抗NT-proBNP单克隆抗体；质控线（C线）：羊抗鼠IgG抗体；样本结合垫：荧光微球标记的鼠抗NT-proBNP单克隆抗体。2、NT-proBNP样本缓冲液;0.85%BsA 10mmol/L pH7.4PBS缓冲液。A型:1瓶/人份，300uL/瓶。B型:1板/25人份，300uL/孔。3、存储器:SD卡(含批号和批次校准曲线信息)，1个/盒。4、需要但未提供:滴管:1人份/支。不同批次试剂金的组分不能混用。 |  | 用于体外定量检测人全血、血清或血浆样本中的N末端B型钠尿肽（NT-proBNP）的浓度。 | 2
闽械注准20152400101 |  | 心脏型脂肪酸结合蛋白测定试剂盒（荧光免疫层析法） | [6 empty] | 2024-07-11 |  |  | 2019-12-25 | 2024-12-25 | 2024-12-24 | 2029-12-24 |  |  |  | 厦门宝太生物科技股份有限公司 | [5 empty] | 1.hFABP检测卡：1人份/袋。检测线（T线）：鼠抗hFABP单克隆抗体；质控线（C线）：羊抗鼠IgG抗体；样本结合垫：荧光微球标记的鼠抗hFABP单克隆抗体。2.心脏型脂肪酸结合蛋白样本缓冲液：1人份/瓶。 |  | 本品用于定量检测人全血、血清或血浆样本中心脏型脂肪酸结合蛋白（hFABP）的浓度。 | 2
闽械注准20192140089 |  | 红藻多糖提取物鼻喷剂 | [9 empty] | 2019-09-27 | 2024-09-27 | 2024-09-26 | 2029-09-26 | [12 empty] | 2
鲁械注准20162080177 |  | 一次性使用经皮穿刺气管切开套件 | [9 empty] | 2019-09-02 | 2024-09-02 | 2024-09-01 | 2029-09-01 | [12 empty] | 2
国械注准20193140935 |  | 一次性使用胸腔穿刺包 | [9 empty] | 2019-12-04 | 2024-08-20 | 2024-12-03 | 2029-12-03 | [12 empty] | 3
苏械注准20192081045 |  | 一次性使用吸痰包 | [9 empty] | 2019-09-02 | 2024-09-02 | 2024-09-01 | 2029-09-01 | [12 empty] | 2
国械注进20193130489 |  | 手骨固定系统 | [9 empty] | 2019-09-29 | 2024-09-29 | 2024-09-28 | 2029-09-28 | [12 empty] | 3
浙械注准20192400548 |  | 甘油三酯测定试剂盒(GPO-PAP法) | [6 empty] | 2024-01-18 |  |  | 2019-09-26 | 2024-09-26 | 2024-09-25 | 2029-09-25 | [12 empty] | 2
粤械注准20192400892 |  | 性激素结合球蛋白测定试剂盒（化学发光免疫分析法） | 性激素结合球蛋白测定试剂盒（磁微粒化学发光法） | [8 empty] | 2019-08-12 | 2024-08-12 | 2024-08-11 | 2029-08-11 | [12 empty] | 2
浙械注准20142400047 |  | 乳酸脱氢酶测定试剂盒（连续监测法） | [9 empty] | 2019-09-18 | 2024-09-18 | 2024-09-17 | 2029-09-17 | [12 empty] | 2
浙械注准20152400528 |  | 铁测定试剂盒（亚铁嗪法） | [9 empty] | 2019-12-31 | 2024-12-31 | 2024-12-30 | 2029-12-30 | [12 empty] | 2
国械注进20143186155 |  | 洗精液 | [9 empty] | 2019-07-31 | 2024-07-31 | 2024-07-31 | 2029-07-30 | [12 empty] | 3
皖械注准20192400131 |  | 线粒体天门冬氨酸氨基转移酶测定试剂盒（抑制法） | [9 empty] | 2019-08-28 | 2024-08-28 | 2024-08-27 | 2029-08-27 | [12 empty] | 2
皖械注准20192400132 |  | 免疫球蛋白G测定试剂盒（免疫比浊法） | [9 empty] | 2019-08-28 | 2024-08-28 | 2024-08-27 | 2029-08-27 | [12 empty] | 2
国械注准20193140082 |  | 藻酸盐敷料 | [9 empty] | 2019-02-20 | 2024-02-20 | 2024-02-19 | 2029-02-20 | [12 empty] | 3
皖械注准20192400135 |  | 免疫球蛋白M测定试剂盒（免疫比浊法） | [9 empty] | 2019-08-28 | 2024-08-28 | 2024-08-27 | 2029-08-27 | [12 empty] | 2
皖械注准20192400137 |  | 天门冬氨酸氨基转移酶测定试剂盒（天门冬氨酸底物法） | [9 empty] | 2019-08-28 | 2024-08-28 | 2024-08-27 | 2029-08-27 | [12 empty] | 2
皖械注准20192400138 |  | 类风湿因子测定试剂盒（胶乳增强免疫比浊法） | [9 empty] | 2019-08-28 | 2024-08-28 | 2024-08-27 | 2029-08-27 | [12 empty] | 2
闽械注准20152400106 |  | 降钙素原测定试剂盒（荧光免疫层析法） | [6 empty] | 2024-07-18 |  |  | 2019-12-25 | 2024-12-25 | 2024-12-24 | 2029-12-24 |  |  |  | 厦门宝太生物科技股份有限公司 | [5 empty] | 1、PCT检测卡:检测线(T线):鼠抗PCT单克隆抗体:质控线(C线):羊抗鼠lgG抗体:样本结合垫:荧光微球标记的鼠抗PCT单克隆抗体。2、降钙索原样本缓冲液:0.85%BSA 10mmoI/L pH 7.4PBS缓冲液。A型:1瓶/人份，210uL/瓶。B型:1板/25人份，210uL孔。3、存储器:SD卡(含批号和批次校准曲线信息)，1个/盒。4、需要但未提供;滴管;1人份/支。不同批次试剂盒的组分不能混用。 |  | 用于体外定量检测人静脉全血、血清或血装样本中降钙素原(PCT)的浓度。 | 2
闽械注准20152400102 |  | D-二聚体测定试剂盒（荧光免疫层析法） | [6 empty] | 2024-07-18 |  |  | 2019-12-25 | 2024-12-25 | 2024-12-24 | 2029-12-24 |  |  |  | 厦门宝太生物科技股份有限公司 | [5 empty] | 1、D-二聚体检测卡:2、D-二聚体样本缓冲液:50mM pH7.4 Tris 缓冲液。装量信息:A型:1期/人份，480uL点。B 型:1板/25 人份，480u/孔。3、存储器:SD卡(含批号和批次校准曲线信息)，1个/盒。4、需要但未提供:滴管:1人份/支。不同批次试剂盒的组分不能混用。 |  | 用于体外定量检测人全血或血浆样本中D-二聚体（D-Dimer）的浓度。 | 2
国械注准20153400088 |  | 单纯疱疹病毒2型核酸检测试剂盒(PCR-荧光探针法) | [9 empty] | 2019-09-27 | 2024-09-27 | 2024-09-26 | 2029-09-26 | [12 empty] | 3
国械注进20192010506 |  | 手术动力系统配套工具The Power System Accessories |  | 美国 |  | 康美林弗泰克（北京）医疗器械有限公司 |  | 2019-10-25 | 2023-11-02 |  |  | 2019-10-25 | 2024-10-25 | 2024-10-24 | 2029-10-24 | 国械注进20192010506 |  | 康美林弗泰克（北京）医疗器械有限公司 |  | ConMedCorporation | 康美公司 ConMed Corporation |  |  | 产品由钻头和磨头组成。产品为辐照灭菌的无菌产品，一次性使用。 |  | 该产品可与手术动力系统配合使用，在手术中对软硬组织和骨骼进行去除和钻进。 |  | 2
国械注进20143405912 |  | 白细胞分化抗原CD19检测试剂盒(流式细胞仪法-PC7)IOTest CD19-PC7 | [9 empty] | 2019-09-04 | 2024-09-04 | 2024-09-03 | 2029-09-03 | [12 empty] | 3
津械注准20142400040 |  | 甲胎蛋白（AFP）检测试剂盒（胶体金法） | [9 empty] | 2019-10-21 | 2024-10-21 | 2024-10-20 | 2029-10-20 | [11 empty] | 本产品配合免疫层析结果判读记录仪/通用型胶体金颜色判读仪/免疫层析分析仪用于定量检测人血清/血浆/全血中的甲胎蛋白（AFP）含量，不得用于肿瘤相关疾病的检测 | 2
京械注准20152401124 |  | 载脂蛋白B测定试剂盒（免疫比浊法） | [9 empty] | 2019-11-07 | 2024-11-07 | 2024-11-06 | 2029-11-06 | [12 empty] | 2
京械注准20152401111 |  | 葡萄糖测定试剂盒（己糖激酶法） | [9 empty] | 2019-11-07 | 2024-11-07 | 2024-11-06 | 2029-11-06 | [12 empty] | 2
浙械注准20142400070 |  | 高密度脂蛋白胆固醇测定试剂盒 （直接法） | [9 empty] | 2019-09-18 | 2024-09-18 | 2024-09-17 | 2029-09-17 | [12 empty] | 2
浙械注准20142400066 |  | 甘油三酯测定试剂盒 （酶比色法） | [9 empty] | 2019-09-18 | 2024-09-18 | 2024-09-17 | 2029-09-17 | [12 empty] | 2
浙械注准20142400046 |  | 总胆固醇测定试剂盒（酶比色法） | [9 empty] | 2019-09-18 | 2024-09-18 | 2024-09-17 | 2029-09-17 | [12 empty] | 2
浙械注准20152400406 |  | 免疫球蛋白M测定试剂盒 （免疫比浊法） | [9 empty] | 2019-12-31 | 2024-12-31 | 2024-12-30 | 2029-12-30 | [12 empty] | 2
浙械注准20152400219 |  | 尿素氮测定试剂盒（脲酶-谷氨酸脱氢酶法） | 尿素测定试剂盒（尿素酶-谷氨酸脱氢酶法） | [8 empty] | 2020-03-31 |  | 2025-03-30 | [13 empty] | 2
皖械注准20192400129 |  | γ-谷氨酰基转移酶测定试剂盒（速率法） | [9 empty] | 2019-08-28 | 2024-08-28 | 2024-08-27 | 2029-08-27 | [12 empty] | 2
国械注准20193150574 | 沪械注准20232140349 | 一次性使用活检针 | [6 empty] | 2023-12-25 |  |  | 2019-08-28 | 2024-07-30 | 2024-07-29 | 2029-07-29 | [9 empty] | 产品为机动一体式活检针，由切割针管、切割针管座、针芯、主体外壳、外壳盖、弹簧、推拉杆、护套组成。其中切割针管、针芯、弹簧由不锈钢X5CrNi18-9制成；主体外壳、外壳盖由聚碳酸酯（RX1805）制成；切割针管座、推拉杆由聚甲醛（M90-44）制成；护套由低密度聚乙烯（Q210）制成。 |  | 产品适用于在超声影像下从肝、肾、前列腺、乳房、脾、淋巴结、软组织和软组织瘤中获得活检组织。 | 3 | 2
鲁械注准20152080231 |  | 一次性使用麻醉面罩 | [9 empty] | 2019-07-31 | 2024-07-31 | 2024-07-30 | 2029-07-30 | [12 empty] | 2
粤械注准20192140775 |  | 凝胶气囊止血鼻塞 | [9 empty] | 2019-07-05 | 2024-07-05 | 2024-07-04 | 2029-07-04 | [12 empty] | 2
粤械注准20192140774 |  | 鼻腔止血海绵 | [9 empty] | 2019-07-05 | 2024-07-05 | 2024-07-04 | 2029-07-04 | [12 empty] | 2
皖械注准20192400133 |  | 白蛋白测定试剂盒（溴甲酚绿法） | [9 empty] | 2019-08-28 | 2024-08-28 | 2024-08-27 | 2029-08-27 | [12 empty] | 2
国械注准20193140575 |  | 一次性使用注射笔用针头 | [6 empty] | 2023-01-10 |  |  | 2019-07-30 | 2024-07-30 | 2024-07-29 | 2029-07-29 | [9 empty] | 产品由针座盖贴（初包装，纸/锡箔共聚物）、针座（聚丙烯）、外针帽（初包装，聚丙烯）、内针帽（聚乙烯）、针管（304不锈钢）、润滑剂（硅油）和粘合剂（胶水）组成。该产品为灭菌产品，灭菌方式为射线灭菌。 |  | 该注射笔用针头与注射笔配套用于药物（胰岛素、GLP-1(胰高血糖素样肽-1)受体激动剂、FSH（卵泡激素）和生长激素）皮下注射。 | 3
豫械注准20192140750 |  | 一次性使用胸腔引流装置 | [9 empty] | 2019-08-22 | 2024-08-22 | 2024-08-21 | 2029-08-21 | [9 empty] | 单腔型由引流管、挂钩、加液漏斗、防尘帽、腔体、水位线、水封管、旋盖及底座组成。 双腔型由引流管、连通管、旋盖、积液腔、水封管、水封腔、加液漏斗、防尘帽、防逆流阀、挂钩及底座组成。 三腔型由积液腔、引流管、水封腔加液口、防逆流阀、连接弯管、十字控制阀、自动正压释放装置、水封管、水封腔、调压腔、调压管、挂钩、旋转支架、加液漏斗、防尘帽组成。 |  | 供胸腔闭式引流。 | 2
国械注准20193400826 | 沪械注准20242400164 | 糖类抗原50（CA50）检测试剂盒（光激化学发光法） | [9 empty] | 2019-11-01 | 2024-11-01 | 2024-10-31 | 2029-10-31 | [12 empty] | 3 | 2
国械注准20193400859 | 沪械注准20242400163 | 神经元特异性烯醇化酶（NSE)检测试剂盒（光激化学发光法） | [9 empty] | 2019-11-01 | 2024-11-01 | 2024-10-31 | 2029-10-31 | [12 empty] | 3 | 2
国械注准20193400848 | 沪械注准20242400165 | 鳞状上皮细胞癌抗原(SCC)检测试剂盒（光激化学发光法） | [9 empty] | 2019-11-01 | 2024-11-01 | 2024-10-31 | 2029-10-31 | [12 empty] | 3 | 2
囯械注进20153011539 | 国械注进20153011539 | 全膝关节置换手术定位系统 | 全膝关节置换手术定位系统 |  | 加拿大 |  | 捷迈（上海）医疗国际贸易有限公司 |  |  |  |  | 2020-06-09 | 2020-06-09 | 2025-06-08 | 2025-06-08 |  | 国械注进20153011539 |  | 捷迈（上海）医疗国际贸易有限公司 |  | Zimmer CAS |  |  |  | V1定位系统由主机(20-8011-070-01)、定位传感器 Pod(20-8011-002-00,无菌一次性使用)、电源(20-8011-070-02)、膝关节应用软件(发布版本： SmartTools-Tkr -1.1.0)组成。 V2定位系统由主机(20-8011-070-19)、定位传感器 Pod(20-8011-501-00,无菌一次性使用)、电源(20-8011-070-20)、膝关节应用软件(发布版本： SmartTools-Tkr-2.0.0.124)以及无线网 USB 适配器(20-8011-070-22)组成。 |  | 用于在全膝关节置换手术期间协助术者定位骨植入物系统部件。 | 3 | 3
浙械注准20192400399 |  | β2-微球蛋白测定试剂盒 （胶乳增强免疫比浊法） | [9 empty] | 2019-07-12 | 2024-07-12 | 2024-07-11 | 2029-07-11 | [12 empty] | 2
豫漯械备20220027号 |  | 卵磷脂吐温胰蛋白胨大豆培养基 | [5 empty] | 2022-08-02 |  |  |  | 2022-08-02 |  | 2099-12-31 | [9 empty] | 主要由胰蛋白胨、大豆蛋白胨、氯化钠、卵磷脂、吐温80和琼脂粉组成。 |  | 本产品加有抗生素中和剂，用于物体表面大多数细菌的分离、培养、计数和监测 |  | 1
京械注准20152400856 |  | 纤维蛋白（原）降解产物测定试剂盒（胶乳免疫比浊法） | [9 empty] | 2019-11-07 | 2024-11-07 | 2024-11-06 | 2029-11-06 | [12 empty] | 2
京械注准20162400725 |  | 同型半胱氨酸校准品 | [9 empty] | 2019-11-07 | 2024-11-07 | 2024-11-06 | 2029-11-06 | [12 empty] | 2
国械注准20193400978 |  | 乙型肝炎病毒表面抗体测定试剂盒（化学发光免疫分析法） | [9 empty] | 2019-12-09 | 2024-12-09 | 2024-12-08 | 2029-12-08 | [12 empty] | 3
粤械注准20152401029 |  | 人免疫球蛋白M测定试剂盒（化学发光法） | [9 empty] | 2019-11-28 | 2024-11-28 | 2024-11-27 | 2029-11-27 | [12 empty] | 2
苏械注准2020071298 | 苏械注准20202071298 | 一次性使用鼻镜 | [9 empty] | 2020-12-01 |  | 2025-11-30 | [13 empty] | 2
粤械注准20152400104 |  | 血管紧张素II（Angiotensin II）测定试剂盒（化学发光法） | 血管紧张素II测定试剂盒（化学发光法） | [8 empty] | 2019-11-28 | 2024-11-28 | 2024-11-27 | 2029-11-27 | [12 empty] | 2
粤械注准20192400856 |  | 糖化血红蛋白（HbA1C)测定试剂盒（免疫荧光法） | [9 empty] | 2019-08-01 | 2024-08-01 | 2024-07-31 | 2029-07-31 | [12 empty] | 2
粤械注准20152400101 |  | 胃蛋白酶原Ⅱ（PGⅡ）测定试剂盒（化学发光法） | 胃蛋白酶原Ⅱ测定试剂盒（化学发光法） | [8 empty] | 2019-07-18 | 2024-07-18 | 2024-07-17 | 2029-07-17 | [12 empty] | 2
粤械注准20152400100 |  | 硫酸脱氢表雄酮(DHEA-S)测定试剂盒（化学发光法） | 硫酸脱氢表雄酮测定试剂盒（化学发光法） | [8 empty] | 2019-11-28 | 2024-11-28 | 2024-11-27 | 2029-11-27 | [12 empty] | 2
粤械注准20152400098 |  | 胰岛素样生长因子I(IGF-I)测定试剂盒（化学发光法） | 胰岛素样生长因子I测定试剂盒（化学发光法） | [8 empty] | 2019-11-28 | 2024-11-28 | 2024-11-27 | 2029-11-27 | [12 empty] | 2
赣械注准20192400214 |  | 降钙素原测定试剂盒(胶乳免疫比浊法) | [9 empty] | 2019-08-23 | 2024-08-23 | 2024-08-22 | 2029-08-22 | [12 empty] | 2
沪械注准20192140098 |  | 医用无菌敷贴 | [6 empty] | 2023-08-16 |  |  | 2019-03-20 | 2024-03-20 | 2024-03-19 | 2029-03-19 | [9 empty] | 产品由涂覆医用粘合剂的医用聚氨酯薄膜、无纺布（II型）、吸收芯垫（II型）、离型纸组成。 |  | 由于静脉留置针、导管、插管的固定和护理，以及小创口的护理和保护。 | 2
苏械注准20192400210 |  | N末端脑利钠肽前体检测试剂盒（时间分辨荧光免疫层析法） | [9 empty] | 2019-03-05 | 2024-03-05 | 2024-03-04 | 2029-03-04 | [12 empty] | 2
国械注进20192040307 |  | 椎体成形入路工具包Access Kit | 椎体成形入路工具包 Access Kit |  |  |  | 强生（上海）医疗器材有限公司 |  | 2022-12-21 |  |  | 2019-06-14 | 2024-06-14 | 2024-06-13 | 2029-06-13 |  |  |  | 强生（上海）医疗器材有限公司 |  | Synthes GmbH |  |  |  | 由导引针、套管针、空心套管针、扩张工作套筒、扩张钻、扩张活塞和空心注射用针组成。不锈钢部分与人体直接接触。其中导引针采用符合ISO 5832-1规定的不锈钢材料制造， 扩张钻采用符合ASTM F899中440A规定的不锈钢材料制造， 其他不锈钢组件采用符合ASTM F899中304规定的不锈钢材料制造。所有组件的手柄采用聚酰胺（ PA 12） 制造。该产品采用环氧乙烷灭菌， 灭菌有效期为5年。 |  | 用于经皮椎体后凸成形术/经皮椎体成形术中， 建立工作通道， 填充骨水泥， 恢复椎体解剖结构。 | 2
湘械注准20192020919 |  | 一次性直线型切割吻合器和钉仓 | [9 empty] | 2019-12-04 | 2024-12-04 | 2024-12-03 | 2029-12-03 | [12 empty] | 2
京械注准20152401102 |  | 转铁蛋白测定试剂盒（免疫比浊法） | [9 empty] | 2019-11-07 | 2024-11-07 | 2024-11-06 | 2029-11-06 | [12 empty] | 2
京械注准20152401101 |  | 免疫球蛋白A测定试剂盒（免疫比浊法） | [9 empty] | 2019-11-07 | 2024-11-07 | 2024-11-06 | 2029-11-06 | [12 empty] | 2
京械注准20152401100 |  | 免疫球蛋白G测定试剂盒（免疫比浊法） | [9 empty] | 2019-11-07 | 2024-11-07 | 2024-11-06 | 2029-11-06 | [12 empty] | 2
京械注准20152401099 |  | 免疫球蛋白M测定试剂盒（免疫比浊法） | [9 empty] | 2019-11-07 | 2024-11-07 | 2024-11-06 | 2029-11-06 | [12 empty] | 2
京械注准20162400948 |  | 纤维蛋白原测定试剂盒（免疫比浊法） | [9 empty] | 2019-11-07 | 2024-11-07 | 2024-11-06 | 2029-11-06 | [12 empty] | 2
京械注准20152400854 |  | 载脂蛋白E测定试剂盒（免疫比浊法） | [9 empty] | 2019-11-11 | 2024-11-11 | 2024-11-10 | 2029-11-10 | [12 empty] | 2
京械注准20152400858 |  | 唾液酸测定试剂盒（神经氨酸苷酶法） | [9 empty] | 2019-11-07 | 2024-11-07 | 2024-11-06 | 2029-11-06 | [12 empty] | 2
京械注准20162400726 |  | 胱抑素C校准品 | [9 empty] | 2019-11-07 | 2024-11-07 | 2024-11-06 | 2029-11-06 | [12 empty] | 2
国械注进20142255434 | 国械注进20142015434 | 一次性使用血管切割闭合刀 | [9 empty] | 2017-12-04 | 2022-12-04 | 2022-12-03 | 2027-12-03 | [12 empty] | 2
国械注进20183401506 |  | 细胞质控品Immuno-trol low cells |  | 美国 |  |  |  | 2021-12-22 |  |  |  | 2023-01-03 |  | 2028-01-02 |  |  |  | 贝克曼库尔特国际贸易（上海）有限公司 |  | 贝克曼库尔特（美国）股份有限公司BeckmanCoulter,Inc. |  |  |  | 该产品是一种经过稳定处理的人类红细胞和白细胞液体制备物，悬浮于包含牛血清白蛋白的稳定液中。 |  | 该产品主要用于在流式细胞仪上使用单克隆抗体试剂进行免疫表型分析的质量控制。 |  | 3
粤械注准20152400106 |  | 人免疫球蛋白E（IgE）测定试剂盒（化学发光法） | 人免疫球蛋白E测定试剂盒（化学发光法） | [8 empty] | 2019-07-26 | 2024-07-26 | 2024-07-25 | 2029-07-25 | [12 empty] | 2
粤械注准20152400105 |  | 血管紧张素Ⅰ（Angiotensin Ⅰ）测定试剂盒（化学发光法） | 血管紧张素Ⅰ测定试剂盒（化学发光法） | [8 empty] | 2019-11-28 | 2024-11-28 | 2024-11-27 | 2029-11-27 | [12 empty] | 2
粤械注准20192400857 |  | 肌酸激酶同工酶（CK-MB）、肌红蛋白（Myo）、肌钙蛋白I（cTnI）联合测定试剂盒（免疫荧光法） | [9 empty] | 2019-08-01 | 2024-08-01 | 2024-07-31 | 2029-07-31 | [12 empty] | 2
粤械注准20152400102 |  | 胃蛋白酶原Ⅰ（PGⅠ）测定试剂盒（化学发光法） | 胃蛋白酶原Ⅰ测定试剂盒（化学发光法） | [8 empty] | 2019-09-04 | 2024-09-04 | 2024-09-03 | 2029-09-03 | [12 empty] | 2
国械注准20193400827 | 沪械注准20242400166 | 细胞角蛋白19片段（Cyfra21-1）检测试剂盒（光激化学发光法） | [9 empty] | 2019-11-01 | 2024-11-01 | 2024-10-31 | 2029-10-31 | [12 empty] | 3 | 2
粤械注准20152080064 |  | 一次性使用输氧面罩 | [9 empty] | 2019-04-22 | 2024-08-29 | 2024-04-21 | 2029-08-28 | [12 empty] | 2
粤械注准20152080065 |  | 一次性使用雾化面罩 | [9 empty] | 2019-04-22 | 2024-08-29 | 2024-04-21 | 2029-08-28 | [12 empty] | 2
国械注准20153140675 |  | 一次性使用注射笔用针头 | [9 empty] | 2020-03-23 |  | 2025-03-22 | [13 empty] | 3
粤械注准20152400971 |  | 人免疫球蛋白A（IgA）测定试剂盒（化学发光法） | 人免疫球蛋白A测定试剂盒（化学发光法） | [8 empty] | 2019-12-25 | 2024-12-25 | 2024-12-24 | 2029-12-24 | [12 empty] | 2
国械注准20153130591 |  | 髋关节假体 生物型股骨柄 | [9 empty] | 2019-12-02 | 2023-11-24 | 2024-12-01 | 2029-12-01 | [12 empty] | 3
国械注准20153130213 |  | 髋关节假体 生物型股骨柄 | [9 empty] | 2019-11-20 | 2023-11-20 | 2024-11-19 | 2029-11-19 | [12 empty] | 3
国械注进20142026073 |  | 穿刺器及其附件 | [6 empty] | 2023-10-26 |  |  | 2019-11-18 | 2024-11-18 | 2024-11-17 | 2029-11-17 |  |  |  | 康美林弗泰克（北京）医疗器械有限公司 |  | ConMed Corporation |  |  |  | 由穿刺器和过滤器管组组成，详见附页。 |  | 用于诊断和/或治疗性的内窥镜程序中，通过填充气体扩张腹腔，以建立和维持用于内窥镜器械进入和疏散手术烟雾的通道。 | 2
国械注准20183400477 |  | 幽门螺杆菌(Hp)核酸检测试剂盒（荧光PCR法） | [9 empty] | 2018-11-07 | 2023-11-07 | 2023-11-06 | 2028-11-06 | [12 empty] | 3
国械注准20193400784 |  | 柯萨奇病毒A16型/肠道病毒71型核酸检测试剂盒（PCR荧光探针法） | [9 empty] | 2019-09-29 | 2024-09-29 | 2024-09-28 | 2029-09-28 | [12 empty] | 3
鲁械注准20192140639 |  | 医用生物止血胶体敷料 | [9 empty] | 2019-09-17 | 2024-09-17 | 2024-09-16 | 2029-09-16 | [12 empty] | 2
国械注准20163461588 |  | 铰链膝关节假体 | [9 empty] | 2016-09-30 | 2021-12-22 | 2021-09-29 | 2026-12-02 | [12 empty] | 3
国械注准20183461625 | 国械注准20183131625 | 髋关节假体 | [9 empty] | 2018-03-06 | 2023-11-20 | 2023-03-05 | 2028-11-19 | [12 empty] | 3
国械注准20183461743 | 国械注准20183131743 | 髋关节假体 | [9 empty] | 2018-06-27 | 2023-06-27 | 2023-06-26 | 2028-06-26 | [12 empty] | 3
国械注准20183461610 | 国械注准20183131610 | 髋关节假体 | [9 empty] | 2018-02-28 | 2023-12-08 | 2023-02-27 | 2028-12-07 | [12 empty] | 3
湘械注准20192020918 |  | 一次性腔镜用直线型切割吻合器 | [9 empty] | 2019-12-04 | 2024-12-04 | 2024-12-03 | 2029-12-03 | [12 empty] | 2
粤械注准20192141142 |  | 一次性使用胃肠营养输送器 |  | 中国 |  |  |  | 2019-10-25 | 2024-06-19 |  |  | 2019-10-25 | 2024-10-25 | 2024-10-24 | 2029-10-24 |  |  | 深圳麦科田生命科学有限公司 | [5 empty] | 一次性使用胃肠营养输送器根据产品结构可分为四种类型：单袋式和双袋式、单插瓶针式和双插瓶针式。单袋式： 由单营养袋、聚氯乙烯管、滴壶、硅胶管、硅胶管接头、磁环（选配）、流量调节器、加药口和/或接头、止液夹（选配）组成。双袋式： 由双营养袋、聚氯乙烯管、滴壶、硅胶管、硅胶管接头、磁环、流量调节器、加药口、接头、单手夹、 Y 型双接头组成。单插瓶针式： 由单插瓶针、聚氯乙烯管、滴壶、硅胶管、硅胶管接头、磁环（选配）、流量调节器、加药口和/或接头、止液夹（选配）组成。双插瓶针式： 由双插瓶针、聚氯乙烯管、滴壶、硅胶管、硅胶管接头、磁环、流量调节器、加药口、接头、单手夹、 Y 型双接头组成。 |  | 适用于与营养泵连接配合使用，向患者肠胃输送营养物质。 |  | 2
苏械注准20182641195 | 苏械注准20182091195 | 永磁速愈贴 | 永磁贴 |  | 中国 |  |  | 2018-07-30 | 2023-10-16 |  |  | 2018-07-30 | 2023-07-30 | 2023-07-29 | 2028-07-29 | [8 empty] | 永磁速愈贴由医用胶带、医用吸液棉、永磁片、防粘膜、离型纸组成。医用胶带有非织造布与粘连物质制成，医用吸液棉有非织造敷布制成，永磁片采用符合GB/T13560-2009标准的烧结钕铁硼永磁材料制成，防粘膜由壳聚糖纤维非织造布制成，离型纸采用格拉辛硅油纸。产品中每个永磁片最大表面剩磁感应强度应为150mT～250mT。按医用吸液棉尺寸不同分为7种规格。产品经辐射灭菌，应无菌，产品为一次性使用 | 永磁贴由医用胶带、医用吸液棉、永磁片、防粘膜、离型纸组成。按医用吸液棉尺寸不同分为7种规格。产品以无菌状态提供，经辐射灭菌，一次性使用。 | 用于止痛、消肿、促进组织愈合的辅助治疗 | 用于止痛、消肿、促进组织愈合的辅助治疗 | 2
京械注准20152401126 |  | 脂蛋白a测定试剂盒（胶乳免疫比浊法） | [9 empty] | 2019-11-07 | 2024-11-07 | 2024-11-06 | 2029-11-06 | [12 empty] | 2
苏械注准20142140275 |  | 一次性使用引流瓶 | [9 empty] | 2019-08-19 | 2024-08-19 | 2024-08-18 | 2029-08-18 | [12 empty] | 2
京械注准20152401117 |  | 葡萄糖测定试剂盒（葡萄糖氧化酶法） | [9 empty] | 2019-11-07 | 2024-11-07 | 2024-11-06 | 2029-11-06 | [12 empty] | 2
京械注准20162400472 |  | 糖化血红蛋白测定试剂盒（胶乳免疫比浊法） | [9 empty] | 2019-11-11 | 2024-11-11 | 2024-11-10 | 2029-11-10 | [12 empty] | 2
京械注准20152401138 |  | 肌酸激酶MB同工酶测定试剂盒（免疫抑制法） | [9 empty] | 2019-11-07 | 2024-11-07 | 2024-11-06 | 2029-11-06 | [12 empty] | 2
京械注准20162400114 |  | 乳酸脱氢酶测定试剂盒（乳酸底物法） | [9 empty] | 2019-11-07 | 2024-11-07 | 2024-11-06 | 2029-11-06 | [12 empty] | 2
京械注准20152401121 |  | 无机磷测定试剂盒（磷钼酸盐法） | [9 empty] | 2019-11-07 | 2024-11-07 | 2024-11-06 | 2029-11-06 | [12 empty] | 2
京械注准20162400953 |  | 镁测定试剂盒（二甲苯胺蓝法） | [9 empty] | 2019-11-07 | 2024-11-07 | 2024-11-06 | 2029-11-06 | [12 empty] | 2
国械注进20173646998 | 国械注进20173136998 | 注射用修饰透明质酸钠凝胶 | 注射用修饰透明质酸钠凝胶Modified Sodium Hyaluronate Gel for I |  | 瑞典 |  | 科医国际贸易（上海）有限公司 |  | 2023-03-23 |  |  | 2017-11-06 | 2023-03-23 | 2022-11-05 | 2028-03-22 |  | 国械注进20173136998 |  | 科医国际贸易（上海）有限公司 |  | Q-Med AB |  |  |  | 该产品由预灌封玻璃注射器、不锈钢注射针和封装在注射器中的凝胶颗粒悬液组成。凝胶颗粒悬液由经交联的透明质酸钠、氯化钠、磷酸盐缓冲体系以及注射用水组成，其中透明质酸钠由微生物发酵法制备，标示浓度为20mg/mL。封装了凝胶颗粒悬液的注射器已经髙温蒸汽灭菌，注射针已经伽玛射线辐照灭菌。该产品一次性使用。产品有效期36个月。 |  | 该产品适用于面部真皮组织中层填充以纠正中重度鼻唇沟皱纹。 | 3

## 进口产品变更总代
注册证编号 | 注册证名称 | 原代理企业账号 | 原代理企业名称 | 新代理企业账号 | 新代理企业名称
国械注进20163131900 | 脊柱后路钉棒固定系统 | J4058 | 烟台索娜盟托医疗器械有限公司 | J10523 | 江苏弥迪柯斯医疗器械有限公司
国械注进20163134853 | 颈椎前路钢板系统 | J4058 | 烟台索娜盟托医疗器械有限公司 | J10523 | 江苏弥迪柯斯医疗器械有限公司
国械注进20163135095 | 脊柱后路钢板系统 | J4058 | 烟台索娜盟托医疗器械有限公司 | J10523 | 江苏弥迪柯斯医疗器械有限公司
国械注进20173137036 | 椎间融合器 | J4058 | 烟台索娜盟托医疗器械有限公司 | J10523 | 江苏弥迪柯斯医疗器械有限公司
国械注进20163134109 | 脊柱前路钉棒固定系统 | J4058 | 烟台索娜盟托医疗器械有限公司 | J10523 | 江苏弥迪柯斯医疗器械有限公司
国械注进20163131270 | 脊柱后路钉棒固定系统 | J4058 | 烟台索娜盟托医疗器械有限公司 | J10523 | 江苏弥迪柯斯医疗器械有限公司

## 耗材企业更名
企业编号 | 原企业名称 | 变更后的企业名称
HCS00683 | 重庆金山科技（集团）有限公司 | 重庆金山科技集团股份有限公司
J10560 | 泽之润科技（江苏）有限公司 | 泽之润医疗科技（南通）有限公司